- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。未标注“▲”号的条款负偏离达3项以上（含3项）的，投标无效。

| 一、采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 移动负压帐篷 | 1套 | 一、功能目标： ▲1.供应商保证能在24小时内快速完成组装、拆卸和运输； ▲2.组装后的帐篷实验室保证负压达标，且满足P2实验室的要求； ▲3.保证有试剂准备区、标本制备区、核酸扩增区等三个分区； ▲4.配备有核酸检测的全套设备。 二、移动负压帐篷实验室总体参数要求： ▲1.铝合金框架系统，保证结构的坚固性 ▲2.占地面积＞200m2，内置符合标准化PCR实验室要求 ▲3.空气处理系统：三级过滤机组 ▲4.可以实现快速安装，可接入指挥中心网络，进行统一调配 |
| 2 | 核酸提取仪 | 1台 | 1、采用磁棒吸附转移磁珠核酸提取纯化方式，利用一次性磁棒套耗材，搭配预装磁珠法核酸提取试剂，15-45min即可完成1-32个样本的核酸提取。 2. 样本通量：1-32。液体处理体积：20-1000μl。磁珠回收效率：≥98%。裂解/洗脱温度控制范围：室温+5-125℃。 3. 裂解/洗脱加热槽位：1/5列裂解/洗脱加热槽位间隔设计。 4. 磁性分离方式：步进电机控制实现精密传动，强力磁棒设计，自动完成磁性分离工艺。 5. 振动混合模式：多档可调振动速度，振动幅度根据溶液体积自动调整。 6. 仪器操控：8英寸彩色触控一体化操作。 7. 程序编辑：自由灵活新建、编辑、删除实验程序。 8. 污染控制、安全防护：内置紫外灯，封闭反应仓，配套使用预装密封试剂和一次性磁棒套耗材，最大程度减少实验人员与化学试剂的接触保证操作安全。 |
| 3 | PCR扩增仪 | 1台 | 1. 用途：可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。 2.四个或以上检测通道，可实现4重PCR，可同时检测4个靶基因 3.完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用 4.适用于多种荧光染料。 5.耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 6.样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8） 7.反应体系：5-100µl 8.升降温速度：≥5℃/秒 ；温控范围：4℃-105℃；温度准确性：≤±0.1℃ 9.支撑绝对定量自动分析、相对定量、SNP分析、熔解曲线基因分型、梯度、HRM、多通道串扰修正、背景修正、自动增益等功能 10.支持用户编程功能，每个程序段可设置多达20个温控程序节，最大循环数99个。 11、具有医疗器械证 |
| 4 | 生物安全柜 | 1台 | ▲1、II级生物安全柜分类， A2型，垂直层流负压机型，70%的气流经过滤后循环使用，30%的气流经过滤后可向室内排出或接到排风系统。 ▲2、参照或相当于DCBL风机，节省50％的用电量，值机模式进一步减少60％用电量；自带电压波动补偿功能，在190-250V电压波动范围内保持恒定风速；具有阻力感应补偿功能； 3、洁净等级：ISO 4（10级） 4、过滤技术：采用参照或相当于ULPA（送风和排风）过滤器（空气滤芯），过滤效率99.9995%@0.12μm ▲5、提供三类医疗器械注册证。 |
| 5 | 低温高速离心机 | 1台 | 1．最高转速：20000r/min，相对离心力：29200×g 2．最大容量：750ml×410．转速精度：±10r/min 3. 转子：容量，500ml×4；转速：4000r/min；离心力：3040×g；选配10ml及15ml适配器 |
| 6 | 低温低速离心机 | 1台 | 1.可离心2片96孔PCR板。 2.电源：220V 3.转速：≤2500 rpm 4.最大相对离心力：≥5000 × g |
| 7 | 冰箱 | 1台 | 1.有效容积：≥250L 2.微电脑控制，数字显示箱内温度，使箱内温度控制在±3℃范围内； 3.安全系统：有高低温报警、传感器故障报警；报警方式有声音和灯光报警两种 |
| 8 | UPS | 1台 | 能保证核酸提取仪与扩增仪在断电情况下续航不少于60分钟 |
| 9 | 高压灭菌锅 | 1台 | ▲1.灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质） 3.灭菌腔材料:06Cr19Ni10不锈钢 4.温度和压力:灭菌温度105--138℃；设计压力：-0.1/0.28Mpa 5.缺水双重保护:配备双水位传感器 6.具备废弃物灭菌模式 7.配备冷却风扇 8.具备冷却锁打开保护功能 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |
| 服务期限、质保期 |  | - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于3年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：合同签订后30天内到货 2、交货地点：南宁市内广西壮族自治区人民医院指定地点。 |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2、保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 3、每半年一次定期回访以及对设备维护。 4、可接入医院信息系统的，应能开放接入信息系统，相关费用由供应商负责。 |  |
| 付款方式 |  | 供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭供应商开具的全额发票，采购人一次性支付合同款。 按广西政府采购的相关规定，预付款比例在合同签订时双方协商约定。 |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：按中标金额的5% 履约保证金递交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式 备注：中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 如供应商为小微企业，免收履约保证金。 |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为第1项移动负压帐篷 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用中标人负责。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书，原件备查。 |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价（含单价最高限价）的投标无效。 |  |
| ▲医疗器械注册证 |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |