- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。未标注“▲”号的条款负偏离达3项以上（含3项）的，投标无效。

A分标：

| 一、采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 超声吸引刀系统 | 1套 | 二、基本要求 ①增强选择性组织超声乳化粉碎 ② 吸引清除 ③电凝止血 1. 系统适用于肝胆外科开腹手术以及腹腔镜手术、神经外科显微手术等。 2. 主机功能：系统具有超声破碎、吸引、冲洗和电凝功能。 ▲3.主机的控制面板具有5级可调的组织选择性调节按钮，可保证医生手术中对血管、胆管以及神经组织的更安全无损伤保护。 4. 五级组织选择性分别为标准模式以及4种不同等级的保护模式。 ▲5.主机的控制面板具有独立的腔镜工作模式的开关按钮，用以控制负压吸引调节，保证腔镜模式下术野的充盈。 6. 主机采用独立的水循环冷却系统，能保证刀头和手柄始终处于30度以下温度工作。 7. 控制面板平台可左右旋转面向手术人员，无需转动推车。 ▲8.控制面板可以独立升高≥15cm,可以用于放置高频电刀等辅助操作设备。 9. 主机参数：输出功率≥120W。可调节，且具有动态反馈适应功能。 10. 主机具有手柄自检功能，可随时检测刀头打击力度（振幅）及吸引功率。 11. 吸引量0-600mmHg，可调节。冲洗量0-10ml/min，可调节。 12. 超声手柄采用磁致伸缩技术，用于保证大功率输出和超强打击效果。 13. 超声手柄自带有冷却水内循环管道系统。 ▲14.双频率：超声手柄具有两种工作频率，分别适用于不同临床手术要求。 ▲15.每种手柄至少具有8种以上刀头可选。 16. 超声振幅：刀头打击力度，最大振幅达到355μm（微米）。 17. 两种频率的超声手柄均具有自动功率增益打击效果，打击功率输出可根据病变组织反馈自动功率增益，以保护神经和血管免收损伤。可以空载演示。 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |
| 服务期限、质保期 |  | - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于2年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：合同签订后30个工作日内到货 2、交货地点：南宁市内广西壮族自治区人民医院指定地点。 |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2、保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、每半年一次定期回访以及对设备维护。 |  |
| 付款方式 |  | 供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭供应商开具的全额发票，采购人一次性支付合同款。 按广西政府采购的相关规定，预付款比例在合同签订时双方协商约定。 |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：按中标金额的5% 履约保证金递交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式 备注：中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 如供应商为小微企业，免收履约保证金。 |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为超声吸引刀系统 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用中标人负责。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如本项目货物选用进口设备投标，投标人在投标文件中必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件供货时备查；如本项目货物选用国产设备投标，投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。 |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价（含单价最高限价）的投标无效。 |  |
| ▲医疗器械注册证 |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |

B分标：

| 一、采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 氩气刀 | 1套 | 一、基本要求 ①创面喷射电凝止血 ②无血电切 ③氩气保护切割和电凝 二、性能参数： ▲1.具有单、双极电切电凝功能、大血管闭合功能、氩气刀功能。 2.具备软、硬件升级功能； 3.设备能够进行/水刀/endo-cutIQ（内镜电切）/双极等离子电切/吸烟系统/等升级； 4.设备能够满足医院肝胆、胃肠、妇科、泌尿等科室各类开放、腔镜手术及各类移植手术需求，如：肝脏移植、肾脏移植、心肺移植等； ▲5.整机微电脑控制，数字化液晶显示中文操作屏幕； 6.设备模块化设计，器械能够自动识别，即插即用； 7.具有NESSY中性电极安全系统； 8.具有功率峰值系统（PPS）支持初始切割； 9.具有自动电切AUTO CUT功能，根据组织变化，功率输出自动调节。 三、技术参数： 1.高频电外科功能部分： 1.1电切最大输出功率：300W； 1.2电凝最大输出功率：200W； 1.3负极板安全系统：具有中性负极板安全系统； 1.4频率：330KHZ； 1.5电源电压：100V-120V / 220V-240V +/-10%； 1.6频率：50/60HZ； 1.7最大输出时功率：500W/920VA； 1.8接地：提供标准接地装置； 1.9电切：有单级自动电切、高能电切、无血电切。双级电切,并有超过四档的效果调节； ▲1.10电凝：有单极强力电凝、柔和电凝、喷射电凝。双极电凝，具有8级效果调节和自动启动功能； 2.氩气刀功能部分： 2.1气体类型：氩气； 2.2氩气流速：0.1升—9/分,可进行微调； 2.3冲洗时间：3秒； ▲2.4具有三种氩等离子模式：强力喷射/脉冲喷射/精细喷射； 2.5充气钢瓶连接：钢瓶最大压力≥200BAR； 3.双极电凝-大血管闭合钳 ▲3.1可以直接闭合7MM以下的血管； 3.2具有闭合智能化提示功能； ▲3.3可高温、高压消毒重复使用； 3.4器械自动识别，即插即用。 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |
| 服务期限、质保期 |  | - 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不得少于1年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：合同签订后30个工作日内到货 2、交货地点：南宁市内广西壮族自治区人民医院指定地点。 |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1、送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2、保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3、每半年一次定期回访以及对设备维护。 4、可接入医院信息系统的，应能开放接入信息系统，相关费用由供应商负责。 |  |
| 付款方式 |  | 供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭供应商开具的全额发票，采购人一次性支付合同款。 按广西政府采购的相关规定，预付款比例在合同签订时双方协商约定。 |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：按中标金额的5% 履约保证金递交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式 备注：中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 如供应商为小微企业，免收履约保证金。 |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为氩气刀 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用中标人负责。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如本项目货物选用进口设备投标，投标人在投标文件中必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件供货时备查；如本项目货物选用国产设备投标，投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。 |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价（含单价最高限价）的投标无效。 |  |
| ▲医疗器械注册证 |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |