- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。未标注“▲”号的条款负偏离达3项以上（含3项）的，投标无效。

| 一、采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 手术显微镜 | 1套 | 一、主镜: ▲1.全复消色差和T镀膜技术。 2.放大系统: 电动连续变倍，放大倍率1：6。 ▲3.调焦：聚焦范围200-500mm，快速激光自动对焦(双激光测距，准确率为+0.5MM),也可电动对焦。 4.具X-Y 微动功能, 即使光源方向与地面平行,仍能实现水平方向的倾斜, 且主刀镜不仅能上下移动,还可左右移动, 使术者保持舒适的体位。 5.多功能手柄开关调节：除常规控制变倍、变焦、光亮度及X-Y微动外，更可控制照相录像及导航主菜单, 且控制键功能可随意设置。 6.所有分光器均内置于机身内，不需更换分光器，即可用于面对面手术。 二、助手镜： 1．立体助手镜筒，双目镜筒的观察角度可变，具有可调节瞳孔间距离的驱动装置。 ▲2．当主镜前后移动时, 助手镜的位置不变。 三、光源: 1.内置300W氙灯，最小光斑11 mm，具可开关的附加照明光，用于照明阴影区域，适用于小切口手术。 2.具景深与亮度智能联动，景深变化时照明亮度自动适应景深变化。 3.一拉式氙灯更换的方式。 4.一体式设计的触摸式控制屏，能显示氙灯的使用时间。 四、支架： ▲1.配重太空平衡支架，可全方位无重移动调节手术角度。 ▲2.一键式自动平衡系统。 ▲3.具一键式自动真空抽吸功能。 4.手术显微镜支架的高支点长臂（OVERHEAD）。 5.封闭的内部走线结构。支架符合人体工程学设计。 五、图像编辑系统 ▲1. 内置3晶片1080P全高清数码摄像头，无需再转接视频系统接口 2.内置一体式数码影像工作系统: 可连续录制100小时以上的手术过程, 并可进行编辑制作,同时具有DICOM 接口,可与医院的网络系统连接,可远程会诊或于术中随时取得患者其他方面的资料。( 如CT, MRT等) 六、荧光模块 ▲内置高清智能血管荧光ICG模块（吸收波长为800mm），荧光分辨率为1920x1080，荧光模块完全内置，无须外接分光器、荧光摄像头、摄像适配器，无多余线缆外露。 |
| 2 | 乳腺外科专用超显微手术器械包 | 1套 | 1、血管扩张器尖端球点设计高度抛光，且对合面为平行设计，确保进行血管扩张时压力均匀分布在整个管腔内膜，避免对内膜造成不必要的损伤。 2、显微器械应具有超耐磨、超精细及脱磁性能。 3、血管夹哑光设计。 4、头尖达到0.1mm且对合严密的超显微器械。 5、超显微器械配置： 名称; 备注; 外观尺寸; 数量. 持针器; 圆柄，宽8mm，弯头，不带锁; 头尖0.2mm，15cm长; 2个. 持针器; 圆柄，宽8mm，弯头，不带锁; 头尖0.4mm，15cm长; 2个. 持针器; 圆柄，宽8mm，直头，无锁; 头尖0.4mm，15cm长; 2个. 解剖剪; 圆柄，宽8mm，直头; 刃长14mm，15cm长; 1个. 解剖剪; 圆柄，宽8mm，弯头; 刃长14mm，15cm长; 1个. 外膜剪; 圆柄，宽8mm，直头; 刃长14mm，15cm长; 4个. 镊子; 平柄，直头; 头尖0.1mm，13.5cm长; 4个. 镊子; 平柄，直头; 头尖0.3mm，13.5cm长; 4个. 镊子; 平柄，宽9mm，弯头; 头尖0.3mm， 13.5cm长; 4个. 血管扩张器; 平柄，宽9mm，10°弯角; 头尖0.3mm， 11cm长; 2个. 施夹镊; 适用于B1-3血管夹，无锁; 14cm长; 2个. 血管解剖钳; 弯头; 头尖0.5mm，12.5cm长; 6个. 无损伤镊; 直镊; 头端1.2mm，15cm长; 4个. 双夹; 哑光黑色; 长11mm; 1个. 双夹; 哑光黑色; 16mm; 1个. 双夹; 哑光黑色; 24mm; 1个. 单夹; 哑光黑色; 11mm; 1个. 单夹; 哑光黑色; 16mm; 1个. 单夹; 哑光黑色; 24mm; 1个. |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），从验收合格之日起每3个月巡检一次，质保期内最少巡检4次并免费维修、保养、更换零部件。质保期满后，终身维护。 2、属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人质量保证期优于国家“三包”规定的，或招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 3、中标后产品或服务由制造商负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由中标人向制造商支付，中标人可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：进口设备自签订合同之日起90天内，国产设备自签订合同之日起30天内。 2、交货地点：广西壮族自治区肿瘤防治研究所。 |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 售后服务除特别注明外，中标人在应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2.供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件；质保期过后提供设备无偿维修服务，只收取更换配件费用。如有常用耗材、易损件及备品备件，其价格清单应在投标文件中列出。采购人需要继续由原中标人或制造商提供售后服务的，该中标人或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3.设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过一周，设备及配件维修超过5天必须及时提供备用机及备品备件。中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 4.随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。培训期间，培训人员的费用含在投标报价中。 5. 供应商为采购人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 6.其余按厂家承诺执行。 |  |
| 付款方式 |  | 签订合同预付总合同金额的30%，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署的验收合格证，供应商开具全额增值税发票给采购人后，采购人以转账方式支付至总合同金额的95%，剩余的5%作为履约保证金，验收合格12个月后，采购人以转账方式一次性支付总合同金额剩余的5%（无息）。 |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目设备已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为第1项手术显微镜 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.招标人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训招标人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，招标人方可验收。 4.招标人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |
| 五、其他 |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如投标人投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供所投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件；如投标人投标产品为国产设备，投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件。 |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算或最高限价的投标无效。 |  |
| ▲医疗器械注册证 |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |