- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9 本章采购需求表中，凡标注“▲”号的条款或要求有负偏离（或未作响应）的投标无效；标注“◆”号的功能目标及技术指标（含实验室系统工程技术参数要求）为关键指标或要求，有负偏离（或未作响应）达3项（含）以上的投标无效。未标注“▲”号及“◆”号的功能目标及技术指标（含实验室系统工程技术参数要求）负偏离（或未作响应）达10项（含）以上的投标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 |  | 采购标的内容 | 单位 |  | 数量 |  | 功能目标及技术指标 参数要求具体详见 《实验室系统工程技术参数要求》 |
| 检验检测辅助设备及配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一)一层检验检测辅助设备及配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）样品处理间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 水槽 | 个 |  | 1 |  | 4000*600*750mm |
| 2）大厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 前台 | 个 |  | 1 |  | 15000*600*790mm 材质：黑条纹大理石台面，底部实木柜支撑 |
| 3）暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台（带水） | 台 |  | 1 |  | 1000*750*770mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体，1.2mm厚，表面环氧树脂喷涂 PP水槽550*450*310mm |
| （二）三层检验检测辅助设备及配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）样品室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 样品柜 | 个 |  | 12 |  | 1200*600*2000mm 全钢结构 可随意调节隔层托板高度的货架柜 |
| 2 |  | 边台 | 个 |  | 1 |  | 2000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 3 |  | 电源插座 | 个 |  | 16 |  | 5孔10A插座，离地约1米 |
| 2）备用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 更衣柜 | 个 |  | 5 |  | 900*450*2000 mm 全钢结构 |
| 2 |  | 边台 （带2个水槽） | 台 |  | 1 |  | 1000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 PP水槽550*450*310mm 纯水龙头 |
| 3 |  | 边台 | 台 |  | 1 |  | 3000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 4 |  | 电源插座 | 个 |  | 8 |  | 5孔插座，10A，边台上方约20CM |
| 3）更衣室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 更衣柜 | 个 |  | 3 |  | 900*450*2000 mm 全钢结构 （3门）柜内配置不锈钢挂衣杆、试衣镜，带锁 |
| 4）玻璃器皿暂存室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物品架 | 个 |  | 3 |  | 1500*600*2000mm 钢架结构 |
| 5）准备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 地漏 | 个 |  | 1 |  | 75mm，不锈钢，防堵 |
| 2 |  | 中央实验台 （带试剂架） | 台 |  | 1 |  | 3000*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板， 钢玻试剂架（3000*300*840mm）8mm钢化玻璃 |
| 3 |  | 中央洗涤台 （带水） | 台 |  | 2 |  | 1500*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板， PP水槽550*450*310mm |
| 4 |  | 器皿柜 | 个 |  | 6 |  | 900*450*2000mm 全钢结构 |
| 5 |  | 工作台（带抽屉插座） | 个 |  | 2 |  | 台面13mm厚实芯理化板，黑色落地式钢制柜体 |
| 6 |  | 高压锅专用电源，总控空开 | 4P |  | 1 |  | 60A空开，参考或相当于德力、西门子、正泰 |
| 7 |  | 单控空开，带插座 | 个 |  | 5 |  | 20A空开带插座，参考或相当于德力、西门子、正泰 |
| 6）更衣 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 更衣柜 | 个 |  | 2 |  | 900*450*2000 全钢结构 |
| 7）洁净区+培养室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 插座 | 个 |  | 12 |  | 无菌室1-4每室5孔10A或16A |
| 2 |  | 电源 | 组 |  | 3 |  | 一组为仪器用电，二组为照明用电，三组为紫外灯消毒用电，三组均有总控空开，照明及紫外需带分控开关 |
| 8）万级无菌室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢台 （双层） | 台 |  | 1 |  | 2500*750*800mm 304#不锈钢材质，1.2mm厚 |
| 2 |  | 超净工作台 | 台 |  | 3 |  | 1500*700*520 全钢结构，双人单面 |
| 9）万级无菌室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢台 （双层） | 台 |  | 2 |  | 2500*750*800mm 304#不锈钢材质，1.2mm厚 |
| 2 |  | 超净工作台 | 台 |  | 3 |  | 1500*700*520 全钢结构，双人单面 |
| 10）万级无菌室3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢台 （双层） | 台 |  | 2 |  | 2500*750*800mm 304#不锈钢材质，1.2mm厚 |
| 2 |  | 超净工作台 | 台 |  | 1 |  | 1500*700*520 全钢结构，双人单面 |
| 11）万级无菌室4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢台 （双层） | 台 |  | 2 |  | 2500*750*800mm 304#不锈钢材质，1.2mm厚 |
| 2 |  | 不锈钢台 （双层） | 台 |  | 1 |  | 2000*750*800mm 304#不锈钢材质，1.2mm厚 |
| 3 |  | 超净工作台 | 台 |  | 1 |  | 1500*700*520 全钢结构，双人单面 |
| 12）培养室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 不锈钢台 （双层） | 台 |  | 1 |  | 3500*1200*800mm 304#不锈钢材质，1.2mm厚 |
| 13）污物处理室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 （带水） |  | 台 |  | 1 |  | 6200*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 PP水槽550*450*310mm |
| 2 | 电源 |  | 组 |  | 3 |  | 一组为仪器用电，二组为照明用电，三组为紫外灯消毒用电，仪器用电为专用大功率电器配套电路，配60A总控空开和20A分控空开 |
| 14）污物暂存室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物品架 |  | 个 |  | 4 |  | 1500*600*2000mm 钢架结构 |
| 2 | 传递窗 |  | 个 |  | 1 |  | 落地式传递窗，可过推车，与污物处理室的相通，304不锈钢材质 |
| 15）一次性用品暂存室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物品架 |  | 个 |  | 5 |  | 1500*600*2000mm 钢架结构 |
| 16）耗材室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物品架 |  | 个 |  | 4 |  | 1500*600*2000mm 钢架结构 |
| 2 | 防爆试剂柜 |  | 个 |  | 2 |  | 900*450*1800mm 全钢结构 |
| 17）PCR（准备区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 （带水） |  | 台 |  | 1 |  | 3800*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 18）PCR（制备区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 （带水） |  | 台 |  | 1 |  | 3800*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 | 生物安全柜 |  | 台 |  | 1 |  | 1500*630*710mm 全钢结构 双人单面，B2型 |
| 19）PCR（扩增区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 （带水） | 台 |  | 1 |  | 3800*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 超净工作台 | 台 |  | 1 |  | 1500*700*520 mm 全钢结构，双人单面 |
| 20）PCR（分析区） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 （带水） | 台 |  | 1 |  | 3800*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 21）仪器室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 | 台 |  | 2 |  | 4000*900*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 22）仪器室2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 | 台 |  | 1 |  | 2250*900*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 23）仪器室2-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 | 台 |  | 1 |  | 2250*900*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 24）生物安全室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 更衣柜 | 个 |  | 1 |  | 900*450*2000 mm 全钢结构 |
| 2 |  | 生物安全柜 | 台 |  | 4 |  | 1500*630*710mm 全钢结构，双人单面，A2型 |
| 3 |  | 实验台 | 台 |  | 1 |  | 4000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 补充说明 |  | 1、无特别说明，每间房每面至少布一个5孔10A插座，超过3米宽的墙面每间隔1.5米需布一个插座，通道间隔距离可以2米； 2、紫外消毒线路，仪器室片区应有总控空开，PCR室应有下级总控空开及分控，生物安全柜及其它有紫外控制开关; 3、所用彩钢板达到防火级别要求。 |  |  |  |  |  |
| （三）五层检验检测辅助设备及配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）留样室（二倍样） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物品架 | 个 |  | 33 |  | 1200*600*2000mm 全钢结构，四层活动层板 |
| 2 |  | 边台 | 台 |  | 1 |  | 4100*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2）留样室（一倍样） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物品架 | 个 |  | 15 |  | 1200*600*2000mm 全钢结构，四层活动层板 |
| 2 |  | 边台 | 台 |  | 2 |  | 3000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 边台 | 台 |  | 1 |  | 4000*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3）样品预备室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 中央实验台 | 台 |  | 1 |  | 5000*1500*850mm 不锈钢台面 |
| 2 |  | 中央洗涤台 （带水） | 台 |  | 2 |  | 1500*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 中央实验台 （带试剂架） | 台 |  | 1 |  | 5000*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4 |  | 中央实验台 | 台 |  | 1 |  | 5000*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5 |  | 中央洗涤台 （带水） | 台 |  | 1 |  | 1500*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6 |  | 中央洗涤台 （带水） | 台 |  | 1 |  | 1500*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 7 |  | 万向抽气罩 | 个 |  | 4 |  | 悬挂式，PP材质 |
| 8 |  | 边台 | 台 |  | 2 |  | 3000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4）天平室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 天平台 | 台 |  | 10 |  | 1200*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5）天平室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 天平台 | 台 |  | 9 |  | 1200*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6）天平室（建标实验室） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 天平台 | 台 |  | 9 |  | 1200*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 7）标化室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 3000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 2700*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 3000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4 |  | 台式通风柜 |  |  | 台 | 1 | 1524*946*2273mm 采用25mm厚陶瓷台面 通风柜柜体 |
| 5 |  | 原子吸收罩 |  |  | 台 | 1 | 400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀 |
| 6 |  | 通风试剂柜 |  |  | 个 | 2 | 900*450*2000mm 全钢结构 |
| 8）高温室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高温台 |  |  | 台 | 1 | 9300*750*500mm 优质陶土板台面20mm厚，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 高温台 |  |  | 台 | 1 | 7500*750*500mm 落地式钢制柜体，1.2mm厚 |
| 9）洗涤间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台（带2个水槽） |  |  | 台 | 1 | 2650*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 2 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 2200*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 器皿柜 |  |  | 个 | 6 | 900*450*2000mm 全钢结构 |
| 4 |  | 原子吸收罩 |  |  | 台 | 3 | 400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀 |
| 5 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 1000*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6 |  | 晾晒架 |  |  | 个 | 1 | 3800*450*2000mm 全钢结构，四层不锈钢层板 |
| 10）仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 6 | 2000*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 3600*600*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 11）小仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 3000*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 3000*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 原子吸收罩 |  |  | 台 | 1 | 400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀 |
| 12）小仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 3000*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 3000*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 原子吸收罩 |  |  | 台 | 1 | 400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀 |
| 13）仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | PP台式通风柜 |  |  | 台 | 2 | 1524*946*2273mm 台面25mm厚陶瓷台面 |
| 2 |  | 台式通风柜 |  |  | 台 | 4 | 1524*946*2273mm 台面25mm厚陶瓷台面 |
| 3 |  | 仪器台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1430*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 4 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 1 | 1430*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 5 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 10 | 1430*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6 |  | 原子吸收罩 |  |  | 台 | 1 | 400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀 |
| 7 |  | 万向抽气罩 |  |  | 个 | 10 | 悬挂式，PP材质， |
| 8 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 9200*600*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 14）标准物质存放室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 1100*600*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 15）试剂室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 通风试剂柜 |  |  | 个 | 6 | 1200*450*2000mm 全钢结构 |
| 2 |  | 通风试剂柜 |  |  | 个 | 1 | 900*450*2000mm 全钢结构 |
| 3 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 2050*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 4 |  | 防爆试剂柜 |  |  | 个 | 2 | 900*450*1800mm 全钢结构 |
| 16）废液间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*900*500mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 17）毒品室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 通风试剂柜 |  |  | 个 | 1 | 1200*450*2000mm 全钢结构 |
| 2 |  | 天平台 |  |  | 台 | 1 | 1200*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 18）走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 紧急冲淋洗眼装置 |  |  | 台 | 2 | 落地式 |
| 19）废液间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 防爆风机 |  |  | 台 | 1 | 强力不间断防爆风机排风 |
| （四）七层检验检测辅助设备及配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）理化室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 台式通风柜 |  |  | 台 | 6 | 1828*946*2273mm 采用台面25mm厚陶瓷台面 |
| 2 |  | 中央实验台（带试剂架） |  |  | 台 | 3 | 4850*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板 |
| 4 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板 |
| 5 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板 |
| 6 |  | 万向抽气罩 |  |  | 个 | 9 | 悬挂式，PP材质， |
| 7 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 13000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 8 |  | 边台 |  |  | 台 | 2 | 4100*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2）理化室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 台式通风柜 |  |  | 台 | 6 | 1828*946*2273mm 采用25mm厚陶瓷台面 |
| 2 |  | 中央实验台（带小杯槽） |  |  | 台 | 2 | 4850*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板） 台面13mm厚实芯理化板 |
| 4 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板 |
| 5 |  | 中央集气罩 |  |  | 个 | 6 | 1600*1500*1550mm 钢制柜体，1.2mm厚，表面环氧树脂喷涂 |
| 6 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 9700*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 7 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 5600*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3）大仪器室（原子吸收、原子荧光） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 4 | 2000*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 边台 |  |  | 台 | 2 | 4100*600*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 万向抽气罩 |  |  | 个 | 8 | 悬挂式，PP材质， |
| 4）大仪器室（ICP-MS ICP-AES） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 4 | 1300*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 2 | 1400*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 2 | 2350*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4 |  | 转角仪器台 |  |  | 台 | 2 | 1000*1000*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 2 | 2500*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6 |  | 活动台 |  |  | 台 | 1 | 1000*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 7 |  | 边台 |  |  | 台 | 4 | 1500*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 8 |  | 万向抽气罩 |  |  | 个 | 18 | 悬挂式，PP材质 |
| 5）高效液相仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 12 | 2000*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 万向抽气罩 |  |  | 个 | 24 | 悬挂式，PP材质， |
| 3 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 6100*600*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6）小仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 7000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 7）天平室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 天平台 |  |  | 台 | 2 | 1200*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 天平台 |  |  | 台 | 1 | 1700*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 8）理化室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 台式通风柜 |  |  | 台 | 4 | 1828*946*2273mm 采用25mm厚陶瓷台面 |
| 3 |  | 中央实验台 |  |  | 台 | 2 | 3000*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 5 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 4400*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6 |  | 中央集气罩 |  |  | 个 | 2 | 1500*1500*1550mm 钢制柜体 |
| 9）高温室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 高温台 |  |  | 台 | 2 | 4900*600*500mm 优质陶土板台面20mm厚，黑色 落地式钢制柜体 |
| 10）耗材室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物品架 |  |  | 个 | 8 | 1200*600*2000mm 钢架结构 |
| 2 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 1100*600*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 11）试剂室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 通风试剂柜 |  |  | 个 | 8 | 1200*450*2000mm 全钢结构 |
| 2 |  | 天平台 |  |  | 台 | 1 | 1200*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 12）洗涤间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 器皿柜 |  |  | 个 | 6 | 900*450*2000mm 全钢结构 |
| 2 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 3 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1600*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 4 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 1400*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5 |  | 晾晒架 |  |  | 个 | 4 | 900*450*2000mm 全钢结构 |
| 13）废弃液储存间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 3100*900*850mm 台面13mm厚实芯理化板 |
| 2 |  | 防爆风机 |  |  | 台 | 2 | 强力不间断防爆风机排风 |
| 3 |  | 分隔 |  |  | 间 | 1 | 彩钢板，前室为清洁室（占二分之一），里面废液间增加地漏 |
| 14）走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 紧急冲淋洗眼装置 |  |  | 台 | 2 | 落地式 |
| （五）八层检验检测辅助设备及配套安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）理化室1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 台式通风柜 |  |  | 台 | 6 | 1828*946*2273mm 采用25mm厚陶瓷台面 通风柜柜体 |
| 2 |  | 中央实验台 |  |  | 台 | 2 | 4850*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板 |
| 4 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 9700*750*450mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 4100*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 7 |  | 中央集气罩 |  |  | 个 | 6 | 1600*1500*1550mm 钢制柜体 |
| 8 |  | 通风试剂柜 |  |  | 个 | 2 | 900*450*2000mm 全钢结构 |
| 2）理化室2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 台式通风柜 |  |  | 台 | 6 | 1828*946*2273mm 采用25mm厚陶瓷台面 |
| 2 |  | 中央实验台 |  |  | 台 | 2 | 4850*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 9700*750*450mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体，1.2mm厚 |
| 6 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 4100*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 7 |  | 中央集气罩 |  |  | 个 | 6 | 1600*1500*1550mm 钢制柜体，1.2mm厚 |
| 8 |  | 通风试剂柜 |  |  | 个 | 2 | 900*450*2000mm 全钢结构 |
| 3）GC仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 中央实验台（带试剂架） |  |  | 台 | 3 | 6500*1700*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 4100*600*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 万向抽气罩 |  |  | 个 | 12 | 悬挂式，PP材质， |
| 4）GC-MS仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 4 | 1300*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 2 | 1400*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 2 | 2350*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4 |  | 转角仪器台 |  |  | 台 | 2 | 1000*1000*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 2 | 2500*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6 |  | 活动台 |  |  | 台 | 1 | 1000*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体，1.2mm厚 |
| 7 |  | 边台 |  |  | 台 | 4 | 1500*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体，1.2mm厚 |
| 8 |  | 万向抽气罩 |  |  | 个 | 18 | 悬挂式，PP材质） |
| 5）LC-MS仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 4 | 1300*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 2 | 1400*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 转角仪器台 |  |  | 台 | 2 | 1000*1000*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4 |  | 仪器台 |  |  | 台 | 4 | 2500*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5 |  | 活动台 |  |  | 台 | 1 | 1000*900*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 6 |  | 边台 |  |  | 台 | 4 | 1500*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 7 |  | 万向抽气罩 |  |  | 个 | 18 | 悬挂式，PP材质 |
| 6）小仪器室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 1300*600*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 7）天平室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 天平台 |  |  | 台 | 5 | 1200*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 天平台 |  |  | 台 | 1 | 1700*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 配减震器1个 |
| 3 |  | 边台 |  |  |  |  | 前室东面边台 |
| 8）小理化室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 中央实验台（带小杯槽） |  |  | 台 | 2 | 3000*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4 |  | 边台 |  |  | 台 | 3 | 2000*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5 |  | 中央集气罩 |  |  | 个 | 4 | 1500*1500*1550mm 钢制柜体 |
| 9）理化室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 台式通风柜 |  |  | 台 | 4 | 1524*946*2273mm 采用25mm厚陶瓷板台面 通风柜柜体 |
| 2 |  | 中央实验台（带小杯槽） |  |  | 台 | 2 | 3000*1500*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体，1.2mm厚 |
| 3 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体，1.2mm厚 |
| 4 |  | 中央洗涤台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体，1.2mm厚 |
| 5 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 5700*600*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体，1.2mm厚 |
| 6 |  | 中央集气罩 |  |  | 个 | 4 | 1500*1500*1550mm 钢制柜体，1.2mm厚 |
| 10）耗材室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 物品架 |  |  | 个 | 8 | 1200*600*2000mm 钢架结构 |
| 2 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 1100*600*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 11）试剂室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 通风试剂柜 |  |  | 个 | 8 | 1200*450*2000mm 全钢结构 |
| 2 |  | 天平台 |  |  | 台 | 1 | 1200*750*750mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 12）洗涤间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 器皿柜 |  |  | 个 | 6 | 900*450*2000mm 全钢结构 |
| 2 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1500*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 3 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 1600*750*850mm 边缘加挡水条，防止水流到地板 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 4 |  | 边台 |  |  | 台 | 1 | 1400*750*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 5 |  | 晾晒架 |  |  | 个 | 4 | 900*450*2000mm 全钢结构，四层不锈钢层板 |
| 13）废弃液储存间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 边台（带水） |  |  | 台 | 1 | 3100*900*850mm 台面13mm厚实芯理化板，黑色 落地式钢制柜体 |
| 2 |  | 防爆风机 |  |  | 台 | 2 | 强力不间断防爆风机排风 |
| 3 |  | 分隔 |  |  | 间 | 1 | 彩钢板，前室为清洁室（占二分之一），里面废液间增加地漏 |
| （六）通排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 风冷螺杆机组 |  |  | 台 | 2 | 制冷量431KW，制热量454KW，R134a冷媒 |
| 2 |  | 型钢基础 |  |  | 组 | 2 | 20#工字钢 |
| 3 |  | 风冷螺杆机组减震 |  |  | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 风冷螺杆机组吊装 |  |  | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 风冷螺杆机组定位 |  |  | 台 | 2 |  |
| 6 |  | 变频全新风空调机组 |  |  | 台 | 1 | 包含9150~11850m³/h,800Pa,夏季出风20℃/65%（冷热盘管共用），电加热除湿再热，带G3+F6滤网，盘管冷热共用，散件变频电机，现场组装。入口自带电动风阀。 |
| 7 |  | 变频全新风空调机组 |  |  | 台 | 1 | 包含7830~19900m³/h,600Pa,夏季出风20℃/65%（冷热盘管共用），电加热除湿再热，带G3+F6滤网，盘管冷热共用，散件变频电机，现场组装。入口自带电动风阀。 |
| 8 |  | 变频全新风空调机组 |  |  | 台 | 1 | 包含8750~24350m³/h,600Pa夏季出风20℃/65%（冷热盘管共用），电加热除湿再热，带G3+F6滤网，盘管冷热共用，散件变频电机，现场组装。入口自带电动风阀。 |
| 9 |  | 新风空调机组型钢基础 |  |  | 组 | 3 |  |
| 10 |  | 新风空调机组减震 |  |  | 台 | 3 |  |
| 11 |  | 新风空调机组吊装 |  |  | 台 | 3 |  |
| 12 |  | 玻璃钢变频离心通风机 |  |  | 台 | 1 | 8738~18458m³/h,1500Pa |
| 13 |  | 玻璃钢变频离心通风机 |  |  | 台 | 1 | 11330~26870m³/h,1200Pa |
| 14 |  | 玻璃钢变频离心通风机 |  |  | 台 | 1 | 10750~24450m³/h,1200Pa |
| 15 |  | 玻璃钢变频离心通风机 |  |  | 台 | 1 | 16220~18920m³/h,1200Pa |
| 16 |  | 离心风机型钢基础 |  |  | 组 | 4 |  |
| 17 |  | 离心风机吊装 |  |  | 台 | 4 |  |
| 18 |  | 离心风机定位 |  |  | 台 | 4 |  |
| 19 |  | 洗涤塔 |  |  | 台 | 1 | ≥18458m³/h |
| 20 |  | 洗涤塔型钢基础 |  |  | 组 | 1 |  |
| 21 |  | 洗涤塔吊装 |  |  | 台 | 1 |  |
| 22 |  | 洗涤塔定位 |  |  | 台 | 1 |  |
| 23 |  | 活性炭废气处理设备 |  |  | 台 | 1 | ≥26870m³/h |
| 24 |  | 活性炭废气处理设备 |  |  | 台 | 1 | ≥244450m³/h |
| 25 |  | 活性炭废气处理设备 |  |  | 台 | 1 | ≥18920m³/h |
| 26 |  | 活性炭废气处理设备型钢基础 |  |  | 组 | 3 |  |
| 27 |  | 活性炭废气处理设备吊装 |  |  | 台 | 3 |  |
| 28 |  | 活性炭废气处理设备定位 |  |  | 台 | 3 |  |
| 29 |  | 冷冻水循环泵 |  |  | 台 | 3 | 流量50m³/h，扬程74m，卧式，室外安装，配变频电机 |
| 30 |  | 水泵型钢基础 |  |  | 组 | 3 |  |
| 31 |  | 水泵减震台座 |  |  | 台 | 3 |  |
| 32 |  | 水泵吊装 |  |  | 台 | 3 |  |
| 33 |  | 水泵定位 |  |  | 台 | 3 |  |
| 34 |  | 膨胀水箱 |  |  | 只 | 1 | 2m³，不锈钢 |
| 35 |  | 膨胀水箱型钢基础 |  |  | 组 | 1 |  |
| 36 |  | 膨胀水箱定位 |  |  | 只 | 1 |  |
| 37 |  | 热水箱 |  |  | 只 | 1 | 12m³，碳钢箱体，保温 |
| 38 |  | 热水箱型钢基础 |  |  | 组 | 1 |  |
| 39 |  | 热水箱吊装 |  |  | 只 | 1 |  |
| 40 |  | 热水箱定位 |  |  | 只 | 1 |  |
| 41 |  | 电子水处理仪器 |  |  | 只 | 1 | DN200 |
| 42 |  | 电子水处理仪器 |  |  | 只 | 1 | DN150 |
| 2）文丘里阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 房间送风文丘里阀 |  |  | 台 | 8 | D=200mm、W=595 mm、H=309 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 1 | D=249 mm、W=558 mm、H=359 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 1 | D=299 mm、W=680 mm、H=409 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 3 | D=349 mm、W=752 mm、H=474 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 1 | D=816 mm、W=755 mm、H=506.5 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 1 | D=299 mm、W=680 mm、H=434 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 4 | D=349 mm、W=752 mm、H=499 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 9 | D=693 mm、W=683 mm、H=467 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 1 | D=816 mm、W=755 mm、H=531.5 mm |
| 2 |  | 房间环境排风文丘里阀 |  |  | 台 | 7 | D=200 mm、W=595 mm、H=309 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 1 | D=299 mm、W=680 mm、H=409 mm |
| 3 |  | 中央集气罩排风文丘里阀 |  |  | 台 | 28 | D=249 mm、W=558 mm、H=359 mm |
| 4 |  | 其他排风文丘里阀 |  |  | 台 | 2 | D=200 mm、W=595 mm、H=309 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 4 | D=200 mm、W=595 mm、H=309 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 2 | D=249 mm、W=558 mm、H=359 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 5 | D=299 mm、W=680 mm、H=409 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 3 | D=349 mm、W=752 mm、H=474 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 1 | D=816 mm、W=755 mm、H=506.5 mm |
| 5 |  | 通风柜排风文丘里阀 |  |  | 台 | 15 | D=249 mm、W=558 mm、H=384 mm |
|  |  |  |  |  | 台 | 30 | D=299 mm、W=680 mm、H=434 mm |
| 6 |  | 通风柜控制器 |  |  | 台 | 45 |  |
| 7 |  | 调节门传感器 |  |  | 台 | 45 |  |
| 8 |  | 数据集成网关 |  |  | 台 | 3 |  |
| 3）新风及排风管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 镀锌风管 |  |  | ㎡ | 230 | δ=0.5mm |
| 2 |  | 镀锌风管 |  |  | ㎡ | 410 | δ=0.6mm |
| 3 |  | 镀锌风管 |  |  | ㎡ | 878 | δ=0.75mm |
| 4 |  | 镀锌风管 |  |  | ㎡ | 290 | δ=1.0mm |
| 5 |  | 橡塑保温 |  |  | ㎡ | 1988 | 25mm |
| 6 |  | 橡塑保温辅料及人工 |  |  | ㎡ | 1988 |  |
| 7 |  | 镀锌螺旋风管 |  |  | M | 90 | DN150 |
| 8 |  | 手动调节阀 |  |  | 只 | 44 | 250*250 |
| 9 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 12 | 250*250 |
| 10 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 11 | 630*400 |
| 11 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 1 | 630*560 |
| 12 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 3 | 320*320 |
| 13 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 5 | 400*400 |
| 14 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 1 | 1000*630 |
| 15 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 2 | 320*250 |
| 16 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 1 | 1000*900 |
| 17 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 8 | 400*320 |
| 18 |  | 散流器 |  |  | 只 | 94 | 600*600，带阀 |
| 19 |  | 消声静压箱 |  |  | 只 | 3 | 1800*800*1500 |
| 20 |  | 消声静压箱 |  |  | 只 | 1 | 2000*800*1500 |
| 21 |  | 消声静压箱 |  |  | 只 | 2 | 1600*800*1000 |
| 22 |  | 帆布软接 |  |  | 组 | 3 | 根据新风机组进出口尺寸 |
| 4）排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 不锈钢板 |  |  | ㎡ | 1321 | δ=0.5mm |
| 25 |  | 不锈钢板 |  |  | ㎡ | 1864 | δ=0.75mm |
| 26 |  | 不锈钢板 |  |  | ㎡ | 124 | δ=1.0mm |
| 27 |  | 不锈钢螺旋管 |  |  | m | 150 | 直径100mm |
| 28 |  | 不锈钢螺旋管 |  |  | m | 100 | 直径250mm |
| 29 |  | 回风口 |  |  | 只 | 48 |  |
| 30 |  | 70℃防火阀（不锈钢） |  |  | 只 | 4 | 250*250 |
| 31 |  | 70℃防火阀（不锈钢） |  |  | 只 | 2 | 320*250 |
| 32 |  | 70℃防火阀（不锈钢） |  |  | 只 | 9 | 800*630 |
| 33 |  | 70℃防火阀（不锈钢） |  |  | 只 | 2 | 800*800 |
| 34 |  | 70℃防火阀（不锈钢） |  |  | 只 | 4 | 630*560 |
| 35 |  | 70℃防火阀（不锈钢） |  |  | 只 | 2 | 630*630 |
| 36 |  | 70℃防火阀（不锈钢） |  |  | 只 | 1 | 560*500 |
| 37 |  | 70℃防火阀（不锈钢） |  |  | 只 | 1 | 560*560 |
| 38 |  | 手动调节阀（不锈钢） |  |  | 只 | 41 | 250*250 |
| 39 |  | 手动调节阀（不锈钢） |  |  | 只 | 2 | 320*250 |
| 40 |  | 手动调节阀（不锈钢） |  |  | 只 | 4 | 320*320 |
| 41 |  | 手动调节阀（不锈钢） |  |  | 只 | 2 | 400*320 |
| 42 |  | 止回阀 |  |  | 只 | 1 | 400*320 |
| 43 |  | 电动密闭阀 |  |  | 只 | 28 | DN250 |
| 44 |  | 电动风门（不锈钢） |  |  | 只 | 2 | 1100*800 |
| 45 |  | 电动风门（不锈钢） |  |  | 只 | 2 | 800*800 |
| 46 |  | 锥形风帽（不锈钢） |  |  | 只 | 2 | DN1000 |
| 47 |  | 锥形风帽（不锈钢） |  |  | 只 | 2 | DN1120 |
| 48 |  | 锥形风帽吊装 |  |  | 只 | 5 |  |
| 49 |  | 锥形风帽安装 |  |  | 只 | 5 |  |
| 50 |  | 防腐软接 |  |  | 只 | 8 | 根据风机尺寸 |
| 51 |  | 无缝钢管含橡塑保温 |  |  | m | 250 | DN200 |
| 52 |  | 无缝钢管含橡塑保温 |  |  | m | 50 | DN150 |
| 53 |  | 无缝钢管含橡塑保温 |  |  | m | 60 | DN125 |
| 54 |  | 无缝钢管含橡塑保温 |  |  | m | 20 | DN100 |
| 55 |  | 镀锌钢管 |  |  | m | 20 | DN40 |
| 56 |  | 镀锌钢管 |  |  | m | 40 | DN20 |
| 57 |  | 室外水管外包烤漆钢板 |  |  | m | 170 |  |
| 58 |  | 法兰式涡轮蝶阀 |  |  | 只 | 6 | DN100 |
| 59 |  | 法兰式涡轮蝶阀 |  |  | 只 | 16 | DN125 |
| 60 |  | 法兰式涡轮蝶阀 |  |  | 只 | 6 | DN150 |
| 61 |  | 法兰式橡胶软接头 |  |  | 只 | 4 | DN80 |
| 62 |  | 法兰式橡胶软接头 |  |  | 只 | 8 | DN100 |
| 63 |  | 法兰式橡胶软接头 |  |  | 只 | 4 | DN125 |
| 64 |  | 法兰式橡胶软接头 |  |  | 只 | 6 | DN150 |
| 65 |  | 法兰式止回阀 |  |  | 只 | 3 | DN150 |
| 66 |  | Y型过滤器 |  |  | 只 | 1 | DN100 |
| 67 |  | Y型过滤器 |  |  | 只 | 2 | DN125 |
| 68 |  | Y型过滤器 |  |  | 只 | 3 | DN150 |
| 69 |  | 自力式平衡阀 |  |  | 只 | 1 | DN100 |
| 70 |  | 自力式平衡阀 |  |  | 只 | 2 | DN125 |
| 71 |  | 法兰式截止阀 |  |  | 只 | 6 | DN65 |
| 72 |  | 法兰式截止阀 |  |  | 只 | 2 | DN150 |
| 73 |  | 铜截止阀 |  |  | 只 | 2 | DN40 |
| 74 |  | 铜截止阀 |  |  | 只 | 10 | DN20 |
| 75 |  | 铜截止阀 |  |  | 只 | 20 | DN15 |
| 76 |  | 自动排气阀 |  |  | 只 | 20 | 铜 |
| 77 |  | 温度计 |  |  | 只 | 10 | 不锈钢表盘式 表盘直径100 |
| 78 |  | 压力表 |  |  | 只 | 16 | 不锈钢表盘式 表盘直径100，带考克及缓冲管 |
| 79 |  | 电动三通阀 |  |  | 只 | 1 | DN100 |
| 80 |  | 电动三通阀 |  |  | 只 | 2 | DN125 |
| 81 |  | 电动二通阀 |  |  | 只 | 1 | DN150 |
| 5）配电及控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 冷冻机配电 |  |  | 米 | 900 | 电缆线 YJV 120 |
| 2 |  | 冷冻机配电 |  |  | 米 | 600 | 电缆线 YJV 70 |
| 3 |  | 屋顶水泵配电 |  |  | 套 | 1 | 动力控制盘 |
| 4 |  | 屋顶水泵配电 |  |  | 米 | 450 | 电缆线 YJV 70 |
| 5 |  | 屋顶水泵配电 |  |  | 米 | 300 | 电缆线 YJV 35 |
| 6 |  | 屋顶水泵配电 |  |  | 米 | 60 | 电缆线 YJV 3*35+1*16 |
| 7 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 套 | 1 | EF01动力控制盘 |
| 8 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 变频器 18.5KW |
| 9 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 静压传感器 |
| 10 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 压差开关 |
| 11 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 100 | 电缆线 YJV 3*25+2*16 |
| 12 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*25+1*16 |
| 13 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*2.5 |
| 14 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 套 | 1 | EF03动力控制盘 |
| 15 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 变频器 22KW |
| 16 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 静压传感器 |
| 17 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 压差开关 |
| 18 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 100 | 电缆线 YJV 3*35+2*25 |
| 19 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*25+1*25 |
| 20 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*2.5 |
| 21 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 套 | 1 | EF05动力控制盘 |
| 22 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 变频器 22KW |
| 23 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 静压传感器 |
| 24 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 压差开关 |
| 25 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 100 | 电缆线 YJV 3*35+2*25 |
| 26 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*25+1*25 |
| 27 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*2.5 |
| 28 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 套 | 1 | EF07动力控制盘 |
| 29 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 变频器 22KW |
| 30 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 静压传感器 |
| 31 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 只 | 1 | 压差开关 |
| 32 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 100 | 电缆线 YJV 3*35+2*25 |
| 33 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*25+1*25 |
| 34 |  | 屋顶排风机配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*2.5 |
| 35 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 套 | 1 | AHU501动力控制盘 |
| 36 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 变频器 7.5KW |
| 37 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 温湿度传感器 |
| 38 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 静压传感器 |
| 39 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 压差开关 |
| 40 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 防火开关 |
| 41 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 50 | 电缆线 YJV 3*50+2*25 |
| 42 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*10+1*6 |
| 43 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*16+1*10 |
| 44 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*2.5 |
| 45 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 套 | 1 | AHU701动力控制盘 |
| 46 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 变频器 11KW |
| 47 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 温湿度传感器 |
| 48 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 静压传感器 |
| 49 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 压差开关 |
| 50 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 防火开关 |
| 51 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 210 | 电缆线 YJV 70 |
| 52 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 140 | 电缆线 YJV 35 |
| 53 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*16+1*10 |
| 54 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*25+1*16 |
| 55 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*2.5 |
| 56 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 套 | 1 | AHU801动力控制盘 |
| 57 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 温湿度传感器 |
| 58 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 静压传感器 |
| 59 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 变频器 15KW |
| 60 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 压差开关 |
| 61 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 只 | 1 | 防火开关 |
| 62 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 225 | 电缆线 YJV 70 |
| 63 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 150 | 电缆线 YJV 35 |
| 64 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*16+1*10 |
| 65 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*25+1*16 |
| 66 |  | 新风空调箱配电 |  |  | 米 | 20 | 电缆线 YJV 3*2.5 |
| 67 |  | 排气机配电 |  |  | 套 | 1 | EF501配电防爆控制箱 |
| 68 |  | 排气机配电 |  |  | 米 | 110 | 电缆线 YJV 4*2.5 |
| 69 |  | 排气机配电 |  |  | 套 | 1 | EF701&702配电防爆控制箱 |
| 70 |  | 排气机配电 |  |  | 米 | 140 | 电缆线 YJV 4*2.5 |
| 71 |  | 排气机配电 |  |  | 套 | 1 | EF801配电防爆控制箱 |
| 72 |  | 排气机配电 |  |  | 米 | 130 | 电缆线 YJV 4*2.5 |
| 73 |  | 桥架 |  |  | 米 | 150 | 500*150 |
| 74 |  | 桥架 |  |  | 米 | 100 | 200*100 |
| 75 |  | 桥架 |  |  | 米 | 100 | 100*100 |
| 76 |  | 线管 |  |  | 米 | 300 | KPG DN20 |
| 77 |  | 线管 |  |  | 米 | 100 | KPG DN32 |
| 78 |  | 线管 |  |  | 米 | 100 | KPG DN40 |
| 6）控制配电及文丘里阀配电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 弱电桥架 |  |  | 米 | 100 | 100*50 镀锌 |
| 81 |  | 强电桥架 |  |  | 米 | 100 | 200*100 镀锌 |
| 82 |  | 电线电缆 |  |  | 米 | 1500 | RVV3*1.0 |
| 83 |  | 电线电缆 |  |  | 米 | 800 | RVV2*1.0 |
| 84 |  | 电线电缆 |  |  | 米 | 600 | RVVP4*1.0 |
| 85 |  | 电线电缆 |  |  | 米 | 800 | RVVP3*1.0 |
| 86 |  | 电线电缆 |  |  | 米 | 500 | RVSP4*1.0 |
| 87 |  | 电线电缆 |  |  | 米 | 600 | RVSP2*1.0 |
| 88 |  | 电线电缆 |  |  | 米 | 800 | 6类网线 |
| 89 |  | 电线电缆 |  |  | 米 | 100 | 光纤 |
| 90 |  | KBG配管 |  |  | 米 | 1500 | SC20 |
| 91 |  | KBG配管 |  |  | 米 | 50 | SC25 |
| 92 |  | KBG配管 |  |  | 米 | 50 | SC32 |
| 93 |  | KBG配管 |  |  | 米 | 50 | SC40 |
| 94 |  | KBG配管 |  |  | 米 | 50 | SC50 |
| 95 |  | 上位机系统 |  |  | 套 | 1 |  |
| （七）拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 砖墙拆除 |  |  | m³ | 130 | 砖墙拆除，垃圾清运 |
| 2 |  | 砌块砖砌墙 |  |  | m³ | 130 | 采用砌块砖砌筑 |
| 3 |  | 墙面处理 |  |  | ㎡ | 620 | 墙面抹灰，涂料 |
| 4 |  | 天花板拆除及修复 |  |  | ㎡ | 3500 | 原房间天花板拆除待风管施工完成后修复如故。含灯具、烟感等拆除及修复 |
| 5 |  | 自来水配管 |  |  | 项 | 1 | 屋顶洗涤塔自来水供水 |
| 6 |  | 既有VRV多联机修改 |  |  | 项 | 1 | 既有VRV多联机管道影响通风管道施工，需根据实际情况修改VRV管道 |
| （八）洁净 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）装饰部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 天棚吊顶 |  |  | ㎡ | 762.00 | 50mm单玻镁岩棉手工板 |
| 2 |  | 净化板隔墙 |  |  | ㎡ | 1378.00 | 50mm岩棉手工板 |
| 3 |  | 洁净钢制成品门 |  |  | 樘 | 25.00 | 1.0*2.1m，门扇: 50mm厚的钢制成品门 |
| 4 |  | 洁净钢制成品门 |  |  | 樘 | 9.00 | 1.2*2.1m，门扇: 50mm厚的钢制成品门 |
| 5 |  | 洁净钢制成品门 |  |  | 樘 | 1.00 | 1.5*2.1m，门扇: 50mm厚的钢制成品门 |
| 6 |  | 感应门 |  |  | 樘 | 1.00 | 1200*2100，门扇: 50mm厚彩钢板，红外线感应。 |
| 7 |  | 安全门 |  |  | 樘 | 1.00 | 1.0*2.1m,门扇: 50mm厚的钢制成品门 |
| 8 |  | 乙级钢制防火门 |  |  | 樘 | 1.00 | 1.2*2.1m，门扇: 50mm厚的钢制成品门 |
| 9 |  | 乙级钢制防火门 |  |  | 樘 | 1.00 | 1.5*2.1m，门扇: 50mm厚的钢制成品门 |
| 10 |  | 观察窗 |  |  | 个 | 20.00 | 1.18*1.0m，双层5mm钢化玻璃，不锈钢边框 |
| 11 |  | 传递窗 |  |  | 台 | 5.00 | 电子互锁，304不锈钢材质 ，外径尺寸：600*600*600 |
| 12 |  | 落地式传递窗 |  |  | 台 | 5.00 | 电子互锁，304不锈钢材质 ，外径尺寸：1000*1000*800 |
| 13 |  | 百级区 |  |  | 组 | 1 | 有效面积1500*1000，采用FFU形式，带不锈钢落地安装框架，内附净化灯，可独立开关。 |
| 14 |  | 百级区 |  |  | 组 | 2 | 有效面积2500*1400，采用FFU形式，带不锈钢落地安装框架，内附净化灯，可独立开关。 |
| 15 |  | 块料地面 |  |  | ㎡ | 762.00 | 面层2mmPVC地板,3㎜环氧自流坪底涂。 |
| 16 |  | 吊顶加固 |  |  | ㎡ | 762.00 |  |
| 17 |  | 50槽铝 |  |  | 米 | 920.00 |  |
| 18 |  | 角铝 |  |  | 米 | 120.00 | 3*3 |
| 19 |  | 阳圆柱 |  |  | 米 | 102.00 |  |
| 20 |  | 阴圆弧 |  |  | 米 | 4280.00 |  |
| 21 |  | 圆弧底座 |  |  | 米 | 4280.00 |  |
| 2）洁净通风空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 直流变频多联外机 |  |  | 台 | 1.00 | 制冷量约68KW，制热量约70KW |
| 2 |  | 组合式净化空调箱 |  |  | 台 | 1 | 送风量≥15000m³/h,新风量≥1200m³/h,约850Pa,制冷量≥63KW（冷热盘管共用），再热盘管21KW，带G4+F7滤网，盘管冷热共用，定频电机，散件现场组装。新风入口自带电动风阀。 |
| 3 |  | 组合式净化空调箱 |  |  | 台 | 1 | 送风量≥4000m³/h,新风量≥2100~4200m³/h,约850Pa,制冷量≥63KW（冷热盘管共用），再热盘管21KW，带G4+F7滤网，盘管冷热共用，变频频电机，散件现场组装。新风入口自带电动风阀。 |
| 4 |  | 组合式净化空调箱 |  |  | 台 | 1 | 送风量≥3000m³/h,新风量≥2800m³/h,约350Pa,制冷量≥42KW（冷热盘管共用），再热盘管14KW，带G4+F7滤网，盘管冷热用，定频电机，散件现场组装。新风入口自带电动风阀。 |
| 5 |  | 直流变频多联外机型钢基础 |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 空调箱型钢基础 |  |  | 台 | 3 |  |
| 7 |  | 空调箱减震 |  |  | 台 | 3 |  |
| 8 |  | 空调箱搬运 |  |  | 台 | 3 |  |
| 9 |  | 净化排风箱EF302 |  |  | 台 | 2 | 包含2100~4200m³/h,约800Pa,带G4+F6+H13滤网，变频电机.室外型，箱板采用SUS304材质，带SUS304防雨弯头及遮雨棚。散件现场组装，入口自带电动风阀 |
| 10 |  | 净化排风箱EF302 |  |  | 台 | 1 | ≥2800m³/h,约800Pa,带G4+F6+H13滤网，定频电机.室外型，箱板采用SUS304材质，带SUS304防雨弯头及遮雨棚。散件现场组装，入口自带电动风阀 |
| 11 |  | 多联机 |  |  | 台 | 6 | 制冷量≥3KW |
| 12 |  | 多联机 |  |  | 台 | 2 | 制冷量≥4KW |
| 13 |  | 多联机 |  |  | 台 | 5 | 制冷量≥5KW |
| 14 |  | 多联机 |  |  | 台 | 2 | 制冷量≥7KW |
| 15 |  | 多联机 |  |  | 台 | 1 | 制冷量≥8KW |
| 16 |  | 多联机 |  |  | 台 | 1 | 制冷量≥11KW |
| 17 |  | 排风箱型钢机组 |  |  | 台 | 2 |  |
| 18 |  | 排风箱减震 |  |  | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 排风箱吊装 |  |  | 台 | 2 |  |
| 20 |  | 排风箱定位 |  |  | 台 | 2 |  |
| 21 |  | 消声管 |  |  | 台 | 2.00 | 1000×400 |
| 22 |  | 消声管 |  |  | 台 | 1.00 | 800×400 |
| 23 |  | 消声管 |  |  | 台 | 2.00 | 500×320 |
| 24 |  | 净化通风管 |  |  | ㎡ | 150.00 | 板材厚度:厚0.5mm |
| 25 |  | 净化通风管 |  |  | ㎡ | 200.00 | 板材厚度:厚0.6mm |
| 26 |  | 净化通风管 |  |  | ㎡ | 300.00 | 板材厚度:厚0.75mm |
| 27 |  | 净化通风管 |  |  | ㎡ | 100.00 | 板材厚度:厚1.0mm |
| 28 |  | 风管法兰 |  |  | T | 2.50 | 3# |
| 29 |  | 液槽式高效过滤器 |  |  | 套 | 8.00 | 1500m³/h，带DOP检测口（G3) |
| 30 |  | 液槽式高效过滤器 |  |  | 套 | 10.00 | 1000m³/h，带DOP检测口(G2) |
| 31 |  | 菱形风口 |  |  | 套 | 4.00 | 500m³/h，带DOP检测口(G1) |
| 32 |  | 放形散流器 |  |  | 个 | 4.00 | 500*500（PS-2) |
| 33 |  | 放形散流器 |  |  | 个 | 4.00 | 300*300(PS-1) |
| 34 |  | 可调式回风窗 |  |  | 个 | 4.00 | 200*320（H1) |
| 35 |  | 可调式回风窗 |  |  | 个 | 9.00 | 320*400（H2) |
| 36 |  | 可调式回风窗 |  |  | 个 | 10.00 | 320*500（H3) |
| 37 |  | 可开式排风窗 |  |  | 个 | 2.00 | 320*400（P3) |
| 38 |  | 防雨百叶（附防虫网） |  |  | 个 | 1.00 | 1500*1100 |
| 39 |  | 防雨百叶（附防虫网） |  |  | 个 | 4.00 | 600*300 |
| 40 |  | 对开涡轮多叶调节阀 |  |  | 只 | 2.00 | 1000*500 |
| 41 |  | 对开涡轮多叶调节阀 |  |  | 只 | 2.00 | 500*320 |
| 42 |  | 对开涡轮多叶调节阀 |  |  | 只 | 4.00 | 400*320 |
| 43 |  | 对开涡轮多叶调节阀 |  |  | 只 | 2.00 | 630*400 |
| 44 |  | 对开涡轮多叶调节阀 |  |  | 只 | 1.00 | 630*320 |
| 45 |  | 对开涡轮多叶调节阀 |  |  | 只 | 14.00 | 400*250 |
| 46 |  | 对开涡轮多叶调节阀 |  |  | 只 | 12.00 | 400*200 |
| 47 |  | 对开涡轮多叶调节阀 |  |  | 只 | 10.00 | 320*200 |
| 48 |  | 对开涡轮多叶调节阀 |  |  | 只 | 4.00 | 200*200 |
| 49 |  | 止回阀 |  |  | 只 | 1.00 | 500*320 |
| 50 |  | 止回阀 |  |  | 只 | 1.00 | 400*320 |
| 51 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 2.00 | 1000*500 |
| 52 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 1.00 | 500*320 |
| 53 |  | 70℃防火阀 |  |  | 只 | 1.00 | 400*320 |
| 54 |  | 电动阀 |  |  | 只 | 2.00 | 630*400 |
| 55 |  | 电动阀 |  |  | 只 | 1.00 | 630*320 |
| 56 |  | 管道保温 |  |  | ㎡ | 750.00 | 25mm厚B1级橡塑海绵保温 |
| 57 |  | 风管帆布软接 |  |  | ㎡ | 30.00 |  |
| 58 |  | 保温胶水及辅料 |  |  | ㎡ | 750.00 |  |
| 59 |  | 风管支架 |  |  | 项 | 1.00 |  |
| 60 |  | 安装五金另料 |  |  | ㎡ | 750.00 |  |
| 3）洁净空调水部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 镀锌无缝钢管 |  |  | m | 40 | DN80 |
| 2 |  | 镀锌无缝钢管 |  |  | m | 20 | DN65 |
| 3 |  | 镀锌无缝钢管 |  |  | m | 20 | DN50 |
| 4 |  | 镀锌无缝钢管 |  |  | m | 60 | DN40 |
| 5 |  | 无缝钢管保温，橡塑,B1级 |  |  | m | 40 | DN80 |
| 6 |  | 无缝钢管保温，橡塑,B1级 |  |  | m | 20 | DN65 |
| 7 |  | 无缝钢管保温，橡塑,B1级 |  |  | m | 20 | DN50 |
| 8 |  | 无缝钢管保温，橡塑,B1级 |  |  | m | 60 | DN40 |
| 9 |  | 铜截止阀 |  |  | 只 | 3 | DN25 |
| 10 |  | 铜截止阀 |  |  | 只 | 4 | DN40 |
| 11 |  | 铜截止阀 |  |  | 只 | 4 | DN50 |
| 12 |  | 铜截止阀 |  |  | 只 | 4 | DN65 |
| 13 |  | 电动三通阀 |  |  | 只 | 2 | DN40 |
| 14 |  | 电动三通阀 |  |  | 只 | 1 | DN65 |
| 15 |  | 铜管及保温 |  |  | 米 | 240 |  |
| 16 |  | 多联机信号线 |  |  | 项 | 1 |  |
| 17 |  | 抗震支架 |  |  | 项 | 1 | 根据国标设计 |
| 18 |  | 多联机冷凝水及保温 |  |  | 项 | 1 |  |
| 4）洁净电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 电器总箱 |  |  | 套 | 1.00 |  |
| 2 |  | 空调电箱 |  |  | 套 | 1.00 |  |
| 3 |  | 照明箱 |  |  | 台 | 2.00 | PZ-30 |
| 4 |  | 变频器 |  |  | 台 | 1.00 | 7.5KW |
| 5 |  | 变频器 |  |  | 台 | 2.00 | 4KW |
| 6 |  | 桥架 |  |  | 米 | 50.00 | 200*100 |
| 7 |  | PVC线管 |  |  | 米 | 2000.00 | DN25 |
| 8 |  | PVC线管 |  |  | 米 | 4600.00 | DN20 |
| 9 |  | 接线盒 |  |  | 个 | 700.00 | 钢制灯头盒 |
| 10 |  | 电缆 |  |  | 米 | 40.00 | YJV-3*95+2*70 |
| 11 |  | 电缆 |  |  | 米 | 200.00 | YJV-5*25 |
| 12 |  | 电缆 |  |  | 米 | 80.00 | YJV-5*16 |
| 13 |  | 电缆 |  |  | 米 | 30.00 | YJV-5*10 |
| 14 |  | 电缆 |  |  | 米 | 120.00 | YJV-5*6 |
| 15 |  | 配线 |  |  | 只 | 1000.00 | BV-6 |
| 16 |  | 配线 |  |  | 米 | 1200.00 | BV-4 |
| 17 |  | 配线 |  |  | 只 | 3200.00 | BV-2.5 |
| 18 |  | 配线 |  |  | 米 | 1200.00 | BV-1.5 |
| 19 |  | 洁净荧光灯 |  |  | 盏 | 93.00 | 48W |
| 20 |  | 洁净荧光灯 |  |  | 盏 | 16.00 | 38W |
| 21 |  | 应急装置 |  |  | 只 | 36.00 | 90分钟 |
| 22 |  | 杀菌灯 |  |  | 盏 | 45.00 | 1*36W |
| 23 |  | 照明开关 |  |  | 个 | 32.00 | 单联单控开关 |
| 24 |  | 照明开关 |  |  | 个 | 10.00 | 双联单控开关 |
| 25 |  | 照明开关 |  |  | 个 | 2.00 | 三联单控开关 |
| 26 |  | 照明开关 |  |  | 个 | 2.00 | 双联双控开关 |
| 27 |  | 插座 |  |  | 个 | 100.00 | 单相二三极插座 |
| 28 |  | 线槽支吊架 |  |  | 项 | 1.00 |  |
| 29 |  | 安装五金另料 |  |  | 项 | 1.00 |  |
| 30 |  | 送配电装置系统调试 |  |  | 系统 | 1.00 |  |
| 5）洁净空调自控部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CPU智能控制器 |  |  | 只 | 1.00 |  |
| 2 |  | 扩展模块 |  |  | 只 | 6.00 |  |
| 3 |  | 扩展模块 |  |  | 只 | 2.00 |  |
| 4 |  | 彩色触摸屏7寸 |  |  | 只 | 1.00 |  |
| 5 |  | 风管温湿度传感器 |  |  | 只 | 3.00 |  |
| 6 |  | 送风风速（风量）传感器 |  |  | 只 | 3.00 |  |
| 7 |  | 屏蔽线 |  |  | 米 | 250.00 | RVVP4*1.0 |
| 8 |  | 控制线 |  |  | 米 | 300.00 | RVVP2*1.0 |
| 9 |  | 桥架 |  |  | 米 | 40.00 | 100*50 |
| 10 |  | 编程调试费用 |  |  | 项 | 1.00 |  |
| 11 |  | 房间温湿度传感器 |  |  | 只 | 11.00 |  |
| 12 |  | 电动风阀执行器 |  |  | 只 | 3.00 |  |
| 13 |  | 风管压力传感器 |  |  | 只 | 6.00 |  |
| 14 |  | 风机压差开关930 |  |  | 只 | 3.00 |  |
| 15 |  | 自控柜 |  |  | 套 | 1.00 |  |
| 16 |  | 系统调试费 |  |  | 套 | 3.00 |  |
| 17 |  | 压差开关 |  |  | 个 | 3.00 |  |
| （九）气体管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 半自动切换系统4*4(Ar/N2/He) |  |  | 套 | 3 | 材质:SS316； 包括：安全阀，2个开关阀和2个清洗阀；进气压力：230bar； 出气压力：14bar； 接入/出：1/4"FNPT |
| 2 |  | 半自动切换系统2*2(O2) |  |  | 套 | 1 | 材质:SS316； 包括：安全阀，2个开关阀和2个清洗阀； 进气压力：230bar； 出气压力：14bar； 接入/出：1/4"FNPT |
| 3 |  | 半自动切换系统1*1(C2H2) |  |  | 套 | 1 | 材质:SS316； 包括：安全阀，2个开关阀和2个清洗阀； 进气压力：25bar； 出气压力：2.5bar； 接入/出：1/4"FNPT |
| 4 |  | 低压报警系统--5组气体 |  |  | 套 | 1 | 包括：--信号线以及声光报警系统；安装于指定地点。 外接电源：220V AC;50Hz。 传输信号：10V Max，10mA Max。电线：2.5m2。 电接点压力表：10个 |
| 5 |  | 电接点压力表 |  |  | 套 | 8 | 常规 |
| 6 |  | 电接点压力表 |  |  | 套 | 2 | 乙炔专用 |
| 7 |  | 二级减压阀 |  |  | 套 | 58 | 材质：SS316 进气压力：230bar 出气压力：10bar 接入/出：1/4"FNPT |
| 8 |  | 二级减压阀 |  |  | 套 | 2 | 材质：SS316 进气压力：25bar 出气压力：1.5bar 接入/出：1/4"FNPT |
| 9 |  | 不锈钢球阀 |  |  | 只 | 29 | 材质：一体式，阀体316L 密封件：PTFE 2500Psi,接口尺寸1/2" |
| 10 |  |  |  |  | 只 | 264 | 材质：一体式，阀体316L 密封件：PTFE 2500Psi,接口尺寸1/4" |
| 11 |  | 防爆逆止阀 |  |  | 只 | 1 | 材质：不锈钢 接口：1/4"FNPT-1/4"MNPT |
| 12 |  | 压力表 |  |  | 只 | 21 | 材质：不锈钢304 表盘直径：50mm 压力等级：主管：300Psi/60PSI； 过程连接：轴向 1/4"NPT |
| 13 |  | 卡套配件- 材质:316不锈钢 规格：BA 工作压力:高于管道工作压力 |  |  | 只 | 21 | 1/2"OD*1/4"FNPT*1/2"OD内丝三通 |
| 14 |  |  |  |  | 只 | 15 | 1/2"OD*1/4"MNPT外丝接头 |
| 15 |  |  |  |  | 只 | 0 | 1/2"OD*1/4"FNPT内丝接头 |
| 16 |  |  |  |  | 只 | 152 | 1/4"OD*1/4"MNPT外丝接头 |
| 17 |  |  |  |  | 只 | 229 | 1/8"OD*1/4"tube转换接头 |
| 18 |  | 焊接配件- 材质:316不锈钢 规格：BA Long适用于自动焊 |  |  | 只 | 34 | 1/2"焊接三通 |
| 19 |  |  |  |  | 只 | 36 | 1/2"*1/4"焊接变径 |
| 20 |  |  |  |  | 只 | 45 | 1/2"*1/4"*1/2"焊接变径三通 |
| 21 |  |  |  |  | 只 | 183 | 1/4"焊接三通 |
| 22 |  | 不锈钢管道(内表面BA级，符合ASTM269 标准 316L不锈钢管材) |  |  | 米 | 768 | 1/2"*0.049(工作压力250bar) |
| 23 |  |  |  |  | 米 | 1108 | 1/4"*0.035(工作压力346bar) |
| 24 |  | 辅助配件 |  |  | 个 | 1876 | 管夹 |
| 25 |  |  |  |  | 个 | 19 | 功能柱 |
| 26 |  |  |  |  | 个 | 97 | 气体末端阀门固定盒 |
| 27 |  |  |  |  | 批 | 1 | C型铁/吊丝/螺丝/螺母/穿墙套管/C型铁端盖等 |
| 28 |  | 高压软管 |  |  | 根 | 30 | 不锈钢材质 |
| 29 |  | 泄漏报警系统 |  |  | 套 | 1 | 主机 |
| 30 |  |  |  |  | 个 | 1 | O2探头 |
| 31 |  |  |  |  | 个 | 2 | C2H2探头 |
| 32 |  |  |  |  | 批 | 1 | 安装辅材、含信号线及线管套管 |
| 33 |  | 钢瓶支架 |  |  | 套 | 30 | 每个钢瓶1套 |
| 34 |  | 钢瓶接头 |  |  | 个 | 28 | 常规 |
| 35 |  | 钢瓶接头 |  |  | 个 | 2 | 乙炔专用 |
| 36 |  | 焊接材料/气体标头 |  |  | 批 | 1 |  |
| 37 |  | 运输费 |  |  | 项 | 1 | 含焊机运输 |
| （十）纯水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 集中供水纯水系统 |  |  | 套 | 1 | 进水水源：自来水，TDS≤200ppm, 出水水质：主机出水电阻率>10MΩ·cm@25℃, 产水量300L/H, PLC控制系统，液晶触摸屏显示，系统水质在线检测，系统运行状态液晶显示 |
| （十一）中央监控 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 中央监控控制主机 |  |  | 套 | 1 | T3430,4GRAM,250HD,19'LED |
| 2 |  | 打印外设 |  |  | 套 | 1 | 激光、A4 |
| 3 |  | 组态软件 |  |  | 套 | 1 | WINCC |
| 4 |  | 通讯软件 |  |  | 套 | 1 | OPC软件 |
| 5 |  | HMI触控屏 |  |  | 套 | 3 |  |
| 6 |  | 处理器 |  |  | 套 | 3 | 处理器模块 PLC控制器 |
| 7 |  | SM1222 |  |  | 套 | 1 | DO扩展模块 8DO |
| 8 |  | SM1221 |  |  | 套 | 3 | DI扩展模块 16DI |
| 9 |  | SM1223 |  |  | 套 | 5 | DI/DO扩展模块 16DI/16DO |
| 10 |  | SM1231 |  |  | 套 | 7 | AI扩展模块 8AI |
| 11 |  | SM1232 |  |  | 套 | 8 | AO扩展模块 4AQ |
| 12 |  | SF1008 |  |  | 套 | 3 | 交换机 |
| 13 |  | 控制箱 |  |  | 套 | 2 | 1200*700*300mm |
| 14 |  | 控制箱 |  |  | 套 | 1 | 1800*800*350 mm |
| 15 |  | 成套辅材 |  |  | 套 | 3 | 接地汇流排、DIN35导轨、端子、保险丝等、柜内线缆等辅材 |
| 16 |  | 机柜成套 |  |  | 套 | 3 | 机柜设计、组立、成套 |
| 实验室系统工程技术参数要求 一、实验室系统工程整体设计技术要求 （一）设计依据及标准规范：本项目所有技术内容依据招标文件内容为基础，技术满足或高于招标文件技术标准。 （二）排风设备及其配套水电安装位置满足采购人要求 （三）检验检测辅助设备及配套水电安装施工符合以下标准的要求（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）： 1. GB 24820-2009； 2.《国际电工委员会标准》(IEC)； 3.《欧洲低压电器开关设备安全》IEC/EN 60439-1999； 4.《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017 5.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015 6. 科学实验建筑设计规范JGJ 91； 7.《排风柜》（JB/T5150-1998或JB/T 6412-1999）； 8. GB/T 11373-2017热喷涂金属件表面预处理通则 9.实验室建筑设备（一）07J901-1 10.实验室建筑设备（二）07J901-2 二、实验室系统工程系统配套设备技术参数要求（通风柜、走入式通风柜、无机净化通风柜、净气型药品柜、不锈钢排风罩、万向抽气罩、抽气型试剂柜及样品柜、玻璃钢变频离心风机、新风空调、变风量碟阀、废气处理系统、管道材料及安装） （一）通风柜： 1.台面：采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，操作面部分整体下凹5mm翘边，总厚度25mm，防止有害液体外溢（不能采用拼接或者后期加厚方式加工），台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁，安全环保，免维护。 （1）◆放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果符合：内照射指数≤0.1，提供检测机构出具的辐射限量检测报告； （2）◆破坏强度要求：提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果为11930N及以上； （3）◆断裂模数要求：提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果为：平均值≥44.1Pa，最小值≥43.6Pa； （4）◆耐吸水率：参照GB/T4100-2015（陶瓷砖）附录G，检测结果为平均值≤0.02%。 （5）◆腐蚀性要求：提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，台面至少抗“47”种以上化学品且检测结果为0级（表面无变化）的近一年的检测报告。 （6）承重安全；“静载测试”，台面抗破坏性载荷48小时不低于400kg。 （7）◆为确保实验人员的操作安全，蝶形台面阻水边的厚度至少为（7±1）mm，需提供边缘凸起测量值≥6mm的检测报告。 （8）◆抗落球冲击：参照GB/T26696-2011的检测标准，325g钢球，落差600mm，无裂痕和破损。 注：以上每条标“◆”技术参数须于投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的项目检测报告（复印件加盖公章）；没有第三方检测报告体现其数值视为负偏离。 2.通风柜外框: （1）结构内外材质和金属涂层的性能符合实验室使用要求。 （2）钢板：高质量冷轧低碳钢板，外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架由2mm镀锌钢板支撑，双层框架厚度不小于114mm。 （3）外框侧板紧固件暴露处要耐腐蚀，非金属材料，机械锁闭，与侧板齐平。无暴露的螺钉或其它金属紧固件。 （4）金属涂层：采用进口实验室专用的聚氨酯粉末静电喷涂并在受控高温加热炉中进行烘烤以保证达到表面能耐化学腐蚀。暴露部分喷涂厚度不低于90微米；未暴露部分喷涂厚度不低于80微米。 （5）聚氨酯粉静电喷涂：环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。 （6）金属表面能抗一定的化学物质，并能达到如下性能： 1）附着性能：交叉刻画（1.6mm×1.6mm），没有掉漆。 2）防腐性能：盐喷实验200小时没有变化。 3）磨损性能：Taber磨损实验100次循环不超过5.5mg。 4）硬度性能：表面硬度相当于甚至好于4H铅笔。 5）防潮性能：华氏100度饱和湿度情况下，可以抵抗1000小时的暴露。 6）湿度性能：热水45度角冲淋，5分钟没有变化；水持续浸湿，100小时没有变化。 （7）外面板可拆卸，方便更换日光灯及电机器材。 （8）内侧设有窗口，便于维修电路、气路。 3.内衬材料及导流板 采用4mm厚白色实验室专用通风柜陶瓷纤维板，抗酸碱腐蚀、阻燃、自动熄火，内外材质一致，表面光滑而且内外均为白色，投标文件中需提供以下相对应检测报告： （1）◆阻燃性：需达到UL94V-0 等级。根据SGS检测报告采用UL94-2012测试方法测试，结果满足UL94，V-0的要求，且测试结果中第一次（t1）和第二次（t2）余焰时间都为“0”。 （2）◆高温性能：提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告，检测结果符合：表面耐干热性能180度以上结果表面无变化的检测报告。 注：以上每条标“◆”技术参数须于投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的项目检测报告（复印件加盖公章）；没有第三方检测报告体现其数值视为负偏离。 4.通风柜顶部排风口 （1）矩形底部带圆弧设计的排风口 （2）1.2mm钢板环氧树脂漆喷涂 （3）排风口径为250mm～315mm 5.通风柜照明 （1）工作空间平均照明：80尺烛光左右。 （2）两个荧光灯管，快速启动类型。 （3）镇流器安装在通风柜外部。 （4）防爆日光灯隐藏于面板（5mm厚钢化玻璃）下，并且和柜体密封，不与排气柜内气流接触，安全易更换。 6.面风速 可保持在0.5±0.1m/s，且要求面风速在面板上实时显示。 7.视窗尺寸 （1）内部最大高度：100mm （2）视窗开启高度：0～750mm （3）视窗最小开口：5mm 8.视窗 （1）视窗移门玻璃用防爆浮法夹层玻璃，厚度不小于6mm，可使门停于任意位置。 （2）移门可以清楚地看清通风柜内部工作区域。 9.视窗把手 （1）不锈钢制作，抗化学腐蚀物质喷涂，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹。 （2）把手前缘采用90°内向摺卷设计以增加强度及安全防护功能。 10.移门平衡系统 （1）平衡系统有砝码滑轮铰链等装置。平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。 （2）移门吊链：单股，平均拉升强度≥2,400磅，最大工作载荷≥480磅。 （3）移门滑轨：抗腐蚀PVC材质。 （4）移门轴承滑轮：5mm直径全钢驱动型链齿轮带自锁系统。后惰轮齿轮为双层密封滚珠轴承型，所有材质镀锌防腐处理，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯材质构成。 （5）密封条: 白色70硬度PVC。防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体。 11.移门自动下降功能 （1）玻璃移门在约725mm的安装高度，有限位器限制玻璃移门，便于安装拆卸大型设备。 （2）当移门高于500mm操作高度时，会自动下降到这一高度，维持设计表面风速和排风风量。 （3）自动下降设施通风柜柜体由符合要求的高质量冷轧钢板组成。 （4）移门要求不大于5磅用力可以自由移动。 （5）安全玻璃安装在聚氯乙烯滑槽内。 （6）移门的关闭有橡胶缓冲装置。 12.辅助进气口 安装于上部外面板上，可于视窗降低时，提供气源，以降低视窗下方开口激流。 13.底柜 （1）柜体：全钢制柜体，柜门采用双层设计，夹层内填有消音材质。柜体可全空式打开，无中间支架。 （2）背板：背板设有可拆卸的活动板，便于水电管线的安装维护，活动背板采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 （3）层板：钢板采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂，层板可调节。 14.通风柜面板 通风柜右侧板安装有液晶显示面板，可对通风柜的启停进行控制，并显示实时面风速的数值。 15.外表处理 钢板不生锈，可防化学腐蚀、防潮、防蛀，满足实验室防酸碱要求。喷粉采用环氧树脂粉末（参考或相当于阿克苏、百丽池、巴斯夫等品牌）。喷粉厚度80～90微米。 16.五金件 （1）调脚：整个实验台的钢架结构下均配有金属调整脚，可自由调节高度0～30mm，保证整个柜体水平良好。 （2）合页：采用不锈钢合页，厚度不小于3mm，开闭度≥165度，开合时无噪音，防锈、防腐蚀。 （3）配置拉手采用不锈钢U型拉手。 （4）包括合页、螺丝、螺钉等五金件均需采用优质不锈钢304以上材质。 17.水槽 （1）采用参考或相当于SAN、TOF、博郎等品牌PP材质制作，耐酸碱一体成型小水槽(190*110*180mm或根据通风柜尺寸选择合适尺寸)，颜色为黑色。 （2）带单口水龙头，堵臭存水弯装置，下水直径DN25的PP管连接。 （3）单口水龙头要求与洗涤实验台中的水龙头要求一致。 18.配电箱 通风柜底柜设有配电箱，可接入380V，5KW电源线，能保证通风柜用电安全可靠。 19.插座 实验室专用，220V，10A/16A带防尘盖国际制式插座各2个，参考或相当于正泰、公牛、TCL等品牌。 20.使用说明 在视窗右下角明显位置标示使用说明，以利操作。 21.颜色由采购人统一确定。 （二）落地式通风柜： 1.矩形顶部带圆弧设计的排风口，采用≥5mm厚PP板热熔焊接成型。底部入口为长方形开口，顶部出口为圆形开口，管径配合风量要求，排风口径为250mm。 2.通风柜照明工作空间平均照明: 80尺烛光 (860勒克斯 Lux)左右。 3.通风柜外框结构内外材质和金属涂 层的性能符合实验室使用要求。 （1）钢板：高质量冷轧低碳钢板，外层为钢板，内层为抗腐蚀内衬材料。两层之间为全钢框架由2mm镀锌钢板支撑，双层框架厚度不小于114mm。 （2）外框侧板紧固件暴露处要耐腐蚀，非金属材料，机械锁闭，与侧板齐平。无暴露的螺钉或其它金属紧固件。 （3）金属涂层：采用实验室专用的聚氨酯粉末静电喷涂并在受控高温加热炉中进行烘烤以保证达到表面能耐化学腐蚀。暴露部分喷涂厚度达到3mil(1mil=0.0254mm)。未暴露部分喷涂厚度达到2.5mil。 （4）聚氨酯粉静电喷涂：环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。金属表面抗一定的化学物质。 4.内衬材料及导流板 （1）采用≥6mm 厚倍耐板，内侧板可固定供水和供气考克，背板可固定导流板，顶板设照明及集气装置。 （2）导流板固定座: 采用耐酸碱、耐高温PC模铸成型，其固定座须包含背板固定座、导流板固定旋钮及蒸馏架安装孔座等，组合成一活动组件，可轻易用手拆解导流板做清理。 5.移门平衡系统 （1）平衡系统有砝码滑轮铰链等装置。平衡系统可以阻止移门倾斜，并且可用一只手操控。通风柜移门可以清楚地看清通风柜内部工作区域。视窗移门玻璃采用防爆浮法夹层玻璃，厚度不小于6mm。 （2）移门吊链:单股，平均拉升强度2,400磅，最大工作载荷480磅。 （3）移门滑轨：抗腐蚀PVC材质。 （4）移门轴承滑轮：5mm直径全钢驱动型链齿轮带自锁系统。后惰轮齿轮为双层密封滚珠轴承型，所有材质镀锌防腐处理，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯材质构成。 （5）移门拉手: 表面环氧树脂喷涂，耐化学腐蚀，1.5英寸厚。 （6）密封条: 白色70硬度PVC。防止气体泄露，并能阻挡液体流出柜体。 6. 移门自动下降功能，便于安装拆卸大型设备。当移门高于500mm操作高度时，会自动下降到这一高度，维持设计表面风速和排风风量。 7. 通风柜面板，通风柜右侧板安装有液晶显示面板，面板上具有多个操作按键。触摸式面板开关可显示日光灯等有电显示功能。 通风柜配件：通风柜两侧板上安装有插座， 4个220V/10A五眼多功能（86型）。 （三）净气型药品柜 1.框架采用喜得或新美乐或劳士林环保型8mm厚PP板，经CNC数控机床，自动折弯折边处理，折弯厚边缘无毛刺，不伤手，光滑自然有光泽。 2.门板参考或相当于喜得或新美乐或劳士林环保型等品牌10mm厚PP板，经过CNC数量机床，自动折弯折边处理，内嵌式扣手孔也3)经过CNC数控机床自动处理，光滑自然，易于扣手的安装，而且不会松动，不会脱落；门板设有嵌入式5mm亚克力玻璃；下柜门设有自然补风口，保持柜内腔体有空气流动。 3.层板采用参考或相当于喜得或新美乐或劳士林环保型10mm厚PP板，经CNC数控机床，自动折弯折边处理，折弯厚边缘无毛刺，不伤手，光滑自然有光泽，层板四周自动折弯有3CM高度挡板，液体药品倾倒厚，也不会流出而影响操作者；层板高度可调节。 4、风机风量：350m3/h；功率27W；转速：2800~3300RPM；过滤类型：板式活性炭过滤器；初效效率：G4；过滤效率：99%；风机启停控制采用液晶触摸开关控制。 5.密码锁柜门采用电子密码锁，可以刷卡，也可以使用预设密码。 6.送风方式下送上排；垂直层流。 7.工作原理在药品柜顶部设有分子过滤器及高校过滤器，下柜底部背板设有排风过滤孔，风机在顶部按照设定风量24小时工作，当柜门处于关闭状态时柜内腔体始终处在微负压状态，保证酸碱气味不会流出而污染实验室内空气；当气体挥发时，风机可以有效将气体通过背部腔体风管抽出经顶部过滤系统净化后，又将洁净的空气送入柜内，这样循环送入和排出，从而达到洁净空气的目的。 8.排风口位于药品柜顶部，排风材质选用米白色PP材质，直径65mm。 9.合页采用乳白色或浅蓝色开模自制的PVC材质合页，强度好，不要开裂。 10.拉手可以根据用户需求安装暗扣手或工字型自制开模的把手。 ◆11.药品柜指标要求：提供具有第三方检测机构出具的检测报告，检测结果符合：环已烷：≤0.25mg/m3；异丙醇：≤0.50mg/m3；苯：≤0.050 mg/m3；甲苯：≤0.50mg/m3 （四）不锈钢排风罩： 1.材质：优质304不锈钢材质，厚度不低于1.2mm。 2.罩口尺寸：500×500mm、1200×750mm、2000×900mm、700×500mm、1300×1000mm、3000×900mm、1500×950mm。 3.接口尺寸：圆形接口，接口尺寸为300mm。 4.开关阀：设置手动开关阀。 （五）万向抽气罩 1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、组装及清洗。 2.关节密封圈：高密度橡胶（不易老化）。 3.颜色：悬臂节为白色，罩口为透明。 4.关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 5.伸缩导管：直径75mmPP材质。 6.拱形集气罩：高密度PP材质，直径375mm。 （六）排风试剂柜及样品柜 1.柜体材料 （1）全钢落地式，材质为冷轧钢板，钢板厚度不低于1.2mm，经久耐用， 且防火、防腐蚀性好。 （2）上下四开门设计，其中上层开门内嵌5mm厚透明玻璃。 2.排风口 （1）通风型药品柜顶部设有专用排风口，口径为100mm （2）底部柜门设有补风口。 3.五金件 （1）采用参考或相当于DTC(东泰)、海福乐、海蒂诗或其他同等档次品牌的110度合金定位铰链。 （2）柜门拉手采用不锈钢内嵌拉手。 （3）上下柜门各带一把锁。 （4）层板由四个钢制层板扣支撑，承重为大于50Kg。 （5）为使柜内的隔板具有很好的承重性能，每块隔板带加强筋设计。 4.外表处理 表面经清洗、除油、去锈、磷化等九道工序，喷粉采用环氧树脂粉末（参考或相当于阿克苏、百丽池、巴斯夫或其他同等品牌）。喷粉厚度80～90微米。 5.颜色由采购人统一确定。 （七）玻璃钢变频离心风机 1.风机采用具有耐酸碱的防腐玻璃钢离心风机； 2.◆风机采用高效节能产品，要求为一级能效标准风机，并于投标文件中提供相应风机的中国质量认证中心出具的节能产品认证证书复印件并加盖投标单位公章； 3.◆风机设计点在高效率点，运行工况可避开小流量区，风机在小流量区能做到不喘振，风机装配后能达到合格的各项性能要求 ，于投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的产品质量检测合格报告复印件并加盖投标单位公章； 4.◆根据工况要求，采用防爆耐有机玻璃钢离心风机，并于投标文件中提供国家防爆认证证书（整机）、具备资质的第三方检测机构出具的防爆风机合格检验报告； 5.◆风机主要材料为玻璃纤维强化树脂耐酸碱纯玻璃钢，原材料使用优良的树脂，满足现场废气的腐蚀性要求；投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的风机主要材料质量检测合格报告； 6.风机在正常使用情况下寿命至少为10年（易损件除外）。 7.转子动平衡等级：符合ISO1940规范之2.5mm/s等级；风机叶轮的动力平衡精度不低于G2.5级，且能24 小时连续运转； 8.机组振动等级：符合ISO2372规范之4.5mm/s等级；风机安装后运行时的的机组振动符合JB/T 8689- 2014通风机振动限值要求规范之4.5mm/s等级，其中风机轴承座振动≤2.5mm/s、电机振动≤4.5mm/s； 9.噪声要求：风机采用良好的设计、精密的加工、精细的装配，以使风机具有良好的噪音性能，噪音按照国家相关标准执行； 10.配置要求：电机参考或相当于西门子、东元、马拉松等品牌、 风机轴承参考（SKF/NSK/FAG或其他同等档次品牌）、皮带参考或相当于马牌、三星、欧皮特等品牌、风机轴承座参考或相当于河北同心、鼎和、哈轴等品牌。 注：以上每条标“◆”技术参数需于投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的项目检测报告（复印件加盖公章）；没有第三方检测报告体现其数值视为负偏离。 （八）变风量新风机组 1 设计设备参数要求： 1）电源：220V/380V，50Hz，电压误差在±10%以内，保证机组正常运行。 2）冷热水盘管进出水温： 制冷工况：7/12℃ 制热工况：50/45℃ 2 基本要求 1）每一空箱由同一厂家整体装配生产，其中包括离心式风机、盘管、空气过滤器、机壳、保温、凝结水接收水盘及其它配件等的安装。 2）每一空箱在正常运行时所产生的震动及噪音不能超过指定的标准及环境的噪声标准。 3）所有由厂方提供及安装的保温及消音的材料，为当地消防部门批准使用的耐火材料。 3 主要部件要求 面板及外观 - 箱体外板采用0.5mm厚彩钢板，箱体内板采用镀锌钢板或压花铝箔板，所有壁板内充≧20mm厚聚氨脂高压发泡保温层，密度不得小于48kg/m3，框架采用加厚铝合金型材； - 空调机组应具有外观美观、耐气候变化、抗腐防锈功能强、强度高、保温性能佳、隔声隔振性能好等特点，外观颜色为象牙白。 - 外形美观大方，箱体所有面板均为平接，外表面不得有螺钉或铆钉；框架为高强度铝合金专用型材，框架内表面需采用阻燃性或非燃性保温材料保温；机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象；框架应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。箱体面板为可拆式结构，要求安装和拆卸都十分方便，便于机组的检修维护。 - ◆面板应做热阻实验，阻燃性能达到GB08624-2012<建筑材料及制品燃烧性能分级>B1（难燃）级，并提供具有资质的第三方检测机构出具的产品质量检测合格报告。 - ◆要求机组变形量：D1(M)合格，漏风率L1(M)合格，过滤器旁通漏风量达到F9级合格，传热系数：0.5＜U≤1.0，达到T2（M）级合格；热桥因子：0.75＜Kh＜1.0，达到TB1（M）合格，此项作为机组保温性能的重要参考依据，投标人提供具有资质的第三方检测机构出具的产品质量检测合格报告 4. 过滤及检修段 - 初、中效过滤器滤料选用国际标准合成化纤滤料，过滤器过滤效率按空调机组的设计要求执行；过滤器采用安装框架安装，并用弹簧固定卡固定，过滤器与安装框架之间采用弹性密封条密封；过滤器边框要求采用铝合金材质，安装过滤器的框架要求采用镀锌钢板，过滤器与安装框架间采用专用卡扣式连接，拆装方便；过滤段配备的空气过滤器要求安装、拆卸方便。 - 初效过滤器为板式过滤器，中效过滤器为袋式过滤器，过滤器等级采用G4/F7。过滤器材料为不燃型的。过滤效率符合GB/T14295的要求，初效过滤器过滤效率按大气尘计数效率不应小于45％，中效过滤器过滤效率按大气尘计数效率应大于80％。 - 检修门：机组检修门边框要求采用防凝露性能好的塑钢材料，双层密封，且风机段检修门配有承压防冷桥双层观察窗，所有带检修门的检修段内均配有低压安全检修灯，检修灯控制开关设置在箱体外侧；检修门平整不变形，外形美观，负压段门为外开式、正压段为内开式，密闭效果好，无漏风；检查及保养方便，相应段箱体内配置检修门，箱体内有照明灯，检修或更换初、中效过滤器时可提供照明 5.表冷挡水段 1)表冷器采用铜管串亲水膜铝翅片，规格按照设计要求，铜管与翅片采用液压胀管，使之紧密接触，传热系数高，水压试验压力2.5MPa；表冷器换热翅片采用耐腐蚀亲水铝翅片，铝片厚度不小于0.11mm;表冷器集水管采用丝扣连接；挡水板采用铝合金材质，挡水效率高。 2）接水盘采用304不锈钢材料，外贴保温材料；接水盘为干式水盘，形状为斜坡状，保证冷凝水顺畅排出，使水盘始终处于“干式”状态。 （九）螺杆式空调机组 1.基本要求 - 由于冷水机组大多数运行时间为部分负荷运转，因此要求机组部分符合性能好，调节范围大 - 要求整机具有运转平稳、节能、易保养、可靠性高、噪声低的特点，符合国家有关环保、节能方面法律法规对该种设备的规定。每台机组出厂前都应进行严格监测和运行试验。 - 机组配备机载控制柜。配备大屏幕中文液晶显示屏，显示机组运行参数，包括冷冻水进出水温度、故障报警等；显示每台压缩机累计运行时间和故障诊断信息，对整个机组的运行提供全面而准确的报警及保护。 - 电镀表面应平整光滑，色泽均匀，不得有脱落、露底、针孔、明显的花斑和划伤等缺陷；装饰性塑料件表面应平整光滑，色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化；涂装件表面应平整光滑，色泽一致，不应有明显的气泡、留痕、漏涂、底漆外露、皱纹、损伤等缺陷。 - 外壳应进行防腐处理，能够满足在宜昌气象条件下露天长期使用的需求。 - 外壳保温应满足不产生冷凝结露的要求，对所有可能产生冷凝结露的部位要求在出厂前作好保温处理。制冷系统各部件应无制冷剂和油的泄露。 - 机组出厂时应随机配备水流开关，达到保护控制的目的，冷冻泵启动后，水流开关检测水流状态，并将状态信息传给机组，如遇故障则自动停机。 - 蒸发器水侧承压能力不小于1.0MPa。 - 机组噪声应满足相关国家标准的要求。机组应按照JB/T4330的规定测量机组的噪声声压级，实测值应不大于机组的明示值。 - 推荐空调设备生产厂家：特灵、台佳、新晃。 2主要部件要求 - 压缩机：采用半封闭式螺杆压缩机，压缩机主电动机采用三相异步电机，电压范围： 380ｖ±10％。电机应有良好的冷却方式，保证电机运行环境良好和过载能力。 - ◆压缩机油冷却装置：带气液分离的高效油冷却装置，包括进油管、制冷剂进口管、制冷剂出口管、出油管以及换热管，且该换热管的两端分别连接进油管和出油管，所述换热管的外部包裹有壳体，且该进油管和出油管均伸出于该壳体的外部，同时，该制冷剂进口管和制冷剂出口管连通该壳体，且该壳体的底部设有集液包，该集液包上设有回油管。能够解决热泵型机组冷冻油温度过高及压缩机湿压缩的问题，从而实现气液分离器与油冷却器统一，简化机组设备配置，确保安全、高效地运行, 投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的产品质量检测合格报告复印件并加盖投标单位公章。 - 蒸发器：蒸发器应采用壳管式，壳管形式的外壳采用优质碳钢制造，换热管应采用优质强化传热紫铜管。蒸发器进液处加装扰动型雾化内置分配器，使制冷剂能够以不受重力影响的小液滴方式悬浮于整个管箱，从而促进蒸发器液体有效分配。出水管安装流量开关。 - ◆蒸发器分配装置：蒸发器有进液分配装置，防止蒸发器进液分配不均导致的冷量下降,能效降低的问题。投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的产品质量检测合格报告复印件并加盖投标单位公章。 - 冷凝器：换热器为“倒M型”，并采用加大型设计。换热器采用高效内螺纹铜管和亲水铝箔制作，换热管应采用优质强化传热紫铜管。翅片耐清洁时的水流冲洗。冷凝器要求能在-7-43℃环境温度下工作. - 风机：每台风机应由独立的电动机直接驱动。应采用低噪音风机。在风机出风口处设有金属保护罩网。风机轴承须为永久润滑型，寿命不少于100，000小时。 - 制冷剂节流装置：机组采用电子膨胀阀。 - 启动方式：“Y”-“△”软启动方式。配备启动柜，电气防护等级：IP54，绝缘等级:F级。 - 电气及控制： 机组采用标准中文界面液晶触摸控制屏，安装在机组本体上 机组控制屏显示参数：冷冻水进水温度、冷冻水出水温度、机组运行状态等相关参数。 机组控制功能：机组启动/停车操作；负荷调节控制。 ◆一种智能节流阀及其制冷回路系统：机组采用智能节流阀的制冷系统，可以实现多台压缩机共用一个氟系统,智能节流阀具有更快的响应速度和最小稳定过热度控制逻辑,能够达到千分之0.1精确的流量控制,型号可以满足各种空调冷量范围,可以大大地提高冷水机组的能效。投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的产品质量检测合格报告复印件并加盖投标单位公章。 机组安全保护功能：压缩机排气温度过高保护、出水温度过高/低保护、防冻保护、冷冻水流量保护、压缩机油温保护、压缩机过载保护、风机过载保护、欠电压保护、电机温度过高保护、电源相序保护、电源断相保护、停电保护、防机组频繁启停保护、传感器故障报警、外部故障连锁等等。 ◆冷水热泵机组除霜用回油装置：机组有除霜用回油装置，使机组除霜换向后能通过控制程序指令对机组高压和低压实行不节流液体旁通,短时间增加机组低压吸气量,以诱导机组高压迅速建立,从而增加机组高低压力之间的压力差,反过来增加制冷膨胀阀的流量,使润滑油能够随同制冷剂一并被吸入压缩机油槽,实现正常润滑。投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的产品质量检测合格报告复印件并加盖投标单位公章。 （十）变风量文丘里阀 1、通风柜变风量控制系统技术要求 （1）通风柜变风量控制系统组成 1）通风柜排风采用VAV控制方式，每套通风柜自成一套独立的VAV控制系统，该VAV系统采用“门高传感器+文丘里阀”的系统。 2）该控制系统配有柜门位移传感器、变风量文丘里阀、通风柜操作显示器等。 （2）变风量通风柜技术及参数要求： 1）在调节门开启高度发生变化时，排风量也相应的发生变化，在排风量相应的变化情况下，面风速保持在设计值的±10%以内。 2）变风量排风柜在所在实验室排风系统额定总排风量的范围内，个别排风柜调节门允许开启至工作开启高度(台面上方约500mm)，其面风速保持在设计值的±10%以内。 3）变风量排风柜在启动紧急排风工况时，无论调节门开启高度，排风量立即达到额定最大设计值(±10%)以确保危险污染物的快速排除。 （3）通风柜变风量控制系统说明： 1）每台通风柜配置一套独立的通风柜控制系统，该控制系统至少包括变风量文丘里阀、位移传感器、通风柜操作显示器等完成变风量排风控制所需要的设备。 2）采用位移传感器对通风柜面风速进行控制。通过位移传感器检测通风柜柜门开度变化，控制通风柜排风量，保持通风柜面风速恒定在设定值。 3）当通风柜柜门位置发生改变，在柜门停止变化后的1秒内，能自动调节至相应需求的风量，维持通风柜排风面风速恒定。 4）当通风柜柜门关闭至10cm后，排风文丘里阀要维持通风柜的最小排风量,以满足安全的要求。 5）操作面板实时显示通风柜实际面风速或排风风量。 6）当通风柜面风速异常、柜门开启过大、废液桶液位过高等报警发生时，操作面板需要同时提供视觉、文字和声音报警提示。 7）当出现异常情况时，开启紧急排放模式，控制系统将变风量文丘里阀打开到设定的最大排风量，操作面板有蜂鸣报警，同时可以上传报警至中控系统。 8）系统应能应对房间断电保护，断电后可保证控制器持续工作，风阀应具备断电保护功能，失电后处于常开状态以确保系统可以顺利排风。 2、变风量文丘里阀技术及参数要求： （1）通风柜风量控制阀采用与压力无关型电动执行器驱动式文丘里阀。 （2）变风量文丘里阀的电动执行器必须采用工业级的快速直线行程电动执行器，对于控制信号的响应速度为≦1秒。 （3）变风量文丘里阀要求风量控制精度为控制风量的±5%。 ◆（4）变风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定，标定点不得少于50个点，每一台文丘里阀的风量标定文件需随发货文件提供。 （5）变风量文丘里阀风量控制范围必须能够保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少满足以下条件： DN200和DN250: 不小于20:1。 DN300：不小于16:1 DN350：不小于12:1 （6）当流经文丘里阀前后的压力值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至所需求的风量值，其误差范围应在±5%之内，不因压力变化而有所变化（适用于压力变化范围在150-750Pa之内）。 （7）变风量文丘里阀应提供实时风量反馈信号，反馈风量控制精度为当前风量的±5%。 (8)所有用于通风柜排风的变风量文丘里阀，其阀体和阀芯应全部采用316不锈钢材料，阀杆还需涂覆特氟龙涂层。 (9)系统应能应对房间断电保护，断电后可保证控制器持续工作，风阀应具备断电保护功能，失电后处于常开状态以确保系统可以顺利排风。 (10)所有变风量排风文丘里阀的供电电源为24VAC/50Hz。 ◆(11)提供国家空调设备质量监督检验中心针对DN200、DN250、DN300所做的通过阀门的流量值与压力无关性检测的检测报告。 3、柜门位移传感器技术及参数要求： (1)位移传感器用于将通风柜移动窗的开启位置转换为开度电信号。 (2)柜门位移传感器应采用直接卷轴式传感技术。 (3)柜门位置发生变化时，位移传感器电位器电阻改变，输出0～10VDC或0～5KΩ的模拟量电信号到通风柜控制器。 (4)柜门位移传感器应由不锈钢钢丝直连到调节门或者其配重上。 4、通风柜操作显示器技术及参数要求： - 每一台通风柜边框上安装一台通风柜操作显示器。 - 操作显示器应具备通风柜排风启/停功能，标准/节能模式功能，紧急排风和消音功能及通风柜照明启/停功能等。 - 操作显示器采用不小于6.8英寸彩色触摸屏显示，可显示至少下列数据：实时面风速、排风量、运行状态、工作模式、报警状态等参数。 - 通风柜运行时，若发生面风速过低、紧急排风、柜门开启过高等状态，操作显示器立即进行报警指示(声、光报警)，报警说明需以文字显示并同时闪烁。 - 操作监视器面板上具有静音功能，在必要时可将报警声置于静音。 5、局部排风设备变风量文丘里阀技术及参数要求： (1)局部排风设备风量控制阀采用与压力无关型电动执行器驱动式文丘里阀。 (2)变风量文丘里阀的电动执行器必须采用工业级的快速直线行程电动执行器，对于控制信号的响应速度为≦1秒。 (3)变风量文丘里阀要求风量控制精度为控制风量的±5%。 (4)变风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定，标定点不得少于50个点，每一台文丘里阀的风量标定文件需随发货文件提供。 (5)变风量文丘里阀风量控制范围必须能够保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少满足以下条件： DN200和DN250: 不小于20:1。 DN300：不小于16:1 DN350：不小于12:1 （6）当流经文丘里阀前后的压力值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至所需求的风量值，其误差范围应在±5%之内，不因压力变化而有所变化（适用于压力变化范围在150-750Pa之内）。 （7）变风量文丘里阀应提供实时风量反馈信号，反馈风量控制精度为当前风量的±5%。 （8）所有用于通风柜排风的变风量文丘里阀，其阀体和阀芯应全部采用316不锈钢材料，阀杆还需涂覆特氟龙涂层。 （9）所有变风量排风文丘里阀的供电电源为24VAC/50Hz。 6、局部排风设备定风量文丘里阀技术及参数要求： - 局部排风设备风量控制阀采用与压力无关型机械式文丘里阀。 - 定风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定。 - 定风量文丘里阀的正常工作压力范围在150-750Pa之间风量与压力无关。当文丘里阀前后两端的压降值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至设定的风量值，其误差范围应在±5%之内，而不因该压降变化而有所变化。 - 定风量文丘里阀风量控制精度在设定风量的5%之内。 - 为了便于调整，定风量文丘里阀风量控制范围保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少在12:1以上。 - 所有排风设备的定风量文丘里阀，其阀体和阀芯应全部采用316不锈钢材料，阀杆还需涂覆特氟龙涂层。 - 所有定风量文丘里阀门安装前后无需直管段。 7、房间排风变风量文丘里阀技术及参数要求： - 排风变风量控制阀采用与压力无关型电动执行器驱动式文丘里阀。 - 变风量文丘里阀的电动执行器必须采用工业级的快速直线行程电动执行器，变风量对于控制信号的响应速度为≦1秒。 - 变风量文丘里阀要求风量控制精度为控制风量的±5%。 - 变风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定，标定点不得少于50个点，每一台文丘里阀的风量标定文件需随发货文件提供。 - 变风量文丘里阀风量控制范围必须能够保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少满足以下条件： DN200和DN250: 不小于20:1。 DN300：不小于16:1 DN350：不小于12:1 - 当流经文丘里阀前后的压力值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至所需求的风量值，其误差范围应在±5%之内，不因压力变化而有所变化（适用于压力变化范围在150-750Pa之内）。 - 变风量文丘里阀应提供实时风量反馈信号，反馈风量控制精度为当前风量的±5%。 - 所有用在房间排风系统的变风量文丘里阀，其阀体采用304不锈钢材料，其它金属部件均应采用316不锈钢材料。 - 所有变风量送风文丘里阀的供电电源为24VAC/50Hz。 8、房间排风定风量文丘里阀技术及参数要求： - 房间排风风量控制阀采用与压力无关型机械式文丘里阀。 - 定风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定。 - 定风量文丘里阀的正常工作压力范围在150-750Pa之间风量与压力无关。当文丘里阀前后两端的压降值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至设定的风量值，其误差范围应在±5%之内，而不因该压降变化而有所变化。 - 定风量文丘里阀风量控制精度在设定风量的5%之内。 - 为了便于调整，定风量文丘里阀风量控制范围保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少在12:1以上。 - 所有房间排风的定风量文丘里阀，其阀体采用304不锈钢材料，其它金属部件均应采用316不锈钢材料。 - 所有定风量文丘里阀门安装前后无需直管段。 9、实验室通风控制系统技术要求 - 实验室通风控制系统总说明 实验室通风控制控制：采取差值风量控制方式控制实验室通风量。房间送风量与排风量之间为一个风量追踪的控制，形成一定的风量差，同时维持在一个稳定的压力状态。所以送风末端必须配置高性能快速变风量文丘里调节器，根据实验室实时变化的排风量进行变风量补风控制，维持实验室风量差不变，同时保证压力在设定范围之内。 - 变风量送文丘里阀技术及参数要求： 1）送风变风量控制阀采用与压力无关型电动执行器驱动式文丘里阀。 2）变风量文丘里阀的电动执行器必须采用工业级的快速直线行程电动执行器，变风量对于控制信号的响应速度为≦1秒。 3）变风量文丘里阀要求风量控制精度为控制风量的±5%。 4）变风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定，标定点不得少于50个点，每一台文丘里阀的风量标定文件需随发货文件提供。 5）变风量文丘里阀风量控制范围必须能够保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少满足以下条件： DN200和DN250: 不小于20:1。 DN300：不小于16:1 DN350：不小于12:1 6）当流经文丘里阀前后的压力值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至所需求的风量值，其误差范围应在±5%之内，不因压力变化而有所变化（适用于压力变化范围在150-750Pa之内）。 7）变风量文丘里阀应提供实时风量反馈信号，反馈风量控制精度为当前风量的±5%。 ◆8）所有用在送风系统的变风量文丘里阀，其阀体采用304不锈钢材料。 9）所有变风量送风文丘里阀应带原厂保温。 10）所有变风量送风文丘里阀的供电电源为24VAC/50Hz。 - 定风量送文丘里阀技术及参数要求： 1）房间送风定风量控制阀采用与压力无关型机械式文丘里阀。 2）定风量文丘里阀在出厂前必须经过风量标定台严格进行风量精确标定。 3）定风量文丘里阀的正常工作压力范围在150-750Pa之间风量与压力无关。当文丘里阀前后两端的压降值发生变化时，应能自动平衡压力波动，在1秒内自动调节至设定的风量值，其误差范围应在±5%之内，而不因该压降变化而有所变化。 4）定风量文丘里阀风量控制精度在设定风量的5%之内。 5）为了便于调整，定风量文丘里阀风量控制范围保证所提供的最大处理风量与最小处理风量的可调比至少在12:1以上。 6）所有用在送风系统的定风量文丘里阀，其阀体采用304不锈钢材料。 7）所有变风量送风文丘里阀应带原厂保温。 8）所有定风量文丘里阀门安装前后无需直管段。 （十一）中央监控服务平台所采用的监控软件满足以下要求： ◆1）系统软件为中文版本合法的正版软件； 2）系统软件用以设置及调整控制参数；可以显示被控量的数据； 3）系统结构开放灵活，按不同的用户级别，操作者拥有不同的权限。系统应用程序的每项功能可按用户要求及系统设计而改编，并可随系统的扩充或运行需要而作修改。 4）系统确保监控主机出现故障时不影响控制器独立完成监控功能。在控制器外接电源断电时，其相关的状态资料也能送至监控主机。一旦断电恢复，则所有受断电影响的设备也能自动复位，而不需重新设定。 5）系统软件同时能对集成的VAV系统，生成通风柜、房间、机组设备等动态图形界面，并对数据进行不同需求的分析，包括但不限于机组运行时间、通风柜使用情况、节能分析等。 6）系统软件的监控参数要求包括：温湿度、压差、风量、风阀开度、风机频率、风机状态、机组各功能段状态、通风柜状态、通风柜风速、风量、柜门高度、照明状态等； 7）系统信息管理要求包括：报警信息、报警报告、操作记录、历史数据存档、实时曲线分析、数据分析及预警、记录表格文件生成导出等； 8）系统控制功能要求包括：预约计划、定时启停、一键总控等； ◆（9）中央监控服务平台所采用的监控软件具有中国国家版权局颁发的房间压差控制软件著作权登记证书和实验室监控软件著作权登记证书。（投标文件中提供复印件加盖公章） （十二）废气处理系统 - 废气处理装置应满足本文件的基本性能要求。 - 废气处理设备处理后的气体排放应满足国家相关排放标准。 - 废气处理装置本身和运行时应满足装置所在位置的承重范围。 - 投标方应根据现场空间限制等条件及自身设备的安装特性进行机组尺寸优化。 - 废气处理装置应对系统可能产生的粉尘和各类气体进行很好的收集和去除。 - 设备包含箱体整体，含底座，吊装口，前置微粒单元，化学催化模组，后置微粒单元，（前后压差检测单元），进出风口法兰单元。设备进出口为标准法兰界面。 - 箱体为室外耐候型，防水处理。采用双层冷轧钢板，表面防腐喷涂处理，中间为聚氨酯保温层，整体壁厚为50mm。所有箱体为一体式到达现场，不可分拆。 - 前（后）置过滤单元为满足EN779 G4 等级的微粒过滤器，棉纤化纤混合材质，防水纸框或铝型材框架。 - 设备过滤单元采用0-500Pa dwyer 机械式压差计。 - 化学催化模组单元必须满足以下要求： ◆10.1模组内核为多元复合固体多孔材质。200CPSI，内壁厚度<=450um，密度0.37～0.42g/cm3，挤压破碎强度>100psi。不采用散填充介质形式。提供以上参数的测试报告（含实体产品照片）。 ◆10.2所供产品的吸附效率均>90%。投标文件中提供此参数测试报告复印件并加盖投标单位公章 ◆10.3具体处理效率和容量要求为：H2S 大于30%或0.2g/cc、SOx大于8%、NOx大于8%，氯气大于8%。去除效率大于90%。NH3大于10%。去除效率大于90%。去除各类中高沸点有机毒害物质，甲苯去除效率>90%，去除容量大于20%。投标文件中提供此参数测试报告复印件并加盖投标单位公章 ◆10.4提供以上至少一种污染物的吸附性能的具有国家计量认证的ASTM D6646测试报告，并满足上述要求的吸附容量值。投标文件中提供此参数测试报告复印件并加盖投标单位公章 - 完全抗水，常用条件下不支持燃烧，微量发尘。投标文件中提供第三方权威机构的材料发尘测试报告复 印件并加盖投标单位公章。 12.整体初阻力<500Pa，出具产品阻力测试曲线报告。投标文件中提供此参数测试报告复印件并加盖投标单位公章。 ◆13.纳米光子管发生段：内置NAPHO纳米光子管发生器，杀灭细菌、病毒，去除甲醛、苯、TVOC及异味等有毒有害物质。投标文件中提供此参数测试报告复印件并加盖投标单位公章。 （十三）风管材料及厚度 （1）本建筑物新风风管均采用镀锌钢板制作。厚度依据<<通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）规定。 防火阀两侧 2 米范围内的送风管采用厚度为 1.0mm 镀锌钢板制作（风管厚度超过 1.0mm的，采用与风管厚度要求一致的镀锌钢板制作）；安装防火阀处的穿墙送风管采用厚度为 2.0mm 镀锌钢板制作。静压箱采用厚度为 1.2mm 镀锌钢板制作。 （2）本建筑物排风管道均采用不锈钢板制作。风管厚度厚度依据<<通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）规定。 防火阀两侧 2 米范围内的排风管采用厚度为 1.0mm 不锈钢板制作；安装防火阀处的穿墙排风管采用厚度为 2.0mm 不锈钢板制作。 （3）风管制作、安装、防腐均应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的规定。 风管保温材质及厚度 新风送回风风管的保温材料采用难燃 B1 级闭孔橡塑保温板，其厚度为 25mm。防火阀两侧 2 米范围内风管的保温采用超细玻璃棉板，厚度为 40mm，外包δ=0.5mm 铝板保护层。 (4)新风及排风机与风管采用法兰连接，设置长度为 150~200mm 的防火软接，为硅酸钛金保温软管，接口应牢固、严密，在软接处禁止错位连接。 (5) 在现场条件允许的情况下，风管的变径管每边的扩大收缩角度不大于 30°。 (6) 所有水平或垂直的风管，必须设置必要的抗震支架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下，根据现场情况选定。金属支，吊，托架等，在表面除锈后，刷无机富锌底漆和灰色调和漆各两遍。 (7)所有风机、空调设备的吊杆和基础做减振处理。 (8) 70℃防火阀采用双微动开关型。防火阀应有单独的吊架，安装后应按要求的风量调整好开度，逐一检查其动作功能，确保阀位处于有效状态。 (9) 风管法兰连接处垫 3mm 橡胶板垫片。风管接缝和接管连接处增加密封措施。防排烟管道采用耐热橡胶板或玻璃纤维类不燃 A 级垫片。 (10) 风管的法兰规格按国标 GB50243-2016 的有关规定确定。制造时应考虑加固措施，遵守《通风管道技术规程》JGJ141-2004 的相关规定。 (11) 风管系统气密性检验合格后，即可进行试运行和调试。调试的目的是使各送、排风支路风量分配符合设计要求。 (12) 施工中应注意标高的风管支管与干管底面齐平。 (13) 水管管材及连接 水系统管材公称直径小于等于DN40的采用焊接钢管，公称直径大于DN40的采用无缝钢管；钢管公称直径小于等于 DN32 为丝扣连接，公称直径大于 DN32 为焊接。冷凝水管采用镀锌钢管，丝扣连接。 常用管道规格如下：DN20-D26.8x2.75；DN25-D33.5x3.25；DN32-D42.3x3.25； DN40-D48.0x3.5；DN50-D57.0x3.5；DN65-D76.0x3.5；DN80-D89.0x4.0；DN100-D108.0x4.0；DN150-D159.0x4.5；DN200-D219.0x6.0；DN300-D325.0x8.0。 (14) 水管阀门：当管径小于等于 DN32 时，采用内螺纹截止阀；当管径大于等于 DN40 小于等于DN125 时，采用法兰截止阀；当管径大于等于 DN150 时，采用法兰蝶阀。 (15) 所有水路设备及管件的设计压力不得小于 1.6MPa。 (17) 水管路系统中的最低点处，应设置 DN=25mm 泄水管，并配置相同直径的截止阀，供回水立管最高处及风机盘管供回水干管末端应配置 DN=20mm 自动排气阀及相同直径的截止阀。 (18) 活动支，吊，托架的具体形式和设置位置，由安装单位根据现场情况确定，做法参见国标图 05R417-1.管道的支，吊，托架必须设置于保温层的外部，在穿过支，吊，托架处，应垫以木衬垫。其接合面的缝隙应填实。 (19) 水系统管道等，在表面除锈后，刷无机富锌防腐底漆两遍。金属支，吊，托架等，在表面除锈后，刷无机富锌底漆和灰色调和漆各两遍。 (20) 冷凝水管沿水流方向坡度不小于 0.05。各层风机盘管凝结水管，均引至卫生间地漏或盥洗池。所有冷凝水管接排水处必须设存水弯，水封高度 80mm。 (21) 设备及管道保温 空调冷热水管、风机盘管凝结水管和空调冷冻水管应做保温。保温材料采用闭孔橡塑保温，厚度为：管径≤100mm 时用 25mm，100mm<管径≤250mm 时用 32mm,300mm 时用 40mm；凝结水管保温厚度为 9mm；分、集水器保温厚度为 40mm。 空调供、回水管与其支吊架之间应采用与保温层厚度相同的经过防腐处理的木垫块。以上保温材料均为 B1 级难燃材料。 (22) 冲洗与试压: 管道在安装前必须清除管内杂物，撇口应临时封闭，管道分阶段安装完毕后对系统进行反复冲洗，直至排出水中不夹带泥砂，铁屑等杂质，且水色不浑浊时方为合格，管路系统冲洗时，水流不得经过所有设备。 管道安装完工后，应进行水压试验，工作压力 1.0MPa，试验压力：1.5MPa。管路试压时应关闭各风机盘管设备阀门。 (23) 未预留洞的管道穿墙、楼板处现场开孔。所有管道穿墙处的缝隙待施工完毕后以水泥砂浆填补严密。穿过外墙的管道安装完毕后，须用防水材料将四周的缝隙严密封堵，以防止渗、漏水。 (24) 所有设备基础均应在设备到货后，校核其尺寸无误后方可施工。 (25) 穿过防火墙和楼板处的风管、水管应设预埋套管或防护套管，其钢板厚度为 2mm。风管、水管和防护套管之间，用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。 (26) 管道施工完毕后应根据甲方的要求对管道涂以色标，并在管道明显处用箭头表示介质流向。 (27) 水管管道标高均为管中心标高，风管管道标高为风管底标高；图中长度、管径以毫米计。 (28) 所选用的平衡阀应具有关断功能。 (29) 安装调节阀、蝶阀等调节配件时，必须注意将操作手柄设置在便于操作的位置；安装电动风阀时，必须注意将电动执行机构设置在便于检修的位置。 (30) 本说明未述及各项应严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的有关规定。 (31) 由于设计完成时通风空调设备尚未订货，因此，与设备相关的尺寸、接管管径、位置、标高、临近管道接管长度等须由施工单位根据实际到货设备的具体情况仔细核对、并对相关连接管道进行必要的调整后方可施工。 三、检验检测辅助设备及配套安装部分技术要求（试剂柜、资料柜、更衣柜、实验凳、中央台、边台、酸碱柜、危险品防火柜） （一）试剂柜、资料柜、更衣柜 1.柜体材料： （1）全钢落地式，材质为冷轧钢板，钢板厚度不低于1.2mm，经久耐用， 且防火、防腐蚀性好。 （2）上下四开门设计，其中上层开门内嵌5mm厚透明玻璃。 2.五金件： （1）参考或相当于DTC(东泰)、海福乐、海帝诗或其他同等档次品牌的110度合金定位铰链。 （2）柜门拉手采用不锈钢内嵌拉手。 （3）上下柜门各带一把锁。 （4）为使柜内的隔板具有很好的承重性能，每块隔板带加强筋设计。 （5）层板为PP材质，四层层板均开孔，底部设PP接水盘。 3.外表处理：表面经清洗、除油、去锈、磷化等九道工序，喷粉采用喷粉采用环氧树脂粉末（参考或相当于阿克苏、百丽池、巴斯夫等品牌）。喷粉厚度80～90微米。 4.颜色由采购人统一确定。 （二）中央台、边台 1.台面 1.台面采用厚度13mm实芯理化板，抗强酸强碱、抗撞击、耐沸水、低甲醛排放。台面为双面面板（两面有相同的表面、涂饰和装饰），确保面板的完美平衡。台面表面聚氨酯丙烯酸涂层。 2.台面材料具有符合以下技术参数及要求的权威机构出具的检测报告： ◆(1)可耐常用49种强酸强碱溶剂要求：投标文件中提供具有第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测结果为 48%的氢氟酸（1级）、70%的硝酸（0级）和96%的硫酸（1级）。。 ◆(2)物理性能人造板及饰面人造板性能测试要求： 面板的弯曲强度：≥136兆帕 （根据ISO178:2010/Amd1-2013） 拉伸断裂强度：≥75兆帕 （根据ISO 527-2:2012） 弯曲弹性模量≥1.71X10（4次方）兆帕（根据ISO178:2010/Amd1-2013） 抗冲击性能（1m）：表面无裂痕 压痕直径：5.8mm （根据GB/T 17657-2013） 表观密度：≥1.4克/立方厘米 根据（ISO1183-1:2012） 表面耐干热：5级 无变化（根据GB/T 17657-2013） 表面耐龟裂性：5级 用6倍放大镜观察表面无裂纹（根据GB/T 17657-2013） 表面耐香烟灼烧：5级 无明显变化 （根据GB/T 17657-2013） 表面耐污染性：表面无污染（根据GB/T 17657-2013） ◆（3）甲醛释放量要求：投标文件中提供具有第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，采用气候箱法检测，检测结果为：结甲醛释放量小于0.01毫克/立方米。 ◆（4）耐磨性能要求：投标文件中提供具有第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标单位公章，检测结果为：达到最初磨损点：1410r,最初和最终磨损点均值：1650r。耐划痕检验结果符合GB/T 7911-2013标准，测试结果为4级3.00N无整圈连续划痕。 2.柜体材料 （1）全钢落地式，基体材质为冷轧钢板，钢板厚度不小于1.2mm，钢板表面须经清洗、除油、去锈、磷化等处理，采用环氧树脂静电喷涂，喷涂均匀，抗腐蚀性能强。 （2）钢板参考或相当于宝钢、武钢、鞍钢或其他同等档次品牌的产品。 3.柜体结构 （1）柜体：全钢制柜体，柜门采用双层设计，夹层内填有消音材质。柜体可全空式打开，无中间支架。 （2）背板：背板设有可拆卸的活动板，便于水电管线的安装维护，活动背板采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 （3）层板：钢板采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂，层板可调节。 （4）抽屉：钢板采用不小于1.2mm厚冷轧钢板，抽屉与把手为一体成型结构，抽屉和把手钢板表面经环氧树脂喷涂。 4.柜体性能 在不破坏柜体单元条件下，柜体能承受的载荷如下： （1）柜体、台面承载：不低于300公斤/平方米。 （2）柜体中抽屉承载：25公斤/平方米。 （3）柜内中的隔板加强筋设计，承载：30公斤/平方米。 5.上梁承重框架 （1）提高实验台整体承重性能，实验台台面下方与实验台柜体上方之间，配备上梁承重框架；提高实验台平整度性能，防止实验台台面变形受损。 （2）专用模具拉伸成型的1.2mm铝型材，转角连接插件采用高强度工程塑料插件。 ◆（3）实验台上梁检承重框架检测应符合以下技术要求：符合硬度检测: ≥2H，合格；符合冲击强度检测：冲击高度检测400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，合格；符合耐腐蚀检测：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象，合格；符合附着力检测：应不低于1级，合格；符合抗盐雾检测：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/㎡,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），合格 6.试剂架结构 （1）试剂架立柱采用1.2mm冷轧钢板，采用冷轧钢板制造经过数控冲床开孔，用于挂接层板，并可以活动调节层板。 （2）层板为8mm厚钢化玻璃，分上下2层，层板外缘采用12mm不锈钢护栏。 （3）每米试剂架配置220V 4个五眼插座，试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设。 （4）需要配试剂架的中央台见本章需求一览表清单要求。 7.五金件 （1）调脚：整个实验台的钢架结构下均配有金属调整脚，可自由调节高度0～30mm，保证整个柜体水平良好。 （2）合页：采用不锈钢合页，厚度不小于3mm，开闭度≥165度，开合时无噪音，防锈、防腐蚀。 （3）滑轨：采用DTC(东泰)、海福乐、海帝诗或其他同等档次品牌三段式阻尼自吸式滑轨，承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 （4）扣手为内置，扣槽向下，长度为可移动长度。 8.滴水架 （1）采用SAN、TOF、博朗或其他同等档次品牌，尺寸为550*400mm或根据采购人要求确定。 （2）整体结构为单面挂式。 （3）材质为高密度PP，一体磨具注塑成型；滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住，并可自由组合拆卸；底部托盘中间设有排水孔。 9.洗眼器 （1）采用台雄、科恩、博朗或其它同等品牌。 （2）主体为优质铜材，止逆阀门可自动关闭，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 （3）出水经缓压处理呈泡状水柱，防止冲伤眼睛。 （4）配有金属环扣，有锁定水流功能。 10.水槽： （1）采用高密度黑色PP一体成型，耐强腐蚀；受力边厚≥7mm，平整不变形；槽沿表面处理为皮纹，耐刻；水槽底部有泄水坡度及提笼式落水头，可将废水完全排出。 （2）配件：下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。 （3）颜色：与实验室台面颜色相仿。 （4）参考或相当于台雄、科恩、博朗等品牌。 11.水龙头 （1）加厚铜质；高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；90度旋转陶瓷阀芯。 （2）水龙头把手符合DIN 12920标准，管嘴部分符合DIN12898标准，螺纹部分符合ISO 288/1标准。 （3）表面金属镀铬，经防腐蚀处理，坚固耐用，密封性能优良，冷热水温可调节，符合国际质量标准。 （4）台式三嘴鹅颈水龙头&单嘴冷热水龙头。 （5）实验室专用三口鹅颈龙头。采用铜质表面经环氧树脂粉体烤漆防蚀处理，其中上方一口可360°旋转，其开关阀门一律为精密陶瓷铸造免具腐烂耗损，出水口为PVC材质，可拆卸清洗阴塞，具有缓压作用。可耐水压18Kgf/cm2（含）以上。 （6）台式单口冷热水龙头。采用铜质表面经环氧树脂粉体烤漆防蚀处理，可360°旋转，其开关阀门一律为精密陶瓷铸造免具腐烂耗损，出水口为PVC材质，可拆卸清洗阴塞，具有缓压作用。可耐水压18Kgf/cm2（含）以上。 （7）参考或相当于台雄、科恩、博朗等品牌。 12.插座 参考或相当于正泰、公牛、TCL等品牌国标插座，220V/16A、220V/10A、漏电保护插座。 13.外表处理 表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，喷粉采用环氧树脂粉末（参考或相当于阿克苏、百丽池、巴斯夫等品牌）。喷粉厚度80～90微米。 颜色由采购人统一确定。 14.底部地围保护框架 （1）材料为专用模具拉伸成型的1.2mm铝型材，转角连接插件采用高强度工程塑料插件，斜面结构设计，须符合人体工体学，美观实用。 ◆（2）实验台地围检测应符合：符合硬度检测: ≥2H，合格；符合冲击强度检测：冲击高度检测400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，合格；符合耐腐蚀检测：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象，合格；符合附着力检测：应不低于1级，合格；符合抗盐雾检测：18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/㎡,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计），合格 （三）酸碱柜 1.强酸强碱存储柜，适用存放具有强腐蚀性的化学品物质（例如硫酸、盐酸、硝酸、KOH、NaOH等化学品物质），配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。 2.存储柜可以分类存储不同性质及危险等级的化学品，减少灾害发生风险，为提高操作安全度，化学品柜还可以使用挂锁提供额外的防护。 3.采用PP（聚丙烯）材料。 4.醒目的腐蚀性化学品标志。 5.规格：(H)1650*(W)1090*(D)460mm。 6.门类型：双门/手动。 7.可调层板：2块。 （四）超净工作台 1、洁净度：100级ISO5级； 2、平均风速：0.3-0.6m/s；噪音：≦62db(A)； 3、振动/半峰值:≦5um； 4、照度：≧300LX； 5、电源：220v/50HZ； 6、最大功率：0.8KW； 7、重量：150KG； 8、工作区尺寸：1360×700×520㎜； 9、外形尺寸：1520×735×1650㎜； 10、高效过滤器规格及数量：680×680×70×2 ； 11、荧光灯/紫外灯规格及数量:20W×2/20W×2 （五）生物安全柜 1、洁净度：HEPA：ISO5级（100级）； 2、过滤级别HEPA：≥99.995%（0.3um)/ULPA≥99.999%(0.12um)； 3、外型尺寸（长宽高）：1480×790×2210㎜； 4、工作区尺寸（长宽高）：1300×672×630㎜； 5、下降气流流速0.33m/s； 6、流入气流流速0.50m/s； 7、噪音：≦63dB； 8、照度：≧700LX； 9、荧光灯：30W×2； 10、紫外灯：30W×1； 11、额定功率（含插座）：1500W； 12、电源：220V/50Hz 注：以上每条标“◆”技术参数须于投标文件中提供具有第三方检测机构出具的项目检测报告（复印件加盖公章）；没有第三方检测报告体现其数值视为负偏离。 四、实验室系统工程集中供气系统 （一）系统介绍： （1）概述： 1.实验室气体管路供气系统工程包括气瓶室、主管道和室内支管，以及到各个用气点的管道、阀门及其附件。 2.主要工艺流程：气瓶室对钢瓶气体进行一级减压，一级减压后的气体经过气体纯化器后，通过主管道进入室内支管，再经由二级减压器进行二次减压，最终输送到终端使用点。 3.实验室高纯气体控制系统要求： (1)集中供气系统提供不间断的供气； (2)气体的输出压力稳定，流量能够满足仪器的需求； (3)仪器所需气体的纯度不降低； (4)配置智能化的监控系统，使用和维护方便、简单； (5)燃气部分，如氢气和乙炔供气系统具有高安全性和可靠性。 4.气瓶室安全设计要有：可燃气体泄露报警系统、紧急切断系统、紧急排风系统、根据需要进行防爆设计（防火门、防爆灯等）。 5.气瓶室安装半自动切换器、球阀、可燃气体泄漏报警系统、以及阻火（H2、 C2H2 等可燃气体）、排空功能。 6.实现气体不间断供应和安全输送，气瓶室区主要的控制阀门、阻火排空等装置都安装在气瓶室区墙壁的合适位置，便于操作人员观察和控制。 7.气体管路系统的主管要求采用精密半自动无缝焊接，不允许卡套，法兰等。采用高纯氩气进行焊接保护，焊口做到不氧化，内外成型，严禁出现内外焊接渗漏。所有管道在较洁净的空间施工安装，不允许杂质，灰尘等颗粒进入管内影响精密仪器使用。 供气主管道安装在楼板下方，吊顶上方，实验室内的支管明装，根据现场实际路径进行布置，便于检查和维修。各个用气点根据设备要求配置二级减压集成面板等附件。 8.氢气、乙炔等易燃、易爆气体，因现场需求而安装在吊顶上方的管道，需设计为双套管，避免管道可能的泄漏造成的巨大危害。 （2）实验室集中供气系统包括易燃气体：氢气 H2、乙炔 C2H2；助燃气体：干燥空气 Air、氧气 O2；惰性气体：氮气 N2、氩气 Ar、氦气 He，以上采用钢瓶供气，管道空气、管道氮气来自厂区的管道主网。具体内容如下： 序号; 气体种类; 纯度; 钢瓶压力; 仪器端使用压力. 1; 氢气（H2）; 99.999%; 15MPa; 0.2-0.6MPa. 2; 乙炔（C2H2）; 98.9%; 3MPa; 0.1-0.15MPa. 3; 氮气（N2）; 99.99%; 15MPa; 0.2-0.6MPa. 4; 氩气（Ar）; 99.999%; 15MPa; 0.2-0.6MPa. 5; 氦气（He）; 99.999%; 15MPa; 0.2-0.6MPa. 6; 干燥空气（Air）; 99.999%; 15MPa; 0.2-0.6MPa. 7; 氧气（O2）; 99.999%; 15MPa; 0.2-0.6MPa. 8; 管道空气（Air）; 99.9%; 0.8MPa; 0.2-0.6MPa. 9; 管道氩气（Ar）; 99.9%; 0.8MPa; 0.2-0.6MPa. （3）实验室气体管路工程的相关国家标准及规范： No. 编号Title 名称 GB50316-2000（2008版） 《工业金属管道设计规范》 GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ91-93 《科学实验建筑设计规范》 SH 3501 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 GB50016-2014《建筑设计防火规范》 GB 4962-2008 《氢气使用安全技术规程》 GB50177-2005《氢气站设计规范》 GB50030-2013《氧气站设计规范》 GB50031-1991 《乙炔站设计规范》 GB50029-2014《压缩空气站设计规范》 GB/T18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求第 1 部分：通用要求》 GB4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求》 GB7231《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识求》 (二)实验室集中供气系统技术规格及要求 （1）供气系统工程综述： 1)实验室集中供气系统的气体储存于气瓶室内。易燃气体氢气 H2、乙炔 C2H2储存于易燃气瓶室内，其他气体储存于惰性气瓶室内。 2)气瓶室内需安装半自动切换面板（具有吹扫，放空和压力传送装置），实现高压气瓶之间的自动切换，让气体不间断供应和安全输送。气源区主要的控制阀门，吹扫排空装置都安装在气源区墙壁的醒目位置，便于操作人员观察和控制。 3)实验室气体管路工程主要材质为 316L BA 级的不锈钢无缝钢管，所有气体管路的连接采用无缝焊接技术，禁止采用法兰和卡套等容易导致泄漏的连接方式。 4)仪器室内使用二级减压阀组减压后直接接入仪器，二级阀组包括球阀、减压阀和出气压力表，便于观察气压和调整气压。 5)气瓶室及使用到易燃易爆气体的实验室均预留防爆线槽，实验室里根据要求安装易燃易爆气体泄漏侦测探头，当易燃易爆气体泄漏时，报警器与紧急切断和强排风装置联动，并且通过发送短信的方式通知管理人员，以便工作人员迅速处理。 6)可燃气体浓度报警系统的报警方式多样、有效，声光报警、微信通知、APP推送等多种形式报警，通过移动端可实时查询监控数据。 （2）集中供气系统的安全要求： 1）根据使用气体的性质，易燃气体与惰性气体分开放置在不同的气瓶室内。 2）气瓶室要定义为防爆区域，里面使用的相关电气电子元件为通过相关防爆认证的产品，否则严禁使用。如防爆压力传感器、开头、电源、照明灯等。 3）有防爆要求的气瓶室依据下面标准进行建设：《建筑防爆及建筑防爆设计基本要求》、《石油化工控制室抗爆设计规范》，如配置相应的防爆墙及泄压墙，并符合相关的安全要求。 4）有防爆要求的气瓶室根据危险气体的各类，安装相应易燃易爆气体泄漏侦测探头，并配有相关的泄露报警和处置系统。如：氢气 H2、乙炔 C2H2 等。 5）气瓶室内配有相应的排风系统，严禁设置为密闭空间，建议设置循环抽风系统（定时抽排风），以防止危险气体积累后产生爆炸。 6）气瓶室内配有相应的灭火装置，根据《建筑设计防火规范》配置相关的灭火设施。如手动或自动灭火装置。 7）根据 GB50016-2014《建筑设计防火规范》的 8.4.3 条规定，建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所设置可燃气体报警装置。参考以上要求，在气瓶室内配置相应的易燃易爆气体泄漏侦测探头，以防止危险气体泄漏引发的危害。探头侦测到气体泄漏后，监控系统声光报警，并发送短信、拨打语音电话通知管理人员。 8）对于易燃易爆气体，在气瓶室主供气管路上以及实验室内二级减压阀后必需配有阻火器，防止回火引起爆炸。 9）对于易燃易爆气体，气瓶室的半自动切换面板必需设置排空管路，遇到特殊情况时急时排出危险气体，保证安全。同时用于更换钢瓶时的吹扫工序，以保证气体纯度。 10)通过手机 APP 云监控系统，收集以上措施的危险信号，并自动进行相关的紧急联动处置。如收集泄漏、欠压等信号，到达设定的极限值后，发出紧急处理信号，启动紧急强排风系统和切换供气系统，以保证整个供气系统的安全。 ①气体报警器均设有 RS-485 通信接口网络信号实现与气体区域监测数据与中央控制室的信号远程传输，整个系统同时可以通过无线 WIFI 及移动通讯网络传输数据，确保数据传输不受单一信号中断影响传输信息； ②实时监测和显示钢瓶的气压数值；实时监测可燃气体浓度报警器的工作状况，防止泄漏。 ③紧急切断系统：可燃气体浓度监测系统报警后，关闭对应供气管道气体供应，有效防止火灾； ④联动控制防爆风机，及时把泄漏的可燃气体抽出户外；并可定时运行防爆风机，每 3 个小时对气瓶室进行一次换气。 ⑤报警方式多样、有效：声光报警，APP推送、微信通知，使得用户能够在第一时间内掌握气体的监控情况（气压监控和可燃气体泄漏监控），及时作出处理，不受时间、地点、接收终端的限制。 ⑥系统内置联网功能，用户可以通过手机登录 APP，实时查询气体压力情况、可燃气体报警情况、各设备的运行状态等数据，并可远程消音。 ⑦云端数据储存，历史数据实现云端储存，防止丢失。历史数据可以储存 3 年以上，覆盖滚动。 （3）供气系统中关键减压阀件的要求 ◆半自动切换器、二级减压阀产品所有原材料都必须经过安全检验，不得含有铅（Pb），镉（Cd），汞（Hg），六价铬（Cr6+），多溴联苯（PBBs）和多溴联苯醚（PBDEs）等化学有害物质，避免在使用过程中对人体造成的伤害。 ◆气体报警器，产品符合GB4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备安全通用要求》的电气安全要求及符合GB/T14710-2009 中气候环境试验、机械环境试验、运输试验、电源电压适应能力试验的要求，并于投标文件中提供具有国家质量监督检验中心关于安规检验合格报告或第三方检测机构出具的检测报告。 （4）供气系统中关键减压阀件的技术要求 1）半自动切换面板 (1)高纯气体 BA 级仪表标准，母体材质为 316L 不锈钢； (2)输入压力 0-3500psi，输出压力 0-175psi； (3)左右自动切换，切换压差小，输出压力稳定。降低钢瓶的余气，使用经济。 (4)316L 膜片式控制； (5)泄漏率 1*10﹣8mbar l/s(He)； (6)内置过滤器，精度 5-10úm； (7)纯度 6.0 高纯； (8)螺纹连接、 2 个输入接口； (9)规格:双表； (10)四个高压膜片阀，带高压吹扫系统； (11)带安全阀； (12)管道试压、管道消毒冲洗。 2）二级减压集成面板： (1)高纯气体 BA 级仪表标准，母体材质为 316L 不锈钢； (2)集成面板，含球阀、二级减压阀等； (3)量程 0-250psi；输出压力 0-175psi 可调； (4)316L 膜片式控制； (5)泄漏率 1*10﹣8mbar l/s(He)； (6)内置过滤器，精度 5-10úm； (7)纯度 6.0 高纯； (8)螺纹连接； (9)规格:单表； (10)管道试压、管道消毒冲洗。 （5）供气系统中管路及配件的技术要求 1）管道:管道采用 SS 316L 高质量、完全退火型的优质的无缝不锈钢管，母材符合 BA 级的国产高纯管道，管道的内表面处理值要小于 0.1μm。管道的标准:1/4"- 1/2"壁厚 0.89mm， 3/4"~1-1/2"壁厚为 1. 65mm，管壁的厚度不得减小。 2）焊接三通、变径和弯头配件：采用 SS 316L 光亮退火，母材符合 BA 级的高纯气路配件，三通弯头等均为可自动焊接的产品配件，大于 1/2"英寸外径的管道禁止使用弯管器具，使用成品弯头。 3）卡套接头：材料为 SS 316 不锈钢，符合 BA 级的高纯气路配件。承受压力不得小于设计压力的1.5 倍。 4）普通气体的关断阀，使用不锈钢球阀； 5）泄漏探头：为保证实验室的使用安全，确保微量的气体泄漏都能被监测出来，所有的泄漏探头通过消防认证。 6）泄漏报警：使用易燃易爆气体的实验室设置气体泄漏报警装置，泄漏报警器采用灵敏度高的电化学式，探头根据其本身特点结合《石油化工企业可燃特殊气体检测报警规范》来确定探头的位置高度等。实验室的探测范围做到无死角。各层面各实验室的各种气体的侦测数据可做到单独控制，单独处理，统一管理的集成模式。 （6）供气系统中管路施工的技术要求 1）管路焊接：所有气体管路间的连接均采用半自动数码无缝焊接。自动轨道焊接的技工拥有一定的焊接知识基础，持有国外焊机公司认证证书和国内相应证书。项目正式焊接施工前，业主和施工方一起进行自动轨道焊接技工认证（以项目采购材料规格、现场洁净小间内），焊接作业流程和焊接试样合格后方颁发项目焊接证书，才能许可在项目中操作焊接设备进行焊接。 2）管道支吊架 按照国家建筑标准设计 05R417-1《室内热力管道支吊架》要求施工。 3）管道穿墙及出地面（或楼板）处设套管保护，套管穿墙处与墙平齐，穿地面（或楼板）处套管应高出地面（或楼板） 100mm。穿墙或楼板的套管：管径为 1/4 套管管径为 3/8，管径为 3/8 套管为 1/2，管径为 1/2 套管为 3/4，管径为 3/4 套管为 1，管径为 1 套管为 1-1/4。套管两端与管道之间用不燃材料严密封堵。 4）易燃易爆及助燃气体管道有防静电及雷击的接地措施，接地电阻不大于 10 欧姆。业主应在气瓶室内预留接地端口。 5）管道的施工及验收按国家标准 GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》、 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》及《洁净厂房设计规范》进行。 6）管道的吹扫与清洗按照国家标准 GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》要求进行。 7）对于易燃易爆气体，气瓶室的自动切换面板位置设排空管，排空管口及泄压阀的排放口伸出墙外并高出房屋 4m 以上的空旷无明火处，并应有防雷阻火措施。排空管道有易燃,助燃气体,需要分开排放。 8）所有管路标明连接的气体和气体的流动指向。指示标示的颜色须用不同颜色来区分,特殊气体的色彩鲜艳醒目。 9）每台实验仪器都要有单独的进气截止阀、减压阀和出气压力表，可以成套式或分散式结构。通风橱上在前面的减压阀后要增加节流阀来精确控制气体的使用流量，避免浪费。 10）用于支撑气体管路安装的所有支架都要进行防腐处理。禁止使用容易生锈的支架辅材。 （7）验收： 针对以上情况及实际工作压力，依据《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011 ，《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011 等有关规定，对本项目气体管道压力试验及净化制定具体方案，程序如下： 1）强度实验：管内充入高纯氮气 PN2，初始压力为 0.6MPa，以 0.2MPa 为一级，逐级增压，使压力到达 1.2Mpa，保持此压力 1 小时，压力不降为合格。 2）气密性实验：气密性验收时，充气压力为 1.2Mpa，密闭不少于 24 小时，压力不降为合格。 3）洁净实验：管路中充入高纯氮气 PN2，关闭所有阀门， 打开末端用干净白布遮住管口 1 分钟，如白布上无杂质和水份即为合格。 4）气体泄漏报警系统测试：针对报警系统的探头，释放少量易燃气体，报警器主机报警，同时启动联动的防爆风机、紧急切断系统，手机接到短信和电话通知，并在 APP 系统上面有报警数据，则系统合格。 5）气体压力报警系统测试：模拟气瓶压力降低，当压力降到设定的数值，报警器主机报警，手机接到通知，并在 APP 系统上面有报警数据，则系统合格。 注：以上每条标“◆”技术参数须于投标文件中提供具有资质的第三方检测机构出具的项目检测报告（复印件加盖公章）；没有第三方检测报告体现其数值视为负偏离。 五、无菌室技术要求 （一）设计依据及标准规范： 1.《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 2.《彩钢壁、顶板生产工艺文件》 3.《洁净密封门生产工艺文件》 4.《洁净窗生产工艺文件》 5.《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 6.《通风管道技术规程》JGJ/T 141-2017 7.《高效空气过滤器性能实验方法透过率和阻力》 （二）空气净化工艺要求： 1.净化空调系统为组合式空调系统，每段功能段墙板为独立可拆式（便于以后风机、初中效的更换），空气经过初效、中效和高效空气过滤器三级过滤 后送入室内。 2.风机采用低噪声防爆离心式风机；带有前倾或后倾的叶轮，电机（安放位置可调）并有防震垫等相关附件。配置变频器。电机防护等级为IP55。 3.消声器：采用微孔钢板或其它适宜材料制作的消声器，能清洗，无颗粒物脱落。 4.初效和中效空气过滤器设置在空调机组内，高效空气过滤器设置在系统末端的高效送风口内。 5.空调机组主要功能段配置观察窗、检修灯。 6.系统通过回风管道进行回风，回风进入空调机组初效段后，与新风混合后经送风机送入房间。 7.为降低新风湿度和能耗，新风需设在制冷空调前段进新风，新风经降温除湿后方可进入。 8.风管保温：送、回风管保温采用≥20mm厚橡塑复合隔热保温材料，为难燃B1级，其余风管不保温。 9.髙效过滤器，过滤器底面有不锈钢旋流式散流板；无洁净要求的房间设置铝合金方形散流器。 （1）高效过滤器过滤效率为99.999%(0.3um)，采用铝合金边框，液槽式密封；并附过滤效率测试报告。 （2）高效过滤器、高效静压箱均选铝框过滤器，并配同等品牌的静压箱，采用液槽密封。 （3）高效静压箱选用保温型，带压差测试孔、DOP检测口，不用时密闭，使用时易于打开，安装牢固不松动、不泄漏。 （4）静压箱板为冷轧钢板静电喷涂处理，吸顶式安装，侧面吊杆式固定。外框与顶板交接处双面封闭。 （5）过滤器、静压箱在现场开箱检査目测合格后安装。 （6）过滤器的固定采用快装结构。过滤效率H14，厚度80-120mm。 （7）高效过滤器连同静压箱整体安装后泄漏率不得超过0. 03%。 六、集中供水纯水系统要求： （一）生产能力和性能指标 1、型号：FST-UP-300 2、进水水源：自来水，TDS≤200ppm 3、出水水质：主机出水电阻率>10MΩ·cm@25℃,参照GB6682-2008，水质标准达到实验室国标二级纯水 4、产水量300L/H； - PLC控制系统，液晶触摸屏显示，系统水质在线检测，系统运行状态液晶显示 （二）技术参数 1、设备工艺：预处理+双级反渗透+EDI工艺+紫外灭菌+输送 2、产水用途：实验室用纯化水 ◆3、产水水质：主机产水电阻率： 5-10MΩ/cm@25℃，水质达到中国国家实验室用水（GB6682-2008）二级水标准 ，管道终端取水：纯水导电率2μs/cm@25℃ ，优于《中国药典》2020版制药用水标准、水质优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）三级水标 ◆4、产水水量:纯化水流量≥300L/hr 5、控制方式：PLC可编程自动控制，液晶触摸屏 6、设备组成：原水桶+原水泵+砂滤器+碳滤器+加药系统+精密过滤器+二级反渗透主机+中间水箱+EDI模块+超纯水箱+恒压变频供水系统+灭菌系统+PLC可编程控制系统。 （三）纯水制备系统技术要求 ◆1、设备需配有必要的加药装置、消毒和灭菌装置等。系统能够实现无人化自动运行，并可切换到手动状态。 2、系统设计最大限度地减少微生物生长的可能。避免对纯化水的意外的污染。 系统设计(RO 之后)应最大限度地减少系统死点（3D 概念）。 ◆3、北斗智能净滤器，可自动过滤水中杂质，利用整机PLC控制系统进行控制，主机触摸屏上可清晰反映北斗智能净滤清洗进程，设置参数，自动操作。全球首创，有效提高水质，减少耗材更换，延长整机寿命，为使用单位节省费用。 ◆4、系统水泵参考或相当于南方泵业、格兰富、富诗特或同等品牌 ◆5、系统反渗透膜参考或相当于陶氏，海德能，东丽或同等品牌，产水电导率：2μs/cm；水利用率：75%，反渗透采用３０４不锈钢膜壳，二级浓水返回一级回收处理 ◆6、EDI除盐装置：产水电导率：＞0.1μs/cm；EDI泵体材质304 不锈钢。泵的扬程满足设备运行五年的要求。EDI参考或相当于西门子、GE、麦克尼斯或者其他同等品牌，型号适合并满足产水量。配套电源，并配套purefirst流量保护系统。 ◆7、整套装置应遵循一个程序运行：即使无用水需求，纯化水制备系统也应保持低频循环运行；EDI装置带有自循环管路，在储罐液位满，不需进水时，设备自动切换至小循环运行状态，EDI产水返回中间水储罐；对一级，二级RO产水及EDI产水的电导率进行连续性的监控，带有不合格水排放和自动报警功能； 8、超纯水箱材质为316不锈钢，内外壁镜面抛光达到GMP要求，配套呼吸器清洗球及压力变送器，水箱的容积为500L，并提供材质证明材料。 ◆9、为了控制纯化水产品的质量，必须控制每个设备单元水质，保证不合格水不进入下一设备单元。每一步应设置必要的取样点及取样阀。整套装置应遵循一个程序运行；即使无用水需求，纯化水输送系统也应保持运行。 10、对原水和一、二级RO产水的电导率(此电导率的值可以设定)进行连续性的监控，带有不合格水排放和自动报警功能；当产品水的电导率低于设定值的时候产品水开始进入纯化水储罐。 11、多介质过滤器、活性炭过滤器，采用全自动控制，可实现自动反洗、排污。控制头采用润新、富诗特或同等品牌，可自动控制根据设定的反洗时间，通过气动角座阀控制阀进行产水和反洗、排污的切换；同时可实现手动操作。 12、使用316L卫生级循环泵，用于纯化水系统的循环，配套变频器和卫生级流量仪表用于纯化水管道的流速控制，避免纯化水循环管道低流速。纯水输送泵一备一用。 13、输送管道采用日本积水CLEAN_PVC，采用循环管路，以避免死水产生。 14、电控部分PLC自动控制系统： ◆1）系统采用PLC全自动控制系统触摸屏，中英文真彩液晶触摸屏显示；全自动控制，在线显示电阻率、电源、制水、缺水、冲洗、备用、检修等各种运行状态，日期、运行时间、流量、电导率、电阻率、温度等参数实时在线监控并在触摸屏上显示； 2）系统具备工厂、用户双重PIN密码设置，设定管理权限，防止未授权的更改，确保避免误操作。 3）系统故障一键查询功能，系统一键冲洗功能，系统故障历史查询功能，水质记录功能，水质记录历史记录查询功能等，具有电导率、温度、压力等数据超限自动报警功能，监控过程状态； ◆4）配置要求：采用PLC和10寸彩色触摸屏，电源、开关、按钮、接触器、继电器、指示灯等其它配套电器元件参照或相当于西门子、施耐德、霍尼韦尔等品牌。 ◆15、主机系统需具备各项保护功能 系统PIN码设置管理者权限功能，避免无关人员误操作 自动反冲洗，系统内置RO膜防结垢功能 系统缺水保护，停水自动停机，来水自动复位功能 系统停电自动停机保护，来电自动复位功能。 系统实现联动，局部出现问题，系统自动停机； 系统超低压停机保护，系统超高压停机保护 水箱满水自动停机保护，水箱缺水系统自动制水 系统热过载保护，相续保护，流量保护 各项报警功能：超低压安全报警、高压报警、缺水报警、热过载报警等 ◆16、具备一体化双波长紫外灭菌消解装置，以达到良好的灭菌效果，并提供相应的证明材料。 （四）配置清单技术要求 项目; 单体设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 预 处 理 器; 原水箱; V=500L; 1个; 304不锈钢，壁厚3mm. 进水电磁阀; ZS25B; 1个; 220VAC. 液位控制器; BYF2034; 1套; 4~20mA输出. 原水泵; CHL2-60; 1个; 功率/0.55KW ,42米,三相，不锈钢. 压力表; 0～1MPa; 1只; 充油抗震型. 多介质 过滤器; 缸体; 400×1670; 1台; 不锈钢材质/布水器等. 填料; 石英砂，直径5mm、8mm; 200kg; 打磨过的石英砂，. 控制器; TMF67B时间过滤型; 1台; 自动运行. 活性炭 过滤器; 缸体; 400×1670; 1台; 不锈钢材质/布水器等. 填料; 椰壳活性炭; 50kg; 椰壳活性炭. 控制器; TMF67B时间过滤型; 1台; 自动运行. 软化器; 缸体; Ф400×1670; 1台; 不锈钢材质/布水器等. 填料; 软化树脂; 250kg. 盐箱; V=300L; 1套; PE材质. 盐阀、盐井; 配套; 1套. 保安过滤器; FSTJM-20”×5支; 1台; 不锈钢壳体/PP5µm. RO 双 级 反 渗 透; 一级高压泵; CDL2-15; 1个; 过流部件SS304不锈钢/立式泵. 二级高压泵; CDL2-13; 1台; 过流部件SS304不锈钢/立式泵. 一级反渗透膜; LELC4040; 2支; 聚酰胺复合膜. 二级反渗透膜; LELC4040; 1支; 聚酰胺复合膜. 一级反渗透膜壳; 4040×1芯装; 2套; 304不锈钢/300Psi. 二级反渗透膜壳; 4040×1芯装; 1套; 304不锈钢/300Psi. 反渗透机架; FSTJJ-300; 1台; 不锈钢材质. 控制装置; PLC控制系统; 1套; 液晶触摸屏，智能控制系统，操作简单. 产水流量计; 100-1000L/h; 2只; 不锈钢/管道式. 浓水流量计; 100-1000L /h; 2只; 不锈钢/管道式. 压力表; 0～0.6MPa; 1只; 充油抗震型. 压力表; 0～2.0MPa; 4只; 充油抗震型. 一级进水电磁阀; ZS25B; 1只; 不锈钢、220VAC. 二级进水电磁阀; ZS20B; 1只; 不锈钢、220VAC. 一级冲洗电磁阀; ZS20B; 1只; 不锈钢、220VAC. 二级冲洗电磁阀; ZS20B; 1只; 不锈钢、220VAC. 低压保护; JC202; 1个; 220VAC50Hz/触点式. 高压保护; JC220; 2个; 220VAC50Hz/触点式. 原水电导率仪; CM-230; 1只; 液晶显示/面板式. 一级产水电导率仪; CM-230; 1只; 液晶显示/面板式. 二级产水电导率仪; CM-230; 1只; 液晶显示/面板式. 调节阀（浓水）; Φ20mm; 2只; SS304不锈钢. pH调节装置; P+016& 40L; 1套; 计量泵+PE加药箱. 中间水箱; V=500; 1套; 304方形不锈钢. 液位控制器; TEK-1; 1套; 投入式/220VAC. EDI装置; 二级水箱; V=300; 1套; 304不锈钢. EDI输送泵; CHL2-30; 1个; 功率0.75KW,42米,三相，不锈钢. 精密过滤器; FSTJM-180/30”×3支; 1台; 不锈钢/PE/0.45µm. EDI膜堆; CP500S; 1台; CANPURE. EDI专用电源; 配套; 1台. 进水电磁阀; ZS20B; 1个; 220VAC50Hz/不锈钢. 进水流量计; 160-1600L/h; 1只; 不锈钢/管道式. 产水流量计; 160-1600L/h; 1只; 不锈钢/管道式. 废水、极水流量计; 1-7LPM; 1支; 不锈钢/管道式. 产水电阻率仪; CM-303A; 1套; 液晶显示/面板式. 压力表; 0～1MPa; 4只; 充油抗震型. EDI机架; FST-EJJ; 1台; 不锈钢材质. 就地控制箱; FSTE-5; 1台; 满足系统自控需要. 产水电磁阀; ZS20B; 1个; 不锈钢、220VAC. 不合格排放 电磁阀; ZS20B; 1个; 不锈钢、220VAC. 止回阀; DN20; 1个; SS304. EDI流量 保护系统; FST-LK-8; 1个; 流量保护控制系统，流量低于设定范围，自动关闭，保护EDI安全运行。. EDI水箱; 容积V=1500L; 1台; 316不锈钢，内外壁镜面抛光达到GMP要求. 液位控制器; BYF2034; 1套; 4~20mA输出. 纯 水 输 送 系 统; 纯水输送泵; CHL2-60; 1只; 三相，304不锈钢. 恒压供水; 适配功率1KW; 1台. 压力传感器; MSP-300; 1个; 0~1.0MPa/4~20mA. 压力表; 0～0.6MPa; 1只; 充油抗震型. 止回阀; DN20; 1支; SS304. 紫外灭菌; FST-UV-110W; 1套; 取水自动启用运行，配光强仪及累时器. 终端过滤器; FST-UF; 1台; 0.22µm四氟. 主机管道; 管路、管件; DN15~DN32; 1批; 304不锈钢管道. 夹具及固定件; 适配; 1批; 管卡、管托、螺栓等. 电线; 适配; 1批; 线路连接需要. PLC 电 器 控 制 系 统; 触摸屏; 配套; 1套; 触摸屏显示全套系统工艺流程图、参数表及故障显示. PLC控制器; 配套; 1套; 全套系统PLC控制，自动/手动运行可自动切换. 交流接触器; LRD21C; 4套; 所有水泵均配交流接触器. 热过载继电器; LC1D18; 4套; 所有水泵均配热过载接触器. 电线、电缆、线槽等; 配套; 1套. 输送管道; 管路、管件; DN15~DN25; 650米; CLEAN-PVC材质. 取水点; DN8-DN15; 23个; PEX材质. 球阀、三通、直通、弯头; 配套; 1批; PVC材质. 其它附件; 配套; 1批; PVC材质. 四、关键设备品牌表 实验家具配件品牌表. 1; 实验台柜台面; Fundermax、DURCON、Print. 2; 通风柜台面; 榕德，toto，千特. 3; 柜体; 武钢控股、鞍钢、宝钢. 4; PP水槽; 台雄、TOF、博朗. 5; 化验龙头（三口水龙头）; 台雄、TOF、博朗. 6; 洗眼器（台式）; 台雄、TOF、博朗. 7; 滴水架（单面）; 台雄、TOF、博朗. 8; 铰链、合页; 东泰、海福乐、海蒂诗. 9; 三节滑轨、自闭滑轨; 东泰、海福乐、海蒂诗. 10; 电源插座; 正泰、公牛、TCL. 11; 超净工作台; ESCO thermo 苏州盛昆. 12; 生物安全柜; ESCO thermo 苏州盛昆. 气路系统品牌表. 1; 半自动切换系统、; Genewell、Spectron、Swagelok. 2; 气瓶接头; Genewell、Spectron、Swagelok. 3; 二级减压阀; Genewell、Aptech、Swagelok. 4; 焊接三通、变径和弯头配件; Mclean、Sandvik、Cardinal. 5; 管道; Mclean、Sandvik、Cardinal. 通风设备品牌表. 1; 玻璃钢变频离心风机; 顶裕、格林翰克、科禄格. 通风柜变风量控制系统; siemens、Controlsmart、Phoenix. 2; 文丘里阀系统; siemens、Controlsmart、Phoenix. 3; 废气处理装置; 空哲、爱启、洁斐然. 4; 新风空调; 特灵、台佳、新晃. 5; 螺杆式空调机组; 特灵、台佳、新晃. 纯水参考品牌. 1; 纯水系统; 普力菲尔、威利雅、密理博. |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  |  |  | 1579.2495万元，投标人的报价不能超过采购预算。投标报价超采购预算的投标无效。 |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
| 规范标准 |  |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  |  | 见本表“功能目标及技术指标”。 |  |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、招标项目有其他要求的按其要求（验收合格，涉及洁净系统需通过第三方单位的检测验收，分部分项、性能、使用等验收满足本项目招标要求）。 |  |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  |  | 无 |  |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |  |
| 原厂商授权 |  |  |  | “功能目标及技术指标”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  |  |  | “功能目标及技术指标”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 |  |  |  |
| ▲四、商务条款（以下任意一项不满足作废标处理） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1、国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，其中实验台家具及废气处理系统（含安装在内的耗材和维修）质保期5年，其余货物质保期不少于36个月。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 2、质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。保修期满前1个月内中标人负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。 |  |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（售后服务） |  |  |  | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行注明外，服务内容如下： 1、负责送货上门，由中标人技术人员现场安装、调试合格，负责现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。 2、出现故障必须在2小时内做出响应，12小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 3、工程终验收合格，双方签署验收纪要后，即开始计算保修期，质保期内进行质量“三包”，质保期内非采购单位人为因素出现的质量问题，由供货方负责；质保期内，供货方负责提供一年维护，并负责终身维护，并承揽相关费用。 4、所供货物不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 5、至少一年二次电话回访以及对设备维护。 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  |  |  | 1、交货期：自合同签订之日起110日历日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  | 1、预付款：合同生效后7日内向卖方支付签约合同金额的30%； 2、到货款：卖方按合同约定设备到货，7日内向卖方支付签约合同金额的10%； 3、验收款：所有设备安装调试且验收合格后7日内由卖方将合同金额的5%汇入买方指定账户作为政府采购履约保证金，甲方向卖方支付到合同金额的100%。至本合同所有设备安装调试且验收合格后满12个月，买方一次性退回合同金额5%的履约保证金。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  |  | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、施工时对装饰面、吊顶等其它专业造成的破坏进行修补恢复、现场安装所需的水电费、配合费，以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3、现场施工中如出现与采购人需求表产生细微差别（如数量和尺寸变更）时，按采购人新要求进行修改，且不增加额外费用。 |  |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  | 本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 |  |  |  |
| 核心产品 |  |  |  | 本项目通风柜为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 现场考察 |  |  |  | 1、鉴于本项目需要根据项目实施场地做定制化设计及实施方案，投标人投标前应在规定时间内到达项目实施现场做现场实地勘查，以确保投标人明确了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。如投标人不参加勘察的，造成的后果由投标人自行承担。 2、集中勘查时间：2020年8月18日下午3:30集中，考察现场所发生的费用由投标人自行承担，逾期不候。 3、联系人：农工，电话：0771-5578845；集中地点：南宁市佛子岭路42号106室。 4、现场踏勘携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件和购买招标文件的的微信公众号页面截图（“我的项目”—“已付款”）前往。 |  |  |  |