- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 |  | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 高端模拟人 | 1套 |  | （一）、整体特征 1、新型综合模拟病人，完全无线连接，模拟人、控制端电脑、监护电脑之间实现无线连接。模拟人周边没有任何累赘的辅助设施，运行工作中无任何噪音。可自主编写病例或预先编写的病例； 2、成年人体格外观，皮肤为高分子硅胶，皮肤及组织的触摸感需接近正常人体的触摸感。 3、有明确的胸部骨性标志。 4、计算机操作系统可安装于Windows XP， Windows VISTA，Windows 7，Window 8，Window 8.1，Window 10。 6、监护仪为触控式平板电脑，界面模拟临床真实监护仪设计，可随时转换为导师计算机。 ▲7、具备药物和医疗设备自动识别系统，并能作出对应的生理反应。 8、模拟病人总重量不超过125磅，从而让相近体形的救援人员和学习者轻易掌握对模拟病人的操控。 9、压缩机安装在模拟病人体内，压缩机的操作声音不会干扰模拟病人的听诊声音。 10、模拟病人在运作期间可进行充电，而且可以在使用电池运行模型时不用关机以更换电池。 12、模拟人具有外接电源和内置电力供应系统和气动力发生装置 13、男女外生殖器可互换。 ▲14、在单一的操作平台上可控制多台模拟病人。 15、符合AHA高级生命支持培训要求，可以提供AHA认证的师资培训，并协助建立AHA国际培训项目中心。 16、具有生理驱动系统，可以预设多个不同的生理状态，自动触发，例如：心梗、休克、哮喘等 ▲17、模拟人关节灵活，可以在不需要外力干预的情况下维持坐姿 ▲18、独立安装的模拟人操作系统，不需要依靠系统浏览器进行连接操作 （二）、监护功能 1、大屏监护仪，与模拟人无线连接。可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数。 2、可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。 3、模拟病人监护仪可进行无线操作 4、可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。 5、监测并显示以下参数： 心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、CVP、麻醉剂、心输出率、HAL、ISO、ENF、SEV、DES、颅内压。 6、可显示以下辅助诊断结果： X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。 7、可进行以下操作： （1）可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。 （2）可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 8、监护系统使用和控制端同类型平板电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。 9、导师可透过操作计算机的接口或直接在监护仪更改监护仪显示的波形数量，系统应最少提供最少4个选项 (5个波形、4个波形、3个波形和大数字版面)，导师也可以更改参数显示的位置和颜色 10、系统须带有二百张以上的X线片，导师也可以再自行导入JPEG格式的X线片图。 （三）、气道功能 1、可控制的手动或自动气道开放/关闭 2、正确的按额托颌/下颚上推手法才能打开气道 (会被自动感应和记录在日志中) 3、可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引 4、可面罩通气 (会被自动感应和记录在日志中) 5、可气管插管 6、可鼻胃管插管 7、可气管导管、喉罩通气及其它气道装置 8、可气管内插管 9、可逆行插管 10、可纤维支气管镜插管 11、可经气管喷射通气 12、可进行环甲膜穿刺和气管切开训练 13、可变的气道阻力 14、可变肺顺应性 15、可产生胃胀气 16、正确头部位置的监测 ▲17、可选择“不能插管/能够通气”功能或“不能插管/不能通气”功能 ▲18、模拟困难气道：舌水肿 (2个程度肿胀情况)、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭、颈部强直、异物梗塞情况 19、模拟病人带有软牙和硬牙，具有舌头退缩选项，在该情况下，模拟病人应无法呼吸，学员必须要对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸 （四）、呼吸系统 1、具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节。 2、可模拟呼出二氧化碳 3、可模拟正常或不正常的呼吸音 ▲4、模拟病人身体前方有5个呼吸音听诊区域，5个听诊区可以分别独立调节 ▲5、模拟病人身体后方有6个呼吸音听诊区域，6个听诊区可以分别独立调节 6、左、右肺可训练多种听诊音，包括：正常呼吸音、哮鸣音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、 胸膜摩擦音等等 7、 脉搏血氧饱和度的监测：必须在连接病人后才出现血氧饱和度读数, 并且可显示在监护仪上 8、可以连接真实的呼吸机进行机械通气 9、使用面罩进行通气时，在计算机屏幕上会显示通气量 ▲10、可进行双侧气胸减压培训。气胸气囊穿刺后可以重复使用，无需频繁更换。 11、可模拟单边和肺叶呼吸音 12、双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管 ▲13、有集中听诊功能，让模拟病人自动停止呼吸30秒，以方便学员集中进行听诊练习。 ▲14、呼吸音与呼吸率同步，呼吸音的频率和呼吸率一致 （五）、心脏特征 1、有≥2000种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。 2、QRS波形、基础心律及期前收缩可任意调节。 3、需有与正常人相一致的4个心脏听诊区 (主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区)，各心脏听诊区的声音可独立调节。可进行心音听诊训练：包括正常第一、第二心音、各种病理性杂音（主动脉狭窄、主动脉关闭不全、二尖瓣狭窄、二尖瓣关闭不全、室间隔缺损、房间隔缺损）、奔马律、心包摩擦音。 4、可进行4导联心电图监护 5、可在监护仪上实时显示十二导联心电图，符合生命体征变化。监护仪上有一个单独图标, 单击则可显示十二导联心电图 6、电除颤、电复律和起搏：可用临床使用的除颤器和起搏器进行除颤、复律和起博，除颤效果及起搏域值均可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。 （六）、循环系统特征 1、可使用袖带式血压计和监护仪进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。 2、可测量回流血压 ▲3、可触诊13处动脉搏动，包括：双侧颈动脉、双侧股动脉、肱动脉、双侧桡动脉、双侧足背动脉、双侧腘动脉和双侧胫后动脉的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录。 4、脉搏强度随血压变化 （七）、静脉穿刺 1、静脉手臂(右臂)建立静脉通道。 ▲2、骨髓穿刺(胫骨）。 3、可使用胫骨和胸骨穿刺针筒将血液抽出。 （八）、药物及医疗设备自动感应功能 ▲1、模拟病人提供不低于190种不同种类的自动识别药物，包括气管插管和复苏球等复苏设备的射频识别标签。 ▲2、模拟病人的右手臂带有射频识别标签(RFID)传感器，模拟病人可透过射频识别标签系统确认药物和医疗设备，并自动作出对应的药理学反应，该药理学反应也可以自行编辑和设置。 ▲3、带药物自动识别的右手臂采用预置的静脉通道，长期使用也无需更换耗材 ▲4、模拟病人的口部带有射频识别标签(RFID)传感器，模拟病人可透过射频识别标签系统确认药物和医疗设备，并自动作出对应的药理学反应，该药理学反应也可以自行编辑和设置。 5、在没有其它外置装备的使用下，药物自动确认系统可识别药物种类及使用剂量。 ▲6、仅需要在日常临床使用的注射器贴上RF药物感应片并放在静脉注射位置后注射药物，药物确认程序会自动完成。无需另外专门的注射器和扫码器即可完成该操作。 7、模拟病人的右手臂应带有流量计，自动计算学员使用的剂量，然后模拟病人有自动有相应的生理变化 ▲8、药物自动识别芯片可以支持编辑，理论上模拟人可以支持无数种药物的无线自动识别 ▲9、医疗器械识别芯片可以支持编辑，理论上模拟人可以支持无数种医疗器械无线自动识别 ▲10、模拟人呼吸道带有自动识别系统，可以根据芯片自动识别麻醉气体，并且做出对应的生理反应 （九）、CPR 1、CPR按压自动产生脉搏、血压波形和心电图 2、真实的按压深度 ▲3、可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压手位信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等。图形和文字界面两种方式。 ▲4、可实时反馈心肺复苏质量 ▲5、可显示按压回弹的情况 ▲6. CPR的结果可以出具独立的分析报告，分析学员CPR的质量，方便导师做课后的分析 ▲7. CPR的考核标准可以自行设定，可以适应不同地区不同单位的考核标准5.AED训练系统： ▲8.具有先进的AED训练系统，该AED训练系统必须有可以拆卸的SD卡，该SD卡可以在电脑读取，修改AED训练系统的设置。 ▲9.具有多语言版本的AED训练系统，提供至少10种语言选择。可以有快捷键切换语言，每次切换成功，会有对应预算的语音提示。例如选择朝鲜语，该系统会用朝鲜语告知已经选择朝鲜语模式。 10. AED训练系统具有婴儿/儿童钥匙，可以随时在成人模式和儿童/婴儿模式之间切换。 ▲11. AED训练系统可以设定CPR所需要的时间长度。 ▲12. AED训练系统可以设定成人“不建议除颤”CPR 的持续时间。 ▲13.AED训练系统可以设定婴儿/儿童基本 CPR持续时间长度。 ▲14. AED训练系统可以设定儿童“不建议除颤”CPR 的持续时间 （十）、模拟人操作软件 ▲1、全中文支持的操作软件，可支持全球11种语言，包括：中文、英语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、西班牙语、德语、法语、意大利语、荷兰语、波兰语。可适应不同国家专家学术交流。 2、模拟人操作软件须在Windows系统运行，方便使用和维护。 3、具有3种可选控制模式：导师模式、病例模式、自动模式。 （1）导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。 （2）病例模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控。 （3）自动模式：模拟人会模模拟实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。 4、在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。 5、在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。 6、软件包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。 ▲7、软件具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。 8、正在运行的病例可暂停，快进和保存。 9、导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。 10、支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音 （十一）、神经系统 1、模拟病人可眨眼。眼睑速度可以设定为慢、正常和快。 2、眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。 3、左右眼睛瞳孔大小可以自动设定为不一样 4、所有眼部活动都会在无声状态下进行。 5、瞳孔自动对光反射，可调同步或异步反射。 6、对光反射时可调正常及缓慢的反应速度，也可以设定为对光没有反应。 7、自动对光反应可设定为一边有反应，另外一边没有反应。 8、可自动模拟出神经损伤下瞳孔不等大的状况。 9、眼部活动功能可透过感应器将数据传送至日志中。 10、眼部功能在运作期间不会发出任何噪音。 ▲11、眼皮和眼球分离设计，眼皮运动不会带动眼球的转动 （十二）、分泌 ▲1、系统内置模拟分泌物储藏装置，且软件具有分泌物控制平台，可真实模拟体液分泌，使其分别随病情变化需要自动从模拟人额头、眼角、鼻侧、嘴角、耳朵等部位流出。 ▲2、出汗高度智能化，模拟人可根据病情的变化自动出汗，逼真的汗液通过额头流出来，出汗的速度和汗量可调节并且跟药理和生命体征变化相一致。 ▲3、流泪高度智能化，模拟人可根据病情的变化自动流泪，逼真的眼泪从模拟人的眼睛自动流出，流量和速度均可以智能调节。 ▲4、流口水高度智能化，模拟人可根据病情的变化自动流口水，逼真的口水从模拟人的嘴角自动流出，流量和速度均可以智能调节。 ▲5、可真实模拟口吐白沫、脑脊液（CSF）流出等，分泌物的流量快慢可调节。可以模拟模拟人外伤后脑脊液通过耳朵流出来也可以模拟模拟人受到生化创伤后或者其他伤害后口吐白沫情形，而且均要与当时生命体征变化相一致。 ▲6、可以模拟鼻血、血泪、吐血的情况。会有真实的红色血液流出。 （十三）、其它功能 1、可出现两种不同的抽搐情况。 ▲2、内置流血控制系统，可在全身多处模拟出血，可分为静脉和动脉两种出血模式，并可根据伤口的部位和大小调节出血量与出血速度，生命体征可随失血的严重程度和治疗情况自动变化。 3、可模拟不同程度紫绀，紫绀的严重程度与血氧饱和度读数相一致。 4、操作者与模拟人之间可实现言语交流（配有无线通话装置）。 5、可透过系统预设或用户自定的语音档案模仿病人的声音。 6、可听诊肠鸣音(4个区域)：包括过快、过少、腹鸣、痢疾等，多个听诊位置 7、可以进行导尿操作，可以选择正常、多尿、频尿不同情况下的尿量。 ▲8、可以模拟血尿的情况，会有真实的红色尿液从尿道流出。 （十四）、 智能化评估报告系统 （1）模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。 （2）模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。 （3）评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。 （4）系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。 （5）正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 （6）独立的评估文件可在Windows XP, Windows VISTA和Windows 7作业系统及装有评估报告查看器软件的计算机中打开。 （7）评估报告支持中文系统 （十五）、病例编辑系统： ▲1、病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应 ▲2、全中文的病例编辑系统 ▲3、独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人跟配的电脑或者自己的电脑中编写病例，不需要使用模拟人跟配的电脑。 ▲4、病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式 ▲5、病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施 ▲6、系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息 |
| 2 | 医护实训音视频教学推车系统 | 1套 |  | 一、视讯推车功能 1）、整车 1.整车净高度约：1.97米 2.车体尺寸约：530mm*530mm*560mm，全金属车身 3.可支持挂载术野吊臂 4.自重约99.2kg，最大承重约150kg 2)、立柱 1.▲铝合金型材立柱，表面喷粉工艺抗菌耐擦拭，通过百格测试不脱落 2.立柱内可过内径约95mm*68mm 3）、全景 1.安装孔1/4英寸螺钉孔，挂架托载面积约170mm*170mm 2.挂架高度1840mm-1650mm范围可调（范围受全景相机型号不同影响） 3.最大承重范围约5kg 4）、显示器挂架 1.双屏显示器挂架，挂孔标准VESA100-75 2.挂架水平范围可调节，最大调节距离530mm，垂直调节90旋转 3.▲最大可支持双屏状态23寸，单屏状态32英寸 5）、工作台面 1. ▲台面升降范围1150mm-850mm，手动升降调节机构 2. 支持鼠键滑轨，鼠标台面左右互换 3. 台面内置储物空间，带锁，台面可拆卸消毒 6）、车柜 1.尺寸约：530mm*530mm*560mm，全金属车身 2.内置可调节隔板，承重15kg 3.前后双门可开，车体内部无立柱遮挡 4. 一体化底座钢板尺寸约530mm*530mm； 7）、脚轮 ▲万向及双轮全制动脚轮，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的尼龙（PA6）材质,保证脚轮寿命。轮面材质TPU。轮体直径约100mm，静载力约150kg 8）、电源 1.车体外接220v市电 2.内置10孔插排，最大电流10A 3.车身外置整车开关 9）、安全性 1.车体可通过0.4m/s碰撞测试，无功能损坏 2.整车最大静承载力150kg 二、推车吊臂功能: 1. 最大臂展1.8米±0.05米 2. 水平旋转300° 3. 垂直调节 -42°～42° 4. 悬停负重2.5kg ～8kg 5. 适用房间高度≥2.6米" 三、拾音器功能： 1. 高保真拾音器 2. 外形尺寸约 Φ120mm×30mm 3. 拾音范围至少包含 5-200平方米 4. 指向特性 全指向性 5. 动态范围 104dB(1KHz at Max dB SPL) 6. 输出阻抗 最大600欧姆非平衡 7. 麦克风 震膜电容咪头 8. 麦克风数量 单咪头 9. 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 10. 驱动能力 内置前置放大电路 11. 连接方式 3条引线（电源、音频、公共地） 12. 传输线缆 3芯0.5mm² RVVP屏蔽电缆 13. 电源电压 直流稳压电源DC 12V 14. 电源电流 30mA 15. 工作环境温度 -40℃～125℃ 16. 颜色 白色 17. 外壳材质 金属 四、音频显示套装（双屏 ）功能，含显示屏、音响等 五、近景摄像机功能： 1. 传感器：感光Sensor不低于1/2.8英寸 2. 镜头：不低于10倍光学变焦 3. ND滤镜：相机支持ND滤镜，在180000lux强光下图像不过曝 4. 支持在800mm~1200mm距离范围内全焦距段图像聚焦清晰 5. 有效像素：不低于207万 6. 图像输出格式：支持1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps、1920*1080P@50fps、1920*1080P@25fps、1920*1080I@60fps、1920*1080I@50fps、1280*720P@60fps、1280*720P@50fps等图像输出格式 7. ▲图像分解力：图像的水平分解力不低于1000TVL 8. 控制方式：支持通过机身按键面板、遥控器对相机进行辅助控制 9. ▲电源适应性：设备需要能够在额定电源电压的±25%的范围内正常工作；且应具有正负反接保护功能（投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件证明） 10. 接口：具备不少于，1个3G-SDI信号接口，1个RS485接口 11. 电源开关控制：支持通过电源开关进行开关机控制 12. 编码：支持H.264/H.265/MJPEG编码 13. 聚焦模式：支持手动聚焦/半自动聚焦和自动聚焦等聚焦模式 14. 聚焦距离：支持摄像机在举例物体100mm处，图像聚焦清晰 15. 画面冻结：支持画面冻结功能，可通过按键面板和遥控器一键控制（投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件证明） 16. ▲场景切换：支持普通模式、常亮无影灯、频闪无影灯等模式切换（投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件证明） 17. ▲曝光模式：支持自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光等曝光模式（投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件证明） 18.▲符合医用电气设备安全标准（IEC60601-1）和医用电气电磁兼容标准（IEC60601-1-2），投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件。 六、全景相机功能： 1. 传感器：感光Sensor不低于1/2.8英寸 2. 最低照度：支持低照度成像，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) 3. 本机存储：支持内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD卡存储 4. 支持120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖等 5. 支持设备异常检测，如网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 6. ▲接口要求：至少具备1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1路HDMI视频输出接口、1路3G-SDI视频输出接口、1个RS485接口、一个RS232接口、一个10M/100M自适应RJ45网络接口投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件 7. 有效像素：≥207万、信噪比：≥52db、镜头：不低于23倍光学变倍，16倍数字变倍 8. ▲电源适应性：设备应能够在额定电源电压的±25%的范围内正常工作，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件 9. ▲多码流输出：支持多码流输出，包含主码流、子码流和第三码流，每路码流可独立配置分辨率及帧率 10. ▲视频编码格式设置：在IE浏览器下,具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，具有开启/关闭Smart264或Smart265功能 11. 音频编码格式设置：在IE浏览器下,具有MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM设置选项 12. 字符叠加OSD:输出的图像中可叠加文字和符号信息，字符可选择项包括通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、镜头倍数等信息 13. ▲隐私遮蔽：至少支持24块多边形区域隐私遮蔽，遮盖区域支持多种颜色可选，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件。 14. 预置位：具备至少300个预置点，支持存预置位和调预置位功能 15. 自动巡航：可按照所设置的预置位完成至少8条巡航路径,每条巡航至少可设置32个预置点 16. ▲远程控制：支持遥控器控制，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件。 七、摄录主机-四路： 1. 视频输入输出：具备4路1080P/60帧高清视频信号的接入，支持1080P、1080I、720P、D1分辨率视频自适应输入输出。支持4K（3840*2160）分辨率的图像输出 2. ▲本机显示：至少具有一个5英寸720P彩色LCD液晶屏，用于图像和菜单操作显示，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件 3. 视频输入接口：至少具备DVI、SDI、VGA、CVBS、HDMI、S-VIDEO 六种类型视频输入接口 4. 视频输出接口：至少具备VGA、HDMI 2种类型视频输出接口 5. 视频环通（LOOP）输出：至少具备2路DVI、2路SDI、1路HDMI、1路CVBS、1路S-VIDEO的硬环通输出接口，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件 6. ▲音频接口：至少具备3路音频输入接口，1路音频输出接口；控制接口：至少具备2个RS485接口，1个RS232接口，2个脚踏板接口；USB接口：支持不少于5个USB接口，并支持USB3.0接口；网络接口：支持不少于1个支持10M/100M/1000M自适应RJ45网口 7. ▲脚踏板接入：支持脚踏板开关接入，能够控制主机录像、抓图，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件 8. 机身面板控制：支持机身按键进行菜单控制、一键录像、一键抓图等功能 9. 需支持遥控器控制操作方式 10. 视频编码：具备H.264、H.265编码格式，编码分辨率从1920*1080P、1280*720、960*576、640*480、352*288可选择设置，码率从32Kbps~20Mbps可调 11. 混音功能：需本机具备混音、回声消除功能 12. 字符叠加功能：支持图像中叠加文字、数字、符号信息 13. ▲视频遮蔽：支持图像配置遮蔽功能，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件 14. ▲病人配置：具备病人信息配置功能，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件 15. 存储功能：具备本地硬盘、U盘、移动硬盘、FTP等存储方式 16. ▲文件存储：支持文件化储存方式，本地硬盘具备录像循环覆盖功能，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件 17. ▲录像/图片检索、回放：具备按时间、关键字搜索录像/图片，录像和图片具备回放功能，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件 18. 显示/录制模式：支持全屏、画中画、两画面、三画面、四画面、五画面等多种形式的显示和录制模式； 19.▲符合医用电气设备安全标准（IEC60601-1）、医用电气电磁兼容标准（IEC60601-1-2）和CCC认证，投标文件中提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 3 | 腹腔镜模拟训练器 | 1套 |  | （一）功能模块基本操作模块 1、 内置虚拟操作录制视频供学员观摩学习 2、 至少包含基本训练任务： 2.1、 0°镜头操作； 2.2、30°镜头操作； 2.3、双手协调基础训练； 2.4、钛夹钳夹闭训练； 2.5、鸭嘴钳和钛夹钳合作夹持和夹闭训练； 2.6、双手合作移动定位训练； 2.7、双手合作剪切训练； 2.8、电凝训练； 2.9、双手合作转换物体训练。 （二）腹腔镜胆囊切除术-分步训练模块 1、内置虚拟操作录制视频供学员观摩学习 2、将腹腔镜胆囊手术分步骤进行单独训练： 2.1、将暴露的胆囊动脉和胆总管运用钛夹钳夹闭并切断； 2.2、训练如何牵拉胆囊分离胆囊动脉和胆总管等； 2.3、分离暴露胆囊三角等重要手术部位； 2.4、从肝床游离胆囊。 3、操作过程中，系统具有自动指导功能，运用可视化符号（颜色标记、动态箭头符号等）指导学员如何进行正确、安全的操作； 4、当出现不正确操作或危险操作时，系统将及时通过语音提醒学员注意规范操作，避免并发症的发生。 （三）胆囊切除手术模块 1、内置虚拟操作录制视频供学员观摩学习； 2、提供至少6个独立的虚拟病人病例，每个虚拟病人的解剖结构是随机变化的，至少提供18种解剖结构； 3、模拟手术操作完成后，提供学员手术操作过程完整评估分析报告，记录手术步骤过程，对手术过程中的错误操作拍照并做病理性描述； 4、操作在重大失误时或必要时，具有提示转为开腹手术的功能并提示原因，供学员选择。 5、可以模拟多种临床手术器械，如钛夹、钳夹等。 6、支持VR浸入式手术环境 （四）基本缝合模块 1、内置虚拟操作录制视频供学员观摩学习 2、至少包含以下6个独立训练任务，学员可根据习惯选择左手操作或为右手操作： 2.1、持针器的使用，进针位置以及角度的训练； 2.2、直线缝合技巧及操作原则； 2.3、打结训练——半结，训练两种不同的半结打结方法 ‘overwrap’及‘under-wrap’； 2.4、打结训练——方结，训练两种不同的方结打结方法 ‘overwrap’及‘under-wrap’； 2.5、打结训练——敷线结及外科结，训练两种不同的敷线结及外科结打结方法 ‘overwrap’及‘under-wrap’； 2.6、连续缝合以及间断缝合自由练习。 3、操作过程中，系统具有自动指导功能，运用可视化符号（颜色标记、动态箭头符号等）以及操作视频指导学员如何完全掌握各种缝合打结技巧和方法。 （五）高级缝合训练模块 1、内置虚拟操作录制视频供学员观摩学习 2、至少包含以下7个独立训练任务，学员可根据习惯选择左手操作或为右手操作： 2.1、反手缝合技术训练，训练使用反手缝合技巧进行反手练习缝合训练； 2.2、褥式缝合训练，训练反手缝合技巧以及褥式缝合技巧； 2.3、曲线的缝合训练，缝合针需要沿着不规则的弯曲的缝合线来进行缝合训练，进针角度的设定等； 2.4、胃底折叠术斜面开放式缝合训练； 2.5、吻合术缝合训练，胃囊以及空肠吻合术操作训练； 2.6、疝气手术以及子宫切除术向上倒转缝合训练； 2.7、尿道膀胱吻合术以及肾盂成形术六边形缝合训练。 （六）腹腔镜技能必要训练模块 1、此模块为针对FLS（腹腔镜基本操作技巧）专设的技能训练模块； 2、至少包含以下3种独立训练任务： 2.1、钳夹训练：使受训者练习模拟器画面中特定的物体，锻炼手眼协调能力和腹腔镜器械操作能力； 2.2、剪切：受训者可以使用腹腔镜器械对特定图形进行剪切，锻炼受训者的双手协调能力和操作器械的能力； 2.3、套扎：使用特定器械进行套扎训练操作，锻炼受试者的手术操作能力 （七）胃旁路手术模块 1、内置真实胃旁路手术分步操作录制视频供学员观摩学习 2、至少提供4个独立的虚拟病人病例； 3、能训练以下手术内容：训练胃囊成形术，测量并将空肠分为十二指肠空肠支和胃十二指肠支，胃肠吻合，肠肠吻合术全程模拟临床收受的过程； 4、可模拟各种胃旁路手术中的专用器械，如超声刀、助手钳、吻合器等。 5、可选择Troca口位置 （八）直结肠手术模块---连接直结肠手术 1、内置真实直结肠手术分步操作录制视频供学员观摩学习 2、至少有2个独立的虚拟病人病例，训练临床腹腔镜下乙状结肠切除术全部过程，确认输尿管、暴露并游离血管、分离肠系膜、末梢分离及吻合等操作； 3、可以选择0度、30度或45度窥镜进行手术 4、能够模拟5个TROCA，可同时进入体内4把器械及1个摄像头，模拟在手术助手的协助下完成手术；并有四种TROCA位置可供选择。 5、具有同步3D解剖模式视图，进行解剖学及手术学教学，三维解剖结构图帮助学员学习腹部的脏器、血管、骨骼以及各附属结构，特别是与直结肠手术相关的解剖组织，可以将各解剖组织结构拆解，并逐一组装，便于学员理解解剖位置； 6、能模拟多种乙状结肠切除术中专用器械，如电外科手术器械、无创肠管抓钳、线形吻合器以及环形吻合器等； 7、具有标准手术指导步骤，手术操作时中配有文字以及相对应的真实手术录制视频详细指导； 8、具有手术在重大失误时或必要时可提示转为开腹手术，系统需提供转为开腹手术的原因，供学员选择。 （九）阑尾切除术模块 1、在该模块中，学员可学习并练习阑尾切除手术过程中所有的重要知识以及关键的手术技巧。 2、手术过程共分为四步：暴露阑尾、分离阑尾系膜和阑尾、取出阑尾及止血。 3、具有辅助教学功能：系统内置了3D解剖图、真实的操作视频以及交互性3D指导图来帮助学员熟悉整个操作过程。操作完成后，系统将会针对学员的操作给出一份客观全面的评估报告，帮助学员和其导师实时了解学员对该项手术的掌握程度。 （十）胆管造影术模块 1、内置胆管造影术操作视频供学员观摩学习 2、可以选择0度、30度或45度镜头进行手术 3、训练学员胆管造影术过程，钛夹钳钳夹胆囊管、胆囊管切口、置入导管以及注射造影剂 4、操作过程中，系统具有自动指导功能，运用可视化符号（颜色标记、动态箭头符号等）指导学员如何进行正确、安全的操作 5、真实模拟临床手术过程，置入导管时，胆囊管会有轻微膨胀 6、模拟操作不当时，可造成胆囊管刺穿后出血、胆囊管被完全切断、切口过多等并发症。 （十一）教官管理系统 1、专业的评估系统：系统在学员操作完成后，针对学员操作过程以及操作步骤进行详尽的分析，供导师和学员自身了解学习进展 2、标准培训课程： 系统内置多套国际知名培训中心培训课程，包括英国皇家学院腹腔镜胆囊切除术培训课程体系，该课程得到伦敦帝国学院圣玛丽学院的生物外科以及外科技术部研究定义和验证，以及瑞士苏黎世腹腔镜培训中心基础课程，该课程得到瑞士外科学会认可，等 3、联机功能：通过Mentor Learn 系统，用户可直接与全球该模拟训练系统用户联机交流。 4、导师管理功能：用户注册以及任务管理更加轻松，导师可根据需要进行将学员分组、指定学习课程给学员等操作。 5、资料库：丰富的备用训练课程资料库，同时用户也可根据资料库内存的课程设计适合个人需要的课程体系 （十二）辅助硬件配置要求：可升降式操作平台1套、力反馈设备1套、脚踏板1套、24"液晶触摸屏监视器1个、卡扣式模拟器械手柄2个、模拟内窥镜1个、缝合手柄2个、浸入式VR外接显示设备1套 |
| 4 | 仿人体腹腔镜操作训练仪 | 4套 |  | 1、训练箱模拟人体腹部结构，使腹腔镜训练更接近临床手术。 2、可训练学员腹腔镜下钛夹操作，训练在复杂环境下安全钳夹血管和胆管，模拟血管长度不小于10厘米。 3、利用训练箱可进行输尿管吻合训练，可练习吻合相类似的血管；带形夹夹持仿真肠管，用于肠管吻合训练。 4、利用训练箱可夹豆训练，用于训练双手协调性。 5、利用训练箱可夹针倒针训练，用钳子及持针器进行倒针操作。 6、利用训练箱可剪图形训练。 7、利用训练箱可撕胶片训练。 8、▲操作台为电动升降装置，可根据操作者要求调整高度。 9、辅助教学设备： 9.1、高清显示器1台：LED显示器，高清标准，广视角显示器，屏幕尺寸：21.5英寸， 最佳分辨率：1920x1080，屏幕比例：16:9（宽屏） 9.2、训练箱1个：可放置模拟操作模块及动物肝脏进行腹腔镜手眼协调、缝合等一系列训练 9.3、推车平台1个 9.4、高清摄像头1个 9.5、配件箱1套：装训练操作模块、训练器械及其他备品备件、模拟手术器械（直分离钳1把、弯分离钳1把、持针器 1把、弯剪1把、操作挂针器1把、钛夹钳夹器 1把）、缝合皮肤2个、肠管缝合模型2个、训练豆2盒、套圈5个、管夹4个 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），从验收合格之日起每3个月巡检一次，质保期内最少巡检4次并免费维修、保养、更换零部件。质保期满后，终身维护。 2、属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人质量保证期优于国家“三包”规定的，或招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 3、中标后产品或服务由制造商负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由中标人向制造商支付，中标人可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：进口设备自签订合同之日起90天内，国产设备自签订合同之日起30天内。 2、交货地点：广西壮族自治区肿瘤防治研究所。 |  |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 售后服务除特别注明外，中标人在应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2.供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件；质保期过后提供设备无偿维修服务，只收取更换配件费用。如有常用耗材、易损件及备品备件，其价格清单应在投标文件中列出。采购人需要继续由原中标人或制造商提供售后服务的，该中标人或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3.设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过一周，设备及配件维修超过5天必须及时提供备用机及备品备件。中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 4.随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。培训期间，培训人员的费用含在投标报价中。 5. 供应商为采购人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 6.其余按厂家承诺执行。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同预付总合同金额的30%，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署的验收合格证，供应商开具全额增值税发票给采购人后，采购人以转账方式支付至总合同金额的97%，剩余的3%作为履约保证金，验收合格12个月后，采购人以转账方式一次性支付总合同金额剩余的3%（无息）。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目第1项设备高端模拟人、第3项设备腹腔镜模拟训练系统已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为第3项设备腹腔镜模拟训练系统 |  |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.招标人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训招标人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，招标人方可验收。 4.招标人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  |  | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如投标人投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供所投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件；如投标人投标产品为国产设备，投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件。 |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算或最高限价的投标无效。 |  |
| ▲医疗器械注册证 |  |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |