- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9. 招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。

A分标：

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | ▲功能目标要求及技术指标 |  |
| 1 | MRI维保服务 | 1项 | 一、采购人原有设备：西门子MAGNETOM Avanto核磁共振（MRI）1台 二、服务标准、服务效率、售后服务要求： 1、工时：包含保修合同期内所需的一切人工费用、差旅费用，享受优先派工的权利，节假日加班免费。报修2小时内响应，如果设备宕机且需现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场。 2、常规备件：维修设备时更换问题部件，并由供应商免费负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件（磁体和激光相机、高压注射器等其他第三方的产品除外），备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 （3）优先运送零配件，与全球后勤网络快速连接。 （4）回收报废部件。 3、冷头：包含冷头维修更换服务，包含卸磁励磁服务。 4、1000升液氦：保修期间包含1000升液氦，由供应商免费负责输运、添加。 5、保证开机率95%：在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365个日历日计算。如果此开机率由于供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长7个日历日。 6、安全检查：安全检查将按照厂家标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括： （1）制定检查计划 （2）机械安全检查 （3）电气安全检查 （4）记录检查结果 （5）出具安全检测报告 7、质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到厂家颁布的质量标准。 （1）制定检查计划 （2）图象质量（效果）检查 （3）评判参数结果 （4）调整 / 校准 （5）记录检查结果 8、安全升级：按照建议及要求提供硬件和软件升级，以提高设备的安全性和性能。 （1）持续监控设备是否需要升级 （2）提供安全性升级 （3）提供建议性升级 （4）记录升级程序 9、24小时*365天技术电话支持：全国范围内免费热线电话，由供应商设备运行保障中心提供快速诊断和支持服务，技术电话支持(24X7)，周一至周日，每天24小时。 10、远程服务：通过高速网络让客户与供应商专家对接，可享受在线诊断、升级、自动报告、维修及应用支持。提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，以保证维修的及时性，并能保障网络连接的安全性。供应商必须在整个合同期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并做出相应书面承诺。 11、企业用户互联网连接服务：负责路由器和ADSL通讯费用；为实现企业用户医疗设备互联网连接，需进行两次现场服务：现场安装医疗设备互联网的各项配置；现场激活MNP。 12、预防性保养（每年两次）：按照原保养要求提供，以保证设备处于最佳运行状态，包括： （1）记录并安排保养时间 （2）保养计划更换损耗部件 （3）检测 （4）按照厂家标准进行调校 （5）确认各项技术指标及性能 （6）记录设备状况 13、预防性耗材：由供应商免费提供保养耗材。 14、高清核磁共振升级： （1）更换全新计算机硬件平台 （2）RESOLVE高清弥散成像 （3）最新VB19B软件平台 15、院外培训学习班（每合同年度两人次）：课程内容设置与设备使用人员、设备管理维护人员密切相关，内容包括大型影像设备的影像质量控制及设备维护，各检查序列应用及成像技术，或者单一专题的研讨和科研指导。以培训班的形式举行，一般包含理论授课及真机上机演练。培训周期为3-5天，并由供应商负责相关培训费用。 16、外水冷机：保修期间包含配套外水冷机的维护和维修。 |  |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 服务期限：自合同签订之日起三年。 服务地点：广西壮族自治区人民医院指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 分4期付清，没合同年度开始时支付，每年付1次（甲方收到乙方向甲方开出的合法发票后在3个月内付至乙方指定帐号）：第一期：合同金额30%；第二期：合同金额30%；第三期: 合同金额30%；第四期：在合同维保期结束后3个月内付合同余款10%。 按广西政府采购的相关规定，预付款比例在合同签订时双方协商约定。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 无 |  |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有成果及服务内容、所涉及的人工费、差旅费、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、技术培训及技术资料等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，本项目投标人维保过程中提供的进口零配件不在此范畴）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目为服务类项目，无核心产品。 |  |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在服务验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及服务要求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假结论或承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价的投标无效。 |  |  |
| 其他 |  | 投标人可根据自身情况编制维保服务方案【内容不限，可以是备件供应能力（保税仓库、非保税仓库）、综合维修能力（400和800服务热线、广西设立办事处、原设备厂家授权维护的资质、工程师资质）、专业维修能力、专业维修工具清单列表、图片、项目实施方案（故障响应及处理方案人员配备、组织管理）等】。 |  |  |

B分标：

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | ▲功能目标要求及技术指标 |  |
| 1 | CT维保服务 | 1项 | 一、采购人原有设备：西门子SOMATOM Sensation 64排电子计算机断层扫描设备（CT）1台 二、服务标准、服务效率、售后服务要求： 1、工时：包含保修合同期内所需的一切人工费用、差旅费用，享受优先派工的权利，节假日加班免费。报修2小时内响应，如果设备宕机且需现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场。 2、常规备件： 维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件（激光相机、高压注射器等其他第三方的产品除外），备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 （3）优先运送零配件，与全球后勤网络快速连接。 （4）回收报废部件。 （5）球管、高压油箱及探测器包含在保修范围内 3、保证开机率95%：在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365个日历日计算。如果此开机率由于供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长7个日历日。 4、安全检查：安全检查将按照厂家标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括 （1）制定检查计划 （2）机械安全检查 （3）电气安全检查 （4）记录检查结果 （5）出具安全检测报告 5、质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到厂家颁布的质量标准。 （1）制定检查计划 （2）图象质量（效果）检查 （3）评判参数结果 （4）调整 / 校准 （5）记录检查结果 6、安全升级：按照建议及要求提供硬件和软件升级，以提高设备的安全性和性能。 （1）持续监控设备是否需要升级 （2）提供安全性升级 （3）提供建议性升级 （4）记录升级程序 7、24小时*365天技术电话支持：全国范围内免费热线电话，由供应商设备运行保障中心提供快速诊断和支持服务，技术电话支持(24X7)，周一至周日，每天24小时。 8、远程服务：通过高速网络让客户与供应商专家对接，可享受在线诊断、升级、自动报告、维修及应用支持。提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，以保证维修的及时性，并能保障网络连接的安全性。供应商必须在整个合同期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并做出相应书面承诺。 9、企业用户互联网连接服务：负责路由器和ADSL通讯费用；为实现企业用户医疗设备互联网连接，需进行两次现场服务：现场安装医疗设备互联网的各项配置；现场激活MNP。 10、预防性保养（每年两次）：按照原保养要求提供，以保证设备处于最佳运行状态，包括： （1）记录并安排保养时间 （2）保养计划更换损耗部件 （3）检测 （4）按照厂家标准进行调校 （5）确认各项技术指标及性能 （6）记录设备状况 11、预防性耗材：由供应商免费提供保养耗材。 12、院外培训学习班（每合同年度两人次）：课程内容设置与设备使用人员、设备管理维护人员密切相关，内容包括大型影像设备的影像质量控制及设备维护，各检查序列应用及成像技术，或者单一专题的研讨和科研指导。以培训班的形式举行，一般包含理论授课及真机上机演练。培训周期为3-5天，并由供应商负责相关培训费用。 |  |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 服务期限：自合同签订之日起三年。 服务地点：广西壮族自治区人民医院指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 分4期付清，没合同年度开始时支付，每年付1次（甲方收到乙方向甲方开出的合法发票后在3个月内付至乙方指定帐号）：第一期：合同金额30%；第二期：合同金额30%；第三期: 合同金额30%；第四期：在合同维保期结束后3个月内付合同余款10%。 按广西政府采购的相关规定，预付款比例在合同签订时双方协商约定。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 无 |  |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有成果及服务内容、所涉及的备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、技术培训及技术资料等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，本项目投标人维保过程中提供的进口零配件不在此范畴）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目为服务类项目，无核心产品。 |  |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2、中标人在服务验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及服务要求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假结论或承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价的投标无效。 |  |  |
| 其他 |  | 投标人可根据自身情况编制维保服务方案【内容不限，可以是备件供应能力（保税仓库、非保税仓库）、综合维修能力（400和800服务热线、广西设立办事处、原设备厂家授权维护的资质、工程师资质）、专业维修能力、专业维修工具清单列表、图片、项目实施方案（故障响应及处理方案人员配备、组织管理）等】。 |  |  |