- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品（专业定制除外），投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效。未标注“▲”号的条款负偏离达3项以上（含3项）的，投标无效。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 |  | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 低温冷冻治疗系统 | 1套 |  | 1.设备用途：适用于临床中除空腔肿瘤外的实体肿瘤冷冻治疗。 2. 配置(软件、硬件、重要配件等)：主机1台、显示器1台、显示器连接臂组件1套、探针输送管4个、电源线1根、液氮存贮器1台、冷罐输送管1个、低温电磁阀7个、压力表2个、温控装置1个、热工质存贮器1个、热罐输送管1个、高温电磁阀5个、回收罐1个、储液杯2个、计算机测量系统1套、计算机控制系统1套、计算机显示系统1套、说明书1份。 3.具体技术要求： 3.1计算机测量、控制、显示系统 3.1.1产品具有内置计算机控制系统，其软件界面用于控制消融针和监控系统的性能。 3.1.2产品内置的计算机可以独立控制每个消融针，可以单冷、单热或冷热交替进行，以达到冷冻消融或复温的目的。 3.1.3产品由软件控制工作介质从冷、热罐通过管路到消融针。 3.1.4产品具有触摸显示器，显示器高度、方向可调。 3.1.5产品具有4个测温通道,可分别获得每个测温通道所连的消融针的温度信息。 3.1.6产品的每个冷冻通道具有冷冻、复温、暂停等冷冻消融针的控制键。 3.1.7产品有工作介质添加、准备手术、关机等控制键。 3.2 产品的安全保护装置 3.2.1产品具有用户密码，以防止产品的非授权使用。 3.2.2产品具有紧急停止键，用于产品的紧急停止，按下这个键就会立刻关闭阀门停止工作介质输出,以保障安全。 3.2.3系统的报警声压级不小于 65dB（A 计权）。 3.2.4系统符合 YY 0678-2008 医用冷冻外科治疗系统性能和安全的要求。 3.2.5系统电气安全符合GB 9706.1-2007医用电气设备 第一部分：安全通用要求、GB9706.15-2008 医用电气设备 第 1-1 部分：安全通用要求并列标准：医用电气系统安全要求。 3.2.6系统的电磁兼容全面执行 YY 0505-2012 医用电气设备第 1-2 部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验的要求。 3.3 数据记录及传输系统 3.3.1可直接存储病人基本信息。 3.3.2可记录探针的温度时间趋势图。 3.4 低温系统 ▲3.4.1使用液氮进行降温。 3.4.2液氮存贮器最大容量为24 升。 3.4.3工作压力≤0.5MPa 3.4.4具有过压释放装置，当液氮存贮器的压力超过0.55MPa 时，瞬时解除过压。 3.4.5产品具有4个低温和复温工作介质接口，可以多针组合，一次治疗多个肿瘤或较大肿瘤。 ▲3.4.6 消融针的低温治疗温度为-186℃±10℃。 3.5 复温系统 3.5.1使用无水乙醇进行加热。 3.5.2热工作介质存贮器最大容量为6升。 3.5.3工作压力≤0.2MPa。 3.5.4具有过压释放装置，当热工作介质存贮器的压力超过0.22MPa时，瞬时解除过压。 ▲3.5.5消融针的复温温度为75℃±10℃。 3.6 回收系统 3.6.1储存回收废液的容器2个，最大容量共6升（2个储存回收废液的容器） 3.7 工作条件 3.7.1环境温度：-5℃～40℃。 3.7.2相对湿度：20%～80%. 3.7.3环境气压：86kPa～106kPa. 3.7.4电源要求：交流单相 220V±10 ％，50Hz，1300VA。 3.7.5系统周围应无明火及电火花发生。 |
| 2 | 减压沸腾清洗消毒器 | 1台 |  | ▲1.洗机尺寸约：1300×800×1050mm，腔体容积≤140L可清洗腔镜、金属管腔器械，硅胶管道、有孔外盒骨科、微创等复杂器械，且不需要专用清洗层架及不需要任何插管,可混合装载。 2.器内无超声装置、腔体内无旋转喷臂 3.清洗程序＞7种，包括常规器械清洗、管状器械清洗、软管清洗、精密仪器清洗及自由清洗模式等。 ▲4.腔体 材质：SUS304钢材。 5、彩色液晶触摸屏操作，中文界面操作系统。 ▲6.需包含预洗、主洗、碱洗、漂洗、终末漂洗、干燥功能，并且具有自动泵入多酶、碱性清洗剂功能。 ▲7.处理量要求：清洗器械篮筐数量≥6个（篮筐尺寸≥520X250X50MM）。 |
| 3 | 洁净蒸汽发生器 | 1台 |  | 1.容积：48L； 设计温度：170℃； ▲2.材质：304优质无缝钢管；设计压力：0.7Mpa； ▲3.水容量≤23L，水位控制：高精度水位继电器对工作水位进行液位控制。自动加水，当蒸发器水位低于中水位时，加水泵开始工作加水。当水位升至高水位后，加水泵关闭，停止进水； ▲4.压力控制：利用机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源； 5.双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护； ▲6.自动排污功能； 7.压力表：量程：0～1.6MPa 精度等级：1.6级； 8.外形尺寸（L×W×H）约：1300X830X1900mm； ▲9.设备功率：90KW；额定蒸发量120 Kg/h；设备电源：单相：AC380V，50Hz。 |
| 4 | 超声波清洗机 | 1台 |  | ▲1、尺寸：超声波清洗机容积为90升；内部尺寸约600×500×300mm；外部尺寸约715×570×467mm； ▲2、频率：高效低频37kHz； 功率：2800W； 材质：抗气蚀不锈钢； 显示：预设清洗时间和剩余清洗时间；预设温度和当前清洗液温度。 3、调节：清洗温度可通过调节旋钮设置，温度调节范围从30℃到80℃。 ▲4、功能：扫频功能，可发出37±1kHz的声波，自动运行，当达到设定温度时，超声功能可自动激活运行；自动排水，只需旋转排水按钮，清洗液即可从机器后侧的排水管排出；自动关机，连续运行12小时自动关机，避免安全隐患； 5、超声波清洗机篮筐约：545×450×250mm，外盖：不锈钢。 |
| 5 | 无线遥测中央监护系统（1拖10） | 1套 |  | 1.中心监护系统总体功能： 1.1中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连； 1.2中央站提供其他产品形态访问中央站的权限设置，且提供单个床位是否允许外部进行访问的设置； 1.3工作站支持远程集中监护中央站上接收的病人，并提供不同控制权限的设置，满足不同临床场景下的部署要求； 1.4浏览站提供远程集中监护中央站上接收的病人； 1.5远程查询支持远程浏览中央站上接收的病人； 1.6中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连。 1.7 系统功能 1.7.1监测参数：中心监护系统可支持参数监测ECG， ST, QT/QTc， RESP，SPO2， PR， TEMP，NIBP， IBP， C.O.，CCO， ScvO2，ICG，BIS，RM，CO2，AG，EEG，NMT，rSO2，TcGas，支持设备集成参数的监测 1.7.2显示 1.7.2.1中心监护系统支持Window 7中、英文操作系统； 1.7.2.2中心监护系统支持19寸以上液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示； ▲1.7.2.3可同时集中监护多达64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。支持至少4个显示屏显示； 1.7.2.4多床观察时每床支持5个参数、4道波形的观察，支持大字体显示 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等； 1.7.2.5支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察； 1.7.2.6重点观察床支持至少11道波形显示； 1.7.2.7重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP LIST等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯； 1.7.2.8提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形； 1.7.2.9支持系统报警声音关闭功能； 1.7.2.10提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。 1.7.3数据回顾 ▲1.7.3.1支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O. 测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾； 1.7.3.2支持至少24小时动态血压分析与回顾功能； 1.7.3.3支持至少2万个历史病人数据存储与回顾； ▲1.7.3.4支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾。 1.7.4打印 1.7.4.1支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告； 1.7.4.2支持报警报告、波形报告、趋势报告、ARR统计报告、24h动态血压报告等。 1.7.5双向控制 1.7.5.1可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置； 1.7.5.2支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等； 1.7.5.3支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔； 1.7.5.4支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。 2.遥测系统技术规格 2.1心电血氧盒子参数 2.1.1整机要求：投标产品适用于成人、小儿的监测。 2.1.2物理指标 2.1.2.1采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸3.5英寸；屏幕分辨率480 x 320像素； 2.1.2.2通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数； 2.1.2.3抗跌落测试通过1.5米跌落测试； 2.1.2.4防水等级符合IPX7要求。 2.1.3监测参数指标 2.1.3.1标配心电监护、血氧、血压监测； 2.1.3.2具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能； 2.1.3.3提供3/5导心电监护，最大支持8道ECG波形监测； 2.1.3.4提供ST Graphic功能，可以快速查看ST值的变化；（中央站上显示） 2.1.3.5提供起搏分析； 2.1.3.6具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值；（中央站上显示） ▲2.1.3.7提供大于20种心律失常事件的分析，包括房颤分析； ▲2.1.3.8血氧监测可显示弱灌注指数（PI）； 2.1.3.9具备较强的抗运动和抗弱灌注能力； 2.1.3.10具有脉搏调制音功能，可随脉搏血氧饱和度变化而相应变化。 2.1.4系统功能指标 2.1.4.1触摸屏，支持多点触摸操作； 2.1.4.2具有LED报警灯，能够进行三级报警状态显示（红，黄，青）； ▲2.1.4.3具有图形化报警指示功能，可看报警信息； 2.1.4.4支持在同品牌高端监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站的遥测盒子的监测数据和报警； 2.1.4.5使用1块锂电池情况下，进行5导ECG监护和SpO2监护，显示屏关屏下，能够持续监护不少于84小时；显示屏持续开屏下，能够持续监护不少于15小时； 2.1.4.6采用608M WMTS射频无线技术，实现遥测数据的传输； 2.1.4.7一个中央站可以同时监护至少32床遥测病人。 2.2血压盒子参数 2.2.1来自于NIBP的脉率测量范围：30–300 bpm； 2.2.2血压测量范围：10–270 mmHg； 2.2.3提供至少500组最新的无创血压测量结果回顾； ▲2.2.4提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1、技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确各产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），从验收合格之日起每3个月巡检一次，质保期内最少巡检4次并免费维修、保养、更换零部件。质保期满后，终身维护。 2、属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人质量保证期优于国家“三包”规定的，或招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 3、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由中标人向制造商支付，中标人可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：进口设备自签订合同之日起90天内，国产设备自签订合同之日起30天内。 2、交货地点：广西壮族自治区肿瘤防治研究所。 |  |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 售后服务除特别注明外，中标人在应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2.供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件；质保期过后提供设备无偿维修服务，只收取更换配件费用。如有常用耗材、易损件及备品备件，其价格清单应在投标文件中列出。采购人需要继续由原中标人或制造商提供售后服务的，该中标人或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3.设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过一周，设备及配件维修超过5天必须及时提供备用机及备品备件。中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 4.随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。培训期间，培训人员的费用含在投标报价中。 5. 供应商为采购人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 6.其余按厂家承诺执行。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同预付总合同金额的30%，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署的验收合格证，供应商开具全额增值税发票给采购人后，采购人以转账方式支付至总合同金额的97%，剩余的3%作为履约保证金，验收合格12个月后，采购人以转账方式一次性支付总合同金额剩余的3%（无息）。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | - 本项目报价包含本项目所有货物及服务内容、所涉及的设备、备品备件、工具、材料、实施、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件 “评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本项目第4项设备超声波清洗机已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 其余货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为第1项低温冷冻治疗系统 |  |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.招标人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为招标人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训招标人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，招标人方可验收。 4.招标人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  |  | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、第4项设备超声波清洗机，如投标人投标产品为进口设备，投标人在投标文件中必须提供所投标进口产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件；如投标人投标产品为国产设备，投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件。其余设备投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件且原件备查。 |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算或最高限价的投标无效。 |  |
| ▲医疗器械注册证 |  |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |