# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”的条款负偏离或漏项达到3项的（含3项），投标无效

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业：工业。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 |  | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 神经内镜一体化系统（4K超高清神经内镜系统） |  | 1套 | 一、基本要求： 可以实现技术升级，实现单平台双镜联合功能，两个腔镜图像在同一屏幕显示，兼容3D技术，单平台实现4K3D内窥镜、4K3D外视镜图像显示； 二、技术参数要求： （一）摄像平台技术参数： ▲1)输出分辨率不小于3840x2160，逐行扫描。 2) 图像色域范围BT. 2020、BT. 709。 ▲3)集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080 pixels全高清录像及3840x2160 pixels超高清图片。可以直接连接U盘或移动硬盘，实现1080p的影像刻录和4k图片的拍照； ▲4)主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。 ▲5)可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。 6) 可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。 7) 至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。 8) 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 9) 术野画面至少5级亮度可调。 10) 术野画面至少3倍电子放大功能，7级可调，具备自适应缩放功能。 11) 至少2种纤维镜图像优化功能。 12) 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。 13) 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。 14) 至少4 个USB接口。 ▲15)输出端口：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个。 16) 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。 （二）超高清4K摄像头 ▲1)采集像素：摄像头像素不小于3840 x 2160。 2)重量约210g。 3)全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 4)可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。 5)摄像头2个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩。 6)电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 (三)氙气冷光源 （1）氙光源，功率300W；低温：对组织损伤少，对周边电器元件影响少 （2）色温5500~6000K，接近日光；光强度可连续 （3）灯泡使用寿命＞500小时 （4）灯泡寿命预警 （5）CF一类认证：最高级别的医用电气安全标准，可用于心脏手术 （6）纤维导光束，大小 3.5mm，长度230 cm，耐热 (四)专业级医用监视器：一台 （1）动态图像高亮版LED专用显示器。 （2）支持数字高清图像显示。 （3）不小于31寸，4K全高清格式。 （4）配备标准的输入/输出端口。 （五）颅底内镜及器械技术参数： 1. 内镜技术要求： 1） 柱状晶体内镜，广角，0°、30°可选，直径 4 mm，有效工作长度 18 cm，镜身带颜色标识。 ▲2）蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒； 3） 镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度； 4） 内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束； ▲5）镜子具有重复使用冲洗鞘功能； 2. 解剖刀，头端锋利圆形，成45 °角，规格3mm，带有圆形手柄，长23 cm 3. 剥离子，双头，半锋利半钝形，有刻度，长 26 cm 4. 双极钳,宽1mm,45度, 外径3.4mm,长20cm 5. 双极电凝钳，带绝缘，枪状，前端0.7mm，长度21cm 6. 解剖刀, 有套叠刨刀，组成：手柄，外管， 小型刀，镰状刀样，刀可以伸缩，非工作状态可以收缩保护刀头。 7. 刮匙，钝，内径3 mm，弧形柄，带有圆形手柄，长25 cm 8. 刮匙，钝，内径5 mm，弧形柄，带有圆形手柄，长25 cm 9. 鼻钳，直角，有效工作长度 13 cm 10. 鼻钳，上翘45 °，有效工作长度 13 cm 11. 鼻粘膜切钳，，有效工作长度 13cm 12. 反咬钳，上沿后切口，有效工作长度 10 cm. 13. 取瘤钳，圆形匙，直径2.5 mm，直型，有效工作长度 18 cm 14. 咬骨钳，向上前成角 60°，大小 2 mm,有效工作长度 17 cm 15. 剪刀，直，有小手柄，有效工作长度 18 cm 16. 精细剪，上翘，有小手柄，有效工作长度 18 cm 17. 剪刀，左弯，带小手柄，工作长度18cm 18. 剪刀，右弯，有小手柄，有效工作长度 18 cm 19. 剪刀， 45°，外鞘360°可旋转 20. 绝缘吸引管，有效工作长度 17 cm，外径3.5 mm，弯角 21. 吸引管, 可塑性， 顶端呈圆锥形, 带有细长洞眼和通条, LUER,有效工作长度 18厘米, 10 Fr. 22. 吸引管，有截断孔，LUER锁，有效工作长度 15 cm，15Fr 23. 双极高频电缆，用于电凝器，长 300 cm 24. 单级高频电缆，带4 mm插头，用于高频单位，长 300 cm 25. 双极高频电缆，用于电凝器，长度300 cm 26. 支架，可高温灭菌，组成：旋转插座以固定到手术台上，可适配欧洲和美国标准手术床的扶手，有侧面夹持装置可调节关节支架的高度和角度，加固L型，有一个机械中心夹以便控制所有5个关节，高度48 cm,操作范围52 cm，金属夹，用于固定内镜镜头，钳夹范围 16.5到23mm。 27. 腔镜及器械专用消毒盒 （六）脑室镜及手术器械技术参数： 1.脑室镜，6度，外径6.1mm，长18cm，工作通道2.9mm，冲/吸通道1.6mm（软器械通道） 2.操作鞘，用于脑室镜，外径6.8mm，工作长度13.3cm 3.鞘芯，用于操作鞘 4.直视式内镜 0°, 广角，直径2mm，长度26cm，可高温灭菌，集成光纤传输 3条 5.内镜，30度，3.3mm，25cm，可高温高压消毒 2条 ▲6.可视鞘芯，配合内镜用于操作鞘，可在可视状态下进行穿刺，有效避免误操作 7.剪刀，单开齿，尖头，2.0mm，单开齿，长30cm。组成：手柄, 外管 8.活检钳，双开齿，2mm，30cm，组成：手柄,外管 9.脑室造瘘钳，2mm，工作长度30cm，组成：手柄，外管 10.电凝电极,双极,5Fr 11.双极高频电缆，用于电凝器，长 300 cm 12.清洁、消毒及储存用金属线篮，用于带角度目镜，规格: 约460 x 150x 80 mm 13.金属夹，夹紧范围为4.8 ~ 12.5mm，带有快速释放锁，用于器械和内镜夹持固定。 14.腔镜及器械专用消毒盒≥1 |
| ▲二、商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，主机、镜子质保期不得少于3年，器械不得少于6个月，自设备验收合格并能正常使用之日算起。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：进口产品合同签订后60个工作日内到货，国产产品合同签订后30个工作日内到货。 2.交货地点：南宁市内广西壮族自治区人民医院指定地点。 |  |  |
| 服务标准、服务效率、售后服务要求 |  | 1.送货上门，安装调试（仪器到货后1周内到用户处安装调试），负责培训1～2名操作人员至能完全独立操作及日常维护及相关费用。 2.保修期内仪器设备出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应，24小时内到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决，否则须在二个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.每半年一次定期回访以及对设备维护。 4.投标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证。 5.协助采购人进行安装前的准备工作，安装前提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师免费安装并为使用人员进行现场培训 6.安装完成后，专职应用工程师上门进行培训，包括前处理、仪器和软件操作、数据处理进行系统培训，教会使用人员能够独立完成该项目，方可认定验收完毕。 |  |  |
| 付款方式 |  | 供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭供应商开具的全额发票，采购人一次性支付合同款。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：按中标金额的5% 履约保证金递交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式 备注：中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 如供应商为小微企业，免收履约保证金。 |  |  |
| 投标报价要求 |  | 投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购预算 |  | 本分标采购预算为250万元，最高限价为250万元。 |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  | 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为神经内镜一体化系统（光学相干断层扫描技术） |  |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.采购人对中标人提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3. 中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 4.采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 5.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用中标人负责。 |  |  |
| 其他技术及服务要求 |  | 无 |  |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1、投标文件中提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTM文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的仪器性能参数与该仪器生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲2、如本项目货物选用进口设备投标，投标人在投标文件中必须提供所投标产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件供货时备查；如本项目货物选用国产设备投标，投标人在供货时必须提供所投标产品生产厂家出具的授权书，原件备查。 3、投标人可根据自身的情况提供技术及项目实施方案（包含但不限于管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施）。 |  |  |
| ▲采购预算价及最高限价 |  | 详见《第一章公开招标公告》，投标报价超采购预算及最高限价（含单价最高限价）的投标无效。 |  |  |
| ▲医疗器械注册证 |  | 以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。 |  |  |