## 招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.“项目要求及技术需求”及“商务条款”中“实质性要求”是指带“▲”的项目条款或者不能负偏离的项目条款或已经指明不满足按投标文件作无效处理的项目条款。“技术需求及要求”未标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达3项（含）数以上的投标无效。

7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

9.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

10.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

11.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | 脑电分析仪 |  | 1套 | 一、技术部分（技术及系统概述）： 1. 认知活动诱发刺激软件：提供界面，用户可以编辑自己选择的声音、语言、图片文件；刺激呈现与EEG记录时刺激标记具有精确的同步性；行为反应开始与EEG记录时反应标记具有精确的同步性； 2. 电极帽：电极位置按照国际10-10或10-20系统排列； 3. 脑电资料记录和分析软件：具有眼动伪迹函数校正、事件相关电位ERP (event-related potentials) 成分提取和脑电信号时频分析功能；数据输入和输出，提供ASCII码格式； ▲4. 放大器和电极帽都可直接放置于核磁室进行数据采集，数据通过光纤线传输至核磁室外的操作电脑。 二、产品性能要求 （一）放大器系统技术参数 ▲1.1 ≥32ch单体放大器，放大器后期可以直接升级为64导、128导、256导等，放大器可以直接进入核磁扫描腔内进行工作，通过延长线引出核磁室外无效； 1.2采样速率：5000Hz/通道（所有通道同时采集时）； 1.3 放大器支持7T核磁环境下采集模数据； 1.4 共模抑制比：≥90dB； 1.5 测量范围：±16.384 mV； 1.6 放大器噪声：≤1μVpp； 1.7 输入阻抗：≥10 MOhm； 1.8分辨率：0.5μV/bit； 1.9 采用光纤进行数据传输信号衰减小，支持在非屏蔽室环境下准确记录脑电信号； 1.10电源：可充电电池供电，避免市电干扰；电池为可更换设计，方便用户自行更换； ▲1.11为方便携带，放大器与电源重量不能超过2kg。 二、电极帽系统 2.1 电极系统材质为Ag/AgCl高精度电极，屏蔽技术可直接在核磁环境下使用； 2.2 材质为弹性编织材料，可全年龄覆盖新生儿至成人； 2.3导电介质为膏状，不易挥发，也不需要实验中途添加，阻抗为降至5KOhms或以下，且可稳定维持1.5-3小时； 2.4 放大器同时兼容盐水电极系统与干电极系统、主动电极系统，方便科研项目拓展。 三、刺激与采集软件 3.1 刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型的实验程序； ▲3.2具有独立的数据采集软件，保证数据采集时可以同时分析其它数据； 3.3 采集软件可直接在数据上显示事件相关标记，可自动进行阻抗测试，采用鲜明的颜色区分阻抗的好与坏； 3.4可配套提供RDA开发包，支持matlab、python、c、cpp环境下的开发工具； 3.4 采集软件自带在线分析功能，可实时观测实验数据； 3.5 可自由设置采集软件的相关参数，如导联数量、滤波、基线校准等功能。 四、分析软件 4.1 采用独立的分析软件，保证采集数据不受影响，软件采用加密狗形式进行认证，可直接兼容可读取和处理多种格式的脑电数据，如十进制文本、ASCII类型等超过25种数据格式； 4.2具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、ICA/PCA、FFT、小波变换、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图制作等功能； ▲4.3软件提供三维脑地形图，支持修正核磁干扰、修正TMS干扰、修正心电干扰等功能； 4.4 模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式； ▲4.5 分析软件直接集成Loreta源定位算法，并可实时与Matlab相互转换； 4.6采用“History trees”记录方式，可自动记录数据处理的每个操作，并可基于这些操作生产操作模版，能自动此模版进行数据批处理； 4.7兼容世界多种厂家EEG/ERP数据分析，便于学术交流。 四、配置清单 1.放大器系统1套 2.32通道放大器1个 3. BUA适配器盒套件1个 4. 电源模块1个 5. 信号探测器1套 6. 5米传输光纤1条 7. 20米传输光纤1条 8. 10cm数据连接线1条 9. 100cm数据连接线1条 10.触发线1套 11. 手提便携箱1个 12. 同步盒、电极帽及配件1套 13. 32导标准核磁兼容脑电电极帽1个 14. 导电膏1盒 15. Nuprep磨砂膏，114g 1盒 16. 记录与分析软件1套 17. 记录软件含加密狗1套 18. 分析软件含加密狗单机版1套 19. 刺激软件1套 20. 工作站1套 20.1.电脑主机2台：i5处理器、内存≥8G、硬盘256GSSD+1T、2G独立显卡 20.2电脑显示器3台：约23.8英寸高清显示器 20.3.打印机1台：最大打印幅面A4、接口类型：USB、最高分辨率：5760×1440dpi |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 150万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。 2.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。 3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 4.接到用户安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕； 5.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成； 6.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答； 7.免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成； 8.提供原厂售后服务。厂家在国内就近设立有维修服务网点，有常驻维修工程师与应用工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。厂商在接到用户维修申请在24小时内作出响应，48小时内派维修工程师到现场维修。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试；进口设备签订合同后90日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 无预付款，全部货物交货、安装调试并验收合格，中标人提供验收报告及开具增值税发票后，采购人六个月内一次性支付完全部货款；中标人应在货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金，待满一年质量保证期后采购人10个工作日内无息返还。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.为确保售后服务质量，投标产品选用国产产品的于合同签订后提供产品原厂出具的授权书及售后服务承诺书原件；投标产品选用进口产品的于投标文件中提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.中标人于货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金。（注：经评标委员会评定，中标供应商为小微企业的可以免于收履约保证金） 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（相关要求请参照投标保证金）。 3.履约保证金在中标人按合同交货完毕并验收合格，待满一年质量保证期后，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  | 1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 2.在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标货物提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为不满足。 2.本分标货物属医疗器械管理范畴，投标人的投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供投标产品有效的医疗器械注册证复印件，否则投标无效。 |  |  |

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | 生物刺激反馈仪 |  | 1台 | 一、设备要求： 1.临床应用：女性产后盆底康复、各种尿失禁、器官脱垂、性功能障碍、肌源性盆底痛、间质性膀胱炎、性交痛以及盆底术后功能恢复等。 2.≥4个EMG/STIM/EMG-STIM物理通道，各通道相互独立。 3.AD采样率：≥8100Hz。 4.采样位数：≥16位。 5.通频带：≥20Hz～490Hz (-3dB)。 6.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。 7.电刺激脉冲宽度：至少在20-980μs范围内可调，步进10us可调节。 8.电刺激脉冲频率：至少在2-240Hz范围内可调，步进1Hz可调节。 ▲9.上升/下降时间：0s～18s范围内可调。 ▲10.内置云模块，可实现与同厂筛查评估设备以及治疗设备实现无线共享诊疗数据。 11.一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机，无需等待。 ▲12.屏幕≥15.6寸，电容触摸屏，可外接键盘鼠标。 13.多场景应用：主机为便携式，床边、挂壁、移动推车，满足不同临床环境。 二、软件参数： 14.内置筛查模式，筛查模式分为快速筛查和标准筛查两种。 ▲15.筛查模式用于短时间内筛查出盆底肌异常者，快速筛查耗时≤1分07秒，标准筛查耗时≤2分40秒。快速筛查和标准筛查指标包括：前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。 16.筛查报告包括评估指标数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。 ▲17.系统自动对筛查的每个阶段进行打分，并计算出整个筛查过程的总体得分。 18.多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、游戏训练、放松训练等。 19.每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。 20.内置约20种盆底康复方案和产后康复方案，且所有方案可以导入、导出。产后康复方案具有电极片粘贴示意图。 21.系统可根据盆底筛查或评估结果自动生成针对不同患者的疗程化盆底训练方案。 22.系统可将训练方案通过无线方式传输至盆底生物刺激反馈类设备，医生可通过手机APP查看患者的训练数据，提高患者依从性，安卓和IOS系统均支持该APP。 23.患者可通过手机APP实时进行医院的诊疗预约，医生可通过预约软件对患者预约信息进行管理。医生可对诊疗预约进行个性化设置，包括：最大预约次数、允许预约时间、预约设备管理和预约时间段管理等。 24.盆底疾病分级诊疗信息软件支持与盆底表面肌电分析系统的数据同步，实现医联体组建、分级共享、科研协作、双向转诊、患者预约等功能。盆底疾病分级诊疗信息软件拥有独立的二类医疗器械注册证（投标文件中须提供证明材料）。 25.Kegel训练可采用肌电值和MVC%（最大随意收缩力的百分比）两种模式。其中MVC%模式可根据患者的自身情况，调节模板训练的难度，有助于科学训练。 26.所有盆底方案的刺激电流强度可以在治疗前预设，并在下次治疗之前显示上次的电流强度。 27.具有数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有筛查、评估及治疗数据进行统计分析，可以回顾数据结果、波形。 28.终身软件在线升级服务。 二、配置清单 1.4通道信号采集放大信号器 1套 2.4通道电刺激输出模块 1套 3.液晶显示器 1块 4.音箱（内置） 1台 5.工业控制计算机（内置） 1台 6.生物刺激反馈软件（盆底版）1套 7.电源线 2根 8.打印机通讯线 1根 9.电刺激1分5电极线 4根 10.阴道电极 1个 11.直肠电极 MLD R2 1个 12.粘胶电极片（方形50*50mm）2对 13.粘胶电极片（乳房电极片） 2对 14.粘胶电极片（塑形） 2对 15.用户手册 1本 16.合格证 1张 17.保修卡 1张 18.短柄十字起（安装用） 1把 19.单屏支架（支架装饰盖） 1套 20.迷你键盘 1个 21.鼠标 1个 22.鼠标垫 1个 23.人体润滑剂 (约57g) 1盒 24.扫描枪 1套 25.地线（5米） 1根 26.豪华医学推车 1台 三、服务 1.装机指导，工作日8小时免费客服电话服务 2.主机壹年免费质保1年 |
| 2 | 多功能儿童水疗池 |  | 1套 | 一、产品要求：通过水下按摩喷嘴全方位喷射出漩涡和气泡作用于患儿肢体产生机械效应，并具有恒温，音乐和灯光疗法等功能，多种不同形式对患儿进行全方位作用，刺激其神经系统、肌肉骨骼系统、呼吸系统、消化系统等，促进功能障碍的恢复，同时能有效促进婴儿大脑和神经系统的发育，激发儿童潜能。 二、产品参数： 1、亚克力开模一体成型，电源电压：220V，输出功率：约1800W。 2、进水水压：0.2～0.5Mpa。 3、水池规格，内尺寸：约1190mm×990mm×770mm，外尺寸：约1460m×1160mm×865mm，可视窗尺寸：约634 mm×497mm，容积：约550L。 4、工作条件：温度 10℃～40℃；相对湿度30%～80%；大气压力700hPa～1060hPa，额定电压：0～220V±10%；电源频率：50Hz±2%。 5、时间设定功能：按摩时间1～60min可调，默认30min，时间增加步长为10min，时间减少步长为5min。 ▲6、两种按摩方式：涡流按摩（涡流喷嘴4个）、气泡按摩（气嘴12个）。 ▲7、两大疗法：音乐疗法和可见光疗法（LED灯16个），营造温馨舒适环境，促进患儿身心发展。 8、臭氧消毒：消毒时间1～60min可调，步长1min。 9、恒温功能：15～38℃可调，温度显示区域显示当前水温；若设定温度高于当前水温，恒温装置开启，涡流喷嘴开始工作，在此期间关机或取消恒温功能，设备涡流喷嘴会继续运行1min后停止。 三、配置清单 1、多功能儿童水疗池主机 1台 2、花洒头 1个 3、排水管 1个 4、排水管转接头 1个 5、排水器盖 1个 6、D弯头 2个 7、密封圈 2个 8、技术使用说明书1份 9、合格证 1张 10、保修卡 1张 11、现场安装验收单1份 12、配置清单 1份 13、产品简易操作规范1份 |
| 3 | 深层肌肉按摩仪 |  | 1套 | 一、产品技术要求 1、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 2、额定输入功率：80VA 3、振动头振动频率：15～60HZ 4、振动幅度：约6mm 5、治疗深度：0-60mm 6、噪声：不大于60dB(A) ▲7、钛合金探头：15mm、25mm、35mm、专用药透治疗头25mm 8、电机驱动电压：DC24V 9、四种规格【15mm（1个）、25mm（2个）、35mm（1个）】治疗探头，满足多种临床需求 10、治疗探头由钛合金制成，坚固耐用 11、便携式手提箱存放，避免碰撞和意外损坏 二、配置清单 1、按摩仪主机 1台 2、振动治疗头 4只（φ15mm、φ25mm、φ35mm、专用药透25mm，各一只） 3、电源线 1根 4、适配器 1只 5、使用说明书 1本 6、合格证 1个 7、售后服务保修单1张 |
| 4 | 微波治疗仪 |  | 1套 | 一、技术参数 1.1工作频率：2450MHz±30MHz 1.2输入功率：≤500VA ▲1.3工作方式：脉冲波、连续波两种工作方式。 1.4微波输出功率：治疗 0-100W，理疗0-40W。 1.5输出控制时间：连续可调。 1.6功率和时间数码管显示，可预先设置。 1.7辐射器具有电流保护功能。 1.8磁控管：专用磁控管。 ▲1.9具有时间记忆功能。 1.10定时范围：1-30min，误差不大于±1min。 1.11微波泄露：≤1mW/cm2。 1.12电压驻波比：≤2.5。 1.13一体式仪器，方便操作和治疗。 二、正常工作条件 2.1环境温度：5℃～40℃。 2.2相对湿度：≤80%。 2.3大气压力：70-106kPa。 2.4工作电源：220V±10%，50Hz±2Hz。 三、仪器配置： 1、主机：一台 2、辐射器支架：一个 3、微波输出线：两根 4、脚踏开关控制：一个 ▲5、理疗探头：Φ80圆形、Φ15柱形、Φ100圆形，各一个 6、治疗探头：九个 7、电源线：一根 |
| 5 | 半自动蜡疗系统 |  | 1套 | 一、技术要求 1、 电源：220V±10%，50Hz 2、 融蜡箱相关技术要求 ▲2.1功率：≤950W（节能电薄膜加热） 2.2 容积：≥65升 2.3 温控范围：≥92℃ 2.4 智能一键：智能一键消毒功能、智能一键搅拌功能。 ▲2.5专业设计的放蜡通道，避免放蜡时到处飞溅的情况。 ▲3、蜡饼恒温箱相关要求 3.1 蜡饼制作箱功率：≤1050W。 3.2 容积：≥130升。 3.3 温控范围：室温～80℃。 3.4 蜡盘数量：14个。 3.5 智能一键：智能一键快融功能、智能一键快冷功。 3.6 蜡饼温差范围：±0.5℃。 3.7 急融急冷时间：急冷：2小时（可调）；急融：3.5小时（可调）。 4、 仪器组成：由融蜡箱与蜡饼制作箱上下二部分组成。 5、 仪器材料：框架结构，全不锈钢制作。 6、 提示功能：故障报警功能，工作完成声音提示功能。 7、 控温灵敏度：0.1℃。 8、 安全功能：过热保护、箱内缺水、传感器故障报警并断电，声音提示功能。 9、 显示：3数码段，实时显示当前温度、当前时间、控制温度。 10、控制方式：24小时可任意拆分三时间点进行设置，自动控制温度和时间。 ▲11、假期智能：假期预设置功能，仪器自动数日休眠，自动在休假结束前开机工作。 12、模板出蜡尺寸：380mm×300mm×25mm 12.1 1号切蜡模板: 200mm×300mm（2块）(标配) 13、外形尺寸： 13.1 融蜡箱：约600mm×520mm×640mm（长×宽×高） 13.2 恒温箱：约650mm×550mm×800mm（长×宽×高） ▲14、连盖总高: 约1450mm，配有镜面反射观察板，可以方便观察融蜡箱的内部工作情况。 15、人性化操作设计：“把手”放置在侧面以防热气烫着。 二、配置清单 1.熔蜡箱 一个 2.蜡饼制作箱 一个 3.手持式控制器 一个 4.铝质蜡盘 十四个 5.M10螺丝 四个 6.≤12mm直径出水管 一根 7.≤32mm直径出蜡管 一根 8.塑料蜡管过滤头 一个 9.白色刷 一把 10.清洁铲刀 一把 11.取蜡用帆布防护手套 一付 12.电源线 一根 13.6A保险丝 四个 14.M3*8螺丝 八个 15.使用说明书及安装报告 一份 16.仪器合格证和保修卡 一张 17.装箱标准配置单 二张 |
| 6 | 单抽治疗车 |  | 1台 | 1、主材料采用铝塑结合 2、台面采用ABS工程塑料制成，易清洁，耐腐蚀性 3、抽屉采用三节式滚珠自动吸导轨，可全拿出，且活动轻巧 4、推车可承受460斤压力，移动自如不变形 5、尺寸参数：≥660×460×900mm 6、标准配置： （1）储物盒1个，材质ASB （2）垃圾桶2个，材质ASB |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 60.96万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。 2.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。 3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 4.接到用户安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕； 5.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成； 6.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答； 7.免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成； 8.提供原厂售后服务。厂家在国内就近设立有维修服务网点，有常驻维修工程师与应用工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。厂商在接到用户维修申请在24小时内作出响应，48小时内派维修工程师到现场维修。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：自签订合同后30日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 无预付款，全部货物交货、安装调试并验收合格，中标人提供验收报告及开具增值税发票后，采购人六个月内一次性支付完全部货款；中标人应在货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金，待满一年质量保证期后采购人10个工作日内无息返还。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.中标人于货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金。（注：经评标委员会评定，中标供应商为小微企业的可以免于收履约保证金） 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（相关要求请参照投标保证金）。 3.履约保证金在中标人按合同交货完毕并验收合格，待满一年质量保证期后，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目项号 1 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为不满足。 2.本分标货物属医疗器械管理范畴，投标人的投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供投标产品有效的医疗器械注册证复印件，否则投标无效。 |  |  |

C分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | 呼吸机 |  | 1台 | 1、基本配置 1.1 显示屏：彩色液晶多点触控显示屏：屏幕尺寸≥15英寸，可从水平和垂直全方位调整屏幕角度，满足临床观察所需。 1.2 时间轴：时间轴管理，可将屏幕界面分为三个不同的工作区并能左右滑动，从而快速浏览历史趋势工作区，病人现状工作区和临床决策支持工作区，帮助医生更全面的了解患者病情。 1.3 全中文操作菜单，可同屏可显示四道波形和呼吸向量环。 1.4 后备电池：内置可充电电池，续航可达85分钟。 ▲1.5 顺磁氧技术监测氧气浓度，无需校准，终身无需氧电池更换。 1.6 内置报警帮助菜单，可提示医护人员报警原因，并给出消除报警指导方案。 2、通气模式 2.1 辅助控制通气模式(A/C) 2.1.1 辅助控制通气模式（压力控制） (A/C PC) 2.1.2 辅助控制通气模式（容量控制） (A/C VC) 2.1.3 辅助控制通气模式（压力调节容量控制） (A/C PRVC) 2.2 同步间歇指令通气(SIMV) 2.2.1 同步间歇指令通气（容量控制）（SIMV VC） 2.2.2 同步间歇指令通气（压力控制）（SIMV PC） 2.3 持续气道正压通气/压力支持(CPAP/PS) 2.4 配置自主呼吸实验 (SBT) 2.5 配置无创通气（NIV） 3、参数设置 3.1 潮气量：20 - 2000 ml 3.2呼吸频率：1 - 120次/分钟 3.3 吸呼比：1:9 - 4:1 3.4 PEEP：0-50 cmH2O 3.5 PIP: 1-98 cmH2O 3.6 吸气平台：0-75%吸气时间 3.7 流量触发：1.0-9.0L/min 3.8压力触发：-10～- 0.25cmH2O 4、功能要求 4.1 导管补偿：导管补偿可用来抵消由气管内导管产生的全部或部分额外阻力。 4.2 全自动吸痰程序，包括：吸痰前自动增氧、吸痰时呼吸机自动待机、吸痰后自动增氧。 ▲4.3 自主呼吸试验（SBT）：用于评估病人在特定持续时间内的自主呼吸能力，辅助医生判断患者撤机的可能，一旦脱机失败，该模式可自动调整到病人脱机前的通气模式。 ▲4.4 非压差式流量传感器，可徒手拆卸，高温高压消毒以保证重复使用，防止交叉感染。 4.5 屏幕快照功能：可保存最多10张屏幕快照，保存的数据包括：当时及之前15秒所有可用波形数据、报警消息、所有测量参数、所有呼吸机设置参数。 5、监测及报警 5.1 所有参数趋势监测可存储时间≥72小时。 5.2 通气监测：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、自主呼吸通气量和频率。 5.3 压力监测：气道压力、PEEP：PEEPi，PEEPe。 5.4 呼吸力学监测：顺应性、阻力、浅快呼吸指数RSB、吸气负压NIF、气道闭合压P0.1。 ▲5.5 肺活量测量。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 32万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。 2.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。 3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 4.接到用户安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕； 5.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成； 6.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答； 7.免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成； 8.提供原厂售后服务。厂家在国内就近设立有维修服务网点，有常驻维修工程师与应用工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。厂商在接到用户维修申请在24小时内作出响应，48小时内派维修工程师到现场维修。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：选用国产设备的，签订合同后30日内完成供货安装调试；选用进口设备的，签订合同后90日内完成供货安装调试。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 无预付款，全部货物交货、安装调试并验收合格，中标人提供验收报告及开具增值税发票后，采购人六个月内一次性支付完全部货款；中标人应在货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金，待满一年质量保证期后采购人10个工作日内无息返还。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.为确保售后服务质量，投标产品选用国产产品的于合同签订后提供产品原厂出具的授权书及售后服务承诺书原件；投标产品选用进口产品的于投标文件中提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.中标人于货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金。（注：经评标委员会评定，中标供应商为小微企业的可以免于收履约保证金） 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（相关要求请参照投标保证金）。 3.履约保证金在中标人按合同交货完毕并验收合格，待满一年质量保证期后，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  | 1.本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 2.在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标货物提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为不满足。 2.本分标货物属医疗器械管理范畴，投标人的投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供投标产品有效的医疗器械注册证复印件，否则投标无效。 |  |  |

D分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | 一氧化氮气体流量控制仪 |  | 1套 | 一、用途：适用于新生儿持续肺动脉高压、急性窘迫综合症（ARDS）、先心病合并肺动脉高压（CHD+PH）、海水型呼吸窘迫综合症（SW-RDS）、高原肺水肿（HAPE）、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、非典型性肺炎（SARS）、吸入性肺损伤等疾病。 二、产品参数要求： 1.▲治疗气中一氧化氮浓度控制：治疗气中一氧化氮浓度控制与对应呼吸机参数值和NO标气浓度相关。最大可以配出的NO浓度为80ppm。开机自动预热归零校准，无需做密闭性检测。 2.▲NO标气输出流量控制：0～950mL/min连续可调，准确度±5%F.S。 3.▲监测范围：一氧化氮0ppm～100ppm；二氧化氮0ppm～10ppm。 4.监测准确度：±5%F.S。 5.监测报警点：NO为80ppm，NO2为5ppm。 6.显示分辨率：NO浓度监测0.1ppm，NO2浓度监测0.01ppm；流量监测1mL/min。 7.气泵抽气量：250mL/min。 8.环境温度：10℃～30℃。 9.相对湿度：≤70%。 10.电源：AC (220±22)V，(50±1)Hz。 11.外型尺寸：≤（长×宽×高）336mm×336mm×170mm。 12.重量：≤7.8kg。 三、配置清单 1.一氧化氮流量控制仪 1台 2.一氧化氮流量控制仪管路 1套 3.一氧化氮流量控制仪座车 1辆 4.使用说明书 1本 5.产品合格证 1份 6. 8升400ppm～900ppm一氧化氮标准气体，1瓶（含钢瓶及不锈钢瓶头阀） |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 24万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。 2.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。 3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 4.接到用户安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕； 5.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成； 6.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答； 7.免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成； 8.提供原厂售后服务。厂家在国内就近设立有维修服务网点，有常驻维修工程师与应用工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。厂商在接到用户维修申请在24小时内作出响应，48小时内派维修工程师到现场维修。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：自签订合同后30日内完成供货安装调试。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 无预付款，全部货物交货、安装调试并验收合格，中标人提供验收报告及开具增值税发票后，采购人六个月内一次性支付完全部货款；中标人应在货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金，待满一年质量保证期后采购人10个工作日内无息返还。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.中标人于货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金。（注：经评标委员会评定，中标供应商为小微企业的可以免于收履约保证金） 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（相关要求请参照投标保证金）。 3.履约保证金在中标人按合同交货完毕并验收合格，待满一年质量保证期后，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  | 1.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标货物提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为不满足。 2.本分标货物属医疗器械管理范畴，投标人的投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供投标产品有效的医疗器械注册证复印件，否则投标无效。 |  |  |