## 招标项目采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.“项目要求及技术需求”及“商务条款”中“实质性要求”是指带“▲”的项目条款或者不能负偏离的项目条款或已经指明不满足按投标文件作无效处理的项目条款。“技术需求及要求”中除已列明“如有请提供”外，其余未标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达3项（含）数以上的投标无效。

7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

9.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

10.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

11.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

A分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | 主动脉内球囊反搏泵 |  | 1套 | 一、产品要求 1、电源： （1）交流电源：电源范围110V-240V；电流约2.8A（240V）；频率47-63Hz。 （2）电池供电：充满后可工作90分钟（40CC导管，80次/分钟心率，1:1反搏）；充电时间4小时（充至80%电量）。 2、物理质量：工作全重：约48千克。 3、显示 （1）显示器：约13.3吋触摸屏。 （2）波形显示：ECG，AP，AUG波形；ECG可以显示充气间隔；AUG可以精确显示压力值。 （3）生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压。 （4）图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值。 （5）报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以360度可见，可以暂停声音报警。 4、控制： （1）触摸屏控制；按键控制；报警键控制。 （2）关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置。 5、工作模式 （1）自动/手动； （2）工作模式转换过程不影响正常反搏； （3）工作模式转换，设备自动保留原有设置； （4）自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（6种）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联（7种）； （5）手动模式：可以选择信号源；选择触发模式；调整时相；选择ECG导联。 6、触发模式 （1）7种：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置； （2）Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟）； （3）Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全）； （4）Aifb模式：房颤心律（R波排气安全）； （5）起搏器V／A-V：心室起搏器； （6）起搏器A：心房起搏器； （7）AP：压力搏动； （8）机内设置：机器设置固定频率。 7、排气分析：计算排气速度，评估R波排气安全性。 8、辅助频率：4种： 1:1/1:2/1:4/1:8 9、动力系统： （1）驱动方式：步进式马达加钛合金风箱 （2）增压系统 （3）反搏频率：可达200次／分钟 （4）反搏容量：0－50毫升，可精确调整，调整精度0.5毫升 （5）除水：每20分钟一次；不影响正常辅助 （6）气体补充：自动补充 （7）驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶 10、辅助功能 （1）患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息 （2）开机自检清单:清单式提示功能自检结果 （3）报警历史记录：可以显示并打印最近100次报警 二、产品配置： 1、主机 1台 2、触摸屏 1块 3、显示屏连接线 1根 4、ECG导联连线 1根 5、动脉压力缆线 1根 6、P—P线 1根 7、氦气罐 1个 8、氦气转接头 1个 9、打印纸 1卷 10、内置热敏打印机 1台 11、内置蓄电池 1个 12、英文操作手册 1本 13、中文操作手册 1本 14、静脉输液架 1个 15、电源线 1根 16、附件背包 1个 |
| 2 | LED治疗仪 |  | 1台 | 1. 适应症： （1）炎性痤疮； （2）消除炎症； （3）促进伤口愈合； （4）嫩肤，对增强皮肤弹性有较好的治疗作用。 2. 治疗原理：利用光动力学原理治疗炎性痤疮修复老化肌肤及缓解日晒灼伤的皮肤，不会对皮肤带来任何伤害和不适感。发出高纯度、高功率密度的红光、蓝光及黄光对皮肤进行照射。采用一种连续或脉冲光来改变细胞结构，杀死细菌，为新生细胞提供一个合适的环境。 3. 选用高亮发光二极管矩阵组成大面积半圆弧面，以达到高功率，大面积均匀照射患部的特殊效果。 ▲4.设备组成：产品由主机、治疗头、一体式电动升降支架组成。 ▲5.治疗头：人体工学设计一体式弧形面罩，无需折叠。 ▲6.选用波长：红光633±10nm； 7. 光的功率密度：红光80mW/cm2±20%； 8. 定时范围：0～120min连续可调。 9. 立式机。 10. 光源类型：LED发光二极管，能有效保证患者患处治疗的均匀度，无局部灼伤风险）。 11. 显示方式：约8.4〞触摸式彩色LCD液晶显示屏。 12. 制动装置：治疗仪的脚轮中有2个脚轮带有制动装置。 13. 使用环境要求 （1）环境温度：＋10℃～＋40℃； （2）相对湿度：30%～75%； （3）大气压力：700hPa～1060hPa； （4）电源：AC220V±10%，50Hz或60Hz。 14.标准配置 （1）主机一台 （2）治疗头一个（光动力专用） （3）机器操作说明书一本 （4）合格证 （5）防护眼镜一副（病人用） |
| 3 | 强脉冲光治疗仪 |  | 1台 | 一、设备用途 该治疗仪适用于嫩肤、脱毛、治疗色斑和毛细血管扩张、消除痤疮炎症和改善痤疮凹陷性瘢痕。 二、技术规格 1.波长：500nm～1200nm（多功能）；600nm～1200nm（脱毛） 2.输出光能：5～22J/cm2 3.光能量校准器重复精度：±5% ▲4.光斑面积：15mm×50mm(脱毛)；10mm×50mm（嫩肤祛斑）； 5.重复频率：1Hz ▲6.脉冲宽度：3ms～25ms ▲7.恒流控制输出技术，避免传统IPL单一强脉冲能量及不均匀脉冲能量输出；手具自主校正功能； 8.输入功率：2000VA（最大） 9.光学系统：双光学系统，独立工作的双探头 10.冷却方式：半导体制冷，水循环冷却 11.显示屏：触摸液晶显示器控制 三、设备配置清单 1．主机 1台 2．手持件 2条（HR和MF各一条） 3．三芯电源线 1根（16A/250V） 4．CPC插头（公端+水管） 1个 5．CPC插头（公端，带软管与漏斗）1套 6．开关钥匙 2把 7．保险管 2件 8．连接器（插头SP1310/P4） 1个 9．脚踏开关 1个 10．硅胶O型密封圈 4个 11．眼镜 1副 12．眼罩 1副 13．产品使用说明书 1份 14．保修卡 1份 15．合格证 1份 |
| 4 | 紫外线光疗仪 |  | 1台 | 一、产品要求 采用低压荧光紫外线灯管，微电脑控制操作的落地半身辐照式治疗仪，适用于银屑病，白癜风，异位性皮炎，脂溢性皮炎，玫瑰糠疹，湿疹，带状疱疹等皮肤顽症的治疗。 二、技术参数： 1、光源选用原装灯管，保证治疗效果； 2、高效电子镇流器，光谱分布稳定性高，使用寿命长，不需要预热时间，可以方便地瞬时启、停而不影响治疗效果； 3、运用微电脑自动控制辐照剂量和辐照时间，既可确保控制精度，提高治疗的准确性、重复性、和可比性；又可兼顾传统的时间控制经验方式，以方便医护人员的掌握操作； 4、安全辐照剂量、辐照时间的设定，如果输入数据超过安全值，控制器将作为无效输入，此时报警器响，灯管不允许被点亮，以确保操作的安全性和有效性； 5、辐照过程中，控制器以操作人员设定的辐照剂量（或时间）值为基数作递减计数并在显示器上显示余值，方便医护人员随时掌握设备运行状态，运行结束时蜂鸣器响，并自动关闭灯管； 6、装有光源的辐照反射器可以上下移动和左右旋转，操作人员可安排患者任意在卧、坐或站的状态下接受治疗； 7、外型尺寸：约L×B×H，mm：950×500×1500 8、有效辐照面积：约L×B，mm：300×400 9、升降空间：≥400mm 10、旋转角度：≥90° 11、灯管型号：UVB灯管 12、灯管数量：10支UVB灯管 三、配置清单 1、紫外线光疗仪主机(含UVB灯管10根) 1台 2、UV眼镜 2付 3、说明书 1套 4、维修卡 1套 5、合格证 1张 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 141.3万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。 2.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。 3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 4.接到采购人安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕； 5.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成； 6.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答； 7.免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成； 8.维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过2天必须送达采购单位。如24小时内不能及时修复，提供周转机供采购人使用。 9.提供每季度一次免费机器保养。 10.厂家在国内就近设立有维修服务网点，有常驻维修工程师与应用工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。厂商在接到用户维修申请在24小时内作出响应，48小时内派维修工程师到现场维修。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试；进口设备签订合同后90日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 无预付款，全部货物交货、安装调试并验收合格，中标人提供验收报告及开具增值税发票后，采购人六个月内一次性支付完全部货款；中标人应在货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金，待满一年质量保证期后采购人10个工作日内无息返还。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.为确保售后服务质量，投标产品选用国产产品的于合同签订后提供产品原厂出具的授权书及售后服务承诺书原件；投标产品选用进口产品的于投标文件中提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.中标人于货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金。（注：经评定，若中标供应商为小微企业的，采购人在签订政府采购合同时，可以考虑减少或免于收履约保证金） 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（相关要求请参照投标保证金）。 3.履约保证金在中标人按合同交货完毕并验收合格，待满一年质量保证期后，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  | 1.本分标项号 1 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 其余项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 3 货物提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.本分标货物属医疗器械管理范畴，投标人的投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供投标产品有效的医疗器械注册证复印件，否则投标无效。 |  |  |

B分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | 个体检测营养分析仪 |  | 1台 | 1、临床性能要求 ▲1.1设备须具备体成分检测、体重增长目标（整个孕期、孕期每周、当前体重增减推荐）、历史数据对比（总体水与体脂肪）、膳食营养分析评估、个性化膳食营养指导等功能。 1.2采用营养个体化定量分析技术，由测量装置、计算机、营养定量分析软件组成。依据个体的膳食调查结果，分析评估其膳食营养情况，包含能量及三大能量物质：蛋白质、脂肪、碳水化合物；四种维生素：VA、VB1、VB2、VC；三种矿物质：钙、铁、锌，并对膳食结构进行分析，最终给出科学个性化的膳食指导方案。 1.3孕期体重增长检测趋势图分析图（附检查结果报告）。 ▲1.4采用生物电阻抗的工作原理；在无损、无创的状态下获取孕妇全身数据体成分的细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、体脂肪、基础代谢、BMI、身体总水分、肌肉含量、去脂体重、体重、体脂百分比、基础代谢率。 ▲1.5 检测模块可基于成年女性或妊娠时期不同疾病等进行选择导入检测分析，给予个体化营养膳食指导；具有孕期、备孕期、产后、成年女性等进入选择程序模块；针对妊娠期合并有糖尿病或高血压或贫血等疾病的孕妇，进行风险评估筛查和营养状况评估后出具报告，并根据病情提供个性化膳食推荐方案。 1.6 针对不同个体营养的实时分析，运动调查具有≥30种；膳食调查具有≥500种的食物图库检索、摄入食物营养素含量及缺余提示据。 1.7有针对糖尿病、高血压、贫血等患者的营养分析及食谱参考，食物成分转化表。 1.8智能化操作：数据提交的自动跳转、终端录入数据实时更新。 1.9 配套食物模型，提供营养指导示教。 二、临床技术要求： ▲2.1多频点测量（至少两个频点）50kHz、250kHz；（误差范围±5%）。 2.2阻抗值测量范围10～1200Ω（测量误差范围±10%）。 2.3五段测量：左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢。 2.4基本信息、体成分分析、运动调查、膳食调查、分析评估、系统管理六大模块化。 2.5手脚电极片。 2.6多电极：八点接触式电极。 2.7体重秤：有软件命令置零功能，量程10～250kg，A/D转换速率10次/秒，误差±1%。 2.8存储能力：≥100万条检测记录。 2.9操作系统：Ubuntu系统；操作语言：中文。 2.10触摸屏≥12.1寸高亮TFT LCD显示。 2.11外观尺寸：约494*768*1250mm，设备重量：约50kg。 |
| 2 | 宫腔内窥镜及配套手术器械 |  | 1套 | 一、宫腔内窥镜： 1.用于临床检查子宫腔内疾病和治疗，包括通过现有宫腔镜难以完成的手术检查和治疗。如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物或坯胎残留取出等。 2.镜子设计符合人体工程学视向角30°/12°，工作长度约208mm。 3.主镜体三通道设计，器械通道≥4.3mm。 4.外鞘：约26.5Fr 5.闭孔器：外鞘用 6.剪刀：弯型，φ3.3mm，三拆，可拆成钳芯，钳杆，手柄 7.剪刀：直型，φ3.3mm，三拆，可拆成钳芯，钳杆，手柄 8.剪刀：钩型，φ3.3mm，三拆，可拆成钳芯，钳杆，手柄 9.分离钳：弯型，φ3.3mm，三拆，可拆成钳芯，钳杆，手柄 10.分离钳：直型，φ3.3mm，三拆，可拆成钳芯，钳杆，手柄 11.组织抓取钳：头部鼠齿，单动，φ3.3mm，三拆，可拆成钳芯，钳杆，手柄 12.组织抓取钳：双动，φ3.3mm，三拆，可拆成钳芯，钳杆，手柄 13.电钩：U型 14.电棒：圆形头 15.器械采用优质医用不锈钢及PPSU材料，可使用高温高压、低温等离子等多种消毒方式。 16.手柄、钳芯、钳杆三拆设计，拆卸方便，易于清洗消毒。 17.不同头型的三拆器械，每个部件可单独更换互配。 18.高频电缆线：硅胶材质，长3000mm。 二、分体式检查宫腔内窥镜: 1.视向角：30° 2.视场角: ≥60° 3.工作长度: 约302mm 4.插入部分最大宽度: Φ4mm 5.粗糙度: ≤0.8um 6.角分辨力: 约3.15C/(°) 7.有效景深范围: 3-100mm 8.视场质量: 清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡），在工作距离处照明光斑充满视场，无明显的亮暗分界线。 9.颜色分辨能力和色还原性: 显色指数≥90。 10.耐腐蚀性能: b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准）。 11.灭菌: 低温等离子体灭菌。 12.目镜罩: φ31.75±0.10mm 13.使用性能: 配合后锁止可靠，插入轻松自如、拆卸方便。 14.镜鞘: （1）工作长度：约198mmm，插入部分最大宽度：Φ5.8mm。 （2）工作通道：2*水阀通道，1*内窥镜通道。 （3）配合后锁止可靠，锁止后密封良好，渗水1分钟内渗水不超过5滴，各通水阀旋转灵活，通水阀及连接部位密封良好，在1分钟中渗水不多于5滴。配套手术器械能顺利通过器械通道，器械头部端位于视场内。 15.灭菌: 低温等离子体灭菌、压力蒸气灭菌。 16.导光束: （1）L(工作长度)约1800mm。 （2）光缆入光面和出光面光洁、平整，无缺口，外表面光滑，无峰棱、毛刺、裂痕等。导光束（照明光缆）无论在短暂压扁、扭转、拉伸等状态下，其透光率不小于原始状态下的95%，以保证手术时正常照明。最小可弯曲半径为5cm ，光缆在经受被弯曲至最小可弯曲半径试验后，其光透过性能不小于光缆在原始状态下的90%。 （3）颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥92。 （4）单位相对畸变：Uv≤2.5％。 三、宫腔内窥镜（直管一体式） 1.视向角：30° 2.视场角：≥60° 3.工作长度：220±0.2mm 4.插入部分最大宽度：Φ5.2mm 5.粗糙度：≤0.8um 6.角分辨力：约3.15C/(°) 7.有效景深范围：3-100mm 8.视场质量：清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡）。在工作距离处照明光斑充满视场，无明显的亮暗分界线。 9.颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥90。 10.单位相对畸变：Uv≤2％。 11.工作通道：器械阀*1 12.耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准）。 13.灭菌：低温等离子体灭菌、使用2%碱性戊二醛浸泡10小时灭菌。 14.目镜罩：φ31.75±0.10mm 15.使用性能：配合后锁止可靠，插入轻松自如、拆卸方便，锁止后密封良好，器械的外表面光滑，杆和管部应平直，没有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕。 |
| 3 | 神经肌肉刺激治疗仪 |  | 1台 | 1. 产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及康复治疗。 2. 通道：电刺激通道数量4个；多功能通道数量4个。 3. 外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道数量2个（E、F）。 4. 外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道1个（EXT1）。 ▲6.电流发生器2个，可产生恒定电流。 ▲7.电刺激电流类型：9种，包括：直流电流、单相脉冲、双相脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双相脉冲、单相半正弦、双相半正弦、平均值（正弦）。 8. 刺激电流强度：0-100mA 任意调整，调节精度 0.5 mA。 9. 刺激电流脉宽：50-1000μs 任意调整，调节精度 50μs。 10. 刺激电流频率：1-2000Hz，其中 1-400Hz 任意调整, 调节精度 1Hz。 11. 反射采集 EMG 数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000μV，肌电位灵敏度：1μV。 12. 电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。 13. 有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。 14. 反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹肌反射采集曲线。 15. 混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射），两个刺激通道、两个多功能通道布局可调。 16. 条件性电刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。 17. A3反射预置：10 种，可增加，无数量上限。 18. 负反射采集：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一个负的反射可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反射采集屏幕指导下有效放松肌肉。 19. 治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个体化方案治疗。 ▲20.盆底压力及肌电评估指标如下：I 类肌纤维肌力、I 类肌纤维疲劳度、II 类肌纤维肌力、II 类肌纤维疲劳度、肌电位、阴道最大压力、控尿功能指标、控便功能指标、A3 反射指标。 ▲21.多种治疗方式，治疗模式：11 种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉检查康复器治疗。 22. 专业的压力反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌力、疲劳度，可智能自动化测量阴道最大压力。 23. 专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。 24. 预置治疗方案数≥260个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。 25. 高效患者档案管理，快速建立档案并支持病例标签、病人快速搜索。 26. 具有治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录全过程回放。 27. 集成盆底压力、肌电报告模板，模板支持自定义配置，可供记录 POP-Q评分，腹直肌分离评估、诊断意见及治疗建议。 28. 疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底五大常规筛查指标对比、多次盆底肌电评估指标对比、多次 POP-Q 评估指标对比，直观反映治疗效果。 29. 数据备份、统计、导出，可统计筛查、治疗人数与人次，支持数据导出excel表。 30. 支持开机自动启动软件、一键关机。 31. 支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估治疗设备联网。 32. 保修期内软件免费升级。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 96.4万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。 2.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。 3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 4.接到采购人安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕； 5.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成； 6.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答； 7.免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成； 8.厂家在国内就近设立有维修服务网点，有常驻维修工程师与应用工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。厂商在接到用户维修申请在24小时内作出响应，48小时内派维修工程师到现场维修。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试；进口设备签订合同后90日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 无预付款，全部货物交货、安装调试并验收合格，中标人提供验收报告及开具增值税发票后，采购人六个月内一次性支付完全部货款；中标人应在货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金，待满一年质量保证期后采购人10个工作日内无息返还。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.为确保售后服务质量，投标产品选用国产产品的于合同签订后提供产品原厂出具的授权书及售后服务承诺书原件；投标产品选用进口产品的于投标文件中提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.中标人于货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金。（注：经评定，若中标供应商为小微企业的，采购人在签订政府采购合同时，可以考虑减少或免于收履约保证金） 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（相关要求请参照投标保证金）。 3.履约保证金在中标人按合同交货完毕并验收合格，待满一年质量保证期后，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  | 1.本分标项号 3 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 其余项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 1 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.本分标货物属医疗器械管理范畴，投标人的投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供投标产品有效的医疗器械注册证复印件，否则投标无效。 |  |  |

C分标

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的 |  | 数量 | 技术需求及要求 |
| 1 | 磁敏免疫分析仪 |  | 1台 | 一、基本参数 1.1 检测原理：磁敏免疫法 1.2 产品技术：电磁生物传感器装置，微流体样品舟，可同时测试多种样品的磁传感器生物芯片样品舟。 1.3 测试速度：检测时间≤15min/T。 1.4 检测项目：可检测20个项目。 1.5 标本用量：50ul，无需精准加样。 1.6 标本类型：全血、血清、血浆。 1.7 测量模式：只需加血液样本，无需其他试剂辅助试剂。 1.8仪器大小：约480*300*320mm（长x宽x高） 1.9仪器重量：约18.8kg 1.10结构形式：便携式，内带蓄电池。 1.11电源电池：工作电压 AC110V-240V。 2.输入电流：3.0A。 3.工作频率：50Hz/60Hz。 二、分析功能 2.1 条码功能：内置条码扫描器。 2.2 标本检测：样本的所有检测过程均在仪器内部自动进行，无需人工干预。 2.3 仪器设置：能设置如医院相关信息、日期和时间、打印参数、系统声音、进行用户管理、运行系统工具等等。 三、仪器环境参数 3.1 使用：温度 10～31℃ 3.1.2大气压：70-106.6kPa（525-800mmHg） 3.1.3相对湿度：25%-80%（无冷凝） 3.2运输和存储：温度 -20～60℃ 3.2.1大气压：40-106.6kPa（300-800mmHg） 3.2.2相对湿度：25%-93%（无冷凝） 四、试剂 4.1 试剂管理：2～8℃保存，测量时无需复温。 4.2 试剂成本：卡片组合式，节约试剂成本。 五、质量控制 5.1 质控体系：仪器自身的自检功能 。 5.2二级水平液体质控。 5.3配套电子质控。 六、操作系统 6.1 操作软件：支持多国语言的彩色触摸屏，并仪器内置教学操作视频。 6.2 数据存储：可自动存储10万个样本数据及病人信息，且可无限扩展存储量。 6.3 主机接口：2个USB 2.0，一个网络接口。 6.4 通讯端口：可无缝接入院方HIS/LIS系统 ，保证数据实时共享。 6.5 浏览系统指南：在“使用指南”的子界面“操作视频”、“操作说明”中可以播放操作视频影像与声音，以及可以浏览电子档说明书。 6.6 输入方式：支持按键、键盘、鼠标、条码扫描器。 七、配置清单 1.磁敏免疫分析仪整机 1台 2.电子质控卡 3个 3.国标电源线 1条 4.磁敏免疫分析仪说明书（中文） 1本 5.保修卡 1份 6.速查卡 1份 7.合格证 1份 8.磁敏免疫分析仪装箱单 2份 9.用户验收单 一式三份 10.十字头螺丝刀 1个 |
| 2 | 呼吸湿化治疗仪 |  | 2台 | 1.产品通过鼻导管向患者输出加温湿化、流量及氧浓度精准可控的气体，可有效改善低氧血症患者的氧合水平，并实时监测高流量氧疗（HFNC）的治疗效果； 2.显示规格：≥4.3寸LCD彩色液晶触控屏； 3.具有转轮：拨动转轮让操作者调节参数时快捷、轻松； 4.▲主机具有双氧气接口：高压氧气接口和低流量氧气接口； 5.流量设置范围：2～60L/min，1L/min步进可调，满足临床对氧疗流量精准控制的需求； 6.氧浓度设置范围：21%-100%，1%精度步进可调； 7.▲温度设置范围：34℃～40℃，可调节档位≥12档； 8.具有可拆卸式空气过滤器，有效过滤输出气流中99.999%细菌，避免交叉感控的风险； 9.湿化罐带有输液管，可连接输液袋以自动送水； 10.主机内置压力监测模块，可实时监测鼻导管近病人端管路压力，帮助临床评估不同流速下患者个体化的PEEP效应； 11.主机可同时监测并显示流量、氧浓度、管道压力、压力频率、频率状态、管道温度五项参数； 12.设置参数与实时监测参数同屏对比显示，参数变化实时直观可见； 13.主机具有设定锁定功能，避免误触更改参数； 14.▲流量、氧浓度、管道压力、压力频率、管道温度均可设定报警范围，报警时异常参数呈红色，问题所在一目了然； 15.主机具有事件与报警记录的数据库，可记录≥90000条信息，关机不清零，供医务人员所需时查阅。 16.配置清单 16.1呼吸湿化治疗仪主机 1台 16.2加热线缆 1条 16.3温度探头线 1条 16.4高压氧气软管 1条 16.5鼻导管 1条 16.6呼吸管路套装 10套 16.7使用说明书 1本 16.8快速操作指南 1本 16.9过滤棉 10个 16.10移动台车 1台 |
| 3 | 血液透析设备 |  | 3台 | 1. 具有碳酸氢盐透析功能，单超、On-line HDF，On-line HF治疗模式，可用碳酸盐干粉或透析浓缩液进行治疗。 2. 12英寸或以上彩色液晶显示屏，触摸操作，中文操作界面。 3. 具备药液消毒和热消毒方式，热水化学消毒完成时间≤35min，方便临床使用。 4. 标准配置后备电池组件，在断电时可自动切换，对血路整体供电，并能继续进行全面的安全监测，可维持血泵运转及监测显示等工作≥30分钟。 ▲5.采用电磁流量计或复式泵加脱水泵平衡超滤控制系统，保证治疗安全及脱水精准。 6. 配液方式：先吸B液后吸A液，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗。 ▲7.可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，可单独使用或与超滤曲线组合使用，实现个性化透析。 8. 可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，保证治疗安全 ▲9.拥有可视4色报警指示灯，具有声光报警指示，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。 10. 标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。 11. 透析液过滤：标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液，可使用置换液进行在线预冲，减少盐水用量，降低科室运营成本。 ▲12.可通用各个厂家血路管和透析器等耗材，方便科室管理。 13. 具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作简单、方便。 14. 原液配方全开放，预存多种配方，可任意更改。 15. 标准配备通讯组件，可连接科室透析管理系统。 16. 电源：220±10% V AC；50/60Hz。 17. 血泵：血流量范围：50～600mL/min。 18. 透析液流速：设置范围：300～700mL/min，调节梯度≤20ml/min。 19. 透析液温度：设置范围：33～40℃。 20. 超滤系统：超滤率：0～4.00L/h。 21. 漏血检测器：为光学检测原理，灵敏度：0.35mL血液/min。 ▲22.空气检测器：为超声波检测原理；检测精度最高0.0005ml。 23. 补液泵：设置范围：20～500mL/min，置换液量自动适应血液量，实现效率和安全的有效平衡。 24. 动脉压： -300～+280mmHg；透析器血液入口压：-200～+600mmHg；静脉压：-200～+500mmHg。 25. TMP：-100～+500mmHg。 26. 透析液浓度：测量范围：12.5～18.0mS/cm。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算金额 |  | 122.1万元 |  |  |
| 采购标的需实现的功能或者目标 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术需求及要求”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |  | 见本表“技术需求及要求”及“商务条款”。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  | 合同履行过程中，采购人按照本项目合同及招标文件、中标供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。如不符合采购文件技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标供应商的责任，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。 |  |  |
| 其他技术、服务要求 |  | 无 |  |  |
| 三、投标人的资信要求 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 原厂商授权 |  | “技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |  |  |
| 产品资料及说明文件 |  | 1.“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供所投入本项目设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页（应有详细的产品技术介绍、技术参数、产品图样照片等）。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。 2.投标人如有，请于投标文件中提供产品生产厂家出具的有效代理证书或授权书，可提供原件或复印件。 |  |  |
| ▲四、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于1年（“技术需求及要求”中有特殊要求的，按其要求执行）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.负责免费送货上门，提供的产品必须是未使用过的全新产品。 2.质量保证期内免费上门维修、免费更换配件。 3.质量保证期内，中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 4.接到采购人安装通知后，须在5个工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在3个工作日内安装、调试完毕； 5.安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成； 6.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答； 7.免费提供仪器操作及维护培训，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成； 8.维修过程中所需零配件中标人在接到通知后最长不超过2天必须送达采购单位。如24小时内不能及时修复，提供周转机供采购人使用。 9.提供每季度一次免费机器保养。 10.厂家在国内就近设立有维修服务网点，有常驻维修工程师与应用工程师，保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。厂商在接到用户维修申请在24小时内作出响应，48小时内派维修工程师到现场维修。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、交货时间：国产设备签订合同后30日内整体完成供货安装调试；进口设备签订合同后90日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 无预付款，全部货物交货、安装调试并验收合格，中标人提供验收报告及开具增值税发票后，采购人六个月内一次性支付完全部货款；中标人应在货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金，待满一年质量保证期后采购人10个工作日内无息返还。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 3.为确保售后服务质量，投标产品选用国产产品的于合同签订后提供产品原厂出具的授权书及售后服务承诺书原件；投标产品选用进口产品的于投标文件中提供产品原厂或中国区总代理或区代理出具的授权书及售后服务承诺书原件。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.中标人于货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金。（注：经评定，若中标供应商为小微企业的，采购人在签订政府采购合同时，可以考虑减少或免于收履约保证金） 2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（相关要求请参照投标保证金）。 3.履约保证金在中标人按合同交货完毕并验收合格，待满一年质量保证期后，由中标供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后10个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  | 1.本分标项号 2、3 货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 其余项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。 2.在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| 核心产品 |  | 本分标项号 3 货物为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |
| ▲其他 |  | 1.除定制软件外，投标人报价文件中必须列明投标产品的品牌和型号，如不填写视为不满足。 2.本分标货物属医疗器械管理范畴，投标人的投标文件中必须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供投标产品有效的医疗器械注册证复印件，否则投标无效。 |  |  |

## 第三章  投标人须知

前  附  表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何，均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 R不接受联合体投标 |
| 7.2 | R不允许违法分包 □允许分包 如允许分包，本项目主体部分为 / ；分包履行的具体内容、金额或者比例如下： 具体内容： / 。 具体金额： / 。 具体比例： / 。 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市青秀区新民路34-18号中明大厦12楼E座 业务时间：法定质疑期限内，每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】： 1.投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效）： 1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人投标截止之日前2020年 5 月至 2021 年 1 月期间内投标人连续 三 个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人投标截止之日前2020年 5 月至 2021 年 1 月期间内投标人连续 三 个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人2019年财务状况报告复印件【①可以是经会计师事务所审计的财务报告（财务报告至少包括三表及其附注），或是本公司出具的财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）；②新近成立不足半年的公司按实际提供财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）】，或者财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函，或者银行出具的资信证明（说明：资信证明指：反映投标人资金结算无异常，无违规透支，无理拒付、无逾期（垫款）和欠息等不良记录，结算纪律良好的相关证明，并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标声明(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人获取招标文件的微信公众号页面截图（“我的项目”—“已付款”）或收据或者发票复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 8.招标文件要求的其他资格证明文件：投标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证，复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 注： 1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.商务条款偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式见第六章)及法定代表人（负责人或自然人）有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件(格式见第六章)及被委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 6.配套（售后）服务承诺（格式自拟）；（如有，请提供） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料） 注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，评标委员会有权认定该材料无效】： 1.设备配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.服务方案及承诺（请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.项目实施人员一览表(格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版： 1.投标文件电子版内容：全套投标文件（如有涉及商业秘密请自行隐蔽）。 2.投标文件电子版份数：1份。 3.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）。已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）须与纸质投标文件正本内容一致，否则作无效投标处理。 4.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）系统集成、项目验收、人员驻场服务等费用。 R投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18 | 投标保证金：按第一章《公开招标公告》第六条规定交纳。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]与投标文件一并提交，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]与投标文件一并提交，否则投标无效。 备注： 1.投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票、本票出现背书情形，或者有条件支付的，或者支票、汇票、本票无效的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用金融机构、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件份数： 报价文件正本 一 份、副本 五 份； 资格证明文件正本 一 份、副本 三 份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本 一 份、副本 五 份； 注：以上三部分内容一并装入一个投标文件袋（盒、箱）进行封装，否则导致文件的遗失由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：见第一章《公开招标公告》第四条。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点：同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 1.查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)； 2.查询时间：资格审查时； 3.查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存； 4.信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 28.3 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 商务评审中允许负偏离的项目数为 0 项。 |
| 29.2.3 | 技术评审中允许负偏离的项目数为 2 项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、服务方案分高的优先、交货期短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 履约保证金金额：中标人于货物验收合格无异议后五个工作日内按中标金额的5%向采购人指定账户提交履约保证金。（注：经评定，若中标供应商为小微企业的，采购人在签订政府采购合同时，可以考虑减少或免于收履约保证金） |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目的代理服务费根据中标金额按投标人须知38.2款代理服务收费标准中规定的（货物类招标）标准采用差额定率累进方式计算收取： R中标人支付：由中标人支付的，中标人应当向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作投标无效处理。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。不符合要求的或漏签的作投标无效处理。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |