招 标 文 件

项目名称：广西医科大学东盟国际口腔医学院项目口腔

综合治疗台、显微镜、技工设备、研磨仪设备、口腔

器械设备采购

项目编号：GXZC2021-G1-004666-YZLZ

采 购 人： 广西医科大学附属口腔医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2021年11月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	39

第四章  评标方法及评标标准	60

第五章  拟签订的合同文本	70

第六章　投标文件格式	79

# 第一章 招标公告

项目概况

广西医科大学东盟国际口腔医学院项目口腔综合治疗台、显微镜、技工设备、研磨仪设备、口腔器械设备采购招标项目的潜在投标人应在“云之龙咨询集团”微信公众号平台获取招标文件，并于2021年12月7日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-004666-YZLZ[采购计划备案文号：广西政采[2021]18556号（001-005）]

项目名称：广西医科大学东盟国际口腔医学院项目口腔综合治疗台、显微镜、技工设备、研磨仪设备、口腔器械设备采购

预算金额：总预算2467万元；其中：A分标 445万元；B分标2022万元。

最高限价（如有）：同预算金额

采购需求：

A分标：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔综合治疗台1 | 1套 | 一、患者椅 ●1、整机为分体式设计，落地式侧箱。患者椅基座﹑靠背﹑腿板均采用电动机械驱动方式，运动平稳。患者椅主要支撑件采用铝合金结构，承重≥190KG........................... |
| 2 | 口腔综合治疗台2 | 31台 | 一、患者椅 ●1、整机采用连体式结构，治疗台、痰盂和灯臂随着牙椅一起升降。病人椅升降时，病人座位与治疗台、痰盂、手术灯的相对位置不变，不会发生变化............................ |

B分标：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔数字印模仪 | 12套 | 1．技术参数要求： 1.1笔式扫描头重量≤400g，尺寸高≤20mm，宽≤22mm。 ●1.2LED蓝光源，印模颜色真彩，非软件模拟实现。 ............................ |
| 2 | 模型扫描仪 | 2套 | 1．技术参数 1.1扫描时间：全牙弓扫描时间≤30秒，全牙弓印模扫描时间≤80秒............................ |
| 3 | 全可调颌架 | 6套 | 1．技术参数要求。 ●1.1面弓参考平面眶耳，鼻翼，水平平面任选。 1.2面部中心线对称............................ |
| 4 | 研磨仪 | 1套 | 1．技术参数要求。 1.1机械轴数≥4 轴，湿式加工。 ●1.2开放式系统，能制作牙冠、贴面、嵌体、高嵌体、个性化钛基台上部修复等；能加工材料包括琥珀瓷、弹性瓷、玻璃陶瓷、纳米陶瓷、 一体化钛棒等........................... |
| 5 | 种植机（电动式骨手术器械） | 8台 | 一、参数要求： 1.温度档位：具有四档调温。 2．温度控制方式：电子控制。 3．加热模块：PTC陶瓷加热模块............................ |
| 6 | 快速烧结炉 | 1台 | 1．技术参数要求。 1.1 50-60Hz；200-240V。 1.2电压标准偏差±10%。 1.3配套真空泵........................... |
| 7 | （真空成型机）压膜机 | 5台 | 1．技术参数要求。 1.1膜片直径≥120mm，能适用膜片厚度范围至少涵盖0-5.5mm........................... |
| 8 | 医用离心机 | 9套 | - 1．技术参数要求。 - ●1.1口腔专用，具备CGF和PRF这两种专用程序。 - 1.2能应用于种植、牙周、颌面外科、根尖手术等............................ |
| 9 | 手术显微镜（配置1） | 3台 | - 技术参数要求 1.主镜部分 1.1采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度.................. |
| 10 | 手术显微镜（配置2） | 36台 | 一、技术参数要求 ●1、LED照明系统，亮度连续线性可调，调光旋钮集成在主镜镜身上；物面照度(焦距F=200mm时)≥80,000Lx，使用寿命≥60000小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂能自动关闭光源，下拉至工作位自动开启光源............................ |
| 11 | 口腔器械 | 1批 | 序号; 产品名称; 规格; 采购量. 1; 持针器; 18cm,直型细针; 141把. 2; 持针钳; 16cm,直型粗针; 220把. 3; 持针钳; 16cm,直型细针; 136把. ............................ |

具体详见采购需求。

合同履行期限（交货时间）：合同签订后接到采购人交货通知之日起进口产品60日历日内到货，国产产品合30日历日内到货。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：投标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取招标文件

1.获取时间：2021年11月16日至2021年11月23日 ，每天上午08:00至12:00 ，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取方式：关注微信公众号“云之龙咨询集团”，在云之龙咨询集团公众号页面选择[疫情服务]→[购买标书]，登记公司相关信息并经核实后，通过线上支付费用，即可下载采购文件。详细操作见公众号“购买标书”首页内“购买标书新手操作指南”。

3.售价：招标文件每本售价300元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间：2021年12月7日15时00分。

2.采用现场递交投标文件的，投标文件递交起止时间：2021年12月7日14时30分至2021年12月7日15时00分。

3.投标地点：云之龙咨询集团有限公司 (南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦4楼)；未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

投标人应在投标文件递交截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西医科大学附属口腔医院

地址：广西南宁市双拥路10号/邮编：530000

联系方式：覃老师；0771-2387553

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：0771-2618199、0771-2618118

3.项目联系方式

项目联系人：杨丹青、刘诗施

电　话：0771-2618199、0771-2618118

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单，专业定制除外），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者招标文件中带“▲”的条款，投标人的“实质性要求”发生漏项或负偏离的，投标无效。标注“●”的为主要技术参数，允许负偏离或漏项，不作为废标条件，但负偏离或漏项作严重扣分处理。未标注“▲、●”技术参数以外的参数均为一般技术参数，允许负偏离或漏项，不作为废标条件，但负偏离或漏项作扣分处理。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业：工业。

- A分标：

| 一、采购需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 口腔综合治疗台1 | 1套 | 一、患者椅 ●1、整机为分体式设计，落地式侧箱。患者椅基座﹑靠背﹑腿板均采用电动机械驱动方式，运动平稳。患者椅主要支撑件采用铝合金结构，承重≥190KG。 2、椅背采用人体工程学联动设计，可进行运动补偿，减少患者身体拉伸和挤压感，靠背后倾范围至少涵盖115°～180°。 ▲3、患者椅高度升降范围：可降最低高度≤420mm，可升最高高度≥790mm。 ●4、气动头枕，可万向调节，定位自由、精确； ●5、三折式病人椅，折叠座椅设计，电动腿板可随椅位延长或缩回，腿板伸缩范围至少涵盖0-200mm，电动腿板转动范围至少涵盖0°-87°。 6、采用记忆海绵垫； 二、医生治疗台 ●1、侧挂式治疗台，控制面板可视化，器械从任何工作位置都能获取。 2、医生位预留5个器械搁架，气锁制动器械臂，医生治疗台采用多媒体全触摸控制面板，能控制和设置病人椅位、动态器械的转速或功率、手机光纤、手术灯、冷热漱口水、冲痰盂、电马达正反转、内窥镜图像的捕获和传输等功能； ●3、医生位多媒体全触摸控制面板，能设置3个独立医生程序，每个医生能设定并储存6套智能化程序椅位； 4、控制面板显示屏使用玻璃保护罩； ●5、能集成根管系统实现根管功能，通过全触屏面板进行精确的控制，在治疗中会显示关键的数据，能全程监控。可以由软件自动设定扭矩和转速也可以由牙医根据个人需求来设定数值。 ●6、可集成种植功能，≥7英寸的触屏控制面板能控制转速、扭矩和蠕动泵功率，器械数据可以被选择、保存。 ●7、配有无碳刷内出水电马达，每分钟可调转速范围至少涵盖100-40000转，适用于根管、种植和修复治疗，扭矩≥5.3Ncm； 8、有USB接口，能展示图片和播放视频，可以保存和下载个人设置，内窥镜获取的图像也可以被下载。 9、医生治疗臂具有气锁装置，可以调节和控制医生治疗台的高度，治疗台手柄可拆卸且可高温高压消毒； 10、器械台采用新型短器械臂设计,且器械臂可旋转到助手位，占用空间小，移动灵活，器械杆的设计对手术灯无干扰，每个操作杆都能单独调节，控制面板可以从垂直方向旋转为水平方向。 11、各动态器械的搁架开关为电微动开关，非气控开关，提高可靠性。 12、动态器械的气管路有主动式防回吸功能（动态器械停止工作后，气管路延迟吹气数秒，在延迟时间内，医生将动态器械从病人口内拿出）。 ●13、配备医生位六用枪（冷水，冷气，冷雾，热水，热气，热雾）一只。六用枪喷嘴与枪柄能方便分离，枪柄外壳与枪柄也可分离。喷嘴和枪柄外壳可以耐受≥134度高温高压灭菌。 14、可拆卸6孔高速光纤手机管线。 15、可拆卸低速光纤电动马达管线。 ●16、采用下挂式医生单元，器械采用斜面式排列，多用喷枪采用垂直独立摆放，互不干扰取放有序。 三、助手治疗台 1、助手位包含5个器械搁架，双关节器械臂设计，高度可调，移动灵活，方便四手操作，多功能感应式玻璃控制面板具有2套智能记忆椅位程序，能控制冲痰盂、控制漱口水位，休止位等功能； 3、强弱吸适合中央湿吸系统，有强吸和弱吸手柄各一只，手柄上有控制阀门。强弱吸管路安装有过滤网且易于清洁。吸唾管路具有延时吸唾功能，以利负压管路内壁干燥。 4、有助手位六用枪（冷水，冷气，冷雾，热水，热气，热雾）一只。六用枪喷嘴与枪柄能方便分离，枪柄外壳与枪柄也能分离。喷嘴和枪柄外壳可以耐受≥134度高温高压灭菌。 5、采用可定位不锈钢托盘,器械盘尺寸≥29CM×19CM； ●6、电动痰盂盆，可在至少涵盖0°-215°范围内旋转，方便患者使用。排水口有易于清洗的过滤器，痰盂表面光滑易清洗和消毒，与整个治疗台及水单元的连接易于清洁，无外露管线；具有漱口水加热功能，感应式出水。 ●7、双水路设计，支持中央供水和水瓶供水，支持一键切换。 四、多功能脚控开关： 1、多功能脚控开关能线性控制动态器械转速、洁牙机功率，患者椅运动、手机有冷却水/无冷却水转换、手术灯、内窥镜图像的捕获和传输等功能。 五、手术灯： ●1、红外线感应式LED手术灯，亮度无极可调范围至少涵盖7000-40000LUX，所有灯位都能给口腔最佳的照明效果，即使有障碍物也能照亮口腔。 ●2、色温能根据口腔外科手术，牙齿美容和修复的不同需求调节：4300K、5000K 、5500K 。 4、具有光固化模式功能，以防止光固化树脂材料的预聚合效应，光固化模式下色温设置在2700K。 5、手术灯表面均经过专门设计，易于清洁，手术灯手柄能轻松拆卸，进行高温高压灭菌消毒； 6、能通过医生位、助手位控制面板及脚控开关实现手术灯和相应程序的智能联动。 7、当治疗椅移动调整位置时，手术灯将自动熄灭，避免刺眼光线照射病患。 六、卫生及消毒系统： 1、所有动态器械管线的气管路具有延迟喷气，有防回吸功能（主动式防回吸），预防交叉感染； 2、 牙椅表面采用无缝设计的抗菌皮垫； 3、 医生治疗台硅胶衬垫能拆卸灭菌； 4、手术灯把手能拆卸消毒； 5、吸唾系统具有延时吸唾功能，吸唾器头、吸唾器管路均能拆卸清洗消毒； 6、具有蒸馏水及消毒系统功能，蒸馏水瓶≥1.8L； 7、具有自动管路冲洗系统：通过医生单元来激活，只需2分钟的强力水流冲洗就能快速有效的完成管路清洁。 ●8、具有自动水路管道消毒和冲洗系统：连续消毒系统，能用于消毒液对器械喷雾回路进行强力消毒，能快速冲洗管路中的滞留液体； ●9、具有吸唾管路自动冲洗消毒系统：自动对吸唾管道进行消毒和清洗。 七、安全保护系统： 1、具有机椅互锁功能，当动态器械工作时，椅位运动被自动锁定。 2、具有动态器械互锁功能，当1个动态器械工作时，其他器械被自动锁定。 3、具有下降保护功能，当椅背、椅座、助手臂下降过程中遇到阻力时，下降自动停止，并小幅度上升，避免意外伤害发生。 ●4、具有吸唾中止功能，轻踏病人椅底座即可停止吸唾，无需将吸唾管放回支架，方便紧急状态下的吸唾终止； 九、医生椅： 1、医生座椅的高度、椅背高度及椅背倾斜度均可调节，符合人体工程学。 ●2、医生座椅滑轮具有垂直向压力锁，只有负重时才能灵活移动，有效保护医生，防止滑倒。 二、单套配置要求： 1. 主机1台 2. 六孔高速光纤手机管线2根 3. 六孔低速光纤手机管线1根 4. 带光纤无碳刷电马达1只 5. 六用喷枪2只 6. 六用喷枪嘴6只 7. 强吸1只 8. 弱吸1只 9. 病人椅1张 10. 医生座椅1张 11. 护士座椅1张 12. 感应式多色温LED手术灯1个 13. 踏板式多功能脚控开关1个 14. 气控头枕1个 15. 电动陶瓷漱口盆（带水杯探测感应）1个 16. 漱口水加热系统1套 17. 内部蒸馏水及消毒系统 （配2个水瓶）1套 18. 多媒体系统 1套 |
| 2 | 口腔综合治疗台2 | 31台 | 一、患者椅 ●1、整机采用连体式结构，治疗台、痰盂和灯臂随着牙椅一起升降。病人椅升降时，病人座位与治疗台、痰盂、手术灯的相对位置不变，不会发生变化； 2、椅背采用人体工程学联动设计，能进行内导轨式运动补偿，减少患者身体拉伸和挤压感，靠背后倾范围至少涵盖113°～178°，能大幅度地提高病人舒适度并减少患者头部的滑动； 3、患者椅基座及靠背均采用电动机械驱动，运行平稳，震动小。 ▲4、患者椅高度升降范围：最低≤420mm、最高≥750mm； 5、患者椅主要支撑件采用全铝合金结构，承重范围至少涵盖0-185kg； ●6、无缝超薄患者椅垫，椅面要求柔软、光滑、耐磨、能拆卸、易清洗和消毒；有2种或以上靠背形状可选，以适应不同诊室分配或所针对不同患者的需求。 ●7、高扶手设计，表面不包皮质材料。 8、具有自动紧急治疗位（进行心肺复苏使用） 9、多关节头枕，能270°翻转，适应不同的治疗体位，满足特殊患者治疗，如儿童、轮椅患者等,头枕能承载重量≥30kg。 二、医生治疗台 ●1、医生治疗台的控制面板为LCD触摸式控制面板，使用玻璃保护罩。 ●2、具有多用户操作功能，能为≥4不同的用户保存各自喜欢的患者椅位置和设置，每个用户能单独设定并存储≥7套智能化椅位控制程序。 3、医生位控制面板能控制和设置患者椅、动态器械转速或功率、手机光纤、手术灯、冷热漱口水、冲痰盂、电马达正反转、内窥镜图像的捕获和传输等功能；同时能显示动态器械的状态信息，故障状态等。 ●4、围胸式双手术器械托盘设计，组成超大单层水平平面，便于器械放置；2个托盘尺寸都≥25cm×35cm，并配有硅胶防护垫能耐医用消毒。围胸式托盘能停止在患者胸部上方，更贴近医生方便取拿器械和工具。 ●5、医生治疗台预留≥5个动态器械挂架，动态器械搁架开关位电微动开关，非气控开关。 6、能拆卸高速4孔手机管线，能拆卸低速电动马达管线。 7、动态器械的气管路有主动式防回吸功能（动态器械停止工作后，气管路延迟吹气数秒，在延迟时间内，医生将动态器械从病人口内拿出），有效预防交叉感染。 ▲8、医生治疗台臂采用气锁或机械锁定装置。 ●9、采用下挂式医生单元，器械采用斜面式排列，多用喷枪采用垂直独立摆放，互不干扰取放有序。 ●10、设备后期可在原系统升级，可通过增配根管手机、电马达、根尖定位仪实现根管治疗功能（增配的根管手机、电马达、根尖定位仪不包含在本次投标报价中），治疗过程可通过原LCD控制面板进行精确控制，在治疗中会显示关键的数据，可全程监控。可以由软件自动设定扭矩和转速也可以由牙医根据个人需求来设定数值。 三、助手治疗台 1、助手位预留5个器械搁架，助手器械臂从侧箱下部引出，移动灵活，水平移动范围至少涵盖0°-160°，水平移动范围大，方便四手操作。 2、助手位控制面板为玻璃触屏，能控制≥2套智能记忆患者椅程序，能控制冲痰盂、控制漱口位，休止位及急救位等功能； 3、强弱吸适合使用中央湿吸系统，有强吸和弱吸手柄各一只，手柄上有控制阀门，强弱吸管路安装有过滤网且易于清洁。吸唾管路具有延时吸唾功能，以利负压管路内壁干燥。 ●4、痰盂盆，能旋转，旋转范围至少涵盖0°-270°. ●5、排水口有易于清洗的过滤器，痰盂表面光滑易清洗和消毒，与整个治疗台及水单元的连接易于清洁，无外露管线；漱口盆材质为陶瓷材质或玻璃材质。 四、多功能脚控开关： ●1、多功能纯电控脚踏，脚控具有三种或以上的样式可选，以适应不同医生使用习惯。 五、手术灯： ●1、红外线感应式LED手术灯，三轴定位。色温5000K，亮度无极可调范围至少涵盖7000-40000LUX。 2、手术灯手柄带有单独按键，按压即能轻松拆卸清洗消毒。 3、可以通过医生位、助手位控制面板及脚控开关实现手术灯和相应程序的智能联动。 4、当治疗椅移动调整位置时，手术灯将自动熄灭，避免刺眼光线照射病患。 七、卫生及消毒系统： ●1、所有动态器械管线的气管路具有延迟喷气，有防回吸功能（主动式防回吸），预防交叉感染； 2、牙椅表面采用无缝抗菌皮垫； 3、器械台前盖能拆卸清洗消毒； 4、强弱吸适合用于中央负压湿吸系统，且具有延迟吸气功能，利于负压管路内壁干燥。 吸唾器喷嘴，吸唾器外壳均能拆卸消毒。 ●5、具有蒸馏水/消毒系统，可以对内部水路及抽吸装置进行冲洗和液体消毒，在不打开机箱的情况下，可直接给蒸馏水瓶注水； 八、安全保护系统： 1、具有机椅互锁功能，当动态器械工作时，椅位运动被自动锁定。 2、具有动态器械互锁功能，当1个动态器械工作时，其他器械被自动锁定。 3、具有下降保护功能，当椅背、椅座下降过程中遇到阻力时，下降自动停止，并小幅度上升，避免意外伤害发生。 4、具有吸唾中止功能，轻踏病人椅底座即可停止吸唾，无需将吸唾管放回支架，方便紧急状态下的吸唾终止。 九、医生椅： 1、医生座椅的高度、椅背高度及椅背倾斜度均能调节，符合人体工程学; 2、医生座椅滑轮具有垂直向压力锁，只有负重时才能灵活移动，有效保护医生，防止滑倒。 二、单套配置要求： 1. 主机1台 2. 四孔高速手机线1根 3. 六孔高速手机线1根 4. 低速气马达线1根 5. 三用喷枪2只 6. 三用喷枪嘴10只 7. LED手术灯1个 8. 踏板式脚控开关1个 9. 内部蒸馏水系统（带2个水瓶）1套 10. 医生座椅1张 11. 病人椅1张 12. 病人椅悬臂连接式显示器支架连显示器1套 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 自验收合格之日起计，质保期至少为3年，质保期内免费技术支持及上门维修，免费更换配件，质保期后免人工费，只收取配件的成本费，软件终身免费升级。货物调试、验收须按有关国际标准和规范及双方签订的合同技术要求进行。 |  |
| ▲报价要求 |  | 本项目报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的所有费用，即采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 |  |
| ▲售后技术服务要求 |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围。提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明；超过免费保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在保修期内： （1）本批采购的货物发生质量问题时 ，应在2小时内电话服务应答，12个小时内提供现场维修服务（保修期内为免费服务）。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施。 （2）中标人所供货物修理两次后，仍不能正常使用的，采购人有权要求中标人免费调换同型号、 同规格或优于的全新产品或者退货，因此产生的一切费用中标人承担。 （3）中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件免费更换全部设备。 （4）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权终止合同并要求中标人全额退还已支付对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金， 违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。 （5）货物如因故障维修时间达到2 天以上（含2天）的，保修期相应顺延，顺延期间为实际停机时间的3倍； （6）保修期内中标人如承诺每年定期上门维护保养，如中标人不按约定履行，采购人有权按次数每次向中标人收取合同价款1%的违约金，并记录其违约记录，纳入采购人供应商诚信评价体系。 （7）货物如有接口须对采购人开放，本货物价格包含后续接口费用，如后续货物接口不对采购人开放，中标人应向采购人支付货款的10%的违约金。 （8）货物配套软件，如软件免费使用，软件版本如有更新，中标人须保证终身免费升级；如软件需收取年费，货物价格须包含至少5年年费，5年内如软件有更新，不再收取额外费用。 （9）货物如涉及端口问题，货物价格包含端口费用，中标人须保证满足采购人临床需求。货物装机后，免费对使用科室进行操作使用及日常维护培训，对设备科工程师进行操作、维修保养培训，提供培训资料PPT或者视频教程，如需外出培训，费用由中标人负责。 （10）中标人须提供货物说明书或维修资料电子档资料，须提供保养手册或者货物保养要求等相关资料，以上资料作为验收条件之一。 （11）中标人须在招标文件提供货物常用配件及耗材的清单及费用。 （12）免费送货上门, 在采购人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试, 直至该产品的技术指标完全符合要求为止, 在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。 （13）中标人须提供以下资料作为验收材料之一： - 设备配置清单或装箱单； - 报关单和检验检疫证明（进口设备须提供）； - 供货商的营业执照、医疗器械经营许可证、备案凭证、授权书（均须加盖公章）； - 生产厂家的营业执照、医疗器械注册证（含附件）、产品注册登记表、备案凭证（均须盖公章）； - 设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）； - 操作规范流程图（原件给使用科室，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备科）； - 设备使用说明书、宣传彩页、维修手册、电气原理图（提供纸质版和电子版）； - 售后人员名片两张（或售后联系方式）。 |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 交货时间：合同签订后接到采购人交货通知之日起进口产品60日历日内到货，国产产品合30日历日内到货。 交货地点：广西南宁市，采购人指定地点。 |  |
| ▲付款条件 |  | 签订合同后7个工作日内，采购人支付合同总价款的40%给中标供应商；主要货物运至安装现场，采购人进行货物到货验收并确认到货情况合格之日起7个工作日内，支付到货部分货物合同总价款的50%给中标供应商；全部货物安装调试完毕并经验收合格后，15个工作日内采购人支付合同总价款的10%给中标供应商。 |  |
| ▲履约保证金 |  | 双方签订合同后3个工作日内，中标供应商以转账方式或其它政府采购规定的且经采购人认可的方式缴纳给采购人合同总价的5%作为履约保证金，中标供应商按承诺履约，产品验收合格满3年后，采购人一次性退还履约保证金给中标供应商（无息）。 |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  | ▲1.接到采购人售后服务要求2小时内维修响应，专业维修工程师12小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施； ▲2.质保期内每6个月至少巡检1次； 3.投标产品在国内设有维修站，并配有相关维修人员，负责安装维修事宜（投标文件中提供维修站营业执照或维修站租赁合同及维修人员证明复印件）。 ▲4.提供产品终身维修服务，并确保在6年内提供零配件的服务。 |  |
| 其他要求 |  | ▲1.合同签订期：自中标通知书发出之日起20日内。 ▲2.本项目货物如属于医疗器械的，投标文件中必须提供投标产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）和医疗器械产品注册登记表复印件。（以上材料均须加盖投标单位公章） ▲3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲4.投标人提供的若是进口产品投标，投标人投标文件中必须提供投标产品生产制造商或经生产制造商授权的代理商开具的能指明投标产品名称、型号的产品授权书原件。 ▲5.本项目第1、第2项货物已办理政府采购进口产品相关手续，投标人可选择进口产品参与投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标；但如选用进口产品时提供的必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），报价中应当包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 6.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或经生产制造商授权的代理商出具的产品彩页（参数指标）或技术说明书，检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书、检验报告不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或经生产制造商授权的代理商出具的彩页或说明书为准。 ▲7.所投产品若属《节能产品政府采购品目清单》中★强制采购节能产品范围的（专业定制除外），必须提供节能产品，并提供节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章）。 ▲8.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如不一致，投标人必须提供由生产厂家出具的说明其原因或第三方检测机构出具的有效检测报告。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。 ▲9.中标后供货前，供应商必须提供所投产品的生产制造商或经生产制造商授权的代理商开具的售后服务承诺书或供货证明原件。 |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或业绩要求 |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |
| 采购预算 |  | 本分标采购预算为445万元，最高限价为445万元。 |  |
| 核心产品 |  | 本项目核心产品为：口腔综合治疗台1 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |
| 规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |

- B分标：

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 | 数量 |  | 功能目标要求及技术指标 |  |
| 1 | 口腔数字印模仪 | 12套 |  | 1．技术参数要求： 1.1笔式扫描头重量≤400g，尺寸高≤20mm，宽≤22mm。 ●1.2LED蓝光源，印模颜色真彩，非软件模拟实现。 1.3中文界面，输出端文件自带开放式 STL 文件格式。 ▲1.4扫描精度≤20μm。 1.5扫描头能拆卸能高温高压消毒。 1.6扫描和设计能独立分开，不影响第二次扫描，扫描数据可以发送到其他电脑进行设计。 1.7内置智能备牙评估系统，扫描软件含倒凹观察，颈线刻划，咬合空间检测等功能。 ●1.8牙龈锁定功能，防止扫描时被排开的牙龈回弹。 1.9外部连接方式包括 WIFI、蓝牙和 USB连接等。 1.10能切换加速扫描模式。 1.11自动软组织去除，去除多余的颊、舌、唇粘膜。 1.12能口内扫描多个单位的种植体及杆卡类植体。 1.13有能加大取像景深功能，扫描修复体肩台及植体周围软组织更清晰。 1.14咬合自动对准以及手动调整功能，多咬合关系记录。 ●1.15自动去除误扫区域。 1.16上下颌数据能调换。 1.17具备配套APP，便于患者、医生、加工所参照口扫数据沟通修复方案。 ●1.18 自动比色功能。 2、单台配置要求： 2.1扫描枪1把。 2.2扫描头5个（能高温消毒）。 2.3校准块1个。 2.4比色校准套装：1套。 2.5加密狗1个。 2.6 专业订制工作站（含口内扫描软件）1台。 2.7 多功能印模材料搅拌机 2台 |  |
| 2 | 模型扫描仪 | 2套 |  | 1．技术参数 1.1扫描时间：全牙弓扫描时间≤30秒，全牙弓印模扫描时间≤80秒。 ▲1.2精度≤15微米。 ●1.3图像捕获≥2个摄像头；镜头像素≥500万像素。 1.4支持石膏模型、印模扫描。 1.5黑白纹理扫描。 ●1.6输出格式STL或DCM。 1.7对材料颜色无依赖；开窗式设计，能直接扫描颌架。 1.8能扫描代型、桥、蜡、模型、咬颌关系和对颌模型,全口模型等。 1.9连接数字化CAD系统；可通过程序接收数字化义齿产品订单。 1.10可用于设计制作个性化基台、种植杆卡和桥、活动支架、全口义齿以及模型。 1.11具备印模扫描、订单管理、订单接受功能。 1.12智能冠桥设计，能根据邻牙及对颌自动生成修复体。 1.13镜像功能，复制同类牙作为修复设计；智能识别颈线功能。 1.14内置≥5个品牌虚拟颌架，具有虚拟咬合功能。 1.15具备数字化厚度及咬合判断功能；具有DSD微笑美学设计功能。 2．单台配置。 2.1扫描仪1台。 2.2校准盘1个。 2.3扫描盘1片。 2.4颌架固定板1套。 2.5专业订制工作站1台。 2.6齿科用电气旋转驱动装置 3套。 2.7 电动吸引器 6台。 |  |
| 3 | 全可调颌架 | 6套 |  | 1．技术参数要求。 ●1.1面弓参考平面眶耳，鼻翼，水平平面任选。 1.2面部中心线对称。 1.3以弓面为参考鼻撑高度≤45mm。 1.4鼻中线误差调整±5毫米。 1.5单点锁定式万向关节颌位锁定形式。 1.6转移方式石膏填充固位。 ●1.7高度调节范围至少涵盖0-15mm。 1.8颌架髁突间距≤110mm； 1.9配备专用转移台，以矫正面弓转移时的转移误差。 1.10临床获取患者的颌位关系数据，能与大型主流的加工厂进行数据间的相互对接转换，亦能满足与主流数字化面弓的数据对接和信息转移。 1.11关于面中线对称式面弓，可调整比中线偏移位置，万向关节锁定三维颌位关系。 1.12金属颌叉能高温高压消毒重复使用。 1.13磁性吸附系统，能够将模型轻松的安装到颌架上或将模型从颌架上取下。 1.14颌架有切导针高度、前伸髁导角度、侧方髁导角度、关节后退、关节抬高等数据能调整（能够模拟多数患者的静态颌关系和模拟动态咬合运动）。 1.15具有个性切导盘装置，用于确定咬合纵颌与横颌曲线最大角度值，能仿真患者真实咬合曲线。 - 2．单台配置要求。 - 1.面弓 1套 - 2.转移台 1套 - 3.全可调颌架 1套 - 4.正中关系记录仪 1套 - 5.配重板 盒/10个 1盒 - 6.铁片 盒/100个 1盒 - 7.颌架磁性板 1套 - 8.个别切导盘 1套 - 9.零膨胀石膏（20KG） 1袋 10.塑料颌插(10个) 1套 |  |
| 4 | 研磨仪 | 1套 |  | - 1．技术参数要求。 - 1.1机械轴数≥4 轴，湿式加工。 - ●1.2开放式系统，能制作牙冠、贴面、嵌体、高嵌体、个性化钛基台上部修复等；能加工材料包括琥珀瓷、弹性瓷、玻璃陶瓷、纳米陶瓷、 一体化钛棒等。 - 1.3刀具数量≥6 个，加工速度≥3m/min ; - 1.4最大功率≤750kW，加工精度≤15 微米。 - ●1.5主轴最大转速≥60000 转/分钟。 - ●1.6水冷却； - 1.7加工单位≥3个单位。 - 1.8刀具磨耗自动记录，且具有长度自动检测 以及断裂检测的功能。 - 2．单台配置要求。 2.1主机1台。 2.2加密狗1个。 2.3夹具1套。 2.4设计工作站1套。 2.5烤瓷炉1台。 2.6数字化全口义齿智能CAD设计软件1套。 2.7电动修磨器1个。 2.8牙科气动牙挺2台。 2.9超短波治疗器1个 2.10肌电图仪1台。 2.11颌力测试仪1台。 2.12烤铸一体炉 1套。 |  |
| 5 | 种植机（电动式骨手术器械） | 8台 |  | - 一、参数要求： - 1.温度档位：具有四档调温。 - 2．温度控制方式：电子控制。 - 3．加热模块：PTC陶瓷加热模块。 - 4．恒温器：独立电路，当软管末端的温度达到预设的53℃+/-3℃时，热熔断器将关闭加热器：备用温度过高探测位于软管进口处。 - 5．超温/低温报警：当温度超出设定温度的±3℃时报警停止加热，同时发出报警声，面板红色指示灯闪烁及屏幕显示“温度超过上限”。 - 6．故障报警：液晶显示面板出现“系统错误”信息提示，并发出警报声。 - 7．过电流保护：双输入带保险丝的电路。 - 二、总配置清单要求： - 主机8台 - 电源线8根 - 带光纤LED马达8个 - 带光纤手机24个 - 注水袋支架8个 - 管线卡环56个 - 手机支架8个 - 带导线脚控开关8个 - 防蒸汽栓8个 - O型圈（防蒸汽栓）16个 - O型圈（马达）16个 - 种植稳定度测量机器9套。 |  |
| 6 | 快速烧结炉 | 1台 |  | 1．技术参数要求。 1.1 50-60Hz；200-240V。 1.2电压标准偏差±10%。 1.3配套真空泵。 1.4功率≤1500W。 1.5烤瓷炉膛的尺寸直径≥90mm；高度≥80mm。 1.6焙烧最高温度≥1100℃。 2．单台配置要求。 2.1烤瓷炉1个。 2.2电源线1根。 2.3真空软管1根。 2.4烧结盘套装1套。 2.5自动校温装置1套。 2.6铸圈冷却架1套。 2.7冷却盘1个。 2.8烧结钳支架1个。 2.9 全自动硅橡胶混配机 1台 2.10模型消毒机3台。 2.11石膏修整机3台。 2.12真空石膏自动搅拌机1台。 2.13空气压力治疗仪 1套 |  |
| 7 | （真空成型机）压膜机 | 5台 |  | 1．技术参数要求。 1.1膜片直径≥120mm，能适用膜片厚度范围至少涵盖0-5.5mm。 1.2免接触红外温度传感。 1.3中波红外加热。 1.4预抽真空及真空储备。 2．单台配置要求。 2.1主机1台。 2.2钢砂1瓶。 2.3钢砂收集盒1个。 2.4一体化颌架（含颌架模型碗，螺丝刀，铲子）1套。 2.5 高频电刀 3台。 |  |
| 8 | 医用离心机 | 9套 |  | - 1．技术参数要求。 - ●1.1口腔专用，具备CGF和PRF这两种专用程序。 - 1.2能应用于种植、牙周、颌面外科、根尖手术等。 1.3离心过程全程读秒倒计时显示； 1.4自动开盖，运行结束后，声音提示并自动开启上盖； 1.5角转子，容量≥8*15ml 2．单台配置要求。 - 2.1主机1台（含角转子及8支管套）。 - 2.2无添加真空采血管1套（100支）。 - 2.3一次性采血针100袋。 - 2.4电源线1根。 2.5牙髓活力测量仪3台。 |  |
| 9 | 手术显微镜（配置1） | 3台 |  | - 技术参数要求 1.主镜部分 1.1采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。 ▲1.2变角双目镜筒，角度调节范围至少涵盖0°~180°。 1.3双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围至少涵盖55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，能显示瞳距数值，调节精度≤1mm，调节旋钮带消毒罩。 1.4高眼点广角目镜, 视度调节范围不小于±5D，护眼杯高度可调。 1.5视场直径（F=250mm）范围至少涵盖12mm~120mm。 ●1.6电动连续变倍系统。 - 在F=250mm条件下,放大倍数至少涵盖3-19倍。 1.8 30°光学延长器与分光器集成，分光器分光比2:8，左右均能接影像接口。 1.9双目镜筒倾摆功能装置，镜身向左或向右倾摆范围至少涵盖0°-25°，并能保持双目镜筒水平观察位置。 ●1.10多功能电控手柄：电磁锁控制、变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；照明亮度调节、一键开关光源。 1.11变焦系统：内置一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围至少涵盖F=200mm-450mm，250mm超长调焦行程，带防溅保护罩。 1.12 LCD显示：显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、LED光源亮度等参数。 2.照明部分 2.1光源: 集成真色彩LED照明系统，照度≥100000 Lux。 2.2配置自适应增强照明系统：光亮度与放大倍数联动，最大放大倍率时自动增加20％的强度（照度≥150000 Lux）。 2.3显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。 2.4照明光斑大小多档可调，最大光斑直径≥160mm。 3.影像部分 ●3.1内置4K超高清影像摄录系统：采用1/1.2" CMOS 摄像头，分辨率≥3840x2160;4K影像实时输出时，输出接口HDMI。 3.2影像存储:双USB3.0影像储存，图片、视频记录格式：JPEG;MP4; 3.3影像输出方式:双视频输出具备 HDMI、 DVI两种端口; 3.4影像一键自动对焦功能 3.5 ≥27寸超高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍; 3.6全平台App（Windows、macOS、iOS和Andriod）:通过无线WIFI连接,能将显微镜视频流媒体传输到Windows桌面设备和手机, 通过App的PC / Android / iOS采集影像。 3.7全画幅微单相机接口。 4.支架部分 ●4.1三电磁锁控制系统：按钮控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动。 ●4.2落地式支架，支架臂伸展范围至少涵盖0-1500mm。第一横臂长度≥500mm，旋转角度：360°；第二横臂长度≥700mm，旋转角度：±150º，上下移动距离≥±268mm。 4.3主镜能调节平衡系统（前后、左右） ,通过旋钮可轻松的完成整个主镜系统的平衡调节； 4.4迷你脚控开关，控制调焦、变倍、拍照以及录像。 - 配置清单 - 、主镜系统（包含：镜身及照明系统：电动连续变倍，内置大行程电动变焦物镜；多功能电动控制手柄，照明系统，光斑大小4档可调，橙色滤光片、绿色滤光片）1套 2、变角双目镜筒（包含：高眼点广角目镜）1套 3、支架，包含：三电磁锁控制系统（挂臂）、大横臂、小横臂、及立柱底座 1套 4、内置4K超高清影像系统(带自动对焦的内置4K影像) 1套 5、多功能脚控 1个 6、30度光学延长器集成分光器 1个 7、旋转环 1个 8、全画幅微单相机接口 1个 9、外置影像系统 1套 10、27寸超高清显示器及抱箍支架（带HDMI输入接口）1套 11、显微镜专用工具盒、保险丝 1套 12、医用消毒罩（套装）、镜头防尘罩、防溅罩 1套 13、手术显微镜使用说明书（中文） 1本 14、头戴式放大镜 11台 |  |
| 10 | 手术显微镜（配置2） | 36台 |  | 一、技术参数要求 ●1、LED照明系统，亮度连续线性可调，调光旋钮集成在主镜镜身上；物面照度(焦距F=200mm时)≥80,000Lx，使用寿命≥60000小时。自动限位开关，抬高显微镜小横臂能自动关闭光源，下拉至工作位自动开启光源； 2、光斑大小四档快速可调，最大光斑的直径≥155mm。 ●3、悬吊式，显微镜立柱高度≥1700mm，支架臂伸展范围至少涵盖0-1500mm。小横臂长度≥700mm，旋转角度：±150º，上下移动距离≥±268mm；大横臂长度≥500mm，旋转角度：360°；大横臂位于小横臂上方。 4、显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计。 ●5、双目镜筒变角范围至少涵盖0°~190°，瞳距快速可调，瞳距覆盖范围至少涵盖55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，调节精度≤1mm，调节旋钮带消毒罩。 6、高眼点广角目镜，屈光补偿调节范围≥±7D。 ●7、配备连续变倍系统。 ●8、F=250mm条件下,放大倍数至少涵盖2-19倍。双目镜筒1.5倍一键放大装置能瞬间将总放大倍数最高提升至29倍。 9、视场直径（F=250mm）范围至少涵盖12mm~120mm。 ●10、集成式变焦物镜，物镜内置在主镜镜身内，实际有效调焦行程≥250mm，焦距覆盖范围至少涵盖F=200mm-440mm,带防溅保护罩。左右手柄前端集成调焦旋钮一对，能用拇指单指快速便捷操作，并配有消毒罩。 11、显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜，用于树脂充填以防止填充物固化；配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度，确保手术治疗安全。 12、30°光学延长器集成立体分光器，分光比为2:8，左右均能接影像接口。 13、双目镜筒倾摆功能装置，镜身向左或向右倾摆范围至少涵盖0°-25°，并能保持双目镜筒水平观察位置。 14、平衡挂臂。 15、能根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮，有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。在加载照相机、智能手机等附件后，镜头仍能在任意角度悬停，单手轻触即可调节镜头角度与位置。（2个扭矩旋钮，2个阻尼旋钮）。 ●16、内置4K超高清影像系统，集成于显微镜头中，无需额外附件；采用1/1.2" CMOS 摄像头，分辨率≥3840x2160；双USB3.0影像储存；4K影像实时输出， HDMI输出接口。 17、快速拍照/录像，动/静态影像能直接存储于SD卡中，影像采集按钮集成于手柄处，数量2个，左右手均能操作。 18、全画幅微单相机接口。 19、集成于镜头部位的旋钮至少有：变倍旋钮2个、变焦旋钮2个、光斑调节旋钮1个、光源亮度调节旋钮1个，操作轻松方便。 20、一体式手柄一对，给拇指变焦、食指拍照或录像、调光提供舒适操作。 21、≥27寸的超高清显示器及显示器抱箍支架，带HDMI输入接口。 二、单台配置清单 1、主镜系统（包含：镜身及照明系统：连续变倍，大变焦物镜，配防溅罩；360°旋转手柄， LED冷光源照明系统，集成橙色和绿色滤光片及4档光斑照明调节）1套 2、变角双目镜筒（包含：高眼点广角目镜）1套 3、支架，包含：平衡挂臂、大横臂、小横臂、立柱、底座或悬吊组件 1套 4、内置4K超高清影像系统 1套 5、无线脚踏遥控器、无线鼠标 1套 6、30度光学延长器集成分光器 1个 7、旋转环 1个 8、全画幅微单相机接口 1个 9、27英寸超高清4K显示器，带抱箍支架 1套 10、显微镜专用工具盒、保险丝 1套 11、医用消毒罩（套装）、镜头防尘罩、防溅罩 1套 12、手术显微镜使用说明书（中文）1本 |  |
| 11 | 口腔器械 | 1批 |  | 序号; 产品名称; 规格; 采购量. 1; 持针器; 18cm,直型细针; 141把. 2; 持针钳; 16cm,直型粗针; 220把. 3; 持针钳; 16cm,直型细针; 136把. 4; 持针钳; 18cm,直型粗针; 232把. 5; 持针钳; 14cm,直型粗针; 370把. 6; 持针钳; 16cm,直型细针; 62把. 7; 充填器(根管垂直); φ0.35/φ0.45 根管垂直加压; 67个. 8; 充填器(根管垂直); φ0.5/φ0.75 根管垂直加压; 190个. 9; 粘固粉调刀; 双头; 313把. 10; 粘固粉充填器（锄）; 金属; 670个. 11; 银汞合金充填器; φ1-2; 239个. 12; 银汞雕刻刀; 双头; 60把. 13; 牙科成形夹; 钳式; 70把. 14; 不锈钢弯盘; 不锈钢腰子盘204×130×25; 296个. 15; 成人拔牙钳; 上颌前牙; 82把. 16; 成人拔牙钳; 上颌前磨牙; 102把. 17; 成人拔牙钳; 上颌磨牙; 164把. 18; 成人拔牙钳; 上颌8; 82把. 19; 成人拔牙钳; 上颌根尖; 154把. 20; 成人拔牙钳; 下颌前牙; 82把. 21; 成人拔牙钳; 下颌前磨牙; 102把. 22; 成人拔牙钳; 下颌磨牙; 82把. 23; 成人拔牙钳; 下颌8; 82把. 24; 成人拔牙钳; 下颌根尖; 102把. 25; 牛角钳; 下颌磨牙; 82把. 26; 儿童拔牙钳; 上颌前牙; 41把. 27; 儿童拔牙钳; 上颌前磨牙; 41把. 28; 儿童拔牙钳; 下颌前牙; 41把. 29; 儿童拔牙钳; 前磨牙; 41把. 30; 金冠剪; 弯; 46把. 31; 金冠剪; 直; 341把. 32; 手术剪; 金属; 582把. 33; 眼科剪; 12.5cm直尖 金圈（解剖); 126把. 34; 眼科剪; 12.5cm弯尖 金圈（解剖); 236把. 35; 充填器; 镰形; 260个. 36; 剔挖器; 1.2mm φ8mm; 274个. 37; 剔挖器; 1.6mm φ8mm; 200个. 38; 牙用分离器（牙骨膜分离器）; 头宽4.0/6.0mm; 129个. 39; 牙用分离器（牙骨膜分离器）; 头宽6.0/3.5mm 一头尖; 299个. 40; 牙用分离器(牙龈分离器); 18cm 牙龈; 395个. 41; 牙用分离器(牙龈压排器); 头宽1.3/1.5mm 有齿; 105个. 42; 牙用分离器(牙龈压排器); 头宽1.7mm 有齿; 185个. 43; 牙用镊; 16cm无定位销 双弯尖头; 880把. 44; 牙周袋探针(刻度探针); CP10 φ0.5(1-2-3-5-7-8-9-10); 225个. 45; 止血钳; 12.5cm直全齿; 135把. 46; 止血钳; 12.5cm弯全齿; 350把. 47; 止血钳; 18cm直全齿; 90把. 48; 止血钳; 18cm弯全齿; 290把. 49; 止血钳; 16cm直全齿; 130把. 50; 止血钳; 16cm弯全齿; 340把. 51; 技工雕刻刀; 双头; 130把. 52; 技工蜡刀; 双头; 130把. 53; T型钳; 梯形钳113#; 56把. 54; 末端剪断钳; 金属; 80把. 55; 尖嘴钳; 成形钳; 21把. 56; 短嘴钳; 成形钳; 57把. 57; 三臂钳; 卡环钳; 29把. 58; 技工钳; 日月钳; 22把. 59; 金属侧边开口器; 口腔开口器钳柄; 20个. 60; 长嘴钳; 成形钳; 26把. 61; 去冠器; 去冠器直头; 75个. 62; 去冠器; 去冠器弯头; 75个. 63; 拆冠挺（直）; 直; 55个. 64; 拆冠挺（弯）; 弯; 55个. 65; 口杯（不锈钢）; 不锈钢药杯; 670个. 66; 牙科卡尺; 10cm 0-100直; 50个. 67; 牙科卡尺; 0-10弯/圆头 锐; 55个. 68; 牙科卡尺; 9.0cm种植卡尺 0-20 直尖头; 25个. 69; 双头直角拉钩; 同向直角/直角 WD; 96个. 70; 不锈钢方盘（无盖）; 400×300×33; 36个. 71; 刀柄; 金属; 730个. 72; 鸟嘴钳; 成形钳; 22把. 73; 带环去除钳（短头）; 后牙带环去除; 45把. 74; 齿镊; 整形镊12cm有钩 头宽0.8; 135个. 75; 牙科用残根镊钳式; 45°; 54个. 76; 骨挫; 扁柄 直 尖圆/尖圆; 52个. 77; 骨挫; 扁柄 直 尖圆/长圆; 52个. 78; 美容镊; 14cm无钩 头宽0.8; 25把. 79; 美容镊; 14cm有钩 头宽1; 25把. 80; 泪囊探针; 普通式; 16个. 81; 单面凿; 直刃 刃宽3.5; 56个. 82; 双面凿; 双斜直刃 刃宽5; 56个. 83; 牙骨凿（圆凿）; 阻生牙骨 弯半圆刃; 221个. 84; 牙骨凿（圆凿）; 阻生牙骨 半圆刃; 227个. 85; 普通探针; 牙用探针; 33个. 86; 根管探针; 根管; 235个. 87; 骨锤; 22cm球平面270g胶木柄; 19把. 88; 帕巾钳; 16cm尖头; 108把. 89; 海绵钳; 25cm普通直无齿,头宽12; 56把. 90; 石膏剪; 16cm; 24把. 91; 外科刮匙; 2.0/2.0mm 有齿; 576个. 92; 上颌窦内提升器; φ3.1mm 弯杆锥头骨挤压; 24个. 93; 洁治器; φ8mm空芯圆柄; 366个. 94; 刮治器; 龈下G1/2; 115个. 95; 刮治器; 龈下G3/4; 115个. 96; 刮治器; 龈下G5/6; 115个. 97; 刮治器; 龈下G7/8; 115个. 98; 刮治器; 龈下G9/10; 115个. 99; 刮治器; 龈下G11/12; 115个. 100; 刮治器; 龈下G13/14; 115个. 101; 牙用探针; 双头; 205个. 102; 止血钳; 12.5cm蚊式.弯全齿; 50把. 103; 止血钳; 16cm普通.弯全齿; 50把. 104; 持针钳; 18cm粗针; 20把. 105; 组织钳; 16cm普通.头宽5; 20把. 106; 止血钳; 18cm普通.弯有钩; 20把. 107; 结扎钳; 18cm结扎钳 直角直齿; 10把. 108; 帕巾钳; 14cm尖头; 20把. 109; 海绵钳; 25cm普通 直无齿 头宽12; 50把. 110; 组织拉钩; 板式无孔 直角/直角2*1; 10个. 111; 组织拉钩; 板式无孔 直角折角; 10个. 112; 扁桃体拉钩及剥离子; 头宽10/12; 50个. 113; 牙用分离器; 20cm双头直扁柄; 50个. 114; 鼻骨剥离器; 直; 50个. 115; 截骨刀; 23cm六角柄 平刃 直 刃宽8; 10把. 116; 骨锤; 22cm球平面 270g; 5把. 117; 咬骨钳; 22cm双关节 角弯20度双角柄; 32把. 118; 牙挺; 直头宽3mm; 5个. 119; 牙挺; 直头宽4mm; 5个. 120; 骨锉; 25cm园头; 5个. 121; 线锯; 手柄（1*2）; 5个. 122; 持骨钳; 21cm二齿; 5把. 123; 口腔开口器; 钳式; 20个. 124; 口腔开口器; 丁字式; 5个. 125; 压舌板; 角形; 5个. 126; 组织镊; 12.5cm 1*2钩; 5把. 127; 敷料镊; 12.5cm; 5把. 128; 扁桃体剪; 18cm弯; 20把. 129; 手术剪; 16cm直圆; 20把. 130; 手术剪; 16cm直尖; 20把. 131; 眼用手术剪; 10cm直尖头; 20把. 132; 眼用手术剪; 弯尖头; 10把. 133; 手术刀柄; 金属; 30个. 134; 骨剪; 34cm单关节 肋骨无钩; 2把. 135; 金冠剪; 11cm; 20把. 136; 整形镊; 14cm; 10把. 137; 整形镊; 14cm; 10把. 138; 气管扩张钳; 二叶; 10把. 139; 骨凿; 17cm; 2个. 140; 枪状镊; 16cm; 4把. 141; 吸引管; φ3.0mm 尾端30°钛合金头; 86个. 142; 牙槽咬骨钳; 15cm 45°3mm圆口; 6把. 143; 牙槽咬骨钳; 15cm 90°3mm圆口; 6把. 144; 牙挺; 微创; 380. 145; 阻生牙牙挺; 阻生牙牙挺 2.5mm; 635个. 146; 根尖牙挺; 金属; 240个. 147; 无针注射推进器; 金属; 383个. 148; 缩颈钳; 带环; 15把. 149; 儿童托盘; 上颌; 60个. 150; 儿童托盘; 下颌; 60个. 151; 唇颊拉钩; 小弯，大弯; 41个. 152; 带环就位器; 磨牙带环; 25个. 153; 上颌托盘; （L）; 203个. 154; 上颌托盘; （M）; 203个. 155; 上颌托盘; （S）; 203个. 156; 下颌托盘; （L）; 203个. 157; 上颌托盘; （M）; 203个. 158; 上颌托盘; （S）; 203个. 159; 上前牙局部托盘; 金属; 120个. 160; 左局部托盘; 金属; 120个. 161; 右局部托盘; 金属; 120个. 162; 唇裂器械套装; 手术刀柄（唇裂手术专用）2把，整形镊（唇部爱迪生单齿镊） 1把，整形镊（鼻部爱迪生单齿镊)1把，组织剪（唇裂尖头组织剪）1把，组织剪（唇裂圆头组织剪）1把，组织剪（鼻部钝角组织剪）1把，持针器（唇裂持针器）2把，拉钩 （组织双钩）2把，拉钩（组织单钩）2把，拉钩（鼻部拉钩）1把，拉钩（上唇拉钩）1把，剥离器（唇裂剥离器）1把，骨测量器（微型卡尺）1把，拆线剪（唇裂线剪）1把，唇裂双层器械盒1个; 3套. 163; 腭裂器械套装; 手术刀柄（腭裂专用手术刀柄）2把，整形镊（腭裂爱迪生单齿镊）1把，剥离器（腭裂剥离器）1把，剥离器（黏骨膜剥离器）1把，拉钩（腭裂组织拉钩）2把，持针器（腭裂持针器）2把,组织剪（腭裂组织剪）1把，拆线剪（腭裂线剪）1把，剥离器（SHI剥离器）1把，腭裂双层器械盒1个; 3套. 164; 口腔开口器; （腭裂开口器）; 3个. |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  | 自验收合格之日起计，质保期至少为3年，质保期内免费技术支持及上门维修，免费更换配件，质保期后免人工费，只收取配件的成本费，软件终身免费升级。货物调试、验收须按有关国际标准和规范及双方签订的合同技术要求进行。 |  |  |
| ▲报价要求 |  |  | 本项目报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的所有费用，即采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |
| ▲售后技术服务要求 |  |  | 1.投标文件中应注明维修保养期及维保范围。提供免费保修年限、上门保修服务及货物保养服务说明；超过免费保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2.在保修期内： （1）本批采购的货物发生质量问题时 ，应在2小时内电话服务应答，12个小时内提供现场维修服务（保修期内为免费服务）。特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新货物或提供代用货物，或采取使货物可正常运转的措施。 （2）中标人所供货物修理两次后，仍不能正常使用的，采购人有权要求中标人免费调换同型号、 同规格或优于的全新产品或者退货，因此产生的一切费用中标人承担。 （3）中标人所供货物在保修期起算之日起15天内出现货物质量问题，采购人有权要求中标人无条件免费更换全部设备。 （4）采购人依据合同规定提出换货的，中标人应在收到采购人通知后15日内无条件更换货物直至合格，换货所产生的费用由中标人自行承担；若更换后的产品仍存在质量问题，采购人有权终止合同并要求中标人全额退还已支付对应货物的货款，且中标人应向采购人支付对应货物货款的30%的违约金， 违约金不足以赔偿采购人损失的，采购人有权要求中标人继续对不足部分予以赔偿。 （5）货物如因故障维修时间达到2 天以上（含2天）的，保修期相应顺延，顺延期间为实际停机时间的3倍； （6）保修期内中标人如承诺每年定期上门维护保养，如中标人不按约定履行，采购人有权按次数每次向中标人收取合同价款1%的违约金，并记录其违约记录，纳入采购人供应商诚信评价体系。 （7）货物如属于强制计量检定设备，设备验收前，中标人须提供计量检测部门检定或具有资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，中标人如无法提供，采购人有权拒绝验收货物，且中标人应向采购人支付货款的5%的违约金。 （9）货物如有接口须对采购人开放，本货物价格包含后续接口费用，如后续货物接口不对采购人开放，中标人应向采购人支付货款的10%的违约金。 （10）货物配套软件，如软件免费使用，软件版本如有更新，中标人须保证终身免费升级；如软件需收取年费，货物价格须包含至少5年年费，5年内如软件有更新，不再额外收取更新费用。 （11）货物如涉及端口问题，货物价格包含端口费用，中标人须保证满足采购人临床需求。货物装机后，免费对使用科室进行操作使用及日常维护培训，对设备科工程师进行操作、维修保养培训，提供培训资料PPT或者视频教程，如需外出培训，费用由中标人负责。 （12）中标人须提供货物说明书或维修资料电子档资料，须提供保养手册或者货物保养要求等相关资料，以上资料作为验收条件之一。 （13）中标人须在招标文件提供货物常用配件及耗材的清单及费用。 （14）免费送货上门, 在采购人所提供的场地对设备进行安装、检验及调试, 直至该产品的技术指标完全符合要求为止, 在运输、安装、调试等服务过程中所发生的费用由中标人承担。 （15）中标人须提供以下资料作为验收材料之一： ①设备配置清单或装箱单； ②报关单和检验检疫证明（进口设备须提供）； ③供货商的营业执照、医疗器械经营许可证、备案凭证、授权书（均须加盖公章）； ④生产厂家的营业执照、医疗器械注册证（含附件）、产品注册登记表、备案凭证（均须盖公章）； ⑤设备装机报告单（大型、贵重设备必须提供）； ⑥操作规范流程图（原件给使用科室，跟随设备；电子版或拍照提供一份给设备科）； ⑦设备使用说明书、宣传彩页、维修手册、电气原理图（提供纸质版和电子版）； ⑧售后人员名片两张（或售后联系方式）。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  |  | 交货时间：合同签订后接到采购人交货通知之日起进口产品60日历日内到货，国产产品合30日历日内到货。 交货地点：广西南宁市，采购人指定地点。 |  |  |
| ▲付款条件 |  |  | 签订合同后7个工作日内，采购人支付合同总价款的40%给中标供应商；主要货物运至安装现场，采购人进行货物到货验收并确认到货情况合格之日起7个工作日内，支付到货部分货物合同总价款的50%给中标供应商；全部货物安装调试完毕并经验收合格后，15个工作日内采购人支付合同总价款的10%给中标供应商。 |  |  |
| ▲履约保证金 |  |  | 双方签订合同后3个工作日内，中标供应商以转账方式或其它政府采购规定的且经采购人认可的方式缴纳给采购人合同总价的5%作为履约保证金，中标供应商按承诺履约，产品验收合格满1年后，采购人一次性退还履约保证金给中标供应商（无息）。 |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  | ▲1.接到采购人售后服务要求2小时内维修响应，专业维修工程师12小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施； ▲2.质保期内每6个月至少巡检1次； 3.投标产品在国内设有维修站，并配有相关维修人员，负责安装维修事宜（投标文件中提供维修站营业执照或维修站租赁合同及维修人员证明复印件）。 ▲4.提供产品终身维修服务，并确保在6年内提供零配件的服务。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | ▲1.合同签订期：自中标通知书发出之日起20日内。 ▲2.本项目货物如属于医疗器械的，投标文件中必须提供投标产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）和医疗器械产品注册登记表复印件。（以上材料均须加盖投标单位公章） ▲3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 ▲4.投标人提供的若是进口产品投标，投标人投标文件中必须提供投标产品生产制造商或经生产制造商授权的代理商开具的能指明投标产品名称、型号的产品授权书原件。 ▲5.本表的第1-7项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标人可选择进口产品参与投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标；但如选用进口产品时提供的必须为全套全新原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），报价中应当包括关税等所有进口环节费用并由中标供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 6.本表的第8-11项采购货物不接受进口产品投标，否则投标无效。 7.投标文件中若提供所投设备（不含附件）的生产制造商或经生产制造商授权的代理商出具的产品彩页（参数指标）或技术说明书，检验报告，资料为外文的需提供中文翻译。评标时投标人所提供的参数与检验报告、彩页或说明书、检验报告不一致时，以检验报告为准，如检验报告没体现的以生产制造商或经生产制造商授权的代理商出具的彩页或说明书为准。 ▲8.所投产品若属《节能产品政府采购品目清单》中★强制采购节能产品范围的（专业定制除外），必须提供节能产品，并提供节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章）。 ▲9.投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致；如不一致，投标人必须提供由生产厂家出具的说明其原因或第三方检测机构出具的有效检测报告。投标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及要求中的每项指标要求，如实提供。 ▲10.中标后供货前，供应商必须提供所投产品的生产制造商或经生产制造商授权的代理商开具的售后服务承诺书或供货证明原件。 |  |  |
| 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 采购预算 |  |  | 本分标采购预算为2022万元，最高限价为2022万元。 |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目核心产品为：口腔数字印模仪、研磨仪 |  |  |
| 参考品牌及型号规格 |  |  | 无 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 详见《采购需求》及《评标办法及评分标准》 |  |  |
| 规范标准 |  |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

| ） |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“ ★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | √不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： √依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； |
| 11.2 | √不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： √不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年5月至2021年10月内任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年5月至2021年10月内任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人财务状况证明材料复印件（2020年度财务状况报表复印件或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函或银行出具的资信证明；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人获取招标文件的的微信公众号页面截图（“我的项目”—“已付款”）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业：生产第一类医疗器械须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，生产第二、三类医疗器械须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】； 4.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价包含货物的所有费用，即采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起120日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 √本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金人民币：A分标60000元整；B分标100000元整。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），开户名称：云之龙咨询集团有限公司，银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数： 报价文件正本 一份、副本六份； 资格证明文件正本一份、副本一份； 商务文件和技术文件按顺序合并装订成册，正本一份、副本六份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：2021年12月7日14时30分至2021年12月7日15时00分（北京时间） 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24（5） | 唱标内容：投标人名称、投标价格 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：7人 |
| 29.1 | 评标方法： √综合评分法 □最低评标报价法 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； |
| 35.1 | 履约保证金金额：每分标按中标金额的5% 履约保证金递交方式：银行转账或其它政府采购规定的且经采购人认可的方式 备注：中标人在签订合同起3个工作日内，足额提交履约保证金。履约保证金待中标供应商按承诺履约，自项目验收合格3年后无息退还。 履约保证金指定账户：中标后采购人提供 备注： 投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司南宁分公司招标部门，联系电话：0771-2618199、0771-2618118，通讯地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： √以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（√货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/√收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3. 账户名称：云之龙咨询集团有限公司 开户银行：中国银行南宁市民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行） 开户行行号：104611010017 银行账号：623660971638 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“ ▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序合并装订成册。投标文件正副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封和标记

##### 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露投标人投标文件实质性内容为合格）。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应标记“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签字、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，应当由投标人法定代表人或者委托代理人签字领回投标文件（投标文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容，具体详见投标人须知前附表；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（5）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的评标方法、评标程序和评标标准对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标人拒绝签订政府采购和或者放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，采购人对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

对于技术偏离表与证明材料【证明材料指：国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件或提供产品生产制造商(或生产制造商授权的代理商经生产制造商授权的代理商)出具的技术参数说明书或印刷版的产品彩页证明材料，加盖投标人公章）】技术参数不符的，按如下规定：

1、实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现技术偏离表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现技术偏离表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

2、技术偏离表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

3、技术偏离表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

4、一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项。评审时以每一条技术参数为评审依据。

5、对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，满足下限值更低或上限值更高，同时另一端无负偏离才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-5V”，或响应为“测量范围3V-6V”，或响应为“测量范围2V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

6、对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意一个数值（含本数）时为无偏离；超过区间范围视为负偏离；此类参数不存在正偏离。

7、对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

8、对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的；

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（6）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标标准

(A分标)

### 综合评分法

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分55分） | （1）基本分（满分38分） | 所有进入详细评审的投标人基本分得38分，投标人所投产品的“●”条款每有1项负偏离、漏项或未提供有效佐证材料（国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件或提供产品生产制造商(或经生产制造商授权的代理商)出具的技术参数说明书或印刷版的产品彩页证明材料作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人公章）的在基本分基础上扣2分；一般技术参数（不带●或▲号的条款）有负偏离的每一项在基本分基础上扣1分，漏项的每一项在基本分基础上扣1分，最多扣完本基本分。 |
|  |  | （2）技术参数及性能（配置）响应分（满分12分） | ①投标人所投的货物第1-2项序号设备为同一品牌的，得4分. ②投标人所投的货物技术参数，带●的条款，每满足一条正偏离得2分，满分6分； ③投标人所投的货物技术参数，一般技术参数（不带●或▲号的条款），每满足一条正偏离得1分，满分2分； 说明：基本分不得满分者，技术参数及性能（配置）响应分直接计0分。技术参数及性能有优于的，投标人须在投标文件中提供包括但不限于有效佐证材料（国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件或提供产品生产制造商(或经生产制造商授权的代理商)出具的技术参数说明书或印刷版的产品彩页证明材料，不提供证明材料评委可不予认可。 |
|  |  | （3）培训方案分(满分5分) | 一档（1分）：培训方案简单，培训思路、措施描述内容不具体。 二档（3分）：培训方案详细、培训思路合理，培训措施可行，对项目有保障。 三档（5分）：培训方案详细、培训思路合理清晰，培训措施有针对性、可行操作性大，对项目保障力度大。 以上各档次不重复计分，由评委根据各投标人培训方案的内容，在相应档次独立打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。 |
| 3 | 售后服务分（满分12分） | 货物质保期分（满分4） | 在满足基本保修期后，所有产品整体免费保修期每延长6个月增加1分，满分4分； |
|  |  | 服务承诺和保障措施分（满分8分） | 根据投标文件中投标人售后服务承诺书内容独立评分。 一档（2分）：售后服务承诺书中承诺的到达故障现场时间、响应时间、售后服务方案内容等满足招标文件要求。描述了本项目设备运维服务的方法和步骤，仅满足招标文件要求，缺乏针对性。 二档（5分）：售后服务承诺书中承诺的到达故障现场时间、响应时间、售后服务方案内容等满足招标文件要求，描述了通过本项目设备运维服务的方法和步骤，售后服务方案内容有一定的可行性，针对性，并能提供核心产品的生产制造商(或经生产制造商授权的代理商)出具的售后服务承诺书原件。 三档（8分）：售后服务承诺书中承诺的响应时间、到达故障现场时间、售后服务方案内容优于招标文件要求，较详细的描述了通过本项目设备运维服务的方法和步骤，售后服务方案内容详细、完善，可行性强，针对性强，考虑周全，并能提供核心产品的生产制造商(或经生产制造商授权的代理商)出具的售后服务承诺书原件。 |
| 4 | 信誉分（满分2分） | 信誉及业绩（满分2分） | 投标人2019年1月1日至今承接过至少包含全部核心产品同类项目业绩，每有1项得0.5分，满分2分（投标文件中提供有效的中标通知书或合同复印件，否则不予以计分）。 |
| 5 | 政策功能分（1分） | 节能、环保分（满分1分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品的，得0.5分。[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，得0.5分。[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### (B分标)

### 综合评分法

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分55分） | 性能分 （满分50 分） | 所有进入详细评审的投标人基本分得50分，投标人所投产品的“●”条款每有1项负偏离、漏项或未提供有效佐证材料（国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件或提供产品生产制造商(或经生产制造商授权的代理商)出具的技术参数说明书或印刷版的产品彩页证明材料作为佐证，以上佐证材料需加盖投标人公章）的在基本分基础上扣2分；一般技术参数（不带●或▲号的条款）有负偏离的每一项在基本分基础上扣1分，漏项的每一项在基本分基础上扣1分，最多扣完本基本分。 |
|  |  | 培训方案分(满分5分) | 一档（1分）：培训方案简单，培训思路、措施描述内容不具体。 二档（3分）：培训方案详细、培训思路合理，培训措施可行，对项目有保障。 三档（5分）：培训方案详细、培训思路合理清晰，培训措施有针对性、可行操作性大，对项目保障力度大。 以上各档次不重复计分，由评委根据各投标人培训方案的内容，在相应档次独立打分。不满足进档要求的，不予进档，得0分。 |
| 3 | 售后服务分（满分12分） | 货物质保期分（满分4） | 在满足基本保修期后，所有产品整体免费保修期每延长6个月增加1分，满分4分； |
|  |  | 服务承诺和保障措施分（满分8分） | 根据投标文件中投标人售后服务承诺书内容独立评分。 一档（2分）：售后服务承诺书中承诺的到达故障现场时间、响应时间、售后服务方案内容等满足招标文件要求。描述了本项目设备运维服务的方法和步骤，仅满足招标文件要求，缺乏针对性。 二档（5分）：售后服务承诺书中承诺的到达故障现场时间、响应时间、售后服务方案内容等满足招标文件要求，描述了通过本项目设备运维服务的方法和步骤，售后服务方案内容有一定的可行性，针对性，并能提供核心产品的生产制造商(或经生产制造商授权的代理商)出具的售后服务承诺书原件。 三档（8分）：售后服务承诺书中承诺的响应时间、到达故障现场时间、售后服务方案内容优于招标文件要求，较详细的描述了通过本项目设备运维服务的方法和步骤，售后服务方案内容详细、完善，可行性强，针对性强，考虑周全，并能提供核心产品的生产制造商(或经生产制造商授权的代理商)出具的售后服务承诺书原件。 |
| 4 | 信誉分（满分2分） | 信誉及业绩（满分2分） | 投标人2019年1月1日至今承接过至少包含全部核心产品同类项目业绩，每有1项得0.5分，满分2分（投标文件中提供有效的中标通知书或合同复印件，否则不予以计分）。 |
| 5 | 政策功能分（1分） | 节能、环保分（满分1分） | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品的，得0.5分。[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，得0.5分。[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购单位（甲方）  广西医科大学附属口腔医院

供 应 商（乙方）                               招  标  编  号

签  订  地  点      南宁市                     签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额(大写) (小写) |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同合计金额包括货物的所有费用，即采购、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、校验、培训、备件、专用工具、售后服务以及所有的不定因素的风险等。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、外观专利、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按公告规定、采购文件或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：  不限

3. 乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：                              。

交货地点：甲方指定地点。

2. 乙方提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在甲方要求的合理时间内及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当及时组织到场货物初步验收及项目完工后的最终验收：

4.1进场设备、材料的验收：进场的设备、材料须提供相关的检验报告、合格证等合格证明文件，产品质量满足招标文件要求和投标文件所作响应，并经采购人现场管理代表签字确认；

4.2安装过程中属隐蔽项目的，中标人须请采购人现场管理代表对事实签字确认后，方可进行下一工序的安装，本签字只作为过程中的记录，不作为验收的依据。

4.3整个项目安装、调试、自验合格后,由中标人向采购人提出验收申请报告和提交完整的验收资料,在条件许可的情况下按双方认可的验收方案进行验收,各项指标和功能等符合要求后验收通过。不允许部分验收。

5. 若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

7、验收费用：验收发生的所有费用由乙方负责。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起   个工作日内对货物进行安装、调试。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间及地点由甲方予以确定。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、、采购文件投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方投标文件中所承诺的期限                                 。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式和履约保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2. 资金性质：财政资金。

3. 付款方式：                                           。

第九条 履约保证金

双方签订合同之日起3个工作日内，乙方以转账方式给甲方缴纳合同总价的5%作为服务履约保证金，乙方按承诺履约，产品验收合格满       年后，甲方一次性退还履约保证金给中标供应商（无息）。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西医科大学附属口腔医院

开户银行：

履约保证金的银行账户为：

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。自甲方发出的退货通知中载明的取货期间届满之日起货物的毁损、灭失风险由乙方承担。

2. 如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后 2 小时内响应，12小时内到达现场维修，24小时内解决故障或提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4.上述货物的质保期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在验收合格交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求、投标人的承诺、合同的约定和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收，验收过程中发生的一切费用由乙方承担。

5.其他未尽事宜应严格叁照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方要求的合理时间内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格处罚。

4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过______天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 逾期违约金，但逾期违约金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的1%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，余款或履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7、由于乙方提供的货物达不到招标文件规定的货物性能、技术要求，致使验收不合格的，甲方不予验收，后果由乙方负责。

8、乙方不能就所中标的项目进行分包（安装部分除外）、转包，如发现乙方有分包（安装部分除外）、转包现象，甲方有权中止合同，由此造成的损失由乙方负责。

9、由于乙方违约所产生的货物运输费、装卸费、仓储费、保管费、检验费、人工费等由乙方负责；货物质量问题逾期未处理所造成的货物损失由乙方承担。

10.签订合同后，乙方未能在双方约定的供货时间前提供投标产品生产制造商或经生产制造商授权的代理商开具的指明投标产品名称、型号的产品授权书原件的，甲方有权扣除乙方已交的全部履约保证金。

11.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失，违约货款额5%不足以赔偿经济损失的按实际损失赔偿。

12.任何一方违约，均应当赔偿由此给守约方造成的全部经济损失，包括但不限于案件受理费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费、保全费、保全保险保函费、公告费等。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1.合同履行地点为：广西医科大学附属口腔医院；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 采购文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4. 中标通知书。

第二十条 本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）采购代理机构各一份，甲方三份，乙方两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方或代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章）广西医科大学附属口腔医院 2021年 月 日 | 乙方（章） 2021年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/副本

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“一、商务条款”和“二、商务条款其他要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.对于技术偏离表与证明材料【证明材料指：国家认可的第三方检测机构出具的检验报告复印件或提供产品生产制造商(或生产制造商授权的代理商经生产制造商授权的代理商)出具的技术参数说明书或印刷版的产品彩页证明材料，加盖投标人公章）】技术参数不符的，按如下规定：

1）实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现技术偏离表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为无效响应。非实质性参数要求提交证明材料的，证明材料没有体现技术偏离表中响应的内容的或未提供证明材料的，视为负偏离。

2）技术偏离表中响应的内容与证明材料不一致的，以证明材料为准作为评审依据。

3）技术偏离表与采购需求中技术参数比较有漏项的，如为实质性参数漏项，视为未响应；如为非实质性参数漏项，视为负偏离。

4）一项技术参数有多条小项要求的，必须全部响应。如只响应部分参数，视为漏项。评审时以每一条技术参数为评审依据。

5）对于区间涵盖值参数，例：电压“测量范围3V-5V”，满足下限值更低或上限值更高，同时另一端无负偏离才视为正偏离，例：响应为“测量范围2V-5V”，或响应为“测量范围3V-6V”。如有一端负偏离，不管另一端如何，均视为负偏离，例：响应为“测量范围4V-6V”。

6）对于区间任意值参数，例“5mm≤间距≤10mm”，若间距响应值为5mm-10mm中任意一个数值（含本数）时为无偏离；超过区间范围视为负偏离；此类参数不存在正偏离。

7）对于单边任意参数的要求，例“长度≥50cm”，若响应为50 cm及50cm以上任意一个数值，均视为无偏离；若响应小于50cm，视为负偏离。此类参数无正偏离。

8）对于固定参数，响应与采购需求中技术参数一致，视为无偏离，其他均视为负偏离，此类参数无正偏离。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

六、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。