- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T医用磁共振成像设备 | 1台 |  | 设备总体要求. ▲1; 技术完整性要求; 各投标机型的生产厂家需具备磁共振成像系统核心部件的自主研发和生产能力，主磁体、梯度线圈、谱仪作为核心部件，必须为原厂生产，与磁共振整机为同一品牌，不得采用第三方产品替代. 2; 投标机型技术先进性要求; 各厂家提供近三年获得NMPA认证的新款高性能磁共振机型，以投标文件中相关产品的NMPA注册证复印件为准. 磁体系统. ▲1; 主磁体品牌; 主磁体作为磁共振系统最核心部件，必须与磁共振系统为同一制造商，不得采用第三方厂家制造的磁体. 2; 磁场强度; 1.5T. 3; 发射频率; 63.87MHz. 4; 磁体重量 (含液氦); ≤3600kg. 5; 磁体材料; 超导磁共振专用铌钛合金磁材. 6; 磁场均匀度（以产品datasheet为准）; 典型值，V－RMS测量法. ▲6.1; 10 cm DSV; ≤ 0.004ppm. 6.2; 20 cm DSV; ≤ 0.020ppm. 6.3; 30 cm DSV; ≤ 0.050 ppm. 6.4; 40 cm DSV; ≤ 0.450 ppm. 7; 匀场方式; 主动匀场 + 被动匀场. 8; 高阶匀场; 具备. 9; 实时动态匀场技术; 具备. ▲10; 磁体长度（不含外壳）; ≤155cm. 11; 病人检查孔径; ≥60cm. 12; 磁场稳定度; ≤0.1 ppm /h. 13; 冷却方式; 液氦制冷. 14; 液氦消耗率; 零液氦挥发技术. ▲15; 液氦容积; ≤900L. 16; 抗外界干扰屏蔽; 有. 17; 主磁场均匀度补偿; 有. 18; 冷头类型; 4K冷头. 19; 5G磁力线范围. 19.1; 轴向; ≤4.0米. 19.2; 径向; ≤2.5米. 梯度系统. ▲1; 梯度线圈品牌; 梯度线圈作为梯度系统最核心部件，与磁共振系统为同一制造商. 2; 梯度线圈冷却方式; 水冷. 3; 最大单轴梯度场强度(单轴非有效值); ≥33 mT/m. 4; 最大切换率(单轴非有效值); ≥125 T/m/s. 5; 最短梯度爬升时间; ≤0.264ms. 6; 最大占空比; 100%. 7; 梯度工作方式; 非共振式. 8; 梯度控制技术; 全数字实时. 9; 梯度减噪系统. 10; 最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率与最大FOV可同时达到. 射频系统. ▲ 1; 谱仪; 谱仪作为射频系统最核心部件，与磁共振系统为同一制造商. 2; 射频发射功率; ≥18KW. ▲3; 独立射频接收通道数; ≥24. 4; 最高接收动态范围(以datasheet为准); ≥152dB. 5; 实时数字化射频能量监控. 6; 实时数字化射频能量短期积累监控. 7; 实时数字化射频能量长期积累监控. 8; 射频接收线圈，包括：; 线圈为原厂专用线圈，不得以其他类型或第三方线圈替代. 8.1; 正交发射/接受体线圈. 8.2; 头颈联合线圈; ≥16单元. 8.3; 体部线圈（单线圈或组合后，指体部前线圈，不包含后线圈）; ≥6单元，数目≥2（单线圈或组合后，指体部前线圈，不包含后线圈）. ▲8.4; 脊柱线圈; ≥24单元，非组合. 8.5; 大柔性多功能线圈; ≥4单元. 8.6; 小柔性多功能线圈; ≥4单元. 8.7; 膝关节线圈; ≥10单元. 8.8; 肩关节线圈; ≥10单元. 8.9; 足踝关节线圈; ≥16单元. 8.10; 乳腺线圈; ≥8单元. 8.11; 具备一体化线圈技术，多线圈组合; 具备≥4组线圈组合. ▲8.12; 线圈接口; ≥6个，必须可同时接驳使用. 计算机. 1; CPU主频; ≥2.5GHz. 2; 处理器位数; ≥64位. 3; 主内存; ≥24GB. 4; 硬盘容量; ≥500GB. 5; 显示器图像分辨率; ≥1920 x 1200. 6; 显示器大小及规格; ≥24英寸，彩色LCD显示器. 7; 控制重建计算机CPU型号及主频; 两颗4核心至强或同等以上品牌处理器. 8; 控制重建计算机内存容量; ≥32GB. 9; 图像重建速度(幅/秒)(256X256矩阵全FOV); ≥15000幅/秒. 10; 同步扫描重建功能; 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能. 11; 集成式软件操作系统; 具备，主机操作系统可一站式完成患者信息管理、登记、扫描、图像浏览、后处理分析及打印胶片、存档管理等全流程功能. 12; 最大采集矩阵; 1024 × 1024. 13; 最大重建矩阵; 2048 × 2048. 后处理接口. 1; 软件控制照相技术. 2; DICOM 3.0接口及与PACS网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist ,MPPS等功能）. 3; 标准激光相机数字接口. 扫描参数. 1; X轴最大FOV; ≥500mm. 2; Y轴最大FOV; ≥500mm. 3; Z轴最大FOV; ≥500mm. 4; 最小FOV; ≤5mm. 5; 最薄2D层厚; ≤0.1mm. 6; 最薄3D层厚; ≤0.05mm. 7; 最大采集矩阵; ≥1024×1024. 8; Min. SE TR 128*128; ≤6.8ms. 9; Min. SE TE 128*128; ≤2.6ms. 10; Min. TSE echo Spacing 128*128; ≤2.4ms. 11; 3D GRE Min. TR128*128; ≤5ms. 12; 3D GRE Min. TE128*128; ≤0.4ms. 13; Max. TSE Turbo Factor; ≥1024. 14; 最大弥散加权b值; 10000. ▲15; 并行采集最大加速因子; ≥16. 扫描技术与序列. 1; 自旋回波序列（FSE），包括. 1.1; 2D/3D快速自旋回波. 1.2; 组织弛豫时间测量自选回波序列. 1.3; 可选择角度的自旋回波序列. 1.4; 单回波、双回波、多回波技术. 1.5; 单次激发快速自选回波序列. 1.6; 脂肪抑制序列. 1.7; 快速脂肪饱和技术. 1.8; 水抑制序列. 1.9; 反转恢复（IR），包括. 1.10; 常规反转恢复序列. 1.11; 快速自由水抑制序列（FLAIR）. 1.12; 快速自由水抑制序列T1W成像技术. 1.13; 快速自由水抑制序列T2W成像技术. 1.14; 快速反转恢复序列（脂肪、水抑制）. 1.15; 短TI反转回波水脂分离成像. 1.16; 真实影像反转恢复序列（灰白质强对比成像）. 2; 梯度回波(2D/3D)，包括. 2.1; 多层面梯度回波（MPGR）：T1和PD加权像. 2.2; 2D/3D去除剩余磁化梯度回波技术. 2.3; 2D/3D利用剩余磁化梯度回波技术. 2.4; 重T2加权高对比序列. 2.5; 3D梯度回波技术. 2.6; 快速稳态进动梯度回波（FIESTA或TrueFISP,提供2D及3D）. 2.7; 超快速场回波序列. 2.8; 三维成像技术. 3; 平面回波成像技术（EPI），包括. 3.1; 单次激发平面回波成像技术. 3.2; 多次激发平面回波成像技术. 3.3; 自旋回波EPI. 3.4; 梯度回波EPI. 3.5; 反转EPI. 3.6; 高分辨EPI采集. 4; 神经系统成像技术，包括. 4.1; 高分辨解剖成像. 4.2; 高分辨率内耳三维成像技术. 4.3; 全脊髓成像. 5; 弥散成像技术，包括. 5.1; ADC成像. 5.2; 各向同性采集. 5.3; 各向异性采集. 5.4; ADC值测量. 5.5; ADC-map. 5.6; 自动采集处理. 5.7; 单次激发EPI. 5.8; 多次激发EPI. 5.9; 实时弥散成像. 5.10; 自动生成ADC图. 5.11; 可选优化B值. 5.12; 弥散张量成像DTI. 5.13; 类PET”弥散加权成像技术. 6; 血管成像技术，包括. 6.1; 时飞法技术(2D/3D). 6.2; 流入法采集技术（2D/3D）. 6.3; 连续多层3D时飞法技术. 6.4; 动静脉分离成像技术. 6.5; 磁转移(MTC)对比技术. 6.6; 最大密度投影技术. 6.7; 可变反转角度射频技术. 6.8; 多层层面重建技术. 6.9; 2D/3D水成像技术（MRCP, MRU）. 6.10; 电影采集回放功能. 6.11; 实时互动最大密度投影技术. 7; 伪影消除技术，包括. 7.1; 流体补偿. 7.2; 呼吸补偿. 7.3; 流动校正梯度波形技术. 7.4; 区域饱和技术. 7.5; 卷积伪影去除技术. 7.6; 运动伪影消除技术. 7.7; 图像滤波增强技术. 7.8; K空间降噪技术. 7.9; 环形伪影抑制技术. 8; 节时技术，包括. 8.1; 半扫描技术. 8.2; 全方向部分编码采集技术. 8.3; 矩形视野采集技术. 8.4; 三维重叠连续采集技术. 8.5; 并行采集重建技术. 8.6; 部分回波采集. 9; 其他成像技术，包括. 9.1; 短TR TE快速成像功能. 9.2; 三维定位系统. 9.3; 放射状片层定位技术. 9.4; 扫描暂停. 9.5; 可变带宽技术. 9.6; 预扫描技术. 9.7; 信噪比显示功能. 9.8; 静音扫描技术. 9.9; 实时交互式成像功能. 9.10; 磁共振实时定位. 9.11; 磁共振实时交互式参数改变. 9.12; 高分辨成像检查. 9.13; 组合扫描功能. 9.14; 水饱和技术. 9.15; 预饱和技术. 9.16; 饱和带数目; ≥6. 9.17; 平行饱和带. 9.18; 伴随饱和带. 9.19; 脂肪饱和技术. 9.20; 信号平均技术，包含内模式和外模式. 9.21; 频率编码方向扩大采集. 9.22; 相位编码方向扩大采集. 9.23; 偏中心扫描技术. 9.24; 可变K空间填写方式. 9.25; K空间快速采集. 9.26; 线圈灵敏度校正技术. 9.27; 肝脏动态增强技术. 9.28; 图像亮度均一化校正技术. 9.29; 自动中心扫描技术. 9.30; 图像插值放大技术. 9.31; 图像变形校正技术. 9.32; 智能检查技术. 10; 高级临床应用软件包，包括. 10.1; 神经成像软件包. 10.2; 体部系统软件包. 10.3; 骨关节成像软件包. 10.4; 肿瘤成像软件包. 10.5; 乳腺成像软件包. 10.6; 血管成像软件包. 10.7; 心脏成像软件包. 11; 高级扫描应用软件及后处理. 11.1; 脑灌注成像技术. 11.2; 高级弥散张量成像技术. ▲11.3; 脑功能成像技术. 11.4; 单体素波谱成像技术. 11.5; 类”PET”弥散加权成像技术. 11.6; 磁化率加权成像技术. 11.7; 体部磁化率加权成像技术. 11.8; 运动伪影校正技术. 11.9; 参数定量图. 11.10; 脂肪定量技术. 11.11; 腹部自由呼吸成像技术; 具备，无需任何导航技术，可在自由呼吸状态下完成腹部扫描。. 11.12; 非增强血管成像技术，可实现无造影剂肾动脉成像等. 11.13; 图像拼接高级后处理. 11.14; 动态分析. ▲11.15; 压缩感知快速成像技术. 11.16; 一键式智能扫描技术，无需激光定位灯即可实现一键智能扫描操作. 九、; 后处理工作站及高级应用后处理软件. 9.1; MR高级后处理工作站和工作台. 9.2; 脑灌注高级后处理. 9.3; 弥散张量成像高级后处理及纤维束追踪技术. 9.4; 脑功能分析高级后处理. 9.5; 单体素波谱高级后处理. 9.6; 参数定量高级后处理. 9.7; 图像融合高级后处理. 9.8; 图像拼接高级后处理. 9.9; 动态分析. 9.10; 乳腺分级高级后处理. 十、; 病人检查环境. 10.1; 双向病人通话系统. 10.2; 提供防磁耳机; 内置双向沟通装置,能进行通话指示和音乐播放;可减噪,降低病人不安. 10.3; 磁体内可调试病人通风系统. 10.4; 可调试磁孔内病人照明系统. 10.5; 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统. 10.6; 检查床最大承重; ≥250KG. 10.7; 扫描床水平进床最大速度; ≥20cm/sec. 10.8; 病人监视系统. 10.9; 磁体外壳上方集成彩色显示屏; 具备，可显示扫描相关信息以及患者舒适度调节等信息. 10.11; 患者生理信号监控系统; 具备，无线传输，在床旁显示器中可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征。. 10.12; 床旁患者信息系统; 具备，床旁显示系统可读取患者个人信息及检查基本信息. 10.13; 床旁技师帮助系统; 具备，床旁显示系统可提供交互式帮助系统辅助技师完成扫描前准备工作. 11; 磁体旁直接启动扫描功能. 12; 扫描床长度; ≥262cm. 13; 单次进床最大扫描范围; ≥150cm. 14; 患者紧急呼叫装置. 15; 检查中自动控制检查床移动. 16; 扫描控制，可在扫描间启动和停止扫描. 17; 扫描操作台上配备MR控制盒（主要功能包括：对讲系统，开启和停止扫描以及一键出床，音乐播放功能，系统开机&关机操作）. 18; 脚踏开关（在手推进行造影剂注射时，如灌注或动态增强扫描，可以在推注射器的同时用脚踏开关启动扫描。）. 十一、; 机房安装要求. 1; 最小机房安装面积; ≤35㎡，包括扫描间、操作间及设备间. 2; 平均电源额定功率; ≤35KVA. 3; 原厂线圈整理柜. 4; 提供配套水冷机组1套. |
| ▲二、配套服务最低要求表 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自采购合同签定之日起30个日历日内交货并完成安装调试。 2.交货地点：南宁市青秀区河堤路71号广西壮族自治区肿瘤防治研究所指定地点。 |  |
| 付款方式、条件和时间 |  |  | 签订合同预付总合同金额的30%，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署的验收合格证，供应商开具全额增值税发票给采购人后，采购人以转账方式支付至总合同金额的97%，剩余的3%作为履约保证金，验收合格12个月后，采购人以转账方式一次性支付总合同金额剩余的3%（无息）。 |  |
| 验收标准 |  |  | 1．检查供货范围或服务范围，产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 3．中标人提供的货物或服务未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 4．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 5．产品包装材料归采购人所有。 6．其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |
| 投标报价 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的服务，包括（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费、验收等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致投标无效。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |
| 质量保证 |  |  | 1．供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），从验收合格之日起每3个月巡检一次，质保期内最少巡检4次并免费维修、保养、更换零部件。质保期满后，终身维护。 2．属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按供应商实际承诺执行。 3．中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |
| 服务标准、期限、效率 |  |  | 售后服务除特别注明外，供应商在应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2.供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件；质保期过后提供设备无偿维修服务，只收取更换配件费用。如有常用耗材、易损件及备品备件，其价格清单应在响应文件中列出。采购人需要继续由原供应商或制造商提供售后服务的，该供应商或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3.设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过一周，设备及配件维修期间必须及时提供备用机及备品备件。供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 4.随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。培训期间，培训人员的费用含在投标报价中。 5.开放服务密码以便医院进行网络连接。 6.其余按厂家承诺执行 |  |
| 培训 |  |  | 供应商为采购人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 |  |
| ▲三、核心产品 |  |  | 1.5T医用磁共振成像设备 |  |
| 四、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 能力或业绩 要 求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| ▲六、其他要求 |  |  | 1.投标文件中必须提供投标产品对外公开的产品彩页或说明书（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的PDF复印件或HTM文件复印件），以供评审时核对，当投标文件提供的设备性能参数与该生产厂家提供的性能参数不符时，以后者为准。必须提供，否则投标无效。 2. 供应商应按投标文件中提供的承诺履行相关职责，并在质保期内对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 |  |
| ▲七、验收 |  |  | 符合国家相关验收规范合格标准 |  |
| 七、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |