- 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

| 项号 | 货物名称 | 数量 |  | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振成像设备 | 1台 |  | 一、技术要求：. 序号; 项目; 要求. ▲1; 磁体. 1.1; 磁场强度; 1.5T. 1.2; 磁体类型; 超导磁体. 1.3; 磁体屏蔽方式; 主动屏蔽. 1.4; 抗外界电磁干扰屏蔽; 具备. 1.5; 匀场方式; 主动匀场+被动匀场. 1.6; 磁场稳定度; <0.1ppm/hour. 1.7; 三维动态匀场; 具备. 1.7.1; 三维主动匀场空间; 圆柱形，而非球形. 1.7.2; 颈部主动匀场模式; 具备. 1.7.3; 心脏主动匀场模式; 具备. 1.7.4; 足踝主动匀场模式; 具备. 1.7.5; 腹部主动匀场模式; 具备. 1.8; 磁体均匀度测量方式; 厂家自填. 1.9; 磁体均匀度. 1.9.1; 10cm DSV; ≤ 0.01 ppm. 1.9.2; 20cm DSV; ≤ 0.04 ppm. 1.9.3; 30cm DSV; ≤ 0.15 ppm. ▲1.10; 裸磁体长度(不含外壳); ≤155cm. 1.11; 病人检查孔道孔径; ≥60cm. ▲1.12; 液氦消耗率; ≤0.0升/小时. ▲1.13; 液氦补充周期; ≥5年. 1.14; 五高斯磁力线X,Y轴; ≤2.5m. 1.15; 五高斯磁力线Z 轴; ≤4.0m. ▲1.16; 磁体重量(含液氦); ≤3200 kg. ▲1.17; 冷头智能启停工作模式–非24小时连续工作; 具备. 2; 梯度系统. 2.1; 梯度系统; 具备源屏蔽. 2.2; 梯度场强（X,Y,Z轴，非有效值）; ≥30mT/ m. 2.3; 梯度切换率（X,Y,Z轴，非有效值）; ≥100T/m/s. 2.4; 最短梯度爬升时间; ≤0.3ms. 2.5; 最大FOV; ≥ 50cm. 2.6; 最大场强、切换率、FOV可同时到达; 具备. 2.7; 工作周期中的最大占空比; 100%. 2.8; 梯度放大器最大输出电压; ≥ 1350V. 2.9; 梯度放大器最大输出电流; ≥ 150A. 2.1; 梯度放大器类型; 水冷式固态一体化设计. 3; 射频系统. 3.1; 射频类型; 全数字实时控制. 3.2; 射频放大器类型; 固态前放. 3.3; 设备与磁体间射频信号传输方式; 数字化传输. 3.4; 射频频率稳定度; ≤±2 x 10 -10. 3.5; 射频功率; ≥15KW. 3.6; 发射带宽; ≥500KHZ. 3.7; 接收带宽; ≥1 MHZ. 3.8; 用户可调节接收带宽技术; 具备. ▲3.9; 最大通道数; ≥96. 3.10; 单个扫描野内一次扫描最大通道数; ≥8. ▲3.11; 提供Tim或其他一体化线圈技术; 具备. 3.11.1; 正交发射/接收体线圈; 具备. 3.11.2; 头颈联合线圈; ≥10通道. 3.11.3; 体部线圈; ≥6通道. 3.11.4; 脊柱线圈; ≥18通道. 3.11.5; 大号通用柔性线圈; ≥4通道. 3.11.6; 小号通用柔性线圈; ≥4通道. 3.12; 线圈组合扫描; 具备. ▲3.13; 可同时连接并组合扫描的线圈个数; ≥4个. 3.14; 头颈线圈无线连接技术; 具备. 3.15; 脊柱线圈无线连接技术; 具备. 3.16; 全部一体化线圈支持静音技术采集; 具备. 3.17; 全部一体化线圈具备免调谐技术; 具备. ▲3.18; 设备提供线圈接口数量; ≥6个. 3.19; 体线圈重量; ≤ 1.4kg. 3.20; 体线圈可以满足90度旋转摆放体部采集; 具备. 4; 主控计算机系统. 4.1; 计算机CPU类型; 参照或相当于Intel Xeon QuadCore及以上水平. 4.2; 计算机主频; ≥3.2 GHz. 4.3; 计算机内存; ≥16 GB. 4.4; 图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV); ≥11800幅/秒. 4.5; 图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV); ≥47400幅/秒. 4.6; 最多并行处理扫描与重建数据组数; ≥12组. 5; 操作台、扫描床及其环境调节系统. 5.1; 自动步进式扫描床; 具备. 5.2; 扫描床最低高度; ≤58cm. 5.3; 扫描床水平精度; ≤±0.5mm. 5.4; 扫描床最大承重量; ≥200kg. 5.5; 磁体双侧具备控制面板; 具备. 5.6; 病人通道环境; 照明、通风、通话、音乐等. 5.7; 专用防磁耳机、呼叫按钮; 具备. 5.8; 病人状况监视、对讲系统; 具备. 5.9; 远程遥控定位系统; 具备. 5.10; 最大进出床速度; ≥20cm/s. 5.11; 扫描床紧急制动功能; 具备. 5.12; 无线蓝牙周边脉搏门控; 具备. 5.13; 无线蓝牙呼吸门控; 具备. 5.14; 无线蓝牙心电门控; 具备. 5.15; 一键升床功能; 具备. 5.16; 一键进床自动定位功能; 具备. 5.17; 主控计算机端隔室一键退床功能; 具备. 6; 图像拷贝方式与网络功能. 6.1; 软件控制照相技术; 具备. 6.2; 光盘刻录机; 具备. 6.3; 可同时回读至主机和PC机; 具备. 6.4; 具备完整DICOM3.0接口及与PACS 网络连接（包括Query/Retrieve、Send/Receive、Print、Worklist）的功能; 具备. 6.5; 具备DICOM3.0标准激光相机数字接口; 具备. 6.6; 远程遥控检修技术; 具备. 7; 扫描参数. 7.1; 最小扫描野; ≤0.5 cm. 7.2; 最大扫描野; ≥50cm. ▲7.3; 最小二维采集层厚; ≤0.1mm. 7.4; 最小三维采集层厚; ≤0.05mm. 7.5; 最大采集矩阵; ≥1024×1024. 7.6; 最大采集弥散加权B值; ≥10000. 7.7; 快速自旋回波最大回波链; ≥512. 7.8; 自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵); ≤7.5ms. 7.9; 自旋回波序列最短TE时间 (256×256矩阵); ≤2.3ms. 7.10; 快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵); ≤7.5ms. 7.11; 快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵); ≤2.3ms. 7.12; 2D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵); ≤1.27ms. 7.13; 2D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵); ≤0.30ms. 7.14; 3D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵); ≤1.27ms. 7.15; 3D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵); ≤0.30ms. 7.16; EPI序列最短TR(256×256矩阵); ≤ 10ms. 7.17; EPI序列最短TE(256×256矩阵); ≤ 3.1ms. ▲7.18; 单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵; ≤ 54ms. 8; 成像序列和技术. 8.1; 自旋回波序列. 8.1.1; 2D/3D快速自旋回波; 具备. 8.1.2; FSE回波分享技术; 具备. 8.1.3; 三维FSE序列; 具备. 8.1.4; 单次激发SE序列; 具备. 8.1.5; 脂肪抑制序列; 具备. 8.1.6; 频谱脂肪抑制序列; 具备. 8.1.7; 水抑制序列; 具备. 8.2; 反转恢复序列. 8.2.1; 快速IR(脂肪、水抑制）; 具备. 8.2.2; 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）; 具备. 8.2.3; STIR短T1压脂序列; 具备. 8.2.4; 单次激发快速IR; 具备. 8.2.5; 常规反转恢复序列; 具备. 8.2.6; 真实影像反转恢复（灰白质强对比）; 具备. 8.2.7; 频率选择性脂肪激发技术; 具备. 8.2.8; 频率选择性水激发技术; 具备. 8.3; 梯度回波序列（2D/3D）. 8.3.1; 2D/3D稳态进动梯度回波; 具备. 8.3.2; in-phase和out-phase成像; 具备. 8.3.3; 多回波序列MEDIC; 具备. 8.3.4; 亚秒T1扫描序列（2D/3D）; 具备. 8.3.5; 亚秒T2扫描序列（2D/3D）; 具备. 8.3.6; 单次多平面梯度回波序列; 具备. 8.3.7; 多回波梯度回波序列; 具备. 8.3.8; 除剩余磁化梯度回波; 具备. 8.3.9; 利用剩余磁化梯度回波; 具备. 8.4; 平面回波成像技术. 8.4.1; 单多次激发平面回波成像; 具备. 8.4.2; EPI回波链; ≥256. 8.4.3; 自旋回波EPI; 具备. 8.4.4; 梯度回波EPI; 具备. 8.4.5; 反转EPI; 具备. 9; 神经系统成像软件. 9.1; 弥散成像. 9.1.1; 自动采集处理; 具备. 9.1.2; 各向同性采集; 具备. 9.1.3; 各向异性采集; 具备. 9.1.4; ADC成像; 具备. 9.1.5; 可选优化B值成像; 具备. 9.1.6; 实时ADC-map图; 具备. 10; 心血管成像技术. 10.1; 2D/3D时飞法(TOF)血管成像; 具备. 10.2; 相位对比(PC)血管成像; 具备. 10.3; 门控法TOF/PC血管成像; 具备. 10.4; 3D增强对比CE—MRA技术; 具备. 10.5; 超快速血管造影成像技术; 具备. 10.6; 磁化转移（MTC）技术; 具备. 10.7; 造影剂实时跟踪触发技术; 具备. 10.8; 导航技术; 具备. 10.9; 白血技术; 具备. 10.10; 黑血技术; 具备. 10.11; 多相位心脏电影成像; 具备. 10.12; 心肌灌注成像技术; 具备. 10.13; 心肌活性成像技术; 具备. 11; 体部成像技术. 11.1; 全身弥散成像软件包; 具备. 11.2; T1W 3D高分辨屏气容积成像技术; 具备. 11.3; 提供腹部增强扫描多对比技术（Vibe/Lava Flex/ mDxion）; 具备. 11.4; MR结肠造影技术（亮、暗腔）; 具备. 11.5; MR胰胆管造影技术(2D/3D); 具备. 11.6; 单次激发 2D/3D水成像; 具备. 11.7; 自由呼吸 3D水成像; 具备. 11.8; 动态肾脏灌注成像技术; 具备. 11.9; MR尿路造影技术（2D/3D）; 具备. 11.10; MR脊髓造影技术（2D/3D）; 具备. 12; 全静音扫描平台. 12.1; 全静音平台可用于T1对比; 具备. 12.2; 全静音平台可用于T2对比; 具备. 12.3; 全静音平台可用于Darkfluid对比; 具备. 12.4; 全静音平台可用于TSE序列; 具备. 12.5; 全静音平台可用于SE序列; 具备. 12.6; 全静音平台可用于GRE序列; 具备. ▲12.7; 全静音平台可以应用于3D T1加权超短TE 序列(UTE或zTE); 具备. 12.8; 全静音平台可以应用于颅脑成像; 具备. ▲12.9; 全静音平台可以应用于髋关节系统成像; 具备. ▲12.10; 全静音平台可以应用于腰椎成像; 具备. ▲12.11; 全静音平台可用于SWI对比; 具备. 12.12; 可以降低97% 噪声声压; 具备. 13; 运动伪影校正技术. 13.1; 螺旋K空间伪影校正技术; 具备. 13.2; 可用于全身每个扫描部位; 具备. 13.3; 可用于任意对比度的检查序列; 具备. 13.4; 可用于人体任意扫描层面; 具备. 13.5; 可配合所有线圈使用; 具备. 13.6; 可用于消除搏动伪影; 具备. 14; 关节软骨成像. 14.1; 3D高分辨率扫描序列; 具备，3D MEDIC或3D COSMIC 或3D m-FFE. 14.2; 3D软骨成像扫描序列; 具备，SPACE或CartiGram. ▲14.3; 3D去金属伪影成像技术; 具备. 15; 并行采集技术. 15.1; 具备并行采集加速技术; 具备. 15.2; 全面自动校正部分并行采集技术; 具备. 15.3; 并行采集加速因子; ≥8. 15.4; 并行采集技术兼容的扫描序列; SE、FSE、EPI、 GRE序列. 15.5; 并行采集自动校正技术; 具备. 15.6; 同时提供SENSE、ASSET、iPAT三种技术中的两种并行采集技术; 具备. 15.7; 提供k空间双方向并行采集加速技术; 具备. 16; 扫描智能自动化技术. 16.1; 自动头部切层设置技术; 具备. 16.2; 自动关节切层设置技术; 具备. 16.3; 自动脊柱切层设置技术; 具备. 16.4; 自动扫描范围设置技术; 具备. 16.5; 自动扫描视野设置技术; 具备. 16.6; 自动饱和带设置技术; 具备. 16.7; 自动线圈探测技术; 具备. 16.8; 自动线圈激活技术; 具备. 16.9; 自动语音指令技术; 具备. 16.10; 自动椎骨识别标记技术; 具备. 16.11; 自动化扫描参数设置技术; 具备. 16.12; 可供选择的扫描策略; ≥4. 16.13; 自动肩关节切层设置技术; 具备. 16.14; 自动髋关节切层设置技术; 具备. 17; 其他外围设备. 17.1; 原厂计算机UPS系统; 提供. 17.2; 原厂病人监视系统; 提供. 17.3; 原厂可移动式线圈存储车; 提供. 17.4; 水冷机/ 一体化水冷机; 提供. 17.5; 一套双筒高压注射器; 提供. 17.6; 一套乳腺线圈; 提供. 17.7; 一套球管; 提供. 17.7.1; 对应于250 W的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率; F128千瓦，F245千瓦. 17.7.2; 阳极最大热容量; 3,700,000 焦耳 ＝ 5,000,000 HU. 17.7.3; 阳极表面覆层材料; 铼－钨. 17.7.4; 阳极输入功率（连续）; 3.5 千瓦. 17.7.5; 标称X射线管电压; 140千伏. 17.7.6; 阳极的最大散热功率; 10,000瓦. 17.7.7; 最大阳极频率; 160赫兹. 17.7.8; 最大阴极灯丝加热电流; F1≈ 7.5 A，F2≈ 7.5 A. 17.7.9; 最大连续热耗散; 4000瓦. 17.7.10; 靶角（与参考轴有关）; 7°. 17.7.11; 焦点：F1，F2；; 具备. 17.7.12; 焦点标称值（与参考轴有关）：F10.8×0.5，F20.8×0.7; 具备. 17.7.13; X射线管组件的固有过滤量; 5.5 毫米铝/140 千伏. 17.7.14; 辐射泄漏在1米距离时为 140千伏 / 3.5 千瓦：0.8毫戈瑞/小时; 具备. 17.7.15; 保护等级:I 类 B 型; 具备. 17.7.16; 重量（不包括附件）; 48.2 公斤± 0.1 公斤. 17.7.17; 高压连接（＋／－）; 三芯电缆连接/三芯电缆连接. 17.7.18; 旋转阳极发动机; 3 相定子，相位电压 400 Vpp±10%,相位电流 ≤ 10 Aeff. 17.7.19; 操作过程中所允许的环境温度; +18℃~+40℃. 17.7.20; 操作过程中所允许的空气的相对湿度; 20%~85%. 17.7.21; 操作过程中所允许的大气压; 700 百帕 ~1060 百帕. 17.7.22; 冷却流量; > 7 升/分钟. 17.7.23; 冷却绝缘油的体积（包括冷却系统内）; 约 12.5 升. 17.7.24; 包含原厂一年远程服务; 具备. |
| ▲二、配套服务最低要求表 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自采购合同签定之日起60个日历日内交货并完成安装调试。 2.交货地点：南宁市广西-东盟经济技术开发区人民医院（采购人指定地点）。 |  |
| 付款方式、条件和时间 |  |  | 签订合同后全部设备到达指定地点后采购人支付合同款的30%，安装调试并验收合格后，采购人支付合同金额的30%，试运行半年内采购人支付合同金额的35%，剩余的5%为验收合格12个月后，采购人以转账方式一次性支付（无息）。 |  |
| 验收标准 |  |  | 1．检查供货范围或服务范围，产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2．产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 3．中标人提供的货物或服务未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 4．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 5．产品包装材料归采购人所有。 6．其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |
| 投标报价 |  |  | 投标报价为货物送达采购人指定地点的价格，包括（但不限于）：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费、验收等费用。对于本文件中明确列明须报价的货物或服务，供应商存在漏报的，将导致投标无效。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |
| 质量保证 |  |  | 1．供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期自验收合格之日起不少于一年（投标文件应明确产品的质保期，如供应商与厂家承诺的质保期不一致，以年限长的为准），从验收合格之日起每3个月巡检一次，质保期内最少巡检4次并免费维修、保养、更换零部件。质保期满后，终身维护。 2．属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按供应商实际承诺执行。 3．中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |
| 服务标准、期限、效率 |  |  | 售后服务除特别注明外，供应商在应当为采购人提供以下技术支持和服务： 1.供应商负责送货上门、安装调试及技术咨询。投标产品必须是全新、完整、未使用过的优质产品。设备必须为符合国家有关质量安全标准的合格产品。产品零部件、配件、包装及安装材料必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的合格产品。 2.供应商提供设备终身维护服务并定期回访。质保期内负责维修及无偿提供设备原厂维修配件；质保期过后提供设备无偿维修服务，只收取更换配件费用。如有常用耗材、易损件及备品备件，其价格清单应在投标文件中列出。采购人需要继续由原供应商或制造商提供售后服务的，该供应商或制造商应以比市场价更优惠的价格提供售后服务。 3.设备发生故障时接到通知后2小时内响应，12小时内到达现场维修，一般问题应在到场后24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题协商解决，维修时间不超过一周，设备及配件维修期间必须及时提供备用机及备品备件。供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 4.随机提供相关资料：中文操作手册、维修保养手册、培训手册等。培训期间，培训人员的费用含在投标报价中。 5. 所有端口免费开发连接、开放服务密码以便医院进行信息系统连接。 6.其余按厂家承诺执行 |  |
| 培训 |  |  | 供应商为采购人提供设备操作人员、应用人员、维修人员的操作及维护培训，使用人员至少3人，保证使用人员正常操作设备的各种功能。主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 |  |
| ▲三、核心产品 |  |  | 1.5T磁共振成像设备 |  |
| 四、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 能力或业绩 要 求 |  |  | 详见《第四章 评标办法及评分标准》 |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 六、验收 |  |  | 符合国家相关验收规范合格标准 |  |
| 七、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |