| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光定量PCR仪 | 2台 | 1.样品容量：96x0.2ml，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等； ★2.反应体系：10-100µl； 3.加热/冷却技术（温控方式）：半导体； ★4.控温温度范围：4－99℃； 5. 控温准确性：≤±0.4℃ (90℃)； ★6.带温度梯度功能，一次实验可同时运行不少于8个不同的温度点； ★7.温度梯度选择范围：30－99℃，温度梯度范围: 1－20℃； 8.半导体加热模块具有”O型圈”保护：防止形成冷凝水对半导体的腐蚀, 从而提高半导体使用寿命； ★9.每孔可同时检测5个目标因子，并有专门独立的一个FRET通道； ★10.激发光源：5个带不同滤光片的长寿命LED灯, 可特异、高效的激发不同激发波段的荧光分子； ★11.检测器：5个带不同滤光片的光敏二极管，特异检测不同激发波段的荧光分子； 12.激发/发射波长范围：450－730nm； 13.检测灵敏度：可检测一个拷贝的人类基因组基因； ★14.线性范围：≥10个数量级； 15.多重数据分析：具多重qPCR数据分析功能，可同时运行5个检测通道； 16.可以使用Quick Plate功能，在反应前、反应中或运行完成后输入和编辑反应孔的信息, 从而节约时间； 17.数据分析模式： 标准曲线定量、融解曲线、ΔCT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、溶解曲线分析功能； 18.数据输出模式：可将实验结果以图形和表格的形式直接打印；也可拷贝后另存为Word, Excel或Powerpoint文件格式；详细的数据报告内容包括实验条件，数据坐标和表格，数据分析参数，可直接打印或保存为PDF； 19.中英文操作分析软件； 20.程序自动编辑，仅需输入Tm值及运行方式即可进行快捷的编辑程序； 21.e-mail发送实验数据， 实验结束后可自动发送实验结果至指定邮箱； ★22.为保证数据安全仪器能实时保存100份定量原始数据文件，同时仪器也能脱离电脑运行； 控温模块,光学检测模块, CFX 控制分析软件,数据连接线，使用说明书，台式电脑； ★24.认证：具有医疗器械注册证、ISO9000系列质量认证。（提供医疗器械产品注册证复印件。） |
| 2 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | ★1.样本容量:≥96×0.2ml离心管（10-100μl）,适应18×8联管； 光源:超高亮度LED； 3.检测器:高灵敏度光电传感器； 4.灵敏度:低至1个拷贝； 5.检测动力学范围:100-1010； 6.反应容积:15—50μL； 7.检测的荧光素及染料:F1：FAM,SYBR ； 8.F2：VIC,HEX,JOE； 9.F3: CY3； 10.F4: ROX； 11.F5: CY5； 12.温度范围:4-99℃； 13.控温模式:半导体热电模块； 14.均匀性:±0.1℃； 15.温控精度:±0.1℃； 16.升温速率:≥4.5℃/s； 17.降温速率:≥4.5℃/s； 18.热盖温度范围:30-108℃； 19.荧光强度检测重复性:CV≤0.5%； 20.样本检测重复性:CV≤0.5%； 21.样本线性:线性回归系数r ≥0.99； 22.荧光线性:线性回归系数r≥0.99。 |
| 3 | 全自动核酸提取仪 | 1台 | ★1.工作模式：全自动加样 + 核酸提取+反应体系加样； 2.提取方式：磁珠提取技术，批量、单样同步处理； 3.单次移液范围：1μL～1000μL； 4.样本体积：支持双倍样本提取，适用体积20μL～700μL； ★5.处理通量：1～96个样本； 6.提取速度：96样品/60分钟； 7.PCR位：最大3*96孔PCR位，可放置288人份PCR管； 8.单人份提取：支持单人份提取，避免试剂耗材浪费； 9.具备UV紫外消毒系统； 10.具有液面探测功能，有效穿透气泡干扰层进行吸液； 11.双独立提取模块，两个提取模块可同时运行不同提取流程提取核酸； 12.枪头丢弃位置可用防污导料套，具备独立密闭的垃圾桶存放空间； 13.具备温度设置不超过沸点保护功能（防止试剂沸腾），保护温度可根据海拔（气压）修正； 14.异常报警：具备声光指示运行状态和报警功能、枪头堵塞及凝块报警功能异常报警，在试剂、耗材不足报警提醒，并可进行添加； 15.试剂冷藏（可选配）：温度2℃-8℃，自动密封，避免冷凝水稀释试剂； 16.加样准确性：加样量为20~100 uL时，误差≤±1% ；加样量为100~1000 uL时，误差≤±1%； 17.加样重复性：变异系数≤0.6% ； 18.提取温度控制范围：室温～99℃； 19.XYZ机械臂运动精度：≤0.1mm； 20.输入电源：100～240V 50Hz； 21.工作温度范围：5℃～40℃； 22.工作湿度范围：40-80%。 |
| 4 | 台式离心机 | 2台 | 1.最高转速：15,200转/分； 2.最大离心力：25,830×g； 3.最大离心容量：4*400ml； 4.驱动系统：无碳刷电机直接驱动； 5.控制系统:微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态； 6.运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式； 7.加/减速选择：9加速/10减速； 8.程序：6个快捷程序可一键调用； ★9.安全性能： （1）具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换； （2）转头自动识别； （3）电子式不平衡监测； （4）状态自诊断； （5）自动锁盖及内锁装置。 （6）水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。 10.其他性能： （1）RCF设定； （2）具有语种选择； （3）可选择在离心结束之后自动开盖； （4）可选择在离心结束时声音提醒功能。 11.噪音：≤ 55 dB。 |
| 5 | 迷你离心机 | 2台 | 1.速度范围: 500 rpm - 12,500 rpm； 2.最大RCF: 9,800 RCF； 3.电源要求: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 1.35 A, 125 W； 4.适配器 110-240V 50/60 Hz。 |
| 6 | 数显涡旋振荡器 | 2台 | 1.高清LED显示屏，数字显示运行时间与实际转速，确保转速的精准性，十分方便用户操作及查看； 2.采用新型直流无刷电机，低噪音，免维护，使用寿命长； 3.转速范围：200-3000 rpm，轨道振幅为4mm； 4.转速准确度：200-1500 rpm下，精准度为±5%； 1500-3000 rpm下，精准度为±10%。 5.可快速设定至高转速数值，节约实验时间： 3秒内设定至1500 rpm； 6秒内设定至3000 rpm。 6.兼具连续振荡和点振两种模式； 7.可设置连续振荡或倒数计时两种计时方式，倒数计时最长可设定99分钟。倒数计时结束后，显示屏3秒闪烁提示，机身3秒声音提示，保证及时进行下一步操作； 8.配件及其丰富，适用于多种直径试管及微孔板，并且明确每种试管连续振荡时的最大转速，防止过高转速下样品溅出。 |
| 7 | 超低温保存箱 | 1台 | 1．有效容积626L； 2. 外部尺寸（mm）约：1035(宽)*900(深)*1980mm(高)； 内部尺寸（mm）约：760(宽)*630(深)*1310(高)。 ★3.微电脑控制，控温精度1°C，大屏幕LED显示，观察方便； 4.显示：采用微电脑微处理控制系统，键盘式数据输入，数字显示箱内温度、环境温度、输入电压。可实时监控使用环境，系统故障自动诊断，断电报警，自动检测过滤网灰尘，方便用户日常维护保养； 5、设定温度在-40°～-86°范围调节，箱内温度均匀度误差小于6°C； ★6.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、开门报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护、密码保护功能）；具有密码保护防止误操作； 7. 具有网络功能（可选配），具有RS-232、RS-485数据接口，可与计算机连接，通过计算机显示、调节箱内温度，显示报警信息，监控设备是否正常。具有远程报警功能（可选配），可连接报警器到其他房间实现报警功能； 8. 自动增减压功能：当电压不稳定时可提供电压智能自动增减压功能，自动补偿功能调节范围±12V； 9. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定； 10.一体式门手把，可单手开关门； 11.监控：冰箱内置温度监控模块，实现温度监控模块完全与冰箱融合； ★12.冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机； 13.采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g。创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保； 14.密封性能：外门三层，内门一层，共四层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小； 15.材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用VIP真空隔热保温材料； 16.内门：四个，每个内门具有两层密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存； 17.双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠； 18.可选配USB模块，用于记录箱内温度、设定温度、高、低温报警温、环温等，可记录10年以上； |
| 8 | 高温高压灭菌器 | 2台 | 1.容积：100L； 2.功率：4.5kw； 3.电源：AC220V 50Hz； 4.额定工作压力：0.22MPa； 5.额定工作温度：134℃； 6.灭菌温度选择范围：106~134℃； 7.灭菌时间选择范围：4~120min； 8.灭菌室有效容积：φ450×650mm； 9.内桶尺寸：420×540mm； 10.手轮平移式快开结构； 11.蒸汽内循环； 12.优质不锈钢材料； 13.干燥功能可任意选用； 14.微电脑自动控制，任意设定灭菌参数； 15.安全连锁装置； 16.装有关门连锁装置，确保安全使用。（门未关好不能启动）； 17.数码显示，触摸式按键； 18.配有标准测试接口； 19.自涨式密封； 20.自动保护功能：超温保护；超压自泄保护；低水位保护，防干烧； 21.不锈钢桶（或网篮）； 22.灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机； 23.自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽； 24.有显示报警代码； 25.有防烫盖； 26.具有干燥功能； 27.有外接打印机接口； 28.三种模式控制： a.加热-灭菌-不排汽； b.加热-灭菌-排汽； c.加热-灭菌-排汽-干燥； 29.可选配外接打印机。 |
| 9 | 紫外线空气消毒器 | 5台 | 1.适用房间体积：≤120m3； 2.电源：交流220V±22V，频率50HZ±1HZ； 3.输入功率：≤360W； 4.外形尺寸：92*36*29cm； 5.循环消毒风量：≥1000m3/h； 6.消毒器工作噪声≤50db(A)； 7.紫外线强度≥13800uw/cm2； 8.消毒时空气中的臭氧量≤0.1mg/m³； 9.灯管寿命≥5000小时。（提供省疾控检测报告、产品卫生安全评价报告）； 10.在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.95%，或对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过2h；（提供省疾控中心检测报告） 11.类型：移动式； 12.适用环境：动态环境及静态环境； 13.操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制； 14.电源开关能清楚地识别通断，并用文字或数字表示； 15.遥控器对开/关机、时间调节、风速调节控制的遥控距离不小于5M； 16.遥控器定时键可设置1-24小时步进量； 17.有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间； 18.有手动开机功能； 19.当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能； 20.本机采用三挡风速：低、中、高； 21.外壳采用冷轧板喷塑； 22.采用活性炭布和无纺布过滤网。 |