## 采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章或自然人加盖手指指印），否则相应投标无效。

6.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任，并且一旦发现其投标无效；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7.需求中“功能目标及技术指标”中标注“▲”的为实质性条款，负偏离或不满足的做投标无效处理。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  |  | 数量及单位 | 功能目标及技术指标 |
|  | 全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪 |  |  | 1套 | - 设备用途及说明：用于成人心脏、血管（外周、脑血管）、浅表器官，并具备二维和实时三维经胸超声心动图成像技术，超声临床诊断应用和相关科研为主。 - 主要技术规格及系统概述： 2.1 主机成像系统： 2.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸，超宽可视角度，显示 器超高屏幕分辨率≥1920×1080ppi，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 ▲2.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，触摸屏可实时显示检查图像；直接点击触摸屏即可选择 需要调节的参数，触摸屏上可视可调，操作面板可上下左右进行高 度调整及旋转，最大旋转角度达600度。 2.1.3 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像。 2.1.4 监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时 三维等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单。 ▲ 2.1.5 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换。 2.1.6集束精准波束发射技术和海量并行处理技术，依次接收海量原 始声学数据，系统进行全程动态聚焦。 2.1.7具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头。 2.1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 2.1.9 单晶体探头技术:支持线阵、相控阵成人及儿童 2.1.10 系统主机内置1TB硬盘 2.1.11 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 2.1.12 脉冲反向谐波成像单元 2.1.13 彩色多普勒成像技术 2.1.14 彩色多普勒能量图技术 2.1.15 方向性能量图技术 2.1.16 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW 和HPRF) 2.1.17 动态范围≥280Db 2.1.18 数字化通道≥6,000,000 2.1.19 智能全程聚焦技术 2.1.20 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数 获取最佳图像； 2.1.21 实时双同步/三同步能力 2.1.22 内置DICOM 3.0 标准输出接口 2.2 二维灰阶成像单元 2.2.1 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波 成像频率必须具体在屏幕上显示。 2.2.2 单晶体探头技术用于成人相控阵探头 2.2.3 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式，多级可调（≥5级）； 2.2.4 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5； 2.2.5 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度； 2.2.6 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线； 2.2.7 自动实时持续增益补偿 ▲2.2.8 LGC侧向增益补偿技术，2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥6， LGC分段≥2，触摸屏上可视可调； 2.2.9 分辨率和帧频可视可调，且支持线阵、相控阵探头； 2.3 彩色多普勒血流成像单元 2.3.1具有二维彩色模式，能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式； 2.3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术 2.3.3彩色能量图及方向能量图 2.3.4单键预设血流成像参数 2.3.5彩色实时同屏双幅对比显像 2.3.6彩色增益可独立调节，支持相控阵、线阵探头 2.4频谱多普勒成像单元 2.4.1 自适应多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性； 2.4.2 提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像； 2.4.3 一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程； 2.5组织多普勒成像单元 2.5.1高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像 2.5.2二维、彩色M型、速度曲线同屏显示 2.5.3专业组织多普勒成像测量软件包 2.5.4 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示28个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价 2.6组织谐波成像单元 2.6.1具备滤波式谐波技术 2.6.2脉冲反相谐波技术 2.6.3可显示谐波频率和基波频率 2.7 负荷超声成像 2.7.1 具备二维及三维负荷超声 2.7.2 可提供负荷超声斑点追踪定量分析 2.7.3 超宽视野成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与空间复合成像技术及像素优化技术结合使用。 2.7.4 穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度>=4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。 2.8 心脏实时三维成像 2.8.1主机和探头 2.8.1.1高达6，000，000数字化通道同支持集束精准发射及海量并行处理步进行多个亚声束的形成、采集和延迟处理。 2.8.1.2 矩阵探头，结合微电子技术，≥3000个振元同时发射声束，与主机技术相结合，提供实时三维显像。全功能，单探头解决方案(包括二维及三维,结构和功能定量)。 2.8.1.3 原始三维数据采集、切割、旋转 2.8.1.4系统支持实时三维采集过程中的实时容积导航 2.8.1.5系统支持方位角和仰角多平面视图 2.8.1.6 系统支持二维及三维成像模式任意切换 2.9测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 2.9.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹 2.9.2 多普勒血流测量及分析 2.9.3 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。 2.9.4 自动二维心功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV 2.9.5 感兴趣区定量 2.9.5.1心肌应变定量 2.9.5.1 实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示,单节段运动速度曲线、28节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示。 2.9.5.2 各节段心动周期曲线显示，各节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。2.9.5.3 心肌运动同步性定量分析，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。 2.9.5.4同一时相任意节段数据对比 2.9.5.2血管中内膜厚度自动测量:要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。 ▲2.9.5.3自动心肌运动定量：根据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以14节段牛眼图显示，并可显示各种曲线，此外还可计算LVEF、ESV、EDV 。 2.9.5.4负荷心肌运动定量:可对负荷试验左室整体和局部进行定量分析。 ▲2.9.5.5三维心功能定量 2.9.5.1自动识别ESV显示自LV 二尖瓣环至心尖部的4-9个等间距的MPR 2.9.5.2以 LV 节段容积为基础计算整体 LV 容积波形曲线 2.9.5.3 计算整体 LV 容积波形曲线并能同时显示15节段容积波形曲线 2.9.5.4自动计算所有节段同步指数 2.9.5.5自动显示任意几个节段的同步指数 2.9.5.6三维时序及位移显像 2.9.5.7 三维图像质量指数 2.9.5.8智能切割导航工具 2.10测量图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元 2.10.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩 2.10.2 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1280帧 2.10.3具备主机硬盘图像数据存储 2.10.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印 2.11连通性 2.11.1 医学数字图像和通信协议，DICOM 3.0 版接口部件 三、技术参数及要求 3.1系统通用功能 3.1.1 监视器:高分辨率彩色液晶显示器≥21.5英寸，超宽可视角度，显示器超高屏幕分辨率≥1920×1080ppi，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 3.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，触摸屏可实时显示检查图像；直接点击触摸屏即可选择需 要调节的参数，触摸屏上可视可调，操作面板可上下左右进行高度 调整及旋转，最大旋转角度达600度。 3.1.3标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，可通用 3.1.4功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定 3.2探头规格 3.2.1频率:超宽频带探头,探头频率1MHz 到12 MHz 3.2.2 类型:相控阵、线阵、凸阵、矩阵 3.3二维成像主要参数: 3.3.1扫描:成人心脏矩阵探头：超声频率1.0-5.0MHz 腹部凸阵探头：超声频率 1.0-5.0MHz 电子线阵探头：超声频率3.0-12.0MHz 成人心脏相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz 3.3.2扫描速率：线阵，全视野，4cm深度时，帧速率≥140帧/秒 3.4频率多普勒 3.4.1方式:脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF 3.4.2多普勒探头与频率:PW，CW 3.4.3最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s 3.4.4最低测量速度1mm/s (非噪声信号) 3.5彩色多普勒 3.5.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示; 3.5.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 3.5.3彩色显示角度: 20-90°选择 3.5.4彩色显示帧数: 85°,18cm深,帧频≥10帧/秒 3.5.5 组织多普勒帧频：85°，18cm深，帧频≥110帧/秒 3.6超声图像及病案管理系统 3.6.1动态图像采集,存储,一次连续采集≥100幅 3.6.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度 3.6.3存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、5个USB存储 3.6.4报告存储,检索,统计 3.7超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8级可调 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“功能目标及技术指标”。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“商务要求表”。 |  |  |
| 采购标的需满足的信息安全产品要求 |  |  | 采购标的属于应当采购经国家认证的信息安全产品，中标供应商应在供货时提供相关有效认证证书复印件，否则有权不予验收。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5.中标供应商必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.验收产生的所有费用皆有中标供应商承担。 |  |  |
| ▲三、商务最低要求表（投标人商务条款偏离表与其他书面承诺同一内容不相符的，以低计算） |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.保质期要求：中标供应商对设备提供不少于3年免费保修服务。保质期内，设备发生一般故障时，中标供应商应负责免费修理、更换零配件：如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购人工作人员的不正当使用所造成的设备损坏不归中标供应商负责保修，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。 2.保质期后，中标供应商要终身提供优惠维修服务。 3.设备保修期内，中标供应商负责对设备进行免费定期维护保养，每年至少四次，保修期外也应提供定期维护保养服务。 |  |  |  |
| 配套（售后）服务最低要求 |  | l.投标人提供的心脏彩色多普勒超声诊断仪，必须是全新、完整、未使用过的原装产品。 2.中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3.中标供应商提供完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证及使用说明书等。 4.质量保证:保证98％的开机率。如果保修期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长保修期限；超出10%(停机故障日/法定工作日×100％≥10％) 中标供应商应无条件为用户更换相同品牌，型号的新的设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成用户的直接经济损失。 5.中标供应商要在国内有维修中心及零配件保税库，提供15年以上的零配件供应。在保质期满后，中标供应商应保证以不高于设备出产地的一般价格供给采购人。 6.提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码。 7.故障响应时间：中标供应商在广西区内配有专业维修工程师，直接提供维修保养服务。当接到设备报修通知后在2个小时内响应，24小时内派工程师到设备现场及时维修。 8.技术培训：中标供应商负责现场培训采购方的操作人员及维修人员。培训时间不少于l周，并确保操作者熟练掌握设备的操作规程和各种性能的运用，并能排除简单故障。 9.投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同之日起90日历日内安装调试完毕验收合格并交付使用。 2.交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 签订合同日期 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 在合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同总金额的30%预付款(在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款的，采购人可不支付预付款)，货物交付完毕，采购人验收合格后（以采购人出具验收报告为准）中标供应商开具全额发票，采购人收到发票后支付至合同总金额的95%（中标供应商若为中小微企业的，支付至合同总金额的100%）；正常使用一年期满后，支付剩余合同总金额的5%。（不计利息） |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标提供备品备件及易损件清单及价格。 常年备有设备配件，能及时处理、更换损坏的零部件。 |  |  |  |
| 四、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 产品质量管理、企业信用要求 |  |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题。 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |
| 能力或业绩及其他要求 |  |  | 详见本招标文件第四章“评标办法及评标标准”。 |  |  |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目第1项“全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格。 |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 本项目第1项“全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪”货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |  |
| 产品授权 |  |  | 投标产品生产企业或中国总经销或区域总代理对本次投标项目产品的投标人有效的销售授权证书和售后承诺书原件。本项目投标产品中属于进口产品的须在投标文件中提供，否则投标无效；本项目投标产品中属于国产产品须在签订合同后、供货前提供本材料给采购人，否则有权拒绝验收。 |  |  |
| 特别说明 |  |  | 投标人需对投标产品参数进行了解以保证项目顺利实施，凡因供应商虚假应标，造成无法按采购人单位采购要求供货的将被拒绝验收，引起的一切后果，均由投标人承担全部赔付责任。 |  |  |