说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则将作无效响应处理。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

最高限价：人民币壹仟肆佰捌拾万元整（¥14800000.00）；

所属行业：工业

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双向数字化血管造影系统 | 1套 | 1、 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 ▲1．1 落地式＋悬吊式双C臂机架设计，具备双向C臂的球管和平板系统，能覆盖全身投照曝光 1．2 机架运动包括电动和手动两种方式 1．3 座地臂（正位）旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO≥25°/秒 1．4 座地臂（正位）内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU≥25°/秒 1．5 座地臂（正位）CRA≥90° 1．6 座地臂（正位）CAU≥90° 1．7 座地臂（正位）RAO≥185° 1．8 座地臂（正位）LAO≥120° 1．9 悬吊臂（侧位）CRA≥45° 1．10 悬吊臂（侧位）CAU≥45° 1．11 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 1．12 悬吊臂要采用双吊臂设计，侧向臂旋转中心≥2个（不包含平板及探测器旋转）以提供更大的操作护理空间 1．13 C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度．均可投照 1．14 悬吊臂旋转定位速度（非旋转采集）≥8°/秒 1．15 双C臂可分别调节进行组合摆位 1．16 非接触感应式防碰撞保护 2、 导管床 2．1 满足全身检查、治疗的要求 2．2 床面要求为碳纤维材料 2．3 纵向运动范围：≥120cm 2．4 导管床横向运动：≥36cm 2．5 床面升降范围：≥28cm 2．6 床面最低高度：≤84cm 2．7 床最大承重：≥325KG 2．8 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 2．9 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 2．10 床长度：≥319cm 2．11 床宽度：≥50cm 2．12 床面旋转角度：≥270度 2．13 导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆托 2．14 配备长床垫 2．15 配备神经外科头托 2．16 配备肩托 3、 检查室内控制系统 3.1 床旁液晶触摸屏控制系统 3.2 提供床旁一套液晶触摸控制屏 3.3 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作 3.4 可进行图像采集条件控制 3.5 可完成程序卡片操作，包括采集协议 3.6 程序卡片可自行定义和存储 3.7 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 3.8 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别 3.9 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片 4、 控制室并行处理工作站 4.1 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 4.2 术中可执行像素位移和测量分析功能 4.3 可同时浏览两个序列 4.4 可同时处理不同病人的信息 4.5 准备下一个病人的信息输入 4.6 进行上一个病人的报告编写 4.7 进行QCA后，可立即与检查室分享 4.8 具备控制室液晶触摸屏控制系统 4.9 具备控制室透视曝光脚闸 4.10 外面操作台可以操作C臂 5、 高压发生器 5．1 高频逆变发生器，功率：≥100KW 5．2 最大管电流：≥1000mA 5．3 逆变频率：≥100kHZ 5．4 最小管电压：≤40KV 5．5 最大管电压：≥125KV 5．6 最短曝光时间：≤1ms 5．7 自动SID跟踪 5．8 全自动曝光控制，无需测试曝光 6、 X线球管 6．1 球管阳极热容量：≥6.4MHU 6．2 球管管套热容量：≥9.4MHU 6．3 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min ▲6．4 球管阳极散热率：≥21000 W 6．5 双向机架均配置液态金属螺纹轴承球管 6．6 2个球管均为金属陶瓷外壳 6．7 10分钟透视功率：≥4500W 6．9 球管阳极转速：≤4200转/分钟 6．10 落地臂球管焦点≥2个，最小焦点：≤0.4mm，最大焦点：≤0.7mm 6．11 悬吊臂球管焦点≥2个，最小焦点：≤0.5mm，最大焦点：≤0.8mm 6．12 落地臂球管最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≥65kW 6．13 悬吊臂球管最小焦点功率：≥45kW，最大焦点功率：≥85kW 6．14 球管阳极靶边直径：≥200mm 6．15 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 6．16 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 ▲6．17 球管内置多档金属铜滤片，单个铜滤片最大厚度≥1.0mm 6．18 遮光器位置可存储 6．19 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 6．20 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 7、 平板探测器 7．1 两个平板探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器 7．2 正位平板外壳对角线≤68cm 7．3 正位平板最大有效成像视野(边长) ≥30cm X 38cm ▲7．4 正位平板≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 7．5 正位平板最大图像矩阵灰阶输出：1904 x 2586 x 16 bits 7．6 正位平板平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm 7．7 正位平板像素尺寸：≤154μm 7．8 正位平板0 lp/mm 时DQE：≥77% 7．9 正位平板平板可90度旋转 7．10 侧位平板最大有效成像视野：≥39cm（对角线） 7．11 侧位平板成像矩阵：≥1420 x 1560像素 7．12 侧位平板≥7种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 7．13 侧位平板探测器分辨率：≥2.7LP／mm 7．14 侧位平板像素尺寸：≤184μm 7．15 侧位平板0 lp/mm时DQE：≥70% 7．16 两个平板探测器都无需水冷装置 7．17 两个平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 8、 图像显示器 8．1 控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器≥3台，显示矩阵：≥1920 x 1080 8．2 最大视角：≥178° 8．3 亮度：≥400Cd/m² 8．4 操作室：≥27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器≥4台，显示矩阵：≥1920 x 1080 8．5 最大视角：≥178° 8．6 亮度：≥650Cd/m² 8．7 显示器吊架旋转范围：≥350° 8．8 显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积 9、 图像系统 9．1 外周采集、处理、存储2048²矩阵，即提供2K影像链配置 9．2 外周采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 9．3 外周最大采集帧率：≥6帧/秒 9．4 心脏采集、处理、存储1024²矩阵：15 - 30帧 /秒 9．5 具备实时减影功能 9．6 具备脉冲透视功能 9．7 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟 9．8 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 9．9 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 9．10 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 9．11 具有透视末帧图像保持功能 9．12 硬盘图像存储量1024 矩阵：≥50,000幅，2048矩阵：≥12,500幅 9．13 影像数据可从主机在后台向工作站/PACS系统自动、连续、快速传递，前台透视、采集曝光不受干扰 9．14 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 9．15 血管序列实时DSA功能和DA功能 9．16 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景。 9．17 路径图造影剂自动峰值保持功能 9．18 支持术中事件记录并存储 10、 测量分析（主机系统） 10．1 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定 10．2 三种方法以上室壁运动曲线测量 10．3 自动校正分析功能 10．4 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量 10．5 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量 11、 旋转采集 ▲11．1 落地L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 11．2 落地L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度 11．3 1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 11．4 可实时减影 12、 网络与接口 12．1 具有DICOM Send功能 12．2 具有DICOM Print功能 12．3 具有DICOM Query/Retrieve功能 12．4 具有DICOM Worklist功能 12．5 具有DICOM MPPS功能 12．6 激光相机接口 12．7 高压注射器接口 13、 附件 13．1 具备整个系统的升级能力 13．2 具有双向对讲系统 13．3 具有图像处理操作面板 13．4 具有红外遥控器至少2个 13．5 红外遥控器具有激光灯指示功能 13．6 具有悬吊式射线防护屏 13．7 具有床旁射线防护帘 13．8 具有悬吊式手术灯 13．9 具有中文操作手册 14、 智能路径图功能 14．1 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 14．2 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式 14．3 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式 14．4 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 14．5 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 15、 组合蒙片功能 15．1 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 15．2 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 15．3 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 15．4 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 15．5 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 16、 射线剂量防护技术： 16.1 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥1mm 16.2 插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 16.3 具有管球内置栅控技术 16.4 透视图像存储功能：≥2000幅透视图像连续存储 16.5 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 16.6 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 16.7 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 16.8 无射线下定位功能 16.9 移动床面时，图像跟随位置变化，无需透视 17、 高级三维图像处理工作站 17.1 有独立的原装进口三维重建工作站硬件和软件 17.2 机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度 17.3 机架可在头位及侧位进行三维采集 17.4 具有体积/表面重建,最大密度投影、虚拟支架、 虚拟内窥镜、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 17.5 具有局部放大重建 17.6 具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 17.7 具有钙化斑块重建 17.8 具有距离测量、体积测量功能 17.9 具有三维自动血管分析 17.10 具有动脉瘤自动分析、导管头模拟塑形功能 17.11 仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程 17.12 可在床旁进行图像浏览和控制 18、 双期类CT软组织成像 18.1 功能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 18.2 成像采取双期自动往复扫描和双图像并行显示，使医生可以同时观察两个不同时相的三维数据，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期。采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶 18.3 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数 18.4 单次旋转采集图像：≥620幅，有效覆盖范围：≥240度 18.5 最快采集速率：≥60帧/秒 18.6 最快采集时间：≤5秒 18.7 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预 18.8 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示 18.9 仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建 18.10 旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 18.11 具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响 18.12 具备专用的BMI噪声抑制程序 19.第三方设备： 19.1医用显示器1台≥58寸及接入小屏显示器1台≥21寸； 19.2高压注射器1台； 19.2.1规格：单筒 19.2.2吸药速度：1-10 ml/s，增量为1ml/s ▲19.2.3针筒装卸：针筒采用前置插入高压保护套筒，前置挡板式固定针筒，便捷、快速装卸针筒 19.2.4中文操作界面：全中文操作系统 19.2.5注射速度：0.1-45.0 ml/s，增量为0.1 ml/s（单次和分阶段），0.1-45.0 ml/s，增量为0.1 ml/s（单次） 19.2.6造影成像系统接口：可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步； 19.2.7室外操作台及配备电缆； 19.3加装监护仪显示器1台：≥21寸 19.4铅屏风1扇：铅当量≥3mmPb 19.5除颤仪1台； 19.6监护仪（有创血压监测功能）1台； 19.7三通道微量注射泵2台； 19.8临时起搏器1台； 19.9电刀1台； 19.10手术台1台：电动手术台 19.11治疗车1台； 19.12小冰箱1台：容量≥150L 19.13空气消毒机2台； 19.14抽湿机3台； 19.15pacs工作站（工作电脑套+3兆专业影像器）4套 19.15.1windows10系统配置：CPU≥参照或相当于i5，硬盘内存≥512G。 19.16铅衣防护服（帽，眼镜，围脖，铅衣）各8套 19.16.1帽铅当量≥0.50mmPb，眼镜铅当量≥0.50mmPb，围脖铅当量≥0.50mmPb 19.16.2铅衣前铅当量≥0.50mmPb，后及袖子铅当量≥0.25mmPb |

| 商务条款要求 |  |
| --- | --- |
| ▲1.质保期 | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内免费维修、更换配件，免费提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。质保期内，保证设备正常使用率不低于95%。 |
| ▲2.售后服务要求 | 1.中标人负责送货上门，安装调试，并对操作人员进行操作培训。 2. 维护保养的安排：一年两次派工程技术人员对设备进行维护保养。 3. 质保期内当设备有重大级别提升时，应免费为设备进行软件升级。 4.维修时间安排应急维修时间安排：提供5*8小时远程桌面或7*24小时电话技术支持，用户使用中出故障接到通知后立即响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内派工程技术人员到达现场维修。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。 5.设备质保期内一周如出现3次以上停机或设备故障的，采购人有权要求中标人退货或更换新机器，所产生费用由中标人承担。 6.设备如需接入医院HIS、LIS、PACS系统或互联互通平台，相关费用由中标人负责。 |
| ▲3.培训计划 | 中标人提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 1.培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 2.培训形式： ①现场使用培训：安装调试结束后，中标人组织培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备 ②集中授课：应由厂方培训工程师使用专门讲义进行授课，并进行考核。 |
| ▲4.交货期 | 签订合同之日起90天内到货安装调试完毕验收合格并交付使用。 |
| ▲5.交货地点 | 钦州市第二人民医院采购人指定地点。 |
| 6.签订合同日期 | 自中标通知书发出之日起25天内。 |
| ▲7.付款条件 | 3年付清。具体付款方式如下：签订合同后无预付款，到货验收合格后付合同金额的20%，付款期第一年满付合同金额的10%、第二年满付合同金额的30%，第三年付合同金额的40%。 |
| ▲8.备品备件或耗材等要求 | 1.投标人质保期内能提供相应的措施和备件；质保期后五年内有足够的备品备件，为本项目的技术支持、服务需求提供可靠保证。 2.所有零部件、配件必须是未经使用的全新并符合国家有关质量安全标准的产品。 |
| ▲9.验收标准 | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 投标人负责安装的技术人员按照验收流程要求提供合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。 2.设备的合法性证明材料： 1)提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌）： a.具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 b.具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 2)提供设备生产合格证明： 出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份 3)医疗器械市场监管合法证明材料 a.医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。 4)经销商的合法性证明材料： a.营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。 b.医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）。 c.中标人取得投标产品经销或代理的合法授权书原件 1 份及 PDF 文档 1 份，存在多级授权的须同时提供完整各级授权的证明文件。（验收时需提供） 5)设备随机资料： a.纸质《使用说明书》一式两份和电子版一份。纸质版一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版。 b.电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 c.如是计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。 d.设备装箱单、配置清单。 e.每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由投标人或厂方制作的质量好耐用纸质版。 f.出库清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，出库公司与合同公司一致。 3.技术性能验收： 1)以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责，投标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。 2)设备清单必须与采购参数相符合，如有出入，以招标文件参数为准。 3)验收必须以采购参数为基准，对投标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理： a.技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。 b.实际是负偏离的参数，响应表也为负偏离的，经评标仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。 c.实际是负偏离的参数，在投标文件中技术响应表明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 d.实际是无偏离参数，在投标文件中技术响应表明是正偏离，以虚假应标论处。 e.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到投标文件中技术响应表明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 f.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次投标中不设“备用功能”参数，需要这种功能时，投标文件必须有明确注明“备用功能”字样。验收时中标人必须携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件中标人带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 g.对于采购文件只要求具备的功能或性能，但采购文件没有详细标明硬件配置参数，同时采购文件也没有注明“备用功能”字样，投标人必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。 h.如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求采购人额外开支才能达到相应功能项。如果中标人不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 i.对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 j.替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 k.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，投标人必须提供白皮书等有效证明材料，并得到采购人有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 l.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 m.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 n.对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类情形，如果投标文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 o.对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据与采购文件一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 p.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使采购技术参数表没有表明，投标人也必须提供，不能以采购参数没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供应商也不能以此为由拒绝提供电池）。 4.试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。 5.如果发现属于负偏离，偏离表说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效竞标论处。 6.设备符合下列情形的，不予验收合格接收： 1)设备部件损伤，影响整机外观或性能，供应商又不愿意更换的不予验收合格接收。 2)带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予验收合格接收。 3)对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，投标人必须无条件提供，如不提供，设备不予验收合格接收。 4)验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予验收合格接收。 5)设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，投标人必须按合同要求提供培训，否则不予验收合格接收。 6)带▲号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予验收合格接收。 7.设备属于不予验收合格接收的情形，视为设备没有交接，投标人不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 8.培训条款验收：按商务要求第 3条执行。设备安装结束后，投标人必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 9.验收合格证签署 ：设备经投标人安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。 10.验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于投标人原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由投标人承担相关合同责任。 11.其他要求：在设备验收时，采购人可按照推荐排名邀请其他投标人共同验收，包括所提供的产品参数的真实性、实际性能等按采购文件要求逐条测试，如发现投标产品及产品资质、性能指标不满足采购文件要求或不满足投标承诺的，视为虚假应标并报监管部门查处。 |
| ▲10.报价要求 | 1.投标报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 2.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 |
| 11.其他 | 1.投标人在投标活动中如提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处。 2.若中标人所供产品及售后服务不按招标文件要求履约的，将按照相关有关规定严肃处理。 3.投标人在投标文件中针对本项目提供切实可行的售后服务方案，管理措施方案、项目实施方案。 4. 本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 5. 货物一览表中，中标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则投标无效；每款设备参数不带“▲”的参数发生负偏离达3项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理。 |