采购标的及技术需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标方法及评标标准及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.标注“▲”条款为实质性响应条款，必须完全满足，否则投标无效。

7.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

| （一）、采购标的及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 1套 |  | 1.用途: 腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，要求具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 2.投标机型采用最新的软硬件版本。 3.主要技术指标 3.1彩色多谱勒超声波诊断仪包括： 3.1.1 ≥17"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像。 ▲3.1.2 ≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏。 3.1.3具有智能流程编辑功能，顺畅工作流程，提高工作效率。 3.1.4智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可倾斜、旋转移动。 3.1.5多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。 3.1.6智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 3.1.7微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升。 3.1.8数字化高分辨率二维灰阶成像单元。 3.1.9数字化M型显示及分析系统。 3.1.10 数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元。 3.1.11 数字化能量血流成像单元。 3.1.12 数字化频谱多谱勒显示和分析系统。 ▲3.1.13 数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持所配置的凸阵、线阵、相控阵探头。 3.1.14 组织谐波成像功能。 3.1.15 空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示。 3.1.16高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节。 3.1.17 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性。 3.1.18 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野。 3.1.19 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数。 3.1.20图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多谱勒速度、基线等参数。 3.1.21自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 ▲3.1.22 穿刺针实时双幅增强显示功能。 3.1.23 实时自动多普勒包络分析。 3.1.23.1可提供心脏、外周血管实时包络及专业分析。 3.1.23.2具备多普勒角度自动校正技术。 ▲3.1.24 实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值。 3.1.24.1 ≥3种模式可选，PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI。 3.1.24.2支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头。 3.1.25 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能。 3.1.25.1可频谱测量。 3.1.25.2控制面板上必须有独立按键执行此功能。 ▲3.1.26 配实时组织弹性成像功能。 3.1.26.1具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行多级调整。 3.1.26.2 双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择。 3.1.26.3具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性。 3.1.26.4 弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调。 3.1.26.5 具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值。 3.1.26.6 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI进行应变比值测量。 3.1.27 可选配动态实时三维/4D成像功能，具备完善的图像采集、重建和后处理工具软件，进一步提高3D 和 4D 成像的诊断信心。 ▲3.1.28配置任意角度M型，取样线≥3条，360度旋转，任意位置移动，移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现。 3.1.29 组织多谱勒成像及分析系统。 3.1.29.1 具有组织多谱勒速度图、组织多谱勒能量图、组织多谱勒M型图、组织多谱勒频谱图。 3.1.29.2 支持凸阵、线阵、相控阵探头。 3.1.29.3 心肌速度分布图，分析任意取样线上心肌的运动情况，获取室壁所有心肌运动的速度信息，能准确反映心肌在心动周期中的运动速度，不仅可得出MVG，还可以显示心肌各点速度分布情况，可评价左室长轴、短轴方向局部收缩功能。 3.1.29.4 定量组织速度成像，可同时设21个感兴趣区显示21条局部心肌运动曲线，M型模式可提示局部心肌的精确位置。 3.1.29.5 心肌应变、应变率曲线，可对左室、右室、左房功能进行评价。 3.1.29.6 心肌增厚率分析，可对某段心肌及其1/2厚度心肌的运动状况分析，为临床评价心肌节段性运动异常提供更敏感、更准确的方法。 3.2 测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒）。 3.2.1 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度。 3.2.2 M型测量：距离 (振幅)，时间间隔，心率，速度。 3.2.3 多谱勒血流测量及分析。 3.2.4 实时多谱勒频谱自动描计。 3.2.5 产科测量与分析。 3.2.6 子宫测量与分析。 3.2.7 卵巢、卵泡测量与分析。 3.2.8心脏功能测量与分析。 3.2.9外周血管血流测量与分析。 3.2.10 泌尿科测量和分析。 3.2.11 小器官测量和分析。 3.2.12 腹部测量和分析。 3.3 图像存储与（电影）回放重现单元。 3.4 输入/输出信号。 3.4.1输入：VCR，外部视频。 3.4.2输出：复合视频，S---视频。 3.5 图像管理与记录装置。 3.5.1超声图像存档与病案管理 。 3.5.2DVD/CD存储器，USB存储器。 3.5.3兼容DICOM3.0。 3.6 兼容DICOM网络连接。 4.技术参数及要求: 4.1 系统通用功能 4.1.1监视器：≥17"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、 超稳动态显示图像。 4.1.2主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸。 4.1.3操作面板各按键功能可编程、可用户自定义。 4.1.4探头个数：3个，包括电子凸阵腹部探头、经阴道微凸阵探头、电子线阵高频探头各1个。 4.1.5全激活可任意互换电子探头接口：≥3个（不含笔式CW探头接口）。 4.1.6二维、彩色双幅实时成像功能。 4.1.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 4.1.8安全性能：所投机型为进口设备的，必须符合进口商品安全质量要求；所投机型为国产设备的，必须符合国家商品安全质量要求。 4.2 灰阶显像主要参数 4.2.1探头频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，工作频率范围： 4.2.1.1 凸阵：超声频率2-5MHz。 4.2.1.2 线阵：超声频率5-13MHz。 4.2.1.3经阴道微凸阵 ：超声频率3-8MHz，最大扫查角度≥200度 4.2.2发射声束聚焦：复合脉冲波发射器 ≥8段。 4.6.3 接收方式：多重高速数字化声束形成器。 4.2.4数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。 4.2.5回放重现：灰阶图像回放≥10000幅。 4.2.6增益调节：B、M、D可独立调节。 4.2.6.1 STC分段≥8段调节。 4.2.6.2 实时调节或冻结后可再调节。 4.2.7横向（水平向）增益调节功能：≥8段。 4.2.8最大扫描深度： 40cm。 4.3 频谱多谱勒。 4.3.1方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；连续波多普勒 CWD；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler。 4.3.2多谱勒频率可选择≥2种，可视可调。 4.3.3最大测速。 4.3.3.1 PWD正向或反向血流速度≥6.87 m/s 。 4.3.3.2 CWD血流速度≥12m/s 。 4.3.4最低测速：≤1mm/s 。 4.3.5取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调。 4.3.6多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 。 4.3.7滤波器：分级可调，PW、CW分别可调；B、D、M兼用；凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M；线阵：B/PWD，B/CWD，B/M；相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M。 4.4 彩色多谱勒 4.4.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示 。 4.4.2彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像。 4.4.3高精细动态血流，具有无二维背景显示。 4.4.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。 4.5 数字化图像管理与记录装置 4.5.1原始射频数据存储。 4.5.2光盘刻录，USB接口。 4.5.3动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。 5.备件、专用工具、资料及其它 5.1备件：如有备件，必须提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 5.2专用工具：如有专用工具，必须提供设备维护的专用工具。 5.3资料 5.3.1提供操作手册一套。 5.3.2提供设备的运行、安装、使用环境要求。 5.4技术服务 5.4.1在货物到达使用单位后， 7天内派工程技术人员到达现场，在采购单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 5.4.2设备安装后，采购人按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人有权委托有资格的单位对上述仪器进行精度校核及验收，费用由中标人支付。 5.4.3中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。 6. 配置 6.1配备B超专业UPS，能支持B超机工作半小时。 6.2 B超工作站一套。 6.3电脑一套：主机（4G内存、1000G硬盘、i5处理器）、21.5寸显示屏。 6.4专业B超图文报告软件一套。彩色喷墨打印机（6色带连供墨水功能）一台。 6.5电脑桌（1.2米）椅一套。 7.中标人必须将设备连接入防城港市第一人民医院pacs系统。 |
| ▲（二）商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于一年。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： （1）按国家标准实行“三包”。 （2）免费送货到用户现场，在用户要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。 （3）接到用户故障通知后立即做出响应，24小时内派技术人员到达现场维修。 （4）质保期内免费定期回访巡检、维修，校准。 （5）其余按厂家承诺进行。 2.其余按厂家承诺。 |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自合同签订之日起90个日历日内交货并安装调试完毕交付使用。 2.交货地点：防城港市内采购人指定地点。 3.交货方式：现场交货。 |  |
| - 投标报价 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用。 （6）接入医院信息系统费用。 （7）仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用。 |  |
| 付款条件 |  |  | 合同签订后7天内支付合同总价的30%，在货物安装调试完毕并验收合格后支付至合同总价的95%，剩余合同总价5%一年后付清，不计利息。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1.本项目采购货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商负责免费代办进口产品报关等手续。 2.投标人必须在投标文件中提供以上所投产品的“医疗器械注册证”复印件，否则投标无效。 3.投标人必须在投标文件中提供售后服务方案以供评标，否则投标无效。售后服务方案主要内容包括但不限于以下方面：售后服务和售后技术支持、质量保证期限及内容、免费为设备使用人员进行相关培训、质量保证期间的服务方式和响应时间等、质量保证后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等、维修机构和技术人员情况等。 4.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。 |  |
| （三）采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  |  | 在签订合同后供货前，采购方有权要求中标人提供所投产品型号进行试运行。若发现任一功能、性能与投标时响应的指标不符的，报采购监督管理部门处理。 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 详见采购需求及第四章“评标方法及评标标准” |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 见本招标文件第四章“评标方法及评标标准”。 |  |
| 规范标准 |  |  | 按国家、行业、地方标准。 |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  |  | 交货安装调试完毕后，由采购人及中标供应商共同组织现场检测、检验，按招标文件要求及国家标准进行验收，验收费用由中标供应商支付，验收费用包含在此次的投标报价中。 |  |
| 其他说明 |  |  | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资 格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| （四）其他事项 |  |  |  |  |
| 现场考察 |  |  | 经采购单位确认，本项目不组织统一的现场考察环节。供应商可根据自身情况决定是否进行现场考察，供应商如需进行现场考察，可提前联系采购单位提供适当协助。 供应商前往项目所在地进行现场考察一切费用自行承担，经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担； 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任； 供应商可为考察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险。 |  |