## 采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标方法及评标标准及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.标注“▲”条款为实质性响应条款，必须完全满足，否则投标无效。

7.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

| （一）、采购标的及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 |  | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | DR | 1台 |  | （一）用途：悬吊式球管吊架设计，能用于拍摄临床要求的胸部、腹部、四肢、头颅等各部位数字X线摄影，能满足立位、卧位、侧位等各种一般和特殊体位的拍片要求。 （二）系统概述： 1.配备DR整机同品牌原厂生产平板探测器； 2.为DR厂家最新产品； 3.主要组成：悬吊式球管吊架＋卧位床＋无线便携式数字平板＋胸片架。 （三）技术规格： 1. 高压发生器 1.1高频逆变高压发生器，高频频率≥100KHz； 1.2高压发生器功率: ≥50KW； 1.3曝光电压可调范围40－150KV； 1.4最大管电流≥600mA； 1.5最短曝光时间≤1ms； 1.6 具有自动曝光程序设定功能且数量≥700个； 1.7具有自动曝光控制（AEC）功能。 2. X线球管及限束器组件 2.1 阳极热容量：≥280KHU； 2.2球管小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm； 2.3球管功率≥75KW； 2.4最大管电压≥150KV； 2.5球管电流≥630mA； 2.6限束器可调节窗口大小。 3.数字化平板探测器 ▲3.1.平板探测器厚度≤15mm； 3.2探测器材料：非晶硅； ▲3.3平板探测器为DR整机同品牌原厂生产，整板非拼接设计； ▲3.4无线便携式探测器尺寸满足≥42cm×42cm； ▲3.5平板探测器采集灰阶度≥16bit； 3.6平板探测器的采集矩阵≥2800×2800； ▲3.7平板探测器像素≤155微米； 3.8 MTF≥65%；；； ▲3.9 探测器采用成像技术（例如ISS技术）； 3.10 平板探测器冷却方式:自然冷却； 3.11 为方便使用，要求提供的平板探测器都为无线便携式平板探测器； 3.12 平板探测器同时支持有线模式，在有线模式支持给电池充电； 3.13 平板连接线支持热插拔模式，有线和无线切换时间≤1s； ▲3.14 为保证平板在无线模式持续运行，提供无需工具可拆卸式电池数量≥2块； ▲3.15 平板支持图像存储功能，可存储图像≥100张； ▲3.16 为方便无线平板探测拓展使用，平板探测器整板重量≤3.3kg； ▲3.17 无线平板探测器整板承受重量≥305kg。 4.立式胸片摄影架 4.1平板升降范围≥160CM，同时支持手动和电动运行； 4.2平板中心距离地面最小距离≤50CM； 4.3滤线栅栅比≥ 10：1,栅密度≥40LP/CM的滤线栅满足拍摄需求； 4.4电离室感兴趣区域数量≥3。 5. 悬吊X线球管支架及天轨等 5.1 球管支架安装方式：悬吊式； 5.2 悬吊球管支架为5节伸缩架系统； 5.3 悬吊架应具备四向移动功能； 5.4 悬吊架横向移动范围≥3.5米； 5.5 悬吊架纵向移动范围≥2米 ； 5.6 悬吊球管支架升降电动驱动移动范围≥1.5米，手/电动调节； 5.7 球管绕垂直轴旋转角度≥ +180度/-180度； 5.8球管绕水平轴旋转角度≥-90°～90°，电动调节； 5.9 悬吊球管上实时显示SID，球管焦点距离地面距离，球管角度等参数。 5.10具有如下电动功能 5.10.1根据探测器移动，悬吊球管自动跟踪，方便拍摄； 5.10.2探测器中心定位功能：一键实现立位拍摄机架到卧位拍摄机架转换； 5.10.3探测器中心定位功能：一键实现卧位拍摄机架到立位拍摄机架转换； 5.11系统应急停止开关，能为安全方便处置紧急事件提供便利； 5.12 为方便客户使用，悬吊架同时支持手动和电动调节功能。 6.卧位拍片床系统 6.1电动式检查摄影床； 6.2 床面有四向浮动功能； 6.3 横向移动范围≥250mm，纵向移动范围≥600mm； 6.4滤线栅栅比≥ 10：1,栅密度≥40LP/CM的滤线栅满足拍摄需求； 6.5电离室感兴趣区域数量≥3。 7.操作控制系统硬件和操作系统 7.1硬件系统选用主流商用专业电脑和操作系统； 7.2操作系统参照或相当于Windows； 7.3主频≥2.4 GHz； 7.4 内存≥4 G； 7.5硬盘≥500G； 7.6 DVD-RW 可读写光驱； ▲7.7 液晶显示器≥19英寸，支持触摸屏操作； 7.8分辨率≥1280 x 1024。 8.操作系统软件 8.1 原厂图像处理软件； ▲8.2 一体化操作系统设计，工作站软件同时支持X光操作，平板控制和图像采集处理与同一界面下： 8.2.1 能根据需要选择全自动曝光（KV,MAS等条件都预设），半自动曝光（AEC模式）或手动调节曝光参数； 8.2.2 曝光后的射线参数（KV,MA,MS等）应能反馈到处理软件当中并显示在显示器上，并能传输至胶片打印出来； 8.2.3 可以根据不同部位需求，自动控制调节平板采图区域； ▲8.3 图像显示时间小于≤2秒，两次曝光间隔≤13秒； 8.4数字影像处理技术： 8.4.1采用多频灰度处理技术和组织频率处理技术，对图像进行后处理，全面提高细节对比度和降低噪音； 8.4.2 图像质控系统，使存储的图像可用于各种临床要求调整，完成图像质控要求； 8.4.3 提供图像多种条件查询检索； 8.5 图像处理功能: 8.5.1灰阶处理--对比度和亮度调节、窗宽窗位调节、LUT曲线匹配； 8.5.2 频率处理-通过对组织特症的不同采用如边缘增强、噪声抑制等处理，能提供更具临床参考价值影像； 8.5.3图像旋转/ 翻转/镜像； 8.5.4 图像放大/移动/反色处理； 8.5.5 比例尺刻度显示、曝光参数显示； 8.5.6 系统文本注释功能； 8.5.7 图像标准标注和定制标注； 8.6 支持常规DICOM3.0 标准协议： 8.6.1 DICOM Storage Service Class （存储和传输）； 8.6.2 DICOM Print Service Class （打印）； 8.6.3 DICOM WORKLIST（工作菜单）； 8.7 DR厂家具有PACS等信息化业务； 8.8 患者摆位指导支持。 9.售后服务和技术培训 9.1系统整机要求由原厂技术人员提供设备安装、调试及售后服务； 9.2 提供原厂800免费客户服务电话； 9.3在中国境内设有备件库，存放所有必需的备件，并保证必要的备件供应； 9.4提供必要的技术培训； 9.5提供设备操作手册。 |
| 2 | 麻醉机 | 1台 |  | 1.工作条件及基本配件 1.1操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95%； 1.2电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%)； 1.3后备电池使用时间：90分钟； 1.4具有RJ45接口、HL7、以太网连接功能； 1.5机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配备中央刹车系统； 1.6适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明； 2.气源 2.1标配氧气、空气双气源，可选笑气气源； 2.2氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警； 2.3具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%； 2.4快速充氧范围25-75 l/min； 3.流量计 3.1电子显示流量计； 3.2具备机械总流量计； 4.挥发罐 4.1标配单麻醉罐位，可选配具备安全互锁功能的双麻醉罐位； 4.2标配一个高品质挥发罐，具备压力、流速和温度补偿； 5.呼吸回路 5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转，回路部件能耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染； 5.2二氧化碳吸收罐，容积不小于1200ml 5.3内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端； 5.4低回路系统容积，能为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供保障； 5.5能选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等； 5.6具有回路加温功能，能保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激； 5.7能选配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，能直接更换； 5.8具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示； 6.呼吸机 6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示； ▲6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制通气、压力控制通气、手动通气、电子PEEP。可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG）、同步间歇指令通气容控（SIMV-VC）、同步间歇指令通气压控（SIMV-PC）、同步间歇指令通气-容量保证（SIMV-VG）、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PS）； ▲6.3潮气量设置范围：20ml-1400ml； 6.4吸气压力设置范围：PEEP+5～70cmH2O； 6.5呼吸频率：4-100次/分钟； 6.6吸呼比：4:1到1:8； 6.7压力限制范围：10100cmH2O； 6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3到30cmH2O； 6.9吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间； 6.10最大吸气流速120L/min； 6.11可选SIMV模式:流速触发；触发范围可调:0.5–15 L/min；触发窗范围可调: 0–80%吸气时间；机械通气呼吸频率为:4-60次/分钟、吸气时间:0.4-5.0sec； 6.12可选带窒息保护的PS模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换:5%-60%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围:（PEEP+5）～60cmH2O； 6.13上升式风箱，能直接观察病人实际呼吸状态，保证安全； 6.14具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差； 7. 数字和波形监测 7.1具备三级声光报警功能，具有独立红黄报警灯显示； ▲7.2屏幕≥12寸彩色触摸屏，能同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式； 7.3内置插件槽，可直接热插拔插件； 7.4插件可在监护仪和麻醉机之间通用，标配，可选配插件： EtCO2，AG, BIS； ▲7.5监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；可选配氧电池吸入氧浓度监测，呼末CO2监测、麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测、BIS监测； 7.6同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形）； 7.7潮气量监测范围：0到2500ml； 7.8分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min。 |
| 3 | 肺功能仪 | 1台 |  | 1. 7英寸彩色触摸显示屏，分辨率640*480中英文界面； 2.提供各种类型肺通气功能障碍的V-T曲线和F-V曲线特征、最大自主通气的V-T曲线； 3.用力肺活量（FVC），肺活量（VC），最大自主通气量（MVV），每分钟通气量（MV）项目参数50个以上； 4.提供10种预计值公式，其中有6种以上中国人预计值公式； 5.高精度，动态BTPS 实时校正； ▲6.数字超声技术，无阻力网，要求结果准确可靠； ▲7.配合一次性呼吸管路，能杜绝交叉感染； 8.遵循ATS/ERS黄金准则，严格的质量控制； 9.具有支气管舒张实验（BD实验），无需定标，无需清洗，要求节省时间； 10.能够精准测量非常微弱的呼吸气流，能适用于肺活量较小的人群； ▲11.各项检测可反复进行测量，能比较3次测试结果，其中F-V曲线、V-T曲线可比较多达8次测试结果，符合质控标准； ▲12.可打印完整波形测试报告； 13.内置锂电池，适合在各种复合要求的场合下测量； 14.鉴别呼吸困难的原因 （1）鉴别慢性咳嗽的原因， （2）诊断支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病等胸腹部手术的术前评估， （3）评估胸部手术后肺功能的变化， （4）评估心肺疾病康复治疗的效果， （5）公共卫生流行病学调查， （6）评价肺功能损害的性质和类型， （7）评价肺功能损害的严重程度，判断愈后职业性肺疾病劳动力鉴定； 15.具有USB接口，配置PC客户端软件，可实现连接至PC上传测试数据，可无限存储；并可通过本地打印机打印A4报告； 16.配置热敏打印机，可随时打印测试报告，并可打印波形数据； 17.存储：本机可存储2000条测试记录； 18.内置通气缺陷诊断智能分析软件，可对测试结果诊断提供参考； 19.内置客户服务功能：提供简单“使用向导”“故障排除”“设备说明”“联系我们”快捷服务； 20.肺年龄测试； 21.吸烟史选项； 22.体表面积检测； 23.技术指标（满足JJF1213-2008肺功能校准规范要求）： 项目; 量程; 最大示值误差; 测量重复性. FVC; （0.5～8）L; 精确度：±3%或者±0.050L，（取较大者）. PEF; （0～14）L/s; 精确度：±10%或者±0.30L/s，（取较大者）; ±5%或±0.150L/s，（取较大者）. VC; （0.5～8）L; 精确度：±3%或者±0.050L，（取较大者）. MVV; 正弦波250 L/min; 精确度：在2L潮气量下，±10%或者15L/min，（取较大者）. |
| 4 | 排痰机 | 1台 |  | 1.适用人群：成人、儿童； 2.有效性、安全性临床实验报告（需提供文件证明）； 3.通过国家级医疗检测机构EMC检测； 4.≥7寸全智能化触摸屏操作； 5.主控新芯片要求先进性、可靠性高； 6.快速一键式操作； 7.时间设置范围：1min～99min，步进值1min； 8.压力设置范围：3mmHg～30mmHg，步进值1mmHg，允差±2mmHg； 9.手持式释压停止装置，在工作状态下，只需一个动作即可完成； 10.模式设置功能：七种模式满足成人、儿童不同年龄患者的治疗； （1）一种常规模式：频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz，允差±5%； （2）三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min，允差±5%； （3）三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min, 允差±5%； 11.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数； 12.提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示； 13.保险功能：工作状态下，手柄紧急释压停止装置； 14.自动检测漏气补偿功能：设备工作时，实时检测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿； 15.工作噪音：设备正常工作状态下，噪音≤70dB(A)； 16.ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观，主机尺寸：长：372mm，宽：341mm，高：240mm，允差±10%； 17.标配（成人、儿童）：全胸充气背心3个、简易半胸充气带3个（尺寸可选配）； 18.适用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出。 |
| 5 | 酶标仪 | 1台 |  | 1.波长：400-750nm，8个滤光片位置（标配405、450、492、630nm；选配414、546、578、690nm）； 2.测量范围：0.0-4.0（A）； 3.检测通道：8通道； 4.测量方式：单波长、双波长、两点法、动力法、多波长、外部计算机控制测量； 5.计算方式：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、等级检测、列减法等；需要提供检测报告证明文件； 6.测试速度：≤96孔/3秒（完成一次96孔板读数）；需要提供检测报告文件； 7.稳定性：≤0.004； 8.重复性：≤0.005A； 9.显示方式：中文； 10.存储容量：可存储≥450个检测程序和≥800次96孔板检测结果； 11.打印功能：标准外接打印机（不接受内置打印机），打印A4纸张报告单； 12.配套耗材：具有同品牌配套免疫试剂，至少具有乙肝五项，梅毒、艾滋项目； 13.基本配置：主机一台。 |
| 6 | 电动手术床 | 1台 |  | （一）产品功能 1.产品升降、前后、左右倾、背板折转、平移、刹车均为电动； ▲2.平移距离：能纵向平移400mm，不移动病人的情况下，保证全身C臂检查； ▲3.分片式腿板采用电动控制，能同时折转及分别折转，要求操作轻便快捷，能在任一位置可靠锁定； 4.内置式腰桥，能升高120mm，满足肾脏手术需求； 5.床面板采用高强度复合板，具有X线透视性； ▲6.大静音中控脚轮，电动控制，能保证运行平稳，锁定可靠； 7.具有两套操控系统操控手术台各电动位动作，能采用移动式手持操作器或床台辅助控制面板进行操作，当手持操作器故障时，床台辅助控制面板能操作手术台，不影响手术进行； 8.手术台床垫为无缝记忆减压床垫，要求易清洗消毒，能防止褥疮产生； 9.内置电源，网电源断电时，能自动跳转至工作状态，具有自动充电功能； 10.手术床座架、背架、腿架，底座罩壳、立柱罩壳、附件轨道均采用SUS304不锈钢，要求易清洁易擦洗，抗酸碱耐腐蚀，能确保不生锈； 11.能选配悬空式骨科架、多功能头架；要求安装简便灵活，即装即用； 12.要求高档型综合多功能手术台，能用于胸腹外科、脑外科、五官科、妇产科、泌尿科、骨科等各类手术。 （二）主要技术参数 1.床面长度：约2125mm； 2.宽度：约550mm； 3.高度：700-950mm； 4.前倾：≥21°、后倾≥16°； 5.左右倾：≥16°； 6.背板上折：≥75°，背板下折：≥12°； 7.腿板下折：≥90°，腿板外展：≥90°，腿板上折：≥15°； 8.平移：≥400mm； 9.腰板升高：≥120mm； 10.头板上折：≥45° 头板下折：≥90°； （三）基本配置 电动手术床 1张、头板 1件、支身架（含垫）2套、支肩架（含垫） 2套、麻醉屏架 1套、托腿架（含垫）2套、托手板（含垫）2套、床垫 1套。 |
| 7 | 微量输液泵 | 1台 |  | 1.速度设定范围：1ml/h～1200ml/h(最低每级1ml/h)； 2.输液精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度）； 3.冲洗速率：1000 ml/h； 4.输液量：1ml～9999ml； 5.累计量：0ml～9999ml（每级0.1ml）； 6.阻塞压力范围三挡可调:高：120kPa，中：66.7kPa，低：10kPa； 7.具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h） 8.气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul； ▲9.报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警； 10.电源：AC110-230V，50-60HZ；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上（注：包含电池欠压报警时间。可根据顾客需求选配更大容量电池，以增加放电时间）； 11.功率：39VA； ▲12.操作历史纪录（黑匣子）：至少1500条； 13.输液历史纪录：1200条（约7天纪录，可从泵上查询）； ▲14.输液器：本泵最多能选用9个厂家生产的一次性使用输液器，前3个品牌输液器出厂时已经校准，输液器4～9需要用户自行校准； 15.运行环境条件：温度: +5℃～+40℃，相对湿度:20%～90% ，大气压86.0～106.0 kPa； 16.运输和贮存条件：温度-40℃～+55℃，相对湿度: ≤95%，大气压50.0～106.0 kPa； 17.外形尺寸：约282mm(宽)×120mm（高）×170mm（深）； 18.重量：约2kg(含夹座)； 19.IP等级：IP×4属防溅水设备； 20.类型：Ⅰ类CF型； 21.符合IEC60601-2-24标准； 22.符合IEC60601-1-2标准； 23.符合GB9706.27标准(国家强制性标准)。 |
| 8 | 双通道注射泵 | 4台 |  | ▲1.注射器规格：10 ml 、20ml 、30ml 、50ml； ▲2 .注射速率:50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）、30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）、20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）、10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）； ▲3.快速推注：1200ml/h (50ml 注射器)、600.0ml/h ( 30ml注射器)、399.9ml/h ( 20ml 注射器)、300.0ml/h ( 10ml 注射器)； 4.累计容量：0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）； 5.限制量：0—9999ml； 6.精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）； 7.电源： AC220V±22V，50HZ±1HZ，DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上； 8.环境条件：温度- 5—40℃，相对湿度20%---90%； ▲9.报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警； 10.自动识别注射器规格； ▲11.可使用一次性注射器（包含13种不同品牌）； ▲12.阻塞后针筒内压力自动释放； ▲13.可记录500条以上（含500条）历史纪录）； 14.具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）； 15.快速输液控制； 16.RS232 电脑接口； ▲17.限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警； 18.KVO速率； 19.类型：Ⅰ类CF型； ▲20.IP等级：IP×4（防溅水）； 21.符合IEC60601-2-24标准(微量注射泵国际标准)； 22.符合IEC60601-1-2标准(医用电器电池兼容国际标准)； 23.符合GB9706.27标准(国家强制性微量注射泵标准)； 24.快速推进键具有保险的特点； 25.注射过程中能快速推注。 |
| 9 | 携便式心电图机 | 1台 |  | 1.工作条件 1.1能在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5-40℃和相对湿度15%RH-95%RH 的环境下正常工作； 1.2标配适配器。 2.ECG输入 2.1 ECG输入通道：12导联同步采集； 2.2 导联选择：标准、Cabrera； 2.3 输入阻抗:≥50M Ω (10Hz) ； 2.4 频率响应：0.01~300Hz(-3dB) ； 2.5 定标电压：1mV±2%； 2.6 内部噪声：≤12.5μVp-p； 2.7 时间常数：≥3.2s； 2.8 共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭) ； 2.9 耐极化电压：±600mV； 2.10 输入电流: ≤0.01μA； 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能； 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能。 3.波形处理 3.1 A/D转换：24 位 3.2 采样率：16000Hz 3.3 灵敏度选择： 2.5、5、10、20、10/5、20/10 mm/mV、AGC 3.4 抗干扰滤波： 3.4.1交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭， 3.4.2基漂滤波器: 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz， 3.4.3肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭， ▲3.4.4低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz； 3.5 自动分析功能：能进行十二导联同步分析测量； 3.6 自诊断功能：具备自动测量功能和自动诊断功能可供选择，算法通过CSE数据认证； 4.接口与存储器 4.1 设备内置存储器，存储病历不小于800例； 4.2 数据可通过USB口导入导出； ▲4.3 支持外接U盘可扩展存储空间，支持SD卡存储； 4.4 支持二维条码扫描仪和支持无线传输功能；支持内置WIFI； 4.5 双USB接口，网络接口, 电源适配器输入接口，SD卡槽； 5.机器硬件参数 5.1 5英寸屏，800×480 高清彩色液晶显示，支持触摸屏操作； 5.2 要求机器轻巧便携，重量小于1kg（不含电池和记录纸)，便于查房和出诊使用； 5.3 显示信息：同屏显示12导心电波形； 5.4 主界面显示包括病人ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息； 5.5 可设置屏幕背景网格显示，能方便医生在屏诊断； 6.记录器 6.1 热敏式点阵打印机 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 6.3 自动记录格式：3×4、3×4+1R、1×12、1×12+1R、3×2+2×3 6.4 记录纸规格：热敏记录卷纸：80mm×20m，热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页； 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印； 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等； 6.7 可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，支持3×4、3×4+1R、3×4+3R 、6×2、6×2+1R、12×1； ▲6.8 具有自动心律失常延长打印功能； 6.9 具备在无网格纸上打印网格功能； 7.电源：交直流两用 7.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz； 7.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间8.5小时，充分保证出诊和查房使用； 8.软件功能 ▲8.1中文输入及中文操作提示和中文报告语言； 8.2支持一维，二维条码扫描仪输入病人信息，简化医生工作； 8.3 可直接外接打印机，通过A4纸打印12导心电波形和报告； ▲8.4 支持多种文件格式（DAT、PDF、及选配格式SCP、FDA-XML、DICOM）的输出，能用于接入医院的电子病例等信息化系统； 8.5可接入心电数据管理系统：SE-1515数据管理软件，Smart ECG Net。 |
| 10 | 婴儿辐射保暖台 | 2台 |  | 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3.独立的超温保护系统； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6.具有自检功能，多种故障报警提示； 7.前面板具有温度校正功能； ▲8.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒； ▲10.具有数据储存功能； 11.具有APGAR评分计时功能； 12.具有RS-232接口； ▲13.具有黄疸治疗装置； 14.基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，黄疸治疗装置，升降式机架； 15.工作电源：AC220V/ 50HZ； ▲16.输入功率：≤750VA； 17.控温方式：预热、手控、肤温三种控制； 18.肤温控温范围：32℃～37.5℃； ▲19.肤温显示范围：5℃～65℃； 20.控温精度：≤0.5℃； ▲21.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内； 22.床面温度均匀性：≤2℃； 23.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动； 24.婴儿床倾斜角度：无级可调； 25.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示； 26.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等； 27.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²； 28.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²； 29.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。 |
| 11 | 单头手术无影灯 | 1台 |  | 1.LED手术无影灯适用于各种手术场合的照明需要，是现代手术室和净化手术室的理想照明设备。 2.灯头采用整体圆盘形设计，光斑更均匀；流线型设计，可获得极佳的层流效果；灯罩壳为铝合金材质，有极佳的散热性； 3.冷光采用LED器件作为手术照明冷光源，医生头部和伤口区域几乎无温升。 ▲4.电路设计采用数字方式调控LED亮度，要求亮度调节均匀、调节范围广，无频闪。 5.连续照明：整个无影灯头由80个高亮度白色LED，10个串联成一组，即称为高亮度发光二极管串， 以8组并联而成。每组相互独立， 若有1组或2组损坏，发生故障，其余的组仍能持续点亮。 ▲6.一键切换到腔镜模式，照度、色温可无级调节，满足医院不同的手术需求。液晶屏显示显示调节状态。 7.驱动电路板在工作中超温保护功能：如果驱动电路板温度超过95℃，系统有自动减少功率输出。 8.发光光源（又称发光引擎模块）的平均使用寿命为不少于50000小时； 9.散热设计合理，使LED发光二级管的使用寿命提高，设备的使用时间增加； 10.可消毒的手柄，保证在手术过程中对灯头的操控制处于无菌状态。 11.微电脑数字控制，有记忆功能和电压负反馈控制，要求使宽电压工作稳定，抗干扰能力强； 12.配置轻巧平衡臂悬挂系统，要求移动轻巧，定位稳定。360°全方位设计能满足手术中任何高度和角度； 13.LED手术灯光为可见光，没有红外紫外部分。要求手术区温升小，平均辅照能不高于3.6mw/m2； 14.技术参数 ： （1）灯头直径：700mm； （2）中心照度：40000~160000Lx； （3）光斑直径d10：≥140mm； （4）光斑直径d50：≥70mm； （5）光柱深度：≥1000mm； （6）色温：4000±500K可调； （7）显色指数 ：Ra＞92； （8）最大辐照度：≤500W/m2； （9）光源：LED（1W×80）； 15.基本配置：旋转臂部件：1套、平衡臂1套、灯头1套、手柄1个、保险丝4个。 |
| 12 | 双头手术无影灯 | 1台 |  | 1.LED手术无影灯适用于各种手术场合的照明需要； ▲2.灯头为整体圆盘形设计，要求光斑均匀；要求流线型、超薄型设计，灯盘厚度≤8cm，具备层流效果；灯罩壳为铝合金材质，要求散热性好； 3.具备冷光效果，要求采用LED器件作为手术照明冷光源，医生头部和伤口区域几乎无温升。 4.电路设计采用数字方式调控LED亮度，要求亮度调节均匀、调节范围广，无频闪； 5.连续照明：整个无影灯头由48/80个高亮度白色LED，6个/10个串联成一组，即称为高亮度发光二极管串；以8组并联而成，每组相互独立，若有1组或2组损坏，发生故障，其余的组仍能持续点亮； ▲6.具备一键切换到腔镜模式，照度、色温能无级调节，液晶屏显示显示调节状态； 7.驱动电路板在工作中具备超温保护功能：如果驱动电路板温度超过95℃，系统能自动减少功率输出； ▲8.单灯头控制面板同步控制双灯，同步调节双灯头各参数，能双灯互控调节各参数； 9.发光光源（又称发光引擎模块）平均使用寿命不少于50000小时； 10.要求散热设计合理，能提高LED发光二级管使用寿命，增加设备使用时间； 11.要求能对手柄消毒，能保证在手术过程中对灯头的操控制处于无菌状态； 12.微电脑数字控制，有记忆功能和电压负反馈控制，要求宽电压工作稳定，抗干扰能力强； 13.配置的平衡臂悬挂系统要求轻巧，能移动轻巧，定位稳定，360°全方位设计，能满足手术中任何高度和角度； 14.LED手术灯光为可见光，要求没有红外紫外部分，热量少。手术区要求温升小，平均辅照能不高于3.6mw/m2； 15.灯头直径：700mm/500mm； 16.中心照度：40000~160000 Lx/40000~120000Lx； 17.光斑直径d10：≥180mm/180mm； 18.光斑直径d50：≥100mm/100mm； 19.光柱深度：≥1500mm； 20.单遮板无影率：母灯≥90％，子灯≥50％； 21.色温：4000±500K 可调； 22.显色指数：Ra＞92； 23.最大辐照度：≤400 W/m2； 24.光源：LED（1W×80）/LED（1W×48）； 25.基本配置：旋转臂部件：1套、平衡臂2套、主灯1套、副灯1套、手柄2个、保险丝4个。 |
| 13 | 全自动血型检测交叉配血仪 | 1台 |  | 1.检测原理：柱凝集法； 2.配套实验载体：柱凝集检测卡； 3.配套实验载体尺寸：体积小于55×65×9mm； 4.配套实验载体要求：环境温度要求可满足2-25℃； 5.用途：全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血、人Rh系统分型检测等实验；从样品扫描、试剂卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预； 6.检测项目： （1）ABO血型正、反定型； （2）Rh血型鉴定； （3）交叉配血试验； （4）不规则抗体筛查、鉴定； （5）抗人球试验； （6）Rh分型检测； 7.处理速度：自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型正反鉴定≥42卡/小时； 8.工作模式：循环进样、持续进卡；多项目并行工作，可自定义每个标本的检测项目，可对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh-D血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目，仪器自动优化并列运行实验； 9.机械臂：≥2个独立的机械臂。其中，1个用于加标本和加试剂，1个用于移卡；试验中两个机械臂同步运行，并列加样和移卡； 10.加样系统： 10.1加样通道：≥2个加样通道，液体置换加样原理。采用固定式永久性加样钢针，针径≤2mm，避免加样针耗材费用，保证气密性及便于吸取红细胞样本；加样通道Y、Z方向均可独立控制运行，工作时可在9mm～300mm范围内任意距离分开； 10.2液体探测：所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能； 10.3加样精度： 加样量; 精确度（CV）; 准确度（%）. 10ul; ≤3%; ≤5. 50ul; ≤2%; ≤2. 100ul; ≤1%; ≤2. 11. 洗针位：≥2个独立的加样针清洗位，采用针内贯通式冲洗和针外喷淋式冲洗的双重洗针方式，对针内壁、外壁同时进行洗涤，针外喷淋洗涤采用独立管道喷液； 12.机械抓手：1个独立的抓手机械臂，可进行X、Y、Z三个方向的运动； 13.标本位：可一次性上机标本数量≥96个，原始标本试管上机； 14.标本稀释：使用96孔深孔板稀释标本，稀释板位数量≥1个；实验中由加样器自动分配稀释液，自动稀释混匀标本； 15.新卡位：可一次性放置新卡≥48张； 16.试剂位 16.1试剂位数量：≥10个试剂位，支持原始血型试剂瓶上机实验；另有不少于2个盐水试剂瓶。 16.2试剂混匀：偏心回转方式自动混匀试剂，避免加样针吸吐方式混匀试剂造成混匀不均和红细胞破损。 17.穿刺：能根据实验项目及检测标本量，自动对每张卡进行3孔或6孔的穿刺。 18.孵育器：2台独立的孵育器，能同时孵育卡数≥24张。孵育时孵育区域封闭，不可采取敞开式孵育造成孵育温度不均匀；孵育温度：室温~50℃。孵育器与离心机须为2个相互独立的模块，不可共用同一模块； 19.离心机：1台独立的离心机，能同时离心卡数≥24张；转速：0~2000r/min.； 20.判读系统：使用高分辨率彩色CCD成像判读，图片真实、直观，未经处理；原始图像可永久保存； 21.标本条码扫描：具备固定式标本条码扫描仪，在装载标本时自动扫描标本条码和试剂瓶条码； 22.安全和报警：具备可全密闭的外观结构；具备声音、指示灯的双重报警系统功能； 23.软件：全中文软件操作界面，参照或相当于windows 7操作系统，MYSQL数据库，可以与医院管理系统连接，实现双向通讯； 24.工作环境：温度15℃-32℃；湿度30%-80%。 |
| 14 | 电解质分析仪 | 1台 |  | 1.技术特点： 1.技术特点： 1.1 7英寸真彩色高清触摸屏，具备人机交互式菜单，操作和维护导航功能，在线故障自动报警及排除； 1.2 功能部件自动检测，传感部件自动判断、自动适应和自动校正； 1.3泉涌清洗和分段式气液混合冲洗，配合清洗配方，要求能杜绝堵塞和交叉污染现象； 1.4 一键式全方位维护操作，要求能免除操作者繁杂工作及确保仪器最优工作状态； 1.5 检测和计算项目: K+、Na+、Cl—、Ca2+、pH、nCa、TCa、等多种参数组合； 1.6 较低的样品耗量：80μl～150μl，电解质项目从吸样到显示结果≤25秒； 1.7 断电后要求能储存质控和样品数据，实现数据储存再现，超大存储量>5000,并支持无限扩展； 1.8 国际标准HL7协议，标配网络接口支持LIS联网，支持外接打印机、鼠标和键盘，支持U盘数据导出，支持软件在线升级； 1.9 自动一点及两点定标，附加人工定标功能，自动斜率和均差参数调整，支持原厂质控参数条码扫描输入； 1.10 一体化试剂包，要求能降低生物污染风险,符合环保要求； 1.11背光式电极观察窗，要求能让检测一目了然； 1.12 试剂余量报警，条码耗材控制技术，确保用户用得放心； 1.13 可选项自动进样盘，自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；进样盘配原始管加样、无需分装样品直接测量，液面检测及采样针防碰撞功能，外置条码扫描； ▲1.14 在线图文指导、自动纠错导航、帮助信息； ▲1.15 支持多任务操作； 1.16 支持样本或流路堵报警及自动和手动排堵功能,气泡报警功能； ▲1.17 配套原厂质控QC质控报警,锁定报警参数以防止测试； ▲1.18 PH有温度较准功能，要求能保证结果准确。 2.样品种类：血清。 3.测量范围和精度： 4.工作条件： 项目; 测量范围; 精密度（CV值）. K+; 0.5—15.0mmol/L; ≤1.0%. Na+; 20.0—200.0 mmol/L; ≤1.0%. Cl—; 20.0—200.0 mmol/L; ≤1.0%. Ca2+; 0.1—5.0 mmol/L; ≤1.5%. pH; 6.0—9.0; ≤1.0%. 4.1 工作温度：10℃—40℃； 4.2 相对湿度：≤80%。 |
| 15 | 心电监护仪 | 4台 |  | 1.整机要求： ▲1.1模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可选配CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用； 1.2整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高； 1.3≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示； 1.4屏幕采用最新电容屏非电阻屏； 1.5显示屏可支持亮度自动调节功能； 1.6屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作； 1.7内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装；锂电池支持监护仪工作时间≥4小时； 1.8安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； 2.监测参数： 2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测； ▲2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； 2.3心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s； 2.4提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示； ▲2.5支持≥21种心律失常分析,包括房颤分析； 2.6 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms； 2.7支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果； 2.8提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿； 2.9支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁； 2.10配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿； ▲2.11提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用； 2.12支持升级多达3通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿； 2.13支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪；移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试； 3.系统功能： 3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则； 3.2支持肾功能计算功能； 3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源； 3.4支持≥100小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，≥800条事件回顾，≥800组NIBP测量结果，≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾，支持24小时全息波形的存储与回顾功能； 3.5每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 3.6支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘； 3.7支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统； 3.8支持监护仪进入夜间模式，演示模式，待机模式； 3.9配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）； 3.10提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化； 3.11提供计时器功能，界面区提供设置不小于2个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能。 |
| ▲（二）商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于一年。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： （1）按国家标准实行“三包”。 （2）免费送货到用户现场，在用户要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。 （3）接到用户故障通知后立即做出响应，24小时内派技术人员到达现场维修。 （4）质保期内免费定期回访巡检、维修，校准。 （5）其余按厂家承诺进行。 2.其余按厂家承诺。 |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 1.交货时间：自合同签订之日起90个日历日内交货并安装调试完毕交付使用。 2.交货地点：防城港市内采购人指定地点。 3.交货方式：现场交货。 |  |
| - 投标报价 |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用。 |  |
| 付款条件 |  |  | 采用分期付款方式，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具货款全额发票给甲方，甲方在收到发票15日内支付合同总金额的30%给乙方，在设备验收合格后壹年内支付合同总金额的70%（不计息）。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2.投标人必须在投标文件中提供以上所投产品的“医疗器械注册证或医疗器械备案证明”复印件（第一类提供医疗器械备案证明，第二、三类提供医疗器械注册证），否则投标无效。 3.投标人必须在投标文件中提供售后服务方案以供评标，否则投标无效。售后服务方案主要内容包括但不限于以下方面：售后服务和售后技术支持、质量保证期限及内容、免费为设备使用人员进行相关培训、质量保证期间的服务方式和响应时间等、质量保证后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等、维修机构和技术人员情况等。 4.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。 |  |
| （三）采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 采购人的特殊要求及说明 |  |  | 在签订合同后供货前，采购方有权要求中标人提供所投产品型号进行试运行。若发现任一功能、性能与投标时响应的指标不符的，报采购监督管理部门处理。 |  |
| 参考品牌及型号规格 |  |  | 无 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 详见采购需求及第四章“评标方法及评标标准” |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 见本招标文件第四章“评标方法及评标标准”。 |  |
| 规范标准 |  |  | 按国家、行业、地方标准。 |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  |  | 交货安装调试完毕后，由采购人及中标供应商共同组织现场检测、检验，按招标文件要求及国家标准进行验收，验收费用由中标供应商支付，验收费用包含在此次的投标报价中。 |  |
| 核心产品 |  |  | 本项目的核心产品是：DR；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资 格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| （四）其他事项 |  |  |  |  |
| 现场考察 |  |  | 经采购单位确认，本项目不组织统一的现场考察环节。供应商可根据自身情况决定是否进行现场考察，供应商如需进行现场考察，可提前联系采购单位提供适当协助。 供应商前往项目所在地进行现场考察一切费用自行承担，经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担； 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任； 供应商可为考察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险。 |  |