## 第二章  采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标方法及评标标准及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.标注“▲”条款为实质性响应条款，必须完全满足，否则投标无效。

7.各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。

| （一）、采购标的及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 功能目标要求及技术指标 |
| 1 | 重症电动病床 | 5 | 张 | ▲1.电动操作方式：有线主控面板控制器、有线手持控制器、护栏内侧控制器、护栏外侧控制器、脚踏控制器共五种控制方式； 2.电动功能必须包括：整体升降、背部上升、膝部上升、头低脚高及头高脚低、背膝同步联动、电动CPR、一键电动心脏座椅位、一键检查体位； 3.床体升降采用垂直双立柱式设计，静音安全，清洁方便，拒绝架杆式结构床体； 4.主控面板具有体位锁定功能，防止病人误操作； ▲5.需具有一键背部30°自动停止功能，方便医护人员操作； 6.主控面板具有一键停止键，紧急状况时可快速停止床台运作； 7.具有一键式检查体位，在床面恢复水平的同时，床面升至最高,无需拆卸护栏医生即可快速对患者进行诊断检查及紧急气管切入插管手术； 8.所有控制器均配有启动按键，防止误操作，提高使用安全性； 9.手持控制器具有手电筒功能，便于医护人员检查病人； 10.具备一键式紧急头低脚高功能，在进行头低脚高的同时可实现床面水平； 11.手持控制器及护栏控制器需具备背光功能，方便夜间操作； 12.双侧四个护栏均配有角度显示功能，并具有最低位液晶背光变色显示功能； 13.床体基座两侧配有脚踏控制系统，可控制床体升降，并具有一键脚踏检查体位，在床面恢复水平的同时，床面可升至最高； 14.两侧护栏配有辅助离床功能键，可帮助患者自己操作床面抬升的同时支持患者双足着地。 15.背板具有自动回退功能，当背板抬升时同步向床头回退,减少患者骶骨部位的压力和剪切力，最大程度预防压疮的发生； 16.每个护栏均配有气压棒，具有缓降功能； 17.两段式全护栏设计，两段侧护栏包围整床长度，在床体未延长时，侧护栏头端及尾端分别与床头板及尾板的距离小于6cm，可确保病人最大安全； 18.背板下方需设有X光片夹轨道，便于X光拍片； 19.病床需标配有内建蓄电池，在没有外部电源时，仍可操控病床； 20.配有四个万向进口封闭无缠绕脚轮，无螺丝外漏，脚轮直径≥150mm，四个脚轮均配有中控刹车，具有锁定、自由、定向三段式功能，其中一个脚轮需具有抗静电功能； 21.需配有第五脚轮，床体可原地360°旋转，方便床体转向和推行； 22.床体两侧均配有手动CPR，紧急状态下可快速操作； 23.具备未刹车报警功能，当外部电源供电时，床体未刹车需有声音报警； 24.床体需具有超重负载报警，确保病床的安全防护； 25.床体下方需配有夜灯功能，便于医护人员夜间观察； ▲26.床体具有可延长功能，延长尺寸≥300mm； 27.床体配有尿袋挂钩，四角均需配有静脉输杆插孔； 28.可拆卸式床头、床尾板，一体吹塑成型，具有锁定装置； 29.床长度为≥2200毫米，床体宽度为≤1000毫米； 30.高低升降范围：最低高度≤400毫米，最大高度≥750毫米； 31.背部上升≥60°，膝部上升≥30°； 32.最大承重能力≥250kg； 33.整床前后倾角度范围：头低脚高≥15°，头高脚低≥15° 34.配有原厂床垫，床垫具有CE认证，提供相关证明文件，床垫厚度≥140毫米； 35配置有原厂输液架一套，可伸缩调节高度。 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 台 | 一、设备用途说明：腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、经食道、术中及其他介入检查和治疗，具备科研教学、各科系病例诊断、疑难病例会诊，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统。 二、采用最新的软硬件版本。 三、主要技术规格和描述： 1.彩色多谱勒超声波诊断仪包括： （1）≥21"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像 （2）≥10.4"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏 （3）具有智能流程编辑功能，工作流程顺畅，可提高工作效率； （4）具有智能化操作系统，符合人体工程学设计，操作面板可倾斜、旋转移动； （5）具有多层晶体匹配探头技术，可提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。 （6）具有智能脉冲调制技术，可精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度。 （7）具有微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率、方位角分辨率、时间分辨率明显提升。 （8）数字化高分辨率二维灰阶成像单元； （9）数字化M型显示及分析系统； （10）数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元； （11）数字化能量血流成像单元； （12）数字化频谱多谱勒显示和分析系统； ▲（13）数字化连续多谱勒显示及分析系统，支持所配置的凸阵、线阵、相控阵探头； （14）组织谐波成像功能； （15）空间复合成像技术，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示； （16）高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节； （17）具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性； （18）梯形拓展成像功能，扩大扫查视野； （19）原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数； （20）具有图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多谱勒速度、基线等参数； （21）具有自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示。 （22）具有穿刺针实时双幅增强显示功能； （23）实时自动多普勒包络分析。 ①可提供心脏、外周血管实时包络及专业分析； ②具备多普勒角度自动校正技术； ▲（24）具有实时双多谱勒取样功能，可以在同一心动周期下，实现二个不同部位的脉冲多普勒同步取样。为精确心功能测量提供了先进准确的工具，同时可应用于腹部和浅表器官，对疾病进展程度的判断，疗效评价及预后判定具有重要价值； ①≥3种模式可选，PW&PW；TDI&PW；TDI&TDI ②支持凸阵、线阵、相控阵、容积探头 （25）具备增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能； ①可频谱测量； ②控制面板上必须有独立按键执行此功能； ▲（26）配实时组织弹性成像功能； ①具有应变曲线，可实时显示组织应变的时间变化值，并且可进行多级调整； ②双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择； ③具有自动识别最佳弹性图像功能，并自动选取，提高测量分析的准确率和一致性； ④弹性原始数据存储，图像冻结后ROI大小任意可调； ⑤具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值； ⑥具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位后系统自动取样病灶和脂肪层ROI进行应变比值测量； （27）可选配动态实时三维/4D成像功能，具备完善的图像采集、重建和后处理工具软件，进一步提高3D 和 4D 成像的诊断信心。 ▲（28）可选配置任意角度M型，取样线≥3条，360度旋转，任意位置移动， 移动无需事先定位轴心位置，成人、胎儿均可实现； 2.测量和分析：（B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒） （1）一般测量：距离、面积、周长、容积、角度； （2） M型测量：距离 (振幅)，时间间隔，心率，速度 （3）多谱勒血流测量及分析； （4）实时多谱勒频谱自动描计； （5）产科测量与分析； （6）子宫测量与分析； （7）卵巢、卵泡测量与分析； （8）心脏功能测量与分析； （9）外周血管血流测量与分析； （10）泌尿科测量和分析； （11）小器官测量和分析； （12）腹部测量和分析； 3.图像存储与（电影）回放重现单元； 4.输入/输出信号 （1）输入：VCR，外部视频 ； （2）输出：复合视频，S---视频； 5.图像管理与记录装置 （1）超声图像存档与病案管理； （2）DVD/CD存储器，USB存储器； （3）兼容DICOM3.0。 6.兼容DICOM网络连接。 四、技术参数及要求: 1.系统通用功能 （1）监视器：≥21"IPS-Pro LED监视器，宽视角，高对比，清晰、 超稳动态显示图像； （2）主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸； （3）操作面板各按键功能可编程、可用户自定义； （4）探头个数：3个，包括电子凸阵腹部探头、电子线阵高频探头、经阴道微凸阵探头各1个； （5）全激活可任意互换电子探头接口：≥3个（不含笔式CW探头接口）； （6）二维、彩色双幅实时成像功能； （7）预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节； （8）安全性能：符合进口商品安全质量要求。 2.灰阶显像主要参数 （1）探头频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调 工作频率范围： ①凸阵：超声频率2-5MHz； ②线阵：超声频率5-13MHz； ▲③微凸阵：超声频率3-8MHz，最大扫查角度≥200度。 （2）发射声束聚焦：复合脉冲波发射器 ≥8段 ； （3）接收方式：多重高速数字化声束形成器； （4）数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit； （5）回放重现：灰阶图像回放≥10000幅； （6）增益调节：B、M、D可独立调节 ①STC分段≥8段调节； ②实时调节或冻结后可再调节。 （7）横向（水平向）增益调节功能：≥8段； （8）最大扫描深度：40cm。 3.频谱多谱勒 （1）方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 连续波多普勒 CWD；双脉冲频谱多谱勒 Dual Gate Doppler （2）多谱勒频率可选择≥2种，可视可调； （3）最大测速 ①PWD正向或反向血流速度≥6.87 m/s； ②CWD血流速度≥12m/s。 （4）最低测速：≤1mm/s； （5）取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调； （6）多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节； （7）滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 ，B、D、M兼用 ①凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M； ②线阵：B/PWD，B/CWD，B/M； ③相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M； 4.彩色多谱勒 （1）显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示； （2）彩色增强：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像； （3）高精细动态血流，具有无二维背景显示； （4）显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。 5.数字化图像管理与记录装置 （1）原始射频数据存储； （2）光盘刻录，USB接口； （3）动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。 |
| 3 | 便携彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 套 | 一、主要技术规格和描述： 1.彩色多谱勒超声波诊断仪包括： （1）≥15英寸高分辨率液晶监视器，可左右旋转，可触摸操作，全新GUI操作界面； （2）全数字化高性能彩色多普勒便携超声诊断系统主机，WINDOWS XP操作平台； （3）数字化二维灰阶成像单元； （4）数字化彩色多普勒诊断部件； （5）数字化频谱多普勒显示和分析单元； （6）实时自动多普勒包络测量功能； （7）彩色能量图/带方向信息的能量多普勒图，高精细血流成像技术； （8）连续可变动态孔径声束聚焦技术，发射≥10个焦点； （9）原始数据存储，图像冻结后多参数可调； （10）一键优化功能，对应二维和多普勒模式； （11）空间复合成像技术：对应凸阵、线阵探头，对应模式：二维、谐波、彩色、FineFlow、弹性成像，并可根据需要调节复合扫描方向及线密度等，复合方向≥12个。 （12）智能化回声滤波解析技术：6档可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用，且可分级调节； （13）全新的组织谐波技术（次谐波成像功能），谐波模式≥6种； （14）具备组织声速校正技术，可应用于特殊体型人群，≥29档可调； （15）组织多普勒功能； （16）M型自动导航功能(自动测量心功能)； （17）B型、彩色、多普勒实时三同步显示； （18）数字化不失真图像放大功能，放大模式2种可选 （19）线阵探头梯形成像技术（对应二维、血流、造影）； （20）可升级全方位M型，M取样线≥2条, 可在电影回放图像上实现 ； （21）可升级实时组织弹性成像（另外加收费）； ①配备探头压迫板； ②弹性应变曲线图及压力标尺指示功能，能进行客观的比较，可多级调整； ③最佳分析图像自动选取功能以及多幅图像弹性参数自动平均功能； ④双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择； ⑤弹性原始数据存储，图像冻结后任意弹性图像取样，并支持工作站存储图像的再次分析； ⑥定量分析软件，可进行面积比、病灶与正常组织进行弹性应变比值分析； ⑦病灶与正常组织自动选取功能，减少测量流程和主观影响因素； ⑧弹性图像可实显示穿刺引导线，引导穿刺活检； ⑨≥10款探头支持弹性成像功能，含不同类型的探头，线阵、凸阵、腔内、术中、腹腔镜探头等等。 2.测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) （1）一般测量； （2）产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线 （3）多普勒血流测量及报告软件妇科测量与分析； （4）心脏/血管计算测量及报告软件； （5）泌尿科计算及报告软件； （6）关节计算及报告软件； （7）用户可建立特殊用途测量软件包。 3.图像存储与(电影)回放重现单元； 4.可参考信号:心电 ； 5.输入/输出信号: （1）输入: VCR, 外部视频、RGB彩色视频； （2）输出: 复合视频, RGB彩色视频/S---视频 。 6.连通性：兼容DICOM3.0。 7.图像管理与记录装置 （1）超声图像存档与病案管理系统； （2）USB接口； （3）主机固态硬盘≥64G。 8.具备便捷低阻力推车，移动灵活。 二、技术参数及要求 1.系统通用功能 ▲（1）监视器:≥15英寸彩色液晶显示器, 高分辨率逐行扫描，具备触摸屏操作功能； （2）探头个数: 3个，包括电子腹部凸阵探头、电子高频线阵探头、超宽频凸阵穿刺探头各一个； （3）探头接口≥3个； （4）安全性能：符合进口商品安全质量要求。 2.探头规格 （1）频率：宽频或变频探头，所有具体成像频率必须在屏幕上显示 ①变频探头中心频率可选择≥5种； ②多谱勒可选择≥3种不同频率。 （2）类型：电子凸阵、电子线阵、电子相控阵； （3）B、M、D兼用： ①凸阵:B/PWD，B/M； ②线阵:B/PWD，B/M； ③相控阵:B/PWD,B/CWD，B/M； （4）穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置； 3.灰阶显像主要参数: （1）探头工作频率范围 ①电子凸阵：超声频率1.0~5.0MHz； ②电子线阵：超声频率5.0~13.0MHz； ③电子凸阵穿刺：频率1.0-5.0MHz。 （2）最大扫查深度：≥36cm； （3）成像速率： ①凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥30帧/秒； ②相控阵探头,85°角,18cm深,最高线密度，帧速率≥65帧/秒。 ▲（4）可升级配置的腔内微凸探头扫描角度：≥200°，并支持弹性成像功能； （5）发射声束聚焦：发射8段； （6）数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit； （7）谐波成像频率个数≥6，谐波成像与基波成像帧频相同；（8）回放重现: 灰阶图像回放≥19000幅； （9）预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 （10）增益调节： ①B、M、D可独立调节； ②STC分段≥８段调节； ③实时调节或冻结后可再调节。 （11）M/D记录时间：≥300秒； 4.频谱多谱勒: （1）方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； （2）多谱勒基准频率: ①相控阵：PWD\CWD；2.0～3.5MHz； ②线阵：PWD；6.5～10.0MHz； ③凸阵：PWD；2.0～3.0MHz。 （3）最大测量速度：PWD正向或反向血流速度最大≥7.2m/s； （4）最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）； （5）多普勒自动描记：有实时自动描记和冻结后自动描记两种方式，正向包络、负向包络、双向包络可调； （6）显示方式：B/D、M/D、B/M以及M型取样线可任意改变角度； （7）零位移动：≥6级； （8）取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至15mm逐段可调； （9）多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节； （10）滤波器：分级可调，PW、CW分别可调； （11）显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位 5.彩色多谱勒 （1）显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示； （2）扇形扫描角度：5°～90°选择； （3）彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥8帧/秒； （4）显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比； （5）彩色增强功能： ①CFA彩色能量图(单方向和方向性)可用于相控阵探头； ②Fine Flow高精细血流成像； ③彩色标尺显示模式：CFI≥22种、CFA≥13种、Fine Flow≥9种； ④彩色倾斜扫描功能，对应线阵探头； ⑤彩色优先功能≥16档； ⑥彩色峰值滞留功能，多档可调； ⑦极佳的干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰； ⑧彩色多普勒定量分析软件； ⑨彩色多普勒B模式下单点直接测速技术，包括显示速度、频移和θ角。 ▲⑩感兴趣速度范围的绿色标识，可任意设定显示的速度范围，实时及冻结回放状态下可实现。 6.线阵探头图像可上下双幅实时显示，同时支持彩色显示。 7.超声功率输出调节：B/M、PWD、彩色多谱勒输出功率（5-100%）可调。 8.数字化图像管理与记录装置，内置高级图像数据管理软件：可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件，可储存患者数据≥10000个。 9.具备USB接口； 10.动态图像或静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。 |
| ▲（二）、商务要求表 |
| 质保期 | 质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于一年。 |
| 售后服务要求 | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： 1.接到采购人报修通知，立即响应并在1小时内采取相应措施，在收到采购人要求服务通知的5小时内，服务人员到达现场。 2.投标人必须在投标文件中提供售后服务方案以供评标，否则投标无效。售后服务方案主要内容包括但不限于以下方面：售后服务和售后技术支持、质量保证期限及内容、免费为设备使用人员进行相关培训、质量保证期间的服务方式和响应时间等、质量保证后的服务方式、响应时间、零配件供应及费用收取等、维修机构和技术人员情况等。 3.其余按厂家承诺。 4.投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自合同签订之日起90个日历日内交货并安装调试完毕交付使用。 2.交货地点：防城港市内采购人指定地点。 3.交货方式：现场交货。 |
| 投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用。 |
| 付款条件 | 采用分期付款方式，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具货款全额发票给甲方，甲方在收到发票15日内支付合同总金额的30%给乙方，在设备验收合格后壹年内支付合同总金额的65%，余款总额5%在质保期满十五个工作日内付清（不计息）。 |
| 政策性加分条件 | 见本招标文件第四章“评标方法及评标标准”。 |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |
| 采购人的特殊要求及说明 | 1、本次采购货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商负责免费代办进口产品报关等手续。 2、投标人必须在投标文件中提供以上所投产品的“医疗器械注册证” 复印件，否则投标无效。 3、在签订合同后供货前，采购方有权要求中标人提供所投产品型号进行试运行。若发现任一功能、性能与投标时响应的指标不符的，报采购监督管理部门处理。 |
| 参考品牌及型号规格 | 无 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 详见采购需求及第四章“评标方法及评标标准” |
| 规范标准 | 按国家、行业、地方标准。 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 交货安装调试完毕后，由采购人及中标供应商共同组织现场检测、检验，按招标文件要求及国家标准进行验收，验收费用由中标供应商支付，验收费用包含在此次的投标报价中。 |
| 核心产品 | 本项目的核心产品是：重症电动病床、彩色多普勒超声诊断系统、便携彩色多普勒超声诊断系统；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资 格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| （三）、其他事项 |
| 现场考察 | 经采购单位确认，本项目不组织统一的现场考察环节。供应商可根据自身情况决定是否进行现场考察，供应商如需进行现场考察，可提前联系采购单位提供适当协助。 供应商前往项目所在地进行现场考察一切费用自行承担，经实地考察后因自身原因考察不详细而导致投标方案偏差、中标后不能履约等一切责任由供应商自行承担； 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料。采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任； 供应商可为考察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商自行承担现场考察的责任和风险。 |