# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人必须根据自身实际情况如实响应招标文件，不得将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则作无效投标处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层螺旋CT |  | 2台 | 工业 | 1. 机架系统 （1）滑环类型：低压滑环； ▲（2）机架孔径：70cm＜机架孔径＜76cm； （3）机架机械倾角：≥±30°，可遥控； （4）机架系统可遥控：具备； （5）具备三维激光定位系统； （6）机架控制面板≥4套； （7）具备机架旁摆位功能； （8）具备机架倾斜螺旋扫描功能； （9）机架冷却方式：风冷； ▲（10）焦点到等中心距离：≥57cm； （11）焦点到探测器距离：＞1030mm。 2. X线系统 ▲（1）球管阳极热容量（不含等效概念）：＞5.0MHU； ▲（2）阳极最大散热率：≥810KHU/min； （3）球管小焦点：≥0.6mm²； ▲（4）球管大焦点：≥1.2mm²； ▲（5）高压发生器功率（不含等效概念）：≥50kW； （6）球管最小电流：≤10mA； ▲（7）球管最大电流：≥420mA； （8）球管最低电压：≤80kV； （9）球管最高电压：≥140kV； （10）球管电压选择范围：≥4档。 3. 数据采集系统 （1）探测器材料：固体稀土陶瓷探测器； ▲（2）亚毫米探测器排列：≥32排； ▲（3）数据采样率：≥4640采样/360°； （4）探测器Z轴覆盖跨度：≥20mm。 4. 扫描床 （1）最长移动范围：≥1770mm； （2）床水平移动最大速度：≥160mm/s； （3）床水平移动最小速度：≤1mm/s； （4）床升降最低高度：≤430mm； （5）床升降最高高度：≥970 mm； （6）床面垂直升降范围：≥540mm； （7）检查床承重：≥205 kg。 5. 控制台 （1）操作系统：Windows10； （2）高性能计算机：≥6核。 ▲（3）内存 ①主控台内存：16GB； ②建像机内存：32GB。 （4）图像存储空间：≥1TB； （5）显示器分辨率：≥1280*1024； （6）CD，DVD光盘刻录系统； （7）标准DICOM3.0接口； （8）具备发送／接收；查询／检索；基本打印功能；存储；网络接口(HIS/RIS)。 6. 操作室：可在扫描间控制扫描床升降、移动，方便操作医生。 7. 扫描参数与图像重建 ▲（1）机架转速360度）：≤0.5秒； （2）最薄层厚：≤0.625mm； （3）扫描视野FOV：≥50cm； （4）重建视野FOV：5-50cm； （5）图像重建矩阵：512×512, 768×768,1024×1024； （6）图像显示矩阵：1024×1024； （7）CT 值范围：-32768~32767； （8）最长连续扫描时间：≥100秒； （9）最长扫描范围：≥1760mm； （10）定位片长度：50-1650mm； （11）最小螺距：≤0.3； （12）最大螺距：≥2； ▲（13）高对比度分辨率：≥17lp/cm@0%MTF； （14）低对比度分辨率：≤4mm@0.3％。 8. 临床应用软件 （1）基础软件功能： ①3D； ②多平面重建MPR； ③曲面重建CPR； ④最大密度投影MIP； ⑤最小密度投影MinIP； ⑥平均密度投影AIP； ⑦表面遮盖显示SSD； ⑧三维容积显示VR； ⑨透明显示骨骼功能； ⑩模拟手术刀技术； ⑪1024大矩阵重建：用于清晰的显示内耳等精细结构及小病变； ⑫轮廓分割功能：能够自定义感兴趣区域的轮廓，并分割出来； ⑬CTA血管造影技术； ⑭CTU尿路造影技术； ⑮肝脏三期扫描技术； ⑯对比剂追踪技术； ⑰对比剂追踪自动扫描触发功能； ⑱动态扫描CT时间密度曲线。 （2）虚拟内窥镜功能 ①气管内窥镜； ②椎管内窥镜； ③血管内窥镜； ④能够自定义漫游路径，并支持自动，手动漫游，录制成Video。 （3）去伪影技术 ①去运动伪影技术； ②去后颅窝伪影技术； ③去金属伪影技术； ④去射线束硬化伪影技术； （4）灌注功能 ①头部动静脉血管检测； ②头部CBF, CBV, MTT, TTP 图像显示，曲线显示，以及测量结果显示； ③脑缺血半暗带分析； ④灌注结果自动显示分析； （5）肺结节软件分析 ①一键病灶提取，并自动计算病灶的大小； ②VR显示病灶的形态，解剖位置； ③随访功能，病灶自动对比，自动量化体积变化、倍增时间等。 （6）肺密度分析软件 ①自动分割左肺，右肺； ②自动显示肺气肿区域，并用颜色加以区分； ③自动计算肺气肿的体积，百分比等。 （7）肿瘤评估软件 ①一键病灶提取，并自动计算病灶的大小； ②VR显示病灶的形态，解剖位置； ③随访功能，并自动进行病灶对比。 （8）低剂量扫描技术 ①迭代重建算法，可实现低剂量扫描得到优质图像； ②3D剂量调制：扫描过程自动实时的电流优化技术≤1mA步进； ③自动kV调节：根据患者的体型，解剖结构，自动选择最优的扫描电压； ④儿童低剂量扫描协议：根据不同患者的年龄，体重设置特殊的扫描协议； ⑤敏感器官保护功能：扫描过程中针对射线敏感部位实施器官保护； ⑥剂量报告：每个患者检查结束后会显示扫描所用的参数与剂量。 （9）血管分析 ①自动去除床板； ②自动去除身体各个检查部位的骨骼； ③自动提取医生感兴趣的主要分支血管，并自动命名； ④随鼠标指针移动，自动显示主要血管名称； ⑤自动血管拉直，自动测量管腔面积，最大、最小直径、狭窄率等. （10）齿科软件包 ①全景牙齿平铺显示； ②单个牙齿垂直显示； ③自动标注牙齿序号。 |
| ▲一、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（自交付使用并验收合格之日起计），若厂家免费质保期超过此年限的。按厂家规定执行；质保期内完全免费上门维修、更换配件。软件提供终身免费升级；“技术需求”有特殊要求的，按特殊要求执行。 2.售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，免费安装调试设备，要派出有相应资质的专职工程师到现场进行安装和调试，直至正常使用为止。提供完整的操作维修手册1套。 （2）必须是全新、原装的，未使用过的产品，设备到货后，供货商和采购方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发；供货商须免费提供现场应用和维护培训服务。 （3）故障响应时间：接到采购人报修通知，立即响应并在1小时内采取相应措施，在收到采购人要求服务通知的5小时内，服务人员到达现场。 （4）质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维护或更换配件），保修期内出现故障。需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话）。 （5）及时培训相关人员相关操作及保养、维护设备，保证熟练掌握全部功能为止，要求免费培训相关人员并由医院根据需要确定培训人数。 （6）中标供应商所投产品，在质保期内如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，无论产品有无质量问题，中标人均应承担全部费用及相应的责任。 （7）须提供设备配件供应保证，价格及质量的保证。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 25日内。 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自合同签订之日起90个日历日内交货并安装调试完毕交付使用。 2.交付地点：防城港市中医医院。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 采用分期付款方式，自设备安装验收合格正常使用后乙方开具货款全额发票给甲方，甲方在收到发票15日内支付合同总金额的30%给乙方，在设备验收合格后壹年内支付合同总金额的65%，余款总额5%在质保期满十五个工作日内付清（不计息）。 |  |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.投标报价：投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用； （6）安装至调试正常使用发生所有费用，由供应商自行承担。 2.投标人必须在投标文件中提供售后服务方案以供评标，否则投标无效。 3、投标人必须在投标文件中提供以上所投产品的“医疗器械注册证” 复印件，否则投标无效。 4、在签订合同后供货前，采购方有权要求中标人提供所投产品型号进行试运行。若发现任一功能、性能与投标时响应的指标不符的，报采购监督管理部门处理。 |  |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第1项产品。核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资 格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。具体详见详见采购需求及第四章“评标方法及评标标准”。 |  |  |  |
| 六、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本次采购货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 七、安装标准及验收标准 |  |  |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | （1）采购人对中标人提交的货物跟进招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予验收，不合格的不予签收。 （2）中标人交货前应对产品作出全面检查和验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付采购人，中标人不能完整交付货物及本款规定的单据和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 （3）中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，采购人方可验收。 （4）采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。 （5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采﹝2015﹞22号] 以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库﹝2016﹞205号]规定执行。 （6）验收产生的费用由中标人负责。 |  |  |  |