- 采购需求

（1）技术要求

说明：

1.投标人所提供的产品实质上应相当于或优于本项目需求一览表中的技术参数及性能（配置要求）的内容。

2.本项目需求一览表中标注“★”号的技术条款系指与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，将作为设备性能评审依据，请投标人按招标文件要求结合实际情况做出响应。

3.本项目技术需求中标注“●”为在线视频演示加分项，请投标人自行准备。

4.核心产品：云智能可视化心肺复苏训练考核系统（1拖30）

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级心肺复苏训练考核系统 | 本产品是集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统；可用于心肺复苏培训，执行标准《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，便于学员专注于进行高质量的CPR培训。 一、模拟人特点 1、模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 2、解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、肋骨、剑突等），便于胸外按压的操作定位。 3、模拟生命体征：意识判断、口腔异物、颈动脉搏动、开放气道、瞳孔对光反射等操作，模型人均可感应，并在软件上显示并记录在成绩单中。 4、模型拍打肩部可进行意识判断且能监测，并在软件上显示并记录在成绩单中。 ★5、可进行清除口腔异物操作检测：口腔内置清除异物传感器，可检测操作者是否按照规范要求操作，并在软件上显示并记录在成绩单中。 6、瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。 7、可触及颈动脉搏动，抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；模型人也可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动。 8、模型是否打开气道可感知并检测，并在软件上显示并记录在成绩单中。 9、心肺复苏术：执行标准《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。 9.1、可行胸外按压。 9.2、可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。 9.3、可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 10、模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB 通信；蓝牙通信。 11、模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习。 12、模拟人上臂可练习肌内注射。 13、模拟人内置专用锂电池供电，便于野外训练。 14、模拟人可用于模拟AED练习。 15、面皮与肺袋均可更换。 二、软件功能： 1、软件具有AHA成人标准一键设置功能，设置项包括：操作时间、循环次数、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。老师也可调节和变更按压和通气的考核标准值,建立符合当次考核状态的心肺复苏标准，并可进行多语言切换。 2、软件包含三种操作模式：单项训练是可单独练习CPR操作中任意一项；考核模式有语言引导，进行CPR全流程训练，可进行模拟考核；实战模式完全模拟竞赛现场。 ★3、可实时显示对模拟人的意识判断、脉搏检查、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射（双侧）等操作，并对操作顺序进行判断，两次脉搏检查分开显示和判断，并在软件上显示并记录在成绩单中。 4、全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。 4.1、吹气部分监测吹气次数、吹气量、吹气时间。 4.2、按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压时间间隔过长。 4.3、实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间。 4.4、实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。 ★5、用户管理与统计：用户管理专用帐号可进行院系、班级管理，记录每次练习数据并分类统计历史数据。 6、错误报警提示：操作错误时在错误的项目上会有红色警示，单次操作动作中存在的多项错误可以同时提示，同时有报警音“嘟”提示。在竞赛和考核状态下，报警音可关闭。 7、全面客观的成绩统计： 7.1、成绩单所有操作结果数据以表格形式清晰显示。 7.2、提供按压频率的实时显示图，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，判断每一次按压是否在标准频率范围内。 7.3、以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。 7.4、按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在按压曲线上。 7.5、多个成绩以饼状图+柱状图形式以不同维度进行统计展示，形成分析报告。 8、成绩单可按照日期、姓名查询，可连接通用打印机对成绩单进行单页、多页打印。 ★9、数据回放： 可实时回放操作数据，真实体现数据状态。 ★10、实时录像：连接摄像头可以对操作过程实时录像保存，并可查看视频记录。 ★11、远程云系统：可与云系统连接，远程查看记录。 12、软件包客户可在云平台自行下载。软件发布新版本后，软件可以自动从云平台获取软件升级包，用户接收升级提示后选择安装升级即可，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。 13、可统计模型按压、吹气次数，提醒用户及时维护。 ★14、具有交变湿热循环功能，防水等级≥IPX4 | 套 | 8 |
| 2 | 云智能可视化心肺复苏训练考核系统（1拖30） | 本系统主要用于心肺复苏的规模化训练与考核，由软件控制系统、30套模拟人和服务器等硬件设备组成。 一、软件系统功能特点： 1、连接模拟人使用，最多可监测管理100套模型，互不干扰； 2、与模拟人之间为无线连接，模型开机即可自动连接； ●3、可全屏显示某一个模型的详细操作数据，也可缩略显示所有模型的操作数据，供导师进行全员监控或单独指导，显示数据包括：（在线演示项） 3.1、 详细显示：全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数、吹气量、吹气时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压时间间隔过长。实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间。实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况； 3.2、 缩略显示：以动态图像实时显示按压深度、按压频率和吹气量，并以红、黄、绿三种颜色区分操作过大/过快、过小/过慢、正确； 4、可统一设置操作标准，可一键设置国赛标准； 5、可控制是否接收模拟人的数据； 6、包含多种操作模式，按压训练、吹气训练、频率训练、综合训练及考核； 7、根据设置的操作标准，系统自动评判操作结果，并形成成绩单列表。导师可根据需要查询、打印成绩单，可自动生成统计分析报告； 8、扩展性：对接云平台系统，所有数据可联网同步到云平台，进行历史数据的统计、分析以及设备的维护、管理。 8.1、 云平台系统包含PC端、移动端等多个端口进行监测和管理。 8.2、 不同的用户级别拥有不同的功能权限，系统包含普通注册用户、部门管理员、单位管理员三种不同级别用户。 8.2.1、 普通注册用户可查看个人的实时操作数据和历史成绩； 8.2.2、 部门管理员拥有用户管理和成绩单管理功能； 8.2.2.1、 可以添加新的组织（部门或班级）； 8.2.2.2、 查看或修改已有组织的信息； 8.2.2.3、 考试管理：多人考试时，可在考试前建立固定的考试群组，查看学员的注册情况。选择考试时间、设备即可发起考试，学员可自行进行考试，无需监考，考试人数不受限制，各项操作数据将被详细记录，并反馈在成绩单中； 8.2.2.4、 成绩单：可根据部门、考试时间等查看、筛选成绩单，也可对不同人员或同一个人员在不同考试时间的操作数据进行对比、分析，可批量查看、导出、打印成绩单，也可单独打印； 8.2.3、 单位管理员可进行设备管理，查看所有学员的数据报表 8.2.3.1、查看、修改已有设备的信息，对设备进行分配； 8.2.3.2、 针对使用记录进行使用次数走势分析和对比分析，了解各设备状态，无需专人全程看管，有助于建立开放性实训室； 8.2.3.3、 通过设备使用频次等数据对比，进行智能化设备管理； 8.2.3.4、可远程查看每台设备、每个用户的操作数据和成绩单，提供统计分析报表； 8.3、系统可提供设备使用和操作视频，可供学员提前预习，提升实训效率。 8.4、系统可提供行业资讯、产品使用说明等供学员学习。 8.5、苹果用户可自行在应用商店下载APP，安卓用户扫描产品标签码下载APP，联网自动更新。 8.6、通过蓝牙进行设备与APP之间的连接，方便快捷。 8.7、用户可通过APP进行设备故障上报，直接将问题反馈给生产厂家，减少等待时间。 8.8、系统可灵活接入客户已有数据平台 8.8.1、 设备数据可灵活接入已有资产管理系统； 8.8.2、训练、考试成绩可接入教务管理系统，进入考核目录； 8.8.3、 可与学校教务管理系统对接实现训练数据与人员直线关联，可与学校资产管理系统数据共享，实现设备使用高度可追踪。 二、模型的功能特点： 1、模型为成年男性上半身，采用高分子环保材质制成，肤质仿真度高； 2、解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位； 3、配有液晶显示瞳孔，瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化；抢救状态下，瞳孔散大，对光反射消失；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复； 4、特有的下颌活动式关节，可真实模拟人体下颌结构； ●5、模型内置颈动脉模拟系统，该系统包括LED血流模拟系统以及气动触感模拟系统，抢救状态下，颈动脉搏动和血流消失；施救成功后可触及颈动脉搏动，同时可见颈动脉血流流动；（在线演示项） 6、心肺复苏术：执行标准《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》可行胸外按压；模型仰卧，头部处于中位时，气道自然关闭；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏； 7、模型无需外接控制盒，通过可视化技术直接在体外观测血液流动，以阐明心肺复苏时血液流动的规律及生理意义； 7.1 、模型体表具有血液流动指示灯，按压过程中可模拟血液从心脏流向脑部的过程； 7.2、 模型体表具有按压深度指示灯，按压深度大小均可显示，使用者可根据灯光判断按压深度是否达标； 7.3、 模型体表具有呼吸气流指示灯，模拟气体流向肺部的过程，使用者可根据灯光判断吹气量是否达标； ●8、模型可自动判断复苏是否成功；复苏成功后有指示灯显示脑部恢复供血、自动血液循环和气体进出肺部过程，向使用者展示人体的各项生理指征变化情况；（在线演示项） 9、模型可兼容多种操作情境，满足不同使用场景，切换便捷： 9.1、与软件系统无线连接，配合指定的服务器使用，同时使用模型数量可达100套。模型开机后可自动连接到服务器，同时监控、显示并记录所有模型的操作数据； 9.2、模型可与移动终端连接，通过扫描模型二维码进行连接，可一对一监控、指导学员操作，记录操作成绩； 9.3、模型独立使用，模型开机即可使用，操作过程中，有流动指示灯和语音引导；有错误报警提示：设有按压位置错误提示、按压过大、过小和吹气过大、过小提示音；按压过程中有频率引导音，可引导使用者按照正确的频率进行练习在竞赛和考核状态下，可关闭引导语音及按压频率引导音，便于初学者练习； 9.4、扩展性：与云平台连接，设备的使用信息、历史操作记录均可上传云平台，并具有设备管理、故障申报、成绩批量导出、打印等功能。 10、模型可配合使用模拟AED，用于AED培训； 11、模型标配30 KG弹簧，也可选择不同的按压力度（30KG、40KG、50KG）的弹簧，模拟不同条件的身体状况，使模拟培训更接近真实； 12、模型轻巧便携，配有专用提拉软包，成年人可单手提起；软包可展开成为一个急救垫，方便使用者在不同场景进行练习； 13、内置大容量锂电池，方便充电，可持续使用50小时以上；模型停止操作20分钟后，系统会进入休眠状态，再次拍打按压后方可唤醒，适合长时间进行户外急救及操作演练； 14、模型面皮、肺袋均可更换； 15、配有1个面皮和2个肺袋，可在不使用工具的情况下轻易更换； 16、配有呼吸面膜，使操作练习更清洁卫生； 三、充电器功能特点： 1、外形尺寸：220mm*187mm*55mm； 2、使用环境：充电电压4.2V 充电电流1.9A，输入供电12V/2A； 3、充电时长＜6小时； 4、安全性：短路保护、过流保护，电池未插好不充电； 5、具有一个设备开关，可用于不充电时切断电源或者用于紧急关机； 6、可同时给2个模拟人电池充电，不影响充电时长； 7、使用模拟人的适配器即可正常充电； 8、充电状态和满电状态均有指示灯提示： 8.1、红灯为电源指示灯，绿灯为充电指示灯； 8.2、红灯亮说明供电正常，绿灯亮说明正在充电，绿灯闪烁说明充电异常或电池未插好，绿灯不亮说明已经充满。 四、路由器参数： 覆盖面积 120㎡ 以上； 无线协议：WiFi 5； 2.4G MIMO技术：3x3 MIMO； LAN输出口：千兆网口； 5G MIMO技术：2x2 MIMO； Wan口数量（千兆）：4； 无线速率：1300M； 五、服务器参数： 系统： Win10 64位系统 CPU：I5及以上 存储空间：256GB及以上 显示器屏幕规格：15.6英寸 物理分辨率：1920×1080 显示比例：宽屏16：9 内存：8G及以上。 | 套 | 1 |
| 3 | 成人心肺复苏训练考核系统 | - 1、本产品是集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统；可用于心肺复苏培训，执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。本产品主要由心肺复苏模拟人、高清液晶显示监测盒、无线手持遥控终端组成，可自由选择无线或有线连接，满足不同场景使用需求，适合医学院校、医院、部队、培训机构等单位使用。 - 2、模拟人特征： - 2.1、 本模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高；解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。 - 2.2、 胸部体表标志明显(胸骨角、乳头、剑突等)，便于胸外按压的操作定位；手感真实肤色统一，形态逼真。 - 2.3、 上肢关节灵活, 上臂可行肌内注射。 - ★3、CPR全流程感应，包括：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射等，其中“急救呼叫”“检查呼吸”可通过遥控手持终端操作，其余都可通过模拟人感应。 - 3.1、 意识判断：拍打肩部可进行意识判断检测。 - 3.2、 口腔异物：有真实口腔异物，可进行清除口腔异物检测。 - 3.3、 瞳孔对光反射：瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。 - 3.4、 颈动脉搏动：抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；双侧感知颈动脉搏动。 - 3.5、 开放气道：可进行开放气道检测。 - 4、按压过程中，颈动脉可产生被动搏动，频率与按压频率一致。 - 5、心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 - 6、模型人电子盒即可有线连接，也可无线连接，满足不同场景使用需求。 - 7、高清液晶显示监测盒特点。 - 7.1、 三种操作模式：训练模式、考核模式、实战模式。 - 7.2、 CPR全流程监测，对操作顺序进行判断，正确错误均有颜色提示。 - 7.3、 全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数（多吹、少吹）、吹气量（过大、气体进胃、过小）、吹气平均时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹。实时显示吹气操作图形，通过图形可判断吹气量。实时显示按压操作图形，通过图形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。按压复活后显示正常心电图。 - 7.4、 模型人的瞳孔缩放和颈动脉搏动可以通过监测盒开启和关闭。 - 7.5、 参数可设置：按压达标率、吹气达标率、操作时间等可分别设置。 - 7.6、 成绩单内容涵盖：操作方式、意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道，操作中按压和吹气的次数、按压正确和错误的次数，按压错误原因和相应次数、吹气正确和错误的次数、吹气错误原因和相应次数、设定时间、操作时间和考核评定。 - 7.7、 成绩打印：可选择结束后自动打印或手动打印。 - 7.8、 高清彩色液晶屏：采用8英寸液晶屏显示，画面清晰。 - 7.9、 自动休眠：考核系统5分钟无操作，屏幕自动休眠，进入省电模式。 - ★7.10、 显示屏可动态效果演示：模拟心脏搏动显示、模拟心电波形显示、CPR操作动画显示、钜形图表数据统计。 - 8、遥控手持终端的特点。 - 8.1、 可控制模拟人复苏或心脏骤停状态，一键显示“瞳孔正常”、“瞳孔放大”、“脉搏有”、“脉搏无”。 - 8.2、 可对操作模式进行选择。 - 8.3、 可控制CPR流程显示，特别是“急救呼叫”、“检查呼吸”显示。 - ★8.4、 可控制监测盒的开始、停止、复位、打印、回放等功能，回放数量达20个。 - 9、可选配大容量可充电锂电池（5200mAh/11.1V），便于室外使用。 - 10、面皮和肺袋均可更换。 - 11、扫描产品主体附带的二维码，可在线阅览产品使用说明。 ★12、具有交变湿热循环功能，防水等级≥IPX4 | 套 | 10 |
| 4 | 创伤与CPR模拟人 | 1、此产品广泛应用于军队、消防、警察、航空、煤矿、建筑等各类部门，火灾、山地、高空、油管、隧道、倒塌建筑物、废墟、爆炸等各种急救现场。 2、模拟人的关节十分灵活，头可水平转动180度，可以在急救场景中模拟出各种姿势。 3、模型体表标志明显，包括胸骨切迹、胸骨、肋骨等，便于操作定位。 4、每个创伤组件都可以灵活的固定在“伤者”身上，并可创造真实的大出血环境，血流量大小可调节。 5、瞳孔示教：一侧瞳孔正常、一侧瞳孔散大。 6、鼻饲：操作正确可抽出模拟胃液。 7、可检查颈动脉搏动。 8、胸部富有弹性，肺通气可有起伏。 9、可练习心肺复苏。 9.1、 口对口人工呼吸 :一手大拇指和食指捏紧模型的鼻子，一手抬颌，使头后仰，双唇包绕口部吹气，每次持续1秒以上。注意观察胸廓的起伏情况。 9.2、 心脏按压：按压部位为胸部胸骨下切迹上两指胸骨正中部位或胸部正中乳头连线水平处，按压频率为100次∕分以上。 10、肌内注射：臀部、上臂肌内注射。 11、可练习止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等急救现场常用技术，创伤组件包括：前额撕裂伤（流血伤口一个），下颚伤（流血伤口一个），胸部吸吮性创伤（流血伤口一个），腹部外伤，伴小肠突出（流血伤口一个），手掌的枪伤（流血伤口一个），复合型骨折：肱骨、前臂开放性骨折（流血伤口一个），复合型骨折：胫骨、小腿开放性骨折（流血伤口一个），右腿的截肢（流血伤口一个），休克脸（一个），Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度脸部烧伤（一个），不同程度撕裂伤、开放性骨折模块（二十四个）。 | 件 | 4 |
| 5 | 四肢骨折固定模拟人 | 1、型为成年人，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、模型有上肢前臂和下肢小腿骨折，有成角畸形及骨摩擦音，可教导学生进行不同类型骨折的识别。 4、可练习骨折的夹板固定、包扎，骨折复位、搬运等操作。 5、可练习常规心肺复苏，头可后仰，实现CPR体位，口对口呼吸，胸廓可有起伏，胸廓富有弹性，可行胸外按压。 6、模型双侧瞳孔分别显示瞳孔散大（右眼）和正常瞳孔（左眼）。 7、可模拟真实的颈动脉搏动。 8、可进行的护理操作：鼻饲、洗胃术、导尿术、灌肠术、造瘘口护理、静脉注射、皮下注射、肌内注射、吸氧、眼部护理、外耳道冲洗等。 9、关节灵活，可实现多种体位。 | 件 | 4 |
| 6 | 脊椎搬运训练模型 | 1、本产品为全身仿真人体模型，模拟头颈部、脊柱受伤。 2、该模型用于训练颈椎骨折、脊椎损伤的搬运考核。 3、可采用多人平直搬运。搬运时应避免单人抱胸搬运，防止脊髓二次损伤。 4、模拟人设有多处传感器，搬运方法错误时将有语音提示：搬运错误造成脊髓二次损伤。 5、可进行脊椎损伤术后轴向翻身叩背排痰训练。 6、可进行多项护理操作。 | 件 | 4 |
| 7 | 模拟自动体外除颤仪（模拟AED手机遥控版） | 1、本产品是专门为急救人员在使用真实AED之前的培训而设计的。培训机与真实自动体外除颤仪，从主机、电极片及配件方面到外型、尺寸、包装、操作方法等都一致，完全符合真实的AED操作界面，训练程序完全模拟真实AED机器，目的在于帮助急救人员熟悉进而掌握AED一些必备的操作技能。 2、完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的8种培训情景+自定义3种培训情景。 ★3、无需安装软件即可实现遥控功能，模仿多种急救情况和急救过程，可通过手机显示正在演示的训练情景模式。 ★4、通过手机可在线预览11种培训情景的具体内容。（投标时提供截图证明） 5、可配合模拟人演示，智能检测电极是否插好。 ★6、模拟情景演示过程中，可由手机控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。（投标时提供截图证明） 7、可满足教学需要播放功能，音量可调节，分为4档，语音提示与真实AED内容一致. 8、有中、英两种语言，可中、英文切换。 9、具有语音输出接口：可连接音响，便于教学。 10、培训器主机部分，重量仅为 1.3 Kg。 11、内置可充电锂电池，可超过200次模拟电击，可连续使用15小时。 | 件 | 10 |
| 8 | 环甲膜穿刺和切开操作模型 | 1、模型从头至肩部，可清晰触摸到甲状软骨、环状软骨等，便于操作定位。 2、环甲膜穿刺及气管切开的部位采用不同材质、工艺，确保真实的操作手感。 3、一个组件上可进行多次练习，并且皮肤与气管软骨可方便更换。 4、另附5套可更换的皮肤和气管软骨，通过更换组件供学生长期练习。 5.可进行环甲膜穿刺术、气管切开术、环甲膜切开练习。 | 件 | 8 |
| 9 | 有机磷中毒急救模拟人 | 1、成年男性整体人模型，采用高分子材质，环保无污染。 2、解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，可观察到真实大小的内脏，关节灵活，可实现多种操作体位。 3、两侧瞳孔针尖样大小，可进行示教。 4、可模拟人体颈动脉手动搏动。 ★5、可行心肺复苏术：可行胸外按压，头可后仰，仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 6、可进行鼻饲练习，置管成功后可以抽出模拟胃液。 7、可进行洗胃练习，具有真实大小的透明胃，可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃。 8、可进行男女可互换导尿，导尿成功后可导出模拟尿液。 ★9、左侧手臂可测量血压，教师可设定收缩压、舒张压、心率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间调节，心率可在0-250次/分之间调节。 10、可进行膀胱冲洗。 11、可进行尿道冲洗。 ★12、可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 13、可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗。 14、可进行皮下注射。 15、静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换。 16、可进行口腔护理。 17、可进行造瘘口护理。 18、可进行吸氧、雾化吸入疗法。 19、可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作。 | 件 | 2 |
| 10 | 高级成人窒息模型 | 1、模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作定位。 2、配有不同形状、大小、的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞。 3、可练习Heimlick （海姆立克）手法、手指排除异物法和呼吸道异物钳取法。 4、可练习站立位以及卧位的排除异物法。 | 件 | 4 |
| 11 | 高级成人气管插管操作模型云平台版 | 1、成年男性上半身，形态逼真，包括头、颈、胸部、真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位。 2、采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 3、仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。 ★4、模型可配合手机或平板云平台APP使用，可通过云平台用手机或平板直接下载客户端，安卓和IOS平台均可使用。 ★5、可行经口、鼻气管插管操作并在手机等移动终端显示操作结果，并在终端显示操作位置： 5.1、 插入气道供气可使双肺膨胀，移动终端有位置演示，同时有语音播报； 5.2、 插入食管供气可使胃膨胀，移动终端有位置演示，同时有语音播报； 5.3、 喉镜压迫牙齿力度过大，移动终端有位置演示，同时有语音播报。 6、可进行鼻饲操作练习。 7、可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置。 ★8、插管操作成功后，颈动脉可自主搏动。 9、可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大。 10、可反复进行练习。 ★11、模型与手机或平板通过蓝牙无线连接，操作方便简单。 ★12、云平台APP发布新版本后，可自动识别，客户可自行选择在线升级，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。 | 套 | 4 |
| 12 | 20件高级创伤模型组件 | 1、新型材质，形态手感更佳逼真。 2、包含了20件不同的骨折、肢体断裂、撕裂伤、创伤、挫伤等，有不同程度的创面大小和深度。 3、模型都可以固定在“伤者”身上。 4、各种创伤皮肤模块附件可以更换，使学员能在同一部位对比不同的创伤。 5、含有便于携带的模拟血液储液袋，能够真实的模仿血液流出的情况。 6、学员可对模型进行清洗、消毒、止血、包扎等。 产品模块包括： 弹片伤入口、轻微挫伤、蜘蛛咬伤、猎枪弹出口、猎枪弹入口、军用抢弹伤入口、贯穿伤、军刀伤、中度电灼伤、中度挫伤、二度烧伤、三度烧伤、军用枪弹出口、严重电灼伤、弹片伤出口、头皮挫裂伤、小腿撕脱伤、开放性骨折伤、刀伤、腹部外伤伴小肠脱垂。 | 件 | 4 |
| 13 | 穿戴式成人海姆立克急救背心 | 1、本产品可用于练习成人海姆立克法，重量不超过 3kg。 2、可穿戴于不同体型的成人身上，背心长短、大小均可调节。 3、外观较为逼真，具有可压缩的腹部，并在靠近佩戴者方向有硬质保护板。 4、具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后可以排出梗塞物。 5、背心背面设有储物袋，可放置多余的模拟梗塞物。 6、背心表面有脐、模拟气管、模拟肺等明显解剖结构标志和操作手法提示标志。 | 件 | 4 |
| 14 | 头部固定器 | 1、两侧固定海绵可进行多向调节。 2、固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低。 3、两侧固定海绵柔软舒适。 4、可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，性能价格比高，在使用时操作简单。 | 个 | 10 |
| 15 | 颈托 | 1、折叠式设计使颈托可以平放，易于储存。 2、前方开口设计便于脉搏检查，气道管理和进一步观察。 3、后方的开孔设计便于触诊和透气。 | 个 | 10 |
| 16 | 脊柱板（平板塑料担架） | 1、实验显示可以承受300kg的重量而不发生断裂。 2、防水而不易污染。 3、适用于各类固定带。 4、可以漂浮于水面。 | 个 | 6 |
| 17 | 随身呼吸面罩 | 1、随身口对口呼吸面罩是用于人工呼吸急救辅助工具,主要用于心肺复苏，使急救人员和伤者隔离，防止交叉感染触。 2、具有双向阀独特设计，避免口对口呼吸的不卫生,使人工呼吸更卫生安全。 | 个 | 10 |
| 18 | 急救训练垫 | 长大于等于170cm，宽大于等于70cm，可用于放置心肺复苏模拟人。 | 张 | 20 |
| 19 | 硅胶复苏器 | 1、产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。 2、本产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力。 3、复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性。 4、病人接头端是标准口径22/15mm。 | 个 | 10 |
| 20 | 高分子夹板 | 1、该产品由高分子发泡材料包裹铝板复合加工而成。高分子平面夹板塑型成柱面体，利用柱面体的静曲直撑力来稳定受伤部位，从而达到固定效果。 2、安全，无苯无毒。 3、稳定性好，不受温度和气候的影响。 4、可随意弯曲成各种形态。 5、使用时可根据患部需要用普通剪刀剪裁成所需形状，从而达到快速、稳定的固定。 6、防水，可水洗清洁后反复使用。 7、具有X经通透性。 8、体积小,重量轻,便于携带。 9、操作简便,附体性好。 10、适用于上、下肢骨折及额部、手指、肩关节脱臼固定使用。特别适用于户外急救使用。 | 个 | 10 |
| 21 | 急救训练包 | 包括绷带、三角巾和无菌纱布一套。 | 套 | 20 |
| 22 | 卡扣式止血带 | 1、由塑料卡扣及松紧织带组成，适用于医务、防疫部门对病号的静脉抽血、穿刺时止血扎结及事故现场救护四肢出血式的止血处理。 2、具有使用方便、快捷、不会挤压皮肤、抽紧力量大小可调节等特点。 3、设计合理，操作简单，可单人独立操作。 | 个 | 10 |
| 23 | 镜子 | 定制（20㎡）。 | 面 | 20 |
| 24 | 形体训练把杆 | 2m长。 | 个 | 10 |
| 25 | 医用病床 | 规格（mm）：2080*900*500 1、床头床尾采用ABS工程塑料注塑成型，内衬钢骨，床尾装有病员卡插口； 2、床面为优质冷轧钢板折弯冲孔成型； 3、床框采用优质60*30矩管焊接成型，管壁厚度1.0mm，配输液杆插孔； 4、除床头床尾外全部经过酸洗磷化静电喷塑，无毒无残留。 5、背板倾斜：0-75°； 6、铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.2mm，护栏自锁机构隐藏式抢把，铝合金扶手； 7、四脚配置125静音面包轮，转动灵活。 | 张 | 4 |
| 26 | 床褥 | 白色棉布，160*260cm，配棉絮褥。 | 床 | 4 |
| 27 | 大单 | 白色棉布，200*220cm（单层）。 | 床 | 4 |
| 28 | 中单 | 白色棉布，100*200cm（单层）。 | 床 | 4 |
| 29 | 被套 | 白色棉布，160*220cm。 | 床 | 4 |
| 30 | 棉胎 | 纯棉花。 | 床 | 4 |
| 31 | 枕套 | 白色棉布，50*80cm。 | 个 | 4 |
| 32 | 枕芯 | 纯棉花。 | 个 | 4 |
| 33 | 治疗车 | 规格：690*440*860mm 1、整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、1.0mm厚不锈钢矩管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用，美观大方； 2、配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 3、双层设计带双抽，下配污物桶。 4、台面压印拉伸成型，上层三方带围栏，下层四方带围栏。 | 台 | 4 |
| 34 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 6 |
| 35 | 综合仿生急救训练考核系统—优尼克（含临床思维系统） | 1、模型眼睛可瞬目, 瞬目频率可调，瞳孔可根据病例设置变化（正常、散大、缩小），正常状态下可进行瞳孔对光反射。 2、模型人可根据病例设置发出人声（咳嗽、呼吸困难、呻吟、感觉不错等），配置有麦克风，可模拟真实临床问诊。 3、气道管理：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、食管、会厌，模拟清除呼吸道异物，支持仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道。可行气管插管术。 4、遥控模拟泪液、唾液及呕吐等异物，可进行清除练习操作。 ★5、遥控控制颈部僵直和抽搐功能。 6、可模拟的气道并发症：舌水肿、气道梗阻。 7、气驱动动脉搏动触感真实，包括颈、肱、桡、股、腘、足背动脉等全身6对12处动脉搏动。 8、可根据病例设置，进行血压测量，两侧手臂均可触摸桡动脉搏动，左手臂可练习血压、脉搏测量,也可单一练习，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值及音量的大小。 9、可进行静脉注射、穿刺、输血等操作。静脉穿刺时有落空感，并可抽出模拟血液，可进行多次反复练习。 10、紫色LED模拟口唇及四肢紫绀。 ★11、可遥控上肢及下肢多出创伤口出血，进行止血练习，出血速度可调节,配有20件创伤模块,可任意创建不同创伤急救病例。 12、模型解剖结构完整，便于操作定位，可进行胸腔穿刺，包括气胸和液胸穿刺练习，穿刺成功后可自动排出气体或回抽模拟胸水。 13、心肺音听诊 无线遥控，方便大课堂教学。 13.1、 可选择的肺呼吸音：· 正常呼吸音 · 支气管肺泡呼吸音 · 粗湿啰音 · 哮鸣音，吸气和呼气 · 哮鸣音，呼气末（哮喘） 13.2、 可选择的心音：· 正常心音 · 分裂音 · 喷射音 · 二尖瓣脱垂 · 小儿喷射音· 二尖瓣返流 · 二尖瓣狭窄 · 三尖瓣狭窄 · 三尖瓣返流 · 主动脉瓣返流·Austin Flint · 咕咕音 · 主动脉瓣狭窄返流 · 先天主动脉瓣狭窄 · 舒张早期肺高血压 ·Graham steell · 肺动脉瓣狭窄 · 完全性心脏阻塞 · 心房奔马率 14、可实现肠鸣音听诊，选择的肠鸣音有：· 正常肠鸣音 · 肠鸣音亢进 · 肠鸣音减弱 15、心肺复苏执行标准：《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。 16、心肺复苏术：头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。可对模型人进行真实除颤操作，模型人可以检测真实除颤操作的实际焦耳量，并自动做出是否符合设置标准的评价。瞳孔对光反射存在瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失，可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失模拟人和计算机之间可以WIFI无线连接。 竞赛考核模式：考官可根据竞赛要求自定义设置参数，具有国赛标准一键设置功能，设置项包括：CPR 总时间、CPR 循环次数（单双人操作）、潮气量标准范围（ml ）、按压深度标准范围（cm）、按压和潮气达标率（复活标准）、最小有效除颤能量、最小有效除颤次数。该模式下对施救者的整个操作质量进行监控，实时统计操作结果，并在操作结束后打印成绩单。 专项训练模式：该模式包括频率训练、按压训练、吹气训练、真实除颤训练四种专项训练模式，使学员熟悉操作标准，练习操作感觉，掌握整个操作流程中各个关键环节全程心电图与呼吸曲线显示 · 抢救前：显示为濒临死亡的室颤心电图，呼吸图为直线，心跳频率和呼吸频率均为0 次/ 分钟 · 抢救中：可进行同步/ 非同步真实除颤，系统可以检测真实除颤的焦耳量，并实时显示数值和除颤叠加心电；进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形 · 抢救成功后：显示为窦性心律，呼吸恢复正常 ★17、用数字/ 波形曲线/ 颜色三种方式全程记录如下指标：监测按压位置、按压频率（正确、过快、过慢）、按压深度（正确、过小、过大）、吹气时间、吹气频率（多吹、少吹）、潮气量（正确、过大、过小），实时显示吹气操作波形，通过波形可判断潮气量、吹气周期和吹气时间；实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压复位情况。 ★18、模型人3D 动画：模拟人正常状态时，模拟人3D 动画有瞬目，休克或死亡状态时3D 动画为闭眼 ★19、可连接真实医用除颤仪，实现真实电除颤，根据需求设定相应的电除颤能量，对操作者进行教学或考核，每一次电除颤能量均可显示、记录、打印检测除颤动作、次数。 20、可检测除颤应用的焦耳能量值，用于操作是否达标的判断。 21、成绩单可保存，可连接普通打印机打印。 21.1、 保存内容包括：设定时间、序号、学号、考生姓名、操作模式、除颤能量大小、除颤效果、按压频率、吹气时间、吹气周期、按压正确次数、按压错误次数及原因、按压正确比例、按吹气正确次数、吹气错误次数及原因、吹气正确比例，以及每个CPR 周期的详细数据。 21.2、 实时记录数据，并以曲线的形式描绘在成绩单上，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。 21.3、按压频率为每一次按压均统计一次按压频率，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，以判断每一次按压是否在标准频率范围内。 ★22、模拟床旁监护系统，可真实再现临床环境。提供几百种正常/ 异常的心电图、呼吸曲线图、血压曲线图、 ETCO2 动态波形图，并可实时监控心率、血氧饱和度、收缩压、舒张压、平均动脉压、无创血压、 呼吸频率、温度等生命体征，以上指标均可调节。 23、导尿：男女可互换式导尿，正确操作可导出模拟尿。 ★24、系统配置带有有万向轮的医用实训台，具有主屏和副屏两个显示器，可360°转动。 25、软件主屏功能-病例编辑系统 25.1、 编辑患者病例资料：姓名、性别、年龄、体重、身高、描述、主诉、病史介绍、系统查询、病例摘要。 25.2、 病例运行流程编辑：可无限制增加病例节点、设置循环系统参数、呼吸系统参数、其他参数、过渡时间、治疗措施。循环系统参数包括心律类型（心电图可预览）、心肺音类型、心输出量、心律、血压；呼吸系统参数包括呼吸类型、呼吸比例、呼吸频率、设置 ETCO2 、设置 SPO2 、设置肺压；其他参数包括血温、环境温度、7 种说话声音、瞳孔状态、紫绀状态；过渡时间参数包括运行时间、过度时间；治疗措施包括心肺复苏、除颤措施、药物治疗、静脉注射、气管插管。 25.3、 病例试运行功能：在编辑过程中可对当前病例节点进行试运行。 25.4、 病例保存功能：生成病例库并显示在病例列表中，病例库无数量上限。 25.5、 病例库管理功能：可运行、新建、修改、删除病例库中的任何病例。 26、软件主屏功能-病例运行系统 26.1、 生命体征参数实时显示模块：实时显示病例运行过程中生理参数的变化。生理参数包括心律类型、心率、心输出量、无创血压、体温、呼吸类型、呼吸频率、呼吸末二氧化碳、血氧饱和度、肺压 ★26.2、 人体3D解剖显示模块：两种方式显示人体解剖结构。第一种方式按人体系统显示解剖结构，包括主视图、神经系统、淋巴系统、循环系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、骨骼系统、肌肉系统等结构；第二种方式采用由外到内分层剥离的方式显示解剖结构 26.3、 主视图下模型体征参数实时控制功能，包括瞬目、语音、呼吸和脉搏的开关控制 26.4、 实时修改生命体征功能：包括循环系统参数、呼吸系统参数、其他参数。循环系统参数包括心律类型（心电图可预览）、心肺音类型、心输出量、心律、血压；呼吸系统参数包括呼吸类型、呼吸比例、呼吸频率、设置ETCO2、设置SPO2、设置肺压；其他参数包括体温、环境温度、7 种说话声音、瞳孔状态、紫绀状态 26.5、 实时进行治疗措施：包括心肺复苏、除颤措施、药物治疗、静脉注射、气管插管。药物治疗包括麻醉类、心脏类、镇静类、诱导性类、类阿片类、麻痹类、解毒类、血管类共五十余种药物；静脉注射包括蛋清白、血液、葡聚糖、葡萄糖、乳酸盐、甘露醇、血浆、盐水 26.6、日志文件管理：实时记录生命体征变化及操作措施。记录操作者的基本信息，可清空或保存日志 26.7、 运行进度控制栏：可显示病例时长、运行进度及当前病例运行步骤，可运行、暂停、停止、下一步、上一步控制 26.8、 病例仿真功能：在病例运行过程中，生命体征参数根据病例编辑结果及操作者的治疗措施实时自动变化实现生理驱动过程 27、软件副屏功能-模拟心电监护仪界面 27.1、 心电图显示：可分别显示12 导联心电图、心律、报警、关闭、显示坐标、冻结、声音等功能 27.2、 动脉血压波形显示：波形随收缩压和舒张压变化显示波形、报警、关闭、显示坐标、冻结等功能 27.3、 呼吸波形显示：波形随呼吸频率变化显示波形、报警、关闭、显示坐标、冻结等功能 27.4、 呼吸末二氧化碳波形显示：波形随呼吸末二氧化碳数值变化显示波形、报警、关闭、显示坐标、冻结等功能 27.5、 体温显示：随体温数值变化、关闭、报警、刷新时间等功能 27.6 无创血压显示：随无创血压数值变化、关闭、报警、刷新时间等功能 27.7、 心输出量显示：随心输出量数值变化、关闭、报警功能 27.8、 血氧饱和度显示：随血养饱和度数值变化、关闭、报警功能 28、软件副屏功能-模拟十二导联心电监护仪界面 28.1、 实时显示 I 、II 、III 、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 十二导联波形 28.2、 独立显示II 导联和心率 29、软件副屏功能-模拟心电图机 29.1、 心电图机走纸背景绘图界面，可显示病人基本信息 29.2、 模拟12导联心电图实时走纸功能 29.3、 12导联心电图打印功能（通用打印机） 30、软件副屏功能-生命体征波形图库 30.1、 心电图波形库：一千余种心电波形。根据心律类型、频率、除颤操作、按压操作合成相应的波形 30.2、无创血压波形库：根据血压、心律及心率合成相应的波形 30.3、 呼吸波形库：根据呼吸类型、呼吸频率及吹气操作合成相应的波形 30.4、 呼吸末二氧化碳波形库：根据呼吸类型、呼吸频率及呼吸末二氧化碳合成相应的波形 31、问诊类型分为一般项目、主诉、现病史询问、既往史、系统回顾、个人史、月经婚育史、家族病史等。具体类别与病例提供相关联。 32、疾病查询中按照模拟医院真实门诊科室分为一级学科和二级学科。 33、体格检查种类主要有生命征，视诊，触诊，叩诊，神经系统和其他工具。 ★34、系统包括有临床思维诊断训练软件，依据住培规范化问诊要求而设计，按照问诊→小结→体格检查→小结→辅助检查→病史小结→初步诊断→鉴别诊断→诊疗计划的顺序进行诊断。操作正确完成后可进行提交，系统会根据给出的答案进行评分，评分后保存文档。 35、临床思维诊断训练可检查部位包含头部，颈部，胸部、肺部、心脏，腹部，四肢及部分神经反射，神经系统等。虚拟展示病人分为正面、背面两部分。生命征，视诊，触诊，叩诊，神经系统和其他工具的相关检查项与病例关联。 36、病史小结模块主要包含已做过的问诊，得到的线索，已做过的体格检查，得到的线索，已做过的辅助检查，得到的线索，小结。 37、诊断可选病症类型包含：消化系统疾病、内分泌系统疾病、普外科疾病等大类疾病。 38、疾病诊断中中不添加诊断理由保存，系统会弹出请填写诊断理由提示框。诊断理由包含问诊、体格检查、辅助检查中得倒的线索。 39、诊疗计划分为诊断计划和治疗计划。 40、诊断计划检查类别与辅助检查中的检查类别相同。 41、治疗计划分为护理常规，护理等级，饮食，体位，操作，药物，手术，评估等，治疗计划中可选项目包含数百种操作选项。 42、学员训练完成并提交后可预览，内容包含：病史小结，初步诊断及诊断理由，鉴别诊断，诊疗方案等。病史小结包括问诊小结，体格检查小结和病史小结等，初步诊断中可上下滑动查看每个疾病与之对应的诊断理由。 43、可显示本次训练的各个模块的详细分值和总分。 44、为了便于训练考核思维将现病史分为：起病情况、主要症状特点、病因与诱因、病情的发展与演变、伴随症状、诊治经过、病程中的一般情况更加贴近临床。 45、治疗计划中，可根据情况，有补充治疗的窗口，可在补充窗口中详细写出病程中的临时和长期治疗计划和评估治疗效果。 ★46、模拟医院系统设置检查项目的费用，可以检验学生在检查项目时的效率，避免过度医疗。 ★47、临床思维诊断系统的操作模式分为三种：虚拟门诊、病例学习、病例考核。 47.1、 虚拟门诊：可模拟临床医院真实场景 47.2、 病例学习：可根据需要直接选择病例进行练习。完成病例后系统自动评分，并可查询分数及扣分之处。 47.3、 病例考核：系统随即选取病例，考生进入病例答卷，完成后系统自动评分并保存结果，考生可查询自己的成绩及答错之处。 48、软件自带数十种病历,涵盖了内科、外科、妇科、儿科、血液科等等多个学科。 ★49、软件系统与《危急重症护理学》最新版教学内容相吻合，能满足基本教学目标及实训要求。急救药品须包含6大类，常见药品不得少于27种；设备包括8大类，常见急救设备不得少于26种；技术包括10大类，急救技术不得少于26种。 a)急救药品包含6大类共27种常见药品; b)每种药品包含适用症、禁忌症、药理作用、用法用量、特殊情况使用办法; c)3D模型展示各种药品外包装，方便记忆常见药品并区别; d)包括为10大类共26种急救技术; e)每种技术包含简介、操作准备、禁忌症、操作方法步骤；并以图文结合形式形象展示操作步骤和过程; f)包括8大类共26种常见急救设备; g)急救设备要求3D真实仿真，可展示各设备操作按钮； h)急救设备要求3D真实仿真，可展示各设备操作按钮； i)包含每种设备的设备说明、使用方法、保养办法、使用场景； j)除颤仪、插管等4项技术设备的操作流程和讲解。 ★50、系统包含院外急救场景，应包括交通事故、溺水的处理（CPR/AED处理）、煤气（CO)中毒的处理、地震的处理、蛇咬伤、异物梗阻病人等常见急救护理场景。 a)交通事故：模拟事故现场，有事故车辆、救援人员、伤员；伤员有头部开放伤口，胸口创伤；使用各类三角巾等包扎方式处理伤口； b)溺水：模拟溺水症状，确定倒水手法，部分需使用AED和CPR; c)煤气：模拟现场环境，首先处理煤气并开放场景透气；对病患进行反应测试填写格拉斯哥表确认症状等级；在安全环境中进行呼吸急救和CPR; d)地震：模拟轻伤、骨折、死亡等不同等级症状，进行分级和优先治疗排序；对骨折等常见地震伤害进行处理；部分伤员进行转运; e)蛇咬伤：模拟蛇咬伤伤口，确认毒蛇种类，选择药品和包扎方式; f)异物梗阻：确认病人情况，选择hemlich手法，选择位置和频率施救。 ★51、系统可模拟途中转运：部分院外急救场景中需要有院外、院内整体衔接，完整急救过完程的仿真，以满足急救整体思维的训练与培养。要有急救完整过程的仿真，如途中转运时的救护车场景，仿真在救护车内的急救和护理过程。 ★52、系统可模拟院内急救：要求有医院大楼实景仿真，包含急救室、手术室、大厅、分诊处、病房、ICU等现实仿真。根据系统随机给出病例，要求对病患进行病情查看，进行急诊分诊。 ★53、系统具有评价体系：系统在实训场景中会时刻记录学生操作步骤并判断正确与否，给予评分。 ★54、AED配合CPR心肺复苏术：模拟AED贴片位置，过电能量选择；模拟CPR操作要领，包括按压深度、频率、对口呼吸口型、病患开气道等每个动作的仿真；并且提供键盘输入，控制按压深度和频率；系统会记录按压正确、深度错误、频率错误等状态；CPR按压状态和键盘点击效果完全仿真对应。 ★55、插管操作：模拟不同规格管道、开发气道的建立、插管的手法、插管过程注意事项。 56、系统能自由导入病例库，让学生面对突发状况作出急救策略判断并执行实训任务，实践各类急救技术、药品选用、设备使用。 | 套 | 2 |
| 36 | 吊桥 | 吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置，采用粉末涂料表面处理。 1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA； 2、桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明灯2个； 3、干段塔：框架式结构设计， 1个（左右移动距离500mm）。配置如下： ⑴、仪器平台2层（高度可调），圆角防撞设计； ⑵、阻尼刹车制动; ⑶、电源插座：框架两侧带各三个电源，共六只。220V/10A（兼容国际各制式插头）； ⑷、接地端子2个； ⑸、不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个； ⑹、抽屉1个; ⑺、旋转角度：0～340°； ⑻、阻尼刹车制动; ⑼、箱体内电、气分离，确保设备使用安全。 4、湿段塔：框架式结构设计， 1个（左右移动距离500mm）。配置如下： (1)、气体终端标准配置：（2个氧气，2个吸引） a、具有防接错功能； b、插拔次数2万次以上； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； (2)、多功能电源插座：6个、220V； (3)、接地端子2个； (4)、不锈钢可调输液杆架2个； (5)、储物篓1个； (6)、可旋转：0～340°； (7)、电源接口在塔体的两侧，气源分布在塔体的后侧，充分实现电、气分离，确保设备使用安全； (8)、阻尼刹车制动； (9)、箱体内电、气分离，确保设备使用安全。 5、主体材料采用高强度铝合金型材； 6、表面处理采用静电喷涂； 7、吸顶式安装，稳定牢固。 | 件 | 2 |
| 37 | 床旁监护仪系统 | 监护仪外形结构：一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者；10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示主机带电池重量<4kg（标配，不含记录仪） 监测参数：标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温；具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况；采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术；NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性；支持心率变化统计和动态血压分析 系统功能： 支持中/英文字符和条码扫描枪输入 具有三级声光报警，参数报警级别可调 具备报警集中设置功能 具备血液动力学、药物计算功能 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能 具备Nurse Call报警功能 支持VGA外接拓展显示屏 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置 标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时 支持3通道记录仪 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效 | 套 | 2 |
| 38 | 呼吸机 | 显示方式：高清晰10.4 TFT彩色液晶屏显示 通气模式：VCV、 PCV 、SIMV、 PSV、PSV+SIMV 、CPAP 通气功能：PEEP 、SIGH 、待机、吸气平台、反比通气 通气参数：潮气量20～1800 ml | 台 | 1 |
| 39 | 微量注射泵 | 注射模式：简易定速模式：在主界面上可以直接设定运行速度 注射速度：50ml注射器：(0.1～1500.0)ml、30注射器：(0.1～900.0)ml、20注射器：(0.1～600.0)ml、10注射器：(0.1～300.0)ml 流速增量：0.1ml/h 流速的精确度：在±3%以内 泵的机械精度：在±2%以内 Blous注射速度： 50ml注射器：1200ml 30ml注射器：720ml 20ml注射器：600ml 10ml注射器：300ml 快速推注速度： 50ml注射器：1500ml 30ml注射器：900ml 20ml注射器：600ml 10ml注射器：300ml 限制量：0.1ml～9999.9ml 累计注射量：0.1ml～9999.9ml（每级增量为0.1ml) 阻塞报警阈值压力等级： 高：800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa) 中：500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa) 低：300mmHg±100mmHg(40.7kPa±13.3kPa) 报警种类：注射将尽报警、注射完毕报警、限制量注射完毕报警、注射阻塞报警、注射器脱落报警、注射器未正确安装报警、设置错误提示、交流电源已拔出报警、电池电量不足报警。 报警方式：蜂鸣报警、声光报警、文字提示 注射器规格：自动实别10ml、20ml、30ml、50ml、60ml注射器。内置15个品牌的注射器品牌。完善的注射器品牌规格调试技术，可保证任何品牌注射器的使用和注射精度。 显示：数字大LCD显示屏，大容量字库，人性化界面、动态显示各种工作状态。 推拉杆的结构优势： A、可适用国内所有品牌及其各种规格的注射器。 B、可单手无菌操作。 C、自带注射器安装检测开关，并同时光电提示. 电源：两种供电工作方式，市电：～220V、50Hz；内置电池：11.1V可充电锂电池组，容量≥1600mAh；新电池 充电12小时后，可供注射泵以5ml/h速率（GB 9706.27－2005指定的中速）运行时，连续工作4小时以上。（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间。） KVO速度 0.1ml/h～5ml/h（每级0.1ml/h，默认1ml/h） 功率：30VA IP等级：属IPX4防溅设备 安全等级：Ⅱ类、内部电源、CF型连续运行设备 运行环境条件： a）、环境温度范围：＋5℃～＋40℃ b）相对湿度：20～90% c）、大气压力范围：86.0KPa～106.0 KPa 运输和储存条件： a）、环境温度范围：－30℃～＋55℃ b）、相对湿度：≤95% c）、大气压力范围：50.0KPa～106.0 KPa 外形尺寸重量：280mm（长）×210mm（宽）×130mm（高），2.2kg 多通道自由组合功能 可自由拆分组合成3至8通道，多药联合推进。 | 个 | 2 |
| 40 | 输液泵 | 输液模式：ml/h 、滴/min 输液速度范围：ml/h模式：(1～1200)ml/h，每级1ml/h；滴/min模式：(1～266) 滴/min。 输液速度的准确性：ml/h模式准确性在±5%以内，滴/min模式准确性在±3%以内 输液泵的机械精度：在±2%以内 快速输液速率：100 ml/h～1200 ml/h（每级增量为100 ml/h） 输液量：1ml～9999ml 累计输液量：0ml～9999.9ml KVO速度 1ml/h～5ml/h（每级1ml/h） 阻塞报警阈值； 高：800mmHg±200mmHg(106.7kPa±26.7kPa) 中：500mmHg±100mmHg(66.7kPa±13.3kPa) 低：300mmHg±100mmHg(40.7kPa±13.3kPa) 输液器：内置12个品牌的输液器品牌。含有输液器品牌规格调试技术，可保证任何品牌输液器的使用和输液精度 报警：输液完成报警、管道阻塞报警、请关好门报警、管内有气泡报警、设置错误语音提示、交流电源已拔出提示、电池电量不足报警等。 报警方式：蜂鸣报警、声光报警、文字提示 报警音量：可根据临床需要选择三档报警音量（高、中、低）。 气泡探测器：超声波探测方式，探测灵敏度≥25μL。 电源：两种供电工作方式，市电：～220V、50Hz；内置电池：11.1V可充电锂电池组，容量≥1600mAh新电池充电12小时后，可供输液泵以25ml/h速率（GB 9706.27－2005指定的中速）运行时，连续工作4小时以上。（注：电池工作时间可根据用户需要更改电池规格，增加放电时间）。 功率：30VA IP等级：属IPX4防溅设备 安全等级：Ⅱ类、内部电源、CF型连续运行设备 运行环境条件： a、环境温度范围：＋5℃～＋40℃ b、相对湿度：20～90% c、大气压力范围：86.0KPa～106.0 KPa 运输和储存条件： a、环境温度范围：－30℃～＋55℃ b、相对湿度：≤95% c、大气压力范围：50.0KPa～106.0 KPa 外形尺寸：140mm（长）×157mm（宽）×220mm（高），重量：1.8kg | 个 | 2 |
| 41 | 胃肠营养泵 | 产品性能特点如下： 1、不同条件下的流量自动调整、方便的流量调节 2、可以设定一次输出量、输出量查询 3、间断仿生输出、快速输注 4、多种声、光报警、内置电池 5、工作时调速键锁定、市电及内置电池自动切换及指示 6、报警： 输液出错（输液完毕、输液管堵塞），电池欠压，交流电出错（如电源线脱落，停电等），设定限制量到，遗忘操作（警声可按消音键消除）。 7、流量：1ml/h-300ml/h (每级1ml/h) 8、限 制 输 出 量：0-999ml (每级5ml) 9、输 出 量 查 询：0-999ml 10、流 量 误 差：10% 11、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 12、内 置 电 池：9.6V±2V 13、输 入 功 率：13.5VA 14、重量：1.6kg 15、环 境 条 件：温度-5-40℃ 相对湿度不大于70% | 个 | 2 |
| 42 | 心电图机 | 1、采集方式：12导联同步采集(32000Hz) 同步打印，快速完成心电图检查； 2、工作模式：手动/自动/节律/存储，四种模式； 3、输入电路：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路； 4、输入阻抗：≥50MΩ； 5、耐极化电压：≥±620 mV； 6、定标电压：1mV±2%； 7、标准灵敏度：10mm/mV±2%； 8、灵敏度：2.5、5、10、20、40mm/mV、自动； 9、共模抑制比：≥100dB； 10、频率响应:0.05Hz - 150Hz(-3dB)； 11、噪声电平：＜15uVp-p； 12、时间常数：≥3.2秒； 13、交流电源：100-240V，50Hz/60Hz,60VA； 直流电池：大容量可充电锂电池（14.4V/4000mAH），充满电可连续工作4小时以上，快速充电（4小时充满电）； 14、安全分类：I类内部电源类CF型； 15、电磁兼容：I组A 类； 16、液晶显示：7寸TFT彩色屏，可同步显示12道心电波形； 17、键盘操作，支持拼音/五笔中文输入患者姓名、医院信息等； 18、标配250例存储（可内置SD卡扩展）； 19、具有回顾功能：分析打印前10秒心电图，适合体检/急诊； 20、热敏记录纸：支持210mmx20m卷纸、210mmX140mm折叠纸； 21、热敏记录格式：3ch+3、12ch、6×2ch+1实时打印、3ch+1回顾打印； 22、可外接扫描枪，扫描条形码即可输入患者编码信息； 23、具有USB主机接口，外接U盘和USB激光打印机（普通A4纸打印）； 24、具有RJ11通讯接口，经ECGNET心电工作站软件实现心电图实时通讯和心电图离线传输，无缝对接医院HIS系统，可实现南沙全区心电检查报告互联互通； 25、体积小巧精致，便于携带，整机≤3公斤(含电池)，方便出诊和病房巡检； 26、具有RJ14网络接口，支持不需要配置计算机和软件，就能直接连接到医院ECGNET心电网络系统（有线或无线），操作简洁，无需增加辅助设备；支持批量心电图数据上传； 27、精准的自动分析功能，具有95%以上的准确度，可提供准确的临床诊断参考； 28、支持安卓操作系统实时无线联网，不需外置平板设备； 29、具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示； 30、具备在无网格纸上打印网格功能； 31、可输出a-ECG\FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议； 32、具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息； 33、具有心电向量功能、心率变异分析、频谱心电图、心电向量、阿托品试验。 | 台 | 1 |
| 43 | 除颤仪 | 1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2、整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 3、除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。除颤能量为360J，提高除颤成功率和有效性。 4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5、除颤充电迅速，充电至200J<5s，360J<8s。 6、体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 7、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 8、可升级血氧饱和度监护功能、NIBP监护功能。 9、可充电锂电池，支持200次以上200J除颤。 10、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 11、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 12、支持中文操作界面、AED中文语音提示。 13、彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 14、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 15、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 16、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 17、可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 18、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 19、符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 20、具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 21、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 | 台 | 1 |
| 44 | 抢救车 | 弧形把手整体ABS工程塑料台面，凹陷设计，四柱设计，两小抽，两中抽，一大抽，内置分格片，可自由分格；三折静音轨道，副工作台，书写工作台（选配），置器盒，污物桶，锐气盒，侧翻式物料盒，杂物和，置物盒，中控锁，不锈钢护栏，静音脚轮，两个带刹；车体标识牌插片，抽屉标识牌插片。 规格：625*480*920mm 净重：53.7kgs 毛重：58.4kgs | 台 | 1 |
| 45 | 喉镜 | 不同型号气管导管和管芯，喉头喷雾器等。 | 个 | 2 |
| 46 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架，包含安装调试，必要的拆除费用。 | 个 | 2 |
| 47 | 多功能三摇ABS护理床 | 1、带中控脚轮系统方便转运及检查。 2、规格尺寸： 长2100×宽990（含护栏）×高500mm。 3、配置清单：中控两摇三折病床床体1张、铝塑复合床头板1付、四片欧式护栏1套、杂物架1个、床边引流挂钩1付、输液插孔4个、输液架1个、豪华中控脚轮4个。 5、材质及工艺： 5.1、 床头尾板采用全新PE材质，一次注塑成型。床头内置1根铝合金管材，弯压成弧形，方便推运，插杆式结构，耐腐蚀、抗老化、坚固，配置PE床头卡，床头重量≧5.6kg。 5.2、床头四角安装四个独立防撞包角，与床头分离式，包角内侧带弹簧保险开关，开关标识为红色，便于识别、操作。 5.3、床头板为对称式快速插座，易拆设计，可做应急CPR板使用，便于护理及临床急救操作。 5.4、床框采用≥长30×宽70×厚度1.2mm优质矩形碳素钢管。 5.5、背部升降双支撑系统采用≥厚度3.0mm优质碳素钢管。病床整体可以升降. 5.6、床脚采用≥长30×宽70×厚度1.2mm优质矩形碳素钢管。 5.7、床面板采用≥厚度1.0mm优质冷轧钢板一次压制成型，坚固、实用，带透气孔，床面各段使用全钢件连接，避免塑料件承重、摩擦易损坏。 6、背板折起角度0º-75º，腿板折起角度0º-35º，背板升降为双支撑设计。 7、两套隐藏式摇杆系统： 7.1 摇杆手柄为ABS强化工程塑料,内置直径10mm冷拉调直园钢，外套铝合金管制作。 7.2、摇杆螺杆采用45号优质碳素钢挤压成型，摇杆螺母采用QT500高硬度球墨铸铁制造，其有自润滑功能，达到耐磨、轻便省力、使用无噪音。 7.3、摇杆传动关节件采用全钢件，具备双向过盈保护装置。 8、四片欧式护栏： 9、床体颜色为医学灰白色，与床头、床头柜颜色协调，使病房更加整体一致、温馨。 10.床体部件表面经厂内酸洗、除锈、磷化等多次工艺后粉体静电涂装处理，使其具有完美的外观和极强的耐化学性、耐腐蚀性，通过70小时以上盐雾测试检测无腐蚀。 11、中央控制刹车系统： 11.1、 四只豪华150mm中央控制静音万向轮，制动稳定可靠，可防杂物缠绕，病床转动灵活无噪音。 11.2、 不锈钢脚踏刹车，全制动、全释放、带定向全释放三个功能均可实现。 12、床体头尾处均带输液架插孔（共四个），床框两侧带引流挂钩。 13、带碳钢杂物筐。 14、配置全不锈钢伸缩式输液架，输液架下部采用直径19mm不锈钢管材制作，内置阻尼弹簧，防夹手设计。上部采用直径16mm不锈钢管材制作，中间为高度调节手柄。 15、床头下方为暗藏式餐桌放置位，餐桌不用时可内收隐藏，美观。 | 张 | 2 |
| 48 | 床褥 | 白色棉布，160*260cm，配棉絮褥。 | 床 | 2 |
| 49 | 大单 | 白色棉布，200*220cm（单层）。 | 床 | 2 |
| 50 | 中单 | 白色棉布，100*200cm（单层）。 | 床 | 2 |
| 51 | 被套 | 白色棉布，160*220cm。 | 床 | 2 |
| 52 | 棉胎 | 纯棉花。 | 床 | 2 |
| 53 | 枕套 | 白色棉布，50*80cm。 | 个 | 2 |
| 54 | 枕芯 | 纯棉花。 | 个 | 2 |
| 55 | 治疗车 | 规格：690*440*860mm 1、整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、1.0mm厚不锈钢矩管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用，美观大方； 2、配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 3、双层设计带双抽，下配污物桶。 4、台面压印拉伸成型，上层三方带围栏，下层四方带围栏。 | 台 | 2 |
| 56 | 中医基本技能操作辅助教学系统 | 产品特点： 1、采用LCD液晶触摸查询一体机，具有开放性、系统性、可交互性特点。 2、本系统主要内容包括：查体规范、针灸穴位、推拿手法、刮痧拔罐、急救技术、中药煎煮、无菌技术、考核： 2.1、查体规范：望诊、舌诊、闻诊、脉诊、按诊等。 2.2、针灸：腧穴、刺灸疗法、穴位注射疗法、贴敷疗法。 2.3、推拿手法：摆动类手法、摩擦类手法、振动类手法、挤压类手法、叩击类手法、运动类手法。 2.4、刮痧拔罐：刮痧方法、拔罐方法。 2.5、急救技术：掐人中、点十宣、人工呼吸、心脏按压、骨折搬运、创伤止血。 2.6.中药煎煮：中药煎煮、给药途径、应用形式、煎煮方法、服药方法。 2.7、无菌技术：无菌技术、无菌操作技术、穿脱隔离衣。 3、由于触摸屏作为学习终端，所以可以全天24小时向学生开放，不需教师管理。 | 套 | 1 |
| 57 | 多媒体按摩点穴电子人体模型 | 1、共128个穴位：初级、中级按摩穴位及其他主要穴位。 2、一定的力度按压模型穴位后，能在电脑显示屏上显示并同步播报该穴位名称。 3、通过人机对话，可对学生进行点穴考试；教师可按初、中、高不同等级，随机出题，考核评分 | 件 | 1 |
| 58 | 足部按摩模型 | 本模型显示足部穴位的位置，穴位名称有汉字或数字标注。 | 件 | 10 |
| 59 | 手部按摩模型 | 本模型显示相对应人体内脏器官在手上的针穴位置。 | 件 | 10 |
| 60 | 智能推拿手法参数测定系统 | 1、系统功能齐全：不同用户操作界面、资料获取、资料编辑、资料分析、资料管理、结果列印等 2、智慧化功能提示，引导用户进行系统操作 3、各项功能操作方便，只需鼠标即可完成 4、建有专家资料库，所用资料真实、可靠 5、资料分析（三维压力曲线、合力作用点轨迹、轨迹面积比、力量集中比、平均周期、平均周期误、标准误水平） | 套 | 1 |
| 61 | 按摩床（加床罩、枕头） | - 1、金属框架，软包面，内衬海绵； - 2、承重150kg。 | 套 | 12 |
| 62 | 医用实训凳 | 直径40厘米，不锈钢材质。 | 张 | 40 |
| 63 | 纯铜刮痧板 | 纯铜刮痧板、178mm*4mm。 | 个 | 10 |
| 64 | 牛角刮痧板（刮各个部位多种形状各一块） | 黑牛角刮痧板，五件为一套。 | 套 | 10 |
| 65 | 负离子火罐（搪瓷） | 搪瓷负离子火罐大、中、小三个规格，各规格20个。 | 个 | 20 |
| 66 | 玻璃拔罐 | 玻璃罐5号、4号、3号、2号，各规格20个。 | 个 | 20 |
| 67 | 真空火罐 | 包含1号、2号、3号、4号、5号罐及关节罐，24件为1套 手拧式磁石真空抽气拔罐器：旋拧手柄，负压可调，无需接管，强劲磁石，罐口呈圆弧形，密封胶垫，内置活塞可拆洗，加厚罐体。 | 套 | 5 |
| 68 | 竹罐 | 大中小规格竹罐 各10个 碳化竹罐，大号：高12cm、外口径6.5cm，中号：高10cm、外口径5.5cm，小号：高10cm、外口径4.5cm。 | 套 | 30 |
| 69 | 砭石床垫 | 80cm×190cm。 | 床 | 2 |
| 70 | 督灸盒 | 督灸盒，实木材质，四壁及盖底订有铁皮，16个插针分布在四壁上，可以用艾柱艾灸或者艾条断开使用。 | 盒 | 2 |
| 71 | 艾灸盒 | 木质艾灸盒，1孔、2孔、4孔、6孔、8孔，各10个。 | 个 | 50 |
| 72 | 艾条 | 清艾条/药艾条各100根 圆柱状，长20cm，直径2cm。 | 条 | 200 |
| 73 | 艾绒 | 五年陈艾绒，金黄色或土黄色，绒体干燥、细腻、柔软无杂质，可用手捏成形。 | 盒 | 3 |
| 74 | 陶瓷罐 | 带盖陶瓷罐，罐盖密封，罐口直径10cm，罐高15cm。 | 个 | 20 |
| 75 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 6 |
| 76 | 3D解剖触控教学系统 | 1、虚拟现实人体解剖教学系统分男、女两系统，是基于断层扫描数据三维重建而来的3D交互解剖软件，也是一个全面准确的立体解剖学数据库。该系统通过计算机软件应可使每一个组织系统的3D影像皆可独立显示、组合、任意放大、缩小，随心所欲地旋转到想观察的角度 ★2、系统提供了男、女二套全三维的数字模型，立体直观，涵盖了人体所有系统，包括系统解剖、文字解释、骨性标志图、肌肉动作动画、肌肉起止点等信息，其模型应涵盖人体所有系统数千个结构，数万个重要标记点 3、旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，没有断帧、少帧引起的跳跃和顿挫感。 4、平移功能：人体可以上下和左右平移，不是固定在某个位置。 5、缩放功能：“无级”放大与缩小，任意比率放大，不是固定几个放大倍率。 6、隐藏、透明功能：所有解剖结构可以隐藏和透明，不是只有皮肤可以透明。 7、解剖模型是基于断层扫描数据三维重建而来，软件不是基于照片的传统拼接技术。 ★8、系统解剖采用标准人体解剖学姿势，紧贴教材要求，面向前，两眼平视正前方，足尖向前，双上肢下垂于躯干的两侧，掌心向前， 9、鼠标指向某个结构，立即显示其名称，且对应结构高亮显示。 10、聚焦：双击某个结构，此结构自动居中显示，同时旋中心点切换到此结构的中心点，有利于操控模型。 11、画笔功能，利于授课。 12、截图：保存当前图像，供进一步使用，比如制作幻灯片。 13、收藏夹功能：收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 14、悬浮横躺模式：躯体横向摆放，不同于站立模式。 15、拆解/拆分模式：像拆零件一样的效果，拆开某个结构放一边，并不隐藏，只是放一边。 16、左右镜像模式：四肢左右切换，利于观察。 17、三维立体显示模式：配合3D投影仪、3D显示器和3D眼镜使用。 18、一键初始化功能，恢复初始正面视角。 19、界面清爽模式，一键隐藏所有按钮，只显示3D解剖模型。 20、更换背景颜色，有黑白灰三种供选择。 21.解剖结构名称是中英文对照。 22、模型伴有国外播音员英文真人标准发音。 23、解剖结构有文字注释。 24、检索查询功能：输入解剖学结构名称可以检索出相应的三维结构，点击某个搜索的结构，此结构自动切换到3D区视图的中心位置，并且此结构之外的其他结构透明，突出所选结构。 ★25、肌肉可以一键分层显示，从深层肌到浅层肌分步显示，至少分4层显示。 ★26、系统内容包含：循环系统包括702个结构、消化系统包括71个结构、内分泌系统包括3个结构、皮肤系统包括21个结构、淋巴系统包括230个结构、肌肉系统包括616个结构、神经系统包括628个结构、生殖系统包括18个结构、泌尿系统包括14个结构、呼吸系统包括33个结构、骨骼系统包括335个结构、骨连接/韧带系统包括248个结构。骨性标志图（800幅以上）、肌肉附着点（起止点约2500个）、肌肉动作动画（300个以上）、扳机点（158个）、3D针灸穴位（400余个）等 27、具有断层解剖功能： 27.1、 断层颜色真实，鲜活，原始尸体没有经过福尔马林浸泡过。 27.2、断层图片能够放大、缩小、平移。 27.3、断层有彩色和黑白两种选项，可以自由切换，方便和CT和MRI对照学习。 ★27.4、断层结构有文字引线标注，引线可以隐藏。 27.5、男性：水平面间隔1mm（总数量不低于1700）、 矢状面间隔 1mm 、冠状面间隔 1mm。 27.6、女性：盆腔水平面间隔 1mm（总数量不低于334） 、矢状面间隔1mm 、冠状面间隔1mm。 ★28、系统包含十四经络及经外奇穴，400多个穴位的针式和点式两种标注方法，每个穴位具有功能和主治、针刺与禁忌、定位方法、解剖位置及特定穴的解释 ★29、可连接投影仪，进行大教室教学 产品配置 29.1、技术规格：红外触摸屏控制系统，抗灰尘、抗划、耐油污 29.2、显示器：47 寸液晶显示器，高清1920*1080 分辨率 29.3、主机：Intel i5、金士顿8G 内存、120G 固态硬盘、独立2G显卡 29.4、显示区域：长1150* 宽704mm 整体尺寸：长1160 * 宽714* 高800mm | 套 | 1 |
| 77 | 大脑模型 | 13.5*16.5*12cm 。 | 个 | 1 |
| 78 | 咽肌模型 | 12.5*18.5*11cm。 | 个 | 1 |
| 79 | 自然大心脏模型 | 9*8*14.5cm。 | 个 | 1 |
| 80 | 2倍心脏模型 | 13*13*17cm 。 | 个 | 1 |
| 81 | 眼部结构放大模型 | 1、展示眼和视神经在眼窝(底和中部)里位置 2、该模型在上颌骨上方将眼球水平切,由眼眶、眼球壁巩膜、上、下半侧、晶状体、玻璃体以及眼球外肌和视神经等组成 | 件 | 1 |
| 82 | 放大眼球示教模型 | 1、放大模型 2、可见眼球壁三层膜、晶状体、玻璃体等 3、固定在底座上 | 件 | 1 |
| 83 | 放大3倍耳部模型 | 29*15*18cm。 | 件 | 1 |
| 84 | 正常口鼻咽模型 | 11.5*2.3*19cm。 | 件 | 1 |
| 85 | 放大2倍喉部模型 | 10*6*5cm。 | 件 | 1 |
| 86 | 病理甲状腺模型 | 7*5*12cm | 件 | 1 |
| 87 | 带牙架标准口腔（全口可拆） | 8*10.5*6cm。 | 个 | 1 |
| 88 | 透明病理牙 | 7*9*6cm 。 | 个 | 1 |
| 89 | 6放大磨牙（2部件） | 12*9.5*23.5cm。 | 个 | 1 |
| 90 | 综合龋齿病理模型 | 13.5*4*9cm。 | 件 | 1 |
| 91 | 哺乳期解剖乳房 | 13.5*14*18.5cm 。 | 件 | 1 |
| 92 | 静止期解剖乳房 | 12*11.5*14cm | 件 | 1 |
| 93 | 病理子宫 | 22*116.5*7cm。 | 件 | 1 |
| 94 | 男性内外生殖器 | 19*12.5*16cm。 | 件 | 1 |
| 95 | 女性内外生殖器 | 12*14*13cm。 | 件 | 1 |
| 96 | 50倍皮肤放大模型 | 21*11*19cm。 | 件 | 1 |
| 97 | 3倍放大肾模型 | 18*26*6.5cm。 | 件 | 1 |
| 98 | 病理肾 | 9*4*14.5cm。 | 件 | 1 |
| 99 | 肾小球模型 | 16*10*8cm。 | 件 | 1 |
| 100 | 肝解剖模型 | 27*17*12cm。 | 件 | 1 |
| 101 | 肝胰十二指肠模型 | 17*9.5*17cm。 | 件 | 1 |
| 102 | 正常脾胰十二指肠模型 | 14*7*4cm。 | 件 | 1 |
| 103 | 喉心肺呼吸系统（带标识） | 21*12*33cm。 | 件 | 1 |
| 104 | 1.5倍放大胃解剖模型 | 13*7*22cm。 | 件 | 1 |
| 105 | 消化系统模型 | 84*30*11cm。 | 件 | 1 |
| 106 | 85cm两性躯干模型（23件） | 38*21*80cm。 | 件 | 1 |
| 107 | 170cm人体骨骼附肌肉着色及韧带模型 | 1、真实尺寸大小 2、由颅骨、躯干骨和上肢骨、下肢骨四部分组合成整体骨架，共有206块骨（左、右两侧听小骨不显示） 3、显示关节韧带和肌肉（右半骨架着色点） 4、全身各处骨关节可活动，用于展示不同体位时的骨骼相关位置 5、头部解剖结构逼真，头盖骨可移动，骨缝清晰可见 6、固定在支架上 | 件 | 1 |
| 108 | 心脏搏动与血液循环电动模型 | 1、显示心脏左、右心房，左、右心室整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。 ★2、利用灯光的流动，演示血液在血管内流动的情况及体循环和肺循环的途径。并且能显示心脏瓣膜、肺脏、肝脏、肾、胃、肠、脾等脏器在人体中的相对位置。 ★3、可显示出体循环、肺循环、动脉血和静脉血的颜色的相互转化及心肌和瓣膜的周期搏动，并能观察瓣膜开启、闭合状态。 4、显示淋巴循环。 ★5、心脏瓣膜的开启、闭合速度可通过侧面的面板按钮调节 。 ★6、模型配置有铝合金材质的移动支架，可根据需要取下或安装在支架上教学。 ★7、模型内置锂电池，充满电后可连续使用12小时 。 ★8、模型支架带有四个万向轮，可随时移动到需要的位置。 | 件 | 1 |
| 109 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 4 |
| 110 | 多功能男性护理模拟人 | 1、模型为成年男性，标准体型，关节十分灵活，可实现多种体位：躯干-旋转、屈伸，颈部-旋转、屈伸、侧弯，肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-旋内、旋外、屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈。 2、床上擦浴、更衣，梳发、洗头。 3、扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4、眼部护理。 5、瞳孔观察示教：正常与散大。 6、耳部护理。 7、口腔护理。 8、气管切开术后护理。 9、氧气吸入法、雾化吸入疗法。 10、鼻饲法：插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液。 11、洗胃：胃部可容纳200-300ml液体。 12、肌内及皮下注射：左右上臂、臀部、股外侧部均有注射块，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗。 13、腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。 14、男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗。模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑。男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm）。女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等。导尿术成功后可导出模拟尿液。 15、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作。 16、前列腺检查。 17、其他多项基本护理操作。 18、肌内、皮下注射模块均可反复练习且可更换。 19、左手可练习静脉穿刺和静脉输液。 | 件 | 6 |
| 111 | 多功能女性护理模拟人 | 1、模型为成年女性，标准体型，关节十分灵活，可实现多种体位：躯干-旋转、屈伸，颈部-旋转、屈伸、侧弯，肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-旋内、旋外、屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈。 2、床上擦浴、更衣。 3、扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4、眼部护理。 5、瞳孔观察示教：正常与散大。 6、耳部护理。 7、口腔护理。 8、气管切开术后护理。 9、氧气吸入法、雾化吸入疗法。 10、鼻饲法：插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液。 11、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃。 12、肌内及皮下注射：左右上臂、臀部、均有注射块，可注入真实药液。 13、腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。 14、男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗。模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑。男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm）。女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等。导尿术成功后可导出模拟尿液。 15、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作。 16、其它护理操作。 17、肌内、皮下注射模块均可反复练习且可更换。 | 件 | 6 |
| 112 | 心电教学考核系统（含呼吸末二氧化碳模块） | 本产品由模型人、心电监护仪教学机、笔记本电脑和心电教学考核系统软件组成。模型人可与心电监护仪连接进行心电监护操作训练和考核，心电图阅读考核等。适用于各医学院校、卫生学校、医疗单位等心电监护操作的训练及相关考核。 （一）、 心电教学考核系统模拟人。 1、本模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高，解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度。胸部体表标志明显(肋骨、胸骨角、乳头、剑突等)，便于心电电极放置定位。 ★2、心电监护操作时，可自动检测心电导联电极放置部位是否正确，模拟人皮肤表面没有任何位置标记，完全依靠生理结构进行定位。 ★3、心电监护操作全流程教学：心电导联操作—血压袖带操作---血氧探头操作----监护仪操作，完全模拟真实临床环境，供学生进行综合训练。 ★4、模型具有气管和食管结构，内部有完整的鼻咽通道结构，支持气管插管操作。 5、模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习。 6、模拟人上臂可练习肌内注射。 （二）、心电教学考核系统软件。 ★1、心电操作练习与考核： ① 练习模式下，实时显示心电电极放置部位是否正确。 ② 考核模式下不提供实时显示效果，考核成绩可查询可打印。 ★2、心电理论教学： ① 77种权威数据库真实心电病例供学员学习。 ② 理论教学支持教师嵌入教学PDF等教学资料。 3、模拟考核现场： 主观模式： ① 考核模式下，可设置操作流程和评分标准等。 ② 考核过程中，可对学员的全流程操作进行在线评分，也可打印空白报告手动评分。 ③ 系统可以自动检测电极粘贴位置是否正确。 ④ 连接通用打印机打印成绩单，作为竞赛考核的客观成绩。 客观模式： ★考核模式下，可根据不同案例设置并切换3组生命体征数据，模拟病情发展，锻炼学生临床思维。（投标时提供截图证明） ★考核过程中，可对学员的心电电极操作及监护仪流程操作进行实时显示与记录。 ★系统可以自动检测电极粘贴位置是否正确。 连接通用打印机打印成绩单，作为竞赛考核的客观成绩。 （三）、心电监护仪教学机。 1、可根据选定的病例显示相应的心电图、血氧饱和度、血压、心率、呼吸末二氧化碳等数据。 2、可根据血压、血氧饱和度、心率等数值调节报警状态及报警数值上、下限。 3、可根据心电图调节波形速度和增益。 4、心电监护教学机可单独作为真实监护仪使用。 | 套 | 4 |
| 113 | 全功能护理人 | 1、模型是集护理与急救于一体的整体护理人，由模拟人和模拟监护仪组成。模拟人身高170cm，双眼可眨动，由高分子环保材料制成，解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到真实大小的肋、肋间隙、肋弓、左肺、右肺、心、肝、胃（透明）等器官。 2、关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位。 3、床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等。 4、心肺复苏术。 ① 可进行心脏按压操作； ②头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 5、瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 6、可触及颈动脉搏动。 7、可行鼻饲术训练： ① 托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲 ② 胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液 ③ 真实大小的胃，可容纳350ml的液体 ④ 透明胃，可观察到胃管进入胃部的动态过程 8、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗。 9、导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 10、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml。 11、压疮护理：淤血红润期、溃疡期两个临床分期，可进行伤口的评估、测量与清洗。 12、造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存。 13、可行外耳道冲洗。 14、可肌内注射。 ①左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射块，左臂有可旋转的肌内注射环 ②可注入真实药液 ③肌内注射块可取下清洗，更换方便 15、皮下注射：左臂有皮下注射区域 16、右手臂可行静脉注射： ①正确穿刺时落空感明显并有回血产生 ②同一部位可经受上百次反复穿刺且不渗漏 ③静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用 17、可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换。 18、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、口腔护理等多项护理操作。 ★19、模拟真实监护仪参数设计，与真实监护仪界面设计一致，显示多项体征参数及波形：心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏（PR）、无创血压(NIBP) 、体温(TEMP)。 20、模拟监护仪可连接市场通用真实监护仪配件：心电导连线，血氧探头，血压袖带，体温探头等。 ★21、系统内置76种权威数据库真实心电病例，类型数量可扩充。 ★22、监护仪可配合模型人使用，搭建全仿真病房监护教学环境，系统可设置各项体征参数及报警参数，方便进行训练和考核。 23、系统可大屏投影：设备可连接到大屏幕，方便教师课堂教学。 24、一机多用：可拆卸多参数监测模块，连接时可配合模拟人搭建全仿真床旁监护环境，拆下后主机可以作为随身平板进行独立教学。 ★25、模拟监护仪内置电池，可移动使用。 26、系统支持多种语言随意切换：中文、英文。 | 件 | 4 |
| 114 | 医用病床 | 规格（mm）：2080*900*500 1、床头床尾采用ABS工程塑料注塑成型，内衬钢骨，床尾装有病员卡插口； 2、床面为优质冷轧钢板折弯冲孔成型； 3、床框采用优质60*30矩管焊接成型，管壁厚度1.0mm，配输液杆插孔； 4、除床头床尾外全部经过酸洗磷化静电喷塑，无毒无残留。 5、背板倾斜：0-75°； 6、铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.2mm，护栏自锁机构隐藏式抢把，铝合金扶手； 7、四脚配置125静音面包轮，转动灵活。 | 张 | 12 |
| 115 | 床褥 | 白色棉布，160*260cm，配棉絮褥。 | 床 | 12 |
| 116 | 大单 | 白色棉布，200*220cm（单层）。 | 床 | 12 |
| 117 | 中单 | 白色棉布，100*200cm（单层）。 | 床 | 12 |
| 118 | 被套 | 白色棉布，160*220cm | 床 | 12 |
| 119 | 棉胎 | 纯棉花。 | 床 | 12 |
| 120 | 枕套 | 白色棉布，50*80cm。 | 个 | 12 |
| 121 | 枕芯 | 纯棉花。 | 个 | 12 |
| 122 | 治疗车 | 规格：690*440*860mm 1、整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、1.0mm厚不锈钢矩管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用，美观大方； 2、配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 3、双层设计带双抽，下配污物桶。 4、台面压印拉伸成型，上层三方带围栏，下层四方带围栏。 | 台 | 8 |
| 123 | 设备带 | 供氧终端1个、吸引终端1个、床头日光灯1个、电源插座2个、氧气湿化器1个、1升吸引瓶1个，每一条设备带安装一个漏电保护器；宽度：150?220毫米；高度：60毫米；铝合金板材厚度为1.5mm，包含安装调试，必要的拆除费用。 | 套 | 12 |
| 124 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架，包含安装调试，必要的拆除费用。 | 个 | 12 |
| 125 | 成人男性护理模拟人—艾米 | 1、本模型为成年整体人，高分子环保材料制成，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝。 2、关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位。 3、床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4、心肺复苏术执行标准：《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 5、瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 6、挤压红色气囊可触及颈动脉搏动。 7、鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 8、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200-300ml。 9、导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 10、灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml。 11、压疮护理：淤血红润期、溃疡期两个临床分期，可进行伤口的评估、测量与清洗。 12、造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存。 13、注射给药 静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习。肌肉注射：臀部、股外侧。皮下注射：上臂三角肌。 14、可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换。 15、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外耳道冲洗、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、口腔护理等多项护理操作。 16、气管插管和喉罩置入功能 | 件 | 8 |
| 126 | 女性护理模拟人—安娜 | 1、模型为成年女性，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 2、关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位、屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。 3、床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4、瞳孔示教：正常与散大。 5、鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 6、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml。 7、导尿：男女互换生殖器，操作成功后可导出模拟尿液。 8、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 9、造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。 10、口腔护理: 有活动义齿。 11、气管切开术后护理。 12、乳房护理。 13、肌内及皮下注射：上臂、臀部，股外侧肌均有注射模块，可注入真实液体，注射模块均可更换。 14、可练习腹部胰岛素注射。 15、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作。 | 件 | 12 |
| 127 | 老年护理模拟人 | 1、模型为老年模拟人，高分子材料制成，肤质仿真度高。可实现：躯干-旋转、屈伸，颈部-旋转、屈伸、侧弯，肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-旋内、旋外、屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈。 2、关节十分灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位。 3、可实现床上擦浴、更衣，梳发、洗头等护理操作，扶助老年病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4、眼部护理。 5、瞳孔观察示教：正常与散大。 6、耳部护理。 7、口腔护理：有活动义齿。 8、气管切开术后护理。 9、氧气吸入法、雾化吸入疗法。 10、鼻饲法：插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液。 11、洗胃：胃部可容纳200-300ml液体。 12、肌内及皮下注射：左右上臂、臀部、股外侧部均有注射块，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗。 13、腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。 14、男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗。模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑。男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm）。女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等。导尿术成功后可导出模拟尿液。 15、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作。 ★16、可行前列腺检查。 17、可练习静脉穿刺和静脉输液。 18、乳房护理。 19、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作。 | 件 | 4 |
| 128 | 老年人行动体验装置 | - 体验装置可以切身体验老年人由于肌肉、骨骼、视觉、听觉等身体机能老化，生活不便而产生的心理感受。 - 适用于医疗工作、护理和福利性机构的训练练习。 - 3、障碍镜:可以让体验者感受到视觉功能的变化，比如，由于白内障而引起的视野变小和视力减退。 - 4、肘关节约束带：约束带限制了肘部的活动，让体验者体验上肢行动不灵活。 - 5、手指约束带:用于减少腕关节的活动度，使体验者变得笨拙。 - 6、手套:可以使体验者手和手指的触觉减弱、消失。 - 7、拐棍:可以让体验者感受到由于机体的残障必须借助于拐棍行走的感觉。 - 8、耳塞:可以使体验者感受到听力减弱、消失。 - 9、后背约束架:后背约束带弯曲的姿势迫使体验者不得不采用老年人驼背的姿态。 - 10、手腕部加重袋: 可以给手腕部加重，使体验者感受到手臂肌力减弱的感觉。 - 11、膝关节约束带:约束带限制了膝部的活动，让体验者感觉到腿部不灵活, 上下楼梯困难。 - 12、踝关节约束带：用于减少踝关节的活动度，使体验者变得笨拙。 - 13、脚踝部加重袋:可以给脚踝部加重，使体验者感受到脚踝部肌力减弱的感觉。 | 件 | 2 |
| 129 | 偏瘫病人行动体验装置 | 1、本产品专为体验偏瘫病人的行动而设计，可以切身体验病人由于疾病导致的行动不便，从而了解偏瘫病人复杂的心里感受。 2、适用于从事医疗、护理和福利性机构人员的训练练习。 3、偏瘫步态：通过膝部、踝部的特殊限制装置，可体验偏瘫病人特殊的走路姿势，并且可通过粘贴带调节装置的松紧度。 4、手部行动约束：通过前臂、腕部的特殊限制装置可体验偏瘫病人上肢屈曲姿势，并且限制上肢的活动。 5、通过膝部、踝部及手部的特殊限制装置，实现左右侧偏瘫。 6、拐杖：可以体验拐杖对于行动不便的人的重要性。 7、防滑鞋：专为老年人和残疾人设计的，轻便防滑。 | 件 | 2 |
| 130 | 老年人静脉注射训练手臂 | 1、模拟亚洲老年男性右手臂，皮肤菲薄多皱褶，皮下脂肪少，血管迂曲弹性差，做工精细，穿刺难度增加。 2、解剖结构精细，具有头静脉、贵要静脉、肘正中静脉。 3、所有血管均可以进行穿刺输液、抽血等训练。穿刺时有阻力感，成功时有明显落空感，配合模拟血液可有回血产生。 4、上肢可旋转180°便于仿真穿刺练习。 5、可进行三角肌部位的肌肉注射。 | 件 | 2 |
| 131 | 吸痰护理模拟人 | 1、模型为成年整体人，高分子环保材料制成，体表标志明显，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝。 2、关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。 3、可行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 ★4、吸痰术：可用真实负压吸引器吸出模拟痰液，配有模拟痰液。 5、鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 6、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml。 ★7、导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 8、灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml。 9、造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存。 10、瞳孔示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 ★11、颈动脉搏动可根据模拟病情进行示教。 12、注射给药。 ★13、静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习。肌肉注射：臀部、股外侧。皮下注射：上臂三角肌。 14、可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换。 15、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作。 16、可反复进行练习。 ★17、气管插管和喉罩置入功能 | 件 | 2 |
| 132 | 压疮仿真模型 | 1、模型模拟老年病人臀部，显示压疮的四个临床分期：淤血红润期、炎症浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期。 2、模型显示的病变有：窦、瘘、腐痂、压疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染。 3、可进行压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及进行治疗与护理。 4、可以使用以下物品进行治疗：藻酸盐生物合成物、胶原、薄纱、氢化可力丁、水凝胶、皮肤替代物、透明薄膜，以及伤口的填充物。 | 件 | 6 |
| 133 | 口腔清洁操作模型(带舌) | 1、模型造型逼真，为放大的牙齿。 2、解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌。 3、可活动金属杆可以调节口腔的大小。 4、下颌底部装有平衡支撑脚垫。 5、可示范如何正确地清洁牙齿。 6、可示范如何清洁舌部。 7、可练习口腔护理。 | 件 | 6 |
| 134 | 吞咽与呼吸机制演示模型 | 1、模型为半侧成人头及颈部，可以清晰看到鼻腔、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉、食管、气管等解剖结构及其毗邻关系 2、配有可调节的模拟病床，模拟临床上各种角度的体位 3、病床以及头颈部均有角度指示针，可观察头颈角度的变化与病床的角度关系 4、可示教头颈角度与误吸的关系 5、可学习正确的进食姿势 6、可观察卧床角度不同时鼻饲管在鼻中的状态 7、可以学习对误吸患者紧急救助的方法 8、可以学习如何帮助老年人预防误吸引起的肺炎 | 件 | 2 |
| 135 | 高仿真透明洗胃模型云平台版 | 1、该模型成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。 2、模型高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况。 3、模型一侧颊部设有透明示教区域，可清晰准确的见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构。 4、模型带旋转支架可摆放不同角度的体位（左侧卧位、端坐位；可实现仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90°。 5、模型可配合手机或平板电脑等移动设备使用，可通过手机或平板电脑等移动设备直接下载云平台客户端，安卓和IOS平台均可使用。 ●6、模型中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，当胃管插入时均会显示每到一个关键解剖部位均可在云平台移动端设备上有智能语音提示：贲门、胃体、幽门、十二指肠并以3D效果体现，对操作者有学习引导性作用。（在线演示项） ●7、模型具有瞳孔示教：可在云平台移动端设备根据操作的需求自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；如可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象。（在线演示项） ●8、模型具有颈动脉搏动功能：可在云平台移动端设备上设置颈动脉的频率，有智能语音提示（在线演示项） 9、可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。 10、可进行双气囊三腔管操作训练，模型可模拟消化道出血，透明的胸部可清晰观察出血状态，真实再现临床状态，出血量的大小可控制调，有效操作后可观察并检验止血是否成功。 11.模型可训练胃肠减压术。 12、模型可训练胃液采取术。 13、模型可练习十二指肠引流术。 14、模型具备鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术及气管切开护理等操作。 15、模型与云平台移动端设备通过蓝牙无线连接，操作方便简单。 16、云平台APP发布新版本后，可自动识别，客户可自行选择在线升级，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。 17、云平台服务：提供产品常见问题和解答，帮助用户自行处理简单问题，用户亦可向厂家直接反馈产品问题。 | 件 | 2 |
| 136 | 精装静脉注射及穿刺操作手臂模型（右手臂） | 1、模型为成人完整的右手臂，由6条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等。 2、采用高分子材料，环保无污染，触感真实，具有明显的皮肤纹理和血管走向特征。 3、可进行肘部静脉的穿刺、采血、输液操作训练，具有头静脉、肘正中静脉、贵要静脉可供穿刺等操作。 4、进行手背静脉穿刺和肘部静脉穿刺时，可以分别摆出正确体位。 5、手背静脉网和肘部静脉穿刺部位可以进行操作前消毒，消毒痕迹操作后方便去除，不留痕迹。 6、手背静脉网和肘部静脉穿刺部位血管可以触摸到。 7、静脉穿刺：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺成功后可有回血，并可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作。 8、肌内注射部位：三角肌部位。 9、皮下注射部位：三角肌下缘部位。 ★10、模拟血管内有支撑部件，可增加血管表面张力，可反复进行练习。 | 件 | 10 |
| 137 | 高仿真静脉注射操作手臂模型 | 1、模型为成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉和手臂静脉网等； 2、解剖标志明显，便于操作定位，高分子环保材料制成，肤质仿真度高； ★3、带有血液循环模拟装置，采用液晶屏显示，内置模拟血液，可设置不同的血管压力，可模拟不同的回血速度； ★4、血液循环模拟器可设置收缩压、舒张压的数值，收缩压的设置范围为80-200mmHg，舒张压的设置范围为50-120mmHg； ★5、血液循环模拟器可设置心率的数值，心率的设置范围为50-140次/分； ★6、血液循环模拟器可调节脉搏强度，调节范围为10-100%之间； 7、静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，成功后可有回血，并可进行注射、输液、抽血训练； ★8、扎止血带位置正确与否有电子监测，可完整考核整个静脉输液流程； 9、肌内注射：三角肌部位； 10、皮下注射：三角肌下缘部位；可注入药液，模拟真实的临床环境； 11、控制盒内置锂电池，可方便携带野外操作使用； 12、可反复进行练习，血管、皮肤及内置模拟血液均可更换且操作简单方便。 | 件 | 4 |
| 138 | 高级血液循环模拟器 | 1、该模拟器为电动模拟血液循环系统，可与所有注射手臂相连接使用 2、模拟器有液晶面板，可调节背光亮度，可实时显示收缩压、舒张压、心率、脉搏类型、脉搏强度等数据 3、可根据练习需要，可设置血液循环器的循环类型：动脉或静脉 4、模拟器可设置收缩压、舒张压的数值，收缩压的设置范围为80-200mmHg，舒张压的设置范围为50-120mmHg 5、模拟器可设置心率的数值，心率的设置范围为50-140次/分 6、模拟器可调节脉搏强度，调节范围为10-100%之间 | 件 | 4 |
| 139 | 成人动脉穿刺操作模型 | 1、高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。 2、可触及桡动脉搏动。 3、有电动循环系统，模拟动静脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频率数值。 4、界面选择脉搏强度键，模拟整体情况设定动脉搏动的强度。 5、界面选择脉搏心率键，模拟整体情况设定动脉搏动频率。 6、练习时可设简、易、难来练习动脉穿刺操作。 7、动脉穿刺：正确穿刺后有明显的落空感和喷射感，并有模拟血液喷出。 8、可练习动脉血气分析。 9、可反复进行练习。 10、液体更换简便。 ★11.模拟血管内有支撑部件，可增加血管表面张力。 | 件 | 4 |
| 140 | 臀部肌内注射操作及对比模型(带电子监测) | 1、模型为成人臀部，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。 2、半侧透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形，能清晰观察到臀部的骨骼、肌肉组织、神经和血管，有利于在训练时进行对比，防止扎到神经和血管。 3、肌内注射，可注入、排出真实液体。 4、带电子监测，注射部位正确：绿色指示灯亮起。注射部位或深度错误:红色指示灯亮起，注射部位右侧对应的神经及血管的指示灯也亮，并有报警提示。 5、可反复进行练习。 6、配送透明体位垫。 | 件 | 4 |
| 141 | 上臂肌内注射操作及对比模型（带电子监测） | 1、模型为成人上半身，高分子环保材料制成。 2、可进行胸廓的整体示教，造型逼真、解剖结构准确，中英文标示;一侧为透明区域，可以观察内部骨骼、血管、神经解剖结构，便于操作定位,;另一侧可肌内注射及皮下注射。 3、带电子监测：注射部位正确：绿色指示灯亮起，注射部位或深度错误，红色指示灯亮起，注射部位右侧对应的神经及血管的指示灯也亮，并有报警提示。 4、肌内注射：上臂三角肌。 5、皮下注射：三角肌下缘。 6、可注入、排出真实药液。 7、可反复进行练习，注射模块可更换。 | 件 | 4 |
| 142 | 穿戴式上臂肌内和皮下注射操作模型（带电子监测） | 1、模型设计精巧，可佩带在学员或者模型人上臂。 2、解剖标志明显，可触及肩峰，便于操作定位。 3、电子监测系统，可监测注射部位以及进针深度，分别用有带颜色的灯以及声音进行报警、提示。 4、上臂肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出。 5、皮下注射。 6、可以使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤。 7、可反复进行练习。 | 件 | 10 |
| 143 | 穿戴式臀部肌内注射操作模型（带电子监测） | 1、模型可穿戴，体表标志明显，便于操作定位。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、配有电子监测系统增强练习臀大肌注射的技巧。红色监测灯及报警声音显示不正确的注射位置。绿色监测灯显示正确的注射位置及进针深度。 4、注射部位正确时，允许注入模拟药液,注入的模拟药液可流出，因设有专门的集液管道和集液袋。 5、可以使用不同规格的注射器注射，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤。 6、可反复进行练习。 | 件 | 10 |
| 144 | 皮内注射操作模型（带手） | 1.模型由成人手臂前臂和两个皮内注射外套两部分组成 2、每个皮内注射外套上提供40个皮内注射点，可方便的更换到手臂上 3、皮内注射： 3.1、可实现5°的进针角度 3.2、正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失 3.3、每个皮内注射点可以进行多次练习 | 件 | 10 |
| 145 | 智能洗胃训练考核系统 | 本产品主要由模拟人和平板电脑组成，可通过模拟人与软件的交互，实现洗胃术的教学、训练与考核。 一、模拟人功能特点 1、模拟人为成年女性整体人，采用高分子材质，环保无污染。 2、模拟人具有口腔、鼻腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、食管、胃等与洗胃操作相关的重要解剖结构。 ★3、模拟人关节灵活，头可转动，可实现去枕平卧位、半坐卧位、端坐位、侧卧位等10余种体位，托起头部可使下颌靠近胸骨柄，完全符合昏迷患者的洗胃要求。 4、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量约为200ml。 5、可行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 6、模拟人内置锂电池。 7、可进行肌内注射、皮下注射、鼻饲、口腔护理、导尿、灌肠、造瘘口护理、气管切开护理、乳房护理、吸氧、吸痰等多项护理操作。 二、交互式软件功能特点 ★1、设计了清醒患者和昏迷患者经口或经鼻洗胃的四种情境，每种情境都包含演示模式、练习模式和考核模式，可分别进行教学、训练与考核。 1.1、 演示模式：采用文字和动画相结合的形式，通过语音和动画详细讲述洗胃的目的、用物、注意事项、操作方法等内容，根据需要可随时调整播放进度； 1.2、 练习模式：学生可跟随语音，分步骤进行完整操作流程的练习，插管时，可实时显示插管位置，对进入食管入口、进入贲门入口、误入气管进行检测； 1.3、 考核模式：完全模拟考试场景，没有语音提示，考生需根据不同的病例做出正确的操作。考试过程中考官可实时对全流程操作进行在线评分，同时可智能检测插管的全过程，动画显示与实际操作同步，并自动评判操作正误。操作结束生成成绩单，详细显示各个操作步骤的得分情况及总成绩。 ★2、内置多个病例供考核使用，考官可自行编辑、新增、删除病例。 3、可设置评分标准。 4、模拟人与平板电脑之间为蓝牙连接，连接成功后即可用于训练或考核。 5、具有成绩统计、分析功能。 ★6、平板电脑实时显示模拟人电池电量，以保证设备正常使用。 ★7、平板电脑可配置SIM卡。 | 套 | 2 |
| 146 | 高仿真血压测量手臂模型云平台版 | 1、模型由平板电脑、成人手臂、血压计、听诊器组成，是进行血压测量训练的理想产品。 ★2、通过云平台客户端直接连接模型设备，便于设置血压测量数值。 2.1、 设有脉搏开关，血压、脉搏测量既可同时练习，又可单一练习。 2.2、 可以根据教学情况调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值的大小。 2.3、数值范围：收缩压和舒张压在0-300mmHg之间，血压设定值十分精确，脉搏频率在0-250次/分之间。 2.4、血压测量：可触摸肱动脉搏动，进行听诊定位，具有Korotkoff Gap音。 2.5、充气和放气过程中可实时显示血压计的水银柱压力值。 2.6、对放气速度进行监测，放气速度过快时有提示。 2.7、实时显示模型电量。 3、可触摸桡动脉搏动，进行脉搏测量。 ★4、采用电池供电，电量不足时有提示。 5、可练习三角肌肌内注射。 6、可练习皮下注射。 7、通过蓝牙搜索连接模型。 ★8、平板电脑可内置网卡，云平台APP发布新版本后，可自动识别，可自行选择在线升级，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。 9、云平台服务：提供产品常见问题和解答，帮助用户自行处理简单问题，用户亦可向厂家直接反馈产品问题。 10、配备便携式手提箱。 | 套 | 4 |
| 147 | 透明男性导尿操作模型 | 1、本模型为男性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。 2、透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。 3、通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行经路径以及气囊固定的位置。 4、导尿术：男性阴茎手感真实，尿道全长约18-22cm，具有三个生理狭窄、两个弯曲，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 5、可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。 6、可反复进行练习。 | 件 | 2 |
| 148 | 透明女性导尿操作模型 | 1、模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。 2、透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。 3、通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行径路径以及气囊固定的位置，小阴唇可以分开，闭合时看不到尿道。 4、导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 5、可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。 6、可反复进行练习。 | 件 | 2 |
| 149 | 男女导尿灌肠操作模型 | 1、模型为成人下半身，解剖结构准确。 2、模型可男女互换生殖器。 3、与在真人身上操作相似，在插入导管时会感觉到一定的阻力。 4、可以进行不保留灌肠、保留灌肠的护理操作。 5、臀部设有注射块，可进行肌肉注射练习。 6、可进行造瘘口的护理。 | 件 | 2 |
| 150 | 男性导尿操作模型 | 1、模型为常规导尿操作体位，男性阴茎形象逼真手感真实。 2、成人男性尿道全长约16-22cm具有真实的三个狭窄两个弯曲。 3、导尿术： 操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，插管将会很困难。当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出。 4、可进行留置尿管练习。 5、可进行膀胱冲洗。 | 件 | 4 |
| 151 | 女性导尿操作模型 | 1、模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。 2、女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm。 3、导尿术：插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 4、可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。 5、配有透明体位垫。 6、可反复进行练习。 | 件 | 4 |
| 152 | 辅助排便和灌肠操作模型 | 1、模型仿真人大小，为标准的灌肠体位。 2、腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端。 3、肛门采用柔软材质制成，以达到最为真实的触感。 4、模型内部结构可方便拆装、清洗。 5、灌肠法：大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、保留灌肠、清洁灌肠。 6、可行插入手指将模拟粪便从直肠内取出的练习（人工取便术）。 7、将模拟粪便放入肠内，再用恰当的技巧将其从肛门取出。 8、可注射甘油（从腹部侧方的排液管流出）。 | 件 | 2 |
| 153 | 灌肠操作模型（带电子监测） | 1、模型仿真人大小，常用的灌肠操作体位：左侧卧位。 2、具有肛门、模拟肛柱及直肠等结构，在插管过程中有真实的阻滞感。 3、内部结构设计合理，灌入的液体不会从肛门处逆流。 4、电子监测系统，插入保留灌肠和不保留灌肠的正确位置都有提示。 5、可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠多项操作练习。 6、可反复操作、真实的灌入液体，并可从专用管道排出。 7、可反复进行练习。 | 件 | 2 |
| 154 | 高级虚拟静脉注射及采血操作系统 | ★1、系统集静脉注射和静脉采血两大护理操作于一体，运用3D动画，使教学过程更直观、生动、形象，改变了传统的教学模式。 2、系统具有训练学习、竞赛考核、理论考试、一键体验四种操作模式，可对静脉注射和静脉采血的全流程进行训练和考核，也可通过“一键体验”直接进行穿刺动作的强化训练。训练学习模式下，有语音和文字提示，其他模式无提示。 3、两类操作分别设置多种情景：住院病人、门诊病人、战地救护等。 ★4、系统预设了多种不同类型的婴儿、儿童、成人、老人的三维模型和不同难度水平的病例，全部来源于真实临床，为了满足教学和培训需要，教师可自行创建新的病例，或在已有病例的基础上修改，然后通过网络下发到学生机。可修改内容包括：病史、情景、医嘱、输液安全滴数、备物等。 ★5、系统预设男、女性别，白、黑、黄三种肤色，以及留置针、头皮针两种技能点，构成了多种鲜活的三维人体模型，加上不同的病历背景，系统为用户提供多达上百种训练病例。 ★6、可根据病例内容不同自由选择穿刺进针的部位和血管，可供选择的部位共有7处：头皮静脉、左右手臂静脉、左右手背静脉、左右足部静脉，且每个注射部位皮肤都具有良好、一般、瘢痕、结节、肥胖等多种状态供选择。 ★7、从护士看到医嘱到执行医嘱的一切程序都列入练习和考核的范畴，整个程序参照我国医学院校现行教学考核流程，加入国赛规范要求。 8、强调了和患者及家属解释及交流的重要性，并列入考核范围之列。 9、体现了婴儿与成人穿刺的不同。 ★10、系统可体现静脉输液操作全流程，包括：评估解释、核对医嘱、检查药液、准备用物、再次核对解释、初步排气、皮肤消毒、静脉穿刺、固定针头、调节滴速、整理记录、停止输液、垃圾分类等。 11、用物准备采用三维模式，可根据病例的需要选择用物，真正再现临床环境。 ★12、系统可对止血带结扎的位置进行判断考核，并记录在成绩单中。 13、静脉输液时使用的各种用物和器械都有体现，可根据病例的需要自行选择需要的用物。止血带的位置能由使用者任意放置，可判断止血带结扎的位置正确。 14、可根据病例各方面的差异可选择使用留置针或者头皮针穿刺，可选择穿刺针的型号，不同的器械选择，会启动不同的后续流程和不同的评判标准。 15、系统重点练习了静脉输液中比较重要的项目：如强调了配液前核对输液瓶签，检查药名、药质及有效期的重要性，以及核对患者、驱气等操作。。 16、通过硬件装置可真实感受针尖刺入血管的突破感，通过揉搓或拍打设备上的模拟皮肤，屏幕上可看到相应部位血管变得清晰。穿刺正确时可产生回血。 ★17、操作时可产生瘀青、肿胀、出血点、回血等真实病生理反应。 18、根据患者病情轻重、年龄大小、医嘱用药情况等诸多因素，调节液体的滴数。 19、训练和培养练习者的决策能力 (例如如何选择穿刺位置，止血带的位置，选择合适的针头大小，如何实现垃圾的分类处置等)。 ★20、系统包含有穿刺血管的三维解剖图谱，可设置皮肤、肌肉、骨骼、神经、动脉、静脉的显示与隐藏，实现分层显示；可放大、缩小、旋转模型以便让学员从各个角度掌握解剖情况 21、系统自带标准静脉输液操作视频，轻松实现教学流程化，学生学习规范化。 22、静脉采血包括：静脉血管定位、各种试管的用途、采血方法、采血后的注意事项。 23、系统自带1000多道理论考试试题及正确答案，教师可根据授课的需要选择符合要求的试题，并设置分值，编制试卷，通过网络下发给学生端。 24、考核完成后学生可查看自我成绩及打印，同时此成绩可提交到教师机的数据库中。供老师和学生自己日后回顾。 ★25、教师账号可查看班级平均成绩和学员成长曲线，从总体上把握学员的进步情况，并且可进一步查看每个人一段时期任何一种单项技能的得分情况，从而使教师可以科学了解不同学员技能掌握的信息。 26、理论学习部分以文字和图片的形式，详细介绍输液的概念、流程、输液反应等等，巩固相关专业知识。 ★27、有相关穿刺血管的三维解剖图谱，能设置皮肤的显示与隐藏，隐藏皮肤后，可显示肌肉、骨骼、神经、动脉、静脉等，实现分层显示；可放大、缩小、旋转模型以便让使用者从各个角度掌握解剖情况。 28、相关知识考核中试题以选择题形式。考核模式下系统会计分并计入日志。练习模式下学生可以查看正确答案和相关解释。 29、系统介绍操作前准备、器械准备、评估患者、操作流程、操作后注意事项及并发症的处理。 30、医用实训台坚固美观；底部安装脚轮，便于移动。自带万向支架，便于操作。 31、基于网络评估系统，本系统可提供100名及以上的用户同时在网路上使用进行学习或考核。 32、局域网下任何电脑都可以同时登陆教师账号和学生账号。 33、学生账号和教师账号使用人数不设上限。 ★34、系统设有4类使用者身份：管理员、教师、学生、访客，分别对应不同的账号和权限。管理员、教师账号具有管理和修改账号、密码的权限。 35、医用实训台底部安装有万向轮，便于移动，也可锁定。配备有万向支架，可360°旋转，便于操作使用。 | 套 | 2 |
| 155 | 开放式基础护理辅助教学系统 | 1、知识全面，内容严格按照最新教学大纲编排，围绕着“三基”—基本理论、基本知识、基础技能展开，弥补了课本中临床知识的不足。 2、系统素材量大，配以视频、图片，突出临床实践知识, 内容丰富，图文、音像并茂，生动形象。内容包括环境、入院和出院护理、预防与控制感染、安全与职业防护、患者的清洁卫生、休息与活动、评估与护理、冷. 热疗法、饮食与营养、排泄、给药、静脉输液与输血、标本采集、疼痛患者的护理、病情观察及管理、临终护理、医疗与护理文件等内容。浓缩了基础护理学理论精华，便于在较短时间内对基础护理理论建立较为系统的认识。 3、自测题部分带有交互性考核编辑器功能，分两种作答模式（练习模式和考试模式）。练习模式在答题后会出现对错的提示；考试模式作答完后会有相应的得分，实现了人机交互、实时反馈，让学生更加便捷的自我检验学习成果。 4、附有护理操作50 项评分参考标准和视频，以便学生更有目的掌握相关的知识。 5、系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题；增加后台管理员权限，老师可以在产品上上传教学内容，满足多方位的教学需求。系统内设密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序；本产品已安装定期杀毒软件，使系统获得自动保护。 6、本系统采用LCD 液晶触摸查询一体机，体积小、重量轻、外表美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便。 7、计算机系统配置：17 寸液晶触摸屏，多媒体系统，酷睿双核1.6G，硬盘320G。 8、该系统可以全天24小时开放使用，不需教师管理。 | 套 | 1 |
| 156 | 医用病床 | 规格（mm）：2080*900*500 1、床头床尾采用ABS工程塑料注塑成型，内衬钢骨，床尾装有病员卡插口； 2、床面为优质冷轧钢板折弯冲孔成型； 3、床框采用优质60*30矩管焊接成型，管壁厚度1.0mm，配输液杆插孔； 4、除床头床尾外全部经过酸洗磷化静电喷塑，无毒无残留。 5、背板倾斜：0-75°； 6、铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.2mm，护栏自锁机构隐藏式抢把，铝合金扶手； 7、四脚配置125静音面包轮，转动灵活。 | 张 | 12 |
| 157 | 床褥 | 白色棉布，160*260cm，配棉絮褥。 | 床 | 12 |
| 158 | 大单 | 白色棉布，200*220cm（单层）。 | 床 | 12 |
| 159 | 中单 | 白色棉布，100*200cm（单层）。 | 床 | 12 |
| 160 | 被套 | 白色棉布，160*220cm。 | 床 | 12 |
| 161 | 棉胎 | 纯棉花。 | 床 | 12 |
| 162 | 枕套 | 白色棉布，50*80cm。 | 个 | 12 |
| 163 | 枕芯 | 纯棉花。 | 个 | 12 |
| 164 | 治疗车 | 规格：690*440*860mm 1、整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、1.0mm厚不锈钢矩管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用，美观大方； 2、配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 3、双层设计带双抽，下配污物桶。 4、台面压印拉伸成型，上层三方带围栏，下层四方带围栏。 | 台 | 12 |
| 165 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架，包含安装调试，必要的拆除费用 | 个 | 12 |
| 166 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 20 |
| 167 | 胸腔穿刺模拟人云平台版 | 1、成年男性头颈、躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 2、可进行胸部叩诊，辨别胸水位置。 ★3、模型可配合手机或平板云平台APP使用，可通过云平台用手机或平板直接下载客户端，安卓和IOS平台均可使用。 4、可进行胸腔穿刺，穿刺针进入胸膜腔后有明显的落空感，穿刺成功后可回抽模拟胸水。 5、可在两侧腋前线进行穿刺。 6、可在两侧腋中线进行穿刺。 7、可在两侧腋后线或肩胛下角线进行穿刺。 8、可根据模拟胸水性状对疾病进行初步诊断。 ★9、穿刺针进入肋间隙后穿刺错误位置，手机或平板有位置演示，且云平台有语音提示。可监测腋前线肋间神经、腋后线肋间神经、腋中线肋间神经、肩胛下角线肋间神经等。（投标时提供截图证明） ★10、模型与手机或平板通过蓝牙无线连接，操作方便简单。 ★11、模型具有示教模块，可显示肋骨、皮肤层、脂肪层、背阔肌、肋间神经血管、肋间肌、壁层胸膜、脏层胸膜、肺及进针位置等。 ★12、云平台APP发布新版本后，可自动识别，客户可自行选择在线升级，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。 13、同一穿刺部位可反复进行练习，皮肤、穿刺囊均可更换。 | 套 | 4 |
| 168 | 骨髓穿刺模拟人 | 1、模型曾连续多届被选定为全国大学生临床技能竞赛赛品，不仅可作为单项骨髓穿刺练习，也可以模拟复杂场景的训练和考核，可根据教学和考核需要，设置不同的病例，可以进行综合训练和考核的一款综合类骨髓穿刺训练模型。 2、本模型为成年整体人模型，体表标志明显，关节灵活，采用高分子环保材料制成，可进行骨髓穿刺。 3、可进行胸骨骨髓穿刺。 4、可进行双侧髂前上棘骨髓穿刺。 ★5、可进行双侧髂后上棘骨髓穿刺。 6、正确穿刺进针落空感明显，可抽出模拟骨髓。 ★7、可进行心肺复苏术，执行《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》标准，仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物。 ①可行胸外按压 ②可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道 ③可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 8、可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作。 9、可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 ★10、可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教。 ★11、可进行手臂静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 12、可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗。 13、可进行皮下注射。 14、静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块及穿刺部位外皮可更换。 15、可进行口腔护理。 16、可进行吸氧、雾化吸入疗法。 17、可进行外耳道冲洗。 18、可进行擦浴、更衣、翻身、冷、热疗法护理等护理操作。 19、可进行练习扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等。 | 件 | 4 |
| 169 | 腰椎穿刺模拟人 | 1、成年人模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 2、模拟人体位为正确腰穿，硬膜外麻醉穿刺的弓形卧位。 3、可进行腰椎穿刺，椎管内麻醉，包括：蛛网膜下腔阻滞、硬膜外阻滞、骶管阻滞、蛛网膜下腔与硬膜外腔联合阻滞等。 4、可进行腰椎诊断性穿刺：抽取脑脊液进行各项生化指标、细菌学等检查。 5、可进行腰椎治疗性穿刺：可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等治疗。 6、可进行硬膜外腔穿刺。 7、可行阻力消失法、毛细血管负压法来判断穿刺针尖是否到达硬膜外间隙。 8、穿刺针尖到达蛛网膜下腔时可有模拟脑脊液滴出，可进行脑脊液压力的测定。 9、可自备注入不同液体颜色，区分正常或异常脑脊液。 10、可进行Queckenstedt实验，并出现梗阻实验阴性结果。 11、同一穿刺部位可反复进行练习。 12、皮肤和穿刺块均可更换。 | 件 | 4 |
| 170 | 腹腔穿刺模拟人云平台版 | 1、成年女性躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 ★2、模型可配合手机或平板云平台APP使用，可通过云平台用手机或平板直接下载客户端，安卓和IOS平台均可使用。 ★3、可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液，穿刺部位有：脐与左髂前上棘连线中外1/3交界处，脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处和脐水平线与腋前或腋中线之延长线的交点。 ★4、穿刺针进入腹腔后，落空感明显，手机或平板等终端有位置演示，且云平台有语音播报，如穿刺错误，将会语音播报提示损伤动脉。 5、可进行腹腔诊断性穿刺与治疗。 6、可进行移动性浊音叩诊。 7、可与卵巢囊肿浊音叩诊鉴别，由于穿刺囊可以放置不同位置可讲解与其它疾病鉴别诊断。 8、用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。 9、可进行导尿操作，导尿操作正确时可导出液体。 ★10、模型与手机或平板通过蓝牙无线连接，操作方便简单。 ★11、云平台APP发布新版本后，可自动识别，客户可自行选择在线升级，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。 12、同一穿刺部位可反复进行练习，皮肤、穿刺囊均可更换。 ★13、云平台服务：提供产品常见问题和解答，帮助用户自行处理简单问题，用户亦可向厂家直接反馈产品问题。 | 件 | 4 |
| 171 | 综合穿刺模拟人 | 1、成年男性头颈、躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 2、可进行颈内静脉穿刺。 3、可进行锁骨下静脉穿刺。 4、可进行股静脉穿刺。 5、可进行腹膜腔穿刺，穿刺部位有： 5.1、 脐与左髂前上棘连线中外1/3交界处。 5.2、脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处。 5.3、脐水平线与腋前或腋中线之延长线的交点。 6、可进行胸膜腔穿刺，穿刺部位为左侧腋前线第五肋间。 7、可进行髂骨骨髓穿刺，穿刺部位为右髂前上棘。 8、可进行肝脏穿刺，穿刺部位为右侧腋前线第八、九肋间。 9、可进行心内注射，穿刺部位为剑突与左肋弓缘夹角处。 10、可进行心包穿刺，穿刺部位为剑突与左肋弓缘夹角处。 11、以上穿刺术，穿刺落空感明显，操作正确后有相应的内容物流出。 12、可进行术前无菌术操作。 13、可触及股动脉搏动。 14、可触及颈动脉搏动。 15、同一穿刺部位可反复进行练习。 16、血管和各种穿刺囊腔均可更换。 | 件 | 4 |
| 172 | 气胸处理模型 | 1、模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实，标准穿刺体位。 2、解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等，便于操作定位。 3、模型可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理。 4、右侧胸廓设有两个“视窗”，分别在锁骨中线第2-3肋间与腋前线5-8肋间，视窗可显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管，神经等，便于示教操作；左侧为操作区，可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，进入胸腔时落空感明显。 5、正确操作时可引流出胸腔积液/气体。 6、模拟胸腔积液可调至不同程度病变的颜色及粘度进行疾病的判断。 7、皮肤、穿刺囊、穿刺模块可反复多次穿刺。 | 件 | 4 |
| 173 | 口鼻咽拭子采样模型 | 1、模型为成年人头部，有完整的眼、耳、口、鼻，自然开口，口腔内有牙、舌、悬雍垂、咽扁桃体等解剖结构； 2、头部固定在底板上，头可后仰，可满足操作体位； 3、可反复练习鼻咽拭子采样，双侧鼻孔均可进行，操作正确可在鼻腭部位采集到的模拟分泌物； 4、可反复练习口咽拭子采样，操作正确可在两侧咽扁桃体部位采集到的模拟分泌物； 5、模拟分泌物可以更换。 | 件 | 4 |
| 174 | 外周穿刺中心静脉插管操作模型（PICC线） | 1、模型为成年人上半身，穿刺手臂外展，头转向静脉穿刺的一侧45度-60度。 2、体表标志明显，包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨。 3、内有上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉。 4、左侧留有透明视窗，可观察到导管插入的位置以判断操作是否正确。 5、可行锁骨下静脉、颈内静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉穿刺练习。 6、可行心脏漂浮导管插管训练。 7、可行测量中心静脉压训练。 8、进针时落空感明显，正确穿刺时可抽出模拟血液。 9、可进行输注各种药物、补液、输血、血样采集、肝素化、营养支持治疗等操作。 10、正确穿刺后可行导管的日常护理操作消毒换药等以防感染。 | 件 | 4 |
| 175 | 淋巴结触诊模拟人 | - 模型为成年男性躯干部，体表标志明显，便于操作定位。 - 2、采用高分子材料制成，环保无污染，淋巴结触诊仿真度高。 - ★3、可行头颈部淋巴结、锁骨上淋巴结、腋窝淋巴结、左右侧腹股沟淋巴结触诊。 - ★4、模拟典型类型淋巴结，可区分正常淋巴结、炎性淋巴结、癌变淋巴结、结核淋巴结等，操作者可进行病变判断。 - ★5、体表有三处位置配置电子感应区域：右侧腋窝处、右侧腹股沟处 、左侧腹股沟处，触诊正确时会有相应的语音提示。 - ★6、模型各部位可更换不同症状的模块，可模拟100多种不同的病例。 | 件 | 2 |
| 176 | 医用病床 | 规格（mm）：2080*900*500 1、床头床尾采用ABS工程塑料注塑成型，内衬钢骨，床尾装有病员卡插口； 2、床面为优质冷轧钢板折弯冲孔成型； 3、床框采用优质60*30矩管焊接成型，管壁厚度1.0mm，配输液杆插孔； 4、除床头床尾外全部经过酸洗磷化静电喷塑，无毒无残留。 5、背板倾斜：0-75°； 6、铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.2mm，护栏自锁机构隐藏式抢把，铝合金扶手； 7、四脚配置125静音面包轮，转动灵活。 | 张 | 4 |
| 177 | 床褥 | 白色棉布，160*260cm，配棉絮褥。 | 床 | 4 |
| 178 | 大单 | 白色棉布，200*220cm（单层）。 | 床 | 4 |
| 179 | 中单 | 白色棉布，100*200cm（单层）。 | 床 | 4 |
| 180 | 被套 | 白色棉布，160*220cm。 | 床 | 4 |
| 181 | 棉胎 | 纯棉花。 | 床 | 4 |
| 182 | 枕套 | 白色棉布，50*80cm。 | 个 | 4 |
| 183 | 枕芯 | 纯棉花。 | 个 | 4 |
| 184 | 治疗车 | 规格：690*440*860mm 1、整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、1.0mm厚不锈钢矩管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用，美观大方； 2、配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 3、双层设计带双抽，下配污物桶。 4、台面压印拉伸成型，上层三方带围栏，下层四方带围栏。 | 台 | 4 |
| 185 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 4 |
| 186 | 设备带 | 供氧终端1个、吸引终端1个、床头日光灯1个、电源插座2个、氧气湿化器1个、1升吸引瓶1个，每一条设备带安装一个漏电保护器；宽度：150?220毫米；高度：60毫米；铝合金板材厚度为1.5mm，包含安装调试，必要的拆除费用 | 套 | 4 |
| 187 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架，包含安装调试，必要的拆除费用。 | 个 | 4 |
| 188 | 心肺、腹部触诊组合仿真系统-教师机 | 1、模拟病人形象逼真，仿真标准化病人的皮肤,采用优质高分子材料制成。其优点是无毒、无味、固色性好、柔软而富有弹性（邵尔A硬度10-15），抗撕裂、抗伸拉性能好（拉伸强度≥2MPa），使用寿命长。皮肤纹理清楚真实，体表解剖标志准确。 2、肺部听诊听触部位采用仿真设定，各种正常呼吸音听诊部位同真人；各种异常呼吸音、干湿性啰音、胸膜摩擦音等听诊部位，与临床上真病人一致。 2.1、心脏听诊设有心脏各瓣膜听诊区，需根据临床听诊实际增加必要的听诊部位。如：二尖瓣开放拍击音在心尖内侧听诊；心包叩击音、心包摩擦音，室间隔缺损可在胸骨左缘第四肋间听诊；左心室肥大在锁骨中线外听诊等。 2.2、心肺触诊能形象地模拟各种心前区细震颤、心包摩擦感、胸膜摩擦感及语音震颤等十二种心肺触诊体征。 3、可多人多处同时听诊，需采用普通听诊器听诊，并可供多人、用多个听诊器同时在不同部位听诊，听诊操作需与临床实际完全一致。 4、系统需内置本科教材规定的技能训练内容，还需包括心肺触诊听诊综合体征，技能训练内容至少需包括310种以上，内容丰富，体征全面。 4.1、可模拟正常心肺听诊音，可在模拟人肺部的相应部位听到正常呼吸音，可同时在心脏瓣膜听诊区听到正常心音。 4.2、具有正常心音伴肺部异常体证，在心脏各瓣膜听诊区可听到正常心音，并设有语音震颤、胸膜摩擦感等触诊体征。可听诊各种异常呼吸音、干湿啰音、语音共振及胸膜摩擦音等。可听诊各种无病变的肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音。 4.3、可训练和考核心脏触听诊体征伴正常呼吸音、触诊心前区细震颤、心包摩擦感；可听诊各种异常心率和心律改变及异常心音；可听诊心血管杂音、心包摩擦音；在无病变的瓣膜听诊区听到正常心音，同时在肺部相应部位可听到各种正常呼吸音。 4.4、可进行心脏触听诊体征伴肺部触听诊体征，可在模拟某种心脏触诊听诊的同时伴一种肺部听诊体征，无病变的肺部可同时听到正常呼吸音。 4.5、可听诊心脏多瓣膜病（联合瓣膜病）伴正常呼吸音，需至少设有七种心脏多瓣膜病如：二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全等。无病变的瓣膜听诊区仍听到正常心音，在肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音等。 4.6、可听诊心脏多瓣膜病伴肺部触听诊体征，可听诊多种瓣膜病伴有一种肺部触听诊体征，如语音震颤、胸膜摩擦感、异常呼吸音、干湿啰音、语音共振和胸膜摩擦音等体征，在无病变的肺部仍听到正常呼吸音等。 4.7、可进行颈部甲状腺检查,右侧叶甲状腺可触甲状腺结节。 4.8、可进行乳房触诊检查、左侧乳房可触到圆形、质地较软、表面光滑有移动性的肿物，为良性肿瘤；右侧乳房可触到较大的不规则形、质地较硬、表面凸凹不平与皮肤粘连的肿物、同时伴有右侧腋下淋巴结肿大，为乳腺癌。 5、可进行儿童心肺听诊触诊，至少需包括99种儿童心肺疾病的听诊体征，可通过键盘数码调用心肺触诊听诊的考核内容，让学员进行心肺触诊听诊，答出体征的部位及特征，然后教师对学员的实际操作技能评定成绩。 6、系统需内容全面，实用性强；多媒体网络腹部检查教学系统需包括新版诊断学教学大纲规定的全部腹部触诊教学内容，如腹部体表标志与分区、腹部的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；腹部触诊听诊技能训练和技能考核等内容，同时需设置理论考试和技能考核、题库及自动判卷、成绩统计、成绩打印等功能。 7、教师示教内容需图文并茂，包括腹部检查教师示教及腹部疾病真实典型病例的视频演示、多媒体动画，并将腹部检查的视诊、触诊、叩诊、听诊内容采用文字讲解和语音讲解，可替代教师板书。 8、模拟人需为成人大半身仿真人体，呈仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、骼前上棘、耻骨等体表标志准确；皮肤柔韧、富有弹性、耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。 9、可通过屏幕看到腹部疾病真实病人的各种体征，可通过教师的示教加深理解，可通过计算机编程智能化控制，将教学系统中100余种腹部触诊听诊综合体征，再现于仿真人体模型的相应触诊听诊部位，可模拟腹式呼吸每分钟16次，肝、脾、胆及囊可随呼吸在隔肌下上下移动。肝脏肿大1～7厘米，脾脏肿大1～9厘米，较大的脾脏可触到脾的切迹,可任意选择设定。仿真病人可根据计算机指令自动设置出相应的体征和均匀的腹式呼吸。可模拟腹部疾病时的各种压痛点，触诊压痛时模拟人会发出“哎呀！疼啊！”的痛苦叫声。触诊胆囊点时，墨菲氏征检查阳性时仿真标准化病人会发出痛苦的叫声，并突然屏住呼吸，使效果更加逼真。还可模拟出正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音等听诊体征。 10、具有电子血压测量功能，模型为成人手臂与触诊模型连接为一体，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。 11、儿童腹部触诊听诊电脑模拟人为5岁儿童仿真模型，腹部体征变换选择完全自动化，液晶显示所选择的腹部体征。儿童腹部触诊听诊电脑模拟人肝脾大小可选择控制，肝肿大0-5 厘米，脾肿大0-6厘米。其腹壁、内脏等采用高新技术，质地柔软并富有弹性，触摸手感似真人。 12、系统需采用B/S软件系统构造技术，运用.net的开发平台进行开发，充分将全新的多媒体软件开发技术与胸部检查模拟人进行完美的结合，组成胸部多媒体教学系统。系统至少需分为：系统管理、内容制作、教师系统和学生系统等四个子系统，实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，可在校园网中使用，也可在Internet上进行远程网络教学和考试。 13、教师可根据教学需要，利用本系统提供的文字模版、音频视频模版、图片模版、技能训练模版及试题模版自行修改和编写课件、试题及技能训练内容。可自行制作多个不同听诊部位、不同体征和不同发声级别的综合病例及技能考核试题。 14、网络多媒体胸部检查教学系统需具有新版诊断学教学大纲规定的所有心肺听诊触诊技能训练内容，需包括胸部检查的全部内容。如心肺的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；心肺触诊听诊技能训练和技能考核等内容，同时需设置理论考试和技能考核、题库及自动判卷、成绩统计、成绩打印等功能。 15、系统需分为：系统管理、内容制作、教师系统和学生系统等四个子系统，可实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，可在校园网中使用，也可在internet上进行远程网络教学和考试。 16、系统需内置视频图像，至少需包括视频图像、2D/3D动画、病例等，部分病例需配有心电图、心音图、超声心动图、彩色多普勒、血液动力学图等。图片模板需设置有心肺听诊触诊部位的示教图片，部分病例需配置CT片、X线片及相关的解剖、生理及病理图片。2D/3D动画可模仿真人的心跳和大血管搏动、仿真的血流、动脉瓣及房室瓣的开闭，可形象地描述了心音产生的机理、各种心律失常、异常心音，各种瓣膜病和先天性心脏病的各房室增大及血液动力学改变等。肺部动画需采用3D动画制作技术，可模仿真人的膈肌和肺的呼吸运动、肺通气等，可生动形象地描述各种正常呼吸音产生的机制、各种异常呼吸音、干湿性啰音、胸膜摩擦音、语音震颤及语音共振等内容。 17、系统需通过计算机编程控制，将多媒体教学系统中上数百种典型病人的心肺触诊听诊体征再显现于仿真人体模型的相应部位。可形象地模拟触觉语颤、胸膜摩擦音；心音、额外心音、心律失常、心脏杂音及杂音的传导、心包摩擦音等，学生可在仿真病人身上反复学习。可选择多种听诊体征差异较小易混淆的心肺体征音，用文字、图表进行鉴别对照并可技能训练的听诊对照，使学员尽快掌握鉴别要点。 18、系统序设置理论考试题库及心肺触诊技能题库，教师可修改或自编题库。可根据教学需要自由组题，自动生成试卷。可根据技能考核试卷要求，自动调出心肺触诊听诊体征，自动评定成绩，自动汇总并打印全班成绩。 19、教师系统配置：内置心脏理论教学（视、触、叩、听）软件、肺和胸膜理论教学（视、触、叩、听）软件、心脏触诊听诊技能训练软件、肺和胸膜触诊听诊技能训练软件、心脏理论考试软件、肺和胸膜理论考试软件、技能训练制作软件、课件制作软件、试题制作软件、腹部检查多媒体教学软件各一套；胸部智能型控制器1台；腹部多媒体控制器1台；胸部检查模拟病人1具；腹部检查模拟病人1具；儿童心肺触诊听诊模拟人1具；儿童腹部触诊听诊模拟人1具；交换机1台；2200mm×600mm×750mm实验台1张；有源音箱1台；教师控制计算机1套。 | 套 | 1 |
| 189 | 心肺、腹部触诊组合仿真系统-学生机 | 1、模拟病人形象逼真，仿真标准化病人的皮肤,采用优质高分子材料制成。其优点是无毒、无味、固色性好、柔软而富有弹性（邵尔A硬度10-15），抗撕裂、抗伸拉性能好（拉伸强度≥2MPa），使用寿命长。皮肤纹理清楚真实，体表解剖标志准确。 2、肺部听诊听触部位采用仿真设定，各种正常呼吸音听诊部位同真人；各种异常呼吸音、干湿性啰音、胸膜摩擦音等听诊部位，与临床上真病人一致。 2.1、心脏听诊需设有心脏各瓣膜听诊区，需根据临床听诊实际增加必要的听诊部位。如：二尖瓣开放拍击音在心尖内侧听诊；心包叩击音、心包摩擦音，室间隔缺损可在胸骨左缘第四肋间听诊；左心室肥大在锁骨中线外听诊等。 2.2、心肺触诊需能形象地模拟各种心前区细震颤、心包摩擦感、胸膜摩擦感及语音震颤等十二种心肺触诊体征。 3、可多人多处同时听诊，需采用普通听诊器听诊，并可供多人、用多个听诊器同时在不同部位听诊，听诊操作需与临床实际完全一致。 4、系统需内置本科教材规定的技能训练内容，还需包括心肺触诊听诊综合体征，技能训练内容至少需包括310种以上，内容丰富，体征全面。 4.1、可模拟正常心肺听诊音，可在模拟人肺部的相应部位听到正常呼吸音，可同时在心脏瓣膜听诊区听到正常心音。 4.2、具有正常心音伴肺部异常体证，在心脏各瓣膜听诊区可听到正常心音，并设有语音震颤、胸膜摩擦感等触诊体征。可听诊各种异常呼吸音、干湿啰音、语音共振及胸膜摩擦音等。可听诊各种无病变的肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音。 4.3、可训练和考核心脏触听诊体征伴正常呼吸音、触诊心前区细震颤、心包摩擦感；可听诊各种异常心率和心律改变及异常心音；可听诊心血管杂音、心包摩擦音；在无病变的瓣膜听诊区听到正常心音，同时在肺部相应部位可听到各种正常呼吸音。 4.4、可进行心脏触听诊体征伴肺部触听诊体征，可在模拟某种心脏触诊听诊的同时伴一种肺部听诊体征，无病变的肺部可同时听到正常呼吸音。 4.5、可听诊心脏多瓣膜病（联合瓣膜病）伴正常呼吸音，需至少设有七种心脏多瓣膜病如：二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全等。无病变的瓣膜听诊区仍听到正常心音，在肺部听到正常支气管呼吸音、支气管肺泡呼吸音和肺泡呼吸音等。 4.6、可听诊心脏多瓣膜病伴肺部触听诊体征，可听诊多种瓣膜病伴有一种肺部触听诊体征，如语音震颤、胸膜摩擦感、异常呼吸音、干湿啰音、语音共振和胸膜摩擦音等体征，在无病变的肺部仍听到正常呼吸音等。 4.7、可进行颈部甲状腺检查,右侧叶甲状腺可触甲状腺结节。 4.8、可进行乳房触诊检查、左侧乳房可触到圆形、质地较软、表面光滑有移动性的肿物，为良性肿瘤；右侧乳房可触到较大的不规则形、质地较硬、表面凸凹不平与皮肤粘连的肿物、同时伴有右侧腋下淋巴结肿大，为乳腺癌。 5、系统需内容全面，实用性强；多媒体网络腹部检查教学系统需包括新版诊断学教学大纲规定的全部腹部触诊教学内容，如腹部体表标志与分区、腹部的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；腹部触诊听诊技能训练和技能考核等内容，同时需设置理论考试和技能考核、题库及自动判卷、成绩统计、成绩打印等功能。 6、示教内容需图文并茂，包括腹部检查示教及腹部疾病真实典型病例的视频演示、多媒体动画，并将腹部检查的视诊、触诊、叩诊、听诊内容采用文字讲解和语音讲解，可替代教师板书。 7、模拟人需为成人大半身仿真人体，呈仰卧屈腿的腹部检查体位，腹部柔软，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、骼前上棘、耻骨等体表标志准确；皮肤柔韧、富有弹性、耐老化、耐高温和低温，坚固耐用。 8、可通过屏幕看到腹部疾病真实病人的各种体征，可通过教师的示教加深理解，可通过计算机编程智能化控制，将教学系统中100余种腹部触诊听诊综合体征，再现于仿真人体模型的相应触诊听诊部位，可模拟腹式呼吸每分钟16次，肝、脾、胆及囊可随呼吸在隔肌下上下移动。肝脏肿大1～7厘米，脾脏肿大1～9厘米，较大的脾脏可触到脾的切迹,可任意选择设定。仿真病人可根据计算机指令自动设置出相应的体征和均匀的腹式呼吸。可模拟腹部疾病时的各种压痛点，触诊压痛时模拟人会发出“哎呀！疼啊！”的痛苦叫声。触诊胆囊点时，墨菲氏征检查阳性时仿真标准化病人会发出痛苦的叫声，并突然屏住呼吸，使效果更加逼真。还可模拟出正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音等听诊体征。 9、具有电子血压测量功能，模型为成人手臂与触诊模型连接为一体，可用真实血压计及听诊器进行血压测量。 10、系统需采用B/S软件系统构造技术，运用.net的开发平台进行开发，充分将全新的多媒体软件开发技术与胸部检查模拟人进行完美的结合，组成胸部多媒体教学系统。系统至少需分为：系统管理、内容制作、教师系统和学生系统等四个子系统，实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，可在校园网中使用，也可在Internet上进行远程网络教学和考试。 11、网络多媒体胸部检查教学系统需具有新版诊断学教学大纲规定的所有心肺听诊触诊技能训练内容，需包括胸部检查的全部内容。如心肺的视诊、触诊、叩诊、听诊理论教学；心肺触诊听诊技能训练和技能考核等内容，同时需设置理论考试和技能考核、题库及自动判卷、成绩统计、成绩打印等功能。 12、系统需分为：系统管理、内容制作、教师系统和学生系统等四个子系统，可实现胸部临床技能理论教学实习训练和技能考核等多项教学功能，可在校园网中使用，也可在internet上进行远程网络教学和考试。 | 套 | 20 |
| 190 | 智能网络版分娩及急救模拟人 | 一.产妇 1、眼睛可眨动，瞳孔一侧正常、一侧散大 2、可触及双侧颈动脉搏动 ★3、气道管理：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、食管、会厌，模拟清除呼吸道异物，支持仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道。插管正确与否，显示屏有提示（绿色表示插管正确，红色表示插管错误） ★4、模拟人具有肋骨、双肺、心脏、胃、肝，双肺可通气 5、根据病情需要选择胸皮，共有两张胸皮，其中一张为具有功能性的胸皮，可连接心电图、除颤仪、临时体外起搏器、自动体外除颤仪等模拟仪器；导联连接正确与否，显示屏有提示（绿色表示插管正确，红色表示插管错误） 6、心肺复苏术：根据2015年“美国心脏学会心肺复苏和心血管急救指南”，可调节按压、潮气量的阈值 6.1、 行胸外按压：按压位置、按压深度及频率正确与否显示屏均有显示（绿色表示插管正确，红色表示插管错误） 6.2、头可后仰，电子检测气道开放状态，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器、呼吸机等多种通气方式 ★7、除颤：可练习同步/非同步模拟除颤的操作，除颤能量、次数可自由设置，除颤正确与否均有提示，每次除颤时心电图均变化显示除颤波形；正确除颤后系统自动反应，恢复为正常窦性心电图，不正确救治则、显示死亡心电图 ★8、AED：可练习自动体外除颤，默认输出能量：150J， 200J，300J，正确操作后自动转为正常窦性心电图 9、体外起博：每次起搏后心电图自动进行相应改变 ★10、床旁监护系统：与临床的真实环境完全相同，提供几百种正常/异常的心电图、呼吸曲线、血压曲线、ETCO2波形，可实时监控心率、血氧饱和度、收缩压、舒张压、平均动脉压、有创血压、无创血压、 呼吸频率、温度等生命体征 11、鼻饲：正确置入胃管，可以抽出模拟胃液 12、可触摸到桡动脉搏动 13、静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等操作，可反复练习，皮肤、血管可更换，有电子检测判断操作正确与否 14、肌内注射：注射模块可拆卸冲洗，可反复使用 15、可练习产科腹部四部触诊 ★16、自动分娩系统，可模拟分娩过程；不仅实现体位旋转，而且实现规律宫缩 17、模拟分娩过程中宫颈的变化 18、可模拟难产 19、可练习产后会阴切开缝合 20、双下肢关节灵活，可满足正常分娩体位 二、新生儿 21、模型皮肤手感真实，四肢关节灵活，具有逼真的舌、咽、会厌、气管、食管、肋骨、双肺、心脏、胃、肝、脐带等解剖结构 22、鼻胃插管术：可以抽出模拟胃液，可实现鼻饲、洗胃、胃肠减压 23、可触及颈动脉搏动 ★24、气道管理：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、食管、会厌，模拟清除呼吸道异物，支持仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道，可经口、鼻气管插管、吸痰 ★25、根据病情需要选择胸皮，共有两张胸皮，其中一张为具有功能性的胸皮，可连接心电图、除颤仪、临时体外起搏器、自动体外除颤仪等模拟仪器；导联连接正确与否，显示屏有提示（绿色表示插管正确，红色表示插管错误） 26、心肺复苏术：根据2015年“美国心脏学会心肺复苏和心血管急救指南”，可调节按压、潮气量的阈值 26.1、 行胸外按压：按压位置、按压深度及频率正确与否显示屏均有显示（绿色表示插管正确，红色表示插管错误） 26.2、头可后仰，电子检测气道开放状态，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器、呼吸机等多种通气方式 26.3、气管内插管术：气管插入深度、吹起量，模拟自主呼吸时胸廓有起伏 ★27、紫绀：模型面颊、双唇、双手、双脚等紫绀可以随着病情的发展变化而变化 27.1、 紫绀生理状态设置：暂停、缓解、恶化； 27.2、根据教学时间的长短，可自主设置紫绀的变化速度（可设置多个速度档） 27.3、给氧治疗：根据患儿的情况给氧 27.4、给药治疗：根据设置患儿的体重、病情轻重情况自动计算出需要给药量，并且根据实际情况追加给药 ★28、除颤：可练习同步/非同步模拟除颤的操作，除颤能量、次数可自由设置，除颤正确与否均有提示，每次除颤时心电图均变化显示除颤波形；正确除颤后系统自动反应，恢复为正常窦性心电图，不正确救治则、显示死亡心电图 ★29、AED：可练习自动体外除颤，默认输出能量：150J， 200J，300J，正确操作后自动转为正常窦性心电图 30、体外起博：每次起搏后心电图自动进行相应改变 ★31、床旁监护系统：可模拟真实的临床环境，提供几百种正常/异常的心电图、呼吸曲线、血压曲线、ETCO2波形，可实时监控心率、血氧饱和度、收缩压、舒张压、平均动脉压、有创血压、无创血压、 呼吸频率、温度等生命体征 32、静脉注射：前臂静脉、大隐静脉，可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等操作，可反复练习，皮肤、血管可更换，有电子检测判断操作正确与否 33、脐带：可触及脐动脉搏动，可行脐静脉采血术 ★34、新生儿在左手臂和指尖处附有感应器，可以检测到新生儿血压及血氧饱和浓度 ★35、可进行骨穿，可抽出模拟骨髓 36、可练习新生儿护理的操作 三、软件特点： 37、分娩和急救系统可同时操作、记录、识别 ★38、分娩系统 38.1、 胎心率、宫缩监测，可在监测仪中呈现，软件可以方便快捷设置胎儿生命体征以及宫缩情况，并相应的在胎儿的监测仪中实时动态的显示，图纸可保存、打印 38.2、通过产程图进程来提示模型分娩的进程，模型可自动进行分娩机制的演示，包括衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎肩及胎儿的娩出并伴有宫缩，可调节的产程图可方便教师设置第一、第二时间、速度以及是否出现难产等 38.3、可显示、调节难产的位置：即可在分娩之前预先设定难产出现的时间，亦可在分娩时根据实际教学情况实时添加、修改、删除难产状态，并可通过坐标轴清晰显示设定难产出现的时间 38.4、可调节分娩速度，方便教师根据教学的时间而设置分娩的时间 38.5、分娩过程可以暂停、重复等，方便课堂教学 38.6、产程过程中可设置不同的病例：教师可以在产程的任意时刻添、修改、删除内设的病例，模拟产妇在生产过程中遇到的各种问题， 增加分娩的难度 39、可模拟给药：近百种急救常用药物供学生使用，提供多种给药方式，如：静注、静滴、气管内、舌下、外用、口服、直肠、注射泵、输液泵，可根据实际情况选择药品规格、给药方式、药物剂量等；操作后有显示并自动记录 ★40、针对成人、儿童、婴儿三个不同的年龄阶段，根据其特点设有不同的操作项目 41、可全程记录保存、打印 ★42、可自行创建病历。编辑好启动后无需任何操作，“病人”的病情就可自动发展、改变，与真实临床环境完全一致，并且可以随时中止、暂停、重放、实时修改 43、心肺复苏训练与考核 43.1、 分为训练与考核两种程序 43.2、方便操作者及时调整、纠正错误 43.3、系统默认、自动测量实际操作的全部数据，可将其设定为标准强度；设置操作允许偏差的范围，调节考核难易程度 44、网络化主控平台 44.1、可一对一或者一对多个学生的教学考核功能 44.2、教师机可以监控到学生机的信息以及操作记录，设有对话功能，能实现教师对学生的指导与考核，使远距离进行交流变成可能 44.3、教师可对团队或个人分别进行操作点评、打分、总结，记录可保存、打印 44.4、设有全部急救操作的记录条目，方便教师记录 44.5、可导入教学影像，进行播放，使教学图文并茂、浅显易懂 45、网络化受控平台 45.1、学生机可进行现场急救、基础生命支持(BLS)、高级生命支持 (ALS)等全部急救练习，软件记录全部抢救过程 45.2、可单独进行病程设置并进行一系列练习 45.3、也可自由的与教师机进行联系，获得指令 46、选配网络模块：分为教师端和学生端，设有虚拟教室模块、班级模式、小组模式、分组讨论、教师监视、学生示范、广播教学、窗口教学、语音教学、快速辅导等多个模块，可轻松实现师生互动、情景化教学 四、临床思维系统： ★47、系统包括有临床思维诊断训练软件，依据住培规范化问诊要求而设计，按照问诊→小结→体格检查→小结→辅助检查→病史小结→初步诊断→鉴别诊断→诊疗计划的顺序进行诊断。操作正确完成后可进行提交，系统会根据给出的答案进行评分，评分后保存文档。 ★48、临床思维诊断训练可检查部位包含头部，颈部，胸部、肺部、心脏，腹部，四肢及部分神经反射，神经系统等。虚拟展示病人分为正面、背面两部分。生命征，视诊，触诊，叩诊，神经系统和其他工具的相关检查项与病例关联。 49、病史小结模块主要包含已做过的问诊，得到的线索，已做过的体格检查，得到的线索，已做过的辅助检查，得到的线索，小结。 50、诊断可选病症类型包含：消化系统疾病、内分泌系统疾病、普外科疾病等大类疾病。 51、疾病诊断中中不添加诊断理由保存，系统会弹出请填写诊断理由提示框。诊断理由包含问诊、体格检查、辅助检查中得倒的线索。 52、诊疗计划分为诊断计划和治疗计划。 53、诊断计划检查类别与辅助检查中的检查类别相同。 54. 治疗计划分为护理常规，护理等级，饮食，体位，操作，药物，手术，评估等，治疗计划中可选项目包含数百种操作选项。 55、 学员训练完成并提交后可预览，内容包含：病史小结，初步诊断及诊断理由，鉴别诊断，诊疗方案等。病史小结包括问诊小结，体格检查小结和病史小结等，初步诊断中可上下滑动查看每个疾病与之对应的诊断理由。 56、可显示本次训练的各个模块的详细分值和总分。 57、为了便于训练考核思维将现病史分为：起病情况、主要症状特点、病因与诱因、病情的发展与演变、伴随症状、诊治经过、病程中的一般情况更加贴近临床。 58、治疗计划中，可根据情况，有补充治疗的窗口，可在补充窗口中详细写出病程中的临时和长期治疗计划和评估治疗效果。 ★59、模拟医院系统设置检查项目的费用，可以检验学生在检查项目时的效率，避免过度医疗。 ★60、临床思维诊断系统的操作模式分为三种：虚拟门诊、病例学习、病例考核。 60.1、虚拟门诊：可模拟临床医院真实场景 60.2、病例学习：可根据需要直接选择病例进行练习。完成病例后系统自动评分，并可查询分数及扣分之处。 60.3、病例考核：系统随即选取病例，考生进入病例答卷，完成后系统自动评分并保存结果，考生可查询自己的成绩及答错之处。 61、软件自带数十种病历,涵盖了内科、外科、妇科、儿科、血液科等等多个学科。 | 件 | 1 |
| 191 | 虚实交互分娩机制示教系统 | - 模拟人： - 1、模型是属于综合教学模型，很好结合了护理模型和产科分娩模型。 - 2、可以进行产前检查，演示整个分娩过程（包括产前、产中和产后）以及母婴的护理和急救。 - 3、模型由成年产妇、足月胎儿组成。 - 4、孕产妇 - 4.1、头发可清洗、梳理，皮肤防水。 - 4.2、眼部护理：眼药水/药膏的点滴及涂抹；眼部灌洗；双侧瞳孔分别显示瞳孔散大和正常瞳孔。 - 4.3、耳部护理：练习耳部冲洗。 - 4.4、有牙齿与舌：练习口腔护理。 - 4.5、可练习鼻饲、给氧操作。 - 4.6 可触及到双侧颈动脉搏动。 - 4.7、模型具有逼真的肋骨、心脏、双肺、气管、食 管、舌、鼻、咽、喉、会厌、声带、气管等解剖结构。 - 4.8、可练习妇科腹部四步触诊。 - 4.9 自动分娩系统，可通过分娩器模拟真实的分娩过程。 - 4.10、可模拟难产。 - 4.11、可练习产后会阴切开缝合。 - 4.12、配有一个两个月大小的妊娠子宫，可以充盈气体。 - 4.13、右侧手臂：静脉注射，皮肤、血管可以更换。 - 4.14、左侧手臂关节灵活，上臂有练习肌内注射的旋转区。 - 4.15、左右两侧上臂、下肢都有可拆卸的注射块。 - 4.16、 双下肢关节灵活，可满足正常分娩截石体位。 - 二、软件部分： - ●1、操作流程：完整的分娩机制步骤，主要分为衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、娩出等八个步骤，每个步骤过程都会和产妇模拟人真实的胎儿分娩过程相对应。（在线演示项） - 1.1、衔接：通过三维虚拟仿真动画展示衔接的内容，也可通过原理模式展示胎头双顶径进入骨盆入口平面，胎头颅骨最低点达到坐骨棘水平，同时控制产妇模拟人胎儿分娩。 - 1.2、下降：通过三维虚拟仿真动画展示下降的内容，也可以通过原理模式展示下降动作贯穿于分娩全过程，同时控制产妇模拟人胎儿分娩。 - 1.3、俯屈：通过三维虚拟仿真动画展示俯屈的内容，也可以通过原理模式展示枕额径转枕下前囟径，同时控制产妇模拟人胎儿分娩。 - 1.4、内旋转：通过三维虚拟仿真动画展示内旋转的内容，也可以通过原理模式展示胎头到达中骨盆时为适应骨盆纵轴而旋转，使其矢状缝与中骨盆及骨盆出口前后径相一致，同时控制产妇模拟人胎儿分娩。 - 1.5、仰伸：通过三维虚拟仿真动画展示仰伸的内容，也可以通过原理模式展示胎头继续旋转至阴道外口，同时控制产妇模拟人胎儿分娩。 - 1.6、复位：通过三维虚拟仿真动画展示复位的内容，也可以通过原理模式展示胎头旋转与双肩径平行，同时控制产妇模拟人胎儿分娩。 - 1.7、外旋转：通过三维虚拟仿真动画展示外旋转的内容，也可以通过原理模式展示胎儿双肩径转成骨盆出口前后径相一致的方向。 - 1.8、娩出：三维虚拟仿真动画展示了胎儿娩出的完整过程。 - ●2、一键播放：可以无需操作将整个过程进行完整播放。（在线演示项） - 3、复位：控制产妇模拟人的胎儿恢复到初始位置便于下次操作顺利开始。 - ●4、速度调节：分四档速度可以控制产妇模拟人胎儿分娩的速度。（在线演示项） - ●5、视角：默认、透视、剖视、原理四种视角功能，视角功能可以任意切换操作。（在线演示项） - 5.1、默认：该步骤的默认软件视角，显示正常的孕妇和胎儿。 - 5.2、透视：通过自由旋转透视产妇体内胎儿状态，清楚地掌握胎儿、子宫、骨盆的三维空间位置关系及相互运动反馈变化。 - 5.3、剖视：通过自由旋转剖视人体内部状态，并精确体现各组织器官三维空间位置关系。 - 5.4、原理：展示每个操作过程的原理，可以隐藏或者显示箭头、出口前后径、入口前后径、骨盆入口左斜径、骨盆入口右斜径、中骨盆横径、枕下前囟径、枕额径、双肩径、入口平面、中骨盆平面、出口平面。 - 6、工具：截图、文件、查看、重置四个工具功能。 - 7、截图：对当前屏幕进行截图并提示截图的保存路径。 - 8、文件：点击可以直接打开截图保存的目录 - 9、查看：可隐藏周围环境及器具，方便特定要点视图观看。 - 10、重置：在操作过程中可随时重新加载程序，重置所有界面操作。 - 11、设置：包括软件的分辨率设置、窗口化设置以及音量大小设置。 - 12、自由性：整个操作过程中的步骤可以随意跳转，并且动画可以反复播放，自由拖动节点。 - 三、硬件参数： - 1、输入电压：12V。 - 2、闪存：256 KB。 - 3、支持PWM调节电机速度。 - 4、支持串口通信。 | 套 | 1 |
| 192 | 高级产床 | 规格（mm）：1900*600*650-850 1、台面全长：1900 2、台面宽度：600 3、台面最低高度：650 4、台面升降幅度：≥200 5、背板调节：60°/-10° 6、前倾： 10° 7、后倾：25 ° 用途和说明：该床供产妇分娩及施行妇科手术用。采用液压升降，床面前后倾及背板折转采用蜗轮、齿轮、齿条传动结构。各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定、操作方便，腿板可拆卸。外表美观，易于清洁。 基本配件：搁臂架、拉手、托腿架、床垫。 | 张 | 2 |
| 193 | 治疗车 | 规格：690*440*860mm 1、整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、1.0mm厚不锈钢矩管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用，美观大方； 2、配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 3、双层设计带双抽，下配污物桶。 4、台面压印拉伸成型，上层三方带围栏，下层四方带围栏。 | 台 | 2 |
| 194 | 设备带 | 供氧终端1个、吸引终端1个、床头日光灯1个、电源插座2个、氧气湿化器1个、1升吸引瓶1个，每一条设备带安装一个漏电保护器；宽度：150毫米；宽度：220毫米；高度：60毫米；铝合金板材厚度为1.5mm，包含安装调试，必要的拆除费用 | 套 | 2 |
| 195 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架，包含安装调试，必要的拆除费用。 | 个 | 2 |
| 196 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 2 |
| 197 | 高级分娩机制综合技能操作模型 | 1、模型由仿真的孕妇下半身模型、胎儿模型、附脐带、胎盘、六种不同宫颈变化，胎头与产道关系模型、三种会阴切开缝合模型组成 2、分娩模型： 模型会阴部柔软，弹性极佳，可模拟真实状态下的助产操作。可练习会阴护理技术。腹部由透明腹壁与仿真皮肤组成，便于观察分娩机能演示及胎头与坐骨棘平面的位置关系。 3、胎儿模型： 标准胎儿皮肤柔软，可辨别囟门，可练习胎头吸引术。胎儿附件：脐带、胎盘。 4、宫颈检查模型：宫颈口扩张大小、宫颈口变化程序及胎头与坐骨棘平面位置关系。阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 5、会阴切开缝合模型： 模型的会阴切口：正中切口、左侧切口、右侧切口。可进行三种会阴切口的缝合练习。 6、可以进行产科四步触诊法检查。 7、可练习各种接生流程和技巧。 8、模型腹皮可拆卸，配有胎盘和脐带。 | 件 | 2 |
| 198 | 分娩机制示教模型 | 1、模型由一个女性骨盆和两个可互换的胎儿头部组成。 2、采用高分子材质，环保无污染，仿真度高。 3、胎儿头一个为足月儿，另一个为早产儿，可清晰触及每个颅缝和前后囟门。 4、通过拉杆，可演示分娩时胎儿与骨盆的位置关系以及衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。 5、可以用来演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用。 | 件 | 2 |
| 199 | 女性骨盆附生殖器官与血管神经模型 | 1、采用彩色标识各部分，便于解剖示教，配置韧带、血管、神经、盆底肌群及各个器官 2、输卵管与卵巢的子宫可沿正中矢状面拆卸为两半部分 | 件 | 2 |
| 200 | 孕妇四步触诊交互系统 | 一、模型功能特点 1、模型为孕妇躯干，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，形态逼真。 2、可用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种产科检查练习与考核。 3、通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周。 ★4、可采用多普勒胎心仪分别对单、双胎胎儿进行胎心检查，检测到的胎心率与软件设置的误差±5次/分之间。 5、四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和孕妇模拟更为逼真，可进行单胎和双胎的切换，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊。 6、模型内置锂电池，工作时长不小于4小时，当模型电池电量低于20%时，模型发出“滴”的提示音。 ★7、模型采用数据线进行充电。 二、交互式软件功能特点 ★1、设计了单胎和双胎头先露或臀先露的四种情境，包含教学模式、练习模式和考核模式，可分别进行训练与考核。（投标时提供截图证明） 1.1、 练习模式：通过设置胎心率，选择胎先露，学生可分步骤进行四步触诊和胎心听诊的练习，触诊时，有正确操作提示，同时可实时检测四步触诊的顺序正误； 1.2、 考核模式：完全模拟考试场景，没有任何提示，考生需根据不同的病例做出正确的操作。考试过程中考官可实时对全流程操作进行在线评分，同时可智能检测四步触诊的过程，动画显示与实际操作同步，并自动评判操作正误。操作结束生成成绩单，详细显示各个操作步骤的得分情况及总成绩。 1.3、 可以选择是否考核胎心听诊，可分别设置双胎的胎心率和音量。 ★2、内置多个病例供考核使用，考官可自行编辑、新增、删除病例。 ★3、可设置评分标准，考官可分别设置主观评分和客观评分的分值。 4、成绩单可打印。 5、模拟人与平板电脑之间为蓝牙连接，连接成功后即可用于训练或考核。 ★6、平板电脑实时显示模拟人电池电量，当模型电池电量低于20%时，有弹框提示，以保证设备正常使用。 7、平板电脑可配置SIM卡。 8、连网状态下可实现在线升级更新软件。 | 套 | 2 |
| 201 | 新生儿窒息复苏模型 | 1、正常的气道梗塞模拟； 2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3、窒息、异物阻塞气道的模拟； 4、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局； 5、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 | 件 | 2 |
| 202 | 高级会阴切开缝合操作模块 | 1、模型为女性会阴部，高分子环保材料制成，解剖标志明显，便于操作定位。 2、可模拟分娩时肛门的突出感。 3、会阴切开缝合术。外阴切开缝合：正中切口、左侧切口、右侧切口。可在任意部位自行切割伤口进行缝合练习，同一部位可进行数百次缝合练习，痕迹不明显。 4、可进行拆线练习。 5、模型配有底座，方便携带。 | 件 | 2 |
| 203 | 新生儿气管插管操作模型 | 1、仿真实婴儿头部尺寸，形态逼真，包括头、颈、双肺以及胃。 2、气道解剖结构完整逼真：齿龈、舌、口咽、鼻咽、喉、会厌、勺状软骨、声带、室带、环状软骨、气管、食道、双肺和透明胃。 3、模型头部后方的可视窗口：可见内部解剖结构的毗邻关系。 4、可行经口气管插管操作。 5.可进行鼻饲操作训练。 6、可以通过打入气体的方式来测试是否正确地插入气道：正确插入气管时供气可使肺膨胀，错误插入食管时供气可使胃膨胀。 | 件 | 2 |
| 204 | 脐带护理模拟人(男婴) | - 1、高分子材料制成，外表和质感极近真实。 - 2、模型脐带的静脉及动脉内可有真实的血液流动。 - 3、形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝。 - 4、可进行脐静脉采血、脐静脉插管等操作。 - 5、可进行脐带结扎操作，具有真实的血液流出。 - 6、新生儿脐带护理。 - 7、可练习新生儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作。 | 件 | 4 |
| 205 | 透明刮宫操作模型 | - 1、模型为成年女性人体中下腹部躯体模型，包括腹部及大腿部外形，具有透明外壳和精确的内部解剖结构。 - 2、透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。 - 3、通过透明外壳，可观察到内部子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管，外生殖器、膀胱等解剖结构，可学习骨盆结构的位置关系及特征和刮宫的全过程。 - 4、外阴部手感柔软，外形仿真并按照正常成年女性人体比例制作，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。 - 5、阴道弹性良好，可以使用阴窥器。 - 6、透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊。 - 7、可进行刮宫术：宫口可以插入扩宫器、刮匙，正确操作有相应的内容物吸出。 - 8、导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，正确操作可导出模拟尿液。 9、可进行留置导尿的示教、练习。 - 10、可练习膀胱冲洗。 - 11、实现多种体位：前倾位、水平位、后倾位。 | 件 | 1 |
| 206 | 多功能妇科操作模型 | 1、本模型为成年女性下腹部及盆会阴部，高分子环保材料制成，标准操作体位。 2、内部解剖结构精确，有子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他盆腔结构。 3、盆腔检查：可行双合诊、三合诊检查。 4、可行正常子宫和各种异常子宫触诊。正常子宫、中等后倾子宫、子宫肌瘤、前倾前屈子宫、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿、子宫畸形合并右侧输卵管。 5、有妊娠6-8周、10-12周、20周的子宫、经产前倾子宫、经产后倾子宫供练习。 6、妇科常见疾病诊断，可观察：未产正常宫颈、经产正常宫颈、癌变宫颈、增生宫颈、腺囊肿宫颈。 7、可练习窥阴器和阴道镜的检查。 8、可练习骨盆的检查。 9、进行子宫超声。 10、可练习女性避孕套的穿戴。 11、可练习女性节育器的放置与摘除，配有半透明的子宫，可清晰的看到节育器放置的位置。 12、可行妇科腹腔镜检查和输卵管结扎术操作练习。 13、腹部皮肤可拆卸。 | 件 | 1 |
| 207 | 胚胎发育示教模型 | 1、模型展示了胚胎、胎儿发育九个时间段的特征。胎儿发育九个时间段：20天、26天、35天、7-8周、63天、13周、15周、5月、7月。 2、配有模拟胎盘。 3、配有便携箱，携带方便。 4、可学习胚胎发育过程 。 | 件 | 2 |
| 208 | 女性骨盆测量操作模型 | 1、模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构精确。 2、包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、耻骨联合及第4、5腰椎等结构组成。 3、可显示骨盆腔的三个平面a) 骨盆入口平面b) 中骨盆平面c) 骨盆出口平面。 4、可真实测量出各平面径线：入口前后径 ；入口横径；入口斜径；小平面前后径；坐骨结节间径。 5、可练习骨盆内外测量。 6、可学习骨盆的解剖结构。 | 件 | 4 |
| 209 | 婴儿急救模拟人（带电子监测） | 1、模型为婴儿整体人，仿真度高，解剖标志明显，四肢关节灵活，高分子环保材质 2、心肺复苏术，执行标准为《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。可行胸外按压，可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸；操作正确后胸廓有起伏；支持仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道 ★3、心肺复苏术有考核与训练两种程序，可监测吹气量、按压位置、按压深度等，操作错误均有提示 4、头可后仰，可练习气管插管术 ★5、可练习胫骨骨髓穿刺，正确穿刺落空感明显，并可抽出模拟骨髓 ★6、婴儿手臂、腿部均有丰富的静脉网，包括贵要静脉、头静脉、手背静脉、大、小隐静脉、足背静脉等，可进行静脉注射、输液等练习。可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血 ★7、可触及动脉搏动 8、可练习多项基本护理操作，口腔护理、呼吸道异物清除、婴儿吸痰、婴儿吸氧、婴儿鼻饲、婴儿洗浴、婴儿更衣、婴儿包裹、婴儿尿布更换、婴儿擦浴、五官清洁、皮肤护理、体重测量、胸围测量、腹围测量、头围测量等多项护理操作 9、可反复进行练习，皮肤、静脉、胫骨可更换 | 件 | 4 |
| 210 | 双侧婴儿头部注射操作模型 | 1、完整的婴儿头模型、颈、肩部，形态逼真。 2、采用高分子材料制成，环保无污染。 3、有完整的婴儿头皮静脉网。 4、静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可进行输液等练习。 5、可反复进行练习。 6、特殊的背部设计，可方便更换皮肤和血管。 | 件 | 4 |
| 211 | 儿童洗胃模型 | 1、模型为儿童头颈及躯干上部，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。解胸腹部外皮为透明外壳，便于示教 2、模型高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况 ★3、模型一侧颊部设有透明示教区域，可清晰准确的见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构° ★4、模型带旋转支架可摆放不同角度的体位（左侧卧位、端坐位；可实现仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90° 5、可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法 ★6、模型可模拟消化道出血，透明的胸部可清晰观察出血状态，真实再现临床状态，出血量的大小可控制调节，可进行三腔二囊管操作训练和考核 ★7、当胃管插入时均会显示每到一个关键解剖部位均可在控制仪上进行语音提示：贲门、胃体、幽门、十二指肠并以灯光体现，对操作者有学习引导性作用，也可以进行考核 ★8、模型头可后仰,可行儿童气管插管 ★9、模型具有瞳孔示教：可在控制仪上根据操作的需求自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象 ★10、模型具有颈动脉搏动功能：可根据需要或病例在控制仪上设置动脉的频率大小和强弱 11、可训练胃肠减压术，胃液采取术, 十二指肠引流术, 鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术及气管切开护理等操作 | 件 | 2 |
| 212 | 早产儿模拟人（30周） | 1、模型为30周真实大小的早产儿，体重1.5KG，形态逼真，质感真实。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、可进行的护理操作。早产儿整体观察和身体的测量。早产儿前囟的触诊练习。早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习。吸痰练习，鼻饲练习。 4、可练习早产儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理。 | 件 | 2 |
| 213 | 早产儿模拟人（24周） | 1、模型为24周真实大小的早产儿，体重0.7KG，形态逼真，质感真实。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、可进行的护理操作。早产儿整体观察和身体的测量。早产儿前囟的触诊练习。早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习。吸痰练习，鼻饲练习。 4、可练习早产儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理。 | 件 | 2 |
| 214 | 新生儿全身注射模拟人 | 1、模型为新生女婴，可进行全身静脉注射及基本护理练习。 2、静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用,可反复进行练习。 3、静脉注射：正确穿刺时落空感明显并有回血产生，可穿刺部位有：左右臂肘正中静脉、腋窝处的静脉。右腿：大隐静脉、腘静脉。颈部和头部：颈外静脉、头皮静脉。 4、静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体。 5、逼真的脐部可以进行多次导管插入练习，而且回流的血液会验证穿刺是否准确。 6、鼻和口可以进行练习插胃管。 7、可练习纸尿裤的穿戴及会阴部的护理。 8、可练习新生儿护理。 | 件 | 2 |
| 215 | 新生儿护理模拟人(男婴) | 1、模型为新生儿，形态逼真，关节灵活，可以摆出各种姿势。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、可触及囟门。 4、可练习新生儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理操作模型为新生婴儿，形态逼真，关节灵活可以摆出各种姿势。 5、可练习新生儿胎龄评估法。 | 件 | 8 |
| 216 | 新生儿护理模拟人(女婴) | 1、模型为新生儿，形态逼真，关节灵活，可以摆出各种姿势。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、可触及囟门。 4、可练习新生儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理操作模型为新生婴儿，形态逼真，关节灵活可以摆出各种姿势。 5、可练习新生儿胎龄评估法。 | 件 | 8 |
| 217 | 高级新生儿护理模拟人(男婴) | 1、模型为男婴，身长45cm，形态逼真，质感真实。 2、可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝，男性阴囊内有逼真的睾丸。 3、真实婴儿体重，体重为2.5KG。 4、新生儿精神状态、面色的观察。 5、眼睛护理。 6、鼻腔护理。 7、外耳道护理。 8、换尿布：实现臀部护理。 9、新生儿抱持、包裹。 10、洗浴，有真实的皮肤皱褶，浴后可在颈、腋、腹股沟等部位敷爽身粉。 11、脐部护理。 12、测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围。 13、皮肤护理。 14、体温测量：可行经肛门、经口测量。 15、睾丸检查：可触及阴囊内的睾丸。 16、灌肠练习。 17、约束法的护理练习。 | 件 | 2 |
| 218 | 高级新生儿护理模拟人(女婴) | 1、模型为女婴，身长45cm，形态逼真，质感真实。 2、可触及前后囟门、冠状缝、矢状缝。 3、真实婴儿体重，体重为2.5KG。 4、新生儿精神状态、面色的观察。 5、眼睛护理。 6、鼻腔护理。 7、外耳道护理。 8、换尿布：实现臀部护理。 9、新生儿抱持、包裹。 10、洗浴，有真实的皮肤皱褶，浴后可在颈、腋、腹股沟等部位敷爽身粉。 11、脐部护理。 12、测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围。 13、皮肤护理。 14、体温测量：可行经肛门、经口测量。 15、灌肠练习。 16、约束法的护理练习。 | 件 | 2 |
| 219 | 儿童心肺复苏模拟人（遥控版-可打印） | 1、本模型由全身儿童模拟人、控制仪、遥控器组成。模拟人解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位 2、头可左右摆动，水平转动180 度 3、具有真实人体的仿真结构，有完整的口鼻腔仿真结构，正确开放气道后，可实现口对口人工呼吸或口对鼻呼吸，并可见胸廓起伏 ★4、气管插管术：气管插管时，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，插入喉镜时，舌体可推向左侧并能观察声门或会厌，操作成功后，连接简易呼吸气囊进行供气可见胸廓起伏。 ★5、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 ·可行胸外按压 ·可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道 ·可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 ★6、瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失 7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失 ★8、可使用触摸式遥控器遥控，可在遥控器上实现训练模式和考核模式的切换、按压和吹气达标率的设置、以及考核结束后的成绩打印。无操作时可自动休眠、内置锂电池方便充电、带充电指示和连接指示。 9、执行标准：《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 ★10、三种操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，配有遥控器，操作灵活方便，可打印成绩单。 ·训练模式：可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示 ·考核模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，适合学生考核训练使用 30:2 比例进行操作时，系统会有语音提示。 ·竞赛模式：根据最新标准设定的竞赛模式，按照30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸 11、全程电子监测多项指标： ·数字监测:按压的频率及吹气时间，以及人工呼吸及胸外按压的正确及错误次数 ·柱形条监测：黄色代表按压/吹气不足，绿色代表按压/吹气正确，红色代表吹气过大。 ★12、操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、吹气量、吹气时间，设定按压达标率，潮气达标率等。 | 件 | 2 |
| 220 | 儿科常用体格指标测量模拟人 | 1、模型为6个月大小的婴儿，体表标志明显，便于操作。 2、可进行儿科常用体格检查法进行测量。 3、儿科常用体格指标测量：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围、皮下脂肪，测量值均在该月龄的数值范围内。 4、可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作。 | 件 | 2 |
| 221 | 开放式妇产科护理辅助教学系统 | 1、知识全面，内容严格按照最新教学大纲编排，围绕着“三基”—基本理论、基本知识、基础技能展开，弥补了课本中临床知识的不足。 2、素材量大，以文字、视频、图片为主。 3、内容包括女性生殖系统解剖与生理概述、病史采集与检查、妇科疾病的护理、女性生殖系统炎症病人的护理、月经失调病人的护理、妊娠期妇女的护理、分娩期妇女的护理、高危妊娠管理、妊娠期并发症妇女的护理、异常分娩妇女的护理、分娩期并发症妇女的护理、产褥期疾病妇女的护理、高危儿的护理、计划生育指导等内容及常用护理技术及考核。 4、自测题部分带有交互性考核编辑器功能，分两种作答模式（练习模式和考试模式）。练习模式在答题后会出现对错的提示；考试模式作答完后会有相应的得分，实现了人机交互、实时反馈，让学生更加便捷的自我检验学习成果。 5、系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题；增加后台管理员权限，老师可以在产品上上传教学内容，满足多方位的教学需求。系统内设密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序；本产品已安装定期杀毒软件，使系统获得自动保护。 6、本系统采用LCD 液晶触摸查询一体机，体积小、重量轻、外表美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便。 7、计算机系统配置：17 寸液晶触摸屏，多媒体系统，酷睿双核1.6G，硬盘320G。 8、产品采用高端触摸系统，硬件可以达到300 万次无故障点击。 9、该系统可以全天24小时开放使用，不需教师管理。 | 套 | 1 |
| 222 | 婴儿车 | 1、气控升降装置可以调节高低，方便母婴交流。 2、纯铝合金立柱，高强度透明ABS婴儿盆，内含5cm柔软舒适透气床垫，整车看起来美观、大方、实用。 3、气控调节整个婴儿盆的前后倾斜11度，防止溢奶。升降尺寸820 *980ｍｍ(地面至最高点) 4、脚轮采用超静音材料，转向灵活，二个有刹，二个无刹。 | 台 | 2 |
| 223 | 婴儿秤 | 1、大屏LCD显示、读数清晰、ABS健康环保塑料 2、液晶显示器尺寸：6×2.6 cm 3、容量：20kg/ 44.1lb。 4、精度：10g 5、重量单位：kg、lb、st 6、功率：2×1.5vaaa电池 7、产品尺寸：55*33*4.5cm产品单重：1.6kg 8、彩盒尺寸：56*34*4.8cm 含彩盒重量：1.7kg | 台 | 2 |
| 224 | 治疗车 | 规格：690*440*860mm 1、整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、1.0mm厚不锈钢矩管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用，美观大方； 2、配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 3、双层设计带双抽，下配污物桶。 4、台面压印拉伸成型，上层三方带围栏，下层四方带围栏。 | 台 | 2 |
| 225 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 8 |
| 226 | 无菌操作模拟人 | 1、本模型专为练习术前无菌操作技术而设计。 2、模型为整体成年人，关节灵活，解剖结构完整。 3、可行手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。 4、可练习全身各处手术切口的术前无菌操作：头、颈、胸、腹、背、肢体近端、远端、手（足）部等。 5、可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习。 6、可练习眼部护理，如冲洗，滴药水等。 7、可行肌肉注射练习。 | 件 | 2 |
| 227 | 上肢外科基本操作模型 | 1、模型为成年人左手臂，形态逼真，触感真实。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练。 4、皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露红色的肌肉组织。 5、缝合后痕迹不明显。 6、可反复进行练习。 7、模型提供手术切口，还可自行在其他部位切开进行缝合练习。 | 件 | 2 |
| 228 | 下肢外科基本操作模型 | 1、模型为成年人下肢，形态逼真，触感真实。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练。 4、皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露红色的肌肉组织。 5、缝合后痕迹不明显。 6、可反复进行练习。 7、模型提供手术切口，还可自行在其他部位切开进行缝合练习。 | 件 | 2 |
| 229 | 阑尾切除模拟人 | 1、模拟了成年男性躯干部，体表标志明显，便于操作定位。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质柔软，手感真实，仿真度高。 ★3、腹皮可拆卸，腹壁层次清楚，腹内有独立的大网膜、空肠、回肠、结肠、盲肠。（投标时提供截图证明） 4、腹腔内有手绘的主要解剖结构和腹腔轮廓。 ★5、高度模拟临床真实的阑尾炎切除手术，阑尾切除时可有明显出血。 ★6、可以进行其他腹外科手术的全程演练：术前消毒、导尿；皮肤切开，手术操作；术后缝合、换药等。 7、可根据病例自行设置阑尾位置。 ★8、腹腔内部结构可取出，可根据手术要求自行设置活体手术。 ★9、腹皮、大网膜、空肠、回肠、结肠、盲肠阑尾部分均可更换。 ★10、男性尿道全长约18-22cm,具有3个生理狭窄，2个弯曲。导尿术：导尿管通过尿道进入膀胱，会有模拟尿液流出，可外接模拟尿液，反复进行练习。 11、可练习肠管吻合术。 | 件 | 2 |
| 230 | 多技能外科操作组合模型 | 1、模型为外科综合技能训练模块的组合产品,主要用于外科切开、缝合、打结训练。 2、模型配有防滑底座可固定模型便于操作。 3、皮肤缝合模块、肠管吻合模型均可更换，操作方便。 4、皮肤缝合模块。 可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。皮肤模块具有弹性和柔韧性，可进行多次练习。皮肤分层清晰，质感真实，具有真实的组织张力。可自行在任何部位进行切开缝合练习。 5、打结训练器：独特的打结训练设计，由透明材质制成，方便示教以及自我评价。可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织。充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强。模拟血管可更换，操作方便。特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带。 6、肠管吻合模型。双层肠管模型，形态逼真，质感真实。具有模拟的粘膜层和浆膜层，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等。模型采用特殊材质制成，具有超强的韧性及弹性，可进行上百次的训练。材料防水，在吻合完毕后，可注入水以检验吻合效果。长度为260mm，直径20mm。 | 件 | 2 |
| 231 | 外科打结操作模型 | 1、独特的打结训练设计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间。 2、独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，并可模拟脆弱易损伤的组织。 3、充满血液的模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换。 4、特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带。 5、可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 6、可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结、腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 7、可反复进行练习。 | 件 | 2 |
| 232 | 脓肿鉴别与切开操作模块 | 1、模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供鉴别诊断。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，病变处手感真实，并具有真实的张力。 3、切开后可观察内有两个窦道以及不同性状的脓液，状态逼真。 4、进行术后伤口处理的练习。 | 件 | 10 |
| 233 | 肠管吻合操作模型（30毫米） | 1、肠管长度约为260 毫米，直径约为30毫米，具有粘膜层和浆膜层，适合练习各种肠管吻合技术。 2、模型采用采用高分子材料，环保无污染，具有超强的韧性、弹性及防水性，吻合完毕后，可注入水检验吻合效果。 3、可行肠管切开、分层缝合、打结、拆线等技能训练。 4、可进行上百次的训练。 | 件 | 10 |
| 234 | 肠管吻合操作模型（20毫米） | 1、肠管长度约为260 毫米，直径20毫米，具有粘膜层和浆膜层，适合练习各种肠管吻合技术。 2、模型采用采用高分子材料，环保无污染，具有超强的韧性、弹性及防水性，吻合完毕后，可注入水检验吻合效果。 3、可行肠管切开、分层缝合、打结、拆线等技能训练。 4、可进行上百次的训练。 | 件 | 10 |
| 235 | 多功能电动手术床 | 1、床台尺寸≥1850mm，适用于任何手术诊断及检查的状况。 2、辅助板尺寸≥50×55cm，该辅助台为脱卸式，承载重量约为135kg。 3、床体升降尺寸660～910mm；背板角度≥60°～-10°区间。 4、纵转角度：设备附有隐藏式脚轮的可移动产床，并配有脚踏刹车装置。 5、操作通过电动控制升降，辅助台推入后， 6、床垫采用无缝包皮制作，抗污、耐酸碱、防紫外线功能。 7、具有头高脚底功能，便于顺产分娩。 8、搁腿架分为左右向，在固定器锁住后，可承受15KG以上扭力和180°调节范围。 9、该床的底罩、立柱罩和边罩采用304不锈钢制成。 10、拉手为一体式，可以折合起来前后在边轨上移动且能承受50KG拉力。 11、污物盆尺寸约为长36×宽32×高16cm以满足分娩排出的污物。 | 张 | 2 |
| 236 | 医疗器械柜 | 1、尺寸：900*450*1800 2、框架：前立柱、后立柱、横料、侧横料采用32mm*32mm*1.6mm铝合金型材，金属外框采用纯环氧树脂静电喷 涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 3、基材：柜体和层板采用16mmE1级三聚氰胺饰面板，门板采用18mmE1级三聚氰胺饰面板。 4、封边用材：柜体采用0.8*22PVC封边条，门板采用1.5*22PVC封边条热熔胶封边。 5、五金配件：门板玻璃采用4MM白色透明玻璃。铰链采用DTC东泰110度大弯铰链，玻璃门标配带4mm普通玻 璃，拉手为128mm铝合金U型拉手.地脚采用带直径12mm螺杆工程塑料地脚。框架连接件采用锌合金连接件。 6、内部结构；内配3块可调式层板1块固定式层板，可调式层板用层板托进行支撑。 | 组 | 2 |
| 237 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 2 |
| 238 | 清创缝合模拟人 | 1、模型为整体人，关节灵活，可实现多种操作体位。 2、其中有多处伤口，包括头、腹部、手背、股部等。 3、皮肤结构清晰，具有皮肤真实张力。 4、缝合后针眼不明显，可进行多次练习。 5、可练习清创缝合术。 6、可练习气管切开术后护理、造瘘口护理、肌肉注射护理功能等。 7、配有一副面具套，可随伤口增加，附在主体人面部。 | 件 | 2 |
| 239 | 瘘管造口术后护理操作模型 | 1、模型具有结肠造瘘口和回肠造瘘口 2、造瘘口采用柔软材质制成，触感真实 3、可进行造瘘口护理：更换造瘘口袋、造瘘口灌洗等 4、配有人造粪便，可以用水稀释，反复使用 5、可进行造瘘口扩大术护理 | 件 | 2 |
| 240 | 外科清创缝合展示模型 | 1、模型为一成年人躯干，设有20个常见手术切口供学生识别。 2、部分切口用真实的皮肤缝合器，方便示教。 3、练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能。 4、20种常用手术切口有： 甲状腺切除术、胸骨切开术（置管引流 ）、乳腺切除术（置管引流 ）、气胸置管引流、腋臭手术、乳房脓肿切口、股动脉穿刺切口、胆囊切除术（置管引流）、剖腹探查术、腹式子宫切除术、阑尾切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造瘘术、腹股沟疝切除术、肾切除术、椎板切开术、褥疮二期、截肢术、开胸术（置管引流 ）。 | 件 | 2 |
| 241 | 乳腺癌视诊与触诊操作模型 | 1、模型为成年女性躯干，体表标志明显，包括：两侧的锁骨、腋窝和乳房，便于操作定位。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，乳房触诊仿真度高。 3、模型内置以下病变。结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤;质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤。淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节。乳头的改变：乳头凹陷，乳头破溃及血性液体溢出。皮肤的改变：皮肤凹陷，桔皮样外观，炎性乳癌。 4、乳腺病变的鉴别和诊断。 5、针对女性乳腺常见疾病进行自我检查。 | 件 | 2 |
| 242 | 闭式引流术后护理操作模型 | 1、模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实。 2、练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定。 3、可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作。 4、用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等。 | 件 | 2 |
| 243 | 前列腺检查操作模型 | 1、专门为前列腺检查技能训练而设计，形态逼真，前列腺检查体位：肘膝卧位、右侧卧位。 2、模型内部设有模块储存盒，存放方便，不易丢失。 3、可更换的病变模块可秘密置于内部，便于考核。 4、可进行前列腺直肠指诊操作练习。 5、可进行前列腺按摩练习。 6、可用于肛门指诊操作程序的训练。 6、可更换的有八种模块：正常前列腺、前列腺肿瘤Ⅰ期、前列腺肿瘤Ⅱ期、前列腺肿瘤Ⅲ期、前列腺肿瘤Ⅳ期、前列腺单侧增生、前列腺双侧增生、前列腺炎、前列腺脓肿。 | 件 | 2 |
| 244 | 四肢骨折固定模拟人 | 1、模型为成年人，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、模型有上肢前臂和下肢小腿骨折，有成角畸形及骨摩擦音，可教导学生进行不同类型骨折的识别。 4、可练习骨折的夹板固定、包扎，骨折复位、搬运等操作。 5、可练习常规心肺复苏，头可后仰，实现CPR体位，口对口呼吸，胸廓可有起伏，胸廓富有弹性，可行胸外按压。 6、模型双侧瞳孔分别显示瞳孔散大（右眼）和正常瞳孔（左眼）。 7、可模拟真实的颈动脉搏动。 8、可进行的护理操作：鼻饲、洗胃术、导尿术、灌肠术、造瘘口护理、静脉注射、皮下注射、肌内注射、吸氧、眼部护理、外耳道冲洗等。 9、关节灵活，可实现多种体位。 | 件 | 2 |
| 245 | 上肢包扎操作模型 | 1、模型为成人上半身，病人右手臂从腕上截肢，左手从肘上截肢。 2、标准包扎体位，两臂保持轻度外旋。 3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。 4、可以演示绷带缠绕好的其两断端固定的方法。 5、可以演示假肢体附件安装。 6、在模型上可模拟练习创面的护理操作。 | 件 | 2 |
| 246 | 下肢包扎操作模型 | 1、模拟腿部截肢的病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断。 2、模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂嵴水平。 3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。 4、可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。 5、可以演示假肢体附件的安装。 6、在模型上可模拟练习创面的护理操作。 | 件 | 2 |
| 247 | 拆线换药模拟人 | 1、模型为成年人，解剖结构清晰，可触及锁骨、胸骨上切迹等，质感真实。 2、采用高分子材料制成，环保无污染、仿真度高。 3、实现外科基本技能训练操作：可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等练习。 4、头部、上腹部有两处创面，可进行多次操作，腹部模块可更换。 5、可进行无菌操作技术。 | 件 | 2 |
| 248 | 膀胱造瘘操作模型（男性） | 1、模型为标准成年男性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、可行膀胱穿刺术。 4、可行膀胱造瘘术 膀胱造瘘术，包括耻骨上穿刺膀胱造瘘术和开放性耻骨上膀胱造瘘术。 5、正确穿刺可穿刺出尿液。 6、皮肤及穿刺囊可更换。 7、可反复进行练习。 | 件 | 2 |
| 249 | 膀胱造瘘操作模型（女性） | 1、模型为标准成年女性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位。 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3、可行膀胱穿刺术。 4、可进行膀胱造瘘术，包括耻骨上穿刺膀胱造瘘术和开放性耻骨上膀胱造瘘术。 5、正确穿刺可穿刺出尿液。 6、皮肤及穿刺囊可更换。 7、可反复进行练习。 | 件 | 2 |
| 250 | 鼻出血及鼻腔检查操作模型 | - 模型为成年人上半身，解剖结构精确,有上鼻甲，中鼻甲，下鼻甲。 2、标准的检查体位。 - ★3、内设光敏传感器,配有外置电子盒可提示,电子盒设有鼻出血模式、常规检查模式。 - ★4、打开开关后可练习鼻腔出血止血(鼻出血模式）。出血速度可调节。出血量可准确计量。正确的止血操作可成功止血。 - ★5、可进行鼻腔内镜检查（ 常规检查模式 ），当额镜正确对光到各个鼻甲时会有指示灯提示（上、中、下）鼻甲。 - ★6、按压左侧上颌窦，位置正确时有指示灯提示。 | 件 | 2 |
| 251 | 耳内检查操作模型 | 1、模型呈标准的耳内检查体位。 2、耳的解剖结构精确，可通过耳镜观察内部详细的解剖结构，如耳道、鼓膜等。 3、可练习用检耳镜进行耳内病变的检查。 4、可以进行耵聍清理操作练习，内附两管人工合成耵聍。 5、耳内病变模块方便更换。 6、配有2个正常耳朵及22个病变，包括：正常的鼓膜、鼓膜内陷、鼓膜小穿孔、鼓膜大穿孔、鼓膜全穿孔、外伤性鼓膜穿孔、胆脂瘤、耵聍栓塞、耳内异物分泌性中耳炎、分泌性中耳炎-气泡征、分泌性中耳炎-切开后、鼓膜修补术后50天、鼓膜血肿、鼓膜置管（T型管）、鼓室硬化症、积液-液平、急性大疱性骨膜炎、慢性化脓性中耳炎、慢性肉芽性骨膜炎、粘连性中耳炎、中耳炎充血。 | 件 | 2 |
| 252 | 声带肿瘤检查操作模型 | 1、模型为成年人上半身，标准检查体位，自然张口。 2、可进行声带肿瘤检查操作。 3、可练习喉镜检查。 4、可练习咽喉部检查。 | 件 | 2 |
| 253 | 声带结节检查操作模型 | 1、模型为成年人上半身，端坐位，自然张口。 2、舌部柔软，操作时可以拽出来，便于检查。 3、可进行声带结节检查操作。 4、可练习喉镜检查。 5、可练习咽喉部检查。 | 件 | 2 |
| 254 | 声带息肉检查操作模型 | 1、模型为成年人上半身，端坐位，自然张口。 2、舌部柔软，操作时可以拽出来，便于检查。 3、可进行声带息肉检查操作。 4、可练习喉镜检查。 5、可练习咽喉部检查。 | 件 | 2 |
| 255 | 眼视网膜病变检查操作模型 | 1、模型呈标准的眼底检查体位，病变图片可以方便置入到模型内进行眼部疾病检查。 2、可用眼底镜进行眼底检查。 3、病变图片可在幻灯机上放映并教学。 4、配有正常眼底以及12种临床常见的眼底病变幻灯片编号分别为0–12。 0#.正常眼底。 1#.老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣：显示色素沉着的黄斑，伴有玻璃疣。 2#.中央视网膜静脉闭塞：典型的“日落“现象，静脉出血。 3#.高血压性视网膜病变：视网膜动脉狭窄弯曲，视神经乳头水肿、出血。 4#.视乳头水肿1。 5#.视乳头水肿2。 6#.视乳头凹陷。 7#.视神经萎缩：视盘苍白。 8#.轻度背景型糖尿病视网膜病变：可见充血的微血管。 9#.增生性糖尿病视网膜病变。伴出血、小动脉瘤,硬、软分泌物。 10#.增生性糖尿病视网膜病变。大面积出血和分泌物形成。 11#.增生性糖尿病视网膜病变。伴新生血管形成。 12#.糖尿病视网膜病变。 5、头可偏向一侧，可进行耳冲洗。 | 件 | 2 |
| 256 | 开放式外科护理辅助教学系统 | 1、知识全面，内容严格按照最新教学大纲编排，围绕着“三基”—基本理论、基本知识、基础技能展开，弥补了课本中临床知识的不足。 2、系统素材量大，配以视频、图片，突出临床实践知识, 内容丰富，图文、音像并茂，生动形象。内容包括水、电解质及酸碱平衡失调患者的护理、外科休克患者的护理、麻醉患者的护理、围手术期患者的护理、手术室护理工作、营养支持患者的护理、肿瘤患者的护理、损伤患者的护理、器官移植患者的护理、外科感染患者的护理、颅脑疾病患者的护理、颈部疾病患者的护理、胸部疾病患者的护理、腹部疾病患者的护理、周围血管疾病患者的护理、泌尿生殖系统疾病患者护理、肾上腺疾病患者的护理、骨与关节疾病患者的护理、皮肤病、性病患者的护理等内容。浓缩了外科护理学理论精华，便于在较短时间内对外科护理理论建立较为系统的认识。 3、自测题部分带有交互性考核编辑器功能，分两种作答模式（练习模式和考试模式）。练习模式在答题后会出现对错的提示；考试模式作答完后会有相应的得分，实现了人机交互、实时反馈，让学生更加便捷的自我检验学习成果。 4、附有护理操作50 项评分参考标准和视频，以便学生更有目的掌握相关的知识。 5、系统设置了详细的帮助功能，当使用者在操作上遇到困难时，可以查看帮助项目，自行解决操作问题；增加后台管理员权限，老师可以在产品上上传教学内容，满足多方位的教学需求。系统内设密码，方便管理员对该系统进行维护、修改，避免他人有意或无意的损坏程序；本产品已安装定期杀毒软件，使系统获得自动保护。 6、本系统采用LCD 液晶触摸查询一体机，体积小、重量轻、外表美观、操作简单、点击灵敏度高、维护方便。 7、计算机系统配置：17 寸液晶触摸屏，多媒体系统，酷睿双核1.6G，硬盘320G。 8、该系统可以全天24小时开放使用，不需教师管理。 | 套 | 1 |
| 257 | 医用病床 | 规格（mm）：2080*900*500 1、床头床尾采用ABS工程塑料注塑成型，内衬钢骨，床尾装有病员卡插口； 2、床面为优质冷轧钢板折弯冲孔成型； 3、床框采用优质60*30矩管焊接成型，管壁厚度1.0mm，配输液杆插孔； 4、除床头床尾外全部经过酸洗磷化静电喷塑，无毒无残留。 5、背板倾斜：0-75°； 6、铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.2mm，护栏自锁机构隐藏式抢把，铝合金扶手； 7、四脚配置125静音面包轮，转动灵活。 | 张 | 4 |
| 258 | 床褥 | 白色棉布，160*260cm，配棉絮褥。 | 床 | 4 |
| 259 | 大单 | 白色棉布，200*220cm（单层）。 | 床 | 4 |
| 260 | 中单 | 白色棉布，100*200cm（单层）。 | 床 | 4 |
| 261 | 被套 | 白色棉布，160*220cm。 | 床 | 4 |
| 262 | 棉胎 | 纯棉花。 | 床 | 4 |
| 263 | 枕套 | 白色棉布，50*80cm。 | 个 | 4 |
| 264 | 枕芯 | 纯棉花。 | 个 | 4 |
| 265 | 治疗车 | 规格：690*440*860mm 1、整体采用0.8mm厚优质不锈钢板、1.0mm厚不锈钢矩管，冲压折弯焊接成型，牢固耐用，美观大方； 2、配75mm高性能静音纺缠绕刹车脚轮，对角带刹。 3、双层设计带双抽，下配污物桶。 4、台面压印拉伸成型，上层三方带围栏，下层四方带围栏。 | 台 | 4 |
| 266 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 8 |
| 267 | 设备带 | 供氧终端1个、吸引终端1个、床头日光灯1个、电源插座2个、氧气湿化器1个、1升吸引瓶1个，每一条设备带安装一个漏电保护器；宽度：150?220毫米；高度：60毫米；铝合金板材厚度为1.5mm，包含安装调试，必要的拆除费用。 | 套 | 4 |
| 268 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架 | U轨天轨轨道含隔帘、输液架轨道及输液架，包含安装调试，必要的拆除费用。 | 个 | 4 |
| 269 | 注射泵 | 1、注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、50 ml。 2、注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml 以0.1 ml 增量，100-9999ml 以1ml 增量）。 3、注射速度：10 ml：0.1-400 ml /h；20 ml：0.1-600ml/h；50ml：0.1-1300ml/h。 3.1、 快速输注：10ml：400ml/h；20ml：600ml/h；50 ml：1300 ml/h。 3.2、速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h 以0.1 ml/h 递增，大于100ml/h 以1ml/h 递增）。 4、注射精度：±2%。 5、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式。 六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ml/kg/min；ug/kg/min 6、报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源脱落备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽。 7、其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232 接口、快排、压力释放(Anti-Bolus 功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能。 8、KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h丸剂量：1ml-5ml 可调。 9、阻塞灵敏度：高中低档可选。 10、使用环境：温度：+5-+40℃；湿度：20%-90%；大气压力：860-1060hPa。 11、电源类型：AC220V±22V/50Hz±1Hz；DC9.6V±1.6V（以5ml/h 速度，运行10 小时）。 12、整机功耗：15VA 13、尺寸：314mmx167mmx140mm，重量：约2.5KG。 | 个 | 2 |
| 270 | 输液泵 | 1、泵送方式：指状蠕动式。 2、输液器规格：标准PVC 输液器，六档位设计。 3、输液速度：1-1100ml /h。 4、输液精度误差：±5%（普通输液器），±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。 5、泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。 6、输液量预置：1-9999ml。 7、KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO 时，输液完成以KVO 速度运行；当输液速度小于KVO 时，输液完成只发出报警，输液速度不变）。 8、声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。 9、其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/ 分”和“毫升/ 小时”转换；报警声消除。 10、气泡探测方式：超声波检测式。 11、电源电压AC：220V±22V/50Hz±1 Hz，电源电压DC：9.6V±1.6V，功耗：20VA，电池工作时间：在30ml/h 流速下连续工作不小于3 小时，工作环境温度：﹢10 - ﹢40℃，工作环境湿度：30%-75%，大气压力：700-1060hpa。 12、外型尺寸：176mmx128mmx225mm，重量：约3KG。 | 个 | 2 |
| 271 | 胃肠营养泵 | 1、定时定量供给常规饮食营养，帮助病人提早恢复消化系统功能。 2、具有快排、反抽等独特功能，避免因食物倒流吸入气管等情况而造成的伤害。 3、流量大，最高流速>1999ml/h，操作简单，使用方便，只需设置流量、流速两个参数；输完报警，提示及时。 4、输液精度误差：±10%，输饭乳精度误差：<30% 。 5、电源电压AC：220V±22V 50HZ±1HZ 功率：20VA。 6、工作环境温度：+10–40，工作环境湿度：30%--75%。 7、外型尺寸：100mm*115mm*140mm,重量：2KG。 | 个 | 2 |
| 272 | 治疗盘 | 不锈钢，中号。 | 个 | 50 |
| 273 | 无菌持物钳 | 不锈钢，大号，22cm。 | 个 | 50 |
| 274 | 无菌包 | 包括无菌巾、无菌容器。 | 个 | 50 |
| 275 | 无菌棉球 | 大袋、无菌、一次性使用。 | 个 | 50 |
| 276 | 棉签 | 大袋、无菌、一次性使用、中号。 | 包 | 50 |
| 277 | 无菌纱布 | 大袋、无菌、一次性使用。 | 包 | 50 |
| 278 | 无菌持物钳罐 | 不锈钢，中号。 | 个 | 50 |
| 279 | 无菌纱布罐 | 不锈钢，中号。 | 个 | 50 |
| 280 | 无菌棉球罐 | 不锈钢，中号。 | 个 | 50 |
| 281 | 治疗碗 | 不锈钢，中号。 | 个 | 50 |
| 282 | 镊子 | 不锈钢，25厘米。 | 个 | 50 |
| 283 | 弯盘 | 不锈钢，中号。 | 个 | 50 |
| 284 | 一次性无菌手套 | 正规、一次性灭菌手套、有效期内 | 双 | 500 |
| 285 | 无菌生理盐水 | 塑料瓶装、500ml。 | 瓶 | 200 |
| 286 | 隔离衣 | 白色棉布，系带。 | 套 | 500 |
| 287 | 血管钳 | 不锈钢材质。 | 个 | 50 |
| 288 | 镊子缸 | 不锈钢材质，中号。 | 个 | 50 |
| 289 | 一次性压舌板 | 一次性使用，200片/包。 | 包 | 50 |
| 290 | 吸水管 | 塑料材质、一次性使用。 | 包 | 50 |
| 291 | 一次性治疗巾 | 40*50cm、一次性使用。 | 条 | 50 |
| 292 | 石蜡油 | 塑料瓶装、200ml。 | 瓶 | 20 |
| 293 | 手电筒 | 不锈钢材质、医用。 | 个 | 20 |
| 294 | 电池 | 常规5号电池。 | 个 | 20 |
| 295 | 医用垃圾桶 | 黄色脚踏34*26*23厘米，塑料材质。 | 个 | 20 |
| 296 | 生活垃圾桶 | 直径20厘米，塑料材质。 | 个 | 30 |
| 297 | 便盆 | 常规医用，塑料材质。 | 个 | 10 |
| 298 | 屏风 | 不锈钢，三联。 | 个 | 20 |
| 299 | 清洁盒 | 塑料材质、中号。 | 个 | 50 |
| 300 | 体温计 | 水银式。 | 个 | 20 |
| 301 | 听诊器 | 医院标准。 | 个 | 20 |
| 302 | 水银血压计 | 台式手动，试管顶部加阻汞纸，防止使用不当水银漏出。 | 个 | 20 |
| 303 | 电动吸引器 | 电源电压：220V 50HZ；功率：120VA；吸引泵：活塞泵；极限负压值：>0.09MPa；噪音：<60dB(A)，抽气速率：>20L/min。 | 个 | 2 |
| 304 | 盖罐 | 不锈钢材质，中号。 | 个 | 50 |
| 305 | 一次性吸痰管 | 塑料材质、中号。 | 根 | 50 |
| 306 | 一次性普通胃管 | 塑料材质、中号。 | 个 | 50 |
| 307 | 50ml注射器 | 无菌、一次性使用、50ml。 | 支 | 50 |
| 308 | 导尿包 | 无菌、一次性使用、有效期内。 | 个 | 50 |
| 309 | 一次性洞巾 | 40*50cm、一次性使用。 | 个 | 50 |
| 310 | 无菌集尿袋 | 塑料材质、中号。 | 个 | 50 |
| 311 | 三腔导尿管 | 塑料材质、中号。 | 个 | 50 |
| 312 | 70%乙醇 | 塑料瓶装、200ml。 | 瓶 | 50 |
| 313 | 无菌膀胱冲洗器 | 塑料材质、中号。 | 个 | 20 |
| 314 | 开瓶器 | 不锈钢材质，中号。 | 个 | 20 |
| 315 | 输液瓶套 | 塑料材质。 | 个 | 20 |
| 316 | 灌肠筒一套（橡胶管、玻璃接管） | 医院标准，灌肠筒、橡胶管、玻璃接管。 | 套 | 20 |
| 317 | 一次性肛管 | 塑料材质、中号、一次性使用。 | 个 | 50 |
| 318 | 水温计 | 水温计为U型。 | 个 | 20 |
| 319 | 超声雾化器 | 医院标准。 | 个 | 4 |
| 320 | 1ml注射器 | 无菌、一次性使用、1ml。 | 支 | 200 |
| 321 | 2ml注射器 | 无菌、一次性使用、2ml。 | 支 | 200 |
| 322 | 小垫枕 | 常规使用，布套内有太空棉填充。 | 个 | 50 |
| 323 | 头皮针 | 医院标准、中号。 | 支 | 500 |
| 324 | 医用小剪刀 | 不锈钢材质、医用。 | 把 | 50 |
| 325 | 5ML注射器 | 无菌、一次性使用、5ml。 | 支 | 200 |
| 326 | 10ML注射器 | 无菌、一次性使用、10ml。 | 支 | 100 |
| 327 | 输液器 | 医院标准。 | 个 | 500 |
| 328 | 输液夹 | 医院标准、塑料材质。 | 个 | 50 |
| 329 | 输液卡 | 医院标准、塑料材质。 | 个 | 50 |
| 330 | 平车 | 规格：1900*550*700mm 参数： 车身采用1.0mm厚优质不锈钢管折弯焊接成型； 车面为活动单架，由0.8mm厚不锈钢板折弯冲孔焊接成型。 配125ABS静音防缠绕刹车轮。 配输液架、护拦，担架海绵垫。 | 台 | 1 |
| 331 | 氧气袋 | 医院标准 | 个 | 2 |
| 332 | 急救推车 | 1、车身采用1.0mm厚优质不锈钢矩管经专业设备折弯焊接成型；外形光滑美观。 2、车面为活动单架，由0.8mm厚不锈钢板折弯冲孔焊接成型。 3、配125ABS静音防缠绕刹车轮，推动灵活。 4、车面可升降，活动关节使用轴承，耐用升降灵活。 5、圆管护拦，担架防水海绵垫。 | 台 | 1 |
| 333 | 骨盆测量器 | 不锈钢材质、医用。 | 个 | 10 |
| 334 | 窥阴器 | 不锈钢材质。 | 个 | 2 |
| 335 | 卵圆钳 | 不锈钢材质，中号。 | 把 | 10 |
| 336 | 叩诊锤 | 不锈钢材质、医用。 | 个 | 50 |
| 337 | 刮匙 | 不锈钢材质、医用。 | 个 | 20 |
| 338 | 探针 | 不锈钢材质、医用。 | 根 | 20 |
| 339 | 缝针 | 不锈钢材质、医用 | 支 | 20 |
| 340 | 引流袋 | 塑料材质。 | 个 | 20 |
| 341 | 皮带尺 | 1.PVC防水尺带，ABS包胶外壳；2.自动回弹；3.长度大于等于10m。 | 个 | 20 |
| 342 | 直尺 | 1、竹尺，米和尺双面刻度；2.长度可选。 | 把 | 20 |
| 343 | 秒表 | - 通用功能，led显示； - 自动或手动待机模式，延长电池寿命； - 计时单位为0.01秒， 最长计时为99小时59分59秒 | 个 | 20 |
| 344 | 卷尺 | - PVC防水尺带，ABS包胶外壳； - 自动回弹； - 3、长度大于等于20m。 | 个 | 20 |
| 345 | 小皮尺 | - PVC防水尺带，科折叠； - 长度1-1.5m。 | 个 | 20 |
| 346 | 污物桶 | 中号，塑料。 | 个 | 6 |
| 347 | 医用实训凳 | 高15cm、25cm。 | 张 | 6 |
| 348 | 医用实训台 | 1、规格：大于或等于2200*900*850mm。 2、材质：优质防火颗粒板，防水、防潮。 3、带静音轮。 | 张 | 16 |
| 349 | 显微镜（学生） | 1、工作环境:（工作温度：+5℃--+32℃。工作相对湿度20-80％。电源：220V、50赫兹） 2、技术参数: 1) 光学系统: 色差校正光学系统，放大倍数：40-1000倍。 ★2) 观 察 筒: 铰链式双目头30°倾斜，360°倾斜，瞳距调节范围：50-75mm，单边±5屈光度可调；带指针。 3) 目 镜：大视野平场目镜PL10X/18mm。 目镜带卡槽设计，可以固定于镜筒上，视度可调，同时可转动物镜。 4) 物 镜: 平场消色差物镜4X/0.10，WD=21.5； 平场消色差物镜10X/0.25，WD=6.3； 平场消色差物镜40XS/0.65（弹簧），WD=0.48； 平场消色差物镜100XS/1.25（弹簧、油），WD=0.15； 5) 转 换 器: 内倾式四孔，钢珠定位物镜转换器 6) 调焦机构: 低手位粗微同轴调焦机构。行程（调焦范围）25mm,微调精度0.002mm.带有防止下滑的松紧调节装置，机械式上限位机构，确保标本与物镜不会触碰。 7) 载 物 台: 160×140mm左右，双层复合机械移动平台，平台采用倒圆角处理，有效防止意外碰撞引起的损伤。右手位同轴调节手轮，操作方便。精度0.1mm, 行程76mm×50mm，低位同轴调节机构，表面经过特殊工艺处理，耐磨耐腐蚀。 8) 聚光系统: N.A.1.25预置中心式阿贝聚光镜,防拆卸设计，保证聚光调节处于正确的出厂设置，带可变孔径光阑，并装有滤色片托架，以适应生物学不同标本的背光照明，提高成像对比度。 9) 照明系统: 内置100V-240V开关电源，3W LED照明,预定中心,亮度连续可调.3W LED灯，设计巧妙，能提供稳定、充足、舒适、接近自然日光的照明光线，节能环保，高效长寿，无需维护，带独立电源开关与调光开关。 ★10）镜架：一次冲压成型，流线型外观， T 型底座，稳定性高；整机符合人体工程学；采用金属材料；在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理，镜臂镂空设计在保证整体稳定性的同时，极大的减少了机身的重量，镂空部分构成了左右扶手，单手即可搬运。即使从后面也可看到物镜倍率变化和操作过程。 | 台 | 35 |
| 350 | 显微镜（教师） | 1、 工作环境（工作温度：+5℃--+32℃。工作相对湿度20-80％。电源：220V、50赫兹） 2、技术参数 1）光学系统：无限远色差校正系统，放大倍数：40X-1000X。 ★2）镜 架：镜 架：全新设计的一体化Y型机架，全金属高压模铸而成，具有优异的稳定性，高倍观察时像面无抖动，稳定性高；整机符合人体工程学。积木式可拆装结构，灵活多变 、采用喷粉工艺，集防护、装饰、耐磨、耐溶剂于一体，可在明场的基础上增加荧光、相衬、偏光、暗场等各种功能模块。 3）安全的手提机构设置 ：镜体后侧设计了搬动显微镜时的提手隐形位置，确保显微镜移动时安全，稳固 ★4）观察筒：铰链式三目，30°倾斜，360°旋转；瞳距调节范围:54mm-75mm，视度调节:±5屈光度；两档分光比：0：100或50：50。 5）目 镜：高眼点平场目镜PL10X，超宽视野，视场数≥22mm，带测微尺。 6）物 镜：齐焦性10→4倍≤0.028mm, 10→40倍≤0.020mm，40→100≤倍0.005mm，提供产品检测报告。 无限远平场消色差物镜4X/0.10,WD=7.18mm； 无限远平场消色差物镜10X/0.25,WD=4.70mm； 无限远平场消色差物镜20X/0.40,WD=1.75mm； 无限远平场消色差物镜40X/0.65,WD=0.72mm； 无限远平场消色差物镜100X/1.25,WD=0.15mm。 同轴等焦平常消色差技术，物镜镜头采用多层宽带镀膜技术处理，光学性能更加优良，色彩还原更加真实，保证显微图像的高对比。 7）物镜转换器：内定位内倾式五孔转换器。内倾式内定位五孔转换器，朝镜臂内安装，操作更为方便，转换器定位稳定性≤0.04mm； 8）调焦机构：镜体组，粗微调同轴，粗调行程25mm，微调精度2um；带随机上限位装置与松紧调节装置。载物台托架组高度可调； 9）载物台：175×145mm右手位双层复合机械平台,可拆卸;平台经过特殊工艺处理,防腐耐磨.可选左手位调节手柄.(移动范围76mmX50mm,精度0.1mm;)，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性0.002mm；用机械使用标本在5mmX5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm。 ★10）聚光镜：N.A.1.2/0.22摇出式消色差聚光镜，满足各物镜分辨率指标的要求，带刻度指示的可变光栏。 11）照明系统：柯拉照明;自适应宽电压90V-240V， 6V30W卤素灯室，预置灯丝中心，长效卤素灯泡（温度低）。色温转变滤色片（Φ45）。 12）摄像系统：2/3 C型可调焦接口；630万像素数字摄像头（OD630K）逐行扫描 / 连续输出；图像传感器型号：SONY IMX178(彩色)；最大分辨率：3072 x 2048；像素大小2.40μm x 2.40μm；成像区域尺寸：9.74mm(H) x 7.96mm(V)；G光灵敏度：260mv在 1/30s 积分时间内；动态范围：70dB；最大频帧率：30fps @3072 x 2048,；曝光范围与方式：100us ～ 16s, ROI 自动或手动；曝光功能：手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光；白平衡：ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整；记录方式：图像和视频；致冷方式：自然冷却；工作环境：工作温度：0～40℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）；对操作系统的要求：Windows XP 32Bit；Windows 7/8/10 32/64Bit；数据接口：USB3.0 5Gbps B型接口、供电电源：相机通过USB 5V接口供电。 13）图像分析软件 MvImage功能： 可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式 ；支持区域曝光、区域白平衡，实时直方图显示和实时图像对焦清晰度提示；支持多种拍照模式：拍照到图像库、剪切板、图像处理和指定文件路径，极大满足用户的多种需要；一键式实验报告制作，可以从相机、图像文件直接生成实验报告，实验报告模板可根据用户要求进行编辑定制；提供图像库管理、浏览和编辑功能， 具有强大的图像编辑功能，可以调节亮度、对比度，还具有图像复制、剪切、旋转、滤色等多种形态学图像处理功能；独特的标尺栏功能，实时显示图像的真实尺寸和叠加标尺，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；功能强大的图像倍率设置功能，对拍摄图像按照指定倍率打印或显示； 可以测定两点距离、三点弧长、三点圆半径、多边形面积、三点夹角、两线夹角、周长、等各种几何参数；对所测数据，可以重新点取，任意拖动位置，及时修正。也可删除测量数据，重新测定；可同时测量多幅图像的数据。各幅图像数据相互独立；可任意添加或删除多个文字标注。字体、颜色、大小，随意选择 ；测量数据可以标注在图像上，也可以传到EXCEL，或直接打印输出。测量数据可自动生成统计图表。 ★14）使用工具：机身自带专业工具，并有固定位置。 ★15)系统核心要求：左右两系统放大率差≤ 0.28%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤4.8%；双目系统左右系统像面方差≤20 ’；双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.05mm、左右外侧0.05mm、左右内侧0.04mm；10倍物镜景深范围内像面的偏差≤0.01mm，零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.06mm，电器安全性能抗电强度：经受1500V高压，保持1min无击穿和飞弧现象； 2、 其他附件：护眼罩、香柏油、布质防尘罩等。 | 台 | 1 |
| 351 | 生物信号采集与处理系统 | 1、整机外形尺寸:1680mm（L）*750mm(w)*2260mm(H)（误差不超过±20mm）。 2、具有拔插自锁功能，需钥匙启动设备双重保护。金镶玉设计，医用级不锈钢实验操作面积:750(w)*1340(L) （误差不超过±20mm）。 3、实验台面离地高度:930mm 4、输液架离台面高度:1100mm 5、输液架移动范围:两侧各1030mm 6、移动滚轮:带4个自锁式万向移动滚轮，整个操作平台可移动 7、可伸缩固定支柱:带4个可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定 8、环境检测系统：温度测量精度:±0.1℃ 9、小动物肛温检测系统：测量精度:±0.1℃ 10、生命维持系统:潮气量0.1~100ml可调,吸呼比调节：1:5~5:1(25种呼吸比)。 11、多媒体控制系统:SONY高清摄像机光学放大倍数30x，1920x1080分辨率，支持录像的广播回放等。包括屏幕广播与点播、屏幕监视、遥控辅导、屏幕录制、屏幕回放、网络考试、网上语音广播、远程开关机和重启、学生机同步升级服务、远程安装、倒计时、班级和学生管理等 12、实验照明系统:4*12WLED灯，方向可调,触摸无极调光 13、音箱系统：声道: 2.0，HIFI高保真音箱，高音单元19mm，中低音单元94mm,电源方式: 交流电 14、电脑操作系统：CPU主频: 3.2GHz、内存: 4GB、硬盘：500G、22英寸LG显示器 15、集成化：集成化生物信号采集与处理系统集成了信号采集系统、小动物呼吸机、恒温兔台、附件包、手术器械包、摄像系统以及照明系统等多项配置，完全满足学校对机能实验的需求（生理、药理、病生等机能实验）； 16、信息化：集成化生物信号采集与处理系统可以自主收集主要实验设备的使用情况（如使用时间、使用历史记录等）、实验室的环境状态（如温度、湿度、气压）等信息，在实验前，学生可以从系统学习到关于仪器的知识，关于实验的知识（历史，原理，方法，操作，探索等）；实验中可以方便控制系统获取好的实验结果；而实验后学生则方便完成实验报告，并传输实验报告到信息化管理中心由实验老师批阅。 17、标准配置： 1）可移动机能实验平台 2）集成式信息化信号采集与处理系统硬件 3）生物信号采集与分析系统软件 4）集成化小动物生命维持系统 5）集成式动物肛温检测系统 6）实时摄像系统 7）手术照明系统 8）输液架 9）环境温度检测系统 10）适配电脑 11、大鼠PVC实验台 12、售后服务：提供安装、培训及售后服务。 | 套 | 2 |
| 352 | 冷藏冷冻冰箱 | 1、容量>400L 2、高精度电脑温度控制系统，冷藏冷冻区温度可调。数码显示，触摸按键，十字对开门。 3、能效等级（新国际）：1级。 4、双压缩机，控制方式：电脑控制，上下室温可独立控制，干湿分储。 5、无氟环保制冷，温度稳定，制冷迅速，系统稳定。 6、噪音值dB(A)≤38，压缩机类型：双变频，制冷方式：风冷，一体式离心风机。 | 台 | 1 |
| 353 | 制冰机 | 1、数码显示，微电脑检测系统； 2、制冰量≥100kg/24小时，储冰量≥40kg 3、内层铜，表层316不锈钢 | 台 | 1 |
| 354 | 数显全不锈钢水浴锅（箱） | 1、双列六孔； 2、数码显示，一次性成型不锈钢内胆，同心环、锅盖均为不锈钢材质； 3、最大误差≤±1℃，温度波动≤±0.5℃，室温+5℃—100℃范围内可任意调节。 | 个 | 4 |
| 355 | 小型粉碎机（搅拌机） | 1、转速：11000-18000转/分； 2、额定电压：220V | 个 | 2 |
| 356 | 实验用电陶炉 | 1、功率：2100W 电压：220V 2、尺寸≥455*330*65 3、面板：黑色汗森哑光微晶面板 4、红外炉盘直径：220mm 5、有效加热面积≥175mm 6、双环火：内环10圈，外环5圈 7、功率档数：10档 | 台 | 6 |
| 357 | 实验小鼠笼 | 1、材质：PP（聚丙烯） 2、外形尺寸：320*210*160，饮水瓶：200ml，PP材质 3、304不锈钢网架，外框钢丝≥4.0mm，中间钢丝≥1.5mm，钢丝间距≤10mm。 4、无毒，耐酸碱，可耐134℃高温灭菌。 | 个 | 10 |
| 358 | 实验大鼠笼 | 1、材质：PP（聚丙烯） 2、外形尺寸：545*395*200，饮水瓶：500ml，PP材质 3、304不锈钢网架，外框钢丝≥4.0mm，中间钢丝≥1.5mm，钢丝间距≤10mm。 4、无毒，耐酸碱，可耐134℃高温灭菌。 | 个 | 5 |
| 359 | 鼠兔两用不锈钢解剖台 | 1、材质：304不锈钢材质 2、外形尺寸：600*310*100 3、配置：4个解剖立柱，4个固定立柱，1个解剖立杆，1张解剖台。 | 张 | 8 |
| 360 | 药理生理实验多用仪 | 主要技术性能： 1、频率范围（A）：接2n倍增，共分十一档。即1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024（Hz）。 2、时间间隔（B）：按2n倍增，共分十一档，即0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16、32、64、128（S）。 3、频率和时间的稳定度：±2×10——5/天。 4、刺激输出： （1）输出方式：分连续A、连续B、连续双次、定时和单次五种。 （2）输出电压幅度（刺激强度）：分0~2V、0~10V、0~100V、三档，均连续可调。 （3）输出矩形波波度：0.1mS~20 mS ,连续可调。 （4）刺激输出常有短路保护，能承受长时间的短路。短路清除后，仪器立即恢复正常输出，无需再重新启动。 5、延迟范围：刺激输出与同步输出之间设有“延迟”调节，供用示波器观察波形的时候使用。延迟分为两档：×1档为0.1mS~25mS，×20档为2mS~50mS,均连续可调。在连续双次时，延迟又并作两脉冲之间间隔的调节。延迟还作交流输出持续时间的调节。 6、计数与显示：可按选定的时间间隔计时，还可由“计数输入”插口外接受滴装置或动物活动计数装置进行计数。四位数码管显示数字，十进制计数。 7、输出接口：后面板有两组电磁标和相应的供记录仪使用的插口，还有供接示波器使用的“同步输出”和“刺激监视”插口。 8、后面板有交流电压输出，0~150V连续可调，并有交流电压表监视，供做激怒、电惊厥实验。还可以外接电加热器并进行恒温控制。 9、电源：交流220V±10%，50Hz±2Hz 10、功耗：小于10W 11.体积：185mm×230mm×100mm(长×宽×高) 12、重量：小于2kg 13、使用环境：温度-10℃~+40℃，温度小于85%（+℃），大气压力86.6KPa~106.4Kpa。 14、仪器成套要求及附件： （1）药理、生理实验多用仪 1台 （2）三芯电源线 1根 （3）刺激输出线 1根 （4）交流电压输出线 1根 （5）同步输出引出线 1根 （6）产品使用说明书 1份 （7）产品合格证 1份 | 台 | 10 |
| 361 | 摊片烤片机 | 1、采用ABS工程材料模压机壳，将摊片、烤片结合为一体，外形美观，结构紧凑。 2、微电脑轻触控制，操作方便，性能稳定，可预置、显示各种温度，多重过热保护，自动恒温，安全可靠。 3、烤片温度：室温~99℃可调 精度±1℃ 4、烤片数：120片/次 5、摊片温度：室温~99℃可调 精度±1℃ 6、工作环境：51℃~40℃ 7、电源：AC:220V±10% 50Hz±2% | 台 | 1 |
| 362 | 电热鼓风干燥箱 | 1、箱体采用镜面不锈钢支撑，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖； 2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠； 3、采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换； 4、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小 5、技术参数：电源电压：220V50Hz；输入功率：2050W；控制范围：RT+10--200℃；温度分辨率：0.1℃；恒温波动度：±1℃；隔板：2块；内胆尺寸：550X450X550mm；外型尺寸：840X670X730mm；定时范围：1--9999min | 台 | 1 |
| 363 | 高速离心机 | 仪器特点：微机控制、数字显示、无刷电机、触摸面板、操作简便、体积小、重量轻、噪音低和使用率高等优点，适用于生物、医学、科研等样本较少分离。 技术参数： 1、最高转速 16000r/min/ 2、最大离心力 17800×g 3、定时范围 0～99min 4、电机 无刷电机 5、整机噪声 < 52dB 6、电源 AC220V 50Hz 15A 7、参考重量（不含转头） 12kg 8、外形尺寸 340×545×275mm(L×W×H) 9、角转子 12×1.5/2.2ml | 台 | 1 |
| 364 | 双开门冰箱 | 1、类型：节能型； 2、尺寸≥（深×宽×高mm）716*911*1900 面板颜色耀世银 总容积（升）610； 3、耗等级二级 面板材质超精细化拉丝 ； 4、重量(kg)≥150； 5、容积：冷藏室容积（升）312， 冷冻室容积（升）298 ； 6、额定电压/频率：220V/50HZ； 7、综合耗电量（kW•h/24h）1.18； 8、噪音值(dB)：小于等于37 ； 9、冷冻能力：（kg/12h）10 10、配置：搁物架（个）8 变温抽屉（个）0 保湿抽屉（个）1 瓶座（个）6 冷冻抽屉（个）3 灯LED面光源 11、性能：压缩机类型变频制冷方式风冷 速冻功能有 按键方式10.1寸TFT屏 童锁功能有 控制方式电 开门报警有 光波杀菌无 特色功能全空间保鲜，四大用户场景 12、其他：气候类型SN.N.ST.T 制冷剂R600a | 台 | 1 |
| 365 | 台式组织及细胞培养箱 | 1、旋转速度1－35 rpm； 2、振荡速度2－70转/分钟； 3、搅拌速度1－2000 rpm ； 4、温度范围4－75°C ； 5、温度精确度温度均一性温度可设定值； 6、温度稳定性 时间设定 报警系统± 0.2°C± 0.5°C0.1°C± 0.1°C 96小时，可编程 温度时间声光报警系统 ； 7、尺寸体积要求：内腔尺寸254×362×260mm（D×W×H） 外部尺寸495×622×368mm（D×W×H） 载重量4.5 Kg 内腔容积24 L 重量36 Kg。 | 个 | 1 |
| 366 | 生物安全柜 | 大气压70-106kpa 工作台面中心振动静位移1.3um 主过滤器类别ULPA 人员保护4.1*100000 主过滤器效率99.9995%@0.12um 下降气流速度0.32m/s 流入气流速度0.58m/s 外排风量1320m3/h | 个 | 2 |
| 367 | 冷藏冷冻冰箱 | 1、容量>400L； 2、高精度电脑温度控制系统，冷藏冷冻区温度可调； 3、数码显示，触摸按键，十字对开门； 4、能效等级（新国际）：1级； 5、控制方式：电脑控制，上下室温可独立控制，干湿分储，无氟环保制冷，温度稳定，制冷迅速，系统稳定。 6、噪音值dB(A)≤38； 7、压缩机类型：双变频； 8、制冷方式：风冷，一体式离心风机。 | 台 | 2 |
| 368 | 恒温水浴箱 | 1、三孔三温恒温水浴箱； 2、电源电压：220v/50hz； 3、控温范围：RT+5-10度； 4、温度波动：+-0.5度； 5、消耗功率：750w； 6、工作室尺寸：152*126*110mm。 | 台 | 2 |
| 369 | 高速台式离心机 | 1、高速台式离心机； 2、转速16600/16000r/min； 3、相对离心力19200/17800*g； 4、容量400/56ml； 5、定时范围：0-99min； 6、转速精度：+-50r/min； 7、外形尺寸：400*350*340； 8、孔数：8孔*20ml。 | 台 | 2 |
| 370 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1、整机全不锈钢材料； 2、手轮式快开门结构； 3、电脑控制自动循环灭菌程序； 4、数码窗液晶显示工作状态 5、压力安全联锁装置 6、温度任意设定（50℃-134℃） 7、时间任意设定（0-99小时） 8、超压自泄0.145-0.208Mpa 9、灭菌终了蜂鸣器提醒后自动停机 10、全不锈钢材料 11、操作简便、安全可靠 | 台 | 1 |
| 371 | 微波炉 | 1、操作方式：按键式 2、底盘类型：平板式 3、容量：23L 4、基础功能：光波功能 5、童锁功能：支持 6、微波功率：800-1100w 7、烧烤功率：800-1000w 8、额定电压：220V 9、额定频率：50hz 10、产品净重（kg）：12 11、产品尺寸（mm）：502*413*302 12、内腔尺寸（mm）：325*337*202 | 台 | 2 |
| 372 | 恒温培养箱 | 1、电源电压： AC220V 50HZ； 2、控温范围 RT+5～65℃； 3、温度分辨率/波动度 0.1℃/±0.5℃； 4、温度均匀度 ±2.0℃(37℃时)； 5、工作环境温度 +5~35℃； 6、输入功率2200W； 7、容积 1000L； 8、内胆尺寸 1000×600×1600(mm)W×D×H； 9、外形尺寸1140×800×2150(mm)W×D×H； 10、载物托架（标配） 4块 | 台 | 1 |
| 373 | 电热红外接种环灭菌器 | 1、大口径35mm； 2、中心区最高温度：825度+-50度； 3、待机保持温度：480度； 4、加温区总长：150mm； 5、最大消毒物品直径14mm； 6、外型尺寸：150*102*180mm； 7、功率：170w | 个 | 2 |
| 374 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1、电源电压：220v/50hz 2、控温范围：+10-200度 3、恒温波动度：+-1度 4、温度分辨率：0.1度 5、温度均匀度：+-3% 6、工作环境温度：+5-40度 7、输入功率：2050w | 台 | 1 |
| 375 | 超声波清洗机 | 1、内槽尺寸：500×300×150mm 2、容量：22.5L 3、频率：40KHz ★4、功率：720W ★5、加热功率:1000W 6、温度可调:室温-80℃ 7、时间可调：1-99min 8、网篮：有 9、降音盖：有 10、排水：有 | 台 | 1 |
| 376 | 温湿度计 | 1、分辨率:0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ 2、准确度: 湿度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 温度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ | 个 | 1 |
| 377 | 固液两用密度计 | 测量范围：0.001g-120g；密度精度：0.001g/cm3；密度测量范围：0.001-99.999g/cm3；测试时间：约5秒；测试种类：固体、颗粒体、薄膜、浮体 液体；显示值：密度、体积；温度补偿：溶液温度可设定至0~100℃；溶液补偿：溶液可设定至19.999 | 个 | 2 |
| 378 | 纯水机 | 1、进水：以自来水或地下水TDS≤300ppm作为进水，制水量20升/小时； 2、水质显示范围：超纯水：0.0～18.25MΩ•cm，在线监测； 3、RO纯水产水电导率（25℃）＜原水电导率×2%（除盐率99%以上），满足并优于ASTM三级水指标要求； 4、超纯水（25℃）电阻率： 18.25MΩ.cm ，符合ASTM一级超纯水指标要求，微颗粒物≤1个/ml，微生物＜1cfu/ml，重金属离子＜0.1ppb，总有机碳TOC＜3ppb； 5、电源要求：220V、50Hz，功率：120W，噪音：＜40dba； 6、显示屏：两路水质在线监测，配置加强型电控系统； 7、RO自动冲洗功能，具备超纯水和预处理及RO纯水超标排放装置，系统内循环功能，缺水/低水压停机保护，水箱满水系统自动停机保护装置； 8、三级预处理装置：加强型外置预处理+内置注塑双通道双级处理，配置UP-PP\UP-AC\UP-KDF滤芯； 9、双级RO反渗透处理工艺； 10、超纯化装置：UP超纯化系统，双通道注塑型，超长使用寿命； 11 、双波长185+254nm紫外除菌装置，确保有机物有效去除； 12、配置40升压力传感纯水储存系统，特配置稳压系统、除盐系统； 13、 适用于HPLC、GC-MS、AAS、ICP-MS、离子色谱、TOC分析、光度测定、缓冲液配置、实验室设备供水等应用 | 台 | 1 |
| 379 | 真空泵 | 双抽头、双表显，可单独或并联使用。 ★SHK- III管道采用特殊包氟处理，更耐酸碱，确保系统管道的密封性。 ★SHK-Ⅲ：壳体、水槽、为PP材质，射流器、逆止阀为铜材质；泵体、泵壳、叶轮（六流道、双密封）为304不锈钢板压制，材质符合ANSI标准。 二、技术参数：电机功率180W。流量80 （L/min)，扬程10M，单头抽气量10 （L/min)，抽气头2个，最大真空度0.098 （Mpa)，水箱容积15L，外形尺寸385L*280W*420H | 台 | 1 |
| 380 | PH计 | 1、采用6.5英寸LED屏，参数显示齐全，直观，界面操作人性化设计，方便用户操作使用。 2、采用欧姆龙长寿命轻触按键式，方便耐用，可达10万次以上。 3、符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 4、内置大容量存储可储存1000套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开，极大的方便客户编辑。 5、自动识别pH标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列和中国系列。。 6、仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。选配支持无线蓝牙向手机电脑传输数据。 7、可智能判断电极状态，确保客户准确适用。 8、符合IP54防尘防溅等级设计。 9、pH测量范围： -2.00至18.00 pH 10、pH分辨率：0.01pH 11、pH相对精度：±0.02pH 12、mV测量范围：-1200.00～1999.00 mV 13、温度测量范围：0-60℃ 14、温度补偿：手动/自动（-5.0～105.0）℃ | 个 | 4 |
| 381 | 荧光分光光度计 | 1、光源：高强度冷光源，具有背景低、功耗低、温度低、寿命长、强度高等优点。 2、发射光谱带宽：12nm ★3、激发波长选择范围（Ex）：250～600 nm，标配：４种LED激发光源 365nm、376nm、392nm、405nm 4、显示128*64LCD 5、发射波长范围：200-650nm（Ｃ－Ｔ型单色器） 6、波长准确度：±2nm 7、波长重复性：≤1nm ★8、灵敏度：优于5×10-10g/ml（硫酸奎宁标准溶液） 9、测量线性：优于0.995 ★10、可单机进行荧光样品测量及单机建立标准工作曲线，自动计算样品浓度，并能断电存储定量方程。 11、配置清单：:（1）、主机1台，（2）电源电缆1根，（3）石英四通荧光比色皿（10mm）2个，（4）说明书、合格证、保修卡各1份，（5）熔丝（2A）2只，（6）365nm、376nm、392nm、405nm激发光源组件各1组。 | 个 | 4 |
| 382 | 旋转蒸发仪 | 容量：1L，旋转速度：20~180rpm，温度：+5~99℃，水浴±1℃，内置不防干烧，功率1.5kw，旋转功率30W | 台 | 2 |
| 383 | 快速水份测定仪 | 称重量程：110g；称重精度：0.001g；含水率精度：0.01%：准确度：0.02%；干燥温度：室温－199℃；测量程序：16组；数据存储：15组；电源功率：AC200-240V,50/60Hz约400W | 台 | 2 |
| 384 | 原子吸收分光光度计 | 1、仪器总体要求 1.1、 应用于元素含量测定、教学、科学研究等 2、仪器工作环境 2.1、 工作环境温度：15～35℃ 2.2、工作环境湿度：20%～80% 2.3、电源：230V （+5%～-10%），50/60 Hz；5000VA 3、技术要求 3.1、 光学系统 3.1.1、 波长：190～900 nm； ★3.1.2、 波长准确度：±0.1nm； 3.1.3、 光路实时双光束光路设计 3.1.4、 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm（5档自动切换）； ★3.1.5、 分辨率:光谱带宽在0.2nm时能分开锰双线（279.5nm和279.8nm） 3.1.6、 平面光栅分光系统：光栅刻线密度≥1800条/毫米； ★3.1.7、 背景校正系统:氘灯背景校正；1A时，背景校正能力＞30倍 3.2 、光学系统：一体化的光学平台，全封闭光学系统 3.3、火焰系统 3.3.1、 火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火； 3.3.2、燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化； 3.3.3、一体化的悬浮式避震光学平台设计，光学系统抗震能力增强，由温度变化造成的机械变形对光学系统的影响减少，即使长期使用光信号依然能保持稳定； 3.3.4、具有储存最佳助燃与燃气的流量比功能，从而大大简化了每次火焰操作时对流量的调整，并确保火焰法的高灵敏度与良好的重视性 3.3.5、调节系统：全自动PC控制六灯砖塔，自动准直，并自动最佳化，自动点火。 3.3.6、安全保护：具有自动安全保护功能，防回火自动气路保护，乙炔漏气报警、自动关闭系统，出现异常自动断电 3.3.7、火焰分析 精密度 RSD≤0.5% 特征浓度（Cu） 0.02μg/mL/1% ★检出限（Cu） 0.002μg/mL 3.4、石墨炉原子化系统 ★3.4.1、 高效、方便、快捷的火焰与石墨炉切换系统，10秒之内轻松完成切换，无需重新调整； 3.4.2、温度范围：室温～3000°C，温差小于±5°C； 3.4.3、具有光控升温和真实温度控制技术，红外探头实时监控,升温速率≥2000°C/秒； 3.4.4、具有基线漂移校正功能，基线零点漂移≤0.004Abs/30min； 3.4.5、石墨炉分析： ★特征量（Cd）﹤ 0.3×10-12g （Cu）﹤0.2×10-12g 检出限（Cd）﹤ 0.15×10-12g 3.4.6、石墨炉稳定性：稳定可靠石墨炉原子化，采用PID技术，温度控制更精准。 3.5、工作站软件： 具有开机自检，自动检测通讯、波长、狭缝和灯位置等。 具有自动转换波长，狭缝大小，灯位置等。 具有火焰燃助比控制。 具有石墨炉升温程序控制，自动稀释，自动配置曲线等。 具有样品的编辑和测量。 具有对于超标浓度的各种处理方法和相应方式。 数据处理 测量方式：火焰法、氢化物法 浓度计算方式：标准曲线法（1～3次曲线），自动拟合，标准加入法。 重复测量次数：1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差。 结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印，可导出WORD、EXCEL文档。 全中文界面，操作简单方便，可通过软件操作灯位旋转，自动点火。 4、配置清单： 1、原子吸收分光光度计（火焰石墨炉一体机） 1台 2、工作站软件 1 套 3、空压机 1台 4、空心阴极灯（6只，客户自选） 1只 5、适配电脑打印机 1台 6、冷却水循 1台 | 个 | 1 |
| 385 | 分析天平 | 1、采用蓝色背光超大液晶显示（120×55mm），显示功能完备。 2、采用德国STL研究所传感器软件技术，支持多点校正，使仪器性能更稳定。 3、四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效的屏蔽外界静电的干扰，视野清晰。 4、内置RS232标准接口，可连接打印机、计算机等设备。 5、单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换。 6、称量范围(g)：0-220 7、可读性（mg）：0.1 8、秤盘尺寸（mm）：80 9、净重：7.5kg 10、外形尺寸（mm）：350×215×340 11.工作空间高度：240mm 12、校准方式：外部校准 | 台 | 20 |
| 386 | 旋转蒸发仪 | - 回转速度：20~200rpm - 2、蒸发能力：Max20mL/min(JIS标准1L瓶，水的蒸发量) - 3、极限真空度：0.098 Mpa。 - 4、旋转电机功率：40W。 - 5、管路连接口径：接口外径10mm - 6、旋转设定：旋钮设定·数字显示 - 7、安全功能：电机过载熔断器保护 - 8、升降方式：电动升降 - 9、升降器冲程：150mm - 10、冷凝管：直立式双重蛇形盘管·冷却面积0.17m2 - 11、回收瓶：球型瓶 1L球磨口 35 - 12、试料瓶：梨型瓶1L标准磨口 24。 - 13、真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙·双重密封垫 - 14、使用环境温度：5~35℃ - 15、外形尺寸﹒重量：600*385*820。20kg - 16、额定电源：220V 50Hz - 17、浴槽尺寸·材质·容量：φ235*145H，约6.2L。 - 18、浴槽温度调节范围:室温+10℃-99℃ - 19、浴槽温度调节精度：±1℃（水） - 20、浴槽加热功率：1.2KW - 21、浴槽温度传感器：PT100 - 22、浴槽温度设定及显示方式：数字显示。 - 23、浴槽安全功能：保险丝 - 24、使用环境温度：5~35℃ - 25、容积≥3L,内径与高度180*130.空载最低温度-15度；制冷量≥1000W；流量≥20L/MIN；扬程4-6M；使用范围室温到零下15度；恒温精度±2度。显示方式：液晶显示。安全保护 延时、过电流、过热。整机尺寸415*223*497.电源（V/HZ）: 220V，50HZ | 台 | 1 |
| 387 | 红外光谱仪 | 技术指标： 1、光谱范围：7800～350cm-1 2、分辨率：优于1.0cm-1 3、100%τ线倾斜范围：优于0.5τ%（2200~1900cm-1） 4、信噪比：15000:1∕30000:1（可选） 5、分束器：KBr基片镀锗 6、光源:高能量、高效率、长寿命陶瓷光源 7、干涉仪：30度入射角Michelson干涉仪 8、接收器：带有防潮膜的高灵敏度DLATGS接收器 9、尺寸:450mm×350mm×235 mm 10、重量:14.2 Kg 11、数据传输接口：USB2.0 12、支持系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8 | 台 | 1 |
| 388 | 教室改造 | 根据实训室3200㎡，包含吊顶、文化墙、地板瓷砖、强电、弱电、给水、排水、拆除原有静电地板、窗帘、腻子、教室及卫生间门、材料搬运费及建筑垃圾清运。确保牢固紧致，漂亮大气。所供应的产品全部按照招标文件的要求和医疗器械标准，严格检验，制作加工过程中，严格把关，产品合格率必须100%，在检验后包装，按照采购要求，把货物安全的送到采购单位所要求的指定地点。产品送达后，进行安装调试，培训操作人员，直接接受。 | 项 | 1 |
| 389 | 分子荧光光度计 | 1、光源：高强度冷光源，具有背景低、功耗低、温度低、寿命长、强度高等优点。 2、发射光谱带宽：12nm ★3、激发波长选择范围（Ex）：250～600 nm，标配：４种LED激发光源 365nm、376nm、392nm、405nm 4、显示128*64LCD 5、发射波长范围：200-650nm（Ｃ－Ｔ型单色器） 6、波长准确度：±2nm 7、波长重复性：≤1nm ★8、灵敏度：优于5×10-10g/ml（硫酸奎宁标准溶液） 9、测量线性：优于0.995 ★10、可单机进行荧光样品测量及单机建立标准工作曲线，自动计算样品浓度，并能断电存储定量方程。 11、配置清单：:（1）、主机1台，（2）电源电缆1根，（3）石英四通荧光比色皿（10mm）2个，（4）说明书、合格证、保修卡各1份，（5）熔丝（2A）2只，（6）365nm、376nm、392nm、405nm激发光源组件各1组。 | 个 | 1 |
| 390 | 病例切片 | 共210种，每种30个，具体清单如下： 心肌肥大 前列腺增生 支气管粘膜上皮鳞状化生 肝细胞水样变性 肝细胞脂肪变性 心肌脂肪变性 结缔组织玻璃样变性 脾中央动脉玻璃样变性 肾小动脉玻璃样变性 肾小管上皮细胞内玻璃样变性 纤维蛋白样变性 粘液样变性 脑液化性坏死 肉芽组织 支气管扩张症 骨化生 肠上皮化生 病理性钙化 腺癌 脊椎结核 肾浊肿 肾颗粒变性 肝颗粒变性 肉芽肿性炎 肾脏凝固性坏死 脾脏凝固性坏死 淋巴结干酪样坏死 心肌褐色萎縮 肾小管上皮细胞水肿 肾细动脉玻璃样变 脾细动脉玻璃样变 脾包膜玻璃样变性 印戒细胞癌 瘢痕组织 骨痂 慢性肺淤血 急性肝淤血 慢性肝淤血 混合性血栓 透明血栓 肺出血性梗死 肾贫血性梗死 肺水肿 血栓 脑出血性梗死 脾贫血性梗死 肺淤血水肿（心衰细胞） 脑梗死 血栓机化 静脉内血栓 恶性淋巴瘤 淋巴结结核病 淋巴结转移性癌 纤维素性胸膜炎 阑尾蜂窝织炎 肝脓肿 慢性肉芽肿 肾脓肿 肺脓肿 慢性肾小球肾炎 慢性肾盂肾炎 细菌性心肌炎 小叶性肺炎 大叶性肺炎 急性肾小球肾炎 慢性肾小球肾炎 慢性阑尾炎 普通型胃炎 急性出血性胰腺炎 慢性胆囊炎 炎性息肉 纤维性心包炎伴机化 脑脓肿 菌痢 流脑 乙脑 异物肉芽肿 各种炎细胞 化脓性阑尾炎 皮肤乳头状瘤 肠息肉状腺瘤 鳞状细胞癌 乳腺硬癌 脂肪瘤 脂肪肉瘤 纤维瘤 纤维肉瘤 平滑肌瘤 平滑肌肉瘤 恶性肿瘤细胞 乳腺纤维腺瘤 急性病毒性肝炎 胃粘液癌 角化性鳞状细胞癌 基底细胞癌 乳腺纤维瘤 食道鱗癌 淋巴结转移瘤 肉瘤癌 结肠腺癌 黑色素瘤 动脉粥样硬化 血管瘤 冠状动脉粥样硬化 顆粒性固缩肾 血管壁纤维素样坏死 鼻咽鳞状细胞癌 慢性支气管炎 弥漫性肺气肿 大叶性肺炎(出血水肿期) 大叶性肺炎（红肝期） 大叶性肺炎（灰肝期） 大叶性肺炎（溶解消散期） 支气管肺炎（小叶性肺炎） 病毒性肺炎 矽肺 炭肺 硅肺 肺鳞状细胞癌 小细胞肺癌 肺腺癌 肺癌 鼻息肉 急性肺出血 吸烟肺纵切 肺结核病（结核结节） 肺腺鳞癌 肺炎鳞状细胞癌 结核干酪样坏死 粟粒性肺结核 肺气肿 支气管粘膜上皮磷化 干酪样肺炎 间质性肺炎(间叶性肺炎) 食道癌 食管鳞状细胞癌 肠伤寒 慢性萎缩性胃炎 慢性胃溃疡 胃腺癌 急性单纯性阑尾炎 结肠类癌 直肠腺癌 病毒性肝炎 慢性活动性肝炎 急性轻型肝炎 急性重型肝炎 门脉性肝硬变 胆汁性肝硬化 肝癌 细菌性痢疾 肝血吸虫病 高分化肠腺癌 中分化肠腺癌 低分化肠腺癌 大肠绒毛状腺癌 急性普通型肝炎 亚急性中毒肝炎 小结节性肝硬化 肝細胞肝癌 肝胆管细胞癌 结肠假膜炎 非霍奇金氏淋巴瘤 霍奇金氏淋巴瘤 何杰金淋巴瘤 肾透明细胞癌 肾母细胞瘤 膀胱移行细胞癌 肾结核 肾压迫性萎缩 膀胱癌 高血压肾 慢性肾盂肾炎 急性肾盂肾炎 慢性肾小球肾炎 急性肾小球肾炎 子宫内膜增生症 子宫平滑肌瘤 子宫颈原位癌 子宫颈鳞癌 子宫颈腺癌 子宫内膜腺癌 绒毛膜癌 卵巢乳头状浆液性囊腺癌 卵巢粘液性囊腺瘤 乳腺纤维瘤 乳腺纤维腺病 乳腺浸润性导管癌 乳腺粉刺癌 乳腺髓样癌 睾丸精原细胞瘤 前列腺癌（高分化型） 前列腺癌（低分化型） 乳腺癌 葡萄胎 子宫颈息肉 子宫颈糜烂 慢性子宫颈炎 畸胎瘤 甲状腺腺瘤 甲状腺乳头状腺癌 甲状腺滤泡性腺癌 单纯性甲状腺肿 纤维性甲状腺炎 化脓性脑膜炎 流行性乙型脑炎 神经鞘瘤 神经纤维瘤 星形胶质细胞瘤 骨肉瘤 软骨肉瘤 | 套 | 1 |
| 391 | 生物切片 | 共133种，每种30个，具体清单如下： 变移上皮（膀胱空虚时) 变移上皮（膀胱扩张时) 单层柱状上皮切片 单层立方上皮切片 假复层柱状纤毛上皮 单层柱状纤毛上皮切片 复层扁平上皮切片 口腔上皮细胞装片 单层扁平上皮表面观（银染） 血涂片（HE） 血涂片(姬氏) 血A.B.O涂片 疏松结缔组织切片 脂肪组织切片 透明软骨切片 纤维软骨切片 弹性软骨切片 手指(足)纵切 红骨髓横切 足趾骨纵切 红骨髓涂片 骨磨片装片 平滑肌切片(肠) 心肌切片（苏木精） 心肌切片（HE） 骨骼肌分离装片 骨骼肌纵横切（苏木精） 骨骼肌纵横切（HE） 骨骼肌纵切（苏木精） 心脏切片 心肌横切 心瓣膜切片 中等动静脉切片 大动脉切片 小动静脉切片 大静脉切片 心脏切片（示蒲氏细胞） 睾丸切片 精虫涂片 附睾切片 前列腺切片 输精管横切 精囊腺切片 阴茎横切(婴儿) 子宫颈切片 输卵管横切 输卵管壶腹部横切 阴道切片 胎盘切片 卵巢切片 精巢切片 黄体切片 婴儿子宫横切 胎儿脐带横切 乳腺切片(静止期) 乳腺切片(活动期) 子宫切片（增生期） 子宫切片（分泌期） 食管横切 胃横切 胃底切片 小肠横切 小肠纵切 空肠切片 食管-骨交界切片 十二指肠切片 幽门-十二指肠切片 回肠切片 结肠切片 阑尾切片 大肠纵切 大肠横切 直肠切片 腮腺切片 腭腺切片 荚粘膜切片 颌下腺切片 唾液腺切片 舌下腺切片 舌纵切（示内部结构） 舌体切片（示内部构造） 胆囊切片 肝切片 肝脏切片（示枯否氏细胞） 肝切片(示胆小管)（银染） 牙磨片 脊髓横切 有髓神经纤维纵横切（HE） 触觉小体 环层小体 假单极神经无 坐骨神经 小脑切片（HE） 大脑切片（HE） 星形胶质细胞（银染） 大脑切片（银染） 小脑切片（银染） 有髓神经纤维纵横切（银染） 淋巴结切片 脾脏切片 胸腺切片 胰腺切片 扁桃体切片 甲状腺切片 甲状旁腺切片 肾上腺切片 松果体切片 脑垂体切片 气管横切 气管纵切 肺切片 会厌软骨矢状切片 膀胱切片 肾切片 输尿管横切 肾过皮质带横切 泪腺切片 眼睑切片 皮肤切片（示汗腺） 皮肤切片（示毛囊） 头皮横切(示毛囊) 背皮切片 腹皮切片 长骨形成(婴儿指) 手指（足）横切 皮肤切片（示角质层） 毛发装片 肥大细胞 潘氏细胞 浆细胞（HE） 唇切片 眼球切片 内耳切片 | 套 | 1 |
| 392 | 正常人体组织切片 | 共108种，每种70个，具体清单如下： 单层扁平上皮(表面观) 单层柱状上皮(胆囊) 单层立方上皮(甲状腺) 滤泡旁细胞 假复层纤毛拄状上皮(气管) 复层扁平上皮(食管) 变移上皮(虚)膀胱 变移上皮(盈)膀眈 巯松结缔组织铺片 肥大细胞 浆细胞 脂肪 脂肪 网状纤维 致密结缔组织 血液涂片 骨切片 弹性软骨 透明软骨 骨发生 心肌 心肌(示闰盘) 平滑肌(纵／横) 骨骼肌(纵／横) 神经元分类(肠壁肌间神经丛) 单个神经细胞分离 交感神经节 脊神经节 高尔基复合体 尼氏体 纤维型星形胶质细胞 原浆型星形胶质细胞 小胶质细胞 神经干 运动终板 髓鞘 施-兰切迹 大脑 大脑(示锥体细胞) 小脑 小脑(示蒲肯野细胞) 大动脉 大动脉(示弹力膜) 大静脉 中动脉、中静脉 小动脉、小静脉 微循环 心壁带瓣膜 淋巴结 胸腺 脾 头皮 手指皮肤 体皮 肾上腺 垂体 胃底 胃腺细胞 胃贲门 胃幽门 十二指肠 空肠 回肠 结肠 阑尾 嗜银细胞 丝状乳头 轮廓乳头 舌下腺 颌下腺 腮腺 胰 胰岛B细胞 胰岛三色法 肝(人) 肝(猪) 肝巨噬细胞 肝微胆管 肺 肺(弹性纤维) 肾 肾(血管注射) 输尿管 睾丸 附睾 输精管 前列腺 精液涂片 卵巢 输卵管 子宫(增生期) 子宫颈 乳腺(活动期) 乳腺(静止期) 眼球 眼脸 内耳 脐带 胎盘 三胚层 子宫(分泌期) 神经原纤维 突触 肌梭 唇 甲状旁腺 鼻粘膜嗅部 甲状腺 | 套 | 1 |
| 393 | 微生物切片 | 共53种，每种100个，具体清单如下： 细菌三型涂片 葡萄球菌涂片 猪链球菌涂片 肺炎双球菌涂片（荚膜） 大肠杆菌涂片 枯草杆菌涂片 霍乱弧菌 枯草芽孢杆菌涂片（示芽孢） 褐球固氮菌涂片（示夹膜） 伤寒杆菌涂片（示鞭毛） 普通变形杆菌涂片（鞭毛） 产气荚膜杆菌涂片（示荚膜） 四联球菌涂片 八叠球菌涂片 普通变形细菌涂片 酸奶中的细菌链涂片 苏云金杆菌涂片 炭疽杆菌涂片（示芽孢） 痢疾杆菌 猪丹毒杆菌涂片 巴氏杆菌涂片 沙门氏菌涂片 破伤风杆菌涂片（示芽孢） 结核杆菌涂片 表皮葡萄球菌涂片 白喉杆菌涂片 放线菌装片 巨大芽孢杆菌涂片 淋病双球菌涂片（纯培养） 黄色微球菌涂片 绿脓杆菌涂片 百日咳杆菌涂片 鼠疫杆菌涂片 钩端螺旋体涂片 白色念球菌涂片 酵母菌装片 青霉装片 曲霉装片 面包霉示菌丝和孢子装片 曲霉示菌丝和孢子装片 匍枝根霉装片 有隔菌丝装片 无隔菌丝装片 蜡样芽孢杆菌 新型隐球菌（墨汁负染色） 幽门螺杆菌 肉毒杆菌 脑膜炎球菌 白喉杆菌涂片（示异染颗粒） 芽孢 荚膜 周鞭毛 单鞭毛 | 套 | 1 |

（2）商务要求

| 商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 合同签订期 | 中标通知书发出之日起25日内，中标人必须与采购人签订政府采购合同。 |
| 二 | 付款方式 | 签订合同后10个工作日内，支付合同总额的45%；项目验收合格后30个日历日内，支付合同总额剩余的55%。 |
| 三 | 交付使用期、地点及方式 | （1）交付使用时间：签订合同后30日历天内安装调试完毕并通过验收。 （2）交付地点：防城港职业技术学院（防城港市江山半岛教育园区内）。 （3）交付方式：现场交货。 |
| 四 | 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年（自货物验收合格之日起计算）。 |
| 五 | 售后要求 | 1.负责免费送货上门，负责免费安装、调试合格。 2.免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。 3.定期回访。 4.中标人提供的所有设备必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量符合国家相关标准和安全规范。 5.采购货物价格包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试以及验收的各种费用和售后服务、税金等所有成本费用的总和。 6.提供7×24 小时咨询服务，若本项目设备在使用过程中出现问题，应在1小时内响应，无法远程解决的，在接用户通知后,4小时内赶到现场提供免费服务；8小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，若48 小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证采购方的正常使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。 7.质保期内，对设备进行定期维护及保养工作，并提供免费周期上门服务。质保期满后，设备出现故障在48小时内到场维修，并保证72小时内恢复正常运转。 8.配件供应：在设备的设计使用寿命周期内，保证采购人及时更换到原厂正品零部件，确保设备使用正常。 |
| 六 | 其他要求 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作投标无效处理。 |