# 招标项目采购需求

说明：

1、本需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价明细表和技术响应表。

3、根据（财库 [2019]9号）文及（财库[2019]19号）文的规定，以下品目：计算机设备（台式计算机；便携式计算机；平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机；针式打印机；液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机；空调机组；专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机；电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备（视频监控设备）、便器、水嘴为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书复印件，否则投标无效。

4、本需求中标注“▲”号的内容是实质性的要求，投标人必须满足或优于要求，否则投标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 数量 |  |  | 项目要求及技术需求 |
| 眼 科 激 光 扫 描 检 眼 镜 | 1套 |  |  | 项目用途：眼底病的检查，满足临床，教学，科研的需求。 主要技术参数与性能指标： 1.▲激光扫描眼底成像。 2.双焦点椭球镜超广角成像技术。 3.▲成像角度：一次成像≥200°范围超广角眼底图像。 4.非接触、一次扫描。 4.1▲免散瞳，瞳孔直径≥ 2mm即可成像。 4.2通过眼位引导，可获得200-240°更大范围的图像。 4.3两种拍摄功能：具备超广角彩照、超广角自发荧光两种功能。 4.4成像模式：可自动拍摄或手动拍摄成像。 4.5▲成像时间：≤0.4秒。 5.利用红、绿两种激光成像分层扫描： 5.1绿激光≥532nm：显示视网膜神经层至RPE的信息，同时用作自发荧光的激发光源。 5.2红激光≥633nm：显示视网膜深层RPE至脉络膜的信息。 5.3图像分辨率：14μm。 5.4通过红、绿激光为疾病诊断提供信息（红、绿通道可以单独显示）。 6.具备完善的读图系统： 6.1具备分层功能，红、绿通道可以分别显示脉络膜和视网膜。 6.2具备3D立体视图演示功能，模拟眼球立体动画，支持白内障和屈光不正的患教演示。 6.3具备读图放大镜视图功能，支持图像局部放大。 6.4测量和注释功能，支持距离，面积，杯盘比测量以及标记功能。 6.5图像可立即传输和存储，可用于远程医疗合作。 6.6开放DICOM接口，可连接医院信息系统。 6.7配置扫码输入病历信息系统。 6.8自动取图，智能采像。 7.激光级别：安全激光-1级。 8.系统电压：EU/AU；200-240V at 50/60HZ，1.5A。 9.消耗功率：最大500W。 10. 取图操作设备：原装触摸式平板。 11. 图像处理工作站：原装工作站。 11.1处理器：至少Intel(R) Pentium(R) CPU G3250 @ 3.2GHz 3.20 GHz。 11.2内存：至少4.00 GB。 11.3系统类型： 32位操作系统。 12. 专业图片处理软件： 12.1可实现分层查看视网膜层和脉络膜层。 12.2放大镜的功能、3D Wrap功能。 12.3病变标注及分析功能。 13．打印机：彩色喷墨打印机。 14. 设备工作台：电动升降台，长约110cm，宽约70cm，高94cm - 74cm。 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  | 质保期自验收合格之日起不少于3年，质保期内免费提供维保服务，质保期后每年维保费不超过8万元/年。 |  |  |
| ▲售后服务要求 |  | 1、设备安装：设备全新的原包装产品，随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门、免费安装调试合格，培训人员合格上岗。 2、按厂家承诺实行“三包”，设备在保质期内按厂家承诺实行“三包”服务，对所提供的设备在保质期内实行无偿修复（非人为损坏）和零件配置，甚至产品更换。 3、保质期外：整套设备终生维修保养，以优惠的价格提供设备维修服务及各种备件的供应。 4、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：投标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。 （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，投标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 5、故障或技术支持应急维修响应时间安排：接到故障通知后，技术人员在2小时内响应，一般故障在2小时内通过远程方式解决，遇到大的故障12小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，公司提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。 6、维修保养：中标人定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，第一年厂家应用工程师应每两个月回访一次，帮助维护设备处于良好使用状态并针对问题和需要对用户进行提高培训、沟通指导。并保质期和保修期终生维修服务、保养，使设备始终处于最佳的运行状态。 7、热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。 8、供应商应提出可行的售后服务承诺书。 |  |  |
| ▲投标报价 |  | 供应商的报价应包括货物所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等。 |  |  |
| ▲交货时间及地点 |  | 交货期限：合同签订后，60日内完成所有设备安装调试验收合格。 交货地点：采购人指定的地点。 |  |  |
| ▲付款方式 |  | 供应商所有货物交货安装调试完毕并验收合格后，采购人凭供应商开具的全额发票，一次性支付合同款。按照桂财采2020[25]号文的规定，预付款（如有）比例在签订合同时双方协商约定。 |  |  |
| ▲合同签订期 |  | 领取中标通知书后25个日历日内签订合同。 |  |  |
| ▲履约保证金 |  | 履约保证金： 1、履约保证金金额：合同总金额5% 2、履约保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式（同投标保证金）。 3、履约保证金账户：交到采购人指定账户。 4、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 5、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 6、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | ▲1、本分标货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标报价。投标人负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 2、投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 |  |