广西大德项目管理有限公司

项目名称：环境与食品工程学院实训室搬迁改造

项目编号：LZZC2020-J1-000035-GXDD

采购人：柳州职业技术学院

采购代理机构：广西大德项目管理有限公司

2020年7月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	9

第三章 项目需求	27

第四章 响应文件格式	81

第五章 拟签订的合同文本	96

第六章 评审方法	103

## 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

环境与食品工程学院实训室搬迁改造采购项目的潜在供应商应在柳州市公共资源交易平台网站（ggzy.liuzhou.gov.cn）在线获取竞争性谈判文件，并于2020年7月20日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LZZC2020-J1-000035-GXDD

项目名称：环境与食品工程学院实训室搬迁改造

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰壹拾捌万元整（￥1180000.00）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台1 | 5张 | 规格：4100*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 2 | 边台2 | 3张 | 规格：5400*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 3 | 边台3 | 1张 | 规格：4000*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 4 | 边台4 | 1张 | 规格：6200*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 5 | 边台5 | 1张 | 规格：1500*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 6 | 边台6 | 1张 | 规格：3450*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 7 | 中央台1 | 2张 | 规格：4250*1500*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 8 | 中央台2 | 10张 | 规格：5000*1500*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 9 | 中央台3 | 4张 | 规格：4800*1200*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 10 | 转角台1 | 2张 | 规格：1000*1000*850mm，误差±10mm，钢木结构 …… |
| 11 | 转角台2 | 2张 | 规格：1150*1150*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 12 | 仪器台1 | 1张 | 规格：4800*750*850mm，误差±10mm，钢木结构 …… |
| 13 | 仪器台2 | 1张 | 规格：2400*750*850mm，误差±10mm，钢木结构 …… |
| 14 | 仪器台3 | 1张 | 规格：5500*900*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 15 | 仪器台4 | 2张 | 规格：4500*900*850mm，误差±10mm，钢木结构 …… |
| 16 | 仪器台5 | 1张 | 规格：5800*900*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 17 | 仪器台6 | 1张 | 规格：7000*900*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 18 | 周转台1 | 6张 | 规格：1000*600*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 19 | 周转台2 | 3张 | 规格：1450*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 …… |
| 20 | 水槽水咀1 | 39套 | 规格：550*450*310mm，误差±5mm …… |
| 21 | 水槽水咀2 | 11套 | 规格：430*320*270mm，误差±5mm …… |
| 22 | PP小水杯 | 64个 | 规格：260*140*170mm，误差±5mm …… |
| 23 | 立式插座盒 | 128套 | 规格：80*40*200mm，误差±2mm …… |
| 24 | 台式插座盒 | 86套 | 规格：150*70*90mm，误差±2mm …… |
| 25 | 储存架 | 16个 | 规格：2000*600*2000mm，误差±10mm …… |
| 26 | 试剂架1 | 3套 | 规格：4250*300*700mm，误差±5mm；铝玻材质 …… |
| 27 | 试剂架2 | 12套 | 规格：5000*300*700mm，误差±5mm；铝玻材质 …… |
| 28 | 通风柜 | 16个 | 规格：1500*850*2350mm，误差±10mm；全钢结构 …… |
| 29 | 天平台1 | 8张 | 规格：900*600*850mm，误差±10mm；全钢结构 …… |
| 30 | 天平台2 | 4张 | 规格：1000*600*850mm，误差±10mm；全钢结构 …… |
| 31 | 万向排气罩 | 4套 | PVC罩口φ380mm，PP管径φ75mm …… |
| 32 | 气瓶柜 | 2个 | 规格：900*450*1800mm，误差±10mm；全钢结构，带气体泄漏报警排风联动装置。 …… |
| 33 | 原子吸收罩1 | 4套 | 规格：450*450mm，误差±5mm …… |
| 34 | 原子吸收罩2 | 3套 | 规格：400*400mm，误差±5mm …… |
| 35 | 储物柜 | 9个 | 规格：900*450*1800mm，误差±10mm …… |
| 36 | 显微镜柜 | 2个 | 规格：900*450*1800mm，误差±10mm …… |
| 37 | 不锈钢台 | 2张 | 规格：3500*600*850mm，误差±10mm …… |
| 38 | 试剂柜 | 5个 | 规格：900*450*1800mm，误差±10mm …… |
| 39 | 药品保险柜 | 3个 | BC-WDPG02 技术参数 1.开门方式：双开门，手动 2.锁具：电子密码锁，双锁配置 …… |
| 40 | 实验凳 | 100张 | 规格：φ320mm （1）凳面:玻璃钢材质，面φ320mm； （2）框架：不锈钢电镀五星脚架；气缸升降；带脚踏圈； |
| 41 | 彩钢板 | 60平方米 | 1.采用≥50mm厚企口玻镁彩钢板，钢板厚度δ≥0.476mm，宽度为1150毫米 …… |
| 42 | 烘箱 | 5台 | 技术参数 1.电源电压：220V 50Hz ▲2.控温范围：RT+10℃～250℃ 3.温度分辨率：0.1℃ …… |
| 43 | 马弗炉 | 2台 | 1.额定功率：≥8KW 2.电源电压：380V 3.加热元件：电阻丝 …… |
| 44 | 洗眼器 | 20个 | 双眼，铜制，304L不锈钢材质，含φ25mm PPR给水管连接及接头等配件。 |
| 45 | 紧急喷淋器 | 2套 | 技术参数 1.材质：≥1.0mm 厚度SUS304不锈钢， …… |
| 46 | 电源线1 | 1800米 | BV6mm²，符合低压电气安装规范，铜芯线 |
| 47 | 电源线2 | 1300米 | BV4mm²，符合低压电气安装规范，铜芯线 |
| 48 | 电源线3 | 1200米 | BV2.5mm²，符合低压电气安装规范，铜芯线 |
| 49 | PVC排水管1 | 80米 | φ50mm，给排水管道工程施工及验收规范,材质：塑料 |
| 50 | PVC排水管2 | 90米 | φ75mm，给排水管道工程施工及验收规范,材质：塑料 |
| 51 | 线槽1 | 250米 | 59#，符合低压电气安装规范,材质：塑料 |
| 52 | 线槽2 | 300米 | 39#，符合低压电气安装规范,材质：塑料 |
| 53 | 线槽3 | 200米 | 20#，符合低压电气安装规范,材质：塑料 |
| 54 | 柜式空调开关箱 | 10个 | 3P25A，符合低压电气安装规范；材质：塑料 |
| 55 | 挂式空调插座 | 4个 | 16A，符合低压电气安装规范，,材质：塑料 |
| 56 | 普通五孔插座 | 55个 | 10A，符合低压电气安装规范，材质：塑料 |
| 57 | 仪器小开关箱 | 6个 | 定制，符合低压电气安装规范，材质：塑料 |
| 58 | 电气安装 | 1000平方米 | 定制，符合低压电气安装规范 |
| 59 | 理化实验通风系统 | 1套 | 1.电动风阀：φ315mm，13个； …… |
| 60 | 808色谱室通风系统 | 1套 | 1.PVC风管：φ110mm，8.00m； …… |
| 61 | 810色谱室通风系统 | 1套 | 1.PVC风管：φ110mm，8.00m； …… |
| 62 | 813色谱室通风系统 | 1套 | 1.PVC风管：φ160mm，4.00m； …… |
| 63 | 药品保存室通风系统 | 1套 | 1.PVC风管：φ110mm，8.00m； …… |

合同履行期限：自合同签订之日起30天内安装调试完毕交并付使用。

## 本项目不接受联合体投标。

## 二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取竞争性谈判文件

1.时间：自公告发出之时起至2020年7月17日17时30分止。

2.地点：登录柳州市公共资源交易平台网站（ggzy.liuzhou.gov.cn）。

3.方式：供应商登录柳州市公共资源交易平台网站（ggzy.liuzhou.gov.cn）的“政府采购”→“交易信息”→“政采公告”链接，打开本项目的采购公告并点击下方的“获取招标文件”按钮，免费下载本项目的采购文件。

4.售价：免费获取。

5.注意事项：供应商在获取采购文件时，应按照主体资格证明上面的名称（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）完整正确填写供应商名称；未在柳州市公共资源交易平台网站下载获取采购文件的供应商不具有投标资格；已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格；为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、响应文件提交

首次响应文件提交截止时间：2020年7月20日9时30分（北京时间）

首次响应文件提交起止时间：2020年7月20日9时00分至9时30分

首次响应文件提交地点：柳州市公共资源交易中心开标厅（柳州市新柳大道115号柳州国际会展中心会议中心8楼）开标厅

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。按照柳州市疫情防控相关要求，进入柳州市公共资源交易中心人员均需要佩戴口罩，否则不予进入，请投标人自觉遵守。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.谈判保证金

谈判保证金人民币壹万贰仟元整（￥12000.00）

谈判保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。采用银行转账，在首次响应文件递交截止时间前交到广西大德项目管理有限公司指定账户【开户名称：广西大德项目管理有限公司，开户银行：中国光大银行柳州分行营业部，银行账号：79000188000228569】；采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等形式的，在首次响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件。否则视为无效谈判保证金。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（广西柳州公共资源交易服务中心网）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：柳州职业技术学院

地    址：柳州市社湾路28号

联系方式：0772-3156307

2.采购代理机构信息

名    称：广西大德项目管理有限公司

地　　址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910

联系方式：0772-2120191

3.项目联系方式

项目联系人：覃炳、邱光旭

电　　话：0772-2120191

4.监督部门

名    称：柳州市财政局政府采购监督管理科

电    话：0772-2830320

广西大德项目管理有限公司

2020年7月14日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称：环境与食品工程学院实训室搬迁改造 项目编号：LZZC2020-J1-000035-GXDD |
|  | 3 | 供应商的基本条件 3.1 供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。 |
|  | 4.2 | 代理服务费：本项目的代理服务费按本须知第19.1款规定的标准采用差额定率累进计费方式计算（取整到元），由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 6.6.1 | 价格文件【第（1）项必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件，其他如有请提供】： 1.报价表（按第四章响应文件格式要求填写）； 2.中小企业声明函（按第四章响应文件格式要求填写）； 3.残疾人福利性单位声明函（按第四章响应文件格式要求填写）； 4.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 以上文件均须法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（自然人竞标加盖手指指印），否则作竞标无效处理。 |
|  | 6.6.2 | 商务技术文件【第（1）至（12）项必须提供并且法定代表人（负责人或自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章（自然人加盖手指指印），其中第（5）项由供应商法定代表人（负责人或自然人）参加的不须提供，如未提供谈判小组有权拒绝其响应文件；供应商属于第（13）项条款情形的，其竞标无效。】： - 谈判书及竞标声明书（必须提供，按第四章响应文件格式要求填写）； - 供应商合法的主体资格证明复印件（必须提供，如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）； 3.谈判保证金提交凭证（必须提供）； 4.法定代表人（负责人或自然人）身份证明（必须提供，按第四章响应文件格式要求填写）； 5.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书及委托代理人有效身份证件复印件（委托代理时必须提供，按第四章响应文件格式要求填写；由法定代表人（负责人或自然人）参加的不须提供）； 6.供应商2019年12月至今任意一个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由供应商所属地相关部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供，复印件，格式自拟，新成立不足一个月的供应商不须提供）； 7.供应商2019年12月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所属地相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供，复印件，格式自拟，新成立不足一个月的供应商不须提供）； 8.供应商2019年财务状况报告复印件（或财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料），从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料；（必须提供） 9.商务响应表（必须提供，按第四章响应文件格式要求填写）； 10.技术响应表（必须提供，按第四章响应文件格式要求填写）； 11.供货清单（必须提供，按第四章响应文件格式要求填写）； 12.项目实施方案（必须提供）； 13.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。由代理机构提供相关网页截图进行评审； 14.供应商可根据第三章《项目需求》中需要提供相关的证明材料； 15.供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料或认为需要提供的有关资料。 分支机构投标说明： 1.供应商如为分支机构竞标的须提供其总公司主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）、竞标授权书和相关获奖证书或证明材料复印件，并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审要素。 2.如供应商社保由上级公司缴纳的，须提供以下资料： 上级公司营业执照副本复印件；上级公司社保缴纳情况的说明原件；上级公司于2019年12月至今任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证并附供应商拟投入员缴纳社会保险的明细。 |
|  | 6.7 | 响应文件电子版，供应商在递交首次响应文件时，应同时递交响应文件电子版。 1.响应文件电子版内容：与纸质响应文件全部内容一致。 2.响应文件电子版份数：1份。 3.响应文件电子版形式：可编辑的Word文档格式或已签字盖章的响应文件正本的扫描件（pdf格式等）。 4.响应文件电子版密封方式：将响应文件电子版（光盘或U盘）与纸质版响应文件一并装入响应文件袋中。 注：竞标时提供的光盘或U盘由供应商自行准备，递交文件后不退还。 |
|  | 6.8 | 响应文件有效期：自首次响应文件递交截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
|  | 6.9 | 谈判保证金金额：按第一章《竞争性谈判公告》。 谈判保证金应在响应文件有效期内保持有效。 谈判保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞交纳方式。 1.谈判保证金采用银行转账支付形式的，在首次响应文件递交截止时间前从供应商账户交到指定账户，供应商将银行转账支付底单的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于响应文件中。本项目不接受现钞形式或从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，否则其竞标无效。 保证金账户信息： 开户名称：广西大德项目管理有限公司 开户银行：中国光大银行柳州分行营业部 银行账号：79000188000228569 2.谈判保证金采用支票、汇票、本票形式的，供应商将支票、汇票、本票的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中，否则竞标无效。在首次响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的支票、汇票、本票原件，支票、汇票、本票无效的或未能在首次响应文件递交截止时间前提交的，其竞标无效。支票、汇票、本票不允许背书、或者有条件的支付。 3.谈判保证金采用银行、担保机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中，否则竞标无效。在首次响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在首次响应文件递交截止时间前提交的，其竞标无效。 3.谈判保证金采用银行、担保机构出具的保函形式的，供应商将保函的复印件作为响应文件的组成，放置于响应文件中，否则竞标无效。在首次响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交响应文件的同时递交单独密封的保函原件，保函无效的或未能在首次响应文件递交截止时间前提交的，其竞标无效。 备注： 1. 谈判保证金不足额缴纳的，或银行、担保机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于竞标有效期的，其竞标无效。 2.采用银行、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则其竞标无效。 3.供应商存在“供应商须知”中谈判保证金不予退还的情形的，保函原件不予退还，并按相关规定由出具保函的银行、担保机构承担供应商违约赔付责任。 供应商为联合体的(若供应商资格允许联合体竞标的)，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 注： 1.谈判保证金的退还均以非现金形式退回供应商。 1.1供应商采用银行转账形式的，谈判保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。 1.2供应商使用支票、汇票、本票的，未成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票、本票原件退还手续或以转账形式退回到供应商银行账户，成交供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票、本票原件退还手续或以转账形式退回到供应商银行账户。 1.3供应商使用银行、担保机构出具的保函的，未成交供应商自成交通知书发出之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续，成交供应商自政府采购合同签订之日起5个工作日内持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。 1.4未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。 1.5成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订合同之日起五个工作日内退还。 2.有下列情形之一的，谈判保证金的不退还。 2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的； 2.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 2.5法律法规规定的其他情形。 |
|  | 8.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 9.1 | 响应文件份数：正本一份、副本二份和电子版一份。 |
|  | 10.1 | 首次响应文件递交截止时间：按第一章《竞争性谈判公告》。 |
|  | 10.2 | 首次响应文件提交地点：按第一章《竞争性谈判公告》。 |
|  |  | 开启时间：按第一章《竞争性谈判公告》。 谈判地点：按第一章《竞争性谈判公告》。 |
|  | 13.2 | 采购人或采购代理机构对供应商进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询截止时间：首次递交响应文件截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 14.2 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和中标（成交）金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
|  | 15.1 | 履约保证金： 合同签订前2日内，成交供应商必须以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目政府采购合同金额的5%收取。如成交供应商未按合同履约的，采购人有权没收成交供应商全额履约保证金，并按合同相关条款追究成交供应商的责任。成交供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。 履约保证金账户： 名 称：柳州职业技术学院 开户行：交通银行西江支行 账 号：452060600018120020185 |
|  | 16.1 | 签订合同携带的资格证件：主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）原件、授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
|  | 17 | 政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 20 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西大德项目管理有限公司招标部，联系电话：0772-2120191，通讯地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910。 |
|  |  | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人，分支机构负责人等，视同为负责人。 |

供应商须知

一、总　则

1.适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指：广西大德项目管理有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.供应商的基本条件：详见须知前附表。

4.谈判费用、代理服务费、谈判文件的澄清和修改

4.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在递交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2递交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在递交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延递交首次响应文件截止之日。

5.联合体竞标

若供应商资格允许联合体竞标的，方才适用本条款。

5.1联合体竞标要求:

5.1.1两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议》。

5.1.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

5.1.3联合体各方之间应当签订共同竞标协议，明确约定联合体各方承担的工作和响应的责任，并将共同竞标协议连同响应文件一并递交本采购代理机构。联合体各方签订共同竞标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中竞标，也不得组成新的联合体参加同一项目竞标。否则，与之相关的响应文件作废。

5.1.4竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

5.1.5竞标联合体供应商的相同资质按最低的一方计算。

5.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

二、响应文件的编制

6.响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商递交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件：详见须知前附表

6.6.2 商务技术文件：详见须知前附表

6.7响应文件电子版：详见须知前附表

6.8响应文件有效期：详见须知前附表

6.9谈判保证金：详见须知前附表

7. 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1报价是履行合同的最终价格，应包括货款（服务费）、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、响应文件的份数、封装和递交

9. 响应文件的份数和封装

9.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成册。因响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责。并且响应文件的正、副本、电子版尽量装入文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章（自然人竞标加盖手指指印）或法定代表人（负责人或自然人）签字或委托代理人签字以示密封。

9.2响应文件的信封上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）供应商名称。

9.3未按规定密封、标记或活页装订的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

10. 响应文件的递交

10.1响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

10.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

11.迟交的响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认谈判文件；

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告；

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.2.1资格性与符合性审查

（1）按“供应商须知”审查响应文件的有效性、完整性；

（2）按“项目需求”审查响应文件的符合性。

13.2.2在技术要求符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效。

（1）未提供或未如实提供竞标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假应标的；

（2）明显不符合采购文件要求的技术性能、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达“项目需求”规定项（含）以上的；

（4）与其他参加本次竞标供应商的响应文件的文字表述内容差错相同二处以上的；

13.2.3无效的响应文件

13.2.3.1响应文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

（1）应交未交谈判保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

（6）提出了采购人不能接受的商务条款或其他条件或其他要求的。

13.2.4出现下列情形之一的，采购代理机构终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形或采购任务取消的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

项目终止后，采购代理机构将把项目终止理由通知所有谈判供应商。

13.3谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新递交响应文件的，视同放弃递交权利，其响应文件作无效处理。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.4最后报价

13.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.4.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

13.4.5小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品（服务）全部为小型和微型企业产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.4.6谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。

13.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.6在采购过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.7特别说明：

13.7.1出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.7.2供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

13.7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标（成交）后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.7.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

七、确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

八、履约保证金（如有）

15.1成交供应商须于签订合同前2日内按本须知前附表规定的形式及金额缴纳。否则，不予签订合同。

15.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.3履约保证金按本须知前附表规定的时间和条件退还。

15.4以银行转账支付方式缴纳的在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

九、签订合同

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十、政府采购合同公告

17.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十一、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十二、其它内容

19.1招标代理服务收费标准：

| 费率 中标（成交）金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算，取整到元。

20.询问、质疑和投诉

20.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

20.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

20.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

20.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

20.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

20.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函参考格式可以按下列网址自行下载查阅：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

如不按政府采购相关规定及上述要求质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉。

21.其他内容

采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 第三章 项目需求

说明：

1.本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品（服务）的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第六章《评审方法》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物（服务）的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物（服务）的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章或自然人竞标加盖手指指印），否则相应竞标无效。

6.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做竞标无效处理。

7.本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行。

8.需求一览表中标“▲”的技术指标、主要功能项目必须满足或优于，否则竞标无效。

9.本项目允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 3项（含）数以上的，竞标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 边台1 |  | 5张 | 规格：4100*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）； 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能 |
| 2 | 边台2 |  | 3张 | 规格：5400*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准； 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 3 | 边台3 |  | 1张 | 规格：4000*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能 |
| 4 | 边台4 |  | 1张 | 规格：6200*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能 |
| 5 | 边台5 |  | 1张 | 规格：1500*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 6 | 边台6 |  | 1张 | 规格：3450*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能 |
| 7 | 中央台1 |  | 2张 | 规格：4250*1500*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能 |
| 8 | 中央台2 |  | 10张 | 规格：5000*1500*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能 |
| 9 | 中央台3 |  | 4张 | 规格：4800*1200*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 10 | 转角台1 |  | 2张 | 规格：1000*1000*850mm，误差±10mm，钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 11 | 转角台2 |  | 2张 | 规格：1150*1150*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出） 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 12 | 仪器台1 |  | 1张 | 规格：4800*750*850mm，误差±10mm，钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以≥2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能 |
| 13 | 仪器台2 |  | 1张 | 规格：2400*750*850mm，误差±10mm，钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以≥2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 14 | 仪器台3 |  | 1张 | 规格：5500*900*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以≥2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能 |
| 15 | 仪器台4 |  | 2张 | 规格：4500*900*850mm，误差±10mm，钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以≥2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能 |
| 16 | 仪器台5 |  | 1张 | 规格：5800*900*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以≥2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 17 | 仪器台6 |  | 1张 | 规格：7000*900*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以≥2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 18 | 周转台1 |  | 6张 | 规格：1000*600*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至约25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以≥2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 19 | 周转台2 |  | 3张 | 规格：1450*750*850mm，误差±10mm；钢木结构 1.台面：采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至约25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： 1.1.通过第三方国家认可的检测机构检测，正、反两面用盖玻、不盖玻两种方法，结果盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠等41种酸、碱及其它化学试剂的检验无明显变化。 1.2.通过第三方国家认可的检测机构检测：重金属可溶性铅、可溶性镉≤20g/m2，符合国家测试（GB18586-2001）标准。 1.3.通过第三方国家认可的检测机构检测甲醛释放量：≤1.5mg/L（或未检出）。 1.4.通过第三方国家认可的检测机构检测物理性能：耐磨性能：表面耐磨性能（500g）检验结果≥573r，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐干热性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；表面耐香烟灼烧性能：5级无明显变化，国家标准（GB/T17657-2013）；耐沸水性能：5级无变化，表面质量参照国家标准（GB/T17657-2013）；吸水性≤0.1%，符合国家标准（GB/T17657-2013）；洛氏硬度（R）≥123，符合国家标准（GB/T3398.2-2008）；耐高温性：表面无裂痕，符合国家标准（GB/T17657-2013）； 1.5.按照（GB 50222-2017）“建筑内部装修设计防火规范”A.2.6燃烧性能断定为难燃性B1级； ▲1.6.具有150项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；（供应商应针对以上台面技术参数要求，竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.主体框架规格≥40*60*1.5mm，优质空心钢焊接制成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接；钢材表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过度，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。 3.基箱部分 （1）箱体门板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边以≥2mm厚PVC封边条封边和压槽，黏结牢固耐用，四边倒角圆滑处理。 （2）柜身：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。 （3）抽屉：抽屉面板材质同门板，底板用≥9mm中纤板，其他材质同柜身。 （4）活动背板：采用≥9mm中纤板，所有断面经PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式。 （5）活动板层：采用≥18mm厚中纤板，所有断面经优质PVC封边和压槽防水处理，活动可拆卸式，可调节相对高度，四边倒角圆滑处理。 （6）铰链：采用优质105度自闭式液压铰链。 （7）滑轨：采用优质实验室专用钢制三节静音滑轨，表面经烤漆处理，不反弹，安全自动上锁，拉动负重≥25公斤（≥100000次）。 （8）拉手：采用铝合金内凹“一”字型抠手。 （9）可调地脚：采用高强度尼龙地脚盖（可调节0~30mm），配减震防滑功能。 |
| 20 | 水槽水咀1 |  | 39套 | 规格：550*450*310mm，误差±5mm (1）水槽材质：采用高密度PP,耐强腐蚀，如酸、碱、王水等； （2）水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面板一致； （3）尺寸：外径L550×W450×D310mm，误差±5mm （4）具PPOUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 （5）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。 （6）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流； （7）水龙头主体：加厚铜质； （8）水龙头涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； （9）陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压20Pa； （10）附件可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器； （11）开关旋钮：高密度PP，人体工学，手感舒适； （12）鹅颈管：可360°旋转。 |
| 21 | 水槽水咀2 |  | 11套 | 规格：430*320*270mm，误差±5mm (1）水槽材质：采用高密度PP,耐强腐蚀，如酸、碱、王水等； （2）水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面板一致； （3）尺寸：外径L430×W320×D270mm，误差±5mm； （4）具PPOUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 （5）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。 （6）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流； （7）水龙头主体：加厚铜质； （8）水龙头涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； （9）陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压20Pa； （10）附件可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器； （11）开关旋钮：高密度PP，人体工学，手感舒适； （12）鹅颈管：可360°旋转。 |
| 22 | PP小水杯 |  | 64个 | 规格：260*140*170mm，误差±5mm （1）水槽材质：采用高密度PP,耐强腐蚀，如酸、碱、王水等； （2）水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面板一致； （3）尺寸：外径L260×W140× D170mm，误差±5mm； （4）具PPOUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。 （5）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。 （6）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流； （7）水龙头主体：加厚铜质； （8）水龙头涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； （9）陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压20Pa； （10）附件可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器； （11）开关旋钮：高密度PP，人体工学，手感舒适； （12）鹅颈管：可360°旋转。 |
| 23 | 立式插座盒 |  | 128套 | 规格：80*40*200mm，误差±2mm 1.底盒：PP一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，不占用台面操作空间2、插座：符合新国家标准。10A，220V，含台面电源布线。 |
| 24 | 台式插座盒 |  | 86套 | 规格：150*70*90mm，误差±2mm 1.底盒：PP一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，不占用台面操作空间。 2.插座：符合新国家标准。10A，220V，含台面电源布线。 |
| 25 | 储存架 |  | 16个 | 规格：2000*600*2000mm，误差±10mm 1.整体采用全钢材质，分4层，层板可以活动调节高度。每层承重≥200KG。 |
| 26 | 试剂架1 |  | 3套 | 规格：4250*300*700mm，误差±5mm；铝玻材质 1.采用高级铝合金型材规格80mm×45mm、型号 “M”型立柱，铝型材厚度为≥1.5mm，经酸洗磷化、电泳后，表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂，高温固化处理。产品在实验室恶劣环境下不易酸碱腐蚀，为保证质量，所投铝合金型材规格80mm×45mm、型号 “M”型立柱，需通过（GB/T 3325-2017）《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”测试结果为合格。(竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.层板：采用≥12mm厚优质透明玻璃层板，有利于实验室采光，四周磨边处理，光滑，不伤手。层板高度可根据要求自由调节高度，玻璃两边安装直径为40±2mm铝合金圆管防滑落护栏，以防止试剂瓶等物体跌落。 |
| 27 | 试剂架2 |  | 12套 | 规格：5000*300*700mm，误差±5mm；铝玻材质 ▲1.采用高级铝合金型材规格80mm×45mm、型号“M”型立柱，铝型材厚度为≥1.5mm，经酸洗磷化、电泳后，表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂，高温固化处理。产品在实验室恶劣环境下不易酸碱腐蚀，为保证质量，所投铝合金型材规格80mm×45mm、型号 “M”型立柱，需通过GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”测试结果为合格。(竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章，否则竞标无效）。 2.层板：采用≥12mm厚优质透明玻璃层板，有利于实验室采光，四周磨边处理，光滑，不伤手。层板高度可根据要求自由调节高度，玻璃两边安装直径为40±2mm 铝合金圆管防滑落护栏，以防止试剂瓶等物体跌落。 |
| 28 | 通风柜 |  | 16个 | 规格：1500*850*2350mm，误差±10mm；全钢结构 技术参数： 1.结构组合：采用全钢整体组合式柜体，独立水、电、管线系统容纳柜设计； 2.外箱体：采用厚≥1.0mm镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理； 3.台面:环保石台面板（颜色可选） 3.1厚度：≥20㎜； ▲3.2.通过“国家建筑工程材料测试中心”检测（GB 18580-2017）室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量甲醛释放量（气候箱法）mg/L≤1.5，总挥发性有机化合物（TVOC，A级）VOC：≤0.03mg/（㎡•h），(竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 3.3致密的通体材质：可以翻新，破坏强度≥19000N，竞标时须提供检测报告复印件，否则竞标无效； 4.照明：采用≥30W日光灯； 5.拉手：采用304不锈钢拉手； 6.导流板：导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出；以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在； 7.窗口：玻璃视窗可上下拉动，停留在任何位置可为实验者提供了更加安全、舒适的试验空间； 8.柜体操作门上、下开启高度：600～700mm； 9.工作面风速：0.25～0.38m/s； 10.风量：1100～1800m3/h； 11.排风阻力：5～12mmH2O； 12.水槽、单联水嘴：采用优质实验室专用PP水槽、单联水嘴及去水器。（根据用户要求而配置） 13.出风口尺寸：Φ250mm； 14.实验室有机溶剂封闭装置 14.1.用途：用于通风柜使用操作有机溶剂过程中，避免有害溶剂气体的挥发和废液容器的泄露，有效保障实验操作人员人身安全。 14.2.安全盖：安全进样（溶剂抽取）采用新材料和特殊工艺设计的安全盖具备密封和阻隔两大功能。可有效阻止99%以上的有害溶剂气体挥发出来，同时集成空气阀可将外部空气中1um以上的灰尘阻隔，防止溶剂被污染。 14.3.空气阀打开压力可与任何品牌泵的压力、流速匹配。 14.4.空气阀阻止溶剂有害气体挥发；内置新材料阻隔外部灰尘和污染物；节约成本，防止溶剂比例变化；安全盖防腐蚀，密封性好；360旋转主体，毛细管不缠绕、更规整。 14.5.废液适配器，可以在多管路同时自由转换，进废液桶端，桶孔之间可以自由转换。 14.6.万能转换接头，适用于任何管路之间进行切换。 ▲14.7.所用溶剂封闭产品有174项的REACH认证，保证产品成分中无174项的高度关注物质，检测结果符合REACH认证的要求，每项的高度关注物质不得超过在物品中的质量百分比0.1%，要求供应商须在响应文件中提供第三方国家认可，含有化学成份的检测报告复印件，并加盖供应商公章；(竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 ▲14.8.所用有机溶剂封闭的安全盖，要求供应商在响应文件中必须提供由第三方具有检测资质的检测机构出具含有至少两种有机溶剂的对比、其密闭性检测报告的对比检测时间不少于28天的检测报告(竞标时必须提供符合参数的检测报告复印件并加盖供应商公章）。 |
| 29 | 天平台1 |  | 8张 | 规格：900*600*850mm，误差±10mm；全钢结构 1.柜体：柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板折边焊接而成，采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 2.台面：工作台面分为两部分，采用≥12.7mm实心理化板及≥60mm厚大理石台面； 3.地脚：采用15MM厚橡胶软脚垫垫底； 4.电源：10A多功能防溅插座； 5.性能：三级减震设计要求； |
| 30 | 天平台2 |  | 4张 | 规格：1000*600*850mm，误差±10mm；全钢结构 1.柜体：柜体采用≥1.0mm厚镀锌钢板折边焊接而成，采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 2.台面：工作台面分为两部分，采用≥12.7mm实心理化板及≥60mm厚大理石台面； 3.地脚：采用15MM厚橡胶软脚垫垫底； 4.电源：10A多功能防溅插座； 5.性能：三级减震设计要求； |
| 31 | 万向排气罩 |  | 4套 | PVC罩口φ380mm，PP管径φ75mm （1）结构介绍：全套设备包括：四段式伸缩导管、集气罩、固定座等。 （2）四段式伸缩导管： 尺寸：1）管径∮：110mm±5mm。 (3)总长度（四段式）：1650mm±10mm。 材质：1）导管：聚丙烯（PP）圆管。 (4)旋转关节：聚丙烯（PP）。 (5)关节中心连结杆：镀锌处理之钢材。 (6)支撑弹簧：镀锌处理之钢材。 (7)关节接合垫圈：低磨擦处理环型橡胶垫圈。 (8)关节松紧旋钮：聚丙烯（PP）。 (9)节气蝶阀：塑料（外缘经软质处理）。工作温度范围：－15℃～90℃ 注：四段式伸缩导管需具有三处可转动之旋转关节，每一关节均具可调节松紧旋钮及低磨擦之接合垫圈，可使关节任意旋转或固定，关节可以单手操作方式调节其松紧度，关节松紧度经设定后，不因关节之活动而产生变化。旋转关节及固定轴均可3600旋转；前端关节内需具有支撑弹簧；设备采用组合式设计，可用手直接将其大部分解；手动式节气蝶阀，可经由管外蝶阀旋钮之指向观察其启闭程度，气蝶阀外缘为软质塑料材质，可与管体内壁充份紧密接触。 |
| 32 | 气瓶柜 |  | 2个 | 规格：900*450*1800mm，误差±10mm；全钢结构，带气体泄漏报警排风联动装置。 （1）柜体：整体采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化喷涂处理；柜体两側：两侧有PASS孔，保证柜体内气体流动；柜门为夹层；柜体内采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 （2）柜门：柜门为双开，配置为全钢加玻璃门两者的组合。采用≥1.0mm优质冷轧钢板（双层），无焊连接可拆卸带减震垫。在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，需酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。表面附着力高、硬度耐腐蚀性极强，外形美观。 （3）工艺：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。 （4）铰链：105度自闭式双段缓冲铰链，外形美观，开合时无噪音，次数达≥5万，防锈、耐腐蚀性能力强。 |
| 33 | 原子吸收罩1 |  | 4套 | 规格：450*450mm，误差±5mm （1）结构介绍：全套设备包括：不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。 （2）不锈钢集气罩：采用≥1.0mm304#不锈钢制作，尺寸450×450mm，误差±5mm，也可根据客户仪器要求定做其 （3）不锈钢导风管：采用≥1.0mm不锈钢制作，风管直径为DN160mm。另外，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180o，可任意调节风量。 （4）风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量≥300m3/h；要求较高的场合，可采用风量≥1000m3/h。 |
| 34 | 原子吸收罩2 |  | 3套 | 规格：400*400mm，误差±5mm （1）结构介绍：全套设备包括：不锈钢集气罩、带手动调节不锈钢导风管等。 （2）不锈钢集气罩：采用≥1.0mm 304#不锈钢制作，尺寸约为400×400mm，也可根据客户仪器要求定做其他规格。 （3）不锈钢导风管：采用≥1.0mm不锈钢制作，风管直径为DN160mm。另外，在导风管上配有手动调节阀，开启度可以0到180o，可任意调节风量。 （4）风量要求：根据实验要求的不同，风量可有不同的设计值，对于要求较低的场合，可采用风量≥300m3/h；要求较高的场合，可采用风量≥1000m3/h。 |
| 35 | 储物柜 |  | 9个 | 规格：900*450*1800mm，误差±10mm 1.金属框架：铝合金框架，采用27*27mm，厚≥1.2mm；铝合合型材,表面环氧树脂静电粉末喷涂、防腐性好、紧密强固。 2.柜体：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚≥15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起绉,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能。 3.柜门： 木平开门：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚≥15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起绉,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能；配模具成型特制PVC暗拉手。 玻璃木框平开门：≥4mm玻璃国标(颜色由用户选定)，镶木门框，木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚≥15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理；配模具成型特制PVC暗拉手。 4.层板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。层板配铝型材加强筋，保持层板承重不变形。 4.1.器皿柜层板：采用进口亚克力板,厚≥5mm,按客户要求预留不同规格孔位,下端带高分子复合材质防水接液槽。 5.滑轨：采用国家优质品牌实验室专用三节静音滑轨,厚≥1.2mm,经高温喷防酸碱漆处理,能防酸碱,耐腐蚀,抽送轻滑无噪音,强度高,能正常使用五万次以上,长期负重不变形。 6.铰链：采用钢制镀铬铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重≥75kg,耐磨损、永不生锈等优良性能；开起≥5万次无损坏；无噪音,不回弹,不折断。 7.地脚:采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm-50mm，带防尘套，美观大方。 |
| 36 | 显微镜柜 |  | 2个 | 规格：900*450*1800mm，误差±10mm 1.金属框架：铝合金框架，采用27*27mm，厚≥1.2mm；铝合合型材,表面环氧树脂静电粉末喷涂、防腐性好、紧密强固。 2.柜体：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚≥15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起绉,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能。 3.柜门： 木平开门：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚≥15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起绉,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能；配模具成型特制PVC暗拉手。 玻璃木框平开门：≥4mm玻璃国标(颜色由用户选定)，镶木门框，木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚≥15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理；配模具成型特制PVC暗拉手。 4.层板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。层板配铝型材加强筋，保持层板承重不变形。 4.1.器皿柜层板：采用进口亚克力板,厚≥5mm,按客户要求预留不同规格孔位,下端带高分子复合材质防水接液槽。 5.滑轨：采用优质实验室专用三节静音滑轨,厚≥1.2mm,经高温喷防酸碱漆处理,能防酸碱,耐腐蚀,抽送轻滑无噪音,强度高,能正常使用≥5万次,长期负重不变形。 6.铰链：采用钢制镀铬铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重≥75kg,耐磨损、永不生锈等优良性能；开起≥5万次无损坏；无噪音,不回弹,不折断。 7.地脚:采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm-50mm，带防尘套，美观大方。 |
| 37 | 不锈钢台 |  | 2张 | 规格：3500*600*850mm，误差±10mm 1.台面：采用≥1.0mm厚304L不锈钢板，内包25mm中纤板，边缝不外露。 2.性能 在不破坏柜体单元条件下，柜体能承受的载荷如下: （1）柜体、台面承载：≥300公斤/平方米。 （2）柜体中抽屉承载：≥25公斤/平方米。 （3）柜内中的隔板加强筋设计，承载：≥30公斤/平方米。 |
| 38 | 试剂柜 |  | 5个 | 规格：900*450*1800mm，误差±10mm 1.金属框架：铝合金框架，采用27*27mm，厚≥1.2mm；铝合合型材,表面环氧树脂静电粉末喷涂、防腐性好、紧密强固。 2.柜体：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚≥15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起绉,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能。 3.柜门： 木平开门：木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚≥15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起绉,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理，热熔胶采用具有防腐、防火、防蛀等性能；配模具成型特制PVC暗拉手。 玻璃木框平开门：≥4mm玻璃国标(颜色由用户选定)，镶木门框，木质基材采用优质环保型E1级中密度板，厚≥15mm,双面粘压三聚氰胺防火板，所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理；配模具成型特制PVC暗拉手。 4.层板：采用≥18mm厚优质中纤板，周边采用PVC封边条封边和压槽，四边倒角圆滑处理。层板配铝型材加强筋，保持层板承重不变形。 4.1.器皿柜层板：采用进口亚克力板,厚≥5mm,按客户要求预留不同规格孔位,下端带高分子复合材质防水接液槽。 5.滑轨：采用优质实验室专用三节静音滑轨,厚≥1.2mm,经高温喷防酸碱漆处理,能防酸碱,耐腐蚀,抽送轻滑无噪音,强度高,能正常使用五万次以上,长期负重不变形。 6.铰链：采用钢制镀铬铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重≥75kg,耐磨损、永不生锈等优良性能；开起≥5万次无损坏；无噪音,不回弹,不折断。 7.地脚:采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm-50mm，带防尘套，美观大方。 |
| 39 | 药品保险柜 |  | 3个 | BC-WDPG02 技术参数 1.开门方式：双开门，手动 2.锁具：电子密码锁，双锁配置 3.层板：3块PP阶梯式活动层板 4.规格尺寸：H1840×W900×D510mm，误差±10mm 5.颜色：黄色（环氧树脂喷涂） 6.本产品具有防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等功能。 ▲7.柜体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 ▲8.柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白pp（聚丙烯树脂）板；柜体右侧设有可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个φ50mm的移动钢轮，便于柜体移动；前轮有2个手动调节螺杆，方便易燃品储存柜体定位。 ▲9.柜中设3块三层阶梯式的pp聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP板材，层板设有10mm的通气孔。 ▲10.柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机，最大风量大于300m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10-70）℃控制开关设置柜体顶部的右上角；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 ▲11.防火材料：柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维； ▲12.铰链：钢琴式铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性。） ▲13.电子锁：应符合（GB 10409-2019）中5.4要求。 ▲14.电源：应符合（GB 10409-2019）中5.5要求。 ▲15.附加装置：应符合（GB 10409-2019）中5.6要求。 16.柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。 17.柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。 18.配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制。 19.通风管道口径宜采用φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀、符合（JGJ/T 141-2017）的要求。 ▲20.通风控制装置： ▲21.特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 ▲22.温湿度控制报警装置（选配） 23.柜体顶部应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0-99.9％RH(用户设定)。 |
| 40 | 实验凳 |  | 100张 | 规格：φ320mm （1）凳面:玻璃钢材质，面φ320mm； （2）框架：不锈钢电镀五星脚架；气缸升降；带脚踏圈； |
| 41 | 彩钢板 |  | 60平方米 | 1.采用≥50mm厚企口玻镁彩钢板,钢板厚度δ≥0.476mm,宽度为1150毫米，长度可根据房间高度自行设计，墙体强度性能：5米高的墙板其两侧压差为40Pa时，弯曲程度≤2毫米/米。燃烧性能等级为A1级。 2.彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰，其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45mm。要求接口缝隙＜1mm。 |
| 42 | 烘箱 |  | 5台 | 技术参数 1.电源电压：220V 50Hz ▲2.控温范围：RT+10℃～250℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.恒温波动度：±1℃ 5.输入功率：≥2070W ▲6.工作环境温度：5℃～40℃ ▲7.内胆尺寸(mm)：550×450×550，误差±5mm 8.外形尺寸(mm)：830×650×730，误差±10mm 9.载物托架(标配)：2块 ▲10.定时范围：1～9999minutes 11.采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 12.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观、新颖。 13.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 14.独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配）。 |
| 43 | 马弗炉 |  | 2台 | 1.额定功率：≥8KW 2.电源电压：380V 3.加热元件：电阻丝 4.测温元件：K型热电偶 5.额定温度：1000°C 6.内胆尺寸(mm)W×D×H：250*400*160，误差±5mm 7.显箱式电阻炉的工作室炉膛为耐火材料制成；加热元件置于其中，炉膛与炉壳间仅采用保温材料砌筑。炉壳用角钢及优质钢板折边焊接制成。 |
| 44 | 洗眼器 |  | 20个 | 双眼，铜制，304L不锈钢材质，含φ25mm PPR给水管连接及接头等配件。 |
| 45 | 紧急喷淋器 |  | 2套 | 技术参数 1.材质：≥1.0mm 厚度SUS304不锈钢， 2.冲淋器：SUS304不锈钢；用于冲洗全身；冲淋开关球阀能在1秒内快速启动。在标准水压下，15分钟内，冲淋喷头流量均≥75.7升/分钟。 3.冲淋器水流范围：标准水压下，在离固定底座1520mm水平面处，冲淋器流出的水散开的范围为φ500mm。 4.洗眼器：≥1.0mm 厚度SUS304不锈钢，用于清洗眼部、面部、手部等部位；洗眼盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计；洗眼器开关球阀能在1秒内快速启动。标准水压下，15分钟内，洗眼喷头流量均≥1.5升/分钟。 5.洗眼喷头：加厚铜质。利用缓压原理，使喷出的水流更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。 6.防尘盖：不锈钢材质，覆盖整个洗眼盆，更有效的防尘；当手动推动洗眼器手推板时，防尘盖会自动打开，同时洗眼器喷头出水。 |
| 46 | 电源线1 |  | 1800米 | BV6mm²，符合低压电气安装规范，铜芯线 |
| 47 | 电源线2 |  | 1300米 | BV4mm²，符合低压电气安装规范，铜芯线 |
| 48 | 电源线3 |  | 1200米 | BV2.5mm²，符合低压电气安装规范，铜芯线 |
| 49 | PVC排水管1 |  | 80米 | φ50mm，给排水管道工程施工及验收规范,材质：塑料 |
| 50 | PVC排水管2 |  | 90米 | φ75mm，给排水管道工程施工及验收规范,材质：塑料 |
| 51 | 线槽1 |  | 250米 | 59#，符合低压电气安装规范,材质：塑料 |
| 52 | 线槽2 |  | 300米 | 39#，符合低压电气安装规范,材质：塑料 |
| 53 | 线槽3 |  | 200米 | 20#，符合低压电气安装规范,材质：塑料 |
| 54 | 柜式空调开关箱 |  | 10个 | 3P25A，符合低压电气安装规范；材质：塑料 |
| 55 | 挂式空调插座 |  | 4个 | 16A，符合低压电气安装规范，,材质：塑料 |
| 56 | 普通五孔插座 |  | 55个 | 10A，符合低压电气安装规范，材质：塑料 |
| 57 | 仪器小开关箱 |  | 6个 | 定制，符合低压电气安装规范，材质：塑料 |
| 58 | 电气安装 |  | 1000平方米 | 定制，符合低压电气安装规范 |
| 59 | 理化实验通风系统 |  | 1套 | 1.电动风阀：φ315mm，13个； 2.PVC风管：φ315mm，60m； 3.PVC风管：φ400mm，25m； 4.PP风管：1000*500mm，25m； 5.PP风管弯头：1000*500mm，8个； 6.PVC风管直接：φ315mm，30个； 7.PVC风管直接φ315mm，30个 8.PVC风管直接：φ400mm，10个 9.PVC风管三通：φ315 mm *250 mm *315 mm，10个 10.PVC风管三通：φ400 mm *250 mm *400 mm，5个 11.PVC风管弯头：φ315mm，5个 12.PVC风管变径：φ315 mm *400 mm，5个 14.电控线：BVR2*2.5mm²，300米； 15.采用运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺； 16.所选择的工艺必须满足现场条件，方便操作和维护维修； 17.非标设备应符合国家或行业相关规范，并保证性能稳定、外表美观； 18.1.支管路内风速1.5～1.8m/s,干管路内风速8～12m/s； 18.2.通风设备设计风量：通风柜面风速：1.0～1.5m/s，单台通风柜、通风罩风量≥1800m3/h。 18.3．换气次数：8～12次/小时 18.4．通风系统使用终端噪声≤65db。 19.施工标准 （1）施工中要保证通风系统气密性要求，尽量采用45度弯头和三通，以减小系统阻力； （2）风管、环保箱、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大； （3）室外风机安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作； （4）现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度≥3mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外； （5）风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设； （6）各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠； （7）由于离心风机在运行时振动较大，固定在混凝土基础上，风机与基础之间采用弹簧减震器或橡胶垫减震； （8）风机出口的风管管径只能变大、不能变小，出风口安装杂物网，偏向上出风时须增加风雨帽。 |
| 60 | 808色谱室通风系统 |  | 1套 | 1.PVC风管：φ110mm，8.00m； 2.PVC风管：φ160mm，4.00m； 3.PVC风管：φ200mm，8.00m； 4.PVC风管：φ250mm，4.00m； 5.PVC风管：φ315mm，2.00m； 6.PVC风管直接：φ110mm，8个 7.PVC风管直接：φ160mm，6个 8.PVC风管直接：φ200mm，2个 9.PVC风管直接：φ250mm，2个 10.PVC风管直接：φ315mm，2个 11.PVC风管三通：φ200mm*110mm*200mm，3个 12.PVC风管三通：φ250mm*200mm*250mm，1个 13.PVC风管弯头：φ110mm，2个 14.PP管道风机：FY-315，1个 15.采用运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺； 16.所选择的工艺必须满足现场条件，方便操作和维护维修； 17.非标设备保证性能稳定、外表美观； 18.管道 (1)支管路内风速1.5～1.8m/s,干管路内风速8～12m/s； (2)通风设备设计风量：通风柜面风速：1.0～1.5m/s，单台通风柜、通风罩风量≥1800m3/h。 (3)换气次数：8～12次/小时 (4)通风系统使用终端噪声≤65db。 19.施工标准 (1)施工中要保证通风系统气密性要求，尽量采用45度弯头和三通，以减小系统阻力； (2)风管、环保箱、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大； (3)室外风机安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作； (4)现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度≥3mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外； (5)风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设； (6)各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠； |
| 61 | 810色谱室通风系统 |  | 1套 | 1.PVC风管：φ110mm，8.00m； 2.PVC风管：φ160mm，4.00m； 3.PVC风管：φ200mm，8.00m； 4.PVC风管：φ250mm，4.00m； 5.PVC风管：φ315mm，2.00m； 6.PVC风管直接：φ110mm，8个； 7.PVC风管直接：φ160mm，6个； 8.PVC风管直接：φ200mm，2个； 9.PVC风管直接：φ250mm，2个； 10.PVC风管直接：φ315mm，2个； 11.PVC风管三通：φ200mm*110mm*200mm，3个； 12.PVC风管三通：φ250mm*200mm*250mm，1个； 13.PVC风管弯头：φ110mm，2个； 14.PP管道风机：FY-315，1个； 15.采用运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺； 16.所选择的工艺必须满足现场条件，方便操作和维护维修； 17.非标设备保证性能稳定、外表美观； 18.管道 (1）支管路内风速1.5～1.8m/s,干管路内风速8～12m/s； (2）通风设备设计风量：通风柜面风速：1.0～1.5m/s，单台通风柜、通风罩风量≥1800m3/h。 (3）换气次数：8～12次/小时 (4）通风系统使用终端噪声≤65db。 19.施工标准 (1）施工中要保证通风系统气密性要求，尽量采用45度弯头和三通，以减小系统阻力； (2）风管、环保箱、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大； (3）室外风机安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作； (4）现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度≥3mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外； (5）风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设； (6）各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠； |
| 62 | 813色谱室通风系统 |  | 1套 | 1.PVC风管：φ160mm，4.00m； 2.PVC风管：φ200mm，8.00m； 3.PVC风管：φ250mm，4.00m； 4.PVC风管：φ315mm，2.00m； 5.PVC风管直接：φ160mm，6个 6.PVC风管直接：φ200mm，2个 7.PVC风管直接：φ250mm，2个 8.PVC风管直接：φ315mm，2个 9.PVC风管三通：φ200mm*160mm*200mm，2个 10.PVC风管三通：φ250mm*200mm*250mm，1个 11.PVC风管弯头：φ160mm，1个 12.PP管道风机：FY-315，1个 13.采用运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺； 14.所选择的工艺必须满足现场条件，方便操作和维护维修； 15.非标设备保证性能稳定、外表美观； 16.管道 (1）支管路内风速1.5～1.8m/s,干管路内风速8～12m/s； (2）通风设备设计风量：通风柜面风速：1.0～1.5m/s，单台通风柜、通风罩风量≥1800m3/h。 (3）换气次数：8～12次/小时 (4）通风系统使用终端噪声≤65db。 17.施工标准 (1）施工中要保证通风系统气密性要求，尽量采用45度弯头和三通，以减小系统阻力； (2）风管、环保箱、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大； (3）室外风机安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作； (4）现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度≥3mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外； (5）风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设； (6）各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠； |
| 63 | 药品保存室通风系统 |  | 1套 | 1.PVC风管：φ110mm，8.00m； 2.PVC风管：φ160mm，4.00m； 3.PVC风管：φ200mm，4.00m； 4.PVC风管：φ250mm，2.00m； 5.PVC风管直接：φ110mm，24个 6.PVC风管直接：φ160mm，8个 7.PVC风管直接：φ200mm，4个 8.PVC风管直接：φ250mm，2个 9.PVC风管三通：φ160 mm *110 mm *160 mm，6个 10.PVC风管三通：φ200 mm *110 mm *200 mm，6个 11.PVC风管弯头：φ110 mm，2个 12.PVC风管弯头：φ200 mm，1个 13.PVC风管三通：φ200 mm，1个 14.PP管道风机：FY-250，1个 15.定时控制箱：定制，1套 16.采用运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺； 17.所选择的工艺必须满足现场条件，方便操作和维护维修； 18.非标设备保证性能稳定、外表美观； 19.管道 19.1.支管路内风速1.5～1.8m/s,干管路内风速8～12m/s； 19.2.通风设备设计风量：通风柜面风速：1.0～1.5m/s，单台通风柜、通风罩风量≥1800m3/h。 19.3.换气次数：8～12次/小时 19.4.通风系统使用终端噪声≤65db。 20.施工标准 20.1.施工中要保证通风系统气密性要求，尽量采用45度弯头和三通，以减小系统阻力； 20.2.风管、环保箱、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大； 20.3.室外风机安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作； 20.4.现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度≥3mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外； 20.5.风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设； 20.6.各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠； |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 自主框架结构验收合格之日起不少于三年质保期（玻璃、易损件、易耗件、人为因素造成除外），按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费上门维修、免费更换零配件，免费定期巡检、保养、维护，并提供终身维修服务，必须制定并提供相关方案。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由成交供应商承担）。 2.对采购人进行设备操作、日常维护等技术培训，时间不少于2天，所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。 3.按厂家承诺保修，保修期间免费上门服务，保修期内非用户原因引起的质量事故成交供应商应负全部责任。 4.在使用过程中发生质量问题或故障，接通知后2小时内响应，最迟48小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过48小时修复，如果故障在检修72小时后故障仍无法排除，成交供应商应在48小时内提供不低于故障设备相当的备用设备供采购人使用，直至故障设备修复。 5.竞标产品必须是原厂生产的全新合格产品。 6.为采购人设备建立档案，提供终身维保服务。 7.供应商须在响应文件中提供售后服务方案（含质保期承诺，回访方案，技术服务，技术培训，质保期后零配件优惠等）以供评审。 |  |  |
| 交付期及地点 |  | 1.交付期：自合同签订之日起30天内安装调试完毕交并付使用。 2.交付地点：柳州市采购人指定地点。 |  |  |
| 签订合同日期 |  | 自成交通知书发出之日起30日内。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订生效并具备实施条件后15日内支付合同金额的30%预付款，全部货物交货安装调试完毕验收合格交付使用后，采购人支付剩余合同金额的70%；在每次付款前，成交供应商须开具同等金额发票给采购人，否则采购人不予支付货款。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。 5.成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.采购人有权委托第三方进行履约验收 ，履约验收费用由成交供应商支付。供应商在报价时自行考虑。 |  |  |
| 三、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲核心产品 |  | 本项目序号28“通风柜”为核心产品，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定一家供应商获得成交供应商推荐资格。 |  |  |

## 第四章 响应文件格式

正本/副本

响 应 文 件 (封面)

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

报  价  表

| 序号 | 产品名称 |  | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位① | 单价（元）② | 金额 （元） ③＝①×② | 小微企业 （如有） | 政策功能编码 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期：自合同签订之日起 天内安装调试完毕交并付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付地点：柳州市采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 小微企业是指制造厂商（提供服务厂商）为“小型企业”或者“微型企业”；政策功能编码是指竞标产品（服务）的中国环境标志认证证书编号或节能标志认证证书号；并在本表后附相关证明材料。如因供应商未提供证明材料而导致谈判小组无法评判或无法计分而给供应商造成的损失由供应商自行负责，如因供应商提供虚假材料以谋取中标（成交）的责任亦由供应商自行负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

供应商不具备的无须提供，如提供的真实性由供应商负责！

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

供应商不具备的无须提供，如提供的真实性由供应商负责！

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

谈  判  书（格式）

广西大德项目管理有限公司：

依据贵方（项目名称）/ （项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份、副本两份和电子版一份。

1.价格文件；

2.商务技术文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

- 将在竞标有效期内按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

- 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                     电子函件：

开户银行：                      帐号/行号：

对公公文往来联系电子邮箱:

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

竞标声明书（格式）

致：广西大德项目管理有限公司：

_______（供应商名称）系中华人民共和国合法企业（或自然人），经营地址      。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商全称）的法定代表人（负责人或自然人），我方愿意参加贵方组织的_              _     __项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的货物或服务名称为：       （项目名称）        ；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中选择一项,否则视为响应文件内容未涉及商业秘密）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人或自然人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商公章或自然人加盖手指指印：

法定代表人（负责人或自然人）签字：

年     月     日

保证金证明格式：

保证金证明（格式）

供应商应在此按“供应商须知”的相应要求提供竞标保证金证明材料复印件并加盖供应商公章（或自然人加盖手指指印）。（采用支票、汇票、本票或者银行、担保机构出具的保函等形式的，在首次响应文件递交截止时间前，供应商应当在递交首次响应文件的同时递交单独密封的保函原件。）

法定代表人（负责人或自然人）身份证明书

单位名称（自然人不需填写）：

单位性质（自然人不需填写）：

地    址（自然人不需填写）：

成立时间（自然人不需填写）：       年       月       日

经营期限（自然人不需填写）：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位名称）  的法定代表人（负责人或自然人）。

特此证明。

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）签字：

法定代表人（负责人或自然人）

第二代居民身份证复印件（背面）

法定代表人（负责人或自然人）

第二代居民身份证复印件（正面）

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

致：                  （采购单位、代理机构名称） ：

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交文件、谈判、澄清、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

代理期限从           年    月   日至          年    月    日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人（负责人或自然人）签字：

所在部门职务：                                                       职务：

被授权人身份证号码：

被授权人手机号及邮箱：

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

年    月    日

被授权人

第二代居民身份证复印件（背面）

被授权人

第二代居民身份证复印件（正面）

商务响应表（格式）

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付期及地点 |  |  |  |
| 签订合同日期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 采购标的验收标准 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

技术响应表（格式）

| 项号 | 竞争性谈判文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 型号或规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.响应文件承诺不得直接复制竞争性谈判文件需求，如果竞争性谈判文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数，否则谈判小组有权拒绝其响应文件。

2.当响应文件的技术参数或商务内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

供货清单（格式）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

项目实施方案（格式）

由供应商按第三章《采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在成交、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。

供应商公章（自然人竞标加盖手指指印）：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人(签字)：

年     月     日

## 第五章 拟签订的合同文本

说明：

1.以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。

2.合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。

柳州市政府采购合同（格式）

（一般货物类）

合同编号：

采购单位（甲方）：                         采购计划表编号：柳政采

供 应 商（乙方）：                         项目名称及编号：

签  订  地  点 ：                         签订时间：            年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招响应文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：不限。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1.交付期：                   、地点：                     。

2.乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  7  日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                                         。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.资金性质：      财政性资金      。

2.付款方式：                                                          。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  履约保证金

合同签订前2日内，成交供应商必须以银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式提交履约保证金。履约保证金金额按本项目政府采购合同金额的5%收取。如成交供应商未按合同履约的，采购人有权没收成交供应商全额履约保证金，并按合同相关条款追究成交供应商的责任。成交供应商在承诺的质量保证期间能按售后服务承诺执行且货物无重大质量问题，则采购人在设备质量保证期满后十个工作日内将该保证金全部退回（不计息）。

履约保证金账户：

名  称：柳州职业技术学院

开户行：交通银行西江支行

账  号：452060600018120020185

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 十 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列第  2  种方式解决：

⑴向                 仲裁委员会申请仲裁；

⑵向   甲方所在地     人民法院起诉。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字并加盖单位公章（自然人加盖手指指印）后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

合同文件组成及与本合同相互不一致，其优先解释权顺序为：

1.招标（采购）文件；

2.乙方提供的投标（或响应）文件；

3.乙方提供的投标（竞标）承诺书；

4.中标（成交）通知书；

5.合同协议书；

6.其他合同文件。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方一份，财政部门（政府采购监管部门）一份，代理机构一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1.乙方承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.售后服务具体事项： |  |
| 3.保修期责任： |  |
| 4.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章 评审方法

谈判小组以竞争性谈判文件为依据，对响应文件进行评审，在全部满足竞争性谈判文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定），并依照次序确定成交供应商。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品（服务）全部为小型和微型企业产品（服务）的，对其竞标价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-6%）（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评审依据，并随成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任）；

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-2%）；

（3）竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的声明函（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《残疾人福利性单位声明函》为评审依据，并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任）。

（5）除上述情况外，评标价＝最后报价。