采购需求

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章或自然人加盖手指指印），否则相应投标无效。

6.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

7.本一览表的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

8.本一览表中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

9.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

10.本项目标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量及单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 高效液相色谱仪 |  | 1台 | 1.操作环境 工作电压：220V ±10%，单相 工作温度：4-35℃ 相对湿度：小于80% 2.液相色谱部分 2.1在线脱气机 2.1.1真空脱气流路数：3路 2.1.2最大脱气流速：10ml/min 2.1.3内部容量：每个流路400ul 2.2 输液泵系统 ▲2.2.1流速范围：0.0001~5.0000ml/min，0.1ul/min 步进 ▲2.2.2最高耐受压力：≥66 MPa 2.2.3流速准确性：±1.0 % ▲2.2.4流速精确度：≤0.06 % RSD 2.2.5柱塞清洗：标配自动清洗组件 2.2.6可压缩性补偿：自动连续调节，流路独立，可用户自定义 2.2.7梯度设置：0.0-100.0%，最小递增率为0.1% 2.2.8梯度混合精度：±0.1%，不随反压变化 2.2.9 梯度组成精度：0.15%RSD ▲2.2.10物理双泵头：便于维护 ▲2.2.11输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换）。 ▲2.2.12无阻尼器设计：无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积。 ▲2.2.13具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的流速，实时监控仪器压力. 2.3 自动进样器 2.3.1进样系统：可变的进样量类型（进样期间无样品损失） 2.3.2 进样量设定范围：0.1至100µL 2.3.3样品容量：≥115个(1.5mL样品瓶) 2.3.4 进样量准确度：≤1%（以 50µL进样，n=10） 2.3.5 进样量重复性：<0.2%RSD ▲2.3.6 交叉污染：<0.0025% (萘、洗必泰) 不清洗进样针 2.3.7进样速度：10秒完成10uL进样 ▲2.3.8最大耐压：≥66MPa ▲2.3.9 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的进样量 2.3.10自动样品前处理功能 2.4 柱温箱 ▲2.4.1容量：可放置6根4.6x 300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等 2.4.2温度控制范围：(室温-10)℃~85℃ 2.4.3控温方式：强制空气循环电子冷却加热方式 2.4.4定时程序：线性温度程序 2.4.5温度设定准确度：±0.5℃ 2.4.6温度稳定性：±0.1℃ 2.4.7温度重现性：±0.1℃ 2.4.8安全措施：为防止过热，可以设定温度上限，内装温度保险丝，内装可燃溶剂漏夜传感器 2.4.9时间程序功能:温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分 ▲2.4.10 具有操作面板，可直接在操作面板上控制仪器的温度 2.5 二极管阵列检测器 2.5.1 光源：氘灯加钨灯 2.5.2波长范围：190~800nm 2.5.3波长准确度：≤1nm 2.5.4波长精密度：≤0.1nm 2.5.5噪音：±0.3×10－5 2.5.6飘移：5×10－4AU/h 2.5.7检测池体积：10uL（可更换） 2.5.8同时监测波长个数：16个 2.5.9 web控制：可进行参数设置，日志管理，消耗品管理 ▲2.5.10 实现共流出化合物的基线分离：可通过i-PDeA智能峰解卷积功能实现 2.5.11 智能动态范围扩展功能：可通过i-DReC功能实现 2.5.12 The maxplot功能：实现共流出化合物最大吸收波长的确认 ▲2.5.13流通池温控：支持 ▲2.5.14流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃ 2.6 系统控制器 2.6.1控制单元数：5个单元 2.6.2数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 2.6.3 Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 3.配置清单 3.1 高精度输液泵2套 3.2 三通道在线脱气机1套 3.3 自动进样器1套 3.4 柱温箱1套 3.5 高效混合器1套 3.6 二极管阵列检测器1套 3.7 全中文色谱工作站1套 3.8 系统控制器1套 3.9 工具包1套 3.10试剂耗材备件1套（包含：柱塞杆密封圈4个、储液托盘1个、HPLC规格的C18色谱柱1支、样品瓶100个、PEEK管1根（3m）、PEEK头1包（5个）、流动相瓶5个等） 4.其他要求 4.1中标供应商须安排采购人指定的2名人员到产品生产厂商分析中心或实验室举办的仪器培训班进行培训，并承担因此产生的所有费用。 4.2 供货时提供配套的调试工具和其他专用工具，并提供全套仪器操作说明书。 |
| 2 | 超高效液相色谱仪 |  | 1台 | 1. 操作环境 1.1工作电压：220V ±10%，单相 1.2工作温度：4-35℃ 1.3相对湿度：小于80% 2 液相色谱部分 2.1在线脱气机 2.1.1真空脱气流路数：≥5路 2.1.2最大操作流速：每个流路10 mL/min 2.1.3内部容量：每个流路400ul 2.2泵系统 ▲2.2.1泵体类型：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复并联泵 ▲2.2.2流速范围： 0.0001~10.0000ml/min，0.1ul/min 步进 ▲2.2.3流速精确度：≤0.062％ 2.2.4流速准确度：1% 2.2.5最高耐受压力：19000psi 2.2.6溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行 2.2.7梯度组成范围：0.0-100.0%, 0.1%步进 ▲2.2.8梯度混合精度：0.1%RSD 2.2.9安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。 2.2.10时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段 ▲2.2.11 物理双泵头：便于维护 ▲2.2.12 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.2.13 无阻尼设计：无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积 ▲2.2.14 梯度模式：二元高压梯度系统，要求独立两台输液泵而非二元一体泵，以降低故障率且便于维护。 2.3自动进样器： 2.3.1进样方式：全量进样, 环路进样 2.3.2进样量范围: 0.1L ~ 50L(标准值) 2.3.3样品瓶数目：115个(1.5mL样品瓶)等可选 2.3.4进样精度: <0.25%RSD 2.3.5进样量准确度：1.0%以下 ▲2.3.6 交叉污染: ≤0.0015% (典型值) 2.3.7进样速度：10秒完成10mL进样 ▲2.3.8进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁/外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气 ▲2.3.9 自动进样器清洗液：最多4路 2.3.10 清洗液脱气：支持 2.3.11进样线性：>0.999 2.3.12 独立控制面板：可脱离工作站独立操作。 2.3.13 自动purging：无需打开purge阀，可自动冲洗系统 2.3.14 co-injection功能：支持 2.4柱温箱 2.4.1容量：可放置2根色谱柱和柱切换阀和柱后冷却器等 2.4.2温度控制范围: (室温+10) C~150C 2.4.3控温方式：帕尔贴模块控温 ▲2.4.4 温度稳定性：±0.05C（典型值0.04C） 2.4.5安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护；b.内装温度保险丝；c.内装可燃溶剂漏夜传感器 2.4.6控制方式：软件控制、控制面板 2.4.7 独立控制面板：可脱离工作站独立操作 2.4.8 流动相预热功能：独立柱前预热模块 2.5系统控制器 2.5.1控制单元数：8-12个单元 2.5.2扩展板：最多两块扩展模拟信号板 2.5.3数据缓存：约24小时/每次分析（500ms采样速率） 2.5.4 Web控制功能：可实现以太网远程控制功能 3.配置清单 3.1 高精度输液泵2套 3.2 五通道在线脱气机 1套 3.3 自动进样器1套 3.4 柱温箱 1套 3.5 高效混合器1套 3.6 系统控制器 1套 3.7 工具包1套 3.8 试剂耗材备件1套（包含：柱塞杆密封圈4个、储液托盘1个、UHPLC规格的C18色谱柱1支、样品瓶200个、流动相瓶5个等） 4.其他要求 4.1中标供应商须安排采购人指定的2名人员到产品生产厂商分析中心或实验室举办的仪器培训班进行培训，并承担因此产生的所有费用。 4.2 供货时提供配套的调试工具和其他专用工具，并提供全套仪器操作说明书。 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 |  | 1台 | 1.工作环境 1.1使用温度范围：15°C to 35°C 1.2 使用湿度范围：30% to 80% 1.3 仪器尺寸：约450Wx600Dx250H mm 2.技术规格 2.1 分光系统 2.1.1 光学系统: 双光束 2.1.2 分光器: 双光栅单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 2.1.3 设定波长范围: 185~1400nm 2.1.4 测试波长范围: 185-900nm（更换PMT，可延伸至1150nm） 2.1.5 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm ▲2.1.6 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）；±0.3nm(全波段) ▲2.1.7 波长重复精度: ±0.05nm 2.1.8 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min；最大扫描速度：4000nm/min; 2.1.9 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 2.1.11 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） 2.1.12 分辨率: 0.1nm ▲2.1.13 杂散光: KCI < 1%T（198nm） NaI < 0.00005%T（220nm) NaNO2 < 0.00002%T（340nm) 2.1.14 测光方式: 双光束测光方式 2.1.15 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） ▲2.1.16 测光范围: 吸光度：-8.5~8.5 Abs 2.1.17 光度准确性：±0.002Abs(0.5Abs) ±0.003Abs(1Abs) ±0.006Abs(2.0Abs) ±0.3%T 2.1.18光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs) ±0.001Abs(1Abs) ±0.003Abs(2Abs) ±0.1%T ▲2.1.19 噪音：0.00005Abs RMS (500nm) ▲2.1.20基线稳定性：< 0.0003Abs/hour ▲2.1.21基线平直度：±0.0004Abs(200-860nm) 2.1.22 记录范围：吸光度-10~10 Abs；透射率±1012% 2.1.23 漂移：小于0.0003Abs/h 2.1.24 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 2.2光源：50W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3 检测器：光电倍增管 2.4 软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。 3.配置清单 3.1 紫外可见分光光度计主机1套 3.2 自动六联池1套 3.3 10mm光程比色皿7只 3.4 备用光源（钨灯和氘灯）各1个 3.5 中文工作站1套 4.其他要求 4.1供货时提供配套的调试工具和其他专用工具，并提供全套仪器操作说明书。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| 采购预算 |  | 具体见本招标文件第一章“招标公告”。 |  |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  | 具体见本招标文件第三章“投标人须知”及第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“技术参数及性能（配置）要求”及国家行业相关标准。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  | 见本表“商务最低要求表”。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准。 2.中标人须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3.供货时中标人应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标人承担。 5.中标人必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 6.采购人有权委托第三方进行履约验收 ，履约验收费用由中标人支付。投标人在投标报价时自行考虑。 |  |  |
| 三、商务最低要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 免费保修期不少于1年，质保期内免费上门维修、免费更换零配件，免费定期巡检、保养、维护，并提供终身维修服务，必须制定并提供相关方案。 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  | 1.免费送货上门、调试直至设备验收合格（期间所需器材及费用均由中标人承担）。 2.投标人必须根据本项目的采购需求情况进行有针对性的应用和操作培训。对于所有培训，投标人必须提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由中标人承担。 3.生产厂家需在国内设有专业的维修站，并有经验丰富的维修工程师和技术应用支持工程师；在设备使用过程中发生质量问题或故障的，在接到采购人维修服务请求后，生产厂家工程师须在12小时内作出应答，并进行电话指导、网上诊断等方式协助排除故障，24小时内提出解决方案，必要时在1个工作日内到达现场处理。 4.设备到货后，由生产厂家工程师参与安装调式，并对采购人使用人员进行现场培训； 5.投标人提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 6.保修期内非用户原因引起的质量事故中标人应负全部责任。 7.设备维修或更换后其保修期相应顺延。 8.所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。 9.对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标人负责保修，但中标人也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 60日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2.交付地点：柳州市采购人指定地点。 |  |  |
| 签订合同日期 |  | 自中标通知书发出之日起30日内。 |  |  |
| 付款条件 |  | 合同签订生效并具备实施条件后15日内，采购人支付合同金额的30%作为预付款，全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人支付至合同金额的100%；在每次付款前，中标人须开具同等金额发票给采购人，否则采购人不予支付货款。 |  |  |
| 投标产品质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题。 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |
| 原厂家授权 |  | 投标产品为进口产品的，投标人须在投标文件中提供生产企业或中国总经销或区域代理对本次投标项目产品有效的销售授权证书和售后承诺书原件，否则投标无效。 |  |  |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本项目序号2“超高效液相色谱仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。 |  |  |
| 进口产品 |  | 本项目序号1“高效液相色谱仪”、序号2“超高效液相色谱仪”货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |  |
| 其他要求 |  | 1.所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 2.中标产品为进口产品的，中标供应商供货时须提供进口产品相应的证明材料及中文使用说明书等，并负责办理进口设备的相关手续，并承担相关的所有费用。 |  |  |