广西北部湾宏亚建设管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：给予长湖社区残疾人康复站增加康复设备

项目编号：NNZC2020-J1-030182-HYJS

采购人：南宁市青秀区残疾人联合会

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2020年11月9日

目  录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知及前附表	7

第三章  采购项目需求一览表	14

第四章  竞争性谈判响应文件格式	30

第五章 合同条款及格式	41

第六章  评标方法	48

- 第一章  竞争性谈判公告

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

# 给予长湖社区残疾人康复站增加康复设备（NNZC2020-J1-030182-HYJS）

# 竞争性谈判公告

项目概况

给予长湖社区残疾人康复站增加康复设备项目的潜在供应商应在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载本项目的采购文件，并于2020年11月13日下午13点00分（北京时间）前提交竞争性谈判响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-J1-030182-HYJS

项目名称：给予长湖社区残疾人康复站增加康复设备

采购方式：竞争性谈判

政府采购计划编号：QXZC2020-J1-00826-001、QXZC2020-J1-00826-002、QXZC2020-J1-00826-003、QXZC2020-J1-00826-004、QXZC2020-J1-00826-005、QXZC2020-J1-00826-006、QXZC2020-J1-00826

-007、QXZC2020-J1-00826-008、QXZC2020-J1-00826-009、QXZC2020-J1-00826-0010、QXZC2020-

J1-00826-0011、QXZC2020-J1-00826-0012、QXZC2020-J1-00826-0013、QXZC2020-J1-00826-0014、

QXZC2020-J1-00826-0015。

预算金额：40.581万元。

最高限价：40.581万元。

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪（便携式） | 1台 | 1、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能...... |
| 2 | 监护仪 | 1台 | 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能..... |
| 3 | 心电图（12导） | 1台 | 1、ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集.... |
| 4 | 超声波治疗仪 | 1台 | - 2、声工作频率：1MHz±10%和3MHz±10%.... |
| 5 | 冲击波治疗仪 | 1台 | 1、开机上电，LOGO显示7秒，进入操作主界面.... |
| 6 | 多源治疗仪 | 2台 | 1、电源条件：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz.... |
| 7 | 电针仪 | 5台 | 4、输出脉冲幅度：0-50V可调.... |
| 8 | 制氧机（带雾化） | 1台 | 1、最大推荐流量：5L/min.... |
| 9 | 治疗车 | 3台 | - 1、材质：不锈钢.... |
| 10 | 急救箱 | 1个 | 1、规格尺寸：28cm×18cm×17cm.... |
| 11 | 火罐 | 3套 | 2、材质：玻璃.... |
| 12 | TDP治疗仪 | 5台 | 1、电源电压：交流220V， 频率：50Hz.... |
| 13 | 艾灸盒 | 20（单孔、双孔各10）台 | 2、长宽高：90×85×85 cm（单孔），138×85×85cm.... |
| 14 | 释烦离(经颅微电流电刺激仪) | 1台 | 1、对于电荷为0至1000ohms之间的电气规范.... |
| 15 | 蜡疗仪 | 1台 | 4、电源: AC 220V±10%，50Hz.... |

；具体内容和数量以竞争性谈判采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：自签订合同之日起15日历日验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：竞标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取采购文件

本项目不发放纸质采购文件，自本项目竞标公告发布之日起，供应商可自行在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载本项目的采购文件。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月13日下午13点00分（北京时间）

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

五、开启

时间：2020年11月13日下午13时整（北京时间）截标后。

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心10楼南宁市公共资源交易中心评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品等政府采购相关政策。

2、竞标保证金（人民币）：无。

3、逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝。

4、响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织谈判小组与竞标供应商进行谈判，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心10楼南宁市公共资源交易中心评标室，参加竞标的法定代表人（负责人）或委托代理人不用在评审现场等候谈判，但必须按要求进行谈判（建议在自己有充足办公条件的办公室等候）。

5、为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

6、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁政府采购网（www.purchase.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）。

7、为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目实行“不见面”开标方式，本项目的响应文件原则上通过邮寄快递或供应商自送包裹的方式送达。

具体要求如下：

1）为了确保本项目能准时开标，接收响应文件邮寄快递、包裹的时间为采购公告发布之日起至截标时间2小时前（工作日，北京时间上午8：00～12：00,下午15:00～18:00）。采购代理机构签收邮寄包裹的时间即为供应商响应文件的送达时间，逾期送达的响应文件无效，后果由供应商自行承担。

2）供应商应充分预留响应文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送响应文件。

3）供应商在按照采购文件的要求装订、密封好响应文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的响应文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱等内容的纸质表格（表格格式见附件），如响应文件在运送过程中发生破损、受潮等情况，后果由供应商自行承担。

4）采购代理机构工作人员在收到响应文件的邮寄包裹后，第一时间按照供应商在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知响应文件收件情况，请供应商务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

5）响应文件邮寄地址：南宁高新区科园东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

收件人：刘工      联系电话：0771-5670712

6）做好疫情防控工作，避免截标会现场人员密集，本项目截标会过程中所有需要竞标人签字确认的表格，取消签字流程，竞标人授权委托代理人不参加截标会。截标会现场，由招标代理机构项目负责人主持，交易中心工作人员进行现场全流程见证，行业主管部门监督完成截标会工作。

7）截标当天供应商务必保持电话畅通。如果评审过程中需要供应商对竞争性谈判响应文件作出澄清、说明或者补正的，谈判小组会通知供应商在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。供应商所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖供应商的公章确认。

8）如供应商未按要求提供联系方式，致使采购代理机构或谈判小组在项目评审期间无法与供应商取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按谈判小组要求提交澄清、说明或者补正的，视为放弃谈判，竞标无效。

9）附件：邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

项目截标日期：

联系电子邮箱：

授权委托联系人:

授权人联系电话:

供应商办公固定电话：

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南宁市青秀区残疾人联合会

地址：南宁市悦宾路1号

联系人：林工，联系电话：0771-5826912

2.采购代理机构信息

名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地址：南宁高新区科园东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

项目联系人：刘工，联系电话：0771-5670712

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：0771-5670712

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2020年11月9日

- 第二章  谈判供应商须知及前附表

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：给予长湖社区残疾人康复站增加康复设备 项目编号：NNZC2020-J1-030182-HYJS |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：40.581万元。 |
| 3 |  | 是否接受联合体：本项目不接受联合体。 |
| 4 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3、本项目的特定资格要求：竞标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。 |
| 5 | 8.1 | 谈判报价：谈判供应商须就《采购项目需求一览表》全部的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 6 | 9.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本四份。 |
| 7 |  | 竞标有效期：竞争性谈判响应文件提交截止之日起60天内。 |
| 8 |  | 竞标保证金：无。 |
| 9 |  | 竞争性谈判响应文件提交截止时间：详见《第一章 竞争性谈判公告》 。 地点：详见《第一章 竞争性谈判公告》 。 |
| 10 |  | 谈判时间及地点：竞争性谈判响应文件提交截止时间后为与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心10楼南宁市公共资源交易中心评标室。 |
| 11 |  | 代理服务费：本项目的代理服务费详见《谈判供应商须知》第九条“特别说明”中代理服务费的相关规定。 |
| 12 |  | 现场考察：无。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类、工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：南宁市青秀区残疾人联合会。

2.2“采购代理机构”是指：广西北部湾宏亚建设管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”按照招标竞标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7“竞争性谈判响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“竞争性谈判采购文件”简称“采购文件”。

3. 谈判供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：竞标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西北部湾宏亚建设管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

质疑联系人：刘工         联系电话：0771-2023537

通讯地址：南宁高新区科园东四路7号远信光电产业大楼25层2517号

二、竞争性谈判响应文件的编制

6.竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西北部湾宏亚建设管理有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件

1）谈判报价表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供，否则竞标无效）

6.6.2 商务技术文件（注明“必须提供”的必须提供，否则竞标无效）

1）谈判书；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）

2）技术响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）

3）商务响应及偏离情况说明表；（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）

4）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件；（必须提供）

5）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（必须提供）

6）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件（必须提供），委托代理时还须提供法定代表人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，委托代理时必须提供）；

7）供应商最近一年度的财务状况报告（新成立的供应商按实际情况提供，必须提供）。

8）①供应商2020年1月以来连续三个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），新成立的供应商按实际情况提供；必须提供]；②供应商2020年1月以来连续三个月为项目实施人员社保证明依法缴纳社保证明（社保证明必须经供应商所在地的社保部门盖章确认，社保证明名单要与项目实施人员一览表人员名单相一致，依法不参与社保的人员，应出具相关的证明文件，新成立的供应商按实际情况提供；必须提供）。

9）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）。

10）采购文件列明的其他资料（注明必须提供的必须提供，否则竞标无效）。

11）供货清单。

12）详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料。

13）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等。

14）证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件（货物制造、检验、验收执行的标准；货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书等）。

- 15）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件。

16）售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟，必须提供）。

17）项目实施人员一览表。（格式详见第四章“竞争性谈判响应文件格式”，必须提供）。

18）中小企业声明函（谈判供应商如为中小微型企业的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

19）监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

20）残疾人福利性单位声明函（供应商如为残疾人福利性单位的请按第四章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

21）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料。

6.6.3谈判报价表、谈判书、法定代表人（负责人）授权委托书、技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表必须按格式要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1谈判报价：谈判供应商须就《采购项目需求一览表》全部的货物和服务内容作完整唯一报价。

8.2对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.4供应商应在谈判报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

9.1谈判供应商应将所有竞争性谈判响应文件按第四章“竞争性谈判响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一份，副本四份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。谈判供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）或委托代理人签字均可）。

9.2竞争性谈判响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）分标号（如有）；

4）谈判供应商名称。

10. 竞争性谈判响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 谈判供应商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

10.2未按本须知要求密封的竞争性谈判响应文件，广西北部湾宏亚建设管理有限公司将拒收。

11. 迟交的竞争性谈判响应文件

11.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西北部湾宏亚建设管理有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判及最后报价

12. 谈判及最后报价

12.1谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.2 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。

12.3谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

12.5对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.6谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字。

12.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外）。

12.8谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并要求其在规定时间内提交最后报价。

12.9谈判供应商重新提交的响应文件、最后报价等均为竞争性谈判响应文件的有效组成部分，与竞争性谈判响应文件同具法律效力。谈判供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至谈判小组，逾时不交的，视同放弃谈判，谈判响应无效。

12.10在采购过程中符合竞争要求的谈判供应商或者报价未超过采购预算的谈判供应商不足3家的（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），采购人或者采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

12.11本项目政府采购预算详见《竞争性谈判公告》。

13.竞标无效

13.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按竞标无效处理：

（1）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合采购文件要求的；

（5）竞标产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）最终报价超过政府采购预算或最高限价的；

（7）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（9）未按第四章“竞争性谈判响应文件格式”中的格式要求填写的；

（10）未按规定购买本项目竞争性谈判采购文件的。

六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1本项目的评标原则、评定办法、成交候选人推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评标方法”。

14.2谈判小组将在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序，推荐前三名为成交候选人（政府采购法律法规规定可以为2家的情况除外），并编写评审报告。

14.3采购人将在收到评审报告后5个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选人中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

15. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

九、特别说明

- 17.供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

- 18.供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 19.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 20.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时谈判小组在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.代理服务费

- 21.1本项目的代理服务费按以下收费标准（按货物类）向成交供应商收取。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

21.2代理服务费收费标准：

| 费率 成交金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务费按差额定率累进法计算。

- 第三章  采购项目需求一览表

采购项目需求一览表

说明：

1、谈判供应商所提供的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表的技术参数及性能（配置）不明确或有误的，谈判供应商请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术响应及偏离情况说明表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目。若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品。

5、本项目成交注“★”号的要求为实质性要求和条件，对这些关键性要求的任何不满足将导致竞标无效。

6、竞标产品中有属于医疗器械目录中的，竞标人在竞争性谈判文件中须提供相应类别医疗器械的合法证明（如生产企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、医疗器械注册证等），否则竞标无效。

5、本需求中的第6项参数“多源治疗仪”为核心产品，生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低一家进行评审；当报价相同时，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效：

（1）若同一项目或同一分标的采购内容只有一项设备的，如其中两家或两家以上供应商所竞标产品均为同一品牌的。

（2）若同一项目或同一分标的采购内容包含多项设备的，如其中两家或两家以上供应商竞标核心产品均为同一品牌的。核心产品的名称详见本章需求表。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪（便携式） | 1台 | 1、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 ★2、6.8寸大彩屏，带动画操作指示，具有CPR节拍器功能，分辨率800×480，可显示1通道ECG波形；可以一键进入“帮助”菜单，简单易用。 3、自动识别成人/小儿电极片, 一键切换成人/小儿模式。 4、智能识别，根据环境自动调整音量和屏幕亮度。 ★5、大容量一次性电池：可以支持≥280次200J放电，≥180 次360J放电，或12小时监护。 6、最大除颤能量可达350J。 7、机器具备便携把手，方便携带，并且可选配便携箱。 ★8、完整的AED 维护方案, “AED Alert”系统方便装机的日常维护和节省维护成本。 9、整机重量不超过2.5kg。 ★10、具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。 11、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 12、可存储8小时连续ECG波形，可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件。 13、可以存储100份病人档案，1000条事件记录。 14、具备每日自动检测和用户自检，确保机器可以正常使用。 |
| 2 | 监护仪 | 1台 | 1、整机要求 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 ★1.3、≥10.4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280×800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 ★1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.10、监护仪设计使用年限≥8年。 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在供货时提供厂家手册，手册中应清晰列举清洁剂的种类。 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40℃。 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴。 1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2、监测参数 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏。 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 ★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。 3：系统功能： ★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册内提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能。 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.6、≥1000组NIBP测量结果。 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 3 | 心电图（12导） | 1台 | 1、ECG 输入通道：标准 12 导联心电信号同步采集。 2、导联：支持标准十二导联、Cabrera导联、后壁导联体系、右胸导联体系、右胸后壁导联体系、上一肋间导联体系、下一肋间导联体系、自定义。 3、输入方式：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能。 4、输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）。 5、频率响应：0.05-150Hz (-3db)。 6、A/D 转换：12bit。 ★7、采样率：2000点/秒/通道。 8、定标电压：1mV误差范围±2%。 9、耐极化电压：±400mV。 10、内部噪声：≤15µV。 11、时间常数：≥3.2s。 ★12、共模抑制比：≥100dB (交流滤波关闭)，≥120dB(交流滤波开启)。 13、输入电流：≤0.01µA。 14、心率测量范围：30bpm～300bpm，误差为±1或显示值的±1%。 ★15、灵敏度：1.25 mm/mV、2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20 mm/mV、40 mm/mV、10/5 mm/mV、20/10 mm/mV、自动（AGC）增益九个档，转换误差范围不超过±2%。 16、走纸速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s六档，误差范围不超过±2%。 17、抗干扰滤波：交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波。 18、报告打印格式：12X1、6X2、6X2+1R、3X4+1R、3X4+3R、3X4、1R。 ★19、显示内容：缺纸和导联脱落提示、操作菜单、病人信息、电池电量、时间、心率、 心电波形、工作模式、走纸速度、增益及滤波器状态；10英寸彩色液晶屏（LED背光 TFT-LCD），像素800×480，屏幕可 0-90 度翻转。 ★20、支持屏幕背景网格显示，同屏显示清晰的12 导联心电波形。 21、全键盘输入，自带五笔和拼音输入法，支持中英文输入。 ★22、隐藏式提手设计，方便携带。 23、具有预采样、实时采样、触发采样、周期采样四种采样模式。 24、支持同步及连续两种显示模式；内置热敏打印，支持卷纸和折叠纸，宽度为210mm。 ★25、可通过USB接口直接外接打印机，打印A4纸的心电图报告，支持横向和竖向打印。 ★26、具备在无网格纸上打印网格功能。 27、支持起搏信号检测，起搏波检测灵敏度可调。 ★28、支持波形冻结与回放300秒。 ★29、支持自动记录、手动记录与节律记录，节律打印60秒。 30、具有导联脱落检测功能。 ★31、支持对显示、键盘、文件系统、电池、采集板、网络及打印机的状态进行自我检测。 32、完善的病例数据管理系统，支持对病例进行查询、删除、导入、导出、上传、预览等操作。 ★33、设备内置存储器，本机可存储1000例。 34、支持通过U盘或者SD卡导入和导出数据，可通过USB接口把数据映射到计算机。 35、配有SD卡槽和USB接口等，支持SD卡、U盘、键盘、打印机等多种外设。 36、支持扫描枪，可通过扫描条形码输入患者信息。 37、支持PDF、JPG、DICOM、BMP、EM-XML、 FDA-XML（选配）、SCP（选配）、BKG（选配）等多种格式输出。 38、具有有线联网功能，支持将心电数据传输到数字化心电工作站或心电图数据管理软件，支持从服务器获取预约患者信息。（选配） 39、心电图机生成的心电数据可在心电图数据管理软件（选配）上实现数据回放、编辑等功能。 40、交直流两用，自动转换；交流 100V~240V，50/60Hz；内置可充电锂电池，充满电后可正常工作8小时。 |
| 4 | 超声波治疗仪 | 1台 | - 1、相对湿度：≤90%；环境温度：+5℃～+40℃；大气压力：86.0Kpa～106Kpa；额 定电压：AC100~240V；电源频率：50/60Hz；输入功率：200VA； - 2、声工作频率：1MHz±10%和3MHz±10%。 - 3、额定输出功率：7.50W±20%； 3.30W±20%。 - 4、治疗头有效辐射面积：2.5 c㎡±20%； 1.1 c㎡±20%。 - 5、额定输出有效声强：3.0W/ c㎡±30%；3.0W/ c㎡±30%。 - 6、波束不均匀性系数：≤8。 - 7、波束最大声强：24W/ c㎡±30%。 - 8、波束类型：准直型。 - ★9、治疗头进液防护程度：IPX7 （防水深度，治疗头辐射面往上10mm）。 - 10、波形：脉冲波、连续波；安全分类：Ⅰ类，B型。 - 11、机身进液防护程度：IPX0。 - 12、每一种调制设置的调制波形：方波。 - 13、输出波形描述：100%方波调制。 - 14、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。 - 15、输出模式：9档脉冲模式和连续模式。 - 16、输出功率（W）：0.33-0.75。 |
| 5 | 冲击波治疗仪 | 1台 | 一、适应症 用于缓解作用部位的疼痛，其适应症如下：肌腱炎，跟腱炎，筋膜炎。 二、基本参数 1、开机上电，LOGO显示7秒，进入操作主界面。 2、打击节奏：各能量等级打击节奏顺畅，无异响。 3、能量：60-185mJ范围内分级可调。 4、频率：1-22HZ范围内分级/连续可调，步进为1HZ。 ★5、治疗模式：连拍、4、8、12个脉冲4种治疗模式可选。 6、触屏操作功能，通过触屏点击屏幕图标进行选择所需功能，包括部位、手柄、频率、强度、治疗头、击打次数、开始治疗的操作。 ★7、手柄自带操作界面，可调节能量、频率和暂时、开始功能；手柄使用寿命：不小于200万次。 - 双手柄配置，3种规格6个治疗头可供选择，9mm,15mm,25mm各2个，适应不同部位的操作。 9、具有肌腱炎，跟腱炎，筋膜炎等三治疗模式，根据患者情况针对性选择治疗处方，可自定义增加处方。 ★10、风冷，延长仪器和手柄的使用寿命。 ★9、可以设置仪器的音量、亮度、语言、模式的功能，并能显示累计发数。 10、治疗头温度：治疗头外部温度≤48℃。 11、电源及功率：AC 100-240V; 50/60HZ，200VA。 12、最大功率：300VA；额定功率：200VA。 ★13、豪华12寸超大触摸屏，安卓系统，终身免费升级。 |
| 6 | 多源治疗仪 | 2台 | 一、功能要求： 具有改善微循环，促进伤口修复，细胞再生，消炎止痛，促进局部 积液的吸收，减少渗出，加强骨质对钙的吸收和利用，增强细胞免疫和 体液免疫功效。 二、技术参数： 1、电源条件：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz。 2、环境温度：5℃～40℃。相对湿度：45％～85％。 3、输入功率：≤200VA。 ★4、辐射片： 4.1、在正常工作条件下，单位表面积上的功率强度≤10mW/mm2。 4.2、辐射片组件：辐射片组件表面平均温度为120℃～250℃。 4.3、产生能量波长为2μm～25μm，峰值能量波长为7μm～10μm；4.4、辐射片不含放射性物质、不发出对人体有害的射线。 4.5、辐射片寿命：正常使用的条件下，可使用10000小时至12000小时。 4.6、辐射片尺寸为：长×宽×厚＝（256±2.0）×（20±1）×（6±0.5）。 5、控制器： 5.1、工作时间控制范围为10—120分钟可调。 5.2、功率控制由低到高5档可调。 6、定时装置：电子定时装置定时相对误差为－1％～1％。 7、机械性能：活动臂旋转角度,垂直方向均:≥70°。 8、手动升降杆行程为：≤200mm。 |
| 7 | 电针仪 | 5台 | 1、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波，分连续波、断续波以及疏密波。 2、输出脉冲路数：六路输出。 3、输出脉冲频率：连续波频率1-100Hz连续可调；断续波频率1-100Hz连续可调，断波时间为10秒，续波时间为30秒；疏密波：疏波频率是密波频率的1/5，密波频率为5-100Hz可调，疏波时间为10秒，密波时间为15秒。 4、输出脉冲幅度：0-50V可调。 5、输出脉冲宽度：小于、等于1ms。 6、电源电压：DC9V。 |
| 8 | 制氧机（带雾化） | 1台 | 1、最大推荐流量：5L/min。 2、出口标称压力为7kPa时的流量范围：0.5~5L/min。 3、在最大推荐流量时，施加7kPa的被压，流量变化：0.5L/min。 4、氧流量0.5~5L/min时，氧浓度为93%±3%。 5、输出压力：40~70kPa。 6、整机噪声：≤60dB(A)。 7、最大雾化率：≥0.1mL/min。 8、电源 220V±22V，50HZ±1HZ。 9、输入功率：500VA。 10、外形尺寸：49×24×64（cm）。 |
| 9 | 治疗车 | 3台 | - 1、材质：不锈钢。 - 2、规格尺寸长宽高：620×420×800mm，双层。 |
| 10 | 急救箱 | 1个 | 1、规格尺寸：28cm×18cm×17cm。 2、外箱材质：铝合金边框、铝塑面板、医用级PP托盘。 3、外箱颜色：金属银。 |
| 11 | 火罐 | 3套 | 1、1套12个，1号2个，2号2个，3号4个，4号2个,5号2个。 2、材质：玻璃。 |
| 12 | TDP治疗仪 | 5台 | 1、电源电压：交流220V， 频率：50Hz。 2、额定功率：250W。 3、波长范围：2μm～25μm（微米）。 4、辐射板面温度≥280℃～360℃。 5、辐射板使用寿命：1000小时。 6、加热器使用寿命≥2000小时。 7、辐射板直径：166mm。 8、治疗头热响应时间≤20分钟。 9、定时器：机械定时。 10、定时范围：0～60分钟。 11、治疗器配置有防倾倒装置。 12、工作环境：温度5℃～40℃；相对湿度≤80%。 |
| 13 | 艾灸盒 | 20（单孔、双孔各10）台 | 1、材质：竹制盒身、铁板内盖。 2、长宽高：90×85×85 cm（单孔），138×85×85cm。 3、绑带：长60cm，宽2cm。 4、适用：直径15-20mm艾条。 |
| 14 | 释烦离(经颅微电流电刺激仪) | 1台 | 1、对于电荷为0至1000ohms之间的电气规范。 2、补偿性恒电流停止所有电偶组建延续。 3、输出电流有效值：（0-3.9）mA（r.m.s）±5%，连续可调。 4、脉冲宽度：500 us ±30%。 5、脉冲频率：990 Hz±15%。 6、脉冲周期：1ms±30%。 7、定时功能：BS-C2的输出时间为30min、45min、60min。误差为±1min。 |
| 15 | 蜡疗仪 | 1台 | ★1、仪器组成：融蜡箱、全自动无动力放蜡系统、蜡饼制作箱、PLC控制模块四部分组成。 ★2、全自动模式：全自动模式可实现全自动融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡。 ★3、显示：中文智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态全程实时显示。 4、电源: AC 220V±10%，50Hz。 5、功率：融蜡箱450W±10%、蜡饼制作箱800W±10%。 6、容积：融蜡箱≥20升、蜡饼制作箱≥58升。 7、温控范围：室温～99℃ 、 温控精度：±0.5℃。 ★8、蜡饼常温下冷却时间与温度值： 10分钟-0.8℃ ，15分钟-1.3℃。 9、裸机尺寸：1300（高）×605（宽）×625（深）。 10、智能控制功能：可24小时循环控制设置，自动执行预设的融蜡、恒温、放蜡、制饼等程序。 11、智能记忆功能：时间、温度、工作参数等设置一次完成，带有记忆功能。 ★12、无动力放蜡：无需动力加压，自行放蜡，制饼时间短，降低故障率。 13、蜡饼数量：可同时制作蜡饼数8盘。 14、蜡饼厚度为10mm±1mm。 15、蜡饼箱特殊风道循环系统设计，确保蜡饼箱满载时各点温度差不超过±0.5℃，确保蜡饼内部无夹心无蜡液共存，确保蜡饼柔软性、粘连性、可塑性，保证安全有效使用。 ★16、具备一键消毒、制饼、融蜡、急热、制饼等功能。 17、消毒方式：高温消毒，有效杀灭石蜡表面及内部细菌防止交叉感染确保更安全使用。 18、快速冷却功能：在保证蜡饼均匀度的前提下，蜡液由工作温度冷凝为蜡饼时间≤1小时。 ★19、石蜡清洗功能:对重复使用的石蜡可进行水洗分离,自动消毒、清洗、沉淀、过滤。 ★20、蜡水分离技术、有水化蜡技术，高效节能型高标304#不锈钢加热材料制作而成。 21、安全要求：具有防漏电、防干烧、过压、短路、高温、接地保护等多重安全防护功能。 22、设备材料：内胆采用高标304#不锈钢制作，外壳采用烤漆制作，模块化设计方便清理及维护。 23、蜡盘尺寸：380mm×280mm×22mm（8盘）。 |
| 商 务 要 求 | （一）合同签订期：自成交通知书发出之日起25天内。 ★（二）交货期：自签订合同之日起15日历日验收合格并交付使用。 （三）交货地点： 采购单位指定地点。 （四）交货方式：现场交货。 ★（五）质量保证期： ①竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 ②质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 ③质保期内每年提供1次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 ④质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。 ★（六）医疗器械注册证：以上货物供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，竞标产品属第二、三类医疗器械产品的，竞争性响应文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖竞标单位公章，否则竞标无效。 （七）售后服务要求： 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由成交人负责清理； 2、成交人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间2小时以内，特殊情况无法到达须提前与站内或设备主管科室沟通。如需更换配件，则小配件3个工作日内更换完毕，大配件7个工作日内更换完毕，当配件等待周期大于7个工作日时，成交人应按照要求提供备用机。 八、其他要求： ★1、竞标报价采用总价包干方式报价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、安装、技术支持、售后服务等费用； （3）利润、劳务、管理、协调、配送产品、保险费、各项税费及所有的不定因素的风险等完成项目所需的所有费用； ★2、付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，一次性付清合同款。 3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的） （1）产品质量按现行国家标准和技术规范，非仿制或OEM产品，成交方交货时必须提交正式进货发票，如有虚假，采购人有权退回全部货物，成交人承担由此产生的费用与责任。 （2）供应商逾期送货造成采购人损失的，供应商应承担由此产生的全部责任。 （3）供应商提供的是全新、没有使用过的产品。 ★4、竞标人成交后，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件中该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿成交人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 ★5、供应商拟投入本项目的项目实施人员不得少于2人。 ★6、本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。 |  |  |

- 第四章  竞争性谈判响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

（谈判供应商名称）

年    月    日

一、价格文件

谈判报价表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 货物全称、品牌型号、生产厂家及国别 | 规格、技术参数 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

二、商务技术文件

（一）、谈判书

谈  判  书（格式）

广西北部湾宏亚建设管理有限公司：

依据贵方给予长湖社区残疾人康复站增加康复设备（NNZC2020-J1-030182-HYJS）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商       （谈判供应商名称、地址）         提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

1. 报价表；

2. 技术响应及偏离情况说明表、商务响应及偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判采购文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，委托代理人宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判采购文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：

账号/行号：

（二）技术响应及偏离情况说明表

技术响应及偏离情况说明表（格式）

★请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性谈判文件第三章“采购项目需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| - 序号 | - 竞争性谈判采购文件中的技术要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

★注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵竞争性响应文件承诺不得直接复制竞争性谈判文件需求，如果竞争性谈判文件需求为小于或大于某个数值标准时，竞争性响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

⑶当竞争性响应文件的技术参数或商务内容低于竞争性谈判文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（三）商务响应及偏离情况说明表

商务响应及偏离情况说明表（格式）

★请逐条对应本项目竞争性谈判文件第二章“货物（服务）需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| - 序号 | - 竞争性谈判采购文件中的商务要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

★注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵竞争性响应文件承诺不得直接复制竞争性谈判文件需求，如果竞争性谈判文件需求为小于或大于某个数值标准时，竞争性谈判文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

⑶当竞争性响应文件的技术参数或商务内容低于竞争性谈判文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（四）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件：

（五）医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件；

（六）供应商法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托书、被授权人身份证复印件

1、法定代表人（负责人）身份证复印件

2、授权委托书

法定代表人（负责人）授权书（格式）

广西北部湾宏亚建设管理有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的给予长湖社区残疾人康复站增加康复设备(NNZC2020-J1-030182-HYJS)政府采购活动的竞标代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                     性别：

身份证号码：

3、被授权人身份证复印件

（七）供应商最近一年度的财务状况报告

（八）依法缴纳税收证明、项目实施人员社保证明

（九）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商诚信声明书（格式）

- 致：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

谈判供应商盖章：

日期：

（十）采购文件列明的其他资料

（十一）供货清单

（十二）详细的货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、使用的技术、工艺等详细情况及资料

（十三）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料、质量保证措施等

（十四）证明竞标产品满足采购文件要求的其他证明文件

（十五）供应商的信誉、荣誉证书，供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书，节能环保等方面的证书等复印件

（十六）售后服务方案，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺（格式自拟）

（十七）项目实施人员一览表

项目实施人员一览表（格式）

（拟投入人员及其技术资格一览表）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合谈判供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

日期：     年     月    日

（十八）中小企业声明函

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

（十九）监狱企业证明文件（格式自拟）

（二十）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：     年   月   日

（二十一）供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料以及供应商认为需要提供的其他有关资料

- 第五章 合同条款及格式

南宁市青秀区政府采购

（项目名称）合同

项目编号：

审批编号：

采购人：

成交供应商：

目录

一、南宁市青秀区政府采购合同书

二、合同附件

- 成交通知书

- 履约保证金缴纳证明（如有请提交）

- 采购文件货物需求一览表

- 项目更改及补充文件（如有请提交）

- 竞标函

- 竞标报价表

- 商务条款偏离表、技术规格偏离表

- 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市青秀区政府采购合同

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据      年   月  日青秀区政府采购项目的采购结果，甲方接收乙方为本项目____________________采购所做的谈判竞标文件，乙方必须完全按成交通知书中的___分标项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

1.1 货物名称：详见合同附件中竞标报价表

1.2 型号规格：详见合同附件中竞标报价表

1.3 技术参数：详见合同附件中技术响应及偏离情况说明表（技术响应及偏离情况说明表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 数量（单位）：详见合同附件中竞标报价表

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

（详见谈判报价表）

三、技术资料

3.1 甲方向乙方提供所采购的货物的有关技术资料。

3.2 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币        元作为本合同的履约保证金。

6.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

七、质保期和质保金

7.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

7.2 乙方交纳人民币       元作为本合同的质量保证金。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、合同款支付

9.1付款方式：本项目无预付款。供应商交货完毕并验收合格后，一次性付清合同款，质保金待保修期满后再退还。支付合同款时，采购人出具完整且合格的合同申请支付材料，报财政部门按国库集中支付程序支付。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，采购人应报经财政部门审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

9.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或青秀区政府采购中心存在违法行为，在政府采购管理部门调查期间、被行政处罚期间，政府采购管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并通知国库支付中心延期支付合同款。

十、质量保证及售后服务

10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于     。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

11.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南宁市青秀区。

十六、合同生效及其它

16.1  合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

16.2  合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经青秀区财政部门审批，并签书面补充协议报青秀区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

16.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）履约保证金缴纳证明（如有请提交）

（3）采购文件货物需求一览表

（4）项目更改及补充文件（如有请提交）

（5）竞标函

（6）竞标报价表

（7）商务条款偏离表、技术规格偏离表

（8）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

16.4 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

16.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本三份，由采购人自合同签订之日起七个工作日内报青秀区政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

- 第六章  评标方法

- 一、评标原则

（一）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等3人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，谈判供应商认定为小型或微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）谈判小组认为，某谈判供应商的最终竞标报价明显低于其他实质性响应谈判文件的谈判供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为未实质性响应谈判文件处理。

- 二、评定方法

在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序排列成交供应商。

- 三、成交候选人推荐及成交供应商确定原则

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选人顺序（评标价相同时，依次按最终报价低价优先、节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐前三名为成交候选人。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（二）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。