- 单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌、型号及厂家 | 技术参数 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 血透 |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 血液透析机 | 6台 | 山东 | 威高、DBB-27C、威高集团 | - 1、设备用途：用于血液净化，治疗急慢性肾功能衰竭，具有碳酸盐、单超透析、序贯透析多种透析治疗模式； 2、人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作,中文操作系统，治疗、调校、维修界面等全部为中文显示； 3、信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态； 4、信息提示：具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式； 5、原液配方：原液配方全开放，默认记忆5种原液配方，可任意更改； 6、超滤系统：采用平衡腔或复式泵容量式平衡超滤控制系统，能够实时监测，保证治疗安全及脱水精准； 7、配液方式：先吸B液后吸A液，B液浓度误差更小，同时具有电导度反馈调节系统，保证透析液浓度准确，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便，可对酸中毒患者有针对性进行治疗； 8、零部件更换提醒：为了方便保养和维护，能够监测机器内部零部件的使用时间，可以在零部件磨损到期后发出更换提醒； 9、浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，实现个性化透析； 10、超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，可单独使用或与浓度曲线组合使用，个性化程度高； 11、消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，5种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸最高消毒温度≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间≤35min； 12、透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件； 13、人体感应：采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近点亮屏幕，节能环保； 14、具有360°可视4色报警灯，具有声光报警指示，20种和旋乐提示音可选，可帮助医护及时准确判断报警提示内容； 15、具有辅助预冲功能，可根据科室需要设置预冲量和预冲速度，简化临床操作； 16、自动排液：可自动排除透析器及管路内的残余液体，医疗废物整理更加整洁、轻松，降低科室运营成本； 17、血压计：配血压监测仪，并且采用模块化设计，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，具有自动稳压功能，在低血压报警时可联动调节脱水速度及血流量，提高治疗安全； 18、血容计：可选装血容量监测功能,实时监测患者血容量变化，无需专用耗材，根据患者血容量变化反馈调节脱水速度； 19、主要技术参数 1)、机身宽度≤320mm，设备占用空间小，提高科室空间利用率；2)、供电：交流，220V（±10%），频率：50－60Hz；3)、供水：供水压:1－3bar；供水温度：5－30℃；4)、后备电池：支持体外循环血路系统30分钟；具备断电状态保存功能；任意时刻恢复供电可恢复至断电前的治疗状态；5)、血流量：50－600ml/min；6)、动脉压：-300－+280mmHg；7)、静脉压：-200－+500mmHg；8)、跨膜压：-100－+500mmHg；9)、透析液压力：-500－+600 mmHg；10)、透析液流量：300－700ml/min；任意可调；11)、透析液浓度：测量范围：12.0－18.0mS/cm ；12、B液浓度：测量范围： 1.0－7.0mS/cm ；13、透析液温度：33－40℃，可实时监测及可调，并设有超温保护装置；14、空气探测：超声探测；最高检测精度达到0.0005ml，防止气泡进入患者体内，同时具备血液判别器，避免引血上机时意外失血，确保治疗安全；15、肝素注入：给药速率：0.0—10.0ml/h； | 161000.00 | 966000.00 |
|  |  |  |  |  | - 注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用,大剂量给药：10-1500ml/h；可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能；16、漏血检测：光电式红绿双色光检测，具有污染补偿功能，可尽量避免假漏血报警，精度：≤0.35mL/min；17、超滤：超滤速度：0.0－4.0L/h；精度：±30ml/h或透析液流量的±0.1％；超滤量 0－10L可调； |  |  |
| 2 | 制水系统 | 1.00套 | 北京 | 康德威、KDW-D3600、北京康德威医疗设备有限公司 | - 一、工作条件与电气技术参数： 1.给水压力：0.25Mpa～0.45Mpa; 2.灭菌方式:高温121℃持续30min进行循环湿热灭菌； 二、.设备具体配置要求： 1.独立的灭菌控制系统，更灵活方便，可随意匹配不同水处理系统； 2.进口知名品牌非接触式加热器≥6套，触摸屏上连续显示每只加热器的温度； 3.完善的温度控制单元，出水/回水都具备在线的温度监控，避免回水超温； 4.安全溢流阀、电磁阀等均采用优质品牌，回水、出水具备压力监控及显示； 三、 ON Line Heating HP性能优势 1.符合中国药典—湿热灭菌法，湿热灭菌条件采用121℃*30min的控制，进行高强度灭菌； 2.365°全自动焊接管道； 3.控制PLC/触摸屏采用进口西门子品牌，智能系统可完美契合本公司品牌水处理设备，家族式设计； 4.管线分区自适应反馈加热系统，保障每个点的温度一致； - 5.在线式非接触型热力学设计，全系统无传统加热水箱，杜绝二次污染； 6.可设定的定期定时自动灭菌程序，方便提前预约灭菌功能； 四、技术规范及要求 1.工作条件与电气技术参数： 1)环境温度范围：+5℃～+40℃； 2)相对湿度范围：≦80%； 3)大气压力范围：70kPa～106kPa。 4)电源条件：a.c. 380V，50Hz。 5)输入功率： 14KW 6)原水水质：水质符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》； 7)给水量：给水量至少大于2倍的标称处理水量，详见随附文件； 8)给水温度： 10℃～35℃； 9)给水压力：0.25Mpa～0.45Mpa。 2.产水量： 3000L/H（25℃）。水质符合AAMI透析用水标准；符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准，内毒素≦0.03EU/ml（提供相关检测报告）；系统设计满足YY0793-2010行业标准。 3.设备具体配置要求： 1)※全自动变频源水加压系统一套； 2)全自动砂滤罐一套； 3)全自动活性炭罐一套； 4)全自动软化器一套； 5)※软水平衡桶采用卫生级密闭设计，安装空气过滤器，筒体镜面不锈钢材质； | 416500.00 | 416500.00 |
| 3 |  |  |  |  | 6)双级反渗透主机一套，膜系统采用8040型标准膜元件，数量不得少于7支； 7)※结构设计软水平衡桶与反渗透及控制系统高度集成一体化； 8)微电脑控制器及人机触控界面采用施耐德品牌； 包括：主机泵两套、反渗透膜、主机管路为不锈钢316L焊接。 4.控制系统要求： 1)设备系统要求具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。 2)全自动控制功能，根据系统参数中的设定时间机器会自动启停和间隔运行，可根据用水时间进行个性化设制； 3)系统通过多项菜单选项设置，应满足不同的系统运行要求，同时内置集成的PLC控制器、减少控制的中间环节，使控制系统运行安全可靠。 4)设备控制系统应采用法国施耐德高清真彩触摸屏显示，开放型参数设置，可方便的预置和修改菜单中的各项参数；具有中文（或英文）显示菜单、多级菜单式选项操作，系统具有高稳定，高可靠，抗干扰，全数字化运行的特点。 5)设备可同时监测源水、一级产水、二级产水的电导率测量值。 6)具有休息功能，自动用高纯度反渗水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌/内毒素滋生； 7)控制系统面板上应配以流程图形式配以指示灯，实时跟踪显示系统的运行 状态，使工作人员对系统的运行了如指掌。 8)故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。 9)系统具有缺相、短路、接地、电机过流、过载等保护功能。 5.设备性能要求： 1)控制系统应由自动/手动控制系统，可一键转换。 2)全自动源水恒压供水系统提供稳定压力的同时，大大增加了预处理的反洗、再生效果。 3)※智能排废功能：设备依据纯水电导率的高低，实现一、二级反渗水过滤 系统废水的排放，此项技术比国外水处理的靠控制流量来控制废水的排放，更为先进，更为合理，真正达到节水的目的，保证透析水的质量。 4)设备具有全自动程控消毒功能，在该模式下，可对系统RO膜进行清洗、消毒，使被污染后的RO膜迅速恢复其性能；同时，实现对系统内部及外部管路全部清冼消毒，使以往复杂的工作变得简单易行。 5)设备应具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。 6)设备的双级系统中任一级均可单独工作，如其中任何一级系统出现故障，另一级也可继续正常工作。 7)具备监测夜间漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。 |  |  |
|  | 集中供液系统 | 1.00套 | 广西 | 南宁肾友达、 QR-300A、南宁市肾友达医疗器械有限公司 | 1、集中供液自动控制系统（PLC主控）1套； 2、自动配液； 3、自动供液； 4、自动消毒； 5、自动排空、清洗； 6、自动反冲洗过滤器； 7、A浓缩液、B浓缩液储存容量显示； 8、配液、消毒、排空流程画面和进度动态显示； 9、A、B浓缩液系统自由切换并能单独操作控制； 10、自动和手动两种操作方式选择； 11、A/B浓缩液配制罐2个； 12、B浓缩液加热装置1套，要求全自动温度控制； 13、A/B浓缩液混合泵2台； 14、A/B浓缩液储存罐2个； 15、A浓缩液循环泵1台； 16、B浓缩液循环泵1台； 17、A/B浓缩液一级精密过滤器2套，要求过滤精度达到1μm； 18、A/B浓缩液二级精密过滤器2套,要求过滤精度达到0.2μm（A液）/0.1μm（B液）； 19、LCD触摸屏1套，要求全中文电容触摸屏； 20、电导度计2个，要求实时监控A、B浓缩液电导度；★21、无死腔快接端口45套，要求快速接头连接系统，无死腔，耐腐蚀，无析出； 22、设备机架1套，要求耐腐蚀PP板材焊制，永不生锈。 | 267600.00 | 267600.00 |
| 4 | 护士站防火板饰面造型服务台 FW-01 | 3.36m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：等候区； 2、基层材料种类、规格：18mm大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM防火板饰面，120mm不锈钢装饰板踢脚线； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：800mm宽*800（1100）mm | 3930.00 | 13204.80 |
| 5 | 服务台人造石造型台面 | 4.30㎡ | 广东 | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边 | 1250.00 | 5375.00 |
|  | 护士站防火板饰面造型服务台 FW-02 | 7.15m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：阴性透析区（36）床； 2、基层材料种类、规格：12mm、15mm、18mm大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM防火板饰面，100mm不锈钢装饰板踢脚线； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：800mm宽*800mm高,详见施工图； | 3930.00 | 28099.50 |
| 6 | 服务台人造石造型台面 | 6.29㎡ | 广东 | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边； | 1250.00 | 7862.50 |
| 7 | 护士站防火板饰面造型服务台 FW-03 | 1.70m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：乙肝透析区（5）床； 2、基层材料种类、规格：12mm、15mm、18mm大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM防火板饰面，100mm不锈钢装饰板踢脚线； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：800mm宽*800mm高,详见施工图； | 3930.00 | 6681.00 |
|  | 服务台人造石造型台面 | 1.50㎡ | 广东 | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边； | 1250.00 | 1875.00 |
| 8 | 不锈钢饰面矮柜 GT-01 | 3.00m | 浙江 | 净灵、600mm宽*820mm高、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、材料种类：不锈钢柜体、台面、挡水边 2、其他材料种类：铝合金支撑脚等五金配件 3、台柜规格、尺寸：600mm宽*820mm高，详见施工图； | 4080.00 | 12240.00 |
| 9 | 防火板造型饰面矮柜 GT-02 | 20.32m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：阳性治疗室、乙肝透析区（5）床、阴性透析区（36）床等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层、双层夹板门扇； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图； | 1625.00 | 33020.00 |
|  | 防火板造型饰面吊柜 GT-03 | 29.76m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：阳性治疗室、阴性治疗室、配餐厅、医生办等； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | 1485.00 | 44193.60 |
| 10 | 防火板造型饰面更衣柜 GT-04 | 63.96㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：病患更衣、女更、男更等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*2340(2400mm)高，详见施工图； | 1610.00 | 102975.60 |
| 11 | 防火板造型饰面资料柜 GT-05 | 50.89㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：主任办、护士长办、医生办等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框1100mm高5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：400mm宽*2000mm高,详见施工图； | 1580.00 | 80406.20 |
|  | 防火板造型饰面办公桌 GT-06 | 19.19m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：过渡透析室（2）床、梅毒透析区（2）床、医生办等； 2、基层材料种类、规格：双层10mm夹板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM木纹防火板，侧面2mm同质PVC收边； 4、其他材料种类：电解钢方通（60*60*2mm）； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*750mm高,详见施工图； | 1310.00 | 25138.90 |
| 12 | 防火板造型饰面储藏柜 GT-07 | 17.79㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：被服间； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板、双层夹板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*2340(2400mm)高，详见施工图； | 1610.00 | 28641.90 |
| 13 | 配药室防火板造型饰面矮柜 GT-08 | 3.68m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：阴性治疗室； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图 | 1625.00 | 5980.00 |
|  | 配药室防火板造型饰面吊柜 GT-09 | 3.68m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：阴性治疗室； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | 1485.00 | 5464.80 |
| 14 | 防火板造型饰面造型换鞋凳 GT-10 | 1.80m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：病患更衣； 2、基层品种：双18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、规格、尺寸：450mm宽*400mm高； | 750.00 | 1350.00 |
| 15 | 矮柜人造石台面 | 25.15㎡ | 广东 | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边 | 1250.00 | 31437.50 |
|  | 人造石造型洗手台 | 6.92m | 广东 | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司 | 1、施工部位：卫生间； 2、基层品种：四周L40*40镀锌角钢架，瓷盆底部底部L40*40镀锌角钢架圆状冷弯固定； 3、面层种类、规格：20mm厚石材台面； 4、其他种类、规格：橡胶垫固定安装； | 1660.00 | 11487.20 |
| 16 | 定制不锈钢医疗垃圾桶 | 3.00个 | 现场 | 现场制作 | 1、施工部位：阴性治疗室； 2、材料种类、规格：1.0mm厚304拉丝不锈钢，垃圾桶四周1.0mm厚304不锈钢造型收边； 3、其他材料种类：含垃圾桶侧边手提把手； 4、柜体规格、尺寸：500mm长*250mm宽*450mm高； | 650.00 | 1950.00 |
| 17 | 定制钢制活动抽屉柜 | 9.00个 | 现场 | 现场制作 | 1、施工部位：办公室、护士站； 2、三斗不锈钢活动柜，白色漆喷涂饰面，五金配件； 3、柜体规格、尺寸：500mm长*400mm宽*610mm高； | 980.00 | 8820.00 |
|  | 成品拖把池 | 4.00个 | 福建 | 洁利来、GL-5602、福建洁利来智能厨卫股份有限公司 | 1、规格：550*550*600mm； 2、材质：陶瓷； | 550.00 | 2200.00 |
| 18 | 300mm宽3.0mm厚成品不锈钢排水槽盖板（微孔） | 12.20m | 现场 | 现场制作 | 1、施工部位：集中供液室； 2、定制3.0mm厚不锈钢排水槽盖板（微孔）； | 450.00 | 5490.00 |
| （二） | 建筑智能化系统设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源接线箱-信号转换器 | 1.00个 | 安徽 | 来邦、NBN-PJ+、来邦科技股份公司 | 1、模数主机必配。可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电。 2、 含24V/8.3A开关电源，最大输出功率：200W。 | 2200.00 | 2200.00 |
| （三） | 通风空调设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理器 X40 | 2.00台 | 广州 | 约克、YAH04BSN、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM04H3冷量=49.7KW； 3、热量=51.1KW； 4：风量=4000m3/h； 5、电量=1.1KW； 6、电压=320V，干球35、湿球28、水量2.37（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1357*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5 | 38450.00 | 76900.00 |
| 2 | 空气处理器自动控制系统及配电系统 | 2.00台 | 广州 | 宝赛、根据图纸配置、广州宝赛自动化有限公司 | 1、落地式控制柜，操作控制面板，电源空气开关及二次控制回路（全套低压电器采用施耐德品牌、电气元件采用国优名牌产品、变频器采用芬兰ABB品牌）。三相电源供给，电源正常指示，送风机变频调速，机组起停及工作指示，恒温恒湿/通风，滤网报警指示，机组缺风报警指示，高温故障报警指示，风机运行、故障指示，消防指示连锁等功能，杀菌灯与风机连锁，停机延时，紧急停车； 2、SIEMENS POL通用控制器、SIEMENS QFM系列组合式风道温湿度传感器。液晶显示操作面板，回风温湿度恒温恒湿控制，监测滤网堵塞状况； 3、ABB变频器。变频器手动调频，故障自动切换到工频模式； 4、施耐德交流接触器，机械互锁组件，手动拨位开关。当机组变频器故障时，自动切换定频控制，或手动采用定频控制；当可编程控制器/变频器出现故障时，采用应急通风控制，以确保机组正常运行； 5、AZBIL,SIEMENS比例积分冷热水电动调节阀，电源：24VAC，控制信号：0~10V控制。DDC输出0~10V信号，比例积分连续调节冷热水流量，应急时关闭水阀电源； 6、预留新风密闭阀220VAC信号。机组运行是打开新风密闭阀； 7、采用0~10V控制信号。0~10VDC加湿信号由DDC提供，蒸汽阀与风机联锁，缺风报警故障，禁止投入； | 7500.00 | 15000.00 |
| 3 | 风机盘管 FP-34 | 5.00台 | 广州 | 约克、YGFC02CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC02CC3U,冷量=2.2KW； 3、风量=340m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=47W； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声40.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向。12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 2350.00 | 11750.00 |
| 4 | 风机盘管 FP-51 | 4.00台 | 广州 | 约克、YGFC03CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC03CC3U 冷量=3.2KW； 3、风量=510m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=62W；6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 2580.00 | 10320.00 |
| 5 | 风机盘管 PF-68 | 6.00台 | 广州 | 约克、YGFC04CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC04CC3U 冷量=4.25KW； 3、风量=680m3/h； 4、电量=75W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 2890.00 | 17340.00 |
| 6 | 风机盘管 PF-85 | 4.00台 | 广州 | 约克、YGFC05CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC05CC3U 冷量=5.00KW； 3、风量=850m3/h； 4、电量=82W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声43.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3465.00 | 13860.00 |
| 7 | 风机盘管 PF-102 | 10.00台 | 广州 | 约克、YGFC06CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC06CC3U 冷量=6.20KW； 3、风量=1020m3/h； 4、电量=105W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V,7、进出水温：7/12℃； 8、噪声46.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3645.00 | 36450.00 |
| 8 | 风机盘管 PF-136 | 11.00台 | 广州 | 约克、YGFC08CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC08CC3U 冷量=8.10KW； 3、风量=1360m3/h； 4、电量=148W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声48.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3910.00 | 43010.00 |
| 9 | 风机盘管 FP-204 | 2.00台 | 广州 | 约克、YGFC12CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC12CC3U 冷量=11.25KW； 3、风量=2040m3/h； 4、电量=250W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声49.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 4560.00 | 9120.00 |
| 二 | 新生儿科 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新生儿转运暖箱 | 1.00台 | 宁波 | 戴维 、TI-2000 、宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 交流工作电源：AC220V/ 50HZ 直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A 输入功率：≤400VA 控温方式：箱温和肤温两种温度控制 箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.） 肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.） 升温时间：≤30min 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃ 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ （环境温度为10℃～20℃） ≤±1.0℃ （环境温度为20℃～30℃） 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃ 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下] 故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池) | 148000.00 | 148000.00 |
| 2 | 硫酸钡楼地面 | 11.19㎡ | 广东 | 中科揽胜、3mmPb、广东中科揽胜辐射防护科技有限公司 | 1、铅当量：3mmPb | 485.00 | 5427.15 |
| 3 | 墙面防辐射铅板 | 30.00㎡ | 广东 | 中科揽胜、4mmPb、广东中科揽胜辐射防护科技有限公司 | 1、铅当量：4mmPb | 2350.00 | 70500.00 |
| 4 | 医用防辐射铅板门QM12234（成品定制） | 1.00樘 | 宁波 | 欧尼克、1200*2340mm、宁波欧尼克科技有限公司 | 1、门扇材料：成品定制医用防辐射铅板门； 2、铅当量：4mmPb； 3、门洞尺寸：1200*2340，详见门表施工图； | 25860.00 | 25860.00 |
| 5 | 医用自动门系统(ADTLM15214C4) | 2.00扇 | 广西 | 格洛伊、1500*2140mm、广西格洛伊家具有限公司 | 1、门扇：专业医用成品门扇(防火板饰面)； 2、门扇内嵌：双8mm钢化玻璃观察窗,330*750mm； 3、门洞尺寸：1500*2140，详见门表施工图； 4、五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置； | 38700.00 | 77400.00 |
| 6 | 医用双开自动门系统(DDSM20240) | 1.00扇 | 广西 | 格洛伊、2000*2400mm、广西格洛伊家具有限公司 | 1、门框种类、规格：2.0mm厚铝合金隔墙系统边框； 2、门洞尺寸：2000*2400，详见门表施工图； 3、玻璃品种、厚度:8mm透明钢化玻璃； 4、五金配件：电动门专用电机轨道系统、脚感应器、感应防夹装置； | 42630.00 | 42630.00 |
| 7 | 定制专用双联动电动平移门系统SDTLM15240 | 25.20㎡ | 宁波 | 欧尼克、1500*2400mm、宁波欧尼克科技有限公司 | 1、门框种类、规格：铝型材门扇； 2、门洞尺寸：1500*2400mm，详见门表施工图； 3、玻璃品种、厚度:8mm透明钢化玻璃； 4、五金配件：移门导轨、止摆器、电机系统； | 10380.00 | 261576.00 |
| 8 | 不锈钢饰面矮柜 GT-01 | 2.65m | 浙江 | 净灵、600mm宽*820mm高、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、施工部位：污洗间； 2、材料种类：不锈钢柜体、台面、挡水边； 3、其他材料种类：铝合金支撑脚等五金配件； 4、台柜规格、尺寸：600mm宽*820mm高，详见施工图； | 4080.00 | 10812.00 |
| 9 | 防火板造型饰面矮柜 GT-02 | 23.73m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：NICU、奶具消毒等； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图； | 1625.00 | 38561.25 |
| 10 | 防火板造型饰面吊柜 GT-03 | 24.35m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：奶具消毒、医生办等； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | 1485.00 | 36159.75 |
| 11 | 防火板造型饰面更衣柜 GT-04 | 54.00㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：值班室、男更、女更； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*2340(2400mm)高，详见施工图； | 1610.00 | 86940.00 |
| 12 | 防火板造型饰面资料柜 GT-05 | 10.80㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：副主任办、护士长办、主任办等； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：400mm宽*2000mm高,详见施工图； | 1580.00 | 17064.00 |
| 13 | 防火板造型饰面办公桌 GT-06 | 27.97m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：医生办； 2、基层材料种类、规格：夹板、大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM木纹防火板，侧面2mm同质PVC收边； 4、其他材料种类：电解钢方通（60*60*2mm）； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*750mm高,详见施工图； | 1310.00 | 36640.70 |
| 14 | 防火板造型饰面储存柜 GT-07 | 13.39㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：示教、会议； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：600mm宽*2400mm高,详见施工图； | 1610.00 | 21557.90 |
| 15 | 防火板造型饰面药品柜 GT-08 | 14.52㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：药品库房； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：600mm宽*2400mm高,详见施工图； | 1625.00 | 23595.00 |
| 16 | 防火板造型饰面谈话桌 GT-09 | 4.80m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：谈话间； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图 | 3930.00 | 18864.00 |
| 17 | 防火板造型饰面接婴台 GT-10 | 8.20m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：隔离入口、病患入口； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图； | 3930.00 | 32226.00 |
| 18 | 防火板造型饰面配药柜 GT-11 | 9.30m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图； | 1625.00 | 15112.50 |
| 19 | 防火板造型饰面配药吊柜 GT-12 | 5.98m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | 1485.00 | 8880.30 |
| 20 | 防火板造型饰面洗婴柜 GT-13 | 21.39m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图； | 1820.00 | 38929.80 |
| 21 | 防火板造型饰面换鞋柜 GT-15 | 10.53m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：换鞋； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*1000mm高,详见施工图； | 1820.00 | 19164.60 |
| 22 | 防火板造型饰面换鞋凳 GT-16 | 3.00m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：换鞋； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：450mm宽*400mm高,详见施工图； | 750.00 | 2250.00 |
| 23 | 防火板造型饰面送奶储物柜 GT-17 | 7.20㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：缓冲； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框5mm透明玻璃柜门；5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：400mm宽*2400mm高,详见施工图； | 1610.00 | 11592.00 |
| 24 | 矮柜人造石台面 | 55.31㎡ | 广东 | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司 | 1、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边 | 1250.00 | 69137.50 |
| 25 | 定制不锈钢医疗垃圾桶 | 3.00个 | 现场 | 现场制作 | 1、施工部位：治疗室； 2、材料种类、规格：1.0mm厚304拉丝不锈钢，垃圾桶四周1.0mm厚304不锈钢造型收边； 3、其他材料种类：含垃圾桶侧边手提把手； 4、柜体规格、尺寸：500mm长*250mm宽*450mm高 | 650.00 | 1950.00 |
| 26 | 不锈钢传递窗 | 16.00个 | 浙江 | 净灵、600*600*600mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、施工部位：NICU； 2、材料品种、规格：304不锈钢箱体，双门互锁，600*600*600mm | 5300.00 | 84800.00 |
| 27 | 桥架式护理桥体吊塔 | 16套 | 上海 | 正华、EXP-60E、上海正华医疗设备有限公司 | 1、吊塔结构需采用模具化生产、无外露螺丝钉，外观新颖大方，运用圆弧形设计。所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，采用高强度、耐腐蚀铝镁合金材质，国标6063或6005-T5高强度铝合金型材,具有移动以及旋转限位装置。 2、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，无眩目感。 3、吊塔配置机械阻尼刹车系统，采用进口转动轴承滚针式，确保设备使用时不产生飘移。 4、吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 5、气体终端采用德标标准或其它标准；接口颜色以及形状不同，具有防误接功能；有通、断、拔三种状态，能带气维修。 6、 电源插座需采用国际知名品牌220V 10A，兼容德标、美标、国标多功能制式。 7、设备托盘为高强度铝合金整体模具一次拉制成型,单块托盘的承重量不小于60公斤. 8、采用进口医用软管，保证医用软管使用上的安全，医用软管通过SGS皮肤刺激测试、细胞毒性试验、致敏试验测试实验 9、单臂机械吊塔 （1）净负载能力≥200KG （2）单臂，长度≥800mm （3）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º | 73500.00 | 1176000.00 |
| 28 |  |  |  |  | （4）竖置吊柱式结构，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用 （5）各个转动关节配置刹车，保证手术时设备无飘移 （6）仪器平台：2层 （7）每套配置气源：氧气2个、吸引2个、空气1个、笑气1个、废气排放（直插式）1个。,颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修。 （8）每套配置多功能电源插座10个10A电源插座（插拔次数≥10000次），，电气终端可根据需要安装于各个方位。 （9）延展臂：1套，双关节，转动半径>350mm （10）输液架：1套，可调高度不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）；网络接口2个。抽屉1个. （11）等电位端子2个。 （12）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配 10、技术参数要求 （1）工作电源：AC220V、50HZ； (2) 干湿合一桥式吊塔（横梁长度根据医院实际情况制订）。 （3）主横梁下方悬吊竖置柱式气电箱,箱体平移范围：500-600mm。 （4）配LED照明灯带1个，内置于吊桥横梁中, 和吊塔设备一体，节约空间。 （5） 净载重≥300kg 2、干湿区配置要求： （1）气体终端及电源插座：气体终端氧气2个、吸引2个、空气2个，颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修，12个10A电源插座（插拔次数≥10000次），气体终端和插座置于气电箱上。 （2） 延展臂：1套，双关节，转动半径>350mm （3） 输液架：1套，可调高度不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）； （4） 仪器托盘：2层，尺寸≥550x440mm，两侧配置国际标准的不锈钢10×25导轨。 每个设备托盘最大承载重量≥60Kg，可按客户要求自由调节高度。 （5） 抽屉1个 。 （6） 等电位端子2个。 （7）网络接口2个。 |  |  |
| 29 | 空气处理器 X30 | 1.00台 | 广州 | 约克、YAH03BSN、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM03H3冷量=39.9KW； 3、热量=40.9KW；风量=3000m3/h； 4、电量=1.1KW； 5、电压=300V，干球35、湿球28、水量1.9（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1172*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5； | 37250.00 | 37250.00 |
| 30 | 空气处理器 X40 | 1.00台 | 广州 | 约克、YAH04BSN、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM04H3冷量=49.7KW； 3、热量=51.1KW；风量=4000m3/h； 4、电量=1.1KW； 5、电压=320V，干球35、湿球28、水量2.37（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1357*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5； | 38450.00 | 38450.00 |
| 31 | 空气处理器自动控制系统及配电系统 | 2.00台 | 广州 | 宝赛、根据图纸配置、广州宝赛自动化有限公司 | 1、采用DDC控制器及温、湿度传感器、压差开关、风阀执行器、电动比例积分阀等对系统的风量及温度进行控制； | 7500.00 | 15000.00 |
| 32 | 风机盘管 FP-34 | 3.00台 | 广州 | 约克、YGFC02CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC02CC3U,冷量=2.2KW； 3、风量=340m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=47W； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声40.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 2350.00 | 7050.00 |
| 33 | 风机盘管 FP-51 | 6.00台 | 广州 | 约克、YGFC03CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC03CC3U 冷量=3.2KW； 3、风量=510m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=62W； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 2580.00 | 15480.00 |
| 34 | 风机盘管 PF-68 | 4.00台 | 广州 | 约克、YGFC04CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC04CC3U 冷量=4.25KW； 3、风量=680m3/h； 4、电量=75W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 2890.00 | 11560.00 |
| 35 | 风机盘管 PF-85 | 13.00台 | 广州 | 约克、YGFC05CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC05CC3U 冷量=5.00KW； 3、风量=850m3/h； 4、电量=82W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声43.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3465.00 | 45045.00 |
| 36 | 风机盘管 PF-102 | 11.00台 | 广州 | 约克、YGFC06CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC06CC3U 冷量=6.20KW； 3、风量=1020m3/h； 4、电量=105W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声46.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3645.00 | 40095.00 |
| 37 | 风机盘管 PF-136 | 4.00台 | 广州 | 约克、YGFC08CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC08CC3U 冷量=8.10KW； 3、风量=1360m3/h； 4、电量=148W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声48.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3910.00 | 15640.00 |
| 38 | 排风机PF 7-1 | 1.00台 | 广东 | 绿岛风、DPT20-55H、广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 1、N=0.34(KW),L=700(M3/h),P=300(Pa)； 2、电压：220v； | 3930.00 | 3930.00 |
| 39 | 消毒机XD-60 | 1.00台 | 上海 | 正华、ZH/KXD-X100、上海正华医疗设备有限公司 | 1、安装方式：吸顶嵌入式； 2、外型尺寸：（L×W×H）：680×680×450（mm3）； 3、重量：35 Kg； 4、消毒方法：等离子体+静电吸附； 5、最大适用体积：100 m3； 6、额定循环风量：1000 m3/h/； 7、杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V； 8、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³； 9、净化效果：设备持续工作1小时，对100m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥94%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2000000个/m³，达到十万级洁净度； 10、洁净空气量CADR（颗粒物）≥600m³/h； 11、气雾室细菌的杀灭率均大于99.90%； 12、设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%； 13、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒； 14、外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高； 15、采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好(两段式)； 16、实时监测室内空气温湿度； 17、高、中、低三挡可调风速供用户选择； 18、手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作； 19、程控数量（定时消毒）6组； 20、模块化设计，方便用户维护保养； 21、一键锁定功能，防止误操作； 22、工作时间自动累计功能； 23、高档液晶显示屏，远红外线遥控； 24、报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警； 25、输入功率：120W； 26、电源：AC 220V 50Hz； | 10850.00 | 10850.00 |
| （二） | 建筑智能化系统设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22U机柜 | 1.00台 | 广西 | 凡图、22U、广西凡图机柜制造有限公司 | 1、网络服务器机柜 ； 2、容量22U 高度1166mm 宽度600mm深度600mm ； 3、标准ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 ； 4、门及门锁钢化玻璃前门材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板； | 4650.00 | 4650.00 |
| 2 | 红外半球网络摄像机 | 11.00台 | 杭州 | 海康威视、DS-2CD2325-I、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1、最高分辨率可达1920×1080 @ 25fps,在该分辨率下可输出实时图像；2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码；3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；4、支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加；5、支持OSD颜色自选；6、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米；7、支持smart IR，防止夜间红外过曝；8、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；9、支持日夜两套参数独立配置；10、支持PoE供电功能(选配)；11、支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态；12、支持三码流,支持手机的监控；13、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 14、功能齐全:心跳,镜像等；15、支持多种智能报警；16、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；17、支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入；18、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试；19、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书；20、初始设备开机修改密码，保障密码安全；21、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示；22、符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； | 1560.00 | 17160.00 |
| 3 | 摄像机电源 | 1.00台 | 杭州 | 海康威视、12V/30A 、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1、参数：12V/30A 监控集中供电电源，调制方式 脉冲宽度调制(PWM)式 晶体管连接方式 半桥式 输入电压180V-240V（V）； 2、输出功率 360（W） 输出电压 DC12（V）； | 475.00 | 475.00 |
| 4 | 16路网络高清硬盘录像机 | 1.00台 | 杭州 | 海康威视、8816N-K8、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 一、硬件规格： 1、1.5U标准机架式； 2、1个HDMI，1个VGA，异源输出； 3、4盘位，可满配6TB硬盘； 4、2个千兆网口； 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 6；选配：1个eSATA接口； 7、报警IO：16进4路（可选配8出）； 二、软件性能： 1、输入带宽：160M； 2、16路H.264、H.265接入； 3、最大支持8×1080P解码； 4、支持H.264、H.265解码； 5、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份（硬盘需配租存储30天）；三、安装方式：机柜内安装； | 13500.00 | 13500.00 |
|  | 网络存储企业级硬盘（4T） | 4.00台 | 深圳 | 西数、WD40PURX、西部数据香港有限公司深圳代表处 | 1、3.5英寸 4TB IntelliPower 64M，SATA3接口； 2、转速：7200rpm； 3、缓存：256MB； 4、规格：监控级硬盘； | 1480.00 | 5920.00 |
| 5 | 门禁24口网络交换机 | 1.00台 |  |  | 1、产品类型：千兆以太网交换机； 2、应用层级:二层； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：32Gbps； 5、包转发率：6.6Mpps； 6、MAC地址表：8K； 7、端口参数：端口结构非模块化； 8、端口数量：26个 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP； 9、传输模式：全双工/半双工自适应； 10、功能特性： 1）网络标准； 2）IEEE 802.1Q ；3）堆叠功能；4）可堆叠； 11、VLAN：1）支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN；2）支持基于端口的VLAN ； 12、QOS：1）支持出端口限速；2）支持每端口4个或8个优先级队列；3）支持根据报文802.1p映射到不同队列；4）支持SP、WRR、SP+WRR算法； 13、组播管理： 1）支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；2）支持基于端口的组播流速率限制； 14、网络管理： 1）支持堆叠（S2710-SI、S2700-52P-EI支持）；2）支持自动配置功能；3）支持CLI配置；4）支持Telnet远程配置；5）支持SNMP V1/V2C/V3；6）支持RMON；7）支持SSH V2；8）支持WEB管理特性； 15、安全管理： 1）S2700-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；2）支持端口隔离；3）支持多播、广播及未知单播报文抑制；4）支持CPU保护功能；5）S2710-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；6）支持端口隔离；7）支持多播、广播及未知单播报文抑制；8）支持CPU保护功能；9）支持DHCP Snooping； 16、其它参数： 1）电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；2）产品认证：支持AAA认证； 3）产品尺寸：442×420×43.6mm； 4）产品重量：<2.4kg ；5）环境标准：工作温度：0-45℃，相对湿度：5%-95%无凝结 ； 17、其它特点： 1）7KV防雷技术； | 4140.00 | 4140.00 |
| 6 |  |  | 深圳 | 华为、S2700-26TP-SI-AC、华为技术有限公司 |  |  |  |
|  | 四门门禁控制器 | 1.00台 | 广东 | 中控、INBIO460、熵基科技股份有限公司 | 1、32位640MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash； 2、嵌入式Linux操作系统； 3、控制四门单向进出； 4、支持最多30，000个持卡人及100，000条脱机事件记录； 5、可设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限； 6、支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片； 7、采用以太网加RS485工业总线双通讯技术； 8、工作电源：额定电压12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A； 9、工作环境：温度0℃～55℃，湿度10～80%； 10、输出负载参数： 1）工作电压：AC≤30V，额定电流≤8A ；DC≤36V, 额定电流：≤5A； 2）读感器接口：提供TTL电平信号，12V DC，500mA读感器电源； 3）读感器连接电缆：6芯屏蔽线，24AWG，最长100米； | 5250.00 | 5250.00 |
| 7 | 双门门禁控制器 | 2.00台 | 广东 | 中控、INBIO260、熵基科技股份有限公司 | 1、32位640MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash； 2、嵌入式Linux操作系统； 3、控制双门单向进出； 4、支持最多30，000个持卡人及100，000条脱机事件记录； 5、可设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限； 6、支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片； 7、采用以太网加RS485工业总线双通讯技术； 8、工作电源：额定电压12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A； 9、工作环境：温度0℃～55℃，湿度10～80%； 10、输出负载参数： 1）工作电压：AC≤30V，额定电流≤8A ；DC≤36V, 额定电流：≤5A； 2）读感器接口：提供TTL电平信号，12V DC，500mA读感器电源； 3）读感器连接电缆：6芯屏蔽线，24AWG，最长100米； | 4020.00 | 8040.00 |
| 8 | 指纹+密码门禁机 | 7.00台 | 广东 | 中控、FR2200MF 、熵基科技股份有限公司 | 1、联网使用，支持密码和指纹两种方式； 2、用户数：500人； 3、指纹容量：500； 4、其它功能 多种验证方式、简单门禁、有线门铃 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%～80%； | 4550.00 | 31850.00 |
|  | 电插锁 | 9.00台 | 温州 | 博克、BLC-2510A、温州市博克电子有限公司 | 1、280kg,通电上锁、磁感应式，单电流，门状态信号NC输出； | 860.00 | 7740.00 |
| 9 | 出门按钮 | 7.00台 | 温州 | 博克、BAN-5203、温州市博克电子有限公司 | 1、负载电流：1.25A； 2、开关耐压：250VDC； 3、工作电压：100VDC； 4、开关方式：自动复位； | 45.00 | 315.00 |
| 10 | 监控24口网络交换机 | 1.00台 | 深圳 | 华为、S2700-26TP-SI-AC、华为技术有限公司 | 1、产品类型：千兆以太网交换机； 2、应用层级:二层； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：32Gbps； 5、包转发率：6.6Mpps； 6、MAC地址表：8K； 7、端口参数：端口结构非模块化； 8、端口数量：26个 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP； 9、传输模式：全双工/半双工自适应； 10、功能特性： 1）网络标准； 2）IEEE 802.1Q ；3）堆叠功能；4）可堆叠； 11、VLAN：1）支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN；2）支持基于端口的VLAN ； 12、QOS：1）支持出端口限速；2）支持每端口4个或8个优先级队列；3）支持根据报文802.1p映射到不同队列；4）支持SP、WRR、SP+WRR算法； 13、组播管理： 1）支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；2）支持基于端口的组播流速率限制； 14、网络管理： 1）支持堆叠（S2710-SI、S2700-52P-EI支持）；2）支持自动配置功能；3）支持CLI配置；4）支持Telnet远程配置；5）支持SNMP V1/V2C/V3；6）支持RMON；7）支持SSH V2；8）支持WEB管理特性； 15、安全管理： 1）S2700-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；2）支持端口隔离；3）支持多播、广播及未知单播报文抑制；4）支持CPU保护功能；5）S2710-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；6）支持端口隔离；7）支持多播、广播及未知单播报文抑制；8）支持CPU保护功能；9）支持DHCP Snooping； 16、其它参数： 1）电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；2）产品认证：支持AAA认证； 3）产品尺寸：442×420×43.6mm； 4）产品重量：<2.4kg ；5）环境标准：工作温度：0-45℃，相对湿度：5%-95%无凝结 ； 17、其它特点： 1）7KV防雷技术； | 4140.00 | 4140.00 |
| 11 | 指纹采集器 | 1.00个 | 广东 | 中控、ZK8500R、熵基科技股份有限公司 | 1、电压 5（V）； 2、电流 80（mA）；3、采集分辨率 500（DPI）； 3、支持采集技术，滚动采集 ； 4、图像采集时间：0.5（s）； 5、指纹处理时间：0.5（s）； 6、工作模式：芯片式 ； | 1210.00 | 1210.00 |
| 12 | 485转换器 | 1.00台 | 广东 | 中控、485信号转换为232信号、熵基科技股份有限公司 | 1、将485信号转换为232信号输入电脑; | 1340.00 | 1340.00 |
|  | 电源接线箱-信号转换器 | 1.00个 | 安徽 | 来邦、NBN-PJ+、来邦科技股份公司 | 1、 模数主机必配。可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电； 2、含24V/8.3A开关电源； 3、最大输出功率：200W； | 2200.00 | 2200.00 |
| 三 | 产科 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产床 | 3.00张 | 宁波 | 科艺、ET400、宁波科艺医疗器械有限公司 | 一、总体要求： 1、进口电动液压系统妇科手术台，完全适合用于各种妇科检查，顺产手术； 2、床面采用流线型设计，美观、亲和力强，同时依据人体工程学，床垫采用最新的记忆海绵垫缝置成型，让患者有个舒服的治疗环境； 3、外罩壳等多个部位均采用优质304不锈钢，抗腐蚀，易于清洁和消毒处理； 4、该手术床通过微型触摸开关控制器灵活控制台面的各种运动； 5、电动背板也进行了下折10°的设计，以便在手术中的所需； 6、独特设计的600mm宽的床面，适合于不同体型的人群需求； 7、具有良好的稳定性，使用方便、运行平稳、噪音小、工作压力大、工作效率高，满足各种手术动作的需求； 8、在结构上不仅配用专用的污垢盆，还加配了供患者休息的可拆卸式腿板，让患者减轻手术的疼痛； 9、独有的手术台固定脚，增大了与地面的接触面积，保证了手术台的稳定性； 二、技术参数： 1、台面长度/宽度：1870/560 ； 2、台面最低/最高高度：600/880； 3、台面前倾/后倾角度：10°/25°； 4、背板上折/下折角度：70°/10°； 5、电源电压、电源频率、电源容量：220V，50Hz，1.0KW； | 79800.00 | 239400.00 |
| 2 | 产科手术台 | 1.00台 | 宁波 | 科艺、ET700、宁波科艺医疗器械有限公司 | 1、电动液压型，（含腰桥），采用进口液压控制系统； 2、手术床体、底座外壳均采用优质304不锈钢材料；分腿板可拆卸，五大部分独立，床面采用的是高透光纤维材料； 3、台面长度/宽度：≥1960mm/500±20mm；台面升降距离≥400mm，平移距离≥340mm；额度负载重量：≥173kg； 4、需配：床垫、托腿架、搁臂架、头板、足板、支肩架、支身架、麻醉屏架、腿板、内置腰桥、手控器； | 143600.00 | 143600.00 |
| 3 | 手术室无影灯 | 1.00套 | 上海 | 正华、EXLED7500/EXLED5500、上海正华医疗设备有限公司 | 1、LED光源，彩色液晶触摸屏控制； 2、灯盘直径：子灯≥500mm，母灯≥700mm； 3、光照强度：子灯≥140000Lux，母灯≥160000Lux； 4、色温4500±500K；照明深度≥1200mm；灯泡使用寿命≥50000小时； 5、灯悬吊系统旋转关节≥6个，弹簧采用德国欧达尔； 6、内置一键式微创手术的MIN照明模式； | 158900.00 | 158900.00 |
| 4 | 手术室吊塔 | 1.00套 | 上海 | 正华、EX-50E、上海正华医疗设备有限公司 | 1、吊塔结构采用模具化生产、无外露螺丝钉，外观新颖大方，运用圆弧形设计。所有吊塔功能柱组件需分型腔结构，采用高强度、耐腐蚀铝镁合金材质，国标6063或6005-T5高强度铝合金型材具有移动以及旋转限位装置。 2、吊塔表面采用高压静电喷涂环保粉末材料工艺，无眩目感。 3、吊塔配置机械阻尼刹车系统，采用进口转动轴承滚针式，确保设备使用时不产生飘移。 4、吊塔上承载的设备的电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔再移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 5、气体终端采用德标标准或其它标准；接口颜色以及形状不同，具有防误接功能；有通、断、拔三种状态，能带气维修。 6、 电源插座采用国际知名品牌220V 10A，兼容德标、美标、国标多功能制式。 7、设备托盘为高强度铝合金整体模具一次拉制成型,单块托盘的承重量不小于60公斤. 8、采用进口医用软管，保证医用软管使用上的安全，医用软管需通过SGS皮肤刺激测试、细胞毒性试验、致敏试验测试实验 9、(一)单臂机械吊塔 （1）净负载能力≥200KG （2）单臂，长度≥800mm （3）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º | 109800.00 | 109800.00 |
| 5 |  |  |  |  | （4）竖置吊柱式结构，长度≥800mm，保证能安装所有的接口，并能同时使用 （5）各个转动关节配置刹车，保证手术时设备无飘移 （6）仪器平台：2层 （7）每套配置气源：氧气2个、吸引2个、空气1个、笑气1个、废气排放（直插式）1个。,颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修。 （8）每套配置多功能电源插座10个10A电源插座（插拔次数≥10000次），，电气终端可根据需要安装于各个方位。 （9）延展臂：1套，双关节，转动半径>350mm （10）输液架：1套，可调高度不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）；网络接口2个。抽屉1个. （11）等电位端子2个。 （12）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配 10、技术参数要求 （1）工作电源：AC220V、50HZ； (2) 干湿合一桥式吊塔（横梁长度根据医院实际情况制订）。 （3）主横梁下方悬吊竖置柱式气电箱,箱体平移范围：500-600mm。 （4）配LED照明灯带1个，内置于吊桥横梁中, 和吊塔设备一体，节约空间。 （5） 净载重≥300kg 干湿区配置要求： （1）气体终端及电源插座：气体终端氧气2个、吸引2个、空气2个，颜色及形状不同，插拔次数20000次以上，通、断、拔三种状态，能带气维修，12个10A电源插座（插拔次数≥10000次），气体终端和插座置于气电箱上。 （2） 延展臂：1套，双关节，转动半径>350mm （3） 输液架：1套，可调高度不锈钢（带有4个输液瓶挂钩）； （4） 仪器托盘：2层，尺寸≥550x440mm，两侧配置国际标准的不锈钢10×25导轨。 每个设备托盘最大承载重量≥60Kg，可按客户要求自由调节高度。 （5） 抽屉1个 。 （6） 等电位端子2个。 （7）网络接口2个。 |  |  |
| 6 | 手术室药品柜 | 1.00台 | 浙江 | 净灵、1200*1700*350mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 10650.00 | 10650.00 |
| 7 | 手术室器械柜 | 1.00台 | 浙江 | 净灵、1200*1700*350mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 10650.00 | 10650.00 |
| 8 | 手术室麻醉柜 | 1.00台 | 浙江 | 净灵、1200*1700*350mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 10650.00 | 10650.00 |
| 9 | 手术室书写台 | 1.00台 | 浙江 | 净灵、600*400*250mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 3780.00 | 3780.00 |
| 10 | 手术室电脑柜 | 1.00台 | 浙江 | 净灵、700*1700*350mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、柜体1.2mm厚304不锈钢板材制作，柜门1.0mm厚304不锈钢板材制作,不锈钢包边； | 16500.00 | 16500.00 |
| 11 | 单人位洗手槽 | 1.00套 | 浙江 | 净灵、900*1900*500mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、整体采用优质304#不锈钢制作，无缝设计，极易清洁红外感应出水系统配有医用龙头，自动给皂/给液器，自动加热系统； | 13500.00 | 13500.00 |
| 12 | 双人位洗手槽 | 2.00套 | 浙江 | 净灵、1500*1900*500mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、整体采用优质304#不锈钢制作，无缝设计，极易清洁红外感应出水系统配有医用龙头，自动给皂/给液器，自动加热系统； | 22650.00 | 45300.00 |
| 13 | 手术室成品不锈钢洁净观片灯 | 1.00套 | 浙江 | 净灵、880*1006*29mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、四联观片灯，柜体1.2mm厚304不锈钢制作,不锈钢包边，含五金配件； | 5360.00 | 5360.00 |
| 14 | 手术室中央控制系统 | 1.00套 | 广州 | 赛科、六联控制箱、广州市赛科自动化控制设备有限公司 | 1、液晶触键屏幕,手术室中央系统六联控制箱,柜体1.2mm不锈钢板材制作,铝合金专用型材包边； | 42500.00 | 42500.00 |
| 15 | 护士站防火板饰面造型服务台 FW-01 | 2.95m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：护士站； 2、基层材料种类、规格：12mm、15mm、18mm大芯板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM防火板饰面，120mm不锈钢装饰板； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：700mm宽*800mm高,详见施工图； | 3930.00 | 11593.50 |
| 16 | 护士站服务台人造石造型台面 | 2.30㎡ | 广东 | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司 | 1、施工部位：护士站；2、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边； | 1250.00 | 2875.00 |
| 17 | 不锈钢饰面矮柜 GT-01 | 3.69m | 浙江 | 净灵、600mm宽*820mm高、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、材料种类：不锈钢柜体、台面、挡水边 2、其他材料种类：铝合金支撑脚等五金配件 3、台柜规格、尺寸：600mm宽*820mm高，详见施工图； | 4080.00 | 15055.20 |
| 18 | 防火板造型饰面矮柜 GT-02 | 7.05m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：餐厅、医生办等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层、双层夹板门扇； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*800mm高,详见施工图； | 1625.00 | 11456.25 |
| 19 | 矮柜人造石台面 | 14.07㎡ | 广东 | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司 | 1、施工部位：矮柜台面； 2、材料种类、规格：12mm厚人造石造型台面，加厚边； | 1250.00 | 17587.50 |
| 20 | 防火板造型饰面吊柜 GT-03 | 35.40m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：餐厅、医生办等； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | 1485.00 | 52569.00 |
| 21 | 防火板造型饰面更衣柜 GT-04 | 89.38㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：值班室； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*2340(2400mm)高，详见施工图； | 1610.00 | 143901.80 |
| 22 | 防火板造型饰面资料柜 GT-05 | 28.16㎡ | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：副主任办、护士长办、医生办等； 2、基层品种：9mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、材料种类、规格：铝合金边框1100mm高5mm透明玻璃柜门； 5、其他材料种类：合页、拉手等五金配件； 6、台柜规格、尺寸：400mm宽*2000mm高,详见施工图； | 1580.00 | 44492.80 |
| 23 | 防火板造型饰面办公桌 GT-06 | 23.65m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：办公室； 2、基层材料种类、规格：双层10mm夹板基层； 3、面层层材料种类、规格：柜体内外贴1.00MM木纹防火板，侧面2mm同质PVC收边； 4、其他材料种类：电解钢方通（60*60*2mm）； 5、台柜规格、尺寸：600mm宽*750mm高,详见施工图； | 1310.00 | 30981.50 |
| 24 | 配药室防火板造型饰面矮柜 GT-07 | 6.45m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图； | 1625.00 | 10481.25 |
| 25 | 配药室防火板造型饰面吊柜 GT-08 | 6.45m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：治疗室； 2、基层品种：15mm夹板、18mm大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：暗藏挂件、合页、拉手等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：400mm宽*900mm高,详见施工图； | 1485.00 | 9578.25 |
| 26 | 防火板造型饰面洗婴柜 GT-09 | 3.88m | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：洗婴室、隔离洗婴； 2、基层品种：夹板、大芯板基层； 3、面层种类、规格：柜体内外贴1.00mm木纹防火板，同质PVC线条封边； 4、其他材料种类：合页、拉手、抽屉导轨等五金配件； 5、台柜规格、尺寸：750mm宽*800mm高,详见施工图； | 1820.00 | 7061.60 |
| 27 | 人造石造型洗手台 | 5.23m | 广东 | 欧铂利、12mm厚、广东欧铂利新材料科技有限公司 | 1、施工部位：卫生间； 2、基层品种：四周L40*40镀锌角钢架，瓷盆底部底部L40*40镀锌角钢架圆状冷弯固定； 3、面层种类、规格：20mm厚石材台面； 4、其他种类、规格：橡胶垫固定安装； | 1660.00 | 8681.80 |
| 28 | 定制不锈钢医疗垃圾桶 | 3.00个 | 现场 | 现场制作 | 1、施工部位：洗消室矮柜； 2、材料种类、规格：1.0mm厚304拉丝不锈钢，垃圾桶四周1.0mm厚304不锈钢造型收边； 3、其他材料种类：含垃圾桶侧边手提把手； 4、柜体规格、尺寸：500mm长*250mm宽*450mm高； | 680.00 | 2040.00 |
| 29 | 定制钢制活动抽屉柜 | 2.00个 | 上海 | 富丽华、现场自制、上海富美家装饰材料有限公司 | 1、施工部位：办公室、护士站； 2、三斗不锈钢活动柜，白色漆喷涂饰面，五金配件； 3、柜体规格、尺寸：500mm长*400mm宽*610mm高； | 980.00 | 1960.00 |
| （二） | 通风空调设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理器 X40 | 2.00台 | 广州 | 约克、YAH04BSN、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM04H3冷量=49.7KW； 3、热量=51.1KW； 4：风量=4000m3/h； 5、电量=1.1KW； 6、电压=320V，干球35、湿球28、水量2.37（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1357*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5 | 38450.00 | 76900.00 |
| 2 | 空气处理器自动控制系统及配电系统 | 2.00台 | 广州 | 宝赛、根据图纸配置、广州宝赛自动化有限公司 | 1、型式：吊装式； 2、规格、型号：YCM04H3冷量=49.7KW； 3、热量=51.1KW； 4：风量=4000m3/h； 5、电量=1.1KW； 6、电压=320V，干球35、湿球28、水量2.37（L/s)、水压降≤100KPa、风机总效率≥70%、外形参考尺寸950*1357*620、静压：300Pa,初效G3，中效F5 | 7500.00 | 15000.00 |
| 3 | 风机盘管 FP-34 | 2.00台 | 广州 | 约克、YGFC02CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC02CC3U,冷量=2.2KW； 3、风量=340m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=47W； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声40.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向。 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 2350.00 | 4700.00 |
| 4 | 风机盘管 FP-51 | 5.00台 | 广州 | 约克、YGFC03CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC03CC3U 冷量=3.2KW； 3、风量=510m3/h； 4、机外余压=50Pa； 5、电量=62W；6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 2580.00 | 12900.00 |
| 5 | 风机盘管 PF-68 | 11.00台 | 广州 | 约克、YGFC04CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC04CC3U 冷量=4.25KW； 3、风量=680m3/h； 4、电量=75W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声42.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 2890.00 | 31790.00 |
| 6 | 风机盘管 PF-85 | 3.00台 | 广州 | 约克、YGFC04CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC05CC3U 冷量=5.00KW； 3、风量=850m3/h； 4、电量=82W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声43.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3465.00 | 10395.00 |
| 7 | 风机盘管 PF-102 | 7.00台 | 广州 | 约克、YGFC04CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC06CC3U 冷量=6.20KW； 3、风量=1020m3/h； 4、电量=105W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V,7、进出水温：7/12℃； 8、噪声46.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3645.00 | 25515.00 |
| 8 | 风机盘管 PF-136 | 8.00台 | 广州 | 约克、YGFC04CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC08CC3U 冷量=8.10KW； 3、风量=1360m3/h； 4、电量=148W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声48.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 3910.00 | 31280.00 |
| 9 | 风机盘管 FP-204 | 2.00台 | 广州 | 约克、YGFC04CC3U、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、安装方式:卧式暗装； 2、规格、型号：YGFC12CC3U 冷量=11.25KW； 3、风量=2040m3/h； 4、电量=250W； 5、机外余压=50Pa； 6、电压：220V； 7、进出水温：7/12℃； 8、噪声49.5dB； 9、美国制冷协会AHRI认证； 10、电机采用进口高精度优质滚珠轴承，无须加油，自行润滑； 11、风机固定板与出风口法兰可互换位置，方便变换接管方向； 12、凝结水盘采用整体冲压一次成型，无焊缝、焊点； | 4560.00 | 9120.00 |
| 10 | 洁净送风天花 | 1.00个 | 浙江 | 净灵、2600*1400*1.2mm、海宁市净灵五金制品有限公司 | 1、不锈钢孔板 2600*1400*1.2mm 304不锈钢； | 25080.00 | 25080.00 |
| 11 | 直膨组合式空气处理机组 AHU-5-1 | 1.00台 | 广州 | 约克、YDXM0509S25C8EA、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、型式：卧式； 2、送风量=2000m3/h，新风量=400m3/h，余压=750Pa，冷量=19.5KW，电量=18.5KW，电压=308V； | 68500.00 | 68500.00 |
| 12 | 数码变容量直膨空调机组（室外机） W-1 | 1.00台 | 广州 | 约克、YEOH080VPE0B、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、冷量=19.4KW，热量=20.4KW，电量=6.25KW，电压=380V，运行噪声≤60dB（A）； | 57250.00 | 57250.00 |
| 13 | 直膨组合式空气处理机组自动控制系统AHU-5-1 | 1.00台 | 广州 | 约克、根据图纸配置、约克广州空调冷冻设备有限公司 | 1、采用DDC控制器及温、湿度传感器、压差开关、风阀执行器、电动比例积分阀等对系统的风量及温度进行控制； | 45000.00 | 45000.00 |
| 14 | 排风机PF-5-1 | 1.00台 | 广东 | 绿岛风、DPT20-55H、广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 1、N=0.33(KW),L=500(M3/h),P=300(Pa)； 2、电压：220v； | 3850.00 | 3850.00 |
| 15 | 排风机PF-5-2 | 1.00台 | 广东 | 绿岛风、DPT20-55H、广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 1、N=0.26(KW),L=300(M3/h),P=300(Pa)； 2、电压：220v； | 3360.00 | 3360.000 |
| 16 | 排风机PF-5-3 | 1.00台 | 广东 | 绿岛风、DPT20-55H、广东绿岛风空气系统股份有限公司 | 1、N=0.26(KW),L=300(M3/h),P=300(Pa)； 2、电压：220v； | 3360.00 | 3360.00 |
| 17 | 消毒机XD-60 | 1.00台 | 上海 | 正华、ZH/KXD-X100、上海正华医疗设备有限公司 | 1、安装方式：吸顶嵌入式； 2、外型尺寸：（L×W×H）：680×680×450（mm3）； 3、重量：35 Kg； 4、消毒方法：等离子体+静电吸附； 5、最大适用体积：100 m3； 6、额定循环风量：1000 m3/h/； 7、杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V； 8、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³； 9、净化效果：设备持续工作1小时，对100m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥94%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2000000个/m³，达到十万级洁净度； 10、洁净空气量CADR（颗粒物）≥600m³/h； 11、气雾室细菌的杀灭率均大于99.90%； 12、设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%； 13、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒； 14、外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高； 15、采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好(两段式)； 16、实时监测室内空气温湿度； 17、高、中、低三挡可调风速供用户选择； 18、手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作； 19、程控数量（定时消毒）6组； 20、模块化设计，方便用户维护保养； 21、一键锁定功能，防止误操作； 22、工作时间自动累计功能； 23、高档液晶显示屏，远红外线遥控； 24、报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警； 25、输入功率：120W； 26、电源：AC 220V 50Hz； | 10850.00 | 10850.00 |
| （三） | 建筑智能化系统设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22U机柜 | 1.00台 | 广东 | 凡图、22U、广西凡图机柜制造有限公司 | 1、网络服务器机柜 ； 2、容量22U 高度1166mm 宽度600mm深度600mm ； 3、标准ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 ； 4、门及门锁钢化玻璃前门材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板； | 4650.00 | 4650.00 |
| 2 | 红外半球网络摄像机 | 9.00台 | 杭州 | 海康威视、DS-2CD2325-I、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1、最高分辨率可达1920×1080 @ 25fps,在该分辨率下可输出实时图像； 2、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码； 3、码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4、支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加； 5、支持OSD颜色自选； 6、采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米； 7、支持smart IR，防止夜间红外过曝； 8、ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 9、支持日夜两套参数独立配置； 10、支持PoE供电功能(选配)； 11、支持3D数字降噪, 支持120dB超宽动态； 12、支持三码流,支持手机的监控； 13、支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 14、功能齐全:心跳,镜像等； 15、支持多种智能报警； 16、支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 17、支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入； 18、支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试； 19、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书； 20、初始设备开机修改密码，保障密码安全； 21、支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示； 22、符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； 二、应用场景 1、适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境； | 1560.00 | 14040.00 |
| 3 | 摄像机电源 | 1.00台 | 杭州 | 海康威视、12V/30A 、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1、参数：12V/30A 监控集中供电电源，调制方式 脉冲宽度调制(PWM)式 晶体管连接方式 半桥式 输入电压180V-240V（V）； 2、输出功率 360（W） 输出电压 DC12（V）； | 475.00 | 475.00 |
| 4 | 16路网络高清硬盘录像机 | 1.00台 | 杭州 | 海康威视、8816N-K8、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 一、硬件规格： 1、1.5U标准机架式； 2、1个HDMI，1个VGA，异源输出； 3、4盘位，可满配6TB硬盘； 4、2个千兆网口； 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 6；选配：1个eSATA接口； 7、报警IO：16进4路（可选配8出）； 二、软件性能： 1、输入带宽：160M； 2、16路H.264、H.265接入； 3、最大支持8×1080P解码； 4、支持H.264、H.265解码； 5、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份（硬盘需配租存储30天）； 三、安装方式：机柜内安装； | 13500.00 | 13500.00 |
| 5 | 网络存储企业级硬盘 | 4.00台 | 深圳 | 西数、WD40PURX、西部数据香港有限公司深圳代表处 | 1、3.5英寸 4TB IntelliPower 64M，SATA3接口； 2、转速：7200rpm； 3、缓存：256MB； 4、规格：监控级硬盘； | 1480.00 | 5920.00 |
| 6 | 门禁24口网络交换机 | 1.00台 | 深圳 | 华为、S2700-26TP-SI-AC、华为技术有限公司 | 1、产品类型：千兆以太网交换机； 2、应用层级:二层； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：32Gbps； 5、包转发率：6.6Mpps； 6、MAC地址表：8K； 7、端口参数：端口结构非模块化； 8、端口数量：26个 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP； 9、传输模式：全双工/半双工自适应； 10、功能特性： 1）网络标准； 2）IEEE 802.1Q ；3）堆叠功能；4）可堆叠； 11、VLAN：1）支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN；2）支持基于端口的VLAN ； 12、QOS：1）支持出端口限速；2）支持每端口4个或8个优先级队列；3）支持根据报文802.1p映射到不同队列；4）支持SP、WRR、SP+WRR算法； 13、组播管理： 1）支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；2）支持基于端口的组播流速率限制； 14、网络管理： 1）支持堆叠（S2710-SI、S2700-52P-EI支持）；2）支持自动配置功能；3）支持CLI配置；4）支持Telnet远程配置；5）支持SNMP V1/V2C/V3；6）支持RMON；7）支持SSH V2；8）支持WEB管理特性； 15、安全管理： 1）S2700-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；2）支持端口隔离；3）支持多播、广播及未知单播报文抑制；4）支持CPU保护功能；5）S2710-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；6）支持端口隔离；7）支持多播、广播及未知单播报文抑制；8）支持CPU保护功能；9）支持DHCP Snooping； 16、其它参数： 1）电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；2）产品认证：支持AAA认证； 3）产品尺寸：442×420×43.6mm； 4）产品重量：<2.4kg ；5）环境标准：工作温度：0-45℃，相对湿度：5%-95%无凝结 ； 17、其它特点： 1）7KV防雷技术； | 4140.00 | 4140.00 |
| 7 | 双门门禁控制器 | 2.00台 | 广东 | 中控、INBIO260、熵基科技股份有限公司 | 1、32位640MHZ高速CPU，配合32MBits RAM，256MBits Flash； 2、嵌入式Linux操作系统； 3、控制双门单向进出； 4、支持最多30，000个持卡人及100，000条脱机事件记录； 5、可设置多个时间组、门状态、节假日和不同用户的各种开门权限； 6、支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片； 7、采用以太网加RS485工业总线双通讯技术； 8、工作电源：额定电压12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A； 9、工作环境：温度0℃～55℃，湿度10～80%； 10、输出负载参数： 1）工作电压：AC≤30V，额定电流≤8A ；DC≤36V, 额定电流：≤5A； 2）读感器接口：提供TTL电平信号，12V DC，500mA读感器电源； 3）读感器连接电缆：6芯屏蔽线，24AWG，最长100米； | 4020.00 | 8040.00 |
| 8 | 指纹+密码门禁机 | 4.00台 | 广东 | 中控、FR2200MF 、熵基科技股份有限公司 | 1、联网使用，支持密码和指纹两种方式； 2、用户数：500人； 3、指纹容量：500； 4、其它功能 多种验证方式、简单门禁、有线门铃 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%～80%； | 4550.00 | 18200.00 |
| 9 | 电插锁 | 6.00台 | 温州 | 博克、BLC-2510A、温州市博克电子有限公司 | 1、280kg,通电上锁、磁感应式，单电流，门状态信号NC输出； | 860.00 | 5160.00 |
| 10 | 出门按钮 | 4.00台 | 温州 | 博克、BAN-5203、温州市博克电子有限公司 | 1、负载电流：1.25A； 2、开关耐压：250VDC； 3、工作电压：100VDC； 4、开关方式：自动复位； | 45.00 | 180.00 |
| 11 | 监控24口网络交换机 | 1.00台 |  |  | 1、产品类型：千兆以太网交换机； 2、应用层级:二层； 3、交换方式：存储-转发； 4、背板带宽：32Gbps； 5、包转发率：6.6Mpps； 6、MAC地址表：8K； 7、端口参数：端口结构非模块化； 8、端口数量：26个 24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP； 9、传输模式：全双工/半双工自适应； 10、功能特性： 1）网络标准； 2）IEEE 802.1Q ；3）堆叠功能；4）可堆叠； 11、VLAN：1）支持IEEE 802.1Q(VLAN)，整机支持4K个VLAN；2）支持基于端口的VLAN ； 12、QOS：1）支持出端口限速；2）支持每端口4个或8个优先级队列；3）支持根据报文802.1p映射到不同队列；4）支持SP、WRR、SP+WRR算法； 13、组播管理： 1）支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；2）支持基于端口的组播流速率限制； 14、网络管理： 1）支持堆叠（S2710-SI、S2700-52P-EI支持）；2）支持自动配置功能；3）支持CLI配置；4）支持Telnet远程配置；5）支持SNMP V1/V2C/V3；6）支持RMON；7）支持SSH V2；8）支持WEB管理特性； 15、安全管理： 1）S2700-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；2）支持端口隔离；3）支持多播、广播及未知单播报文抑制；4）支持CPU保护功能；5）S2710-SI：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；6）支持端口隔离；7）支持多播、广播及未知单播报文抑制；8）支持CPU保护功能；9）支持DHCP Snooping； 16、其它参数： 1）电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；2）产品认证：支持AAA认证； 3）产品尺寸：442×420×43.6mm； 4）产品重量：<2.4kg ；5）环境标准：工作温度：0-45℃，相对湿度：5%-95%无凝结 ； 17、其它特点： 1）7KV防雷技术； | 4140.00 | 4140.00 |
|  |  |  | 深圳 | 00-26TP-SI-AC、华为技术有限公司 |  |  |  |
| 14 | 指纹采集器 | 1.00个 | 广东 | 中控 、ZK8500R、熵基科技股份有限公司 | 1、电压 5（V）； 2、电流 80（mA）；3、采集分辨率 500（DPI）； 3、支持采集技术，滚动采集 ； 4、图像采集时间：0.5（s）； 5、指纹处理时间：0.5（s）； 6、工作模式：芯片式 ； | 1210.00 | 1210.00 |
| 15 | 多媒体控制盒 | 1.00个 | 安徽 | 来邦、NLV-DC、来邦科技股份公司 | 1、型号 NLV-DC； 2、供电方式 外接直流电源； 3、对外接口 USB/HDMI； 4、显示屏分辨率 1280*720像素； | 3590.00 | 3590.00 |
| 16 | 护士站呼叫主机 | 1.00台 | 安徽 | 来邦、NNV-30++、来邦科技股份公司 | 1、采用≥10.2英寸触摸显示屏支持，1080P高清视频 ； 2、主机间可双工可视对讲，含免提和手柄两种对讲方式，视频通话时支持手动调节摄像头角度；3、数据同步：支持同步HIS系统数据，实时更新病员一览信息； 3、主机托管：支持将本主机所管理的设备托管给其它主机； 4、呼叫转移：支持将呼叫信息转移到其他主机上，并支持分时段转移； 5、广播播放：支持对所有终端设备全区、分区、定时广播、广播喊话、消防广播； 6、SIP电话接入：支持标准SIP通讯协议，可接入SIP电话系统； 7、现场处理：开启“等待处理”功能时，护士须到该病床处按键取消该状态； 8、支持分区多路同时广播并可独立控制每一路广播的音量；可对系统内其它主机进行语音广播； 9、病区门开锁：支持病区门锁开闭，并能与探访人可视对讲，实现门禁管理； 10、语音播报：支持多种方式语音播报护理级别：支持自定义护理级别设置； 11、音量调节：支持白天和夜晚终端设备的播报音量、通话音量设置； 12、夜晚模式：支持夜晚模式，自定义设置夜间分机关屏休眠时间； 13、在线检测：支持实时检测设备在线状态； 14、录音录像：支持录音录像，可本地或服务器查看； 15、接口多样：支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入等硬件接口； | 13400.00 | 13400.00 |
| 17 | 病床、值班室分机 | 20.00台 | 安徽 | 来邦、NBW-B3、来邦科技股份公司 | 1、采用5英寸真彩屏，超薄面板，含手持，壁挂式安装在医院病床上方的设备带上； 2、呼叫/解除：可向病房门口机和护士站主机呼叫与解除呼叫； 3、双工对讲：可与病房门口机或护士站主机手持双工对讲； 4、信息查询：可显示病人信息、体检信息、护理标识；可查看治疗、费用、设备信息；可设定白天、夜晚定时打开、关闭液晶显示； 5、灯光控制：可手持控制床头灯开关（需另购灯光控制盒）； 6、呼叫转接：护士按下病房门口机上的“进入护理”按键，该病房门口门灯常亮青色，可利用此房间分机接听其他病床呼叫、对讲；离开时可再次按下此键解除该功能； 7、护理增援：按下分机上的“增援”键，可呼唤增派其他医护人员； 8、呼叫护工：按分机手持上的“0+返回”键可呼叫此病床对应护工随身配带的无线手表接收机； 9、电视伴音：可耳机收听电视声音、手持遥控调换电视频道； 10、广播播放：可接收主机的MP3文件广播或喊话； 11、接口多样： 1）可外接输液报警器或其它监测病情设备，输液结束或监测有异常时，可向主机报警； 2）可外接按钮接线盒，实现扩接5个防水按钮（型号：ANW3）； 12、安装时，手持呼叫器与分机间距需保持≥15cm； | 970.00 | 19400.00 |
| 18 | 42寸电子一览表显示屏 | 1.00台 | 上海 | 海信、43H3F、海信集团有限公司 | 1、42寸、四核1.5GHZ、运行内存1G、本机内存8G、分辨率1920*1080P、端口HDMI*1、USB2.0*2、RJ45网口； | 7470.00 | 7470.00 |
| 19 | 点阵双面走廊显示屏 | 2.00台 | 安徽 | 来邦、NN-HJD、来邦科技股份公司 | 1、铝合金边框，双面单行十汉字滚动显示，吊装在病区走廊。 2、功能简介： 1）信息显示：支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息； 2）通讯方式：TCP/IP网络和RS485两种通讯方式； 3、供电方式：电源适配器供电（DC14V/2A）； | 5450.00 | 10900.00 |
| 20 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 4.00个 | 安徽 | 来邦、NBW-AN3、来邦科技股份公司 | 1、防水等级符合IPX8要求； 2、支持标准86盒安装设计； 3、支持拉线和按键两种报警方式； | 195.00 | 780.00 |
| 21 | 电源接线箱-信号转换器 | 1.00个 | 安徽 | 来邦、NBN-PJ+、来邦科技股份公司 | 1、模数主机必配。可给模数主机、病房门口机、分机以及外接设备等设备供电； 2、 含24V/8.3A开关电源，最大输出功率：200W； | 2200.00 | 2200.00 |
| （四） | 正压机组设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气压缩机 | 2.00台 | 厦门 | 捷豹ZLS15A、厦门东亚机械有限公司 | 1、压缩空气一用一备原则，采用排气量在1.82m³/分钟-0.8MPa的螺杆空压机，功率11W/15P。冷干机处理空气量6m³/分钟。双路四级过滤器，1m³空气储罐。冷干机、过滤器、空气储罐配置电子除水装置； 1）运行噪音低于65分贝左右。 2）功率：小于11kW； 3）排气量：0.8~1.82m3/min（压力0.6~1.25MPa）； 4）冷却方式：水冷/风冷； 5）排气温低：风冷型小于等于10℃，水冷型小于40℃； 6）电源：380V，50/60Hz； 7）O2---%(v/v)(21±1)； 8）冷凝油及颗粒物0.5 mg/m3 ≤ 9）水份---35 mg/m3； 10）CO---15 ppm10； 11）CO2---500 ppm1000； 12）外形尺寸950*750*1120mm； 13）320KG； | 28900.00 | 57800.00 |
| 2 | 储气罐 | 2.00台 | 上海 | 申江、SJ-1、上海申江压力容器有限公司 | 1、1.0m3/min，0.8MPa | 7650.00 | 15300.00 |
| 3 | 二级过滤器 | 2.00个 | 厦门 | 捷豹、PDx-35、厦门东亚机械有限公司 | 1、技术参数：0.01ｕ； 2、性能配置：具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 3、PDx-35 L=3.0m3/min； | 2750.00 | 5500.00 |
| 4 | 三级过滤器 | 2.00个 | 厦门 | 捷豹、DDx-P35、厦门东亚机械有限公司 | 1、技术参数：0.01ｕ； 2、性能配置：具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 3、DDx-P35 L=3.0m3/min； | 2975.00 | 5950.00 |
| 5 | 四级过滤器 | 2.00个 | 厦门 | 捷豹、QDx-35、厦门东亚机械有限公司 | 1、技术参数：0.01ｕ； 2、性能配置：具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 3、QDx-35 L=3.0m3/min； | 3380.00 | 6760.00 |
| 6 | 一级过滤器 | 2.00个 | 厦门 | 捷豹、DDx-35、厦门东亚机械有限公司 | 1、技术参数：0.01ｕ； 2、性能配置：具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 3、DDx-35 L=3.0m3/min； | 2665.00 | 5330.00 |
| 7 | 冷冻式干燥机 | 2.00个 | 厦门 | 捷豹、ED-30、厦门东亚机械有限公司 | 1、L=3.0.0m3/min； | 5855.00 | 11710.00 |
| 8 | 脱脂紫铜管Φ10×1.0，银焊连接（含管件） | 2.00m | 山东 | 中佳、Φ10×1.0mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 41.50 | 83.00 |
| 9 | 脱脂紫铜管Φ28×1.5，银焊连接（含管件） | 85.20m | 山东 | 中佳、Φ28×1.5mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13.压力试验； | 155.00 | 13206.00 |
| 10 | 铜球阀Ф10 | 2.00个 | 宁波 | 埃美柯、Ф10、宁波埃美柯集团 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 60.00 | 120.00 |
| 11 | 止回阀φ28（安装） | 2.00个 | 宁波 | 埃美柯、φ28、宁波埃美柯集团 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 285.00 | 570.00 |
| 12 | 阀门φ28（安装） | 12.00个 | 宁波 | 埃美柯、φ28、宁波埃美柯集团 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 285.00 | 3420.00 |
| 13 | 超压安全阀φ28 | 2.00个 | 宁波 | 埃美柯、φ28、宁波埃美柯集团 | 1、φ28；含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验 | 1572.00 | 3144.00 |
| 14 | 电缆WDZ-YJY-4*10+1*6mm2 | 96.00m | 广西 | WDZ-YJY-4*10+1*6mm2、南宁银杉电线电缆有限责任公司 | 1、WDZ-YJY-4*10+1*6mm2； | 42.80 | 4108.00 |
| 15 | 压力仪表带截止阀 | 2.00台 | 宁波 | 埃美柯、Φ100、宁波埃美柯集团 | 1、详见图纸；1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验 | 250.00 | 500.00 |
| 16 | 分气缸/ 一进三出 紫铜管 DN130 | 1.00个 | 厦门 | 捷豹、DN130、厦门东亚机械有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 3095.00 | 3095.00 |
| 17 | 控制柜 | 1.00台 | 厦门 | 捷豹、42U、厦门东亚机械有限公司 | 1、42U； 2、详见图纸； | 4800.00 | 4800.00 |
| 18 | 减震器安装 | 8.00个 | 天津 | 鑫博凯、50KG、天津鑫博凯科技发展有限公司 | 1、50KG； | 65.00 | 520.00 |
| 19 | 砖、混凝土结构暗配PVCφ20 | 15.00m | 广东 | 联塑、φ20、广东联塑科技实业有限公司 | 1、PVCφ20； | 18.00 | 270.00 |
| 20 | 管架制作安装 | 100.00kg | 现场 | 现场制作 | 1、一般管架制作安装； 2、管道支架除锈、刷漆按设计要求； | 15.00 | 1500.00 |
| 21 | 脱脂紫铜管Φ35×1.5，银焊连接（含管件） | 146.70m | 山东 | 中佳、Φ35×1.5mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形。 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 185.00 | 27139.50 |
| （五） | 医气设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱脂紫铜管 | 190m | 山东 | 中佳、Φ54*2.0mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、 含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 355.60 | 67564.00 |
| 2 | Φ54铜管直通 | 44个 | 山东 | 中佳、Φ54-54、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 65.00 | 2860.00 |
| 3 | Φ54弯头90° | 12个 | 山东 | 中佳、Φ54-54/90°、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 69.00 | 828.00 |
| 4 | Φ54变42变径三通 | 8个 | 山东 | 中佳、Φ54-54-42、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 102.00 | 816.00 |
| 5 | 脱脂紫铜管 | 560m | 山东 | 中佳、Φ42*2.0mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 235.00 | 131600.00 |
| 6 | Φ42铜管直通 | 186个 | 山东 | 中佳、Φ42-42、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 49.80 | 9262.80 |
| 7 | Φ42弯头90° | 70个 | 山东 | 中佳、Φ42-42/90°、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 52.50 | 3675.00 |
| 8 | Φ42变35变径三通 | 2个 | 山东 | 中佳、Φ42-42-35、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 68.00 | 136.00 |
| 9 | 脱脂紫铜管 | 330.43m | 山东 | 中佳、ΦΦ35*1.5mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 172.00 | 56833.96 |
| 10 | Φ35铜管直通 | 78个 | 山东 | 中佳、Φ35-35、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 36.21 | 2824.38 |
| 11 | Φ35弯头90° | 42个 | 山东 | 中佳、Φ35-35/90°、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 38.42 | 1613.64 |
| 12 | Φ35变35等径三通 | 6个 | 山东 | 中佳、Φ35-35-35、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 55.00 | 330.00 |
| 13 | Φ35变22变径三通 | 30个 | 山东 | 中佳、Φ35-35-22、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 53.00 | 1590.00 |
| 14 | Φ35变12变径三通 | 18个 | 山东 | 中佳、Φ35-35-12、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 52.00 | 936.00 |
| 15 | 脱脂紫铜管 | 267.98m | 山东 | 中佳、Φ25*1.2mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 133.47 | 35767.29 |
| 16 | Φ25铜管直通 | 69个 | 山东 | 中佳、Φ25-25、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 27.35 | 1887.15 |
| 17 | Φ25弯头90° | 22个 | 山东 | 中佳、Φ25-25/90°、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 30.00 | 660.00 |
| 18 | Φ25变22变径三通 | 3个 | 山东 | 中佳、Φ25-25-22、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 35.00 | 105.00 |
| 19 | Φ25变12等径三通 | 8个 | 山东 | 中佳、Φ25-25-12、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 34.50 | 276.00 |
| 20 | 脱脂紫铜管 | 769.22m | 山东 | 中佳、Φ22*1.2mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 102.78 | 79060.43 |
| 21 | Φ22铜管直通 | 216个 | 山东 | 中佳、Φ22-22、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 24.80 | 5356.80 |
| 22 | Φ22弯头90° | 124个 | 山东 | 中佳、Φ22-22/90°、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 28.00 | 3472.00 |
| 23 | Φ22变15变径三通 | 65个 | 山东 | 中佳、Φ22-22-15、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 33.00 | 2145.00 |
| 24 | Φ22变12变径三通 | 79个 | 山东 | 中佳、Φ22-22-12、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 32.00 | 2528.00 |
| 25 | 脱脂紫铜管 | 571.78m | 山东 | 中佳、Φ15*1.0mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 55.00 | 31447.90 |
| 26 | Φ15铜管直通 | 143个 | 山东 | 中佳、Φ15-15、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 22.00 | 3146.00 |
| 27 | Φ15弯头90° | 156个 | 山东 | 中佳、Φ15-15/90°、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 25.00 | 3900.00 |
| 28 | Φ15变10变径三通 | 137个 | 山东 | 中佳、Φ15-15-10、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 30.00 | 4110.00 |
| 29 | 脱脂紫铜管 | 731.03m | 山东 | 中佳、Φ12*1.0mm、山东中佳新材料有限公司 | 1、Φ54*2.0铜气管，TP2Y； 2、平均外径：53.94~54.06； 3、壁厚：1.9~2.1； 4、抗拉强度（N/mm2）≥315； 5、水压试验压力：2.85N/mm2 ，持续15-20s，管材无渗漏和变形； 6、管材表面无有害层，管材内外壁光滑，清洁，无有害缺陷； 7、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 8、专用管件连接焊； 9、与支架接触点作静电防腐处理； 10、氮气保护焊； 11、氮气吹扫60s； 12、泄漏性试验； 13、压力试验； | 39.00 | 28510.17 |
| 30 | Φ12铜管直通 | 194个 | 山东 | 中佳、Φ12-12、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 18.30 | 3550.20 |
| 31 | Φ12弯头90° | 232个 | 山东 | 中佳、Φ12-12/90°、山东中佳新材料有限公司 | 1、含银5%银基焊条，银基扦插焊； 2、与支架接触点作静电防腐处理； 3、氮气保护焊； 4、氮气吹扫60s； 5、泄漏性试验； 6、压力试验； | 21.50 | 4988.00 |
| 32 | 波纹管伸缩器Φ54 | 2个 | 宁波 | 埃美柯、Φ54、宁波埃美柯集团 | 1、软管在0.5MPa空气压力下保压60s无漏气现象； 2、软管在进入0.02MPa空气压力下，在40mm芯棒左右交叉进行8次180°弯曲操作，软管无裂痕、泄露和开裂； | 180.00 | 360.00 |
| 33 | 波纹管伸缩器Φ54活接 | 4个 | 宁波 | 埃美柯、Φ54、宁波埃美柯集团 | 1、直径向压缩至1/2，纵焊缝与压缩方向在径向平面内呈直角，活结焊缝不产生开裂； | 110.00 | 440.00 |
| 34 | 波纹管伸缩器Φ42 | 2个 | 宁波 | 埃美柯、Φ42、宁波埃美柯集团 | 1、软管在0.5MPa空气压力下保压60s无漏气现象； 2、软管在进入0.02MPa空气压力下，在40mm芯棒左右交叉进行8次180°弯曲操作，软管无裂痕、泄露和开裂； | 140.00 | 280.00 |
| 35 | 波纹管伸缩器Φ42活接 | 4个 | 宁波 | 埃美柯、Φ42、宁波埃美柯集团 | 1、直径向压缩至1/2，纵焊缝与压缩方向在径向平面内呈直角，活结焊缝不产生开裂； | 70.00 | 280.00 |
| 36 | 阀门Φ54 | 1个 | 宁波 | 埃美柯、Φ54、宁波埃美柯集团 | 1、通道、流道大于等于38mm；表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 2、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 412.00 | 412.00 |
| 37 | Φ54活接 | 2个 | 宁波 | 埃美柯、Φ54、宁波埃美柯集团 | 1、通道、流道大于等于38mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 120.00 | 240.00 |
| 38 | 阀门Φ42 | 3个 | 宁波 | 埃美柯、Φ42、宁波埃美柯集团 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm； 3、阀座通道、流道大于等于26mm；阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 4、阀门启闭灵活无卡阻； 5、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 268.00 | 804.00 |
| 39 | Φ42活接 | 6个 | 宁波 | 埃美柯、Φ42、宁波埃美柯集团 | 1、通道、流道大于等于38mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 98.60 | 591.60 |
| 40 | 阀门Φ35 | 5个 | 宁波 | 埃美柯、Φ35、宁波埃美柯集团 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡；壳体最小壁厚≥1.8mm； 3、阀座通道、流道大于等于21mm； 4、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 5、阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 172.00 | 860.00 |
| 41 | Φ35活接 | 10个 | 宁波 | 埃美柯、Φ35、宁波埃美柯集团 | 1、通道、流道大于等于32mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 72.00 | 720.00 |
| 42 | 阀门Φ25 | 4个 | 宁波 | 埃美柯、Φ25、宁波埃美柯集团 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm； 4、阀座通道、流道大于等于15mm； 5、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 108.00 | 432.00 |
| 43 | Φ22活接 | 8个 | 宁波 | 埃美柯、Φ22、宁波埃美柯集团 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏；2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm；阀座通道、流道大于等于12.5mm； 4、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 5、阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 62.15 | 497.20 |
| 44 | 阀门Φ22 | 26个 | 宁波 | 埃美柯、Φ22、宁波埃美柯集团 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm； 4、阀座通道、流道大于等于15mm； 5、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 85.00 | 2210.00 |
| 45 | Φ22活接 | 52个 | 宁波 | 埃美柯、Φ22、宁波埃美柯集团 | 1、通道、流道大于等于19.5mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 62.15 | 3231.80 |
| 46 | 阀门Φ15 | 70个 | 宁波 | 埃美柯、Φ15、宁波埃美柯集团 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm； 4、阀座通道、流道大于等于15mm； 5、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 65.00 | 4550.00 |
| 47 | Φ15活接 | 150个 | 宁波 | 埃美柯、Φ15、宁波埃美柯集团 | 1、通道、流道大于等于13mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 33.00 | 4950.00 |
| 48 | 阀门Φ12 | 120个 | 宁波 | 埃美柯、Φ12、宁波埃美柯集团 | 1、2.4MPa静水压，持续15s，结构无损伤，无渗漏； 2、0.6MPa持续15s，密封处最大泄露0个气泡； 3、壳体最小壁厚≥1.8mm； 4、阀座通道、流道大于等于15mm； 5、阀体表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂；阀门启闭灵活无卡阻； 6、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716;PN16--0.8MPA； | 58.60 | 7032.00 |
| 49 | Φ12活接 | 240个 | 宁波 | 埃美柯、Φ12、宁波埃美柯集团 | 1、通道、流道大于等于10mm； 2、表面无砂眼、裂痕、疏松，非金属夹杂； 3、螺纹连接阀门阀体端部采用圆柱管螺纹或圆锥管螺纹，螺纹精度符合GB/T7307,GB/T7306.1,GB/T7306.2和GB/T12716； | 30.00 | 7200.00 |
| 50 | 电接点压力表Φ100 | 9个 | 上海 | 红旗、DYX-Φ100、中国红旗仪表有限公司 | 1、0~1.6MPA；-0.1~0MPA； 2、精度不低于16； | 168.00 | 1512.00 |
| 51 | 压力表阀 | 9个 | 上海 | 红旗、DYX-Φ100、中国红旗仪表有限公司 | 1、0~1.6MPA； | 98.00 | 882.00 |
| 52 | 全封闭铝合金设备带3100型 | 144.12m | 佛山 | 晴杨、200mm*65mm*2.0mm、佛山晴杨医疗设备科技有限公司 | 1、200*65mm； | 350.00 | 50442.00 |
| 53 | 覆壁式氧气终端Φ10×1 | 135个 | 宁波 | 祥安、QZ9DY-90-M14*1.5，Φ48mm*60mm、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、德标全铜双密封，快速接通两级锁定，H型锁定，终端通气； 2、H型解锁星型锁定停气； 3、适合环境温度-20℃~60℃环境湿度10%~95%； 4、工作压力:氧气O2、 0.4MPa ； 5、供气最大流量大于100L/min ； | 560.00 | 75600.00 |
| 54 | 304不锈钢终端底板 | 135块 | 宁波 | 祥安、160mm*160mm*2.0mm、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、160mm*160mm*2.0mm； 2、材质：304不锈钢材质； | 75.00 | 10125.00 |
| 55 | 氧气管道快速快速连接球头 | 135个 | 宁波 | 祥安、6YC、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、1/4MNPT-3/8 OD； | 28.00 | 3780.00 |
| 56 | 管道压紧螺母 | 135个 | 宁波 | 祥安、Φ14、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 18.00 | 2430.00 |
| 57 | 底板固定六角螺栓 | 266个 | 宁波 | 祥安、Φ14、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 3.50 | 931.00 |
| 58 | 终端二次脱脂处理 | 135个 | 现场 | 现场制作 | 1、技术参数：采用紫铜除油脱脂除氧化剂清洗处理，清除其表面的动植物油、矿物油、粉尘、手汗、有机物等污垢； 2、性能配置：配套终端使用； | 6.98 | 942.30 |
| 59 | 终端氮气吹扫保压 | 135次 | 现场 | 现场制作 | 1、0.4MPa/0.55MPa，流速10m/s,时长大于等于60s； | 2.95 | 398.25 |
| 60 | 覆壁式吸引终端Φ12×1 | 66个 | 宁波 | 祥安、QZ9DY-90-M14*1.5，Φ48mm*60mm、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、德标全铜双密封，快速接通两级锁定，H型锁定，终端通气；H型解锁星型锁定停气； 2、适合环境温度-20℃~60℃环境湿度10%~95%； 3、工作压力:负压 -0.1MPa Vac； 4、供气吸引终端最大流量大于40L/min这个是吸引； | 560.00 | 36960.00 |
| 61 | 304不锈钢终端底板 | 66块 | 宁波 | 祥安、160mm*160mm*2.0mm、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、160mm*160mm*2.0mm； 2、材质：304不锈钢材质； | 75.00 | 4950.00 |
| 62 | 氧气管道快速快速连接球头 | 66个 | 宁波 | 祥安、6YC、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、1/4MNPT-3/8 OD； | 28.00 | 1848.00 |
| 63 | 管道压紧螺母 | 66个 | 宁波 | 祥安、Φ14、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 18.00 | 1188.00 |
| 64 | 底板固定六角螺栓 | 532个 | 宁波 | 祥安、Φ14、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 3.50 | 1862.00 |
| 65 | 终端二次脱脂处理 | 66个 | 现场 | 现场制作 | 1、技术参数：采用紫铜除油脱脂除氧化剂清洗处理，清除其表面的动植物油、矿物油、粉尘、手汗、有机物等污垢； 2、性能配置：配套终端使用； | 6.98 | 460.68 |
| 66 | 终端氮气吹扫保压 | 66次 | 现场 | 现场制作 | 1、0.4MPa/0.55MPa，流速10m/s,时长大于等于60s； | 2.95 | 194.70 |
| 67 | 覆壁式空气终端Φ10×1 | 66个 | 宁波 | 祥安、QZ9DY-90-M14*1.5，Φ48mm*60mm、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、德标全铜双密封，快速接通两级锁定，H型锁定，终端通气；H型解锁星型锁定停气； 2、适合环境温度-20℃~60℃环境湿度10%~95%； 3、工作压力:负压 -0.1MPa Vac； 4、供气吸引终端最大流量大于40L/min这个是吸引； | 560.00 | 36960.00 |
| 68 | 304不锈钢终端底板 | 66块 | 宁波 | 祥安、160mm*160mm*2.0mm、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、160mm*160mm*2.0mm； 2、材质：304不锈钢材质； | 75.00 | 4950.00 |
| 69 | 氧气管道快速快速连接球头 | 66个 | 宁波 | 祥安、6YC、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、1/4MNPT-3/8 OD； | 28.00 | 1848.00 |
| 70 | 管道压紧螺母 | 66个 | 宁波 | 祥安、Φ14、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 18.00 | 1188.00 |
| 71 | 底板固定六角螺栓 | 266个 | 宁波 | 祥安、Φ14、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、Φ14，抗扭力大于等于300N； | 3.50 | 931.00 |
| 72 | 终端二次脱脂处理 | 66个 | 现场 | 现场制作 | 1、技术参数：采用紫铜除油脱脂除氧化剂清洗处理，清除其表面的动植物油、矿物油、粉尘、手汗、有机物等污垢； 2、性能配置：配套终端使用； | 6.98 | 460.68 |
| 73 | 终端氮气吹扫保压 | 66次 | 现场 | 现场制作 | 1、0.4MPa/0.55MPa，流速10m/s,时长大于等于60s； | 2.95 | 194.70 |
| 74 | 负压瓶挂座 | 66个 | 宁波 | 祥安、XKF-01、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、ABS材质，负重3KG-5KG； | 35.00 | 2310.00 |
| 75 | 氧气流量表 | 3台 | 杭州 | 利华、LXR-200、杭州利华科技有限公司 | 1、0~200L/min； 2、临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置； 3、1-7000m3/h，Urel=0.25%（K=2）； 4、0.1-1m3/h，Urel=0.3%（K=2）； | 4020.00 | 12060.00 |
| 76 | 氧气流量计传感器 | 3支 | 杭州 | 利华、LXR-200、杭州利华科技有限公司 | 1、0~200L/min；2、临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置； 3、1-7000m3/h，Urel=0.25%（K=2）； 4、0.1-1m3/h，Urel=0.3%（K=2）； | 692.00 | 2076.00 |
| 77 | 氧气二次减压装置（双回路） | 3台 | 宁波 | 祥安、EKX15-12、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、稳定流动状态下，在进口压力不小于0.6MPa时，出口流量最大值减少至最小值时。出口压力变化小于20%；在出口流量调制最大，在进口压力不小于0.6MPa时，出口流量最大值减少至最小值时。出口压力变化小于12%；进气口输入最高进气压力，出气口流量为零，保持30min，出口压力升高小于30%； | 850.00 | 2550.00 |
| 78 | 多功能单相插座 | 268个 | 上海 | 施耐德、10A、施耐德电气(中国)有限公司 | 1、安装电流(10A)2+3(10A)； 2、符合GB2099.1-2008、GB1002-2008、GB16915.1-2003； | 55.00 | 14740.00 |
| 79 | 设备带接地 | 75个 | 上海 | 施耐德、10A、施耐德电气(中国)有限公司 | 1、安装电流(10A)2+3(10A)； 2、符合GB2099.1-2008、GB1002-2008、GB16915.1-2003； | 18.60 | 1395.00 |
| 80 | 压力报警器（三气） | 3套 | 宁波 | 祥安、QYJ(A)-3、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 一、主要功能及操作: 1、监测医疗气压的稳定性。 2、显示气压状况。过高\过低\正常。 3、本系统可由主、副气体监测板组成： （一）、具体操作如下： 1.1、当“超压”(H)端及“欠压”(L)端开路时，正常指示灯(绿灯)点亮. 1.2、当“超压”（H）端短路时，上限报警灯(红灯)点亮。 1.3、当“欠压”（L）端短路时，下限报警灯(红灯)点亮。 （二）、蜂鸣器报警 2.1、当某路气体超出上限或下限，蜂鸣器发出报警声音。 2.2、报警时，按“止响”键，可以暂时关闭报警声，再按“止响”键，恢复报警。 二、气体监测板通过485通讯线与气体主板连接,显示主板状态,气体压差报警信号输入端只需接气体主板。 | 405.00 | 1215.00 |
| 81 | 医气阀门箱（三气） | 3台 | 宁波 | 祥安、QYJ(A)-3、宁波祥安气压元件制造有限公司 | 1、压力表端正，锁具灵活，门开启灵活，间隙一致，紧固件无松动，无缺失，表面无划痕，锈斑，涂层脱落，螺纹清洁完好。气源连接气体接口，输入0.8MPa压力，关闭阀门3min，无泄漏，压力表显示正常； | 550.00 | 1650.00 |
| 82 | 电缆WDZ-YJY-3*2.5mm2 | 480m | 广西 | 银杉、WDZ-YJY-3*2.5mm2、南宁银杉电线电缆有限责任公司 | 1、WDZ-YJY-3*2.5mm2符合GB/T5023.3-2008/IEC 60227-3:1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第三部分：固定布线用无护套电缆》； | 41.20 | 19776.00 |
| 83 | 管架制作安装 | 751.90kg | 现场 | 现在制作 | 1、角钢：40*40mm； | 15.00 | 11278.50 |
| 84 | 砖、混凝土结构暗配 | 240m | 广东 | 联塑、φ20、广东联塑科技实业有限公司 | 1、PVCφ20 2、套管内外光滑，无裂痕，无凸轮，无毛刺，穿入电缆时不损伤电缆，壁厚±0.41mm，最大外径量规能自动通过，最小外径量规不能通过； 3、抗压性能卸荷15min，Dr ≤10； | 18.00 | 4320.00 |
| 85 | 系统交叉查错、吹扫、保压、调试 | 1项 | 现场 | 现场制作 | 1、0.4MPa/0.55MPa，流速10m/s,时长≥60s； | 5000.00 | 5000.00 |
| 投标总报价：人民币 柒佰捌拾伍万零壹佰零玖元捌角叁分整 （7850109.83元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自签订合同之日起60日内交货安装调试完毕并交付使用 |  |  |  |  |  |  |  |