采购需求一览表

| 01分标 彩色多普勒超声诊断仪 预算金额：315万元 |
| --- |
| 序号 | 设备 名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1、技术参数及性能配置要求 1.1用途：主要用于腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、儿科、介入、肌骨、泌尿等方面的临床超声诊断和科研，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求 2、主要规格及系统概述： 2.1 彩色多普勒超声诊断仪包括： 2.1.1 ≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为1920 × 1080，采用灵活可调节支撑臂 2.1.2 采用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及回波多声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频； 2.1.3 组织特性优化成像技术，根据声束在组织内传播的声学特性差异，进行接收聚焦补偿，有效提升组织细节分辨率，接收聚焦可实现自动补偿，支持凸阵/线阵探头，分级可调； 2.1.4 组织谐波成像，应用不同方式的组织谐波成像技术，包括脉冲减影谐波、滤波谐波和差量谐波成像； 2.1.5 宽带组织谐波成像技术，同时发射低频/高频两个不同频率的基波，接收二次谐波和高低频波的差量波，实现宽带谐波成像，提升图像的分辨率和穿透力； 2.1.6 高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头 ▲2.1.7 高分辨率血流成像技术：采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.3mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量； 2.1.8 增强的精确成像技术，实现结构显示更为清晰，背景显示更加平滑；有效降低组织结构中高回声区域的饱和度，组织结构显示更加自然，可应用在所有探头上； 2.1.9智能化图像一键优化技术，可应用在二维、频谱多普勒及彩色多普勒等多种模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；应用线阵探头时，彩色多普勒的位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节； 2.1.10组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头 2.1.11 穿刺针增强显示技术，在不降低图像质量的同时增强穿刺针的显示，提高穿刺介入的成功率，支持线阵探头，可选择不同的增强模式 2.1.12 支持容积显示、容积彩色显示、多切面断层显示和任意解剖切割线显示；具有体素复合成像功能；具有魔术剪、自动灵活切割线等图像编辑功能 2.1.13采用独特的信号处理技术，显著提升0.1-0.2mm微钙化点的检测识别能力。可应用在乳腺、甲状腺等腺体组织恶性肿瘤的早期筛查及穿刺引导 ▲2.1.14超低速血流显示技术：采用独特的处理方式，消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。彩色标尺具有速度范围显示，最低显示≤0.2cm/s，常规检查条件下成像帧频≥50帧/秒，具有三同步显示功能，可取频谱多普勒进行定量 2.2 测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 2.2.1 一般测量 2.2.2 心脏功能测量与分析（B型、M型、D型、TDI、B/CFI/M型） 2.2.3 妇、产科测量与分析 2.2.4 血管血流测量与分析 2.2.5 血管内中膜自动测量 2.2.6颈后透明层自动测量 2.2.7 血管指数分析工具，可定量评估感兴趣区域内的血流密度，可应用在所有线阵探头上 2.3 输入/输出信号： 2.3.1 输入： S-VHS、RGB彩色视频 2.3.2 输出：S-VHS、复合彩色视频、S-Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个 2.4 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用 2.5 图像管理与记录装置： 2.5.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式（BMP/ JPEG/ MPEG-4/ WMV9/DICOM等）静态及动态图像的存储 2.5.2 支持原始数据存储（RAW DATA） 2.5.3 存储：双硬盘设置，包括固态盘SSD和硬盘HDD两种方式。SSD 容量≥128 GB；HDD容量≥500 GB，保证存储和处理功能的独立进行，提高机器启动和运行速度 2.5.4 可连接外置硬盘HDD（USB3.0），容量可达6TB 3、技术参数及要求： 3.1 系统通用功能： 3.1.1 监视器：≥23英寸高分辨率宽屏LCD显示器，带有LED背光，分辨率为1920 × 1080 3.1.2 ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率为1280 × 800，滑动翻页设计，触摸屏位置可倾斜调节 3.1.3 操作面板设计简洁，控制按键数量≤35个， 监视器上具有操作导航功能 3.1.4 操作控制台可上下左右自由调节 3.1.5 探头个数：6个 3.1.6激活成像探头接口≥4个，通用可互换 ▲3.1.7 系统最大成像深度≥48cm（依据探头） ▲3.2探头规格： 3.2.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调 3.2.2 系统支持的探头频率范围：在1—23MHz之间选择，最高显示频率≥23MHz 3.2.3类型：相控阵、凸阵、线阵 3.2.4 相控阵探头：可视频率范围：2~5MHz 3.2.5 凸阵探头：可视频率范围：1~8MHz 3.2.6 微凸阵探头：可视频率范围：3~9MHz 3.2.7 线阵探头：可视频率范围：5~17MHz 3.2.8 小凸阵探头：可视频率范围：1~10MHz 3.2.9凸阵容积探头：可视频率范围：2~9MHz 3.3 二维灰阶成像主要参数： 3.3.1 智能高密度波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹 3.3.2 A/D≥14bit 3.3.3 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦 3.3.4 并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥62个 3.3.5 扫描线：最大每帧线密度≥512超声线（线阵探头） 3.3.6回放重现：灰阶图像回放≥9900幅，回放时间≥180秒 3.3.7 增益调节：纵向增益STC（DGC）采用硬/软件双模式调节，分段≥8；横向增益可进行调节，分段≥6 3.4 频谱多普勒： 3.4.1 方式： PWD、HPRF PWD、CWD 3.4.2 频谱显示具有自动包络、智能化显示功能 3.4.3 智能多普勒优化功能 ，可根据多普勒取样位置自动聚 焦，多普勒标尺及基线可自动调节 3.4.4 最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s CWD：最大血流速度≥21.0m/s ▲3.4.5 最低测量速度：≤0.2cm/s（非噪声信号） 3.4.6 电影回放时间：≥210秒 ▲3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度0.3mm至18mm；分14级 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示 3.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图 3.5.3 彩色和二维/频谱多普勒可独立变频 3.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° 3.5.5 显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比 3.5.6彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤2mm/s 3.5.7 彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm 3.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调 | 1 | 台 |
| 商务要求 |
| 免费保修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 |
| 交货时间 及地 点 | 1.交货时间：自合同签订之日起 30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务 要求 | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2.采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3.免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4.定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。 5.应急响应服务：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地运行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况 在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求 及方式 | 1.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整；测试各项系统完整性，确认各项功能正常运行 3.现场验收。 |
| 其他要求 | 1.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品 说明 | 本分标已按规定办妥进口产品采购审核手续，本分标货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |

| 02分标 全数字化平板乳腺X线摄影系统 预算金额：225万元 |
| --- |
| 序号 | 设备 名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 全数字化平板乳腺X线摄影系统 | 1.设备型号及其用途： 全数字化平板乳腺X线摄影、早期妇女乳腺疾病普查, 乳腺疾病诊断等。 2.资格标准： 2.1该设备获得CE或FDA认证,该设备获得NMPA认证 2.2 该设备同型号国内注册时间不早于2018年 3. 高压发生器 3.1 发生器类型 高频逆变式 ▲3.2 高压发生器和设备整机同一品牌，提供检测报告证明 3.3 功率 ≥5KW 3.4 最小mAs ≤2mAs ▲3.5 最大mAs ≥500 mAs ▲3.6 最大mA ≥100mA 4.X线球管 ▲4.1 X线球管和设备整机同一品牌，提供检测报告证明 4.2 阳极材料 钨靶或钼佬双靶 4.3 球管焦点 小焦点0.1mm，大焦点0.3mm 4.4 阳极热容量 ≥160KHU 4.5 准直器： 自动照射野跟踪 5．立式摄影系统 5.1 机架结构 开放式C型臂设计（非圆型臂） 5.2 摄影臂旋转角度 ≥340º 5.3 具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 5.4 SID ≥65cm 5.5 机架两边具有升降、旋转电动控制按钮 5.6 数码显示屏可显示角度、厚度、压力 6.平板探测器 ▲6.1 平板尺寸 ≥24x29cm ▲6.2 探测器材料非晶硅平板探测器 ▲6.3 平板探测器和设备整机同一品牌，提供检测报告证明 6.4 探测器有效成像野 ≥23X29cm 6.5 AEC探测：能够自动识别乳腺覆盖区域，并对整个乳腺探测区域进行投照剂量的探测 7. 压迫系统 7.1 压迫方式 手动和电动、 7.2 曝光后自动解压 7.3 智能压迫，可在到达最适宜的压力时自动停止压迫 7.4 压迫板 ≥2个 8.滤线栅 8.1 滤线栅栅比 ≥5:1 8.2 滤线栅栅密度 ≥30 lp/cm 9.图像采集工作站 9.1 曝光参数设置与图像采集一体式操作界面 9.2 硬盘 ≥1TB 9.3 内存 ≥32GB 9.4 监视器尺寸 ≥19英寸 9.5 图像灰度 ≥14 Bit 9.6 病人数据可手动输入，也可通过DICOM Worklist从HIS/RIS中直接获取 9.7 一键成像功能，直接点击曝光按钮获取图像，无需选择摆位体位 9.8 可在采集工作站上同时浏览CT/MR/US等设备图像 9.9 检查过程中可随时自由插入或添加新的投照位 9.10 可通过软件界面设置最大安全压力值具备 9.11 可自由预设多个不同检查流程满足各种临床应用（ 如筛查、诊断、活检、单侧摄影等） 9.12 具有多种过滤条件对数据库病人资料进行过滤选择 ▲9.13 专用于带假体图像的处理方式 9.14 多等级对比度/亮度图像处理 9.15 图像输出接口 DICOM 3.0通用数字接口 9.16 可进行光盘刻录 10.诊断工作站 10.1 医用彩色显示器2台，要求分辨率 ≥2K X 2.5K，尺寸≥27英寸 10.2 硬盘 ≥1TB 10.3 内存 ≥8G 10.4 可进行光盘刻录 10.5 图像全像放大、局部放大、全屏显示功能 10.6 图像边缘增强、边缘平缓处理 10.7 图像垂直翻转、水平翻转、90度旋转，任意角度旋转功能 10.8 图片输出格式：BMP/JEPG/GIF/TIF 具备 10.9 图像测量标注功能：尺寸校正、长度测量、间隙测量、角度测量、无定点角度测量、面积测量、高度差测量、宽度差测量、任意差距测量； 标注箭头、直线、折线、矩形框、圆角框、文字 10.10 标准DICOM SCP功能，可以通过网络获取CT/MR主机的标准DICOM图像，可同时接受其他设备标准DICOM图像 10.11 PACS图像调阅 10.12 图像输入及输出标准 DICOM 10.13 远程维修及升级：可通过电话提供远程在线维修、软件升级 11.点压压迫平台 12.提供三维断层成像功能 | 1 | 套 |
| 商务要求 |
| 免费保修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执 行）。 |
| 交货时间及地 点 | 1.交货时间：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务 要求 | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2.采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3.免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4.定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。 5.应急响应服务：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地运行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况 在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求及方 式 | 1.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整；测试各项系统完整性， 确认各项功能正常运行。 3.现场验收。 |
| 其他要求 | 1.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品 说明 | 本分标已按规定办妥进口产品采购审核手续，本分标货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |

| 03分标 多功能呼吸机 预算金额：58.5万元 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 多功能呼吸机 | 1、适用范围：适用于早产儿、新生儿及儿童使用； 2▲、通气控制：具备无创通气、常频通气和高频通气；常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证和和容量限制功 能；高频模式下具备容量保证功能。 3▲、 无创通气模式：无创持续正压通气nCPAP；无创间歇正压通气nIPPV；无创高频通气；高流量氧疗。 4、无创nIPPV和nCPAP模式下，具备自动和手动两种调节吸气流量和呼气流量的方式。 5▲、具备无创间歇正压通气模式，PIP峰压≥25cmH2O 6▲、无创高频：具备无创高频振荡专用模式 7▲、常频通气模式：间歇正压通气/间歇指令通(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV)+Psupport（压力支持）、压力支持通气 PSV（PSV+SIPPV）、持续正压通气CPAP; 8▲、常频通气容量保证最小可设置到: ≤1 ml 9 、触发方式：流量触发和容量触发。 10、最小流量触发可设置到:≤0.2 L/min 11、具备容量触发方式，减少误触发 12、 吸气流量: 可调下限≤2L/min，上限≥25L/min 13、呼气流量: 可调下限≤2L/min，上限≥15L/min 14、SIPPV和SIMV模式都具备容量限制功能 15、高频通气平均压：上限≥35 cmH2O，下限≤4cmH2O 16、高频振荡频率：下限≤5Hz,上限≥18 Hz，频率的设置与振幅的设置范围互不干扰 17 、高频振荡振幅：下限≤5cmH2O，上限≥90 cmH2O（单独蓄电池供电时振幅可设置值≥80cmH2O） 18、高频振荡负压： ≤-50 cmH2O 19、高频可实现手动肺复张和机控肺复张 20▲、鼓膜式高频振荡方式，双鼓膜高频振荡模块； 21▲、高频模式容量保证最小可设置值下限≤1 ml 高频模式具备四种吸呼比：25:75、33:66、40:60、50:50 23、呼吸机主要监测功能：同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形 24、具备三个肺功能环： P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环； 25、至少可以同屏显示三道呼吸波形和两个肺功能环，方便对比研究肺功能情况 26、监测参数： Spont%、Tispont、C20/C(肺泡过度膨胀系数)、DCO2(CO2弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、VHFO等参数； 27▲、要求热丝式流量传感器，非耗材，可重复使用； 28▲、显示屏≥12英寸彩色触摸屏，屏幕与呼吸机主机可分离操作，呼气阀具备恒温加热功能； 29▲、湿化系统：标配湿化系统主机一套；双加热重复性呼吸管路两套，可手动调节温度和湿度。湿化器可兼容第三方管路。 | 1 | 台 |
| 商务要求 |
| 免费保 修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品 “三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务要求 | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2.采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3.免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4.定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。 5.应急响应服务：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地运行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况 在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后 5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求及方式 | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整； 测试各项系统完整性，确认各项功能正常运行 3、现场验收。 |
| 其他要求 | 1.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品说明 | 本分标已按规定办妥进口产品采购审核手续，本分标货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。中标人须负责办理进口设备的相关手续及承担相关的所有费用。 |

| 04分标 移动式医用诊断X线机 预算金额：135万元 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 移动式摄影X射线机 | 1.功能要求：用于放射科、儿科、急诊、手术室等其他科室检查，满足固定及床旁的全身各部位、各角度、各体位的摄影需求。 2.配置，主要技术参数及要求： 2.1 数字化摄影机架系统 ▲2.1.1机架类型：立柱+伸缩臂或非折叠 2.1.2 X射线管绕垂直轴旋转角度±270° 2.1.3 X射线管绕水平轴旋转角度±180° 2.1.4 机身宽度≤60cm 2.1.5 具有防碰撞感应器和紧急制动装置 2.1.6 具有曝光释放手闸和照射野指示灯开关 2.1.7 具备无线远程曝光控制器 2.2 平板探测器 2.2.1 无线平板探测器 2.2.2 材料组成：整版非拼接，非晶硅碘化铯、。 2.2.3 平板尺寸≥35x43cm。 2.2.4 像素矩阵≥2000X2600 ▲2.2.5 像素≤148um ▲2.2.6 量子检出效率 ≥65% @ 0.05lp/mm或≥50% @ 0.1lp/mm 2.3 高压发生器 2.3.1高压产生方式：高频逆变式 ▲2.3.2最大逆变频率：≥100KHZ ▲2.3.3 最大输出功率：≥30KW ▲2.3.4 mAs范围：0.1-630mAs 2.3.5 移动DR主机在充电状态下进行实时曝光 2.4 X射线球管 ▲4.4.1 阳极热容量≥140KHU 2.4.2 最大管电压：125KV 2.4.3 双焦点：小焦点≤0.6mm；大焦点≥1.2mm 2.4.4 具备自动过载保护功能 2.4.5 束光器：手动控制或电动 2.5 电池 2. 5.1 高压发生器电池充电时间：≤10小时从空到完全充电 2. 5.2 持续使用时间≥4小时 2. 5.3 电动电池充电时间：≤6小时从空到完全充电 2. 5.4 电池低电量指示 2.6 图像采集工作站 2.6.1 专用数字化图象处理工作站 2.6.2 硬盘存储: ≥500GB 2.6.3 内存: ≥16G 2.6.4 启动时间≤2分钟 2.6.5 图像预览时间≤5秒钟 2.6.6 具备多频分解高级图像处理协议 2.6.7 具备数字秘钥启动设备功能 2.6.8 具备动态重建图像处理软件 2.7 工作站屏幕 2.7.1 屏幕尺寸≥15英寸 2.7.2 屏幕支持触摸操作方式 2.7.3 高压发生器控制与监视器操作一体化集成 | 1 | 套 |
| 商务要求 |
| 免费保修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间：自合同签订之日起 30日内安装调试完毕并验收合格交付使用 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务 要求 | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2.采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3.免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4.定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。 5.应急响应服务：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地运行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况 在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求及方式 | 1.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整；测试各项系统完整性，确认各项功能正常运行。 3.现场验收。 |
| 其他要求 | 1.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品 说明 | 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |

| 05分标 盆底磁刺激仪 预算金额：61.2万元 |
| --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 盆 底 磁 刺 激 仪 | 适用范围：用于中枢神经和外周神经刺激， 用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治 疗。 技术参数 （一） 硬件 1.整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准； 2.整机通过电磁兼容性 EMC 测试； 3.采用专利循环风冷冷却技术，非线圈外置电风扇，主机和线圈内无任何液体，散热效能更佳，安全、无漏液风险，无需后期额外维护费用等； 4.循环风冷冷却系统可满足常用 50Hz 临床治疗方案，可连续工作24小时； 5.标配盆底专用风冷线圈和骶神经专用风冷线圈 2 个刺激线圈； 6.标配的骶神经专用风冷刺激线圈，中间带孔方便骶神经刺激定位，进行精准骶神经刺激； 7.盆底专用线圈为符合盆底解剖设计的盆底铁芯线圈，铁芯线圈的磁场利用率高，线圈发热较小，并且可以使磁场聚焦在会阴 部，磁场深度可达 6-8cm，距离线圈中心表面 6cm 处磁场强度仍≥1T； 8.根据临床需求，盆底专用线圈和骶神经专用线圈可由治疗师 30s内快速切换； 9.可选配风冷深部双锥线圈和风冷动物线圈等，其中深部双锥线圈距离线圈中心表面 6cm 处，磁感应强度≥1T； 10.标配无线运动诱发电位检查模块 ， 用于运动诱发电位检查； 11.磁刺激主机、座椅、线圈等采用分体式设计，产品在日常维护保养等方面方便易行； 12.标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至 180°； 13.骶神经刺激具有俯卧位骶神经刺激与仰卧位骶神经双体位刺激，可根据临床实际需要满足不同患者的骶神经调控治疗； 14.标配可调节脚凳，可根据患者实际情况变换不同高度，满足多种治疗体位需求； 15.标配触控式一体机电脑，可进行触控与鼠标双模式操作软件； 16.一体机电脑整机通过电磁兼容性（EMC）认证，更安全 17.一体机电脑支架可 360°旋转，屏幕尺寸≥ 15.6 寸，可进行触控与鼠标双模式操作； 18. 磁刺激强度可进行电脑软件与磁刺激主机旋钮双模式调 节，更加方便； 19.开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。 （二）主机技术指标 1.最大磁感应强度：≥6T； 2.输出脉冲重复频率;60Hz 可调;最小可调步长为0.01Hz； 3.脉冲上升时间；50μs ±10μs； 4.脉冲持续时间：340μs ±20μs； 5.磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。 （三）运动诱发电位监测模块技术指标 1.通道数;2 通道； 2.数据传输方式：无线传输 （四）软件 1.上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程产品质量要求与评价； 2.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含 TBS 模式）等多种刺激模式，满足临床多种治疗场景需要； 3.内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗； 4.方案可自定义编辑，刺激强度、频率、脉冲个数 、间歇时间、串时间、串数等参数可调，满足更多临床需求； 5.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，实时展示磁刺激输出过程，更有效指导患者配合治疗，便于宣教； 6.具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到 40℃会自动停止输出，确保治疗安全及稳定； 7.自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑，方便医护人员操作； 8.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存，方便科室统计业务量及开展科研； 9.含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求； 10.兼容云互联及电子病历系统 ， 实现设备间的数据互联互通，信息共享。 | 1 | 台 |
| 商务要求 |
| 免费保 修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 |
| 交货时间及地 点 | 1.交货时间：自合同签订之日起 30日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务要求 | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2.采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3.免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4.定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。 5.应急响应服务：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地运行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况 在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求及方 式 | 1.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整；测试各项系统完整性，确认各项功能正常运行。 3.现场验收。 |
| 其他要求 | 1.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品说明 | 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |

| 06分标 超声手术刀（主机、连接器、手柄、刀头等） 预算金额：31.5万元； |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 超声手术刀 | 1.系统/发生器 1.1振动频率55.6±1KHz 1.2发生器输入电源：AC220V±22V，50/60Hz，功率：180VA 1.3工作环境温度：18℃-25℃，相对湿度30%-70%无凝结，气压范围：700hPa-1060hPa 1.4系统输出功率≤35W±10% 1.5系统输出声功率＜10W，输出声功率越小能量损耗越小。 1.6系统功率储备指数＞2.5，指数越高系统储备能量越多，运行越稳定。 1.7具备自适应反馈技术，主机根据组织负载及变化自适应的调整功率的输出。1.9、具备较高的安全性和有效性，与同类进口产品做过多中心随机分层单盲平行对照的非劣效性临床试验。 1.8设备具备系统诊断功能，可以检测设备的连接及工作状况，当有问题发生时以图片配合文字的形式对错误操作或故障发出预报警，并展示解决步骤，便于操作者发现并排除故障。 1.9具备全彩LCD触摸屏，可以通过触摸屏进行设备、耗材及系统的设置与检测。 1.10发生器有1~5档输出功率，在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音提示工作状况。 1.11设备使用时，既可提供手控功能，又可提供脚控功能。 1.12用于普通外科、胃肠外科、肝胆外科、妇产科、胸外科、泌尿外科、头颈外科、小儿外科等科室开放手术或腔镜等针对软组织切割和血管闭合手术。 2.刀头 ▲2.1获批闭合血管可达5mm的三类注册证。 ▲2.2具备同一品牌的超声刀头，和同品牌主机适配。适用于需要控制出血和最小程度热损伤的软组织切割，可用于闭合直径达到5mm的血管。 2.3刀头型号≥40个，根据医生习惯多种选择，人性化设计。 ▲2.4具备剪刀式和枪式两种不同款式的刀头，其中枪式刀头中具有能满足单孔腹腔镜和减重等特殊手术需求的≥45cm加长型刀头。 2.5剪刀式刀头闭合长度≥16.2mm，枪式刀头闭合长度有普通可达15mm及加长型可达17.5mm，加长型钳口止血性能更好，切割速度更快。 2.6刀头工作端设计有凹面、凸面、夹持面、背切面和钝性鼻头多个工作面，并提供弧形工作头设计，以满足手术的精细要求。 ▲2.7剪刀式刀头前端小巧精细、主声输出面积1mm²，有利于精细化的分离和切割操作。 2.8 刀头最大振幅100μm，保证流畅切割。 2.9 不可拆卸的刀头，功率输出更加稳定。 2.10 剪刀式刀头既有适用于普通甲乳肛肠手术的9cm普通刀头，又有可进行深部淋巴结清扫的17cm加长型刀头。 2.11刀头头端垫片可承受≥2000次激发，保障术中流畅体验。 3.换能器 3.1拥有2款不同型号的换能器，分别适配相应的剪刀式刀头、枪式刀头。 3.2换能器集成智能芯片，可以记录使用次数，方便手术室管理。 3.3不可拆卸的换能器，结构紧密，振动频率更加稳定。 3.4剪刀式换能器轻便灵巧，减少术中医生的疲劳感，提高操作效率。 3.5单个换能器可重复使用≥100次，最大限度减少医院成本。 | 1 | 套 |
| 商务要求 |
| 免费保修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 |
| 交货时间及地 点 | 1.交货时间 ：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务 要求 | 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3、免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4、定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。 5、应急响应服务：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地运行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况 在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求及方 式 | 1、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整；测试各项系统完整性，确认各项功能正常运行。 3、现场验收。 |
| 其他要求 | 1、属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2、知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品 说明 | 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |

| 07分标 化学发光酶联免疫分析仪 预算金额：13.5万元 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 化学发光酶联免疫分析仪（免疫） | （一）功能要求 主要用于对人体血清/血浆进行免疫项目的定性/定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据。 （二）技术参数及要求 1、检测原理：磁微粒直接化学发光技术。 2、测试项目：≥100项。 3、▲自身免疫项目：需具备包含系统性红斑狼疮、抗磷脂综合征、自免肝、I型糖尿病、血管炎、类风湿关节炎相关测试项目。 4、▲感染类项目：需具备包含术前项目、ToRCH、肺炎检测相关测试项目。 5、其他项目要求：可检测AMH、抑制素A、PCT项目。 6、试剂位：≥20个，支持在线更换试剂。 7、样本位：≥50个，支持随时装载，自动条码扫描识别样本信息。 8、检测速度：≥180测试/小时。 9、急诊项目首个出结果时间：最快≤12分钟。 10、反应杯：一次可装载≥1000个反应杯，支持随时倾倒式装载，具备反应杯不足报警提醒功能。 11、急诊功能：具备急诊功能，急诊样本随时插入，优先处 理。 12、试剂系统： 2-8℃冷藏试剂盘，试剂可在机冷藏存储，具备试剂不足报警提醒功能。 13、加样系统：加样（样本添加和试剂添加）系统具备液面、气泡、空吸、堵针检测及防撞功能。 14、无需一次性Tip头吸取样本。 15、混匀技术：非接触式混匀。 16、携带污染率：＜5PPM，保证结果精确性。 17、通讯功能：可与LIS系统双向通讯。 18、标准曲线稳定，稳定时间≥28天。 19、设备可24小时待机。 20、设备对仪器状态、测试状态、试剂耗材可进行实时监测 21、设备具有实时故障报警、反馈日志记录功能。 22、试剂盒内包含校准品，无需额外购买，且校准品满足溯源要求。 23、厂商、代理商双重售后服务及技术支援保障。 | 1 | 套 |
| 商务要求 |
| 免费保修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 |
| 交货时间及地 点 | 1.交货时间：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务要求 | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2.采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3.免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4.定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持 5.应急响应服务 ：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地 运行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求及方 式 | 1.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整；测试各项系统完整性，确认各项功能正常运行。 3.现场验收。 |
| 其他要求 | 1.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品说明 | 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |

| 08分标 振动式物理治疗仪 预算金额：9万元 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 振动式物理治疗仪 | 1.振动频率:分别在10-35Hz和10-50Hz内连续可调，控制精度±1Hz， 2.振动时间:1-60分钟，连续可调 3.▲输出路数:双路输出 4.▲振动幅度:动力头内有偏心块结构 ，偏心块偏心距为2.5mm，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力 5.▲叩击换向器: 1）配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同体位使用； 2）配置90度固定角度叩击换向器 6.动力管:长度≥1.8米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长 7.人机交互界面:高亮电子数码管显示，简易按键式操作 8.伺服系统:采用24V安全电压和伺服系统电路设计，使得设定振动频率与动力头实际输出振动频率保持一致 9.标准叩击头: 1号叩击头（ 外径尺寸Φ130mm，滑面硅橡胶叩击头） ：增强型，强力治疗使用； 2号叩击头（ 外径尺寸Φ92mm，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用； 3号叩击头（ 外径尺寸Φ68mm，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用； 4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用 10.小型叩击头 : 1号叩击头（小叩手，外径尺寸Φ47.5mm ，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，儿童专用； 2号叩击头（小Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头）：舒适型，适用于低龄儿童； 3号叩击头（大Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头）：柔和型，适用于低龄儿童； 4号叩击头（小型羊角头，聚氨酯海绵面叩击头 ）：儿童特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用 11.▲智能工作程序:提供五种适合中国人体形特征的智能变频程序，在一定的变频范围的振动有利于不同粘稠度的痰液或气道分泌物震碎或以气道壁上脱落 12.噪声控制:正常振动频率（25Hz）运行时的噪声约60dB，最大振动频率运行时的噪声≤72dB | 1 | 台 |
| 商务要求 |
| 免费保 修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 |
| 交货时间及地点 | 1.交货时间 ：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用 2、服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务要求 | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2.采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3.免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4.定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。 5.应急响应服务 ：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地运行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况 在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求及方 式 | 1.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整；测试各项系统完整性，确认各项功能正常运行。 3.现场验收。 |
| 其他要求 | 1.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品说明 | 1.本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |

| 09分标三参数心电监护仪 预算金额：8.1万元 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 三参数心电监护仪 | 1.使用于新生儿血氧饱和度，脉搏、无创血压监测 2.标准配置监测3导心电，配置无创血压测量功能，适用于新生儿，提供手动，自动和连续三种测量模式 3.▲具备报警集中设置功能；具有三级声光报警，参数报警级别可调，360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息 4.可将测量的数据发送到医院EMR（电子病历）系统统一管理 5.▲可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 6.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 7.可做先天性心脏病筛查 8.具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据 9.支持中/英文字符输入，可选配条码扫描枪进行患者录入 10.支持升级无线联网 | 5 | 台 |
| 商务要求 |
| 免费保修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 |
| 交货时间及地 点 | 1.交货时间：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用。 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务 要求 | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2.采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3.免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4.定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。 5.应急响应服务：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地运 行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况 在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求及方 式 | 1.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整；测试各项系统完整性，确认各项功能正常运行。 3.现场验收。 |
| 其他要求 | 1.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品 说明 | 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |

| 10分标 CPAP呼吸机7.2万元、除颤仪3.6万元、三导联心电监护仪3.15万元、心电监护仪2.7万元、婴儿辐射保暖台2.7万元 预算总金额：19.35万元 |
| --- |
| 序号 | 设 备 名 称 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | CPAP 呼吸机 | 一、基本概况 1.适用范围：用于低体重早产儿、新生儿、婴幼儿直至14岁以下的儿童鼻置CPAP通气治疗时使用。 2.设备用途：主要针对新生儿呼吸窘迫综合症（NRDS）、早产儿呼吸暂停、新生儿湿肺、肺水肿以及在气管插管拔管后的应用等。 二、性能要求 1.氧浓度、氧流量和压力值连续可调,直接设置参数，无需计算或者参照对照表； 2.采用精密可调的空氧混合器，无氧电池消耗；气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响; 3.表面经过阳极氧化处理； 4.供气压力不平衡报警； 5.可重复使用的CPAP压力发生器； 6.水泡（Bubble）所产生的高频振荡，可以促进气体弥撒，进一步提高婴儿体内的氧合，在改善呼吸的同时，减少呼吸作 功； 7.自动水位调整确保提供恒定的CPAP压力，并提供压力释放阀对因为气道的闭合造成压力过高予以限制，确保病人的安全； 8.配备电控湿化器，有效提供加温湿化通气； 9.轻质的管路和鼻塞，起到降低呼吸管路阻力，减少患者呼吸功的作用，配合系统的固定装置，减少了对患者头面部的压迫和鼻中隔的损伤。 10. 呼吸回路可反复消毒使用，使用成本低。 11.▲一机多功能，经鼻高流量湿化通气、CPAP，二个功能 三、技术参数要求 （一）、主机参数 1.通气模式：CPAP模式 2.氧浓度（FiO2）调节范围：21%～100% 精度：<±3% 3.流量调节：0～18LPM 精度：<±3% 4.持续气道正压(CPAP)调节: 3厘米水柱～10厘米水柱； 5.气源提供：空气：0.3MPa～0.4MPa；氧气：0.3MPa～0.4MPa； 6供气压差报警：供气压力差大于0.1MPa时，声音报警。 （二）、湿化器参数 控制功能：无极自动控温控制(30℃～75℃)， 保护功能：具有干烧、过热保护功能 温度监测：数字温度显示0～75℃ 使用温度：30℃～75℃ 最高温度：75℃ 最大水量：280mL 最大流量：180L/min 最大工作压力：≤2kpa | 1 | 台 |
| 2 | 除 颤 仪 | 1.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 2.支持中文操作界面。 3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 4.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.▲手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以 上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J. 7.可选配体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J 8.▲ 支持至少三种尺寸体内除颤电极板 ，适用不同病人类型。 9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 12.开机时间≤2s，符合临床使用。 13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 16.▲支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 17.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 18.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 19.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 20.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 21.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 22.▲提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 23.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 24.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 25.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥100次。 26.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 27.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 28.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 29.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。 30.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 | 1 | 台 |
| 3 | 三导联心电监护仪 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 二、显示 1.屏幕尺寸：≥10.4英寸彩色显示屏，分辨率：800×600 2.▲支持同屏显示11道波形 3.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 6.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员7.使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 三、数据存储、回顾 支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下： 1.90小时连续参数数据 2.至少68000组NIBP数据 3.至少4500组生理报警事件 4.至少4500组心律失常事件 5.90小时全息波形 6.具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充 四、性能特点 1.▲标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 2.具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 3.支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 4.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 5.共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB 6.ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 7.▲配置新生儿专用夹式心电导联线、新生儿专用电极片，配置1-4号四种规格大小的新生儿专用血压袖套。 8.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 9.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 10.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 11.支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息 12.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 13.声光双重三级报警 14.▲技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） 15.可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 16.内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 17.支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 18.可选配三通道内置热敏打印机 19.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落） 20.通过CE认证 | 1 | 台 |
| 4 | 心 电 监 护 仪 | 1.一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者 2.≥10寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600 监测参数： 3.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温 4.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 5.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 6.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 7.采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术 8.NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性 9.支持心率变化统计和动态血压分析 10.支持中/英文字符和条码扫描枪输入 11.具有三级声光报警，参数报警级别可调 12.具备报警集中设置功能 13.具备血液动力学、药物计算功能 14.可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能 15.具备Nurse Call报警功能 16.支持VGA外接拓展显示屏 17.具备≥1200小时趋势图表、≥1800个报警事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,≥48小时全息波形回顾. 18.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 19.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置 20.内置锂电池，工作时间≥4小时； 21.支持3通道记录仪 22.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰 | 1 | 台 |
| 5 | 婴 儿 辐 射 保 暖 台 | 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3.独立的超温保护系统； 4.▲辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7.前面板具有温度校正功能； 8.▲具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10.具有数据储存功能； 11.具有APGAR评分计时功能； 12.具有RS-232接口。 14.控温方式：预热、手控、肤温三种控制 15.肤温控温范围：32℃～37.5℃ 16、肤温显示范围：5℃～65℃ 17.控温精度：≤0.5℃ 18.▲皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 19.床面温度均匀性：≤2℃ 20.辐射箱水平角度：0°～90°双向转动 21.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 22.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 |  |  |
| 商务要求 |
| 免费保修期 | 本服务项目中涉及的产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”（免费保修期从设备验收合格之日起计算，“项目要求及技术需求”中特别规定的，按规定执行）。 |
| 交货时间及地 点 | 1.交货时间：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并验收合格交付使用 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 售后服务 要求 | 1.采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2.采购范围内免费技术培训【包括免费提供完善的产品使用、操作培训（主要内容应为设备及软件系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。）及中文操作手册】。 3.免费保修期内不收取任何费用，免费保修期外，需提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案。 4.定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支持。 5.应急响应服务：在免费维保期内，供应商确保系统安全、稳定、正常地运行，随时电话响应，4 小时现场技术支持，8 小时内修复，特殊情况 在 24 小时内无法修复的，应采取应急措施使系统正常运行。 |
| 付款方式 | 本次采购活动，若通过财政贴息贷款，贷款到账后5个工作日内首付设备合同总价款20%，设备到位后5个工作日支付20%，验收合格后支付50%，试运行正常后再支付10%。如有其他变动，经双方友好协商后再确定支付方式。 |
| 验收要求及方 式 | 1.验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收；各项软件系统符合国家、地方及行业标准。 2.验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整；测试各项系统完整性，确认各项功能正常运行。 3.现场验收。 |
| 其他要求 | 1.属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件；属于国家规定必须备案的医疗器械，在投标文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。 2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 |
| 进口产品 说明 | 本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |