广西柯源工程项目管理有限公司

招 标 文 件

项目名称：防城港市防城区人民医院业务用房改造及能力提升项目医疗设备采购（三）

项目编号：FCZC2023-G1-30015-KYGC

采 购 人：防城港市防城区人民医院

采购代理机构：广西柯源工程项目管理有限公司

2023年3月  日

目  录

第一章 招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	47

第四章  评标方法及评标标准	65

第五章  拟签订的合同文本	73

第六章　投标文件格式	79

# 第一章 招标公告

广西柯源工程项目管理有限公司

# 防城港市防城区人民医院业务用房改造及能力提升项目医疗设备采购（三）

# （FCZC2023-G1-30015-KYGC）

# 招标公告

项目概况

防城港市防城区人民医院业务用房改造及能力提升项目医疗设备采购（三）招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台获取（下载）招标文件，并于2023年  月  日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2023-G1-30015-KYGC

项目名称：防城港市防城区人民医院业务用房改造及能力提升项目医疗设备采购（三）

预算金额：2965.50万元。

最高限价：2965.50万元。

采购需求：微生物质谱鉴定仪1套、血红蛋白分析仪1套、持续血液净化系统（CRRT）1套、移动式C形臂X射线机（中C臂）1套、膝关节镜1套、椎间孔镜1套、口腔种植机1套、孕期营养综合监测系统1套、便携式耳声发射测试仪1套、数字减影血管造影机（DSA）1套、除颤仪（带起搏功能）1套、彩色多普勒超声可视化诊断系统1套、阻抗心输出量测量系统2套；具体内容和数量以招标文件第二章采购需求为准。

合同履行期限：进口设备自合同签订之日起90个自然日内安装调试完毕并交付使用，国产设备自合同签订之日起45个自然日内安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取招标文件

时间：2023年   月   日至2023年  月   日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2023年  月  日9时30分（北京时间）

2、地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西防城港市防城区政府门户网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站 、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

9、监督部门：防城港市防城区政府采购中心，0770-2218602

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：防城港市防城区人民医院

地址：防城港市防城区人民路105号

联系方式：黄工，0770-2065269

2.采购代理机构信息

名 称：广西柯源工程项目管理有限公司

地　址：贵港市港北区碧桂园2期小区内

联系方式：覃婷雪，17758555201

3.项目联系方式

项目联系人：覃婷雪

电　话：17758555201

采购人：防城港市防城区人民医院

采购代理机构：广西柯源工程项目管理有限公司

2023年  月  日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（节能产品政府采购品目清单详见附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品并在投标文件中提供证明材料，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则投标文件作无效处理（定制采购不适用本条款）。

/ 分标      采购预算：2965.50万元

本项目的核心产品为下表的 数字减影血管造影机（DSA） 产品。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物质谱鉴定仪 | 1套 | 工业 | 1.设备用途 1.1用于微生物（细菌，丝状真菌，酵母，分枝杆菌）样品的快速鉴定。主要用于临床检测分析，兼顾基础医学研究。 2.硬件参数： 2.1激光器：337nm氮气激光器，在1-60Hz范围内任意连续可调，激光发射次数≥4x108。 2.2离子源： 2.2.1采用宽域离子聚焦技术，脉冲离子提取技术及其它技术，可在宽质量范围内同时达到高分辨率的要求。 2.2.2采用独特的真空管路系统，离子源无需清洗，方便日常维护。 ▲2.3涡轮分子泵，最大进气量≧14mbar l/s。 2.4过滤器：0.01μm高精度泵口过滤器，可过滤所有病原微生物，生物安全风险控制更有效。 ▲2.5检测器：电子倍增器，最大暗电流<1pA,减少基底噪声。 2.6飞行管：长度≥1000mm，可有效提高质谱分辨率。 2.7仪器设计体积小，功率低，可用于车载检测。 3.软件参数： 3.1 软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件不超过3个。 3.2 自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱。 3.3软件具备数据处理与统计、聚类分析和PCA分析等高级图谱分析功能，提供方便快捷的自建库程序支持用户进行自建库，以便用户对数据库进行扩充和扩大质谱仪使用范围。 3.4软件可选择中、英文界面，鉴定结果可选择拉丁文、中文，且可任意切换。 3.5仪器检测通量：单次检测96个样品，96个标本检测时间≤18min，可实现批量检测。 3.6可以与LIS/HIS系统实现无缝对接，可实现病人样品信息录入、实验数据存储及统计分析、报告审核、打印分发等功能，有效提高信息化程度。 3.7 基于网络的主从式架构，支持远程多用户操作，具有远程诊断功能。 3.8 采集软件在采集的同时可实现一键式快速鉴定。 ▲3.9 可提供同品牌微生物信息化管理系统。 4 .检测性能： 4.1 M/Z范围：分子量范围可达1-500kDa。 4.2 分辨率：>3600FWHM（血管紧张素，Angiotensin）。 4.3灵敏度：50 fmol/uL (胰岛素，S/N≥60)。 4.4质量重复性：变异系数<0.015%。 5.数据库： ▲5.1标配的数据库中包含可鉴定微生物的数量不少于5000种。 5.2 海洋菌数据库，包含远海、近海、水产等相关微生物菌株，超过1500种。 ▲5.3 丝状真菌数据库，菌种数量大于390种。 |
| 2 | 血红蛋白分析仪 | 1套 | 工业 | 1. 方法学：全自动高压液相色谱毛细管电泳法； 2. 检测项目包括：血清蛋白、血红蛋白、糖化血红蛋白、免疫分型 3. 血红蛋白标本检测，标本红细胞不需洗涤前处理，使用原管全血标本直接上机； ▲4. 自动化程度:不需要人工干预，原管进样，全自动加样,并具有上下颠倒混匀及穿帽功能，改善工作流程。 5. 电泳速度:血清蛋白≥20个标本/小时，血红蛋白≥10个标本/小时； 6. 毛细管：2根毛细管，毛细管孔径25um； ▲7. 温控系统：配置专利帕尔贴温度控制系统，在高电压高流速情况下，保证样本活性； 8. 电泳结果具有极高的分辨率，对于常见异常血红蛋白Hb E、Hb C等能清晰分离； 9. 有较好的地贫筛查适用性，能准确定量Hb A2，能分离Hb H及Hb Bart’s； 10. 取样方式：带帽穿刺全血模式； 11. 毛细管为标准化石英材料成品，更换时无需人工剪裁； 12. 主要检测项目血红蛋白、血清蛋白、免疫球蛋白所有试剂必须具备有效的医疗器械注册证，并提供证明文件； 13. 电泳结果剖析全过程：标本识别、标本稀释、毛细管清洁、标本进样、电泳、检测、结果处理和网络传输等，全部自动完成； 14. 节能环保：节能环保，无需染脱色； 15. 条形码识别功能：具有条形码自动识别功能，适用多种规格试管,避免操作者的繁琐的数据输入，节省人工； 16. 提示功能：具有液面感应功能，提示试剂剩余量；标记异常结果提示功能； 17. 检测光源：氘光源紫外光200-600纳米连续波长扫描； 18. 毛细管需两条并行同时检测，利用高压电提高检测分辨率及检测速度（电压7000伏到10000伏）； 19. 仪器同时连接两种不同技术的缓冲液，不同项目可以简单切换程序； 20. 同时加样量28个试管。 21. 标本量：10-20ul； 22. 具备自动温度控制（4℃-85℃）、自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗及自动锁功能； 23. 操作软件为中文，多窗口windows操作界面； 24. 自动识别条带及计算百分比、标示异常情况等多样丰富的软件系统，具有质量控制和卫生学统计（三个水平的质控及统计学图谱L-J图表），可LIS/HIS网络传输； 25. 结果储存最少14万个病人报告和图谱，无限储存，报告单格式可根据医院需要灵活编辑调整； 26. 工作电压:7000V以上，高压液相检测，提供检测灵敏度； 27. 电脑配置:17英寸液晶显示屏，主机配置CPU：双核，内存：1G，硬盘：500G， 操作系统：Windows XP中文版或以上等。 |
| 3 | 持续血液净化系统（CRRT） | 1套 | 工业 | ▲一、功能描述： 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗、分子吸附再循环系统、白蛋白透析治疗等。 ▲二、治疗模式： 支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能、连续性血浆滤过吸附(CPFA)。 三、技术要求 1．采用≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，具中文操作界面。 ▲2．设备标准配置有枸橼酸抗凝输入功能。 ▲3．设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。 4．管路的安装有图文引导。 5．管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。 6．设备配置1个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。 ▲7．设备配置≥5个流量泵（不包括肝素泵）。 8．流量控制范围 8.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。 8.2置换液流量范围：100～12000mL/h。 8.3废液流量范围：100～12000mL/h。 8.4透析液流量范围：100～12000mL/h。 9．压力监测范围 9.1动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。 9.2静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。 9.3跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。 9.4滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。 9.5一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。 10．气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。 11．漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。 12．脱水范围为0～3000mL/h。 ▲13．加热系统： 直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。 14．设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～30kg。 三、其他要求 1．售后服务 1.1免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。 1.2质保期：三年。质保期内的维修费用全免，质保期后的维修只收取零配件成本价。 |
| 4 | 移动式C形臂X射线机（中C臂） | 1套 | 工业 | 1、总体要求 1.1 采用平板探测器，具有低剂量透视、高分辨率透视、脉冲透视等功能，可以满足高端骨科和脊柱类型的手术, 也可以适用于疼痛科以及心脏领域等手术应用。 2、设备工作条件 2.1 电源要求：220V@16A。 2.2 无需外置球管冷却设备，避免冷却液（水，油）外漏。 3、高压发生器 3.1 最大输出功率 ≥15kW 3.2 发生器最大逆变频率 ≥75kHz 3.3 最大透视管电压 ≥120kV 3.4 最大透视管电流 ≥60mA 3.5 最大数字点片管电压 ≥120kV 3.6 最大数字点片管电流 ≥125mA 3.7 最小透视管电流 ≤1mA 3.8 最小采集管电流 ≤1mA 3.9 最小数字点片管电流 ≤3mA 3.10具有脉冲透视模式, 脉冲速率 ≥15pps 3.11组合机头技术 4、球管系统 4.1 旋转阳极球管 4.2 小焦点 ≥0.3mm 4.3 大焦点 ≥0.6mm 4.4 组合机头技术 4.5 管套热容量 ≥1,800,000HU 4.6阳极热容量 ≥310,000HU 4.7 阳极散热率 ≥70,000HU/min 4.8 能够保证连续工作不过热 4.9 球管主动散热技术 4.10直叶式全铅板结构 4.11直叶式缩光器能做非对称调整 4.12虹膜和直叶式缩光器具有一键自动设定照射野功能 4.13Cu滤片 ≥0.1mm 4.14Al滤片 ≥4mm 4.15三重能谱过滤装置 5、平板探测器 5.1平板探测器类型 非晶硅+碘化铯结构 5.2 平板探测器尺寸 ≥21×21cm 5.3 探测器像素矩阵 ≥1344×1344 pixels 5.4 三视野可选 5.5 平板探测器像素尺寸 ≤154微米 5.6 动态范围 ≥96 dB 5.7 MTF（@1lp/mm） ≥59% 5.8 滤线栅材质 碳纤维 5.9 DQE ≥77% 5.10灰阶度 ≥16bit 5.11空间分辨率 ≥3.24 lp/mm 5.12具有探测器端激光定位器 6、视频显示 6.1 移动C臂机主机系统监视器数量 ≥2 6.2 医用液晶彩色平板显示器 ≥2×19英寸 6.3 主显示器具有触摸控制功能 6.4 显示器最高分辨率 ≥1280×1024 6.5 显示器最大亮度 ≥270 cd/m2 6.6 两台显示器可以相向折叠 6.7 显示器高度可调 6.8 显示器旋转角度 ≥180° 6.9 C臂台车配备≥15”触摸控制显示器 7、系统控制 7.1 具备台车实时监控系统 7.2 手闸，脚闸曝光控制 7.3 手闸，脚闸多种模式切换 8、C形臂 8.1 SID ≥990mm 8.2 开口 ≥770mm 8.3 弧深 ≥730mm 8.4 上下移动 ≥480mm 8.5 轨道内运动角度 ≥140º(+90º/-50º) 8.6 C臂旋转角度 ≥400° 8.7 左右摆角 ≥20º 9、图像处理 9.1 图像采集速度 ≥ 15帧/秒 9.2 硬盘存储容量 ≥130000幅（非压缩） 9.3 具有实时图像存储、显示、负片、图像旋转、动态降噪、边缘增强和对比度调整； 9.4 具有注解及局部放大功能； 9.5 具有精准测量影像图像长度信息； 9.6 具有精准测量影像图像角度信息； 9.7 具有剂量显示及报警功能； 9.8 主机具备USB接口，便于医生存储图像； 9.9 主机具有DICOM存储和DICOM打印。 10、高端分体式结构。 |
| 5 | 膝关节镜 | 1套 | 工业 | 一、摄像主机及摄像头 1. 高清晰度摄像系统，视频输出可在三种模式分辨率间切换：1280 × 1024 (HD)、720p、1080p（HDTV）格式； 2. 1/3” 逐行扫描 三晶片CCD传感器； ▲3.水平分辨率：≥1270 lines； 4. 具有 16：9 和 4:3 两种输出模式； 5. 视频信号输出：DVI x 2（数字视频接口）、S-Video； ▲6.智能图像动态范围增强调节功能≥3档，控制特定区域亮度均衡增强调节设置； 7. 内置菜单含亮度峰值、亮度聚焦区域参数调节，优化亮度偏好设置； 8. 主机面板≥3.5英寸触摸屏，含中文操作菜单； 9. 主机面板上可设置亮度、缩放、白平衡、拍照、录像； 10. 内置菜单含红增益/红偏色，蓝增益/蓝偏色参数调节，优化色彩偏好； ▲11.九种专业手术模式选择：关节镜、腹腔镜、膀胱镜、激光、耳鼻喉科/颅骨、显微镜、柔性内窥镜、标准、宫腔镜； 12. 摄像头可直接控制配套光源； 13. 与配套影像管理系统对接后，可通过摄像头控制配套气腹机、膨宫泵、关节镜动力设备等； 14. 摄像头遥控按键编程功能 ≥ 15种，包括图像动态范围增强调节;白平衡;图像的放大/缩小;循环数字变焦；亮度增大/减小;术野拍照及摄像功能;设备控制等； ▲15.摄像头控制按键≥4 个，可自定义设置其遥控功能； 16. 可与配套设备升级声控功能。 二、LED冷光源 1、光源类型：LED； 2、基于MIT【 Module Integrated Technology】模块化发光技术； ▲3、通用光纤卡口，可兼容所有2.0—6.5mm直径的光纤； ▲4、采用ESST【Electronic Scope Sensing Technology】电子窥镜感应技术，防止自燃，更加安全； ▲5、光源主机带有光纤感应装置，无光纤插入，不能进入发光工作模式； ▲6、光源主机具备两种工作模式, 即待机模式和工作模式； ▲7、主机面板为液晶触摸控制面板； 8、主机面板可数字显示亮度值, 0到100可调； ▲9、具有简体中文操作界面； ▲10、具有液晶显示操作屏，屏幕尺寸≥ 3.5英寸； ▲11、具有多国操作语言设置，语言种类 ≥16种； 12、具备声控兼容功能； 13、可通过同一品牌摄像头遥控控制； 14、具备SFB接口，具备软件升级及远程故障诊断功能； 15、Class 1 （1 类）设备，Type CF （CF 型）电器部件； 16、最大照度≥1800000 Lx； 17、色温≥6000K。 三、医用液晶监视器 1、与摄像主机同一品牌； 2、LED屏幕≥26英寸； 3、分辨率：≥1920×1080； 4、 IPS Alpha硬屏； ▲5、9种专业手术模式智能切换； 6、可按偏好设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数； 7、响应时间≤8ms； 8、视角范围≥178°； 9、视频图像处理技术 ≥10bit； 10、原始分辨率：1920点（H）×1080点（V）； 11、图像输入输出具有S-VIDEO、C-VIDEO、RGB、模拟信号及VGA、HD-SDI、DVI等数字接口； 12、可实现图像冻结、视频信号环出、画中画、画外画、分屏显示技术等功能，满足手术视觉需求。 四、高清晰度关节镜 ▲1.单位相对畸变≤0.8%； ▲2.角分辨力≥ 4.82 角分辨力：4.82C/ º（每毫米现对范围12.8 lines / mm）； ▲3.有效景深范围3-100mm； ▲4.显色指数RA≥90； 5. 针对不同术式可选内窥镜直径种类≥5种 (1.9、2.3、2.7、4mm 等)； 6. 可选视向角度种类≥4种 可 选（0°、30°、45°、70°等）； 7. 可选视野角度≥3种 （105°、80°、65°等）； 8. 不同有效工作长度选择（58mm---165mm）； 9. 可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示； 10. 内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种。 五、射频动力一体机 ▲1.主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能； 2. 通过控制台或脚踏开关，可以控制射频消融电极及刨削手机两种功能,控制方式≥2种,即控制台和脚踏,并可控制射频消融电极及刨削手机； ▲3.控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换； ▲4.具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 9 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配，刨削启动触发功能模式选择； 5. 控制台具备USB接口，实现用户个性化设置信息的导入 6. 主机可存储多个用户偏好设置，可以医生姓名保存自定义设置，实现快速检索选定设置； 7. 具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥ 5.4 英寸； 8. 液晶显示屏具有背光照明，亮度可调，对比度可调； 9. 液晶屏幕显示显示参数信息 ≥11种，包括：射频刨削功能提示，刀头种类，脚踏连接提示，射频切割凝血功能提示，射频切割功率档位，凝血功率档位，连接射频电极名称，连接刨削刀头名称，刨削正转反转往复转功能提示，刨削转速显示，刨削手机按键触发启动模式； 10. 可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极名称及工作状态，功率，转速等信息； 11. 主机具备声音提示功能，声音音提示信号 ≥ 8种，包括射频消融提示，刨削手机提示，系统自检，周边设备连接提示，射频电极连接提示，刨削刀头连接提示，射频切割模式提示，射频凝血模式提示，系统报错； 12. 具有射频消融电极自动识别功能； 13. 射频输出最大功率≥400瓦，功率强劲； 14. 射频消融切割功率多档可调，调节档位 ≥ 11 极，提供不同切割效果； 15. 射频消融凝血功率多档可调，调节档位 ≥3极，提供不同凝血效果； 16. 刨削功能，具备3种运转控制模式：包括：无级变速，非无级变速，One Touch； 17. 可以兼容刨削手机种类 ≥ 4种。 六、刨削手机 1. 带有射频识别技术RFID（Radio Frequency Identification），自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式； ▲2.单向转最高速≥12,000 rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调； 3. 按键式刀头释放，刀头拆装简单，无需工具； ▲4.4种刨削手机可选，包括带手控手机，无手控手机，180度手控反向手机，小关节刨削手机； 5. 手控按键具有不同颜色及数字标识； 6. 具有向前，向后，往复转功能具有顺时针,逆时针,往复转功能； 7. 具备可360°旋转带角度的吸引接头，吸引力强，避免管路缠绕现象； 8. 马达类型：无碳刷，无霍尔元件； 9. 无需水冷； ▲10.手机按键依用户需要进行可编程，编程功能≥8种：包括启动停止，冲水，正转，反转，往复转，高速低速切换，转速增加，转速减少，摇窗功能等； 11. 具备自动扭力反馈系统； 12. 3种转速控制模式：无级变速功能、不无级变速功能、单触控制； 13. 可高温高压消毒； 14. 刨削手柄自动识别插入的刀头； 15. 刨削手机不含线缆重量小于280g； 16. 吸引控制调节功能； 17. 具备刨削刀头摇窗功能Jog，可精确控制刀头的开口位置。 |
| 6 | 椎间孔镜 | 1套 | 工业 | 一、等离子射频手术系统配置及参数要求： 1、具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。 2、具有内镜下切割消融和止血功能，通过国家医疗器械检测部门对电极在内镜下使用的相关国家标准检测。 3、主机具备自动保护装置：主机内部的专利电路系统能够连续监控能量输出，并且在出现瞬间峰值电流时自动暂停能量输出。当刀头回复到安全距离后，又会自动持续工作。 4、具有ABLATE（消融切割）、COAG（凝固止血）两种工作模式：等离子消融切割：1-9档可调；等离子凝固止血：1-9档可调。 5、智能识别、简易化：设备能自动识别刀头、脚踏开关、电源线，同时在设备上具有相应的显示及提示；能根据不同的临床需求及不同的刀头自动默认能量大小。 6、同一设备可应用于：脊柱外科、关节外科以及疼痛科开展相关手术治疗。如：椎间盘摘除术、双通道椎管减压术、椎间融合术，经皮穿刺低温等离子颈椎、腰椎髓核成型术；肩关节镜手术、膝关节镜手术、髋关节镜等手术治疗。 二、椎间孔镜1支，参数要求： 1、 视向角30° 2、 视场角≥75° 3、 工作通道直径3.5mm～3.7mm 4、 外径6.0 mm～6.5mm 5、 工作长度≤ 171mm 三、减压手术器械参数及配置要求： 1、 3种尺寸导杆各1支，具有不同的颜色标记，前端为圆锥形。导杆内径1.0mm～8.0mm；导杆外径4.0mm～9.6mm，长度165mm～240mm。 ▲2、扩张导杆1支，外径≥7.8mm；边缘具有一个贯通的偏心内切圆，内切圆直径≥4.2mm。 ▲3、工作套管1支，前端为斜面半齿状，内径≥8.0 mm，外径≥9.3mm，长度≤160mm 。 4、扩孔器1支，长度≤177 mm，内径≥6.5 mm，外径≥7.5 mm。 5、扩孔钻推进-取出器1支，外径≥6.0mm,长度≤280mm。 6、工作套管1支，后端为可拆卸式手柄，前端为斜面；内径≤6.5mm，外径≤7.8mm，长度≤171mm。 7、内窥镜下使用剥离器1支，直径≥3.5mm，L型工作端长度≥3.3mm。 8、骨凿1支，外径≥2.5mm，长度≥320mm。 9、双通道扩张导杆1支，2个直径≤1.5mm的内通道，外径≤6.3mm。 10、可曲性窥镜探棒及手柄各1支，能手动控制弯曲角度和伸缩长度，直径≥2.0mm 。 11、内窥镜下使用的髓核抓钳1把，直径≤2.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm。 12、内镜下使用的弧形钳1把，直径≤2.5mm，钳口长度≥4.0mm，上翘角度≥45°，长度≤320mm。 13、内窥镜下使用的平口髓核钳1把，直径≥3.4mm，钳口长度≥4.25mm，，长度≤320mm。 14、内窥镜下使用的镜下篮钳1把，直径≥2.5mm，钳口长度≥4.5mm，长度≤320mm。 ▲15、内窥镜下使用的带角度的上开口半硬式活检钳1把, 直径≥2.5mm, 上翘角度≥45°，长度≤320mm。 16、内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度〈2.5mm。 17、内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口≥40°，工作宽度≥3.0mm。 18、可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，手柄内孔道≥5.5mm。 19、18G穿刺针1支；配套的定位丝1支，直径0.8mm。 20、缓冲榔头1支。 21、能归类放置全部器械的原装消毒灭菌托盘2个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个。 四、高清内窥镜摄像系统配置及参数要求： 1、影像传感器：1/2.8寸高敏感度CMOS. 2、扫描方式：逐行扫描16：9； 3、输出像素：1920（H)×1080（V） ； 4、水平清晰度：≥1244线； 5、信噪比：52 dB； 6、摄像头IPX8级防水设计，可浸泡消毒。 7、摄像头具有四个按键设计，可以实现锁定白平衡、图像冻结，亮度调节等多种遥控功能。 8、多种高清视频输出接口：DVI/HDMI/CVBS/HD-SDI。 9、灯泡：LED灯珠； 10、色温： 3000K～7000K； 11、光谱范围：400~700nm； 12、输入功率：200W； 13、灯泡寿命：≥30000小时； 14显示屏：24寸LED显示屏； 15、屏幕比例：16:9； 16、最大分辨率：1920×1080； 17、对比度：1500:1； 18、亮度:400cd/m2。 五、动力刨削系统配置及参数要求： 1、主机要求具有≥6.5寸广角的高清液晶触摸屏，带手套也可轻松操作； 2、微型马达电动输出，可提供最大转速可达到≥80000转/分，最低转速≥1000转/分，精确调速； 3、主机双路输出，可同时连接两个马达，动力输出可随时切换到不同的手柄，保证手术不间断； 4、主机自动识别马达型号，提供最佳转速给不同的马达和手柄； 5、可设定反转声音提示； 6、自带注水泵并可调节设定水量，并且使用中的水量大小随手柄转速自动伺服调整； 7、主机轻巧便携可手提；整机全部产品快速拆装，并且无需任何工具及附件辅助； 8、主机脚踏无级调速，便携设计； 9、防水等级IPX8,可以自选编程 ； 10、高速无炭刷电动马达，可高速瞬停，可支持≥100000转/分； 11、正反转功能自由切换；低噪音；正反转功能自由切换； 12、防水全封闭设计，可进入喷淋式自动清洗机进行清洗，可冲洗； 13.椎间孔镜专用手柄，手柄最大转速≥20000转/分； 14.操作直径≤3.4mm；手柄长度≤276mm； 15.多种类型磨头可供选择 。 六、镜下融合手术工具参数及配置要求： 1、工作套管1支，后端带U型把手，把手具有锁定功能；内径＞10.0mm，外径＜12mm，长度＞150mm； 2、工作套管1支，前端斜面，后端带T型把手，把手能被锁定；内径＞7.5mm，外径＜10.5mm，长度＞150mm； 3、细齿扩孔钻1支，长度≤171 mm，内径≥6.5 mm，外径＜9.0 mm； 4、扩张管1支，内径＞7.5mm，外径＜10.5mm，长度＞170mm； 5、锥形扩张管1支，内径＞10.0mm，外径＜15.0mm，长度＞150mm； 6、斜面工作套管1支，内径＞14.0mm，外径＜17.0mm，长度＞130mm； 7、斜面工作套管1支，内径＞16.0mm，外径＜19.0mm，长度＞130mm； 8、工作套管接头1支，钛合金材质，内径≥7.5mm，外径≤20.0mm，长度≥30mm； 9、快装式扩孔钻手柄1个，长度≥10mm，内径≥9.5mm； 10、铰刀1支，长度＞180mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，高度≤10.0mm； 11、铰刀1支，长度＞180mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，高度≤11.0mm； 12、铰刀1支，长度＞180mm，内径≥7.5mm，外径≤9.0mm，高度≥12.0mm； 13、方凿1支，长度＞170mm，内径≥7.5mm，外径＜10mm，工作端宽度＞11mm； 14、偏心铰刀1支，长度＞175mm，内径≥7.5mm，外径＜9.0mm，工作端宽度＞9.0mm； 15、偏心铰刀1支，长度＞175mm，内径≥7.5mm，外径＜9.0mm，工作端宽度＞10.0mm； 16、偏心刮刀1支，长度＞170mm，内径≥7.5mm，外径＜9.0mm，工作端宽度＞10mm ； 17、偏心刮刀1支，长度＞170mm，内径≥7.5mm，外径＜9.0mm，工作端宽度＞11mm ； 18、平口工作套管内芯（置骨内芯）1支，外径≥6.8mm，长度≥200mm； 19、平口工作套管（置骨外管），后端喇叭形开口，杆内径＞6.5mm，外径＜8.5mm，长度＜250mm； 20、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘1个。 七、配置清单 1、可视化椎间孔镜减压手术系统 椎间孔镜（含内窥镜灭菌盒）L 171 mm / OD 6.3 mm / 1pc. 30° / WChD 3.7 mm / 2 x IC 1.5 mm 定位针（18G）含定位丝 1pc. 放置器械的内层托盘 1pc. 圆锥型导杆 1pc. 圆锥形导杆 1pc. 圆锥形导杆 1pc. 扩张导杆 1pc. 斜面半齿工作套管 1pc. 红色细齿扩孔器 1pc. 标准窗型工作套管 1pc. 扩孔钻推进-取出器 1pc. 带兰色缓冲垫榔头 1pc. 可曲性窥镜探棒手柄 1pc. 可曲性窥镜探棒 1pc. 剥离器 1pc. 骨凿 1pc. 双通道扩装导杆 1pc. 放置钳子及内窥镜的内层托盘 1pc. 灭菌托盘盖子 1pc. 勺型抓钳 1pc. 带角度勺型活检钳 1pc. 半柔性抓钳 1pc. 勺型活检钳 1pc. 打孔钳 1pc. 40度窥镜咬骨鞘管 1pc. 90度窥镜咬骨鞘管 1pc. 窥镜咬骨鞘管手柄 1pc. 2、等离子射频手术系统 等离子射频手术系统主机 含脚踏开关 1套 一次性双极射频等离子体手术电极 2支 3、镜下动力刨削手术系统 动力主机 1套 控制脚踏 1套 高扭矩马达 1套 椎间孔镜专用手柄 1套 粗金刚砂磨头 2支 注油工具套装 1套 清洁油 1瓶 吸油棉 1套 4、镜下融合EndoTLIF工具 U型手柄工作套管，ID10.2mm×OD11.5mm×L151mm 1支 T型手柄工作套管,ID7.6mm×OD8.9mm/OD10.1×L151mm 1支 细齿扩孔钻,ID7.5mm×OD8.8mm×/OD10.0mm×L171mm 1支 锥形扩张管：ID8.9mm×OD10.0mm×L175mm 1支 锥形扩张管：ID10.2mm×OD14.86mm×L155mm 1支 斜面工作套管：ID15mm×OD16mm×L132mm 1支 斜面工作套管：ID17mm×OD18mm×L132mm 1支 工作套管接头（中心孔）：ID7.5mm ×OD20mm×L30mm 1支 平口工作套管内芯（置骨内芯）：OD6.8mm×L325mm 1支 平口工作套管（置骨外管）：ID7.0mm×OD8.0mm×L230mm 1支 镜下方凿：ID7.5mm×OD9.5mm×L176mm / 6mm×11.5mm 1支 镜下铰刀:ID7.5mm×OD8.5mm×L184.5mm/H10mm 1支 镜下铰刀:ID7.5mm×OD8.5mm×L184.5mm /H11mm 1支 镜下铰刀:ID7.5mm×OD8.5mm×L184.5mm /H12mm 1支 快装手柄 1把 镜下偏心铰刀：ID7.5mm×OD8.5mm×L178mm / 2.5mm×10.5mm 1把 镜下偏心铰刀：ID7.5mm×OD8.5mm×L178mm / 2.5mm×11.5mm 1把 镜下偏心刮刀：ID7.5mm×OD8.5mm×L180mm / H10.5mm 1把 镜下偏心刮刀:ID7.5mm×OD8.5mm×L180mm / H11.5mm 1把 器械盒 1个 5、高清内窥镜摄像系统 医用内窥镜摄像系统：1台。 1、影像传感器：1/2.8寸高敏感度CMOS. 2、扫描方式：逐行扫描16：9； 3、输出像素：1920（H)×1080（V）； 4、水平清晰度：≥1244线； 5、信噪比：52 dB； 6、摄像头IPX8级防水设计，可浸泡消毒； 7、摄像头具有四个按键设计，可以实现锁定白平衡、图像冻结，亮度调节等多种遥控功能； 8、多种高清视频输出接口：DVI/HDMI/CVBS/HD-SDI。 医用内窥镜冷光源：1台。 1、灯泡参数： 100W LED灯珠； 2、灯泡寿命：≥50000小时； 3、光纤：高透光度，减少光损失。 监视器 ：1台。 1、分辨率:1920×1080； 2、输入信号接口:HDMI,DVI,VGA,CVBS； 3、可插U盘播放视频。 层式金属推车：1台。 |
| 7 | 口腔种植机 | 1套 | 工业 | 1、马达转速（r/min）：可调（300-40，000 rpm）； 2、标配马达数量/功率/特点：1个/70W/可高温高压消毒无碳刷马达； 3、扭矩（N）：扭矩可调（5-70N）； 4、扭矩过载保护：有扭矩过载保护，当扭矩超过设定安全值时，机器会有故障报警，马达自动停止，但机器不会因此受损； 5、控制系统（电脑/机械面板控制 脚踏控制）：微型电脑控制、按键式面板、多功能防水脚踏开关； 6、显示屏可显示的信息：转速、扭矩、冷却水显示、转速比、故障报警信息等； 7、冷却水泵数量：一个； 8、冷却水泵L/min：可调（0- 100ml/min）； 9、马达及马达线能否耐受高温消毒：马达及马达线均可高温高压消毒； 10、标配弯手机数量：1, 可配20：1的4种（标准/免工具拆装/自发光），1：1颌面外科系列手机等； 11、存储器：有，可存储医生设置习惯参数，可存储18次报警信息； 12、其他功能：可配备外科治疗用的直弯手机，各种骨锯； 13、标准配置内容：主机、马达及马达线、给水支架、三根一次性给水管、防水脚踏开关等； 14、产品技术特点： 14.1超大液晶显示、显示信息量大且带背景光。 14.2脚踏开关可完成程序选择、马达选择、正反转选择、水泵选择，防止交叉感染。 14.3根据实际需要医生可自行选择钮矩。 14.4可接多种手柄。 14.5无碳刷马达效率很高，产生很少热量，运行非常平稳。 14.6可设置习惯记忆程序便于医生随时取用，可储存18次报警信息，便于以后维护检测。 14.7马达功率强大稳定使手术更加快捷，更加有安全保障。 15、工作电压范围（V） 220+20%V~。 ▲16、共有5程序，操作简单安全。按键不超过7个。 ▲17、不需要任何附加设备可以把不带光系统升级为带光系统。能节约成本，更便于提高手术操作的安全性。 |
| 8 | 孕期营养综合监测系统 | 1套 | 工业 | 1.功能参数 （1）具备个性化的检测功能 ①人体成分检测12项指标：体脂百分比（体脂率）、基础代谢率、总水分、细胞内水（细胞内液）、细胞外水（细胞外液）、瘦体重（去脂体重）、矿物质（无机盐）、蛋白质、肌肉量、体脂肪（脂肪量）、BMI（身体质量指数）、体重。 ②非孕期具备检测腰臀比、内脏脂肪指数功能。 ③支持基础检测信息接入，如：身高、血压、心率、血糖等。 ④支持胎儿发育监测信息接入，如：胎心、胎重等。 ⑤人体成分检测可以根据不同季节、不同检测者的衣服重量、鞋高对体重和身高数值进行修正。 ⑥具备膳食调查功能 可调查：谷薯、水果、蔬菜、蛋类、水产品、畜禽肉、大豆坚果类、奶及奶制品、油脂类、盐、其它、复合食物共12类，至少2000种。 ⑦具备运动调查功能 包括活动种类调查（包括：职业工作、运动情况、睡眠情况等）、活动量调查和活动时长调查，至少50种活动类型。 ⑧具备疾病调查功能 可调查的常见疾病包括：糖尿病、高血压、高血脂、贫血、低蛋白血症等常见疾病。 （2）具备定制化的分析与指导功能 ①具备整个孕期体重增长推荐、三个孕期的周体重增减推荐及当前与孕前体重增长数据对比及增长目标控制功能。 ②历次检测历史数据，至少包括体重、BMI（身体质量指数）、体脂百分比（体脂率）、总体水、基础代谢率、胎重。 ③历次检测历史数据对比分析曲线图 至少包括体重、BMI（身体质量指数）、体脂百分比（体脂率）、总体水、基础代谢率、胎重。 ④营养分析指导 包括饮食能量分析、微量元素分析、饮食结构分析，并可推荐个性化专业营养餐谱，包含食物所需食材用量。 ⑤运动分析指导 各时期运动组合及轻体力运动指导方案，医生可根据实际情况进行调整。 ⑥胎儿发育评估及指导 以胎儿发育曲线图形式评估胎儿发育情况。 ⑦妊娠期疾病导向及常见疾病的复合疾病导向的膳食推荐 针对糖尿病、贫血、低蛋白血症、高血压、高血脂等常见疾病给出合理的营养膳食指导及智能推送餐谱。 ⑧复合疾病导向的膳食推荐 针对备孕期、孕期、哺乳期常见疾病的6种复合疾病给出合理的营养膳食指导及智能推送餐谱。 ▲⑨孕期体重增长曲线包括：WHO标准和中国标准两种模式可供选择。 ⑩个性化修改功能：针对检测者的膳食能量推荐值可以结合临床经验进行调整。 （3）心率变异性检测功能 ①心率变异性检测至少3项指标 HR(平均心率)、SDNN(RR间期标准差)、SDANN（每连续5分钟心动周期平均值的标准差）等。 ▲②心率变异性图形分析 RR间期曲线、RR间期直方图、功率谱密度图、RR间期庞加莱散点图等至少4种。 ③心率变异性分析模式 至少2种心率变异性分析模式。 ④心电检测技术 基于心电信号测量（ECG）技术作为心率变异性的测量原理和实现方式。 （4）心理测评功能 ▲①心理测评量表至少90种：SAS、SDS、HAMA、HAMD、艾森克个性问卷、匹兹堡睡眠质量指数、90项症状清单（SCL-90)、躯体化症状量表（SSS）、妊娠压力量表、分娩恐惧量表、躁狂量表（BRMS），匹兹堡睡眠质量指数、社会支持量表、社会功能缺陷筛选量表，认知障碍评价量表，Rutter儿童行为父母问卷，Rutter儿童行为教师问卷，SNAP-IV-26父母及教师评定量表，UCLA孤独量表，生活满意度指数量表，家庭环境量表，心境障碍问卷，自杀风险因素评估量表，生活事件评定量表，杨氏躁狂评定量表(YMRS)、攻击风险因素评估量表、治疗中需处理的不良反应量表(TESS)等90种以上常用心理量表。 （5）心理辅助干预功能 ▲①心理干预动漫，共计15个； ▲②心理动漫辅助干预内容：包含呼吸训练、肌肉放松训练、瑜伽放松训练、普拉提训练、生物反馈训练、合理情绪训练、综合放松训练等7种以上的方法，其中呼吸训练包含8种以上的训练方法； ③音乐治疗：15首； ▲④心理辅助干预功能支持在电脑端、平板端及小程序上运行三种模式。 （6）移动端心身健康促进系统 支持手机等智能终端登录模式，在符合医院信息安全管理规范的方式下（非工作站或者一体机直接上网方式），通过这些智能终端实现在线心理量表测评及个性化干预包的心理健康促进功能（移动端实现的心身健康促进系统功能与系统应用平台内容相同），从而使心身健康促进功能实现过程不受空间、时间制约。 （7）智能心理辅助干预方案系统 基于量表评估和HRV检测结果，智能推送个体化辅助心理干预方案。 （8） 应用平台 ①支持ID卡背面二维码或者微信小程序扫描快速登录线上应用系统； ②支持自动读取居民身份证信息，并进行资料快速录入和用户快速登录。 （9）其它功能 ①定制化报告 支持用户选择机构LOGO、机构信息、可选二维码显示、报告内容可模块化隐藏等定制化报告操作；支持孕期与非孕期双报告呈现。 ②检测信息归类统计 具备分类人群统计功能，按照检测人数、检测次数、疾病分类统计数据，且以图形化呈现结果。 ③终端用户快速信息登记 具备快速、准确的从终端用户身份证一键式获取信息，包含头像、姓名、年龄、民族、ID等。 ▲④生物压力分析报告 系统自动生成包含患者RR间期曲线、RR间期直方图、功率谱密度图、RR间期庞加莱散点图以及生物压力指数的分析报告。 ⑤系统接口 提供心理功能方面的接口文档，支持与HIS或者产科信息化管理系统做接口。 2.技术参数 ▲（1）测量频率（kHz）：50kHz、250kHz（误差范围±5%）； （2）测量范围：100～750Ω； （3）测量部位：通过手、脚八电极采集生物阻抗信息，分别检测：左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯干； （4）体成分检测时间：≤60秒（60s）； （5）操作系统：Windows操作系统，至少是Win7；最大显示分辨率：1920*1080； （6）心率采样频率：250Hz； ▲（7）心率测量范围：40-190bpm（次/分）；输入阻抗≥ 3MΩ（兆欧）；心率测量误差(精度)≤±5%。 3.硬件参数 （1）CPU：六核i5；硬盘：1TB；用户检测数据存储＞1000万例；内存：8GB；显示屏：至少17英寸高亮TFT LCD ； （2）内置体重秤；手脚电极片符合人机工程学设计； ▲（3）手持式心电检测仪：单色LCD160x240点阵屏幕，蓝牙BLE4.0； （4）外接设备—平板电脑：存储16G以上，除一般功能外，含个人中心(基本信息、特征信息、疾病信息、查看报告)、饮食调查、活动调查、心理量表筛查、HRV数据采集等； （5）身份证读取：读卡器可快速、准确的从终端用户身份证一键式获取信息，包含头像、姓名、年龄、民族、ID等。 |
| 9 | 便携式耳声发射测试仪 | 1套 | 工业 | 1、设备用途：采用瞬态诱发耳声发射（TEOAE）技术，适用于新生儿、儿童和成人的客观听力筛查。 2、参数要求 ▲2.1电池:两块可充电的6V 1500mAh电池，充电时间短，经久耐用，可交替使用达到无使用时间限制； 2.2自动快速充电器，充电时间约为2小时； 2.3功率最大1.2 W； 2.4电源管理: 自动背光控制、自动关机、二级电池电压监测、省电装置； 2.5满电后可操作时间> 10 小时； 2.6 AD/DA 转换器：双通道； 2.7采样率:512； 2.8通信接口:RS232，可选红外； 2.9探头:超轻探头； ▲2.10升级：17键主机预留ABR端口，可随时升级加载ABR功能； 2.11设备工作时需有红绿灯光提示和噪音干扰红灯提示； ▲3、按键采用实体字母和数字按键，不受按键次数限制，耐用灵敏，17个按键具有可输入被检查者的编号、姓名、出生日期。便于数据档案建成和管理。 4、TEOAE参数要求 ▲4.1评估方法为最为先进的二项式统计，保证准确度和稳定性； 4.2刺激声:非线性click声； 4.3刺激速率:约 60 Hz； ▲4.4 显示：可调绿色背光LCD显示屏，显示统计波形、测试进度、 TEOAE水平、噪音水平，无需借助计算机及坞站也可完成测试数据显示。 5、探头参数要求 ▲5.1探头具有滤声片装置便于保护探头； 5.2尺寸：探头主体：直径10 mm x 35 mm； 5.3重量：超轻探头（包括适配器）： 4g； ▲6、不同型号的泡沫型和硅胶型耳塞，适用于不同人群使用。 7、设备需配备工作站软件，软件可中英文显示及编辑，进行数据筛选和统计，数据可生成excel，数据库保存。 |
| 10 | 数字减影血管造影机（DSA） | 1套 | 工业 | 1、机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要。 ▲1.1 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 ； 1．2 机架可进行等中心旋转； 1．3 机架运动包括电动和手动两种方式； 1．4 C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒； 1．5 C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒； 1．6 CRA：≥90°； 1．7 CAU：≥90°； 1．8 RAO：≥185°； 1．9 LAO：≥120°； 1．10 旋转采集角度：≥240°； 1．11 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动； 1．12 C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照； 1．13 数码显示所有C型臂旋转角度信息； 1．14 机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm； 1．15 C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿）； 1．16 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集。 2、导管床 2．1 满足全身检查、治疗的要求； 2．2 床面要求为碳纤维材料； 2．3 纵向运动范围：≥120cm； 2．4 导管床横向运动：≥36cm； 2．5 床面升降范围：≥28cm； 2．6 床面最低高度：≤84cm； 2．7 床最大承重：≥325KG； 2．8 任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重； 2．9 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全； 2．10 床长度：≥319cm； 2．11 床宽度：≥50cm； ▲2．12床面旋转角度：≥270度； 2．13 导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆托。 3、检查室内控制系统 3．1 提供床旁一套液晶触摸控制屏； 3．2 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作； 3．3 可进行图像采集条件控制； 3．4 可进行图像后处理及量化分析控制； 3．5 可完成程序卡片操作，包括采集协议； 3．6 程序卡片可自行定义和存储； 3．7 程序卡片包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择； 3．8 程序卡片可定义手术，使用人或使用科室等类别； 3．9 可通过RIS/CIS/PACS等编码自动选择正确的程序卡片； 3.10 机架位置可存储和调出。 4、控制室并行处理工作站 4．1 透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行； 4．2 术中可执行像素位移和测量分析功能； 4．3 可同时浏览两个序列； 4．4 可同时处理不同病人的信息； 4．5 进行QCA后，可立即与检查室分享。 5、高压发生器 5．1 高频逆变发生器，功率：≥100KW； 5．2 最大管电流：≥1000mA； 5．3 逆变频率：≥100kHZ； 5．4 最小管电压：≤40KV； 5．5 最大管电压：≥125KV； 5．6 最短曝光时间：≤1ms； 5．7 全自动曝光控制，无需测试曝光。 6、X线球管 6．1 球管阳极热容量：≥6.4MHU； 6．2 球管管套热容量：≥9.4MHU； 6．3 最大阳极冷却速率：≥1750kHU/min； ▲6．4 球管阳极散热率：≥21000 W； 6．5 金属陶瓷外壳； 6．6 液态金属轴承球管； 6．7 10分钟透视功率：≥4500W； 6．8 球管阳极转速：≤4200转/分钟； 6．9 球管焦点为二个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.7mm； 6．10 最小焦点功率：≥30kW，最大焦点功率：≤65kW； 6．11 球管阳极靶边直径：≥200mm； 6．12 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统； 6．13 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线； ▲6．14球管内置多档金属铜滤片，最厚档≥1.0mm； 6．15 配备通用型、虹膜型等多种遮光器； 6．16 遮光器位置可存储； 6．17 心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位； 6．18 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置。 7、平板探测器 7．1 探测器类型：≥16 bits非晶硅数字化平板探测器； 7．2 平板外壳对角线长度≤68cm； 7．3 最大有效成像视野对角线长度≥48cm； ▲7．4 ≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要； 7．5 最大图像矩阵灰阶输出：1904 x 2586 x 16 bits； 7．6 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm； 7．7 像素尺寸：≤154μm； 7．8 0 lp/mm 时DQE：≥77%； 7．9 平板可90度旋转，且无需水冷装置进行冷却； 7．10 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制。 8、图像显示器 8．1 控制室：≥24英吋高亮医用高分辨率LCD显示器≥2台，显示矩阵≥1920 x 1080； 8．2 控制室LCD显示器最大视角≥178°，亮度≥400cd/m²； 8．3 手术室：≥27英吋高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器≥4台，显示矩阵≥1920 x 1080； 8．4 手术室LCD显示器最大视角≥178°，亮度≥650cd/m²； 8．5 ≥4架位宽屏显示器吊架； 8．6 显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330cm x 300cm； 8．7 显示器吊架旋转范围：≥350°。 9、图像系统 9．1 外周采集、处理、存储2048x2048矩阵，即提供2K影像链配置； 9．2 外周采集帧率：0.5 - 6帧 /秒； 9．3 心脏采集、处理、存储1024x1024矩阵； 9．4 心脏采集帧率：15- 30帧 /秒； 9．5 实时减影； 9．6 脉冲透视； 9．7 床旁可直接选择透视剂量：≥3档，最小档：≤5伦琴/分钟； 9．8 可存储单幅及序列透视图象（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图象），透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上； 9．9 最大脉冲透视速度：≥30幅/秒； 9．10 最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒； 9．11 具有透视末帧图像保持功能； 9．12 硬盘图像存储量1024x1024 矩阵：≥50,000幅； 9．13 后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记； 9．14 血管序列实时DSA功能和DA功能； 9．15 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景； 9．16 路径图造影剂自动峰值保持功能； 9．17 支持术中事件记录并存储。 10、测量分析（主机系统） 10．1 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定； 10．2 三种方法以上室壁运动曲线测量； 10．3 自动校正分析功能； 10．4 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量； 10．5 以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量。 11、旋转采集 ▲11．1L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度； 11．2 L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥30度/秒，有效覆盖范围：≥180度； 11．3 1024x1024采集，最快采集速度：≥30幅/秒； 11．4 可实时减影。 12、网络与接口 12．1 具有DICOM Send功能 ； 12．2 具有DICOM Print功能； 12．3 具有DICOM Query/Retrieve功能； 12．4 具有DICOM Worklist功能； 12．5 具有DICOM MPPS功能； 12．6 激光相机接口； 12．7 高压注射器接口； 12．8 标准视频输出接口，能够支持视频转播，用于会议，教学，家属等待区图像浏览等。 13、附件 13．1 具备整个系统的升级能力； 13．2 具有双向对讲系统； 13．3 具有图像处理操作面板； 13．4 具有红外遥控器≥2个； 13．5 红外遥控器具有激光灯指示功能； 13．6 具有悬吊式射线防护屏； 13．7 具有床旁射线防护帘； 13．8 具有悬吊式手术灯； 13．9 具有中文操作手册。 14、智能路径图功能 14．1 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整； 14．2 可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式； 14．3 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式； 14．4 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要； 14．5 液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响； 15、组合蒙片功能 15．1 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量； 15．2 可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量； 15．3 在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像； 15．4 可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量：≥6幅； 15．5 可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点。 16、射线剂量防护技术 16.1 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚档≥1mm； 16.2 插入铜滤片数：≥3片，具备自动和手动两种方式； 16.3 具有管球内置栅控技术； 16.4 透视图像存储功能； 16.5 透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置； 16.6 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值； 16.7 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏； 16.8 无射线下定位功能； 16.9 无射线下，检查床、平板移动，或改变视野，图像跟随位置变化并指示移动方向。 第一部分： 系统基本配置 数量; 产品说明. 1; 配套系统. 1; 悬吊式机架. 1; 标准型导管床. 1; 6.4兆X线球管. 1; 20英寸动态平板探测器. 1; 100k赫兹X线发生器. 2; 27英寸检查室监视器. 2; 24英寸控制室监视器. 1; 双向对讲系统. 1; 程序卡片. 1; 实时并行工作. 1; 逐点像素清晰优化. 1; 触摸屏面板. 2; 遥控器. 1; 控制面板. 1; 用户操作界面系统. 1; 远程维修服务系统. 1; 悬吊铅屏风. 1; 悬吊铅屏风吊架. 1; 床旁辐射防护. 1; 桡动脉穿刺用臂托. 1; 双侧手臂托架. 1; 头托. 第二部分：高级功能模块 数量; 产 品 说 明. 1; 2K影像链. 1; 智慧低剂量控制系统. 1; 微剂量成像系统. 1; 零剂量定位. 1; 组合蒙片. 1; 智能路图. 1; 数字减影功能. 1; 旋转血管造影采集. 1; 30幅/秒采集扩展（单向）. 1; 冠脉定量分析软件. 1; 左心室分析软件. 1; 基本测量. 1; 检查室无影手术灯. 1; 视频隔离连接盒. 1; DICOM打印. 1; DICOM接口. 1; 床面旋转功能. 1; 四架位滑轨式监视器吊架. 2; 检查室27 英寸彩色液晶平面显示器. |
| 11 | 除颤仪（带起搏功能） | 1套 | 工业 | 一、主要技术及系统要求： 1、工作环境： 1.1 工作和存储最高海拔高度≥4000米； 1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃； 1.3 环境湿度：15%到95%。 2、性能要求： ▲2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 2.2显示屏≥6寸高分辨率彩色TFT显示屏。 ▲2.3除颤能量的最高能量≤200J。 ▲2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。 2.5 手动除颤能量最小是1J。 2.6 AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式。 2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。 2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能。 2.10具备起博功能。 2.11具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒。 2.12主机≥3道波形显示。 2.13可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。 2.14标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护。 2.15具备事件标记功能。 2.16具备生命体征趋势回顾功能。 2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位。 3、监护参数 3.1心电性能： 3.1.1显示/打印灵敏度： 3.1.2显示灵敏度转换：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV 3.1.3耐极化电压：〉±300mV 3.1.4扫描速度：25mm/s 3.1.5共模抑制能力：＞90dB 3.1.6频率响应：交流线路滤波-60Hz或50Hz，监护（0.15-40Hz）。 3.2心率监护 3.2.1心率显示范围和精度：15次/分-300次/分 3.2.2心率报警设定范围：30次/分-200次/分 3.2.3心率报警延迟时间：≤10s。 4、电池 4.1 电池上具备电量容量状态指示灯； 4.2 设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电； 4.3 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击； 4.4 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电； 4.5 电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%。 5、安全性： ▲5.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。 5.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 5.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等。 5.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 5.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。 5.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。 5.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。 6、数据存储: 6.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。 6.2 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要。 6.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息。 7、打印机： 7.1≥50mm热阵列打印机； 7.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果； 7.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警； 7.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息； 7.5走纸速度25mm/秒； 7.6纸张尺寸：≥50mm × 20m。 8、其它要求： 8.1 整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）； 8.2 防水/防固体渗入等级≥IP54； 8.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，具备可升级EtCO2等功能。 二、标准配置要求： 配置清单如下： - 除颤监护仪主机 1台 - 体外除颤电极板 1 副 - 3导心电导联线 1套 - 锂电池 1 块 - 热敏打印纸 1 卷 - 50欧姆检测插头 1个 - 操作说明书 1本 11. 电源线 1条 |
| 12 | 彩色多普勒超声可视化诊断系统 | 1套 | 工业 | 1、设备用途说明： 1.1 主要用于腹部、心脏、浅表、小器官、血管、妇科、产科等全身超声检查，以及床旁的综合应用、血管置管、积液引流；系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求。 ▲1.2必须保证所投机型为最新产品。 2、主要技术规格及系统概述： 2.1 彩色多普勒超声诊断仪包括： ▲2.1.1 彩色监视器：≥17寸高分辨率彩色LED显示器； ▲2.1.2 触摸屏：≥17寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作； ▲2.1.3 显示器支持上下俯仰、前后拉伸，方便调整到最佳观看角度，内置高清摄像头； ▲2.1.4 电池总续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥300分钟； 2.1.5 一体化的台车，带储物盒功能； ▲2.1.6 台车支持电动升降，行程≥18cm； 2.1.7 台车支持电池电量的指示灯显示以及低电量报警； 2.1.8 支持探头扩展器，扩展数量≥4个； 2.1.9 数字化高分辨率二维灰阶成像； 2.1.10 谐波成像技术； 2.1.11 彩色多普勒； 2.1.12 能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图； 2.1.13 M模式； 2.1.14 支持AMM（解剖M型）； 2.1.15 脉冲波多普勒，连续波多普勒； 2.1.16 支持组织多普勒成像； 2.1.17 实时血流三同步； 2.1.18 支持多取样门PW技术，取样门个数≥2个（非HPRF）； 2.1.19 血流的自动频谱包络分析测量； 2.1.20 实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收； 2.1.21 自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率，标配； 2.1.22 全场聚焦技术，无需调整焦点和聚焦区域，简化临床操作； ▲2.1.23智能神经标准面辅助教学，能用不同颜色标识出神经、肌肉等； 2.1.24 智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度； 2.1.25 智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像； 2.1.26 极简模式: 主机上可全屏显示图像，简化显示，方便操作； 2.1.27 内置专业教学软件； 2.1.28 支持内置教学录制软件，可同时录制超声图像、摄像头画面、麦克风声音； 2.1.29 支持自动工作流以及工作流模板的自定义。 2.2 测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式） 2.2.1 一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）； 2.2.2 产科测量，具有产科应用软件； 2.2.3 多普勒血流测量与分析； 2.2.4 全自动血流多普勒包络分析； ▲2.2.5 支持VTI趋势图分析； ▲2.2.6 支持自动膈肌测量； ▲2.2.7 支持自动血流量测量； ▲2.2.8 支持自动血管测量。 2.3 一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件： 2.3.1 超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现； 2.3.2 病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。 2.4 输入/输出信号及参考信号： 2.4.1 输入：网络； 2.4.2 输出：HDMI， USB； 2.4.3 ECG接口。 2.5 图像管理与记录装置： ▲2.5.1 大容量固态硬盘≥500G，存储更多图像和视频； 2.5.2 图像可存储为PC兼容格式； 2.5.3 USB接口支持打印和数据输出。 3、技术参数及要求： 3.1 系统通用功能： 3.1.1 主机探头接口：≥1个，非扩展接口； 3.1.2 安全性能：符合国家标准。 3.2 探头规格： ▲3.2.1 频率：探头频率范围1.0-22.0MHz； 3.2.2 高频探头中心频率≥10MHz； 3.2.3 支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内； 3.2.4 线阵探头有效阵元≥192； ▲3.2.5 探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻； 3.3 二维图像主要参数： 3.3.1 可选探头群工作频率范围（1.0-22MHz）； 腹部凸阵探头频率1.0-6.0MHz； 相控阵探头频率1.0-5.0MHz； 线阵探头频率4-22MHz； 3.3.2 接收方式：可视可调动态范围≥180； 3.3.3 二维灰阶≥256； 3.3.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT； 3.3.5 电影回放：灰阶图像回放≥16000幅； 3.3.6 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节； 3.3.7 增益调节：TGC分段≥8； 3.3.8 谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波； 3.3.9 扫描深度≥40cm。 3.4 频谱多普勒成像技术参数： 3.4.1 支持方式：PWD、CWD、HPRF； 3.4.2 最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s； CWD：血流速度最大35 m/s； 3.4.3 最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）； 3.4.4 显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D 3.4.5 电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算； 3.4.6 零位移动：≥8级； 3.4.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–30mm；分级。 3.5 彩色多普勒 3.5.1 显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示； 3.5.2 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°； 3.5.3 显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比； 3.5.4 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图； 3.6 超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Dopple输出功率可调。 |
| 13 | 阻抗心输出量测量系统 | 2套 | 工业 | 一、主要技术指标： 1、HR 心率 30-240bpm； 2、SV 每博输出量0-200ml； 3、SI 每博指数 0-150ml/m2； 4、CO 心输出量 1-20L/min； 5、CI 心指数 1-15L/min/m2； ▲6、GGI 格兰夫-高尔指数 1-20； ▲7、Resp 呼吸频率 0-75bpm； 8、CPI 心脏功能指数 0-1.5w/m2； ▲9、TBW 全身液体水平 30-80%； 10、TBW 全身液体水平 9Kg-240Kg； 11、SVV每搏输出量变异0%-100%； 12、具备dECW细胞外液体水平； ▲13、TPR 全身外周血管阻力 0dn·s/cm5至5000dn·s/cm5； 14、TPRI 全身外周血管阻力指数 0dn·s /cm5·m²至7000dn·s /cm5·m²； 15、AC 动脉顺应性 0-5 ml/mmHg； 16、D02 氧输送 0-2000 ml/min； 17、DO2I 氧输送指数 0-1100 ml/min/m2； ▲18、CR 心力储备 0-85%； 19、PEP 预射血期 70-300ms； 20、LVET 左心室射血时间； 21、STR 收缩时间比率； ▲22、适用于胸壁不完整的患者； ▲23、提供不少于3个参数构成的导航图，可快速判别患者血流动力学状态，分析休克、心衰类型，并实时监测疾病变化趋势及临床治疗效果。 二、主要性能指标： 1、可以帮助判断左心室无症状型心功能衰竭筛查； 2、采用先进的生物阻抗法监测技术； 3、具有高血压和心力衰竭治疗导航系统； 4、具有CRT治疗优化系统 (心脏再同步化治疗)； 6、设备可用于早产儿，新生儿（≥0.5kg）,儿童及成人所有年龄患者； ▲7、可通过监测数据帮助临床快速判断患者血流动力学状态，制定相应的治疗方案，并实时监测药物滴定及临床治疗效果； ▲8、具有五种监测界面（包括但不限于综合监测界面、趋势监测界面、心功能监测界面、透析监测界面、起搏器优化界面），同屏可显示12个监测数据、5个趋势图、2个波形图、2个导航图，可连续实时监护，可相互切换，可显示变化趋势，带正常范围和数值； ▲9、四种传感器贴放方式，并提供多种体位的血液动力学状态报告，可用于选择监测患者中心血流动力学变化及患者全身血流动力学变化； 10、单个和全部监测结果可分别用表格导出进行数据统计分析； 11、具备数据自动存储功能、数据回顾功能，可随时通过患儿者姓名、住院号、监测日期回顾患者监测记录； 12、根据患者实际病情变化情况，打印相应时间、日期的血流动力学 报告； 13、若出现传感器、系统故障等报警，可视化报警提示。 三、设备配置 1、主机1台； ▲2、显示器： ≥12”液晶显示器，触摸屏，原装非外接； 3、移动工作站台车1辆； 4、连接测量导线1根； ▲5、内置锂电池，待机时间＞2.5小时； 6、电源线1根； 7、鼠标1个； 8、键盘1个； 9、用户手册1本。 |
| 一、商务要求 |  |  |  |  |
| ▲交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  | 1、交付使用时间：进口设备自合同签订之日起90个自然日内安装调试完毕并交付使用，国产设备自合同签订之日起45个自然日内安装调试完毕并交付使用。 2、交货地点：采购人指定地点。 |  |
| ▲合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内 |  |
| ▲付款条件（进度和方式） |  |  | 签订合同后 10 日内，采购单位向中标人支付合同款总价的30%；设备产品全部送达采购人指定地点后支付合同款的60%；设备到货后10个工作日内安装完成并通过验收合格后，采购单位向中标人支付剩余所有合同款。 |  |
| ▲验收标准 |  |  | 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开封状态、符合有关质量标准的产品。中标人须按时、按质、按量供应产品，所供产品有任何一项指标不合格，一律退货。 |  |
| ▲质保期 |  |  | 1、所有设备整机质保不低于1年。质保期内定期对设备进行免费保养、升级和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务。 2、质保期内设备发生故障需要进行维修的，中标供应商应该按相应的停机时间（故障发生至正常使用期间）延长设备质保期。 |  |
| 售后服务 |  |  | 1、售后服务要求：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门，免费安装调试合格，并派出有相应资格的技术工程师到达现场负责设备安装调试，装机后工程师到采购方培训至少两次。采购方不需要额外购置工具或设备，直至正常使用；（3）中标供应商在接到采购人设备故障通知后， 2 小时内响应， 24 小时内到达现场排除故障（保修期内出现故障，免费服务并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费）；（4）验收合格后对采购人使用人员数名（根据采购人需求）免费进行货物操作及维护培训，主要内容应为系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，确保采购单位有关人员能独立操作使用；（5）定期回访以及维修；（6）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（7）提供终身维护；（8）其余按厂家承诺进行。 2、投标人提供的必须是全新、完整、未使用过的产品： 3、中标方所投产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，中标方应承担全部费用及相应的责任。 4、投标人须在投标文件中提供具体的售后服务方案（格式自拟）。 |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |
| ▲本分标（血红蛋白分析仪、移动式C形臂X射线机（中C臂）、膝关节镜、椎间孔镜、口腔种植机、便携式耳声发射测试仪、数字减影血管造影机（DSA）、阻抗心输出量测量系统）已办妥采购进口产品论证相关手续，接受进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）投标。投标人如使用进口产品的，须负责免费代办进口免关税手续，其报价须包含代办免关税手续费。其他产品不接受进口产品投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | 本项目不组织现场考察。 |
|  | 本项目不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、供应商具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳税收的相关材料（投标截止日期前半年内连续 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止日期前半年内连续 3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人2021年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（如有请提供） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（如有请提供） 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，合计金额包括货物价款，备件、专用工具、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：通过政采云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 1 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 10 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西柯源工程项目管理有限公司，质疑联系人：覃婷雪；联系电话：17758555201，通讯地址：贵港市港北区碧桂园2期小区内 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/采购预算/）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/服务招标/工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（☑收费基准价格/收费基准价格下浮 / %/收费基准价格上浮 / %）收取。 3、账户名称：广西柯源工程项目管理有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司贵港市贵财支行 银行账号：2116711109100148762 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的 规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站 、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户银行：广西柯源工程项目管理有限公司

开户名称：中国工商银行股份有限公司贵港市贵财支行

银行账号：2116711109100148762

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 30分 |  |
| 2 | 技术水平 | 47分 | 基本分（满分20分） | 技术参数完全满足招标文件的前提下（所有技术参数无偏离）的得基本分20分，技术功能参数每出现一项负偏离扣2分，最多扣完本项分值。 |
|  |  |  | 项目实施方案分（满分27分） | 一档9分：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单的； 二档 18 分：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，有供货及安装进度计划、工期保证措施、安全供货及安装措施，表述较清晰、完整，措施具体有效。 三档 27分：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的供货、安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，表述较清晰、完整、严谨、合理、措施先进。 |
| 3 | 配套服务及售后服务分 | 21分 | 由评标委员会根据投标人的售后服务方案，包括安装要求及方案、调试效果、实现功能要求及后续追加性能的解决方案、材质、结构以及设备特定的技术要求、保修期、保修期内和保修期外保修维修养护具体措施、安全保障措施、服务响应时间、服务质量保障、服务项目流程设计、承诺响应时间、应急处理方案、驻场人员、技术人员资质水平等内容，在相应档次内进行独立打分。 一档 7分：配套服务及售后服务方案较简单，仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，相关服务承诺书中各项措施简单，对采购单位使用需求响应的具体措施基本合理，基本满足采购需求。 二档 14 分：配套服务及售后服务方案具体细致，在满足一档要求的情况下，对招标文件的基本要求均进行了一定程度的细化，各项措施针对采购单位需求提出，考虑到了项目实际需求、设置合理。 三档 21 分：在满足二档要求的情况下，配套服务及售后服务方案周密详尽，售后服务承诺书条款对采购单位、采购项目的特点均有针对性，服务宗旨明确、服务方案的设计充分合理、效率充分满足使用需求，后续跟踪服务具体到位。 |  |
| 4 | 政策功能 | 2分 | 1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |  |
| 总得分=1+2+3+4。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提交相关证明材料；必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定排名第一的投标人为中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货后七个工作日内进行初步验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。初步验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：        年    。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2. 签订合同后 10 日内，采购单位向中标人支付合同款总价的30%；设备产品全部送达采购人指定地点后支付合同款的60%；设备到货后10个工作日内安装完成并通过验收合格后，采购单位向中标人支付剩余所有合同款；

第九条　履约保证金

无。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行初步验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：

（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：

（签字）

……

年 月 日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。