- 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.采购内容所属行业： 工业

A分标（预算金额：252.00万元）

A分标需求一览表

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 货物参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高档四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 1、设备用途及说明：妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 |
|  |  |  | 2、主要规格及系统概述 |
|  |  |  | 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
|  |  |  | ▲2.1.1液晶显示器 ≥23英寸，全方位关节臂旋转。 |
|  |  |  | 2.1.2液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 |
|  |  |  | 2.1.3数字化二维灰阶成像单元 |
|  |  |  | 2.1.4数字化彩色多普勒单元 |
|  |  |  | 2.1.5数字化能量多普勒成像单元 |
|  |  |  | 2.1.6 PW脉冲波多普勒成像单元 |
|  |  |  | 2.1.7 CW连续波多普勒成像单元 |
|  |  |  | 2.1.8实时四维成像单元 |
|  |  |  | ▲2.1.9二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量 |
|  |  |  | 2.1.10胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型 |
|  |  |  | 2.1.11二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 |
|  |  |  | ▲2.1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。 |
|  |  |  | 2.1.13组织多普勒成像技术 |
|  |  |  | 2.1.14弹性成像技术 |
|  |  |  | 2.1.15宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头 |
|  |  |  | ▲2.1.16主机内置权威指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 |
|  |  |  | 2.1.17具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。 |
|  |  |  | 2.1.18支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 |
|  |  |  | 2.1.19具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 |
|  |  |  | 2.1.20具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 |
|  |  |  | ▲2.1.21系统动态范围≥400dB |
|  |  |  | 2.2 容积四维成像技术： |
|  |  |  | 2.2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 |
|  |  |  | 2.2.2断层超声显像技术 |
|  |  |  | 2.2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 |
|  |  |  | 2.2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 |
|  |  |  | ▲2.2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 |
|  |  |  | 2.2.6 STIC时间空间相关成像技术 |
|  |  |  | ▲2.2.7胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。。 |
|  |  |  | 2.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 |
|  |  |  | 2.2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。 |
|  |  |  | 2.2.10可支持高频线阵容积探头 |
|  |  |  | 2.2.11胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, 小脑横径, 侧脑室后脚。 |
|  |  |  | ▲2.2.12具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。 |
|  |  |  | 2.3 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
|  |  |  | 2.3.1一般测量 |
|  |  |  | 2.3.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 |
|  |  |  | 2.3.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 |
|  |  |  | 2.3.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 |
|  |  |  | 2.3.5自动NT测量技术 |
|  |  |  | 2.3.6自动IT测量技术 |
|  |  |  | 2.3.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 |
|  |  |  | 2.3.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI |
|  |  |  | 2.4 图像存储、管理及回放重现 |
|  |  |  | 2.4.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA |
|  |  |  | 2.4.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 |
|  |  |  | 2.4.3超声图像存档与病案管理系统 |
|  |  |  | 2.4.4回放重现单元 |
|  |  |  | 2.4.5硬盘容量≥1 T |
|  |  |  | 2.4.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 |
|  |  |  | 2.4.7配置妇产超声医学一站式管理平台软件，具有单独医疗器械注册证，通过设备 DICOM端口，采集超声图像、测量值以及三维原始数据，传入软件系统，实现在客户端电脑对数据进行后期处理，包括风险计算，数据检索，输出超声图文报告。 |
|  |  |  | 2.4.8配置数字化软硬件智能超声方案，内置超声设备操作视频和学习课程，用户可以随时学习观看。在连接互联网的情况下，可与服务器同步下载课程资料，学习最新机器操作知识。 |
|  |  |  | ▲2.4.9支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式 |
|  |  |  | 2.5 技术参数要求 |
|  |  |  | 2.5.1监视器≥23英寸高分辨率LCD监视器 |
|  |  |  | ▲2.5.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 |
|  |  |  | 2.5.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 |
|  |  |  | 2.5.4≥12英寸多点触控触摸屏 |
|  |  |  | 2.5.5空间分辨率：符合GB10122-2009国家标准 |
|  |  |  | 2.5.6超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
|  |  |  | 2.6 探头 |
|  |  |  | 2.6.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 |
|  |  |  | 2.6.2腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz |
|  |  |  | 2.6.3腔内容积凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥180° 。 |
|  |  |  | 2.6.4腹部高分辨率二维凸阵探头：超声频率3.0 — 9.0 MHz，阵元数≥192 。 |
|  |  |  | 2.6.5腹部容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz，阵元数≥192 。 |
|  |  |  | 2.6.6高频线阵探头：超声频率4.0 — 10.0 MHz |
|  |  |  | 2.7 二维灰阶及容积成像主要参数 |
|  |  |  | 2.7.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒； |
|  |  |  | 2.7.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒 |
|  |  |  | 2.7.3数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键 |
|  |  |  | ▲2.7.4二维成像扫描深度≥48cm |
|  |  |  | 2.7.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。 |
|  |  |  | 2.7.6预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
|  |  |  | 2.8 频谱多普勒 |
|  |  |  | 2.8.1方式：PW，CW |
|  |  |  | 2.8.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
|  |  |  | 2.8.3PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s |
|  |  |  | 2.8.4最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） |
|  |  |  | 2.8.5零位移动：≥10级 |
|  |  |  | 2.9 彩色多普勒 |
|  |  |  | 2.9.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 |
|  |  |  | 2.9.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒； |
|  |  |  | 2.9.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒 |
|  |  |  | 2.9.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤2mm/s（非噪声信号） |
|  |  |  | 2.9.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 |
| 一、商务条款 |  |  |  |
| 质保期（保修期） |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，整机保修24个月，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。 2、“质保期”是指在规定时限或中标人承诺时限内，因货物不能正常使用需要维修维护或设备更换而产生的所有费用均由中标人负责支付，包括人员上门、设备货物及配件的更换和运输等。如由于使用方操作不当或维护不当造成的货物不能正常使用，则中标人需协助采购人进行维护或更换。 3、在供应商承诺的质保期内，设备保修保换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。 |  |
| 售后服务要求 |  | 1、在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，中标人免费给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 2、接到故障通知后，1小时内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在 12小时内到达采购单位现场，12 个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周 7×24小时电话咨询服务。 3、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必 须的备件，并保证10年以上的供应期，提供接入医院系统的端口1个，工作站1套。 4、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。 5、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，中标人对供货在安装产品、成品都应采取措施精心保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 6、货物到达使用单位后，中标人应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在中标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 7、设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。 9、保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价 10、现场培训：中标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 11、验收后，提供全部操作、维护手册，成交单位在验收合格之日起 3 个工作日内，派相关技术专家到现场来免费提供相关课程培训或讲座。 12、网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |
| 交付时间及地点 |  | 交付时间：自签订合同之日起30日历天内调试完毕验收合格并交付使用。 交付地点：采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 |  | 第一期：签订合同后，10日历天内支付合同金额的30%预付款。 第二期：货物（设备）验收合格后15个日历天内支付至合同金额的95%。 第三期：在质保期满后，经检验无质量问题后 15 个日历天内支付合同金额的 5%（不计利息）。 备注：付款前中标人须向采购人开具全额发票。 |  |
| 报价要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标人的投标报价应为人民币含税价。投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |
| 知识产权及其他 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |
| 验收要求 |  | - 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。 - 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 - 3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 - 4.验收标准 - （1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 - （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 - （4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - （5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 - （6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 - 5.验收要求 - 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 - （1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 - （2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 - （3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 - （4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 - （5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究成交供应商的责任，由此带来的一切责任由成交供应商自行承担。 （6）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 |  |
| 二、其它说明 |  |  |  |
| 1、进口产品说明 本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |
| 投标人可根据自身情况编制项目实施方案、项目安全、质量控制措施及售后服务方案，（内容自拟，内容可包括但不限于项目理解与分析、服务方案、服务质量保证措施）及提供相关商务分证明材料等。 |  |  |  |

B分标（预算金额：432.00万元）

B分标需求一览表

| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及单位 | 货物参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析滤过机 |  | 2台 | 1血液透析滤过机，15英寸彩色液晶触摸显示屏；可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析、血液透析滤过治疗。 1.1具有中文操作系统，同时可以英文、德文随时切换，具有显示和复位报警功能。 1.2数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透 析液流量、血流量、超滤量 1.3 血路管、原液配方开放式设计 2.1透析液流量：300〜800ml/min,连续可调 2.2透析液温度控制范围：33°C〜40°C ▲ 2.3透析液导电率监测范围：12. 5~16ms/cm 2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度 2.5待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液，节省透析液 3压力监测： 3.1动脉压监测和显示范围：-400〜+400 mmHg 3.2动脉压监测精度：±10 mmHg 3.3静脉压监测和显示范围：20〜+390 mmHg 3.4静脉压监测精度：±10 mmHg 4.1跨膜压监测范围：-100mmHg〜+ 700 mmHg 4.2跨膜压监测精度：土 50 mmHg 5.1血泵流量：0, 50〜600ml/min可调 5.2血流量调节梯度（步长）10ml/min 6肝素注射：0〜10ml/h可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和 追加功能 7漏血检测与报警：光学原理检测 8.1超滤方式：容量式平衡腔控制（可探测膜位移） 8.2 超滤率:0〜4000ml/h 8.3超滤泵误差＜1% 9超滤曲线:可存储设定曲线，16条曲线，满足个性化透析 10钠离子曲线功能提供个性化透析方案 11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案 12肝素曲线功能提供个性化透析方案 13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案 14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案 15具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量 ▲16配有原厂同品牌透析液过滤器及支架，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用120人次或 800小时 17标配充分性监测装置 18 配有在线血压监测装置 19可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 20水供应，水压：0.5-6.0bar,入水温度：10-30度 21水质：必须符合当前的国家或国际标准，如ANSI/AAMI 22置换液流量范围：20-400ml/分钟 23最大超滤: 4L/小时 ▲ 24具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断；机器设计使用寿命不低于10年或28000小时 25电源：交流230V±10%（或220V），频率50〜60Hz 26后备电池：标配内置电池，保证机器停电后最少使用≧20分钟，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作 27整机保修1年 |
| 2 | 床头豪华双摇床 |  | 20张 | 1、产品规格：长2100ⅹ宽800ⅹ高500 (mm)。 2、床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg 3、床板厚度≥1.2mm厚冷扎钢板，具有多孔设计，每个冲孔大小70*20MM便于透气，结实耐用； 4、床体为静电粉体涂装，采用优质绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自然、美观耐看。 5、床头、床尾板以ABS材料经模具成形，可拆卸，具有轻便坚实、安装拆卸方便、安全可靠、美观的特点；床尾板外侧设信息卡插槽。 6、病床配有ABS摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度ABS注塑成型。 7、 二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥250kg。 8、折叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。 9、床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 10、四只豪华全包万向轮，采用螺杆式或插杆式设计，符合欧州无毒标准，高耐磨，无噪音，制动稳定可靠，脚轮滚动平稳无噪音。 11、配置：铝合金护栏，半棕半高密度海棉双摇床垫，不锈钢床上升降输液架，不锈钢鞋架。 12、ABS双摇垫：产品规格： 1900ⅹ720ⅹ80 (mm)；半棕半海绵防水冬夏二用 床垫。高密度弹性海绵，面料：纯棉通气性强，舒适耐用，液体不渗透表层且擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有防水防潮、通气等功能。 13、 不锈钢鞋架：规格：长720X宽350 （mm ），以优质直径16mm圆管经切割精工焯接而成。 |
| 3 | 血液透析机 |  | 18台 | 透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。 漏血检测器：红绿双色光学检测；灵敏度：≤0.35mL/min。 设备使用年限：10年 超声波原理空气检测器，检测精度最高可达0.0003mL ，同时具备血液判别器。 动脉压力：测量范围：-300~+450mmHg。 透析器入口压：测量范围：-300~+700mmHg 静脉压力：测量范围：-300~+450mmHg。 透析液压：测量范围：-600~+550mmHg；透析液浓度：12.5 ~18.0mS/cm。 15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。 具有自动回血功能，可以使用透析液进行在线的回血，并且可以追加回血量。 可以使用在线生成的透析液预冲，也可以使用生理盐水预冲。 具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示。 可视360°四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。 具备药液消毒和热消毒方式，≥4种消毒自动运转程序可选，可任意更改。 热水柠檬酸消毒温度最高可达≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间37min。 原液配方全开放，设备内部可同时存储≥4种不同原液配方，可任意更改。 B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。 标配碳酸氢疗结束后，可以在线排放B干粉筒中的液体。 标配双透析液过滤器支架组件。 具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能，操作更加简便。 标配患者卡读卡器组件 标配RJ45网络接口 机身宽度≤450mm 可监测所有的零部件的使用时间，在零部件磨损到期后发出更换提醒。 具有透析液流速比例控制功能。调节血泵速度后，透析液流速可按比例自动调整。 标配在线血压计组件，以列表或图片的形式显示收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏速，具有手动测量、自动测量和连续测量3种方式。 标配在线清除率监测组件实时测量并计算清除率Kt/V值和URR值。 整机保修3年。 |
| 4 | 血液透析室水处理系统 |  | 1套 | 一、工作条件与电气技术参数： 1.环境温度范围：+5℃～+40℃。 2.相对湿度范围：≦80%。 3.大气压力范围：70kPa～106kPa。 4.电源条件：a.c.380V±38V，50Hz±1Hz。 5.输入功率： 40kW。 6.原水水质：水质符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 7.给水量：给水量至少大于2倍的标称处理水量。 8.给水温度： 10℃～35℃。 9.给水压力：0.25MPa～0.45MPa。 二、产水量： 1.产水量：1300L/h（25℃）。 2.产水水质：符合AAMI透析用水标准，符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准。 3.水质检验：细菌总数＜100CFU/mL，内毒素＜0.03EU/ml。 三、设备具体配置要求： 1.设备设计符合YY0793-2010行业标准。 2.全自动智能一体变频源水供水系统一套。 3.全自动砂滤罐一套，应配备自动电子控制阀。 4.全自动活性炭罐一套，应配备自动电子控制阀。 5.全自动软化器一套，应配备自动电子控制阀。 6.软水平衡装置应为筒体锥底设计，采用镜面不锈钢材质。 7.膜壳采用超导直流连接方式，实现反渗膜壳无死腔。 8.微电脑控制器及人机触控界面，采用7寸彩色触摸屏。 9.双级反渗透主机一套，膜组采用8040型膜元件，数量不得少于3支。 10.反渗透装置触水管件均采用不锈钢316L材质。 11.热消毒系统一套。 四、设备性能要求： 1.智能节水节电技术：设备依据纯水电导率的高低，实现一、二级反渗水过滤系统废水的排放，要求能达到节水的目的，保证透析水的质量。具备超高回收率技术，提高水资源利用率。 2.具有休息功能，自动用高纯度反渗水对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，彻底抑制细菌/内毒素滋生。 3.系统具有缺相、短路、接地、电机过流、过载等保护功能。 4.设备系统要求应具有自我诊断、运行检测、状态控制、测量显示、文字提示、指示灯显示及实时报警功能。 5.全自动控制功能，应根据设定时间机器自动启停和间隔运行，可根据用水时间进行自由设制。 6.控制系统面板上应配以流程图形式配以指示灯，实时跟踪显示系统的运行状态，使工作人员对系统的运行了如指掌。 7.设备可同时监测源水、一级产水、二级产水的电导率测量值。 8.故障信息的记录和存储功能，将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。 9.控制系统应由自动/手动控制系统，可一键转换。 10.设备应具有完善的低压保护功能：系统设置了源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。 11.设备具有全自动程控消毒功能，在该模式下，可对系统RO膜进行清洗、消毒，使被污染后的RO膜迅速恢复其性能；同时，实现对系统内部及外部管路全部清冼消毒，使以往复杂的工作变得简单易行。 12.设备的双级系统中任一级均可单独工作，如其中任何一级系统出现故障，另一级也可继续正常工作。 13.具备监测夜间漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。 14.整机保修3年。 |
| 一、商务条款 |  |  |  |  |
| 质保期（保修期） |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。 2、“质保期”是指在规定时限或中标人承诺时限内，因货物不能正常使用需要维修维护或设备更换而产生的所有费用均由中标人负责支付，包括人员上门、设备货物及配件的更换和运输等。如由于使用方操作不当或维护不当造成的货物不能正常使用，则中标人需协助采购人进行维护或更换。 3、在供应商承诺的质保期内，设备保修保换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、在质保期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，中标人免费给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 2、接到故障通知后，1小时内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在 12小时内到达采购单位现场，12 个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周 7×24小时电话咨询服务。 3、为保证设备正常运行，中标人应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必 须的备件，并保证10年以上的供应期，提供接入医院系统的端口1个，工作站1套。 4、专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。 5、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，中标人对供货在安装产品、成品都应采取措施精心保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 6、货物到达使用单位后，中标人应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在中标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。 7、设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。 9、保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价 10、现场培训：中标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。 11、验收后，提供全部操作、维护手册，成交单位在验收合格之日起 3 个工作日内，派相关技术专家到现场来免费提供相关课程培训或讲座。12、网络培训：具有专用的网址或公众号，在线提供高级临床应用直播及产品操作指导。 |  |  |
| 交付时间及地点 |  | 交付时间：自签订合同之日起30日历天内调试完毕验收合格并交付使用 交付地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 付款方式 |  | 第一期：签订合同后，10日历天内支付合同金额的30%预付款。 第二期：货物（设备）验收合格后15个日历天内支付至合同金额的95%。 第三期：在质保期满后，经检验无质量问题后 15 个日历天内支付合同金额的 5%（不计利息）。 备注：付款前中标人须向采购人开具全额发票。 |  |  |
| 报价要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标人的投标报价应为人民币含税价。投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |
| 知识产权及其他 |  | 1.采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 2.在货物验收时候，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同，并上报监督管理部门进行处罚。 |  |  |
| 验收要求 |  | - 1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，投标人在投标报价时应考虑相关费用。 - 2.在验收过程中发现中标人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 - 3.验收依据：按合同要求及国家标准进行验收。 - 4.验收标准 - （1）货物必须全部在交货现场拆封。所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - （2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。 - （3）所供产品结构牢固，无安全隐患。 - （4）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。 - （5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 - （6）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。 - 5.验收要求 - 验收小组以项目采购文件及采购合同为验收依据，对供货产品技术参数核对检验，如不符合技术参数要求的，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。 - （1）中标人按时间结点完成货物供货后，应及时整理技术资料并作出全面检查和整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应交给采购人；同时以书面形式通知采购人进行验收，采购人在收到通知后五个工作日内进行验收。 - （2）验收时中标人提供验收文档，包括但不限于：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档，以及对所有需要进行核查的原件等。 - （3）如供货产品不合格或不符合技术参数要求的，由中标人按采购人（或者采购人委托的第三方机构或部门）要求整改，中标人不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失等费用由中标人承担。 - （4）如中标人提供虚假材料的，除按相关规定做违约处理外，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切责任及损失由中标人自行承担。 - （5）在项目验收过程中，如项目验收不合格，有关返工、再行验收产生相关成本费用，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，或弄虚作假的行为，采购单位将不予验收，采购人有权解除合同，并追究成交供应商的责任，由此带来的一切责任由成交供应商自行承担。 （6）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由中标人另行承担。 |  |  |
| 二、其它说明 |  |  |  |  |
| 1、进口产品说明 本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 2、核心产品 货物需求一览表中的核心产品为序号第3项产品“血液透析机”。 |  |  |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| 标人可根据自身情况编制项目实施方案、项目安全、质量控制措施及售后服务方案，（内容自拟，内容可包括但不限于项目理解与分析、服务方案、服务质量保证措施）及提供相关商务分证明材料等。 |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。