广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性谈判采购文件

项 目 名 称：博白县中医院新冠病毒核酸检测

实验室设备采购项目

项 目 编 号：YLZC2020-J1-230123-GXKW

采  购 单 位：博白县中医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年7月

目   录

竞争性谈判公告.........................................3

第一章：竞标人须知及前附表........................5

第二章：货物需求一览表.... . .........................16

第三章：合同条款及前附表 ..........................31

第四章：合同书格式   . ................................36

第五章：响应文件格式 .. ...............................42

第六章：评标标准  ......................... ........... .57

第七章：合同验收报告格式...........................59

广西科文招标有限公司

博白县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备采购项目（YLZC2020-J1-230123-GXKW）

竞争性谈判公告

项目概况

博白县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备采购项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2020年8月3日北京时间15时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-J1-230123-GXKW，政府采购计划编号：YLZC2020-J1-62193-001

项目名称：博白县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰陆拾壹万元整（¥1610000.00）

最高限价：与预算金额一致

采购需求：详见附件。

合同履行期限：自成交公告之日起7日（日历日）内，具体详见竞争性谈判文件

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证，并具备独立法人资格的供应商；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取时间：2020年7月29日至2020年8月3日下午15：30前（工作日），每日8：00-12：00；15：00-18：00）；

2.地点：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）；

3.获取方式：登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费获取采购文件；

4.提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年8月3日北京时间15时30分

地点：博白县公共资源交易中心开标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)

- 开启

时间：2020年8月3日北京时间15时30分截标后

地点：博白县公共资源交易中心评标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品，具体详见采购文件；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.网上查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：博白县中医院           地址：博白镇环南路

联系人：何林                 联系电话：0775-8339730

- 2.采购代理机构信息

- 名称：广西科文招标有限公司                地址：广西玉林市玉州区人民东路东222号

联系人：廖宁                              联系电话：0775-2685857

3.监督部门:博白县政府采购监督管理办公室     联系电话：0775-8331612

广西科文招标有限公司

2020年7月29日

- 竞标人须知及前附表

竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 1.1 1.2 | 项目名称：博白县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备采购项目 项目编号：YLZC2020-J1-230123-GXKW 本项目采购预算价：人民币壹佰陆拾壹万元整（¥1610000.00） |
| 2 | 2.1 | 竞标人资格： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； - 3.本项目的特定资格要求：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证，并具备独立法人资格的供应商； - 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 10.1 | 竞标报价：竞标人须就《货物需求一览表》中所有货物及服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.4 | 响应文件份数：正本一份，副本三份。 |
| 6 | 17 | 响应文件递交截止时间： 2020年8月3日北京时间15时30分（此为竞标截止时间）； 地址：博白县公共资源交易中心开标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)。 |
| 7 | 19.2 | 谈判时间：2020年8月3日北京时间15时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）； 谈判地点：博白县公共资源交易中心评标室(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)。 |
| 8 | 20.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 9 | 26.1 | 成交服务费：本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务费管理暂行办法》货物招标类收费标准由招标代理机构向成交人收取，成交人应在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 10 |  | 特别说明： 同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加谈判。采购内容包含多项设备，如其中两家或两家以上供应商所竞产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体决定。多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品谈判的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。 |

竞 标 人 须 知

一   总  则

1.项目名称：博白县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备采购项目

1.1项目编号：YLZC2020-J1-230123-GXKW

1.2本项目采购预算价：人民币壹佰陆拾壹万元整（¥1610000.00）

2.竞标人资格：

2.1竞标人资格：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目的特定资格要求：具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证，并具备独立法人资格的供应商；对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动。

2.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3只有在规定时间内购买了竞争性谈判采购文件的供应商，采购代理机构才接收其响应文件。

3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二    竞争性谈判采购文件（简称谈判采购文件）

4.谈判采购文件的构成

4.1采购文件包括：

⑴竞争性谈判公告；

⑵竞标须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同条款；

⑸合同书格式；

⑹响应文件格式；

⑺评标办法。

5.谈判采购文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清谈判采购文件的竞标人，均应在竞标截止日期的3个工作日前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 在竞标截止日期的3个工作日前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答竞标人提出的澄清问题时对谈判采购文件进行澄清或修改。该澄清或修改的内容为响应文件的组成部分。

5.3 谈判采购文件的澄清或修改将以书面形式通知所有购买谈判采购文件的竞标人，并对其具有约束力,并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上发布更改公告。

5.4 如果竞争性谈判采购文件原定的编制响应文件的时间没有考虑因竞争性谈判采购文件修改而引起响应文件修改必须的时间，采购代理机构竞标截止日期3个工作日前公布递交响应文件的截止日期，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上发布更改公告。

三    响应文件的编制格式

6.响应文件编写的注意事项

6.1竞标人应认真阅读竞争性谈判采购文件，按照竞争性谈判采购文件的要求编制响应文件。如果没有按照竞争性谈判采购文件要求提交响应文件，没有对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对竞争性谈判采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求作出响应。

7.响应文件的构成

7.1竞标人编写的响应文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

- 商务部分
（1）竞标函(按采购文件第五章“竞标函格式”和按本须知第9条和第10条要求填写；
（2）竞标报价表(按采购文件第五章“竞标报价表”和本须知第9条和第10条要求填写)；
（3）竞标人资格证明文件（所有竞标人均须按本须知第12条和13条要求提供）；
（4）法人授权委托书；

- （5）证明竞标货物合格的证明文件；

（6）售后服务承诺。
二、技术部分

（1）技术规格响应表；

（2）技术文件。

三、其他。

8.响应文件的语言及计量单位

8.1竞标人的响应文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2响应文件中使用的计量单位除谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标函格式

9.1竞标人应完整地填写谈判采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所提供的货物及部件名称、型号规格、技术参数、配置、数量及产品所执行的标准及价格。

10.竞标报价

10.1竞标人须就《货物需求一览表》中所有货物及服务内容作完整唯一报价。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价包含随配附件、备品备件、工具、制作、运抵指定服务地点、保险、现场安装、场地清洁、调试及验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.竞标人资格证明文件

12.1证明竞标人合格和资格的文件包括 [其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、（6）、⑺、⑻、⑼项所要求提交的资格文件必须提交，否则其竞标无效]：

⑴竞标人有效的“营业执照”副本复印件[要求清晰反映营业执照采购货物的经营范围]（加盖单位公章，必须提供,否则竞标无效）；

⑵法定代表人身份证复印件（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

⑶有效的法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章，委托代理时必须提供，否则竞标无效）；

⑷对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。竞标人必须将这两个网站的查询结果截图打印出来并放入响应文件中（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

⑸竞标截止之日前半年内连续三个月供应商依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足1个月的供应商不提供；（加盖单位公章，必须提供，原件备查）；

⑹竞标人2019年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年内成立的企业不提供；（加盖单位公章，必须提供，否则竞标无效）；

⑺竞标截止之日前半年内连续三个月供应商依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足1个月的供应商不提供；（加盖单位公章，必须提供，原件备查）；

⑻竞标人具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（加盖单位公章，必须提供，原件备查）；

⑼参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；（加盖单位公章，必须提供）；

⑽竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

12.2不接受联合体竞标。

13.证明货物的符合性谈判采购文件规定的相关文件

13.1按照本须知第7条规定，竞标人还可以提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。（其中注明“必须提供”的文件均必须于本项目截标前与响应文件同时提供，否则将被当作符合性不合格而取消竞标资格）它们是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、注册证、产品质量检验证、保证供货证明（由生产厂家提供均为复印件）；

⑵竞标人必须提供《货物需求一览表》中要求提供的材料。（如有，必须提供）

14.竞标的有效期

14.1响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长响应文件的有效期，不同意延长响应文件的有效期的竞标人，其竞标无效；同意延长响应文件的有效期的竞标人不能要求对原响应文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本响应文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

15.响应文件书写及签名、盖章要求

15.1响应文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章。

15.2响应文件应字迹清晰、表达清楚、按要求填写的。

15.3响应文件应由法定代表人或委托代理人在每一页逐一签名和盖公章。

15.4响应文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

四     响应文件的递交

16.响应文件的密封与标记

16.1竞标人应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

16.2竞标人应将正、副本响应文件（正本一份、副本三份）装入响应文件袋（或箱）中进行包装，尽可能装在一个响应文件袋(或箱）中，加以密封，并在每一封贴处密封签章（必须是公章及密封章）、法定代表人或其委托代理人签名）。响应文件袋（或箱）由竞标人自行准备。

16.3响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有公章及密封签章为合格.

16.4各文件袋上都应写明:

⑴ 采购代理机构:广西科文招标有限公司

⑵ 项目名称:

⑶ 项目编号:

⑷ 竞标单位:

- ⑸     年   月   日   时   分开标，此时间以前不得启封。

16.5竞标人在递交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西科文招标有限公司有权拒收。

17.竞标截止时间

17.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第6项规定的截止时间。

17.2竞标人必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第6项规定地点，超过竞标截止时间送达的响应文件为无效响应文件，采购代理机构将拒收。

18.响应文件的撤回

18.1 竞标人可以在递交响应文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回或修改其响应文件的通知。在竞标截止时间以后，不能撤回或更改响应文件。

五    截标、谈判与评标

19. 截标、谈判

19.1截标

19.1.1截标会议由采购代理机构组织并主持。

19.1.2采购代理机构将于前附表规定的时间和地点举行截标会议，参加截标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，并携带有效证明材料（法定代表人凭身份证；委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）前往，接受身份验证，竞标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

19.1.3截标

⑴采购代理机构主持人宣布截标会议开始；

⑵介绍参加截标会议人员名单、竞标人家数量及名单；

(3) 宣读截标会相关事项；

(4)由竞标人或者其推选的代表或公证机关检查响应文件的密封情况，也可以由采购人或采购代理机构委托的公证机构检查并公证，并签字确认；

(5)宣布谈判与评标期间的有关事项；

（6）截标会议结束。

19.2谈判

19.2.1谈判时间及地点: 竞标人须知前附表第7项规定的时间与地点，具体谈判时间由采购代理机构另行通知。

19.2.2谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

19.2.3采购代理机构将在竞标人须知前附表第7项规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件法定代表人持身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.2.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人或其委托代理人的书面意见为准。

19.2.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件、价格以及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.2.6谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.2.7谈判时，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

19.2.8谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按本须知第19条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束（最少进行一轮谈判，最多进行三轮，每轮须进行重新报价，且以最后一轮报价为准）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.2.9成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

19.2.10最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.2.11谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目采用的评标标准为最低评标价法，详见第六章。

20.2评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.4经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算控制价则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算控制价，报财政监督部门依法重新组织采购。

21.无效竞标及废标

21.1响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）字迹潦草、表达不清，未按要求填写的；

（3）未按谈判采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合谈判采购文件标明的资格要求的；

（5）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（6）谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（7）谈判后采购项目货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（8）响应文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（9）不符合法律、法规和谈判采购文件中规定的其他实质性要求的。

（10）超出政府采购预算的竞标报价。

21.2在竞标中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.3中止谈判后应依法重新组织采购。

六    签订合同

22.成交通知

22.1采购代理机构将在评标结束两个工作日内将评标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

22.2采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

22.3采购代理机构在向成交供应商发出成交通知书的同时在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）发布采购结果公告。

22.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

23.合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

24.签订合同

24.1采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件及采购谈判确定的事项订立书面合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 24.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理。报告给同级财政部门，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

七    其他事项

25.质疑、投诉

25.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.2供应商认为响应文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构和采购人提出质疑。

25.3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料
25.3.1质疑函应当包括下列内容：
　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　（二）质疑项目的名称、编号；
　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　（四）事实依据；
　（五）必要的法律依据；
　（六）提出质疑的日期。
 25.3.2供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.3.3采购代理机构和采购单位接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址与竞标公告的联系方式相同。

26.履约保证金

26.1履约保证金为成交金额的10%[依据《2020年广西优化营商环境实施方案》规定，成交人如为小型、微型企业的，履约保证金为成交金额的5%]，由成交供应商与采购单位在签订合同前把履约保证金以汇票、电汇、转账等非现金形式交至采购单位。

26.2如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，报告给同级财政部门，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

26.3交货完毕后，成交供应商按合同履约的，以书面形式递交政府采购项目合同验收书（格式附后）经采购人同意退付意见后，履约保证金由采购单位如数退还（不计利息）。

26.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

27.成交服务费

27.1签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次付清成交服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务费管理暂行办法》货物招标类收费标准由招标代理机构向成交人收取。否则，采购代理机构将视之为违约。

28.解释权

28.1 本谈判采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

29.有关事宜

29.1所有与本谈判采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

(1)采购代理机构：广西科文招标有限公司

通讯地址：广西玉林市玉州区人民东路东222号

电    话：0775-2685857

项目负责人：廖宁

(2)成交服务费帐户

开户名称：广西科文招标有限公司玉林分公司

开户银行：广西北部湾银行玉林市玉东支行

账    号：800129672500013

第二章  货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1.本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本一览表中参考品牌型号及技术参数不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章）,否则相应竞标无效。

| 序 号 | 区域 | 货物名称 | 数量 | 主要技术参数 招标要求 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂准备区 | 超净工作台 | 1张 | 1、产品类型：双人单面洁净工作台 2、气流模式：垂直层流 3、外形长度：≤1400mm 4、工作区长度：≥1300mm 5、工作台面高度：770±10mm 6、工作区洁净度：100级 7、操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h） 8、工作区风速：0.2-0.5m/s三挡可调 9、工作区内部照度：≥600LX 10、噪声：≤63分贝 11、采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP） 12、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命 13、前窗钢化玻璃材质，厚度≥5mm 14、工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出 15、内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳 16、2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44 17、★三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险 18、★具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象 19、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 20、★可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒 21、★紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用 22、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备 23、底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位 | 20000 |
| 2 |  | 医用冷藏箱（2-8℃） | 1台 | 1. 工作条件：220V，50Hz； 2. 样式：立式； 3. 工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度80%以下使用； 4. 容积：≥610升； 5.外部尺寸(宽*深*高）约mm:780*840*1960; 6.内部尺寸(宽*深*高）约mm:680*620*1440; 7. 使用温度：2℃～8℃； 8. 门体：电加热玻璃门，减少开门时箱内温度波动，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露；门体分别带锁，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 9. 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警）;两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 10.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 11.材料：箱体和内胆均采用彩色喷涂钢板，有效防止腐蚀；多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品； 12. 压缩机：高效全封闭碳氢压缩机，碳氢制冷剂，节能环保； 13. 控温方式：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，控制精度0.1℃，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度； 14. 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度； 15.标配USB接口； 16. 产品具有医疗器械注册证；生产企业必须具有：医疗器械生产许可证；产品生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证。 | 24000 |
| 3 |  | 医用低温冰箱(-20--30℃) | 1台 | 1、总容积:≥278L； 2、外部尺寸（mm）约：745*675*1810 内部尺寸（mm）约：520*435*1230 3、微电脑控制，LCD温度显示，显示精度0.1℃。 4、温度设置程序加密设计，防止他人随意调整箱内温度，保证安全； 5、设定温度可以在-10℃～-30℃范围内调节，根据设定温度和箱内温度以及环境温度，电磁阀自动控制毛细管开停，保证箱内温度均匀性及稳定性，箱内温度均匀度误差小于4°C。 6、多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警，断电报警）;两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 7、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 8、立式单门结构，外门可拆卸双密封条结构设计，密封效果好，不易结霜，节能省电； 9、 碳氢压缩机，节能环保; 10、配备脚轮，灵活，可移动。底角设计，机器可锁定防止开关门移动； 11、标配一把钥匙一把锁的结构，另加门锁扣设计，可随意配置任意挂锁，实现双人管理； 12、密封：超厚保温层，双密封设计，提高产品的保温节能效果，密封可靠 13、材料：内胆PS吸附，外壳喷涂钢板设计，防腐可靠，易于清洁。 14、抽屉：≥6个6个塑料抽屉； | 30000 |
| 4 |  | 旋涡振荡器 | 1台 | 速度:0-3000 rpm 振荡模式:连续振荡/点振荡 最大样品量:0.5 kg 尺寸约(W x D x H):154 x 210 x 83mm 重量约:3.1kg 电源:100 – 240V, 50/60Hz | 3000 |
| 5 |  | 迷你离心机 | 1台 | 3000 ~10000k rpm 可调 1.5/2.0ml * 8 离心管 或 0.2 ml*8 *2 PCR离心排管 | 2000 |
| 6 |  | 智能全自动鞋套机 | 1台 | 出套速度：3秒 容量：100只 重量约：5.2Kg | 5000 |
| 7 |  | 可移动紫外消毒车 | 1台 | 输入功率：2*30W 电源：-220V 50Hz 灯管调节角度：0°-180° 紫外线波长：253.7nm | 1000 |
| 8 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.0.1－2.5μl | 2000 |
| 9 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.0.5－10μl | 2000 |
| 10 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.10－100μl | 2000 |
| 11 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.20－200μl | 2000 |
| 12 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.100－1000μl | 2000 |
| 13 |  | 温度计 | 1支 | 原装高品质温湿度测量单元，探头可外延，探头线最长可达30米 通过WIFI方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发 支持动态域名解析DNS 设备参数通过485配置，简单方便 温湿度采集频率 2S/次，数据上传频率1S~10000 S/次可设 内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置 具有2 路常开触点，可任意关联报警事项输出（选配） 内置一路蜂鸣器，外延一路声光报警器（选配） 可接免费的本地监控软件平台及环境监控云平台（www.0531yun.cn）和YY版云平台（yy.0531yun.cn） 设备适应DC10~30V宽电压供电 2-8℃ | 750 |
| 14 |  | 温度计 | 1支 | 原装高品质温湿度测量单元，探头可外延，探头线最长可达30米 通过WIFI方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发 支持动态域名解析DNS 设备参数通过485配置，简单方便 温湿度采集频率 2S/次，数据上传频率1S~10000 S/次可设 内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置 具有2 路常开触点，可任意关联报警事项输出（选配） 内置一路蜂鸣器，外延一路声光报警器（选配） 可接免费的本地监控软件平台及环境监控云平台（www.0531yun.cn）和YY版云平台（yy.0531yun.cn） 设备适应DC10~30V宽电压供电 20-40℃ | 800 |
| 15 |  | 高速冷冻离心机 | 1台 | l配置：主机一台 l超高速转子 （30x1.5/2.0ml）角转头一个 转速为14,000rpm 离心力为20,817g ★1. 安全：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由第三方检测机构测试并认证 2.具有宽泛的温控范围：-11C－ 40C ，并可在离心机运行期间设置。 3.离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，可迅速降温至设定温度。 ★4.离心机具备“Fast Temp pro”快速制冷编程功能，从设定时间开始快速制冷； 5.具备“standby cooling”待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时。 6.可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷。 7.即使在最高转速时，也可保持 4C。 ★8.最高转速: 17500rpm, 最大相对离心力: 30,130g 9.极短的加 / 减速时间（14 秒/ 15 秒） 10.大型背光液晶显示屏，人性化的操作面板 ★11. 5个独立程序按键，可存储50个程序 12.关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全 13.运行结束后，自动开盖功能，保护敏感样品 14.自动识别转子和转子转速，操作更加安全、简便 15.SOFT功能，缓慢加 / 减速离心，适用于敏感样品的分离 16.单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作 17.离心完毕后，离心盖自动开启，保护敏感样品 18.离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心 19.转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟)，保护操作人员安全 ★系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准； | 80000 |
| 16 | 标本制备区 | 迷你离心机 | 2台 | 3000 ~10000k rpm 可调 1.5/2.0ml * 8 离心管 或 0.2 ml*8 *2 PCR离心排管 | 2000 |
| 17 |  | 全自动核酸提取仪 | 1台 | 一、产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸； ★二、运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程； 三、技术要求 ★1、处理能力：一次性完成1-96个样本的提取；亦可完成单个样本的提取。 2、处理体积：20uL-1000uL； 3、操控方式：7英寸全彩液晶屏触控或扫码抢操控； ★4、混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合； 5、磁珠回收率：≥98% 6、孔间差异：CV≤1% 7、运行噪音：运行最大噪音≤65分贝； 8、运行时间：搭配原厂配套预封装试剂盒最快16分钟完成96个样本提取，提供提取试剂盒说明书； 9、程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 10、自动舱门：电机驱动自动开关实验舱门； ★11、二维码识别：可外接扫码器，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预，一键运行； 12、污染防控： 12.1、实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； ★12.2、实验舱具备外排式独立风路，采用负压HEPA排气过滤模块；其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 13、数据接口：USB； ★14、配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，具备医疗器械注册证或备案表；对市面上的试剂耗材开放。 三、商务要求： 1、生产厂家具有不少于5年的同类产品生产经验，以第一次取得医疗器械注册证为准； 生产厂家已通过ISO:9001和ISO:13485体系考核； | 440000 |
| 18 |  | 恒温水浴箱 | 1台 | 温度调节范围（℃）： 室温～100 温度控制精度（℃）： ±0.1 内腔容积（L）： 16 内胆尺寸（mm）： 320*320*160 外型尺寸（mm）： 555*370*235 水（油）浴类型： 水浴恒温 多孔多列： 双列四孔 工作方式： 连续工作 显示方式： LCD 消耗功率（W）： 1000 | 8000 |
| 19 |  | 生物安全柜 | 1台 | 技术指标： 1.100%外排 2.流入气流平均风速为0.53±0.025m/s，下降气流平均风速为0.30±0.025m/s ★3. ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%； 4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试 5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性； 6.采用进口高性能EBM单风机设计，风速自动调节，故障率低，噪音小；标配EC外排风机，风速自动调节； ★7.工作区和外排出风口各配一个高灵敏、高精度的热式微风速传感器，真实、实时检测风速的安全性 8.显示面板可实时显示工作区温度、气流流速/流量、过滤膜寿命、累计运行时间等信息 ★9.主机标配温度传感器：可实时检测并显示工作区的温度，监测风机运行及操作区安全状态 ★10.前窗采用电动升降方式，可配脚踏开关，安全位置具有上、下限位声光报警装置 11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护 12.操作台面前侧凹槽设计，无需搁手架，避免操作时手臂或其他物品阻挡风口 13.集液槽面积不小于工作台面积，集液槽与工作台面之间无任何支撑架，材质为304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒 14.10度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性 15.前窗玻璃门采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能 16.出厂前均通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa 17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105 18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏； 19.通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供密闭阀、风机等，并自动控制 ★20. 可升级与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能 21.柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能 22.噪音≤65分贝 23.外形尺寸约(宽×深×高)：1623×800×2260mm 工作区内部尺寸约(宽×深×高)：1500×600×678mm | 100000 |
| 20 |  | 医用冷藏箱（2-8℃） | 1台 | 1. 工作条件：220V，50Hz； 2. 样式：立式； 3. 工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度80%以下使用； 4. 容积：≥610升； 5.外部尺寸(宽*深*高）约mm:780*840*1960; 6.内部尺寸(宽*深*高）约mm:680*620*1440; 7. 使用温度：2℃～8℃； 8. 门体：电加热玻璃门，减少开门时箱内温度波动，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露；门体分别带锁，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 9. 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警）;两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 10.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 11.材料：箱体和内胆均采用彩色喷涂钢板，有效防止腐蚀；多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品； 12. 压缩机：高效全封闭碳氢压缩机，碳氢制冷剂，节能环保； 13. 控温方式：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，控制精度0.1℃，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度； 14. 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度； 15.标配USB接口； 16. 产品具有医疗器械注册证；生产企业必须具有：医疗器械生产许可证；产品生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证。 | 24000 |
| 21 |  | 旋涡振荡器 | 1台 | 速度： 200-3000 rpm 载荷容量 ：0.5kg 运输重量：（英制） 6.6 kg / 14.6 lbs 运输重量_：（公制） 6.6 kg / 14.6 lbs 电压 ：230V 平台材料： Rubber, plastic 赫兹 ：50/60Hz 认证/合规 cCSAus, CE, RoHS 插头类型 ：230V EU/UK/CHN Plug 显示： LED 定时器 1 - 99 mins, 0 (Continuous) | 3000 |
| 22 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.0.1－2.5μl | 2000 |
| 23 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.0.5－10μl | 2000 |
| 24 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.10－100μl | 2000 |
| 25 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.20－200μl | 2000 |
| 26 |  | 移液器 | 1台 | 1.卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.独有密度调节功能，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 6.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7.100－1000μ | 2000 |
| 27 |  | 可移动紫外消毒车 | 2台 | ZXC型不绣钢 输入功率：2*30W 电源：-220V 50Hz 灯管调节角度：0°-180° 紫外线波长：253.7nm | 1000 |
| 28 |  | 温度计 | 1支 | 原装高品质温湿度测量单元，探头可外延，探头线最长可达30米 通过WIFI方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发 支持动态域名解析DNS 设备参数通过485配置，简单方便 温湿度采集频率 2S/次，数据上传频率1S~10000 S/次可设 内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置 具有2 路常开触点，可任意关联报警事项输出（选配） 内置一路蜂鸣器，外延一路声光报警器（选配） 可接免费的本地监控软件平台及环境监控云平台（www.0531yun.cn）和YY版云平台（yy.0531yun.cn） 设备适应DC10~30V宽电压供电 2-8℃ | 750 |
| 29 |  | 标本运输箱 | 2台 | 容量约：12L 外尺寸约：420X245X300 内尺寸约：335X170X240 温度要求：20-25℃，保持箱内温度2-8℃在24小时以上 | 5000 |
| 30 |  | 立式灭菌器 | 1台 | ★灭菌有效容积： 100L； 最高工作压力： 0.23MPa； 最高工作温度： 136℃； 热均匀度： ≤±1℃； 灭菌温度选择范围： 0～136℃； 灭菌计时选择范围： 0～9999分钟； 干燥计时选择范围： 0～9999分钟 主要能源消耗： 灭菌加热管功率 / 电源电压： 4500W /AC220V.50Hz； 干燥加热带功率 / 电源电压： 1000W /AC220V.50Hz； 产品特性： 设有排放冷气、灭菌、计时、排汽、干燥、计时、报警全自动功能；设有蒸汽内循环系统，不向室外排放蒸汽，环境清洁干燥 ★安全特性： 超压、超温自动保护装置：自动泄压、断水过热保护、电流过载自动切断 ；内压大于0.027MPa时门不能打开，具有自锁功能； 外形尺寸约： 73×51×127（cm）； 运输体积约： 82×60×138（cm）； 重量约： 毛重135Kg / 净重110Kg。 | 60000 |
| 31 | 扩增区 | PCR仪 | 1台 | 1.工作条件：220V电压，10A电源。相对湿度<80%。热功率<2600W 2.技术规格 2.1热循环系统 2.1.1加热冷却方式 ：新型半导体 2.1.2温度范围 ：4℃-99.9℃ 2.1.3 控温精确度≤±0.25℃ 2.1.4 升降温速率≥3.5℃ 2.1.5 一次检测通量≥96个 2.2样品系统 2.2.1样品通量：单管、8联管、96孔板；无需第三方适配器 2.2.2反应体积：10-100ul 2.2.3运行时间：<2小时 2.2.4机械设计：仪器一体化设计，加样品时无需移动光学检测系统 2.2.5 反应后保存：可降温至4℃保存 2.2.6 对市面上的试剂耗材开放 2.3 荧光系统 2.3.1荧光染料：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red, Cy5 ★2.3.2 荧光校正 ：软件支持Rox荧光校正功能，并配有ROX校正软件，以用来矫正由于样品管透光度不同和加样量不均匀而带来的误差 2.4 光学系统 ★2.4.1 激发光源：新型卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序 2.4.2滤光系统：五色光源滤光片结合荧光滤光片（630nm-650nm，570nm-590nm，540nm-550nm，510nm-530nm，455nm-485nm） ★2.4.3 检测系统：CCD摄像机成像，具有一次性成像功能 2.4.4检测方式：实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料，必须有520nm，550nm，580nm，610nm，650nm这五块滤光片 2.4.5其它要求：必须能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光，探针法定量，开展CNV研究 2.5检测性能 2.5.1检测灵敏度：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7% 2.5.2线性范围 ：不少于9个对数的线性动态范围 2.5.3检测分辨率：99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异 2.6分析功能 2.6.1定量量型：能进行绝对定量和相对定量, 可同时对无限个数据同时进行分析，比对和作柱形图 2.6.2 分析应用：可以进行熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析等 2.软件系统 2.7.1 定量PCR软件有绝对定量和相对定量软件，并有荧光校正软件 ★2.7.2 引物设计软件 ：原厂有正版引物与探针设计软件，可进行Taqman MGB探针的设计及合成 2.7.3阴阳性判定软件原厂有正版阴阳性判定软件，以实现微生物阴阳性的自动判定 | 600000 |
| 32 |  | 温度计 | 1支 | 高品质温湿度测量单元，探头可外延，探头线最长可达30米 通过WIFI方式上传数据，支持局域网内通信、跨网关广域网通信，支持二次开发 支持动态域名解析DNS 设备参数通过485配置，简单方便 温湿度采集频率 2S/次，数据上传频率1S~10000 S/次可设 内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置 具有2 路常开触点，可任意关联报警事项输出（选配） 内置一路蜂鸣器，外延一路声光报警器（选配） 可接免费的本地监控软件平台及环境监控云平台（www.0531yun.cn）和YY版云平台（yy.0531yun.cn） 设备适应DC10~30V宽电压供电 | 750 |
| 33 |  | 过氧化氢干雾消毒器 | 1台 | 1-1 v仪器带有彩色液晶显示屏可进行参数设置，并具延时启动，自动停止功能 1-2 灭菌形式：过氧化氢气体（干雾） 1-3 灭菌空间：5-150立方米 1-4 v气体颗粒大小：1~3微米（提供粒径报告） 1-5 能够通过空间灭菌生物指示剂挑战试验 1-6 消毒液：消毒液只残留水汽和氧气，完全降解 ★1-7 v可用2.2%过氧化氢杀孢子剂进行灭菌也可用7.5%过氧化氢消毒液进行灭菌 1-8 仪器自带动力设备，无需外接压缩空气辅助，灭菌时间短，消毒剂能快速扩散到灭菌区域的每个角落 2.主要技术参数 2-1 电源：交流220V 50Hz；功率：≥1.1kw，工作环境：温度4-35℃ 湿度5-80% 2-2 v轻便易携带，重量约5-6kg 2-3 v过氧化氢浓度：2.2%消毒液（兼容7.5%消毒液） ★2-4 涡轮转速：≥22000r/min 2-5 空气流速：80米/秒 2-6 平均输出：1000ml/h 2-7 v设备内置计算软件，自动计算喷药量和喷药时间 2-8 配套无线遥控 2-9 设备尺寸≤330mm×460mm×330mm(长X宽X高） 2-10 v材质：设备外壳采用ABS工程材料 3.安全要求 3-1 仪器应贴有统一的设备铭牌 3-2 仪器任何部位不能有锋利的边缘和尖角 3-3 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准 3-4 安全性能符合相关安全标准 4.合规性要求 4-1 符合现行GMP相关要求 4-2 符合灭菌的相关要求，卫计委备案 5.产品质量要求 5-1 仪器运行稳定、快捷 5-2 表面光滑平整、易于清洁、耐磨 6.附件要求 6-1 电源适配器应与仪器使用要求相匹配 6-2 设备详细图纸 6-3 雾化头部、过氧化氢耗材（1L规格）配套 7.文件要求 7-1 仪器详细使用手册，手册中应包括仪器操作作业指导书、维护、维修作业指导书、清洁作业指导书等相关支持文件 7-2 仪器出厂测试及检定证书 7-3 所配置部件中原制造商提供的技术文件 7-4 产品合格证、装箱单 7-5 制造商提供的所有资质证书及文件 8.服务与维修要求 8-1 供应商负责仪器的硬件、软件的安装，并负责运行调试至符合使用要求，以及必要3Q的验证 8-2 质保期为项目验收合格之日算起，中标方对项目货物及服务在质保期货物质量问题实行保修、包换、包退等服务 8-3 维修响应时间：维修服务2小时内响应，48小时内专业工程师到现场维修。故障必须在3日内修复 8-4 投标人必须提供售后技术支持中心的详细资料，提出质保期满后的收费维修和维护的内容、费用、服务方式、服务范围 8-5 可长期提供仪器零配件服务 8-6 在任何时候，投标人均不能免除因设备本身缺陷所应负的责任 8-7 供应商负责对购买方的维修人员及操作人员进行的各项培训 9.包装、运输及保险、保管要求 9-1 由中标方负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担 9-2 中标方负责将货物安全运送至购买方项目现场，费用由中标方承担 9-3 仪器到货清单必须详列包装箱内容物及数量 | 100000 |
| 34 |  | 可移动紫外消毒车 | 2台 | 输入功率：2*30W 电源：-220V 50Hz 灯管调节角度：0°-180° 紫外线波长：253.7nm | 1000 |
| 35 |  | 核酸数据登记电脑 | 1台 | TM 四核处理器i5-10210U (1.6GHz，Turbo to 4.2GHz ，6MB缓存)/8GB DDR4 2666MHz/1TB HDD+128GB PCIe NVMe SSD /AMD Radeon 625 2G GDDR5独立显卡/802.11 AC 无线网卡+BT/14.0"FHD雾面防眩光屏幕 1920*1080/2*USB3.1 G1、2*TYPE-C 3.1 G2、1*Hidden USB2.0、HDMI、RJ45、四合一读卡器、combo audio/720P高清网络摄像头（物理防窥）/ 合金金属机身/180度合金转轴/45WH/Windows10 Home简体中文版/一年全保一年上门 . | 5000 |
| 36 |  | LIS 电脑 | 1台 | i5-9500（六核3.0GHz） /B360主板芯片组 /8GB-DDR4内存 /128GB SSD+1TB 硬盘 /Slim DVD rambo光驱 /180W 85%高能效电源 /USB键盘 /USB鼠标 /智能云教室 /Win10 Home 64bit /三年有限上门保修 /门到桌安装服务 /21.5寸商用三年保显示器 | 3700 |
| 37 |  | 网络打印机 | 1台 | 类型:激光一体机 颜色:白色系系列 、黑白激光 最大打印幅面:A4 扫描类型:平板式 传真功能:传真类型 激光式打印功能 双面打印自动 规格幅面尺寸:A6,A5,A4 | 2800 |
| 38 |  | 旋涡振荡器 | 1台 | 速度:0-3000 rpm 振荡模式:连续振荡/点振荡 最大样品量:0.5 kg 尺寸约(W x D x H):154 x 210 x 83mm 重量约:3.1kg 电源:100 – 240V, 50/60Hz | 3000 |
| 39 |  | 迷你离心机 | 1台 | 3000 ~10000k rpm 可调 1.5/2.0ml * 8 离心管 或 0.2 ml*8 *2 PCR离心排管 | 2000 |
| 40 |  | 可移动紫外消毒车 | 1台 | 输入功率：2*30W 电源：-220V 50Hz 灯管调节角度：0°-180° 紫外线波长：253.7nm | 1000 |
| 41 | 标本保存室 | 超低温冰箱(-76℃） | 1台 | 1.微电脑控制，控温精度0.1℃； 2.外部尺寸约：812*893*1846mm， 内部尺寸约：465*630*1165mm； ★3.有效容积：≥338L； 4.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 5.设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃； ★6.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）； 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作； 7.网络功能（选配），具有RS-232、RS-485数据接口，可与计算机连接，通过计算机显示、调节箱内温度，显示报警信息，监控设备是否正常； 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 9. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定； 10．“创新式”一体式门锁手把设计，可单手开关门； 11．内门手把：一体双料压铸成型，使用方便； 12、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机； 13.超静音运行，整机运行噪音低于50db； 14.密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜； 15.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm； 16.内门：两个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存； 17.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠； 18. 双测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； ★19.采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不能高于150g。 20.门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全； 21.25℃环温时，降温速度≤6小时； 22.25℃环温时，提供第三方认证机构节能报告及证书和环保报告及证书单日耗电量7.5KW/24h； 24.自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待； 25.标配USB接口：可以保存箱内温度十年以上数据，可以通过USB接口下载箱内设置、实时温度到电脑；标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电； 26.认证证书：生产企业必须具有医疗器械生产许可证；产品必须具有医疗器械注册证；产品生产企业通过：ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485认证及CE认证。 | 50000 |
| 其他要求及售后服务 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）按采购人要求进行摆放的费用。 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 - 序号为15的高速冷冻离心机为试剂准备区的核心产品；序号为17的全自动核酸提取仪为标本制备区的核心产品；序号为31的PCR仪为扩增区的核心产品；以上核心产品需提供厂家授权书，厂家售后服务承诺书原件。 - 本项目的旋涡振荡器、迷你离心机、移液器、高速冷冻离心机、PCR仪接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自镜外的产品）参与竞标。 - 带★的技术参数必须完全满足，否则竞标无效。 |  |
| 质保期 |  |  |  | 竞标人应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自验收合格之日起质量保修期≥1年，保修期内免费更换所有故障零配件，并免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。 2、质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。 3、质保期内每年提供2次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。 4、质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按竞标人实际承诺执行。 |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  | 1、免费送货上门、安装调试，免费培训，验收后产生的木箱等垃圾由中标人负责清理； 2、竞标人应提出可行的售后服务承诺书； 3、按厂家承诺实行“三包”； 4、投标报价包括货物的所有费用，包括采购、运输、安装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、培训、售后服务、配送产品以及所有的不定因素的风险等； 5、备件、技术及维修服务，培训要求及其它： （1）备件要求：竞标人或厂家应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应； （2）技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务； （3）技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，竞标人或厂家应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； （4）质保期内设备发生故障时，现场响应时间2小时以内，特殊情况无法到达须提前与科室或设备主管科室沟通。当配件等待周期大于7个工作日时，中标人应按照科室要求提供备用机。 |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  | 1、自成交公告之日起7日（日历日）内安装并交付使用。 2、交货安装地点：博白县内采购人指定地点。 |  |

第三章   合同条款及前附表

合同条款前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 10.2 | 付款应按下列条件进行: 验收合格后，由甲方负责将付款所需审核材料送采购单位审核后，经采购人验收合格之日起一个月内支付已交付设备款的95%，剩余5%在货物验收合格之日起一年内付清（不计利息）。 |

合同条款

一     说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将谈判采购文件、响应文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    技术资料

3.1乙方应在交货时按谈判采购文件规定向甲方提供所采购货物、配套设备、配套设施、附属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五    包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单。

六    质量保证

6.1乙方应按谈判采购文件及响应文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，竞标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见货物需求一览表要求）。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在谈判采购文件规定的时间、方式给予处理，谈判采购文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.3如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，4小时内解决问题。

6.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

6.5在质保期满后，乙方应继续提供有偿优质服务，如设备出现故障乙方及时进行维修。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，安装调试后（如需要）再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照谈判采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3 对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。

7.4乙方完成合同供货后，甲方在设备连续运行 30 日且无故障报警时，组织相关人员对项目进行验收。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如乙方未参与验收工作时，将视为完全认可甲方的验收结论。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   货物发运及运输

8.1 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交付使用期及交货方式

9.1交付使用期：按《货物需求一览表》规定时间。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十  付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：详见“合同条款前附表”。

十一  违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，乙方应按合同总金额的   %向甲方支付违约金，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十二    不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四     合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或负责人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

第四章   合同书格式

- 合同格式

合同编号：

采购单位（甲方）博白县中医院                采 购 计 划文 号

供 应 商（乙方）                                      项目编号

签  订  地  点                                        签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照响应文件（采购文件）规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.合同合计金额包括货物价款，备件、运抵指定采购地点、保险及验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。如响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：由乙方按采购文件要求自定。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1.交付使用期：按乙方响应文件承诺时间且不应超过采购文件要求的期限、地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：按乙方响应文件中所承诺期限。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：医疗收入。

3.付款方式：货物送达指定地点，安装、调试并经采购人验收合格之日起一个月内支付已交付设备款的95%，剩余5%在货物验收合格之日起一年内付清（不计利息）。

第九条　保证金：

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为（按响应文件承诺填写）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十八条、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1.政府采购采购文件；2.乙方提供的响应文件；3.竞标承诺书；4.成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

第五章   响应文件格式

竞标封面格式

正（副）本

竞标单位名称

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标人（盖单位公章）：

地  址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

（至     年   月   日北京时间  时  分以前不得开封）

一、商务部分

1．竞 标 函 格 式

致：广西科文招标有限公司

根据贵方             项目谈判采购文件，项目编号             ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交响应文件正本一份，副本三份。

一、商务部分

1.竞标函；

2.竞标报价表；

3.竞标人资格证明文件；

4.法定代表人授权书；

5.竞标货物合格的证明文件；

6.售后服务承诺。

二、技术部分

1.技术规格响应表；

2.技术文件。

三、其他

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按谈判采购文件服务需求一览表和竞标报价表，竞标总报价（大写）        元人民币(¥       )，

交付使用期：          。

⑵我们根据谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本响应文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，视同放弃成交，如果提交了履约保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标人盖公章：

日期：

2.竞标报价表格式

| 项号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |
| 注： 竞标报价包含随配附件、备品备件、工具、制作、运抵指定服务地点、保险、现场安装、场地清洁、调试及验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

3.竞标人资格证明文件格式

（竞标人按竞标须知第12条要求提供）

- 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：

日期：

注：

1.填写前请认真阅读《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

重大违法记录的书面声明函

广西科文招标有限公司：

我公司参加贵公司组织______项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。
                      供应商公章：  
                                            法定代表人或委托代理人签字：   
                       日期：     年    月     日

4.法人授权委托书格式

兹授权         同志为我方参加                            项目竞标（项目编号：         ）竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从   年    月    日至     年    月    日止

委托单位：              （公章）        法定代表人：         （签字或盖章）

签发日期：   年    月    日

附：1.代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

2.委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                 经济性质：

注册资金：                             经营方式：

经营范围：

说明：

1.法人（个体经营者）授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3.委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

5.竞标货物合格的证明文件格式

（竞标人按竞标须知前附表第13条要求提供）

6.售后服务承诺书格式

（由竞标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写）

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

二、技术部分

1.技术规格响应表

| 项号 | 货物名称 | 采购技术要求 | 竞标技术规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 1.竞标技术规格由竞标人按照响应文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。

- 2.此表竞标技术规格与竞标报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 3.竞标技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，竞标技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

2.技术文件

三、其他

1.

第六章  评标标准

评标办法

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以本竞争性谈判采购文件、响应文件、谈判应答文件为评定依据。

(三) 评标方法：采用最低评标价法。

二、评定方法及成交标准

(一) 对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

(二) 谈判小组将以本竞争性谈判采购文件、响应文件、谈判应答文件为评定依据，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低评标报价的竞标人作为成交候选供应商。

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策，竞标单位认定为小型和微型企业、监狱企业（以提供《中小企业声明函》为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。 
    竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞标产品提供企业按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人企业的，在政府采购活动中，残疾人企业视同小型、微型企业。残疾人企业参加政府采购活动时，应当提供证明文件。

- 谈判小组将根据评标报价由低到高排列次序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交付使用期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）并推荐成交候选供应商名单。推荐前三名为成交候选供应商。

三、谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于其他通过资格审查的竞标人，有可能影响本次服务和不能诚信履约的，应要求其在规定的谈判时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

第七章  合同验收书格式

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：             ）的约定，我单位对（项目名称          ）       政府采购项目成交供应商（            公司名称              ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 交货内容 |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  |  | 合同验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式5份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构2份）。