简要采购需求

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 项目要求及技术需求 | 数量 | 计量单位 |
|  | 拆除原有设备 | 拆除原有储物柜5个、拆除原有157.95m边台、拆除原有试剂柜5个、拆除原有42.5m中央台、拆除原有5m试剂架、拆除1个水台、拆除原有2台通风柜、拆除原有5个水槽水嘴、拆除原有1个角柜、拆除原有27.955m水泥台，拆除垃圾清运，BB601房间原有给排水改造 | 1 | 项 |
|  | PP排风试剂柜 | PP结构，带排风口，规格：900*450*1800mm 1、材质：主体采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 2、上玻璃门嵌入5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构。 3、合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 …… | 9 | 个 |
|  | PP排风药品柜 | PP结构，带排风口，规格：900*450*1800mm 1、材质：主体采用≥8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置都抗化学腐蚀的不锈钢部件与非金属材料。 2、上玻璃门嵌入5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构。 3、合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度180度。 4、拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。拉手、连接件等所有五金件均符合GB/T28203-2011国家标准。 …… | 16 | 个 |
|  | 边台 | 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm， 规格：L*750mm*850mm。 台面选用12.7mm厚实心理化板，操作边加厚到25.4mm；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①▲耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中氢氟酸（40%），硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、磷酸、乙醚、甲醛、苯、甲苯、无水甲醇等溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化 ②▲燃烧性能要求：通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心或其他同类检测单位”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl，d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl，d0，t1)级。检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm。燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级； ③▲台面物理达到“GB/T 7911-2013”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗大球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，体积电阻≥1.1x109Ω； …… | 147.405 | m |
|  | 边台 | 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，规格：L*800mm*850mm。 台面选用12.7mm厚实心理化板，操作边加厚到25.4mm；耐酸碱性能、耐冲击、韧性强。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①▲耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中氢氟酸（40%），硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、磷酸、乙醚、甲醛、苯、甲苯、无水甲醇等溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化； ②▲燃烧性能要求：通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心或其他同类检测单位”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl，d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl，d0，t1)级。检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm。燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级； ③▲台面物理达到“GB/T 7911-2013”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗大球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，体积电阻≥1.1x109Ω； …… | 24.34 | m |
|  | 边台 | 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，规格：L*850mm*850mm。 台面选用12.7mm厚实心理化板，操作边加厚到25.4mm；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①▲耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中氢氟酸（40%），硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、磷酸、乙醚、甲醛、苯、甲苯、无水甲醇等溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化； ②▲燃烧性能要求：通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心或其他同类检测单位”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl，d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl，d0，t1)级。检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm。燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级； ③▲台面物理达到“GB/T 7911-2013”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗大球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，体积电阻≥1.1x109Ω； …… | 7.6 | m |
|  | 角柜 | 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，规格：1000*1000*850mm。 台面选用12.7mm厚实心理化板，操作边加厚到25.4mm；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①▲耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中氢氟酸（40%），硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、磷酸、乙醚、甲醛、苯、甲苯、无水甲醇等溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化； ②▲燃烧性能要求：通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心或其他同类检测单位”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl，d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl，d0，t1)级。检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm。燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级； ③▲台面物理达到“GB/T 7911-2013”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗大球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，体积电阻≥1.1x109Ω； …… | 4 | 个 |
|  | 中央实验台 | 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，满柜内凹200mm中央实验台，规格：L*1500*850mm 台面选用12.7mm厚实心理化板，操作边加厚到25.4mm；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①▲耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中氢氟酸（40%），硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、磷酸、乙醚、甲醛、苯、甲苯、无水甲醇等溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化； ②▲燃烧性能要求：通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心或其他同类检测单位”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl，d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl，d0，t1)级。检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm。燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级； ③▲台面物理达到“GB/T 7911-2013”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗大球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，体积电阻≥1.1x109Ω； …… | 12 | m |
|  | 中央台 | 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，常规空位中央台，规格：L*1500*850mm 台面选用12.7mm厚实心理化板，操作边加厚到25.4mm；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①▲耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中氢氟酸（40%），硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、磷酸、乙醚、甲醛、苯、甲苯、无水甲醇等溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化； ②▲燃烧性能要求：通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心或其他同类检测单位”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl，d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl，d0，t1)级。检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm。燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级； ③▲台面物理达到“GB/T 7911-2013”标准的CGS型技术要求，其中弯曲强度≥145MPa、弯曲弹性模量≥17990MPa、抗大球冲击，324克小钢球的下落高度≥1200mm，凹痕直径≤5.9mm，耐磨性能≥1150转，防静电性，体积电阻≥1.1x109Ω； …… | 30 | m |
|  | 中央台 | 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm，常规空位中央台，规格：L*1100*850mm 台面选用12.7mm厚实心理化板，操作边加厚到25.4mm；具备耐酸碱性能、耐冲击、韧性强等特点。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料符合以下技术参数及要求： ①▲耐腐蚀性能优越，按照GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检验，其中氢氟酸（40%），硝酸（65%）、硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、磷酸、乙醚、甲醛、苯、甲苯、无水甲醇等溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化； ②▲燃烧性能要求：通过“国家防火建筑材料质量监督检验中心或其他同类检测单位”型式检验（安全性能）测试，符合燃烧性能C-sl，d0，t1级的规定要求，依据GB8624-2012判定，燃烧性能达到难燃B1(C-sl，d0，t1)级。检测结果达到点燃时间60s内烟尖高度≤70mm。燃烧滴落物/微粒的检测结果为600s内无燃烧滴落物。烟气毒性等级达到ZA3级； …… | 2.5 | m |
|  | 中央台试剂架 | 双层试剂架，铝玻结构。规格：L*300*750mm， 1、试剂架立柱：1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，立柱里可走水和电线，表面经处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 2、试剂架层板：12mm厚钢化玻璃，单面磨砂； | 7 | m |
|  | 边台试剂架（带灯） | 双层试剂架，铝玻结构。规格：L*250*750mm， 1、试剂架立柱：1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，立柱里可走水和电线，表面经处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 2、试剂架层板：12mm厚钢化玻璃，单面磨砂； 3、带灯试剂架每层层板配套LED照明灯具。 | 61.6 | m |
|  | 边台试剂架 | 双层试剂架，铝玻结构。规格：L*250*750mm， 1、试剂架立柱：1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，立柱里可走水和电线，表面经处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 2、试剂架层板：12mm厚钢化玻璃，单面磨砂； | 5 | m |
|  | 中央台试剂架（带灯） | 双层试剂架，铝玻结构。规格：L*300*750mm， 1、试剂架立柱：1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，立柱里可走水和电线，表面经处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，每10mm有一调节孔位。 2、试剂架层板：12mm厚钢化玻璃，单面磨砂； 3、带灯试剂架每层层板配套LED照明灯具。 | 21 | m |
|  | 储物柜 | 铝木结构，框架采用30*30mm铝型材制成；基板采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边均采用PVC封边处理，层板底部加横梁，三层六格。规格：900*450*1800mm | 37 | 个 |
|  | 储物柜 | 铝木结构，框架采用30*30mm铝型材制成；基板采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边均采用PVC封边处理，层板底部加横梁，四层八格。规格：900*450*1800mm | 10 | 个 |
|  | 储物柜 | 铝木结构，框架采用30*30mm铝型材制成；基板采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边均采用PVC封边处理，层板底部加横梁，三列。规格：1500*450*1800mm | 1 | 个 |
|  | 储物柜 | 铝木结构，框架采用30*30mm铝型材制成；基板采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边均采用PVC封边处理，层板底部加横梁，四层八格。规格：1200*500*1900mm | 7 | 个 |
|  | 试剂柜 | 铝木结构，框架采用30*30mm铝型材制成；基板采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边均采用PVC封边处理，层板底部加横梁，规格900*450*1800mm | 4 | 个 |
|  | 药品柜 | 铝木结构，框架采用30*30mm铝型材制成；基板采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边均采用PVC封边处理，带阶梯试剂架，规格900*450*1800mm | 19 | 个 |
|  | 定制仪器柜 | 1. 型铝合金框，高度可调。采用国产高档175度优质铰链，开关10万次以上； 2 .仪器柜：1000*500*2000mm、铝木结构；仪器柜分上下部分，上部放詈两层梯形隔板，梯形隔板材料选用12.7MM实芯理化板耐酸碱，下部放置一层隔板，上部采用玻璃门对开、下部采用三聚氰胺门对开，缝隙≤3mm，结构牢固； 3. 用材及制作：采用18MM双面贴灰色优质三聚氰氨饰面板制作，左右侧板、门板顶板、背板均为18mm厚，内部隔板，底层隔板板25mm厚。对板材截面采用1mm厚优质PVC封边条封边。封边牢固、紧密，成品具有不透水，不变形，耐用性强等性能。单面侧板、玻璃门板、顶板、背板底板和隔板均用整块板制作。 4. 玻璃门采用5mm厚优质玻璃脚垫:采用优质橡胶材料，高度为10mm，有效防止柜身受潮。橱太板高度可以调整，每层隔板有“口”型铝合金框架加固。3、配件:海福乐铰链，优质PVC防腐拉手，单柜制作加装通锁，一把钥匙开全柜锁。规格：1000*500*1800mm | 10 | 个 |
|  | ★超大水槽水嘴 | 规格：800*460*320mm 1、三联水嘴主体材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 | 2 | 套 |
|  | ★水槽水嘴 | 规格：560*460*320mm 1、三联水嘴主体材质：铜质； 2、水槽材质：高密度PP，耐强腐蚀，如盐酸、液碱、硫酸等化学液体； 3、附件：高密度PP下水，含阻水盖，PP提笼，防虹吸瓶式存水器。 | 28 | 套 |
|  | ★三联水嘴 | 三联水嘴，铜制 | 3 | 套 |
|  | 通风柜 | 全钢一体结构，19mm环氧树脂板台面，带水、带日光灯。规格：1500*850*2350mm 环氧树脂台面不低于以下技术参数性能。 A、▲耐腐蚀性能： （1） 硫酸（98%），（2）氢氧化钠（40%），（3）盐酸（37%），（4）磷酸（85%），（5）氢氟酸（40%），（6）硝酸（65%），（7）乙酸（99%），（8）高氯酸，（9）王水，（10）硝酸银（1%），（11）氯化镁（10%），（12）硫酸铜（10%）,（13）高锰酸钾（10%），（14）次氯酸钠（13%），（15）氨水（28%），（16）硫酸钠饱和液，（17）亚碘酸钾（10%），（18）双氧水（3%），（19）品红（1%），（20）次氯酸，（21）亚甲蓝（1%），（22）丙酮，（23）乙醇，（24）氯仿，（25）乙酸乙酯，（26）甲苯，（27）二甲苯，（28）二氯乙烯，（29）氯化钾饱和溶剂，（30）甲醇，（31）汽油，（32）二氯甲烷，（33）萘，（34）三氯甲烷，（35）甲醛（37%），（36）柠檬酸（1%），（37）苯酚，（38）四氯呋喃，（39）四氯化碳，（40）石油脑，（41）甲酚，（42）二甲基甲酰胺，（43）三氯化铁（10%），（44）红药水，（45）药膏，（46）碘酒，经盖玻及不盖玻24H检测均为5级； …… | 6 | 套 |
|  | 万向排气罩 | 1、管道直径：φ75mm 。 2、罩口直径：375mm 。 3、顶部固定连接座：一体铸造铝合金材质，轻便高强度。 4、360°旋转装置：铝合金材质，坚固耐用。 5、罩口：拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风。 6、关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 。 7、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 。 8、关节连接杆：304不锈钢 。 9、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 。 10、覆盖范围：长度2800mm以固定架为中心最大活动半径1510mm . 伸缩导管：φ75mm铝管，伸缩长度为 480mm。 11、固定底座：铝合金材质一体成型，牢度强，不脱底。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形。 | 24 | 套 |
|  | 吊柜 | 铝木结构，规格：L*400*500mm框架采用30*30mm铝型材制成；基板采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边均采用PVC封边处理 | 9 | m |
|  | 岛式插座 | 1、安装方式：台面安装。 2、底盒：钢制一体成型梯形底盒，表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，不占用台面操作空间。 3、插座：2个五孔万用插座，符合新国家标准。10A，220V，含1.5米电线 | 20 | 套 |
|  | 实验凳 | 凳面：不锈钢凳面，不锈钢304材料，表面抛光处理 气杆可选择气动或螺旋杆，常规升降高度440-580mm。 五星脚：采用电镀带圈五星脚，结实防锈。 脚杯：配置高强度耐磨尼龙固定脚杯或移动脚轮、黑色防静电脚杯或灰色导电脚杯。 | 548 | 个 |
|  | 不锈钢拖把池 | 1、304#国标1.0mm；规格1000*500*600mm 2、含普通鹅颈手动水龙头、下水器、进出水管； 3、产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手； | 2 | 个 |
|  | 旧实验台配件更换改造 | 明装电源插座：二三级插座带二开关88套、暗装电源插座：二三级插座带二开关24套，组培实验室改造灯管和灯支架配套1.5mm2电线（套装）140套，八插头插牌（带5米线）100个 | 1 | 项 |
|  | 超低温冷冻冰箱 | 1.样式：立式。 ▲2.容积：≥728L。 3.净重：约374kg。 4.制冷方式：直冷。 5.温度范围：-40℃～-86℃。 6.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 7.外部尺寸（宽*深*高）：约1229*1012*1994.5（mm）。 8.内部尺寸（宽*深*高）：约963*571*1350（mm）。 9.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。 10.外部材料：喷涂钢板。 ▲11.内部材料：304不锈钢板，防腐防锈能力极强，可耐受强度大，能承受更高密度的高压聚氨酯填充，增强保温性能。 12.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡。 13.外门：1扇，喷涂钢板。 14.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 ▲15.内门：2扇，材质为304不锈钢。 16.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 ▲17.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度，方便灵活存储不同尺寸的样本。 18.脚轮：4个，均可做为调平脚。 19.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。 20.压缩机：优质压缩机。 21.制冷系统：采用自动级联制冷技术，降温快速、节能省电、均匀性更好。 …… | 1 | 台 |
|  | 正置生物显微镜 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统。 2、大视野目镜EW10X：高眼点设计，眼点高度19.5mm，视野10×/20mm，戴眼镜用户观察无需摘掉眼镜，带眼罩金属外壳。 3、镜筒：铰链式观察镜筒，防跌落设计，30°倾斜，瞳距调节范围48mm-75mm，铰链部分可360旋转，可提升眼点高度，不同身高用户都能舒适使用。 4、N.A.1.25阿贝聚光镜，带可变光栏及滤色片托架,孔径光栏有对应物镜的倍率标记。 5、转换器：内倾四孔转换器，内倾式设计，更换切片时无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便。 …… | 100 | 套 |
|  | 体视显微镜 | ▲1、变倍比：6,3：1物镜变倍范围0.8X-5X ▲2、基本放大倍数: 8X-50X，可拓展放大倍率：32X~200X ▲3、目镜：高眼点大视场10X/22，两只目镜都有视度调节±5屈光度. ▲4、工作距离：物镜1X.实际工作距离115mm 5、光源:采用110V-220V自适应宽压电源。上光源，环形落射LED光源。下光源LED.亮度可调。上下光源可以同时开启使用。 ▲6、双目目镜简:45度倾斜,瞳距52-75mm，目镜筒有自锁装置，防止目镜在搬运过程中自动滑落 7、调焦机构：粗调力矩可调，升降范围160MM。；连续调焦105MM。支架换位55MM …… | 25 | 套 |
|  | 超净工作台 | 1、类别：双人单面垂直单向流。 2、▲送风系统：高效率、低能耗的风量可调送风系统，送风系统可设定自动开启关闭时间。 3、控制系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。 4、设备尺寸（约）：外尺寸(宽×深×高) 1520×740×1650mm，内部尺寸(宽×深×高) 1360×690×520mm 。 5、▲过滤技术：HLPA高效过滤器采用HV滤芯制作而成，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。 6、高效过滤器规格及数量：1270×610×50mm×①。 7、洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级）。 8、噪音：≤62dB(A)。 9、照度：≥300Lx。 10、平均风速：0.33m/s±0.03 m/s； 11、电源：AC220V,50hz。 12、功率：500W。 13、重量：约170KG。 14、菌落数：≤0.5个/皿·半小时（直径90mm培养平皿）。 …… | 3 | 套 |
|  | 医学图像分析系统 | - 软件功能指标： 1、 若具有计算机软件著作权登记证书，投标时提供证书复印件； ▲2、 结合BL-420生物信号采集系统的微循环观测功能：能够观察动物（兔、鼠、蛙等）肠系膜微循环情况，并可利用生物信号系统进行动物心电、血压、呼吸等宏观生理指标的同步观察和记录回放，录像对比，实验图文报告打印等，有效完成失血性休克试验；测量指标包括：管袢数、输入袢管径、输出袢管径、输出袢管径/输入袢管径、袢顶管径、管袢长度、交叉管袢数、模拟流速、血流量等15个指标交互测量，并可自定义实验步骤，所有结果参数可导出到Excel中分析； 3、 ▲免疫组化分析功能，可自动测量阳性分布面积，平均灰度和平均光密度，积分光密度（IOD）等参数，支持灰度分割，色度分割和手工分割和魔术棒选择分割四种方式；具有序列图像体积测算功能，用于序列切片图像目标体积，体表面积的计算； …… | 2 | 套 |
|  | 便携式x光机 | - 视场：100mm； - 分辨率：46IP/cm； - 输出屏亮度：大于6cd/cm； - 最大间距：300mm； - 管电压：70-85KV； - 管靶流：0.3-0.5mA； - 对比度：4%； - 灰度：7级； - 漏射线：小于5mR/h； - 主机重量：约5KG； - 功耗：80W。 - 电源：220VAC。 | 1 | 套 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1、技术指标： 1.1.波长范围：190-900nm 1.2.波长准确度：±0.3nm（开机自动校准） ▲1.3.波长重复性：0.1nm ▲1.4.光谱带宽：0.1nm/0.2nm/0.5nm/1.0nm/2.0nm/5.0nm 1.5.杂散光：0.010%T(220nm,NaI) 1.6.光源转换：自动切换(可在320nm-380nm波段内任意设定) 1.7.光度方式：透过率、吸光度、反射率、能量 1.8.光度范围：-4.0-4.0Abs 1.9.光度准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.004Abs(0.5-1.0Abs) ±0.3%T(0-100%T) 1.10.光度重复性：0.001Abs(0-0.5Abs) 0.002Abs(0.5-1Abs) 1.11.基线平直度：±0.001Abs ▲1.12.基线漂移：0.0004Abs/h(500nm,0Abs预热后) 1.13.噪声：±0.0004Abs 2、主机 2.1.光学系统:双光束动态反馈比例记录测光系统 2.2.光源:插座型长寿命溴钨灯及优质氘灯(更换灯后无须调整) 2.3.检测器:优质光电倍增管 2.4.采用优质全息光栅 3、软件功能： 3.1.软件系统:中文控制软件，Windows多文档界面,能够实现多模式同时显示,测量方式切换瞬间完成,适用于windows 10操作系统． 3.2.光度测量:测量1-10个波长处的吸光度或透过率并可按设定的公式进行数学计算.还可计算平均值及四则运算. 3.3.光谱扫描:按设定的波长范围进行吸光度或透过率的谱图扫描并可进行各种数据处理,如峰值检出,导数光谱,谱图运算等.多通道光谱测量,彩色曲线显示与打印,配各种数据处理功能. …… | 6 | 套 |
|  | 毒品柜 | - 尺寸及容积：约610*535*1360mm，180L； 2、三锁配置：具有机械锁\密码锁\应急锁,可以满足国家毒品管理要求的规定； 3、冷轧钢板整体成型：钢厚度>1.2mm； 4柜体内胆防腐材料一次成型，材料为HIPS； 5、外壳防腐工艺处理，为了适应实验室环境，箱体必须能够耐酸碱腐蚀 | 2 | 个 |
|  | 多功能图像工作站 | 技术参数： 应用范围： 可见光、紫外荧光成像、化学发光成像、多色荧光及动植物活体成像 技术参数： 1. 高灵敏度冷CCD摄像机 1.1 灰度值：≥16 bit 1.2 分辨率：2688×2200，约600万像素 1.3 像素尺寸：≥4.54μm×4.54μm 1.4 动态范围：＞4.8 OD 1.5 制冷温度：≤环境温度下55℃ ▲1.6 制冷速度：3分钟内即可制冷到绝对温度-20℃（环境温度25℃），即开即用 ▲1.7 暗电流：≤0.00017e-/pixel/s@-20℃ ▲1.8 像素合并：1×1, 2×2, 4×4, 6×6, 8×8, 12×12, 16×16, 24×24 ▲1.9 QE：≥75%@600nm 1.10 高品质F0.95/25mm广角定焦镜头，超大光圈，曝光速度快 2.暗箱 ▲2.1 全新设计暗箱，磁吸式门锁，呼吸灯式LOGO，可用于指示设备运行状况。 2.2 两侧落射LED白光光源，能量0-100%可调，用于可见光样品的拍摄 ▲2.3 推拉式高强度UVB紫外LED透射光源，可拆卸式后作为切胶仪单独使用。 ▲2.4 470nm蓝光LED透射光源，可与紫外光源切换使用，也可作为切胶仪单独使用。 ▲2.5切胶防护板可过滤＞99.9% UV/蓝光辐射，压感式开关自动控制光源启动，无需手动。 2.6可连接气体麻醉系统，用于动物活体成像。 ▲2.7 配备激光十字定位，无需刻度背景板，定位更精准。 3.多色荧光模块 ▲3.1 五色LED荧光光源（蓝470nm，绿530nm，红625nm，近红外660nm，近红外730nm），能量0—100%可调，满足RGB荧光及近红外双色荧光成像应用 ▲3.2 全自动6孔滤光片轮，配备520nm，600nm，680nm，750nm，820nm五块发射滤光片，与激发光相匹配 ▲3.3滤光片透过率＞90%，截止深度：OD6 4.多功能气体麻醉系统 4.1气体输出量：0-10 L/min 4.2 麻醉气体输出浓度：0-5%可调 4.3 适用麻醉剂：异氟烷 …… | 1 | 套 |
|  | 手持式基因枪 | 一、性能要求 1.便携式，可以灵活进行体外转基因实验； 2.低噪音、重复性高，方便活体动物转化； 3.其他方法不能完成的，有特殊生长需要的细胞转化； 4.射击面积小、粒子分布均匀，可以转化不同大小的受体，保证了转化效率； 5.简便、快速、功能灵活，各种细胞类型通用； 6.有助于瞬间表达和稳定表达； 7.只需少量的DNA和细胞、无需载体DNA； 8.能进行多质粒共同导入、对大片段DNA无限制； 二、技术参数 1. 实验条件: 原位、体外、体内 2. 目标区域: （小）2cm² 3. 压力范围:0.5-5MPa（每转弹夹仓12次） 4. 目标类型：动物细胞、植物细胞、植物活体叶片、动物活体皮肤、肌肉、动物活体器官 5. 电压: 9V（可发射1000次） 6. 气源: 氦气或氮气 7. 金属颗粒: Φ0.8-1.5μm、Φ1.5-3.0μm 8. 轰击方式：弹仓直接点样或尼龙管制备 系统标准配置： 基因枪、特制的气体减压阀及软管、加样装置，切割机，弹仓，优质尼龙管50Feet2包、金粉2瓶 | 1 | 套 |
|  | 旋转蒸发仪 | 1. 旋转蒸发仪要求为优质产品 2.水浴锅温度调节范围:室温室温+10～90℃ 3.水浴锅温度调节精度：·±1.0℃（水） 4.水浴锅加热功率：1.3kW（水浴锅本体加热）、 5.水浴锅温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。 6.回转速度：5~315rpm 7.旋转电机：DC无刷电机（更省电） ▲8. 主机显示屏可以90度旋转,在转数显示位置，会显示当前的测定转数、设定转数。运行中也可进行转数的设定。LED 的亮度8 档可调节。 9.蒸发能力：25mL/min(加热温度与沸点温度差为40℃时) 10.旋转设定：旋钮设定.数字显示 11.试料瓶：标配1L试料瓶（选配加厚轴可使用3L试料瓶) 12.角度调节：50度试料瓶大角度调节 ▲13.升降方式：手动平衡式，升降行程200mm，无极调节 ▲14. 为了防止冷凝管中积留的冷凝液沿着内壁浸入真空密封部，在冷 凝管内部的真空密封部前设计了防止积液的结构钢化玻璃套中套结构 。通过防止积液流向真空部，从而提高了真空密封圈的使用寿命。蛇形管冷凝液体100%回收到回收瓶 ▲15.其他功能：试料瓶左右两个方向均可安装，充分利用空间/试料瓶可定时正反转（适合粉体及含有固体样品浓缩）。 | 2 | 套 |
|  | 高速冷冻离心机 | 1、一、技术参数 ▲1. 7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。 2. 用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。 3. 11档加速，12档减速档位；其中10档为自定义档位，可以根据实验需求自定义加速、降速时间。 4. 设有超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套（316L），保护套，外壳三级防护等多种保护、确保人身、机器安全。 5. 前板、门盖一次性模具成型，流线型外观、简介、大方，符合人机工程学。 ▲6. 内置冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。 ▲7. 产品符合 ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证。 8. 最高转速：≥18500r/min ▲9. 最大相对离心力≥ 29300xg 10. 最大容量≥ 4×100ml 11. 转速精度：±10r/min 12. 定时范围 1s~99min59s/1min~99min59sec 13. 温度设定范围 -20℃～40℃ 15. 温度控制范围 0℃～25℃ 16. 温控精度 ±1℃ 17. 压缩机组 变频压缩机组 18. 整机噪声 ≤62dB(A) 19. 电源 AC220V±22V 50/60Hz 20. 整机功率 1kW 外形尺寸 约22.380×660×330(mm) 23. 重 量：约 62kg ▲24.配置 24*1.5ml角转子（最高转速17500r/min，最大相对离心力29302xg）；6*50ml角转子（尖/圆）（最高转速12000r/min，最大相对离心力15292xg）；8*15ml角转子（最高转速12000r/min，最大相对离心力13200xg）； | 1 | 套 |
|  | 果蔬呼吸测定仪 | 1.可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室，加快了平衡和测定时间 2.仪器可以同时显示呼吸室的CO₂浓度、O₂浓度、温度和湿度。 3.可以采用CO₂浓度和O₂浓度两种呼吸表示方法。与以往的CO₂测定仪相比，具有多功能、高精度、快速、高效、方便等特点。 4.仪器配套提供Φ120*170mm、Φ60*90mm、Φ40*80mm三种体积的果蔬呼吸室（标配只能选择一种），其余型号用户可根据自己的需求单独订购。 5.仪器精度高，测量准确；交流供电，恒温控制；温湿度显示，浓度数直读；可以连续测量。 ▲软件要求： 1.应能够兼容包括仪器云系统，手机APP系统，专家系统，可在线升级。 2.应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印。 3.应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。 技术参数： 二氧化碳： 1.最低测量范围：0-1000ppm-2000ppm；最高测量范围：0-100% 2.线性度：≤±2%F.S 3.重复性：≤±1% 4.响应时间：≤15s 5.零点漂移：≤±2%F.S/24h 6.终点漂移：≤±2%F.S/24h 氧气： 1.测量范围：0-25%（电化学式） 2.线性度：≤±2%F.S 3.重复性：≤±1% 4.响应时间：30s 5.零点漂移：≤±2%F.S/24h 6.终点漂移：≤±2%F.S/24h 温度：测量范围：0-50℃；分辨率：0.1℃；精度：±0.2℃ 湿度：测量范围：0-100%；分辨率：0.1%；精度：±0.2%F.S | 2 | 套 |
|  | 超纯水器 | 1 系统概述： - 以自来水为水源，方便快速的制造RO反渗透水和UP超纯水，产水量15升/小时，超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm，完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。 2 应用： - HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、电化学、超痕量和痕量无机、有机物分析、分子生物、微生物学、PCR应用及分析、DNA序列分析、哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析 3 技术参数： - 原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2 - 纯水产量*：≥15升/小时 - 超纯水产量：高达2.0L/min(水箱有水时) - UP超纯水指标： 电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm 重金属离子：<0.01ppb 总有机碳TOC*：<10ppb 细菌：<0.01cfu/ml 颗粒物(>0.1μm)：<1/ml «邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出 «双酚A（µg/L）：未检出 - RO反渗透水指标： 离子截留率：97%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率：>99% - «出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水1个 - 长×宽×高：约500×360×540mm；重量：约25Kg - 电气要求：100-240V、50/60Hz - 功率：120W 4 工作条件： - 环境温度：5℃-45℃ - 相对湿度：20%-80% 5 性能要求： 全自动微电脑控制系统，LCD液晶屏分辨率:240×128、尺寸:约106×57mm 多级菜单式操作，实时动画式显示系统运行状态及各项参数 «3路水质监控及报警功能，实时在线监测源水、RO 反渗透水、UP 超纯水水质，且能根据设设定值及时进行水质超标报警 «定时、定质取水功能功能，定时:1-99min；定质:0.1-18.2MΩ.cm，满足不同取水需求 全面的耗材管理功能，预处理、RO膜和超纯化柱的寿命可设定，显示耗材已用和剩余时间，耗耗材到期更换自动提醒，避免水质下降 系统报警功能，系统缺水报警、水箱水满报警、水质超标报警、耗材寿命终结报警等自动检检测报警功能，提供安全保证 高强度全工程塑料机箱，人体工程学设计，符合GLP规规范 便于更换的耗材组件，独立的预处理单元设计，使用快速插拔的接头，易于更换 全新可拆解的一体化4柱式超纯化柱组，采用核子级级树脂，时刻保证纯水品质 …… | 2 | 套 |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1、技术指标： 1.1.波长范围：190-900nm 1.2.波长准确度：±0.3nm（开机自动校准） 1.3.▲波长重复性：≤0.1nm 1.4.▲光谱带宽：0.1nm-5.0nm 以0.1nm为单位连续可调 1.5.杂散光：≤0.010%T(220nm,NaI;340nm,NaNo2) 1.6.光源转换：自动切换(可在320nm-380nm波段内任意设定) 1.7.光度方式：透过率、吸光度、反射率、能量 1.8.光度范围：-4.0-4.0Abs 1.9.光度准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.004Abs(0.5-1.0Abs) ±0.3%T(0-100%T) 1.10.▲光度重复性：≤0.1%T 0.001Abs(0-0.5Abs) 0.002Abs(0.5-1Abs) 1.11.▲基线平直度：±0.001Abs 1.12.基线漂移：≤0.0004Abs/h(500nm,0Abs预热2h后) 1.13.噪声：±0.0004Abs 2、主机 2.1.光学系统:双光束动态反馈比例记录测光系统 2.2.光源:插座型长寿命溴钨灯及优质氘灯(更换灯后无须调整) 2.3.检测器:优质光电倍增管 2.4.采用优质全息光栅 3、软件功能： 3.1.软件系统:中文控制软件，Windows多文档界面,能够实现多模式同时显示,测量方式切换瞬间完成,适用于windows 2000及windows XP操作系统． 3.2.光度测量:测量1-10个波长处的吸光度或透过率并可按设定的公式进行数学计算.还可计算平均值及四则运算. 3.3.光谱扫描:按设定的波长范围进行吸光度或透过率的谱图扫描并可进行各种数据处理,如峰值检出,导数光谱,谱图运算等.多通道光谱测量,彩色曲线显示与打印,配各种数据处理功能. 3.4.定量计算:单波长,双波长,三波长及微分定量,定量测定的工作曲线,可实现多达20点的1-4次曲线回归,对吸光度非线性样品可实现准确测定. 3.5.时间扫描:在设定的1-10个波长处进行吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理,如峰值检出,谱线微分,谱线运算等. 3.6.结果输出:数据文件和参数文件存取;测量结果可输出至其它文档编辑器或电子表格,用以生成测量报告. …… | 1 | 套 |
|  | 荧光显微镜 | 一、显微镜参数要求： 1、光学系统：国际标准无限远光学系统，齐焦距离≥60mm，数值孔径大，在呈现高对比度及最小杂光的清晰图象的同时，工作距离长，可放置各种厚度不规则的标本。 ▲2、主机：放大倍率：40-1000倍；可搭载的原厂附件有成像分析系统、相差附件、荧光附件、偏光附件、暗场附件等，配成像系统； ▲3、主机下方配备液晶显示器，照明亮度、LIM系统（智能光强管理功能，可自动记忆并设置每个物镜的光强度级别）、倍率及ECO模式等信息显示在液晶屏上，无需改变观察姿态； ▲4、目镜：符合人机学的目镜筒，带有目镜筒固定螺钉，10X目镜超宽视野≥22mm，可有45度的倾角调节，高眼点、双目可调屈光度； ▲5、物镜转换器：五孔多功能物镜转换器； ▲6、粗/微调焦：双侧粗细调整，上限高度限定避免撞到玻片，调焦行程：不小于25 mm，微调0.1mm/转，粗调9.33mm/转，粗动扭力矩手轮可调，再定焦功能（带止动器）； 7、聚光器调焦行程：27mm；长调焦行程，图象的的对比度调节范围宽，内置视场光阑； ▲8、载物台：符合人机学的低位载物台设计，载物台的高度为135mm，右手柄转式载物台，手柄在载物台移动时总是保持在同一位置，载物台手柄的高度与松紧度可调；内置式传动机构，带XY位移指示尺，超硬防蚀铝涂层表面。 …… | 4 | 套 |
|  | 全温恒温振荡器 | 1、三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间 2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠 3、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能 4、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题 5、中空钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况 6、流线型外观；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷塑 7、优质优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行 ▲8、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰 9、人性化设计的开门即停功能，使用安全便捷 10、具有紫外线灭菌功能 ▲11、摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便 ▲12、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动；拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据；有USB接口，可将上述数据导出并保存 13、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 …… | 1 | 套 |
|  | 不锈钢在位灭菌发酵罐 | 1、罐体系统：全容量：5L；有效使用容积4L；径高比：1：2；装液系数60~80%；罐体材质：316不锈钢；罐体设计压力：0.3Mpa；工作压力：<0.2Mpa；夹套设计压力：0.35Mpa；工作压力：<0.2Mpa； 罐盖结构：投料接种口1个，标准温度、PH、 DO 传感器插口各1个，消泡电极接口1个，标准通用补料接口2个，发酵罐专用取样放料管口1个，排气接口1个（带排气冷凝器）； ▲2、搅拌系统：根据高密度培养，满足高溶氧要求特性，搅拌系统做以下设计：搅拌轴：采用搅拌轴专用316L热处理不锈钢，精密加工；由动平衡测试平台测试，刚性好，长期使用不变形。搅拌桨设计采用CFD技术，流体力学模型设计的搅拌桨型。根据物料粘稠特性，推荐使用三档搅拌桨，桨型使用混合桨型，既保证轴向混合效果，有保证径向混合效果。 3、机封系统：机械密封采用无菌密封处理系统，加上双层机封，能确保发酵设备长时间运行而不染菌。 4、空气管路：空气预过滤器材质：疏水性PTFE膜，过滤精度：0.1μm，空气流量0.5m3/min；空气精过滤器（除菌过滤器）材质：疏水性PTFE膜，过滤精度：0.02μm，空气流量0.5m3/min …… | 1 | 套 |
|  | 冷冻离心机 | 技术参数: 最高转速：20000rpm(转/分) 最大相对离心力：25938(×g) 1号角转容量：1.5/2ml×12 (20000rpm) 2号角转容量：5ml×12 (20000rpm) 3号角转容量：10ml×12 (16000rpm) 4号角转容量：50ml×6 (12000rpm) 5号角转容量：15ml×8 (12000rpm) …… | 1 | 套 |
|  | 酶标仪 | ▲1、操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作。 2、测试方法：速率法、两点法、终点法。 3、测量范围：0-4.000Abs。 ▲4、滤光片：配置340、405、450、492和630nm 5片，最多可装载8片，配置的每个波长均具备检测功能。 ▲5、紫外光检测：具备紫外光检测功能，满足微量样本的临床生化分析需求，可开展AST、ALT等生化检测项目。 ▲6、重 复 性：＜0.5% ▲7、稳 定 性：±0.005 8、振板功能：具备，速度和时间可调。 ▲9、孵育功能：内置孵育器，可实现机内实时孵育。 ▲10、孵育温控范围：高于环境温度4℃至50℃之间。 ▲11、项目设置：在同一块板上可同时设置12个以上不同的项目。 …… | 1 | 套 |
|  | 光学显微镜 | 1、目镜 ：WF10X/20mm，两个目镜视度都可调节。 2、目镜筒：30度倾斜，铰链式双目观察头，瞳距调节：50mm-75mm，单边视度调节。 3、物镜： 消色差物镜 4X/0.10 ，工作距离：37.5mm 消色差物镜 10X/0.25 ，工作距离：6.55mm 消色差物镜 40X/0.65 ，工作距离：0.669mm 消色差物镜 100X/1.25 ，工作距离：0.198mm 4、转换器： 内定位四孔转换器 5、载物台： 155mmx142mm双层复合机械移动平台，移动范围：76mmX50mm ；精度0.1mm …… | 45 | 套 |
|  | 单人生物安全柜 | 1、气流模式:30%外排，70%循环 2、内部尺寸(高×宽×深): 约780x1200x630mm 3、外部尺寸(高×宽×深): 约1520x1300x802mm 4、 HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%，对0.3微米颗粒的截留效率大于99.999% 5、工作台面材料:不锈钢一体成型 6、噪音:≤ 67dB ▲7、独立的进气与排气双风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 ▲8、双探头测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 ▲9、低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作，下降风速自动变为30% …… | 1 | 台 |
|  | 快速液相制备色谱系统 | 1、泵系统：免维护计量泵，最大压力可达100psi，流速1-100ml/min，二元溶剂系统，可在线修改梯度和流速。 2、检测器系统：DAD全波段扫描，波长范围：200-400nm，吸收值：0-5AU，光谱宽带：10nm，波长精度：±5nm。 3、收集系统：二维自动馏分收集器，系统可自动识别试管架，试管架带有LCD显示屏，轻松定位追踪收集馏分所对应的试管。 4、柱架：手动柱架，操作便捷，安全防漏液。辅助支架，临时放置装填的上样柱，等待进样。 5、控制软件： 5.1、采用移动设备操控，iPad 控制系统和SepaBean machine OS操作软件。 5.2、内置TLC拍照识别功能，可自动读取RF值信息，智能方法推荐功能，根据TLC板或者HPLC信息系统可自动推荐分离方法，根据上样量可自动推荐分离柱及匹配分离流速。 5.3、可在线修改方法、拖动梯度、修改流速、波长、收集方式等功能；软件界面即可进行梯度设置增加、删减、修改，方便操作。 …… | 1 | 套 |
|  | 动物行为轨迹分析软件 | 一、技术参数 1、动物运动轨迹跟踪系统适用于各种普通迷宫的视频分析软件，其中包括：旷场/高架/明暗箱/条件性位置偏好/T迷宫/Y迷宫/八臂迷宫/强迫游泳/悬尾/高架十字迷宫/巴恩斯迷宫/穿梭/避暗/跳台/操作箱/自身给药/光遗传结合实验/钙信号结合实验/多通道在体电生理实结合实验/恐惧箱/震惊/运动节律/触摸屏系统等；最多支持同时进行64个相同或不同的实验 2、软件可分析动物的潜伏期、各个象限或区域的拜访次数、停留时间、目标象限搜寻所占百分比、移动距离、速度、区域间轮替等200多种指标； 3、软件具有通用实验流程编辑功能，方便编辑出任意文献里面提到的实验流程，例如，自身给药、饮水电击、5-9孔探鼻等实验流程；软件具有头部、中心点、尾根三点追踪功能，软件需要很方便地绘制探索区，通过头点判断动物是否对物体进行探索； 4、头部、中心点、尾根三点追踪功能的稳定性是此实验的核心，确保头部和尾根不跳点； 5、统计动物对新物体，旧物体的拜访次数、停留时间，轨迹图、时序图、2D及3D热图； 6、软件具有权限管理功能，管理员分配用户账号，并管理用户权限； ▲7、观察区设置，中心定点绘制法方便绘制出任意形状的迷宫，观察区可以添加相应的标签，方便数据统计； ▲8、实验结束后发现某个区域忘记绘制，如中央区域忘记绘制，可以使用中心定点绘制法临时添加中央区域，无需从新分析视频，软件可以直接得到中央区域的结果； 9、支持在线分析和离线分析两种方式，允许在一个实验中两种方式同时存在；支持批量分析离线视频、批量导出数据及轨迹图； …… | 1 | 套 |
|  | 水迷宫硬件 | 一、硬件参数： 1、水池材质：304国标不锈钢 2、加热功率:3000瓦 3、温度精确:0.1℃ 4、大鼠水池规格:直径150cm，高60cm 5、小鼠水池规格:直径120cm，高40cm 6、大鼠站台规格:直径12cm，高度在20～35cm之间 7、小鼠站台规格:直径8cm，高度在20～35cm之间 8、水池带轮子，可随意移动位置 9、控温范围:室温 - 80℃ 二、软件参数： 1、一键绘制区域 中心定点绘制法方便绘制实验所需的迷宫区域。实验结束后发现某个区域没有绘制，可以临时添加此区域，无需重新分析视频，软件可以直接得到此区域的指标。 2、智能AI算法 软件通过学习自主识别动物的体积，形态并把其从复杂的背景提取保存。有强大的抗干扰能力，滤波能力，即使有再多的波纹对画面干扰，也能准确的跟踪动物。 追踪方法：鼻尖、中心、尾根 三点追踪且同时分析三点对应的数据等 …… | 1 | 套 |
|  | 荧光定量PCR仪 | ▲1、采用新一代半导体升降温技术，最快变温速率可达6度/秒。 2、采用MARLOW半导体技术，使用寿命可达100万次循环。供货时提供生产厂家盖章的彩页或者生产厂家盖章的参数确认函证明。 ▲3、采用T-Optical顶部检测技术，使用白管可屏蔽背景干扰，提高荧光信号灵敏度和信噪比。 ▲4、屏幕角度可90度调节，适合不同视角使用。 5、可检测96个样品，同一通道荧光同步检测，减少延时误差。 ▲6、仪器自带10寸触控屏，可实时查看荧光定量PCR反应过程。无需电脑连接，也可运行实时定量PCR和普通PCR程序。 ▲7、短光程静态荧光CCD成像技术，荧光信号稳定，灵敏度高，供货时提供生产厂家盖章的彩页或者生产厂家盖章的参数确认函证明。 ▲8、抽屉式样品台设计，取放样品方便。 9、可完成绝对定量，熔解曲线，相对定量、基因分型和阴阳性判定等分析。 …… | 1 | 套 |
|  | 全波长多功能微孔板检测仪 | 主要指标： 1.波长范围：190nm-850nm； ▲2.光源：长寿命闪烁氙灯。 ▲3.开机无需预热，可直接检测。 4.波长准确度：±1.0nm； 5.波长重复性：<0.2nm； 6.分辨率：0.001Abs（显示）0.000001Abs（内部计算） 7.测定范围：0-1.5OD； ▲8.采用CMOS检测器，可实现全板UV-VIS全波长实时光谱扫描。 ▲9.单孔UV-VIS全波长扫描仅需1s。 ▲10.实时输出紫外-可见全波长光谱图； 11.布板方式：可视化自由布板。 12.自带孵育加热功能。孵育温度：(室温+2℃)至65℃； 13.微孔板类型：标准96孔酶标板（其余可扩展定制） …… | 1 | 套 |
|  | A2生物安全柜 | 1、气流模式:30%外排，70%循环 2、内部尺寸(高×宽×深): 约780x1200x630mm 3、外部尺寸(高×宽×深): 约1520x1300x802mm 4、 HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%，对0.3微米颗粒的截留效率大于99.999% 5、工作台面材料:不锈钢一体成型 6、噪音:≤ 67dB ▲7、独立的进气与排气双风机自动控制，平衡下降气流与外排气流，以保证持续安全的工作条件。智能直流无碳刷电机可实时监测和控制风机转速，在过滤器阻塞或线路电压波动时持续保护用户安全。 ▲8、双探头测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速 ▲9、低速安全节能模式：前窗完全关闭后，风机可继续工作，下降风速自动变为30%，方便随时使用，并节约能源 ▲10、 风速报警：两个独立式压力传感器用于检测排气和下降气流强制通风时的压力变化。当进气/ 排气或下降气流速度变化量达到20% 时，报警器将发出信号提醒用户。 …… | 1 | 台 |
|  | 倒置生物显微镜 | 1、主要功能：可以用于明场、相衬等多种观察方式； 2、光学系统：无限远平场消色差光学系统； 3、观察头：一体式铰链式双目观察镜筒，45度倾斜，瞳距48-75mm；可选配附加1×、0.7×、0.5× C型接口摄像端口，目镜/端口 100/0∶0/100； 4、目镜：大视野目镜10X，Ф22视场，高眼点，-5～+5视度可调； ▲5、物镜：平场消色差相衬物镜，在多种照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果 l4X NA=0.1 WD=30 l10X NA=0.25 WD=10.2 l20X NA=0.4 WD=12 l40X NA=0.6 WD=2.2 6、转换器：五孔物镜转换器； 7、载物台：平板载物台：170（X）×250（Y)mm，带载物台插入圆板，可选加长托板； ▲8、机械移动尺，行程：129（X）×83（Y)，兼容五种微型实验板，多孔板夹和载物台夹，带通用托板：适用于Terasaki板、载玻片、Φ35-65mm培养皿•Φ35mm培养皿等多种托架； 9、调焦方式：粗微动同轴调焦，右手具有粗动松紧调整功能；微动0.002mm/格，0.2mm/圈；粗动37.7mm/圈，物镜转盘上下行程：上7mm下1.5mm，去限位最高可至18.5mm； ▲10、聚光镜：长距聚光镜，数值孔径0.3，工作距离75mm，去掉聚光镜可实现工作距离187mm； ▲11、相衬系统：聚光镜处配置10×、20×、40×通用相衬滑板，4×相衬； 12、照明系统：3W S-LED照明，亮度可调； | 1 | 套 |
|  | 倒置荧光显微镜 | 1、主要功能：可以用于明场、荧光等多种观察方式。 2、光学系统：无限远平场消色差光学系统。 3、观察头：一体式铰链式三目观察镜筒，45度倾斜，瞳距48-75mm；可选配1×、0.5× C型接口摄像端口，目镜/端口 100/0∶0/100。 4、目镜：大视野目镜10X，Ф22mm视场，高眼点，-5～+5视度可调。 ▲5、物镜：平场半复消色差荧光物镜，在多种照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果 l4X NA=0.13 WD=17 l10X NA=0.3 WD=7.4 l20X NA=0.45 WD=8.0 l40X NA=0.6 WD=3.3 6、转换器：五孔物镜转换器。 7、载物台：平板载物台：170（X）×250（Y)mm，带载物台插入圆板，可选加长托 板。 …… | 1 | 套 |
|  | 超低温冰箱 | ▲1、内部容积：不小于 549升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 400 个。 ▲2、外部尺寸不大于（ H x D x W）：约1981 x 978 x 826 (mm) ，单位样品量储存占地最小化。 3、工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。 4、▲制冷系统: 2台559W工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 15分钟。 5、制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。 6、▲整机内置7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。 7、超薄保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。 8、▲标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。 9、具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于271分钟。 10、箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。 11、标配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达73.4KG 12、▲四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。 13、工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。 14、外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启； 15、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。 …… | 1 | 台 |
|  | 超纯水机 | 1 系统概述： - 以自来水为水源，方便快速的制造RO反渗透水和UP超纯水，产水量30升/小时，超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm，完全符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。 2 应用： - HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOC分析、IC、电化学、超痕量和痕量无机、有机物分析、分子生物、微生物学、PCR应用及分析、DNA序列分析、哺乳动物细胞培养、细胞和培养介质制备、单克隆抗体生产、电泳、凝胶分析 3 技术参数： - 原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2 - 纯水产量*：≥30升/小时 - 超纯水产量：高达2.0L/min(水箱有水时) - UP超纯水指标： 电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm 重金属离子：<0.01ppb 总有机碳TOC*：<3ppb 细菌：<0.01cfu/ml 颗粒物(>0.1μm)：<1/ml «邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出 «双酚A（µg/L）：未检出 - RO反渗透水指标： 离子截留率：97%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率：>99% - 出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水1个 - 长×宽×高：约500×360×540mm；重量：约25Kg - 电气要求：100-240V、50/60Hz - 功率：120W 4 工作条件： - 环境温度：5℃-45℃ - 相对湿度：20%-80% 5 性能要求： - « 5.0寸彩色触摸屏，动画式菜单，系统信息一览无遗，实现指尖触控的操作新体验 - «源水、RO反渗透水、UP超纯水3路水质实时监控，无需取水即可查看水质 - «2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能 - PP、KDF、AC、RO、DI、UP、UV、TF耗材寿命可设定，显示已使用时间及用量，到期自动提醒更换. - 缺水报警、水箱水满报警、源水、RO反渗透水、UP超纯水水质超标报警等自动检测报警功能，提供安全保证 - «USB接口及存储卡，自动记录一年的运行数据，可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出，整机符合 GLP - 高强度全工程塑料机箱，人体工程学设计符合GLP规范 - 便于更换的耗材组件，独立的预处理单元设计，使用快速插拔的接头，易于更换 - 全新可拆解的一体化4柱式超纯化柱组，采用核子级树脂，时刻保证纯水品质 - «超纯水循环系统，间断运行，既保持系统的低细菌污染水平，又降低能耗 - «超纯水全管路消毒功能，可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒” - 全自动RO膜防垢冲洗功能，可设定冲洗间隔时间和持续时间，具有手动强制冲洗程序，延长RO膜使用寿命 - 工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改 - 系统时间设定功能，可设定年/月/日/时/分、及定时待机(0~60Min)和定时关机(0~24Hour) - 完善的信息查询及数据管理功能，取水记录-水质水量、耗材用量及更换记录、即时报警、历史报警等信息 …… | 1 | 套 |
|  | 台式大容量高速冷冻离心机 | …… 技术参数： - 转子容量：6×250 ml - «转速：20600r/min - 相对离心力：29280×g - 转速精度：±50r/min（可根据需求定制，10的倍数） - 控制及驱动系统：交流变频电机，微机控制 - 总功率：1.8Kw - 制冷系统：无氟制冷压缩机组及环保制冷剂（R404a） - 温控范围：－20℃～+40℃ - 温控精度：±1℃ - 定时范围：1-99h59min 具备连续离心及瞬时离心 - 运行程序：20个 - 转子识别：自动转子识别功能 - 噪音：≤60 dB（A) - 电源：AC220V 50Hz - 重量：约110Kg 外形尺寸（长×宽×高）：约630×760×400 mm | 1 | 套 |
|  | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 1、罐体部分拥有市场监督管理部门颁发的压力容器设计、制造许可证 2、提供主管部门特种设备检测机构颁发的特种设备制造监督检验证书 ▲3、高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短降温时间，提高工作效率，缩短等待时间 4、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行 5、数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便 6、槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测 ▲ 7、设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的AC100V—120V以及AC200V—240V电源规格的产品 ▲ 8、搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员 ▲ 9、灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理 …… | 1 | 台 |
|  | 超纯水系统 | 1、用途 用于实验室纯水、超纯水的制备 2、系统配置要求 2.1 水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz ▲2.2产水方式及产水量：主机可制EDI水（由水箱蓄水）、超纯水两种水；EDI水制水流速：30L/h，水箱取水流速：5L/min，超纯水取水流速：逐滴、0.5、1、1.5、2 （L/min）可调 2.3取水方式：主机一键式取水，水箱快速取EDI水 ▲2.4 EDI连续电除盐工艺，在水的纯化过程中通过电流作用连续再生，使水箱水质达到国家实验室二级用水标准 ▲2.5 4.3寸多功能彩色触摸屏，实时显示各点水质、水温、水箱液位、终端取水状态、信息栏显示系统运行状态等 2.6主机内置254/185nm双波长紫外灯，水箱内置254nm紫外灯杀菌 ▲2.7 50升自动补水洁净水箱，PE材质，配有紫外灯、液位传感器、呼吸过滤器、独立溢水口 2.8配备优质0.22μm终端过滤器 …… | 1 | 套 |
|  | 小型手持防水相机 | 1、尺寸（约）： 长 70.5 毫米，宽 44.2 毫米，高 32.8 毫米 2、重量：约145 克 3、防水：裸机 16 米[1]，加防水壳 60 米 4、麦克风：3 个 5、触控屏 前屏：1.4 英寸 326 ppi 320×320 后屏：2.25 英寸 326 ppi 360×640 前后屏亮度：750±50 cd/m²影像传感器1/1.7 英寸 CMOS 6、镜头视场角：155° 7、光圈：f/2.8 8、焦点范围：0.3 米至无穷远 9、ISO 范围 拍照：100 至 12800 录像：100 至 12800 10、电子快门速度 拍照：1/8000秒至 30 秒 录像：1/8000 秒至帧率限制快门 11、照片最大分辨率4000×3000 12、变焦：数码变焦 13、拍照：4 倍 14、录像：2 倍（>60fps），3 倍（≤60fps，地平线增稳开），4 倍（≤60fps，地平线增稳关） 15、照片拍摄模式 16、单张照片：1200 万像素 倒计时拍照：关闭/0.5/1/2/3/5/10 秒 17、电池容量：1770 毫安时 18、：能量6.8 瓦时 19、电压：3.85 伏 20、使用环境温度：-20°C 至 45°C 21、充电环境温度：5°C 至 40°C 22、工作时间、160 分钟 | 1 | 台 |
|  | 长焦变焦单反镜头 | 150-600mm F5-6.3 OS HSM | 1 | 台 |
|  | 全画幅微距镜头 | 1、100mmF2.8、 2、镜头类型、微镜头、 3、最大光圈：F2.8 | 1 | 台 |
|  | 单筒望远镜 | 镜身结构：一体镜身结构： 单目镜片材质：ED镜片 可否外接显示器：无外接显示器 镜身材质：金属 调焦方式：中央调焦 是否变倍：变倍倍率：连续变倍 能否连接单反：不可连接单反 适用对象：专业级 | 1 | 台 |
|  | 摄像机三脚架便携专业液压阻尼云台 | 材质：碳纤维 类型：脚架+云台套装，云台可360度旋转 | 2 | 套 |
|  | 巡洋舰手持一体热成像仪 | 续航：9小时可储存 毛重：0.82kg | 1 | 台 |
|  | 电导率仪 | 测量范围K:0～2×105μs/cm 准确度K:±0.3%(F.S) | 3 | 台 |
|  | 移液枪 | 量程：0.1 -2.5 μl,0.5-10μl,2-20μl,10-100μl,20-200μl,100-1000μl各1只 | 5 | 套 |
|  | 光照培养箱 | 1.大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，可设置0-99个时段随意自动转换功能。 2.外部喷塑，细节精致 3.程序控制光照度十级可调，调节范围广，具备紫外杀菌功能。4.直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 5.具有超温保护功能，可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 6.容积：500L。 7.控温范围：0～50℃。 8.温度波动度：±0.5℃。 9.温度均匀度：±1℃。 10.控湿范围：50~95%RH 11.湿度波动度：±5%RH 12.光照度：0～8000LUX | 1 | 台 |
|  | 倒置荧光显微镜 | ▲1.光学系统： 采用无限远光学系统及模块化功能设计；可升级LED荧光激发模块的倒置荧光显微镜。 ▲2.目镜物镜参数： 广角平场10X目镜：视场直径Ф22mm 配置平场消色差物镜，相差物镜： PLL 4X0.25 工作距离：5.6 mm PLL 10X0.25 PH工作距离：4.3 mm PLL 20X0.40 PH 工作距离：8.0 mm PLL 40X0.60PH 工作距离：3.5 mm 3.目镜筒： 倾斜45°,瞳距调节范围53~75mm，目镜筒视度可调。 ▲4.透射照明系统： 1）6V9WLED灯 ，亮度可调 2）推拉板式相差聚光镜，推拉板式相差环板，3孔，一孔为明场，另外两孔集成10X+20X、40X 的2个相差装置，预对中，工作距离55mm 5.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置 6.物镜转换器：五孔(内向式滚珠内定位) …… | 1 | 套 |
|  | 雪花制冰机 | 一技术参数 1、制冰量(kg/24h): 40 2、储冰量(kg) :15 3、冷凝方式; 风冷 4、耗水量(L/H): ≤1.6 5、压缩机/制冷剂: 优质无氟/R134a 6、箱体外壳: 不锈钢 7、输入功率(w) :280 8、箱体外形尺寸(长X宽X高)(mm):约380X543X722 9、净 重(Kg): 约40 10、冰 型: 不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 11、适用场合:大学、实验室、科研院所、医疗单位、制药化工企业、超市 二、全自动雪花制冰机——性能要求 1) 采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。 2) 箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。 3) 采用优质高效R134a无氟压缩机，零部件均经检测，符合国家《电子电气产品中限用物质的限量要求》。 4) 所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证，认证零部件，安全可靠。 5) 制冰过程采用全电脑程序控制，优质电脑芯片， 控制可靠，运行平稳。 6) 采用二级减速器，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 7) 螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。 8)水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无殘水、节水节能。 9) 有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 10) 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快， 11) 前部设有电源开关和功能指示灯，各项安全指标均经电性能测试通过。 | 3 | 台 |
|  | 可见光分光光度计 | ……技术参数 技术指标： 1、 显示器：7英寸彩色触摸屏 2、测光方式： 单光束 3、单色器： 自准直 4、焦距： 160mm 5、光栅： 1200 线/mm 6、检测器： 优质光电池 7、光谱带宽：2 nm 8、波长设定： 手动 9波长范围： 325 ~ 1000nm 10、 波长准确度： ±2nm 11、 波长重复性： ≤1nm 12、 光源切换波长： 340nm 13、 杂散光： ≤0.1% (T) (在360nm处，以NaNO2测定) 14、 光度范围： 0.0 ~ 200.0% T -0.097 ~ 4.000A 0.000 ~ 9999C 15、光度准确度： ±0.5%T ±0.004Abs（0 ~ 0.5A） ±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 16、 光度重复性： ≤ 0.2%T 0.002Abs（0 ~ 0.5A） 0.004Abs（0.5 ~ 1 A） 17、 噪声： 0.2%T | 4 | 套 |
|  | 二氧化碳培养箱 | …… 技术参数： 容量 ：170L 工作室尺寸 ：≥530*460*720mm 外形尺寸 ：约684*700*960mm 加热方式 ：水套式 控温范围 ：RT+5~50℃ 温度波动 ：±0.1℃ 温度恢复 ：(开门30秒恢复到37℃)≤8钟 二氧化碳控制范围 ：0~20% 二氧化碳控制精度 ：±0.1%(红外传感器) 二氧化碳恢复时间 ：(开门30秒恢复到5%)≤3分钟 工作环境温度 ：5~30℃ 相对湿度 ：自然蒸发>95%(可配相对温度数字显示) 载物托架 ：3块 电源电压 ：220V-50HZ 功率 ：700W 消毒方式 ：UV紫外消毒 | 1 | 台 |
|  | 梯度PCR仪 | 参数： 1.温度循环器：优质Peltier模块，配备加固型铝质模块 2.模块规格：0.2ml×96孔、梯度模块 3.可适配耗材：可配套0.2ml容量的单管、八连排、无裙边96孔板、半裙边96孔板、全裙边96孔板 4.模块温度范围：0~105℃ 5.最大升降温速率：5℃/s 6.升降温速率可调范围：0.1~5℃/s，可精准控制在最低0.1℃/s 7.模块温度准确性：≤±0.1℃ 8.模块温度均一性：≤±0.2℃ 9.温度显示分辨率：0.1℃ 10.模块控温方式：Tube/Block两种模式 11.模块梯度：12列，从左向右模拟温度 12.梯度温度范围：30~105℃ 13.梯度可设跨度：1~42℃ 14.热盖温度调节范围：30~115℃可调 15.时间递增/递减：1~600sec可设 16.温度递增/递减：1~10min可设 17.程序最大步骤：30 18.程序最大循环数：200 19.程序储存数量：20000 +(USB FLASH) 20.程序预设：12个标准程序文件模板，包含不同类型如巢式、Touchdown、梯度、反转录等，可快速编辑文件 21.程序运行中控制：可程序暂停、跳过、程序运行中间编程 22.一键孵育：单独设定孵育功能，便捷进行孵育程序运行 23.小工具：Tm计算器、梯度计算器 24.断电保护：有，断电重启后可继续运行程序 25.4℃保温：有，无限长 26.程序运行日志：GLP报告，可详细记录运行中各步骤的起始终止时间，便于后续实验复盘，可通过USB导入/导出 27.远程控制：内置WIFI模块，可实现运行结束邮件提醒 28.手机app：可通过手机app进行程序编辑、运行以及仪器运行进度实时监控 29.语言设置：中文/英文可切换 30.显示屏：10.1英寸电容式触摸屏，1024×600 像素。直观、友好的操作界面，配备安卓系统，反应迅速，触控灵敏 31.通讯接口：USB2.0，WIFI 32.运行噪音≤50 dB； 33.通风口：前后通风口设计，散热不受并排仪器影响 34.产品尺寸：约385 mm× 270 mm× 255 mm (L×W×H) 35.产品净重：约10 kg - 输入电源：100-240 VAC , 50/60 Hz , 750 W | 1 | 套 |
|  | 数字温湿度仪 | 测量范围:环境温度-10～50℃ 环境湿度:5.0%～98RH% | 2 | 套 |
|  | 移液枪 | 基本要求 1.重量低于75g； 2.活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一； 3.新型材质，无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀； 4.符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，一停点4N，二停点10N，带来舒适的单手移液体验； 5.一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差； 6.量程调节顺滑； 7.单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀； 8.拆卸简单，方便维护； 9.单通道可调量程9个型号，覆盖0.1ul~10ml。 技术参数 量程：0.1 -2.5 μl,0.5-10μl,2-20μl,10-100μl,20-200μl,100-1000μl,1000-5000μl各1只 | 2 | 套 |
|  | 琼脂糖水平电泳槽 | 基本参数： 1.外型尺寸：（L×W×H）：约310×150×90mm 2.凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 3.试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 4.缓冲液总容量：约650ml 5.重量：约1Kg 要求： 1.制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶 2.透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察 3.凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察 4.高柔韧性导线，开盖断电，确保安全 5.聚碳酸酯注塑成型，无渗漏 6.桥式设计，节省缓冲液 7.耐高温，不变形 8.限位功能，操作准确 9.可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修 | 1 | 台 |
|  | 智能光照培养箱 | 用途概述 本产品适用于植物的种子发芽、幼苗培育、细菌、微生物的培养及保存、小动物、昆虫的饲养；产品的质量检测及其他用途的光照、恒温实验。 结构要求 内胆采用优质镜面不锈钢材料制成，具有耐腐蚀、耐酸、容易清洁、永不生锈等特点。 ▲微电脑智能温控仪，P.I.D.控制，控温稳定、精度高，12位LED高亮度数字显示，直观清晰，具有良好的控制能力和抗干扰能力。双重温度保险装置：温控仪具有自动跟踪、超温报警装置；一旦超温立即切断加热系统，同时在工作室内装有温度保险装置，可确保工作室内培养物的安全。 ▲无氟压缩机采用优质压缩机。 工作室采用风道设计，风速柔和，确保箱内温度均匀性和精确性。 ▲三面光照设计，光照度五级可调，模拟白天黑夜环境。 ▲双层门结构：外门开启后，透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况，温度不受影响。 工作室内搁板可随意调节高度。 | 1 | 台 |
|  | 掌上离心机 | 1.适用范围：用于全血中血清、血细胞分离，溶液样品快速沉降，各种样品分离上清，也可应用于柱纯化。 2.转子：三合一转子，不同样品管的离心免更换。可同时适配2/1.5ml x 8孔 、0.5ml x 10孔 、0.2ml x 16孔 3.转速：空载6000rpm高速马达，运转过程低噪音。 4.开关：触控式开关，简单方便。 5.安全：盖子打开，转头立即停止运行，避免因旋转而可能发生的伤害。 6.外形尺寸：约178×165×167 mm 7.重量：约1.5 kg 8.频率：50/60Hz 9.保险丝：2A，250V 10.电压：120-240v，AC 可配合核酸提取试剂盒，进行离心吸附柱实验。 | 2 | 台 |
|  | 三恒电泳仪 | 产品用途 适用于普通蛋白，核酸电泳，并适宜一机多槽。 二、产品要求 1、微电脑智能控制，操作界面方便，快捷 2、工作状态中，可以实时微调 3、大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间 4、具有存储记忆功能(10组3步程序) 5、参数可以连续设定 6、可单步或分步工作 7、具有来电恢复功能 8、精致轻巧的外观和造型 9、具有安全保护及报警功能 10具有小电流维持功能 三、产品规格 外形尺寸(W×D×H)：约246×360×80mm 并联输出：4组 重量：约3.2kg 输出范围(显示分辨率)：6～600V(1V) 4～600mA(1mA) 1～300W(1W) | 1 | 台 |
|  | 分子杂交炉 | - 技术参数 1、控温范围：室温+8℃ ～85℃ 2、控温精度：±0.5℃ 3、温度均匀性误差：±0.03 4、温度显示分辨率：0.1℃ 5、温度平衡时间：<20min 6、旋转速度：0-30r/min 转速可调 7、振动强度：1-10档可调 8、连续工作时间：1-1440min(24小时) 9、连续工作常开功能：有（设0为长开） 10、杂交管规格：φ35*240mm 11、摇匀功能：有 12、存储数据：50组 13、交互界面：采用4.3寸真彩触摸屏 14、采用模糊PID控制算法，自动演算，温度控制精确 15、电源电压：220VAC,50Hz 16、功率：＜800W | 1 | 台 |
|  | 稳流稳压电泳仪 | 基本参数 电源 并联输出：2组 输出范围（显示分辨率）：5-600V(1V) 2-200mA(1mA) 120W 外形尺寸（W×D×H）：约315×290×128 mm 重量：约5Kg 要求： 1. 在工作状态中，可以实时微调 2. 微电脑智能控制 3. 液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间 4. 连续可调 5. 采用开关电源输出 6. 具有存储记忆功能 7. 具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能 用途：适用普通蛋白、核酸电泳 | 1 | 台 |
|  | 脱色摇床 | 产品介绍： 广泛用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。放射自显影实验中X光底片的显影、定影。电泳转移后，纤维素膜的进一步处理。如分子杂交、抗原抗体的反应和染色，并可用于细胞培养及细胞膜转移，且可放入低温及恒温箱中使用。 产品要求： 1、天然橡胶模压台面并四面增加凸台升级，耐酸碱、不变形、易清洗、防溢漏、且更换无需任何工具。 2、嵌入式电源开关、保险座和电源座插孔设计，可防止液体溢漏时对电源开关等部件的腐蚀、电源电路的短路。 3、实时转速和定时数值显示，方便直观。 4、整机采用曲臂轴承旋转、牢固、无磨损、适合长时间使用。 5、超小型设计、不占有限空间，可放入培养箱中使用。 6、全系双排LED数字显示，分别独立显示温度、和时间 …… | 1 | 台 |
|  | 垂直电泳槽 | 基本参数： 外型尺寸（L×W×D）：约150×100×140mm； 凝胶板规格(L×W)：约83×75mm； 试样格：10、15齿，1.0mm、1.5mm厚（标配），0.75mm厚(选配)； 重量：约1kg 缓冲液总容量：400ml； 要求： 1、高透明度聚碳酸酯注塑成型槽体，经久耐用，方便观察； 2、聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能； 3、无缓冲液渗漏现象； 4、避免气泡渗入玻璃板之间； 5、凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡； 6、结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要； 7、制胶、电泳一体化设计，使用简单方便； 8、限位功能，操作准确； 9、可同时做双板胶，条带清晰； 10、高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全； 11、电极头可更换，方便维修。 用途： 适用于蛋白凝胶电泳。 | 1 | 台 |
|  | M-Blot快速转膜仪 | 本参数： 转移支撑体 1个 外形尺寸（L×W×H）：约150×100×140mm 转移孔板总成 2个 转印孔板规格：95×87mm 凝胶支持纤维垫 4块 重量：约1Kg 电泳槽(上盖) 1个 性能及用途： 电泳槽(下槽) 1个 双板； 电泳导线 1付 高透明度聚碳酸脂注塑成型； 颜色区别的转印夹，确保正确定向； 转移时间约45-90分钟； 转印效率高； | 1 | 台 |
|  | 十万分之一电子天平 | 精密度0.01mg,量程50g | 1 | 台 |
|  | 烘箱 | 控温范围：室温+10℃～250℃. | 1 | 台 |
|  | 低速离心机 | 最高转速：4000r/min；最大相对离心力：2200×g | 2 | 台 |
|  | 显微熔点仪 | 测量范围:室温～320℃. | 4 | 台 |
|  | 单冲压片机 | 1、最大压力:15kn； 2、最大直径:φ10mm； 3、片剂厚度:1-6mm； 4、生产能力：3500-4000片/小时； 5、电压功率：370W,1400转/分； 6、外型尺寸：约580×450×625mm； 7、机器重量：约35kg | 2 | 台 |
|  | 中草药粉碎机 | 1200转速(r/min)：24000粉碎效果 目：60-200 | 4 | 台 |
|  | 智能泵崩解仪 | 控温±0.5℃吊篮升降频率30-32次/分，筛孔2、0.4 | 2 | 台 |
|  | 磁力搅拌器 | 一、产品要求 1、背光LCD液晶显示屏，清晰直观 2、直流无刷电机，无极调速，低噪音，免维护，运行平稳 3、纳米陶瓷盘面，耐高温，耐腐蚀 4、选用强磁力耐高温磁钢，确保足够吸力和扭矩，搅拌效果显著 5、带两个独立的安全回路，独立的温度传感器检测，炉盘温度可设置 6、可自动判别搅拌子逃脱，并自动重新捕获 7、采用模糊逻辑控制及微处理基础，确保控制精度 8、多种操作模式，可确保搅拌功能不因外界因素改变 9、带安全温度控制，可实现无人操作 10、实验结束后热警示屏显示加热盘残留温度 11、通过RS232接口和PC连接 二、技术参数 1、输入电源：AC 110/220 2、频率 ：50/60Hz 3、整机功率W: 5 4、显示方式 :LCD 液晶屏 5、最大搅拌量L: 20 6、是否带加热功能: 是 7、转速范围 r/min :200-1500 8、转速控制精度 rpm: 1 9、电机类型 :无刷直流电机 10、温控范围 :室温 -380℃ 11、控温精度℃: 0.5 12、工作盘材质 :纳米陶瓷面 13、工作盘尺寸 :圆盘 ≥135X135mm 14、RS232 接口 :有 15、净重 kg :约2.35 16、产品尺寸 L×W×H:约310×180×110 mm | 4 | 台 |
|  | 熔点仪 | 一、要求： 测定物质的熔点。主要用于药物、化工、纺织、染料、香料等晶体有机化合物之测定，显微镜观察。既可用毛细管法测定，又可用载玻片-盖玻片法（热台法）测定。仪器采用显微镜观察方法，具有二种测试模式，既可用（毛细管法）测定，又可用（载玻片-盖玻片法）测量，测试样品面广。特制的防风罩，减少了环境对测试结果的影响。 二、技术参数 1、测量范围：室温-320 ℃ 2、测量方法、室温-320 ℃ 3、测量方法：目视 4、▲测量模式：毛细管法、热台法 5、最小示值：0.1℃ 6、重复性：≤200℃±1℃，＞200℃ ±2℃ 7、观察方式：双目体视显微镜 8、▲放大镜倍数：40×-100×连续变倍 9、▲调温方式：双旋钮调温 10、▲防风罩：有 11、电源：220V±22V,50Hz±1Hz 12、仪器尺寸：约30mm×22mm×44mm 13、仪器净重：约4.5kg | 4 | 台 |
|  | 正置显微镜（带成像系统、电脑） | 1.光学系统：无限远消色差独立校正光学系统； 2.目镜物镜参数： ▲2.1广角平场10X目镜：视场直径Ф22mm，双目镜均带有屈光度调节，范围±0.5° 2.2无限远平场消色差物镜： 4X/0.10 工作距离21.5mm 10X/0.25 工作距离7.5mm 40X/0.65 工作距离0.65mm 100X/1.25 工作距离0.185mm 3. 目镜筒：30度倾斜，三目镜筒，瞳距调节53mm-75mm，两档分光，…… | 1 | 套 |
|  | 万分之一天平 | 1.量程：220g，可读性：0.1mg | 1 | 台 |
|  | 液氮罐 | 容积：35升210mm口径 | 1 | 个 |
|  | 移液枪 | 量程：10μl、20μl、100μl、200μl、1000μ各一支 | 5 | 套 |
|  | 单道移液器（1套） | 技术指标及配置: 1、连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2μl, 1-10μl, 10-100μl, 20-200μl, 100-1000μl 2、无需拆卸即可整支高温高压灭菌，同时可整支紫外消毒； 3、投标时若有，请提供ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书； 4、符合人体工程学设计，活塞极轻，弯钩状指靠使移液器在不握移液器的情况下也能钩在手上。移液时甚至不用握住移液器； 5、低于50ul量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力； 6、液量调节装置：所显示的数字后带微量刻度尺，设定移液量有指针指示。调节时步进为一个刻度且指针只会停止于刻度线上； 7、双控按钮设计:顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作； 8、黑色背景，白色超大数字显示，带微量刻度尺； 9、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 10、配有ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分； 11、标配校准保养工具，易于维修保养。当地具有授权的维修中心； 12、不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用； 13、使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； | 2 | 套 |
|  | 8道移液器 | 1、连续可调单道移液器的量程涵盖：8道 10-100μl 2、无需拆卸即可整支高温高压灭菌，同时可整支紫外消毒； 3、投标时若有，请提供ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书； 4、符合人体工程学设计，活塞极轻，弯钩状指靠使移液器在不握移液器的情况下也能钩在手上。移液时甚至不用握住移液器； 5、低于50ul量程的移液器双活塞设计，确保移液器具有强吹出能力； 6、液量调节装置：所显示的数字后带微量刻度尺，设定移液量有指针指示。调节时步进为一个刻度且指针只会停止于刻度线上； …… | 2 | 套 |
|  | 液氮罐 | 参数 1.几何容积：≥65L。 2.口径：≥216mm。 3.外径：≥678mm。 4.高度：≥700mm。 5.空重：≥32kg。 6.静态液氮日蒸发量：≤0.09Kg。 7.静态液氮保存期：≥175天。 8.标配： ①提桶数量：≥6个； ②提桶直径：≥38mm； ③提桶高度：≥120mm； ④细管容量（0.5ml）：≥792个； ⑤细管容量（0.25ml）：≥1788个。 9.选配： ①提桶数量：≥6个； ②提桶直径：≥38mm； ③提桶高度：≥276mm； ④细管容量（0.5ml）：≥1284个； ⑤细管容量（0.25ml）：≥2832个。 10.标配：锁盖，方便加锁保护样本安全。 11.标配：人造革保护皮套。 12.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性。 13.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺。 14.配置：液氮罐1个、提桶数量6个、锁盖数量1个、保护套数量1个。 15.保修期：整机保修一年，真空层保修五年。 | 1 | 个 |
|  | 高压蒸汽灭菌锅 | 一、性能指标 ▲1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）； 2.容量:55-60升,立式结构,底部带脚轮 ；； ▲3.压力容器设计温度153度（提供压力容器容器数据表）； 4.灭菌工作温度105-138度； 5.压力容器设计使用年限20年（提供压力容器容器数据表）； ▲6.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖； 8.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟 预约灭菌时间0-10天； ▲9.六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 10.集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间； …… | 1 | 台 |
|  | 可见分光光度计 | …… 2、仪器主要技术参数： 2.1、波长范围 320-1100nm ▲2.2、光谱带宽 2nm ▲2..3、波长准确度 ±0.5nm 2.4、光度准确性 ±0.2%T （0—100%T） 2.5、光度重复性 ≤0.1%T（0—100%T） 2.6、杂散光 ≤0.05%T@360nm 2.7、基线漂移 ±0.001A/h（500nm处） 2.8、基线平直度 ±0.001A 2.9、噪声水平 ±0.0005A（500nm处） 2.10、光度范围 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 2.11、显示系统 128*64位大屏幕LCD ▲2.12、光源 优质长寿命钨灯 ▲2.13、检测器 优质硅光二极管 3、售后服务：质保期一年，安装验收期间免费对用户仪器操作和日常维护培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等 - 仪器配置： 4.1、主机一台 4.2、10mm玻璃比色一盒（4只） 4.3、使用手册一份 4.4、电源线一根 4.5、防尘罩一个 | 1 | 台 |
|  | 台式低速离心机 | 一、技术参数 1、微机控制，直流无刷电机。 2、触摸面板、液晶显示 3、采用特殊减震器，具有自动平衡功能 4、倒计时时间小于一分钟时以秒显示 5、电子门锁，门盖未关闭无法启动，安全可靠 6、产品符合ISO9001 2015质量管理体系要求 7、最高转速 4000r/min 8、最大相对离心力 2200×g 9、最大容量 12×20m 10、转速精度 ±30r/min 11、定时范围 1min～99min 12、整机噪声 ＜62dB(A) 13、电源 AC220V±22V 50/60Hz,5A 14、整机功率 100W 15、外形尺寸 约456×330×266mm(L×W×H) 16、重 量 约12kg 17、配 置: 18*10ml角转子（最高转速4000r/min，最大离心力2200xg） | 1 | 台 |
|  | 电热恒温鼓风干燥箱 | 容积：620L 工作室尺寸：≥800*600*1300mm 控温范围：10~300℃ 精度0.1℃ 波动度：±1℃ | 1 | 台 |
|  | 数显恒温水浴锅 | 1、工作室尺寸：≥500×300×110mm 2、控温范围/波动：37~100℃/±0.5℃ 3、双列六孔 | 1 | 台 |
|  | 分析天平 | 220g/0.1mg(自动内校) | 1 | 台 |
|  | 电子精密天平 | 圆盘300g/0.001带蓄电池防风罩砝码 | 1 | 台 |
|  | 数显双列4孔水浴锅 | 1、型式 ：双列四孔 2、加热功率 1200W 3、控温范围 室温-99.9℃ 4、水温波动 ≤0.5℃ 5、控温精度 ≤0.5℃ | 2 | 台 |
|  | 智能光照培养箱 | 双重限温（4摄氏度及上限70摄氏度）保护，容积400L | 1 | 台 |
|  | 恒温培养箱 | 双列六孔，外形尺寸：约510*345*210mm，操作室尺寸：≥470*305*130mm | 1 | 台 |
|  | 智能人工气候箱 | 400L，有光照10～50℃，无光照5～50℃，光强普光0～6000LX五级可调 强光0～12000LX五级可调 | 1 | 台 |
|  | 树木测高仪 | 最大测量高度约60m，俯视测量最大高度20m，设定距离：7、8、9、10、11、12（m），外形尺寸约156*127*25（mm),最大仰角60°，最大俯角30°，最小格值0.5m，重量：约0.4kg；二、主要技术指标 1、小巧便携，方便操作者随地非破坏性采集冠层半球图像。镜头成像角度：180°(180°鱼眼镜头)、120°广角镜头；测量范围：天顶角由0°～90°可分成3~30个区，方位角360°亦可分成3~30个区，手机前置摄像头分辨率：≥800万像素，工作温度：0～55℃。 ▲2、电动调节方位和水平，可自动保持方向和锁定水平（手机APP辅助找准后）。 3、可以任意定义图像分析区域（天顶角可分30区，方位角可分30区）。 ▲4、对较粗树木的树干遮挡，可在8-24个分位角上分别拍照，来自动合成忽略树干遮挡的冠层图。可以手动、自动屏蔽不合理分区。 5、可自动分割冠层与天空，支持手动微调。 ▲6、内置多达9种分析方法，可多参数、批量化的自动分析。 7、可记录采集地的经纬度、海拔，并根据经纬度解析具体地址。 8、可根据采集地GPS在地图上定位，并标注结果。 ▲9、支持高德地图、高德卫星地图、谷歌地图、谷歌卫星地图等多种地图源。 10、可测量指标： （1）叶面积指数 （2）叶片平均倾角 （3）总孔隙度 （4）丛生指数 （5）冠层开阔度 （6）冠层郁闭度 （7）场地开阔度 （8）UOC模型、SOC模型表示的光线分布 （9）不同太阳高度角下的植物冠层孔隙度 （10）不同太阳高度角下的植物冠层消光系数 （11）叶面积密度的方位分布 （12）位置信息（经纬度、地址等） | 10 | 台 |
|  | 植物冠层图像分析仪 | 一、用途 用于植物（各类林木、果树等）和作物中后期的冠层图像进行多参数、批量化的自动分析。 - 主要技术指标 1、小巧便携，方便操作者随地非破坏性采集冠层半球图像。镜头成像角度：180°(180°鱼眼镜头)、120°广角镜头；测量范围：天顶角由0°～90°可分成3~30个区，方位角360°亦可分成3~30个区，手机前置摄像头分辨率≥1600万像素，工作温度0～55℃。 ▲2、电动调节方位和水平，可自动保持方向和锁定水平（手机APP辅助找准后）。 3、可以任意定义图像分析区域（天顶角可分30区，方位角可分30区）。 ▲4、对较粗树木的树干遮挡，可在8-24个分位角上分别拍照，来自动合成忽略树干遮挡的冠层图。可以手动、自动屏蔽不合理分区。 5、、可自动分割冠层与天空，支持手动微调。 ▲6、内置多达9种分析方法，可多参数、批量化的自动分析。 7、可记录采集地的经纬度、海拔，并根据经纬度解析具体地址。 8、可根据采集地GPS在地图上定位，并标注结果。 - …… | 1 | 台 |
|  | 生物显微镜 | 1.光学系统：无限远消色差独立校正光学系统； 2.目镜物镜参数： 广角平场10X目镜：视场直径Ф22mm 无限远平场消色差物镜： 4X/0.10 工作距离21.5mm 10X/0.25 工作距离7.5mm 20x/0.4 工作距离2.1mm 40X/0.65 工作距离0.65mm 100X/1.25 工作距离0.185mm 3.目镜筒：30度倾斜，三目镜，瞳距调节53mm-75mm，两档分光，可选配专用0.5倍C接口。 4.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm。 5.物镜转换器：四孔(内向式滚珠内定位)。 6.透射照明系统： 6.1.白色LED，亮度可调，阿贝聚光镜 NA1.25，内置式可调孔径光栏，含刻度，与物镜匹配。 6.2.偏光装置：中间筒式检偏结构，旋转式起偏器，插拔式检偏器。 7.载物台：双层活动平台 (尺寸: ≥210mm×140mm，移动范围: ≥76mm× 50mm) 8.显微镜成像系统： ①采用2000万像素1英寸靶面彩色芯片，具有高灵敏度，低噪音，大视野的特性，自带64MB缓存，图像传输稳定，支持Labview、Halcon、OpenCV等第三方软件 ②产品配置 芯片尺寸：1英寸， 2000万像素彩色逐行扫描图像传感器； 像素点尺寸：3.1μm×3.1μm 响应光谱：380nm~650nm； 高速的USB3.0传输口输送，带64MB缓存；分辨率和帧率：5480*3348 212fps 任意尺寸ROI 9.用户管理：系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，不同类型账号按需设置相应使用权限，管理员可自由添加设置用户，软件使用需进行用户登记认证。 10.审计追踪：根据GMP关于计算机化系统使用要求设计，配合用户管理模块，系统自动记录软件使用日志，包括用户登录信息：用户名、日期、登录时间；拍照和录像操作信息：记录客户拍照、录像的操作信息，包括时间、保存路径和文件名。 11.相机控制：支持图像水平翻转、垂直翻转，多种自动曝光模式（曝光时间及增益单独控制或联动），支持全局曝光及区域曝光，支持自动白平衡及区域白平衡。线便捷远程服务，需提供原厂远程服务协议，保证后期使用 12.显微镜、摄像头、软件等必须为同一生产厂家，供货时厂家出具证明文件。 | 5 | 台 |
|  | 体视显微镜 | 1、放大倍数 0.7X—45X 之间（一倍物镜）。 2、目镜:高眼点广角目镜(10X，Φ20mm)，视度调节范围为±5屈光度；视场范围：22mm。 3、1X 平行光消色差物镜，工作距离可达105mm。 4、底座: L型立臂式底座，立臂校调，行程106。 5、照明：独立的环形LED反射照明，强LED灯珠，色温5600K，寿命2万小时以上；亮度可调 6、调焦机构：调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm； | 5 | 台 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 一、产品要求 外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS不锈钢板。 无玻璃内门，外门有观察窗；背部进出风口。 采用不锈钢管环式加热器。 LED数码管显示P.I.D.温度控制器，控温精准； 连续运行或定时运行：0~9999min； 具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。 可抽拉活动式搁板，间距可调。 二、技术参数 - 温度范围：RT+10°C~300°C - 温度波动度：±1℃ - 温度均匀度：≤最高工作温度±2.5% - 箱内循环方式：强制对流，背部加热 - 报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 - 内部尺寸W×D×H（cm）：约55×45.4×55 - 内部容积（L）：约137 - 外部尺寸W×D×H（cm）：约83.5×73×75.2 - 搁板：3 - 功率（W）：3000 - 电源： 220V，50Hz 三、适用范围 该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘烤、熔蜡、灭菌之用。 | 1 | 台 |
|  | 液氮罐 | 有效容积10L 口径50mm 液氨保存天数≥70天 | 1 | 个 |
|  | 液氮罐 | 几何容积31.5L，颈管直径 50mm，日蒸发0.20L | 1 | 个 |
|  | 移液枪 | 功能要求： 1.重量低于75g； 2.活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一； 3.无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀； 4.符合人体工程力学，长时间移液无压迫感，按压流畅省力，一停点4N，二停点10N，带来舒适的单手移液体验； 5.一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差； 6.量程调节顺滑； 7.单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀； 8.拆卸简单，方便维护； 9.单通道可调量程9个型号，覆盖0.1ul~10ml。 技术参数 量程0.1-2.5ul、0.5-10ul、2-20ul、10-100ul、20-200ul、30-300ul、100-1000ul、1000-5000ul、2000-10000ul | 5 | 套 |
|  | 单人单面垂直净化工作台 | 1、类别：单人单面垂直单向流。 2、*送风系统：高效率、低能耗的风量可调送风系统，送风系统可设定自动开启关闭时间 。 3、控制系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。 4、设备尺寸：外尺寸(宽×深×高) 约1030×740×1650mm，内部尺寸(宽×深×高) 约870×690×520mm 。 5、*过滤技术：HLPA高效过滤器采用HV滤芯制作而成，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。 6、高效过滤器规格及数量：780×610×50mm×①。 7、洁净度：ISO 5 级。 8、噪音：≤62dB(A)。 9、照度：≥300Lx。 10、平均风速：0.33m/s±0.03 m/s； 11、电源：AC220V,50hz。 12、功率：250W。 13、重量：约130KG。 14、菌落数：≤0.5个/皿·半小时（直径90mm培养平皿）。 15、*结构：全钢结构。工作区前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操 作舒适，减轻作业疲劳。外箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，抗腐蚀能力强，流线型的整机造型, 使 作业区气流受扰动最少。 16、*工作状态监测与显示系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运 行状态，过滤器寿命显示，风机累计运行与紫外灯累计运行时间。 17、照明系统：采用节能LED灯具,护眼设计，照明与紫外杀菌互锁。 18、移动脚轮：带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 19、*维护与检测：人性化的预过滤器快速更换与清洗设计，带PAO采样口方便扫描 检测高效过滤效率。 20、*移门系统：采用任意定位技术移门系统，5mm厚度钢化安全玻璃，轻松控制上下位置，定位 准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 21、*杀菌系统：名牌紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，手动开启延时关闭功能 ，紫外灯荧光灯互锁。 22、报警：具有风速偏离标准值报警功能，工作状态移门过高或过低报警功能，过滤器阻塞报警功能 ，风机故障报警功能。 23、备用功能与安全防护：带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。 24、若有，请提供厂家ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证证书。 | 1 | 台 |
|  | 双人超净工作台 | 1、类别：双人单面垂直单向流。 2、*送风系统：高效率、低能耗的风量可调送风系统，送风系统可设定自动开启关闭时间 。 3、控制系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。 4、设备尺寸：外尺寸(宽×深×高) 约1520×740×1650mm，内部尺寸(宽×深×高) 约1360×690×520mm 。 5、*过滤技术：HLPA高效过滤器采用HV滤芯制作而成，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。 6、高效过滤器规格及数量：1270×610×50mm×①。 7、洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级）。 8、噪音：≤62dB(A)。 9、照度：≥300Lx。 10、平均风速：0.33m/s±0.03 m/s； 11、电源：AC220V,50hz。 12、功率：500W。 13、重量：约170KG。 14、菌落数：≤0.5个/皿·半小时（直径90mm培养平皿）。 15、*结构：全钢结构。工作区前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操 作舒适，减轻作业疲劳。外箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，抗腐蚀能力强，流线型的整机造型, 使 作业区气流受扰动最少。 16、*工作状态监测与显示系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运 行状态，过滤器寿命显示，风机累计运行与紫外灯累计运行时间。 17、照明系统：采用节能LED灯具,护眼设计，照明与紫外杀菌互锁。 18、移动脚轮：带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 19、*维护与检测：人性化的预过滤器快速更换与清洗设计，带PAO采样口方便扫描 检测高效过滤效率。 20、*移门系统：采用任意定位技术移门系统，5mm厚度钢化安全玻璃，轻松控制上下位置，定位 准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 21、*杀菌系统：名牌紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，手动开启延时关闭功能 ，紫外灯荧光灯互锁。 22、报警：具有风速偏离标准值报警功能，工作状态移门过高或过低报警功能，过滤器阻塞报警功能 ，风机故障报警功能。 23、备用功能与安全防护：带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。 | 1 | 台 |
|  | 立式压力蒸气灭菌器 | 应用范围：灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌。 技术参数： 1、：手轮式快开门安全连锁装置结构 2、外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 3、微电脑智能化自动控制 4、压力安全联锁装置，超温自动保护装置 5、自涨式密封圈，自动排放冷空气 6、高低水位报警，断水自控 7、超压自泄 8、内循坏排汽式，带3升集气瓶 9、灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机 10、三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽 11、容积：50L 12、功率：2.7KW 13、电源：220V±10% 50Hz±2% 14、最高工作/设计温度：135℃/139℃ 15、最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 16、定时范围（分钟）：4-120 17、内腔尺寸(mm)：≥Ф300×755 18、提篮尺寸(mm)：约Ф280×210×3个 19、外形尺寸(mm)：约445×525×1120 | 1 | 台 |
|  | 恒温培养箱 | 一、产品要求： - 液晶多数据全屏操作显示 - 便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。 - 专用功能键实现温度设定。 - 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 - 压缩机过载保护。 - 进气格栅可直接拉开，方便清洁冷凝器 - 底部万向脚轮移动箱体 - 自动化霜避免蒸发器结冰故障 9、安全性：过升报警、菜单锁定。 二、技术参数： - 方式：强制对流 - 性能：使用温度范围：0-65℃ - 温度分辨率：0.1℃ - 温度波动度：±0.5℃ - 温度分布精度：±0.8℃(测试点37℃） - 工作环境：室温+5~35℃ - 构成：内装：镜面不锈钢板 - 外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 - 断热材：橡塑海绵 - 加热器：不锈钢加热管 - 加热功率：600w - 压缩机功率：114W - 最大功率：800W - 压缩机：风冷密闭压缩机 - 制冷剂：R134A - 除霜构造：自动 - 引线孔：内径52mm一个 - 外置电源：外置五孔插座1个 - 控制器：温度控制方式：单段液晶PID - 温度设定方式：轻触四按键设定 - 温度表示方式：彩印液晶显示控制器 - 定时器：0-99.9h - 运行功能：定值运行、定时运行 - 程序模式：无 - 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、定值机械式限温开关 - 传感器：Pt100 - 安全装置：过升报警、过载保护； - 规格： 内尺寸（宽*深*高）：约420*355*550 - 外尺寸（宽*深*高）：约588*670*1210 - 内容积：80L - 隔板承重：15kg - 隔板层数：10层 - 隔板间距：35mm - 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/3.6A - 净重/毛重kg：约85/110 - 附属品：隔板：2件 - 隔板架：4件 - 可增加配置：隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、无线短信报警、U盘数据储存。 | 1 | 台 |
|  | 移液枪 | 量程：10μl、20μl、100μl、200μl、1000μl、5mL各1支 | 4 | 套 |
|  | 热空气消毒箱 | 一、产品介绍： 1.立式双风道循环水平送风，工作室内温度分布均匀。 2.数码管显示微电脑智能PID控温仪 。 3.标配风机开关、高亮LED仪器运行指示灯、耐高温鼓风电机。 4.新型防烫手把手。 5.控温仪彩色液晶屏显示，设定值、测量值、定时同时在屏幕显示。 6.4档3速调速式风机，可根据用户不同的灭菌要求，调节所需的风量，从而对各类样品进行灭菌。 7.独立超温保护系统：当工作室内温度超过仪表设定报警值时切断加热主回路，提高安全性。 8.独立限温器：高精度数显式独立限温器，设定好工作室限制温度，为产品提供双重安全保障。 二、主要技术参数： 1、循环方式 强制对流 2、性能 使用温度范围 RT+10-300℃ 3、温度分辨率 0.1℃ 4、 温度波动度 ±1℃ 5、温度分布精度 ±2.5% 6、结构 工作室 镜面不锈钢工作室 7、外壳 冷轧钢板，表面静电喷涂 8、保温层 优质岩棉板 9、加热器 不锈钢电热管 10、额定功率 2.3kW 11、排气孔 φ28mm顶部(具有测试孔功能) 12、控制器 温度控制方式 双温段智能 13、温度设定方式 轻触型按键设定 14、温度表示方式 BE型:测定温度液晶屏上部显示；设置温度：液晶屏下部显 15、定时器 0-9999分钟 (带定时等待功能) 16、 运行功能 定值运行，定时运行，自动停止 17、附加功能 BE型:新型数显限温器，4档3速调速风机传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆 18、传感器 pt100 19、安全装置 B型:超温声光报警 20、 BE型:高精度数显式独立限温器，超温声光报警 21、附属品 工作室(宽*深*高mm) 500*450*550 22、外形(宽*深*高mm) 636*680*915 外包装(宽*深*高mm) 740*725*1085 23、内容积 125L 24、隔板层数 13 25、隔板承重 15kg 26、隔板间距 35mm 27、电源(50/60HZ)额定电流 AC220V/10.5A 28、净重 (kg) 约60 29、附属品 隔板 2 30、隔板架 4 31、可增加配置 BE型：隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、无线短信报警、U盘数据存储 | 1 | 台 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 一、产品要求： 1.立式双风道循环水平送风，干燥效率高，工作室内温度分布均匀。 2.数码管显示微电脑智能PID控温仪。 3.标配风机开关、高亮LED仪器运行指示灯、耐高温鼓风电机。 4. 新型防烫手把手 。 要求： 1.控温仪液晶屏显示、驱动固态继电器输出控制加热安全可靠。 2. 4档3速调速式风机，可根据用户不同的实验要求，调节所需的风量，从而对各类样品进行烘干。 3.独立超温保护系统：当工作室内温度超过仪表设定报警值时，高亮LED报警灯亮同时切断加热主回路，提高安全性。 4.独立限温器：高精度数字显示独立限温器，设定好工作室限制温度，为产品提供双重安全保障。 二、主要技术参数： 1、循环方式 强制对流 性能 2、使用温度范围 RT+10-300℃ 3、温度分辨率 0.1℃ 4、温度波动度 ±1℃ 5、 温度分布精度 ±2.5% 6、工作室结构：镜面不锈钢工作室 7、外壳 冷轧钢板，表面静电喷涂 8、保温层 优质岩棉板 9、加热器 不锈钢电热管 10、 额定功率 2.3kW 11、 排气孔 φ28mm顶部(具有测试孔功能) 12、控制器： 温度控制方式 双温段智能 温度设定方式 轻触型按键设定 温度表示方式 测定温度液晶屏上部显示，设置温度液晶屏下部显示 13、定时器 0-9999分钟(带定时等待功能) 14、运行功能 定值运行，定时运行，自动停止. 15、 附加功能 BE型:机械式独立限温器，3档调速风机(230型无风机调速)，传感器偏差修正，温度过冲自整定，内部参数锁定，断电参数记忆 16、 传感器 pt100 17、安全装置 BE型:数显独立限温器，超温声光报警 规格 18、 工作室(宽*深*高mm) ≥500*450*550 外形(宽*深*高mm) 约640*640*930 19、 内容积 125L 20、 隔板层数 13 21、 隔板承重 15kg 22、 隔板间距 35mm 23、 电源(50/60HZ)额定电流 AC220V/10.5A 24、 净重 (kg) 约60 25、附属品 隔板 2 隔板架 4 | 1 | 台 |
|  | 电子分析天平 | 一、功能要求概述： 1、内校装置 内校砝码标定 2、模块化电磁力平衡传感器 3、量程指示白光大屏幕液晶显示器 4、高灵敏度轻触按键 5、内藏式下称吊钩 6、玻璃移门运输保护锁 7、RS232接口模块 USB接口模块 内置时钟 8、独立清零、去皮按键 双向通讯 9、四级防震 10、称量速度可调 显示方式可调 动态温度补偿 11、全量程范围去皮 自动零位跟踪可调 12、自动故障诊断 传感器过载保护 13、计数、百分比称重 多种称量单位转换 二、技术参数 1、称量范围（g）220 2、可读性(mg)0.1 3、重复性(≤mg)±0.1 4、线性(≤mg)±0.2 5、秤盘尺寸( mm）Ф90 | 1 | 台 |
|  | 移液枪 | 量程：10μl、20μl、100μl、200μl、1000μ各1支 | 6 | 套 |
|  | 台式低速离心机 | 一、技术参数 1、微机控制，直流无刷电机。 2、触摸面板、液晶显示 3、采用特殊减震器，具有自动平衡功能 4、倒计时时间小于一分钟时以秒显示 5、电子门锁，门盖未关闭无法启动，安全可靠 6、最高转速 4000r/min 7、最大相对离心力 2200×g 8、最大容量 12×20m 9、转速精度 ±30r/min 10、定时范围 1min～99min 11、整机噪声 ＜62dB(A) 12、电源 AC220V±22V 50/60Hz,5A 13、整机功率 100W 14、外形尺寸 约456×330×266mm(L×W×H) 15、重 量 约12kg 16、配 置: 18*10ml角转子（最高转速4000r/min，最大离心力2200xg） | 1 | 台 |
|  | 高速台式离心机 | 一、技术参数 1、微机控制，触摸面板、大屏幕液晶显示，交流变频电机驱动，运行平稳、宁静。 设有电动安全门锁，转子自动识别功能。具有10种程序储存功能，9档升速，10档降速档位。 2、拥有10款转子，可配多种适配器应用广泛，既能高速离心（18500rpm），又能大容量离心（4×100ml）； 3、具有风流导向，确保样品的温度 4、具有减震系统，确保运行平稳 5、最高转速： 18500r/min 6、最大相对离心力：23797xg 7、最大容量： 4×100ml 8、转速精度：±10r/min 9、定时范围：1min～99min 59sec 10、整机噪声： ≦60dB(A) 11、电源： AC220V 50/60Hz 10A 12、整机功率：750W 13、外形尺寸：约420×530×370(mm) 14、重量： 约48kg 17、配置： 6*50ml尖底角转子（最高转速11000 r/min 最大离心力12850×g）； | 1 | 台 |
|  | 电热恒温干燥箱 | - 控温范围TCR：RT+10～250℃ - 温度分辨率TR：±0.1℃ - 恒温波动度CTF±0.5℃ - 输入功率MI1500W - 工作环境温度+5～40℃ - 工作环境温度+5～40℃ - 内胆尺寸(mm)约450×550×550 - 外形尺寸(mm)约600×710×845 - 定时范围1~9999minute 产品要求 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板； 采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠；（可选智能型液晶程序温度控制器） 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道而成，工作室内温度均匀； | 1 | 台 |
|  | 单人单面垂直净化工作台 | 1、类别：单人单面垂直单向流。 2、*送风系统：高效率、低能耗的风量可调送风系统，送风系统可设定自动开启关闭时间 。 3、控制系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。 4、设备尺寸：外尺寸(宽×深×高)约 1030×740×1650mm，内部尺寸(宽×深×高) 约870×690×520mm 。 5、*过滤技术：HLPA高效过滤器采用HV滤芯制作而成，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。 6、高效过滤器规格及数量：780×610×50mm×①。 7、洁净度：ISO 5 级。 8、噪音：≤62dB(A)。 9、照度：≥300Lx。 10、平均风速：0.33m/s±0.03 m/s； 11、电源：AC220V,50hz。 12、功率：250W。 13、重量：约130KG。 14、菌落数：≤0.5个/皿·半小时（直径90mm培养平皿）。 15、*结构：全钢结构。工作区前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面。外箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，抗腐蚀能力强。 …… | 3 | 台 |
|  | 智能光照培养箱 | 一、产品要求： 1、箱体为高压聚氨酯成型，保温性能优异，坚固牢靠。 2、箱体外部为优质冷轧钢板喷塑处理，内部采用拉丝不锈钢内胆，箱内搁板间距可调。 3、采用品牌压缩机，采用环保无氟制冷剂（R134A），高效率、低能耗、节能环保。 4、微电脑PID控制，控温可靠，波动少，带定时功能。 5、SMOOTH整体风道均匀系统，温度控制准。 6、独立限温报警系统，双重限温（±4℃及上限70℃）保护，超过限制温度即自动中断。 7、大屏幕液晶显示，可多段阶梯程序控制，并有温度、光照、时间、升温功率显示。 8、自诊断功能，故障全程自动监控，故障代码直观指示。 9、光照无级可调，可设定白天黑夜模式和99周期，30段可编程序，时间可设定0-9999分钟或小时。 二、技术参数 1、容 积 400L 2、控制范围 5℃～65℃ 3、分辨率 0.1℃ 4、波动度 ±1℃ 5、均匀度±2℃ 6、光照 0-30000LX无级可调 7、制冷剂 R134A 8、功率 772W 9、电源电压 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz 10、内箱尺寸(cm)约60×60×114 | 1 | 台 |
|  | 数显恒温水浴锅 | 一、产品要求： 1、 采用不锈钢内胆、顶盖。 2、 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能，控温精确、可靠。 3、 带内置循环水泵的产品，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流。 二、技术参数 1、工作室尺寸：≥500×300×110mm 2、控温范围/波动：37~100℃/±0.5℃ 3、双列六孔 | 1 | 台 |
|  | 分析天平 | 功能要求概述： 1、全彩大屏幕：大屏幕真彩TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取。 2、全屏触摸：符合实验室工作习惯的触摸解决方案，即使戴多双手套也可精确操作。 3、用户界面：应用Metro配色方案，采用环保色彩。 4、用户操作：操作信息提示。 5、内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务。 6、显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护。 7、玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护。 二、技术参数 1、实际分度值：0.0001g， 2、最大称量范围：220g， 3、可重复性标准偏差：±0.0001g 4、外形尺寸（mm）约365×223×338 5、风罩有效容积（mm）≥160×165×200 | 2 | 台 |
|  | 不锈钢狗免二用解剖台 | 技术参数： 1、尺寸规格：2000×600×850mm； 2、台面304/2B1；2mm厚度不锈钢板； 3、圆弧台边，四周带固定四肢装置,带头部固定立杆； 4、台面凹下10mm，装有接水容器架，便于污水排出和冲洗； 5、选配狗头固定夹； 6、带有静音轮，可刹车 | 4 | 台 |
|  | 液晶多模式全自动孵化机 | 精度：±0.1℃范围:34.2℃～39.5℃，尺寸约1.0m*0.57m*1.0m，温湿度：±3%RH 范围:40%～70% RH，电压180V-240V，功率200W | 1 | 台 |
|  | 硬度仪 | - 技术参数 1、高精度高分辨率，最高分辨率达0.0001N； 2、峰值保持功能，能显示测试中的最大值； 3、峰值保持自动解除功能，峰值的保持时间可自由设定（1-9秒）； 4、感应式LED背光灯，开启关闭可自由设定，背光时间也可自由设定(0-99秒)； 5、上下限偏差值自由设定判断，超过上限值蜂鸣器报警； 6、 具有合格，不合格信号灯判断功能，合格绿灯亮，不合格红灯亮； 7、超长待机时间，采用新一代低功耗芯片，仪器具有长使用时间和待机时间； 8、能记录30组测试数据，并直接计算最大值，最小值，平均值； 9、三种单位制（N/kgf/ lbf）可供选择，并能自动换算； 10、无操作自动关机功能，关机时间0-99分钟可自由设定； 11、重力加速度设置功能(设置范围：9.700~9.900)； 12、2套安装尺寸，适应国内外多数测试机台，方便用户安装到机台上使用； 13、LCD液晶屏可翻转180度显示； | 1 | 台 |
|  | 数显糖度计 | 功能要求 1、外形小巧，使用方便。 2、轻触式按键。 3、不锈钢样品池。 4、带有棱镜盖板，保护样品，确保样品精度。 5、1节7号电池可供8000次的测量。 6、使用蒸馏水校准。 7、三分钟无操作自动关机，节电。 技术参数： BRIX（含糖量）： 测量范围：0.0-50.0% 刻度间隔：0.1% 精度：±0.2% RI(nD)（折射率）： 测量范围：1.3330-1.4200 刻度间隔：0.0001 精度：±0.0003 | 2 | 台 |
|  | 电导率仪 | - 主要要求 1、LCD 液晶，显示清晰 2、支持电导率、TDS 和温度测量 3、支持多种读数方式：连续读数、平衡 4、支持自动标定功能，自动识别 4 种 JJG 5、电导标准溶 支持手动标定功能，支持自定义标准溶液 6、支持手动温度补偿 7、支持数据储存、删除和查阅，支持存 8、贮测量结果 50 套 - 技术参数 1、仪器级别：1.0 级； 2、电导率： 0.00μS/cm-200mS/cm； 3电子单元引用误差： ±1.0%FS | 2 | 台 |
|  | 精密酸度计 | 一、【主要要求】 1、采用彩色高清液晶屏幕，显示清晰 2、三种分辨率可选：pH支持0.001pH、0.01pH和0.1pH，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV 3、温度单位可选：℃ 和 °F。 4、支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 5、支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 6、支持IP54防护等级 7、标配三复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲溶液 二、智能检测、自动识别 1、智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数 2、支持自动/手动温度补偿 3、支持1-5点pH电极标定 4、自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组 三、数据管理，信息追溯 1、支持数据存储（500套）、查阅、删除、传输和打印 2、符合GLP，实现数据追溯 3、具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选 4、具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输 四、【技术参数】 1、仪器级别：0.001级 2、测量参数：电位值、pH值、ORP值和温度值 3、mV测量范围：(-2000.00～2000.00)mV 4、mV最小分辨率 0.01 mV 5、mV电子单元示值误差 ±0.03%或±0.1 mV 6、pH测量范围 (-2.000～20.000)pH 7、pH最小分辨率0.001 pH 10、pH电子单元示值误差±0.002pH 11、温度测量范围：(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 12、温度最小分辨率：0.1 ℃/0.1℉ 13、温度电子单元示值误差：±0.1 ℃ 14、电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V） 尺寸（mm）约242×195×68，重量（kg）约0.9 | 1 | 台 |
|  | 微型植物粉碎机 | 一、型植物粮油粉碎机 1、植物粮油粉碎机是利用高速旋转的转刀与定刀形成切削面进行粉碎，不产生热量，对油性大和纤维类物的粉碎处理达到理想效果，可以粉碎各种植物以及动物的皮、毛、肉。 2、微型植物粮油粉碎机用于测定三麦、稻谷、豆类、以及粮食作物的水分、蛋白质、含油式样的粉碎处理植物粮油粉碎机是利用高速旋转的转刀与定刀形成切削面进行粉碎。 二、应用领域：应用于工业、农业、科学、医药等实验行业。 三、技术参数 1、粉碎方式:切割粉碎+筛网 2、工作方式:连续使用 3、外壳:冷轧钢板静电喷涂 4、粉碎室:压铸钢 5、粉碎叶片:合金钢 6、筛网孔径:0.5/1/1.5MM 7、粉碎效果:30-120目 8、一次投入量:50G 9、电机转速:1400R/MIN 10、额定功率:0.25KW 11、外形尺寸:约300*185*290MM 12、电源:AC220V 50/60HZ 13、净重:约15KG | 1 | 台 |
|  | 液氮罐存储设备（10L） | 1.几何容积：≥10.8L。 2.口径：≥50 mm。 3.外径：≥330mm。 4.高度：≥570mm。 5.空重：≥5.8kg。 6.静态液氮日蒸发量：≤0.08Kg。 7.静态液氮保存期：≥98天。 8.标配：提桶数量：≥6个。 9.提桶直径：≥38mm。 10.提桶高度：≥120mm。 11.细管容量（0.5ml）：≥792个。 12.细管容量（0.25ml）：≥1788个。 13.标配：锁盖，方便加锁保护样本安全。 14.标配：人造革保护皮套。 15.具备真空绝热性能，温度均匀。 16.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷塑工艺。 17.配置：液氮罐1个、提桶数量6个、锁盖数量1个、保护套数量1个。 18.保修期：整机保修一年，真空层保修五年。 | 1 | 个 |
|  | 多功能循环恒温水浴基因水浴锅 | 一、用途概述 供大专院校、工矿企业和科研单位等做精密恒温和辅助加热之用。 二、结构要求 内胆和顶盖采用优质不锈钢材料制作。 微电脑智能控温仪，具有设定、测量温度双数字显示和P.I.D.自整定功能，控温精确、可靠。 三、技术参数 1、加热方式：封闭式不锈钢电加热器 2、控温范围：室温+5℃-99.9℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、恒温波动度：±0.5℃ 5、工作时间：1-9999min定时或连续 6、功率：1500W 7、工作电源：AC 220V 50Hz 8、工作室尺寸：≥470*305*140 9、外形尺寸：约510*345*220 | 2 | 台 |
|  | 恒温磁力搅拌器 | 一、技术参数 1. 工作盘材料：不锈钢+陶瓷涂层 2. 工作盘尺寸：直径137mm 3. 最大搅拌量：5L 4. 最大搅拌转速：1500rpm 5. 最大磁棒：55mm×10mm 6. 加热温度范围：室温~280℃ 7. 温度精度：0.1℃ 8. 安全温度范围：50~320℃ 9. 余热提醒：仪器关机后，加热工作盘温度高于50℃，LED显示框闪烁提醒，直至温度低于50℃，提醒结束。 10. 外接温度传感器型号：PT1000 11. 传感器温度准确性：±0.8℃ 12. 尺寸：约268mm×160mm×85mm 13. 重量：约1.8kg 14. 包含配件：外接传感器/传感器支架 15. 电机类型：直流有刷电机 16. 电机最大输入/输出功率：3W/2.5W 17. 电压功率：200~240V，50.60Hz，630W | 1 | 台 |
|  | 组织捣碎匀浆机 | 1、高速匀浆快速研磨仪是由大功率高速电机通过连轴器带动装在底座上的搅拌刀高速旋转,将样品快速、完全地粉碎、均质；适用于科学研究、医学 、化工制药、生物制品、食品加工等实验；并可适用于动植物油脂的均质乳化混匀。与常规法制备的供试液相比,匀浆仪制备的供试液具有匀浆均匀、制备速度快等特点。 2、适合几乎所有样品的处理,特别是比较硬的,带刺的,生肉,动植物油脂等的均质乳化优于拍击式均质器,油脂乳化只需要样品量的10%乳化剂或不用乳化剂效果也很好(传统方法用乳化剂是样品量的 ~360%),乳化时间10秒钟。 3、主要要求: 1.小巧,不锈钢机身。 2.210W大功率强劲电机, 29000转/分,可粉碎硬质样品。 3.标配十字刀片,一字刀片,适用于不用样品粉碎要求。 4.304不锈钢刀片,易清洗,不生锈。 5.研磨杯为食品级聚碳酸酯,可紫外灭菌或高温高压灭菌( 120℃) 6.机体为不锈钢,经抛光处理 7.内置式脉冲触电开关 | 1 | 台 |
|  | 暗箱式紫外线分析仪 | 三用紫外线检测仪 (三用增强型)，功率32w,波长254*2、365*2 | 1 | 台 |
|  | 电动移液器 | 0.1-100ml大容量电动移液器 | 4 | 支 |
|  | 中药粉碎机 | 容量(g) 1000G 额定功率550W 负载功率3600W 工作时间5分钟间隔时间10分钟粉碎程度50-300目工作量1000克 | 4 | 台 |
|  | 高速万能粉碎机 | 电压范围200V/50-60HZ，功率1800V，细度：30-300目；转速：25000r/min. | 1 | 台 |
|  | 数显双列4孔水浴锅 | 双列四孔 功率1200W | 1 | 台 |
|  | 恒温磁力搅拌器 | 电压：220V,频率：50Hz，搅拌点位数量：1，最大搅拌量：5L | 1 | 台 |
|  | 冷冻干燥机 | 规格参数: 1、冷阱温度：-85℃ 2、冻干面积：0.08㎡ 3、最大凝冰量：4L； 4、凝冰效率：2L/24h 5、物料盘：180mm*3 （板层电加热） 6、电源：220V/50HZ/1.4KW 7、主机尺寸：约640*640*1000 主要要求： 1、干燥仓透明门采用航空亚克力材料，高强度、无泄漏。 2、真空系统采用优质真空泵，抽速大，噪音小，质量稳定可靠。 3、可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。 4、冻干自动控制系统：可程序化编程，从冻干到除霜均程序化控制。 5、板层加温控制系统：每层独立控温，热循环监视保护，特殊加热材料，模糊PID控制算法。 6、冷阱除霜系统：非电加热除霜方式，安全性能高；除霜速度快，解决了传统采用浸泡除霜带来的不便。 7、真空调节系统：升华及解析干燥过程进行真空度调节，避免特殊物质起泡、吹瓶，加快冻干效率。 8、采用工业触摸屏，人机互动性好，简单易懂，不需说明书也可进行简易操作。 9、手自动模式选择：手动模式用于摸索工艺参数，自动模式用于工艺成熟阶段，一键操作，简单便捷。 10、自动绘制冻干曲线功能，产品冻干过程真空防护，真空泵启动防护。 配置 主机：压缩机（SECOP）*2；真空泵1台；真空管1套； 真空泵油1L；冻干仓1套； 3只不锈钢物料盘，真空调节装置*1。 | 1 | 套 |
|  | 迷你离心机 | 7000转/min | 1 | 台 |
|  | 漩涡混合器 | 技术参数,电源110-220V,功率40W,转速,2800转／分控制速度,光控感应,工作方式,连续、点触、调速,工作台,碗型、平板型可调换,外形尺寸,约170*120*170?mm, | 2 | 台 |
|  | 切片 | 1套共1540片：包含单层扁平上皮表面观（银染）、单层柱状上皮切片、假复层柱状纤毛上皮、变移上皮（膀胱空虚时）、变移上皮（膀胱扩张时）、单层立方上皮切片、复层扁平上皮切片、人单层柱状上皮切片、人单层立方上皮切片、人假复层柱状纤毛上皮、人复层扁平上皮切片、疏松结缔组织铺片、疏松结缔组织切片、致密结缔组织切片、脂肪组织切片、透明软骨切片、纤维软骨切片、弹性软骨切片、人血涂片（HE）、人血涂片（姬氏）、人疏松结缔组织切片、人疏松结缔组织装片、人脂肪组织切片、人透明软骨切片、人纤维软骨切片、人弹性软骨切片、人骨磨片装片、人血ABO涂片、平滑肌分离装片、平滑肌纵横切片（HE）、骨骼肌分离装片、骨骼肌纵横切片（HE）、骨骼肌纵横切片（苏木精）、心肌切片（HE）、心肌切片（苏木精）、人平滑肌切片、人骨骼肌纵横切（苏木精）、人骨骼肌纵横切片（HE） 人骨骼肌纵切（苏木精）、人骨骼肌分离装片、人心肌切片（苏木精）、人心肌切片（HE）、牛脊髓涂片、神经细胞分离装片、兔脊髓横切（银染）、兔脊髓横切（HE）、中等动静脉切片（HE）、大动脉切片、大静脉切片、小动静脉切片、肠系膜铺片（示毛细血管网）、人中等动静脉切片、人大动脉切片、人大静脉切片、甲状腺切片、肾上腺切片、人甲状腺切片、人甲状旁腺切片、人肾上腺切片、人脑垂体切片、脑垂体切片、胃底切片、胃体切片、空肠切片、回肠切片、小肠切片、猪肝切片、人胃底切片、人小肠横切 气管横切、人气管横切、人肺切片、人肾切片、兔精巢切片、兔卵巢切片、人睾丸切片、人卵巢切片各20片。 1、选材特征界限清晰、典型，标本切片厚度在 4-8 微米之间，无刀痕、划痕，无杂质，展片无褶皱、无卷。 2、制作完全符合行业标准，染色均匀、清晰，切片展片无气泡，无移位；保存期长。 3、规格 76.2mm*25.4mm*1.1mm，标签清晰、准确，玻片盒分类封装，标本盒外侧贴有盒内切片标签，满足切片库要求，便于老师分章节教学。 | 1 | 套 |
|  | 模型 | 1套共52个，以下13种模型各4个 1．女性骨盆模型用PVC 制成： 骨盆全形： 低而宽阔 骨盆腔形状： 圆桶状 骨盆上口： 近似桶形 骶骨： 较宽短，曲度较小 耻骨弓的角度： 90-100度 耻骨联合： 宽而短 尺寸：约24×16×18cm 2．男性骨盆模型用PVC 制成： 骨盆全形： 高而狭窄 骨盆腔形状：形似漏斗 骨盆上口：近似心脏形 骶骨：较狭窄，曲度较大 耻骨弓的角度： 70-75度 耻骨联合： 狭而长 尺寸：约28×17×20cm 3．大脑皮质功能定位模型 尺寸：约21.5×17×14cm 采用优质PVC材料制成。 4．唾液腺及咽肌解剖模型 尺寸约为16.5×14×24.5cm 5．喉软骨 尺寸:约13*13*24（cm） 示环状、甲状、灼状、会厌软骨等 6．单层上皮组织模型：单层柱状上皮组织¦高级解剖医学模型，尺寸：约31*21*6 cm，示顶面与侧面的形状及杯状细胞结构 7．单层立方上皮组织模型 示顶面与侧面的形态。尺寸：约24×17×5cm 8．单层柱状上皮组织模型 ：单层柱状上皮组织¦高级解剖医学模型。尺寸：约31*21*6 cm 示顶面与侧面的形状及杯状细胞结构 9．复层扁平上皮组织模型:复层扁平上皮组织¦高级解剖医学模型。尺寸：约31*22*9 cm示各细胞顶面与侧面的形态与连接结构 10．假复层纤毛柱状上皮组织模型显示各细胞顶面与侧面的形态与连接关系，规格：约23*24*7cm。 11．变移上皮组织模型：1、模型示膀胱空虚时与充盈时各细胞顶面与侧面的形态2、尺寸：约23×24×7cm。 12．人肝小叶模型展示肝小叶三分之一的立体结构。 尺寸：约25×17×15cm 材质：优质PVC材料 13． ABO血型演示模型共10部件，示四种血型及凝集反应机理和现象。 | 1 | 套 |
|  | 人体骨架模型 | （一）人体骨架模型：示全身骨骼，串制直立。尺寸：高85cm材质：优质PVC材料。 （二）人体骨骼带心脏和血管模型模型示全身骨骼，示主要血管和神经的行程及其分布概况。尺寸：85cm材质：优质PVC材料。 （三）人体骨骼与内脏关系模型为自然大的1/2，高约850mm，立于底座支架上，适用于医学、生物学和体育专业讲解人体解剖中的运动系统、消化系统、呼吸系统时作示教教具。 显示内容： 1、人体骨骼与内脏关系模型主要显示人体除听小骨、舌骨以外的人体全身骨骼及胸腹，盆腔主要器官，分别显示颅骨（水平切）、躯干骨、上肢骨和下肢骨。 2、在胸腔、腹腔和盆腔分别显示左右两肺，支气管、心脏、肝、胃、肠、胰、膀胱等人体主要内脏器官，并按人体自然状态分别安装在胸腔、腹腔、盆腔内。 3、胸腔内的两肺、心脏等能显示与肋骨、椎骨的毗邻位置和投影关系，肝、胃能正确显示与肋弓的关系，同时可作前正中线，锁骨中线，腋中线、腋前线，肩胛线等胸腔器官定位，模型还显示胸膜及肺的体表投影。 模型尺寸：高85cm 模型材质： PVC材料 （四）人体体表、人体骨骼与内脏关系模型 示教内容： 1、男性成人骨骼：示头颅骨、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨和下肢骨的形态特征，全身骨骼串制成正常直立姿势。 2、内脏部分示：气管、食管、心脏、两肺、膈、肾、肝胆胰脾、胃、肠、膀胱等，按正常生理位置安放在骨骼的相应部位。 3、人体体表用透明塑料制作，可透视内部的骨骼与内脏的关系，体表一侧示人体浅层肌。 三、外形尺寸：850mm 四、模型质材：玻璃钢、透明PVC塑料。 （五）彩色头骨模型可分解成3部件， 头颅骨上色区分22块颅骨区域模型分成三部分。 尺寸：约19x15x21CM。 材质：优质PVC材料、油漆。 （六）85CM两性躯干模型40件：躯干，女性胸腔盖，头，眼球，脑（8件），脊椎神经（4件），肺（4件），心（2件）气管，食管和主动脉，横膈膜，肝，肾，胃（2件），肠（4件），男性生殖器官（4件）和女性生殖器官带胎儿（3件）。用PVC制成，安放于塑料座上。 尺寸：85cm。 （七）人体心脏模型（自然大）适合病人护理课程或初级科学课程学习心脏内、外解剖使用。分成2件，安放于塑料座上。尺寸： 约15x8x9CM。 （八）消化系统模型：消化系统的立体模型，实物大小。展示：鼻，口腔和咽喉，食道，胃肠道，肝与胆囊，脾和胰，十二指肠、盲肠和直肠开放。分成3件，置于基板上。 | 1 | 套 |
|  | 模型 | 共64个，包含：扁骨的构造、骨的成份、脊椎动物五纲脊椎比较、脊椎动物五纲头骨比较、脊椎动物五纲前肢骨比较、脊椎动物五纲后肢骨比较、猪消化系统、羊消化系统、狗消化系统、牛消化系统、兔消化系统、鸡消化系统、急性肾出血、慢性肝淤血、急性肝淤血、慢性肺淤血、脑出血、肾贫血性梗死、脾贫血性梗死、肺出血性梗死、肠出血性梗死、肝浊肿、肾浊肿、肝脂肪变性、纤维素性心包炎、细菌性心肌炎、肾水肿、皮下水肿、肝水肿、肺水肿、肝脓肿、肾脓肿、肺脓肿、小叶性肺炎、大叶性肺炎、间质性肺炎、支气管肺炎、肺气肿、纤维素性胸膜炎、纤维素性坏死、纤维素性肠炎、出血性淋巴结炎、单纯性淋巴结炎、出血性肠炎、脾炎、慢性淋巴结炎、血吸虫病肝(兔)、脾淤血肿大(鸡)、鸡马立克肝脏、鸡马立克脾脏、鸡马立克心脏、鸡马立克肾脏、鸡发氏囊病、血吸虫寄生于肠(兔)、口蹄疫病足(猪)、肝片虫病肝(羊)、肺癌(羊)、蛔虫寄生于胆道(猪)、蛔虫性肠梗阻(猪)、钩虫咬附于肠壁(狗)、化脓性脑炎、肺棘球蚴、胃粘膜下出血、急性卡他性炎64种模型。 1、病理专家选材，病理特征界限清晰，病变典型；2、标本修整干净，层次清楚，制作精细，漂白适中，颜色接近正常色，无纹、无泡、无浑浊 | 1 | 套 |
|  | 组织切片 | 共720片，包含心、肝、脾、肺、肾、变移上皮（膀胱空虚时)、变移上皮（膀胱扩张时)、单层柱状上皮切片、单层立方上皮切片、假复层柱状纤毛上皮、复层扁平上皮切片、口腔上皮细胞装片、单层扁平上皮表面观（银染）、血涂片(姬氏)、疏松结缔组织切片、脂肪组织切片、透明软骨切片、纤维软骨切片、弹性软骨切片、骨切片装片、平滑肌切片(肠)、心肌切片（苏木精）、心肌切片（HE）、骨骼肌纵横切（苏木精）、骨骼肌纵横切（HE）、脊髓横切、环层小体、坐骨神经、小脑切片（HE）、大脑切片（HE）、大脑切片（银染）、小脑切片（银染）、鸡马立克氏病肝切片、鸡淋巴细胞性白血病肝切片、急性肾淤血切片、慢性肝淤血切片、急性肝淤血切片、肺淤血切片、肾贫血性梗死切片、肝浊肿切片、肾浊肿切片、肝脂肪变性切片、脾淀粉样变切片、肾脓肿切片、肉芽组织切片、肝血吸虫病、急性淋巴结炎切片、急性脾炎切片、间质性肺炎切片、肺纤维素性胸膜炎切片、浆液性出血性肺炎切片、急性肾小球肾炎切片、化脓性肾炎切片、非化脓性脑炎切片、实质性心肌炎切片、间质性心肌炎切片、慢性肾盂肾炎切片、坏死性淋巴结炎、急性卡他性胃炎切片、纤维瘤切片、鳞状上皮癌切片、黑色素瘤切片、乳头瘤切片（皮肤）、纤维肉瘤切片、急性肺泡性肺气肿切片、纤维素性肺炎切片、间质性肺气肿切片、肺结核切片、猪瘟淋巴结切片、猪瘟肾脏切片、慢性猪瘟固膜性肠炎、肌肉旋毛虫病切片各10片。 1、选材特征界限清晰、典型，标本切片厚度在 4-8 微米之间，无刀痕、划痕，无杂质，展片无褶皱、无卷。 2、制作完全符合行业标准，染色均匀、清晰，切片展片无气泡，无移位；保存期长。 3、规格 76.2mm*25.4mm*1.1mm，标签清晰、准确，玻片盒分类封装，标本盒外侧贴有盒内切片标签，满足切片库要求，便于老师分章节教学。 5、病理类切片病理专家取材，完全满足教学要求； 6、取材于人体病变典型部位，标本切片厚度在4-8微米之间，无刀痕、划痕，无杂质，展片无褶皱、无卷； 7、制作完全符合行业标准，染色均匀、清晰，切片展片无气泡，无移位；保存期长； 8、标签清晰、准确，玻片盒分类封装，标本盒外侧贴有盒内切片标签，便于老师分章节教学 | 1 | 套 |
|  | 植物病理学组织切片(200片) | 植物病理学组织切片200片：包含分生孢子5种装片、瓜果腐霉无隔菌丝装片、立枯丝核菌有隔菌丝装片、茄交链孢有隔菌丝装片、枯萎菌厚垣孢子装片、甘蓝根肿菌休眠孢子囊切片、白粉菌子囊装片、盘菌子囊孢子装片、毛霉接合孢子装片、、黑粉菌冬孢子萌发装片、伞菌担孢子切片、辣椒疫霉装片、葡萄单轴霜霉装片、菠菜霜霉装片、葱霜霉菌装片、菜豆锈菌冬孢子切片、芸薹链格孢装片、梨黑星孢分生孢子装片、灰葡萄孢装片、粉红聚端孢分生孢子装片、柑橘青霉装片、尖孢镰刀菌分生孢子装片、胶孢炭疽菌分生孢子盘切片、葡萄白腐盾壳霉分生孢子器切片、茄褐纹拟茎点霉分生孢子器切片、甘薯黑斑病无性孢子装片、甘薯软腐病孢子囊装片、甘薯干腐病分生孢子装片、甘薯根腐病分生孢子装片、油菜菌核病子囊盘切片、油菜根肿病孢子囊切片、黄瓜疫病孢子囊装片、黄瓜蔓枯病分生孢子器切片、黄瓜细菌性角斑病装片、番茄青枯病细菌装片、番茄根结线虫病雌虫装片、辣椒炭疽病分生孢子盘切片、番茄卷叶病毒、黄瓜花叶病毒、花椰菜花叶病毒、桃花叶病毒、桃褐腐病分生孢子装片、桃树腐烂病分生孢子器切片、桃软腐病孢子囊切片、桃白粉病闭囊壳装片 1、切片规格为：76.2*25.4*1mm，高透明优质载玻片。 2、取材部位准确，组织病变结构典型，符合教学需求。 | 1 | 套 |
|  | 维修工具套装 | 包含：卷尺，锯子，高级电笔，瑞士军刀，冲击钻，角磨机等 | 1 | 套 |
|  | 维修工具套装 | 包含：卷尺，锯子，高级电笔，瑞士军刀，冲击钻，角磨机等 | 1 | 套 |
|  | 除湿机 | 尺寸：约480*435*950mm，除湿量：1.9kg/h，最大功率1250w，风凉550立方米每小时 | 2 | 台 |
|  | 除湿机 | 储水容积：直排水，适用温度：5-38摄氏度 | 2 | 台 |
|  | 动物实验架 | 长180宽50 高180 可调节高度 | 3 | 个 |
|  | 色谱柱 | 规格：C18， 5μm, 4.6x125， | 1 | 支 |
|  | 色谱柱 | 规格：C18，5μm, 4.6x250， | 1 | 支 |
|  | 教学一体机 | 一、屏幕及显示设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 ▲3、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，灰度等级≥128级。 4、整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥8H。 5、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 ▲6、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 二、触摸及书写设计 1、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持Android系统中进行10点或以上触控。 2、从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。 3、从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 4、支持Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 5、触摸分辨率32768×32768。 6、触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 7、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3.5mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 ▲8、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 9、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 三、内置电脑设计 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 2、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 3、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 5、具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥2路USB。 6、整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 7、CPU：搭载Intel 酷睿系列≥ i7CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 | 2 | 套 |
|  | 绘图桌 | 1、主材环保木材、优质五金件， 2、长*宽*高（110*62*73cm） 3、可斜面书写绘图桌 | 50 | 张 |
|  | 软木展板 | 120cm*240cm，毛毡展板，软木展板，墙挂饰软木板组合 | 4 | 块 |
|  | 作品展示架 | KT板展示架，90*120CM 手提海报架 | 10 | 个 |
|  | 储物柜 | 1、三门柜层数4-5层 中三柜 2、产品尺寸（长*宽*高） (mm) 1850*1200*500mm带锁匙 3、板材厚度≥ 0.8mm 4、材质：金属 | 5 | 个 |
|  | 移动硬盘 | 容量：2TB，支持系统win7；Win10 | 2 | 个 |
|  | 录音笔 | AI智能录音笔M3 四麦专业降噪 64G 实时录音转文字 中英文翻译 触控屏WIFI本机转写 专业高清降噪 黑色 | 1 | 支 |
|  | 提词器 | 单双屏演播室题词器电视台摄像机单反采访软件主持人播音直播大屏幕录课 20英寸单屏标准版 | 2 | 台 |
|  | 便携式户外移动音箱 | 输出功率：18W，电池容量6000mAh，可APP无线操控，具有U盘输入、线路、TF卡及蓝牙音频输入功能，一键录音和回放，配套有无线麦 | 3 | 个 |
|  | 无线话筒 | 无线麦克风，蓝牙 | 2 | 个 |
|  | 摄像机 | 高清数码摄像机 光学防抖； 30倍光学变焦； 蔡司同档次镜头 ；支持WIFI/NFC传输。 | 2 | 台 |
|  | 微单相机 | 全画幅微单数码相机，2620万像素，24-105标准镜头套装 | 1 | 台 |
|  | 话筒音响一体麦克风 | 1、喇叭单元：双喇叭；2、指向特征：心型指向；3、传输方式：无线4、使用方式：手持式；5、扬声方式：外放；6、供电方式：内置电池 | 2 | 套 |
|  | 电冰箱 | 一级能效;变频;风冷;对开门;电脑控温; 除菌，净味；VCM覆膜板面板；总容积：≥646L | 2 | 台 |
|  | 电冰箱 | 一级能效;变频;风冷;对开门;电脑控温; 除菌，净味；VCM覆膜板面板；总容积：≥646L | 1 | 台 |
|  | 电冰箱 | 1、容积：≥600L 2、产品尺寸：约697mmx908mmx1775mm 3、门款式：对开门 4、控温方式：电脑控温 | 1 | 台 |
|  | 电冰箱 | 一级能效;变频;风冷;对开门;电脑控温; 除菌，净味；VCM覆膜板面板；总容积：≥646L | 2 | 台 |
|  | 电冰箱 | 一级能效;变频;风冷;对开门;电脑控温; 除菌，净味；VCM覆膜板面板；总容积：646L | 1 | 台 |
|  | 电冰箱 | 一级能效;变频;风冷;对开门;电脑控温; 除菌，净味；VCM覆膜板面板；总容积：≥646L | 2 | 台 |
|  | 对开门立式冰箱 | 一级能效;变频;风冷;对开门;电脑控温; 除菌，净味；VCM覆膜板面板；总容积：≥646L | 1 | 台 |
|  | 智能净水器 | 反渗透，通量800G | 1 | 台 |
|  | 高压洗地机 | 智能调压，卷轴收纳 | 2 | 台 |
|  | 电磁炉 | 功率：2100W，功率调节：100-2100W | 1 | 台 |