采购项目需求

一、项目编号：BHZC2020-J1-60008-KWZB

二、项目类别：货物

三、采购需求一览表

四、采购预算：叁拾万元整（¥349,000.00），谈判供应商的最终报价超过项目总预算的，将导致其谈判被拒绝。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床 | 136 | 张 | 一、技术参数： 1.背部升降85°±5°； 2. 床面板采用冷轧钢板镀锌一次滚压成型，每块条形面上有两条滚压成型的加长筋，承受压力大、耐用； 3. 铝合金弯式护栏、前后侧伏，使用安全、便捷、不夹手、不积灰尘,护栏开关外壳不使用塑料或铝合金，采用2mm厚钢板冲压成型，牢固耐用； 4. 手摇系统具有空转限位结构装置，延长手摇系统使用年限； 5．床头柜要求：床头柜材料采用ABS原料注塑而成，装配采用锁扣方式紧密牢固。柜两侧有毛巾架和杂物袋钩，一块餐板、一个抽屉、一条门，门内有一块层板，面板上有一个开水壶座，餐板抽屉门配有单独嵌入式拉手(拒绝没有嵌入式拉手)，门可以左开，门换个方向可以右开，操作方便，节省空间； 二、尺寸参数： ▲整床长度2190 mm±10mm ▲整床宽度970 mm±10mm ▲整床高度 500 mm±10mm 三、标准配置 ▲ABS床头尾板1对 ▲铝合金护栏1对 ▲手摇杆系统 1套 ▲输液架插孔4个 ▲引流袋挂钩 4个 ▲不锈钢输液架1条 ▲ABS床头柜1个 ▲六公分床垫 1张 |
| 2 | 新生儿病床 | 3 | 张 | 一、技术参数： 规格：800*500*820mm 功能：整体可倾斜10°。 材质及要求：床架碳钢制造，并经二度磷化后静电抗菌粉体喷涂，婴儿盆为透明塑料制作，有透气孔，婴儿床架配有可控倾斜器，倾斜角度可随意调节。 配置：透明婴儿盆一个，可控器一个，静音轮四个，输液杆一条，床垫一张 |