广西科文招标有限公司

放射科设备采购（BHZC2021-G1-00043-KWZB）

公开招标公告

项目概况

放射科设备采购招标项目的潜在投标人应在登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件，并于2021年11月9日上午9时整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-00043-KWZB

政府采购计划编号：202108200015

项目名称：放射科设备采购

预算金额：580万元

最高限价：A分标：200万；B分标350万

采购需求：

| 分标号 | 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 移动DR | 1台 | 详见附件1 |  |
| B | 2 | 悬吊式双板DR机 | 1台 |  |  |

A分标合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

B分标合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取招标文件

时间：2021年11月19日至2021年11月26日每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件。

方式：未在政采云注册的供应商请在获取投标文件前登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册后再行报名，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年11月9日上午9时整（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线投标；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），（4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

2.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前一个工作日按要求密封并送达广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，

联系人：黄 雯，电话：0779-3995969。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址：广西北海市海城区和平路83号

联系人：张振杰     0779-2022189

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋

联系方式：黄 雯  联系电话：0779-3995969

3.监督部门：北海市财政局

联系电话：0779-3063975

附件1

北海市人民医院

广西科文招标有限公司

2021年10月19日

附件1

A分标

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动DR | 1台 | 1、功能要求 用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。 2、主要技术规格和要求 2.1、高压发生器 ▲2.1.1、发生器功率：≥50kW ▲2.1.2、最高管电压：≥150kV ▲2.1.3、最短曝光时间：≤1ms ▲2.1.4、最大管电流：≥600mA 2.1.5、最大时间电流积：≥300mAs 2.16、逆变频率：≥400kHz 2.2、X线球管 2.2.1、双焦点球管，大焦点尺寸≤1.2mm ▲2.2.2、阳极热容量≥230kHU ▲2.2.3、考虑球管散热性能及稳定性，不接受组合式机头的结构 2.3、机械装置 ▲2.3.1、机体移动方式：电助力/手动 2.3.2、配备电池独立供电系统，并支持无电状态时可插市电立即曝光功能。 2.3.3、X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）：≥-315°～+315° 2.3.4、X射线管组件绕水平轴旋转角（RHA）：≥-180°~+180° ▲2.3.5、立柱升降运动范围：≥1400mm ▲2.3.6、伸缩臂伸缩距离：≥600mm ▲2.3.7、延时曝光功能：配备 2.3.8、支持球管侧方控制机体运动功能 2.3.9、前方碰撞停止运动功能：配备 ▲2.3.10、机身宽度：≤580mm 2.3.11、机身高度：≤1800mm ▲2.3.12、球管焦点距地最大距离：≥2100mm ▲2.3.13、限束器具备前后两面同时调节功能。 ▲2.3.14、遥控器具备机身运动控制功能，并且具备前进、后退、转向、电动功能。 2.4、平板探测器 ▲2.4.1、无授权平板锁控功能：具备 ▲2.4.2、良好的电池续航能力，充满电可拍摄≥500张 ▲2.4.3、联机平板整体充电功能：具备 ▲2.4.4、影像传输方式：无线 2.4.5、像素尺寸：≤143um 2.4.6、采集距阵：≥2500×3000 2.5、图像处理系统 2.5.1、主机工作站操作台内存：≥4GB 2.5.2、主机工作站操作台硬盘类型：固态硬盘 2.5.3、具备无线、有线双模式数据传输 ▲2.5.4、触摸操作屏尺寸：≥19英寸 2.5.5、显示器分辨率：≥1280X1024 2.5.6、支持与RIS和HIS系统的集成 2.5.7、支持自定义患者列表显示 2.5.8、按照器官进行摄影检查 2.5.9、图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 2.5.10支持DICOM3.0，包括：DICOM SEND，DICOM PRINT，DICOM STORAGE COMMITMENT，DICOM WORKLIST ▲2.5.11为确保图像传输的稳定性和及时性，具备在不依赖于医院的网络覆盖下，支持DICOM图远程传输功能 ▲2.5.12具备远程PC端DICOM阅片功能 ▲2.5.13具备远程手机移动端DICOM阅片功能 ▲3.配备移动DR专用防护装置 ▲4.负责配合完成移动DR的审批手续 | 200万 |

- B分标

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬吊式双板DR机 | 1台 | 一、设备基本要求： 1、全数字双平板悬吊X线摄影机（DR），配置全数字平板，一机多用，完成门诊、急诊、住院部患者的全身各部位、各体位、各角度的全数字X线摄影检查。在站立位倾斜摄影时X线球管与探测器可实现自动跟踪；在站立位和卧位之间可以一键电动切换摆位；可根据DICOM WORKLIST 的待检查信息智能设定曝光参数，以满足医院临床和体检工作中的高级诊断需求。 同时主控制台的主机中提供高级临床应用功能，例如：组织均衡等。 2、系统主要部件，包括X线球管、高压发生器、平板探测器均为设备制造商原厂生产，以保证系统各部件之间互相匹配达到最佳状态。 二、技术规格及系统概述：主要组成：悬吊球管＋可倾斜数字平板胸片架+电动升降数字摄影床 1、立式胸片架 1.1、胸片架安装方式：落地式 1.2 、探测器纵向移动范围：≥150cm 1.3 、胸片架中心点距地面最小距离：≤28.5cm 1.4 、有电离室自动曝光 1.5 、滤线栅栅密度：≥70线/cm 1.6 、平板探测器电动倾斜，角度变化范围：+90度~-20度 1.7、平板探测器可垂直电动运动 1.8、平板探测器可同时进行垂直及倾斜的电动运动 1.9、X线球管与平板探测器具有纵向及倾斜角度自动跟踪功能 1.10、胸片架顶端具备曝光状态指示灯带 1.11、具备红外遥控器，遥控实现胸片架电动升降及平板电动倾斜 2、电动升降数字摄影床 2.1、摄影床: 固定式安装，电动升降 2.2、床体升降范围≥30cm 2.3、有电离室自动曝光 2.4、有床体运动控制 2.5、摄影床上滤线栅密度：≥70线/cm 2.6、摄影床上滤线栅栅比：≥12:1 2.7、床面运动: 八方向浮动 2.8 、床体最低高度≤59cm 2.9 、最大承重≥350kg 2.10、检查床床面规格≥80cmx230cm 2.11、床面材料：碳纤维 2.12、床面滤过≤0.8mm Al equiv @ 100 kVp 2.13、检查床面纵向移动范围≥110cm 2.14、检查床面横向移动范围≥20cm 2.15、具备锁止开关 2.16、具备急停开关 2.17、摄影床踏板双击解锁安全设计，避免误操作 2.18、摄影床可以和球管SID跟踪 2.19、摄影床平板探测器可以和球管纵向跟踪 2.20、摄影床平板探测器可以和球管旋转/打角度跟踪 3、数字平板探测器 ▲3.1、两块平板均为无线平板，可移动应用，可互换使用，满足离床摄影需求 3.2、成像介质：数字化平板探测器（Flat Panel Detector）,非CCD结构 3.3、探测器结构：碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板 3.4、平板探测器与DR生产厂商为同一品牌 ▲3.5、平板探测器的像素尺寸≤100μm 3.6 图像分辨率 ≥5.0 lp/mm ▲3.7、平板探测器规格：≥ 17" × 17" 3.8、平板探测器的采集矩阵≥4200×4200 3.9 、平板探测器的图像输出灰阶度≥16bit 3.10、平板探测器的量子捕获效率（DQE）≥75% @0 LP/mm 4、图像采集工作站 4.1、采集操作台显示器：≥24英寸，显示矩阵为1920 × 1000 4.2、CPU单个核心主频：≥3.5 GHz 4.3、CPU核心数量：≥4核 4.4、硬盘存储：≥1 TB 4.5、图像存储数量：≥17000 幅图像 4.6、内存容量：≥32GB 4.7、曝光至图像预览时间：≤2秒 4.8、曝光至最终图像显示时间：≤6 秒 4.9 网络通讯标准：支持多项DICOM服务类别，如存储、打印、传输、接收、工作列表等 5、X线高频高压发生器 ▲5.1、高压发生器功率: ≥80KW 5.2、管电压可调范围40－150KV 5.3、支持自动曝光控制（AEC） 5.4、最大管电流≥1000mA 6、X线球管 6.1、球管支架安装方式：悬吊式 6.2 阳极热容量：≥350KHU 6.3、阳极散热率：≥75KHU/分 6.4、球管小焦点尺寸≤0.6mm 6.5、球管大焦点尺寸≤1.3mm 6.6、球管焦点最大功率≥93KW 6.7、球管水平轴旋转角度≥-135度/+180度 6.8、球管垂直轴旋转角度≥-135度/+180度 6.9、球管垂直移动范围≥ 160 厘米 6.10、有自动准直器 6.11、球管上具有近台操作液晶屏，液晶屏可根据球管旋转自动调整显示方式 6.12、近台操作液晶屏可实时显示并调节KV、mAs值 6.13、近台操作液晶屏可实时显示SID、球管的角度 6.14、近台操作液晶屏≥12inch 6.15、近台操作液晶屏可以选择患者 ▲6.16、球管悬吊支架可以根据系统的预设位置实现一键自动摆位功能，准直器自动切换到所需尺寸 7、操作系统 7.1、操作系统为Linux系统 8、图像后处理功能 8.1、具有局部放大观察功能 8.2、具有图像曝光条件和剂量显示 8.3、具有病人资料显示 8.4、具有边缘增强功能 8.5、具有窗宽/窗位调节功能 8.6 具有动态范围调节功能 8.7、具有图像反转功能 8.8、具有漫游功能 9、高级临床应用功能 9.1、多频滤过图像处理 9.2、智能窗宽窗位 9.3、带有主机自动识别登记工作站传来的所有病人登记信息功能 9.4、立位智能全景一体化自动无缝扇形拼接成像。根据需成像区域不同，系统自动计算需采集图像数量，按下曝光按钮后系统自动进行曝光采集，并全自动形成长下肢或长脊柱图像。 9.4.1、自动拼接功能可以完全在DR采集工作站上全自动的完成，无需额外的图像处理工作站 ▲9.4.2、立位拼接范围 ≥ 150cm 9.4.3、采集时间≤12s 9.5、计算机视觉辅助摆位曝光系统 9.5.1、系统可自动提示平板探测器边缘位置 9.5.2、系统可自动提示AEC位置 9.5.3、系统可以自动探测患者体厚，并推荐合理的曝光条件 ▲10.1、DR立位电动防护系统 （单立柱，标准配置） 数量：1 ▲10.2、防护屏（三联式） 数量：1 ▲10.3、个人防护用品 数量：3套 ▲11、按照相关部门标准要求完成机房辐射屏蔽等方面建设 ▲12、做好机房及设备的预评、环评、控评 ▲13、按照医院（总务科）要求，铺设电缆从设备间到配电房。 | 350万 |