广西科文招标有限公司

银滩医院配套进口设备采购（BHZC2021-G1-00046-KWZB）

公开招标公告

项目概况

银滩医院配套进口设备采购招标项目的潜在投标人应在登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件，并于2021年11月9日下午9时整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-00046-KWZB

政府采购计划编号：202108230015

项目名称：银滩医院配套进口设备采购

预算金额：610万元

最高限价：A分标150万元：B分标450万元

采购需求：

| 分标号 | 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 自动清洗消毒机 | 2套 | 详见附件1 | 接受进口产品 |
|  | 2 | 冰冻切片机（冷冻切片机） | 1台 |  | 接受进口产品 |
| B | 3 | 钼靶乳腺DR机 | 1台 |  | 接受进口产品 |

A分标合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

B分标合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取招标文件

时间：2021年10月19日至2021年10月26日每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件。

方式：未在政采云注册的供应商请在获取投标文件前登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册后再行报名，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年11月9日下午9时整（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线投标；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），（4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

2.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前一个工作日按要求密封并送达广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，

联系人：黄 雯，电话：0779-3995969。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址：广西北海市海城区和平路83号

联系人：张振杰     0779-2022189

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋

联系方式：黄 雯  联系电话：0779-3995969

3.监督部门：北海市财政局

联系电话：0779-3063975

附件1

北海市人民医院

广西科文招标有限公司

2021年10月19日

- 附件1：

A分标

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动清洗消毒机 | 2套 | 一、设备用途：临床用于对医用软式内窥镜的清洗清毒。 二、技术参数 1、全自动洗消功能 1.1、可自动完成软式内镜清洗、酶洗、漂洗、消毒、漂洗、酒精风干、空气吹干等程序，符合卫生部相关规范的要求 1.2、可自动洗消全部内镜腔道 ▲1.3、尺寸要求：高度≤117cm，宽度≤91cm，深度≤53cm ▲1.4、可同、异步同时洗消两条以上内镜，洗消方式：全浸泡，单镜单盆，杜绝交叉感染风险，符合WS507-2016软式内镜消毒技术规范的要求； 1.5、可编程设置9种清洗消毒程序，精确到秒。设置输入后，可随意独立调取，供不同镜种及消毒要求选择。 2、洗消接头配置 ▲2.1、可连接各个品牌软式内镜包括奥林巴斯、富士、宾得等内镜，同时可洗消各个种类的软式内镜，如胃、肠、超声镜、十二指肠镜、支气管镜，膀胱镜、鼻咽喉镜、胆道镜等。 3、全程内镜泄露保护（测漏） ▲3.1、干测漏功能，按键启动洗消程序后，在与内镜洗消机内的液体接触前能够自动检测内镜泄漏，无需人工辅助操作及观察内镜泄露有无，且做到全程泄漏保护；同时机器能够区分不同程度的内镜泄漏，并自动采取相应不同的措施，大漏时停止洗消，微小泄露时，自动提供正向压力，防止水进入内镜，达到泄露保护作用，并可打印记录测漏结果，符合GB30689-2014内镜洗消机的卫生要求。 3.2、能够在洗消全程中，持续监测内镜有无泄漏。 4、人员安全保护功能 ▲4.1、具备防护消毒剂气体外泄的双层盖设计。 4.2、采用漂浮盖防蒸汽形成设计 4.3、洗消时，可自动抽取消毒液 4.4、消毒液自动装载入储存箱/排放 5、洗消记录打印及数据管理功能 5.1、机器内置集成打印系统，无需外接。 ▲5.2、能够自动记录打印实际洗消过程的每一步，可输入患者就诊病例号、使用内镜的编号、操作人员编号打印洗消记录，洗消记录包括酶洗时间，漂洗时间，消毒时间等。可外接电脑工作站，有独立的洗消数据管理软件，供事后随时调阅查询，统计管理。 6、消毒功能 6.1、推荐使用过氧乙酸消毒液，5分钟高水平消毒，20分钟灭菌。 6.2、两个独立的消毒液储液槽，两个独立的消毒液泵。 6.3、消毒液储量不足自动报警，无需人工观察。 6.4、消毒循环自动计数功能 7、清洗功能 7.1、可以设置清洗剂稀释比例。可按若干ml/秒注入，可任意设定注入秒数，以达到相应的稀释比例 7.2、清洗剂储液量不足自动报警，无需人工观察 7.3、配有内置清洗剂自动抽取装置 8、酒精风干功能 8.1、自动酒精风干程序，非手工辅助完成。内置整机件，无需外接配件。与自动洗消程序结合。 8.2、酒精储量不足自动报警，无需人工观察 8.3、配有酒精自动抽取装置，内置整机件，无需外接配件 9、空气吹干功能 9.1、内置有空气压缩装置 9.2、有≤0.2um绝对精度过滤装置产生无菌空气吹干 10、全程使用无菌水 10.1、有≤0.2um绝对精度洗消用水过滤装置，产生无菌水冲洗 11、自身消毒功能 11.1、独立内置的全自动整机自身消毒程序及整机件，单独调取，一键启动完成，不混同与内镜洗消程序。可在更换消毒液或更换进水细菌过滤器后以及定期机器自身维护中对整机所有管路进行单独消毒或灭菌。 二、配置清单 1、主机一台（含在线打印机;自身消毒套件；智能测漏套件；一次性消毒剂储存和抽吸泵；清洗剂和酒精储槽；酒精和清洗剂注射泵各一套；上下水管路；消毒液储液桶；水压调节器；内置空气过滤器；内置细菌过滤器；内置消毒液过滤器；内置空气压缩机； TEST连接器一套；） 2、内镜洗消连接器2套 3、内镜测漏接头2套 4、用户手册1本 | 110万 |
| 2 | 冰冻切片机（冷冻切片机） | 1台 | 工作条件： 1.工作电压：220V～240V, 50/60Hz, 4A±10% 2.工作温度：5℃～35℃ 3.相对湿度：≤60% 主要技术指标： ▲1.中文彩色触摸屏； ▲2. 27个速冻点，其中包括4个速冻点有半导体辅助制冷； 3.个半导体速冷点，最低温度可达-55℃±2℃； ▲4.样品头进样具有记忆功能； 5.选配UV消毒功能，消毒时间1-300分钟可调； 6.切片垂直行程64mm，水平进样行程28mm； 7.具有样本头回缩功能，回缩行程20μm； 8.冷冻箱体温度5℃到-35℃可调； 9.可以定时自动除霜，也可以手动除霜； 10. 切片厚度范围1-100μm，修片厚度范围5-500μm； 11. 样本头定位：x轴、y轴通用8°可调；z轴360°可调； 12. 具有切片计数功能； 13. 宽敞的不锈钢冷冻箱有排液系统，内箱表面光滑，方便清理和消毒； 14. 电加热的滑窗； ▲15.模块化设计的维修部件，方便快速维修，减少仪器停工期； 16. 宽敞平坦的顶盖，方便存放各种切片工具，随时取用； ▲17.箱体照明亮度、角度可调节； 18. 精确的步进马达进样系统； 19. EC70刀架可同时配宽展刀片使用。 | 40万 |

- B分标

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钼靶乳腺DR机 | 1台 | 1、设备品名和用途：全数字化乳腺X线机，可用于乳腺疾病诊断、乳腺癌筛查。 2、获得FDA认证和CE认证 3、必须通过中国CFDA 4、高压发生器 4.1、高压发生器类型：高频逆变式 4.2、功率：≥7kW 4.3、最大曝光电压：≥49kV ▲4.4、最小曝光电压：≤20kV 4.5、曝光电压每档调节的大小：1kV微调 4.6、曝光mAs范围：3-500 mAs 4.7、mA范围：大焦点≥200mA 4.8、mA范围：小焦点≥50mA 5、X线球管组件 5.1、阳极材质：钨靶 5.2、阳极设计：双靶角，16°（大焦点），10°（小焦点） 5.3、焦点：小焦点≤0.1mm，大焦点≤0.3mm 5.4、阳极转速：≥9500RPM 5.5、阳极热容量：≥300kHU 5.6、滤过材料：铑/银/铍 5.7、准直器模式：自动和手动模式 5.8、准直器预设尺寸至少包含：24x29cm, 18x24cm，15x15cm 三种规格 6、C型臂机架 6.1、C型臂设计（非环型臂） 6.2、最低高度≤71cm 6.3、最高高度≥140cm 6.4、摄影平台高度调节范围：≥70cm 6.5、摄影臂旋转范围：≥340º ▲6.6、SID：≥67cm 6.7、双功能脚踏板2个 6.8、脚踏板功能：可控制压迫板和C型臂升降 7、数字平板探测器要求 ▲7.1、原厂研发及生产 7.2、探测器技术：基于TFT的直接转换技术 7.3、X线吸收材质：非晶硒 7.4、探测器有效成像野：≥24×29cm 7.5、高分辨率采集矩阵：≥3328×4096 7.6、探测器空间分辨率：≥7lp/mm ▲7.7、像素大小：≤80μm 7.8、图像灰阶度：≥14bit 7.9、DQE≥30％ at 0.2lp/mm 8、自动曝光功能 8.1、全自动曝光：根据乳腺厚度和密度全自动选择所有成像参数,有预曝光系统。 8.2、AEC手动设置位置有7个位置 8.3、手动设置曝光参数 8.4、曝光后参数显示：压力、SID、KV、mA均有显示 9、曝光模式 9.1、手动曝光模式或自动曝光模式 10、压迫系统 10.1、压迫模式：电动/手动 10.2、具有双重压迫模式：首次激活为预压迫模式，第二次激活为全压迫模式 10.3、手动压迫模式：最大压力300N 10.4、压力、压迫厚度显示 ▲10.5、双功能压迫板： 标准压迫模式与柔性压迫模式一键转换 10.6、智能压迫系统：压迫板根据拍摄体位自动调整到位，无需手动操作 10.7、曝光后自动释放压迫板功能 10.8、可提供压迫板≥4块 10.9、放大台 ▲10.10、具备放大摄影功能，同一放大装置可实现1.5倍放大摄影和1.8倍放大摄影 11 滤线栅 11.1、放大拍片时，滤线栅自动移开，无需手动拆除 11.2、蜂窝状高通透性滤线栅 12、采集工作站 12.1、曝光参数控制和图像采集一体式操作界面 12.2、双显示屏采集工作站，分辨率≥1.2M包括：一个显示器用于显示2D与TOMO图像。另一个显示器用于进行患者设置与曝光参数设置。 12.3、硬盘: ≥1TB 12.4、内存：≥16GB 12.5、多核 Intel CPU 12.6、输出接口：Dicom 通用数字输出接口 12.7、DICOM协议：Worklist, Print, Storage Commitment, Query/Retrieve 12.8、采集工作站有DVD光盘刻录功能 12.9、图像存储容量：≥9000个病例，36000张图像 12.10、紧急压迫释放按钮 12.11、采集工作站配备UPS 12.12、采集工作站配脚踏曝光开关 13、专业乳腺诊断工作站：可预览处理图像作临床诊断并有后处理功能 13.1、医用级灰阶显示器，2个，要求分辨率：≥2K X 2.5K 13.2、内存≥8GB 13.3、硬盘≥1TB 13.4、Intel Core四核处理器，≥3.6GHz 13.5、具有光盘刻录功能 13.6、浏览工作站图像后处理功能：放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等各种处理分析软件 13.7、影像后处理工作站上可显示所有的参数，病人信息和医生信息 14、数字乳腺三维断层摄影功能 14.1、投标机型的三维断层功能已得到FDA认证 14.2、投标机型的三维断层功能已得到CFDA认证 14.3、三维断层扫描角度范围：≤20° 14.4、三维断层扫描角度间隔：≤1° 14.5、三维断层扫描时间≤4秒 ▲14.6、三维断层图像重建处理时间≤2秒 14.7、可在同一压迫位置下同时获取2D和3D图像 14.8、可伸缩分离式防护面罩:面罩不随球管移动而移动 15、二维穿刺套件 15.1、具备钢丝定位功能 15.2、定位压迫板一个 15.3、定位十字准线装置一个 16、机房装修 17、医用高分辨率投影仪 17.1、3片0.71”LCOS反射式成像芯片、16：10宽高比、96%像素填充率 17.2、真实的1920x1200（2.3M）分辨率 18、人员培训 18.1、厂家工程师到放射科进行现场操作、诊断培训2次 18.2、安排采购方放射科2名诊断医师、2名技术员到国内大型三甲医院培训（诊断医师每人1个月、技术员每人1周） 19、机房建设 19.1、机房防护 19.2、机房预评、环评、机器控评 19.3、按照医院要求，铺设电缆从设备间到配电房 19.4、个人防护用品2套 | 450万 |