广西科文招标有限公司

内镜中心设备采购（BHZC2021-G1-00044-KWZB）

公开招标公告

项目概况

内镜中心设备采购招标项目的潜在投标人应在登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件，并于2021年10月29日下午15时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-00044-KWZB

政府采购计划编号：202108230011

项目名称：内镜中心设备采购

预算金额：120万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗消毒工作站（含纯水系统） | 2套 | 详见附件1 |  |

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取招标文件

时间：2021年10月8日至2021年10月14日每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件。

方式：未在政采云注册的供应商请在获取投标文件前登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册后再行报名，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年10月29日下午15时30分（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线投标；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），（4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

2.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前一个工作日按要求密封并送达广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，

联系人：黄 雯，电话：0779-3995969。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址：广西北海市海城区和平路83号

联系人：张振杰     0779-2022189

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋

联系方式：黄 雯  联系电话：0779-3995969

3.监督部门：北海市财政局

联系电话：0779-3063975

附件1

北海市人民医院

广西科文招标有限公司

2021年10 月8日

附件1

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜清洗消毒工作站（含纯水系统） | 2套 | 1.清洗槽需满足对内镜的全浸泡要求，尺寸≥590mm×712mm，干燥台尺寸≥L1180mm×W712mm。 2.清洗槽、台面、干燥台、功能背板，材质为高分子复合材料（PMMA）一次吸塑而成，表面平整光滑。 3.清洗槽的材质应耐酸碱腐蚀：材质在10%HCl质量分数的酸性溶液中浸泡24小时，外观无明显变化，符合耐酸测试；在40%NaOH质量分数的碱性溶液中浸泡24小时，外观无明显变化，符合耐碱要求，需提供第三方检测报告。 4.清洗槽应能耐机械应力，需提供清洗槽弯曲试验、跌落试验、水平冲击、随机振动等第三方检测报告。 5.柜体：尺寸与清洗槽实际总长度相匹配，全部采用SUS304不锈钢钢管焊接而成；柜体底部全部采用PVC防水底板铺满，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生。 6.柜门采用高强度玻璃敷膜外加铝合金框架组合而成，防水、防潮、耐腐蚀。 7.照明要求：顶灯采用220V/5W低压照明灯、背板光源采用LED灯管照明，照明度高；照明灯箱采用SUS304镜面不锈钢材质，抗磨损，耐酸碱，不生锈。 8.次洗槽和末洗槽均应配置水/气管道灌注装置及控制系统： （1）水/气灌注系统严格按《WS507-2016软式内镜清洗消毒操作规范》的标准，使用一次性过滤流动水； （2）灌注水压0.10Mpa~0.36Mpa，流量500~1200ml/min，灌注气压：0.20Mpa±0.06Mpa，提供医疗注册检验佐证材料； （3）脉动灌注，对内镜的水气管道、吸引管道进行最长59分59秒的灌注，灌注后可进行最长59分59秒的注气。 9.酶洗槽应配置酶液管道循环灌注装置及控制系统： （1）管道循环灌注装置采用三步脉动灌注，灌注、静止、注气； （2）酶液管道循环灌注装置为非外挂式，控制主机与灌注装置分离设计，控制注液与注气。 （3）脉动灌注，对内镜的水气管道、吸引管道进行最长59分59秒的灌注，灌注后可进行最长59分59秒的注气。 10.消毒槽应配置消毒液管道循环灌注装置及控制系统： （1）管道循环灌注装置采用三步脉动灌注，灌注、静止、注气； （2）消毒液管道循环灌注装置为非外挂式，控制主机与灌注装置分离设计，控制注液与注气。 （3）脉动灌注，对内镜的水气管道、吸引管道进行最长59分59秒的灌注，灌注后可进行最长59分59秒的注气。 11．▲为保证系统稳定性，系统需提供软件著作权登记证书。 12.消毒槽配有消毒槽盖，槽盖采用透明亚克力面板吸塑成型，一体式把手，可以清晰看到浸泡清洗的情况。 13.专用PVC给排水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，密封连接，可保证≥10年无漏水现象。 14.3套专用水龙头：主体采用SUS304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀铬防锈处理，抗磨损，耐酸碱。 15.2把高压清洗水枪：采用优质SUS304不锈钢材质，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净液体通过枪体腔道的二次污染。 16.3把高压气枪：采用优质SUS304不锈钢材质，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。 17．水/气分离器：可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8MPa。 18.无油活塞式医用空气压缩机，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力可在0.5Kpa-0.8Kpa之间调节，气罐储气量≥22L，主机排气量≥115L/min，噪音≤65分贝。 19.安装手动总水开关、总电开关。 20.配备纱布盒2个。 二）追溯系统/套 1.硬件要求 （1）数据管理服务器1台，高速读写、抗震、低功耗、无噪音，4G及以上内存，128G及以上硬盘； （2）手持控制端（PAD）1台：屏幕尺寸≥10寸，Android操作系统，全触摸操作高清显示屏，4G及以上内存，支持OTG功能； （3）射频卡扫描设备≥6套； （4）数据监控显示大屏≥1套（选配）； （5）路由器、交换机等网络连接硬件，采用RJ45星形网络布线结合WIFI无线信号，数据传输快，稳定无干扰，独立的局域网络环境，对医院网络无影响，可根据业务需要接入或屏蔽医院管理软件； （6）操作人员射频卡≥5套、内镜射频卡≥10套。 2.软件要求 ▲内镜清洗消毒追溯系统，须提供本软件的软件著作权证书复印件。 3.功能要求 （1）配置追溯APP，可直接安装在手持控制端（PAD）上，用户可在APP中完成查看清洗记录，配置追溯系统的参数等功能，更直接便捷； （2）清洗消毒数据通过局域网实时上传至数据管理服务器，进行数据汇总、分析与统计； （3）清洗消毒数据可导出可打印，信息内容包含：内镜编号、操作员姓名、开始时间、洗消套餐每步骤执行的时长、设备编号、病人信息，每页至少可显示十条洗消记录，单条数据可单独打印，病人信息可添加可更改； （4）可对洗消方案进行管理，限制每种洗消方案的洗消步骤、洗消顺序及每步骤的最小时长； （5）自带语音提示系统，并自带时间控制提醒、报警功能，当相关时间未达到预先设定的操作时间时，若操作人员进行下一步骤，系统将语音提示非法操作并且系统不对下一步骤的操作作出记录； （6）系统可对操作员信息、医生信息进行日常维护操作； （7）系统可设置消毒液的有效天数和次数，并进行监测，当使用次数或天数到达设置数值时，追溯APP可弹窗报警提醒操作人员进行更换； （8）系统有内镜维修统计功能，对维修开始及结束时间、返库时间、维修费用、维修负责人、维修原因等各项信息进行数据统计； （9）可与医院任意品牌洗消机连接，手工清洗槽或内镜自动消毒机，完成内镜清洗消毒流程的追溯； （10）可同时连接多套内镜清洗设备，支持多水槽配置，在同一台PAD上解决多套设备追溯要求。 三）内镜室纯水机/台 1、产水量≥500L/h/套（25℃） 2、水利用率≥70% 3、脱盐率≥ 96% 4、产水水质：符合 WS507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范，且菌落总数≤10CFU/100mL 5、设备主要技术要求/标准性能 1) 反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能 2) 全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管 3) 预处理系统具备自动及手动冲洗、再生功能 4) 具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置 5) 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全 6) 系统采用多种杀菌消毒组合模式，自动定时冲洗消毒 6、采用全自动控制，在线显示电导率 7、由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成 1) 预处理系统：由多介质过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成 多介质过滤器：滤料为石英砂，污染指数（SDI）≤4；处理量≥2m3/h，罐体采用优质树脂罐，阀体为全自动控制阀 活性炭过滤器：采用优质果壳炭，处理量≥2m3/h， 罐体采用优质树脂罐，阀体为全自动控制阀 软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥2m³/h，罐体采用优质树脂罐 ，阀体为全自动控制阀 2)反渗透系统处理方式：单级反渗透； 泵体材质：不锈钢、流量≥2 m³/h、扬程≥114m 膜元件要求：采用优质东玺科膜反渗透膜，脱盐率≥96% 过滤孔经：0.0001μm 膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜 产水量为： ≥300L/H/支 膜元件数量：2支/套，集成在一体化不锈钢机架中 3)纯水供水系统：由纯水泵、储水箱、恒压供水系统等组成 纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥50m 储水箱：容积≥400L，材质SUS304不锈钢，佩带液位装置 恒压系统：采用恒压供水系统 供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对纯水泵的缺水运行保护 8、系统管道要求：采用卫生级优质U-PVC管材 四）储镜柜技术要求 1、产品性能要求： 1)全钢材料，表面钢琴烤漆，柜内空间密闭效果优异，内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序及臭氧消毒功能，消毒工作自动累时、照明和干燥等功能； 2)适合各品牌不同类型的软式内窥镜储存使用； 3)垂直悬挂方式，方便存取； 4)使用直流循环风机进行柜体的干燥，防止由于环境潮湿导致内镜出现霉变现象； 5)隐藏式UV杀菌循环系统。UV射线不直接照射镜体，表皮不会出现老化、龟裂的现象。并可有效防止消毒后的内镜受到二次污染； 6)▲微电脑控制系统，触摸屏操作，具有照明、空气消毒、干燥循环、微量臭氧消毒功能，提供控制系统软件著作权证书及集成电路布图设计登记证书； 7)触摸屏可显示室内温、湿度； 8)有手动和自动两种运行模式，自动运行模式可设置4组时间段，减少人工干预； 9)柜内配置LED高档投射照明装置； 10) 辅助臭氧临时消毒。 2、技术参数要求： 1) 工作电压：220V、紫外线灯管功率≥24W； 2) 照明时间：时间可调，格式为小时+分钟的模式 3)空气消毒时间：时间可调，格式为小时+分钟的模式 4)臭氧时间：时间可调，格式为小时+分钟的模式 5)可存软镜数量≥12条 三、产品配置数量 1、内镜清洗工作站：2套 2、追溯系统：1套 3、内镜室纯水机：1台 4、储镜柜：2台 5、运镜车：5台 | 120万 |