广西科文招标有限公司

银滩医院二期工程病床、抢救车等设备采购（BHZC2021-G1-00042-KWZB）

公开招标公告

项目概况

银滩医院二期工程病床、抢救车等设备采购招标项目的潜在投标人应在登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件，并于2021年11月1日上午9时整（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2021-G1-00042-KWZB

政府采购计划编号：202108230012

项目名称：银滩医院二期工程病床、抢救车等设备采购

预算金额：527.4万元

最高限价：414.55万元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通病床（骨科专用） | 30张 | 详见附件1 |  |
| 2 | 普通病床 | 651张 |  |  |
| 3 | 普通病床（儿童专用） | 26张 |  |  |
| 4 | 普通病床（高干专用2.2*1.5） | 20张 |  |  |
| 5 | 普通病床（高干专用2.2*1.3） | 32张 |  |  |
| 6 | 抢救车 | 25台 |  |  |
| 7 | 重症ICU病床 | 15张 |  |  |

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内。如因中标供应商原因不能在规定时间完成交付任务，中标供应商将要承担违约责任。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产相关证件，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取招标文件

时间：2021年10月8日至2021年10月14日每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件。

方式：未在政采云注册的供应商请在获取投标文件前登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册后再行报名，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年11月1日上午9时整（北京时间）

地点：通过政采云平台实行在线投标；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），（4）节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购政策。

2.在线投标响应（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅；

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至政采云平台。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前一个工作日按要求密封并送达广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

邮寄地址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋，

联系人：黄 雯，电话：0779-3995969。

本公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

（5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址：广西北海市海城区和平路83号

联系人：张振杰     0779-2022189

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋

联系方式：黄 雯  联系电话：0779-3995969

3.监督部门：北海市财政局

联系电话：0779-3063975

附件1

北海市人民医院

广西科文招标有限公司

2021年10月8日

- 附件1：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术参数及其性能（配置）要求 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通病床（骨科专用） | 30张 | 产品规格：2160*980*500 mm（含床头尾包角） 功能：背部调节高度：0°-80°±5°，左右腿分开调节：0°-40°±5°；头低脚高调节：0°-8°±2°； 材质说明： 1、床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 2、床母采用30×60×1.5㎜（提供相关材质检测证明）矩型碳素钢管焊接；整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。 3、床面板采用1.2mm（提供床面板材质检测证明和实物小样）优质冷轧钢板一体冲压成型，整床面板凹型透气孔80个，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。背部床板采用双支撑卸力结构，835*Φ32*2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：240*51*2mm（提供相关检测证明），一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 4、金属表面采用自有喷涂线（提供喷涂线发票和现场实物图片）双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；，经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供2016年表面涂层检测报告），抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。 5、摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音.每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试（提供第三方检测机构出具护理床摇杆承重检测报告和提供螺杆专利证明）。 6、床头尾板弧线形设计,内置防撞轮，防撞轮直径84mm, 高45mm.床头尾板高510mm±5 mm,宽1000 mm±5mm，底端厚65 mm，上面厚40 mm，采用全新进口PP材质，一体吹塑成型，中间装饰板为ABS材质，内锁结构非胶水连接，颜色可根据客户要求调色，可粘贴卡通图片。有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置（提供专利证明），快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板实际总重量为11kg（提供第三方检测机构出具护理床床头尾板检测报告和实物小样）。 7、 床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长1480mm,高410mm.护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置（提供专利证明）。加厚型开关上下座为航空全锌合金材质（提供锌合金开关材料检测报告），确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2，304材质支柱（提供相关检测证明），卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座，。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈。 8、脚轮采用进口材质5寸双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；通过了ROHS环保认证标准。中控刹车系统具有一键式刹车开关功能（提供专利证明），刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构采用ABS材质内包4mm厚钢制刹车装置，刹车强度高。更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。 9、摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，内置长118mm、直径8mm钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料；摇手柄长90mm，操作半径180mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠提供第三方检测机构出具护理床摇杆承重检测报告）。 10、外展式分腿龙门架，全功能牵引，全面解决骨科使用需要的各种位牵引。外展托腿架，方便腿部外展牵引的需要。 11、六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 12、带限位旋转功能输液架（高新技术产品，提供高新技术产品证书）不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。 13、属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过微生物检测分析报告（提供微生物检测报告）。 15、医用病床：要求通过ISO9001：2016质量管理体系认证及ISO13485：2015医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。 16、医用床垫：产品规格：1950*840*70mm，材质说明：50mm高密度海棉+19mm天然机压环保椰棕+防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折（提供床垫阻燃检测报告及甲醛含量测试报告, （提供质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的床垫防水性能测试报告）。 标准配置： ABS木纹色床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、中控脚轮1套，骨科牵引龙门架1套，床垫1张，ABS床头柜一个。 | 13.5万 |
| 2 | 普通病床 | 651张 | 产品规格：2160*980*500mm（含护栏） 功能：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5° 材质说明： 1、床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 2、床母采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接；整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。（提供机器人焊接发票） 3、背部床板采用双支撑卸力结构，835*Φ32*2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格（提供护理床动力臂（无缝管及双支撑）检测报告和实物小样）：240*51*2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 4、床面板采用1.2mm优质冷轧钢材自动锟压设备锟压成型（提供自动锟压设备合同），一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，自锁加拉铆固定，每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮；背部床板长740*835*30mm，臀部床板长250*835*30mm、大腿部床板长370*835*30mm、小腿部床板长525*835*30mm，床板与床板之间的间隙不小于19mm, 连接处间隙为40mm，床面板实际总长度为1890mm。床头板与床面板之间的空隙为55mm,床尾板与床面板之间的空隙为55mm（提供床板材质相关检测证明）。 5、金属表面采用自有喷涂线（提供喷涂线发票和现场图片）双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；，经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供2016年表面涂层检测报告），抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。 6、摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音。每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试（提供第三方检测机构出具护理床摇杆承重检测报告和提供螺杆专利证明） 7、调节范围：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5° 8、床头尾板弧线形设计,内置防撞轮，防撞轮直径84mm, 高45mm.床头尾板高510mm±5 mm,宽1000 mm±5mm，底端厚65 mm，上面厚40 mm，采用全新进口PP材质，一体吹塑成型，中间装饰板为ABS材质，内锁结构非胶水连接，颜色可根据客户要求调色，可粘贴卡通图片。有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置（提供专利证明），快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板实际总重量不低于11kg（提供第三方检测机构出具护理床床头尾板检测报告）。 9、床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长1480mm,高410mm.护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置（提供护栏新型专利），加厚型开关上下座为航空全锌合金材质（提供锌合金开关材料检测报告），确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2，304材质支柱（提供相关检测证明），卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座，。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈。 10、脚轮采用进口材质5寸双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；通过了ROHS环保认证标准（提供SGS检测证明）。中控刹车系统具有一键式刹车开关功能（提供专利证明），刹车装置镶有锁定开关功能提示键，颜色红绿区分，刹车外部结构采用ABS材质内包4mm厚钢制刹车装置，刹车强度高。更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。 11、▲摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型，内置长118mm、直径8mm钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料；摇手柄长90mm，操作半径180mm；两级到位开合防夹手功能；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。 12、六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 13、不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。 14、属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过微生物检测分析报告（提供微生物检测证明）。 15、医用病床：要求通过ISO9001：2015质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。 16、配套床垫 材质说明： 50mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。（提供床垫阻燃检测报告及甲醛含量测试报告, （提供质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的床垫防水性能测试报告） 标准配置： ABS木纹色床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、中控脚轮1套，床垫一张，ABS床头柜一个。 | 292.95万 |
| 3 | 普通病床（儿童专用） | 26张 | 产品规格：1980*980*480mm（含护栏） 功能：背部调节高度：0°-75°±5°，腿部调节高度：0°-45°±5° 材质说明： 1、床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 2、床母采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接（提供相关检测证明） ；床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受1500N压力不变形；床面板采用1.2mm优质冷轧钢材自动锟压设备锟压成型（要求提供设备合同及彩图），一次冲孔辊压成型，每段面板两边自带辊压加强筋，两头用ABS工程塑料封边，每段承重≥80KG，共有10段组成，段与段之间留有间隙槽，透气防湿，有效预防褥疮；整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大（要求提供设备彩图及设备发票）。 3、金属表面采用自有喷涂线（提供喷涂设备彩图及设备发票），床板和床架表面经处理：通过市级或市级以上检测标准，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。经过防油防锈、电泳底漆及喷涂电焗烤处理，采用抗菌粉末；附着力达到一级，不脱落，不生锈。更好的保护患者的身体健康。 4、调节范围：背部调节高度：0°-75°±5°，腿部调节高度：0°-45°±5°, 5、床头尾板弧线形设计,内置防撞轮，防撞轮直径84mm, 高45mm.床头尾板高510mm±5 mm,宽1000 mm±5mm，底端厚65 mm，上面厚40 mm，采用全新进口PP材质，一体吹塑成型，中间装饰板为ABS材质（提供第三方检测机构出具护理床床头尾板检测报告），内锁结构非胶水连接，颜色可根据客户要求调色，可粘贴卡通图片。有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置（提供自有知识产权证明），快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板实际总重量为11kg。 6、摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用进口高强度轴承钢制的螺杆，丝杆万向节采用45#精钢制成，双重保护，防滑丝，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音。每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试（提供第三方检测机构出具护理床摇杆承重检测报告和提供螺杆专利） 7、采用航空铝材制作而成；上、下横撑为23×23×1.5mm“D”型管；立柱为φ13mm圆管，共有23支组成，之间距离≥60mm；两侧为ABS工程塑料注塑的流线型边框封装；全长约1780mm，高约415mm，轻巧美观，坚固耐用；护栏下侧设计有开关键，收缩时平齐床垫，可防止床垫移位，操作简便，使用方便。 8、脚轮采用进口材质5寸双面中控脚轮，内有ABS防震安装结构（提供专利证明），具有开关功能，，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。通过了ROHS环保认证标准（提供SGS检测证明）。 9、六个点滴架插座，孔径≥20mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 10、不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。 11、属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过微生物检测分析报告。 13、医用病床：要求通过ISO9001：2015质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。 14、配套床垫 材质说明：50mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。（提供床垫阻燃检测报告及甲醛含量测试报告, （提供质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的床垫防水性能测试报告） 颜色：采用国际流行颜色（浅天蓝、果绿色、象牙白等，可供选择） 标准配置： ABS床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、中控脚轮1套，床垫一张，ABS床头柜一个 | 11.7万 |
| 4 | 普通病床（高干专用2.2*1.5） | 20张 | 产品规格：2200*1500*350~630mm 材质说明： 1.床体可载重≥240kg；高低动态载重≥170kg. 2.床母采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接（提供相关材质检测证明）整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大（要求提供设备彩图及设备发票）。 3.床背板采用双支撑结构，床面板采用优质钢管焊接成型，具有防滑功能，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。背部同时具有手提式易清洁装置。 4.金属表面采用自有喷涂线（提供喷涂线发票和彩图）双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；，经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供表面涂层检测报告），抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。 5.床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长1480mm,高410mm.护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置（提供护栏新型专利），加厚型开关上下座为航空全锌合金材质（提供锌合金开关材料检测报告），确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2，304材质支柱（提供相关检测证明），卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座，。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈（提供第三方检测机构出具的床边护栏检测报告）。 6.脚轮采用进口静音脚轮（要求提供进口脚轮证明），内有ABS防震安装结构，具有开关功能，一脚制动，四轮刹车，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力；通过了ROHS环保认证标准（提供SGS检测报告）。φ125mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。 7. 床头床尾采用优质实木，表面光滑，色泽柔润，周边规整无黑点，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 ,边角处采用倒圆角设计，防止病人在行动过程中由于不小心而碰伤。 8.采用进口24V直流电机，拥有CE安全管理规范认证许可，低噪音，与EMI电磁波具有兼容性，不漏电，抗电磁、不干扰呼吸机、心电监护等设备工作，满足临床急救需求，扭力最大可达6000N。 9.调节范围：背部倾斜角度0-80±5°；腿部倾斜角度0-45±5°，整体升350-630mm 10.四个点滴架插座，孔径≥20mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 11.不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。 12. 属于绿色健康环保产品，并对微生物金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过微生物检测分析报告。（提供微生检测报告） 13. 床垫规格与床配套，材质说明： 50mm高密度海棉35A，20mm天然机压环保椰棕，优质防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折(提供环保证明文件)。 14、配套床垫 材质说明： 50mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。（提供床垫阻燃检测报告及甲醛含量测试报告, （提供质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的床垫防水性能测试报告） 15.配置：木制床头尾板及床框1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑引流钩6个、进口电机1套、铝合金护栏1付，床垫1张。ABS床头柜一个。 | 9万 |
| 5 | 普通病床（高干专用2.2*1.3） | 32张 | 产品规格：2200*1300*350~630mm 材质说明： 1、床体可载重≥240kg；高低动态载重≥170kg. 2、床母采用30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接（提供相关材质检测证明）整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大（要求提供设备彩图及设备发票）。 3、床背板采用双支撑结构，床面板采用优质钢管焊接成型，具有防滑功能，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。背部同时具有手提式易清洁装置。 4、金属表面采用自有喷涂线（提供喷涂线发票和彩图）双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈；，经电泳静电喷塑处理工艺，通过市级检测机构检验认证标准（提供表面涂层检测报告），抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。 5、床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长1480mm,高410mm.护栏前后横向拉力达80kg以上，并加设极限保险装置（提供护栏新型专利），加厚型开关上下座为航空全锌合金材质（提供锌合金开关材料检测报告），确保护栏的坚固，抗菌防腐，耐酸碱。“Φ”字加强型不锈钢Φ19*1.2，304材质支柱（提供相关检测证明），卧式C型加强防晃装置，配以3.5mm以上厚冷扎钢板护栏下座，。操作方便省力、稳定，推动时不会前后左右晃动，伸展轻松、安全，便于维护，结构牢固，不会生锈（提供第三方检测机构出具的床边护栏检测报告）。 6、脚轮采用进口静音脚轮（要求提供进口脚轮证明），内有ABS防震安装结构，具有开关功能，一脚制动，四轮刹车，方便床在推动过程中容易掌控，更轻松省力；通过了ROHS环保认证标准（提供SGS检测报告）。φ125mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。 7、床头床尾采用优质实木，表面光滑，色泽柔润，周边规整无黑点，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 ,边角处采用倒圆角设计，防止病人在行动过程中由于不小心而碰伤。 8、采用进口24V直流电机，拥有CE安全管理规范认证许可，低噪音，与EMI电磁波具有兼容性，不漏电，抗电磁、不干扰呼吸机、心电监护等设备工作，满足临床急救需求，扭力最大可达6000N。 9、调节范围：背部倾斜角度0-80±5°；腿部倾斜角度0-45±5°，整体升350-630mm 10、四个点滴架插座，孔径≥20mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 11、不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。 12、属于绿色健康环保产品，并对微生物金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过微生物检测分析报告。（提供微生检测报告） 13、床垫规格与床配套，材质说明： 50mm高密度海棉35A，20mm天然机压环保椰棕，优质防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折(提供环保证明文件)。 14、配套床垫 材质说明： 50mm高密度海棉+20mm天然机压环保椰棕+防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折。（提供床垫阻燃检测报告及甲醛含量测试报告, （提供质量技术监督局认定的具有CMA资质检验检测机构出具的床垫防水性能测试报告） 15、配置：木制床头尾板及床框1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑引流钩6个、进口电机1套、铝合金护栏1付，床垫1张。ABS床头柜一个。 | 14.4万 |
| 6 | 抢救车 | 25台 | 产品规格:640*380*930mm 1、采用优质304不锈钢制做而成 2、整体采用框构架,四面全封板, 焊接坚固美观. 3、层板底部采用加密加强筋,保证载重安全可靠, 4、上层开启式面板,面板有组合盒,可摆放急救器具.带中控锁 5、上层有组式方格盒,方格盒上层配有活动式方格盒, 6、上层配有超深空间,可放急救器械,充分利用空间. 7、中间并列两个抽屉，抽屉可随时拆装,导轨采用静音导轨 8、下层配有两个掩门,左右开启,左门带有层板, 9、底部采用静音防缠绕载重脚轮,推行轻松平稳,转向灵活,移动时安静无声,减震性好,带自刹车装置 | 5.5万 |
| 7 | 重症ICU病床 | 15张 | 1.尺寸： 外型尺寸：L2100×W1100×H500mm；床面板离地高度：500mm。 2.功能：自动推背起坐功能：背板调节0°至80°，便于使用者从仰卧位到半卧位、坐立位的自动调节，有助于使用者起床、进食等日常活动。 3.功能：自动屈身腿功能：床体（大腿）可达到50度，床尾（小腿）自动可调角度可达到120 度、进行伸腿操作，便于使用者腿部运动，促进下肢血液循环。 4.功能：头尾倾斜功能：15°至-15°范围内实现床头或床尾整体倾斜，满足卧床患者的体位需要。 5.功能：翻身功能：4个气囊，左、右充气气动式翻身，翻身角度为60°，通过递推式推背翻身，便于使用者从仰卧到侧卧的自动调整；动态改变身体接触部分受力状况和受力位置，促进和改善身体血液循环，起到有效皮肤护理的作用，避免褥痔疮及其并发症发生。气动式翻身（气囊充气由小变大推动患者翻身），对背部进行梳理和滑动，改变背部剪切力和压力，促进背部血液循环，预防褥疮。市场上其它的护理床都是床板折叠式翻身，即床板折叠把患者倾斜，这种翻身，患者的背部与床面接触位置，压力没有改变，无法促进血液血环，折叠翻身不能有效防褥。 6.▲功能：自动定时翻身功能：30分钟、60分钟、120分钟自选定时气动式翻身周期，翻身角度为60°，具有促进血液循环、改善体质、护理皮肤、放松肌肉、预防褥疮及并发症，可帮助使用者实现智能高效的保健护理。 7.▲功能：交替支撑功能：多条气室实现交替支撑，可进行背部从头到脚3-10分钟、3-20分钟周期的交替支撑，可动态改变身体接触部分的受力位置，有效促进身体血液循环、改善组织缺血缺氧、防止局部组织长久受压而生疮。 8.功能：床体整体升降功能：升降范围：48cm-68cm，床体整体可升降，以形成落差，便于患者上下床和护理。 9.电机： （1）采用国内上市公司电推杆及优质电机、控制器，稳定性好、强度高，坚固耐用，噪音小； （2）质保期为5年。 10.床面： （1）床面材料：采用国家大型钢厂生产的优质冷轧钢板，厚度为1.2mm一次性冲压成型； （2）床面优势：承重力强，床面呈M型，具有防滑功能，美观结实耐用，易清洁； （3）床面材料处理要求：整床表面经过喷沙、除尘、 酸洗、磷化处理、水洗、电热烘干后，实用优质粉末静电喷涂，保证光滑平整、附着力强、抗腐耐磨、美观易清洁； 11.床体： （1）床架材质：床架采用双层钢骨结构设计，由优质碳钢矩形型材，Q235铁管，厚度为1.2mm； （2）床架工艺：经激光切管机下料， 由松下自动焊接机器人焊接而成，保证焊接位置精准，牢固美观； （3）床体材料处理要求：整床表面经过喷沙、除尘、 酸洗、磷化处理、水洗、电热烘干后，实用优质粉末静电喷涂，保证光滑平整、附着力强、抗腐耐磨、美观易清洁； （4）床框上输液架插孔：4个（头部两个，脚部两个）。 12.床头床尾： （1）流线型床头床尾板，采用ABS高级工程塑料一次而成； （2）ABS材质，外形美观，装卸自如，抗冲击性、床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，安装、拆卸简便，提高抢救速度； （3）床头尾板两侧设计有便于扶握的椭形孔，推动简单平稳，无晃动； （4）床头床尾板两侧带有ABS防撞轮。外形美观，装卸自如，坚固耐用。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良； （5）床尾处配有病历卡槽，方便存放患者信息。 13.四小护栏： （1）配备四个ABS翻转式护栏，前护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度； （2）采用ABS高级工程塑料一次而成。外形美观，抗冲击性强，护栏厚度大于等于30mm，两护栏间距大于60mm，保证动作互不干扰； （3）护栏尺寸：700×350mm（长×高）。 14.脚轮： （1）采用φ125mm高级静音双面中控万向脚轮，骨架为一次压铸成型，轮芯采用优质尼龙材质，轮面采用优质耐磨TPR材质； （2）双面轮设计，封闭式轴承，无需润滑，静音耐磨； （3）脚轮整体动作灵活无噪音，坚固耐用； （4）中控锁定装置，更加安全可靠。 15.气囊、防褥床垫： （1）整体由高密度皮优材质一次性冲压而成； （2）气密性好，耐压、耐高温，耐防水，吸水不易膨胀、变形，环保； （3）有较好的耐光老化性和耐水解稳定性。 16.中控刹车： （1）底盘方管材料：碳钢塑喷； （2）中控刹车4轮，操作简单，可同时控制前后脚轮行走及停止。 | 67.5万 |