广西建隆工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：昭平县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施采购

项目编号：HZZC2020-J1-210011-GXJL

采购代理机构：广西建隆工程咨询有限公司

2020年7月

目     录

第一章：竞争性谈判公告............................ 2

第二章：供应商须知.................................4

第三章：货物采购需求...............................18

第四章：评审办法...................................30

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.............31

第六章：响应文件格式...............................35

第一章  广西建隆工程咨询有限公司

关于昭平县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施采购（HZZC2020-J1-210011-GXJL)竞争性谈判公告

项目概况

昭平县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施采购的潜在供应商应在广西建隆工程咨询有限公司贺州分公司（贺州市太白社区太兴街58号1F）获取采购文件，并于2020年7月28日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-J1-210011-GXJL

项目名称：昭平县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额（人民币）：壹佰陆拾万零玖佰柒拾玖元伍角整（￥1600979.50）

最高限价（人民币）：壹佰陆拾万零玖佰柒拾玖元伍角整（￥1600979.50）

采购需求：昭平中医医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施一批，如需了解详细内容，详见货物采购需求一览表。

合同履行期限：交货期：签订合同后十个日历日

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：供应商具备医疗器械经营（生产）许可证及医疗器械注册证。

## 三、获取采购文件

时间：2020年7月22日公告发布之时起至2020年7月27日止（工作日）, 每日上午8时至11时30分，下午3时00分至5时30分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西建隆工程咨询有限公司贺州分公司（贺州市太白社区太兴街58号1F）

方式：由竞标单位法定代表人或委托代理人携带本人身份证原件及以下资料：(1)有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（2）法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证原件 (委托时必须提供，注明委托权限及时间)，到广西建隆工程咨询有限公司贺州分公司（贺州市太白社区太兴街58号1F）报名并购买采购文件。

售价：竞争性谈判采购文件工本费每本300元，售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年7月28日15时30分止（北京时间）

地点：昭平县建设工程交易中心（地址：昭平县新民街1号）。

## 五、开启

时间：2020年7月28日15时30分止（北京时间）

地点：昭平县建设工程交易中心（地址：昭平县新民街1号）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：昭平县中医医院

地    址：贺州市昭平县东宁南路南华街111号

联系方式：0774-6693089

2.采购代理机构信息

名    称：：广西建隆工程咨询有限公司

地　　址：贺州市太白社区太兴街58号1F

联系方式：0774-5136789

3.项目联系方式

项目联系人：秦湘宜

电　　 话：0774-5136789

九、网站查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、采购与招标网（www.chinabidding.cn）。

采购人：昭平县中医医院

采购代理机构：广西建隆工程咨询有限公司

2020年7月22日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：昭平县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施采购 项目编号：HZZC2020-J1-210011-GXJL |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.3.本项目的特定资格要求：供应商具备医疗器械经营（生产）许可证及医疗器械注册证。 |
| 3 | 4 | 谈判费用 | 不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 谈判报价及采购预算总金额 | 采购预算金额（人民币）：壹佰陆拾万零玖佰柒拾玖元伍角整（￥1600979.50）。报价超过采购预算金额的，响应文件作相应无效处理。 13.2供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.5未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 保证金 | 壹万陆仟元整（￥16,000.00） |
| 7 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 8 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 9 | 16.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 16.6.1响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称：昭平县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施采购 项目编号：HZZC2020-J1-210011-GXJL 采购代理机构：广西建隆工程咨询有限公司 供应商单位名称： 在2020年 月 日 时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 10 | 16.7 | 竞标人公章 | 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交截止时间及递交起止时间 | 响应文件递交截止时间：2020年7月28日15时30分 响应文件递交起止时间：2020年7月28日15时00分至15时30分。 |
| 12 | 18.2 | 响应文件递交地点 | 昭平县建设工程交易中心（地址：昭平县新民街1号） |
| 13 | 19.1 | 谈判小组组成 | 谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共3人，其中采购人代表1人，专家2人。 |
| 14 | 19.2 | 谈判时间、地点、人员 | 19.2.1谈判时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2谈判地点：昭平县建设工程交易中心（地址：昭平县新民街1号） 19.2.3谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相 应的委托代理人持有效身份证原件参加谈判。请供应商按时到达 指定地点等候当面谈判。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 16 | 26 | 成交公告 及成交通知书 | 26.1采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 26.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交供应商所有谈判的全部保证金不予退还，从谈判小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。 |
| 17 | 27.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入采购人履约保证金专户。 |
| 18 | 28.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起三十日内。 |
| 19 | 28.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送昭平县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 20 | 29 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向广西建隆工程咨询有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 21 | 31 | 解释权 | 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 22 | 32 | 监督管理机构 | 昭平县政府采购管理办公室 电话：0774-6689708 |

一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：昭平县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施采购

项目编号：HZZC2020-J1-210011-GXJL

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按谈判文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3. 供应商资格

3.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3.本项目的特定资格要求：供应商具备医疗器械经营（生产）许可证及医疗器械注册证。

4. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5. 联合体要求（如有）

5.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

5.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

5.3联合体各方之间应当签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承提的责任与义务分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体不成立），并将联合体协议书（格式见附件）连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则，与之相关的竞标文件均无效。

5.4联合体各方中至少要有一方符合谈判文件规定的特定资质条件，有同类资质的供应商组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.5联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格文件。

5.6根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议书中，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，可享受该办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性谈判公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向贺州市政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目在采购人同意的前提下，允许合理分包。

8. 特别说明

8.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的谈判，否则，响应文件无效。

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应文件无效。

多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，取其中通过资格审查和符合审查后的评审报价最低一方为有效供应商；当评审报价相同时，则以最后报价最低一家为有效供应商；当最后报价也相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体讨论确定。

8.2 多家供应商竞同一品牌同一型号的，应当按一个供应商认定（如果某一分标为多项号货物组成的，所有项号货物均为同一品牌同一型号的，应当按一个供应商认定），取其中通过资格审查和符合审查后的评审报价最低一方为有效供应商；当评审报价相同时，则以最后报价最低一家为有效供应商；当最后报价也相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体讨论确定。同一家原生产厂商授权多家代理商参加谈判的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

8.3竞标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

8.5根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时点：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

二、谈判文件

9. 谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）货物采购需求；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告。供应商购买竞争性谈判文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改谈判文件。

10.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和谈判时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件收受人，在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性谈判响应文件的编制

11.竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件格式”】

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）；

（7）供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（8）保证金缴纳证明材料复印件、企业基本账户开户许可证或银行为企业开具的《基本存款账户信息》凭证（必须提供）；

（9）谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

（10）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- （11）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （12）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（13）供应商的售后服务承诺书（包含但不限于交货期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

（14）项目实施人员一览表【如有，请提供，并提供供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

（15）供应商2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（16）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（如有要求，必须提供）；

- （17）供应商认为必要提供的声明或文件资料（如于小型、微型企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（如有，请提供）。

- (18)　竞标人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

竞标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖竞标人公章（扫描公章无效，自然人除外）。

11.2 供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

12. 响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13. 谈判报价

13.1 谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写，报价超过采购预算总金额的，响应文件作相应无效处理。

13.2 供应商必须就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3 谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件和备品备件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。

13.4未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效，但供应商有权收回其保证金。

15. 保证金

15.1 保证金的金额：壹万陆仟元整（￥16,000.00）(须足额交纳）。

15.2 保证金有效期：响应文件递交截止时间之日起90天。

15.3 保证金交纳方式：供应商应于响应文件递交截止时间前将询价保证金从基本账户以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名：广西建隆工程咨询有限公司贺州分公司

账  号：660400069779800020

开户行：桂林银行股份有限公司贺州城中支行

供应商应按上述要求交纳保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其响应文件无效。

15.4 对未足额、按时交纳保证金的，均按未交纳保证金处理，并由谈判小组现场核定该响应文件无效。

15.5 保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除谈判文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的保证金在成交通知书发出后五个工作日内以转账方式退还。成交供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案后五个工作日内退还其竞标保证金。

15.6 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的。

16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本谈判文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件正本须逐页加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，否则竞标无效。响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、

自然人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：昭平县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施采购

项目编号：HZZC2020-J1-210011-GXJL

采购代理机构：广西建隆工程咨询有限公司

供应商单位名称：

在  年 月  日  时 分前不得开启(此处供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7 供应商公章：本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交截止时间及递交起止时间

响应文件递交截止时间：2020年7月28日15时30分

响应文件递交起止时间：2020年7月28日15时00分至 15时30分，供应商应按竞争性谈判文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

供应商必须由法定代表人持本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、企业基本账户开户许可证复印件或银行为企业开具的《基本存款账户信息》凭证复印件（加盖谈判供应商公章）、报价保证金银行转账底单复印件（加盖谈判供应商公章）或其委托代理人持有效的授权委托书原件及本人身份证原件、企业基本账户开户许可证复印件或银行为企业开具的《基本存款账户信息》凭证复印件（加盖谈判供应商公章）、报价保证金银行转账底单复印件（加盖谈判供应商公章）签到参加开标会并接受验证。

18.2 响应文件递交地点：

18.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性谈判（简称谈判）与评审

19. 谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

19.1 谈判小组组成：

谈判及评审工作由采购代理机构负责组织，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，谈判小组由采购人代表和有关方面的专家组成，共3人，其中采购人代表1人，专家2人。专家确定方式：评标前通过政采云平台随机抽取。

19.2 谈判时间、地点、人员：

19.2.1 谈判时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 谈判地点：昭平县建设工程交易中心（地址：昭平县新民街1号）

19.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加

谈判。请供应商按时到达指定地点等候当面谈判。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内开启响应文件。

20. 评审原则和评审办法

20.1 谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序及谈判要求

21.1 采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选谈判小组组长。

21.2 谈判小组应当对发布公告的竞争性谈判文件（简称谈判文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件中的资格证明、保证金等进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

21.4谈判小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.5谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

21.6 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃谈判。

21.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

21.8最后报价

21.8.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.8.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.8.4谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。

说明和材料不限于：

①成本构成。包含本项目有关的设备、服务成本详细列表；

②与本次采购规模、性能参数类似的业绩；

③较其他供应商且自己报更低价格的优势说明。

21.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

21.10 评审报告

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.11在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.12采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向贺州市政府采购监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按15条款交纳保证金的；

- （2）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （3）超越了行政审批的经营范围的；

- （4）不具备谈判文件规定的资格要求的；

- （5）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （6）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （7）响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- （8）供应商未就“货物采购需求”中的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

（9）未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（10）未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未按规定向采购代理机构购买本项目谈判文件的（有文件规定除外）；

- （12）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 25. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其谈判被拒绝。

26. 成交公告及成交通知书

26.1 采购代理机构于谈判结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 26.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交供应商所有谈判的全部保证金不予退还，从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商。

26.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

27. 履约保证金

27.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。

27.2 如果成交供应商没能按上述第27.1款规定执行，采购代理机构将上报贺州市政府采购监督管理机构，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

27.3 货物安装验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件办理履约保证金退款手续，采购人在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知昭平县政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

28. 签订合同

28.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起三十日内。

28.2如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商的全部保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.4 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送昭平县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

29. 采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西建隆工程咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

30.采购代理机构银行账户：

账户名称：广西建隆工程咨询有限公司贺州分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司贺州支行

银行账号：660400069779800010

31. 解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。

32. 监督管理机构：昭平县政府采购管理办公室      电话：0774-6689708

第三章  货物采购需求

一、项目名称：昭平县中医院新冠病毒核酸检测实验室设备设施采购

二、项目编号：HZZC2020-J1-210011-GXJL

三、说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或谈判供应商选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写谈判供应商报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在报价文件中将其标配参数详细列明。

4、根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，供应商的所报货物必须使用获得经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品。

5、表中“低温保存箱”、“生物安全柜”“超低温冰箱”、“2-8度医用冷藏箱”、“超净工作台”、“高压灭菌器”、“微量台式离心机”、“混匀器”、“微量加样组合”、“移液枪”、“恒温水浴箱”、“移动紫外线消毒车”须提供医疗设备注册证。

货物需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求及规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 低温保存箱 | 台 | 1 | 1.功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、血站等系统. 2.电源：220V/50Hz 3.样式：立式 4.有效容积≥262L 5.外部尺寸（长*宽*高）mm：657*685*1665 6.内部尺寸（长*宽*高）mm：480*462*1430 7.温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调，超温报警，断电记忆功能； 8.安全系统：多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警，开门报警，断电报警，环温超高报警、电池电量低报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 9.显示：LED显示，可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度 10.可选配智能温度记录仪，全程监控并记录冷链设备运行状态，失控短信报警； 11.抽屉≥7个； 12.密封：采用嵌入式双密封条设计，可更换，保证更好的保温效果；13.蒸发器直冷式搁架设计； 14.压缩机，低噪音风机； 15.脚轮和手把设计。 16.带锁结构设计； 17. 搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度； 18.设备验收合格后整机保修三年，终身维修。 |
| 2 | 生物安全柜 | 台 | 1 | - A2 型，30%外排，70%循环；相关试验中保护样本、人员和环境 2、外部尺寸(长×宽×高〉：≥1360mm×780mm × 2200mm 3、内部尺寸(长×宽×高〉≥1167mm ×610mm× 680mm 4、 过滤器类型HEPA/ ULPA；主过滤器采用世界名牌AAF防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器（ULPA）99.9995%@0.12µm。 5、工作区：采用四面(左右二侧、后部、底部)负压环绕设计 6、内部工作区域：工作区内壁及工作台面为304# 不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构 - 前玻璃窗：有10度及以上生理斜度，超出去安全高度具有声光报警功能:，6mm防紫外线钢化玻璃前窗，阻挡紫外线。 8、前窗机械平衡器悬停式钢化玻璃前窗设计结构技术 9、具有紫外灯、前窗、风机、照明灯四者互锁功能 10、可调底脚高度，无外漏螺纹，防止细菌滋生；带脚轮 11、噪声：≤63dB (A) 12、照明：≥1200；下降气流流速≥0.28m/s;流入气流流速≥0.55m/s。 13、显示屏：可显示流入、下降风速，外排风量，静压箱及负压区压力，过滤器寿命（通过压力监控方式对过滤器寿命检测，并有过滤器寿命预警功能），紫外灯累计运行时间，风机累计运行时间。 14、预约定时功能：具有预约定时功能，能自动开启紫外灯消毒。 15、具有漏电防护功能插座。 16、具有气流阻断技术，对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术杜绝防护盲点. 17、多重智能报警，异常状况全监控：门体位置异常（超高或超低）、 气流波动超20% 、门关闭不严、过滤器阻塞、破损、寿命不足、开门后风机被关闭等异常情况，自动发出声光报警。 18、国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证。 19、设备验收合格后整机保修三年，终身维修。 |
| 3 | 超低温冰箱 | 台 | 2 | 1.微电脑控制，控温精度0.1℃； 2.外部尺寸： 812*893*1846mm，内部尺寸：465*630*1165mm 3.有效容积=338L 4.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 5.设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃； 6.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）； 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作； 7.网络功能（选配），具有RS-232、RS-485数据接口，可与计算机连接，通过计算机显示、调节箱内温度，显示报警信息，监控设备是否正常； 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 9. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定； 10．“创新式”一体式门锁手把设计，可单手开关门； 11．内门手把：一体双料压铸成型，使用方便； 12、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机； 13.超静音运行，整机运行噪音低于50db； 14.密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料。 15.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，VIP厚度达25mm； 16.内门：两个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动； 17.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁； |
| 4 | 2-8度医用冷藏箱 | 台 | 2 | 1、 产品类型：医用冷藏箱； 2、 额定电源：220V/50Hz；防触电保护类型：I； 箱内温度：电子温湿度控制器，温度2-8℃；箱内湿度值：35~75%RH； 调整增量为1℃；产品同时具有湿度显示,湿度范围35~75%RH；化霜性能：自动化霜；绝热性能：高密度绝热层； 3、报警：超温报警、传感器故障报警、断电报警；温控器内置电池，断电后可持续显示箱内实时温度。报警方式：灯光闪烁报警和蜂鸣报警 4、温度显示范围：温度2-8℃； 5、箱内冷风循环方式：风冷 6、有效容积：≥198L 7、外形尺寸(宽*深*高)（mm）：约530*600*1580 8、内部尺寸(宽*深*高)（mm）：约455*445*900 9、箱体外壳材质规格：冷轧钢板成形后喷粉；内胆材料：PS板吸附内胆；保温层材料：环保无氟高密度保温层 10、玻璃门：采用LOW-E玻璃，70%湿度下无凝露的双层隔热玻璃门体;门体凝露解决措施：1】利用风机使机舱内的高温空气形成层流吹到门体上，将门体上的凝露蒸发掉2】LOW-E红外自动吸收加热；自关门结构设计。 11、 冷凝器材质：冷轧钢管 12、 带有可锁定的平衡底脚 |
| 5 | 超净工作台 | 台 | 1 | 1、产品类型：单人单面洁净工作台 2、气流模式：垂直层流 3、外形长度：≤1030mm 4、工作区长度：≥900mm 5、工作台面高度：770±10mm 6、工作区洁净度：100级 7、操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h） 8、工作区风速：0.2-0.5m/s三挡可调 9、工作区内部照度：≥300LX 10、噪声：≤60分贝 11、采用世界名牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP） 12、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命 13、前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm 14、工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出 15、内嵌式照明：采用内嵌式照明 16、2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44 17、三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险 18、具有联动功能，开门后自动开启荧光灯；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象 19、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害 20、可预设紫外灯自动点亮时间，班前班后自动消毒 21、紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯 22、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备 23、底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位 |
| 6 | 高压灭菌器 | 台 | 1 | 技术要求 1、主体：容积：100L 2、材质：06Cr19Ni10不锈钢 3、设计压力： -0.1～0.28MPa 4、设计温度：142℃ 5、使用寿命：8年（16000次灭菌循环） 6、主体保温：10mm玻璃棉 7、测试接口：标准Rc1验证口 8、密封门 9、门数量：单门 10、门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm 11、材质：06Cr19Ni10不锈钢 12、开关门方式：手动平移式密封门 13、安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产14、生蒸汽；内室有压力，门无法打开 15、门密封方式自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 门罩： 16、采用玻璃钢高效隔热材料模具成型 管路系统 17、控制阀门：动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个 18、蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 19、注水排水方式：手动注水、手动排水 20、冷凝装置：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。 21、压力表：量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.6级以上 22、控制系统：操作方式：面板感应式操作； 23、控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 24、无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数； 25、界面显示：液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能； 26、流程控制：对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制； 27、周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数； 延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时 28、传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示 29、报警显示：出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除 30、排汽模式：可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 31、保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～134℃； 32、保温时间可设定范围0～160小时 程序系统 33、程序名称：设有实验室程序、自定义程序，共108个程序可供选择和设定。实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序共5个； 自定义程序可储存100个不同参数的程序。 34、适用范围：可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌 参数范围： 35、灭菌温度设定范围：105℃～138℃ 36、溶解温度设定范围：60℃～100℃ 37、灭菌时间可设范围：0～9999分钟 38、脉动次数可设范围：1～6次 39、排汽阀开启温度范围：40℃～134℃ 40、保温温度可设定范围：40℃～134℃ 41、保温时间可设定范围：0～160小时 42、预约时间可设定范围：0～160小时 |
| 7 | 微量台式离心机 | 台 | 1 | 1、最高转速：14800rpm 2、最大离心力：21100g 3、最大离心容量：24*1.5/2.0ml 4、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动 5、控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示 6、运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式 7、温度控制范围：-9-+40℃ 8、安全性能：自动锁盖和内锁装置、转头自动识别、不平衡保护、状态自诊断、多种电路保护 9、噪音：≤ 50 dB 10、外形尺寸：330×295×445cm 11、标准配置： 主机，包括24×1.5/2.0ml转头及ClickSeal防生物污染转头盖，最高转速14800rpm |
| 8 | 混匀器 | 台 | 2 | 1.震荡方式：圆周振荡 2.周转直径: 4mm 3.最大载重(含垫片): 0.4kg 4.马达输入功率: 58w 5.马达输出功率: 10w 6.工作制式: 100% 7.无级调速范围: 500 - 2500 rpm 8.转速显示: 刻度显示0-6 9.3种夹具和7种垫片 10.工作模式: 连续工作/点动 11.硅质底座脚垫，超强防震，适合高速工作 15.偏心球轴承 16.外形尺寸(W*D*H): 127*149*136mm 17.重量: 4.5kg 18.允许环境温度: 5-40℃ 19.允许相对湿度: 80% 20.保护等级: IP 21 21.基本配置： 21.1 主机1台； 21.2 圆形夹具和橡胶垫片，各1个。 |
| 9 | 微量加样组合 | 套 | 2 | 1.大尺寸、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能。 2.适用单手操作。 3.整支移液器可进行121°C (2 bar) 高压湿热灭菌参照 DIN EN 285。 4.量程锁保护防止量程意外改变。 5.位数字显示，保证清晰与高精度。 6.简易校准 Easy Calibration 技术-无需特殊工具即可进行调整。改变原厂设置外部清晰可见。 7.八通道移液器量程包括0.5 – 10µl、10-100µl各一支。 |
| 10 | 移液枪 | 支 | 3 | - 大尺寸、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能。 2.适用单手操作。 3.整支移液器可进行121°C (2 bar) 高压湿热灭菌参照 DIN EN 285。 4.量程锁保护防止量程意外改变。 5.位数字显示，保证清晰与高精度。 6.简易校准 Easy Calibration 技术-无需特殊工具即可进行调整。改变原厂设置外部清晰可见。 7. 单道移液器量程包括：0.5–10µl、10–100µl、20–200µl、100–1000µl各一支。 |
| 11 | 恒温水浴箱 | 台 | 1 | 技术指标： 1.控温范围 （℃）：室温～100℃ 2.温控精度：±0.5℃ 3.装瓶量：三角烧瓶250ml×12, 500ml×8 1000ml×4 4.定时范围 ：0-120mins （或常开） 5.转 速 振 幅：起动 0-300r/min 6.振 幅mm ：20（往复） 7.整机功率：1800W 配置：主机一台 |
| 12 | 迷你离心机 | 台 | 2 | 技术参数： 电源：220V 功率：30W 转速：10000转／分 离心量：1.5ml×6或0.5ml×6 0.2ml×6或调换0.2ml×8连管转子 外形尺寸：185x160x120mm |
| 13 | 移动紫外线消毒车 | 台 | 3 | 移动紫外线消毒车 |
| 试剂准备室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 台 | 1 | 规格：3500*750*850mm 全钢结构，12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至25.4mm，带水槽1套，感应水龙头1套，洗眼器1套，插座2套 |
| 新冠核酸标本制备室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 台 | 1 | 3500*750*850mm，全钢结构，12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至25.4mm，带水槽1套，感应水龙头1套，洗眼器1套，插座1套 |
| 2 | 边台 | 台 | 1 | 4500*750*850mm，全钢结构，12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至25.4mm，插座2套 |
| 扩增室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 台 | 1 | 4230*750*850mm，全钢结构，12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至25.4mm，插座2套 |
| 2 | 边台 | 台 | 1 | 1290*850*850mm，全钢结构，12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至25.4mm，带水槽1套，感应水龙头1套，洗眼器1套，插座2套 |
| 产物分析室 |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | 台 | 1 | 6150*750*850mm，全钢结构，12.7mm耐酸碱理化板台面，双层锁边加厚至25.4mm，插座2套 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 实验凳 | 台 | 10 | 凳面φ350mm，玻璃钢凳面，气缸升降 |
| 实验室基础配套设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 拆墙 | 项 | 1 | 厚240mm，拆除原有砖墙24mm厚约81平方，拆除3个不锈钢门，含垃圾清运 |
| 2 | 封门洞 | 个 | 4 | 1500*2100mm，24mm厚，含材料，含人工，双面批灰刷乳胶漆 |
| 3 | 封窗洞 | 个 | 2 | 1800*1750mm，24mm厚，含材料，含人工，双面批灰刷乳胶漆 |
| 4 | 新砌砖墙 | 项 | 1 | 24mm厚，含材料，含人工，双面批灰刷乳胶漆 |
| 5 | 外墙窗安装 | 套 | 2 | 铝合金边框，钢化玻璃推拉门 |
| 6 | 外墙面瓷砖 | m2 | 38 | 含材料，含人工，双面批灰刷乳胶漆 |
| 7 | 新砌砖墙部分天面倒楼板 | m2 | 45 | 厚度50mm，水泥砂浆倒模 |
| 8 | 水泥钢筋柱子 | 根 | 2 | 厚度50mm，水泥砂浆加钢筋灌注 |
| 9 | 玻镁彩钢板隔墙 | m2 | 200 | 玻镁板厚度50mm，玻镁板表面双面钢板厚度为0.426mm,含损耗，配套加强型轻钢龙骨，含材料、含安装 |
| 10 | 玻镁彩钢板吊顶 | m2 | 130 | 玻镁板厚度50mm，玻镁板表面双面钢板厚度为0.426mm，含损耗，配套加强型轻钢龙骨，含材料、含安装 |
| 11 | 玻镁板安装辅材 | m2 | 330 | 玻镁板安装辅材 |
| 12 | 玻镁彩钢板检修口 | 个 | 2 | 600*600mm，双面钢板厚度为0.426 |
| 13 | 水泥砂浆找平 | m2 | 200 | 150mm厚 |
| 14 | 自流平 | m2 | 200 | 5mm厚 |
| 15 | PVC地板 | m2 | 200 | PVC塑胶聚录乙烯卷材地板，厚度：2mm 1、重量：≤2750g/m²（检测标准GB/T 4085-2005）2、耐磨等级：T级（检测标准EN649） |
| 16 | PVC踢脚线 | m2 | 25 | 上墙150mm，PVC塑胶聚录乙烯卷材地板，厚度：2mm 1、重量：≤2750g/m²（检测标准GB/T 4085-2005）2、耐磨等级：T级（检测标准EN649） |
| 17 | 铝合金压条 | m | 3 | 宽度35mm，含型材、含安装 |
| 18 | 钢制气密单扇平开门 | 樘 | 2 | 1000*2100mm，单开、门锁、合页等配件 |
| 19 | 钢制气密单扇平开门 | 樘 | 9 | 900*2100mm，单开、门锁、合页等配件 |
| 20 | 净化密闭透视窗 | 个 | 6 | 1800*1000mm，双层5mm钢化玻璃，含型材、含安装 |
| 21 | 净化密闭透视窗 | 个 | 11 | 400*600mm，5mm钢化玻璃，含型材、含安装 |
| 22 | 彩钢板衣柜 | 个 | 5 | 含型材、含安装 |
| 23 | 门禁系统 | 套 | 2 | 刷卡及手感应 |
| 23 | 可视对讲系统 | 套 | 1 | 一拖4对讲，带可视系统 |
| 24 | 缓冲间门互锁装置 | 套 | 4 | 电磁式开关，机械互联锁 |
| 25 | 传递窗 | 个 | 4 | 600*600*600mm，304不锈钢材质，含紫外杀菌灯 |
| 26 | 洗手池 | 个 | 3 | 450*400*800mm，陶瓷材质，含感应龙头 |
| 27 | 感应式手消毒 | 个 | 3 | 功率220V，自动感应型 |
| 28 | LED净化灯 | 套 | 4 | 规格：600*300mm，暗装 |
| 29 | LED净化灯 | 套 | 16 | 规格：1200*300mm，暗装 |
| 30 | 落地淋浴洗眼器 | 套 | 1 | 不锈钢材质 |
| 31 | 照明应急电源 | 套 | 5 | 国标，T≥60min |
| 32 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 4 | 1*20W 能电离空气产生臭氧消毒杀菌；在水中可氧化分解在机物；催化光化反应、降解有害物。具有杀菌消毒、辐照度强、光衰小、长奉命等特点。 |
| 33 | 紫外线杀菌灯 | 套 | 16 | 1*40W 能电离空气产生臭氧消毒杀菌；在水中可氧化分解在机物；催化光化反应、降解有害物。具有杀菌消毒、辐照度强、光衰小、长奉命等特点。 |
| 34 | 时控开关 | 套 | 5 | 220V 30A紫外线杀菌灯时控开关 |
| 35 | 安全疏散指示灯 | 套 | 2 | 应急时间：≥90min；应急转换时间：≤1sec；电压：AC220V；充电时间：<24h；光源：LED灯珠；应急功率：3w；电池类别：1.2V800mAh镍镉电池；表面亮度：>20cd/㎡；额定光通量：1.2lm；图案光亮度：最大120cd/㎡，最小15cd/㎡；使用环境温度：-10～50℃；安装方式：暗装。 |
| 36 | 安全出口指示灯 | 套 | 2 | 应急时间：≥90min；应急转换时间：≤1sec；电压：AC220V；充电时间：<24h；光源：LED灯珠；应急功率：3w；电池类别：1.2V800mAh镍镉电池；表面亮度：>20cd/㎡；额定光通量：1.2lm；图案光亮度：最大120cd/㎡，最小15cd/㎡；使用环境温度：-10～50℃；安装方式：暗装。 |
| 37 | 室外水电改造 | 项 | 1 | 拉750米16mm²到医院电井，200米排水管道到医院污水处理池，含地面开挖及回填 |
| 38 | 总配电箱 | 台 | 1 | 含内部元件， 安装方式：底边距地1.6米挂墙暗装 |
| 39 | 单联单控开关 | 个 | 8 | 86型 250V 10A |
| 40 | 双联单控开关 | 个 | 1 | 86型 250V 10A |
| 41 | 单联双控开关 | 个 | 2 | 86型 250V 10A |
| 42 | 5孔插座 | 个 | 20 | 86型 250V 10A |
| 43 | 3孔插座 | 个 | 1 | 86型 250V 16A |
| 44 | PVC底盒 | 套 | 21 | 86型 |
| 45 | BYJ电线 | 100m | 5 | 2.5mm²铜线 |
| 46 | BYJ电线 | 100m | 7 | 4mm²铜线 |
| 47 | BYJ电线 | 100m | 5 | 6mm²铜线 |
| 48 | YJV电缆 | m | 30 | 5X10mm²铜线 |
| 49 | PVC线管 | 100m | 5 | DN20 |
| 50 | PPR给水管 | m | 20 | DN20 |
| 51 | PPR给水管 | m | 40 | DN15 |
| 52 | 给水管件 | 项 | 1 | 三通、弯头、直接等 |
| 53 | PVC排水管 | m | 20 | dn75 |
| 54 | PVC排水管 | m | 50 | dn50 |
| 55 | 排水管件 | 项 | 1 | 三通、弯头、直接等 |
| 56 | PPR截止阀 | 个 | 1 | DN20 |
| 57 | 快开水龙头 | 个 | 3 | 304不锈钢材质 |
| 58 | 防爆编织管 | 根 | 8 | 4分，1.0m |
| 59 | 角阀 | 个 | 8 | 4分 |
| 60 | 室内水电安装人工 | m2 | 137 | / |
| 实验室空调设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂空调机 | 套 | 1 | 1匹，冷暖定频 |
| 2 | 嵌入式吊顶排气扇 | 套 | 1 | 12寸 |
| 3 | PVC风管 | m | 2 | PVC材质，φ110mm |
| 4 | PVC风管弯头 | 个 | 2 | PVC材质，φ110mm |
| 5 | GF－15高效送风口（调节阀、高效静压箱、高效过滤器、扩散板） | 套 | 2 | 风量1500m³/h，规格：630×630×220mm，含：静压箱、调节阀、过滤器、不锈钢散流罩 |
| 6 | GF－10高效送风口（调节阀、高效静压箱、高效过滤器、扩散板） | 套 | 4 | 风量1000m³/h，规格：484×484×220mm，含：静压箱、调节阀、过滤器、不锈钢散流罩 |
| 7 | GF－5高效送风口（调节阀、高效静压箱、高效过滤器、扩散板） | 套 | 6 | 风量500m³/h，规格：320×320×220mm，含：静压箱、调节阀、过滤器、不锈钢散流罩 |
| 8 | 对开多叶调节阀 | 套 | 6 | 镀锌材质：规格400*320mm |
| 9 | 对开多叶调节阀 | 套 | 10 | 镀锌材质：规格400*200mm |
| 10 | 对开多叶调节阀 | 套 | 4 | 镀锌材质：规格320*200mm |
| 11 | 对开多叶调节阀 | 套 | 15 | 镀锌材质：规格200*200mm |
| 12 | 止回阀 | 套 | 3 | 镀锌材质：规格400*320mm |
| 13 | 止回阀 | 套 | 2 | 镀锌材质：规格400*200mm |
| 14 | 止回阀 | 套 | 1 | 镀锌材质：规格200*200mm |
| 15 | 铝合金回风口 | 套 | 6 | 外径250×350mm |
| 16 | 铝合金回风口 | 套 | 4 | 外径350×500mm |
| 17 | 防雨百叶窗 | 个 | 11 | 400×400mm |
| 18 | 风管软接头 | ㎡ | 60 | 帆布 |
| 19 | 镀锌钢板 | ㎡ | 280 | 厚度0.75mm |
| 20 | 风管制作 | ㎡ | 280 | 含安装 |
| 21 | 风管法兰 | ㎡ | 280 | 材料及制作 |
| 22 | 风管配件 | ㎡ | 280 | 吊钩罗丝 |
| 23 | 像素保温棉 | ㎡ | 280 | 厚度20mm |
| 24 | 保温棉胶水 | kg | 30 | 专用胶水 |
| 25 | 净化机组 | 台 | 1 | 实验室净化专用，1500m³/h，6匹 |
| 26 | 净化机组 | 台 | 2 | 实验室净化专用，2000m³/h，6匹 |
| 27 | 净化机组 | 台 | 1 | 实验室净化专用，2500m³/h，6匹 |
| 28 | 净化排风机组 | 台 | 2 | 静音型，含机箱，2000m³/h |
| 29 | 净化排风机组 | 台 | 1 | 静音型，含机箱，1500m³/h |
| 30 | 净化排风机组 | 台 | 1 | 静音型，含机箱，2500m³/h |
| 31 | 净化排风机组 | 台 | 1 | 静音型，含机箱，500m³/h |
| 32 | 排风中效过滤箱 | 台 | 5 | 中效过滤 |
| 33 | 空调铜管 | 米 | 50 | 冷媒铜管φ19mm，含保温 |
| 34 | 空调调试 | 套 | 5 | 空调调试费用 |
| ※ 以上报价含运输安装、税金等费用 |  |  |  |  |

商务要求：

一、交货期：签订合同后十个日历日。

二、交货地点：采购人指定地点。

三、交货方式：现场交货。

四、售后服务要求：

1、除货物需求一览表有单独要求外，其余所有货物保修≥1年；货物若在三个月内有严重问题应包换。

2、免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。

3、仪器由供货方免费安装调试，并对用户技术人员进行现场培训，指导使用方法和注意事项。调试合格后买方验收。质保期内保证95%的正常使用率，如达不到则质保期顺延。设备在质保期内出现故障，由厂家免费维修，质保期内由卖方负责终身维护。厂家接到医院的维护要求后，要求2小时内响应，24小时内工程师到达现场维修。

五、付款方式：安装、调试经验收合格后付货款的95%，余款（5%）在一年内付清。

六、本项目采购上限控制价为：壹佰陆拾万零玖佰柒拾玖元伍角整（￥1600979.50），超过本上限控制价为无效报价。

第四章  评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：谈判小组以谈判文件和响应文件为评审依据。

2. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、竞争性谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

1. 谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

（1）供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型和微型企业产品的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），最后报价给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）；

（2）供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与谈判的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（供应商须于《联合体协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与谈判报价表所报金额对应一致），联合体供应商最后报价给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-2%）；

（3）除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。②谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订。

3. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

4. 评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

三、成交候选人推荐原则

（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1. 乙方应按响应文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2. 乙方提供货物的质量保证期为                      。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附

件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1. 交付时间：_                 ；交付地点：                               。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据谈判文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西贺州市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在响应文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  付款方式

按采购需求中执行。

第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向贺州市仲裁委员会申请仲裁或向贺州市人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经贺州市财政部门审批，并签订书面补充协议报昭平县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1. 竞争性谈判文件；

2. 乙方提供的响应（或应答）文件；

3. 售后服务承诺书；

4. 谈判中的谈判记录；

5. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送昭平县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                法定代表人（负责人、自然人）签字

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件格式

1. 响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西建隆工程咨询有限公司

根据贵方         项目谈判文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交响应文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按谈判文件货物采购需求和谈判报价表：

谈判总报价（大写）           元人民币(￥          )，交货期：        。

2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 保证金有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

6. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照谈判文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

响应日期：

注：

响应函须由法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： 广西建隆工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 供应商（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

- 附：委托代理人有效的身份证正反两面复印件。

授权委托书（格式二）

- 致：广西建隆工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件

4. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西建隆工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

5.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6.供应商有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为个体工商户、自然人的除外）；

7.供应商的税务登记证复印件（供应商为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

- 保证金缴纳证明材料复印件、企业基本账户开户许可证或银行为企业开具的《基本存款账户信息》凭证（必须提供）

9. 谈判报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：                                     谈判报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费质保期: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件和备品备件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日期：

注：1.各供应商必须就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容。

3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖竞标人公章（属自然人的须逐页签字）。

10. 技术规格偏离表（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 响应文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字

或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.供应商应对照“货物采购需求”注明所提供产品技术参数、性能、配置等的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供相应有效的证明材料。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖竞标人公章（属自然人的须逐页签字）。

11. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

12. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

13. 竞标人的售后服务承诺书（包含但不限于交货期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 竞标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

14. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并提供供应商为项目实施人员交纳社保证明复印件】；

15. 竞标人2015年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

16.“货物采购需求”需提供的有效证明文件；

17. 供应商认为必要提供的声明或文件资料（如于小型、微型企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：