采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对于投标文件要求提供技术支持资料的条款，技术支持资料以招标文件中规定的形式提供，否则将视为无效响应。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.项目所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

7.关于“项数”的规定，技术参数项数计数方法按采购需求中的阿拉伯数字标明的项数计数，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

标项一：环境实验室设备

| 一、釆购需求表及技术要求 |  |
| --- | --- |
| 项号; 采购标的内容; 数量; 单位; 所属行业; 功能目标及技术指标; 备注. 规格(长*宽*高)mm; 技术要求; 房间; 楼层. 1; 中央台; 2; 套; 工业; 2750; ×1500×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板; A102物理性污染控制; 一层. 2; 电源插座; 16; 个; 工业; 100; ×100×; 80; 钢制线盒,多功能插座,台内电线. 3; 三口龙头及水槽; 2; 套; 工业; 800; ×460×; 320; PP水槽(配存水弯),三口龙头. 4; 台式洗眼器; 1; 套; 工业; 66; ×66×; 260; 实验室专用. 5; 边台; 1; 套; 工业; 3760; ×750×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板. 6; 电源插座; 6; 个; 工业; 100; ×100×; 80; 钢制线盒,多功能插座,台内电线. 7; 吊柜; 1; 套; 工业; 3750; ×600×; 300; 全钢结构,活动隔板. 8; 方凳; 15; 张; 工业; 360; ×260×; 430; 20*20mm框架,凳面采用18mm厚实木多层面板. 9; 隔墙; 32; m²; 工业; /; 共2个隔间,采用砖墙,包含粉刷,总共4面墙,其中2面墙配隔音单开门,墙上配插座. 10; 穿孔吸音复合板; 72; m²; 工业; /; 防火A级,表面PVC防火覆膜面层,中间层采用高强度防火石膏板,背面用复合一体成型高密度玻璃纤维棉微孔声学设计原理,包含施工及辅材等. 11; 边台; 1; 套; 工业; 3000; ×750×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板; A104流体力学实验室; 一层. 12; 三口龙头及水槽; 3; 套; 工业; 800; ×460×; 320; PP水槽(配存水弯),三口龙头. 13; 滴水架; 3; 套; 工业; 400; ×110×; 550; PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置. 14; 台式洗眼器; 1; 套; 工业; 66; ×66×; 260; 实验室专用. 15; 讲台; 1; 套; 工业; 1000; ×600×; 850; 20mm厚陶瓷台面,钢木,活动轮. 16; 方凳; 40; 张; 工业; 360; ×260×; 430; 20*20mm框架,凳面采用18mm厚实木多层面板. 17; 边台; 4; 套; 工业; 1200; ×600×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板; A106工具室; 一层. 18; 电源插座; 8; 个; 工业; 100; ×100×; 80; 钢制线盒,多功能插座,台内电线. 19; 工具柜; 7; 个; 工业; 900; ×450×; 1800; 钢制结构,活动隔板,1.0mm钢板. 20; 工作台; 1; 套; 工业; 1200; ×750×; 800; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板. 21; 电源插座; 2; 个; 工业; 100; ×100×; 80; 钢制线盒,多功能插座,台内电线. 22; 实验椅; 1; 张; 工业; /; 网布,带靠板及扶手,不锈钢工型脚. 23; 密码柜; 2; 套; 工业; 900; ×450×; 1800; 钢制结构,1.0mm钢板,电子密码. 24; 隔墙; 27.5; m²; 工业; /; 采用砖墙,包含砖墙两面粉刷,墙上配插座. 25; 边台; 6; 套; 工业; 1400; ×700×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板; A108环境地学实验室; 一层. 26; 电源插座; 12; 个; 工业; 100; ×100×; 80; 钢制线盒,多功能插座,台内电线. 27; 边台; 2; 套; 工业; 900; ×750×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板. 28; 三口龙头及水槽; 2; 套; 工业; 550; ×450×; 310; PP水槽(配存水弯),三口龙头. 29; 滴水架; 2; 套; 工业; 400; ×110×; 550; PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置. 30; 台式洗眼器; 1; 套; 工业; 66; ×66×; 260; 实验室专用. 31; 边台; 2; 套; 工业; 8000; ×900×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板; A110大气污染控制实验室; 一层. 32; 三口龙头及水槽; 4; 套; 工业; 550; ×450×; 310; PP水槽(配存水弯),三口龙头. 33; 滴水架; 4; 套; 工业; 400; ×110×; 550; PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置. 34; 台式洗眼器; 2; 套; 工业; 66; ×66×; 260; 实验室专用. 35; 电源插座; 20; 个; 工业; 100; ×100×; 80; 钢制线盒,多功能插座,台内电线. 36; 边台; 4; 套; 工业; 1500; ×750×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板. 37; 电源插座; 16; 个; 工业; 100; ×100×; 80; 钢制线盒,多功能插座,台内电线. 38; 仪器柜; 6; 个; 工业; 900; ×450×; 1800; 钢制结构,活动隔板,1.0mm钢板. 39; 单口龙头及杯槽; 12; 套; 工业; 260; ×140×; 170; 每套配2个单口低位龙头、1个PP杯槽、金属软管、水管等配件; A201; 二层. 40; 单口龙头及杯槽; 12; 套; 工业; 260; ×140×; 170; 每套配2个单口低位龙头、1个PP杯槽、金属软管、水管等配件; A202. 41; 单口龙头及杯槽; 12; 套; 工业; 260; ×140×; 170; 每套配2个单口低位龙头、1个PP杯槽、金属软管、水管等配件; A206. 42; 单口龙头及杯槽; 12; 套; 工业; 260; ×140×; 170; 每套配2个单口低位龙头、1个PP杯槽、金属软管、水管等配件; A207. 43; 化学品存储柜; 1; 个; 工业; 900; ×510×; 1800; 防爆放置危险品,外钢内PP,带通风; A203. 44; 铝合金隔断; 1; 组; 工业; 9200; ×90×; 3600; 铝合金框,钢化透明玻璃,配开门; A204. 45; 边台; 1; 套; 工业; 6300; ×750×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板; B210制水室; 二层. 46; 边台; 1; 套; 工业; 3600; ×750×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板. 47; 边台; 1; 套; 工业; 1500; ×750×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板. 48; 三口龙头及水槽; 2; 套; 工业; 550; ×450×; 310; PP水槽(配存水弯),三口龙头. 49; 滴水架; 2; 套; 工业; 400; ×110×; 550; PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置. 50; 台式洗眼器; 1; 套; 工业; 66; ×66×; 260; 实验室专用. 51; 电源插座; 16; 个; 工业; 100; ×100×; 80; 钢制线盒,多功能插座,台内电线. 52; 转角台; 1; 套; 工业; 1000; ×1000×; 850; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板. 53; 方凳; 10; 张; 工业; 360; ×260×; 430; 20*20mm框架,凳面采用18mm厚实木多层面板. 54; 工作台; 1; 套; 工业; 1500; ×600×; 800; 钢木结构,20mm陶瓷板台面,柜体采用18mm厚实木多层板; B211易耗品室; 二层. 55; 电源插座; 4; 个; 工业; 100; ×100×; 80; 钢制线盒,多功能插座,台内电线. 56; 实验椅; 1; 张; 工业; /; 网布,带靠板及扶手,不锈钢工型脚. 57; 器皿柜; 20; 套; 工业; 900; ×450×; 1800; 钢制结构,活动隔板,1.0mm钢板. 58; 样品柜; 10; 套; 工业; 900; ×450×; 1800; 钢制结构,活动隔板,1.0mm钢板; B212环境样品室; 二层. 59; 展柜; 30; 套; 工业; 1200; ×500×; 2500; 下部全部钢制柜体(900高),上部钢制柜体配玻璃层板及玻璃开门(1600高),配日光灯及开关; 环境标本室B409; 四层. 60; 展柜; 5; 套; 工业; 1200; ×500×; 800; 台面钢化玻璃,全钢结构,配日光灯及开关. 61; 电路改造; 1; 项; 工业; /; 暗敷,包含电线、线管、地面墙面开槽及恢复,从房间电控箱引式指定位置. |
| 实验室台柜及配套设施技术参数要求 （一）产品符合标准（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）： 1.《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009； 2.《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017； 3.《金属家具质量检验及质量评定》QB/T1951.2-2013； 4.《木家具通用技术条件》GB/T3324； 5.《木质家具质量检测及质量评定》QB/T1951.1-2018； 6.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017； 7.《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T18584-2001； 8.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005； 9.《国家电器设备安全技术规范》GB19517-2009； 10.《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2013； 11.《教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008； 12.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011； 13.《实验室规划设计手册》。 （二）技术要求： 1.外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤1mm； 2.涂层：各涂层均匀，涂层厚度≥75μm，钢制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷;木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致； 3.表面：面板表面不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象;所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角； 4.承重性：所有实验台应有很强的稳定性及承重性能，每平方米的承重在400kg以上； 5.零部件：零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求;各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动;金属配件应做除锈和防腐蚀处理;结构处螺丝或连接件不允许外露； 6.色泽：整套产品或成套产品色泽相似； 7.配件：各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活； 8.装配:装配后产品外观尺寸符合设计要求，正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作；施工过程中应注意成品的保护;采购人可以要求中标人按照实际需要对方案做出微调，最终的方案及图纸需经采购人确认后才能作为合同附件； 9.安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头； （三）生产工艺要求： 1.钢结构部件表面经静电粉末喷涂处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等； 2.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件做除锈和防腐处理； 3.做工精细：表面平整、手感光滑，无划痕;所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然； 4.金属表面处理：预处理采用脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程；喷涂采用环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面;金属表面抗一定的化学物质;附着性能：不低于2级;防腐性能：24h，乙酸盐雾试验，不低于10级;冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹;硬度性能：表面硬度相当于甚至好于H铅笔； 5.封边：柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理;用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷,胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚;封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离,水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2,封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带,除特殊要求外，封边应先短后长,接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处; 6.排钻孔：组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动;铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅； 7.三合一连接件：柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头 ，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。 （四）其它要求： 1.钢木实验台产品可任意拆卸组合，利于电气维修和清洁卫生； 2.具有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑;带水槽的实验台，实验台与水槽的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑;柜体内安装水管的，具有防止外部结露的技术； 3.具灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质;同时便于移动和与其他台柜组合搭配； 4.工程验收时，会邀请相关材料厂家，以鉴定材料的真伪与品质。 （五）技术参数及材质说明： ### 1.钢木实验台（中央台、边台、转角台、讲台、工作台）： 1.1.台面：采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷板台面，台面釉面采用实验室专业色釉(紫罗兰);台面耐强腐蚀，台面胚体需为黑色，耐1350度以上高温，便于清洁，设计合理、做工精细、实用性高、不易变形、不易变色、美观大方、安全环保； 1.1.1▲实验室专用陶瓷台面光泽度：参照GB/T 13891-2008，检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板检测结果为为≥21(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.1.2▲实验室专用陶瓷台面耐光色牢度：参照GB/T 17657-2013，检测样品为：一体实芯黑色胚体陶瓷板，检测结果为：耐光色牢度≥3级(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.1.3▲实验室专用陶瓷台面抗冲击性（恢复系数）:抗冲击性:参照GB/T3810.5-2016，台面抗冲击性检测结果为≥0.86(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.1.4▲实验室专用陶瓷台面甲醛释放量：检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为甲醛释放量（气候箱法）72小时，参照GB/T17657-2013，检测结果为：未检出(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.1.5▲实验室专用陶瓷台面耐腐蚀性：需提供2022年SEFA 8 -M-2016科学设备及家具协会-实验室工作台面条款8.1, 参考台面耐化学试剂检测标准，检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于46项。 1.2.箱体及抽面门板： 1.2.1所有箱体板采用国标E1级18mm厚的实木多层板，采用0.6*20mmPVC同色封边条封边，热熔胶高温全自动直线机封边； 1.2.2所有抽面及门板采用国标E1级18mm厚的实木多层板，采用1*22mmPVC同色封边条封边，热熔胶高温全自动直线机封边； 1.2.3箱体后板设计可拆卸便于维修的9mm厚活动板，便于使用过程中检修水、电、气等管道； 1.2.4抽屉采用E1级9mm厚的实木多层板，其余部位采用国标E1级18mm厚的实木多层板，采用0.6*20mmPVC同色封边条封边，热熔胶高温全自动直线机封边。 1.3.钢架： 1.3.1钢架结构为组合连接结构，并具方便拆装、重复使用功能； 1.3.2钢架全部采用40*60*1.2mm厚方钢，整体焊接成口型结构，承重350kg/㎡以上之荷重功能，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理； 1.3.3钢架连接翼、固定片:材料采用1.5mm厚镀锌钢板冲折制作，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理； 1.3.4可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震； 1.2.5所有钢架表面接缝均应满焊，焊接处打磨平整以保持为连续的平滑表面，所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层。 1.4柜体五金及配件： 1.4.1▲铰链：采用金属耐腐蚀阻尼铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启110度，闭合循环寿命高达4万次;自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，使用过程中无噪音(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章); 1.4.2▲抽屉导轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨;使用寿命循环抽拉高达4万次;参照QB/T 2454-2013家具五金-抽屉导轨中的条款5.5.4耐久性测试(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章); 1.4.3把手：采用PVC或铝合金一字型拉手，嵌入箱体的柜门采用96mmPP或304不锈钢C型中弯拉手，外观美观大方； 1.4.4层板支撑：采用PVC材质，防腐蚀耐酸碱； 1.4.5固定螺丝：所有组装与固定用螺丝均为304及以上不锈钢材质的平头螺丝，不得采用有尖头的自攻螺丝以避免接触伤害。 1.5.钢木实验台性能检测要求如下： 1.5.1▲台面耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.5.2台面耐冷热循环：(80±2)℃，(120±10)min，(-20±3)℃，(120±10)min，四个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色;检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.5.3台面耐龟裂性：(20±2)℃，24H，应≥1级，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.5.4▲柜体耐液性：10%碳酸钠和30%乙酸，24h内无明显变色、鼓泡、皱纹等，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.5.5▲柜体耐干热：80℃，20min≥4级，柜体耐湿热：70℃，20min≥3级，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.5.6▲柜体耐冷热循环：(40±2）℃，相对湿度(98-99）%，1h，(-20±2)℃，1h，三个周期;无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色;检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.5.7▲柜体抗冲击：冲击高度200mm时应不低于3级，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.5.8▲有害物质检测：甲醛释放量≤0.7mg/L，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.5.9▲安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头，抽屉和柜门前端面上部的操作台应做斜边或相应泛水处理，避免台面液体的滴落残留或滴入柜体内，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 1.5.10金属件外观要求：焊接件、喷涂层、冲压件，管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接表面波纹均匀、高低之差不大于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；喷涂层应无漏喷、锈蚀，喷涂层光滑均匀、色泽一致、应无流挂、皱皮、飞漆等缺陷，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)。 2.钢制实验柜(工具柜、器皿柜、样品柜、仪器柜、密码柜)： 2.1.柜体:主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 2.2.面板:主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用； 2.3.层板:与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调； 2.4.调整脚:钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异； 2.5.把手:采用304及以上不锈钢材质把手； 2.6.铰链:采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启； 2.7.工艺要求:钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角去毛刺。 2.8.钢制实验柜性能检验要求如下： 2.8.1▲金属喷漆涂层理化性能：硬度≥H，冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 2.8.2▲强度和耐久性试验：拉门强度试验（30KG,10次）、拉门水平静载荷试验（80N，10次）、拉门猛关试验（3.0KG，10次）、拉门耐久性试验（2.0KG，50000次），检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 2.8.3▲安全性要求：与人体接触的零部件不应有毛刺眼、刃口、尖锐的棱角和端头，检测结果：符合要求(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 3.吊柜： 3.1.柜体:主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 3.2.面板:主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用； 3.3.层板:与柜体同等材质，箱体内设有托架，位置任意可调； 3.4.把手:采用304及以上不锈钢材质把手； 3.5.铰链:采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启； 3.6.工艺要求:钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角去毛刺。 4.化学品存储柜： 4.1.本产品符合Q/320205 XBB001-2014标准,具有防盗、阻燃、耐腐蚀、通风等功能； 4.2.柜体外壳全部采用1.2mm的冷轧钢板,底座采用2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂,烘热固化处理； 4.3.柜体内胆(上、下、左、右内衬板)全部采用瓷白PP板,柜体右侧设有可调进风口,有不锈钢可调风阀,柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙填埋腔(漏液槽),用于埋放金属钠、黄磷等的易燃物品,挡板应与柜体连为一体,柜底装有四个φ50mm的移动钢轮,便于柜体移动,前轮有2个手动调节罗杆,方便柜体定位； 4.4.柜中设3块三层阶梯式的PP活动搁板,层板采用耐腐瓷白PP板材,层板设有10mm的通气孔； 4.5.柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个AC220V、50H、0.18A轴流风机,最大风量大于300m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10-+70）℃控制开关设置柜体顶部的右上角；当风机打开前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 4.6.柜体填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维,钢琴式铰链,确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件,密封件应符合GB 16807-2009的要求(柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条，当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1：5，以保证储存安全性)； 4.7.电子锁应符合GB10409-2019中5.4要求。电源应符合GB10409-2019中5.5要求。附加装置应符合GB10409-2019中5.6要求； 4.8.通风控制装置：柜体底部设置进风口及可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。配有微电脑时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关指示灯指示风机是否正常工作，可自动或手动控制； 4.9.特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 4.10.化学品存储柜性能检验要求如下： 4.10.1▲投标时提供PP层板承重性检测报告(投标时提供复印件并加盖投标单位公章)； 4.10.2▲投标时提供90分钟耐火检测报告(投标时提供复印件并加盖投标单位公章)； 4.10.3▲投标时提供产品环保认证检测报告(投标时提供复印件并加盖投标单位公章)。 5.展柜(高)： 5.1.柜体主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 5.2.上部分为1600mm高，层板18mm厚透明钢化玻璃，门板为5mm厚透明钢化玻璃开门包含五金配件，配日光灯及开关； 5.3.下部分为全钢抽屉及门板，把手:采用304及以上不锈钢材质把手，铰链: 耐酸碱及有机溶剂； 5.4.工艺要求:钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角去毛刺。 6.展柜(低)： 6.1.柜体主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 6.2.台面采用18mm厚透明钢化玻璃，配日光灯及开关； 6.3.下部分为全钢抽屉及门板，把手:采用304及以上不锈钢材质把手，铰链: 耐酸碱及有机溶剂； 6.4.工艺要求:钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角去毛刺。 7.铝合金隔断： 7.1.宽度9.2米，高度3.6米，隔断选用100×44铝型材，铝材厚度≥1.4mm。全部采用5mm厚钢化安全玻璃； 7.2.材质选用国产优质材料,包含一扇开门及合页、拉手等配件。 8.三口水龙头及水槽： 8.1.三口水龙头： 8.1.1主体材料:直管采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造,臂管采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造,鹅颈弯管采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造可360°旋转,涂层采用高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯可 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，开关旋钮采用高密度PP,人体工学设计,手感舒适； 8.1.2共三个水嘴,其中1个水嘴带防溅滤水器,三口龙头下方须安装角阀； 8.1.3▲提供表面耐污染检验报告，检测项目包含50种以上有机无机试剂，表面停留24小时后检验结果为5级(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 8.1.4▲提供主材铜含量测试报告(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)； 8.1.5▲水龙头属于政府强制采购节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件(加盖投标单位公章),否则相应投标无效。 8.2.水槽： 8.2.1材质高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂。槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮。存水器采用PP防虹吸瓶式，防止下水管道中臭气回流，每个水槽下面都要配备，防腐蚀，防止水管阻塞，并易于拆卸。耐酸碱、抗腐蚀。每个水槽底部采用钢架支撑，增加强度； 8.2.2水槽通过20种化学试剂(硫酸（试液浓度40%）/硝酸（试液浓度40%）/盐酸（试液浓度40%）/王水/氢氧化钠（试液浓度40%）/氢氧化钾（试液浓度40%）/硫化钠（试液浓度10%）/四氯化碳（试液浓度99.5%）/氯仿（试液浓度99%）/乙醇（试液浓度99%）/乙醚（分析纯）/丙酮（分析纯）/甲苯（分析纯）/高锰酸钾（试液浓度1%）/双氧水（分析纯）/碘酒（试液浓度2%）/红药水（试液浓度2%）尔马林（分析纯）/甘醇（分析纯）/硝酸银（试液浓度1%）/酚酞（试液浓度1%）)的浸泡试验，在常温下将样块浸泡在试剂中24小时没有变化(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)。 9.单口龙头及杯槽： 9.1.单口水龙头：主体优质铜材。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射。阀门采用超硬耐磨陶瓷阀芯，使用寿命可达65万次，在阀体闭合时可以承受3450Kpa的液压达1分钟。水嘴可拆卸,材质可选铜质或PP。旋钮把手采用高密度PP，耐腐蚀，手感舒适。龙头下方须安装角阀； 9.2.▲单口水龙头：本设备属于政府强制采购节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件(加盖投标单位公章),否则相应投标无效。 9.3.杯槽：材质高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂。槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮。 10.滴水架： 10.1.材质：高强度PP新料，耐强酸，不易老化； 10.2.结构：单面或双面，可拆卸式滴水捧，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用； 10.3.底座：采用PP材质，底部托盘中间设有排水孔，下设接水槽、引流管； 10.4.滴水棒：采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用； 10.5.安装方式：壁挂式或台式； 10.6.技术性能检验要求：本体拉强度（kgf)：万能试验机，测试要求30或以上、抗拉强度（kgf/cm2）：测试要求240或以上、抗弯强度（kgf/cm2）：测试要求200或以上、承重测试（N）：实验室方法，测试要求50或以上(投标时提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)。 11.台式洗眼器： 11.1.主体采用加厚铜质H59-1。洗眼喷头采用加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。莲蓬头护罩采用Φ70橡胶质护杯,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。防尘盖采用PP材质,平常可防尘,使用时可随时被水冲开,并降低突然时短暂的高水压,防止冲伤眼睛,有连接于护罩可防尘脱落,使用时自动被水冲开。水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。控水阀采用止逆阀,其阀门可自动关闭。前置过滤器采用小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 11.2.安装于台面上,紧急使用时可随意抽起,方便使用。供水软管长度1米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏； 11.3.▲性能检测要求:提供管螺纹精度、螺纹表面、抗压强度、外观、启动开关灵活、水柱喷射高度、水流量的检测报告(提供检测报告复印件并加盖投标单位公章)。 12.电源插座： 12.1.采用国标220V 10A带五孔插座或者16A插座,安全耐用； 12.2.插座获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品； 12.3.电源盒:采用PP或全钢材质； 12.4.▲电源盒依据GB/T17657-2013表面耐冷热循环测试后无裂纹、鼓泡现象，提供冷热循环试验检测报告复印件并加盖投标单位公章。 13.实验椅： 13.1.椅面、椅背：采用性能优质的透气性网，比普通网布性能提高50%; 13.2.气压捧：每只气压捧要印有可追溯来源; 13.3.PP“T”型扶手，裁切泡棉带坐壳。 14.方凳： 14.1.管材：20mm×20mm壁厚1.0mm方形钢管，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点； 14.2.凳面：凳面嵌入方管框内，并保持凳面在同一水平面上，采用16mm厚实木多层面板，并采用0.6mm厚PVC封边条，以热溶胶高温热压后作防水封边处理；边缘经倒圆角修饰； 14.3.脚套：采用塑料脚套保护地面； 14.4.▲提供方凳检测报告复印件并加盖投标单位公章。 |  |
| ▲一、商务条款 |  |
| 保修期 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，质保期2年;若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行； 2、质保期内免费维修、更换配件;若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货;保修期满前1个月内中标人负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费;质保期满后，终身维护。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（售后服务） | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行注明外，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试合格，免费现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。 2、出现故障必须在2小时内做出响应，24小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 3、工程终验收合格，双方签署验收纪要后，即开始计算保修期，质保期内进行质量“三包”，质保期内非采购单位人为因素出现的质量问题，由供货方负责；质保期后，供货方提供三年的免费维护期，并负责终身维护。 4、所供货物不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 5、至少一年二次电话回访以及对设备维护。 |
| 交货期及地点 | 1、交货期：自合同签订之日起45日历日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内（最迟不能超过25日） |
| ▲二、商务条款其他要求 |  |
| 付款条件 | 付款方式：签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，乙方将全部货物完成供货并安装调试至可正常使用，在项目最终验收合格后，开具全额增值税发票给甲方，甲方在15个工作日内向乙方付清剩余的70%合同款。 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息： 户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。 |
| 报价及其他要求 | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、装修施工垃圾清理及排放、完工清场清洁、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.招标文件内所要求提供的产品证书及检测报告等证书，均需原件备查，当采购人对参数有异议时，可要求中标人提供检测报告或相关证书原件进行核对。 4.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标单位公章，否则不予认定。 |
| 采购标的验收标准及要求 | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| 其他要求 | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| ▲三、核心产品 |  |
| 本表的核心产品为第1项中央台产品。（一）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。（二）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |  |
| 四、投标人的履约能力要求表 |  |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或者业绩 要 求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 五、政策性加分条件 |  |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 六、其他要求 |  |
| 说明及要求 | 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |
| 七、进口产品说明 |  |
| 进口产品说明 | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |

标项二：生物实验室设备

| 一、釆购需求表及技术要求 |  |
| --- | --- |
| 项号; 采购标的内容; 数量; 单位; 所属行业; 功能目标及技术指标; 备注. 规格(长*宽*高)mm; 技术要求; 房间; 楼层. 1; 全钢通风柜; 1; 台; 工业; 1518×865×2330; 全钢结构，采用20mm厚一体成型碟型陶瓷台面，组合式柜体：上部排烟、中间操作台面、下部独立水电气管线系统，柜体采用1.2mm厚冷轧钢板，柜门采用1.2mm厚冷轧钢板经模具冲压折弯焊接而成内外双层扣合式内填充隔音材料，导流、内侧板采用4mm抗陪特化学积层板。带插座4件。带PP小水杯和单口水龙头各1套。 台面参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。 实验室自助式虚拟摄录系统： 一、技术参数要求： 1、系统为一套便携式多功能录课系统，内置收流系统、抠像系统、提词系统、快编软件、信号及程序捕捉系统、场景搭建编辑系统、网络直点播系统、电子观影券系统、在线资源库下载等多种应用模块，并提供软件在线检测升级功能。提供网络直点播系统的软件产品登记测试报告、电子观影券系统软件著作权证书。 2、为方便节目录制时的操作，系统可提供两种界面操作模式，全屏编辑模式和迷你操作模式，全屏编辑模式需根据显示器分辨率大小，自动铺满屏幕显示，最高可达1920*1080全高清显示；迷你操作模式至少支持4：3、16:9两种宽高比，至少可支持切换成480 x 270、480 x 360、640x360、640 x 480、720x405、720x540等几种类型窗口分辨率大小进行显示；两种操作模式可在系统软件界面进行一键切换。 3、系统在迷你操作模式窗口界面下（迷你操作模式的窗口分辨率最大不超过720x540，便于教师在此模式下进行其他应用程序的同步操作），提供常用功能按钮，亦可支持（1）开始/停止录制，查看录制时间及录制文件大小；（2）打开录制文件夹；（3）开启系统自带提词器软件；（4）开启/关闭直播功能；（5）多个授课模式切换；（6）新建/删除授课模式；（7）不同授课模式的位置调整等功能的操作。 4、课程录制、微课程制作系统：系统支持全程遥控器脱机操作，可通过一个手持遥控器实现以下功能：（1）不同授课模式的切换，包括片头、虚拟背景开场、PPT带人像、PPT满屏、视频、第三方应用程序画面、片尾等完整授课过程的画面切换；（2）PPT文档的前后翻页；（3）画笔的撤销及清除等功能；（4）开启/停止课程录制；（5）提词功能的前后条进度控制 等，实现教师自助式微课录制，遥控器上按钮需提供相应功能名称标示。提供微课程制作系统的软件产品登记测试报告、课程录制系统及微课程制作系统的软件著作权证书。 5、支持USB摄像头信号+网络流信号的实时接入，可同时最多接入不少于10路信号（6路USB信号+4路网络流信号）并同时进行抠像；支持IP流信号输入，可支持最多达4路IP流信号同时接入系统，支持平板、手机等移动设备推流输入系统；可设置每路视频输入信号的分辨率、帧率、视频格式等参数值。支持对每路USB摄像头输入信号可进行色彩校正处理。提供高标清数字色键系统软件著作权证书。 6、系统可对输入的视频信号和本地加载的素材提供色键抠像处理，支持红、蓝、绿三种常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可以通过RGB三基色自由配置后选定，也可通过移动鼠标在屏幕上任意位置拾取当前屏幕背景色。需提供功能截图，并加盖投标单位公章。 7、系统提供AI节目智能生成功能，用户可自主构建AI虚拟主播形象，并与虚拟背景完美融合；系统提供站姿、坐姿、男、女等多种类型的虚拟主播形象可选，可在虚拟场景中自由添加各种虚拟主播进行节目播报，播报过程中主播可带肢体动作；可在软件预览画面上，通过鼠标实时拖拽调整虚拟主播在画面上的位置，并通过鼠标滚轮调整虚拟主播的大小；内置智能语音生成系统，可实时将加载的文字转化为语音，发音标准，可自动根据虚拟主播类型将文字转换为对应的语音（如男声、女声等）播出；可根据播音内容，在虚拟画面上实时逐条显示相应的文字内容，文字显示位置可通过鼠标实时调整；可通过上一条/下一条/播放/暂停等功能，实现对虚拟主播播音进度的实时控制。提供虚拟运动轨迹实时设置系统软件著作权证书。 8、系统支持对虚拟场景中的加载的所有素材同时进行抠像处理，包括背景图片、桌子、作为素材的视频、应用程序等，所有素材均可设置抠像功能的开启或关闭，均可进行抠像参数的调整。提供输入裁切功能，可实时调整输入信号的显示范围，去除红/蓝/绿背景以外的区域。 9、特效切换台系统：系统支持授课模式自定义功能，用户可根据不同景别、背景需求，在每个模板下自定义创建不同的授课模式，不同授课模式之间支持带特效切换，支持淡入淡出、硬切、滑块等不同切换特效。自定义创建的授课模式数量不限制。提供软件著作权证书。 10、媒体资源管理系统：系统支持多层媒体素材之间的自由叠加，并可通过鼠标拖拽或者移动鼠标滚轮的方式实现对媒体层素材的窗口大小进行缩放；可通过鼠标拖动每个素材实现素材摆放位置任意的调整；可叠加的媒体素材数量不受限制。媒体资源管理系统通过软件产品登记测试。 11、系统支持通过调整不同媒体素材显示的优先级位置进行不同的组合显示，可设置媒体层文件为显示或隐藏；支持通过操作鼠标中键滚轮实现对预览框中的指定媒体层素材进行实时放大和缩小。支持对每一个媒体层文件进行重命名操作。 12、系统支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行大小比例编辑，可通过上下左右方向进行调整大小。每个媒体层素材均提供显示开启/关闭显示功能，可通过鼠标一键开启或者关闭显示某一个素材。 13、系统提供应用程序捕捉模块，支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为媒体层素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足技术操作培训类应用需要。应用程序捕捉的信号窗口，可通过鼠标调整在屏幕上的显示位置和显示窗口大小。提供应用程序捕捉系统软件著作权证书。 14、特效字幕实时生成与切换系统：系统配套字幕编写叠加功能，可配合微课视频内容，编写相对应的字幕添加在屏幕下方，可以选择不同的字体，颜色。字幕可以添加在屏幕中的任意位置，可以直接通过鼠标进行字幕位置的拖拽和大小的调整。支持两种字幕显示方式：横排和竖排，支持一键切换显示。提供软件著作权证书。 15、系统提供画笔功能，无需外接其他设备，通过操作鼠标即可在画面预览区域的任意位置进行绘画、划线、圈重点等操作；提供画笔粗细可选，画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。需提供功能截图，并加盖投标单位公章 16、系统采用H.264压缩编码，同时提供硬编码CPU可选，支持flv、mkv、MP4、等多种格式录制；可自由设定录制文件的视频帧率、分辨率、比特率等参数值；视频帧率最高可达30帧/秒。支持对4路IP信号流同时进行录制，每路IP流信号的音量均可手动调整。每路IP流信号均提供输入预览框。 17、系统内置提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并可加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要使用鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条提词字幕的切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。 18、系统支持授课模式预设功能，教师可以根据视频制作需求，预先设置不同的视频制作环境，并保存。录制过程中支持各授课模式之间任意切换，并可以选择淡入淡出、硬切、左/右/上/下滑动、左/右/上/下平推等至少10种不同切换转场特效；预设授课模式数量无限制，可任意添加。 19、系统预置至少10个不同类型模板供教师选择使用。预置模板需包括教师常用的PPT模式、高拍仪模式、双分屏/三分屏/四分屏等模式，每个模板均需提供片头、片尾、虚拟背景等素材。教师可更改模板设置，并重新保存；或者新建授课模式添加为新的模板。支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行边界框大小，上下左右方向进行调整大小。提供教学资源应用管理系统、资源工场系统的软件著作权证书。 20、非线性编辑系统：系统内置同品牌快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行快速剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。快速编辑软件可在系统软件界面中直接打开。非线性编辑系统通过软件产品登记测试。 21、系统支持流媒体推送功能，支持RTMP协议，可将合成信号实时推送到流媒体服务器进行直播；直播视频码率实时可调，支持X264及硬件CPU两种编码方式。提供流媒体直播系统的软件著作权证书。 ▲22、系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品一键上传到厂家互联网公有云平台（在互联网联网条件下），并自动生成1张电子观影券，用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）上观看每个作品展示，并对作品进行评论、分享等。需提供功能截图，并加盖投标单位公章。 23、系统提供虚拟摄像头功能，支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。支持将每路IP流信号输入的RTMP/RTSP流信号实时转化为虚拟摄像头信号。 ▲24、系统提供在线资源库功能及会员注册服务，可在系统软件界面一键打开在线资源素材库，支持会员在线注册和登录，并对会员用户提供素材在线下载和应用服务。并将下载和收藏的素材保存在后台界面中的下载和收藏目录；双击下载的素材资源可直接添加到授课模式中做为媒体层素材进行编辑和叠加。需提供在线资源库中授课模板、图片及视频资源等分类目录的截图证明及不少于10个的授课模板预览图完整截图证明，需注明提供的各种前景、背景、授课模板对应数量，同时提供在线资源库中素材的下载网址；以上证明文件均需加盖投标单位公章。 三、便携式抠像背景套装： 便携X形态展架式背景支架，配弹性抠像布（蓝色或绿色单色布）。 四、麦克风： 类型：电容式；阻抗：4；灵敏度：75；灵敏度降低：95；线长：有线。 五、高拍仪： 1、接口：USB2.0，兼容USB1.1； 2、像素：500万； 3、感光尺寸：1/4"； 4、板型：L58×W28×H12.0mm。 5、镜头参数：CONSTRUCTION：3G2P无畸变；For 1/4 Sensor； 6、功能支持：线控、硬件拍照、录影等功能；7、捕获画面：2592×1944（拍照默认窗口）。; A307动物生理学实验室; 三层. 2; 仪器柜; 2; 台; 工业; 900×450×1800; 全钢结构，优质冷轧钢板裸钢厚度1.2mm，表面经酸洗磷化去脂后环氧树脂粉末喷涂，柜体光白，门板颜色可选，带活动层板。. 3; 储物柜; 6; 台; 工业; 900×450×1800; 全钢结构，优质冷轧钢板裸钢厚度1.2mm，表面经酸洗磷化去脂后环氧树脂粉末喷涂，柜体光白，门板颜色可选，带活动层板。; B313生态学实验室; 三层. 4; 讲台; 1; 台; 工业; 1500×750×1000; 钢木结构，左边为主机位，中间为空位和键盘架，右边为600单门单抽。带背板，台面开一个50孔走线并加塑料盖 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。. 5; 边台; 1; 台; 工业; 8610×750×850; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。. 6; 中央台; 4; 台; 工业; 3750×1500×850; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。 须在投标文件中提供通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述▲参数的检测报告复印件加盖投标单位公章（中标供应商在货物供货时必须提供检测报告原件核查否则采购人有权对本项目不予以验收处理）。. 7; 钢制试剂架（单层）; 4; 个; 工业; 3750×300×500; 全钢结构，优质冷轧钢板裸钢厚度1.2mm，表面经酸洗磷化去脂后环氧树脂粉末喷涂，高光白，钢制宽立柱固定在台面上。每套试剂架底部安装LED照明灯2个，开关1个. 8; LED照明灯+开关; 24; 个; 工业; /; 安装于试剂架底部，带开关1个，含布线. 9; 三口龙头及中水槽; 2; 套; 工业; 550×450×310; pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。（3）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。 实验室专用三口水龙头 三口水龙头属于政府强制采购节能产品，投标单位必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。. 10; 滴水架; 2; 套; 工业; 400×110×550; PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置. 11; 电源插座; 20; 个; 180×100; 底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，不占用台面操作空间，插座：采用带防水、防尘盖插座，10A，220V，含电源布线。. 12; 边台; 1; 台; 工业; 3800×750×850; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。; A401模式动物饲养室; 四楼. 13; 三口龙头及中水槽; 2; 套; 工业; 550×450×310; pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，.采用实验室专用PP耐酸碱水槽： （1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。 （3）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。 实验室专用三口水龙头 三口水龙头属于政府强制采购节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。. 14; 三口龙头及中水槽; 1; 套; 工业; 550×450×310; pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，.采用实验室专用PP耐酸碱水槽： （1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。 （3）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。 实验室专用三口水龙头 三口水龙头属于政府强制采购节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。; A406胚胎培养室; 四层. 15; 高温矮台; 1; 台; 工业; 3600×900×600; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。. 16; 电源插座; 4; 个; 工业; 180×100; 底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，不占用台面操作空间，插座：采用带防水、防尘盖插座，10A，220V，含电源布线。. 17; 气瓶柜; 4; 台; 工业; 900×450×1900; 1.尺寸：1900 mm*900 mm*450 mm；门类型：双开门。 2.可容纳2个40L气体钢瓶。 3.外壳体采用1.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，底板和挡板采用2mm镀锌钢板。 4.钢瓶柜柜底及挡板采用2mm以上钢板，长排合页。 5.钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用1.5mm冷轧钢板，表面磷化处理。 6.PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保让柜内气体流动。 7.门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃；门板为双层结构。 8.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。 9.拉手：采用桥式高强度拉手。 10.配备机械锁。 11.贴有气瓶柜专用警示标贴。 12.报警器：采用可燃气体气体探测器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。 13.产品经第三方检测机构检测，通过耐火和防爆测试。; A405气瓶间; 四层. 18; 更衣柜; 1; 台; 工业; 900×450×1800; 全钢结构，优质冷轧钢板裸钢厚度1.2mm，表面经酸洗磷化去脂后环氧树脂粉末喷涂，柜体光白，门板颜色可选，带合金衣通; A404细胞培养室; 四层. 19; 边台; 1; 台; 工业; 3500×750×850; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。. 20; 电源插座; 2; 个; 工业; 180×100; 底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，不占用台面操作空间，插座：采用带防水、防尘盖插座，10A，220V，含电源布线。. 21; 2.8米玻镁彩钢板隔墙; 220; m2; 工业; 0.426整板厚度为50mm; 1.采用50mm厚中空玻镁彩钢板, 钢板厚度δ=0.426mm, 宽度为1150毫米，长度可根据房间高度自行设计，墙体强度性能：5米高的墙板其两侧压差为40Pa时，弯曲程度小于2毫米/米。 燃烧性能等级为A1级。 2.彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰，其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。 ▲3. 防火性能良好，防火性能≥80min ▲4. Cl（氯）离子含量＜1%. 22; 玻镁彩钢板天花吊顶; 100; m2; 工业; 0.426整板厚度为50mm; 1.采用50mm厚中空玻镁彩钢板, 钢板厚度δ=0.426mm, 宽度为1150毫米，长度可根据房间高度自行设计，墙体强度性能：5米高的墙板其两侧压差为40Pa时，弯曲程度小于2毫米/米。 燃烧性能等级为A1级。 2.彩钢板阴阳角应采用铝合金型材装饰，其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。要求接口缝隙小于1mm。 ▲3. 防火性能良好，防火性能≥80min ▲4. Cl（氯）离子含量＜1%. 23; 天花吊装材料及加固件; 100; m2; 工业; /; 采用穿插方式与铝材装配，配合灌封胶连接密封。龙骨主要承载全部吊顶重量. 24; 无尘车间净化专用铝材; 330; m2; 工业; /; 材质：电泳铝合金 彩钢板连接件、边角装饰. 25; 彩钢板单开门; 3; 个; 工业; 850×2000; 1、规格：850×2000mm 2.门洞、窗洞的包边采用厚度为1.2mm专业铝合金框门窗套，每扇门铰链为铝合金材质 3.门板：厚度为50mm，采用0.476mm玻镁彩钢板 4.门上带圆角视窗，视窗玻璃采用玻璃压条固定，压条及阴阳角等配件采用优质电镀型材；视窗玻璃采用钢化安全玻璃。玻璃厚度不小于5mm. 26; 彩钢板单开门; 1; 个; 工业; 900×2400; 钢制定做模压门，跟现场的门同颜色，同造型. 27; 304不锈钢台; 4; 张; 工业; 1500×750×850; 全304SS不锈钢板制作。厚度1.0mm，单层台面，无柜体. 28; 安装费; 150; m2; 工业; /; 彩钢板安装人工. 29; 硅铜密封胶及辅材; 330; m2; 工业; /; 国标. 30; 单冷洁净式中央空调机组; 1; 台; 工业; 7P; 制冷类型：单冷 匹数：7匹 定频/变频：定频 制冷量(W)：15000. 31; 中央空调控制系统及调试测试; 1; 项; 工业; /; 空调调试. 32; 中央空调安装及吊装材料; 1; 项; 工业; /; 风管吊筋、角铁等五金件。. 33; 中央空调铜管及保温; 1; 项; 工业; /; 冷媒铜管 连接方式:焊接连接，含分歧管制作安装. 34; 高效送风1000型; 3; 套; 工业; 箱体 过滤器 散流器 三件套; 规格：484×484×220mm，含：静压箱、调节阀、过滤器、不锈钢散流罩. 35; 高效送风口500型; 3; 套; 工业; 箱体 过滤器 散流器 三件套; 规格：320×320×220mm，含：静压箱、调节阀、过滤器、不锈钢散流罩. 36; 天花排风扇及安装; 2; 个; 工业; 10寸; PVC材质，12.5m³/min. 37; 风量调节阀及安装; 7; 个; 工业; /; 0.6mm厚镀锌板制作. 38; 镀锌风管; 75; m2; 工业; /; 0.6mm厚镀锌板制作. 39; 风管保温棉; 85; m2; 工业; /; 橡塑保温板处理，专用环保胶水，作气密处理. 40; 镀锌风管制作及安装; 75; m2; 工业; /; 风管安装费. 41; 铝箔保温软管; 25; 米; 工业; /; 符合国标. 42; 保温棉用胶水; 2; 桶; 工业; /; 符合国标. 43; 中央空调配电线; 1; 项; 工业; /; 铜线，连接用电线。规格：BV6mm2. 44; 门铰式百叶/天花百叶及安装; 4; 个; 工业; 300*600 可调节; 铝合金原色，带无纺布过滤网. 45; 高效空气过滤机组口吊装材料; 4; 台; 工业; /; 风管吊筋、角铁等五金件。. 46; 高效空气过滤机组安装费; 4; 台; 工业; /; 安装的装置有： 风量1500m³/h，220V PP材质φ250mm 实验室专用优质PVC防腐 实验室专用优质PVC防腐 现场施工 电线含线管 现场施工. 47; 照明配电箱; 1; 套; 工业; /; 安装方式：底边距地1.6米挂墙暗装. 48; LED照明灯; 10; 套; 工业; 1*36W; LED净化专用灯，1*36W. 49; 紫外杀菌灯; 8; 套; 工业; 1*30W; 1*30W 能电离空气产生臭氧消毒杀菌；在水中可氧化分解在机物；催化光化反应、降解有害物。具有杀菌消毒、辐照度强、光衰小、长奉命等特点。. 50; 照明开关; 5; 个; 工业; 额定电流：10A 电压值：220V 暗装式. 51; 五孔插座; 15; 个; 工业; 220v 10A; 规格：二扁圆三扁插座 颜色：乳白 面板：pc塑料（防弹胶）面板, 嵌入式安装. 52; 出口指示牌; 4; 个; 工业; /; 输入电压：AC220V充电时间：<24小时；光源：LED超亮半导体发光管；应急功率：6w；电池型号及类别：1.2V800mAh镍镉电池；表面亮度：>20cd/平方米；应急时间：≥90分钟；应急转换时间：≤1sec；额定光通量：1.2lm；图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米；使用环境温度：-10—50摄氏度. 53; 应急灯; 4; 个; 工业; /; 采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强， 应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能； 选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min； 为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h； 选用顶级芯片,开关晶体管。. 54; 插座照明电线、线槽及辅助材料; 1; 项; 工业; /; 安装方式暗埋，布线. 55; 电气安装调试; 1; 项; 工业; /; 布线安装费用，安装方式暗埋。. 56; 水泥砂浆找平; 170; m2; 工业; 150mm; 150mm厚混合砂浆1∶3. 57; PVC地面; 50; m2; 工业; 2.0mm; 1、材料类型:PVC塑胶聚录乙烯卷材地板 2、总厚度：2mm 3、产品规格：2m*20m 4、耐磨等级：T级 5、含自流平施工. 58; 边台; 1; 台; 工业; 8500×750×850; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。; B408冷库; 四层. 59; 电源插座; 2; 个; 工业; 180×100; 底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，不占用台面操作空间，插座：采用带防水、防尘盖插座，10A，220V，含电源布线。. 60; 边台; 1; 台; 工业; 4560×750×850; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。; B406水生生物学实验室; 四层. 61; 边台; 1; 台; 工业; 2000×750×850; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。. 62; 边台; 1; 台; 工业; 2700×750×850; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。. 63; 转角柜; 1; 台; 工业; 1000×1000×850; 钢木结构 钢架：1.5mm厚60*40mm镀锌方钢，外表喷涂,每米承重达400斤，耐酸碱腐蚀。 柜体：采用环保中纤板箱体，箱体板和门、抽屉面板均双面粘压防火板饰面，全部截面PVC热熔胶防水封边处理。 台面：采用20mm厚一体成型陶瓷台面，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色。 台面技术参数要求： ▲1、耐酸碱腐蚀：要求参照GB/T17657-2013标准，提供抗化学和污染性能的检测报告，至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲2、抗冲击性能：参照GB/T17657-2013 4.51标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲3、釉面对温度变化的抵抗能力:参照GB/T17657-2013 4.37方法1标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲4、光泽度：参照GB/T9754-2007标准,光泽度≤21。. 64; 三口龙头及中水槽; 1; 套; 工业; 550×450×310; pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。（3）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。 实验室专用三口水龙头 三口水龙头属于政府强制采购节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。. 65; 滴水架; 1; 套; 工业; 400×110×550; PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置. 66; 电源插座; 6; 个; 工业; 180×100; 底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，不占用台面操作空间，插座：采用带防水、防尘盖插座，10A，220V，含电源布线。. 67; 三口龙头及中水槽; 1; 套; 工业; 550×450×310; pp一次性成型水槽，耐酸碱，抗冲击，.采用实验室专用PP耐酸碱水槽：（1）具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。（2）另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。（3）台下托底式安装，且利于台面残水自然回流。 实验室专用三口水龙头 三口水龙头属于政府强制采购节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标单位公章），否则相应投标无效。; B402超净工作室; 四层. 68; 滴水架; 1; 套; 工业; 400×110×550; PP材质,PP滴水捧,底部带引流装置. 69; 无尘车间净化专用铝材; 670; m2; 工业; /; 材质：电泳铝合金 彩钢板连接件、边角装饰. 70; 彩钢板单开门; 1; 个; 工业; 850×2000; 1、规格：850×2000mm 2.门洞、窗洞的包边采用厚度为1.2mm专业铝合金框门窗套，每扇门铰链为铝合金材质 3.门板：厚度为50mm，采用0.476mm玻镁彩钢板 4.门上带圆角视窗，视窗玻璃采用玻璃压条固定，压条及阴阳角等配件采用优质电镀型材；视窗玻璃采用钢化安全玻璃。玻璃厚度不小于5mm. 71; 电源插座; 6; 个; 工业; 180×100; 底盒：一体成型梯形底盒，模具一体成型精致简练，不占用台面操作空间，插座：采用带防水、防尘盖插座，10A，220V，含电源布线。. 72; 移动黑白; 10; 个; 工业; 1200×1300; 1200mm*1300mm，双面支架板，可升降翻转，轻松调节，稳固不摇晃; 其他. 73; 成套通风柜面风速控制系统DN250; 1; 台; 工业; 风量1500，220V; 风量1500m³/h，220V; 通风系统. 74; 区域存在传感器（图像）; 1; 个; 工业; /; PP材质φ250mm. 75; PVC风管; 4; 米; 工业; Φ250; 实验室专用优质PVC防腐. 76; PVC 90°弯头; 2; 个; 工业; Φ250; 实验室专用优质PVC防腐. 77; 墙体开孔; 2; 项; 建筑业; 现场施工. 78; 系统配电; 25; 米; 工业; 3*2.5mm²; 电线含线管. 79; 系统调试; 1; 项; 工业; /; ▲现场施工，投标时必须提供图纸，并能完整，具体，清晰，有针对性地反映出实验台及设备布局、实验台单件图、水电管路布局、空调系统图等内容并有详细的施工说明及安装大样图等内容，教室平面图详见附件。. |
| ▲二、商务条款 |  |
| 保修期 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，质保期2年;若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行； 2、质保期内免费维修、更换配件;若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货;保修期满前1个月内中标人负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费;质保期满后，终身维护。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（售后服务） | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行注明外，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试合格，免费现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。 2、出现故障必须在2小时内做出响应，24小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 3、工程终验收合格，双方签署验收纪要后，即开始计算保修期，质保期内进行质量“三包”，质保期内非采购单位人为因素出现的质量问题，由供货方负责；质保期后，供货方提供三年的免费维护期，并负责终身维护。 4、所供货物不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 5、至少一年二次电话回访以及对设备维护。 |
| 交货期及地点 | 1、交货期：自合同签订之日起45日历日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起25日内（最迟不能超过25日） |
| ▲三、商务条款其他要求 |  |
| 付款条件 | 付款方式：签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，乙方将全部货物完成供货并安装调试至可正常使用，在项目最终验收合格后，开具全额增值税发票给甲方，甲方在15个工作日内向乙方付清剩余的70%合同款。 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息： 户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。 |
| 报价及其他要求 | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、装修施工垃圾清理及排放、完工清场清洁、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.招标文件内所要求提供的产品证书及检测报告等证书，均需原件备查，当采购人对参数有异议时，可要求中标人提供检测报告或相关证书原件进行核对。 4.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 |
| 采购标的验收标准及要求 | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| 其他要求 | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| ▲四、核心产品 |  |
| 本表的核心产品为第 1 项“ 全钢通风柜 ”产品。（一）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。（二）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |  |
| 五、投标人的履约能力要求表 |  |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或者业绩 要 求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 六、政策性加分条件 |  |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 七、其他要求 |  |
| 说明及要求 | 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |
| 八、进口产品说明 |  |
| 进口产品说明 | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |

## 附件：原始平面图

标项三：物理与电子实验室设备

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 技术需求 |
| 1 | 混合法固体比热溶测定仪 | 6 | 台 | 工业 | 1. 了解混合电热法测量固体比热容的方法。 2. 测量铝的比热容。本实验采用电热混合法测得固体的比热容。 技术参数： 1.仪器采用嵌入式系统设计，配备7英寸触摸屏，分辨率1024*600，兼备虚拟数字按键键盘和触摸功能，降低仪器故障率。 2.数字温度计：分辨精度±0.11℃；触摸屏上对应模块显示实时温度。 3.电流表：0～2A，触摸屏上对应模块实时显示； 4.电压表：0～12v，分辨率0.01V，触摸屏上对应模块实时显示，电压连续可调。 5.风扇快速降温。工作电压DC9V 6. 计时秒表：0-60min； 7. 除手动操作记录数据外，仪器同时具有自动捕获及记录实验数据功能，并可处理实验数据，生成拟合曲线。 |
| 2 | 液体比气化热测量仪 | 6 | 台 | 工业 | 1、学习AD590传感器定标； 2、测量水的比汽化热。 技术参数： 1、加热功率：300W； 2、炉温电压：0～220V连续可调； 3、数字电压表：四位半数字电压表 量程0～2V，分辨率 0.1mV； 4、测温传感器：集成温度传感器AD590，工作电压4.5V～20V ； 5、取样电阻1000Ω±0.1％。 |
| 3 | 物理天平 | 20 | 台 | 工业 | 1、最大称量500g,分度值20mg, 2、秤量允许误差为±0.2d(分度值) 3、砝码组合的总质量(包括标尺计量值)不小于天平的最大秤量 4、冲压件表面光洁平整,没有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼 5、电镀件的镀层色泽均匀,没有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷 6、油漆件表面平整光骨,色泽均匀,没有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷 7、符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 |
| 4 | 单摆实验仪 | 6 | 台 | 工业 | 用于单摆和组合式单摆运动规律的研究，了解单摆振动周期与摆长的关系，掌握用单摆测定本地区的重力加速度，在光电计时条件下,研究单摆在大摆角状态时的运动规律。 钢质底座，不锈钢支架，摆线：0～1000cm；摆角范围：0～15°。 单片计时装置（配光电传感器）：周期数设1～99次； 计时范围：0.0000s～999.99s，分辨率：0.1ms； 设有组合式单摆阻挡棒，可做组合单摆特性研究实验。 |
| 5 | 光的偏振实验仪 | 5 | 台 | 工业 | 1. 通过偏振片研究半导体激光器的偏振特性 2. 验证马吕斯定律 3. 椭圆偏振光的产生与鉴定（1/4波片的作用） 4. 棱镜的布儒斯特角测量，及折射率计算 5. 观察研究偏振光通过1/2波片与全波片时的现象 技术指标 1. 偏振片：二向色性偏振片，Φ35mm，消光度>99.8%，角度调节分辨率1° 2. 1/4波片：零级1/4波片（波长632.8nm），Φ10mm，角度调节分辨率1° 3. 半导体激光器：635±5nm，二维俯仰调节（适配5VDC电源） 4. 直角三棱镜：K9玻璃，30×30×30(mm)，角度调节分辨率1° 5. 光功率计：三位半显示，20uW、200uW、2mW、20mW四档位 6. 导轨：长度约1000mm，标尺精度1mm |
| 6 | 热电半导体制冷实验套装 | 2 | 台 | 工业 | 1、了解温度控制器的基本原理； 2、用直流电桥法和恒流法测量热电阻； 3、测量铂电阻和热敏电阻的温度特性； 4、测量电压型、电流型以及PN结温度传感器的温度特性； 5、了解半导体制冷的工作原理。 主要技术参数 1、加热井和致冷井分别采用独立的PID控制器，可以同时使用； 2、致冷井温控范围室温～（室温-30）℃，致冷电流0～3.8A连续可调，控温PT100外置，带散热系统； 3、加热井：温控范围室温～100℃，控温PT100外置，带散热系统； 4、电压源1输出DC2V；电压源2输出DC5V；电流源输出1mA，准确度0.1%； 5、四位数字电压表：1.9999V/19.999V两档，分辨率分别为0.0001V/0.001V； 6、电阻模块：0～99999.9Ω连续可调，分辨率0.1Ω，精度0.1%； 7、电桥模块供电电压+2V，R1=R2=1K； 8、LM35测试模块、PN结测试模块和AD590测试模块各一个； 9、恒流测试电路1个，工作电流1mA； 10、测温PT100传感器3脚输出2只，待测PT100传感器2脚输出1只，NTC-1K、AD590、PN结、LM35温度传感器各1只。 ▲11、机身须配置手机扫描二维码，进入操作界面可显示仪器信息、关注公众号、点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、故障报修、用户注册等内容，须提供原厂二维码手机操作截图证明文件。 |
| 7 | 电子衍射仪 | 1 | 台 | 工业 | 1、验证德布罗意关系式-联系波长和电压的公式，从而证明电子具有波粒二象性； 2、观察快速电子穿过多晶体薄膜的衍射现象； 3、了解电子衍射和电子衍射实验对物理学发展的意义； 4、了解电子衍射在研究晶体结构中的应用，掌握电子衍射实验技术。 5、初步掌握电子衍射在表面结构分析中的应用方法； 6、初步掌握金属多晶体薄膜的制备技术； 7、真空的获得与测量实验。 主要技术参数 1、电子枪：灯丝直径：Φ0.15～0.17mm高纯钨丝 2、直流高压电源：0～30KV可调；稳定度：每8小时小于0.02%； 3、衍射管： Φ70mm×410mm 采用高真空腔室焊接，清洗工艺； 腔体漏率：小于5.0×10-10Pa/m3/s。 4、萤光屏尺寸：直径φ68mm 5、真空镀膜：真空腔体φ100×130mm（H），304不锈钢腔体， 6、真空系统：采用复合分子泵+直联旋片泵二级无油高真空抽气系统。 6.1 分子泵额定转速：72000rpm；压 缩 比 （N2）：＞1×109； 6.2 DRV-10 双极油旋片泵：抽气速率：9.9m3/h，极限压力：5×10-1 Pa； 6.3 真空阀门及抽气管道，品牌：HTC。 7、 真空测量： 宽量程数显真空计，采用“一低一高”全量程数显复合真空计，测量范围：1×105～1×10-5Pa； 8、极限真空：优于8×10-5Pa（连续烘烤除气24小时）； 9、恢复真空：从大气抽到6.7×10-4Pa≤45min； 10、衍射环数据： 对金、银等多晶样品，可以清晰观察到5个衍射环； 11、样品台：样品台平移距离15mm，一次可装样品5个； 12、控制方式：采用10.4英寸电容式液晶触摸屏，64K真彩色显示。 |
| 8 | 虚实结合核物理基础实验 | 1 | 套 | 工业 | 1、放射性探测的统计规律实验，验证原子核衰变及放射性计数的统计规律，了解统计误差的意义，掌握计算统计误差的方法，掌握对测量精度的要求，合理选择测量时间的方法。 2、闪烁体探测器与γ射线吸收实验，学习对γ谱仪的刻度，测定γ谱仪的能量分辨律以及能量线性；验证γ射线通过物质时强度减弱遵循指数规律，测量γ射线在不同物质中的吸收系数。 3、半导体探测器与α粒子能损实验，掌握α谱仪的调整技术及使用α谱仪的方法；利用α谱仪测量未知α源的能量，辨识未知源。了解α粒子通过物质时的能量损失及其规律，学习从能损测量求薄箔厚度的方法。 4、β射线吸收实验，了解β射线在物质中的吸收规律；利用吸收系数法和最大射程法，确定β射线的最大能量，并鉴别放射性核素。 5、X射线吸收和特征谱实验，了解X射线与物质的相互作用，及其在物质中的吸收规律；测量不同能量的X射线在金属铝中的吸收系数；了解元素的特征X射线能量与原子序数的关系。 6、中子活化元素半衰期测量实验，掌握中等寿命的放射性核素半衰期的测定方法；了解产生人工放射性核素的基本知识；学会使用多道分析器的多定标功能。 技术指标： 本装置主要由放射源探测器、多功能数字多道、路由器、BNC连接线和设备箱等部件组成。 1、多功能数字多道：单通道输入输出 2、支持增益可调 3、ADC分辨≥14bit 4、最高采样率≥125M Sps 5、输出脉冲幅度-10~10V 6、输出脉冲波形可任意调节 7、可以合成任意放射源与探测器组合的信号 8、可模拟信号堆积现象 9、可模拟核信号的能量与时间随机性 10、具有OLED显示屏 11、支持以太网数据传输和控制 12、输出脉冲波形前沿上升时间最快≤8ns，脉冲后沿任意可调 13、正负极性输入输出 14、控制软件许可证符合LGPL 实验室自助式虚拟摄录系统： 一、技术参数要求： 1、系统为一套便携式多功能录课系统，内置收流系统、抠像系统、提词系统、快编软件、信号及程序捕捉系统、场景搭建编辑系统、网络直点播系统、电子观影券系统、在线资源库下载等多种应用模块，并提供软件在线检测升级功能。提供网络直点播系统的软件产品登记测试报告、电子观影券系统软件著作权证书。 2、为方便节目录制时的操作，系统可提供两种界面操作模式，全屏编辑模式和迷你操作模式，全屏编辑模式需根据显示器分辨率大小，自动铺满屏幕显示，最高可达1920*1080全高清显示；迷你操作模式至少支持4：3、16:9两种宽高比，至少可支持切换成480 x 270、480 x 360、640x360、640 x 480、720x405、720x540等几种类型窗口分辨率大小进行显示；两种操作模式可在系统软件界面进行一键切换。 3、系统在迷你操作模式窗口界面下（迷你操作模式的窗口分辨率最大不超过720x540，便于教师在此模式下进行其他应用程序的同步操作），提供常用功能按钮，亦可支持（1）开始/停止录制，查看录制时间及录制文件大小；（2）打开录制文件夹；（3）开启系统自带提词器软件；（4）开启/关闭直播功能；（5）多个授课模式切换；（6）新建/删除授课模式；（7）不同授课模式的位置调整等功能的操作。 4、课程录制、微课程制作系统：系统支持全程遥控器脱机操作，可通过一个手持遥控器实现以下功能：（1）不同授课模式的切换，包括片头、虚拟背景开场、PPT带人像、PPT满屏、视频、第三方应用程序画面、片尾等完整授课过程的画面切换；（2）PPT文档的前后翻页；（3）画笔的撤销及清除等功能；（4）开启/停止课程录制；（5）提词功能的前后条进度控制 等，实现教师自助式微课录制，遥控器上按钮需提供相应功能名称标示。提供微课程制作系统的软件产品登记测试报告、课程录制系统及微课程制作系统的软件著作权证书。 5、支持USB摄像头信号+网络流信号的实时接入，可同时最多接入不少于10路信号（6路USB信号+4路网络流信号）并同时进行抠像；支持IP流信号输入，可支持最多达4路IP流信号同时接入系统，支持平板、手机等移动设备推流输入系统；可设置每路视频输入信号的分辨率、帧率、视频格式等参数值。支持对每路USB摄像头输入信号可进行色彩校正处理。提供高标清数字色键系统软件著作权证书。 6、系统可对输入的视频信号和本地加载的素材提供色键抠像处理，支持红、蓝、绿三种常见颜色作为背景色进行抠像，同时也可支持自定义抠像背景颜色进行抠像；抠像背景颜色可以通过RGB三基色自由配置后选定，也可通过移动鼠标在屏幕上任意位置拾取当前屏幕背景色。需提供功能截图，并加盖投标人公章 7、系统提供AI节目智能生成功能，用户可自主构建AI虚拟主播形象，并与虚拟背景完美融合；系统提供站姿、坐姿、男、女等多种类型的虚拟主播形象可选，可在虚拟场景中自由添加各种虚拟主播进行节目播报，播报过程中主播可带肢体动作；可在软件预览画面上，通过鼠标实时拖拽调整虚拟主播在画面上的位置，并通过鼠标滚轮调整虚拟主播的大小；内置智能语音生成系统，可实时将加载的文字转化为语音，发音标准，可自动根据虚拟主播类型将文字转换为对应的语音（如男声、女声等）播出；可根据播音内容，在虚拟画面上实时逐条显示相应的文字内容，文字显示位置可通过鼠标实时调整；可通过上一条/下一条/播放/暂停等功能，实现对虚拟主播播音进度的实时控制。提供虚拟运动轨迹实时设置系统软件著作权证书。 8、系统支持对虚拟场景中的加载的所有素材同时进行抠像处理，包括背景图片、桌子、作为素材的视频、应用程序等，所有素材均可设置抠像功能的开启或关闭，均可进行抠像参数的调整。提供输入裁切功能，可实时调整输入信号的显示范围，去除红/蓝/绿背景以外的区域。 9、特效切换台系统：系统支持授课模式自定义功能，用户可根据不同景别、背景需求，在每个模板下自定义创建不同的授课模式，不同授课模式之间支持带特效切换，支持淡入淡出、硬切、滑块等不同切换特效。自定义创建的授课模式数量不限制。提供软件著作权证书。 10、媒体资源管理系统：系统支持多层媒体素材之间的自由叠加，并可通过鼠标拖拽或者移动鼠标滚轮的方式实现对媒体层素材的窗口大小进行缩放；可通过鼠标拖动每个素材实现素材摆放位置任意的调整；可叠加的媒体素材数量不受限制。媒体资源管理系统通过软件产品登记测试。 11、系统支持通过调整不同媒体素材显示的优先级位置进行不同的组合显示，可设置媒体层文件为显示或隐藏；支持通过操作鼠标中键滚轮实现对预览框中的指定媒体层素材进行实时放大和缩小。支持对每一个媒体层文件进行重命名操作。 12、系统支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行大小比例编辑，可通过上下左右方向进行调整大小。每个媒体层素材均提供显示开启/关闭显示功能，可通过鼠标一键开启或者关闭显示某一个素材。 13、系统提供应用程序捕捉模块，支持第三方应用程序捕捉功能，可加载各种第三方应用程序（如PPT、WORD、EXCEL、3DMAX、浏览器等），并作为媒体层素材，与输入信号实现实时同屏呈现，满足技术操作培训类应用需要。应用程序捕捉的信号窗口，可通过鼠标调整在屏幕上的显示位置和显示窗口大小。提供应用程序捕捉系统软件著作权证书。 14、特效字幕实时生成与切换系统：系统配套字幕编写叠加功能，可配合微课视频内容，编写相对应的字幕添加在屏幕下方，可以选择不同的字体，颜色。字幕可以添加在屏幕中的任意位置，可以直接通过鼠标进行字幕位置的拖拽和大小的调整。支持两种字幕显示方式：横排和竖排，支持一键切换显示。提供软件著作权证书。 15、系统提供画笔功能，无需外接其他设备，通过操作鼠标即可在画面预览区域的任意位置进行绘画、划线、圈重点等操作；提供画笔粗细可选，画笔的颜色可选。通过画笔功能绘画的内容，可通过本地录制功能录制到最终合成画面。画笔内容可撤销。需提供功能截图，并加盖投标人公章。 16、系统采用H.264压缩编码，同时提供硬编码CPU可选，支持flv、mkv、MP4、等多种格式录制；可自由设定录制文件的视频帧率、分辨率、比特率等参数值；视频帧率最高可达30帧/秒。支持对4路IP信号流同时进行录制，每路IP流信号的音量均可手动调整。每路IP流信号均提供输入预览框。 17、系统内置提词功能，可在系统软件界面中直接打开同品牌提词软件，并可加载本地硬盘中的.txt文稿内容，根据排版顺序逐条显示于合成画面前。支持在使用过程中根据需要使用鼠标实时调整字幕条在屏幕所处位置，并通过鼠标实现字幕放大/缩小，以及前后条提词字幕的切换操作。提词功能所加载的字幕不显示在最终录制下来的视频画面中。 18、系统支持授课模式预设功能，教师可以根据视频制作需求，预先设置不同的视频制作环境，并保存。录制过程中支持各授课模式之间任意切换，并可以选择淡入淡出、硬切、左/右/上/下滑动、左/右/上/下平推等至少10种不同切换转场特效；预设授课模式数量无限制，可任意添加。 19、系统预置至少10个不同类型模板供教师选择使用。预置模板需包括教师常用的PPT模式、高拍仪模式、双分屏/三分屏/四分屏等模式，每个模板均需提供片头、片尾、虚拟背景等素材。教师可更改模板设置，并重新保存；或者新建授课模式添加为新的模板。支持对各输入媒体层进行编辑功能，可以进行边界框大小，上下左右方向进行调整大小。提供教学资源应用管理系统、资源工场系统的软件著作权证书。 20、非线性编辑系统：系统内置同品牌快速编辑软件，可对录制在本地硬盘上的多媒体素材进行快速剪辑、特效化处理等操作；支持文本、旋转、晕影、模糊、裁剪等至少5种特效方式；支持创建至少3个视频和音频轨道；支持在快速编辑模块中实时添加及编辑文本内容。快速编辑软件可在系统软件界面中直接打开。非线性编辑系统通过软件产品登记测试。 21、系统支持流媒体推送功能，支持RTMP协议，可将合成信号实时推送到流媒体服务器进行直播；直播视频码率实时可调，支持X264及硬件CPU两种编码方式。提供流媒体直播系统的软件著作权证书。 ▲22、系统提供电子观影券功能，不需要通过任何本地资源服务器，即可将每个制作完成的视频作品一键上传到厂家互联网公有云平台（在互联网联网条件下），并自动生成1张电子观影券，用户通过扫描电子观影券即可在移动端设备（如手机、PAD等）上观看每个作品展示，并对作品进行评论、分享等。需提供功能截图，并加盖投标人公章。 23、系统提供虚拟摄像头功能，支持通过QQ、SKYPE等常用第三方社交工具进行视频直播。在系统本机上的QQ、SKYPE进行视频输入源选择时可直接选择调用本系统的实时合成信号，并将此视频信号通过QQ等实现与其他单人或多人之间的实时直播。支持将每路IP流信号输入的RTMP/RTSP流信号实时转化为虚拟摄像头信号。 ▲24、系统提供在线资源库功能及会员注册服务，可在系统软件界面一键打开在线资源素材库，支持会员在线注册和登录，并对会员用户提供素材在线下载和应用服务。并将下载和收藏的素材保存在后台界面中的下载和收藏目录；双击下载的素材资源可直接添加到授课模式中做为媒体层素材进行编辑和叠加。需提供在线资源库中授课模板、图片及视频资源等分类目录的截图证明及不少于10个的授课模板预览图完整截图证明，需注明提供的各种前景、背景、授课模板对应数量，同时提供在线资源库中素材的下载网址；以上证明文件均需加盖投标人公章。 二、高清摄像头： 感应器：CMOS传感器；动态分辨率：1920×1080；最大帧率：30帧/秒；数码变焦倍数4倍数码变焦；镜头：卡尔蔡司镜头；接口：USB 2.0接口；其它性能：自动对焦，内置降噪双立体声麦克风。 三、便携式抠像背景套装： 便携X形态展架式背景支架，配弹性抠像布（蓝色或绿色单色布）。 四、麦克风： 类型：电容式；阻抗：4；灵敏度：75；灵敏度降低：95；线长：有线。 五、高拍仪： 1、接口：USB2.0，兼容USB1.1；2、像素：500万；3、感光尺寸：1/4"；4、板型：L58×W28×H12.0mm。5、镜头参数：CONSTRUCTION：3G2P无畸变；For 1/4 Sensor；6、功能支持：线控、硬件拍照、录影等功能；7、捕获画面：2592×1944（拍照默认窗口）。 |
| 9 | 夫兰克-赫兹实验仪 | 2 | 台 | 工业 | 一、实验内容: 1. 能让学生了解熟悉原子碰撞激发和测量的原理 2. 测试伏安特性输出，以得到氩原子的第一激发电位 3. 根据激发电位，证明原子能级的存在 二、技术指标: 1. 夫兰克—赫兹管：氩管 ； 管子结构：4级；寿命≥3000hrs 2. 电压显示：三位半数显，4组指示灯 ▲3. 灯丝电压：DC 0～6.3V，误差：≤±1%。 4. 第一栅压：DC 0～5V，误差：≤±1% ▲5. 第二栅压：DC 0～100V，误差：≤±1%，（提供国家认证的第三方机构出具的检测报告复印件，原件备查）。该电压可设置为自动扫描或者手动扫描2种模式： （1）手动扫描：手动逐点调节扫描电压，步距为0.5V，同时示波器跟踪显示谱峰曲线波形。 （2）自动扫描：自动逐点调节扫描电压，步距为0.2V，扫描时间步距为0.4s，普通示波器动态显示曲线形成过程——回查实验数据——人工描绘曲线。 6. 拒斥电压：DC 0～12V，误差：≤±1% 7. 微电流测量仪（三位半数显）：测量范围：10-6～10-9A，误差：≤±1% 8. I-V特性曲线峰值≥6个 9. 氩管采用半外置式，与测试仪封装为一体，带可视窗口。可通过增加FH-Ar实验管安装座，将氩管改为外置式分离结构，带全视角可视窗口。 |
| 10 | 法拉第效应测试仪 | 1 | 台 | 工业 | 法拉第效应测试仪用于观察磁致旋光法拉第效应，测量磁场电流与偏振面旋转角的关系，测定样品菲尔德常数。仪器采用复色光通过单色仪分光系统，提供波长连续可调光源，可观察不同波长光的偏转特性；测角部分采用高精度光电编码器直读角度消除误差，提高精度。 仪器主要技术参数： 1、单色仪波长范围：400~630nm 2、单色仪分辨率：0.6nm 3、测角分辨率：0.01° 4、电磁场范围：0~1T 5、角度显示范围：0~90° |
| 11 | 气浮型 | 1 | 台 | 工业 | 蜂窝结构隔振平台台板或超导磁隔振平台台板，台板强度高，稳定可靠；隔振器采用超薄复合材料气囊、带附加扩散口的多小孔准层流阻尼技术，隔振性能良好，系统稳定。自动调平，自动充气，静音空气压缩机气源、噪声低。 技术参数 1. 台面采用高导磁性不锈钢，抛亚光密迪纹理处理 2. M6螺孔，安装孔距（25*25）mm 3. 平面度：±（0.1）mm/m2 4. 表面粗糙度：≤（1.6）μm 5. 采用（四）支撑基础 6. 固有频率：≤2Hz 7. 平台调平方式：（自动） 8. 平台配静音无油空压机 9. 调节高度：±10mm 10.隔振方式：空气弹簧 |
| 12 | 微机型平台式CCD棱镜摄谱仪 | 1 | 台 | 工业 | 1.色散元件：阿贝恒偏向棱镜，波长范围：365-800nm，光学玻璃ZF1，nD=1.6475； 2.狭缝：宽度0~1.5mm连续可调，位置可调； ▲3.计算机瞬间、实时、动态采集并显示处理谱线，无须暗室冲印底片和投影仪、读谱仪等设备； ▲4.目视观察和CCD采集之间切换非常方便； ▲5.仪器各功能元件明确可见，无“黑盒子”感觉，是教学型摄谱仪； ▲6.占用空间小，重量减小3/4左右； ▲7.金属平台底座(尺寸)： 0.6m*0.34m*0.18m； ▲8.接收器件：采用SP601D型线阵 CCD光强分布测量仪，分辨率14微米，像元素2160 个，光谱响应范围：0.3 - 0.9微米，线阵长30.24mm，实时动态显示采集到的光谱谱线； ▲9.分辨率：0.28nm； ▲10.成像焦距：790mm； ▲11.工作软件：CCDSHOT专用实验处理软件，USB200接口,12位A/D量化，实时动态显示采集到的光强分布曲线并还原出直观的黑白光谱照片。可对已知谱线进行定标，通过插值和拟合算法测量未知谱线, 数据处理功能强大，可对不同光源的谱线进行对比等处理。 |
| 13 | 四端电阻器 | 10 | 台 | 工业 | 黄铜、铁、铝三种不同的金属测试棒。 |
| 14 | 直流单双臂电桥 | 6 | 台 | 工业 | 主要技术指标 1、带式直流单双臂电桥主要技术指标符合《GB3930-2008测量电阻用直流电桥》国家标准。 2、电桥的总有效量程：单臂电桥：10Ω～1.1110MΩ双臂电桥：0.0001～111.10Ω 3、 使用环境条件：参考条件：温度为20±1℃ ，相对湿度为40%～60%。标称条件：温度为20±10℃，相对湿度为25%～80%。 4、基本误差允许极限在参考温度和相对湿度条件下，电桥各量程的允许误差极限为： Elim=±C%（RN/10+X） 式中：Elim——允许误差极限，Ω； C——准确度等级指数； RN——基准值，Ω（取该量程内最大的10的整数幂）； X ——标度盘示值，Ω； 5、允许的变差温度引起的变差：相对湿度在参考条件下，温度超过参考温度范围，但在标称范围内，由于温度变化引起的附加误差不应超过相应一个等级指数值。 湿度引起的变差：温度在参考条件下，相对湿度超过参考值范围，但在标称范围内，由于湿度变化引起的附加误差不应超过相应一个等级指数值的20%。 6、绝缘电阻和电压试验：绝缘电阻：线路对外壳之间绝缘电阻应大于5MΩ，试验电压500V；电压试验：线路对外壳之间能经受频率为50Hz实际正弦波500V 1分钟试验，不击穿、无飞弧现象。 7、电桥工作电源：单桥电源：由稳压电路输出的3V、6V、9V电源，作为测量电源，可通过开关选择。双桥电源：由稳压电路输出的1.5V电源，作为测量电源。指零仪电源：稳压电路一路9V电源用于检流计放大板工作电源。 8、外形尺寸：300mm×255mm×130mm。 9、质量（重量）：约4.5Kg。 10、机身须配置手机扫描二维码，进入操作界面可显示仪器信息、关注公众号、点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、故障报修、用户注册等内容，须提供原厂二维码手机操作截图证明文件。 |
| 15 | 动态法磁滞回线实验仪 | 6 | 台 | 工业 | 一、主要实验内容 1、掌握磁滞、磁滞回线和磁化曲线的概念，加深对铁磁材料的主要物理量：矫顽力、剩磁和磁导率的理解； 2、学会用示波法测绘基本磁化曲线和磁滞回线； 3、根据磁滞回线确定磁性材料的饱和磁感应强度Bs、剩磁Br和矫顽力Hc的数值； 4、研究不同频率下动态磁滞回线的区别，并确定某一频率下的磁感应强度Bs、剩磁Br和矫顽力Hc数值； 5、改变不同的磁性材料，比较磁滞回线形状的变化。 二、主要技术特点 1、采用可调的标准RC元件，这样不但可运用示波器观察不同材料的磁化曲线和磁滞回线，并可用示波器直接测量出一定频率下的Br、Bs、Hc等值，无需定标； 2、测量频率和幅度均可连续精密调节，不受市电干扰，磁滞回线的图形更加稳定、准确；研究不同频率下动态磁滞回线的区别，以及不同磁性材料的磁滞回线的区别。 三、主要技术参数 1、提供两种不同特性的圆形磁环，线圈：N1=N2=100匝； 2、信号源：幅度0～2Vrms连续可调；频率25～200Hz连续可调； 3、四位频率表：测量范围20～1000Hz，最小分辨率：0.01Hz； 4、标准RC元件：标准电阻：R1：0.1～11Ω可调，R2：1K～11KΩ可调，精度0.5%；标准电容C：0.1μF、1μF、20μF，精度0.5%。 5、机身须配置手机扫描二维码，进入操作界面可显示仪器信息、关注公众号、点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、故障报修、用户注册等内容，须提供原厂二维码手机操作截图证明文件。 |
| 16 | 螺线管磁场测定仪 | 6 | 台 | 工业 | 主要实验内容 1、霍尔效应原理； 2、测绘霍尔元件的VH—IS，VH—IM曲线，了解霍尔电势差VH与霍尔元件工作电流IS、磁感应强度B及励磁电流IM之间的关系； 3、利用霍尔效应测量磁感应强度B； 4、螺线管磁场分布测试。 主要技术参数 1、励磁恒流源0～0.5A，调节细度＜1mA，3位半LED数显； 2、样品工作电流源0～3.5mA，调节细度＜10µA，3位半LED数显； 3、直流数字毫伏表20mV/2000mV，最小分辨率10µV，3位半LED数显； 4、砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥150mV/(mA·T)； 5、螺线管线圈匝数1800匝，有效长度181mm，等效半径21mm； 6、螺线管移动尺装置：横向移动距离235mm，距离分辨率1mm。 7、机身须配置手机扫描二维码，进入操作界面可显示仪器信息、关注公众号、点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、故障报修、用户注册等内容，须提供原厂二维码手机操作截图证明文件。 |
| 17 | 三维亥姆霍兹线圈磁场实验仪 | 6 | 台 | 工业 | 主要实验内容 1、学习霍尔效应原理，测绘霍尔元件的VH—Is，VH—IM曲线； 2、测量单个通电圆线圈轴线上（X方向）各点的磁感应强度； 3、测量亥姆霍兹线圈轴线上各点的磁感应强度；比较和验证磁场叠加原理。 4、测量两个通电圆线圈不同间距时的线圈轴线上各点的磁感应强度； 5、测量亥姆霍兹线圈Y方向和Z方向上B的分布； 主要技术参数 1、励磁电流IM：0～0.500A可调，3位半数显，调节细度：1mA； 2、霍尔片工作电流IS输出范围：直流0～5.00mA，3位半数字表测量，调节细度：10μA，负载电阻范围：0～1KΩ； 3、VH、Vσ测量输入范围：VH：直流±0～19.99mV，3位半数字表测量，分辨力10μV；Vσ：直流±0～1999mV，3位半数字表测量，分辨力1mV； 4、亥姆霍兹线圈：线圈等效半径：100mm，二线圈中心间距：50～200mm连续可调；线圈匝数：500匝（单个），线圈电阻：约15Ω； 5、霍尔元件：砷化镓霍尔元件，四端引出，灵敏度>140mV/(mA·T)；霍尔片的厚度的d为0.2mm，宽度 为1.5mm，长度L为2.5mm； 6、三维可调装置：X、Y、Z三向分别±20cm、±7cm、±7cm可调。 7、机身须配置手机扫描二维码，进入操作界面可显示仪器信息、关注公众号、点击查看产品使用说明书、点击查看产品测定视频、故障报修、用户注册等内容，须提供原厂二维码手机操作截图证明文件。 |
| 18 | 交直流电阻箱 | 10 | 台 | 工业 | 1、基本误差：当电阻使用于周围空气温度为+20±8℃，相对温度30～80%，功率不超过额定功率的情况下，其基本误差应≤（0.1%R+0.005）Ω R为接入的电阻值（欧姆） 2、电阻箱的额定功率为0.25W， 3、在使用温度范围（+5～+45℃）内温度从+20℃变化至+45℃电阻箱电阻的变化不超过0.1%，温度从+20℃变化至+5℃时电阻箱电阻变 化不超过0.05%。 4、电阻箱的另值电感不超过2微亨。 5、电阻箱可在0～10000赫兹音频范围内使用，因频率引起的变差小于0.1%。 6、电阻箱的零值电阻不超过0.03欧姆。变差不超过0.003欧姆。 7、电阻箱电气线路与屏蔽间应能承受频率为50赫，实际为正弦波的2000伏交流电压的作用历时1分钟不击穿。 8、电阻箱电气线路与屏蔽间的绝缘：ZX38A>120兆欧。 |
| 19 | 信号发生器 | 12 | 台 | 工业 | （1）输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流DC、任意波形； （2）输出频率范围：正弦波：1µHz~25MHz，方波：1µHz~5MHz； （3）频率稳定度：2ppm （4）任意波：1µHz~5MHz，斜波：1µHz-2MHz； （5）最高输出频率：25M（能两通道同时输出25M及同时做调制输出）； （6）内置7位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz~200MHz； ▲（7）输出幅度：1mV---23V, 输出单位Vp-p, Vrms, dBm，并自动换算。 （8）输出端电压倒灌保护，并在屏上信息提示； （9）输出阻抗：1Ω～999Ω之间可调； （10）输出幅值误差在±1%左右； （11）垂直分辨率：14bit，采样率：125MS/s； （12）双通道同时输出最大任意波长度：8kpts； （13）完善易用的任意波编辑软件,可自由手绘，线型绘制，插入标准波形、及任意相位波形插入 （14）调制类型： PWM 及AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK；SWEEP （15）手动单脉冲信号输出，或N个脉冲输出，脉冲数可设 （16）脉冲上升/下降时间可调 （17）波形参数界面为中文显示，易学易用； （18）显示：4.3英寸WVGATFT 480*270液晶屏，同时显示两路信息；； （19）人机界面友好，只用单个旋钮即可完成波形全部参数的选择与参数值改变及确定回车 （20）支持Nep智能实验室管理软件: ▲1）图形化实验位总览，及各实验位所有仪器的状态，并用颜色区分未上电或未联接的设备，一目了然。 2）批量设置，可对指定或全部学生位的仪器进行批量设置，提高教学效率。 3）可锁定/解信号源按键的功能。 5）过程介入，教师可通过教师端随时查看任一学生位仪器的屏幕介面，并能通过虚拟介面（与仪器实物界面一样）操作仪器。 ▲6）教师可以根据自已的课程编辑符合自已特色的实验报告，并且随时可以更改。实验报告中一键自动插入仪器屏幕截图、指定参数测量数据、计算值、仪器状态、实验总结等。 |
| 20 | 大屏幕教学显示设备75寸带移动支架电视 | 20 | 台 | 工业 | 产品类型：75寸全面屏+4K电视； 分辨率：3840*2160； 屏幕比例：16:9； 对角线尺寸（cm）：189； 最大可视角：89°（CR≥10）； 响应时间：8ms； 对比度：≥3000:1； DDR容量：2GB； EMMC容量：32ＧＢ。 带系统，支持ppt\pptx\excel\word等文件格式播放，编辑 本设备属于政府强制采购节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件(加盖投标人公章),否则相应投标无效。 |
| 21 | AI视觉识别机械臂 | 2 | 套 | 工业 | 机械臂成品（含主板）1台、12V 5A电源适配器1个、电磁吸盘1个、大型夹持器1个、小型夹持器1个、画笔笔夹1套、画板1个、无线手柄1套、传感器拓展包1套、道具卡片1套、彩色方块3个、标签方块3个、道具地图1张、读卡器1个、资料U盘1个，铝箱1个。 一、高清摄像头参数： 1、可视角度:高清120°广角； 2、系统支持:Windows、Linux、Openwrt； 3、产品像素:30万像素(640×480)； 4、连接方式:USB免驱； 5、输出格式:Mipeg输出； 6、对焦方式:手动对焦； 二、智能高压总线舵机参数 转动速度：11.1V 0.18sec/60° 堵转扭矩：35kg.cm 11.1V 舵机精度：0.2° 保护：堵转保护 过温保护； 回读功能：支持 参数反馈：位置、温度、电压； 三、整机产品参数 1、机械臂吸嘴版尺寸:长450×宽160×高260mm； 2、机械臂吸嘴版重量:1.6kg； 3、机体材料:金属和玻纤板； 4、终端执行器:电动吸嘴，电磁吸盘，大型夹持器，小型夹持器，画笔； 5、自由度:4+1； 6、电源:12V5ADC适配器； 7、硬件部分:控制板和扩展板； 8、软件: PC端控制软件+iOS/安卓手机APP； 9、抓取重量:450g； 10、舵机参数: HTS-35H智能总线舵机/LFD-01M防堵转舵机； 11、控制方式: 电脑/手机/手柄/鼠标控制； 12、编程工具: Python/C/C++/JavaScript； 13、通信: USB/WI-FI/以太网； 14、储存: 32G TF卡。 |
| 22 | 嵌入式AI开发套件 | 2 | 套 | 工业 | 开发套件参数 1、GPU：搭载2048个NVIDIACUDA核心和64个Tensor Core的NVIDIA Ampere架构； 2、CPU：12核Arm Cortex-A78AEv8.264位CPU； 3、内存：32GB256位LPDDR5204.8GB/s 3MBL2+6MBL3； 4、储存：64GBeMMC5.1； 5、摄像头：16通道MIPI CS1-2连接器； 6、M.2 Key E：x1PCle4.0,USB 2.0,UART,I2S； 7、M.2 Key M：x4 PCle 4.0； 8、USB Type-C：2个USB 3.22.0，支持USB-PD； 9、USB Type-A：2个 USB 3.22.0/2个USB 3.21.0； 10、USB Micro-B：USB 2.0； 11、microSD 插槽：UHS -1卡最高支持SDR104模式； 12、其他：40针接头（I2C、GPIO、SPI、CAN、I2S、UART、DMIC)12针自动化接头，10针音频面板接头，10针JTAG接头4针风扇接头，2针RTC电池备份连接器，直流电源插座电源、强制恢复和重置按钮； 13、结构尺寸：110毫米x110毫米x71.65毫米（高度包括支架、载板、模组和散热器）。 |
| 23 | 嵌入式AI开发套件 | 2 | 套 | 工业 | 1、GPU：384-coreVolta @1100MHz+48 Tensor Cores； 2、CPU：6-core NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3； 3、内存：16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s； 4、储存：可扩展M.2硬盘，自带16G eMMC； 5、摄像头：2个MIPI CSI-2 D-PHYlanes； 6、WiFi：M.2 key-E(WiFi)； 7、显示：HDMI和DP； 8、USB：4xUSB3.1、USB2.0 Micro-B； 9、其他：GPIO、12C、I2S、SPI、UART； 10、结构尺寸：103毫米×90.5毫米×34毫米； 11、自带16GEMMC存储,无需TF卡即可方便快捷的启动主板。 |
| 24 | ROS机器人开发套件 | 2 | 套 | 工业 | 人工智能技术，图像识别，深度学习技术开发的教学平台。也是和实际无人驾驶车辆高度相似的无人驾驶技术开发平台。阿克曼转向底盘和差速速转向底盘，深度摄像头，激光雷达，高性能嵌入式平台，实时单片机，丰富的传感器和扩展接口等。可以扩展超声波，GPS模块，4G模块及各种传感器。自带无线WIFI通讯功能，支持蓝牙，无线手机等控制。 主要硬件参数说明 - 主控： （1）SOC:ARM-A57 64位1.43GHZ，4核； （2）GPU: 128-core Max；well @921Mhz； （3）内存：ddr4-4GB； （4）无线：使用M2接口网卡，支持蓝牙4.2，2.4G/5G WIFI； （5）USB :USB3.0×4； （6）以太网：千兆以太网； （7）HDMI:标准HDMI×1,DP×1； 2、深度相机： （1）深度范围：0.6-8m； （2）功耗：≤2.5W，峰值电流小于500ma； （3）彩色图分辨率：1280×720@30FPS；640×480@30FPS；320×240@30FPS； （4）深度图分辨率：1280×1024@7FPS；640×480@30FPS；320×240@30FPS；160×120@30FPS； （5）精度：距离物体1m时，±1-3mm； （6）彩色FOV：H66.1°、V40.2°； （7）深度FOV：H58.4°、V45.5°； 3、激光雷达： （1）扫描半径：0.3-12M； （2）扫描点数：8000点/秒； （3）扫描半径：360度； （4）扫描频率：固定6HZ 高速版为6-18HZ可调； 4、车身主控: （1）Arm® 32-bit Cortex®-M3 CPU with FPU 72MHZ； （2）128 Kb Flash,20KB RAM； （3）4定时器； （4）串口调试，USB 2.0×1,I2C×2,SPI×2等众多接口。 |
| 25 | ROS机器人平台 | 2 | 套 | 工业 | 一、整机结构： 1、长度：420mm； 2、宽度：420mm； 3、高度：242.5mm； 4、万向轮、2寸； 5、驱动轮、6寸橡胶轮； 6、转弯半径：有； 7、主结构材料：钢材； 8、自重：19kg； 9、最大负重：50kg； 二、运动性能： 1、最大运行速度：0.8m/s； 2、最大越障高度：10mm； 3、最大越坎宽度：20mm； 4、最大爬坡角度：15º； 三、导航模块性能： 1、地图分辨率：5cm； 2、导航精度：2～8cm； 3、处理器：INTELI5； 4、内存：4G； 5、硬盘：SSD 64G； 四、传感器参数： 1、激光雷达：EAIG4高精度激光雷达； 2、避障传感器：超声波模块×5； 3、防跌落传感器：无； 4、IMU模块：板载：含MEMS陀螺仪，3轴加速度计，及信号处理电路； 五、电池及续航能力： 1、电池类型：动力锂电池； 2、电池容量：12Ah/24V； 3、充电时间：约5小时； 4、充电电压：29.4V； 5、充电电流：3A； 6、保护功能：支持过流、过放、短路保护； 7、待机功耗：25W； 8、无负载续航时间：约6小时； 六、充电桩： 1、支持自动回充、支持直充； 2、充满电时间：约5小时； 七、电机： 1、电机类型：三相直流无刷电机； 2、减速比：30； 3、标称功率：60W； 八、工作环境： 工作温度：-10ºC～45ºC； 工作湿度：30%～70%； 九、接口 1、电源接口：24V； 2、硬件接口：网口、USB口； 3、软件接口：SDK开发包； |
| 26 | 开发平台 | 2 | 套 | 工业 | 1、采用MPSOC芯片； 2、PL端DDR4：4GB DDR4数据带宽64bit×2400Mbps； 3、PS端DDR4：4GB DDR4数据带宽64bit×2400Mbps； 4、FLASH：QSPI FLASH 256Mbit×2速度4bit×125Mbps； 5、EMMC：8GB 8bit； 6、时钟管理：PS端33.333333MHZ、PL端100M差分时钟； 7、电源管理：0.85V核心电源，最大输出48A； 8、拨码：开关模式选择； 9、HDMI输入4K：HDMI 2.0最高支持4K 60fps视频输入； 10、HDMI输出4K：HDMI 2.0最高支持4K 60fps视频输出； 11、QSFP：四通道SFP接口，可以用作40G以太网； 12、SFP+：8路SFP+； 13、3G-SDI：支持四路3G-SDI； 14、视频输出：DP接口最高支持2K60fps或者4K30fps； 15、存储PCIE：1路M.2接口； 16、PS 以太网：1路10/100/1000以太网，最高1000Mbit/s； 17、PL 以太网：1路10/100/100以太网，最高1000Mbit/s； 18、USB 3.0：4路USB3.0； 19、TF卡座：插入SD卡，SD卡存储启动文件； 20、JTAG接口：使用下载器进行调试和下载； 21、按键：按键4个，核心板2个，底板2个； 22、LED：LED6个，核心板2个，底板4个； 23、板载连接器：FX10A-140P/14-SVx1、FX10A-168P-SV x2； 24、电源：DC-12V/5A。 |
| 27 | 16G单模光纤模块SFP+ FC光纤通道模块 | 16 | 块 | 工业 | 1、产品:16G光模块； 2、封装模式:SFP+； 3、传输速率:16G； 4、光纤接口:单模双纤LC； 5、工作电压:3.3V； 7、传输波长:1310nm； 8、传输距离:10km； 9、发射功率:(0～5)dBm； 10、接收灵敏度:≤－22dBm； 11、工作温度:－20℃～75℃。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 保修期 |  |  |  |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，质保期2年;若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行； 2、质保期内免费维修、更换配件;若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货;保修期满前1个月内中标人负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费;质保期满后，终身维护。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（售后服务） |  |  |  |  | 质保期内负责维修、更换零部件，除另行注明外，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试合格，免费现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。 2、出现故障必须在2小时内做出响应，24小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 3、工程终验收合格，双方签署验收纪要后，即开始计算保修期，质保期内进行质量“三包”，质保期内非采购单位人为因素出现的质量问题，由供货方负责；质保期后，供货方提供三年的免费维护期，并负责终身维护。 4、所供货物不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 5、至少一年二次电话回访以及对设备维护。 |
| 交货期及地点 |  |  |  |  | 1、交货期：自合同签订之日起45日历日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 合同签订时间 |  |  |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内（最迟不能超过25日） |
| ▲三、商务条款其他要求 |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |  | 付款方式：签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，乙方将全部货物完成供货并安装调试至可正常使用，在项目最终验收合格后，开具全额增值税发票给甲方，甲方在15个工作日内向乙方付清剩余的70%合同款。 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息： 户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。 |
| 报价及其他要求 |  |  |  |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、装修施工垃圾清理及排放、完工清场清洁、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.招标文件内所要求提供的产品证书及检测报告等证书，均需原件备查，当采购人对参数有异议时，可要求中标人提供检测报告或相关证书原件进行核对。 4.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 |
| 采购标的验收标准及要求 |  |  |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| 其他要求 |  |  |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| ▲四、核心产品 |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第7 项“ 电子衍射仪 ”产品。（一）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。（二）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |  |  |  |  |  |
| 五、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或者业绩 要 求 |  |  |  |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 六、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 七、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  |  |  |  | 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |
| 八、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  |  |  | 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |

标项四：环生学院仪器设备

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 技术需求 |
| 1 | 原子吸收光度计 | 1 | 台 | 工业 | 1.工作条件：电源电压220V（±10%），50HZ，环境温度≤35℃，相对湿度≤85% 2.技术要求 2.1分析方法：火焰法 2.2单色器：消象差C-T型单色器。 2.3背景校正：氘灯和自吸双重背景校正系统。可校正1A背景。 2.4光学系统 2.4.1波长范围/设置: 190nm-900nm 2.4.2波长准确度: ≤±0.25 nm 2.4.3波长重复性: ≤0.15 nm 2.4.4光谱带宽：0.1,0.2,0.4,1.0,2.0 nm至少五档自动可选。 2.4.5基线漂移: ≤0.004Abs/30 min 2.5元素灯系统 ▲2.5.1灯座数:≥8只灯, 八灯自动切换转塔，预先优化设置空心阴极灯的工作条件,可方便多元素的检测。 2.5.2灯位置:灯位自动设定,自动微调。 2.6火焰部分 2.6.1燃烧器: 金属钛燃烧器。 2.6.2扣背景: 氘灯、自吸收全波段扣背景。 2.6.3点火方式 : 自动点火。 2.6.4燃烧条件设置: 气体质量流量计自动设置燃烧条件。 2.6.5保护功能: ▲火焰实时监控：当发生意外熄火时，自动关闭乙炔气阀，并同时报警。 ▲微量乙炔气泄露自动报警器：24小时监测主机内和实验室内的乙炔浓度。在实验室中或仪器操作发生乙炔气体漏气时，仪器无法开机。 ▲异常压力监视器：空气压力监视器随时监测空气压力变化，如有异常，自动关闭乙炔气阀。 ▲可靠的位置识别：具有燃烧头安装入位检测，排水液位检测，保证火焰燃烧时，对操作人员提供全方位的保护。 火焰分析： 2.6.6特征浓度: Cu≤0.04ug/ml/1% 2.6.7精密度: RSD≤1% 2.6.8检出限: Cu≤0.006ug/ml 2.7石墨炉分析： 2.7.1▲加热方式：横向加热石墨炉技术，温度2650℃即可以实现高效的原子化，无需达到3000℃，利于保护石墨炉体。 2.7.2特征量: Cd≤0.5×10-12g 2.7.3检出限：Cd≤1.0×10-12g 2.7.4精密度:RSD≤3% 2.7.5加热控温方式:干燥灰化阶段功率控制方式:原子化阶段采用光控最大功率方式。 2.7.6加热条件设定：可设≥9个程序。斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温等。 2.7.7石墨炉保护功能: ▲异常压力监测：可同时检测保护气压,出现异常波动立即停止加热并提示报警。 ▲石墨管瞬间断裂保护：如石墨管发生突然断裂时，仪器自动切断电源，并报警。 ▲冷却水流量监视器：保证冷却水流量足，并使石墨炉体冷却达到一定要求时，石墨炉才可加热 升温。 2.7.8 石墨炉自动进样器 ： 自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗，减少样品残留。 欠压保护功能：自动检测气体压力，气体小于0.2Mpa压力欠压报警。 水平调节功能：实现样品管在石墨管内水平方向自动调节。 高度调节功能：实现样品管在石墨管内深度自动调节。 混合进样功能：用于支持整机混合进样功能。 自动添加改进剂：每次可以添加≥3种改进剂。 智能化调节取样和进样深度：通过软件可以调节取样和进样深度。 空气柱隔离功能：样品管内样品之间采用空气柱隔离，避免交叉污染。 注射器容积：100 μL； 清洗瓶容积：800 mL； ▲可根据用户检测需要配置不同的规格的样品杯，样品盘杯位数：≥76杯位，其中≥70个1.5 mL样品杯，≥6个25 mL样品杯。 进样范围：应含5-20μL； 进样重复性：≤2%； 2.7.9冷却循环水装置： 工作温度范围 5—35°C 温度稳定性 ±1.0K 温度显示 LCD 显示精度 0.1°C 制冷量(25°C) ≥1600W 泵压力 2.5bar 泵流量 15L/min 水槽容积≥8L 外形尺寸(WxDxH)≤330x510x620 mm 仪器固定方式 落地式 允许连续运转 100% 允许环境温度 5—32°C 允许相对湿度 80% 2.8自动化: 2.8.1火焰原子化器与石墨炉原子化器一体化结构设计,火焰与石墨炉原子化器自动切换。 2.8.2自动调整负高压,灯电流,两路光平衡。 2.8.3自动转换光谱带宽。 2.8.4自动控制波长扫描,自动寻峰。 ▲2.8.5自动设定最佳火焰高度及原子化器位置,选择最佳分析条件。 2.8.6自动设置燃气流量,选择元素分析最佳燃助比。 2.8.7自动流量设定,熄火自动保护。 2.8.8使用氘灯扣背方式时自动切入半透半反镜装置。 2.9数据处理 2.9.1数据输入方式:计算机自动在线采样,人工离线输入。 2.9.2浓度计算方式:标准曲线法,标准加入法, 内插法。 2.9.3信号实行自动采集,自动处理。 2.9.4可打印测试数据和最终分析报告,能够使用Excel、Word软件进行编辑,所有数据均以数据库形式管理,同时提供专家系统数据库,可查询中英文献摘要和目录。 2.9.5可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度。 2.9.6保护措施起作用时，软件均给予相应提示。 ▲2.9.7软件拥有详细的帮助功能，和向导功能,时时可以给用户以提示。 ▲2.10功能：可升级配套重金属检测专用耗材及方法包（铅、镉等），实现对重金属特异性选择、富集及检测，检出限要求达到5ppb以下。(投标必须提供有资质的检验机构出具的检测报告复印件)。 3、主机配置： 3.1（火焰+石墨炉）原子吸收分光光度计主机1台 3.2裁纸刀1个 3.3快插接头（100400600）1只 3.4O型密封圈（Φ18X1.9）1个 3.5喉箍(（Ф12-Ф16）5个 3.6多用电源盒1个 3.7光盘（3.5"）1张 3.8一字螺丝刀(小Φ3×100MM) 1把 3.9十字螺丝刀(小Φ3×100MM) 1把 3.10一字螺丝刀(大Φ5×200MM) 1把 3.11十字螺丝刀(大Φ5×200MM) 1把 3.12使用说明书1本 3.13仪器罩1个 3.14乙炔管1根 3.15氧气管1根 3.16美标电源线1根 3.17保险管容芯2只 3.18空压机1台 3.19 铅、铜、汞、锰、镉、锌、铝、钙、铁、镁灯共10只 3.20雾化器(外协喷头) 1套 3.21液位检测装置 1个 3.22乙炔警告牌1件 3.23元素灯插座8个 3.24（升级）III型平台石墨管5个 3.25氩气管 3.26石墨炉电缆线 3.27石墨炉电源1台 3.28数据处理工作站1套（参考：G5905CPU/B460主板/4G内存/500G硬盘/DVD光驱/集成显卡/双串口/WIN10专业版系统） 3.29数据输出打印1台（参考：28页/分钟，600×600dpi，8MB内存/USB 2.0。 3.30标准品（铜、锰、镉、锌、铝、钙、铁、镁、铅）共9瓶 3.31冷却循环水机1台 |
| 2 | 微波消解仪 | 1 | 台 | 工业 | 一、应用范围： 1、适用于用于植物、生物样、食品、药品、肥料、饲料、环境样、矿物、地质、聚合物、金属、原油、陶瓷、电子废弃物、废水等等各种样品金属元素分析的样品前处理即样品消解，保证安全及样品的数据有效、完整； 2、适用于实验室样品中有机污染物，农药残留含量的萃取分析前处理； 二、仪器性能及参数： ▲1、微波源应采用专业双磁控管设计，安装功率≥3150W，微波输出功率≥1600W，微波能量采用垂直双向波导技术，微波从腔体的顶部和侧面两个微波输出口输出微波，保证微波能量场均匀，确保样品充分消解，全功率范围非脉冲控制，连续可调，控制精度：±1W；（投标时需提供微波发射口垂直双向的图片证明材料） 2、主机配备多种接口，采用不少于6个USB接口，可通过优盘等导入导出应用方法，升级系统软件；采用至少2个以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等； ▲3、主机和控制终端为专业一体化（内置触摸屏）； ▲4、主机门体应具有尺寸不小于20cmx20cm防弹玻璃视窗，方便直接观察腔内消解罐异常情况，保证开关门安全，具有内置灯光识别反应状态系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段；（投标时需提供可视窗证明材料） 5、可配置瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，三维微波输出，确保难溶样品消解完全； 6、内置影音系统，双声道扬声器，中文操作界面，用户可以播放中文语言的帮助文件和视频培训教程； ▲7、内置EPA、GB等标准通用方法，用户可以直接选择，也可自行编辑消解方法，仪器内方法可以自行复制，横向移植使用； 8、主机可以实时显示和控制整个消解过程的温度、压力、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制全罐温度曲线图及温/压双曲线图； ▲9、温度控制系统：温度控制系统：底部安装，温度数据不受液面高度影响，保证精确的温度和最少的用酸量，无需其他的辅助连线实现实时监测40个所有反应罐的温度，并显示每个反应罐的温度柱状图，测温范围：常温-500℃，精度可达1℃； 10、压力控制系统：非接触式全罐压力控制系统，压控系统无需任何的连线与主机相连，40个反应罐内的压力，任何反应罐压力变化达到设定值，自动发出安全警告，并停止微波发射； 11、消解罐工作方式：连续360°同向旋转或者180°往复回转； ▲12、内罐设计：采用压力弹片泄压方式，无防爆膜，金属片等任何耗材，泄压弹片为实心TFM材质，可用酸浸泡清洗；外套与内罐紧密贴合无缝隙，保证操作安全和样品完整性；消解罐放入消解转子后直接上机消解，无须再添加盖子或任何装置； ▲13、内罐材质：高性能体状TFM复合材料，材料设计可耐温330℃，设计压力≥2538psi，实验温状态下：耐温≥260℃，耐压≥1500psig，体积≥60mL； ▲14、外罐：高性能宇航复合纤维材料，耐温≥600℃，耐压≥10000psi，能承受如铁锤等重物连续敲击而不发生形变和损坏，以此作为验收标准杜绝使用金属材质外罐发生电弧打火的安全隐患； ▲15、消解转子：为高性能体状复合聚合高分子材料，无金属材质，不吸收微波，耐高温及强酸碱度，轻便易搬动，转子采用和外罐的分离设计，更加安全且容易清洁；（投标时提供外罐和架子的分体证明材料） ▲16、安全性：整机非金属材料外壳设计，通过相关安全认证，具有防爆五层复合钢结构可视化安全门，在危险出现的时能动平行弹出，提前释放横向冲击波，具有防爆可视窗且可正面观察腔内运行情况，保证操作安全。（需提供门结构的证明文件）； ▲17、火焰监测识别预警系统：内置火焰探测报警传感器，实时监控仪器腔体内情况，若有探测到明火火焰存在，仪器自动给出安全警告并立即停止微波发射及排风，防止危险进一步发生。（仪器验收时需要现场验证）； 18、消解完成后风冷时间≤15min，冷却过程禁止搬运，确保安全； 19、工作条件电源：220VAC±10%,环境温度：10-40℃ 。 三、技术服务 1、安装校准与试运行 仪器制造厂授权技术人员免费安装调试，技术指标合格后，出具验收报告。 2、培训: 现场安装调试完成可进行现场培训或安装调试完成后预约现场培训。 3、质保: 验收完成后，仪器制造厂提供一年的免费保修服务。 4、维修:在保修期内，供货方在接到用户要求对仪器维修通知，立即响应并在8小时给予答复，并派专门维修人员48-72小时内到达买方用户现场进行维修服务。 四、配置要求： 1、微波消解系统主机 1套 2、非接触底部温度控制系统 2套 3、非接触压力监控系统 1套 4、40位高通量高压消解转盘 1套 5、高压反应罐外罐 40套 6、高压内罐（含内罐，盖子，弹片） 40套 7、手动开罐器 1个 8、腔内火焰监测识别预警系统 1套 9、多媒体影音及操作系统 1套 10、国内配套40位精密预消解及赶酸仪 1套 11、消解罐架 2个 12、仪器安装随机附件 1套 |
| 3 | 超纯水仪 | 1 | 台 | 工业 | 1．纯水流速:≥8L/H 2超纯水： 2.1电阻率: 18.2 MΩ.cm@25℃ 2.2总有机碳(TOC): 1-5ppb 2.3流速：≥2L/min 2.4直径大于0.22μm的颗粒物数量:<1/ml 2.5微生物: <0.1cfu/ml 2.6热源<0.002EU/ml ▲2.7 RNA酶<1pg/ml ▲2.8 DNA酶<5pg/ml 3.水质监控:系统设有四组电阻率检测器，RO膜前后为0.35cm-1，出水检测电阻池灵敏常数: 0.01cm-1，温度灵敏度:±0.1℃。可在自带的液晶显示屏上显示：进水电导率、反渗透产水电导率、超纯水产水电阻值。另外，系统还可显示RO膜截流率、水箱液位、水温、进水流量等参数。 4.配置大于60升液位控制水箱， 圆锥形底部无死角设计；配空气过滤器；并有卫生防溢流装置；全程液位显示, 达到5%精度，并可根据每天用水量来控制水箱内纯水的存储量,最大程度保证水质新鲜。 5.系统软件： 5.1嵌入式软件系统：用户能够在办公室或实验室以外的场所通过计算机设备监控水纯化系统的运行，方便用户对水机进行监控和管理。保证任何地方，任何时间均可通过网络监控纯水系统的运行情况。（投标时提供官方软件解决方案彩页证明） 5.2数据完整性：采用无纸化解决方案，水机软件系统提供的数据应采用XML格式，与所有的实验室数据管理方案兼容，包括LIMS,ELN和SDMS/ECN，易于集成与用户的实验室管理系统中。（提供厂家彩页给予证明） 5.3审核追踪：保证数据的可靠性和可追溯性有助于简化实验室认证和再认证的过程。通过点击网络浏览器，可精确查找所需记录。包括日常质量措施，日常运行措施，容积指示，事件记录，服务记录等内容。 5.4系统兼容性：嵌入式软件与本地系统要求完全兼容，即无需安装软件即可访问纯水系统各项功能，防止本地IT政策限制特定软件的使用。 6.可升级超痕量分析单元 ▲6.1 K39离子< 20ppt；Al, Ge, Li, Sc离子< 10ppt；其它阳离子 ＜1ppt； 6.2水质关注元素Rb, U, As, Hg, Ba, Ce, Ga, Cs, Co ≤0.1ppt 7.整体要求：以自来水进水，出纯水和超纯水两种水质，主机及超纯水取水手臂整机一体化设计，非堆叠分离式设计，PE材质水箱外置；具备超纯水远程取水功能。 8.配置要求:主机1台、反渗透预处理柱1个、清洗药片1盒、60L水箱自动液位水箱1个、空气过滤器1个、超纯化柱1个，MILLIPAK EXPRESS 40 精制器1个，预处理系统1套，管路配件包1套。 |
| 4 | 双通道原子荧光光度计 | 1 | 台 | 工业 | 一、技术参数 1.1适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金十二种元素的痕量全元素分析。 1.2工作电源：交流电压：(220±22) V，频率 (50±1) Hz 1.3工作环境：温度：15～30℃，相对湿度：75％。 ▲1.4相对标准偏差RSD：<0.6%（验收时出具第三方检定报告） 1.5漂移：≤1.5%/30min （验收时出具第三方检定报告） 1.6噪声：≤1.5%（验收时出具第三方检定报告） 1.7道间干扰：≤2% 1.8线性范围: 大于三个数量级。 1.9检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L；金<3.0µg/L。 二、技术性能指标要求 2.1进样系统：内置式间歇进样系统 2.1.1一体式间歇进样技术、六滚轴、小泵头、整体压块式设计，泵速：0-200r/min连续可调。 2.1.2具备自动配标功能，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999）； 2.1.3碳纤骨架PTFE取样针，彻底避免石英针易碎问题，减少挂液； 2.1.4支持样品快速检测，检测周期＜30s； 2.1.5支持自动在线补载流，可以达到检测过程中无人值守； 2.1.6自动进样器位数不少于150位； 2.2 光学系统： 2.2.1双通道，短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，日盲型光电倍增管检测。 2.2.2 45°斜角放置的玻璃反射镜，避免杂散光对荧光测定的影响，降低空白值。 2.2.3 内置式氩氢火焰观察窗，既减少了外界光线干扰仪器内部光路，提高了仪器的稳定性，又可直接对火焰状态实时进行观察。 2.3光源： 2.3.1智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时，随时掌握灯信息。 ▲2.3.2灯电源支持双道自动激发启辉，提高工作效率。 免调元素灯支架，方便操作，无需反复调节。 2.3.3 具备信号增强功能，可提高检出性能。 2.4氢化物反应装置： 2.4.1屏蔽式低温点火石英炉原子化器，有效克服记忆现象的发生，减小荧光淬灭，提高仪器稳定性。 2.4.2一级气液分离器采用化学气相发生气液分离装置，反应物充分混合接触，氢化反应效率高。 2.4.3二级气液分离器采用旋切分离原理，免加水，废液直排，有效消除水蒸气。 2.4.4可升级的超大容量溢流自动监测废液桶，智能软件提醒。 2.4.5可升级高效除汞装置，去除重金属对环境的污染。 2.4.6具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态。 2.5气路系统： 2.5.1可升级为电子流量气路控制装置，提高流量准确度和稳定性，同时具有实时压力、流速监测与报警功能； ▲2.5.2具备低消耗运行设计，有效节约氩气消耗量70%~80%达（验收时提供证明文件）。 2.6电路系统： 2.6.1采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性。 2.6.2快速多通道采样电路，提高采样频率（500Hz），降低道间干扰。 2.7 扩展功能 2.7.1具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态。 2.8数据处理系统： ▲2.8.1可实现全面的系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警； 2.8.2集成的方法管理模块，便捷序列编辑功能，支持同序列多方法切换； 2.8.3 可通过主菜单快速查看和加载最近使用的方法、序列和结果文件； 2.8.4支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件，无需再次重复编辑信息；可升级扫码器直接导入编码； ▲2.8.5提供向导式操作功能，实现一站式运行； 具备漂移软校准功能、QCP质控功能，支持多标曲自动检测； 2.8.6独立数据分析模块，支持多数据文件同时打开，切换处理； 2.8.7信号曲线实时监测，支持多道信号谱图实时显示，可加载背景谱图进行对比； ▲2.8.8灵活报告模版，内置简单、通用、详细及多种性能测试报告模版，可按需选择；支持自定义模版； 2.8.9检测结果可以转换成至少5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc、txt等。 2.8.10具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作，符合GMP/GLP要求； 2.8.11 具备自动清洗、吹扫和系统维护功能； ▲2.8.12专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能； 2.8.13支持静态预热和动态预热功能，减少等待时间； 2.8.14支持用户自定义软件风格，配置主题、色调和子窗口 2.8.15通讯接口:能够与化验室管理系统(LIMS系统)对接数据,对接方式满足集团化验类设备数据接口技术要求，数据接口可满足以下两种接口： 接口一:设备自带软件必须提供常规关系数据库，如: MDB, Mysql,sllite, Sglserver 等其中一种。提供数据库连接信息，包括但不限于用户名和密码。数据库中包含以下字段:样品信息、化验项目信息、化验结果信息、时间信息。在每次化验结束后，都保存到数据库中，以供SQL提取。 接口二:提供对外数据传输协议，如: Modbus 协议或Https协议。提供协议包含以下字段:样品信息化验项目信息、化验结果信息、时间信息。在每次化验结束后，都可以通过此接口获取到对应数据。 2.9监控和报警信息 2.9.1 具有全方位传感系统，数字化气路压力监测（入口和出口）、气路流量监测、炉丝电流监测等； 2.9.2 运行保护报警系统，无载气安全保护、炉丝短路断路保护、气路漏气保护、氢化物反应剧烈保护、废液位提醒； 三. 技术服务 1. 安装校准与试运行 仪器制造厂授权技术人员免费安装调试，技术指标合格后，出具验收报告。 2. 培训: 现场安装调试完成可进行现场培训或安装调试完成后预约现场培训。 3. 质保: 验收完成后，仪器制造厂提供一年的免费保修服务。 4. 维修:在保修期内，供货方在接到用户要求对仪器维修通知，立即响应并在8小时给予答复，并派专门维修人员48小时内到达买方用户现场进行维修服务。 四、配置： 1. 双通道原子荧光光度计仪器主机 1套 2. 间歇泵 1套 3. 不少于160位自动进样器 1套 4. 进样反应系统备件： 1套 5. 专用编码空心阴极灯（砷、汞灯各一支） 2支 6. 温度可控式石英炉原子化器 1套 7. 去除水蒸气的装置（二级气液分离器）化学气相气液分离器 1套 8. 烟囱 1个 9. 氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱 1个 10. 形态分析前处理模块接口 1套 11. 电源线 1根 12. 接口电缆 2根 13. 专用安装工具 1套 14. 系统操作软件光盘 1套 15. 仪器使用说明书 1本 16. 软件操作手册 1本 17. 仪器出厂电脑（配置不低于：19寸显示器 I3处理器 4G内存 500G硬盘） 1台 18. 打印机 1台 |
| 5 | 离心机 | 1 | 台 | 工业 | - 无刷变频电机 - 数字显示转速和时间 - 定时范围：0-99min - 噪音：低于70dB - 电源：220V 50Hz - 整机功率：400W - 调整范围：100-4000rpm 配置：主机一台，标配1号角转子（15ml*24;50ml*8;100*4） |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 台 | 工业 | 1．技术指标： 1.1. 光学系统:双光束比例监测 1.2. 波长范围：190-1100nm 1.3. 波长准确度：±1nm 1.4.波长重复性：≤0.2nm 1.5. 光谱带宽： 2nm ▲1.6. 杂散光：≤0.05%T 1.7.光度范围：-0.3-3A 1.8.光度准确度（透射比示值误差）：±0.002Abs(0-0.5Abs) ±0.004Abs(0.5-1.0Abs) ±0.3%T(0-100%T) 1.9.光度重复性（透射比重复性）：≤0.001Abs(0-0.5Abs) ≤0.002Abs(0.5-1Abs) ≤0.15%T(0-100%T) 1.10.基线平直度：±0.002Abs(200-1000nm) 1.11.基线漂移（基线稳定性）：≤0.001Abs/h(500nm,0Abs开机预热2小时后) 1.12.噪声：±0.001Abs(500nm,P-P)开机预热半小时后 2、仪器功能 2.1.光度测量功能 2.2.具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能 2.3.可支持五联池或者八联池的操作 2.4. LED背光炫彩液晶显示器 2.5.支持微型打印机、HP系列喷墨 ▲2.6.可升级加扫描功能软件，具有建立标准曲线、光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、DNA/蛋白质测量及系统设定等多种功能。 ▲2.7.设置自动进样器对接口，可以连接三维直角坐标式紫外自动进样器，代替手动操作，辅助主机实现自动化测试，并通过紫外可见分光光度计的软件能直接反控自动进样器。自动进样器指标要求： 2.7.1 采用防腐蚀性能材料，有效防止试剂危害，保证长期工作的可靠性； 2.7.2 一体化取样针设计及清洗液在线更新功能，保证清洗充分，避免交叉污染，降低测量误差。 2.7.3 至少有 3 个独立的样品区，提供 2 种不同的样品盘支架，可任意组合使用，可支持 54 个样品连续,样品盘可以任意更换；操作软件简单实用，方便用户灵活自定义检测方法并保存。 2.7.4 批量样品处理:电机驱动系统可节省 X、Y、Z 轴移位时间，加快检测速度，随机采样程序设置为用户提供了额外的便利性。 3、软件功能： 3.1 软件系统：中文控制软件，Windows 多文档界面,能够实现多模式同时显示,测量方式切换瞬间完成,适用于 windows 2000 及 windows XP 操作系统。 3.2 光度测量：测量 1-10 个波长处的吸光度或透过率并可按设定的公式进行数学计算.还可计算平均值及四则运算。 3.3 光谱扫描：按设定的波长范围进行吸光度或透过率的谱图扫描并可进行各种数据处理,如峰值检出,导数光谱,谱图运算等.多通道光谱测量,彩色曲线显示与打印,配各种数据处理功能。 3.4 定量计算：单波长,双波长,三波长及微分定量,定量测定的工作曲线,可实现多达 20 点的 1-4 次曲线回归,对吸光度非线性样品可实现准确测定。 3.5 时间扫描：在设定的 1-10 个波长处进行吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理,如峰值检出,谱线微分,谱线运算等。 3.6 结果输出：数据文件和参数文件存取;测量结果可输出至其它文档编辑器或电子表格,用以生成测量报告。 3.7DNA/蛋白质测量：提供至少三种方法,快速测量 DNA/蛋白质的浓度。 3.8 三维图谱分析功能：配套软件提供三维图谱的功能,三维图谱将按照波长、数据和时间三个坐标轴来描述扫描谱图。利用三维图谱用户可以很直接地观察到样品随时间变化的情况。用户还可以对三维图形进行一些基本的操作，如：峰值检出、颜色分层、旋转、光照等。 4、配置要求： 4.1主机1台 4.2黑挡块1个 4.3石英比色皿（10mm光程）2只 4.4说明书1套 4.5工具包1个 4.6延迟保险管（5X20，2A）2只 4.7美标电源线1根 4.8定量功能扩展卡附件1套 |
| 7 | 千分之一天平 | 3 | 台 | 工业 | - 1.最大称量：300g - 2.分辨率（d）：0.001g - 3.检定分度值（e）：10d - 4.去皮范围：0-300g - 5.校准重量：300g 6.称台尺寸：φ105mm |
| 8 | 万分之一天平 | 3 | 台 | 工业 | - 1.最大称量：320g - 2.显示方式：LCD液晶屏显示 - 3.准确度级别：I级 - 4.最小称量值：0.5mg - 5.去皮范围：320g - 6.线性误差（g）：±0.0005 - 7.重复性误差（g）：±0.0002 - 8.稳定时间（s）：≤4 - 9.分度值（mg）：0.1mg - 10.称台尺寸：φ80mm - 11.自动校准：有 - 12防风罩：有 13.RS232接口：有 |
| 9 | 体式显微镜(学生) | 5 | 台 | 工业 | 1、连续变倍显微镜 2、光学系统：伽利略光学系统 ▲3、放大倍数：10X-45X， 4、变倍比：4.5：1 5、变倍范围：1—4.5×连续变倍， 6、工作距离：97cm ▲7、观察头：45°倾斜，，瞳距 54mm-76mm；两目镜筒视度均可调节，双边视度调节±5屈光度。目镜筒有自锁装置，防止显微镜移动过程目镜丢失 8、目镜：目镜WF10×，视场范围≥20m 9、调焦机构：方框支架 粗调力矩可调。 9独家防霉密封功能:变倍镜筒、10X目镜都具有密封功能, 使显微镜在湿度高的环境下仍能方便使用。在任何的气候及环境内使用都可避免霉菌的侵害。延长显微镜的使用寿命。 ▲10、光源：上下LED光源架台。上光源斜照明 底光源高亮度LED光源，，独立调节亮度。也可以同时调节亮度。 |
| 10 | 制冰机 | 1 | 台 | 工业 | 1、冰块形状：碎花型 ▲2、制冰方式：旋转挤压式 ▲3、制冰量：约130公斤/天（环境温度20℃，水温15℃时） 约110公斤/天（环境温度30℃，水温25℃时） ▲4、用水量：约0.16m³/天（环境温度20℃，水温15℃时） 约0.14m³/天（环境温度30℃，水温25℃时） 5、环境温度范围：5-35℃（水温35℃以下） 6、外箱材料：前面/侧板：涂层不锈钢板；顶面：不锈钢；后板：电镀钢板； 7、内箱材料：储冰室内部：ABS树脂；隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡层 ▲8、贮冰量：约28公斤（自然落下：约19公斤） 9、压缩机：约300W，全密闭型 10、制冷剂：HFC 11、电源：220V，50HZ 单相 12、耗电量：约430W 13、配管尺寸：供水口：1/2英寸 制冰部排水口：3/4英寸 14、冰室排水口：26mm ▲15、报警装置：微电脑控制，故障自我诊断 16、维护配件：可单独抽出更换的制冷单元 17、外部尺寸：约600x600x800（mm） 18、净重：约72公斤 |
| 11 | 超灵敏化学发光成像系统 | 1 | 台 | 工业 | 1．暗箱结构：箱体面板由高分子材料模具成型，机箱由不锈钢材料冲压成型，确保光密闭及抗干扰。 ▲2.内置工业计算机，不小于10寸触摸屏，可以触摸屏控制也可以外接电脑控制，两种控制方式一键切换 3．进口高灵敏度制冷CCD相机：分辨率：605万像素，2750 x 2200 4.像素大小：4.54X4.54um，像素密度： 16bit(真实65536灰阶) ▲5. 量子效率： ≥75%，致冷：三级半导体热电式(TEC)致冷,绝对-30℃以下，暗电流小于等于0.00013e/Pixel/Second，非常低的背景噪音，大大提高弱光的检测灵敏度。 6. F0.95大光圈快速镜头。 7.化学发光样品台：双层特殊涂层暗背景化学发光样品载样台 ▲8.机箱面板带有按键和灯源指示灯，可指示箱内光源状态和控制暗箱内光源 9. 高精度自动曝光功能,无需揣摩曝光时间，一键完成western成像 10.软件有自动1－99帧图像累积功能，具备时间序列图像采集，连续集成等功能，从而避免反复曝光，可从中挑选最中意的图像保存。 11.一次拍摄无需任何操作即可将marker图像与化学发光图像自动叠加并且自动生成三种不同效果的化学发光图像。 ▲12.像素合并: 1×1，2×2，3×3，4×4，用户可根据不同样品类型在拍摄界面选择不同像素合并的参数，无需进入后台设置。 13.自动识别泳道条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。自动计算泳道中各条带的密度积分和峰值，方便计算分子量大小及条带的迁移率。 ▲14.一次拍摄无需任何操作即可将marker图像与化学发光图像自动叠加并且自动生成三种不同效果的化学发光图像； 15. 彩色图像合成：应能显示不同调色板图像；应能根据荧光发射光谱将多个通道荧光图像合成为彩 16. 应用范围：化学发光检测Western Lightning, ECL, ECL plus, CDP Star, SuperSignal, CSPD, LumiGlo等发光底物；蛋白检测考马斯亮蓝胶，银染胶，以及荧光染料如SyproTMRed, SyproTMOrange, Pro-Q Diamond, Deep Purple标记胶/膜/芯片等； 17. 配置：主机，含605万像素前照式制冷CCD相机、F0.95电动可预置镜头、反射激发光源模块各一个 |
| 12 | 小型蛋白垂直电泳转印仪 | 1 | 台 | 工业 | 一、电泳仪 1.输出范围（可编程）： 10–300 V，完全可调，增量为 1 V 4–400 mA，完全可调，增量为 1 mA 75 W（最大） 2.输出类型 ：可自动切换的恒定电压或恒定电流 3.输出终端 ：并行的 4 对嵌入式香蕉插座 4.定时器 :1 分钟–99 小时 59 分钟，完全可调 5.暂停/恢复功能:是 6.显示屏:三位光电二极管 7.操作条件:0–40°C，0–90% 湿度，无冷凝 8.安全规范:EN-61010, CE 9.安全特性:无负荷检测，负荷突变检测，超负荷/短路检测，过电压保护 10.输入保护:热端和中性端的保险丝 11.输入功率（实际） :90–120 或 198–264 VAC，50/60 Hz，自动切换 12.尺寸（宽 x 长 x 高），cm/in: 21 x 24.5 x 6.5/8.3 x 9.6 x 2.6 13.重量，kg/lb :1.1/2.4 二、电泳槽 1.凝胶数：1–4 2.手灌胶：使用玻板灌制 3.凝胶尺寸（宽 x 长）：预制： 8.6cm x 6.8cm；手灌： 8.3cm x 7.3cm 4.短板 10.1cm x 7.3cm 5.玻板 10.1cm x 8.2cm 6.2 块凝胶的缓冲液总体积，ml ：700 ml 7.4 块凝胶的缓冲液总体积，ml ：1,000 ml 8.SDS-PAGE 典型运行时间： 35–45 分钟（在 200 V 恒定电压下） 9.尺寸（宽 x 长 x 高），cm ：12 x 16 x 18 10.重量，kg/lb :1.0/2.2 11.凝胶格式: 小型 三、小型转印槽 1.最大凝胶尺寸（宽 x 长），cm:10 x 7.5 2.缓冲液要求，ml:450 3.凝胶容量:2 个预制或手灌胶 4.尺寸（宽 x 长 x 高），cm:12 x 16 x 18 5.重量，kg/lb:0.79/1.7 |
| 13 | 梯度PCR仪 | 1 | 台 | 工业 | 一、配置： 1.梯度PCR仪主机 2.管支持环 3.电源线及说明书 二、性能指标： 1.反应模块：96孔PCR反应模块；样品容量为: 96 x 0.2 ml 2. 温度范围：4-100°C 3．样品体积: 1-100μL ▲4. 最大升降温速率: ≥4°C/s 5. 温度均一性: ≤±0.5°C ▲6. 带“动态温度”梯度功能；可同时优化8个不同的温度, 可用于快速优化实验条件 7. 温度梯度范围: 30-100°C；温度梯度温差范围：1-25°C ▲8. 专为手指点触设计的电阻式触摸屏来控制仪器的操作 9. 不小于5.7"高分辨率彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程 10.倡导绿色环保, 可在PCR仪空闲或运行过程中关闭显示屏，减少能源的消耗 ▲11.具有独立的孵育程序，方便快速设置连接或酶切等实验的孵育 12. 具有“O”型环设计，防止冷凝水及潮湿对半导体热电元件的腐蚀，提高使用寿命 |
| 14 | 立式全温振荡培养箱 | 1 | 台 | 工业 | 1、双层全温振荡培养箱，节省占地空间，既可静态培养、也可作动态培养 2、LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观;操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作 3、PID微电脑智能控温仪，控温精确 4、具有定时功能：0-999.9小时内任意设定培养时间 5、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠 6、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果 7、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能 8、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况 9、流线型外观，内衬采用304拉丝防腐不锈钢，防腐蚀;外壳采用静电喷塑 10、精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行 ▲11、人性化设计的开盖即停和开盖缓停功能，使用更加安全便捷，减小了对细胞的剪切力，稳定性更强 12、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求 ▲13、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 ▲14、采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 ▲15、应采用三风道设计，温度控制更精确，均匀度更高。 ▲16、人性化设计的开盖即停和开盖缓停功能，使用更加安全便捷，减小了对细胞的剪切力，稳定性更强 ▲17、振荡频率 10-300rpm 18、温控范围 4-60℃ 19、 温度调节精度 ±0.1℃ 20、温度均匀度 ±1℃ 21、最大容量：单层最大容量250mlX25个或500mlX16个或1000mlX9个（共两层） 22、箱体具有紫外线灭菌功能 |
| 15 | IVC系统 | 1 | 台 | 工业 | 1.IVC主机 1.1 外壳采用SUS304不锈钢经切割、数控折弯、焊接成型、打磨、喷砂亚光等工艺精制而成，成型后设备误差≤0.5mm,外观应光滑平整，不留有凹凸不平的勾缝，手触摸处无锐边毛刺，无沟槽、无清洁死角，设计高度等符合人体工程学。主机含可移动静音万向轮，操作方便灵活。 1.2 主机规格：≤320×550×1650mm，1台主机需连接2个笼架。特殊需求时单台主机动力可带动多套笼架。 1.3 主机含进气、排气2组风机。 1.4 风机采用知名品牌直流永磁电机，风机最大功率≤83W，主机正常运行功率≤60W，确保设备的低能耗运行。 1.5 7寸触摸屏，PLC控制器，压力传感器，风速传感器均采用知名品牌。 1.6 触摸屏呈斜度设计，便于数据的观看。触摸屏带有自动息屏模式同时带有正常运行提示标记，不影响小鼠生活和人员观察。 ▲1.7 触摸屏实时显示温湿度；笼盒内的精准换气次数及压差数（必须为笼盒内的直接数据，不接收理论上的换算值）（并需提供实时数据采集功能的检测笼盒）；过滤器更换自动报警提示（不接收计时方式的报警）。 1.8 触摸屏上可选择系统运行模式（自动运行模式和手动运行模式）；支持正压和负压两种饲养方式；经触摸屏可自主设定换气次数，压差数。 1.9 进气口位于主机背面或两侧，排气口位于主机上方，两者均有固定的卡箍连接；主机进风口设置在高处，外侧需为百叶保护结构，喷雾消毒时液体应不易进入主机内，同时外侧方便擦掉粉尘。 1.10 主机内进排风通道提供初中高三级过滤，过滤效果优于国标要求，同时保证排风管道的清洁。 1.11 主机技术参数： 电源：160-280V；最大排气量：650m³/h； 换气次数（次/小时）：15～70（可调）； 气流速度(m/s)：≤0.18； 梯度压差(Pa)：-15～15（可调）； 空气洁净度(级)：10000级； 菌落数(个/皿小时)：0； 噪声(dB)：≤55。 2.不锈钢笼架 2.1 笼架采用SUS304不锈钢管制造，表面光滑，整个笼架需外形美观，牢固稳定，移动方便；不锈钢方管：25×30×1.5mm ：异形管厚：1.5mm 。 ▲2.2 单个笼架规格：≤1130*500*1990mm（L*W*H），5列*10层=50笼。 2.3 笼架送风气管和排风气管采用SUS304异形不锈钢气管，气管与笼盒连接采用硅胶气嘴连接，气嘴与气管采用旋转式卡槽连接，拆卸快捷，方便清洗、消毒。 2.4 笼架上的进排气口可根据实际使用情况进行微调，保证笼盒对接的吻合及气密性。 2.5 笼架导轨采用高分子材料一次成型，导轨设有笼盒到位指示装置，及时提醒用户笼盒在放置过程是否到位。 2.6 笼架的两侧纵向带有激光打印的坐标编号1、2、3、4…、笼架顶部横向位置带有坐标编号A、B、C、D…，方便笼盒位置的准确记录。 2.7 底部有4个不锈钢万向脚轮，其中2个带刹车装置。 3.小鼠笼盒 3.1 笼盒采用全新PPSU材料一次成型，不混有回收杂料，颜色透明便于观察；可高温高压消毒。笼盒含笼盒、盒盖、不锈钢网盖、水瓶、塑料标示牌。 3.2 笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能立刻自动关闭，使取下笼盒时无丝毫外泄，防止相互感染；笼盒与笼架进排风嘴为非侵入式结构。 3.3 笼盒规格≥380*204*162（mm），符合GB14925国标要求。 3.4 饲料栏材料为304不锈钢，设计结构为水料同侧，方便观察饲养情况，方便动物抓取。 3.5 笼盒上下采用整体式侧密封：笼底上口边沿带有嵌入式柔软硅胶密封条，该密封条应用无毒无害材料，保证很好的密封效果，无密封不严或灰尘逸出。（提供实物图片） ▲3.6 笼盖和底盒的连接采用隐藏式“乐扣搭扣”，与笼盒材质一致，一体式，轻盈快捷，开启方便，不易变形损坏，使用寿命长；搭扣无多余部件，方便盒盖的叠加及清洗消毒。（提供实物图片)。 3.7 盒盖上水瓶插入口的阀门为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门。水瓶槽导入式设计满水后自动到位。 3.8 外置式饮水瓶1只，容250ml，带液位刻度，材质均采用全新进口PPSU材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为316不锈钢材质，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象。 3.9 笼盒底部采用小圆角设计，无死角，方便饲料的倾倒和清洗；笼盒底部采用磨砂设计，提升笼盒整体美观的同时减少不同笼盒之间的相互干扰。 3.10 笼盒侧边带自动落锁功能，当笼盒摆放到位后自动锁住，不因操作其他笼盒的失误导致其移位，影响饲养。 3.11 断电保护：笼盒顶部设有超大生命窗（面积≥239㎝²）与外界相通，四周带有密封压槽，覆盖0.2µm高效过滤膜，可以有效降低笼内二氧化碳水平，防止动物窒息。过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。 4. 配套 ▲4.1 全球物联网设备监测系统（非局域网），传达设备性能的各项数据，可全球异地监控设备的使用情况，做到问题提前预警和即刻报警。 |
| 16 | 超净工作台 | 3 | 台 | 工业 | 1、类别：双人单面垂直单向流，准闭合式。 ▲2、控制系统：微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，可设置定时开启风机系统。 3、尺寸：约外尺寸(宽×深×高) 1500mm×730mm×1600mm、 约工作区尺寸(宽×深×高) 1360mm×690mm×520mm ▲4、过滤技术：HEPA应采用贺氏HV滤芯，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。 5、高效过滤器规格及数量：610*610*50*2块 6、洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级） 7、噪音： ≤62dB(A) 8、振动； 半峰值：≤3μm 9、照度 ： ≥300Lx 10、平均风速 ≥0.3m/s(三档调速)； 11、菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿） ▲12、结构：全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 13、照明系统：采用品牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准。 ▲14、脚轮：带刹车装置的万向转动软质脚轮，移动不磨地板,移动灵活,固定方便可靠。 15、维护：预过滤器更换无需特殊工具可快速更换与清洗的设计，维护便捷。 ▲16、移门：操作挡板为5mm厚度的安全钢化玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 ▲17、杀菌系统：紫外线杀菌灯，紫外灯可预约定时开关，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁。 18、备用插座：带备用插座设计，设有断电保护功能，实验使用安全方便。 19、荧光灯和紫外灯：规格及数量 14W*2/8W*2 |
| 17 | 二氧化碳钢瓶 | 2 | 台 | 工业 | 1.直径:219（mm） 2.高度：145CM 3.重量：48KG 4.公称工作压力：15MPA 5.设计使用年限：20年 6.执行标准：GB5099 7.水压试验压力：22.5MPA |
| 18 | 交换机 | 2 | 台 | 工业 | 1.交换容量：432Gbps/4.32Tbps 2.包转发率：87/166Mpps 3.上行端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口. 4.下行端口：4个千兆SFP 5.MAC地址表：16K 6.外形尺寸：442宽x220深x43.6高( mm ) 7.重量：3.74kg 8.电源类型：内置AC电源 9.输入电压：100V AC- 240V AC; 50/60Hz 10.最大功耗：50.4W 11.长期运行温度：- 5°C~50°C 12.存储温度：-40°C~70°C 13.工作湿度：5%~95% 14.业务口防雷：±10kV 15.散热方式：风冷散热，智能调速 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 保修期 |  |  | 保修期一年，（自最终验收合格之日算），分项货物有要求按分项要求。在质保期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 |  |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（售后服务） |  |  | 保修期内负责维修、更换零部件，除另行注明外，服务内容如下： 1、免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试合格，免费现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。 2、出现故障必须在2小时内做出响应，24小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。 3、工程终验收合格，双方签署验收纪要后，即开始计算保修期，保修期内进行质量“三包”，保修期内非采购单位人为因素出现的质量问题，由供货方负责。 4、所供货物不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。 5、至少一年二次电话回访以及对设备维护。 |  |  |
| 交货期及地点 |  |  | 1、交货期：自合同签订之日起45日历日内整体完成供货安装调试。 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起25日内（最迟不能超过25日） |  |  |
| ▲三、商务条款其他要求 |  |  |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 付款方式：签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，乙方将全部货物完成供货并安装调试至可正常使用，在项目最终验收合格后，开具全额增值税发票给甲方，甲方在15个工作日内向乙方付清剩余的70%合同款。 履约保证金：合同签订之前，乙方按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。乙方应按投标响应和合同约定提供相关售后服务，提供的货物在质量保修期内无质量问题，在质量保修期结束后，乙方向甲方提出办理退还申请，甲方应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。履约保证金缴款账户信息： 户名：南宁师范大学，开户银行：中国银行南宁市明秀东支行，账号：626257498267。 |  |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 1.要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备、随配附件、备品备件、辅助材料、工具、运抵指定交货地点、材料运输及人工搬运费、装修施工垃圾清理及排放、完工清场清洁、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和，安装调试如涉及到水电改造，由供货商负责。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 3.招标文件内所要求提供的产品证书及检测报告等证书，均需原件备查，当采购人对参数有异议时，可要求中标人提供检测报告或相关证书原件进行核对。 4.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 |  |  |
| 采购标的验收标准及要求 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2.在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |  |
| ▲四、核心产品 |  |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为第2 项“微波消解仪”产品。（一）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。（二）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。 |  |  |  |  |  |
| 五、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  |  | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |  |  |
| 六、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |
| 七、其他要求 |  |  |  |  |  |
| 说明及要求 |  |  | 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |  |
| ▲七、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | 1、本分标第2项货物“微波消解仪”、第3项货物“纯水仪”、第10项货物“制冰机”、第13项货物“梯度PRC仪”均已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。但如选用进口产品时必须为原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品），投标报价必须为人民币报价，若投标人选用进口产品投标的用人民币之外的其他货币报价的，投标文件按无效处理；同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用，采购人不再支付除中标价以外的任何费用，采购人协助办理免税审批手续。在进口产品最后报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。 2、本分标其余货物产品均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 3、本分标第2项货物“微波消解仪”、第3项货物“纯水仪”、第10项货物“制冰机”、第13项货物“梯度PRC仪”如选用进口产品的，于投标文件中必须提供所投货物生产厂家或国内总代理或区域代理商出具的针对产品的授权书和售后服务承诺书原件。 |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。