项目编号：510188202100271

内部编号：YTTH-2021-ZC0053

成都高新区桂溪社区卫生服务中心

医疗设备采购项目

招

标

文

件

中国·四川

采购人：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

代理机构：四川易通天和招标代理有限公司

共同编制

二○二一年十月

# 政府采购廉洁承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，坚决维护国家利益和社会公共利益，进一步规范招标投标市场，宣扬公平竞争的风气，努力提供优质、细心、专业的服务，为采购人创造价值，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本招标代理机构作如下承诺：

1、不与他人串通，泄露招标投标机密。

2、不与采购人、供应商串通投标。

3、不向评标专家支付合理报酬以外的费用，包括并不限于现金、购物卡、礼品、实物等，不进行其他可能影响客观公正评审的活动。

4、不向招标投标监督人员或机构请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监督的活动。

5、不向采购人提供任何不正当利益的方式谋求合作关系。

6、不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

7、禁止一切行贿倾向、建议等行为。

8、禁止员工有索贿、受贿等行为。

9、严格遵守国家和省、市、区以及监管部门关于加强党风廉政建设的各项规定，加强对员工的廉政监督，积极开展廉政教育和职业道德教育，杜绝员工违纪违法行为的发生。

本承诺书由承诺人盖章签字生效，如出现上述行为，承诺人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。如发现本单位员工个人出现违反廉洁纪律的行为，各方均有权提醒并督促其纠正，或直接向我公司投诉、举报，经核查属实的，将严格按照公司规定处理，涉及违法违纪的将追究相关法律责任。

请各采购人及供应商监督！

招标代理机构：四川易通天和招标代理有限公司

目录

政府采购廉洁承诺书	2

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	23

第四章  招标项目服务、商务及其他要求	51

第五章  资格性审查	102

第六章  评标办法	106

第七章  政府采购合同	129

# 第一章  投标邀请

四川易通天和招标代理有限公司受成都高新区桂溪社区卫生服务中心委托，拟对成都高新区桂溪社区卫生服务中心医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：510188202100271

二、项目名称：成都高新区桂溪社区卫生服务中心医疗设备采购项目

三、资金来源：财政性资金；比例100%，已落实。

四、招标项目简介：

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量（台/套/批） | 采购预算（元） | 最高限价（元） | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 电子计算机断层扫描(CT) | 1 | 3300000 | 3300000 | 国产 |
| 02 | 02-01 | 数字医用X射线摄影系统 | 1 | 600000 | 600000 | 国产 |
| 03 | 03-01 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 1000000 | 1000000 | 国产 |
| 04 | 04-01 | 曲面断层全景牙片 | 1 | 200000 | 200000 | 国产 |
|  | 04-02 | 医用空气消毒机（人机共存） | 18 | 133182 | 133182 | 国产 |
|  | 04-03 | 紫外线壁挂式空气消毒机 | 9 | 27000 | 27000 | 国产 |
| 05 | 05-01 | 排队叫号终端机等 | 1 | 250000 | 250000 | 国产 |
| 06 | 06-01 | 医用冷藏箱（650L 2-8℃）等 | 1 | 224499 | 224499 | 国产 |
| 07 | 07-01 | 其他设备购置 | 1 | 833377 | 833377 | 国产 |

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.根据采购项目提出的特殊条件：

7.1投标人及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录；

7.2投标人为生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（仅限医疗器械适用）

7.3投标产品需具有有效的医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证。（仅限医疗器械适用）

7.4依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，若生产、销售标的产品以及产品本身需要具备其他相应的前置许可、认证的，应当在投标前具备。

8.本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件获取时间、地点：

招标文件获取时间：2021年10月26日至2021年11月01日

招标文件获取地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

招标文件获取方式：凡有意参加本项目者，在本项目招标文件获取时间期限内，登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取，操作步骤：登录政府采购云平台—我的工作台—项目采购—获取采购文件—申请获取采购文件。 提示：（1）本项目招标文件免费获取。（2）投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载招标文件后才视作依法参与本项目。如未在“政府采购云平台”内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

本项目为电子招标投标项目，投标人参与本项目全过程中凡涉及系统操作请详见《供应商政府采购项目电子交易操作指南》。（操作指南以政府采购云平台网站发布为准，获取方式详见：附件三-政府采购云平台使用介绍）

八、投标截止时间和开标时间：2021年12月1日10:30（北京时间）。

投标截止时间前，投标人应将加密的电子投标文件递交至“政府采购云平台”对应项目（包件）。

- 九、开标地点：（1）本项目为不见面开标项目；（2）开标地点：政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)；（3）本项目只接受投标人加密并递交至“政府采购云平台”的投标文件。

十、本投标邀请在四川政府采购网（http://www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

十一、供应商信用融资：

1.根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采[2018]123号）文件要求，为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请（具体内容详见招标文件附件“川财采[2018]123号”）。

2、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，成都市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》，成都市范围内政府采购项目中标（成交）的中小微企业可向开展政府采购信用融资业务的银行提出融资申请（具体内容详见招标文件附件“成财采[2019]17号”）。

十二、联系方式

采购人：成都高新区桂溪社区卫生服务中心

通讯地址：成都市高新区昆华路1102号

联 系 人：陈老师

联系电话：028-63853018

采购代理机构：四川易通天和招标代理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都铁像寺支行

账    号：150532479

通讯地址：成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心W6-2019

邮    编：610041

联 系 人：胡先生

联系电话：028-85320556

2021年10月25日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：01包：人民币330万元；02包：人民币60万元；03包：人民币100万元；04包：人民币36.0182万元；05包：人民币25万元；06包：人民币22.4499万元；07包：人民币83.3377万元。 超过采购预算的报价无效。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：01包：人民币330万元；02包：人民币60万元；03包：人民币100万元；04包：人民币36.0182万元；05包：人民币25万元；06包：人民币22.4499万元；07包：人民币83.3377万元。 超过最高限价及单价限价的报价无效。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 书面说明及相关证明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商提供书面说明及证明材料后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝（含未在约定的时间内提供书面说明及相关证明材料）或者相关证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效处理。 注：投标人提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖投标人（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。 |
| 3 | 进口产品 （实质性要求） | 本项目招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，视为拒绝进口产品参与竞争，供应商以进口产品投标时，将按无效投标处理。载明“允许采购进口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（实质性要求） | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则响应无效。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品若属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第八章《综合评分明细表》的规则进行加分。 |
| 6 | 评标情况公告 | 所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 投标保证金 （实质性要求） | 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 履约保证金 | 金额：合同金额的5%。 交款方式：可以是银行转账、银行电汇、网上银行转账等非现金形式。 收款单位：成都高新区桂溪社区卫生服务中心。 开户行：成都银行高新支行。 银行账号：1001420000000963。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 退款时间：待质保期满后，中标供应商凭退履约保证金申请书到采购人处办理。 |
| 9 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：胡先生 联系电话：028-85320556 |
| 10 | 开标、评标 工作咨询 | 联系人：胡先生 联系电话：028-85320556 |
| 11 | 中标通知书领取 | 在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行到成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心W6-2019领取。 联系人：胡先生 联系电话：028-85320556 地址：成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心W6-2019。 |
| 12 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。 联系人：胡先生 联系电话：028-85320556 |
| 13 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责答复。 联系人：胡先生 联系电话：028-85320556 地址：成都市高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心W6-2019。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围,供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：本项目同级财政部门，即成都高新区财政金融局。 联系电话：028-82829642 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 15 | 政府采购合同 公告备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在四川政府采购网公告；政府采购合同签订之日起七个工作日内，政府采购合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| 16 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）之附件《招标代理服务收费标准》收取。由中标单位领取中标通知书时支付给代理机构。 |
| 17 | 送样提醒 | 本项目无样品。 |
| 18 | 建议品牌或者供应商(如涉及) | 若招标文件涉及建议品牌或者供应商，其目的是为了准确清楚说明采购项目的技术标准和要求，其意思表示为“参照或相当于”建议品牌或者供应商，其品牌或供应商具有可替代性。 |
| 19 | 备注 | 若招标文件中同一事项表述与投标人须知附表内容不一致的，以投标人须知附表为准。 |
| 20 | 温馨提示 | （1）供应商需准备全流程所必需的硬件设备包括电脑（版本 win7 64位及以上）、麦克风、摄像头、CA证书等。建议使用同一台电脑完成投标、评标相关事宜，推荐安装 chrome 浏览器，且解密CA必须和加密CA为同一把。 （2）政府采购云平台供应商注册地址： https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry?settleCategory=1&entranceType=119&utm=a0017.b1347.cl50.3.c0de9400b91b11eb870ad7da87d69c97 |

## 二、总  则

### 1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2．有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是成都高新区桂溪社区卫生服务中心。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川易通天和招标代理有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3．合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按要求获取了招标文件。

### 4．投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。

5.1.1非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品为：01包：电子计算机断层扫描(CT)。02包：数字医用X射线摄影系统。03包：彩色多普勒超声波诊断仪。04包：曲面断层全景牙片。05包：排队叫号终端机。06包：计免冷库。07包：体重血压一体机。

5.1.2采用最低评标价法的采购项目。

提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

5.1.3采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

5.2利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.7供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指评标小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同。

### 7．招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 澄清或者修改的内容，将在“四川政府采购网”上发布更正公告，同时通过政府采购云平台将澄清或者修改的内容告知所有在系统中成功获取招标文件的潜在投标人（投标人通过账号或CA证书登录云平台查看）。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在四川政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8．答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11．投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12．联合体投标（仅适用于允许联合体参与的项目）

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，本项目不允许联合体参与评标。

### 13．知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成（实质性要求）

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

14.1投标文件封面；

14.2资格性审查部分：投标人应按照招标文件第五章要求集中在此部分提供资格证明材料，未在此部分提供的资格性证明材料在进行资格性审查时不予认可。

14.3服务、商务及其他要求响应部分：投标人根据招标文件要求提供的除资格性审查材料以外的其他一切材料。

14.3.1报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“分项报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

### 15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16．投标保证金（实质性要求）

本项目不收取投标保证金。

### 17．投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止之日起90天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18．投标文件的制作和签章、加密

18.1 本项目实行电子投标。投标人应先安装“政采云投标客户端”。（政府采购云平台—CA管理—绑定CA—下载驱动—“政采云投标客户端”立即下载）。投标人应按招标文件要求，通过“政采云投标客户端”制作、加密并提交投标文件。（实质性要求）

18.2 投标文件每页均应加盖投标人（法定名称）电子签章，不得使用投标人专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.3 投标人应使用本企业CA数字证书对投标文件进行加密。（实质性要求）

18.4 招标文件若有修改，投标人根据修改后的招标文件制作或修改并递交投标文件。

18.5 使用“政府采购云平台”需要提前申领CA数字证书及电子签章，请自行前往四川CA、CFCA、天威CA、北京CA、重庆CA、山西CA、浙江汇信CA、天谷CA、国信CA、山东CA、新疆CA、乌海CA等统一认证服务点办理，只需办理其中一家CA数字证书及签章（提示：办理时请说明参与成都市政府采购项目）。投标人应及时完成在“政府采购云平台”的注册及CA账号绑定，确保顺利参与电子投标。（实质性要求）

### 19．投标文件的递交

19.1 投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的已加密的电子投标文件成功递交至“政府采购云平台”。

19.2投标人应充分考虑递交文件的不可预见因素，在投标截止时间后将无法递交。

### 20．投标文件的补充、修改或撤回

20.1投标截止时间前，投标人可对已递交的投标文件进行补充、修改。补充或者修改投标文件的，应当先撤回已递交的投标文件，在“政采云投标客户端”补充、修改投标文件并签章、加密后重新递交。撤回投标文件进行补充、修改，在投标截止时间前未重新递交的，视为撤回投标文件。

20.2投标截止时间后，投标人不得对其递交的投标文件做任何补充、修改。

### 21．投标文件的解密

21.1投标人登录政府采购云平台，点击“项目采购—开标评标”模块，进入本项目“开标大厅”，等待代理机构开启解密后，进行线上解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

## 五、开标和中标

### 22．开标及开标程序

22.1本项目为不见面开标项目。（递交电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标。）

22.2开标准备工作。投标人需在开标当日、投标截止时间前登录“政府采购云平台”，通过本项目“开标大厅”参与不见面开标。登录政府采购云平台—项目采购—开标评标—开标大厅（确保进入本项目开标大厅）。

提示：投标人未按时登录不见面开标系统，错过开标解密时间的，由投标人自行承担不利后果。

22.3解密投标文件。等待代理机构开启解密后，投标人进行线上解密。开启解密后，投标人应在60分钟内，使用加密该投标文件的CA数字证书在线完成投标文件的解密。除因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用外，投标人在规定的解密时间内，未成功解密的投标文件将视为无效投标文件。

22.4确认开标记录。解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由“政府采购云平台”系统展示投标人名称、投标文件解密情况、投标报价等唱标内容。如成功解密投标文件的投标人不足三家的，则只展示投标人名称、投标文件解密情况。投标人对开标记录（包含解密情况、投标报价、其他情况等）在规定时间内确认，如未确认，视为认同开标记录。

22.5投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置：投标人电脑终端等硬件设备和软件系统配置应符合电子投标（含不见面开标大厅）投标人电脑终端配置要求并运行正常，投标人承担因未尽职责产生的不利后果。

22.6因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素导致不见面开标系统无法正常运行的，开标活动中止或延迟，待系统恢复正常后继续进行开标活动。

22.7不见面开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与交易活动无关的言论。

### 23．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 24．评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、评标结果等将在四川政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

### 25．采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）中标候选人提供虚假材料；

（5）中标候选人恶意串通。

### 26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4在四川政府采购网公告中标结果同时发出中标通知书，中标供应商自行登录政府采购云平台下载中标通知书

## 六、签订及履行合同和验收

### 27．签订合同

27.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。（详见须知附表中联系方式）

### 28．合同分包（实质性要求）

本项目不允许分包。

### 29．合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30．补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

### 31．履约保证金（实质性要求）

31.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

31.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

### 32．合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（四川政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 33．合同备案

采购人应当将政府采购合同副本自签订之日起七个工作日内通过政采云平台报同级财政部门备案。

### 34．履行合同

34.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

34.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 35. 验收

35.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

35.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

### 36．资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第四章商务要求中付款方式。

## 七、投标纪律要求

### 37. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

37.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

37.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 八、询问、质疑和投诉

- 38．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

## 九、其他

- 39．本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 40．（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  投标文件格式

一、投标人须将用于资格性审查的材料集中编制入投标文件（资格性审查部分），否则在进行资格性审查时不予认可。

二、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

三、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

四、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

五、本章所制投标文件格式中涉及“法定代表人”的描述，在非法人机构参与投标情况下可修改为“负责人”，在自然人参与投标情况下可修改为“本人”。

六、本章所制投标文件格式中“注”的部分，供应商在编制投标文件时可以删除，也可以保留。

xxxxx项目

项目编号：xxxxx

投标文件

包号：

投标人名称：xxxxx

投标时间：  年  月   日

## 3.2资格性审查部分

- 一、承诺函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。未为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、截至投标文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司及现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、本承诺函为参考格式，投标人可提供自有格式的承诺函。

2、重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

3、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。

- 二、具有独立承担民事责任的能力

（提供营业执照）

- 三、具有良好的商业信誉的承诺函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有良好的商业信誉。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 四、具有健全的财务会计制度的证明材料

①可提供2019或2020年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

- 五、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录誉的承诺函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 六、具有具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具有具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 七、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 八、符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 九、投标人及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录的承诺函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我及现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不具有行贿犯罪记录。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

### 十、法定代表人授权书

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              ” 项目（项目编号：         ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：（1）法定代表人有效身份证明材料正反面复印件

（2）授权代表有效身份证明材料正反面复印件

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标人名称：                      （盖章）

日    期：    年    月    日

注：1、法定代表人不亲自参加投标，而授权代表参加投标的适用。

2、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 十一、法定代表人证明书

单位名称：

地	址：

姓	名： 	性别： 	年龄： 	职务：

本人系 		(投标人名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“     	(项目名称)(项目编号：         	)”的政府采购活动、合同签订以及合同履约等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

特此证明。

附：（1）法定代表人有效身份证明材料正反面复印件

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

投标人名称：                      （盖章）

日    期：    年    月    日

注：1、法定代表人亲自参加投标时适用本证明书。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

## 3.3服务、商务及其他要求响应部分

- 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 交货时间 |  |
| 报价合计 | 人民币： 元 （大写： ） |
| 质量标准 | 合格 |
| 备注 |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括招标文件规定的全部投标内容的报价。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需加盖投标人印章。

3．投标人只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 二、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | - 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | - 响应单价 (元） | - 响应总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价：¥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有报价均用人民币表示。

2.本格式为参考格式，供应商可自拟格式，表格如不能完全表达相关内容，供应商可自行补充。

3.分项报价合计应与开标一览表合计相同。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 三、投 标 函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX （姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为“开标一览表”中所述价格。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止之日起  90  天，并满足招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：                              （单位公章）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

- 四、商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况（正偏离或负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须把招标文件第四章“商务要求”全部列入此表进行应答。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 五、投标人基本情况表

| - 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 注册地址 |  |  |  | - 邮政编码 |  |  |  |
| - 联系方式 | - 联系人 |  |  | - 电话 |  |  |  |
|  | - 传真 |  |  | - 网址 |  |  |  |
| - 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 法定代表人/单位负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 技术负责人 | - 姓名 |  | - 技术职称 |  | - 电话 |  |  |
| - 成立时间 |  |  | - 员工总人数： |  |  |  |  |
| - 企业资质等级 |  |  | - 其中 | - 项目经理 |  |  |  |
| - 营业执照号 |  |  |  | - 高级职称人员 |  |  |  |
| - 注册资金 |  |  |  | - 中级职称人员 |  |  |  |
| - 开户银行 |  |  |  | - 初级职称人员 |  |  |  |
| - 账号 |  |  |  | - 技工 |  |  |  |
| - 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 六、类似项目业绩一览表

| - 合同签订时间 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 七、关于知识产权的承诺函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

注：本承诺函为参考格式，投标人可根据招标文件第二章总则中第13条相关要求进行承诺。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 八、供应商诚信情况承诺函

四川易通天和招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

本单位XXXX（供应商名称）参加 XXXX（项目名称及采购编号）的政府采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

我单位具有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）所规定的失信行为XXXX次（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、财政部门对政府采购当事人的失信行为依法进行处罚、处理后，应当在四川政府采购网向社会公告，并记入诚信档案，有效期为1年。工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定供应商的失信行为明确了有效期的，不再重复计算；

4、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

#### 九、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020）46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的        （项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业（釆购文件中明确的所属行业）。制造商为          （企业名称）,从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元属于      （中型企业、小型企业、微型企业、监狱企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日    期：    年    月    日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

3.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

- 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

注：1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明。

#### 十一、技术应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标技术应答 | 偏离情况（正偏离或负偏离或无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人必须把招标文件第四章“技术服务要求”全部列入此表进行应答。

2．按照招标项目技术服务要求的顺序逐条对应填写。

3．投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 十二、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

（本格式为参考，投标人可根据实际情况进行调整）

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 十三、实施方案

（格式自拟）

- 十四、其他部分

（格式自拟）

# 第四章  招标项目服务、商务及其他要求

一、项目清单

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量（台/套/批） | 采购预算（元） | 最高限价（元） | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 电子计算机断层扫描(CT) | 1 | 3300000 | 3300000 | 国产 |
| 02 | 02-01 | 数字医用X射线摄影系统 | 1 | 600000 | 600000 | 国产 |
| 03 | 03-01 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 | 1000000 | 1000000 | 国产 |
| 04 | 04-01 | 曲面断层全景牙片 | 1 | 200000 | 200000 | 国产 |
|  | 04-02 | 医用空气消毒机（人机共存） | 18 | 133182 | 133182 | 国产 |
|  | 04-03 | 紫外线壁挂式空气消毒机 | 9 | 27000 | 27000 | 国产 |
| 05 | 05-01 | 排队叫号终端机等 | 1 | 250000 | 250000 | 国产 |
| 06 | 06-01 | 医用冷藏箱（650L 2-8℃）等 | 1 | 224499 | 224499 | 国产 |
| 07 | 07-01 | 其他设备购置 | 1 | 833377 | 833377 | 国产 |

二、技术服务要求

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 电子计算机断层扫描(CT) | 1 |

品目号：01-01                 设备名称：电子计算机断层扫描(CT)

1.数量：1套。

2.设备用途说明：用于检查脑外伤、肺炎、肺结节、肺结核、肺癌、肋骨骨折，冠状动脉粥样硬化、动脉瘤、肝、胆、胰、脾的肿瘤、胆道结石、肾结石、肾囊肿等。

3.主要技术参数及配置：

3.1机架系统

3.1.1滑环类型：低压滑环；

3.1.2扫描架孔径：≥70cm；

3.1.3扫描架物理倾角（非数字倾角）：≥±30°；

3.1.4固态探测器类型：稀土陶瓷；

3.1.5具备机架系统可遥控；

3.1.6具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作；

3.1.7具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作；

3.1.8具备快捷键摆位功能，技师可按住快捷键，一键将检查床调整到预设高度与床面位置；

3.1.9具备人工智能摆位功能，人工智能自动设置床高及床面位置；

3.1.10具备三维激光定位系统；

3.1.11机架冷却方式：风冷。

3.2 扫描参数

3.2.1机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.75s；

3.2.2▲每圈扫描层数：＞32层；

3.2.3▲颅脑轴扫最薄扫描层厚：≤0.6mm；

3.2.4▲轴向扫描探测器单圈最大覆盖宽度：≥22mm；

3.2.5扫描视野：≥50cm；

3.2.6图像显示矩阵：≥512×512；

3.2.7单次螺旋连续最长扫描时间：≥100s；单次螺旋扫描最大范围：≥160cm；

3.2.8 具有3D锥形束重建；

3.2.9定位像长度：≥160cm；

3.2.10▲最大螺距：≥1.8；

3.2.11螺距自由选择：具备；

3.2.12扫描模式：轴扫、螺旋；

3.2.13自动螺旋：具备；

3.2.14 10毫安低剂量扫描技术：具备，提供Datasheet。

3.3探测器及数据采样系统

3.3.1具备最高档的探测器技术；

3.3.2▲探测器Z轴排列数：≥32排；

3.3.3▲探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.6mm；

3.3.4▲探测器Z轴总宽度：≥22mm；

3.3.5▲每排探测器单元数：≥860个；

3.3.6▲探测器物理单元总数：≥34000个；

3.3.7▲探测器采样率：≥4670views/圈；

3.4球管及高压系统

3.4.1球管阳极热容量：≥3.5MHU；

3.4.2球管阳极等效热容量：＞8MHU；

3.4.3球管阳极实际冷却率：≥300KHU/min；

3.4.4冷却方法：风冷；

3.4.5最大球管电压：≥140KV；

3.4.6▲最小球管电压：≤70KV，提供Datasheet；

3.4.7最大等效输出管电流;≥600mA;

3.4.8▲最小可调管电流:≤10mA，提供Datasheet;

3.4.9▲球管电压可调档位数:≥5档;

3.4.10▲球管小焦点（IEC 60336/2005）:≤0.7mm×0.8mm;

3.4.11球管大焦点（IEC 60336/2005）:≤1.2mm×1.4mm;

3.4.12高压发生器功率:≥42KW

3.5人工智能技术（AI技术）

3.5.1具备人工智能摄像采集系统;

3.5.2具备人工智能主机，联合摄像头实现人工智能扫描方案;

3.5.3具备人工智能扫描方案;

摄像头具备看护功能：扫描全程中可实时观察到患者情况；

人工智能扫描方案具备面部识别功能：患者平躺于检查床后可自动识别面部位置；

人工智能扫描方案具备面部追踪功能：患者位置移动时，可自动追踪识别新的面部位置；

人工智能扫描方案具备自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动设置床高和进床距离；患者位置发生变化时，自动更新床高和进床距离；

人工智能扫描方案可自动设置扫描计划，根据定位像定出扫描起止位置、扫描角度和FOV；不同患者的定位像会设置不同的扫描起止位置、扫描角度和FOV；

人工智能扫描方案可学习技师操作习惯，根据各扫描协议使用频率优化协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择；

人工智能扫描方案具备预判能力，在扫描开始前加速球管旋转，缩短扫描准备时间；

人工智能扫描方案在扫描过程中可根据扫描部位密度差异，自动调整管电流量；

具备远程一键退床功能，扫描完成后可在操作台一键退床。

3.5.4具备人工智能后处理及辅助诊断方案

人工智能后处理及辅助诊断方案具备头颈部直接去骨功能，无需平扫和剪影，直接生成无骨骼的头颈部血管CTA数据；

人工智能后处理及辅助诊断方案具备骨分离功能，一键提取/去除指定骨骼；

人工智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺结节查找及分析功能，可自动查找，筛选并提取肺结节，自动计算肺结节体积；

人工智能后处理及辅助诊断方案具备计算机辅助肺实质分析功能，自动分析计算肺实质密度，根据不同密度区间给出对应肺实质体积；或给出不同分段内的肺实质密度分布；

人工智能后处理及辅助诊断方案具备组织生长功能，可智能提取指定位置的软组织及骨骼，计算提取组织的密度。

3.6扫描床

3.6.1最大移动范围：≥1900mm；

3.6.2可扫描范围：≥1600mm；

3.6.3床升降最高高度：≥950mm；

3.6.4床升降最低高度:≤600mm;

3.6.5最大横向进床速度：≥200mm/s;

3.6.6最小横向进床速度：≤2mm/s;

3.6.7扫描床最大载重量:≥205Kg;

3.6.8具有扫描床控制脚踏开关。

3.7图像质量

3.7.1空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF：≥19 LP/CM；

3.7.2空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF：≥14 LP/CM；

3.7.3Z轴空间分辨率@0%MTF：≥18 LP/CM；

3.7.4密度分辨率：≤2mm @0.3%；

3.7.5各向同性空间分辨率：≤0.28mm；

3.7.6具备低剂量迭代降噪技术(需是最新技术，与最高端设备相同)。

3.8主控制台计算机系统

- 3.8.1内存：≥32GB；

- 3.8.2硬盘：≥2TB；

- 3.8.3主频：≥2.2GHz；

- 3.8.4CPU内核数目：≥10核；

- 3.8.5高分辨率医用显示器，显示矩阵：≥1920×1200；

- 3.8.6具有显示器逐行扫描；

- 3.8.7具有网络接口DICOM 3.0；

- 3.8.8永久贮存刻录方式：刻录；

- 3.8.9具有激光相机DICOM3.0接口；

- 3.8.10具有Dicom3.0,所有传出及传入接口功能；

- 3.8.11具有自动照相技术；

- 3.8.12具有自动语音系统及双向语音传输；

- 3.8.13具有同步并行图像处理功能；

3.8.14具有主控制台可以独立完成MPR,SSD,MIP,CTA，三维容积重建等三维后处理功能。

3.9主要应用软件

3.9.1 具备线束硬化伪影校正软件；

3.9.2具备后颅窝图像优化技术；

3.9.3具备各种伪影消除软件；

3.9.4具备图像减影功能；

3.9.5 具备CT电影功能；

3.9.6具备管电流自动调节功能；

3.9.7具备MPR/CPR/SSD/MIP/VR；

3.9.8具备模拟手术刀功能；

3.9.9具备三维（3D、SSD）软件；

3.9.10具备最大及最小密度投影（MIP,MinP）；

3.9.11具备三维容积测量评估功能；

3.9.12具备CT血管造影；

3.9.13具备一键式容积重建；

3.9.14具备血管测量功能；

3.9.15具备一键式去骨功能；

3.9.16具备一键式骨分离功能；

3.9.17具备容积漫游（VRT）；

3.9.18具备三维肺小结节分析评估软件，用于肺肿瘤筛查；具备三维肺气肿分析评估软件。

3.10▲配置清单：高压发生器1套，探测器1套，扫描机架系统1套，球管组件，扫描床1套，采集工作站1套，临床应用软件包1套，70KV低剂量成像技术1套，电源分配柜1套，UPS电源1套，随机附件1套，报告工作站1套。

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 02-01 | 数字医用X射线摄影系统 | 1 |

品目号：02-01                 设备名称：数字医用X射线摄影系统

1.数量：1套。

2.设备用途说明：用于完成全身各部位、各体位、各角度的X拍片检查。

3.主要技术参数及配置：

3.1高压发生装置及电源要求

3.1.1电压：380V±38V ；

3.1.2▲功率≥70kW 提供检验报告或者注册证附件技术参数证明；

3.1.3▲主逆变频率≥440kHz提供检验报告或者注册证附件技术参数证明；

3.1.4摄影管电压： 40kV-150kV，步长1kV ；

3.1.5▲摄影管电流： 最大管电流可达≥800mA，提供检验报告或者注册证附件技术参数证明；

3.1.6▲摄影时间 ：最低≤1ms，最高≥10000ms；

3.1.7摄影：mAS0.1~900mAs。

3.2 X射线管组件

3.2.1标称管电压：150 kV

3.2.2▲输出功率 ：大焦点≥75kW   小焦点 ≥27kW 提供检验报告或者注册证附件技术参数证明

3.2.3阳极热容量 ：≥210kJ（300KHU）

3.2.4▲阳极最大热耗散：≥475W（667KHU/min）

3.2.5▲组件热容量：≥900kJ（1250KHU）提供检验报告或者注册证附件技术参数证明

3.2.6▲旋转阳极速度 ：≥9700转每分，提供检验报告或者注册证附件技术参数证明

3.2.7球管焦点：大焦/小焦 1.2/0.6

3.3 限束器

3.3.1限束器视野灯：卤素灯，AC24V/100W。

3.3.2阳极热容量≥150KHU。

3.3.3功率≥50KW。

3.4摄影床、胸片架

3.4.1管组件垂直升降范围：胶片距最小≧500mm,最大≥1280mm；

3.4.2管组件转动范围：-90°~ +90°；

3.4.3球管立柱纵向移动范围：≧1300mm；

3.4.4球管立柱转动范围：-180°~+180°；

3.4.5床面横向移动范围;≧220mm；

3.4.6摄影片盒移动范围:≧500mm。

3.5移动非晶硅平板探测器

3.5.1图像传感器：无线传输非晶硅平板探测器；

3.5.2像素尺寸;≤139μm；

3.5.3有效区域; (H x V)≧427（H）*427（V）；

3.5.4灰阶≧14bit。

3.6图像采集工作站

3.6.1工作站系统

处理器：英特尔酷睿四核处理器i5-6500（3.20 GHz）

3.6.2工作站软件

基本功能：

3.6.2.1注册：新建病人；急诊注册；预约注册；RIS注册；本地数据库：设置查询条件；查询结果排序和修改标题栏。

3.6.2.2检查：编辑病人基本信息；输出病人检查；

3.6.2.3附加功能：调整曝光参数和曝光序列顺序；保存调整的曝光技术参数；调整X射线球管和Bucky的方位；平板状态指示；曝光状态显示；发生器控制；图像预览。

3.6.2.4▲图像处理功能：具备LUT曲线和交响乐图像处理功能；

3.6.2.5系统管理功能：工作站信息；用户管理；急诊注册设置；信息统计；探测器校正；配置工具。

3.6.2.6用户管理：新增用户；用户权限设置；用户密码修改；删除用户。急诊注册设置：新建急诊注册；删除急诊注册；修改急诊注册信息；默认检查协议。

3.7▲配置要求：操作台一台，高压发生装置一套，X射线管组件一套，带光源可调限束器一套，新型摄影床一台，专用摄影胸片架一套，移动非晶硅探测器一套，图像采集工作站一套，19″医用液晶显示器一台。

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | 03-01 | 彩色多普勒超声波诊断仪 | 1 |

品目号：03-01                 设备名称：彩色多普勒超声波诊断仪

1.数量：1台。

2.设备用途说明：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官、微创介入等方面的临床超声诊断。

3.主要技术参数及配置：

3.1 系统技术规格及要求

3.1.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机;

3.1.2≥21寸高分辨率彩色液晶显示器;

3.1.3≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏;

3.1.4控制面板可独立旋转、升降和前后推拉;

3.1.5数字波束增强器;

3.1.6多倍波束合成;

3.1.7探头接口≥4个，全激活、相互通用;

3.1.8二维灰阶模式;

3.1.9谐波成像模式;

3.1.10 M型模式;

3.1.11彩色M型模式;

3.1.12▲解剖M型模式(≥3条取样线，提供证明图片);

3.1.13彩色多普勒成像;

3.1.14率复合成像;

3.1.15独立角度偏转;

3.1.16▲扩展成像（要求凸阵、线阵、容积探头可用，提供证明图片）;

3.1.17实时双幅对比成像;

3.1.18组织特异性成像;

3.1.19高分辨率血流成像;

3.1.20一键自动优化，支持独立按键操作（包括应用于二维、彩色及频谱模式）;

3.1.21全屏放大;

3.1.22局部放大（支持前端、后端放大）;

3.1.23自动工作流，检查过程中可自动进入检查模式，自动注释和标记体位图等;

3.1.24穿刺针增强技术（提供证明图片）;

3.1.25多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）;支持语音注释及播放;

3.1.26▲自助超声教学系统，实现标准化（提供图片证明）；

3.2测量/分析和报告

3.2.1常规测量:多普勒测量,自动频谱测量;

3.2.2全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告。

3.2.3血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。

3.2.4可支持IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析。

3.2.5▲自动NT测量

3.2.6可支持胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及≥4项常用测量指标

3.2.7▲可支持心功能自动测量软件，自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。

3.3电影回放和原始数据处理

3.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放;

3.3.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影;

3.3.3支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像;

3.3.4原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节.

3.4检查存储和管理（内置超声工作站）

3.4.1内置超声工作站;

3.4.2硬盘：≥1T硬盘;

3.4.3多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查。

3.5连通性要求

3.5.1▲支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑，方便医生会诊;

3.5.2支持DICOM3.0接口，具备妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告;

3.5.3视频/音频输入、输出;

3.5.4支持ECG信号;

3.5.5≥5个USB接口;

3.5.6DVDR/W刻录光驱;

3.5.7内置电池。

3.6系统技术参数及要求

3.6.1≥21寸高分辨率医用显示器;

3.6.2≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏;

3.6.3主机重量≤100Kg，方便移动;

3.6.4探头接口≥4个全激活、互通互用;

3.6.5二维灰阶模式

3.6.5.1数字化声束形成器;

3.6.5.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

3.6.5.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理;

3.6.5.4扫描线：每帧线密度≥230超声线

3.6.5.5发射声束聚焦：发射≥8段

3.6.5.6扫描频率：

电子凸阵：超声频率1.5-6.0MHz

电子线阵：超声频率3.0-13.0MHz

电子凸阵经阴道：3.0-12.0MHz

3.6.5.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

3.6.5.8▲最大显示深度：≥36cm（提供图片证明）

3.6.5.9最大帧率:≥1000帧/秒

3.6.5.10 TGC:≥8段

3.6.5.11▲LGC:≥2段

3.6.5.12二维灰阶：≥256

3.6.5.13动态范围:≥200（可视可调，提供图片证明）

3.6.5.14增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100

3.6.5.15伪彩图谱:≥8种

3.6.6彩色多普勒成像

3.6.6.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

3.6.6.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3.6.6.3取样框偏转:≥±30度(线阵探头)

3.6.6.4最大帧率:≥500帧/秒

3.6.6.5支持B/C同宽（提供图片证明）

3.6.7频谱多普勒模式

3.6.7.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

3.6.7.2显示方式：B，PW，B/PW，B/C/PW，B/CW，B/C/CW等等

3.6.7.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

3.6.7.4最大速度:≥7.60m/s（连续多普勒速度:≥30m/s）

3.6.7.5最小速度:≤1mm/s（非噪声信号）

3.6.7.6取样容积:0.5-20mm

3.6.7.7偏转角度:≥±30度(线阵探头)

3.6.7.8零位移动：≥8级

3.6.7.9快速角度校正

3.6.7.10支持频谱自动测量

3.6.8解剖M型成像

≥2条解剖M线（提供图片证明）

3.6.9▲组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明）

3.7探头规格

3.7.1可选探头类型：相控阵、凸阵、线阵、腔内、容积探头;

3.7.2探头频率：

频率带宽1.5-15MHz（依赖不同探头）;

所有探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段;

振元：最大有效振元数≥256振元;

3.7.3.穿刺引导:凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能;

3.7.4.凸阵，带宽:1.5-5.5MHz，角度≥85°;

3.7.5.腔内凸阵，带宽:3-11.0MHz，角度≥200°;

3.7.6.线阵，带宽:3-13MHz。

▲3.8配置要求：主机系统一台，探头配置为：配置腹部凸阵探头一把、浅表线阵探头一把、腔内探头一把。

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 04-01 | 曲面断层全景牙片 | 1 |

品目号：04-01                 设备名称：曲面断层全景牙片

1.数量：1台。

2.设备用途说明：口腔科成人、儿童患者的颌面部左半边、右半边、前侧、TMJ开闭口、上颌窦等八种拍摄模式的X线医学诊断及辅助治疗。

3.主要技术参数及配置：

3.1主要特点

3.1.1完全数字化电脑操作界面：设备无操控面板，拍摄模式选择、曝光条件选择、影像预览等由电脑显示器显示，GUI图型控制所有操作；

3.1.2 ▲固定头锁+三激光束定位（面对面开放式定位），医生面对患者使定位更准确；终端用户软件为网络版，可免费增加客户端，版本免费升级，提供证明材料；

3.1.3中文软件操作系统，界面使用简捷方便。并可控制数字牙片、口腔内窥镜，进行各种图像处理；

3.1.4▲设备配置1个CCD传感器，全景使用独立的CCD传感器接收，无需插拔，提供证明材料；

3.1.5根据种植功能能任意设定种植体参数；能形成等比例模拟种植的图像直接显示在显示屏上或数字化全景图片，在屏上能进行360°旋转，模拟种植效果逼真，方便医患交流；

3.1.6能多窗口显示不同影像，亮度，对比度，伽玛值调节、并能各种画图等图像处理；有影像信息备忘录入，人性化搜索方式功能。（可按病历编号、姓、名、拍摄日期、拍摄类型搜索）；

3.1.7▲全景机终端软件为中文版本（非汉化），必须具备模拟种植功能及模拟修复冠功能（需交货时候演示验收）。

3.2技术参数规格

3.2.1▲管电压可调范围：50～90kV，提供证明材料；

3.2.2▲管电流可调范围：4～10mA，提供证明材料；

3.2.3电源：110/230VAC±10%,50/60Hz；焦点大小：≤0.5*0.5mm。

3.3拍摄时间

全景  高清模式：13.5 S  标准模式：10.1 S

TMJ  高清模式：6.1 S   标准模式：4.6 S

3.4传感器

传感器类型:Cmos传感器(非影像增强器,体积小巧，厚度≤10CM)

像素尺寸大小：100um；

图像灰度：14bits。

3.5全景模式

X线控制：50～90KV，4～9mA；

感光区域(mm): 6x150。

▲3.6配置要求：立柱1根，底座 1个，C型臂1个，曝光/升降开关，设备使用光盘1张，设备资料 1套。

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 04-02 | 医用空气消毒机（人机共存） | 18 |

1.数量：18台。

2.设备用途说明：空气消毒机是通过滤过、净化、杀菌等原理对空气进行消毒的机器。除了杀灭细菌、病毒、霉菌、孢子等所谓杀菌消毒外，部分机型还能去除室内空气中的甲醛，苯酚等有机污染气体，而且还可以杀灭或者过滤花粉等过敏源。同时，对吸烟产生的烟雾和烟味，卫生间的不良气味，人的体味等有效的去除。消毒效果可靠，并能够在有人活动的情况下进行消毒，实现人机共存。

3.主要技术参数及配置：

3.1技术参数

3.1.1移动式，外观尺寸：340×430×970mm。

3.1.2适用体积：≤80m³。

3.1.3循环消毒风量：≥800m³/h。

3.1.4▲紫外线辐射强度≥13269µW/cm2，提供证明材料。

3.1.5紫外线灯管使用寿命≥5000小时。

3.1.6细菌总量≤97cfu/m3

3.1.7消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m³。

3.1.8负离子发生量：≥8×107个/cm3。

3.1.9▲对空气中自然菌的杀灭率94.31%，提供证明材料。

3.1.10对空气中白葡萄球菌杀灭率99.99%。

3.1.11额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤210W，额定频率：50Hz±1Hz。噪音：≤55dB。

3.2性能特点

3.2.1微电脑程序控制，中文背光液晶显示屏，采用主控制芯片，附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。

3.2.2紫外线灯管、电机、负氧离子故障自动检测故障提示。

3.2.3采用H型石英紫外线灯消毒、杀菌。

3.2.4具有消毒及风量加强功能。

3.2.5程控、遥控、按键多控消毒运行，按键采用实体红外线遥控操作，具有程控定时功能.

3.2.6▲消毒可设置六个时间段，时间可任意设置，提供证明材料；。

3.2.7▲采用后下进风，前上三维立体出风，循环风量大，提供证明材料。

3.2.8带多次使用初中效尘埃过滤网、活性炭网除臭、光触媒杀菌等辅助消毒手段。

3.2.9内置静态除臭因子，解决终末消毒。

3.2.10外设防滑扶手，推拉移动自如。

3.2.11风口开机自动开启，关机自动闭合。风速高、低可选。

3.2.12手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。

3.2.13负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能

3.2.14消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准，适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

▲3.3配置要求：主机1台，遥控器1个，保险管2只，保修卡1张，使用说明书1本，合格证1张。

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 04-03 | 紫外线壁挂式空气消毒机 | 9 |

1.数量：9台。

2.设备用途说明：空气消毒机是通过滤过、净化、杀菌等原理对空气进行消毒的机器。除了杀灭细菌、病毒、霉菌、孢子等所谓杀菌消毒外，部分机型还能去除室内空气中的甲醛，苯酚等有机污染气体，而且还可以杀灭或者过滤花粉等过敏源。同时，对吸烟产生的烟雾和烟味，卫生间的不良气味，人的体味等有效的去除。消毒效果可靠，并能够在有人活动的情况下进行消毒，实现人机共存。

3.主要技术参数及配置：

3.1技术参数

3.1.1壁挂式，外观尺寸：990×320×200mm。

3.1.2适用体积：≤80m³。

3.1.3循环消毒风量：≥800m³/h。

3.1.4紫外线灯管使用寿命≥5000小时。

3.1.5▲细菌总量≤97cfu/m3

3.1.6消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m³。

3.1.7负离子发生量：≥8×107个/cm3。

3.1.8▲紫外线辐射强度≥13269µW/cm2。

3.1.9对空气中自然菌的杀灭率94.31%。

3.1.10对空气中白葡萄球菌杀灭率99.99%。

3.1.11额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤130W，额定频率：50Hz±1Hz。

3.1.12噪音：≤55dB。

3.2性能特点

3.2.1外壳采用ABS工程塑料一体成型，具有美观、大气。强度高等特点。

3.2.2微电脑程序控制，LED点阵背光显示，工作稳定可靠

3.2.3紫外线灯管、电机、负氧离子故障自动检测故障提示。

3.2.4采用H型石英紫外线灯消毒、杀菌，杀菌更彻底。

3.2.5风速高.中.低三档可调。

3.2.6具有手动消毒和程控定时消毒功能。

3.2.7▲消毒可设置六个时间段，时间可任意设置，提供证明材料。

3.2.8初中效过滤网过滤空气中的尘埃、光触媒杀菌等辅助消毒手段。

3.2.9内置静态除臭因子，解决终末消毒。

3.2.10手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。

3.2.11负离子清新空气，可净化、吸烟、除尘、祛除PM2.5等功能。

3.2.12消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准，适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。

▲3.3配置要求：主机1台，遥控器1个，保险管2只，保修卡1张，合格证1张，使用说明书1本，背挂固定板1根，木螺丝5颗，塑料膨胀螺丝5颗。

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | 05-01 | 排队叫号终端机等 | 1批 |

1.项目背景

随着医疗事业的发展，新中心即将开放营业，为避免将来病人排队就诊变的繁琐，等待时间变长、等待过程变得无序。秩序化就诊系统的主要用于优化医疗机构就诊流程，改善就诊秩序，包括但不限于就医分诊、排队叫号、信息发布等功能。

2.服务要求内容

该服务主要用于优化医疗机构就诊流程，改善就诊秩序，包括多功能挂号、缴费一体机（带后台）、排队叫号终端机、挂墙式自助机。具体内容如下：

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多功能挂号、缴费一体机（带后台） | 3套 |
| 2 | 排队叫号终端机 | 18套 |
| 3 | 挂墙式自助机 | 4套 |

（1）多功能挂号、缴费一体机（带后台）

提供3台多功能挂号、缴费一体机（带后台），用于居民在机构现场线下自助完成挂号和缴费。

（2）排队叫号终端机

提供18台具备排队叫号服务的终端设备（其中16套21寸，2套42寸），作为排队叫号服务的硬件支撑，用于面向居民展示就诊排号信息。

（3）挂墙式自助机

提供4台挂墙式自助机，用于面向居民在机构现场线下自助进行挂号缴费、就诊费用查询以及报告查询打印。

3.主要技术参数及配置：

3.1多功能挂号、缴费一体机（带后台）

（1）支持居民通过一体机刷居民身份证实现自助预约挂号；

（2）支持居民线下扫码进行就诊费用支付；

（3）设备显示尺寸应不低于11寸；

（4）设备分辨率应至少满足1920*1080；

（5）支持热敏打印挂号、缴费小票；

（6）支持无线局域⽹、4G、蓝牙4.0或以上；

（7）支持一维、二维条码阅读。

3.2排队叫号终端机

3.2.1  21寸排队叫号终端机

（1）屏幕尺寸： 21寸；

（2）分辨率：1920(RGB)×1080(FHD)；

（3）宽高比：16：9 (宽:高)；

（4）喇叭功率：不劣于LR 8Ω5W*2；

（5）CPU≥2核，内存≥1G，硬盘≥128G；

（6）网络接口：WIFI、以太网、4G全网通；

（7）显示接口：集成显卡；

（8）支持HDMI输出、VGA；

（9）外部I/O口：2×USB2.0；

（10）操作系统：Android 7.0版本及以上。

3.2.2  42寸排队叫号终端机

（1）屏幕尺寸： 42寸；

（2）分辨率：1920(RGB)×1080(FHD)；

（3）宽高比：16：9 (宽:高)；

（4）喇叭功率：不劣于LR 8Ω5W*2；

（5）CPU≥2核，内存≥1G，硬盘≥128G；

（6）网络接口：WIFI、以太网、4G全网通；

（7）显示接口：集成显卡；

（8）支持HDMI输出、VGA；

（9）外部I/O口：2×USB2.0；

（10）操作系统：Android 7.0版本及以上。

3.2.3 终端后台服务

3.2.3.1秩序化信息发布终端系统

（1）▲屏幕呼号信息展示：展示就诊患者姓名及挂号信息；语音呼号：使用语音的形式进行呼号；

（2）▲等候列表展示：展示当前科室所有挂号患者信息列表，支持滚动显示；

（3）医师信息展示：用于展示医生个人简历及头像等基本信息；

（4）科室信息展示：用于展示科室诊治范围等基本信息；

（5）▲设备远程控制：支持后台管理系统对自身进行控制，如远程重启等；

（6）▲软件远程升级：支持后台管理系统对设备上已安装软件进行升级等操作；

（7）横竖屏切换：支持两种形式安装，横竖屏都可正常使用；

（8）定时关机：用于根据科室/医师工作时间安排进行自动关机；

（9）呼号系统自启：设备启动时其搭载软件自动启动。

3.2.3.2就诊秩序化主控系统

（1）▲设备信息绑定：呼号终端展示信息与医师/诊室实现一一对应绑定

（2）医师信息维护：维护机构医师信息，用于呼号展示

（3）科室信息维护：维护机构科室相关信息，用于呼号展示

（4）设备管理：通过后台对设备进行管理，可修改其与科室等对应关系

（5）▲设备远程重启：在后台对设备进行重启操作。

3.2.3.3排队呼号系统

（1）▲患者呼叫：开始呼号后按照挂号队列进行呼号

（2）过号功能：患者呼号多次未到时，可暂时过掉当前号

（3）重复呼叫：对患者进行重复呼叫

（4）▲选择呼叫：对队列中患者进行选择性的呼号

（5）暂停呼号：暂停当前呼号，用于呼号错误等情况

（6）延后呼号：将当前号插入下一位患者后

（7）▲自动呼叫：医生当前号诊断完成后，自动呼叫下一位

（8）结束办理：医生主动结束呼号诊断

（9）已呼叫信息：查看已呼叫患者信息。

3.3挂墙式自助机

（1）支持居民通过自助机刷居民身份证实现自助预约挂号

（2）支持居民线下扫码进行就诊费用支付

（3）支持根据居民身份证信息识别查询检验结果并支持报告打印

（4）支持通过自助机刷居民身份证查询住院明细费用

（5）设备显示尺寸应不低于11寸；

（6）设备分辨率应不低于1920*1080；

（7）支持高清电容式触摸屏，满足电容式触摸键盘和身份证读取

（8）支持热敏打印挂号、缴费以及检验报告；

（9）支持无线局域⽹、4G、蓝牙4.0或以上；支持一维、二维条码阅读

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | 06-01 | 医用冷藏箱（650L 2-8℃）等 | 1批 |

1.背景

新中心营业在即，冷链设备作为计划免疫接种工作的基础保障。本次建设主要包含冷库、冰箱等冷链设备。

2.服务内容要求

本次采购内容主要用户机构内免疫疫苗等的长、短期存储，主要包含但不限于疫苗冷库、医用冰箱等。

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏箱（650L 2-8℃） | 3台 |
| 2 | 医用冷藏箱（310L 2-8℃） | 2台 |
| 3 | 疫苗小冰箱 | 3台 |
| 4 | 计免冷库 | 1套 |
| 5 | 医用冰箱 | 1台 |

3.主要技术参数及配置：

3.1医用冷藏箱（650L 2-8℃）

3.1.1▲容积650升，立式；

3.1.2箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；

3.1.3▲冰箱外观深度小于60cm，保证可进入60cm的门；

3.1.4报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、制冷系统故障报警、可选配远程报警定；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时；

3.1.5采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀；

3.1.6采用压缩机和冷凝风机；

3.1.7▲透明玻璃对开门设计，内设LED照明灯，方便随时观察箱内物品；

3.1.8多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；

3.1.9宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V）；

3.1.10▲在任意角度，门具有自关门设计，保证箱内温度恒定。

3.2医用冷藏箱（310L 2-8℃）

3.2.1▲有效容积310升，立式。宽度60cm，高度198cm；

3.2.2▲箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；

3.2.3▲可显示湿度，35%-75%。报警方式：声光报警，可实现超温报警；

3.2.4采用风冷,专业风道，保证箱内温度稳定均匀；

3.2.5▲环保碳氢制冷剂；

3.2.6▲具有暗锁和锁孔，可实现双锁；

3.2.7透明玻璃门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品；

3.2.8多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V）。

3.3疫苗小冰箱

3.3.1容积68升，立式；外部尺寸（mm）(宽*深*高)：495*580*660mm；

3.3.2箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃；

3.3.3报警方式：声光报警，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警定、断电报警、制冷系统故障报警；

3.3.4采用风冷,翅片式蒸发器，专业风道，保证箱内温度稳定均匀；

3.3.5环保无氟制冷剂；压缩机和冷凝风机；发泡门设计，内设照明灯；

3.3.6多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；

3.3.7宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V）。

3.4计免冷库

3.4.1冷库容积：30立方；冷库温度：+2~8℃，可任意调节；

3.4.2冷库板材及结构：

3.4.2.1 结构: 预埋不锈钢偏心锁紧装置，六面体相互锁紧方法连接。库板为高压发泡自熄型B2级聚氨酯夹芯库板；

3.4.2.2 库板:双面彩钢板，中间保温材料为高压发泡聚氨酯。库板厚度≥100mm；钢板厚度≥0.5mm，聚氨酯密度≥42kg/m3，导热系数：≤0.021W/(m.k)，粘结强度≥0.14MPa，抗压强度：≥160kPa；抗弯承载能力：≤5.67mm；

3.4.2.3冷库检修门：

3.4.2.3.1库门采用外开式半埋门；

3.4.2.3.2库门门框安装有防霜自动限温加热丝；

3.4.2.3.3冷库板密封处处理平整圆滑；

3.4.2.3.4库内另设冷库专用防潮、防爆LED照明灯，并可通过门开关控制，防水等级IP65或以上；照度≥150勒克斯；

3.4.2.3.5 冷库门带有应急机械开锁门装置 ，保证在内部也可以打开冷库门。

3.4.4操作控制系统要求：

3.4.4.1双系统可切换，冷补偿、故障切换；

3.4.4.2库内设备异常报警，控制电源故障报警、温度异常报警，传感器故障报警、除霜加热丝故障报警、电源断电报警等。当出现故障发出声光报警，并切换到备用机组运行以维持库温；

3.4.4.3冷库为独立控制系统且控制系统本身要求双系统,具有控制系统自我备用功能；

3.4.4.4控制系统整装标配出厂；

3.4.4.5速冷功能,当系统大量进货或者初始使用,进行大风量供应,双系统共同制冷,达到速冷的效果；

3.4.4.6 控制器温度显示精度0.1,控制箱安装在冷库附近位置。

3.4.5制冷设备要求：

3.4.5.1安装两套风冷式制冷系统，双路控制系统(一用一备)。100%负荷备用，即一套机组可以维持冷库温度正常；

3.4.5.2压缩机和冷凝器整装出厂，与库内蒸发器分体式连接；

3.4.5.3采用风冷箱式压缩机组，整机一体出厂，压缩机具备广泛的使用工况，蒸发温度范围要求从-20℃~5℃；

3.4.5.4 从常温降到2~8℃所需时间：≤60分钟；

3.4.5.5 除霜方式: 自动电加热或自动热气除霜；

3.4.5.6 电源: 电压380V/50Hz，具有过流、过热保护和断相、错相、过欠压等保护；

3.4.5.7冷风机：采用吊顶式侧出风后回风的冷风机型蒸发器；随机标配加热丝橡胶冷凝水外排装置，可整体取出维修；

3.4.5.8其他保护装置：具有系统高低压保护装置；

3.4.5.9 机组、冷风机品牌优选与冷库同品牌。设备之间协同性好，运行更稳定，质量更可靠；

3.4.5.10 主要制冷配件：电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器、高低压控制器；

3.4.5.11制冷剂采用R404A；铜管采用优质TP2磷脱氧紫铜管。

3.4.6冷链监控报警系统要求：

3.4.6.1具备温度传感器，可直接接入冷库并显示库内温度；

3.4.6.2具备自动记录温度功能，对温度数据进行保存以及历史数据查询；

3.4.6.3具有报警功能，当冷库温度异常时进行短信、微信（可发送给10个以上的手机）报警、电脑音乐报警、邮件报警，现场声音报警、报警灯报警；

3.4.6.4具有后备电池,主电源断电时仍可以不间断记录温度并报警提示；

3.4.6.5监控系统完全独立运行，不依托于电脑。

3.4.6.6 监控系统可以随时扩容，追加冷库以外的低温设备监控。

3.4.6.7可实现远程监控、历史数据查询、报警查询及导出功能；

3.4.6.8完全独立于冷库智能控制系统。实现无线冷链的独立监控，用于两套系统的相互校对和互相备用，冷链监控优先选用和冷库同一品牌。

3.4.6.9冷链监控整套系统具备第三方评测机构出具的系统验收合格报告。

3.4.6.10▲采集模块电池容量应大于6000mAh，可保证断电后72小时使用（5分钟/次的采集频率）。

3.5医用冰箱

3.5.1有效容积390L；立式单开门，发泡门；

3.5.2产品具有多种联网模式：RJ45/WIFI，可进行温度冷链监控；

3.5.3温度控制：电脑板控制，保证箱内温度恒定控制在2℃~8℃范围内；

3.5.4箱内配备5路温度传感器，调整增量为0.1℃，数字显示箱内温度，可以手动切换显示上层和下层温度；

3.5.5▲多重报警系统：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；内置蓄电池，断电后可持续显示箱内实时温度，持续时间至少在48小时；报警类型：支持声光报警，且灯光报警不能被取消。配备远程报警接口；

3.5.6▲配备可拆卸传感器，方便年检计量；显示温度传感器放到测温盒中，模拟真实的疫苗温度；

3.5.7▲采用品牌变频压缩机,HC制冷剂，节能环保；

3.5.8双门锁结构设计：顶部配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；侧部带挂锁结构；

3.5.9▲标配7个塑料抽屉，三段式抽屉设计，箱内带有可抽拉的塑料抽屉，质轻好用，分为三档可调，支持先进先出的方式，抽屉带有分隔，分隔分为两类，分别是分隔不同的疫苗和分隔相同疫苗的不同批次。

| 包号 | 品目号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 | 07-01 | 其他设备购置 | 1 |

1.数量：1批。

2.设备用途说明：购置一批设备以便于提高了社区卫生服务中心诊疗水平等。

3.主要技术参数及配置：

| 序号 | 采购内容 | 采购 数量 | 计量 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 治疗柜 | 4 | 台 | 3.1.1规格尺寸：长1500*宽600*高1800（±10mm）； 3.1.2柜体整体采用大于或者等于1.0mm的优质冷轧钢板制作，经过多次处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，且喷塑颜色可选择。 3.1.3上、下柜中间都带有隔板，方便物品分类摆放； 3.1.4上柜配5.0的透明玻璃，外观美观、大方；桌面采用304优质不锈钢板制作而成，304不锈钢是国家认可的食药级不锈钢，具有极强的耐霉菌和耐化学腐蚀的特性； 3.1.5所有柜门都带有优质转舌锁，以保证药品的使用安全； 3.1.6所有抽屉采用高级优质静音滑轨，推拉灵活方便、无噪音。 |
| 3.2 | 治疗操作台 | 4 | 台 | 3.2.1规格：长900*宽450*高1800（±10mm）； 3.2.2柜体离地15mm，有效防潮防菌；台面采用1.2mm厚不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等；柜体采用优质碳钢冷轧钢板表面多功能处理静电喷；塑，经专业设备加工而成，外表美观大方、平滑、无毛刺； 3.2.3抽屉采用高级三节静音滑轨，推动灵活无噪音。 |
| 3.3 | 注射用升降凳 | 4 | 台 | 3.3.1螺旋旋转升降凳面，方便快捷；PU皮凳面不锈钢凳身，防污防腐蚀；不锈钢4脚支撑，稳定可靠；支脚带防滑降噪音橡胶脚套；整体支脚加固，增加圆凳稳定性及平衡性。 |
| 3.4 | 产后访视包 | 5 | 个 | 内有便携式婴儿体重称一个，听诊器一个、血压表一个、皮尺一把、口表一根等。 |
| 3.5 | 血压计（腕式） | 20 | 个 | 3.5.1测量方式：示波测量法； 3.5.2测量范围：压力：0mmHg-299mmHg(0kPa-39.9kPa)；脉搏数：40次/分-180次/分； 3.5.3测量精度：压力：±3mmHg(±50.4kPa)；脉搏数：±5%； 3.5.4电源：7号干电池两节； 3.5.5本体重量：约85g（不包括电池）； 3.5.6本体使用年限：5年。 |
| 3.6 | 体温枪 | 20 | 个 | 3.6.1医院专业版，一键操作，快速方便测量体温； 3.6.2测量10万次，经济又实惠。 3.6.3电源电压：DC3V（2节5号碱性电池） 3.6.4主机尺寸：187*120*57mm（长*宽*高） 3.6.5主机重量：105g（不含电池） |
| 3.7 | 体重称（挂钩式） | 8 | 个 | 3.7.1电子称可单独使用;最大可称45公斤物品，0-10公斤误差正负5克，10-45公斤误差正负5克； 3.7.2婴儿布兜长约71厘米，最大承重50公斤。 |
| 3.8 | 儿童体重秤（卧式） | 1 | 台 | 3.8.1超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高，外观豪华上档次； 3.8.2数据输出格式 提供RS232接口(标配），方便连接电脑； 3.8.3自检测功能：具有开机自检功能，自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常并自动平判定异常原因； 3.8.4评价系统：提供后台评测系统，方便家长了解儿童的成长曲线和健康分析； 3.8.5体重测量方式：双精密平衡压力传感器称重； 3.8.6身高测量方式：采用美国进口超声波传感器加滑动挡板； 3.8.7测高范围：20-100cm, 分度值：0.1cm； 3.8.8称重范围：0.1-50KG，分度值：0.01kg；测重传感器：高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器； 3.8.9双液晶屏显示 ： 5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、温度，大字体超高清显示，方便医护人员查看测量结果。 3寸液晶屏上待机状态下显示用户单位名称（比如：河北省人民医院）和欢迎语；检测有重量时显示操作提示。测量状态下显示测量提示语，测量结果显示二维码，另外还可以扫屏幕上的二维码，测量结果直接发送到用户手机上，可直接进入评价系统查看系统评测信息。 3.8.10自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音。 3.8.11清零操作：设置有清零按钮，可实现去皮功能； 3.8.12测量速度：快速测量600次/小时。 3.8.13电源：采用AC100V-240V电源，输入宽电压适合电压不稳定地区。 3.8.14消耗功率：工作时平均10W。工作环境：温度-10℃至+40℃ 湿度：20%-85%PH。 |
| 3.9 | 身高坐高仪 | 1 | 台 | 3.9.1可用于测量人体的身高以及坐高（不能秤体重），身高120——200厘米，坐高40——120厘米，分度值0.1cm。 |
| 3.10 | 儿童对数视力表 | 1 | 台 | 3.10.1特点：荧光光源、铝合金电泳外框、高清亚克力透光面板、维护方便。 |
| 3.11 | 黄疸仪 | 1 | 个 | 3.11.1测量方式：光反射式； 3.11.2▲光源：LED发光二极管； 3.11.3显示方式：液晶显示； 3.11.4示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL； 3.11.5▲电源：锂电池DC3.7V、≥1500mAh，一次充足电后可检测800次以上； 3.11.6校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0。 3.11.7主要功能： 3.11.7.1测量单位显示功能：显示mg/dL; 3.11.7.2数据存储功能：具有存储30条测量数值的功能; 3.11.7.3开启准备时间：开机即用，无需准备; 3.11.7.4电池电压检测功能：当测试仪电池电压过低时，屏幕显示“Low Battery”; 3.11.7.5自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机; 3.11.7.6电池电量显示：屏幕右上角显示,分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%; 3.11.7.7充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并显示“Charging...”; 3.11.7.8充电自动保护功能：当测试仪电池充到4.2V±0.05V时，自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。 |
| 3.12 | 听力筛查仪 | 1 | 个 | 3.12.1 USB数据接口运输及存储环境温度范围：-10～+40℃湿度范围：20～80%（相对），不凝结；3.12.2气压：500 hPa～1060 hPa操作环境：温度范围：10～40℃湿度范围：30～80%（相对），不凝结气压：700hPa～1060 hPa； 3.12.3患者安全：患者安全符合以下标准U2601-1、IEC 60601-2-26、IEC 60601-2-40； 3.12.4内部供电，BF型电磁兼容标准：YY0505-2012电源及电池电池类型：可充电锂电池7.4V/2400mAh，满电8.4V预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长）； 3.12.5电池等级指示器：4级电池等级指示器PC接口：接口类型：USB2.0，全速USB电源：用量﹤来自USB接口的100mA； 3.12.6电流打印机接口：蓝牙连接直流电源输入；输入电压：12V。 |
| 3.13 | 视力筛查仪 | 1 | 个 | 3.13.1适用人群：6个月以上人群； 3.13.2操作模式：对焦后自动拍摄； 3.13.3 测量模式：双眼同时测量，也可选择单眼测量； 3.13.4 ▲测试时间：1-2秒； 3.13.5 测试距离：100cm±5cm； 3.13.6 筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力； 3.13.7 等效球镜度数测量范围： -9.00D至+7.00D, 0.25D递增，精确度：0.25D 或0.01D两档可选 ±0.50D； 3.13.8 柱镜度数测量范围： 0至+3.00d 0.25D递增，精确度： -1.50D到1.50D ±0.50D； 3.13.9 眼位偏离： 0°-20° 精确度±1；° 3.13.10 ▲测量瞳孔直径： 3.5-9.0mm，可测量散瞳人群； 3.13.11 被测者距离提示： 系统主动提示过远或过近，有具体数值显示； 3.13.12 打印机连接方式： WIFI&蓝牙； 3.13.13 目标固视： 声音和闪烁灯光； 3.13.14 数据输入方式： 主机手写输入、软件批量导入、扫描二维码； 3.13.15 数据输出方式： USB、WIFI； 3.13.16 ▲显示屏幕: 4.3寸可翻转触摸液晶屏； 3.13.17 供电方式： 2节可充电可拆卸锂离子电池或交流电直接供电； 3.13.18 设备重量： 整机重量0.8kg； 3.13.19 瞳孔定位方式： AI人工智能算法定位瞳孔； 3.13.20 软件对接：支持端口开放，实现联网连接，能实现数字化流程管理，可对接第三方信息管理系统。 |
| 3.14 | 儿童测试楼梯 | 1 | 个 | 3.14.1外形尺寸/cm：340×82×132～166，相邻阶梯高度分别为/cm：10，12，扶手杠调节范围/cm：0～34，扶手间距/cm：72。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯踏板额定载荷135kg。 3.14.2材质：不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、防滑地毯。 |
| 3.15 | 妇科检查床 | 1 | 张 | 规格：1500*560*700mm（±50mm）。 |
| 3.16 | 浴缸 | 3 | 个 | 3.16.1材质：高分子材料，一次成型(易消毒、清洗，无卫生死角)；三边裙 3.16.2规格：1100*700*900（H）mm；（±50mm） 3.16.3内槽尺寸：750*500*350（H）mm（深款）；（±50mm） 3.16.4包装尺寸：1250*850*1050（H）mm；（±50mm） 3.16.5一体式洗澡盆，双层保温效果，节水环保 3.16.6洗浴功能：配备多功能花洒淋浴头，可供患者洗浴，也可清洗槽体； 3.16.7功能：用于对患儿水疗前后洗澡用，配合儿童水疗机作辅助治疗； 3.16.8适用于3以内岁儿童使用； |
| 3.17 | 成人体重称 | 3 | 个 | 3.17.1重量计量：最大秤量Max=120kg,最小秤量Min=5kg,分度值e=d=0.5kg。 3.17.2长度计量：量度范围70～190（cm） 分度值0.5cm； 3.17.3承重板面积：（长×宽）370×270（mm）；（±50mm） 3.17.4外形尺寸：（长×宽×高）695×278×935（mm）；（±50mm） 3.17.5铝制指针、加厚钢板材质、带可拆卸防滑垫、底座带平衡调节钮。 |
| 3.18 | 体重血压一体机 | 1 | 台 | 3.18.1超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高； 3.18.2数据输出格式 提供RS232接口，并提供饮食健康建议，方便用户关注体重对健康的影响； 3.18.3自检测功能 具有开机自检功能，自动检测身高和体重是否连接正常，如有异常并自动平判定异常原因； 3.18.4体重测量方式 高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重； 身高测量方式 超声波测量技术（采用高精度超声波传感器并实现温度补偿功能）。 3.18.5测高范围 20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调 3.18.6称重范围 2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调 3.18.7血压测量 测量原理：臂筒式测量、智能加压技术、示波测定法； 3.18.8测量范围：压力：0-299mmHg （0kPa-39.9kPa），脉搏：40-180次/分； 3.18.9测量精度：压力：±3mmHg（±4kPa），脉搏数：精度为±5%； 3.18.10双液显示 采用两个高清液晶屏显示： 5寸高清液晶屏待机状态下显示当前日期、时间和温度,测量完毕后屏幕显示身高、体重、BMI、高压、低压、脉搏等测量结果以及体型偏胖、正常还是偏瘦。 3寸液晶屏上待机状态下显示用户单位名称（例如：某某省人民医院）和欢迎语；测量状态下显示测量姿势提示语，测量完毕后显示理想体重、健康体重范围以及饮食建议，另外还可以扫屏幕上的二维码码，测量结果直接发送到用户手机上。 大字体超高清显示，非常方便医护人员查看测量结果。 3.18.11语音播报 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音。 3.18.12数据输出 提供RS232接口(标配），方便连接电脑。也可以支持蓝牙和wifi模块（此功能为选配） 打印系统 微型热敏打印机，自动打印体检报告。（选配） 支付测量 投币，微信支付宝支付；付款后设备开始测量 （选配） 3.18.13▲测量速度：快速测量600次/小时。 3.18.14折叠便携：折叠后高度为1.2米方便运输和移动； 3.18.15▲电源电压：采用AC100V-240V电源，输入宽电压适合电压不稳定地区； 3.18.16消耗功率 待机10W,工作时平均15W； 3.18.17工作环境 温度：-10℃至+40℃，湿度：20%-85%PH。 |
| 3.19 | 急救车（推车） | 3 | 台 | 3.19.1规格：760*460*950（mm）（±20mm）； 3.19.2整个推车采用25×25×1.0mm优质不锈钢矩管和1.0mm厚不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等； 3.19.3功能为医护人员急救时放置药品、器械或仪器等使用；配置有、输液架、污物桶。 |
| 3.20 | 急诊抢救箱 | 3 | 个 | 尺寸：14寸；材质：铝合金 |
| 3.21 | 治疗车 | 3 | 台 | 不锈钢，规格60*40*86cm |
| 3.22 | 检查床 | 12 | 张 | 3.22.1规格：1900*650*650mm（±30mm）； 3.22.2床框采用 1.0mm 冷轧钢板表面多功能处理静电喷塑； 3.22.3床脚采用40*40*1.2优质矩管，床脚隐藏于床体内，便于方便安装与运输并带防滑胶垫；四脚采用支撑扁钢固定，稳定性能强；床面高级人革面，内衬高密度发酵泡沫，不容易变形。 |
| 3.23 | 体重秤 | 11 | 台 | 3.23.1外形尺寸：91*54*29cm（±30cm）,承重面积37*27cm,长度计量范围70-190cm,称重120千克，净重9千克。 |
| 3.24 | 犬伤冲洗机 | 1 | 台 | 3.24.1适用范围 适用于擦伤、开放性创伤、犬咬伤、武器伤、褥疮、糖尿病溃疡、外科手术感染创面的清创； 外观尺寸不大于100cm，进水管尺寸 长度不低于150cm； 3.24.2▲按键控制屏； 3.24.3▲工作模式 三种冲洗液（益涟茗™弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂、清水和生理盐水）自动反复交替冲洗（完全满足狂犬病暴露预防处置工作规范要求），也可以手动冲洗。均为一键操作，全程清洗时间≧15分钟； 3.24.4适用电源 20A以上220V交流电； 3.24.5输入功率 3500VA； 3.24.6 脉动压力冲洗流量 ≧1.4 L/min，连续可通过流量阀调节。 3.24.7脉动冲洗压力 最大冲洗压力56kPa，不会造成裸露组织的水肿，出水温度范围：30℃-40℃，可手动设定； 3.24.8设备有配套狂犬病专用弱碱性清洗消毒液（PH均值8.00-8.10之间），包装单位容量≥300ML，产品说明书明确写有狂犬病毒灭杀作用。具有CMA狂犬病毒灭活检验报告； 3.24.9 配备专业清洗万向支架，方便患者冲洗； 3.24.10可选配专业清洗池，长+宽+高相加不大于280CM，清洗池具备清洗床功能，可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗； 3.24.11可选配可移动式打印设备，保存冲洗记录； |
| 3.25 | 治疗车 | 2 | 个 | 不锈钢，规格60*40*86cm（±30cm） |
| 3.26 | 单头无影灯 | 2 | 个 | 照度:≥25000LUX；色温:5000士500K； 显色指数:RA≥95； 电源电压:220V/50HZ；工作电压:24V 功率:27VA； 光源:LED；LED数量:8颗 8PIECES；LED二级发光管功率:3.2V/W。 |
| 3.27 | 脚架 | 1 | 个 | 不锈钢，高度63，宽25.5，脚托长18cm,宽10cm,盆宽19cm,深6.4cm。 |
| 3.28 | 封口机 | 1 | 张 | 额定电压：220V，总功率400W，压痕10mm,封口宽度＜300mm灭菌袋，封口温度50℃-250℃。 |
| 3.29 | 超声波振荡器 | 1 | 个 | 一键脱气、自动加热、30min清洗、降噪处理。 |
| 3.30 | 蒸馏水机 | 1 | 个 | 材质ABS304不锈钢，高硼硅玻璃，蒸馏量1.1/小时，电压220V/50HZ-110V/50Hz,功率750W,保险控温160℃，产品重量4.5KG，包装尺寸470*280*300mm,产品尺寸195*370mm。 |
| 3.31 | 物品柜 | 4 | 个 | 3.31.1规格：900*400*1800mm；（±50mm） 3.31.2整个柜体采用0.8的优质冷轧钢板经专业设备折弯焊接而成，外观美观大方，无毛刺和明显焊点； 3.31.3柜内设有隔板，并且可以自由调剂高度，方便物体存放；柜门上装有优质转舌锁。 |
| 3.32 | 口腔科综合治疗台配套显示器 | 1 | 台 | 3.32.1图像传感器:CMOS1/4高清传感器； 3.32.2系统方案:嵌入式操作系统； 3.32.3显示画面:单画面/四画面/； 3.32.4系统操作方式:红外遥控/按键控制； 3.32.5备份方式:自动备份到U盘； 3.32.6储存容量:最大支持32G； 3.32.7存储图片存储格式:JPG格式； 3.32.8手拍聚焦范围:5MM--50MM； 3.32.9功耗:30W； 3.32.10 WIFI传输:直接和电脑无线连接。 |
| 3.33 | 口腔科综合治疗台 | 1 | 台 | 3.33.1电源 额定电源：a. c. 220V,频率：50Hz,输入功率:800VA； 3.33.2热水器 额定电源：a. c. 220V,频率：50Hz,输入功率:400VA 水温恒温温度：40°C±5°C； 3.33.3吸唾器 弱吸唾器 水压为200kPa时，抽水速率不少于400ml/min； 强吸唾器 气压为400kPa时，抽水速率不少于900ml/min； 3.33.4器械盘 转角度：＞270° ,盘面承载质量W5KG,盘面倾斜度W3°； 3.33.5观片灯 额定电源：a. c. 220V, 功率：7VA, 光源色温：N6500K； 3.33.6亮度：N2000cd/nf,稳定性：W2%, 散谢系数：N0.9； 3.33.7口腔灯 额定电源：a. c. 12V,功率:50VA,照度：8000 lx〜20000 lx； 3.33.8脚踏开关 启动力：＞10 N,且＜30 N, 进液防护：IPX4； 3.33.9牙科病人椅 电源电压：a. c. 24 V, 总承载能力：W135 kg； 3.33.10头枕承载能力：W30 kg, 头枕伸缩范围：120 mm； 3.33.11靠背后倾范围：90°〜170° ,座垫离地面最高高度：820皿 座垫离地面最低高度：500 mm； 3.33.12气源 进气压力：0. 5MPa〜0. 8Mpa, 气源流量：^50L/min； 3.33.13空气过滤器滤芯，外径：14mm内径：16mm 长度：23mm 密度：25 Um； 3.33.14水源 进水压力：0. 2MPa〜0. 4Mpa, 水源流量：NIOL/min； 3.33.15水过滤器滤芯：外径：23mm内径：20mm 长度：33mm密度：30um。 |
| 3.34 | 口腔科医生座椅 | 2 | 把 | 有轮滑,可旋转升降 |
| 3.35 | 治疗车 | 4 | 个 | 不锈钢，规格60*40*86cm。（±30cm） |
| 3.36 | 蒸汽压力消毒锅 | 1 | 台 | 超压自泄0.145-0.165Mpa；最高工作温度126℃-128℃；双刻度二类读数压力表；自胀式密封；全不锈钢材料；煤电两用加热方式。 |
| 3.37 | 洁牙机 | 1 | 台 | 输入功率38VA，尖端输出功率：3W-20W，进水压力：0.01Mpa-0.5Mpa,主机重量：0.2kg,主机保险：T1.6AL 250V.手柄：带锥头，导光柱,LED灯 功能：龈上，龈下洁治。 |
| 3.38 | 光固化机 | 1 | 台 | 外形尺寸150mm*195mm*40mm（±50mm）,净重210克，高功率模式：蓝光以1600mW/cm²-1800mW/cm²功率照射，时间可选择3秒，5秒，10秒；中功率模式：蓝光以1000mW/cm²-1200mW/cm²功率照射，时间模式可选择5秒，10秒，20秒；低功率模式：蓝光以400mW/cm²-500mW/cm²功率照射，时间可选择10秒，20秒，1分，3分和5分。人性化设计，ABS材质手柄，使用完毕可方便放在台面上。 |
| 3.39 | 耳鼻咽喉综合治疗台 | 1 | 台 | 3.39.1工作主台面尺寸：1640mm*630mm*840mm（±52mm）。 3.39.2台面：大理石主操作台，高档华贵、耐刮花、耐磨、防渗透、易清洗、不吸色、台面上具有按键式操作面板，可以对射灯,喉镜预热器等设施进行方便快捷的操作。 3.39.3智能控制系统:喷枪和吸枪智能化设计，采用按键式开关，更加安全可靠。 3.39.4喷枪：直头2支，弯头1支。 3.39.5喷枪、吹枪正压：0.1MPa-0.15MPa,可调，压力精精度：2.5级。 3.39.6吸枪负压：≥0.07MPa,可调，压力精精度：2.5级。 3.39.7热风机具有温度控制，一次通电加热时间设定10-15S左右，到时自动关闭。 3.39.8工作台面能承受≥40Kg压力，不变形，不开裂。3.39.9喷枪密封性良好，启闭灵活，喷出物均匀呈雾状。 3.39.10喷枪的喷管、吸引管的抽气管拉出长度不小于800mm。 3.39.11在一定工作距离，射灯的照度≥520Lx（去除杂光照度）。 3.39.12器械盘：1个，为不锈钢器械盘产品，尺寸：320mm*260mm1。 3.39.13药棉罐：3个，为不锈钢器械盘产品，直径99mm。 3.39.14吸引瓶：2个，2500CC。 3.39.15大气压力：86Kpa-106Kpa 3.39.16使用电源：220V±10% 50Hz±1Hz 3.39.17输入功率：1500VA |
| 3.40 | 耳内镜 | 2 | 根 | 3.40.1鼻窦镜的光学系统参数： 3.40.1.1视场角 62。,极限偏差上线不计； 3.40.1.2 视向角 0°,30°极限偏差±3°,极限偏差％±5°； 3.40.1.3显色指数 (Ra) IS010526:1999 CIE S 005 A标准照明体的光谱 ≥80% — IS010526:1999 CIE S 005 D65标准照明体的光谱 ≥60% ； 3.40.1.4角分辨力 3.5C/(°) (L=10mm) -10上限不计； 3.40.1.5有效光度率 ≤1500 cd/(m2. Im)；3.40.1.6景深范围 5-50mm ； 3.40.1.7 放大率 >lX(L=10mm) -5%上线不计。 3.40.2耳内窥镜的光学系统参数： 3.40.2.1视场角 50°,-5上限不计； 3.40.2.2视向角 0°-30°,极限偏差±3°； 3.40.2.3显色指数(Ra) 1S010526:1999 CIE 005 A标准照明体的光谱 ≥80% —IS010526:1999 CIE S 005 D65标准照明体的光谱 ≥60%； 3.40.2.4角分辨力 3.5C/( ° ) (L=10mm) -10上限不计； 3.40.2.5有效光度率 ≤1000 cd/(m2. lm)； 3.40.2.6景深范围 5-50mm。 |
| 3.41 | 70度鼻内镜2根 | 2 | 根 | 4*175mm。（±30mm） |
| 3.42 | 0度鼻内镜2根 | 2 | 根 | 4*175mm。（±30mm） |
| 3.43 | 心电图机 | 1 | 台 | 3.43.1 12导联心电信号同步采集、同步显示、同步分析、同步打印； 3.43.2可通过常规Wilson导联模式提供“心律失常检测模式”；也可通过切换胸导联方式（V3R、V4R、V5R、V7、V8、V9导联）提供“心肌缺血检测模式”； 3.43.3可选12导联、6导联、3导联心电波形同屏显示； 3.43.4提供工频滤波、基线滤波和肌电滤波三种滤波方式； 3.43.5心电数据自动测量和自动分析功能。 3.43.6内置充电锂电池，可待机≥10小时，持续打印≥3小时。 3.43.7内置存储器可存储≥1000份病历，通过USB接口外插U盘可扩展存储容量并可导出病历。 3.43.8支持按键及触摸屏两种操作方式。 3.43.9包含手动、自动、节律等多种打印模式，并具有定时打印功能；打印格式包含12×1、6×2＋1、6×2、3×4＋2、节律12、节律10、节律8、节律6等。 3.43.10自动模式、节律模式支持自动测量和分析，打印波形长度可以任意调整；手动模式可任意切换导联。 3.43.11报告内容支持诊断结论、心电数据及心电波形任意组合；心电数据可提供RR间期趋势图及直方图。 3.43.12具有增益智能调整功能。 3.43.13具有隐形提手，方便携带。 3.43.14可选配同步心电分析软件组成十二导心电工作站。 3.43.15技术参数：彩色触摸液晶屏尺寸：≥8英寸，采样频率：≥1000Hz，输入阻抗：≥50MΩ，患者漏电流：＜10µA ，输入回路电流：≤50nA 定标电压：≤1mV，采样精度：≥12bit，频率响应：0.05Hz-150Hz，时间常数：≥3.2s，10、共模抑制比：＞100dB，噪声电平：≤15μVp-p， 灵敏度：2.5、5、10、20、40mm/mV多种可选， 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s±5%多种可选，记录纸规格：≤210mm×20m卷纸。 |
| 3.44 | 毒麻药品柜（12加仑） | 4 | 个 | 金属材质厚度：1mm（±1mm）； 柜锁类型：密码锁，钥匙锁，保险柜锁； 主体材质：钢； 器械柜类型：中二斗； 档案柜类型：通门； 柜门材质：钢； 柜门类型：平开门； 抽屉个数：无抽屉； 是否带滚轮：不带滚轮。 |
| 3.45 | 煎药机（煎药包装一体机） | 1 | 台 | 功率：2000W煎药+800W包装； 尺寸：378*505*1200毫米；电源：220V，包装容量：50-300毫升（1毫升1调）。 |
| 3.46 | 碳钢西药架 | 15 | 组 | 3.46.1规格：800*460*2000mm（±50mm）； 3.46.2立柱采用优质碳钢1.2mm冷轧钢板折弯成型； 3.46.3底座板面碳钢1.0mm冷轧钢板折弯成型、支撑脚采用30×30×1.2碳钢管，与立柱连接板采用碳钢2.0mm冷轧钢板折弯成型； 3.46.4顶盖面板碳钢1.0mm冷轧钢板成锥度折弯成型，顶板挂榫为碳钢2.0mm冷轧钢板； 3.46.5药盘架有4盘可调式药盘。 |
| 3.47 | 实木中药柜（配方台）（订做） | 1 | 套 | 金属材质厚度：0.5mm； 主体材质：实木； 抽屉个数：48抽。 |
| 3.48 | 蓝色货架（四层主架 150*50*200mm） | 12 | 组 | 功能类别：轻型货架； 层数：四层； 面板材质：金属； 功能：可移动，高度可调。 |
| 3.49 | 蓝色货架（五层主架 150*50*200mm） | 6 | 组 | 功能类别：轻型货架； 层数：五层； 面板材质：金属； 功能：可移动，高度可调。 |
| 3.50 | 输液泵 | 2 | 台 | 3.50.1输液模式 毫升/小时、总量/时间、滴/分钟和药物库四种输液模式； 3.50.2输液器规格 专用或标准一次性输液器（20和60滴/毫升,管径3.4～4.5mm）； 3.50.3流速设定范围 1.0ml/h～1200ml/h； 3.50.4流速增量 1.0-99.99ml/h以 0.1ml/h递增；100-1200ml/h以1ml/h递增； 3.50.5输液流速精度 ≤±5%（标准输液器经校准后）； 3.50.6预置量设定范围 0.1～9999.9 ml； 3.50.7累计量显示范围 0～9999.9 ml； 3.50.8时间设置 1分钟～＞99小时00分钟 ； 3.50.9快排速度 600ml/h，并显示已快排量 KVO流速 1.0ml/h~5ml/h，可调； 3.50.10按键功能 全数字按键； 3.50.11 BOLUS功能 具有首次（丸）剂量功能，流速可任意设定； 3.50.12夜间功能 启动夜间模式，输液后5分钟无操作，屏幕自动减低亮度； 3.50.13阻塞压力检测 专用的上、下管路双压力传感器检测，检测范围：40KPa～130KPa，灵敏度10档可调，动态显示压力值变化情况； 3.50.14气泡检测 超声波气泡检测，可检测≥50μl的气泡，50μl-300μl的气泡灵敏度分10档可调； 3.50.15音量 按键音量和报警音量10档可调； 3.50.16防电机反转功能 防电机反转装置，实时监测步进电机的运行方向，防止反向抽液； 3.50.17输液器管理及校准 具有多品牌输液器输入、贮存功能，经校准后可任意选用； 3.50.18机器自检功能 开机自检及输液过程中实时自检； 3.50.19报警提示 气泡、上管路堵塞、下管路堵塞、门开、输液完成、暂停超时、电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、交流电断开、电机错误、泵错误、输液参数错误、系统错误、通讯错误、输液器未校准、气泡传感器错误； 3.50.20显示 3.2英寸高清亮蓝色LCD点阵显示 交流电源 交流：100V～240V，50Hz/60Hz，最大功耗：25VA； 3.50.21内置电池 充电锂电电池，DC11.1V，3000mAh；速度不大于25ml/h，工作时间：≥10小时，实时检测电池电量并显示； 3.50.22使用环境条件 +5℃～＋40℃,相对湿度：20%～90%，大气压：70~106KPa； 3.50.23运输和贮存条件 -20℃～＋55℃,相对湿度：10%~90%，大气压：70~106KPa； 3.50.24安全类别 电气Ⅰ类带功能接地，CF型，IPX3设备 ； 3.50.25外形尺寸及重量 尺寸：145mm×150mm×200mm；重量：1.7kg。 |
| 3.51 | 抢救床 | 1 | 台 | 3.51.1规格尺寸：L2080*W900*H500mm（±50mm）； 3.51.2 床面采用优质碳钢1.2mm冷轧钢板整体压印成型、强度高、外形美观，带透气孔； 3.51.3床面连接件全部使用钢件，外套工程塑料，受压力强、转动时无噪音，且外形美观；连接件厚度达6mm； 3.51.4背段升降采用活动转臂，支撑可靠、无噪音；转轴管采用DN25低压流体输送管； 3.51.5腿段升降支撑件全部使用钢件，材料厚达5mm； 3.51.6升降丝杆采用45#钢挤压成型，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇打滑保护装置；并有防护装置不积尘,ABS隐藏式伸宿摇把，内镶嵌钢件，增加了摇把的坚固性能； 3.51.7床架整体采用40×60×1.5矩管制作而成； 3.51.8铝合金护栏采用专用铝型材料厚达1.5mm，护栏枪把、手柄均采用优质钢件，护栏支柱上、下座为30×30×1.5mm钢座，护栏立柱内有两层加强筋，不易折断；护栏连接处均装有ABS装饰帽，美观实用； 3.51.9 ABS床头床尾板，带锁紧装置，可作CPR应急板使用； 3.51.10背部倾斜：0°-75°； 3.51.11腿部倾斜：0°-45°； 3.51.12床体承重：325KG； 3.51.13 ５寸高级带刹白色外罩静音脚轮，具有稳定灵活性强； 3.51.14配置：引流袋挂钩，不锈钢升降式输液架，餐桌板，铝合金护栏，床垫； 3.51.15床面板下方设有放餐板的滑槽，当餐板不用时放于腿部床面板下方隐藏收置； 3.51.16整体经多次酸洗、磷化处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，且喷塑颜色可选择，采用进口喷塑材料环保无毒。 |
| 3.52 | 急救车（推车） | 3 | 台 | 3.52.1规格：760*460*950（mm）±20mm； 3.52.2整个推车采用25×25×1.5mm优质不锈钢矩管和1.2mm厚不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等； 3.52.3脚轮采用Φ100mm高级人造胶静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠； 3.52.4功能为医护人员急救时放置药品、器械或仪器等使用； 3.52.5配置有、输液架、污物桶、电源插座； 3.52.6开盖配药品袋四排，每排6格，每格配药物标签插卡。 |
| 3.53 | 除颤仪 | 1 | 台 | 3.53.1规格： 尺寸: 100 mm (高) × 265 mm (宽) × 320 mm (深)（±50mm）；2.8kg (包括除颤电极片和SB-214VK电池组)。 3.53.2显示 ： LCD显示屏: 3.0英寸； 实时显示图解操作流程（放电次数，运行时间，剩余电量，图解与文字提示，CPR剩余时间，CPR和人工呼吸比例提示）。 3.53.3除颤： 采用“ActiBiphasic”双相波技术； 输出能量：成人模式150J-200J-200J 儿童模式：50J-70J-70J，自动升级； 分析时间：≤8秒；充电时间：充电至最大能量准备放电的时间≤8秒；最大能量保持时间：30秒；具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全；除颤模式：成人模式和儿童模式，可选模式；成人模式:8岁以上；儿童模式：0岁-7岁。 3.53.4除颤电极片： 左右不分，可通用；需提前与机器连接； 具有电极片有效期，连接状态等自检功能和语音报警提示；标配成人、儿童通用电极片；可与日本光电的手动除颤器通用。 3.53.5电源： 可替换一次性锂电池；SB-214VK支持除颤放电至少140次（电池报警后，还能支持最大能量放电至少18次），或至少240分钟ECG监护，可待机4年；内置自检程序，自动检测电池状况，电池剩余电量低时，报警提示。 3.53.6操作： 二合一开机模式. 不设置单独电源开关按键，打开盖子电源自动接通； 操作步骤繁琐程度应不超过3步；操作按钮仅1个（界面功能键不超过2个）；标配成人模式和儿童模式，二种模式的转换采用滑动式开关的切换方式；具有中文语音提示操作。 3.53.7设备自检功能： 自检功能：具有开机自检、每天自检、每月自检功能； 每天自检：电池，除颤电极片(连接状态，使用期限)，内部电子元件，电击按钮和软件； 每月自检：负载下的电池，除颤电极片，内部电子元件，满能量充电周期，内部按钮和软件； 自检结果：具有自检结果显示功能； 设备状态指示灯：状态指示灯、电池状态指示灯、维修指示灯、电极片检查指示灯； 根据自检结果，红灯/绿灯彩色显示设备状态； 设备故障位置诊断：具有设备故障位置显示功能。 3.53.8数据传输和存储： 数据传输：通过蓝牙（Bluetooth）通讯进行数据传输；内部存储器: 最多三个记录，一个记录可存储最多30分钟带注释的ECG。 3.53.9安全性 安全标准: GB 9706.1-2007 YY 0505-2012 GB 9706.8-2009 ； 振动：MIL-STD-810F 514.5类别9(卡车限制类载运测试)，MIL-STD-810F 514.5类别4(直升机测试)； 跌落：从1.2米及以下高度跌落，设备功能和外观无损伤； 防有害进水保护程度 外壳防护等级：IP代码至少为IP55； 防尘：虽不能完全防止灰尘侵入，但侵入的灰尘的量并不会影响机器的正常操作； 防水：防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入机器造成损坏。 3.53.10环境储存： 操作温度：0～50度；储存温度：-30～65度；储存湿度：5～95％。 |
| 3.54 | 吸痰机 | 1 | 台 | 3.54.1产品特点：高负压、低流量； 3.54.2电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz； 3.54.3输入功率：90VA； 3.54.4极限负压值：≥0.075MPa； 3.54.5负压调节范围：0.02MPa至极限负压值； 3.54.6噪音：≤65dB（A）； 3.54.7抽气速率：≥15L/min； 3.54.8溶丝管：F1.5AL250V； 3.54.9环境温度范围：+5℃- +35℃； 3.54.10相对湿度范围：30%-80%； 3.54.11大气压力范围：860hPa-1060hPa； 3.54.12驻液瓶：1000ml，一只； 3.54.13外形尺寸：280*196*285mm； 3.54.14产品重量：4.4KG。 |
| 3.55 | 全自动洗胃机 | 1 | 台 | 采用全塑面板设计，移动方便，耗能少，噪音低。机箱顶部设置全塑手术盘，用户使用方便。 |
| 3.56 | 电动吸引器 | 2 | 台 | 电源电压：220±22V,50Hz±1Hz； 电机功率：120VA； 吸引泵：活塞泵； 极限负压值：>0.09MPa； 噪音：<60dB(A)； 抽气速率：>20L/min； 贮液瓶：2500mL/只，2只。 |
| 3.57 | 心电监护仪 | 2 | 台 | 3.57.1监测参数：标配心电、呼吸、血压、血氧、脉搏、体温； 3.57.2▲可监护成人、小儿、新生儿等多种病人类型； 3.57.3 12.1英寸彩色液晶显示； 3.57.4最大同时显示8道波形； 3.57.5工作模式：诊断、手术、监护； 3.57.6▲标配七导心电同屏显示，心电波形级联显示；可选配十二导心电同屏显示； 3.57.7▲具有心律失常分析、ST段分析和HRV心率变异性分析功能； 3.57.8所有参数71个报警事件和60个心律失常报警事件回顾； 3.57.9数字血氧技术，抗运动干扰及光干扰； 3.57.10手动、连续、间隔等无创血压测量方式，最多可存储4800组测量数据； 3.57.11最大480小时趋势数据存储，40秒全息波形回放； 3.57.12具有USB接口，可外挂U盘大量存储监护数据； 3.57.13支持大字体显示； 3.57.14波形、数据颜色可随意配置。 3.57.15具有他床观察功能。 3.57.16具有起搏分析功能 3.57.17报警系统：具有智能声光报警功能；报警上下限及音量可调；具有报警暂停和关 闭功能；报警事件可储存、回顾。 3.57.18内置可充电锂电池，交直流两用，带电时间大于4小时。 3.57.19网络功能：通过有线、无线、3G方式构成中央监护系统。 3.57.20配置抗高频电刀及除颤干扰的专用心电导联线。 3.57.21可选配内置热敏打印机，趋势表、数据及波形一键打印。 3.57.22心电规格 导联模式：三/五导联可选 增益：2.5，5.0，10，20，40mm/mV/自动 （心率测量和报警范围：成人15～300bpm；新生儿/小儿15～350bpm。 精度：±1bpm 分辨率：1bpm 扫描速度：12.5/25/50mm/s 3.57.23血氧饱和度规格 测量范围：0-100%； 报警范围：0-100% 分辨率：1%； 精度：70-100%，±2% 3.57.24无创血压规格 测量方式：自动振荡法 工作模式：手动/自动/连续 自动测量模式间隔时间：1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480/960分钟 测量范围 成人：收缩压40-270mmHg；舒张压10-210mmHg；平均压20-230mmHg 小儿：收缩压40-200mmHg；舒张压10-150mmHg；平均压20-165mmHg 新生儿：收缩压40-135mmHg；舒张压10-100mmHg；平均压20-110mmHg 报警类型：收缩压、舒张压、平均压 分辨率：1mmHg 3.57.25呼吸规格 方式：R-F（RA-LL）阻抗法 呼吸率测量和报警范围：成人0-150rpm；小儿和新生儿0-150rpm。 窒息报警：10-40秒 测量范围；0-120rpm 分辨率：1 rpm 精度：±2rpm 3.57.26脉率规格 测量范围；30-250bpm 精度：±2bpm 3.57.27体温规格 通道数：双通道 测量和报警：0-50℃ 分辨率：0.1℃ 精度：±0.1℃。 |
| 3.58 | 升降病床 | 10 | 架 | 3.58.1规格尺寸：L2080*W900*H500mm（±50mm）； 3.58.2床头：弧线欧款设计，ABS材料整体注塑，可拆卸,四角带有防撞装置； 3.58.3床板用07的优质碳钢冷板冲压成型，四边折边经静电喷塑处理； 3.58.4床边为60*40*1.5的优质碳钢矩管焊成，静电喷塑处理； 3.58.5床脚为50*50*1.5的优质碳钢方管制成，静电喷塑处理； 3.58.6丝杆为45#钢经冷拉成型，带双向过盈保护装置； 3.58.7承重：静态承重为320KG,动态承重为250KG； 3.58.8杂物架：16的优质碳钢管焊接，静电喷塑处理； 3.58.9护栏：1.2MM的铝管制作而成，带ABS刚性锁址装置，全覆式升降自如、安全耐用； 3.58.10背板可升降角度为0°-75； 3.58.11摇把：钢制摇把，转动灵活；升降丝杆采用45#钢挤压成型，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇打滑保护装置；并有防护装置不积尘； 3.58.12产品参数：外套为透气性良好的防水布，具有防霉防菌功能。内置高弹海绵与棕丝，（厚度≥6cm），有回弹性，床垫套全脱设计，方便拆洗。 |
| 3.59 | 病房椅 | 10 | 个 | 材质：板材； 饰面材质：木质； 毛重：5.0kg。 |
| 3.60 | 陪伴床 | 5 | 架 | 3.60.1集座椅和陪床两种功能于一体,白天折起可做座椅,夜晚打开就是一张陪床，折叠式设计,操作简单方便，节省空间。 规格：1850*620*400mm（±30mm）。 3.60.2椅身：主框架采用Ф38 厚度1.5mm的碳钢管材； 3.60.3坐垫：厚度40 mm,透气性皮革+高密度海绵做内胆，易清洁耐摩擦； 3.60.4后两支架带轮便于推运，前座板下带有四个高强度灰胶轮，让收缩更加灵活。 |
| 3.61 | 治疗车 | 6 | 台 | 3.61.1规格：720*420*840（mm）±20mm； 3.61.2主架采用25×25×1.5mm优质不锈钢矩管； 3.61.3上、下台面均采用1.2mm厚优质不锈钢板，并且经过拉伸处理； 3.61.4脚轮采用Φ100mm高级人造胶静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠； 3.61.5双层带一抽，配置污物桶； 3.61.6上下两层均采用不锈钢管围边，方便物品摆放，不易掉落。 |
| 3.62 | 医用空压机/雾化机 | 5 | 台 | 3.62.1电源电压: AC220V士22V50HZ+1HZ； 3.62.2最大雾化率 >0.1ML/MIN； 3.62.3外形尺寸: 210*98*170MM；（±30mm） 3.62.4内包装尺寸 295*210*141MM；（±30mm） 3.62.5产品噪音: <65DB(A)； 3.62.6熔丝管规格 T1.6AL250V ； 3.62.7压缩泵最大压强 >0.15MPA ； 3.62.8压缩泵自由空气流量: >0.15MPA； |
| 3.63 | 红外线体温计 | 4 | 台 | 电源电压： DC3V（2节5号碱性电池）； 主机尺寸： 187*120*57mm（长*宽*高）；（±30mm） 主机重量： 105g（不含电池）。 |
| 3.64 | 治疗椅（自带输液架） | 8 | 台 | 人体工学靠背，软质皮扶手，加厚耐磨西皮，置物架，输液架。 |
| 3.65 | 红外线体温监测仪 | 1 | 台 | 操控方式：电子式； 测量方式：红外线； 毛重：1.0kg。 |
| 3.66 | 针灸推拿床（有孔） | 10 | 床 | 3.66.1规格：1900*650*650mm（±30mm）； 3.66.2床框采用 50*30*1.2的优质碳钢矩管，表面多功能处理静电喷塑； 3.66.3床脚采用40*40*1.2优质矩管，床脚隐藏于床体内，便于方便安装与运输并带防滑胶垫；四脚采用矩管连接固定，稳定性能强； 3.66.4床面高级人革面，内衬高密度发酵泡沫，不容易变形； 3.66.5床板采用7层优质木工板，内带病人脸孔，方便病人透气。 |
| 3.67 | 木质三层器械车(订做) | 2 | 台 | 层数：3层 主体材质：实木 附加组件：带抽屉 |
| 3.68 | 木质器械柜(订做) | 5 | 台 | 材质：环保板材 结构平整耐高温 优选钢化玻璃透明美观，安全耐用 |
| 3.69 | 电脑控制颈椎牵引机 | 1 | 台 | 3.69.1电源电压：交流220V±22V、频率50Hz±1Hz； 3.69.2额定输入功率：30VA； 3.69.3颈椎牵引力：0～300N 3.69.4颈椎牵引行程：0～300mm 3.69.5微动开关控制电动颈椎牵引机； 3.69.6通过微动开关可设定牵引力、牵引行程、牵引时间及牵引复位功能； 3.69.7患者与医务人员均可控制牵引力大小，操作方便； 3.69.8牵引力采用管形测力计显示拉力； 3.69.9采用蜗轮蜗杆减速电机为动力源，点动开关，操作方便； 3.69.10可通过微动开关实现8种不同牵引模式及牵引力自动补偿功能； 3.69.11颈椎牵引曲度可以调节。 |
| 3.70 | 电脑中频治疗仪 | 1 | 台 | 3.70.1中频频率：2～10KHz；调制频率：0～150Hz； 3.70.2调制波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、尖波、等幅波、梯形波等； 3.70.3调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、交替调制、间歇调制、断续调制； 3.70.4具有锁定功能 3.70.5输出方式：单通道中频热电输出, 3.70.6具有透热功能,并分六档可调； 3.70.7内存12个处方: 1-4劲椎病、5-7肩周炎、8-10腰椎间盘脱出；11-12舒适按摩功能 3.70.8主要临床适应范围颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出理疗 3.70.9功率：50VA； 输出电流： 0～100mA,恒流输出（负载500Ω）； 3.70.10输出电流为198档连续递增/递减调节，每档递增/减量为0.5mA； 3.70.11输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）； 3.70.12工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。 3.70.13独具夜间操作模式 |
| 3.71 | 电脑控制腰椎三维牵引机 | 1 | 台 | 3.71.1电源：220V±22V 50Hz±1Hz；额定输入功率：80VA；腰椎牵引行程：0~200mm；腰椎牵引力：0~990N；腰部热疗温度：≤50℃；微电脑控制腰椎牵引； 3.71.2采用手动开关控制电动、点动； 3.71.3独有半导体红外线腰部热疗功能； 3.71.4多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控开关、医务人员操作急退键）； 3.71.5具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引等八种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能； 3.71.6双机双人电动牵引颈椎或腰椎，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响； 3.71.7颈椎牵引采用管形测力计显示拉力，腰椎拉力以患者耐受为宜； 3.71.8独有腰部热疗功能，集中医外治的热疗法及牵引法与一体。 |

三、商务要求

★1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订时间为自中标通知书发放之日起30日内，合同签订生效后，在接到采购人正式通知的前提下1个月内完成安装调试，并交付采购人验收；

1.2 交货地点: 采购人指定地点。

★2．付款方法和条件：签订合同15日内支付30%预付款，货物安装调试完毕验收合格支付剩余70%。

★3.中标后交货时应提供的技术资料

3.1原产地证明书(由制造厂签发)；

3.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

3.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

3.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

3.5其它相关技术资料。

★4.安装调试及验收：

4.1投标人负责设备安装、调试。

4.2货物到达生产现场后，投标人接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.4验收标准以招标文件、投标人投标文件和相关行业标准为准。

★5.售后服务：

5.1 投标人对整套设备保修不低于1年。维修响应时间60分钟内，24小时内到场现场。

5.2保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用。

5.3 生产厂家应对操作人员进行培训，并保证正常使用。

# 备注：标注“★”为实质性条款，不允许负偏离，负偏离一项则视为无效投标。

# 第五章  资格性审查

1.公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格性审查时因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致资格审查小组无法通过系统阅读投标文件进行审查的，待系统恢复后继续审查。出现上述情况时，采购代理机构将通知各投标人。

2.资格性审查标准见下表：

| 资格性审查项 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 提供具有良好的商业信誉的承诺函。 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度的证明材料 | ①可提供2019或2020年经审计的财务报告复印件（至少包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。 |
| 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函。 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。 |
| 7 | 符合法律、行政法规规定的其他条件 | 提供符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。 |
| 8 | 投标人及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录 | 提供投标人及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录的承诺函。 |
| 9 | 参加本次投标活动代表的证明材料 | （1）法定代表人/单位负责人授权书原件及法定代表人/单位负责人、授权代表身份证明材料复印件（法定代表人/单位负责人授权他人参与投标时需要提供）。 （2）法定代表人/单位负责人证明书原件及法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（法定代表人/单位负责人亲自参加投标时需要提供）。 |
| 10 | 信用信息查询 | 采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在开标之日前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目投标。【说明：供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 11 | 不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商 | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； （2）资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 12 | 投标文件资格性审查部分签章 | 均按招标文件要求签章。【说明：供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 13 | 投标文件资格性审查部分的语言 | 语言符合招标文件的要求。【说明：供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 14 | 联合体投标 | 非联合体投标。【说明：供应商无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 15 | 根据采购项目提出的特殊条件 | （1）投标人为生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械生产许可证复印件；投标人为非生产厂家应具有有效的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表复印件。（仅限医疗器械适用） （2）投标产品需具有有效的医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证。提供复印件（仅限医疗器械适用） （3）依照法律、行政法规、地方性法规、行政许可的强制性规定，若生产、销售标的产品以及产品本身需要具备其他相应的前置许可、认证的，应当在投标前具备。【若涉及则需提供复印件，若不涉及上传空白页即可】 |
| 注：以上证明材料均需加盖公章。 |  |  |

3.以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果资格审查小组认为投标人有任意一项不通过的，应在资格性审查报告中载明不通过的具体原因。

4.“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。

5.通过资格性审查的供应商＜3名，本次采购失败。

- 第六章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2. 评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

## 3. 评标程序

3.1符合性审查

3.1.1符合性审查由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.1.2符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分组成 | 符合招标文件“第二章-总则-第14条投标文件的组成”规定要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 2 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分签章 | 均按招标文件要求签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 3 | 投标文件服务、商务及其他要求响应部分的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合招标文件的要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 4 | 投标报价 | 开标记录、投标文件【注：（1）报价唯一（说明：投标报价出现下列情况的，按以下原则处理，并以修正后的价格作为投标人的投标报价：①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；②单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；③总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人以书面形式通过政府采购云平台进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人逾时确认的，其投标无效。（2）未超过招标文件规定的最高限价；（3）投标报价应包含本次招标要求的所有货物及服务的费用；。（4）如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。（5）无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查。】 |
| 5 | 第四章打★号的服务、商务和其他要求 | 投标文件均实质性响应招标文件中加★号的服务、商务和其他要求。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 6 | 进口产品 | 招标文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，投标产品为国产产品。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 7 | 不属于禁止参加投标或投标无效的供应商 | （1）根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； （2）评标委员会未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |
| 8 | 除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料 | 除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料（如有）。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作符合性审查】 |

3.1.3以上每一项结论均为“通过”的，则投标人的投标文件通过符合性审查；如有任意一项结论为“不通过”的，则投标人的投标文件按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查报告中载明不通过的具体原因。

3.1.4通过符合性审查的供应商＜3名，本项目采购失败。

3.2解释、澄清有关问题

3.2.1评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请招标代理机构书面解释。招标代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

3.2.2对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.2.3澄清应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

(1)投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

(2)投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

(3)投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

3.2.4投标文件报价出现下列情况的，不需要投标人澄清，按以下原则处理：

(1)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

(2)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

(3)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.5对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.6评标结束之前，投标人应随时关注系统提示，及时通过“政府采购云平台”在线响应评标委员会发出的澄清、说明或补正要求，签章并确认提交成功。逾时回复将不能提交，视为投标人自行放弃，其损失由投标人承担。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

3.3比较与评价

按招标文件中规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

3.4复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评审报告前，招标代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.5确定中标候选人名单

按投标人综合得分从高到低进行排序，确定1至3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

（7）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 4. 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或招标代理机构书面反映。采购人或招标代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 5. 评标细则及标准

评标委员会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

本次综合评分的因素是：价格、服务、商务等。

评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立打分。

5.1评分办法

本次评标采用综合评分法，由评标委员会各成员独立对通过初审（资格检查和符合性检查）的投标人的投标文件进行评审和打分，

评标得分＝（A1＋A2＋……＋An）/n1+（B1＋B2＋……＋Bn）/ n2+（C1＋C2＋……＋Cn）/ n3

A1、A2……An分别为每个经济类评委的打分，n1为经济类评委人数；B1、B2＋……Bn 分别为每个技术类评委（含采购人代表）的打分，n2为技术类评委（含采购人代表）人数；C1、C2……Cn 分别为评审委员会每个成员的打分，n3为评委人数。

5.2评分标准

01包：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=30分×(基准价／投标报价) | 政策性鼓励与惩戒按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置 50% | 50分 | 完全符合招标文件第六章“主要技术参数及配置”得50分。“▲”号条款负偏离一项扣3分，非“▲”号条款负偏离一项扣0.0625分，扣完为止。 注：（1）针对投标产品的“▲”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指包括产品的彩页或操作手册或产品说明书或检测报告或医疗器械注册产品标准等资料证明。（2）如果投标产品中的某条“▲”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩 10% | 10分 | 对投标人2019年1月1日（含）以来至投标截止日期的类似销售业绩进行评比，每具1个业绩得5分，最多得10分。 注：提供销售采购合同或中标通知书或安装验收报告复印件加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8分 | （1）根据质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应等方面进行评审，有质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应完整的得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣1分，分值扣完为止。 （2）具有投标产品相关技术培训服务能力且有详细的服务培训计划、提供维修人员的相关专业证书和在职证明复印件加盖投标人公章得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的扣1分，分值扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的有一项得1分；本项最多得2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 共同评审因素 |

02包：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=30分×(基准价／投标报价) | 政策性鼓励与惩戒按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置 50% | 50分 | 完全符合招标文件第六章“主要技术参数及配置”得50分。“▲”号条款负偏离一项扣3分，非“▲”号条款负偏离一项扣0.8分。 注：（1）针对投标产品的“▲”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指包括产品的彩页或操作手册或产品说明书或检测报告或医疗器械注册产品标准等资料证明。（2）如果投标产品中的某条“▲”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩 10% | 10分 | 对投标人2019年1月1日（含）以来至投标截止日期的类似销售业绩进行评比，每具1个业绩得5分，最多得10分。 注：提供销售采购合同或中标通知书或安装验收报告复印件加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8分 | （1）根据质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应等方面进行评审，有质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应完整的得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣1分，分值扣完为止。 （2）具有投标产品相关技术培训服务能力且有详细的服务培训计划、提供维修人员的相关专业证书和在职证明复印件加盖投标人公章得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的扣1分，分值扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的有一项得1分；本项最多得2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 共同评审因素 |

03包：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=30分×(基准价／投标报价) | 政策性鼓励与惩戒按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置 50% | 50分 | 完全符合招标文件第六章“主要技术参数及配置”得50分。“▲”号条款负偏离一项扣3分，非“▲”号条款负偏离一项扣0.25分。 注：（1）针对投标产品的“▲”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指包括产品的彩页或操作手册或产品说明书或检测报告或医疗器械注册产品标准等资料证明。（2）如果投标产品中的某条“▲”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩 10% | 10分 | 对投标人2019年1月1日（含）以来至投标截止日期的类似销售业绩进行评比，每具1个业绩得5分，最多得10分。 注：提供销售采购合同或中标通知书或安装验收报告复印件加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8分 | （1）根据质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应等方面进行评审，有质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应完整的得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣1分，分值扣完为止。 （2）具有投标产品相关技术培训服务能力且有详细的服务培训计划、提供维修人员的相关专业证书和在职证明复印件加盖投标人公章得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的扣1分，分值扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的有一项得1分；本项最多得2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 共同评审因素 |

04包：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=30分×(基准价／投标报价) | 政策性鼓励与惩戒按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置 50% | 50分 | 完全符合招标文件第六章“主要技术参数及配置”得50分。“▲”号条款负偏离一项扣2分，非“▲”号条款负偏离一项扣0.4分。 注：（1）针对投标产品的“▲”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指包括产品的彩页或操作手册或产品说明书或检测报告或医疗器械注册产品标准等资料证明。（2）如果投标产品中的某条“▲”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩 10% | 10分 | 对投标人2019年1月1日（含）以来至投标截止日期的类似销售业绩进行评比，每具1个业绩得5分，最多得10分。 注：提供销售采购合同或中标通知书或安装验收报告复印件加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8分 | （1）根据质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应等方面进行评审，有质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应完整的得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣1分，分值扣完为止。 （2）具有投标产品相关技术培训服务能力且有详细的服务培训计划、提供维修人员的相关专业证书和在职证明复印件加盖投标人公章得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的扣1分，分值扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的有一项得1分；本项最多得2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 共同评审因素 |

05包：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=30分×(基准价／投标报价) | 政策性鼓励与惩戒按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置 50% | 50分 | 完全符合招标文件第六章“主要技术参数及配置”得50分。“▲”号条款负偏离一项扣3分，非“▲”号条款负偏离一项扣0.46分。 注：（1）针对投标产品的“▲”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指包括产品的彩页或操作手册或产品说明书或检测报告或医疗器械注册产品标准等资料证明。（2）如果投标产品中的某条“▲”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩 10% | 10分 | 对投标人2019年1月1日（含）以来至投标截止日期的类似销售业绩进行评比，每具1个业绩得5分，最多得10分。 注：提供销售采购合同或中标通知书或安装验收报告复印件加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8分 | （1）根据质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应等方面进行评审，有质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应完整的得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣1分，分值扣完为止。 （2）具有投标产品相关技术培训服务能力且有详细的服务培训计划、提供维修人员的相关专业证书和在职证明复印件加盖投标人公章得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的扣1分，分值扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的有一项得1分；本项最多得2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 共同评审因素 |

06包：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=30分×(基准价／投标报价) | 政策性鼓励与惩戒按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置 50% | 50分 | 完全符合招标文件第六章“主要技术参数及配置”得50分。“▲”号条款负偏离一项扣2分，非“▲”号条款负偏离一项扣0.4分。 注：（1）针对投标产品的“▲”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指包括产品的彩页或操作手册或产品说明书或检测报告或医疗器械注册产品标准等资料证明。（2）如果投标产品中的某条“▲”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩 10% | 10分 | 对投标人2019年1月1日（含）以来至投标截止日期的类似销售业绩进行评比，每具1个业绩得5分，最多得10分。 注：提供销售采购合同或中标通知书或安装验收报告复印件加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8分 | （1）根据质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应等方面进行评审，有质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应完整的得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣1分，分值扣完为止。 （2）具有投标产品相关技术培训服务能力且有详细的服务培训计划、提供维修人员的相关专业证书和在职证明复印件加盖投标人公章得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的扣1分，分值扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品2% | 2分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的有一项得1分；本项最多得2分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 共同评审因素 |

07包：

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=30分×(基准价／投标报价) | 政策性鼓励与惩戒按照本招标文件投标须知前附表规定执行。 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标和配置 51% | 51分 | 完全符合招标文件第六章“主要技术参数及配置”得51分。“▲”号条款负偏离一项扣1分，非“▲”号条款负偏离一项扣0.1分。 注：（1）针对投标产品的“▲”号条款技术参数，投标人应提供技术支持资料，技术支持资料指包括产品的彩页或操作手册或产品说明书或检测报告或医疗器械注册产品标准等资料证明。（2）如果投标产品中的某条“▲”号条款技术参数没有按照以上要求提供技术支持资料的，该条技术参数在评审中将不予认定。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩 10% | 10分 | 对投标人2019年1月1日（含）以来至投标截止日期的类似销售业绩进行评比，每具1个业绩得5分，最多得10分。 注：提供销售采购合同或中标通知书或安装验收报告复印件加盖投标人公章。 | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务方案 8% | 8分 | （1）根据质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应等方面进行评审，有质量保障措施、技术支持、应急方案、服务响应完整的得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的，且不利于项目实施的扣1分，分值扣完为止。 （2）具有投标产品相关技术培训服务能力且有详细的服务培训计划、提供维修人员的相关专业证书和在职证明复印件加盖投标人公章得4分；每有一项存在缺陷或漏洞的扣1分，分值扣完为止。 | 技术评审因素 |
| 5 | 节能、环境标志、无线局域网产品1% | 1分 | 国家强制采购产品除外，认定为政府采购节能产品或者政府采购环境标志产品或者无线局域网产品的有一项得0.5分；本项最多得1分。非政府采购节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。 注：以财政部会同国务院有关部门机构颁发的最新文件为准（提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料） 投标产品提供满足环境标志产品政府采购品目清单规定或节能产品政府采购品目清单规定的相关认证证明材料复印件或供应商提供所投产品在中国政府采购网“http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/”节能产品查询、环保标志产品查询中对应所投产品型号的查询截图，并加盖单位公章，属于无线局域网产品提供相关证明材料。认证单位必须是在“市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告”中“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”或“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内。 | 共同评审因素 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。提供的证明材料中涉及的单位名称应与投标人名称一致（除单位已在行政主管部门更名外，已更名单位还需提供名字变更证明），否则不得分。

## 6. 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标代理机构将在“四川政府采购网”上公告。

## 7. 定标

7.1定标原则

本项目根据评标委员会确定的中标候选人名单，采购人按顺序确定1名中标人。中标候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2定标程序

（1）评审委员会将评审情况写出书面报告。

（2）招标代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人。

（3）采购人在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的中标（成交）候选人顺序确定中标（成交）人。

（4）根据采购人确定的中标（成交）人，招标代理机构在“四川政府采购网”上发布中标（成交）公告，同时向中标（成交）人发出中标（成交）通知书。

（5）采购人、招标代理机构不解释中标（成交）或未中标（成交）原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 8. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

（2）按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行独立评审，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

（3）保守秘密。不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

（4）发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

（5）发现采购人、招标代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

（6）解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者招标代理机构答复投标人的询问、质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

（7）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 9. 评标委员会及其成员不得有下列行为

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，除招标文件明确可以澄清的除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

## 10. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（1）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及政府采购相关法律法规关于回避的规定。

（2）应邀按时参加评审和咨询活动，遵守评标区管理规定。

（3）进入评标区之前应将所有的通信设备存入招标代理机构指定的存放处。评标专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评标资格。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者招标代理机构，不得私自转托他人。

（4）不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或招标代理机构也可要求该评审专家回避。

（5）评审过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，在监督人员监督之下办理。

（6）评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准；不得接受投标人主动提出的澄清和解释；不得协商评分；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（7）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（8）服从评标现场招标代理机构的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（9）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

（10）有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

# 第七章  政府采购合同

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起    日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后XX日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后XX日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后XX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方    次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥        元，人民币大写           元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满      后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥         元，人民币大写：               元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                          元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之    款项：￥          元，人民币大写               元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥        元，人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后     小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方     次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			             乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

地    址：                               地    址：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			      签约日期：XX年XX月XX日

附件一：《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号文)

查询链接：http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/sjzcfg/40288687657ff75501672fd954532414.html

各市（州）、扩权县（市）财政局，各省直机关、事业单位、团体组织，各金融机构，各采购代理机构，各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署、省委十一届三次全会“大力推进创新驱动发展战略”精神，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》（川府发〔2018〕14号）等有关规定，现就推进四川省政府采购供应商信用融资工作有关事项通知如下。

一、融资概念

政府采购供应商信用融资（以下简称“政采贷”），是指银行以政府采购供应商信用审查和政府采购信誉为基础，依托政府采购合同，按优于一般企业的贷款程序和利率，直接向申请贷款的供应商发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导，市场运行

财政部门推进“政采贷”，银行和供应商按照自愿原则参与。供应商自愿选择是否申请“政采贷”，银行依据其内部审查制度和决策程序决定是否为供应商提供融资，自担风险。

（二）建立机制，服务银企

财政部门与银行建立“政采贷”工作机制，推动政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽银行的融资业务，助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进企业健康发展。

（三）优质优惠，加强扶持

银行按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购供应商提供信用贷款，贷款额度由银行根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的供应商提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本条件

（一）银行暨“政采贷”金融产品

1、征集。在四川省行政区域内，有意向开展“政采贷”工作的银行，可以于2018年12月21日前，直接向四川省财政厅（政府采购监督管理处）提交书面申请。四川省财政厅可以根据情况每年征集一次有意向开展“政采贷”工作的银行。

申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。

银行提供的“政采贷”产品应当满足“无抵押担保、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件以及本通知其他相关规定。

银行申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

2、公示。四川省财政厅收到银行提交的书面申请后，对满足本通知要求的银行及其“政采贷”产品具体信息，及时在四川政府采购网向社会公示。银行申请材料中提供的“政采贷”产品不满足本通知要求的，四川省财政厅将退回申请，并告知理由。

（二）供应商

政府采购供应商向银行申请“政采贷”，应当满足下列基本条件：

1、具有依法承担民事责任的能力；

2、具有依法履行政府采购合同的能力；

3、参加的政府采购活动未被财政部门依法暂停、责令重新开展或者认定中标、成交无效；

4、无《政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称的重大违法记录；

5、未被法院、市场监管、税务、银行等部门单位纳入失信名单且在有效期内；

6、在一定期限内的（银行可以具体确定）政府采购合同履约过程中或者其他经营活动履约过程中，无不依法履约被有关行政部门行政处罚的或者产生法律纠纷被法院、仲裁机构判决、裁决败诉的；

7、其他银行要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的条件。

四、构建平台

四川省财政厅将在四川政府采购网统一构建四川省“政采贷”信息化服务平台，推进四川省“政采贷”工作信息化建设。

五、财金互动

各级财政部门应当按照《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采[2016]35号）等有关规定，对金融机构向小微企业提供“政采贷”贷款产生的损失，纳入财政金融互动政策范围给予风险补贴。

六、基本流程

（一）意向申请

有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。银行应及时按照有关规定完成对供应商的信用审查以及开设账户等相关工作。

（二）正式申请

供应商与采购人在法定时间依法签订政府采购合同（政府采购合同签订后，应当依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告）后，可凭政府采购合同向银行提出“政采贷”正式申请。

对拟用于“政采贷”的政府采购合同，应在合同中注明贷款银行名称及账号，作为供应商本次采购的唯一收款账号。因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的，供应商应当事前书面告知采购人和放款银行，并获得采购人和放款银行同意。采购人和放款银行同意后，采购人与供应商应当就该条款重新签订政府采购合同或者签订补充协议作为原政府采购合同的一部分，并在签订后依法在7个工作日内向同级财政部门备案，2个工作日内在四川政府采购网公告。

（三）贷款审查

银行按规定对申请“政采贷”的供应商及其提供的政府采购合同等信息进行审查。审查过程中，银行认为有必要的，可以到采购人、采购代理机构或者财政部门对该政府采购合同的书面信息与备案信息进行核实，有关单位应当配合。银行审查通过后，应当按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项及时放款。

（四）信息报送

银行完成放款后，应当通过四川省“政采贷”信息化服务平台，填写《四川省“政采贷”信息统计表》（详见附件），每季度终了5个工作日内，向四川省财政厅（政府采购监督管理处）报送，以便相关部门及时掌握和分析“政采贷”信息，不断推进“政采贷”工作。

（五）资金支付

政府采购资金支付时，采购人必须将采购资金支付到政府采购合同中注明的贷款银行名称及账号，以保障贷款资金的安全回收。采购人不得将采购资金支付在政府采购合同约定以外的收款账号。

政府采购资金支付过程中，银行需要查询采购资金支付进程有关信息的，财政部门和采购人应当支持。

七、职责要求

（一）各级财政部门应当高度重视“政采贷”工作，提高认识，充分发挥自身职能作用。不断完善政策措施，加强对“政采贷”采购项目的跟踪监督，对于银行向采购人、采购代理机构核实或者获取合法范围内的相关政府采购信息有困难的，可以积极进行协调。财政部门不得为“政采贷”提供任何形式的担保和承诺。

（二）银行应当切实转变注重抵押担保的传统信贷理念，积极服务经济社会发展的大局，不断完善“政采贷”产品，优化贷款审查流程，简化贷款审查手续，提供更多优质服务，同时做好风险防控工作。银行对于供应商是否如期还款情况及未如期还款的主要原因等信息，应当及时向财政部门反馈。

（三）采购人应当积极支持“政采贷”工作，对于银行、供应商提出的合理需求，应当支持。对于已融资采购项目，供应商履约完成后，要及时开展履约验收工作，及时支付采购资金，不得无故拖延和拒付采购资金。

（四）采购代理机构在组织实施政府采购活动中，应当采取有效方式，向供应商宣传“政采贷”政策。银行需要借用采购代理机构的场所直接向供应商介绍其“政采贷”产品的，采购代理机构应当支持。

（五）供应商应当依法参加政府采购活动，公平竞争，诚实守信，严格按照政府采购合同履约，严格按照借款合同偿还债务。

（六）财政部门、采购人、采购代理机构及其他有关单位和个人不得违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品，也不得违规干预银行向供应商进行贷款。

（七）相关单位和个人在开展“政采贷”工作过程中，发现新问题、新情况或者有意见建议的，请及时向四川省财政厅反馈。

八、违规处理

（一）银行违规处理

银行不按照其在四川政府采购网公示的“政采贷”产品服务承诺事项办理供应商信用融资贷款申请的，由四川省财政厅进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，撤销其在四川政府采购网的公示信息，取消其资格，并在1-3年内拒绝接收其再次申请。

（二）供应商违规处理

供应商以政府采购合同造假或者其他造假方式违规申请信用融资的，或者违反有关规定或者约定，导致无法偿还信用融资贷款的，或者拒绝或无故拖延还款付息的，由有关部门单位依法处理，纳入“不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单，并在四川政府采购网公示。

（三）其他违规处理

采购人无正当理由拖延和拒付采购资金的，或者采购代理机构拒绝支持银行借用场所向供应商介绍其“政采贷”产品的，或者有关单位或个人违规干预供应商选择“政采贷”银行及其产品的，或者有关单位或个人违规干预银行向供应商进行贷款的，由采购项目同级财政部门进行约谈，责令限期整改；拒不整改或者变相拒不整改的，按照有关规定依法处理。

附件：四川省“政采贷”信息统计表

附件二：成都市财政局  中国人民银行成都分行营业管理部关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》的通知（成财采〔2019〕17号）

查询链接：http://cdcz.chengdu.gov.cn/cdsczj/c116726/2019-03/13/content_7d81ae9c2a1e48968c7839a9c5b88ccd.shtml

| 成都市财政局 | 文件 |
| --- | --- |
| 中国人民银行成都分行营业管理部 |  |

成财采〔2019〕17号

成都市财政局  中国人民银行成都分行营业管理部

关于印发《成都市中小企业政府采购信用融资

暂行办法》和《成都市级支持中小企业

政府采购信用融资实施方案》的通知

成都天府新区、高新区财政金融局，各区（市）县财政局，市级各部门、单位，各银行业金融机构：

为深入贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，进一步发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部制定了《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》（以下简称《暂行办法》和《实施方案》），现印发给你们，请按要求贯彻执行。

一、高度重视、迅速行动

政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进经济发展的重要举措，各相关单位要统一思想，充分认识政府采购信用融资工作的重要意义，结合政府采购工作实际精心组织、周密部署，赓即推进政府采购信用融资工作，支持有融资需求、符合条件的中小微企业实现高效融资。

二、明确责任、压茬推进

市级各部门、单位即日起严格按照《暂行办法》和《实施方案》相关规定和工作要求，结合职能职责认真抓好贯彻执行。各区（市）县财政部门要根据《暂行办法》，结合本地实际制定具体实施方案，在涵盖市级确定的融资机构基础上明确融资机构名单，并于2019年6月30日前全面推进政府采购信用融资工作。

三、优化服务、营造氛围

各相关单位要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化宣传引导、优化工作机制、加强跟踪问效，积极创造条件主动服务，为融资双方提供优质高效的服务，让政府采购信用融资政策惠及更多中小微企业，并将工作落实的经验做法及时形成信息反馈市财政局，为推动中小微企业高质量发展营造法治化、国际化、便利化的营商环境。

附件：1．成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

2．成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案

成都市财政局         中国人民银行成都分行营业管理部

2019年2月26日

附件1

成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法

第一章  总  则

第一条（政策依据）

为进一步贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持和促进中小企业发展的政策措施，充分发挥政府采购政策导向作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，根据《政府采购法》《四川省政府采购促进中小企业发展的若干规定》（川财采〔2016〕35号）和《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）有关精神，结合我市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）

成都市行政区域内政府采购信用融资适用本办法。

第三条（术语定义）

本办法所称政府采购信用融资，是指融资机构以信用审查为基础，依据政府采购合同，按相应的优惠政策向申请融资的中小企业（以下简称供应商）提供资金支持的融资模式。

本办法所称融资机构，是指在成都市属地注册或设立分支机构，有意向按照本办法开展政府采购信用融资业务，经同级财政部门确定的银行机构。

本办法所称中小企业，包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照国家相关规定执行。

第四条（基本原则）

政府采购信用融资工作坚持政府引导、市场主导，自愿选择、自担风险，诚实信用、互惠共赢的原则，切实发挥市场在资源配置中的决定性作用。

第二章  融资优惠

第五条（融资方式）

供应商无需提供财产抵押或第三方担保，凭借政府采购合同向融资机构申请融资，融资机构根据其授信政策为供应商提供信用贷款。

第六条（融资额度）

融资额度原则上不超过政府采购合同金额。

第七条（融资利率）

融资机构向供应商提供融资的利率应低于同期一般中小企业的贷款利率。融资利率上浮比例原则上不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率的30%。

第八条（融资期限）

融资期限原则上与政府采购合同履行期限一致。

第九条（融资效率）

融资机构应当建立政府采购信用融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化融资审批程序。对申报材料齐全完备的供应商，原则上应在5个工作日内完成审批，对审批通过且具备放款条件的供应商，原则上应在5个工作日内完成放款。

第十条（融资业务升级）

对履约记录良好、诚信资质高的供应商，融资机构应当在授信额度、融资审查、融资利率等方面给予更大支持，促进供应商依法诚信经营。

第十一条（贷款风险补贴）

对银行业金融机构向小微企业发放的贷款（无需抵押、质押或担保的贷款）损失，财政部门按最高不超过年度新增损失类贷款额的60%予以风险补贴，具体分担比例由各地根据金融机构小微企业贷款发放总量、损失情况、财力状况等因素综合确定。

第三章  融资流程

第十二条（融资流程）

（一）信息发布。采购人应当在发布的采购公告和采购文件中载明采购项目可提供信用融资的信息。

（二）融资申请。有融资需求的供应商自主选择提供政府采购信用融资服务的融资机构及产品，并按要求提供申请资料。

（三）融资审查。融资机构对供应商的融资申请进行审查，并向供应商反馈审查及融资额度等情况。

（四）账户确认。供应商须在合作融资机构开立结算账户，并与采购人在政府采购合同中或通过签订补充协议的方式约定唯一收款账户，融资机构对唯一收款账户进行确认和锁定。

（五）放款。融资机构对政府采购合同及融资相关信息进行确认，并向供应商提供相应的融资产品。

（六）贷款归还。采购人按相关规定和合同约定将合同资金支付至约定的唯一收款账户。

第四章  职责分工

第十三条（财政部门职责）

牵头政府采购信用融资工作，做好政策引导和支持协调，为开展政府采购信用融资提供便利。向融资机构提供相关必要信息，推进政府采购中标（成交）信息、合同信息、融资信息和信用信息等信息资源共享。适时调整开展政府采购信用融资业务的融资机构名单。但在政府采购信用融资工作中，财政部门不得提供任何形式的担保和承诺。

第十四条（融资机构主管部门职责）

引导融资机构依法依规开展政府采购信用融资。推动成都市政府采购监督管理系统与中征应收账款融资服务平台直联，实现政府采购信用融资线上办理，加强与财政部门的信息共享。

第十五条（采购人职责）

执行并宣传政府采购信用融资政策，在采购公告和采购文件中载明政府采购信用融资政策。在采购代理机构委托协议中明确政府采购信用融资工作相关要求。畅通银企对接渠道，支持供应商开展政府采购信用融资。依法及时公开政府采购合同信息，协助融资机构确认或更改合同支付信息。及时开展履约验收和资金支付工作，不得无故拖延和拒付采购资金。

第十六条（融资机构职责）

宣传和推广政府采购信用融资政策，开发符合政府采购信用融资政策的产品。在做好授信调查的基础上合理确定授信额度。做好融资业务与政府采购业务的系统对接。制定业务管理规范，做好相关风险防控工作。定期向同级财政部门反馈业务开展情况。

第十七条（供应商职责）

依法诚信参与政府采购活动，严格遵守国家法律、法规和政府采购合同约定，对投标（响应）文件的真实性和相关承诺承担法律责任。真实、完整、准确地向融资机构提供信用融资审查所需相关资料。遵照融资约定及时还本付息。

第五章 监督管理

第十八条（采购人监管）

采购人不执行政府采购信用融资政策，或不正当干预供应商选择合作融资机构，或无故拖延和拒付采购资金的，财政部门视情节进行约谈、通报直至暂停拨付财政资金。

第十九条（融资机构监管）

融资机构违反规定开展政府采购信用融资业务，对政府采购造成负面影响的，财政部门视情节取消其参与政府采购信用融资的业务权限。

第二十条（供应商监管）

供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不按约定按时还款付息的，融资机构依法追究相关责任。财政部门将其纳入“不具备《政府采购法》第二十二条第一款第（二）项规定的具有良好的商业信誉条件”名单并予以公示。

第二十一条（相关单位及工作人员监管）

各相关单位及其工作人员在履行职责中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照有关规定处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第六章  附  则

第二十二条（解释相关）

本办法由市财政局会同中国人民银行成都分行营业管理部负责解释。

第二十三条（施行相关）

本办法自印发之日起施行。市财政局、市金融办2013年12月9日印发的《关于开展中小企业政府采购信用担保及融资试点工作的通知》（成财采〔2013〕200号）同时废止。

附件2

成都市级支持中小企业政府采购

信用融资实施方案

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展相关精神和政府采购支持中小企业发展政策，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业发展，根据《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》（以下简称《暂行办法》），制定本实施方案（以下简称《实施方案》）。

一、目标任务

全面贯彻落实国务院、四川省、成都市关于支持中小企业发展精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，持续推进和完善政府采购诚信体系建设，引导融资机构扩大对政府采购中标（成交）中小企业供应商（以下简称供应商）的融资规模，积极营造良好的营商环境，促进中小企业高质量发展。

二、适用范围

本《实施方案》适用于成都市本级政府采购信用融资工作。

三、基本原则

（一）政府引导、市场主导。坚持政采搭台、市场运作，市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部牵头组织并指导市级政府采购信用融资工作，但不参与政府采购信用融资具体业务。融资机构和供应商通过市场化运作的方式开展政府采购信用融资工作。

（二）自愿选择、自担风险。融资机构自愿选择是否开展政府采购信用融资业务。供应商自主决定是否享受政府采购信用融资政策，并自由选择信用融资合作方。融资机构与供应商自行承担政府采购信用融资的业务风险。

（三）诚实信用、互惠共赢。引导供应商树立“诚信创造价值”的理念，通过政府采购信用融资支持供应商依法、诚信经营。利用信息化技术搭建信息互通平台，在诚实信用、互惠互利基础上，促进供应商与融资机构实现良性互动、合作共赢。

四、组织实施

（一）宣传动员

相关部门和单位采取多种方式积极宣传《暂行办法》和《实施方案》，落实财政部门、融资机构主管部门、采购人、融资机构等职责任务，明确各项工作目标任务，确保成都市级政府采购信用融资工作有序推进。

（二）融资机构选择

1．报名。有意向按照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的融资机构，由其在蓉最高机构或在蓉最高机构指定的分支机构在市财政局政府采购监督管理处报名。报名需提供以下材料：

（1）融资机构基本情况；

（2）政府采购信用融资实施方案（包括授信政策、融资产品、贷款利率及其它优惠措施、业务流程及各环节办结时间、联系方式等）；

（3）关于遵照《暂行办法》和《实施方案》开展政府采购信用融资业务的承诺；

（4）关于政府采购信用融资业务风险及系统对接研发费用自行承担的承诺。

2．系统对接。融资机构成功报名后，须按要求完成政府采购信用融资业务与成都市政府采购监督管理系统的技术对接。

3．确定融资机构。市财政局将完成系统对接的融资机构确定为我市开展政府采购信用融资业务的融资机构，并在成都市政府采购监督管理系统集中展示，为供应商开展融资提供指引。

（三）其他事项

成都市级政府采购信用融资工作通过成都市政府采购监督管理系统实行全流程在线管理。成都市政府采购监督管理系统启用前或升级维护期间，市级政府采购信用融资业务按照《暂行办法》相关规定进行离线办理，并在系统正常运行后上传相关信息。

五、相关要求

（一）加强组织领导。政府采购信用融资是缓解中小企业资金短缺压力，优化中小企业发展环境，促进我市经济发展的重要举措。市级各部门、单位要统一思想，充分认识此项工作的重要意义，认真抓好政策落实，全面、有序、科学推进政府采购信用融资工作。

（二）注重协调配合。市财政局、中国人民银行成都分行营业管理部及采购人等有关单位要根据职责任务，及时协调解决工作中遇到的困难和问题，积极创造条件主动服务，帮助有融资需求、符合条件的供应商实现政府采购信用融资，促进中小企业又好又快发展。

（三）强化宣传引导。各相关部门、单位要不断优化工作机制，为中小企业供应商提供优质服务。强化宣传引导，不断扩大政府采购信用融资政策的知晓度。加强跟踪问效，让政府采购信用融资惠及更多中小企业，积极营造良好的营商环境。

- 附件三：政府采购云平台使用介绍

1.输入网址：https://www.zcygov.cn

2.选择与项目对应的行政区域如：四川省-成都市-成都市本级

- 点击操作指南-供应商

4.进入政采云供应商学习专题页面（https://edu.zcygov.cn/luban/xxzt-chengdu-gys?utm=a0017.b1347.cl50.5.0917bc90b7bb11eb807c353645758db6）

5.供应商资讯服务渠道

6.入驻政府采购云平台（注册）

7.下载《供应商政府采购项目电子交易操作指南》