- 招标项目技术、服务及其他要求

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量（台/套） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品1 | 电感耦合等离子体发射质谱仪 | 1 | 允许进口 |
| 产品2 | 生物安全柜 | 1 |  |

二、技术及配置要求

产品1  电感耦合等离子体发射质谱仪

（一）技术要求

1、等离子体质谱仪部分

＃1.1、雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器。

＃1.2、雾室：具有半导体制冷装置。

★1.3、炬管：石英炬管，拆卸和安装方便，矩管内径≥2.5mm，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成。

★1.4、接口：采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.45mm。

＃1.5、离子透镜组：至少具有离子提取和离子偏转双系统，同时具有提取透镜。

＃1.6、碰撞反应池：具备至少六极杆结构。

＃1.7、质量分析器：采用四极杆结构，四极杆驱动频率≥2.5 MHz。

★1.8、离子源：固态射频发生器，射频频率≤28MHz，工作状态下功率范围500~1600W或更宽。

＃1.9、二次放电消除技术：具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术。

＃1.10、质谱范围：2-258amu或更宽。

＃1.11、自动进样器：不少于200个样品位。

★1.12、高盐进样系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到1%以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染。

2、性能指标：

★2.1、标准模式下灵敏度[cps/ppm]

低质量数：Li(7) ≥50 M

中质量数：Y(89) ≥240 M

高质量数：Tl(205) ≥200 M (U≥300M)

＃2.2、检测限

Be(9) ≤ 0.5 ppt

In(115) ≤ 0.1 ppt

Bi(209) ≤ 0.1 ppt

＃2.3、背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景）

＃2.4、氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.6 %

＃2.5、双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %

＃2.6、短期稳定性(RSD)：≤2% (20 min) (在1ppb 标准溶液中测定)

＃2.7、长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (在1ppb 标准溶液中测定)

3、操作软件及应用软件

＃3.1、具有全自动调谐及打印所有仪器工作参数报告功能。

＃3.2、具有用户自定义报告格式功能。

＃3.3、具有无标半定量功能，无须任何标准物质即可得到至少60个以上元素的半定量数据。

＃3.4、具有审计追踪功能。

（二）配置要求

▲1、ICP-MS主机（包含满足正常运行的所有附件）1套。

＃2、ICP-MS软件工作站1套。

＃3、循环冷却水系统1套。

＃4、高盐进样系统1套。

＃5、200位以上自动进样器1台。

- ＃6、机械泵1台。

- ＃7、专用的数据处理系统和输出装置1套。

＃8、配套使用的不间断电源1套（至少延时1小时）。

＃9、保证仪器正常验收、运行的必备附件1套。

＃10、3Q验证1套。

＃11、镍采样锥 1个，镍截取锥 1个，一体式石英炬管 1个，进样泵管12根，内标泵管12根，废液泵管12根，进样毛细管5米，样品锥石墨导热垫片3片，机械泵油1升。

产品2  生物安全柜

（一）技术要求：

＃1、符合II级A2型的生物安全柜,垂直层流，30%气体外排、70%内循环，可接排风系统。

＃2、具有超高效空气过滤器，针对直径0.12μm的颗粒，过滤效率≥99.9995%。

＃3、内操作腔体由304号或更优级的不锈钢材料制作，内操作腔体一体成型结构，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。

＃4、四周采用负压设计，保证零泄漏。

＃5、具有高清彩色人机对话界面，具有实时监控，可显示流入气流和下降气流，具有安全状态显示及声光、联锁报警，具有前窗升降上下安全报警功能。

＃6、具有高效过滤器寿命显示及报警功能，具有紫外灯预约定时消毒灭菌功能, 具有紫外灯灭菌半小时自动关闭功能，具有温度显示和远程控制功能，具有节能模式和断电记忆功能。

＃7、尺寸：至少满足双人同时使用。

（二）配置要求

▲1、生物安全柜主机1套。

＃2、配套使用的相关附件1套。

三、履约能力要求

1.售后服务方案包含但不限于：保修计划、培训方案、服务响应、故障排除措施、应急措施、服务承诺。

2.其他有利于项目实施的承诺或相关证书(由投标人根据采购项目性质自行提供)。

注:投标人应当根据本项目实际情况提供真实、客观的证明材料。

四、商务要求（实质性要求）：

1.交货时间：采购合同签订后60日内。

2.交货地点：采购人指定地点（大成都范围内）。

3.付款方式：采购合同签订后5个工作日内预付合同总金额30%的货款，安装验收合格并提供收到发票后15日内，支付合同总金额60％的货款,设备正常使用满一年后支付剩余10%的货款。

4.验收方式：采购人与中标人按照国家、行业相关标准、政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）以及招标文件要求进行验收。

5.售后与技术服务（如果技术参数要求中有售后与技术服务要求按其要求执行）

5.1技术资料：中标人提供产品资料、操作手册等。

5.2制造商有授权维修工程师，授权维修工程师到现场进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室培训操作技术人员。

5.3维修响应：中标人应在24小时内对用户的要求作出响应，一般问题应在48小时内解决。

5.4制造商有授权技术支持工程师，协助用户进行方法开发。

5.5质保期：按招标技术要求进行验收，验收合格后24个月为质保期。在质保期内，提供所有必要的服务及配件，所产生的的费用包含在本次报价中。

5.6从货物到采购人实验室安装调试合格之日起3个月内为缺损索赔期。当产品性能发生显著降低，技术指标达不到生产厂商给出的技术指标时，采购人可以要求换货。

注：

1.以上标注“▲”的条款为本项目的实质性要求条款，供应商不满足的，将按照无效投标处理。

2.所有标注“＃”及“★”的条款均允许负偏离，但在评分表中按评分表要求扣除相应的分值。

3.条款中，要求提供证明材料的，供应商应提供相关证明材料或效力相当证明材料，否则相关条款视为负偏离的风险由供应商自行承担。