招 标 文 件

项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务（二批次）采购项目（二次）

项目编号：ZKGSF(ZB)-20251145-2

采 购 人：乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)（盖章）

联 系 人：邓老师

联系电话：0991-3632483

地    址：乌鲁木齐市新市区河南东路806号

采购代理：中科高盛咨询集团有限公司（盖章）

地    址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008

联 系 人：付文、丁凯露、孔姗姗、高霖

联系电话：0991-4881798、18609923615

- 目  录

- 第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	4

第三章 评标办法	30

一  总  则	30

二  投标文件初审	31

三  投标文件的澄清和补正	33

四 比较与评价	34

五 评分标准	34

第四章 采购需求	41

第五章 合同条款及格式	79

第六章 投标书格式	82

附件一、投标书	87

附件二、法定代表人资格证明书	89

附件三、法定代表人授权委托书	90

附件四、关于招标文件的声明函	91

附件五、诚信投标承诺书	92

附件六、供应商反商业贿赂承诺书	93

附件七、中小企业声明函（服务）	94

附件八、开标一览表	100

附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项1	101

附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项2	102

附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项3	103

附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项4	104

附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项5	105

附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项6	106

附件十、技术偏离表	107

附件十一、商务条款偏离表	108

附件十二、近三年（从投标截至时间往前推算）整体维保服务案例（业绩）表	109

- 第一章 招标公告

项目概况 乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务（二批次）采购项目（二次）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年07月10日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZKGSF(ZB)-20251145-2

项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务（二批次）采购项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3620000

最高限价（元）：300000、960000、600000、610000、280000、870000（报价不得超过采购需求表内的单价及总价，若不满足此项，则视为重大偏离）。

采购需求：

| 标项 | 维保名称 | 计量单位 | 单价（元） | 采购数量 | 采购金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 彩超维保 | 台 | 100000 | 2 | 200000 |
|  | 飞利浦7c维保 | 台 | 100000 | 1 | 100000 |
| 二 | CT维保 | 台 | 800000 | 1 | 800000 |
|  | 普放维保 | 批 | 160000 | 1 | 160000 |
| 三 | 层流维保 | 批 | 600000 | 1 | 600000 |
| 四 | 制氧机维保 | 台 | 610000 | 1 | 610000 |
| 五 | 迈瑞Resona 7EX超声维保 | 台 | 140000 | 1 | 140000 |
|  | GE LOGIQ E9超声维保 | 台 | 140000 | 1 | 140000 |
| 六 | VINNO70超声维保 | 台 | 300000 | 2 | 600000 |
|  | 迈瑞DC-8EXP超声维保 | 台 | 150000 | 1 | 150000 |
|  | PHILIPS EPIQ7C超声维保 | 台 | 120000 | 1 | 120000 |
| 合计 |  |  |  |  | 3620000 |

合同履约期限：详见招标文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项2、标项4、标项6为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。标项1、标项3、标项5为专门面向小微企业（含小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。

3.本项目的特定资格要求：（1）提供服务中如有配件属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（2）标项2：投标人须具有省、自治区、直辖市环境保护或生态环境颁发的有效期内辐射安全许可证。

三、获取招标文件

时间：2025年06月18日至2025年06月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月10日 11:00（北京时间）

投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/

开标时间：2025年07月10日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)

地 址：乌鲁木齐市新市区河南东路806号

联系方式：0991-3632483

2.采购代理机构信息

名 称：中科高盛咨询集团有限公司

地 址：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室

联系方式：0991-4881798

3.项目联系方式

项目联系人：付文、丁凯露、孔姗姗、高霖

电 话：0991-4881798

- 第二章 投标须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 | 项目名称：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务（二批次）采购项目（二次）标项一/标项二/标项三/标项四/标项五/六 项目编号：ZKGSF(ZB)-20251145-2 标项编号：ZKGSF(ZB)-20251145-2/01/02/03/04/05/06 采购内容：详见采购需求表 |
| 2 | 采购人信息 | 采购人：乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院) 联系人：邓老师 联系电话：0991-3632483 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：中科高盛咨询集团有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心写字楼智海2008 联 系 人：付文、丁凯露、孔姗姗、高霖 联系电话：0991-4881798 |
| 4 | 服务地点 | 乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)指定地点。 |
| 5 | 服务期 | 以第四章 采购需求表 参数及说明里面的服务期限为准。 |
| 6 | 服务质量保证 | 满足采购人要求及招标文件要求 |
| 7 | 付款方式 | 以实际签订合同为准。 |
| 8 | 所属行业 | 依据工信部联企业〔2011〕300号，工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知：本项目标的所属行业：其他未列明行业 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 9 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 10 | 评标办法 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定的评审标准，采用综合评分法 |
| 11 | 投标人资格条件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项2、标项4、标项6为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。标项1、标项3、标项5为专门面向小微企业（含小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。 3.本项目的特定资格要求：（1）提供服务中如有配件属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； （2）标项2：投标人须具有省、自治区、直辖市环境保护或生态环境颁发的有效期内辐射安全许可证。 |
| 12 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 15 | 招标代理费 | 参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定下浮20%由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下： 招标代理服务收费标准 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 备注. 100以下; 1.50%; 1.50%. 100-500; 1.10%; 0.80%. 500-1000; 0.80%; 0.45%. 1000-5000; 0.50%; 0.25%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.50%=1.5（万元）； （500-100）万元×1.10%=4.4（万元） （1000-500）万元×0.80%=4.0（万元） （2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元） 合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元) 注：5万元以下项目，服务费不超过1500元。 缴费账户 单位名称：中科高盛咨询集团有限公司乌鲁木齐分公司 开户行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行 账 号：512030100100246905 行号：309881002036 开户行电话：0991—4608418 邮箱：2318456331@qq.com 联系电话：18999908076 |
| 16 | 采购内容 | 详见采购需求表 |
| 17 | 最高投标限价 | 招标人设置投标报价最高上限：标项1：300000元、标项2：960000元、标项3：600000元、标项4：610000元、标项5：280000元、标项6:870000元，高于最高限价的，其投标文件按无效投标处理。报价不得超过各标项采购需求的单价及总价，若不满足此项，则视为重大偏离，无效投标。 |
| 18 | 投标有效期 | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 19 | 投标保证金 | 投标保证金： 投标保证金交纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交。 标项1：3000元（大写：叁仟元整） 标项2：9600元（大写：玖仟陆佰元整） 标项3：6000元（大写：陆仟元整） 标项4：6100元（大写：陆仟壹佰元整） 标项5：2800元（大写：贰仟捌佰元整） 标项6：8700元（大写：捌仟柒佰元整） 须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，须于投标截止时间前递交至招标代理机构指定账户，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 账 户 名：中科高盛咨询集团有限公司 账 号：9902001807240658 开户银行：中国民生银行长沙麓谷支行 行 号：305551031033 备注：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号ZKGSF(ZB)-20251145-2/01/02/03/04/05/06及用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。 |
| 20 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 21 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 |
| 22 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 23 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2025年07月10日 11:00（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 24 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 25 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人或招标代理机构依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从政采云专家库中随机抽取。 |
| 26 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会每包推荐中标候选人。 |
| 27 | 中标人公示媒介 | 新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 28 | 招标文件领取 | 时间：2025年06月18日至2025年06月26日（8个日历日），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23：59（北京时间） 地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 29 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十一群”群的钉钉群号：44303812（如已加入1-20群，无需重复加入，二十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 30 | 中小微企业政策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》，否则作废标处理。 |
|  |  | （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 31 | 中小微企业政策文件说明 | 1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。 |
| 、 |  | 不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。 |
| 32 | 注： 1、除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 2、除非另有特殊说明，若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。 3、招标投标文件中的报价为一次报价。 |  |
| 备注：投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |  |  |

二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

服务期：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见招标文件第四章采购需求。

3.标包划分：

3.1本项目划分：6个标项。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定总价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  符合招标文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无需重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定下浮20%由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% |  |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% |  |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.50%=1.5（万元）；

（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

注：5万元以下项目，服务费不超1500元。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求表

第五章  合同条款及格式

第六章：投标书格式

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到新疆政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。 17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

附件一、投标书

附件二、法定代表人资格证明书

附件三、法定代表人授权委托书

附件四、关于招标文件的声明函

附件五、诚信投标承诺书

附件六、供应商反商业贿赂承诺书

附件七、中小企业声明函（服务）附件

附件八、开标一览表附件

附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件十、技术偏离表

附件十一、商务条款偏离表

附件十二、近三年（从投标截至时间往前推算）整体维保服务案例（业绩）表

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

（1）供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对招标文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本招标文件附件：投标书格式要求编制，不得对招标文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对招标文件格式可更改的例外情况：招标文件附件：投标书格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3招标报价应包括：货物及服务本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

22.4投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.5技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，每标项不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和附件：“投标书格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

29.2开标程序

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《投标人须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《投标人须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。【结束签字时段】

（6）【进入开评标流程】首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“29.3投标供应商资格审查”），审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（7）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为20分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《投标人须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30%，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42. 中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予

43．履约保证金

无

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

投诉人：                   法定代表人：

地址：                           电话：

委托代理人姓名：                 职务：

住址：                       联系电话：

被投诉人：                 法定代表人：

地址：                         电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于     年    月    日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月  日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人）：（签字）

年   月    日

本投诉书正本   份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：乌鲁木齐市财政局采购办

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

第三章 评标办法

- 一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5本办法的评标对象是指供应商按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括供应商应招标小组要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、招标组织机构的组成

2.1招标小组成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家组成，招标小组的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由招标小组确认，并接受其领导。

2.3招标小组应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、招标小组职责

3.1审查招标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求供应商对招标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐成交候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、招标小组义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复招标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由招标小组对供应商的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作废标处理；

5.2对通过初审的供应商的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3评标报告与推荐成交候选人

5.4招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100，项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

- 二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 | 1 | 有效的营业执照； |
|  | 2 | 法人授权委托书或法定代表人证明文件； |
|  | 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（由具备资质的中介机构出具2024年的财务审计报告复印件加盖公章或近一年内银行提供的资信证明（新公司从成立之日起算）；成立不满一年企业提供财务报表（复印件加盖公章）； |
|  | 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： ①提供税务部门出具的近一年内任意一个月的完税证明（新公司从成立之日起算，如无产生税收，需提供不拖欠税收证明材料；） ②依法缴纳近一年内任意一个月企业缴纳社保证明材料（新公司从成立之日起算） |
|  | 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）； |
|  | 6 | 投标保证金交纳凭证或有效的保函相关证明资料； |
|  | 7 | 本项目的特定资格要求：（1）提供服务中如有配件属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）； 标项2：投标人须具有省、自治区、直辖市环境保护或生态环境颁发的有效期内辐射安全许可证。 |
|  | 8 | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为获取招标文件之日起投标截止时间止（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；（若未完整提供，可由采购人或采购代理机构在开标现场查询，若查询后符合要求则该项通过，若查询内容不符合要求，则视为无效投标。） |
|  | 9 | 中小企业声明函。（标项1、标项3、标项5必须提供） |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式填写、内容全面不存在字迹模糊、辨认不清的； |
|  | 2 | 投标文件的有效期满足招标文件的规定； |
|  | 3 | 投标代表授权书由法定代表人签署并加盖公章； |
|  | 4 | 投标文件按照规定应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章； |
|  | 5 | 投标文件针对同一种服务未出现两个或两个以上的报价； |
|  | 6 | 投标文件的服务期满足招标文件要求； |
|  | 7 | 投标文件载明的维保、验收标准和方法等符合招标文件的要求； |
|  | 8 | 投标人的报价未超过预算价或最高限价； |
|  | 9 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件； |
|  | 10 | 无不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

- 三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

- 四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

（8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

- 五 评分标准

- 标项一、标项二、标项五、标项六

| 商务和技术部分（70分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 备注 |
| 1 | 服务响应偏离 | 投标人须对照第四章采购需求参数及说明全部内容逐条在《服务、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码） 完全满足参数得29分，参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。注：投标人须对本采购文件采购需求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投服务、产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，提供相关证明材料，如证书、合同、查询链接截图等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 | 29 |
| 2 | 整体维保方案 | 供应商针对本项目服务需求，提供项目实施方案，内容包括但不限于以下内容： 1.团队人员工作安排及上岗培训。内容完整、方案合理，得1分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 2.维保设备配置及管理方案。内容完整、方案合理，得2分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 3.具体维保方案（包含但不限于日常巡检频率、分级保养计划、系统优化建议等），内容完整、方案合理，得3分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 4、设备可用率保障措施，需提供实时监测方案及承诺书（承诺设备可用率等）内容完整、方案合理，得2分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 5、维保服务周期安排及进度报告（根据维保服务进度及内容完成情况，每月向采购人汇报工作情况并提交进度报告交采购人核验等）、有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的的保证措施、定期交付完整的维保台账等，内容完整、方案合理，得4分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 注：存在瑕疵或不合理或不符合之处是指内容套用或错用、凭空捏造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 12 |
| 3 | 质量控制保证措施 | 根据投标人提供的质量控制保证措施进行综合评审，内容包括：①质量方针、目标、标准②质量保证承诺③全过程质量保障措施。注：以上内容完整且完全满足项目要求得3分，每缺一项扣1分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣0.5分（缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况），扣完为止。 | 3 |
| 4 | 故障处理及应急响应机制 | 根据供应商提供的故障应急方案，从方案的合理性、适用性及可操作性等方面进行评分。包括但不限于以下内容： - 故障分级响应方案及故障维修响应时间； - 紧急故障处理预案； - 备品备件提供方案； - 节假日支持方案； 以上内容全部提供的得8分，每缺少一项内容扣2分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 5 | 零配件来源的可靠性、稳定性 | 更换的零配件，需提供有效的产品合法来源证明材料，或自身为生产厂家，且需提供承诺书（需承诺更换的设备、零配件等需与设备兼容并符合质量要求），满足得2分。未完整提供证明材料及承诺书不得分。 | 2 |
| 6 | 业绩 | 投标人近三年（2022年6月至今）已完成同类项目服务业绩，最多提供5个，须提供加盖企业公章的合同及中标通知书复印件并加盖公章，1份有效业绩得2分，最高得分为10分，无法辨识或未提供不计分。 | 10 |
| 7 | 人员配置 | 专职维保服务人员须具有相应维保服务的技术能力（至少三年工作经验），并提供相应人员名单、身份证信息、资格证书、上岗证书或从业证书，及在职单位为其缴纳的社保证明材料。满足得3分，不满足或不提供不得分，每少一项扣0.6分，扣完为止。 | 3 |
| 8 | 其他优惠条件 | 维保服务期限在招标文件要求基础上每延长一个月加0.5分，本项最高得3分。需提供承诺书（需体现维保服务时长），否则不计分。 | 3 |
| 投标报价（30分） |  |  |  |
| 9 | 投标报价 (30分) | 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：当投标人的报价明显低于常规报价，评标委员会人为该投标人的最低投标报价或者某些小项报价明显不合理或者明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料予以解释说明（包括材料成本、管理费用、人员成本、税收等所有成本及利润），投标人不能证明其报价合理的，评标委员会将认定该投标人以低于成本价投标，报价严重不平衡、不合理，是恶意不正当竞争行为，其投标将作无效投标处理。 | 30 |

- 标项三、标项四

| 商务和技术部分（70分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 备注 |
| 1 | 服务响应偏离 | 投标人须对照第四章采购需求参数及说明全部内容逐条在《服务、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码） 完全满足参数得26分，参数每有一项负偏离扣3分，扣完为止。注：投标人须对本采购文件采购需求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投服务、产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，提供相关证明材料，如证书、合同、查询链接截图等，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 | 26 |
| 2 | 整体维保方案 | 供应商针对本项目服务需求，提供项目实施方案，内容包括但不限于以下内容： 1.团队人员工作安排及上岗培训。内容完整、方案合理，得1分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 2.维保设备配置及管理方案。内容完整、方案合理，得2分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 3.具体维保方案（包含但不限于日常巡检频率、分级保养计划、系统优化建议等），内容完整、方案合理，得3分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 4、设备可用率保障措施，需提供实时监测方案及承诺书（承诺设备可用率等）内容完整、方案合理，得2分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 - 5、维保服务周期安排及进度报告（根据维保服务进度及内容完成情况，每月向采购人汇报工作情况并提交进度报告交采购人核验等）、有详细明确的维修保养质量目标及分期目标，并提供具体可行、详细准确的的保证措施、定期交付完整的维保台账等，内容完整、方案合理，得4分；每有一项存在瑕疵或不合理或不符合本项目实际情况的扣1分，扣完为止。未提供不得分。 注：存在瑕疵或不合理或不符合之处是指内容套用或错用、凭空捏造、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等。 | 12 |
| 3 | 质量控制保证措施 | 根据投标人提供的质量控制保证措施进行综合评审，内容包括：①质量方针、目标、标准②质量保证承诺③全过程质量保障措施。注：以上内容完整且完全满足项目要求得3分，每缺一项扣1分，所提供的方案中每有一处缺陷的扣0.5分（缺陷是指：存在凭空编造、没有具体说明、内容前后不一致、前后逻辑错误、逻辑漏洞、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、套用其他项目方案、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况），扣完为止。 | 3 |
| 4 | 故障处理及应急响应机制 | 根据供应商提供的故障应急方案，从方案的合理性、适用性及可操作性等方面进行评分。包括但不限于以下内容： - 1.故障分级响应方案及故障维修响应时间； - 2.紧急故障处理预案； - 3.备品备件提供方案； - 4.节假日支持方案； 以上内容全部提供的得8分，每缺少一项内容扣2分；方案内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分，扣完为止。 | 8 |
| 5 | 零配件来源的可靠性、稳定性 | 更换的零配件，需提供有效的产品合法来源证明材料，或自身为生产厂家，且需提供承诺书（需承诺更换的设备、零配件等需与设备兼容并符合质量要求），满足得2分。未完整提供证明材料及承诺书不得分。 | 2 |
| 6 | 业绩 | 投标人近三年（2022年6月至今）已完成同类项目服务业绩，最多提供5个，须提供加盖企业公章的合同及中标通知书复印件并加盖公章，1份有效业绩得2分，最高得分为10分，无法辨识或未提供不计分。 | 10 |
| 7 | 人员配置 | - 项目实施有专业技术人员负责，项目负责人及拟派专职人员不少于两人，其中专职驻场服务人员至少一名（具有相关行业工作经验3年及以上），具有相应维保服务的技术能力，提供相应人员名单、身份证信息、资格证书、上岗证书或从业证书，及缴纳的社保证明材料等，并保证在服务期内不得随意更换人员，如必须更换需经得采购人同意，需提供承诺书。人员全部满足且证照齐全得4分，每少一人或每有一人证照不全扣0.5分。未提供或不满足驻场要求不得分。 2、每增加一名专职驻场服务人员加2分，需按上述要求提供相关证明材料，否则不计分。 | 6 |
| 8 | 其他优惠条件 | 维保服务期限在招标文件要求基础上每延长一个月加0.5分，本项最高得3分。需提供承诺书（需体现维保服务时长），否则不计分。 | 3 |
| 投标报价（30分） |  |  |  |
| 9 | 投标报价 (30分) | 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分统一按照以下公式计算：投标人价格得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：当投标人的报价明显低于常规报价，评标委员会人为该投标人的最低投标报价或者某些小项报价明显不合理或者明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料予以解释说明（包括材料成本、管理费用、人员成本、税收等所有成本及利润），投标人不能证明其报价合理的，评标委员会将认定该投标人以低于成本价投标，报价严重不平衡、不合理，是恶意不正当竞争行为，其投标将作无效投标处理。 | 30 |

备注:1、根据《政府采购货物和服务招投标管理办法》第87号令第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100。

标项2、标项4、标项6为非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予小型、微型企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。标项1、标项3、标项5为专门面向小微企业（含小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。

4、各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标候选人。

5、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

6、经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标人，做为废标处理。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（15）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（16）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1)投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(3)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(4)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(5)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（10）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形。

- 采购需求

标项1

（一）超声维保技术参数

- 维保设备：意大利 百胜MyLabTwice Chd(一台)彩色多普勒超声诊断仪

德国 西门子Acuson Sequoia(一台)超高端全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪

二、维保期限：一年

三、提供合同服务类别为：整机全保

四、维保技术参数：

1、保修期内更换零部件费、人工费等由厂家承担，每年至少提供四次工程师主动上门整机保养。

2、保养包括仪器除尘清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，以及非紧急性质的补救性维修，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维修，保养时间由使用科室定。此外厂家工程师需向我院提供一份计划性的定期维修报告。

3、365天*24小时热线电话全程支持，电话答疑、在线支持医院设备科工程师及使用设备科室人员提出的设备相关问题。

4、提供安全检查及升级服务，并对所维修设备提供质量保证。

5、接到设备报修电话后应立即派遣工程师前往维修设备。最多不得超过两个工作日到达现场。

6、更换所有零备件到位时间不大于72小时，进口备件5日内送达（不可抗力因素除外）。

7、在合同效期内，所有备件免费更换且所有备件均为百胜、西门子原厂全新备件。

8、保证维修后整机性能与原机设计性能无差别。

（二）、飞利浦 EPIQ 7c维保技术参数

一、维保设备：飞利浦 EPIQ 7C (一台) 彩色多普勒超声诊断仪

二、维保期限：一年

三、提供合同服务类别为：整机全保

四、维保技术参数：

1、保修期内更换零部件费、人工费等由厂家承担，每年至少提供四次工程师主动上门整机保养。

2、保养包括仪器除尘清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，以及非紧急性质的补救性维修，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维修，保养时间由使用科室定。此外厂家工程师需向我院提供一份计划性的定期维修报告。

3、365天*24小时热线电话全程支持，电话答疑、在线支持医院设备科工程师及使用设备科室人员提出的设备相关问题。

4、提供安全检查及升级服务，并对所维修设备提供质量保证。

5、接到设备报修电话后应立即派遣工程师前往维修设备。最多不得超过两个工作日到达现场。

6、更换所有零备件到位时间不大于72小时，进口备件5日内送达（不可抗力因素除外）。

7、在合同效期内，免费更换一把血管探头，其余备件免费更换且所有备件均为飞利浦原厂全新备件。

8、保证维修后整机性能与原机设计性能无差别。

标项2

（一）、CT维保

- 项目概述

1、服务地点：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）

2、服务期限：二年。

| 设备型号 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Philips 64排CT | 为Philips 64排CT设备提供金保服务。包括不限次人工技术服务+备件更换+开机率保证。 1、维保范围包括： 1）整机紧急维保；2）备件更换； 3）定期保养；4）开机率保障。 2、服务范围包括： 1）不限次数人工及工程差旅费及零配件费。 | 服务范围不包括：球管、探测器、空调、激光相机等所有第三方外围设备）。 |

二、维保服务的具体要求

- 投标人提供有效期内的辐射安全许可证，需满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条中规定要求：生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当依照本章规定取得许可证。

- 维修响应时间：接到客户报修响应时间：即时，工程师到达现场时间：≤1小时，能1小时提供技术操作咨询。

- 专业工具：维保公司需提供维修保养使用的特殊精密专业工具列表，提供专用维修工具校正记录及年度国家级校正机构或者授权单位出具的检测报告。

- 服务工时：合同期内投标人须为采购人64 排CT 设备提供不限次人工技术服务。

- 备件免费更换：

  - 合同期内采购人64 排CT 设备发生备件损坏故障需要时，投标人需为其免费提供备件更换，

  - 更换范围应包含64 排CT 设备整机备件（不包含球管、探测器）。

  - 备件更换不包含所有第三方生产或拥有的设备和软件，如高压注射器、稳压电源、UPS、外配打印机、录像机、视频外设、操作系统升级等。

- 维修人工不限次数，每年进行4次/年专业保养，具体内容包括图像质量检查；球管使用情况检查；重建系统检查；软件等等以保证设备状态至出厂标准。

- 定期保养：投标人须提供定期维护保养，制定详细的保养计划。

（1）CT 、DR设备每3个月定期为设备做一次保养，提供整机的全面定期维护保养及预防性巡检，

（2）每次维护保养时间前通知采购人，协调确定具体保养时间，应在不影响采购人正常工作的时间内进行。

（3）定期的维护保养服务内容包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

- 质保期内设备开机率≥95%(按日历天数计算)；自设备报修后开始计时，计算设备停机时间，以此确认设备开机率；若因设备故障造成设备停机状态，停机时间每超过一天，维保服务合同期限自动延长两天。

- 在当地有常驻工程师。（提供该工程师医疗器械相关证书及社保缴纳证明)，确保设备维修的及时性，该工程师需做好维保设备日常服务管理，并按年度出具相关维修报告。

10.维保期内维护更换的备件为原厂合法、合规备件，确保备件质量应符合行业标准，需提供承诺函。

11.中标单位需在我院工程师的监督下对设备进行全面评估检查，出具设备状态评估报告，评估的主要内容包括电气安全、网络安全、软件升级、硬件升级等。

12.为了保障设备良好稳定的工作，中标方需立即更新已使用时间较长或已损坏的硬件，不得以任何理由拒绝更新。

13.投标人具备专业服务团队，为本项目配备的工程师维修资格证书不少于3名（需提供工程师维修资格证书原件扫描件加盖公章）

14.备件来源要求：确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件，安装完毕后达到X线机设备运行标准（旧件收回）。提供近重要备件进口报关单复印件，保证备件供应100%保障。

15.投标人必须具备国内大型医疗设备的保修能力,提供证明文件。

16.国内具有备件库，提供备件库的房租租赁合同、仓库实景照片及文字说明材料。

17.如需更换配件，国内仓库配件到达时间≤24小时，如因中标方原因导致设备单次停机时间≥72小时，院方有要求中标方承担响应损失的权利。

18.设备信息实现远程管理，基础信息实时监控、微信检测、手机报修、效益分析等功能完善。

19.技术培训：投标人承诺为采购人提供相应的技术维修培训，包括原理讲解、上机模拟，故障诊断等。

20.保修期内软件免费升级。

21.投标人所提供的维保服务，不得破坏、变更设备的结构和电气设计的基础。包括但不限于

（1）机械运动部分，保证正常运行。定期保养滑道、轴承。

（2）高压、运动控制部分，定期清洁保养。

（3）主机、工作站部分，定期清洁保养，备份数据库，整理资料。

（4）定期检查各个风扇运行情况，如有问题及时更换。

（5）定期检查电线电缆数据线，如有损坏及时更换。

（6）科室如有问题，及时到达解决。

22.提供设备质控支持（包括质控的培训）。无论维修保养期内外，中标单位应协助采购人建立医疗器械维修保养管理制度。并按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维修并记录；协助采购人进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。

23.提供优秀的服务方案，方案中投标方需对公司的服务需求响应与承诺、售后技术服务流程做详细说明。

24.维保期内需对机房辐射防护设备进行维护及保养，完善设备门机联动、辐射防护警示灯等。

25.维保服务期限内如中标方在对设备维修、保养过程对设备造成损坏，中标方须赔偿设备损失及相应的经济损失。

26.中标方承担对本院区所有放射设备年度检测并出具符合要求的检测报告；对本院区所有辐射工作人员配备个人剂量计，并出具相应的个人剂量监测报告。 可委托有相关资质的第三方检测公司进行。

五、商务要求：

1、服务要求：投标人须有稳定的常驻服务机构，确保服务及时性、专业性（提供营业执照、社保缴纳证明）；

2、投标人提供的所有资料均需真实有效，提供任何虚假、误导的资料均会构成虚假投标，并导致投标人在本次投标中的资格被取消。

（二）、DR机维保服务技术参数

- 项目概述

1、服务地点：乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）

2、服务期限：二年。

| 设备型号 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 锐珂DR_X线机 VX3739-SYS | 为锐科DR_X线机设备提供人工技术保服务。包括定期保养+不限次人工技术服务。 1、维保范围包括： 1）整机紧急维保；2）定期保养； 2、服务范围包括： 1）不限次数人工服务 | 服务范围不包括：故障备件的更换、空调、激光相机等所有第三方外围设备 |
| 锐珂DR_X线机 移动DR | 为锐科DR_X线机设备提供人工技术保服务。包括定期保养+不限次人工技术服务。 1、维保范围包括： 1）整机紧急维保；2）定期保养； 2、服务范围包括： 1）不限次数人工服务 | 服务范围不包括：故障备件的更换、空调、激光相机等所有第三方外围设备 |

二、维保服务的具体要求

- 提供24小时热线服务电话随时在线响应。接到医院报修电话后，维修响应时间≤2小时，工程师到达现场时间≤10小时，现场确认故障原因≤24小时。

- 中标单位需在我院工程师的监督下对设备进行全面评估检查，出具设备状态评估报告，评估的主要内容包括电气安全、网络安全、软件升级、硬件升级等。

- 为了保障设备良好稳定的工作，中标方需立即更新已使用时间较长或已损坏的硬件，不得以任何理由拒绝更新。

- 投标人具备专业服务团队，为本项目配备的工程师维修资格证书不少于3名。

- 备件来源要求：确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件，安装完毕后达到X线机设备运行标准；旧件替换后随设备保存。提供近重要备件进口报关单复印件，保证备件供应100%保障。

- 国内具有备件库，提供备件库的房租租赁合同、仓库实景照片及文字说明材料。

- 如需更换配件，国内仓库配件到达时间≤24小时，如因中标方原因导致设备单次停机时间≥72小时，院方有要求中标方承担响应损失的权利。

- 提供一年4次的高级保养，投标文件中需提供明确保养的具体内容

- 设备信息实现远程管理，基础信息实时监控、微信检测、手机报修、效益分析等功能完善。

- 技术培训：投标人承诺为采购人提供相应的技术维修培训，包括原理讲解、上机模拟，故障诊断等，投标人须具备经中国医学装备协会评定认可的培训基地，并提供相关资料（认证证书或合作协议等）。

- 保修期内软件免费升级。

- 投标人所提供的维保服务，不得破坏、变更设备的结构和电气设计的基础。包括但不限于1、机械运动部分，保证正常运行。定期保养滑道、轴承。

2、高压、运动控制部分，定期清洁保养。

3、主机、工作站部分，定期清洁保养，备份数据库，整理资料。

4、定期检查各个风扇运行情况，如有问题及时更换。

5、定期检查电线电缆数据线，如有损坏及时更换。

6、科室如有问题，及时到达解决。

- 提供设备质控支持（包括质控的培训）。无论维修保养期内外，中标单位应协助采购人建立医疗器械维修保养管理制度。并按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维修并记录；协助采购人进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。

- 提供优秀的服务方案，方案中投标方需对公司的服务需求响应与承诺、售后技术服务流程做详细说明。

- 维保期内需对机房辐射防护设备进行维护及保养，完善设备门机联动、辐射防护警示灯等。

- 维保服务期限内如中标方在对设备维修、保养过程对设备造成损坏，中标方须赔偿设备损失及相应的经济损失。

标项3

- 层流设备PCR实验室设备维保参数

一、维护保养项目基本情况

1.项目名称：净化系统设备维护保养服务

2.项目地点：乌鲁木齐市健康路1号

3.项目内容：医院洁净手术室、新生儿科、重症医学科、供应室和营养科的净化机组、室外风冷机、电磁电路、气体压缩设备、手术室内照明系统及电路、给排水及冷热源泵体等设备设施维护保养和检验科PCR实验室洁净系统技术服务。

二、维保基本要求

1.配备专职人员负责净化设备的管理，日常维护。

2.每周至少 5 次派专业技术人员对洁净系统进行日常巡检维护。

3.每次巡检维护、故障排除、设备清洁等工作后做好记录，每月汇总盖章后移交院方。

4.维护保养洁净区设备及其它配套设施严格按照《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013》标准、《医院空气净化管理规范WS/T368-2012》执行。

5.保障净化系统设备正常运行,保证洁净手术室工作正常开展，符合自治区卫生监督部门的要求。

6.负责按照净化系统设备维保方案进行定期检查、维护和维修。

7.配合属地管理单位对净化系统进行优化和调整。

三、软件维护

1．及时对洁净系统设备进行必要的故障报警排除,以保证设备及联动设备处于最稳定和最优化状态。

2．定期检查电源接触器和控制操作系统系统数据，使其数据处于正常范围状态内。

3．定期检查各设备仪器仪表数据参数及复位情况，对不正确参数进行重置和调整，保证其处于最稳定的状态。

四、硬件维护
    1．保持设备机组电器元件的清洁度，防止因为积灰太多和湿度高，温度高及线路的松动而导致的故障。
    2.检查设备各项告警指示灯是否处于报警状态，如出现报警及时处理。

五、维保细则

（1）每周维修检查内容

1.每周至少5次派专业技术人员对洁净空调系统进行日常巡检维护。

2.常见故障清查及排除，对报警故障、已维护的工作事项建立台账档案记录。

3.对新风机组设备进行清洁，更换新风机初效或新风口过滤棉，清洗更换的初效过滤器及初效棉。每两周对洁净循环机组设备进行清洁，检查初效、中效是否有破损，有破损的及时更换；根据洁净空调压力检测系统提示初效、中效及高效堵塞时，及时更换过滤器，保证洁净空调的送风量达到设计要求。

4.巡检加湿系统的给排水、阀门管件等确保加湿系统正常运行。

5.对洁净空调的表冷段及积水盘检查、清洁。

6.巡检洁净空调内部的灭菌系统，发现灭菌紫外线灯管不亮的及时维修，根据紫外线灯管的使用要求对使用时间到期的及时更换，保证灭菌系统的正常工作。

7.巡检制冷设备的管道循环水压力，对不正常设备或参数及时维修。

8.手术室控制系统的巡检维护。

9.洁净区域：巡检装饰墙面、顶面、地面的完好性，对开裂、开胶的部分及时维修；巡检洗手盆、刷手池、卫生间的给水、水龙头等，对不正常部件及时更换；巡检手推门、电动感应门，对不正常的部件及时更换；巡检照明、开关、插座，对不亮等灯管及损坏的开关、插座及时更换。

（2）每月维修检查内容：

1.对所有系统设备进行例行检查，以保证系统运行正常。

2.清洁所有主要设备。

3.调试所有设备，特别是备用电源系统。

4.替换所有不正常的电气设备。

5.加湿系统的维护。

6.手术室、新生儿科、重症医学科、供应室和营养科控制系统的检查维护，对自动门、气体终端、照明、机组等维护检查。

（3）每季度维修检查内容：

1.每季度一次设备的除尘、清理，扫净设备显露的尘土，对设备风扇等部件要卸下彻底吹风除尘，同时检查手术室、新生儿科、重症医学科和营养科过滤器的通风、堵塞情况。

2.及时更换使用寿命到期的配件。

3.按照用户需求定期对净化系统和设备进行保养维护：如机组电机叶轮的校正、皮带的检查更换、对电机异常声响进行相关的处理。

4.清理及润滑有关的设备配件（如轴承、隔震器，需要润滑的机件）。

5.检查配电情况。

（4）半年维修检查内容：

1.检查有关设备的联轴器和隔震器。

2.清理润滑油过滤器及润滑

3.检查电机轴承及叶轮的固定安装和防漏密封件

4.检查设备安装的固定、移位情况

（5）一年维修检查内容：

1.检查及调校系统和设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

2.检查及调校平衡阀、调节阀。

3.检查及调校有关时间控制器、阀门等。

4.核对传感元件的工作情况、数据误差。

5.建档并定期回访。

（6）维保期内按时更换的配件

1.新风机组、循环机组，循环水软连接管全部更换。

2.新风机、循环机组紫外线灯管每两月全部更换。

3.循环机组加湿器保证正常工作，并且每半年清洗加湿桶且更换电极片。

4.保证所有设备功能完好且能正常使用。

5.新风及循环机组过滤器按标准要求更换。

6.更改新风机组新风吸入口方向，在室外增加风道，吸入口正对天空，并且在吸入口制作防雨遮挡。

六、维保服务要求

1.与管理单位保持密切联系，了解系统运行情况，听取管理单位对维护工作的意见。

2.每天确定专人值班，发生故障随叫随到，应在接到管理单位电话后2小时内到现场进行处理，急修故障响应时间小于1小时。

3.每次故障排除后，必须填写维修记录单。

4.当设备设施出现故障需要更换设备材料时，向院方提供配件，负责安装并负责保修一年。

5.严格按照维保细则具体内容，定期对设施设备进行维护，完成相应工作后应有相关记录回执，双方签字确认并建立维护档案。

6.维保到期前三个月提出下一期管理建议及维保方案，供院方参考。

7.维保期内对手术室、重症、新生儿科、营养科洁净环境进行检测，并出具本地区疾控中心检测报告。

七、维保内容

（1）洁净手术室维护内容

1.负责洁净区的插座、照明、电动门、医用气密门、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、医用气体报警箱、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、监控系统、背景音乐系统、内线电话系统、医用气体系统、辅助区域洁净空调系统、生活区洁净空调系统等日常巡检及检修维护；

2.手术室的照明、地插、插座箱、观片灯、书写台、器械柜、吊塔、无影灯、电动门、医用气密门、中央控制板、电源配电箱、排风系统、洁净空调高效送风箱及高效过滤器、洁净空调回风百叶及回风箱、橡胶板地面、监控系统、背景音乐系统、医用气体系统等日常巡检及检修维护；

3.设备层洁净空调系统的加湿系统（补水阀、排水阀、加湿桶、电极板、控制器、交流接触器、中间继电器、空开断路器、保险管、蒸发管、系统软件等）、洁净空调自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机箱（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀等）、冷热水比例电动阀、冷热水旁通阀、排水阀等日常巡检及检修维护；

4.冷源系统的循环泵维护、补水泵维护、冷源系统的阀门管件、冷源系统的排气阀门、冷热源切换主阀、单向阀、Y型过滤器、法兰蝶阀、风冷热泵制冷机散热风扇、控制柜（主板维护、交流接触器、空开断路器、热继电器、中间继电器、保险管等）、制冷机冷媒压力监测及补充、水流开关、冷凝器保养及清洁、管壳式板换维护及清洗等日常巡检及检修维护。

5.手术室二氧化碳气瓶更换及管线检修维护。

（2）PICU洁净区维护内容

1.负责PICU洁净区内插座、照明、电动门、医用气密门、医用玻璃气密门、门禁可视对讲系统、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、医用气体报警箱、医疗设备带及终端、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、监控系统、背景音乐系统、内线电话系统、医用气体系统、医疗带及终端、洁净空调系统、吊塔（含气体终端）等日常巡检及检修维护；

2.设备层洁净空调系统的加湿系统（补水阀、排水阀、加湿桶、电极板、控制器、交流接触器、中间继电器、空开断路器、保险管、蒸发管、系统软件等）、洁净空调自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机箱（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀等）、冷热水比例电动阀、冷热水旁通阀、排水阀等日常巡检及检修维护；

3.冷源系统的循环泵维护、补水泵维护、冷源系统的阀门管件、冷源系统的排气阀门、冷热源切换主阀、单向阀、Y型过滤器、法兰蝶阀、风冷热泵制冷机散热风扇、控制柜（主板维护、交流接触器、空开断路器、热继电器、中间继电器、保险管等）、制冷机冷媒压力监测及补充、水流开关、冷凝器保养及清洁、管壳式板换维护及清洗等日常巡检及检修维护。

（3）NICU洁净区维护内容

1.负责NICU洁净区内插座、照明、电动门、医用气密门、医用玻璃气密门、门禁可视对讲系统、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、医用气体报警箱、医疗设备带及终端、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、监控系统、背景音乐系统、内线电话系统、医用气体系统、医疗带及终端、洁净空调系统、吊塔（含气体终端）等日常巡检及检修维护；

2.设备层洁净空调系统的加湿系统（补水阀、排水阀、加湿桶、电极板、控制器、交流接触器、中间继电器、空开断路器、保险管、蒸发管、系统软件等）、洁净空调自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机箱（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀等）、冷热水比例电动阀、冷热水旁通阀、排水阀等日常巡检及检修维护；

3.冷源系统的循环泵维护、补水泵维护、冷源系统的阀门管件、冷源系统的排气阀门、冷热源切换主阀、单向阀、Y型过滤器、法兰蝶阀、风冷热泵制冷机散热风扇、控制柜（主板维护、交流接触器、空开断路器、热继电器、中间继电器、保险管等）、制冷机冷媒压力监测及补充、水流开关、冷凝器保养及清洁、管壳式板换维护及清洗等等日常巡检及检修维护。

（4）供应室区域维护内容

1.负责供应室洁净区及辅助区内插座、照明、医用气密门、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、压缩空气、蒸汽管道及阀门、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、洁净空调系统等日常巡检及检修维护；

2.设备层洁净空调系统的加湿系统（补水阀、排水阀、加湿桶、电极板、控制器、交流接触器、中间继电器、空开断路器、保险管、蒸发管、系统软件等）、洁净空调自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机箱（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀等）、冷热水比例电动阀、冷热水旁通阀、排水阀等等日常巡检及检修维护；

3.冷源系统的循环泵维护、补水泵维护、冷源系统的阀门管件、冷源系统的排气阀门、冷热源切换主阀、单向阀、Y型过滤器、法兰蝶阀、风冷热泵制冷机散热风扇、控制柜（主板维护、交流接触器、空开断路器、热继电器、中间继电器、保险管等）、制冷机冷媒压力监测及补充、水流开关、冷凝器保养及清洁、管壳式板换维护及清洗等等日常巡检及检修维护。

（5）PCR实验室维护内容

1.负责PCR实验室内插座、照明、医用气密门、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、洗眼器、蒸汽管道及阀门、电源配电柜、洁净空调回风百叶及初效过滤棉、洁净空调高效送风箱及高效、洁净空调系统等日常巡检及检修维护；

2.负责洁净空调系统的自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机组（电动机维护、风机维护、紫外灭菌线灯、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀、各室风压调节等日常巡检及检修维护。

（6）营养科维护内容

1.负责营养科区域的插座、照明、电动门、医用气密门、装饰装修、地面、洗手池、清洗池、医用气体报警箱、电源配电柜、中央控制板、电源配电箱、排风系统、洁净空调回风百叶及初、中效过滤器、洁净空调高效送风箱及高效、监控系统等日常巡检及检修维护；

2.室外洁净空调机组的加湿系统（补水阀、排水阀、加湿桶、电极板、控制器、交流接触器、中间继电器、空开断路器、保险管、蒸发管、系统软件等）、洁净空调自动化控制柜（PLC控制器程序维护、空开断路器、交流接触器、中间继电器、交直流电源变压器、散热风扇、变频器、指示灯、转换开关、急停按钮等）、洁净空调机箱（电动机维护、风机维护、表冷段维护、初效过滤器、中效过滤器、空调机箱漏风维护、空调机箱卫生清洁、电预热、电加热、电动风阀等）、夏季空调制冷机组、控制柜（主板维护、交流接触器、空开断路器、热继电器、中间继电器、保险管等）、制冷机冷媒压力监测及补充冷凝器保养及清洁、管壳式板换维护及清洗）等日常巡检及检修维护；

八、维保配件、耗材承担范围

1.手术室、PICU、NICU、供应室、营养科区域

| √ | 医用气密门门锁 | √ | 监控设备 | √ | 内线电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 背景音乐播放设备 | √ | 自动门轨道 | √ | 自动门电机 |
| √ | 自动门控制器 | √ | 自动门脚踏感应器 | √ | 自动门安全感应器 |
| √ | 自动门传动皮带 | √ | 照明及开关 | √ | 空调中央控制板 |
| √ | 电话控制板 | √ | 背景音乐控制板 | √ | 医用气体报警控制板 |
| √ | 电器控制板 | √ | 时间显示控制板 | √ | 配电箱及空开 |
| √ | 书写台 | √ | 器械柜 | √ | 观片灯 |
| √ | 墙插 | √ | 地插 | √ | 手术中显示器 |
| √ | 感应水龙头 | √ | 水龙头及阀门 | √ | 医用气密门 |
| √ | 辅助区域空调中央控制板 | √ | 医用气体报警箱 | √ | 污洗池 |
| √ | 辅助区域照明及开关 | √ | 医用气体终端 | √ | 洁净走廊防装带 |
| √ | 给水管道及排水管道 | √ | 配电及插座 | √ | 医用气密门门锁 |
| √ | 闭门器 | √ | 输液导轨及吊杆 | √ | 高效送风箱散流罩 |
| √ | 回风百叶 | √ | 辅助区域高效送风箱散流罩 | √ | 辅助区域回风百叶 |
| √ | 可视门铃呼叫系统 | √ | 吊塔维修配件 | √ | 设备带终端（氧气、空气、二氧化碳） |

2. 手术室、PICU、NICU、供应室、营养科区域设备间

| √ | CPU模块 | √ | LOGO辅助模块 | √ | 加湿器给水电磁阀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 电源适配器 | √ | 中间继电器 | √ | 时间继电器 |
| √ | 交流接触器 | √ | 热继电保护器 | √ | 手持操控器 |
| √ | 空开 | √ | 疏水阀 | √ | 加湿器手动阀 |
| √ | 加湿器排水电磁阀 | √ | 加湿桶 | √ | 蒸汽蒸发管 |
| √ | 风机电机及叶轮 | √ | 离心式风机及轴承 | √ | 三角皮带 |
| √ | 回风温湿度感应器 | √ | 比例电动阀 | √ | 表冷器 |
| √ | 紫外线灭菌灯 | √ | 压差开关 | √ | 冷热转换感应器 |
| √ | 电加热板 | √ | 给水管道阀门 | √ | 初效过滤器 |
| √ | 中效过滤器 | √ | 亚高效过滤器 | √ | 高效过滤器 |
| √ | 照明灯 | √ | 供水回水总管管道 | √ | 供水回水总阀门 |
| √ | 机组进回水软连接 | √ | 加湿桶电极板 | √ | 加湿桶控制模块 |

3. 手术室、PICU、NICU、供应室、营养科区域室外空调设备模块机

| √ | 控制主板 | √ | 交流接触器 | √ | 热继电器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 空开 | √ | 压缩机 | √ | 蒸发器 |
| √ | 散热风扇及电机 | √ | 集中控制器 | √ | 循环水泵 |
| √ | 阀门 | √ | 增压水泵 | √ | 水流开关 |
| √ | 出水温度感应器 | √ | 回水温度感应器 | √ | 环境温度感应器 |
| √ | 四通阀 | √ | 散热吕翅片 | √ | 压力探测器 |
| √ | 管道阀门≤DN65 | √ | 自动排气阀 | √ | 压力表、阀门 |
| √ | 冷媒 | √ | 管道排水阀 | √ | 进回水总管道 |
| √ | 进回水总管道保温材料 | √ | 软连接 |  |  |

4.PCR实验室区域

| √ | 医用气密门门锁 | √ | 紫外线消毒灯（含灯管） | √ | 医用气密门闭门器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 医用气密门电磁锁 | √ | 污洗池 | √ | 水龙头及阀门 |
| √ | 污水处理设备（含报警器） | √ | 插座 | √ | LED照明灯 |
| √ | 洗眼器 | √ | 照明开关 | √ | 空调远程控制板 |
| √ | 空开 | √ | 风机 | √ | 洗眼器 |

5. PCR实验室区域设备间

| √ | CPU模块 | √ | LOGO辅助模块 | √ | 空调压缩机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 电源适配器 | √ | 中间继电器 | √ | 时间继电器 |
| √ | 交流接触器 | √ | 热继电保护器 | √ | 冷热转换感应器 |
| √ | 空开 | √ | 风机 | √ | 三角皮带 |
| √ | 电机 | √ | 回风温湿度感应器 | √ | 表冷器 |
| √ | 紫外线灭菌灯 | √ | 比例电动阀 | √ | 压差开关 |
| √ | 电加热板 | √ | 静电除尘设备 | √ | 初效过滤器 |
| √ | 中效过滤器 | √ | 亚高效过滤器 | √ | 高效过滤器 |
| √ | 空调室外机 | √ | 冷媒 |  |  |

备注：此表之外原材料也均由维保单位购买更换。

- 洁净手术室、新生儿科、重症医学科、供应室和营养科维保耗材

| 序号 | 主项 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二层 PICU 洁净 空调 及末 端高 效耗 材 | 初效（铝框） | G4/W595*H595*D95 | 个 | 12 |  |
| 2 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H490*D95 | 个 | 2 |  |
| 3 |  | 初效（铝框） | G4/W290*H595*D95 | 个 | 6 |  |
| 4 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H290*D95 | 个 | 2 |  |
| 5 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H592*D534 | 个 | 10 |  |
| 6 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H490*D534 | 个 | 2 |  |
| 7 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H287*D534 | 个 | 2 |  |
| 8 |  | 中效过滤器 | F8/W287*H592*D534 | 个 | 6 |  |
| 9 |  | 亚高效过滤器 | H10/W592*H592*D292 | 个 | 6 |  |
| 10 |  | 亚高效过滤器 | H10/W287*H592*D292 | 个 | 3 |  |
| 11 |  | 高效过滤器 | H14/W475*H475*D90 | 个 | 44 |  |
| 12 |  | 高效过滤器 | H14/W305*H305*D90 | 个 | 2 |  |
| 13 |  | 加湿桶电极板 | 45Kg/h | 个 | 24 |  |
| 14 |  | 加湿桶 | 45Kg/h | 个 | 1 |  |
| 15 |  | 紫外线灭菌灯 | 20W | 支 | 25 |  |
| 16 |  | 加湿系统给水电磁阀 | 220V | 个 | 1 |  |
| 17 |  | 加湿系统排水电磁阀 | 220V | 个 | 1 |  |
| 18 |  | 初效过滤棉 | 0.4mm*20m² | 卷 | 1 |  |
| 19 |  | 合计 |  |  | 150 |  |
| 20 | - 三层NICU 洁净 空调 及末 端高 效耗 材 | 初效（铝框） | G4/W595*H595*D95 | 个 | 12 |  |
| 21 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H490*D95 | 个 | 2 |  |
| 22 |  | 初效（铝框） | G4/W290*H595*D95 | 个 | 6 |  |
| 23 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H290*D95 | 个 | 2 |  |
| 24 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H592*D534 | 个 | 10 |  |
| 25 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H490*D534 | 个 | 2 |  |
| 26 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H287*D534 | 个 | 5 |  |
| 27 |  | 中效过滤器 | F8/W287*H592*D534 | 个 | 2 |  |
| 28 |  | 亚高效过滤器 | H10/W592*H592*D292 | 个 | 6 |  |
| 29 |  | 亚高效过滤器 | H10/W287*H592*D292 | 个 | 3 |  |
| 30 |  | 高效过滤器 | H14/W475*H475*D90 | 个 | 42 |  |
| 31 |  | 高效过滤器 | H14/W305*H305*D90 | 个 | 1 |  |
| 32 |  | 加湿桶电极板 | 45Kg/h | 个 | 24 |  |
| 33 |  | 加湿桶 | 45Kg/h | 个 | 1 |  |
| 34 |  | 紫外线灭菌灯 | 20W | 支 | 25 |  |
| 35 |  | 加湿系统给水电磁阀 | 220V | 个 | 1 |  |
| 36 |  | 加湿系统排水电磁阀 | 220V | 个 | 1 |  |
| 37 |  | 初效过滤棉 | 0.4mm*20m² | 卷 | 1 |  |
| 38 |  | 合计 |  |  | 146 |  |
| 39 | - 四层 手术 部洁 净空 调及 末端 高效 耗材 | 初效（铝框） | G4/W595*H595*D95 | 个 | 26 |  |
| 40 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H490*D95 | 个 | 22 |  |
| 41 |  | 初效（铝框） | G4/W290*H595*D95 | 个 | 7 |  |
| 42 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H290*D95 | 个 | 22 |  |
| 43 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H592*D534 | 个 | 10 |  |
| 44 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H490*D534 | 个 | 30 |  |
| 45 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H287*D534 | 个 | 20 |  |
| 46 |  | 中效过滤器 | F8/W287*H592*D534 | 个 | 5 |  |
| 47 |  | 亚高效过滤器 | H10/W592*H490*D292 | 个 | 24 |  |
| 48 |  | 亚高效过滤器 | H10/W287*H592*D292 | 个 | 12 |  |
| 49 |  | 高效过滤器 | H14/W475*H475*D90 | 个 | 53 |  |
| 50 |  | 高效过滤器 | H14/W305*H305*D90 | 个 | 29 |  |
| 51 |  | 高效过滤器 | H14/W610*H305*D290 | 个 | 48 |  |
| 52 |  | 加湿桶电极板 | 15Kg/h | 个 | 9 |  |
| 53 |  | 加湿桶 | 15Kg/h | 个 | 1 |  |
| 54 |  | 加湿桶电极板 | 45Kg/h | 个 | 18 |  |
| 55 |  | 加湿桶 | 45Kg/h | 个 | 2 |  |
| 56 |  | 紫外线灭菌灯 | 20W | 支 | 70 |  |
| 57 |  | 加湿系统给水电磁阀 | 220V | 个 | 1 |  |
| 58 |  | 加湿系统排水电磁阀 | 220V | 个 | 1 |  |
| 59 |  | 初效过滤棉 | 0.4mm*20m² | 卷 | 1 |  |
| 60 |  | 合计 |  |  | 411 |  |
| 61 | - 四层 供应 室洁 净空 调及 末端 高效 耗材 | 初效（铝框） | G4/W595*H595*D95 | 个 | 4 |  |
| 62 |  | 初效（铝框） | G4/W290*H595*D95 | 个 | 4 |  |
| 63 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H592*D534 | 个 | 3 |  |
| 64 |  | 中效过滤器 | F8/W287*H592*D534 | 个 | 3 |  |
| 65 |  | 高效过滤器 | H14/W320*H320*D90 | 个 | 6 |  |
| 66 |  | 高效过滤器 | H14/W484*H484*D90 | 个 | 5 |  |
| 67 |  | 加湿桶电极板 | 15Kg/h | 个 | 3 |  |
| 68 |  | 加湿桶 | 15Kg/h | 个 | 1 |  |
| 69 |  | 紫外线灭菌灯 | 20W | 支 | 4 |  |
| 70 |  | 加湿系统给水电磁阀 | 220V | 个 | 1 |  |
| 71 |  | 加湿系统排水电磁阀 | 220V | 个 | 1 |  |
| 72 |  | 初效过滤棉 | 0.4mm*20m² | 卷 | 1 |  |
| 73 |  | 合计 |  |  | 36 |  |
| 74 | - 合计 |  |  |  | 743 |  |

| 序号 | 主项 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科PCR实验室耗材 | 初效（铝框） | G4/W595*H495*D95 | 个 | 6 |  |
| 2 |  | 初效（铝框） | G4/W595*H295*D95 | 个 | 6 |  |
| 3 |  | 初效（铝框） | G4/W295*H495*D95 | 个 | 6 |  |
| 4 |  | 初效（铝框） | G4/W295*H295*D95 | 个 | 6 |  |
| 5 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H492*D534 | 个 | 7 |  |
| 6 |  | 中效过滤器 | F8/W592*H292*D534 | 个 | 7 |  |
| 7 |  | 中效过滤器 | F8/W292*H492*D534 | 个 | 7 |  |
| 8 |  | 中效过滤器 | F8/W292*H292*D534 | 个 | 7 |  |
| 9 |  | 高效过滤器 | H14/320*H320*D220 | 个 | 8 |  |
| 10 |  | 高效过滤器 | H14/W484*H484*D220 | 个 | 1 |  |
| 11 |  | 高效过滤器 | H14/W610*H305*D290 | 个 | 4 |  |
| 12 |  | 紫外线灭菌灯 | 20W | 支 | 6 |  |
| 13 |  | 紫外线灭菌灯 | 4W | 支 | 4 |  |
| 14 |  | 紫外线灭菌灯 | 40W | 支 | 14 |  |
| 15 |  | 合计 |  |  | 89 |  |

标项4

制氧机维保服务（含呼叫系统及负压系统）技术要求

一、维护保养项目基本情况

中心供氧供气系统、中心负压吸引系统、病房呼叫系统的设备维护保养技术服务

二、维保范围

乌鲁木齐市第一人民医院（儿童医院）所辖范围的制氧系统（病房气体终端）、负压吸引系统、病房呼叫系统的维修和保养。

维保范围

| 序号 | 项目 | 维修保养范围 | 维修保养要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧系统 | 1.制氧机房配电柜（含配电柜电器配件）至病房设备带氧气和空气终端的所有设备、阀门、管道、仪表、氧气终端、空气终端。 2.备用供气装置（氧气瓶汇流排阀门、管道）。 3.制氧机的氧气纯度检验。 4.瓶装氧气的配送。 5.病房设备带面板、空开、床头灯、灯罩、开关、插座。 6.更换一台制氧机组分子筛。 7.机房空调保养。 | 1.按相关规范保持所有设备实时完好有效。 2.备用氧气瓶保持实时满瓶。备用氧气输送装置完好有效。 3.具备检测资质的第三方检测机构，对氧气成分进行检验，并出具检验报告。 4.设备带配件完好有效。 5. 按照临床医技科室需求，负责所有科室瓶装氧气的配送工作。 |
| 2 | 负压吸引系统 | 1.负压机房配电柜（含配电柜电器配件）至病房负压终端的所有设备、阀门、压力容器、管道、仪表、负压终端。 2.负压机房紫外线灯、排气管线伴热带。 | 1.按相关规范保持所有设备实时完好有效。 2.紫外线灯每月更换新灯管。伴热带冬季检查完好有效。 |
| 3 | 病房呼叫系统 | 1.病房楼（1-15层）护士站呼叫主机、呼叫电话机、线路、病房呼叫分机、走道显示屏； 2.发热门诊（感染科）二楼、三楼各护士站呼叫主机、呼叫电话机、线路、病房呼叫分机、走道显示屏。 | 确保各病床分机与护士站主机实时呼叫对话正常。（含因工作需要的移机） |
| 4 | 氧气汇流排 | 感染科加装氧气汇流排，更换护理带。 |  |

三、执行标准

维修和保养单位应按以下标准执行维保工作：

医院医用气体系统运行管理（卫生行业标准）WS 435-2013

《综合医院建筑设计规范》（JBJ49-88）

《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/TO187－94）、

《医用中心吸引系统通用技术条件》（YY/TO186－94）以及设备出厂相关维护保养规范。

四、维修和保养要求

1  基本要求

1.1维修和保养单位工作人员应遵守院方的各项规章制度，并接受院方对协议范围内的服务工作质量、进度、方法、安全、记录等监督检查。

1.2维修和保养单位提供相关资质交院方存档。

1.3维修和保养人员应取得特种设备操作人员证，证件在有效期内并持证作业。同时，应两名人员以上进行现场作业。

1.4维修和保养人员应严格执行国家《GB50333-2002》规范，定职技能符合医院维护管理要求，严格执行医院的各项相关管理制度，遵守国家、政府的法律、法规。

1.5制氧系统属医院高风险、核心急救设备，要求维保单位设备维修和保养人员应常驻医院，建立7*24小时值班制，确保设备出现故障能立即处理。

2  设备维修要求

2.1在全天候24小时内医用气体系统发生故障时，提供应急维修服务及零配件更换。

2.2设备维修作业前必须通知院方设备主要负责人，取其同意后方可进行维修工作。发现设备存在安全隐患时及时通知院方，必要时经院方同意后，可停止设备使用。

2.3 设备发生突发故障维修结束后，开机率达99%，且维修质保周期大于6个月，若维修质保周期内，再次发生故障，则维修质保周期往后顺延。

2.4 设备发生突发故障应30分钟内维修，因未及时维修所造成的全部责任，由维保单位承担。

3  设备保养要求

3.1对三大系统例行检查、清洁、润滑和调整，发现设备异常立即通知院方并采取相关措施恢复设备正常运行。

3.2维保单位编制《设备维护保养记录单》一式三份记录相关维保工作，分别留存于维保单位、院方使用科室、院方设备科。记录单版本应与院方协商确认具体模板。

3.3维保单位应承担对院方操作人员基本知识、基本操作和安全知识的培训义务。

3.4每次保养前必须通知院方现场负责人，取其同意后方可进行维护保养工作。发现设备存在安全隐患时及时通知院方负责人，必要时可以停止设备使用。

3.5每次保养完毕后填写保养记录，由院方负责人签字认可。

3.6根据被保养的设备实际情况，按照各设备原厂要求进行保养工作。

3.7维保期内开机率≥99%，若达不到，保修期延长至不足开机天数的两倍。

3.8维修或例行保养后，保修周期应大于6个月，如所更换零件自身出厂带有保修期，按出厂保修期执行。

3.9例行保养以外发生的维保范围设备故障，30分钟内到场维修，且2小时内完成维修，如遇特殊情形可于院方协商后，延长维修时间。

五、维保具体工作内容

1  制氧系统

1.1更换空压机空气滤芯、油过滤器、油气分离器油封和空压机专用油。

1.2更换空气主管道过滤器滤芯，清洗冷干机的自动排水器。对空气缓冲罐排水。

1.3清洁保养制氧机气控阀，使其动作灵活保证密封性能良好，提高制氧系统的制氧效率。

1.4补充制氧机各吸附塔医用制氧分子筛，以提高制氧系统的运行效率，避免因缺少分子筛导致吸附塔出现粉尘，使制氧系统产量衰减造成系统连续运行能耗大幅增加所带来的经济损失，同时保证医院高峰期的氧气临床使用要求。

1.5对氧气浓度分析仪校准使氧气浓度值准确，定期吹扫氧气流量计过滤网及制氧机氧气输出的管道，以避免因粉尘的拥堵损坏氧气流量计。

1.6维保服务完成后分别运行各制氧机组，调节各制氧机组的氧气浓度和氧气流量，使制氧系统安全稳定地运行在最佳状态，保证氧气浓度大于90%。

1.7维护保养或维修前必须认真做好细致、充分的准备工作，以保证快捷高效地解决现场所出现的故障，做好制氧系统的维护、维修保养工作，全面有效的保障院方的制氧系统安全稳定的运行。

1.8维保方将在预期维护保养时间一周前通知医院并确定维保所需的耗材和配件均已到货后，由维保方安排专业技术人员并做好相关的准备工作。制氧系统定期的维护保养服务包括：设备的耗材更换、设备的安全检查、设备的性能检测、设备的除尘保养、运行状况的检查、仪器仪表的调试校准等。每次维护保养工作完成后，维保方技术服务人员向医院提供完整的售后服务报告存档。

1.9每次定期维修保养完毕后需在单机运行模式下单独调试各台制氧机组的氧气产量，使其在保证氧气浓度前提下的产氧量达到最佳状态，同时保证多机模式下的能耗降到最低，提高医院的经济效益。

1.10制氧机组的控制系统进行维护，对控制系统的硬件和软件进行更新和升级，提高制氧系统的运行效率，降低运行和维护成本，提高经济效益。

1.11按原生产厂家的标准要求对制氧系统各设备进行维护保养，具体维护保养更换标准及范围，确保每项服务全面、快捷、到位。

1.12对制氧机房气体管道、压力报警装置、安全阀检查并做好登记工作。

1.13检查科室病房设备带、氧气终端、负压终端、每层楼二级氧气、空气减压箱，发现问题应及时维修更换。

1.14对制氧系统、高压灭菌器涉及的安全阀、压力表进行当地政府计量检定机构计量检定和校准，并出具检定校准的合格报告后，更换合格的安全阀和压力表；对储气罐内氧气依据分子筛制氧机氧气制造相关规范，送有资质的第三方检验机构检验，并出具相应检验报告。

1.15负责制氧系统涉及压力容器检定前按特检院要求的罐体焊缝打磨抛光，配合完成检验工作。

1.16制氧机房备用氧气瓶压力小于10Mpa时一周内更换为满瓶（瓶内压力应大于10Mpa）；负责备用氧气输送系统的维护，在制氧系统故障或停机维护期间，保证备用氧气输送正常和充足，同时负责实物操作。

1.17  24小时内，维保单位接到制氧系统发生报警后，应在30分钟内进行处理。并将处理结果反馈于院方。

1.18对制氧系统设备及制氧机房卫生清洁地面无杂物、设备见本色。

1.19氧压机（2台）维护保养，按原厂维护保养要求执行。

1.20冷干机（2台）维护保养（冷媒补充、泄露检查等），按原厂维护保养要求执行。

1.21负责瓶装氧气的配送，按临床及医技科室需求，由瓶装氧气存储间，将满瓶氧气瓶运输至对应科室，完成流量表的安装，无泄露。同时，将空瓶运回至瓶装氧气存储间。

1.22负责更换一台制氧机组分子筛，按原厂维护保养要求执行，

2  中心负压吸引系统

2.1负压储水罐水温应小于40摄氏度；

2.2负压泵房紫外线灯更换或故障的维修；

2.3负压储水罐循环水更换；

2.4对负压泵房高低压配电柜、电机、电磁阀、负压泵等的巡检及维修；

2.5对病房楼每层设备带负压终端的巡检及维修；

2.6对监控设备故障的维修，24小时内完成恢复。

2.7排气管线、伴热带检查与维修。

2.8机房内所有设备故障维修所替换的配件、耗材由维保单位提供。

3  病房呼叫系统

3.1对病房楼（1-15层病房楼和感染科2-3层病房楼）呼叫系统的巡检和故障维修。

3.2接到故障信息后30分钟内开展处理工作，2小时内完成维修，特殊情形与院方协商，经院方同意后可延长维修时间。

4  氧气汇流排护理带

可以根据气瓶压力的变化进行切换，对用户的操作非常方便。此外还可以接上声光报警器，通过电路实现远程报警。

| 系列 | 适用气体 | 最高输入压力 (MPa) | 输出压力 (MPa) | 额定输出流量 (m3/h) | 出气联结形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10瓶组 | 氧气 | 15 | 0.07-1.4 | 100 | Rc3/4 |

规格与技术参数：

## 4.1 二级减压箱

1）每病区在管道井处设二级减压箱1只。

2）氧站的出口压力0.8Mpa经过主管道输送至病区二级减压箱入口，再由二级减压箱稳压到0.3-0.4Mpa（区域可调）输送至各个终端，保证病房终端压力与流量的稳定，使用更具安全性。

3）二级减压箱均采用双路设计，一路工作，另一路备用，更换或检修其中一只减压器时，保证了氧气系统的不中断供气。面板设有二只压力表，分别显示进、出口压力。

4）出口设有安全阀，当减压器故障出现压力升高，大于管道系统最高工作压力1.25倍时,安全阀自动开启卸压；小于管道系统的工作压力时，安全阀自动回座,大大提高了系统安全性。

## 4.2 气体报警系统

为确保用气安全，整个气体系统采用自动报警装置。每层病区护士站均设计一套氧气监测报警分机，以便护士能直接观察病区各系统的工作状态压力，当氧气压力升高或下降超出规定值时，报警装置发出声光报警信号，提醒有关人员及时处理，确保终端用气设备使用的安全。

## 4.3 氧气管道系统

1.管道材质：

根据GB50751—2012《医用气体工程技术规范》的标准，本工程供氧系统的主管道和走廊内横管道采用优质紫铜管，病房内采用优质紫铜管。

2.管道管径：

氧气从氧站中出来后：

1）病房楼主管：主管道：Ø16*1.0脱脂紫铜管；

2）横管：病房楼水平管道：Ø16*1.0脱脂紫铜管；

3）支管：进入普通病房的支管道：Ø8*1.0脱脂紫铜管。

3.管道接地

按YY／T0187-94标准规定：氧气管道应可靠接地，其接地与大地接地干线连接，接地干线由院方实施，接地电阻应小于10欧姆。

4.管道标色：

氧气管道安装完毕后以国标标准色涂标志圈，标志圈长度30mm。

- 4.4 设备带要求：

呼叫系统主机两台，分机28部，楼道显示牌两个，单孔三通道，终端口国标，十五孔插座28个，床头灯28个。

六、项目保养周期

| 保养项目周期表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 周期 |
| 制氧系统 |  |  |
| 1 | 更换空压机空气滤芯、油过滤器、油气分离器油封和空压机专用油；更换空气主管道过滤器滤芯；清洗冷干机的自动排水器、滤网和散热部件；清洁保养制氧机气控阀。阿特拉斯螺杆式空压机除以上配件每季度更换，其他配件的保养更换时间按照原厂要求进行保养。 | 每季度一次 |
| 2 | 对制氧机房气体管道、压力报警装置、安全阀检查；检查科室病房设备带、氧气终端、负压终端、每层楼二级氧气、空气减压箱；检查备用氧气瓶压力小于10MPa时，一周内更换为满瓶（瓶内压力应大于10Mpa）；机房地面清扫，无杂物；设备表面清洁，见本色；冷干机维护保养（冷媒补充、泄露检查）。对空气缓冲罐排水。机房高低压配电柜检查。制氧机控制柜电器元件的检查。 | 每月一次 |
| 3 | 补充制氧机各吸附塔医用制氧分子筛。 | 因分子筛原因造成的纯度低于90%时，执行此项目 |
| 4 | 对制氧系统、高压灭菌器涉及安全阀检验、压力表检验、氧气纯度分析仪的检验。氧气纯度及杂质的检验，并出具合格的检验报告。 | 每年一次（所有阀门仪表失效期之前完成）压力表每半年一次 |
| 5 | 氧压机注油等保养；机房空调清洁维护保养，要求达到正常制冷效果。 | 每半年一次 |
| 6 | 对控制系统的硬件和软件进行更新和升级；备用氧气瓶失效前瓶内氧气的更换。 | 每年一次 |
| 负压系统 |  |  |
| 1 | 负压泵房紫外线灯更换；机房地面清扫，无杂物；设备表面清洁，见本色。 | 每月一次 |
| 2 | 负压储水罐水温水温检查，水温小于40℃；负压储水罐循环水更换；对负压泵房配电柜、电机、电磁阀等的巡检；对病房楼每层设备带负压终端的巡检；排气管线、伴热带巡检。 | 每周一次 |
| 呼叫系统 |  |  |
| 1 | 对病房楼（1-15层病房楼和感染科2-3层病房楼）呼叫系统的巡检。 | 每周一次 |

以上项目执行完毕后，形成记录，经设备科签字确认后，作为结算依据。

七、维保材料明细表

7.1维保单位需在维保合同生效起30个自然日内，负责将下表1-21、27-30号材料到达院方单位现场。

7.2下表25号材料，若因上级设备故障未及时处理，或故障处理后仍然不能正常运行，造成分子筛需要更换时，所有更换分子筛材料费由维保单位承担。

7.3下表之外的其它材料、配件发生损坏，仍然由维保单位提供。

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机空气过滤器（设备原厂） | GA55VSD+ | 只 | 8 |  |
| 2 | 空压机机油过滤器（设备原厂） | GA55VSD+ | 只 | 8 |  |
| 3 | 空压机精油分离器（设备原厂） | GA55VSD+ | 只 | 8 |  |
| 4 | 油气分离器油封（设备原厂） | GA55VSD+ | 套 | 8 |  |
| 5 | 螺杆机专用油（设备原厂） | RXD | 桶 | 16 |  |
| 6 | 空压机进气阀保养包（设备原厂） | GA55VSD+ | 套 | 8 |  |
| 7 | 管道精密过滤器滤芯（设备原厂） | M-100-G 2 | 只 | 8 |  |
| 8 | 管道精密过滤器滤芯（设备原厂） | O-100-G 2 | 只 | 8 |  |
| 9 | 管道精密过滤器滤芯（设备原厂） | L-100-G 2 | 只 | 8 |  |
| 10 | 制氧机精密滤芯（设备原厂） | WILSEN | 台 | 8 |  |
| 11 | 病房设备带氧气终端 | 国标（氧气） | 套 | 100 |  |
| 12 | 病房设备带负压吸引终端 | 国标（吸引） | 套 | 100 |  |
| 13 | （手术室、新生儿科、重症监护室吊塔）氧气终端 | 德标（氧气） | 套 | 100 |  |
| 14 | （手术室、新生儿科、重症监护室吊塔）吸引终端 | 德标（吸引） | 套 | 100 |  |
| 15 | 呼叫系统电话机（山东佛山） | TC-2000A | 台 | 4 |  |
| 16 | 呼叫系统主机 | TC-303A | 台 | 2 |  |
| 17 | 呼叫系统设备带分机 | TC-303A | 台 | 30 |  |
| 18 | 呼叫系统终端呼叫手柄 | TC-303A | 台 | 300 |  |
| 19 | 呼叫系统走道显示屏 | TC-403 | 台 | 2 |  |
| 20 | 380V交流接触器（正泰）控制电源为220V | CJX2-40 | 台 | 4 |  |
| 21 | 继电器（正泰） | NR2-93 | 台 | 4 |  |
| 22 | 制氧机房、高压灭菌器各安全阀校验 | 定期校验 | 台 | 18 | 校验不合格时，由维保单位购买并继续校验合格后更换 |
| 23 | 制氧机房和负压机房压力表（含电接点） | 定期校验 | 台/次 | 28 | 校验不合格时，由维保单位购买并继续校验合格后更换 |
| 24 | 氧气浓度分析仪校准 | 定期校验 | 套 | 2 | 校验不合格时，由维保单位购买并继续校验合格后更换 |
| 25 | 吸附塔医用制氧分子筛 | 原厂 | 立方米 | 8 |  |
| 26 | 备用氧气（制氧机房） | 40L/瓶 | 瓶 | 30 |  |
| 27 | 紫外线灯管（负压机房） | 30W/根 | 根 | 16 |  |
| 28 | 床头灯灯管 | 8W、LED灯管 | 根 | 50 |  |
| 29 | 床头灯灯罩 | 40cm*8cm弧形 | 个 | 100 |  |
| 30 | 开关、插座、空开、面板（设备带） | 规格以现场为准 | 套 | 20 |  |
| 31 | 制氧机氧气成分检验 | 第三方检验报告 | 次 | 1 |  |

标项5

（一）迈瑞Resona 7EX超声维保技术要求

一、维保设备：彩色多普勒超声诊断仪  迈瑞Resona 7EX。

二、维保时间：一年。

三、维保金额：14万元/一年

四、维保内容：整机保修。

1、合同期限内不限次数叫修。

2、一年内正常保养4次，保养包括仪器除尘清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，保养时间由使用科室定。

3、提供安全检查及升级服务，并对所维修设备提供质量保证。

4、365天*24小时热线电话全程支持，电话答疑、在线支持医院设备科工程师及使用设备科室人员提出的设备相关问题。

5、接到设备报修电话后立即通知工程师维修设备。最多不超过1个工作日内到达现场。

6、在合同有效期内，所有备件免费更换且所有备件均为迈瑞原厂全新合格备件。

7、在合同有效期内，免费增加一把普通阴道探头且为迈瑞原厂全新合格备件。

8、更换所有零备件到位时间不大于72小时。

- （二）GE LOGIQ E9超声维保技术要求

一、维保设备：彩色多普勒超声诊断仪  GE LOGIQ E9。

二、维保时间：一年。

三、维保金额：14万元/一年

四、维保内容：整机保修。

1、合同期限内不限次数叫修。

2、一年内正常保养4次，保养包括仪器除尘清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，保养时间由使用科室定。

3、提供安全检查及升级服务，并对所维修设备提供质量保证。

4、365天*24小时热线电话全程支持，电话答疑、在线支持医院设备科工程师及使用设备科室人员提出的设备相关问题。

5、接到设备报修电话后应立即通知工程师前往维修设备。最多不得超过1个工作日到达现场。

6、在合同有效期内，所有备件免费更换且所有备件均为GE原厂全新合格备件。

7、在合同有效期内，免费增加一把普通阴道探头且为GE原厂全新合格备件。

8、更换所有零备件到位时间不大于72小时。

- 标项6

- （一）VINNO70超声维保技术要求

一、维保设备：彩色多普勒超声诊断仪  飞依诺VINNO70 两台 。

二、维保时间：一年。

三、维保金额：30万元/一年/一台

四、维保内容：整机保修。

1、合同期限内不限次数叫修。

2、一年内一台设备正常保养4次，保养包括仪器除尘清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，保养时间由使用科室定。

3、提供安全检查及升级服务，并对所维修设备提供质量保证。

4、365天*24小时热线电话全程支持，电话答疑、在线支持医院设备科工程师及使用设备科室人员提出的设备相关问题。

- 接到设备报修电话后应立即派遣工程师前往维修设备。最多不得超过一个工作日到达现场。

- 在合同有效期内，免费更换两把原厂腔内探头、一把原厂凸阵探头、一把原厂线阵探头。

6、在合同有效期内，所有备件免费更换且所有备件均为飞依诺原厂全新合格备件。

7、更换所有零备件到位时间不大于72小时。

- （二）迈瑞DC-8EXP超声维保技术要求

一、维保设备：彩色多普勒超声诊断仪  迈瑞DC-8EXP 。

二、维保时间：一年。

三、维保金额：15万元/一年

四、维保内容：整机保修。

1、合同期限内不限次数叫修。

2、一年内正常保养4次，保养包括仪器除尘清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，保养时间由使用科室定。

3、提供安全检查及升级服务，并对所维修设备提供质量保证。

4、365天*24小时热线电话全程支持，电话答疑、在线支持医院设备科工程师及使用设备科室人员提出的设备相关问题。

- 接到设备报修电话后应立即派遣工程师前往维修设备。最多不得超过一个工作日到达现场。

- 在合同有效期内，免费更换一把原厂腔内探头。

6、在合同有效期内，所有备件免费更换且所有备件均为迈瑞原厂全新合格备件。

7、更换所有零备件到位时间不大于72小时。

- （三）PHILIPS EPIQ7C超声维保技术要求

一、维保设备：彩色多普勒超声诊断仪  飞利浦  EPIQ7C 。

二、维保时间：一年。

三、维保金额：12万元/一年

四、维保内容：整机保修。

1、合同期限内不限次数叫修。

2、一年内正常保养4次，保养包括仪器除尘清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气检查，保养时间由使用科室定。

3、提供安全检查及升级服务，并对所维修设备提供质量保证。

4、365天*24小时热线电话全程支持，电话答疑、在线支持医院设备科工程师及使用设备科室人员提出的设备相关问题。

- 接到设备报修电话后应立即派遣工程师前往维修设备。最多不得超过一个工作日到达现场。

- 在合同有效期内，免费更换一把原厂高频探头。

6、在合同有效期内，所有备件免费更换且所有备件均为飞利浦原厂全新合格备件。

7、更换所有零备件到位时间不大于72小时。

、

- 合同条款及格式

（具体以实际签订合同为主）

### 医疗设备维保服务采购项目合同

甲方：乌鲁木齐市第一人民医院(乌鲁木齐儿童医院)

所在地：

乙方：

所在地：

甲、 乙双方在平等互利的基础上，按照下列条款签订合同，签订定地点乌鲁木齐市友谊医院。

一、采购内容：

二、维保内容：

1、维保类别：

2、服务内容包括：

三、维保期限：甲方委托乙方维护、保修甲方的设备，乙方根据此合同为甲方提供使保修设备正常运行的维保服务，期限：自    年   月   日起至   年   月     日止，维保服务期限为    年。

四、合同金额：总计人民币     元整 （¥     ）；（每年人民币    元整，    年总金额人民币     元整（¥    ））。

五、付款方式：

以最终合同签订为准。

六、验收：

1、乙方在更换核心部件、设备调试结束后，由甲、乙双方共同组织验收，乙方提供自治区计量测试研究院、特种设备检验研究院、卫生监督所或原厂质量认证等相关检测单位出具的合格的检测证明，进口配件提供相关资料（资质文件、合格证、部件详细信息、海关报关单等）及必须三方（乙方、甲方的使用科室和医疗器械中心）签字的维修记录单，汇总后交予甲方医疗器械中心备案。

2、维保到期验收按国家有关的规定、规范及不低于维修保养设备原厂家的维修保养标准进行。验收时若设备维修保养后不符合设备原厂家或本合同维修保养的要求，不能正常稳定的运行由乙方负责对该设备进行维修，直至确保该设备可正常稳定使用且运行良好，由此产生的有关费用及设备维修保养期间对甲方造成的损失由乙方承担。

七、维保服务要求

1、根据保修类型进行维护，乙方在接到甲方保修电话后1小时内响应，24小时内到达现场解决问题，节假日必须无条件响应。乙方保证故障所需备品到现场时间为国内≤48小时，国外≤120小时。

2、乙方保证在维修保养期间内为甲方最终用户提供7*24小时技术服务热线，负责中文解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、维保期内乙方无条件免费提供软件升级服务，并保证为最新版本，以便甲方查询设备运行情况。维修、保养时需提前通知甲方维修工程师，每年对设备进行不少于   次 的保养，保养及维修记录单必须三方（乙方、甲方的使用科室和医疗器械中心）签字并交予甲方医疗器械中心备案。

4、乙方提供包括质控培训在内的技术支持。无论维修保养期内外，协助甲方建立医疗器械维修保养管理制度。并按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维修并记录；确保升级设备处于良好状态。

5、维保期内乙方保证设备开机率不低于95%（按全年365天计算），即累计故障停机不超过18个工作日，每超过1天保修期按1:2顺延；开机率低于90%（按工作日计算）甲方有权解除合同，乙方返还合同预付款。

6、乙方必须保证甲方在维修配件、服务及其任何一部分时出现配件纠纷或其他侵权的指控，由乙方负责交涉并承担发生的一切经济费用和法律责任。

7、乙方所提供的维保服务，不得破坏、变更设备的结构和电气设计的基础。

8、设备故障提供设备维修过程中所需的全部备品备件，更换备件须为来自原厂通过合法途径获得，原厂认证合格的，未经使用的零配件，特殊状况若无甲方同意不接受旧货品或翻新货品，提供所供备品配件若为进口的，必须提供海关报关单，配件清单及维修记录单必须三方（乙方、甲方的使用科室和医疗器械中心）签字并汇总备件合格证、海关报关单、出厂证明等交予甲方医疗器械中心备案。

9、乙方在维修保养期内安装的任何零配件，必须是设备生产厂家原产的或是经其认可的或是在国家标准或国际标准中可以达到替换要求的，其质量和性能等同于或高于原厂替换件质量和性能的；维修保养后的设备应是可正常使用的，符合临床要求的合格设备；更换核心部件，有规定需要计量检测，必须提供检测合格报告。符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号）。

八、日常维护及保养介绍及交流：

乙方负责对甲方维修人员和使用人员进行日常维护及保养介绍。使甲方维修人员能对设备的日常维护和一般性能故障的查找及故障的排除，并能及时准确的报修”

九、保修设备在保修期内，停止使用或报废，甲方有权终止合同，并按照已保修的时间按月（超过15天以一个月计算）支付保修费。由甲方自身原因、意外事件及天灾等不可抗拒因素导致设备无法正常运行时，甲、乙双方协商解决。

十、维保期内，因设备质量问题产生的医疗纠纷由乙方承担，因甲方原因造成的医疗纠纷乙方不承担责任。由甲方自身原因、意外事件及天灾等不可抗拒因素导致设备无法正常运行时，甲、乙双方协商解决。

十一、本合同引起的任何争议，双方应尽量协商解决，若无法达成共识双方均可在合同签订地法院提起诉讼。

十二、未经甲方同意的情况下，乙方不得将合同、合同中的规定透露给任何人。

十三、补充协议：

十四、本合同经签字盖章后生效，一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

甲方：                                   乙方：

法人签字（盖章）：                          法人签字（盖章）：

主管院长：                                 开户银行：

账号：

使用科室及设备管理部门：                    电话：

年    月     日                          年    月    日

- 第六章 投标书格式

项目

项目编号：

投标文件

投标人名称：（盖章）

投标人代表：（签字）

年      月      日

目录

附件一、投标书

附件二、法定代表人资格证明书

附件三、法定代表人授权委托书

附件四、关于招标文件的声明函

附件五、诚信投标承诺书

附件六、供应商反商业贿赂承诺书

附件七、中小企业声明函（服务）

附件八、开标一览表

附件九、投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件十、技术偏离表

附件十一、商务条款偏离表

附件十二、近三年（从投标截至时间往前推算）整体维保服务案例（业绩）表

根据投标文件自行添加具体内容

评分索引表

| 评分项目 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- |

备注：按照本项目评分标准制作。

资格审查响应表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应（填是或否） | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

符合性审查响应表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应（填是或否） | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

- 附件一、投标书

中科高盛咨询集团有限公司：

我们收到你们              招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供维保服务，投标总价        元（人民币大写）￥：          元（小写）人民币，明细见分项报价表。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项维保要求，按期、按质、按量完成相关维保服务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者成交的权力。我们理解，最低报价不是成交的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付成交服务费。

⒏该项承诺在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元（大写：元）的投标保证金。并同意在确定最终成交供应商、发出成交通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定成交供应商，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（4）技术服务。

（5）运输方式。

（6）要求项目单位提供的配合。

（7）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（8）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

年      月     日

- 附件二、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法人身份证正面

法人身份证反面

投标单位名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年      月     日

- 附件三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次投标的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

法人身份证正面

法人身份证反面

被授权人身份证正面

被授权人身份证反面

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

投标人名称：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：         年      月      日

- 附件四、关于招标文件的声明函

致：中科高盛咨询集团有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对采购代理机构和采购人承担法律责任。

下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，采购人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按采购人的要求提交。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

年      月     日

- 附件五、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、招标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害供应商的合法权益；

四、不与采购人或者采购代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取成交；

六、如在开标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃成交供应商资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

年      月     日

- 附件六、供应商反商业贿赂承诺书

在          项目编号（              项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与采购人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假投标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位名称：（公章）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

年      月     日

- 附件七、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

# 关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。

经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件八、开标一览表

项目名称：                          项目编号：     标项：

单位：元

| 序号 | 项目名称（标项） |  | 维保期限 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐市第一人民医院（乌鲁木齐儿童医院）医疗设备维修和保养服务（二批次）采购项目（二次） |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

投标单位名称：（公章）

注：1、在开标一览表中，按招标须知的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

2、详细清单参照附件九

- 附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项1

项目名称：

项目编号：                            标项：            单位：元

| 序号 | 服务名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人可根据项目采购内容自行增加行或列。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

投标单位名称：（公章）

- 附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项2

项目名称：

项目编号：                            标项：            单位：元

| 序号 | 服务名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人可根据项目采购内容自行增加行或列。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

投标单位名称：（公章）

- 附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项3

项目名称：

项目编号：                            标项：            单位：元

| 序号 | 服务名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人可根据项目采购内容自行增加行或列。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

投标单位名称：（公章）

- 附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项4

项目名称：

项目编号：                            标项：            单位：元

| 序号 | 服务名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人可根据项目采购内容自行增加行或列。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

投标单位名称：（公章）

- 附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项5

项目名称：

项目编号：                            标项：            单位：元

| 序号 | 服务名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人可根据项目采购内容自行增加行或列。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

投标单位名称：（公章）

- 附件九、投标服务名称、数量、规格分项报价表标项6

项目名称：

项目编号：                            标项：            单位：元

| 序号 | 服务名称 | 规格 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人可根据项目采购内容自行增加行或列。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）

投标单位名称：（公章）

- 附件十、技术偏离表

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（供应商须对第四章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明。供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料的，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。）

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

- 附件十一、商务条款偏离表

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日

- 附件十二、近三年（从投标截至时间往前推算）整体维保服务案例（业绩）表

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中需提供类似业绩合同复印件和中标（成交）通知书复印件。

法定代表人或法定代表授权委托人：（签字）                  投标单位名称：（公章）

年   月   日