# 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

## 前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

## 一、项目概述、采购标的名称及所属行业

| 包号 | 品目号 | 采购标的名称 | 数量（台/套） | 最高预算（万元） | 是否允许采购进口产品 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 台式低速冷冻离心机 | 3 | 21 | 否 | 工业 |
|  | 01-02 | 台式低速离心机a | 4 | 23 | 否 |  |
|  | 01-03 | 台式低速离心机b | 1 | 2 | 否 |  |
|  | 01-04 | 台式低速离心机c | 4 | 4.8 | 否 |  |
|  | 01-05 | 台式低速离心机d | 4 | 4.8 | 否 |  |
| 02 | 02-01 | 全自动血液分析仪a | 2 | 24 | 否 |  |
| 03 | 03-01 | 全自动血液分析仪b | 2 | 32 | 是 |  |
| 04 | 04-01 | 干式生化分析仪 | 4 | 36 | 否 |  |
| 05 | 05-01 | 生物安全柜 | 4 | 20 | 否 |  |
| 06 | 06-01 | 酶标仪 | 1 | 15 | 是 |  |

## 二、商务要求

*1．交货期及地点

1.1 交货期：国产设备合同签订后30天内。进口设备合同签订后90天内。

1.2 交货地点:成都市血液中心

*2．付款方法和条件：货到验收合格，收到发票后15天内支付全部合同金额。

3. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

3.1原产地证明书(由制造厂签发)；

3.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

3.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

3.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

3.5其它相关技术资料。

4.售后服务及其他要求

*4.1.质保期：整机设备质保期至少1年，质保期内供应商应负责设备维修及抢修。

4.2.培训及安装要求

4.2.1供应商负责设备安装、调试。

4.2.2货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.2.3供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.2.4验收标准以招标文件及投标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

4.3售后服务

4.3.1提供有关资料及售后服务承诺。

4.3.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，供应商应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

4.3.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

4.3.4供应商在国内应有24小时电话维修系统，承诺中标后在项目所在省设立售后服务点（提供承诺函），并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

4.3.5质保期后，供应商应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

## 三、技术、服务要求

### 01-01	台式低速冷冻离心机

1.参数设置：最高转速：≥5000 r/min；最大离心力：≥5200 Xg；最大容量：4×750ml(4000rpm)；转速精度：±10r/min。

★2.温度控制范围：-20℃～40℃；温控精度：±1℃。

3.定时范围：1min～99H59min/点动；噪声：≤56db(A)。

4.液晶触摸屏；智能状态提示，实时显示仪器状态；参数设定直接数字输入，精确到个位。

★5.采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。

6.存储空间，可存储不少于1000个程序组，不少于1000条使用记录和不少于1000条故障记录；可编辑保存5组多段速梯度离心程序。

7.不少于两种计时方式：“小时.分”和“分.秒”；不少于两种计时模式：正计时、倒计时；时间显示：年、月、日、时、分、秒。

★8. 40级升降速档位、可设置自由停车。

9.运行中转速、离心力、温度曲线同屏显示；转速、离心力自动换算、同屏显示、无需转换；PID动态控温，系统自带节能模式。

10.具有门盖，超速，超温、过流、过压、过热等保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案。

11.转子配置：水平转子112×7ml真空管。

### 01-02	台式低速离心机a

1.最高转速：≥5000 r/min，最大离心力：≥5200 Xg，最大容量：4×500ml（4000rpm），定时范围：1min～9999 min59s/点动/连续。

★2.转速精度：±10r/min。

3.采用变频电机，微电脑控制，运行中可改变转速，离心力，时间等参数。

4.全钢机身、不锈钢离心室，触摸式按键，液晶显示，具有故障自动诊断功能。

5.电子安全门锁控制。

6.具有不少于12个程序储存功能，不少于19级升降速可调。

7.RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算。

★8.采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。

9.根据采购人需求，可提供转子配置为：水平转子112×7ml真空管或者酶标板挂架。

### 01-03	台式低速离心机b

★1.最高转速：≥4200 r/min。

2.最大离心力：≥2680 Xg，角转子容量：12×20ml，转速精度：±20r/min。

3.定时范围：1min～99 min。

4.变频电机，数码显示， 全钢机身、不锈钢离心室，铝合金转子。

5.电子门锁保护。

6. RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算。

7.运行中可改变转速，离心力，时间，等参数 。

★8.不少于9级升降速可调。

9.噪声：≤55dB(A)，功率：≥200W。

10重量：≤23 kg。

### 01-04台式低速离心机c

★1.全金属机箱，电子门锁，开盖自动停机。

2. 直流无刷电机，配有测速系统。

★3.单片机控制, LCD液晶显示。

4.最高转速：≥5000r/min，转速偏差：±2.5%，最大相对离心力：≥3630 Xg。

5.定时时间：1-99min。

6.升 减 速：0-9档。

★7.外型尺寸：≤（42×32×30cm）±10mm ，净重：≤25kg。

8.容量：水平转子：真空采血管×24支。

### 01-05	台式低速离心机d

1.仪器功能:最高转速：≥5000 r/min，最大离心力：≥4620 Xg，最大容量：6×50ml。

2.转速精度：±30r/min。

3.定时范围：1min～99 min59s/点动。

★4.不少于 10级升降速可调，常用程序可储存调用。

5.变频电机，数码显示，运行中可改变转速，离心力，时间，等参数。

6.全钢机身，不锈钢内腔，独立电机控制安全门锁。

7. RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算。

8.功率：≥400W。

9.重量：≤28 kg。

10.转子配置：水平转子16×15ml真空管。

### 02-01	全自动血液分析仪a

1.工作原理：电阻抗法计数，无氰化物法检测HGB。

2.检测参数：≥23项报告参数（含直方图）。

3.标本用量：全血模式≤9.2μl，预稀释模式≤20μl。

4.测量模式：全血模式、预稀释模式，独立血红蛋白测量系统。

5.工作速度：≥60样本/小时。

6.结果储存：≥400000份样本的全部参数和3个直方图。

7.排堵功能：具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式。

8.报警提示：主界面具有WBC、RBC、PLT结果异常报警功能。

★9.显示屏：彩色液晶触摸显示屏，同屏显示全部检测结果、直方图、病人信息及报警提示。

10.数据传输： ≥4个USB接口，具备无线网络传输数据功能。

★11.线性范围：WBC：0～280×109/L；RBC：0～8×1012/L；HGB：0～260mg/ml；PLT：0～3000×109/L。

### 03-01	全自动血液分析仪b

★1.测试参数及直方图：≥23项参数,含20项测试参数（含P-LCR,PCT）及三个直方图。

2.检测原理：电阻抗法，无氰分光比色法。

3.检测通道：WBC/RBC双检测通道。

4.直方图：屏幕可显示白细胞、红细胞、血小板3个均带浮动界标的直方图。

5.仪器检测重复性(CV)     WBC：3.0%

RBC：1.0%

PLT：4.0%

HGB：1.0%

6.检测样品量：全血≤50ul，末梢血≤20ul。

7.取样针内外自动清洗：需要，无需单独的探头清洗液。

8.排堵方式：预设排堵程序，正负高压反冲，电子高温灼烧。

★9.分血方式：采用瓷旋转分血阀装置。

★10.检测部液体定量 ：隔膜泵对检测部分液体定量，保证轻微堵孔时能进行时间和流速双重控制保证结果准确。

11.检测系统：有独立的静脉血和末梢血检测系统，并有独立的校正系数。

12.彩色液晶显示, 触摸屏操作。

13.检测速度：≥60个测试/小时。

14.数据存储：可存储检测≥30000份结果和质控数据。

★15.为方便参加各类室间质评，应配备全球同步在线网络质控功能。

### 04-01	干式生化分析仪

★1.用途：用于全血或血浆（血清）中谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）的定量检测。

２.测试原理：干式化学法。

3．检测条件：测试温度37℃， 640nm 波长下测定测试条反应区域的颜色变化，以此作为ALT 活性的计算依据。

★4.标本量≤30ul。

★5. 检测速度：3个独立检测通道可同时检测，90次/小时。

6．检测时间：2分钟/人次。

7．检测范围：0-2000U/l 或者0-33.4μkat/l（37℃）。

8．线性范围：10-800U/L。

★9．记忆功能：1000个测试（含检测项目、时间、日期、序号）。

- 通讯接口：RS-232接口、UBS接口。

★11.尺寸：≤360mm×250mm×220mm；净重≤9Kg。

### 05-01	生物安全柜

1、二级生物安全柜A2型要求，垂直层流负压，回流气流30%外排，70%循环。

2、尺寸：外部尺寸（L×D×H）：（1500mm×750mm×2250mm）±10mm；内部尺寸（L×D×H）：（1350mm ×600mm×660mm）±10mm。

★3、台面距离地面高度：750mm±300 mm。柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改。

4、风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s；风机转速控制精度不低于5rpm，正面进风速度（m/s）：≥0.5m/s。

★5、送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）过滤器，过滤效率对0.3μm（0.12μm）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）。

★6、生物安全性方面：人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105 ；产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

★ 7、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理。

8、操作腔体为SUS304不锈钢一体化成型，内部可清洗部位采用大圆角处理；工作台面为304不锈钢凹型整体压制，工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计。

★ 9、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平。

10、LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力。

★11、前窗玻璃采用双层夹胶防爆钢化玻璃；电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制。

12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；

13、气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压≥450Pa。

14、具备多重安全报警系统：玻璃门安全高度报警，过滤器压力超高报警，过滤器失效更换报警，气流波动报警等。

15、具备安全保护设计：风机与玻璃门互锁，紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁等。

### 06-01	酶标仪

★1、光学系统应≥12个测量通道，1个参比通道。

2、含有≥4个标准滤光片；带宽≥10nm。

3、测量范围：340～399nm：0～3.0OD（光密度）

400～750nm：0～4.0OD

★4、测量时间：单波长6少；双波长8秒；动力学重复时间5秒。

★5、准确度：0.0～2.0OD/492nm优于±（1%+0.010OD）

2.0～3.0OD/492nm优于±（1.5%+0.010OD）

6、线性范围：340～399nm  0.0～2.0OD优于±2%

400～750nm  0.0～2.0OD优于±1%

2.0～3.0OD优于±1.5%

★7、精度   0.0～2.0OD/492nm优于±（0.5%+0.005OD）

2.0～3.0OD/492nm优于±（1.0%+0.005OD）

8、分辨率不低于0.001OD。

9、配有≥4种不同线性震动模式。

10、温度范围为RT～42OC，精度≤0.2 OC，微板温差≤0.5 OC。

11、配置中文酶标管理软件：

11.1  实现定性实验、定量实验、动力学实验（ALT/GPT酶动力学微板法）、血型凝集实验（ABO血型微板法检测）；

11.2  EVO加样器RSP加样器及STAR加样器条形码自动识别传输；

11.3  具有质控功能（L-J法、Westgard多规则法和即刻法以及血站室内质控法），并可打印质控图和质控报告；并可对微板进行即时质控监控。

12、含有至少两种以上接口方式：RS232C（遥控）/并行 USB。