前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

## 一.采购清单

| 标的名称 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 口腔椎体束CT | 1套 | 工业 | 允许进口产品参与 |

## ★二.商务要求

（一）交货期：合同签订生效后30日内。

（二）交货地点：成都大学附属医院（院区内）。

（三）付款方式：设备经安装、调试、培训且验收合格之日起2个月内，支付合同总金额的90%，余款10%在质保期满一年后无息支付（中标人应提供合法等额票据）。

（四）验收标准：

1.装机后性能验证和配置满足采购要求，采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及招标文件技术要求、投标文件响应情况和国家、行业标准进行验收。

2.承诺所供货物出厂日期不得超过一年，验收时并提供相关证明文件。

（五）质保期：产品从验收合格之日起，整机质保≥3年。

## 三.技术参数要求

1. x光相关参数

1.1	球管类型，固定阳极;

1.2	X线束：锥形束，光束尺寸随视野大小同步调整，一级准直器大小可调;

1.3	焦点尺寸：≤0.5×0.5mm;

▲1.4管电压：120 kv,管电流：3-7mA;

1.5	扫描时间至少三种时间可选;

▲1.6 CBCT模式下最低有效曝光时间:≤2秒;

1.7	具备自动控制、自动过热保护功能;

1.8	球管最大阳极热容量：30,000 HU。

2. 平板探测器

▲2.1材质：碘化铯涂层非晶硅平板;

2.2	有效面积：≥24cm×19cm；

2.3	像素尺寸：≤0.125mm；

2.4	可90度旋转，拥有landscape 和portrait 两种扫描模式；

2.5	灰阶：16比特；

2.6	X射线能量范围至少包含：70kVp-130kVp。

3. 速度

3.1 扫描速度至少三种时间可选；

3.2 重建速度，普通扫描重建时间不大于30秒；高清扫描重建时间不超过60秒。

4. 病人体位及定位方式

▲4.1坐姿定位；病人座椅和设备一体，可以电动升降；

4.2医生不借助任何工具，可5秒内轻松拆卸座垫，方便轮椅病人进入；

4.3	开放式，病人就位时面朝外，可以面对操作者以准确定位；

4.4	激光定位指示（中心线、水平线），扫描前具有投照预览功能；

4.5	根据预览视图，电脑可直接控制机头移动对应病人位置；

4.6	座椅最大病人载重 ≥181Kg。

5. 成像视野

▲5.1最大一次扫描成像视野（非拼接）：≥Φ 16×10cm；

5.2	最小扫描视野可达：≤Φ8×8cm；

5.3	扫描视野大小可无级调整，直接在PC端控制，一级准直器开口大小可以随视野大小同步调整。

6. 扫描方式

6.1	360度全角度扫描；

6.2	连续曝光及脉冲曝光方式；

6.3	扫描层厚至少4种层厚可任意选择，以设备操作界面可行性为准；

6.4	超低剂量模式90kV 3mA 4.8s下扫描速度 2秒曝光时间；

6.5	HD 高清扫描 120Kv 5mA 26.9扫描速度 7.4 秒曝光时间。

7. 拍摄捕获工作站

7.1	使用可触摸屏幕直接控制设备；无需键盘和鼠标可直接选择拍摄参数；

7.2	拍摄工作站可直接发送Dicom 文件到指定存储位置。

8. 软件功能

8.1 满足牙科种植、正畸、牙髓、牙体修复、颌面外科、牙周等各科临床诊断需要；

8.2	3D重组图像，可以任意选取区域进行重建；

8.3	标准冠状面图像，层厚可以任意调节；

8.4	标准矢状面图像，层厚可以任意调节；

8.5	标准轴面图像，层厚可以任意调节；

8.6	标准投影侧位影像；

8.7	局部360度切面连续显示，自动旋转播放，切面切换速度可调；

8.8	多平面重建图像；

8.9	序列横断面（颊舌向）图像、全景、轴向切面、序列横断面三维重建在同一画面，层厚可以任意调节；

8.10	 任意平面重建图像；

8.11颞颌关节专用诊断切面，层厚可以任意调节，冠状切面、矢状切面、关节三维重建、轴向切面可以同时在一个界面显示；

▲8.12 自动全景功能：无须手动描点，无须手动调节全景层域，一键自动生成；

8.13 2D图像编辑工具：移动，图像翻转，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息；

8.14测量工具：距离，连续距离，角度测量，感兴趣区（ROI）3D影像值测量；

8.15 影像切割功能（2D及3D剖面影像）；

8.16  3D影像调节（可还原软组织轮廓）；

8.17 多种图像后处理功能：容积再现（VR）、最大密度投影( MIP)、最小密度投影（minIP）、模拟X线投照（X-Ray）、曲面重建（CPR）；

8.18 影像数据输出功能，数据导出，自动加载专家版诊断软件，屏幕快照，图像另存；

8.19 下颌神经管着色，标记，且三维重建模型能显示；

8.20 具有三维正畸软件，正畸分析功能，通过描记解剖结构轮廓，自动识别头颅标记的3D正畸方法，无需进行复杂的解剖标记点的训练，避免影像的模糊导致标志点不清的问题，完全支持自定义个性化的3D标志点和测量，进行精准的正畸测量分析；

8.21 运用CBCT获取的三维影像，能够详细观察种植临床解剖结构，支持下颌神经管标记，三维方向虚拟种植体植入和碰撞预警提示，种植体周围骨密度检测，并支持外科导板输出和加工，丰富的种植体库；

8.22 高质量的三维重建、即刻的全分辨率的3D渲染，一键即可在透视的硬组织、骨组织细节、气道或皮肤等各种渲染模式之间进行切换；

8.23 具备气道分析功能；

9. 影像数据标准和软件共享

9.1	Dicom3.0版接口部件标配并开放，支持后续升级连接LIS/HIS及PACS系统；

9.2	没有PACS情况下，也能实现本医院局域网自由传输，无须额外费用；

▲9.3 与医院PACS系统无缝连接。

10. 配置X射线防护服2套(包含围脖、衣服）、铅衣架一个（铅含量≥0.5mmPb）。