附件：

喀什市人民医院科室发展与能力提升医疗设备采购项目

招标参数

| 序号 | 包数 | 名称 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包（采购预算金额1477.43万元） |  |  |  |  |
| 1 | 第一包 | 血液透析机单泵 | 32 | 允许进口设备参与 |
| 2 |  | 彩超机（腹部，血管探头，心脏探头） | 1 |  |
| 3 |  | 便携式B超 | 1 |  |
| 4 |  | ICU吊塔 | 2 |  |
| 5 |  | 心肺复苏机 | 2 |  |
| 6 |  | 有创呼吸机 | 9 |  |
| 7 |  | 多功能心电监护仪 | 8 |  |
| 8 |  | 无创呼吸机 | 6 |  |
| 9 |  | 亚低温治疗仪 | 2 |  |
| 10 |  | 电子支气管镜 | 1 |  |
| 11 |  | 内镜自动清洗消毒机 | 1 |  |
| 12 |  | 胸部振荡排痰装置 | 2 |  |
| 13 |  | 多功能病床 | 23 |  |
| 14 |  | 高流量呼吸治疗仪 | 2 |  |
| 15 |  | 内镜纯水系统 | 1 |  |
| 16 |  | 输液泵 | 8 |  |
| 17 |  | 注射泵双通道 | 32 |  |
| 18 |  | 注射泵四通道 | 4 |  |
| 19 |  | 注射泵双通道（手术室专用） | 4 |  |
| 20 |  | 除颤仪 | 7 |  |
| 21 |  | 病人监护仪 | 23 |  |
| 22 |  | 脑电双频指数监护仪 | 4 | 允许进口设备参与 |
| 23 |  | 空气消毒机（移动式） | 9 |  |
| 24 |  | 空气消毒机（柜式） | 12 |  |
| 25 |  | 治疗车 | 27 |  |
| 26 |  | 抢救车 | 2 |  |
| 27 |  | 转运平车 | 4 |  |
| 28 |  | 标准手术床 | 1 |  |
| 29 |  | 医用多功能转运车 | 4 |  |
| 30 |  | 转运心电监护仪 | 10 |  |
| 31 |  | 转运呼吸机 | 1 |  |
| 32 |  | 全自动洗胃机 | 1 |  |
| 33 |  | 负压吸痰器 | 4 |  |
| 34 |  | 床单位臭氧消毒机 | 9 |  |
| 35 |  | 中心制氧系统 | 1 |  |
| 36 |  | 血液透析机双泵 | 10 | 允许进口设备参与 |
| 37 |  | 床旁透析机 | 5 | 允许进口设备参与 |
| 38 |  | 透析床 | 85 |  |
| 39 |  | 气垫床 | 24 |  |
| 40 |  | 血管内瘘治疗仪 | 10 |  |
| 41 |  | 吸顶式空气消毒机 | 10 |  |
| 42 |  | 污物转运车 | 1 |  |
| 43 |  | 自动腹膜透析机 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 44 |  | 血管器械 | 1 |  |
| 第二包（采购预算金额1595.27万元） |  |  |  |  |
| 45 | 第二包： | MRI（磁共振） | 1 |  |
| 46 |  | 关节超声波治疗仪 | 3 |  |
| 47 |  | 制冰机 | 2 |  |
| 48 |  | 骨创伤治疗仪 | 2 |  |
| 49 |  | 骨质疏松治疗仪 | 1 |  |
| 50 |  | 骨牵引架 | 6 |  |
| 51 |  | 椎间孔镜系统 | 1 |  |
| 52 |  | 生物刺激反馈仪 | 1 |  |
| 53 |  | 手持多普勒胎心仪 | 4 |  |
| 54 |  | 盆底康复仪 | 1 |  |
| 55 |  | 小儿吸痰器 | 2 |  |
| 56 |  | 中央胎心监护系统（1拖6） | 1 |  |
| 57 |  | 盆底康复治疗仪 | 1 |  |
| 58 |  | 妇科动力刨削系统 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 59 |  | 妇科手术器械 | 1 |  |
| 60 |  | 宫腔镜检查镜 | 2 | 允许进口设备参与 |
| 61 |  | 电子阴道镜 | 1 |  |
| 62 |  | 医用空气压缩机 | 1 |  |
| 63 |  | 电热湿化器 | 3 |  |
| 64 |  | 移动式经皮脉氧饱和度测定仪 | 2 |  |
| 65 |  | 小儿振动排痰机 | 2 |  |
| 66 |  | 紫外线光治疗仪 | 1 |  |
| 67 |  | 半导体激光治疗仪 | 1 |  |
| 68 |  | LED红蓝光治疗仪 | 1 |  |
| 69 |  | 中频治疗仪 | 5 |  |
| 70 |  | 超短波治疗仪 | 4 |  |
| 71 |  | 电动推拿按摩床 | 4 |  |
| 72 |  | 脊柱解压牵引床 | 2 |  |
| 73 |  | 检查床 | 5 |  |
| 74 |  | 火罐（中大号） | 1 |  |
| 75 |  | 深层肌肉刺激仪 | 1 |  |
| 76 |  | 特定电磁波治疗仪 | 8 |  |
| 77 |  | 针灸治疗仪 | 8 |  |
| 78 |  | 干扰电治疗仪 | 2 |  |
| 79 |  | 脊椎矫正床 | 2 |  |
| 80 |  | 下肢功率车 | 1 |  |
| 81 |  | 根管测量仪 | 2 |  |
| 82 |  | 热压充填一套 | 1 |  |
| 83 |  | 机扩 | 2 |  |
| 84 |  | 牙片宝和便携式X线片机 | 1 |  |
| 85 |  | 快速手机 | 6 |  |
| 86 |  | 慢速手机（弯） | 4 |  |
| 87 |  | CBCT | 1 | 允许进口设备参与 |
| 88 |  | 种植机，工具包 | 1 |  |
| 89 |  | 非接触眼压仪 | 1 |  |
| 90 |  | 麻醉机 | 4 | 允许进口设备参与 |
| 91 |  | 不锈钢套装器械台大中小 | 4 |  |
| 92 |  | 电刀 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 93 |  | 微通道肾镜 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 94 |  | 输尿管软镜 | 1 |  |
| 95 |  | 输尿管镜（成人） | 1 | 允许进口设备参与 |
| 96 |  | 肢体气压治疗仪 | 4 |  |
| 97 |  | 输尿管镜（小儿） | 1 | 允许进口设备参与 |
| 98 |  | 腹腔镜手术器械 | 1 |  |
| 99 |  | 超声刀 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 100 |  | 胆道镜 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 第三包（采购预算金额867.3万元） |  |  |  |  |
| 101 | 第三包： | 全自动生化分析仪 | 2 | 允许进口设备参与 |
| 102 |  | 特种蛋白分析系统 | 1 |  |
| 103 |  | 血细胞分析仪 | 2 | 允许进口设备参与 |
| 104 |  | 尿沉渣分析仪 | 1 |  |
| 105 |  | 血凝分析仪 | 2 | 允许进口设备参与 |
| 106 |  | 流式细胞仪 | 1 |  |
| 107 |  | 全自动粪便分析仪 | 1 |  |
| 108 |  | 全自动血培养仪 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 109 |  | 真菌培养箱 | 1 |  |
| 110 |  | 全自动细菌、药敏鉴定仪 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 111 |  | 全自动血气分析仪 | 2 |  |
| 112 |  | 手持式血液（气）分析仪 | 3 |  |
| 113 |  | 全自动酶免分析仪 | 2 |  |
| 114 |  | 高速冷冻离心机 | 3 |  |
| 115 |  | 荧光显微镜 | 2 |  |
| 116 |  | ﹣80度低温冰箱 | 2 |  |
| 117 |  | 血型鉴定分析仪 | 1 |  |
| 118 |  | 二氧化碳培养箱 | 1 |  |
| 119 |  | 生物显微镜 | 5 |  |
| 120 |  | 压力容器灭菌器 | 5 |  |
| 121 |  | 储血冰箱 | 2 |  |
| 122 |  | 生物安全柜 | 4 |  |
| 123 |  | HPV检测仪 | 1 |  |
| 124 |  | 便携式余氯测定仪 | 2 |  |
| 125 |  | 冰箱-20度 | 1 |  |
| 第四包（采购预算金额460万元） |  |  |  |  |
| 126 | 第四包 | 高端彩超1 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 127 |  | 高端彩超2 | 1 | 允许进口设备参与 |
| 项目合计采购预算金额4400万元 |  |  |  |  |

目录

第一包参数	15

1.	血液透析机单泵（原装进口）	15

2.	彩超机	17

3.	便携式B超	20

4.	ICU吊塔（桥式护理单元）	24

5.	心肺复苏机	26

6.	有创呼吸机	28

7.	多功能心电监护仪	31

8.	无创呼吸机	32

9.	亚低温治疗仪	33

10.电子支气管镜	34

11.内镜自动清洗消毒机	35

12.胸部振荡排痰装置	38

13.多功能病床	39

14.高流量呼吸治疗仪	39

15.内镜纯化水系统	41

16.输液泵	42

17.注射泵双通道	43

18.注射泵四通道	46

19.注射泵双通道（手术室专用）	48

20.除颤仪	50

21.病人监护仪	52

22.脑电双频指数监护仪	54

23.空气消毒机（移动式）	55

24.空气消毒机（柜式）	56

25.治疗车	57

26.抢救车	58

27.转运平车	59

28.标准手术床	59

29.医用多功能转运车	61

30.转运心电监护仪	62

31.转运呼吸机	62

32.全自动洗胃机	64

33.负压吸痰器	65

34.床单臭氧消毒机	66

35.中心制氧系统	67

36.血液透析机双泵	71

37.床旁透析机	73

38.透析床	74

39.气垫床	76

40.血管内瘘治疗仪	76

41.吸顶式空气消毒机	77

42.污物转运车（不锈钢医疗垃圾转运车）	77

43.自动腹膜透析机	77

44.血管吻合器械（原装进口）	79

第二包参数	81

45.MRI（磁共振）	81

46.关节超声波治疗仪	101

47.制冰机	102

48.骨创伤治疗仪	103

49.骨质疏松治疗仪	104

50.骨牵引架	105

51.椎间孔镜系统	105

52.生物刺激反馈仪	108

53.手持多普勒胎心仪	110

54.盆底康复仪	111

55.小儿吸痰器	113

56.产科中央监护系统（1拖6）	114

57.盆底康复治疗仪	120

58.妇科动力刨削系统 (原装进口)	122

59.妇科手术器械	127

60.宫腔镜检查镜	128

61.电子阴道镜	129

62.医用空气压缩机及电热湿化器	132

63.医用空气压缩机及电热湿化器	132

64.移动式经皮脉氧饱和度测定仪	134

65.小儿振动排痰仪	135

66.紫外线光疗仪	137

67.半导体激光治疗仪	138

68.LED红蓝光治疗仪	139

69.中频治疗仪	140

70.超短波治疗仪	142

71.电动推拿治疗床	144

72.脊柱解压牵引床	145

73.检查床	146

74.火罐（中大号）	146

75.深层肌肉刺激仪	147

76.特定电磁波治疗器（神灯）	148

77.针治疗仪（电针灸治疗仪）	148

78.干扰电治疗仪（立体动态干扰电治疗仪）	149

79.脊椎矫正床（高级整脊按摩床）	150

80.下肢功率车	151

81.根管测量仪（牙根管长度测定仪）	153

82.热牙胶充填系统	154

83.机扩（根管治疗仪）	156

84.牙片宝和便携式X线片机	158

85.快速手机	160

86.慢速手机（弯）	161

87.CBCT	162

88.种植机、工具包（种植机）	167

89.非接触眼压仪	168

90.全能麻醉机	170

91.不锈钢套装器械台大中小	173

92.电刀（高频电刀）	173

93.微通道肾镜（微创经皮肾镜）	176

94.输尿管软镜（一次性输尿管成像导管）	177

95.输尿管肾镜（成人）	178

96.肢体气压治疗仪	179

97.输尿管镜（小儿）	180

98.腹腔镜手术器械	181

99.超声刀（超声高频外科集成系统）	184

100.胆道镜	186

第三包参数	188

101.全自动生化分析仪	188

102.特种蛋白分析系统（特种蛋白分析仪）	189

103.血细胞分析仪（全自动血球分析仪）	190

104.尿沉渣分析仪	194

105.血凝分析仪（全自动血凝仪）	196

106.流式细胞分析仪	197

107.全自动粪便分析仪	199

108.全自动血培养仪检测系统	201

109.真菌培养箱（真菌、内毒素检测仪）	203

110.全自动细菌、药敏鉴定仪	204

111.全自动血气分析仪	206

112.手持式血液（气）分析仪	208

113.全自动酶免分析仪	209

114.高速冷冻离心机	214

115.荧光显微镜	214

116.﹣80度低温冰箱（-80℃超低温冷冻储存箱）	215

117.全自动血型鉴定仪	216

118.二氧化碳培养箱	218

119.生物显微镜	218

120.压力容器灭菌器（压力蒸汽灭菌器）	219

121.储血冰箱（4℃血液冷藏箱）	220

122.生物安全柜	221

123.HPV检测仪	223

124.便携式余氯测定仪	224

125.医用冰箱（冰箱-20度）	225

第四包参数	226

126.高端彩超1	226

127.高端彩超2	239

# 第一包参数

- 血液透析机单泵（原装进口）

1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

2、10英寸以上高分辨率彩色液晶显示屏，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

3、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。

4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

5、密闭式双容量平衡腔四腔室超滤或电磁超滤控制系统，透析液连续提供。

6、透析液温度控制在34℃～39℃，并可随时调整。

7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

8、具备自动水路密闭性测试，12-15分钟测试一次,透析治疗过程更安全、精确。

9、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。标配超纯透析液过滤器接口系统，可对透析液进行超纯过滤。

10、标配碳酸氢盐干粉自动配制系统，同时具备B液吸管系统，有更好的使用灵活性。配合超纯透析液过滤系统，获得更好的透析效果。

11、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过30分钟。

12、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

13、可使用通用型血路管和透析器等耗材。

14、有内置维修和故障诊断程序。

15、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

16、具有全自动预冲功能，自动充盈程序，自动导入血泵管功能

17、具有动、静脉压、跨膜压监测功能。

18、具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。

19、标配全自动在线血压监测装置，可测量收缩压、舒张压、平均动脉压和脉搏，可观测血压的图标趋势，可设置自动测量间隔时间。

20、标配实时在线透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值

21、有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。

22、中央供液输送系统。

23、中央联网数据管理系统。

24、血泵流速：20～500ml/min，精度±10%。

25、肝素泵流量：最大单剂注射量0-10ml/h 并有大剂量追加功能，单次最大追加剂量5ml/次，可选用20ml各种品牌注射器。

26、静脉压力监测范围： -60mmHg～+520mmHg 精确度±10mmHg。

27、动脉压力监测范围： -300mmHg～+280mmHg精确度±10mmHg 。

28、在线血压监测范围 收缩压30mmHg～280mmHg 舒张压10mmHg～240mmHg 平均动脉压 20mmHg～255mmHg。自动或预先设定测量间隔5-15-30-60分钟以及快速测量。

29、超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ±1%；可实现零超滤。

30、联机透析清除率K精确度 ±5%。

31、跨膜压监测范围 -60mmHg～+520mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能。

32、空气检测采用超声波传导检测气泡，大于1L气泡无法通过，并具备液面调整功能；漏血探测器为红绿光学双重检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量<0.5ml/min。

33、透析液流量范围0，300-700ml/min，每100ml可调节，透析液平衡误差≤0.1%。

34、电导度参考范围：12.8-15.7mS/cm(25℃)，精确度±0.1mS/cm。

35、电源：电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

36、内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。

37、水路密闭性测试间隔每12.5分钟一次。

38、热化学消毒液使用量每次低于100ml。

39、免费现场安装及提供操作培训、专门为工程师进行系统培训。

40、免费提供系统软件升级。

41、有效节约能源，平均能耗低于1kw/h。

44、15年内保证仪器配件供应。

42、配有2台备用机，保证科室正常运转。提供备用密封圈等易损零件。

原厂保修1年，喀什地区有专业工程师和机器主要配件，每周到科室进行维护保养。

- 彩超机

- （全数字化便携式彩色多普勒超声诊断仪）（腹部，血管探头，心脏探头）

用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、麻醉、血透及其它

1.主机系统性能

1.1全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

1.2≥15”超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器

1.3主机重量≤6.0 kg（不含电池）

1.4主机内置探头接口≥2个，大小一致，全激活，互通互用数字波束形成器

1.5多倍信号并行处理技术

1.6数字化全程动态聚焦

1.7数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

1.8接收方式：发射、接收通道≥1024

1.9二维灰阶成像单元

1.10谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像

1.11M型成像单元

1.12彩色多普勒成像单元

1.13频谱多普勒成像单元

1.14支持组织多普勒成像

1.15高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵

1.16支持解剖M型成像，≥3线，360°可调

1.17支持彩色M型成像

1.18空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合

1.19具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

1.20二维角度独立偏转成像，≥6级可调

1.21斑点噪音抑制，多级可调

1.22一键自动优化

1.23扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式

1.24图像放大功能，支持前端放大、后端放大

1.25支持一键全屏放大

1.26多语言操作界面：支持中文键盘输入

1.27支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度

1.28支持穿刺增强

1.29图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示

1.30可支持远程会诊功能

2. 探头规格

2.1 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

2.2 探头配置：凸阵探头、线阵探头、相控阵心脏探头

2.3 腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz

2.4 浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz

2.5 心脏相控阵探头，探头频率：1.0-6.0MHz

2.6 可配备腔内探头: 3-14 MHz，不使用扩展成像技术情况下角度≥189°；扩展之后角度≥205°；具备腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现

2.7可配备宫腔专用探头，配合特别设计的窥器使用，探头既有代替窥器下页扩张阴道的作用也有超声探头扫查子宫的作用，最大程度节约手术空间

配置：主机1台，线阵探头1把，凸阵探头1把，心脏探头1把，台车1个，拉杆箱1个。

3.二维灰阶参数

3.1最大显示深度≥40cm

3.2发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

3.3二维增益调节范围≥200dB

3.4动态范围≥280dB，可视可调

3.5物理滑动TGC分段调节≥8段

3.6侧向增益补偿LCG≥7段

3.7伪彩≥10种

4.彩色多普勒参数

4.1多普勒增益≥200dB，连续可调

4.2彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图

4.3彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

5.频谱多普勒参数

6.系统通用技术规格

6.1 内置锂电池独立供电

6.2 可配置DICOM3.0接口

6.3 主机内置USB接口≥2个

6.4 主机内置HDMI、S-VIDEO等接口

6.5 配置多功能背包(带拉杆功能)7.测量和分析

8.图像存储，回放和浏览

9.图文工作站

9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

9.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

10.产品安全性能：符合CE、FDA、CFDA认证

11.其他商务条款

11.1厂家在乌鲁木齐须有分公司(提供厂家分公司的资质)，并具有厂家备件库及售后服务工程师，提供厂家售后工程师的岗位资格证明。

11.2质保服务要求：提供超声系统主机（含探头）2年的免费质保维修服务。且提供超声系统软件的终身免费升级服务。

11.3为了更好地保障设备的售后服务质量，在喀什地区配有当地专业售后工程师。（提供具有专业售后服务资质的相关证明）

11.4厂家提供专业人员现场操作和培训。

- 便携式B超

- （便携式B超便携式彩色多普勒超声波诊断仪）

（一）设备名称：便携式彩色多普勒超声波诊断仪

（二）设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、ICU和介入等方面的临床诊断。

（三）投标设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。（请分别提供图片证明）

（四）投标设备具备在线教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节（请分别提供图片证明），并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

（五）主要规格及系统概述：

5.1数字化二维灰阶成像单元。

5.2数字化彩色多普勒单元。

5.3数字化频谱多普勒显示和分析单元。

5.4数字化能量血流成像单元。

5.5全数字式波束形成器。

5.6B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

5.7两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。

5.8高清晰斑点噪音抑制技术。

5.9空间复合成像技术。(请提供≥9线偏转的曲别针试验图片）

5.10系统动态范围≥280Db，2dB逐级调节，数值明确显示。(请提供280db及2db相邻数字证明图片)

5.11支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致（非剪贴板及病例档案界面，请提供证明图片)，并可进行图像处理和测量注释。

5.12梯形成像、凸型扩展功能。（支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头，请分别提供证明图片）

5.13可支持二维宽景成像、彩色宽景、能量宽景，并具备速度在线提示功能，可进行后期测量，长度≥100cm。（请分别提供证明图片，共5张）

5.14具备穿刺引导，并具备三种引导方式。(提供证明图片)

5.15磁导航穿刺技术：不依赖穿刺架，探头内嵌磁性传感器，可检测到探头附近的磁信号强度，在超声图像上能实时显示出针道及针尖相对于探头的空间位置和方向，并有穿刺成功自动提示功能。（需配置专业的微磁导航专用探头）（请提供 2张证明图片：穿刺成功前与后，靶目标提示框变色的区别）

5.16全屏放大显示功能。

5.17Zoom 局部放大功能。

5.18双幅实时成像，成像大小不变。

5.19≥8个焦点可调。(请提供证明图片)

5.20实时双同步、三同步。

5.21自动优化。

5.22穿刺增强技术，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。(请提供双福对比证明图片)

5.23原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行20种参数调节。

5.24测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

5.24.1一般测量（具备腰椎神经测量软件包）。

5.24.2妇、产科测量包，支持产科自动测量。（请提供证明图片）

5.24.3血管测量包（具备臂丛神经测量包）。

5.24.4泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。（请提供证明图片）

5.24.5肾脏测量包。

5.24.6容积测量包。

5.24.7多普勒血流测量与分析。

5.24.8自动多普勒血流测量与分析。

5.24.9客户自定义测量。

5.25图像存储与(电影)回放重现单元。

5.26输入/输出信号：

5.26.1输入：音频。

5.26.2输出：DVI、音频。

5.27连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式（DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像）。

5.28图像管理与记录装置：

5.28.1超声图像存档与病案管理系统。

5.28.2硬盘≥120GB。

5.28.3一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

5.28.4DVD –RW。

5.28.5≥2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

5.28.6客户报告系统。

（六）技术参数及要求：

6.1系统通用功能：

6.1.1≥15英寸高分辨率液晶监视器。

6.1.2≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。（请提供证明图片）

6.1.3扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

6.1.4整机重量≤6Kg。

6.2探头规格：

6.2.1探头数量：2个(线阵、凸阵)。

6.2.2频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。

6.2.3探头频率最高可达18MHz，可在屏幕上显示。（请提供证明图片）

6.2.4振子：凸阵探头有效振子数≥128振子。

6.2.5探头可配穿刺导向装置。

6.3二维灰阶显像主要参数：

6.3.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。（请提供证明图片）

6.3.2扫描线：每帧线密度≥512超声线。

6.3.3发射声束聚焦：连续聚焦。

6.3.4接收方式：多倍信号并行处理。

6.3.5数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

6.3.6回放重现：回放时间≥1200秒。（请提供证明图片）

6.3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。(请提供证明图片)

6.3.8增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。

6.3.9最大显示深度≥38cm。（请提供证明图片）

6.4频谱多普勒：

6.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD

6.4.2PWD：最高测量速度≥9m/s。最低测量速度≤1mm/s(非噪声信号)。(请分别提供证明图片)

6.4.3显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。

6.4.4取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。（请提供证明图片）

6.4.5显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。

6.4.6频谱自动跟踪与测量。

6.5彩色多普勒：

6.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

6.5.2具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。

6.5.3彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥15帧/秒。（请提供证明图片）

6.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

6.5.5显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

6.5.6彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

6.5.7彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。（请提供证明图片）

（七）备件、资料及其它。

7.1备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

7.2资料。

7.2.1卖方须向买方提供操作手册一套。

7.2.2卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

7.3技术服务。

7.3.1在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

7.3.2设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

（八）技术培训要求。

8.1现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

8.2集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

（九）配置

9.1  便携式彩色多普勒超声诊断仪                 一台

9.2  超高频线阵探头（具备磁化功能）             一把

9.3  腹部探头                                   一把

9.4  台车                                       一台

- ICU吊塔（桥式护理单元）

1、工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA；

2、桥身长3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；照明区段（LED）：夜间照明1套，日常照明1套，辅助照明1套；

3、护理区段：1个。配置如下：

⑴整体式终端箱体；

⑵仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45：1个/层；（提供实物照片）

⑶旋转角度≤340°；

⑷机械阻尼刹车制动;

(5)内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子: 2个；信息模块3个（可选装VGA、RJ45、RJ11等接口）；

(6)听诊器挂架1个，自控手电筒1个，吸痰导管盒1个；

(7)护理区段净载重量≤60kg；

4、药液泵架区段：1套（左右移动距离500mm）。配置如下：

⑴电源插座6个（220V,10A)；

⑵网络接口RJ45：1个；

⑶预留信息接口3个；

⑷注射泵杆1个；

⑸旋转角度≤340°；

⑹药液泵架区段净载重量≤30kg；

5、监护呼吸区段：1个。配置如下：

⑴整体式终端箱体；

⑵仪器平台（带抽屉）：固定操作平台2层，操作平台两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉，内藏式电源插座3个/层（220V,10A)，网络接口RJ45：1个/层；（提供实物照片）

⑶旋转角度≤340°；

⑷机械阻尼刹车制动;

⑸内藏式电箱1个：电源插座4个（220V、10A）；等电位接地端子:2个；信息模块3个（可选装VGA、RJ45、RJ11等接口）；（提供实物照片）

⑹监护仪管线固定夹1个；

⑺监护呼吸区段净载重量≤80kg；

6、气体终端德标配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个（带防尘罩）；

a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；

b、插拔次数2万次以上；

c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

7、数字信息区段：1套。配置如下：

⑴15吋彩色液晶显示器1台；

⑵病人基本信息软件1套，

⑶病人信息接口输入1套；

8、主体材料采用高强度铝合金型材；

9、表面处理采用静电喷涂；

10、吸顶式安装，稳定牢固。

- 心肺复苏机

1、符合2015A心肺复苏及心血管急救指南)入中“心肺复苏的替代技术和辅助装置的相关规范，符合《(2016中国心肺复苏专家共识》中“机械复苏装置”的相关技术类型。

2、按压技术:采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手心肺复苏机ICPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。(提供相关证据)。

3、性能指标(需提供注册检验报告佐证)

3.1、按压频率在100-120次/分钟范围内，实际按压频率与设置值误差≤士1次/分钟

3.2、按压深度在5.0-6.0厘米范围内，实际按压深度与设置值误差≤士0.2厘米。

3.3、 按压释放比: 50%:50%

3.4、按压通气模式:连续校压模式和30:2模式。

3.4.1、两种按压模式切换时，无需暂停，在工作期间可灵活转换

3.4.2、 30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间3秒。

3.5、最大工作倾斜度:≥45°，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压频率与设定值误差≤土1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤土0.2厘米，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压。

3.6、额定工作低温环境，在温度≤-5C.维持持续稳定的胸腔按压，在额定工作低温状态下实际按压频率与设定值误差≤士1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤土0.2厘米，以满足低温环境院外急教的使用需求。

3.7、额定工作湿热环境性能好:在温度≥45'C、湿度≥93%，维持持续稳定的胸脏按压，在额定工作湿热环境状态下，实际按压频率与设定值误差≤士1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤土0.2厘米，以满足院外高温环境急救的使用需求。

3.8、车载运行性能:在三级公路、行驶速度40km/h,运行200km状态下，能维持持续稳定的胸腔按压，在车载运行环境状态下，实际按压频率与设定值误差≤士1次/分钟。实际按压深度与设定值误差≤士0.2厘米，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。

二、安全可靠性(需提供注册检验报告佐证):

4、 驱动方式:电动电控。

5、 电池运行时间:新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。

电池最大充电时间:≤4小时。

7、 具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟，在不中断按压的状态下，连接外部交流电源，确保持续稳定的胸腔按压，

8、外部交流电源:可接220交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。

9、紧急关闭:当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。

10、按压头手动归位:当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。

11.对地漏电流:正常状态≤0.5mA: 单一故障状态≤1mA:

12、 外壳漏电流:正常状态≤0.1mA: 单一故障状态≤0.5mA;

13、 患者漏电流:正常状态≤0.01mA;单一故障状态≤0.05mA;应用部分加网电压≤0.05mA。

14、抗振性能:频率循环范围5Hz -35Hz -5Hz,振幅值35mm，振动循环15次后，实际按压频率与设定值误差≤士1次/分钟，实际按压深度与设定值误差≤士0.2厘米。

15、防撞性能:加速度50m/s2， 脉冲持续时间11ms, 碰撞1000次后，实际按压频率与设定值误差≤土1次/分钟，实际按压深度与设定值误差≤+0.2厘米

三、便携性能:

16、主机(含动力电池)总重量要求≤5千克，用以满足3D按压技术的最佳重量配比。

17、便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中提供高质量连续心肺复苏。

18、无挡板设计，不受软床垫影响。

配置清单:

1、胸腔按压机主机，1台

2、固定绷带(小号)，2套

3、固定绷带(中号)，2套

4、固定绷带(大号)，1套

5、锂电池，1个

6、电源适配器(含电源线)，1套

7、按压头护套，1套

8、急救包，1个

9、随机文件，1套

- 有创呼吸机

1基本特征

适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

≥12英寸彩色,触摸控制屏幕.

屏幕显示：支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

≥90分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

具备有创通气模式、无创通气模式；具备高流量氧疗功能。

吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势

2呼吸模式及功能

标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

配置高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）

3设置参数

潮气量：20ml—3000ml

呼吸频率：4-100/min

吸气流速：6-120L/min

SIMV频率：1-60/min

吸/呼比：4:1—1:9.9

最大峰值流速：180L/min

吸气压力：1--90 cmH2O

压力支持：0—90cmH2O

PEEP：0~50 cmH2O

压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

氧浓度：21—100vol.%

4监测参数

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间

吸入氧浓度的监测

具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环。

肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

可监测参数≥48小时的趋势图、表分析，3000条报警和操作日志记录。

5报警参数

具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示

分级报警和声光报警

气道压力：过高报警

每分钟通气量：过高/过低报警

自主呼吸频率：过高/过低报警

潮气量：过高/过低报警

吸入氧浓度：过高/过低报警

窒息报警，时间可设置（5-60s）

智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

电源、气源中断报警

电池低压报警

- 多功能心电监护仪

1.产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，可用于成人、小儿和新生儿。插槽数≥3个，支持≥8槽位的辅助插件箱。

2.监护仪标配多参数监测模块具备3/5导心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、体温监测功能 。

3.多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时显示与观察。

4.监护仪支持选配升级有创血压、呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量、有创心输出量、麻醉深度等监测功能。升级功能模块化，支持热拔插。

5.≥12英寸LED高清液晶显示屏，标配触摸屏。

6.双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

7.具有VGA接口、≥4个USB接口、网络接口及多功能接口等。

8.心电：支持3导、5导、12导，可自动识别导联类型。

9.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

10.加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。

11.具有ECG全屏级联功能。

12.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

13.窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

14.具有心动干扰（CVA）识别功能。

15.血氧：标配全球金标准的 Masimo血氧

16.具有脉搏调制音功能。

17.具有灌注指数PI显示，帮助医生判断测量结果的可靠性。

18.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

19.NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

20.NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

21.可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

22.具有辅助静脉穿刺功能。

23.支持中文手写输入功能。

24.具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。

25.记录仪实时记录时间可设置：8秒、16秒、32秒、连续。

26.具有夜间模式，避免打扰患者夜间休息。

27.具备大字体、趋势共存、呼吸氧合图、他床观察、全屏7导、全屏12导等多种界面，满足各种监护需求。

28.应至少能存储回放不少于48小时波形全息回顾。

29.具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算功能。

30.内置大容量锂电池，可连续工作3小时。

31.支持连接医院中央监护系统，支持连接医院信息管理系统。

- 无创呼吸机

1、通气模式：CPAP、S、T、S/T

2、具备自动同步技术。

3、自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。

4、需内置高灵敏度电磁阀。

5、具备目标潮气量功能，目标潮气量范围值：20~2500ml。

6、具备呼气末压力释放技术，且三档可调。

7、吸气时间：0.2s~4.0s。

8、后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。

9、屏幕：彩色液晶屏，尺寸≥5英寸，同屏显示设置参数、监测参数。

10、波形：同时显示压力、流量双波形。

11、压力范围：

吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O

呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

12、升压档：1-6档可调。

13、最大流速可达180L/min

14、爬坡压力：CPAP模式下：4cm-20cmH2O，其他模式下：4cmH2O-EPAP

15、爬坡时间：0-60min可调。

16、报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、掉电报警、高压保护报警。

17、监测数据：压力、流量、每分钟通气量、当前潮气量、每分钟呼吸频率、当前漏气量。

18、具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。

- 亚低温治疗仪

1、设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者；

2、控温方式：双核半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，两套独立的大功率控温模块，降温/升温速度快；

3、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，功率：1500VA；

4、输出结构：双路输出，可同时连接2个控温配件或单独连接1个控温配件；

5、显示方式：7寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作，清晰直观；

6、循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃，允差±1℃；

7、循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃，允差±1℃；

8、体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃；

9、体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃；

10、体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃，允差±0.2℃

11、自动模式：设备将患者体温控制在设定值；

12、手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值；

13、进口快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅；

14、开机自检功能：安全可靠，计时功能，可长时间连续使用；

15、制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率不小于1.5℃/min；

16、制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率不小于2.5℃/min；

17、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h；

18、循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音；

19、水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音；

20、体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音；

21、设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示；

22、连续循环输出:两组连续水循环，患者的热量连续不断被带走，效率高，并且毯温度与毯内水温一致；

23、体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作；

24、工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)；

25、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

26、密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏现象；

27、蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌、抗老化、柔软、耐用，具有防褥疮功能；

28、承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg；

29、控温配件：毯子（I型）、软帽；

30、内置储物柜，可存放配件，方便收纳；

- 电子支气管镜

一 主机要求

1、采用≥3.0寸的广角高亮度全智能电阻触摸屏显示及操作。显示分辨率不低于640×480，并可外接显示器。业界第三代智能主控芯片，后期可升级无缝兼容视频喉镜叶片手柄、视频硬镜手柄、视频软镜手柄，无需任何数据线连接转接。

2、主机内置多媒体系统，可拍照、录像、并可场景录音；实现主机上直接阅读、回放、储存；具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学等使用。内置各种设备的操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

3、可自由切换为户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

4、内置智能电量管理模式锂电池，容量不低于2400mAh。

5、主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需任何方式的旋转操作，为临床节省操作时间，方便临床使用及携带。

6、显示器能上下0º～100º转动，左右0º～260º转动，以方便特殊体位的操作。

二 软管手柄（带吸引通道）要求

1、采用人体仿生学设计的金属手柄构造，非塑料手柄，可整体浸泡消毒，可低温等离子灭菌。全数字电子成像技术，无内置光纤。视角≥90°，成像能力≥16万像素。

2、软管带吸引通道，插入部外径≤5.8mm，内置吸引通道直径≥2.6mm,长度≥60cm。软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°

3、照明采用两个LED灯，亮度≥400LUX，非光纤照明，软管无内置光纤，具备防跌落、可任意弯曲性能。

4、成像距离范围不小于2～50mm。

5、吸引接口和吸引按键采用防脱落设计，且可整体拆卸，方便清洗消毒。

6、可以选配无线传输功能模块，无线连接大屏幕显示器。

- 内镜自动清洗消毒机

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 用途 | 适用于软式内镜的清洗和消毒； |
| 1、整机结构要求 | 1.1设备底部有轮子，轮子可以锁死，在需要移动时可以松开轮子，便于设备移动。设备的正面外壳，为ABS塑料件，以防止消毒液、清洗酶液等液体长期滴落后造成设备的腐蚀和生锈。 |
|  | 1.2设备的洗消舱，应该具有透明盖，可以清晰地实时观察内镜清洗消毒的情况。 |
|  | 1.3为了保证清洗消毒的效果，设备内泵的数量应≥7个；能同时实现排水、进酶液、进消毒液、酒精灌注、液体循环灌注、空气干燥、消毒液取样、测漏吹气、内镜管道增压功能。 |
|  | 1.4可完成软式内镜清洗（酶洗）、漂洗、消毒、终末漂洗、酒精干燥、空气干燥等流程，符合相关规范的要求。 |
|  | 1.5设备内置无线信息采集装置，可以采集内镜和清洗人员的信息。 |
|  | 1.6响应强制性规范WS 507-2016中5.3.11 b）的要求，可通过内置有0.01um过滤装置的空气压缩装置来对内镜进行吹干，采用ASTM F838-05方法进行测试，对缺陷短波单胞菌的最小截留效率应不低于107cfu/cm2，要求提供空气装置除菌级质量证书。 |
|  | 1.7响应强制性规范WS 507-2016中5.3.11 a）的要求，洗消用水内置0.22um绝对精度过滤装置，采用ASTM F838-05方法进行测试，对缺陷短波单胞菌的最小截留效率应不低于107cfu/cm2，并可提供水过滤装置除菌级质量证书。 |
|  | 1.8可根据用户实际使用水质的情况，由用户选择配置三级水过滤装置。过滤等级依次分别为5um、0.45um、0.2um。 |
| 2、洗消系统的要求 | 2.1清洗舱体底部应有专门的设计和措施，防止内镜外表面和舱体底部的部分无法有效接触到化学消毒剂。（要求提供图片）。 |
|  | 2.2为有效提高消毒液的使用次数和提高内镜周转率，舱体容积≤11L。 |
|  | 2.3洗消系统应采用无喷臂设计，应通过自身强劲清洗涡流来清洗内镜的外表面，以减少消毒液和清洗用水在喷臂和喷臂管道内的残留，从而避免对消毒液造成的稀释问题，确保消毒液的浓度在规定的循环次数和使用有效期内不降低。 |
|  | 2.4响应强制性规范WS 507-2016中6.2.3 a）的要求，为保证消毒效果，在清洗消毒时，消毒液应能浸泡到舱体的盖子靠近舱体的一侧的全部表面，做到能有效的保证内镜全浸泡。（交货后实际操作检查验证是否能够全浸泡）。 |
| 3、门机构与门的检测锁紧装置 | 3.1设备门盖可通过脚踏开关实现开关门，也可通过程序界面上的按钮自动开关门，不需要关门时人工辅助参与关门过程，防止手动开关门造成二次污染。 |
|  | 3.2 采用电动推杆作为开关门时的执行机构，从而能有效避免电机驱动钢丝结构存在的单纯依靠门的重力而无法有效锁紧的问题。 |
|  | 3.3具备门开关检测功能，在舱体盖子没有盖好的时候，机器无法启动工作，并自动反馈信号给控制系统。 |
|  | 3.4运行过程中，发生开门的情况，设备应当报警并停止运行。 |
| 4、化学助剂 | 4.1 可同时将消毒液箱、酶液桶、酒精桶三个容器同时放入机器内部储存，无需摆放在机器外面。 |
|  | 4.2消毒液箱有效容量应≥20L、酶液桶容量应≥5L、酒精桶容量应≥2L，或其他的容量规格形式，但要求酶液和酒精的容量之和应不小于7L。 |
|  | 4.3设备的正前方，应有透明窗，可以同时观察到酶液、酒精的当前液位高度，便于操作人员提前补充化学助剂。 |
|  | 4.4消毒液箱、酶液桶、酒精桶，均有低液位自动检测装置，当达到低液位时设备无法运行，并同时自动在彩色触摸屏上报警提示和进行声音蜂鸣报警提醒。 |
|  | 4.5在程序运行中，可实现不打开舱体密封盖且不中断程序运行，对洗舱内消毒液浓度是否达标进行检测。 |
|  | 4.6自动记录消毒液使用情况，既可设置消毒液使用次数，又可同时设置消毒液使用天数，两种方式可同时监控，消毒液过期自动报警，保证内镜每天高水平消毒。 |
|  | 4.7设备可使用WS 507-2016规定的多种消毒液：包括戊二醛GA、邻苯二甲醛OPA、过氧乙酸PAA、二氧化氯、（酸化水AEOW 选配）。 |
|  | 4.8具有消毒液自动取样功能。 |
| 5、液体的排放 | 5.1具备独立的排液装置，采用独立的排液泵实现液体的强制排除，避免重力排除速度慢的弊端。 |
|  | 5.2具有排液检测开关，可确保舱体内的液体全部排出，当出现排放故障或堵塞时，可实现自动的报警功能，并同时自动在彩色触摸屏上报警提示和进行语音及蜂鸣器报警提醒。 |
|  | 5.3程序运行中可自动排水，待机状态时，可在触摸屏上进行排水的控制操作。 |
|  | 7.9设备具有独立的专门针对十二指肠镜的加强清洗消毒程序，并能结合专属部件以实现对十二指肠镜的抬钳器管道进行加强清洗。 |
|  | 7.10能够在洗消全程中，持续监测内镜有无泄漏，能够区分不同程度的内镜泄漏，并自动采取相应不同的措施。严重泄漏时停止洗消。内镜存在微小泄漏时，自动提供正向压力，防止水进入内镜，达到泄漏保护作用。 |
|  | 7.11具有专门的进水管道流量或压力检测功能，在水压不够的情况下，应能够报警。（交货后实际操作检查验证） |
|  | 7.12温度传感器的显示精度要求为0.1℃或更优； |
|  | 7.13测漏用压力变送器的显示精度要求为0.1KPa或更优 |
|  | 7.14其他电气部件 |
|  | 7.14.1采用进口品牌电源，具有宽电压设计，可有效避免客户电源波动造成的性能差异。（提供CE认证）。 |
|  | 7.14.2为确保设备操作的安全性，设备内部各电控阀门、添加化学助剂的泵应采用不高于直流 36 VDC的零部件。 |
|  | 7.15酶液恒温加热装置 7.15.1酶液加热温度可按照酶液厂家建议温度凭密码权限进行设置，恒温保持时，温度偏差不能超过设置温度的0-5.0℃。 |
|  | 7.15.2酶液加热装置应集成在设备内部，不允许在外部单独加热，确保使用的安全性。 |
| 8、随机附件的要求 | 8.1为方便设备装机调试验收，设备制造商应随机配备自有品牌的内镜专用强效全能多酶清洗液1桶，赠送量不少于5L装1桶（或2瓶2500ml装）；要求该酶液应通过国家级检测机构检测，具有良好的生物膜去除能力，提供权威检测报告备查。 |
|  | 8.2多酶清洗液检测报告应体现符合如下要求：在模拟条件下，对人工模拟污染物的去除率≥95%；对血液和细菌混合物中细菌去除率≥99.0%，且ATP的含量减低率≥99.0%；对蛋白质模拟污染物去除率≥90.0%；对人工制备的生物膜中的细菌去除率≥90.0%。符合《医用清洗剂卫生标准》的要求。 |
|  | 9.6具有至少2个压力变送器用于内镜孔道的压力监测；当用于具有抬钳器或副送水管路的内镜的洗消时，设备配备有至少3个压力变送器用于实时监测内镜各孔道的压力； |
| 贮存柜 | 三、单门内镜贮存柜 1可存放4条内镜； 2带自动定时动态空气消毒； 3带恒温烘干功能； 4带灯光自动控制； 5内部光洁干净，便于清理保养。 |

- 胸部振荡排痰装置

- 多频振动治疗仪(体外振动排痰机)

1、输出频率控制

10- 60Hz (600转/分3600转/分)连续可调，高亮电子数码显示

2、时间控制

1- 60分钟，连续可调，高亮电子数码显示

3、振动幅度< 5mm+0.6mm

4、叩击换向器

①带可调角度叩击换向器，叩击头可进行180 度调整，方便不同位置使用

②90度固定角度叩击头

5、动力管长度2m

6、叩击头

1号叩击头( φ 130,滑面硅橡胶叩击头):增强型，治疗用

2号叩击头( φ90，聚氨酯海绵面叩击头):标准型，治疗或护理用

3号叩击头( φ68，聚氨酯海绵面叩击头):柔和型，护理或儿童专用

4号叩击头(羊角形，聚氨酯海绵面叩击头):特定型，肋部、肩部等治疗或护理

7、三种智能工作程序

程序1:变频范围15-25Hz,适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择。

程序2:变频范围25-35Hz,适合体质较好或需进行治疗病人

程序3:变频范围30-45Hz,适合体质强壮病人

- 多功能病床

- 多功能抢救床（三摇带轮含床垫）

1、床头床尾为ABS整体吹塑成型，表面光滑，易擦拭，清洁方便；弧线型流畅设计，美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾可以拆卸及锁定，中间可依据院方要求配色，床尾有机玻璃床头卡。

2、护栏为ABS整体吹塑成型，表面光滑，易擦拭，清洁方便；弧线型流畅设计，美观豪华，有符合人体工程学结构的把手。锁止自如，便于护理。

3、床体骨架采用 ≥1.5mm,60×30mm 优质冷轧方型钢管制成，坚固耐用承受力大。

4、床面采用厚度为≥1.2mm优质冷轧钢板一次性冲压成型，设计有防止床垫侧滑功能，可承重220kg以上压力，特别设计的模具冲压，使床板承载能力更佳；

5、调节范围：背部升降：0—80±5º，承载力大于50kg。腿部：0—45±5º 承载力大于30kg。整体上升: ≥250mm ,承载力≥200kg。

6、内嵌式摇手采用高密度的尼龙材料注塑成型，摇手与床头配套协调；摇杆：加长铜螺母，双向打滑限位，采用双面压力轴承，升降轻便，摇手、摇杆坚固灵活，牢固耐用。

7、底盘：50×25×2mm钢管喷塑加5寸单面中控脚轮，四轮采用中控刹车系统，一键控制四个脚轮，内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕、外型美观、锁止可靠、转动灵活的特点。

8、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺。

9、床垫尺寸与病床配套，床垫随床体动作时，紧贴床面，二者相互结合协调一致。外套为加厚防水抗菌布料，并具防滑、透气功能，回弹性能好；为便于清洗，带有拉链。内心为3公分天然椰丝加5公分优质高密度海绵（即床垫厚度8公分）。

10、加配ABS餐桌板

全高级ABS材料制成，与护栏可伸缩连接，不用时可挂于床尾，美观大方，易清洁。

- 高流量呼吸治疗仪

1．适用范围：	A. 有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人。

B. 需实行气道保护策略患者 (包括人工气道患者)。

C．需要支气管净化治疗患者。

2．专业模式：	A.成人模式。

B.儿童模式。

3．病人连接界面： A.鼻塞：小号、中号，大号选配。

B.人工气道连接管。

C.面罩连接管。

D.儿童模式：Optiflow Junior鼻塞+专用管路。

4.病人界面连接管具有专利技术的透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水。

5.提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接图片，及检验报告首末页的证明文件。

6.主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)，并提供证明文件。

7.主机内置消毒功能：标准配套专用消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟

8.主机有实时消毒状态监测和显示。

9.主机有消毒次数指示。

10.流量设置范围：2 — 60升/分。

11.流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分。

25-60升/分，每次调节5升/分。

12.主机具有的一体式超声浓度检测系统，无需氧电池耗材。

13.氧浓度调节与监测范围：

氧浓度调节范围：21--100%。

氧浓度监测21%--100%。

氧浓度显示范围：21%-，25%--95%，100%。

氧浓度测量精度±2.5%（体积百分比）。

14.内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

15.气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L。

在34℃目标温度时>10mg/L。

在37℃目标温度时>33mg/L。

16.主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。

17.具有自动注水湿化水罐，要求具有双浮子设计的安全结构，并提供注册检验时机器与水罐的连接图片及检验报告首末页的证明文件。

18.管路预置具有自动注水湿化水罐，要求具有双浮子设计的安全结构，并提供注册检验时机器与水罐的连接图片及检验报告首末页的证明文件。

19.显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。

20.主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

21.主机具有报警功能：

呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警。

22.报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。

23.提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。

24.要求主机原装进口。

25.培训：提供高流量相关产品知识培训。

26.带有可移动支架，方便转运。

27.当地经销商或有分公司及售后服务网点

- 内镜纯化水系统

| 序号 | 参数名称 | 参数数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯化水水质 | 符合内镜中心2017版用水新标准 WS507-2016 菌落：≤10CFU/100ML，纯水电导率≤15μs/cm （25℃）(提供检验报告) |
| 2 | 设备电源 | 220V/50Hz |
| 3 | 设备功率 | 3KW |
| 4 | 设备工作环境温度 | 2～45℃ |
| 5 | 设备离子去除率 | ≥99% |
| 6 | 设备水利用率 | ≥70% |
| 7 | 设备纯水产水量 | ≥300L |
| 8 | 设备控制方式 | 全自动控制，在线显示电导率 |
| 9 | 设备工艺 | 预处理+反渗透+恒压供水系统+细菌过滤器+消毒系统 |
| 10 | 预处理系统 | 预处理系统由软化过滤器、保安过滤器组成 软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，流量≥1m³/h 罐体规格为835树脂罐，进口品牌 控制阀为全自动再生控制阀，进口品牌 |
| 11 | 反渗透部分 | 高压泵要求：泵头材质为不锈钢，流量≥0.5 m³/h，扬程≥100m 膜元件要求：脱盐率≥99% 膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜 产水量： ≥ 300L/H/支 膜元件数量：1根/套 |
| 12 | 纯化水供水系统 | 纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h，扬程≥30m 水箱：容积为≥125L，材质为PE，带液位装置 供水控制：同时受水箱液位和压力控制器的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对纯水泵的缺水运行保护 系统管道：优质U-PVC |
| 13 | 细菌过滤器 | 10*1细菌过滤器，过滤器材质：SS304不锈钢， 滤膜孔径≤0.2μm |
| 14 | 消毒器 | 全自动冲洗消毒，无菌水循环管路自动定时循环 |
| 15 | 设备性能 | 反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动冲洗功能； 具备无水安全保护； 多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示 ； 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全； |

- 输液泵

1.大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计

2.输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计

3.输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减

4.输液量精度误差：±5%（普通输液器），泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%

5.输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减

6.阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）

三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS）

7.KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。

8.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警

9.其他功能：

a)具有输液累计量显示功能。

b)具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。

c)具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。

d)具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。

e)具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。

f)具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。

g)具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。

10.电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V

11.功耗：不大于20VA

12.内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上

13.安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX1

14.工作环境：环境温度： 10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860 hPa -1060hPa

15.输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作

16.存储环境：包装好的输液泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃

17.当地经销商或有分公司等售后服务网点

- 注射泵双通道

1.注射泵可自动识别各类市场主流品牌注射器规格，支持自定义两种品牌注射器，适用于国内外生产的5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml普通已注册注射器。

2.全彩双屏显示，两通道可同时运行，其中一通道修改操作，不影响另一通道的运行。

3.流速范围

5mL注射器：0.1 mL/h～ 100mL/h；10mL注射器：0.1 mL/h ～400mL/h；20mL注射器：0.1 mL/h ～700mL/h；30mL 注射器：0.1 mL/h ～1000mL/h；50mL/60mL 注射器：0.1 mL/h ～2000mL/h

流速范围最小可按 0.1mL/h 变化，A、B通道的参数可以单独设定。

4.流速误差≤±2%。

5.预置量范围：0.1mL～9999.9mL 使用键盘输入最小可按 0.1mL变化。

6.丸剂量注射速度：

5mL注射器：100mL/h ；10mL注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml注射器：100 mL/h ～700mL/h ；30mL注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h

除 5ml 注射器不可变外，其他规格注射器丸剂量注射速度使用键盘输入最小可按 1mL/h变化。丸剂量范围：1mL～20mL最小可按 0.1mL 变化；丸剂量误差：≤±2%。

7.快排功能：

5mL 注射器： 100mL/h；10mL 注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml 注射器：100 mL/h ～700mL/h； 30mL 注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h 快排功能最小可按 1mL/h 变化。

8.阻塞档位：阻塞档位有高、中、低三档可调整，对应的产生阻塞报警压力范围为：低：0.05MPa ± 0.02MPa； 中：0.09MPa ± 0.02MPa；高：0.13MPa ± 0.02MPa。

9.保持静脉开放（KVO）速度：速度范围：0.1mL/h～5.0mL/h，输入最小可按 0.1mL/h 变化;KVO 流速误差≤±2%;当注射速度大于 KVO 速度时，注射完成报警的同时转为 KVO 速度运行；当注射速度小于 KVO 速度时，注射完成只发出报警，注射速度不变。

10.声光报警：高亮报警灯柱，支持10类报警：阻塞报警、将近完成报警、操作遗忘报警、注射脱落报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、安装错误报警、交流掉电报警。

11.操作设置：采用数字键盘功能，选中需要修改的参数，摁下相应数字，保存即可完成修改。

12.工作模式：速度模式、药量时间、体重模式、间歇模式、微量模式、 级联设置。

13.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

14.注射器自动识别：注射泵对装载各适用品牌的注射器规格均可自动识别。

15.交直流自动切换：交流连接可给电池充电，交流断电自动转换为机内电池。

16.累计量显示：注射泵在不关机的情况下，可对所有注射的药液进行累计并显示。

17.阻塞压力释放功能：注射泵发生阻塞报警时，注射泵可对阻塞压力进行部分释放。

18.静音功能：选择静音按键，可对报警声音进行消音或临时静音。

19.速度超范围控制：当所设定的速度大于使用注射器所允许的最大速度时，将自动以该注射器所允许的最大速度运行。

20.动态压力显示：在使用中可用条形图实时示意注射管路内部压力变化。

21.残留提示：注射泵按设置参数注射完成后，如注射器内仍有药液残留，会对操作者提示“药液残留”。

22.记忆功能：注射泵可以对最后一次运行的设定参数进行储存。

23.通道休眠功能：未参与注射工作的通道会进入休眠模式，以便降低功耗。

24.历史记录功能：注射泵可对使用数据进行记录。

25.报警音量多级可调：根据用户的使用环境可对报警音进行调整。

26.夜间模式/省电模式：可切换到夜间模式，在此模式下报警音减小、显示屏亮度降低，可降低功耗。

27.防虹吸功能：按下推头按钮，使推头卡爪卡到注射器手柄，松开推头按钮，推头组卡住，药液不会出现虹吸和回流现象。

28.开机自检功能：注射泵可以在开机时进行自检，项目为：指示灯、喇叭、电源、软件版本、系统时间和电机，其中电机检测到异常时无法正常开机使用。

29.键盘锁功能：注射泵在运行状态下具有按键锁功能，按键锁时间可设置，设置范围为 0～10 分钟（min），使用键盘最小可按 1min 变化（0表示关闭按键锁功能）。

30.内部电池充电完成后，注射泵以 5mL/h 的速度进行注射：单通道可连续工作不小于于8小时，双通道可连续工作不小于 5 小时。

31.安全分类：II类CF型，防进液等级IPX3

32.工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：30%～80%（无结露）。；大气压力：700hPa～1060hPa。

33.使用电源：交流输入：AC100～240V 允差±10%； 50/60Hz 允差±2Hz。

内部电池：DC10.8V 允差±10%。输入功率: ≤40VA。

注射泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作。

34.当地经销商或有分公司等售后服务网点

- 注射泵四通道

1.注射泵可自动识别各类市场主流品牌注射器规格，支持自定义两种品牌注射器，适用于国内外生产的5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml普通已注册注射器。

2.全彩四屏显示，四通道可同时运行，其中各通道修改操作，不影响另一通道的运行。

3.流速范围

5mL注射器：0.1 mL/h～ 100mL/h；10mL注射器：0.1 mL/h ～400mL/h；20mL注射器：0.1 mL/h ～700mL/h；30mL 注射器：0.1 mL/h ～1000mL/h；50mL/60mL 注射器：0.1 mL/h ～2000mL/h

流速范围最小可按 0.1mL/h 变化，A、B通道的参数可以单独设定。

4.流速误差≤±2%。

5.预置量范围：0.1mL～9999.9mL 使用键盘输入最小可按 0.1mL变化。

6.丸剂量注射速度：

5mL注射器：100mL/h ；10mL注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml注射器：100 mL/h ～700mL/h ；30mL注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h

除 5ml 注射器不可变外，其他规格注射器丸剂量注射速度使用键盘输入最小可按 1mL/h变化。

丸剂量范围：1mL～20mL最小可按 0.1mL 变化；丸剂量误差：≤±2%。

7.快排功能：

5mL 注射器： 100mL/h；10mL 注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml 注射器：100 mL/h ～700mL/h； 30mL 注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h

快排功能最小可按 1mL/h 变化。

8.阻塞档位：阻塞档位有高、中、低三档可调整，对应的产生阻塞报警压力范围为：低：0.05MPa ± 0.02MPa； 中：0.09MPa ± 0.02MPa；高：0.13MPa ± 0.02MPa。

9.保持静脉开放（KVO）速度：速度范围：0.1mL/h～5.0mL/h，输入最小可按 0.1mL/h 变化;KVO 流速误差≤±2%;当注射速度大于 KVO 速度时，注射完成报警的同时转为 KVO 速度运行；当注射速度小于 KVO 速度时，注射完成只发出报警，注射速度不变。

10.声光报警：高亮报警灯柱，支持10类报警：阻塞报警、将近完成报警、操作遗忘报警、注射脱落报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、安装错误报警、交流掉电报警。

11.操作设置：采用数字键盘功能，选中需要修改的参数，摁下相应数字，保存即可完成修改。

12.工作模式：速度模式、药量时间、体重模式、间歇模式、微量模式、 级联设置。

13.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

14.注射器自动识别：注射泵对装载各适用品牌的注射器规格均可自动识别。

15.交直流自动切换：交流连接可给电池充电，交流断电自动转换为机内电池。

16.累计量显示：注射泵在不关机的情况下，可对所有注射的药液进行累计并显示。

17.阻塞压力释放功能：注射泵发生阻塞报警时，注射泵可对阻塞压力进行部分释放。

18.静音功能：选择静音按键，可对报警声音进行消音或临时静音。

19.速度超范围控制：当所设定的速度大于使用注射器所允许的最大速度时，将自动以该注射器所允许的最大速度运行。

20.动态压力显示：在使用中可用条形图实时示意注射管路内部压力变化。

21.残留提示：注射泵按设置参数注射完成后，如注射器内仍有药液残留，会对操作者提示“药液残留”。

22.记忆功能：注射泵可以对最后一次运行的设定参数进行储存。

23.通道休眠功能：未参与注射工作的通道会进入休眠模式，以便降低功耗。

24.历史记录功能：注射泵可对使用数据进行记录。

25.报警音量多级可调：根据用户的使用环境可对报警音进行调整。

26.夜间模式/省电模式：可切换到夜间模式，在此模式下报警音减小、显示屏亮度降低，可降低功耗。

27.防虹吸功能：按下推头按钮，使推头卡爪卡到注射器手柄，松开推头按钮，推头组卡住，药液不会出现虹吸和回流现象。

28.开机自检功能：注射泵可以在开机时进行自检，项目为：指示灯、喇叭、电源、软件版本、系统时间和电机，其中电机检测到异常时无法正常开机使用。

29.键盘锁功能：注射泵在运行状态下具有按键锁功能，按键锁时间可设置，设置范围为 0～10 分钟（min），使用键盘最小可按 1min 变化（0表示关闭按键锁功能）。

30.内部电池充电完成后，注射泵以 5mL/h 的速度进行注射：单通道可连续工作不小于于8小时，四通道可连续工作不小于 5 小时。

31.安全分类：II类CF型，防进液等级IPX3

32.工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：30%～80%（无结露）。；大气压力：700hPa～1060hPa。

33.使用电源：交流输入：AC100～240V 允差±10%； 50/60Hz 允差±2Hz。

内部电池：DC10.8V 允差±10%。输入功率: ≤40VA。

注射泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作。

34.当地经销商或有分公司等售后服务网点

- 注射泵双通道（手术室专用）

一、功能特点

1、IPS全视角3.5寸彩色显示屏。

2、单通道组合双通道注射泵，可组合可串联成多通道注射泵。

3、具有六种注射模式：恒速输注模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式、药库模式、扫码输注模式。

4、恒速输注模式具有：ml/h、ml/min、mg/h、ug/h、mg/kg/h、ug/kg/h、ug/kg/min、mg/kg/min。

5、药库模式：可以显示药物名称有43种以上，（详细列出药物名称）

6、无线通迅：内置WIFI模块，可无线连接输注管理系统。

7、扫码输注模式：注射泵通过扫描已生成患者注射信息的二维码，可直接将患者信息及注射参数通过扫码识别方式输入到注射泵中，人工确认后再进行注射（输入参数包括体重、给药速度、配药浓度）。

8、可保存注射历史数据并可以随时导出。

9、具有运行监测功能：系统具有速度运行监测装置，电机转速超过或低于实际设定速度时，系统会速度异常报警并停机。

10、键盘灯：输入键盘内置夜间键盘灯，夜间不开灯可使用。

11、注射器识别：可识别3种以上规格注射器，

12、具有23种以上常用品牌注射器数据。

13、报警种类：交流掉电报警、电池欠压报警、注射器推空／管道阻塞报警、注射器脱落报警、预设完成报警、药物将尽报警、等待操作报警、速度异常报警、推座异常报警、电机故障报警、电池耗尽报警。

14、压力：300mmHg,500mmHg,800mmHg,三档阻塞压力可调，实时动态压力监测以图形方式显示。

15、键盘自锁：键盘自锁功能可打开或关闭，打开键盘自锁时运行5分钟后自动锁定键盘，也可随时手动锁定或解锁。

16、两种快注模式：手动快注（BOLUS）和丸剂量（1~5ml可设）。

17、压力释放：管路阻塞后系统自动释放由阻塞产生的丸剂量。

18、软件输入纠错功能：机内预置输入纠错功能，能提供警示信息，防止药物浓度配置与注射速度设定不匹配。

19、报警音量：报警音量大小可调，满足不同使用环境音量要求。

二、性能指标：

1、输注速度范围：

10ml注射器  0.1- 300ml/h

20ml注射器  0.1- 600ml/h

30ml注射器  0.1- 900ml/h

50ml注射器  0.1- 1200ml/h

2、预设输注总量范围：

1ml-10ml(10ml注射器);

1ml-20ml(20ml注射器);

1ml-30ml(30ml注射器);

1ml-60ml(50ml注射器);

3、快速输注范围:

10ml注射器:100-300ml/h

20ml注射器:100-600ml/h

30ml注射器:100-900ml/h

50ml注射器:100-1200ml/h

4、输注速度的误差 ：输注速度的平均误差在±5.0%之间

5、内部电池：11.1V锂电池，充电10h后, 中速输注连续工作时间大于3h。

三、为保证有效的售后服务，需在新疆设有办事处或分公司（提供证明文件）

- 除颤仪

一、项目用途：用于重症病人的心电监护及除颤

二、技术参数：

1工作环境：

1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）

1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

1.3 环境湿度：15%到95%

2性能要求：

2.1低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

2.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

2.3除颤能量的最高能量≤200J

2.4每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

2.5 手动除颤能量最小是1J

2.6  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

2.7成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

2.8除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

2.9标配手动除颤、AED和同步电复律功能

2.10具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

2.11主机≥3道波形显示

2.12可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

2.13标配三导以上心电监护功能

2.14频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz

2.15具备事件标记功能

2.16具备生命体征趋势回顾功能

2.17具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

3电池

3.1电池上具备电量容量状态指示灯

3.2设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

3.3可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击

3.4提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

3.5电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

4安全性：

4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

4.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

4.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

- 病人监护仪

一、监护参数

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)显示

1.≥12英寸彩色显示屏

2.支持同屏显示≥12道波形

3.可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

6.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“经典界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

二、数据存储

1G存储空间的数据存储量如下：

1.≥80小时连续参数数据

2.≥65000组NIBP数据

3.≥4000组生理报警事件

4.≥4000组心律失常事件

5.≥80小时全息波形

6.具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充

7.标配内置7G的SD永久存储卡：内置卡数据存储更稳定，支持掉电存储，防止监测数据丢失

三、性能特点

1.具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态

2.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

3.共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB

4.ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全

5.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式

6.具有NFC模式，便于医务人员密切关注心率生理报警情况

7.具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性

8.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

9.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

10.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

11.技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共2个独立的报警指示灯），有利于医护人员远距离辨识报警情况

12.具声光双重三级报警，并可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

13.血压测量进气口具有除尘设计：防止空气中的微尘进入血压气泵，血压气泵使用寿命更长，血压测量也更准确

14.血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤

15.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、USB口、电源线卡扣（防止电源脱落）

16.制造商在本省设有售后服务机构，保证售后服务的可持续性。

17.当地经销商或有分公司及售后服务网点

- 脑电双频指数监护仪

1、全中文操作系统，触摸屏设计，可手写输入病人姓名；

2、支持测量参数： ECG，呼吸（阻抗式和热敏式），SpO2，NIBP，IBP，体温，有创血压，CO2（主流法和旁流法）,可升级测量参数：心排量，，Flow/Paw，BIS，麻醉气体（O2，N2O，agent）等

3、心电监护

3.1、支持3、6、10导联电极心电监护；

3.2、心率计数范围：0, 15到300次/分钟

3.3、具备心律失常基本模式和扩展模式

3.4、波形显示增益选择：×1/4，×1/2，×1，×2，×4，或者自动

3.5、内置12导心电分析软件，支持输出12导心电分析报告，可检测近200个项目的检测；

4、呼吸监护

4.1、胸阻抗法，可选择R-L和R-F导联进行呼吸监护

4.2、呼吸频率范围：0~150次/分钟

5、血氧饱和度监护

5.1、显示更新周期：每3秒或当报警产生时

5.2、波形灵敏度控制：×1/8，×1/4，×1/2，×1，×2，×4，×8或者自动

5.3、同步音可选脉搏音

5.4、血氧饱和度探头可水洗、浸泡消毒

6、无创血压NIBP

6.1、压力显示范围：0到300mmHg，具备新生儿和儿童、成人模式；

6.2、检测模式：手动、定时、连续、PWTT自动测量模式和腰麻模式；

7.1、检测范围：0到100

7.2、信号质量指数:范围0-100%

8、温度

8.1、测量范围0到45℃

8.2、标准配置两导温度监护接口，连接温度传感器即可使用,可实现2道体温和心排量同时检测；

9、内置心排量监护分析模块，配置心排量缆线即可检测心排量，测量方法：热稀释法

10、配置主流呼吸末CO2监护。

10.1、内置呼吸末CO2分析模块，配置探头即可检测患者呼吸末

10.2、预热时间：5秒，响应时间：120ms

10.3、呼吸频率计数范围：0到150次/分钟

10.4、内置主流呼吸末模块，配置主流探头后可支持插管病人和非插管病人的呼吸末监护；

11、可升级EEG脑电监护功能，支持8通道脑电监护；

12、可支持72小时5导波形的存储和回顾；

13、支持≧8000个报警历史的回顾，≧8000个心律失常片段波形的回顾，≧1000组生命体征列表以及全部参数的≧72小时趋势图；

14、标配的网络接口，配无线模块或遥测发射器与监护网络连接,联网后,可实现同时≧12床跨床监护功能；

15、可扩展视频输出接口，通过外接显示屏，使用双显示功能。

- 空气消毒机（移动式）

- 医用空气消毒机

1、应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

2、安装方式：移动柜式

3、高度：900-1000 mm

4、重量：不大于30Kg

5、消毒方法：紫外线循环风。

6、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。

7、适用体积：≥80 m3

8、额定循环风量：≥800 m3/h

9、噪声：≤55 dB(A)

10、负离子浓度： 6×106 个/cm3

11、消毒时空气中臭氧量：≤0.04 mg/m3

12、机内紫外线辐射照度：≥20000uw/cm2（提供权威机构检测报告）。

13、机外紫外线辐射照度：0 uw/cm2（提供权威机构检测报告）。

14、紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时（提供权威机构检测报告）。

15、可吸入颗粒物(5μm）平均净化效率≥91%（提供权威机构检测报告）。

16、消毒效果：气雾室细菌的杀灭率100%；

自然菌平均消亡率（消毒时间60min）：≥ 91%（提供权威机构检测报告）。

17、光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

18、选用优质、大容量的颗粒状活性炭组成的复合净化板专利技术，可有效去除有机气体和医院药水等各种异味。（复合净化板能够在喀什地区政采云直接购进）

19、采用高静压低噪声离心风机，循环风量大，具有高、中、低三档可调风速。

20、采用微电脑全自动控制，定时时段≥6组，可实现预约开机、关机功能，充分满足院方使用需求。

21、负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢。

22、数码中文显示屏，远红外线遥控。

23、自动累时维护报警，过滤器自动清洗报警，负离子正常工作指示功能

24、输入功率：≤210W

25、电源：AC 220V  50Hz

- 空气消毒机（柜式）

- 医用柜式空气消毒机

综合消毒手段

1)初效网、中效网尘埃过滤，空气净化率达到10万级。

2)长寿命C波段超强紫外线灯管

3) (紫外线灯管寿命大于 80000 小时)循环风消毒杀菌(光触媒(Tio2) 抗菌网辅助消毒

4)活性炭空 气异味过滤

5)负离子 发生器清新空气，控制空气微粒

二、主要技术参数

适用体积(m3) : 不小于150

循环风量: >1500m/h菌落总数: < 200cfu/m3紫外线寿命: >8000h

机内紫外线辐射强度: >13800uw/cm2

臭氧泄漏量≤0.01mg/m3

电压: 220V

噪音:≤45db

负离子发生器: 6X 106/cm3

净化率: 90%安全防护: I类B型

主要配置:

紫外线灯管故障报警

紫外线灯管使用寿命时间累积

风机故障报警

过滤网清洗报警

微电脑程度控制，中文液晶显示屏，兼具手控、遥控功能自动提示整机使用时间

高频率负离子发生器

光触媒、活性炭静电吸附杀菌

- 治疗车

尺寸：783*504*860MM（允许偏离20mm）

台面：695*485MM（允许偏离10mm）

1.台面采用ABS颗粒纯料注塑成型，配置透明软玻璃，方便清理。ABS材质凹形台面有效防止物品在台面滑行，强度高、色泽饱满契合医护使用环境；

2.台面安装12.7#不锈钢三面围栏，不沾手印，避免物品掉落；

3.抽拉式ABS副工作台设计，有效延展工作台面使用空间；

4.航空全铝车身；立柱采用半弧防撞双T型设计，承载量大。不锈钢丝杆连接台面，使整车稳固不变形，美观精致，结实耐用；侧板、背板独特蜂窝仿生设计，轻盈与坚固做到了完美融合；外部涂装使用环保粉末，表面细腻，附着力、耐腐、耐磨能力强；

5.整车采用ABS+航空全铝车身创新结构方式，更持久的防锈创新科技，360度防撞设计，使方格牌ABS治疗车更耐用；

6.内置防意外开启锁定装置静音滑轨，集成自闭阻尼模块实现自动缓冲回位功能。选用1.2/1.2/1.5MM厚度三节构架，承载性能优越，推拉顺畅无噪音，有效解决抽屉推行过程中容易滑出的难题；

7.两个ABS材质抽屉：一个使用高度浅抽屉，一个使用高度中抽屉，满足放置不同高度急救用品的需求。抽屉内部设置自由模块化插片，随意组合，可间隔20格，整个药盒可轻松拿出；

8.车体一侧上方悬挂浸塑网篮，可放置洗手液桶、锐器桶；侧面配备垃圾桶，可轻松摘离；

9. 两只污物圆桶可以300度旋转；可轻松摘离；

10.脚轮质保。搭载防缠绕、静音医用脚轮，高弹性TPR材质轮胎，不脱胶、不粘落发。PA6材质轮架，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，转向准确，打造出先天的静音效果。双刹脚轮设计更贴心；

- 抢救车

尺寸：783*504*960MM（允许偏离20mm）

台面：695*485MM（允许偏离10mm）

1.台面采用ABS颗粒纯料注塑成型，配置透明软玻璃，方便清理。ABS材质凹形台面有效防止物品在台面滑行，强度高、色泽饱满契合医护使用环境；

2.台面安装12.7#不锈钢三面围栏，不沾手印，避免物品掉落；

3.整车采用ABS+航空全铝车身创新结构方式，更持久的防锈创新科技，360度防撞设计，使方格牌ABS抢救车更耐用；

4.抽拉式ABS副工作台设计，有效延展工作台面使用空间；

5.航空全铝车身；立柱采用半弧防撞双T型设计，承载量大。不锈钢丝杆连接台面，使整车稳固不变形，美观精致，结实耐用；侧板、背板独特蜂窝仿生设计，轻盈与坚固做到了完美融合；外部涂装使用环保粉末，表面细腻，附着力、耐腐、耐磨能力强；

6.内置防意外开启锁定装置静音滑轨，集成自闭阻尼模块实现自动缓冲回位功能。选用1.2/1.2/1.5MM厚度三节构架，承载性能优越，推拉顺畅无噪音，有效解决抽屉推行过程中容易滑出的难题；

7.两个ABS材质抽屉：一个使用浅抽屉，一个使用高度中抽屉，满足放置不同高度急救用品的需求。抽屉内部设置自由模块化插片，随意组合，可间隔20格，整个药盒可轻松拿出；

8. ABS对开门大空间设计，采用回位缓冲液压合页，阻力关闭无噪音；可以放置小型仪器设备；

9.推手下方特别设计安全中控锁，可同时锁定全部抽屉，有效保护抢救物品安全；

10.车体一侧上方悬挂浸塑网篮，放置洗手液桶、锐器桶，下方配备垃圾桶，可轻松摘离；

11.自由升降式不锈钢材质四分支盐水输液架；

12.车体背面配有ABS材质心肺复苏板；

13.搭载超静音医用脚轮，高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，配置出超静音效果；

14.配备：360度可旋转除颤器ABS托盘，ABS材质副工作台，电源插座长度不小于3米电源延长线，一次性塑胶崩溃锁代替纸质封条；氧气瓶紧束座。

- 转运平车

1、不锈钢担架车采用优质进口不锈钢，厚度不低于1.5mm，精工组焊而成。

2、整车采用不锈钢36x1.2、25x1.2、22x1.2管材

3、不锈钢担架床面能单独使用，底部装有两耐磨橡胶铝合金大轮，两静音万向轮（带刹车）

4、不锈钢护栏人性化设计，并带有自锁装置。

5、配有输液架。

- 标准手术床

一、基本要求及用途：全电动油压多功能综合手术床，适用于医院做常规手术包括：手外科、骨科、心胸外科、普外科、泌尿外科、妇产科、眼科、整形科、直肠科、耳鼻喉科及内窥镜手术等。

二、功能及参数要求：

1、材料要求：1.1、手术床底座、升降柱全用优质不锈钢覆盖，可保用15年以上不生锈。

1.2、手术床床垫采用高级人造皮柔垫，防水抗污，防静电，透X线，且易拆卸各清洗。

1.3、床板需具有防水、抗污、耐酸碱、防紫外线照射及温湿度变化而不变形功能，且透X线。

2、采用电动油压操控手术床床面升降、头脚倾、左右倾、背板升降、刹车及释放功能；头板、脚板通过手动调节完成。并且要求手术床具备紧急及停电刹车手动释放功能。

3、结构要求：

3.1、手术床底座四方型设计，圆型中置式立柱，内藏式四个脚轮，移动性、转向性和稳定性佳，底座四周无凸出物且具内缩式设计，利于术者脚尖伸入，让身体自然垂直手术，以减少术者疲。

3.2、手术床台面可在不移动底座时水平旋转180°，并能于任何角度固定床身，且能正常操作。

4、功能要求：

4.1、要求有线控制器在通电状态下具有防误操作保护功能。

4.2、要求手术床横转、纵转等体位变换结构具有余隙补偿功能，不会因手术床长期使用而产生间隙，确保床台稳定性及耐久性。

5、技术参数要求:

5.1、手术床床面尺寸：长度 ≥190cm，宽度: ≥50cm

5.2、手术台升降调节范围：74㎝~115㎝

5.3、横向倾斜(左/右)：≥30°，纵向倾斜(头低足高/头高足低) ：≥30°；背板角度：向上≥90°，向下≥40°

5.4、头板角度： 向上≥30°，向下≥90°

5.5、脚板角度：向上≥15°，向下≥90°

5.6、手术床承载重量：≥250kg

三、配置要求：

主  机         1台

屏风架           1个

搁臂架           1付

支肩架/支腰架    1付

托腿架           1付

电源线           1根

床  垫           1套

手控开关         1套

双层托手架       1套

四．其他要求

1技术文件：提供配套的设备清单；

2承诺消耗品的及时供给；零备件至少保证供应10年；

3承诺设备故障24小时服务到位；

4负责应用及操作培训服务。

- 医用多功能转运车

- 医用转移车

一、尺寸:3600*790*750-1000

二、无菌车:1750*450、外用车1750*450、推车面板:1900*640

三、车体双面静音轮￠150,车体中部导向轮￠100,面板轮静音轮￠100。

四、材质:优质碳钢车架焊接组合框架,高级耐腐蚀铝合金导轨,工程塑料担

架面,工程塑料翻转式护栏1付,不锈钢推手与外用车或无菌车,对接锁

扣装置,防渗透软垫内衬海绵床垫,SUS304材质输液杆,Q235钢质镀铬

手摇丝杆升降机构,聚氨脂静音轮。

1、升降车架(无菌车、外用车)通过摇把调节使两单体车处在同一高

度实现对接。

2、对接吻合后锁紧装置自动锁住两车架,滑动担架解锁后可进行纵向

前后移动实现交换。

3、滑动担架在无菌车、外用车上均有可锁紧装置锁定。

4、床面背部位置可在0~70°升降,手控气弹簧辅助升降。

5、床面两侧配有护栏,提升放下平稳安全可靠。

6、高级耐磨聚氨脂静音轮转动灵活刹车稳定。

- 转运心电监护仪

- 转运监护仪

1.产品适用于院内转运、院外转运、急诊科床边监护、手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的急救转运监护仪。

2.≦4.5英寸彩色触摸屏显示，触摸操作。

3.可作为复合参数模块接入大主机工作，与大主机进行数据交换，前后双屏同时显示。

4.主机自带固定式提手，无需外接转运底座。

5.可配急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品，便于野外携带和使用。

6.支持3/5/12导联ECG测量。

7.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

8.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

9.窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

10.可选全球金标准的Masimo血氧，测量范围为1 ％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

11.具有灌注指数PI显示，帮助医生判断测量结果的可靠性。

12.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

13.NIBP具有手动、自动、连续测量模式，具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

14.NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

15.支持中文手写输入。

16.具有按键背光灯功能。

17.支持标准界面、大字体界面显示。

18.内置大容量锂电池。

19.支持连接同品牌中央监护系统。

- 转运呼吸机

1.便携性指标:

1.1全配件整机重量:≤5.0公斤

1.2带有内置空压机，内置空气氧气混合器，可外接各种气源，高压和低压的氧气源。1.3电子氧浓度监测，

1.4机身自带屏幕，显示所有工作参数和气道压力波形，和所有的报警参数及处理方案。

1.5供电模式具备交直流两用，12V车载电源，电池驱动空压机独立供电不小于10小时.

2.安全性指标:达标3.防护指标:

3.1可防生物、化学毒物;防细菌、病毒污染;

4.患者适用范围:

4.1成人，儿童，婴儿

4.2单回路呼吸管路，有效降低呼吸做功

4.3有创模式，无创模式,具有漏气补偿功能;有窒息后备通气功能，BLS辅助快速方案，高级气道快速方案

5.驱动方式:

5.1电动电控驱动方式

5.2内置空压机独立供气，电池驱动10小时,交流电驱动全天候无时限

5.3外部供气驱动，可外接各种气源，高压和低压的氧气源,电池控制12小时以上

6.送气方式:

6.1容量目标和压力目标，压力模式下容量自适应调整

7.运行模式:

7.1有创模式AC, AC/PS，SIMV, SIMV/PS ，容量/压力模式，电子PEEP，后备通气,手动触发呼吸

7.2无创模式CPAP/PS，CPAP/NPPV/PS，CPAP/PPV/PS，电子PEEP，后备通气，手动触发呼吸

8.临床参数及屏幕显示:

8.1流速范围: 1-100 升/分钟分钟@40cmH2O ( 3922Pa )

8.2呼吸频率:可调1-60次/分钟

8.3潮气量:可调50-1500ml ATPD+/-10%设置

8.4呼吸时间:可调0.3-3秒

85呼吸比:可调1:1-1:99.9

8.6PEEP :可调0-25cmH2O(0-2451Pa)

8.7吸气压力峰值PIP :可调10-80cmH2O(980-7845Pa)

8.8触发灵敏度: -0.5~-0.6cmH2O(-49~-588Pa)

8.9氧气输入压力: 55psi(-25%; + 20%)(379170pa)

8.10氧浓度;可调21%- 100% (内置空气/氧气混合器)

8.11海拔高度补偿;可调，自适应调整( -610米，7620米) 1手动修正( 7620米以上)

8.12漏气补偿:自适应调整

8.13波形显示:压力波形，血氧波形

8.14心率HR监测

8.15血氧饱和度SPO2监测

- 全自动洗胃机

一、技术指标

1、单片机自动压力反馈控制。

2、具有强力换向防堵塞结构。

3、点动控制进出胃液量平衡控制功能。

4、进出胃压力数字显示。

5、进出胃液路分离控制结构。

6、压力、液量双重安全保护。

7、无油膜式泵。

8、强吸出胃，高效饱腹洗胃。

9、预置式进出胃压力设置。

二、技术参数

1、洗胃压力：47kPa-55kPa

2、出胃液量：≤450ml/次

3、进胃液量：≤350ml/次

4、液量平衡：≤250ml/次

5、强吸出胃液量：≤450 ml/次

6、压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa

7、噪声：≤65dB(A)

8、输入功率：≤150W

9、电源：AC220V±10%   50HZ±2%

- 负压吸痰器

一、商务部分：

1、在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

3、提供相关质量管理体系认证及“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”、省级以上著名商标、高新技术企业相关荣誉证书。

二、产品外观及性能要求：

（1）ABS一次成型全塑外壳；高分子吸引瓶，易消毒、清洗；

（2）无油泵，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；

（3）手提式，体积小，噪音低。

（4）适用于医疗单位吸痰和粘质分泌物，也可用于家庭急救吸痰。

三、技术要求：

电源：AC220V±10% 50Hz

泵结构：无油泵

抽气速率：≥15L/min

负压调节范围：0.013MPa～0.08MPa

吸液瓶:1000ml

输入功率:150VA

噪音：≤65dB

四、基本配置：

1.透明硅胶管             1根

2.一次性吸管             1根

3.熔丝管                 2个

- 床单臭氧消毒机

1、开机15min，臭氧输出浓度：≥500mg/m³，提供检测报告。

2、床袋（或罩）密闭时臭氧泄漏≤0.1mg/m3。

3、机身采用简洁流畅的外型设计，外壳采用优质阻燃复合材料ABS工程塑料，表面光滑。模具一体成型保证了产品的一致性；

4、结构形式：移动式底部有3个供移动的滑轮，设备顶部有方便推动的一体成型把手；背部有不少于2个专用储存柜而非网兜，用于存放床罩、床袋、抽气与充气管路、可拆卸的制式电源线。

5、检修的便捷性：设备主要部件（臭氧发生装置、电动球阀等）可从设备底部抽拉出来；控制板等电控系统，可以通过顶部机盖轻松取出，即可实现方便地检修。

6、消毒程序为自动控制，一键启动操作，无需人工值守。

7、采用专用抽、充气技术，使臭氧能更好地渗透到物体内部消毒

8、消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00，请出具相关检测报告。

9、能有效去除附着在物体上的各种异味、血腥味、霉味、大小便味等。对消毒物品有增白的作用

10、设备程序运行采用抽气-消毒-密闭-解析的模式，各个程序阶段时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可轻松完成个性化的消毒需求且操作简便。

11、输入功率：≤140W，宽电压设计，适用于电压波动的地方使用。

12、正常工作条件：

1)供电电源：a.c. 220V±22V  50Hz±1Hz

2)相对湿度：＜85%

3)环境温度：5℃～40℃

4)大气压力： 70kPa～106kPa

- 中心制氧系统

- 医用分子筛制氧系统

1、制氧系统本体噪声符合国家标准≤85dB。

2、制氧系统必须满足设计要求：具备最高的安全性、可靠性、满足医院在停电、突发情况及用氧高峰期的供氧要求，并提供设计方案。

3、制氧系统为双机组配置, 制氧主机单机额定制氧量必须≥30m3/h，氧浓度≥90%,氧气输出压力：0.35-0.45Mpa(可调，无需配置增压机及后平衡罐即可满足)。

4、当用氧量超过单台生产量时，其它机组可自动投入运行，具有自动切换运行功能，并能在设备现场和中央控制室监控设备的运行状态。系统既可全自动智能化运行，同时也能转换为手动运行，必须具备设备运行的最高可靠性和安全性。

5、制氧系统必须具备断电报警功能，报警声符合国家标准。

6、制氧系统必须具备自动报警功能，即自动反向、超载、负荷保护报警功能。

7、制氧系统必须具备氧气纯度分析仪，对所产氧气的纯度进行实时监测，具有数据远传功能。

8、制氧系统必须采用质量流量计，具有实时流量和累计流量显示功能，氧气经过流量计后必须无压力损失,具有数据远传功能。

9、制氧系统中的气体处理精度必须达到0.01μm，过滤系统必须具备功能效能自动显示功能。

10、制氧系统输出氧气的理化指标必须符合或优于YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准要求。

11、制氧系统应配置压缩空气水份监测仪，保护制氧主机分子筛。

12、制氧设备应配置云服务系统，医院管理人员可通过智能手机APP或电脑登录云服务系统进行设备管理，对制氧设备进行24小时全方位监测与报警。

13、制氧系统配件之间的连接管道采用脱脂铜管，焊接方式连接。

14、医用分子筛制氧系统配置清单及规格技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧主机 | 1、采用双吸附塔式，单台产氧量：≥30m3/h； 2、氧气纯度：≥93％±3； 3、氧气输出压力：0.35-0.45Mpa； 4、采用触控式液晶屏电气控制系统（带液晶触摸屏,屏幕尺寸≥7寸），实时显示制氧流程及设备工作状态，高精度测量传感器，在线显示氧气浓度、流量、压力、工作状态等参数，具有异常报警、数据储存、查询等数据处理功能； 5、采用原装进口分子筛，医用分子筛在无需进行再生处理或更换的情况下，能实现连续运行10万小时以上； 6、制氧主机的固定式安装管道为不锈钢管道，柔性管道为FDA食品级高压管材； 7、具有氧气压力控制功能，可根据使用情况调整自动停机和开机状态； 8、制氧主机应具有先进的噪音处理、气体分布、分子筛压实技术。 | 2台 |
| 2 | 高效螺杆式空气压缩机 | 1、采用螺杆式压缩原理，单台排气量≥9m3/min，功率≤55kW,符合制氧主机对压缩空气需求量的要求； 2、排气压力：≥0.8Mpa； 3、空压机应为国家一级能效产品； 4、采用高效油气分离系统，出口压缩空气的含油量小于3ppm；采用三相高性能电机，防护等级IP54，绝缘等级F级，搭配SKF重载轴承； 5、所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行，同时能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 | 2台 |
| 3 | 主路过滤器 | 1、要求进口品牌； 2、单台空气处理量符合单台空压机要求； 3、直接处理压缩空气中的水分、油份及污垢； 4、采用高效率的玻璃纤维滤芯材质，高强度的不锈钢穿孔滤网骨架，过滤精度≤1µm，过滤效率≥99%，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯。 | 2台 |
| 4 | 冷冻式 干燥机 | 1、要求进口品牌； 2、单台空气处理量符合单台空压机要求（带电子式自动排水器）； 3、采用板翅式预冷器，预冷器、蒸发器和分离器集成一体式设计，采用R410A环保冷媒，最低压力露点：3℃ ； 4、智能控制器集露点显示及故障报警功能于一体； 5、能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 | 2台 |
|  | 精密过滤器A | 1、要求进口品牌； 2、单台空气处理量符合单台空压机要求； 3、具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 4、采用高效率的玻璃纤维滤芯材质，高强度的不锈钢穿孔滤网骨架，除油浓度≤0.1mg/m3，过滤效率≥99%，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯。 | 2台 |
| 5 | 精密过滤器B | 1、要求进口品牌； 2、单台空气处理量符合单台空压机要求； 3、具有高效除尘、除油、除菌、除微生物功能； 4、采用高效率的玻璃纤维滤芯材质，高强度的不锈钢穿孔滤网骨架，除油浓度≤0.01mg/m3，过滤效率≥99.9%，并配有阻塞指示器，能及时提醒用户更换失效滤芯。 | 2台 |
| 7 | 空气储罐 | 1、材质为优质碳钢； 2、单个有效容积≥3m3； 3、最大工作压力≥0.8Mpa； 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 2台 |
| 8 | 压缩空气 水份监测仪 | 1、要求进口品牌； 2、实时监测制氧设备运行过程中压缩空气的水份是否超标，具超标报警功能，保护制氧主机分子筛； 3、电源电压：10-40VDC，工作压力：≥1Mpa。 | 2台 |
| 9 | 氧气储罐 | 1、材质为优质碳钢； 2、有效容积≥3m3； 3、最大工作压力：0.6Mpa； 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 | 2台 |
| 10 | 高效除菌 过滤器 | 1、要求进口品牌； 2、单台处理量：≥3m3/min 3、三维立体过滤，结构中所有组件均由无机物构成，过滤精度≤0.01µm； 4、能有效地除去气体中的细菌、尘粒及微生物，螺纹式滤芯，维护保养方便。 | 1台 |
| 11 | 氧气在线 监测仪 | 1、根据GB50751-2012《医用气体工程技术规范》的要求，须对所产氧气的纯度、一氧化碳含量、氧气露点进行实时监测； 2、氧气在线监测仪技术参数应满足以下要求： 氧气检测部分：测量范围：（0-100）umol/mol；重复性（RSD）≤ 1%；响应时间：≤60S；示值误差 ± 3%FS；一氧化碳检测部分：重复性（RSD）：≤2%；响应时间≤ 60S；示值误差：± 10%；露点仪检测部分：示值误差±3℃； 3、监测数据集中安装显示,提供更人性化的服务，通入氧气,接上工作电源即可运行，该系统将留有RS485通讯端口，具备远程数据传送功能； 4、监测仪面板上应设有液晶显示屏（屏幕尺寸≥7寸），实时显示氧气、露点、一氧化碳的数据； | 1台 |
| 12 | 氧气流量计 | 1、要求进口品牌； 2、要求为质量流量计，采用质量气体流量传感方式测量氧气流量，氧气通过流量计后无压力损失； 3、精度：±（1.5+0.5FS）%； 4、测量环境温度：（-20 ～ +60）℃； 5、工作方式：液晶数字显示时流量和累积流量； 6、输出模式：4-20mA、RS485、5V脉冲，方便远程监控，寿命不低于10年。 | 1台 |
| 13 | 智能电气 控制系统 | 1、采用微电脑触摸屏电气控制系统（屏幕尺寸≥10寸），对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集；实时显示制氧流程及设备工作状态，高精度测量传感器，在线显示氧气浓度、氧气压力、累计流量、即时流量、工作状态等参数，具有异常报警、数据储存、查询等强大的数据处理功能； 2、具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警； 3、具有氧气欠压报警切换功能，具有氧气欠压或过压时报警功能，具有停电时供氧切换功能； 4、具有远程数据输出接口，方便远程数据传输。 5、控制柜柜体表面采用静电喷涂，正面带液晶触摸屏，能动态显示制氧系统工作流程，实时显示运行参数。历史数据存储不低于一个月,具有异常报警功能。 | 1套 |
| 14 | 医用气体监测报警系统 | 1、用户可在中央控制室通过监控计算机控制制氧系统的启动和停止； 2、可实时监控和存储制氧系统的运行参数； 3、自动打印各种实时数据和历史数据； 4、当系统发生异常情况时，监视器和报警器将发出报警信号，并执行保护停机； 5、配备数据输出接口，可以支持数据远程传输，便于医院实现网络化管理和供货商售后服务的远程维护。 6、硬件：工控主机、液晶屏显示屏，配专用操作台； 7、软件：现场智能化监控软件与远程数据传输软件； 8、医用气体监测报警系统应具有医疗器械注册证； | 1套 |
| 15 | 制氧设备云服务系统（软件） | 制氧系统应具有云平台监控服务功能，包括远程电脑监控端与智能手机APP监控端。具体功能如下： 1、医院相关管理人员可通过智能终端或电脑登录云服务系统进行设备管理，具有系统权限管理功能，确保数据安全； 2、实时监测分子筛制氧设备的运行状态及参数； 3、当设备运行参数发生异常时，及时发出报警提示并推送到电脑端或手机端，提示相关人员进行处理； 4、能记录并保存分子筛制氧设备的保养及维修记录； 5、可查询分子筛制氧设备的保养记录，并自动计算下次保养日期，提醒相关人员及时进行设备保养； | 1套 |
| 16 | 管路系统 （机房内设备之间连接管道） | 1、制氧系统配件之间的连接管道采用脱脂铜管； 2、管道采用焊接方式连接，采用铜或不锈钢材质的管路及阀门等配件。 | 1套 |

- 血液透析机双泵

- 血滤机（双泵）

一、要求：原装进口。

二、用途：用于慢性肾功能衰竭患者进行在线血液透析滤过治疗。

三、主要性能规格要求：

1.拥有UF程序和A/B液原液程序，为患者提供个性化的透析方案；并且可以分段调整每种超滤曲线，支持序贯透析。

2.支持联机配置置换液，置换液流量跨度大，即可满足儿童、极低体重、心肺功能不稳定患者治疗个体化需求；又可满足高置换液量HDF治疗；

3.自动血泵滚轮间隙调整，可以适配各品牌血液管路，兼容各种透析液配方；

4.支持预充液联机排放，配备联机排液口，无需连接废液袋；

5.支持自动引血功能；

6.自动排液功能可同时排放透析器膜内、膜外以及血液管路中的废液；

7.具有透析液流量联动血流量功能；

8.具有置换液流量联动血流量功能，一次性补液注入功能；

9.配备血压计并且具有血压监测系统，患者血压异常，机器可以自动切换到安全

的体外循环模式，为医务人员争取更多的抢救时间；

10.具有应急处置键，可一键切换到安全的体外循环模式，以应急各种突发状况；

11.动脉滴壶和静脉滴壶的液面可以通过屏幕进行调整；

12.配备细菌过滤器组件和细菌过滤器，可随时开展高通透析；并且具备细菌过

滤器泄露检测功能，提高透析的安全性；

13.配备在线KT/V监测系统，辅助医护人员评估透析方案的合理性，了解患者透

析是否充分，及时调整治疗方案；

14.支持热消毒与化学消毒两种消毒方式，可采用柠檬酸、冰醋酸、次氯酸钠等

消毒液进行消毒，热消毒最短时间不超过40分钟，消毒温度可达到95度以

上，消毒结束后可自动关机；

15.配备人性化的旋转托盘，方便医护人员的操作；

16.配备支持联机B干粉功能，可进行超纯透析；

17.支持集中供液，也可分别供液，配备A/B集中供液口或者A/B原液罐台,提高

透析室的整洁；

18.配备消毒液罐支架，提高透析室的整洁。

19.支持网络接口，可以与医院的HIS等系统连接

20.支持IC卡功能；可选配

21.配备备用电池，在停电后可同时提供血泵、注射泵、静脉压、动脉压、气泡

传感器、静脉夹钳、显示屏等部件持续运转30分钟以上。

22.可选配自动预充、自动回血功能

四、设备技术规格范围：

装置规格：1.具备人机对话技术平台，支持中文、英文等操作界面；

2.配备可触摸式彩色液晶显示屏，显示信息量大，屏幕≧10英寸；具有屏幕保护界面，可以清晰的显示治疗的基本数据；

3.具备显示治疗状态的指示灯，可以直观的显示机器的运行状态；

性能规格：1.除水速度的设定范围0-4L/h，除水精度为±30g/h；

2.透析液流速可视可调，调整范围在0,100～700ml/min；

3.透析液温度设定范围33～39℃，误差不高于±0.3℃；

4.血液流速设定范围0,20～500ml/min；

5.置换液流量范围10～500ml/min；

6.肝素泵具有注射器脱落检测和注入速度异常检测，具有快速注入功能；肝素流量范围0.0～20.0mL/h；

监测范围：1.配有漏血监测器，采用红外线监测方式，报警范围50～500ppm；

2.动脉压监测范围-300～+280mmHg，精度不低于±10mmHg；

3.静脉压监测范围-60～+500mmHg，精度不低于±10mmHg；

4.跨膜压监测范围-60～+500mmHg，有跨膜压自动跟踪报警功能；

5.气泡传感器采用超声监测方式，能够检测到10uL以上的单独气泡或0.3uL以上的气泡，单位时间（5分钟）累计气泡达到规定值时报警输出.

- 床旁透析机

- 连续性血液净化设备CRRT

原装进口

1、窗口显示：全彩色液晶显示触摸屏，治疗设置简易快速。

2、中文引导互动接触式操作界面，需显示治疗参数数值及曲线图。

3、所有管路需已预连接避免污染，具备颜色标示易于安装，体外血容量极低内置条码识别器，自动程序先进，快速安装泵管，配套快速预冲和自检。

4、具备肝素泵功能。

5、可选择的CRRT治疗方式：

（1）连续静脉静脉血液滤过（CVVH）

（2）连续静脉静脉血液透析（CVVHD）

（3）连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）

（4）缓慢持续超滤（SCUF）

以上模式均可进行前稀释、后稀释

（5）血液灌流（HP）

（6）血浆置换（TPE）

6、血液加温系统，加温范围：33℃-43℃，加温梯度：0.5℃

具备过热保护功能；

7、回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气，具有气-液-血界面。

8、具备枸橼酸抗凝功能，可在CRRT全模式下进行枸橼酸抗凝，也可在血浆置换模式下进行枸橼酸抗凝）。

9、具有气泡检测和漏血检测、漏液检测系统。

10、CRRT治疗模式下可实施前稀释、后稀释。

11、具有滤器的血凝状况预测报警提示功能。

12、报警功能：具备装置异常报警、漏血报警、静脉压、动脉压报警、滤过压报警、气泡检测报警及透析液补液空报警等

13、具备后备电源，停电后至少支持设备治疗工作10分钟。

14、新疆有常驻维修人员，具备全国400售后服务电话。

- 透析床

- 血透床

产品规格：2000*900*500mm

功能：背部调节高度：0°-75°±5°，腿部调节高度：0°-75°±5°，配：床头尾板1对、铝合金护栏1对、摇杆系统2套、5寸豪华轮4个、输液架插座6个、引流袋挂钩4个、杂物篮、仪器架、配套床垫

材质说明：

1.手动双摇血透护理床床框用材：床框采用30×60×2.0㎜矩型碳素钢管焊接；床面板采用优质冷轧钢板一体冲压成型,整床面板凹型透气孔，缓解患者身体透气，具有防腐功能，床背板采用双支撑式底梁，坚固耐用，床板厚度≥1.2mm。

2.床体可载重≥250kg；高低动态载重≥170kg.

3.背部可升降角度：0-75°±5°，腿部调节高度：0°-75°±5°，

4.ABS手动双摇血透护理床床头尾板弧线形欧款设计，全新进口ABS材料，中间带有防火装饰美化板，有暗藏耳形自动锁定装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，可快速拆卸，满足临床急救需求。

5.尾板外侧有病人信息卡插槽；

6.床边护栏系统：铝合金扶手磷化表面处理，抗菌防腐，耐酸碱。六支不锈钢支架杆，伸展轻松、安全，便于维护。

7.ABS手动双摇血透护理床脚轮采用进口树脂轮；φ125mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、易清洗、防腐蚀，带不锈钢进口刹车装置，稳定性好，符合欧洲ROHS无毒标准，提供无毒检测证明文件。

8.摇杆系统：采用进口高强度45#钢。极限保护螺杆：安全、耐磨、轻便省力、无噪音，传动力度≥160kg

9.ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。

10.6个点滴架插孔，两边带有4个引流挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋，也可用于放置输液架。

11.金属表面处理采用双重涂层处理技术：经过去油、除锈、磷化等工艺外，还经过电泳底漆和抗菌静电粉末喷涂电焗处理,表面光洁亮丽，不生锈；

12.属于绿色健康环保产品，并对微生物大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌均具有很强的抗菌作用，通过省级微生物检测分析报告。

13.医用病床：要求通过ISO9001、质量管理体系认证及ISO13485、医疗器械质量管理体系认证。

14.颜色：浅天蓝、果绿色可供选择

参考图：

- 气垫床

优质气泵，微电脑控制

波动喷气、微电脑控制

气囊条可拆卸、双气道循环

产品参数

产品型号：气垫尺寸：2000*900mm运行原理：喷气波动额定电压：220V±22V额定功率：50HZ±1。最大气压：≥12kPa

工作噪声：≤45dB

工作载荷：≤135kg	工作时间：可≥24h

充气方式：充气5min,放气5min,每10min为一次

- 血管内瘘治疗仪

- 红外内瘘治疗仪

1、波长范围：能量主要分布范围0.5μm-30μm 产品峰值波长：2～10μm；

2、光谱范围：宽谱远红外

3、操作方式：液晶触摸屏操作方式

4、出光口面积：≥300cm2

5、功率档数：五档可调

6、设备电子定时，治疗时间：0-99min

7、治疗模式：纯远红外治疗

8、竖直升降功能：金属软臂手动调节，升降距离≥40cm，

9、照射光源角度调节：二维,±90度

10、温度保护功能：具有双温控开关及过温保护；

11、输入功率：≤200VA

- 吸顶式空气消毒机

1、初中效过滤除尘除菌

2、超高强度紫外线

3、备用紫外管自动启动装置

4、强力活性碳滤膜除臭（活性碳滤膜要求能够在喀什地区政采云直接购进、更换）

5、负氧离子清新净化空气

6、紫外管故障自动报警

7、风机负离子故障自动报警

8、不锈钢一次性过滤网罩

9、自动探测污染源启动装置

10、紫外线强度自动检测装置

11、自动累时维护报警

12、光触媒除菌

13、过滤网到时自动报警

14、吸顶式消毒机所需更换耗材可在当地购买。

15、供应商每年维护保养2次、检修2次

- 污物转运车（不锈钢医疗垃圾转运车）

1.小型密闭式医疗垃圾转运车尺寸1.1mx0.8mX1m,分别是长宽高（内寸）。

2.侧边开门（不锈钢材质）

- 自动腹膜透析机

1、原装进口，中文显示屏及中文操作软件：保证中国用户安全使用。

2、压缩/真空泵驱动及液体控制系统（全自动系统）：

3、无需使用重力作用，安全舒适，液体灌注时无需提挂腹透液，便于各种环境条件使用。

4、无需使用称重秤测定出入液量，实时计算液体流量并检测病人空腹或是否管路堵塞，安全监控，避免称重秤失灵导致的危险，同时减少了定期校准称重秤的麻烦。

5、液袋温度监测：安全监控，避免过高或过低温度的液体灌入病人体内造成伤害。

6、数据连接平台自动记录并传输治疗数据至医护平台, 同时提供居家远程治疗检测, 软件中的预警信号让医护及时了解病人的治疗需求, 确保病人居家治疗的安全。

7、有及时记录功能的完善的设备报警系统,  确保患者接受安全有效的透析治疗

8、最末袋设置：真正个体化处方的保证。

9、超大范围的总治疗量，保障足够的透析剂量及透析充分性。

10、可调的灌入和引流速度：适合各种人群的治疗，包括婴幼儿。

11、适合所有 APD治疗模式

12、连续循环腹膜透析/间歇性腹膜透析 (CCPD/IPD)

13、潮式腹膜透析 (TPD)

14、高剂量连续循环腹膜透析（高剂量 CCPD）

15、高剂量潮式腹膜透析（高剂量 TPD）

16、机器要求能够设定总治疗时间、总治疗量、注入量、最末袋注入量、最末袋葡萄糖浓度。并能自动计算：治疗周期数、每个周期留置时间。

17、机器液体温度控制：32℃-40℃

18、液体温度控制设置点：35℃，36℃，37℃

19、温度测量精度：+2℃

20、运输和存放温度限制：适合运输或存放在全国各地不同环境温度下。

21、大显示屏，特大字体双行字幕显示, 更加清晰，方便操作。

22、体积小，重量轻，方便病人携带。

23、移动方便，且无需校准称重称。

24、远程调整机器程序设定（需患者接受）功能:

25、让系统将治疗信息传输到透析中心，这有助于肾病专科医生或护士管理病人。

26、允许你的透析中心远程发送新的程序设置。

27、每年2次到进行维护保养。

- 血管吻合器械（原装进口）

| 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织剪 | 弯型，尖头、长105-150mm | 把 | 3 |  |
| 解剖剪 | 长度200-220mm，弯，镶片，金柄，刃口超利设计，头端钝细。 | 把 | 3 |  |
| 显微血管剪刀（回头剪） | 显微血管剪刀，圆柄，60度弯角，尖头，总长度165mm，刃口长10mm |  | 2 |  |
| 显微血管剪刀 | 显微血管剪刀，圆柄，弯型，尖头，总长度165mm，刃口长10mm | 把 | 3 |  |
| 显微持针器 | 显微持针器，圆柄，带自循环锁扣，长度160mm，夹持头金刚砂涂层，用于7/0及更细缝线 | 把 | 3 |  |
| 碳坞镶片 RYDER持针器 | 持针器，极精细型，碳坞镶片 RYDER型，210mm，用于7/0及更细缝线 | 把 | 2 |  |
| 显微镊 | 尖头1mm，直/弯型，平齿、夹持头喷涂金刚砂涂层，长210mm、重力锤设计 | 件 | 8 |  |
| 无创镊 | Debaky齿、1mm/210mm、长210mm，哑光 | 件 | 4 |  |
| 自动牵开器 | 钝齿、3X4齿/140mm/180cm,哑光 | 件 | 3 |  |
| 显微无损伤哈巴狗夹 | DE‘BAKEY齿显微无损伤哈巴狗夹，弯型，总长57mm，工作端17mm | 把 | 6 |  |
| DE‘BAKEY无损伤阻断钳 60度 180mm | DE‘BAKEY无损伤阻断钳 成角60度，总长180mm，工作端长65mm | 把 | 6 |  |
| 蚊式钳 | 弯、100mm | 把 | 8 |  |
| 蚊式止血钳 | 精细蚊式止血钳，弯型，长15-11cm，钳口精细，钳身哑光 | 把 | 8 |  |
| 剥离子，S/B185mm | 双头剥离子，工作端尖/钝，总长185mm，双头，一头为钩，约1.2mm-3.0mm；另一头为扁平剥离子，约2mm左右。材质可抵抗大力拉拽，钩子不变形。 | 把 | 2 |  |

# 第二包参数

- MRI（磁共振）

- 1.5T磁共振系统

| 序号 | 技术参数 | 招标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 为保证技术先进、性能完好、高质量、优质服务及安全性最好进口品牌及国内知名品牌1.5T高端机型。 |  |  |
| 1.2 | 供货时间必须签完合同2月内。 |  |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体类型 | 最新超导磁体 |  |
| 2.2 | 磁场强度 | 高端超导1.5T |  |
| 2.3 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽+抗电磁干扰屏蔽技术 |  |
| 2.4 | 匀场方式 | 主动+被动 |  |
| 2.5 | 动态匀场或高级高序匀场 | 具备 |  |
| 2.6 | 5高斯线范围 |  |  |
| 2.6.1 | 5高斯范围轴向 | ≤4.0m |  |
| 2.6.2 | 5高斯范围径向 | ≤2.5m |  |
| 2.7 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |  |
| 2.8 | 磁场均匀度（保证值，V-RMS测量方式，请提供英文原版DATASHEET证明） | 注明测试方式和标准 |  |
| 2.8.1 | 10cm DSV | ≤0.04ppm |  |
| 2.8.2 | 20cm DSV | ≤0.16ppm |  |
| 2.8.3 | 30cm DSV | ≤0.5ppm |  |
| 2.9.1 | 磁体重量（包括液氦） | ≤4000kg |  |
| 2.9.2 | 整机重量（磁体、液氦、梯度线圈、发射接收体线圈、病人支持系统等） | ≤4500Kg |  |
| 2.10 | 理论液氦补充周期（以datasheet公布的数据为准） | 无需填充 |  |
| 2.11 | 液氦容量 | ≤1400L—≥1300 |  |
| 2.12 | 磁体内孔径 | ≥60cm |  |
| 2.13 | 提供磁体+检查室安全装置 | 提供 |  |
| 2.14 | 磁体长度 | ≤150cm |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | XYZ轴最大梯度场强（非有效值） | 30mT/m |  |
| 3.2 | 最大梯度切换率（非有效值） | ≥100T/m/s |  |
| 3.3 | 最短爬升时间 | ≤0.3ms |  |
| 3.4 | 梯度工作方式 | 非共振式 |  |
| 3.5 | 具备硬件、软件降噪技术 | 具备 |  |
| 3.6 | 梯度冷却 | 水冷 |  |
| 3.7 | 梯度控制技术 | 全数字实时发射接收 |  |
| 3.8 | 工作周期 | 100% |  |
| 3.9 | 梯度降噪技术 | 具备 |  |
| 4 | 射频系统 |  |  |
| 4.1 | 射频类型 | 全数字实时控制系统 |  |
| 4.2 | 采样模式 | 直接数字化采样 |  |
| 4.3 | 射频发射功率 | ≤18KW |  |
| 4.4 | 射频发射带宽 | ≤500kHz |  |
| 4.5 | 系统最大通道数（以datasheet公布的数据为准） | ≥24通道或无限通道 |  |
| 4.6 | 用户可调节接收带宽技术 | 具备 |  |
| 4.7 | 并行采集技术平台（SENSE\ARC\iPAT extension） | 具备 |  |
| 4.7.1 | 并行采集最大加速因子 | ≥4 |  |
| 4.7.2 | 可与所有任何快速成像技术结合使用(如:FSE,FGRE) | 具备 |  |
| 4.7.3 | 可与BTFE,FIESTA,True-FISP等序列结合使用 | 具备 |  |
| 4.7.4 | 可与频谱等序列结合使用 | 具备 |  |
| 4.7.5 | 可与PCA等序列结合使用 | 具备 |  |
| 5 | 射频接收线圈 |  |  |
| 5.1 | 所有线圈免调谐 | 具备 |  |
| 5.2 | 线圈（高密度一体化线圈） |  |  |
| 5.2.1 | 并行采集全神经线圈 | 具备 |  |
| 5.2.1.1 | 并行采集头颈联合线圈 | 具备 |  |
| 5.2.1.2 | 并行采集全脊柱线圈 | 具备 |  |
| 5.2.2 | 并行采集体部线圈（提供两个体部线圈） | 具备 |  |
| 5.2.3 | 并行采集多功能柔性线圈 | 具备 |  |
| 5.2.4 | 并行采集乳腺专用线圈（不得用其他线圈代替） | 具备 |  |
| 5.3 | 并行采集全神经线圈可与并行采集体部线圈组合同时使用 | 具备 |  |
| 5.4 | 具备一体化线圈技术，多线圈组合 | 具备，具备≥4组线圈组合 |  |
| 5.5 | 线圈接口 | ≥4个，必须可同时接驳使用 |  |
| 5.6 | 最高接收动态范围 | ≥140dB |  |
| 5.7 | 所有线圈均有前置放大器 | 具备 |  |
| 5.8 | 关节通用柔性线圈 | 具备 |  |
| 6 | 计算机系统 |  |  |
| 6.1 | CPU主频 | ≥3.5GHz |  |
| 6.2 | 处理器位数 | 64位 |  |
| 6.3 | 配备GPU | 4核 |  |
| 6.4 | 主内存 | ≥64GB |  |
| 6.5 | 硬盘容量 | ≥1000GB |  |
| 6.6 | 硬盘图像存储量 | ≥1000,000幅(256×256) |  |
| 6.7 | 一体化主机和重建器技术 | 具备 |  |
| 6.8 | 系统控制模式 | 数字网络架构，请注明技术名称 |  |
| 6.9 | 图像重建速度(256X256矩阵全FOV) | ≥11000幅/秒 |  |
| 6.10 | 同步扫描重建功能 | 扫描,采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |  |
| 6.11 | 显示器 | ≥19英寸彩色高分辨率液晶显示器,配备医用竖屏一台（支持双显示屏功能） |  |
| 6.12 | 显示器分辨率 | ≥1280 x 1024 |  |
| 6.13 | DICOM3.0接口 | 具备最新软硬件 |  |
| 7 | 检查环境 |  |  |
| 7.1 | 高档固定式电动扫描床最大承重 | ≥200Kg |  |
| 7.2 | 高档固定式电动扫描床移动精度 | ≤±0.5mm |  |
| 7.3 | 照明、通风、双向通话 | 具备 |  |
| 7.4 | 高档固定式电动扫描床 | 具备 |  |
| 7.5 | 最大水平移动范围 | ≥200cm |  |
| 7.6 | 高档固定式电动检查床最大床速 | ≥200mm/s |  |
| 7.7 | 高档固定式电动最低床位 | ≤52cm |  |
| 7.8 | 患者专用防磁耳机、呼叫按钮 | 具备 |  |
| 7.9 | 生理信号显示 | 具备 |  |
| 7.10 | 紧急制动系统 | 具备 |  |
| 7.11 | 无线触发心电门控 | 具备 |  |
| 7.12 | 无线触发呼吸门控 | 具备 |  |
| 7.13 | 无线触发外周门控 | 具备 |  |
| 7.14.1 | 静音扫描平台 | 具备 |  |
| 7.14.2 | 静音扫描技术 | 具备 |  |
| 7.15 | 自动语音引导技术 | 具备 |  |
| 8 | 后处理接口 |  |  |
| 8.1 | 软件控制照相 | 具备 |  |
| 8.2 | 激光相机接口 | 具备 |  |
| 8.3 | 远程维修遥控 远程会诊接口 | 具备 |  |
| 8.4 | DICOM发送/接收 | 具备 |  |
| 8.5 | DICOM查询/检索 | 具备 |  |
| 8.6 | DICOM基本打印 | 具备 |  |
| 8.7 | DICOM病人登记网络 | 具备 |  |
| 8.8 | 图像网络传输 | ≥1000M 以太网连接 |  |
| 9 | 扫描参数 |  |  |
| 9.1 | 最大扫描视野 | ≥45cm |  |
| 9.2 | 最小扫描视野 | ≤0.5cm |  |
| 9.3 | 最小2D层厚 | ≤0.1mm |  |
| 9.4 | 最小3D层厚 | ≤0.05mm |  |
| 9.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 9.6 | 最大弥散加权B值 | ≥10000 |  |
| 9.7 | 2D 梯度回波最短TR时间(256矩阵) | ≤1.37 ms |  |
| 9.8 | 2D 梯度回波最短TE时间(256矩阵) | ≤0.5ms |  |
| 9.9 | 3D 梯度回波最短TR时间(256矩阵) | ≤1.37msms |  |
| 9.10 | 3D 梯度回波最短TE时间(256矩阵) | ≤0.35ms |  |
| 9.11 | 2D 梯度回波最短TR时间(128矩阵) | ≤1.0ms |  |
| 9.12 | 2D 梯度回波最短TE时间(128矩阵) | ≤0.4ms |  |
| 9.13 | 3D 梯度回波最短TR时间(128矩阵) | ≤0.96ms |  |
| 9.14 | 3D 梯度回波最短TE时间(128矩阵) | ≤0.32 ms |  |
| 9.15 | FSE最短TE时间(256矩阵) | ≤2.60ms |  |
| 9.16 | FSE最大回波链长度 | ≥512 |  |
| 9.17 | EPI最大因子 | ≥256 |  |
| 10 | 扫描序列（文字描述可能与各投标商不一致，请按相对应功能加以描述） |  |  |
| 10.1 | 自旋回波(SE) |  |  |
| 10.1.1 | 自旋回波序列 | 具备 |  |
| 10.1.2 | 2D/3D FSE | 具备 |  |
| 10.1.3 | FSE回波分享 | 具备 |  |
| 10.1.4 | 3D FSE序列 | 具备 |  |
| 10.1.5 | 单次激发FSE | 具备 |  |
| 10.2 | 梯度回波序列(FFE) |  |  |
| 10.2.1 | 超快速场回波序列 | 具备 |  |
| 10.2.2 | 2D平衡式梯度回波序列(B-FFE,True-FISP, FIESTA) | 具备 |  |
| 10.2.3 | 3D平衡式梯度回波序列(B-FFE,True-FISP, FIESTA) | 具备 |  |
| 10.2.4 | 亚秒T1加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 10.2.5 | 亚秒T2加权(2D/3D) | 具备 |  |
| 10.2.6 | 去除剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 10.2.7 | 利用剩余磁化梯度回波技术 | 具备 |  |
| 10.2.8 | 重T2加权高对比序列 | 具备 |  |
| 10.3 | 反转恢复序列Inversion Recovery (IR) |  |  |
| 10.3.1 | 常规IR序列 | 具备 |  |
| 10.3.2 | 短TI IR序列 | 具备 |  |
| 10.3.3 | 长TI IR序列 | 具备 |  |
| 10.3.4 | 快速IR 序列 (水脂抑制技术) | 具备 |  |
| 10.3.5 | 水抑制序列 (FLAIR) | 具备 |  |
| 10.3.6 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |  |
| 10.3.7 | 单独灰质或白质成像技术 | 具备 |  |
| 10.4 | TSE序列 |  |  |
| 10.4.1 | 多次激发TSE | 具备 |  |
| 10.4.2 | 单次激发TSE | 具备 |  |
| 10.5 | EPI序列 |  |  |
| 10.5.1 | 多次激发EPI | 具备 |  |
| 10.5.2 | 单次激发EPI | 具备 |  |
| 10.5.3 | 自旋回波EPI | 具备 |  |
| 10.5.4 | 梯度回波EPI | 具备 |  |
| 10.5.5 | 反转EPI | 具备 |  |
| 10.6 | 水脂选择成像技术 |  |  |
| 10.6.1 | 脂肪饱和技术 | 具备 |  |
| 10.6.2 | 脂肪抑制技术 | 具备 |  |
| 10.6.3 | 脂肪激发技术 | 具备 |  |
| 10.6.4 | 水饱和技术 | 具备 |  |
| 10.6.5 | 水抑制技术 | 具备 |  |
| 10.6.6 | 水激发技术 | 具备 |  |
| 10.6.7 | 水脂分离技术 | 具备 |  |
| 11 | 常规应用（文字描述可能与各投标商不一致，请按相对应功能加以描述） |  |  |
| 11.1 | 神经成像（神经系统高级软件及软件包） |  |  |
| 11.1.1 | 高分辨率内耳三维成像 | 具备 |  |
| 11.1.2 | 高分辨率颈髓成像 | 具备 |  |
| 11.1.3 | 全脊柱成像 | 具备 |  |
| 11.1.4 | 全中枢神经系统成像 | 具备，使用一体化线圈 |  |
| 11.1.5 | 3D全脑灌注成像 | 具备 |  |
| 11.1.6 | 头颅各向同性三维高分辨容积成像 | 具备 |  |
| 11.1.7 | 神经根成像技术 | 具备 |  |
| 11.2 | 体部成像（体部脏器临床应用高级软件包） |  |  |
| 11.2.1 | 肝脏动态增强 | 具备，3D功能 |  |
| 11.2.2 | 类PET成像技术 | 具备 |  |
| 11.2.3 | 水脂分离技术 | 具备 |  |
| 11.2.4 | 呼吸导航技术 | 具备 |  |
| 11.2.5 | 腹部自由呼吸技术 | 具备 |  |
| 11.2.6 | 腹部动态增强扫描 | 具备 |  |
| 11.2.7 | 磁共振胰胆管造影 | 具备 |  |
| 11.2.8 | 磁共振尿路造影 | 具备 |  |
| 11.3 | 骨关节成像（临床应用软件包） |  |  |
| 11.3.1 | 3D高分辨率扫描序列 | 具备，3D全面功能 |  |
| 11.3.2 | 非对称性的TSE序列 | 具备 |  |
| 11.3.3 | 水脂选择成像技术 | 具备 |  |
| 11.3.4 | 关节T2图 | 具备 |  |
| 11.4 | 血管成像（血管造影临床应用高级软件包） |  |  |
| 11.4.1 | 2D/3D TOF法技术 | 具备 |  |
| 11.4.2 | 连续多层3D时飞法(TOF)技术 | 具备 |  |
| 11.4.3 | 高对比血管成像技术 | 具备 |  |
| 11.4.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |  |
| 11.4.5 | 增强对比MRA | 具备 |  |
| 11.4.6 | 门静脉成像技术 | 具备 |  |
| 11.4.7 | 背景抑制的血管成像技术(MTC) | 具备 |  |
| 11.4.8 | 平衡法血管成像技术 | 具备 |  |
| 11.4.9 | 最大强度投影 | 具备 |  |
| 11.4.10 | 多层面重建及后处理技术 | 具备 |  |
| 11.4.11 | 智能造影剂跟踪系统 | 具备 |  |
| 11.4.12 | 动静脉高分辨率技术 | 具备 |  |
| 11.5 | 心脏成像（心脏临床应用高级软件包） |  |  |
| 11.5.1 | 常规形态学成像 | 具备 |  |
| 11.5.2 | 回波分享技术 | 具备 |  |
| 11.5.3 | 快速梯度回波/快速心脏采集 | 具备 |  |
| 11.5.4 | 黑血技术 | 具备 |  |
| 11.5.5 | 亮血技术 | 具备 |  |
| 11.5.6 | 优化流入补偿技术 | 具备 |  |
| 11.5.7 | 心脏动态电影成像 | 具备 |  |
| 11.5.8 | 心肌灌注成像及心肌活性成像 | 具备 |  |
| 11.6 | 乳腺成像（乳腺临床应用高级软件包） |  |  |
| 11.6.1 | 快速动态成像 | 具备 |  |
| 11.6.2 | 并行采集兼容 | 具备 |  |
| 11.6.3 | 硅特异性成像 | 具备 |  |
| 11.6.4 | 自动后处理 | 具备 |  |
| 11.6.5 | 实时时间峰值图实时处理(TTP) | 具备 |  |
| 11.6.6 | 实时阳性增强积分图(PEI) | 具备 |  |
| 11.6.7 | 实时流入流出图 | 具备 |  |
| 11.7 | 儿童成像（儿童临床应用软件包） |  |  |
| 11.7.1 | 专属儿童专用扫描卡片 | 具备 |  |
| 11.7.2 | 可选择低SAR值安全扫描 | 具备 |  |
| 11.7.3 | 儿童的专门扫描成像序列及技术 | 具备 |  |
| 11.8 | 肿瘤成像（肿瘤临床应用软件包） |  |  |
| 11.8.1 | 肿瘤筛查专用扫描卡片 | 具备 |  |
| 11.8.2 | 专用肿瘤筛查序列（DWIBS、REVEAL、WB-DWI） | 具备 |  |
| 11.8.3 | 内置体线圈高分辨率肿瘤筛查 | 具备 |  |
| 11.8.4 | 专用肿瘤检测序列 | 具备 |  |
| 11.9 | 其他常规应用 |  |  |
| 11.9.1 | 弥散成像技术（各向同性采集及异性采集） |  |  |
| 11.9.1.1 | 实时弥散技术 | 具备 |  |
| 11.9.1.2 | ADC值测量 | 具备 |  |
| 11.9.1.3 | ADC-map彩色图 | 具备 |  |
| 11.9.2 | 灌注成像技术 |  |  |
| 11.9.3 | 偏中心扫描技术（各关节偏中心成像技术） |  |  |
| 11.9.3.1 | 肩关节偏中心成像 | 具备 |  |
| 11.9.3.2 | 膝关节偏中心成像 | 具备 |  |
| 11.9.3.3 | 腕关节偏中心成像 | 具备 |  |
| 11.9.3.4 | 足踝关节偏中心成像 | 具备 |  |
| 11.9.4 | 图像无缝拼接软件包 | 具备 |  |
| 11.9.5 | 超快速全脑高分辨率T2*成像 | 具备 |  |
| 11.9.6 | 多站自由选择矩阵成像技术 | 具备 |  |
| 12 | 高级应用（文字描述可能与各投标商不一致，请按相对应功能加以描述） |  |  |
| 12.1 | 并行采集技术 | 具备 |  |
| 12.1.1 | 基于图像算法 | 具备 |  |
| 12.1.2 | 兼容的扫描序列 | 全面兼容 |  |
| 12.1.2.1 | 并行采集技术可兼容Q-FLOW | 具备 |  |
| 12.1.2.2 | 并行采集技术可兼容PCA | 具备 |  |
| 12.1.2.3 | 并行采集技术可兼容m-FFE或MERGE或MEDIC | 具备 |  |
| 12.1.3 | 自动校准技术 | 具备 |  |
| 12.1.4 | 并行采集因子施加方向 | X, Y, Z轴三方向 |  |
| 12.2 | 伪影消除技术 | 具备 |  |
| 12.2.1 | 全身伪影矫正技术 | 具备 |  |
| 12.2.2 | 去金属伪影技术 | 具备 |  |
| 12.2.3 | 去运动伪影技术 | 具备 |  |
| 12.2.4 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |  |
| 12.2.5 | 智能伪影消除技术 | 具备 |  |
| 12.3 | AI扫描平台 | 具备 |  |
| 12.3.1 | AI头部扫描 | 具备 |  |
| 12.3.2 | AI自学习平台（机器界面可视） | 具备 |  |
| 12.4 | 水脂分离成像技术 | 具备 |  |
| 12.5 | 磁敏感性加权成像 | 具备 |  |
| 12.5.1 | 可兼容并行采集 | 具备 |  |
| 12.5.2 | 磁敏感相位图信息 | 具备 |  |
| 12.6 | 波谱成像及后处理分析 | 具备 |  |
| 12.6.1 | 头部单体素波谱成像 | 具备 |  |
| 12.6.2 | 头部多体素波谱成像 | 具备 |  |
| 12.6.3 | 头部3D多体素波谱成像 | 具备 |  |
| 12.6.4 | 前列腺单体素波谱成像 | 具备 |  |
| 12.6.5 | 前列腺多体素波谱成像 | 具备 |  |
| 12.6.6 | 前列腺3D多体素波谱成像 | 具备 |  |
| 12.7 | 运动伪影去除技术 | 具备 |  |
| 12.8 | 3D ASL不打药灌注成像技术 | 具备 |  |
| 12.9 | 超快速成像平台 |  |  |
| 12.9.1 | 动态超快速成像技术 | 具备 |  |
| 12.9.2 | 超快速二维成像技术 | 具备 |  |
| 13 | 其他技术 |  |  |
| 13.1 | 自动和手动滤波 | 具备 |  |
| 13.2 | 实时交互式成像 | 具备 |  |
| 13.3 | 任意三点定位系统 | 具备 |  |
| 13.4 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 13.5 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |  |
| 13.6 | 预饱和技术 | 具备 |  |
| 13.7 | 饱和带数目 | ≥6 |  |
| 13.8 | 可变带宽技术 | 具备 |  |
| 13.9 | 可变k空间填充 | 具备 |  |
| 13.10 | 信噪比指示器 | 具备 |  |
| 13.11 | 优化反转角技术 | 具备 |  |
| 13.12 | 线圈灵敏度校正 | 具备 |  |
| 13.13 | 磁共振实时定位 | 具备 |  |
| 13.14 | 交互式参数改变 | 具备 |  |
| 14 | 病人检查环境 |  |  |
| 14.1 | 双向病人通话系统 | 具备 |  |
| 14.2 | 提供防磁耳机 | 内置双向沟通装置,能进行通话指示;可减噪,降低病人不安 |  |
| 14.3 | 磁体内可调试病人通风系统 | 具备 |  |
| 14.4 | 可调试磁孔内病人照明系统 | 具备 |  |
| 14.5 | 磁体内病人双向通话麦克风及扩音器系统 | 具备 |  |
| 14.6.1 | 检查时间自动语音提醒 | 具备 |  |
| 14.6.2 | 多种语言自动语音提醒 | 具备 |  |
| 15 | 附属产品及服务（医院要求） |  |  |
| 15.1 | 整机原厂保修不低于36个月（3年），经销商必须有厂家授权书 | 提供 |  |
| 15.2 | 磁共振水冷机 | 具备 |  |
| 15.3 | 校正用标准水模 | 具备 |  |
| 15.4 | 磁共振室及核磁共振扫描间病人监视系统 | 提供 |  |
| 15.5 | 培训四人次（两个医师，两个技术员）每人次一个月，三甲医院进修（负责人员进修所支出的所有费用）。医用工程师现场培训2周。 | 提供 |  |
| 15.6 | 磁共振专用空调一套，空气消毒剂一台，准备核磁共振护士办公室配备的所有设备 | 提供 |  |
| 15.7 | 磁共振专用双筒高压注射器一套（进口品牌）附加提高参数） | 提供 |  |
| 15.8 | 磁共振机房设计、屏蔽装修交钥匙工程。核磁共振控制室、护士办公室装修。 | 提供 |  |
| 15.9 | 磁共振专用稳压器一台，需要的电线路及配电箱，需要符合的电线的提供 | 提供 |  |
| 15.10 | 两套图文报告工作站（PCS工作站）配备4兆两台竖屏（巨烽）。负责工作站所需要的办公桌椅。 | 提供 |  |
| 15.11 | 配备一台原厂后处理工作站；全方面重建器技术功能的双显示评（一个显示器必须4兆以上的医用巨烽竖屏），CPU8核，硬盘1TB，内存≥64KB,CPU主频≥3.6GHz， | 必须提供采集,重建时可同时进行阅片,后处理,照相和存盘功能 |  |
| 15.12 | 负责质量检测及性能检测的相关费用.承担PCS连接、打印机连接、医院网洛系统的连接及费用。 | 提供 |  |
| 15.13 | 该设备目前没有办理乙类大型医用设备配置许可证，投标商负责办理乙类大型医用设备配置许可证及办理所支出的费用。 | 提供 |  |

| 高压注射器技术规格要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格 | 要求 | 偏离 |
|  | MRI(磁共振)造影剂输送系统 |  |  |
| 1.1 | 生产厂家 | 原装进口 |  |
| 1.2 | 产品名称 | MRI造影剂输送系统 |  |
| 1.3 | 一般技术指标 |  |  |
| 1.3.1 | 适用性 | 最高可适用于3.0T磁共振系统 | 具备 |
| 1.3.2 | 电源 |  |  |
| 1.3.2.1 | 电池和可持续交流供电两种方式 | 在电池和不间断充电器间（iCBC）灵活切换，充电器可以在检查室或操作室内灵活安装 | 具备 |
| 1.3.2.2 | 电池电量显示 | 主屏幕可显示电池电量 | 具备 |
| 1.3.2.3 | 开机自检 | 开机检测系统状态，显示错误代码 | 具备 |
| 1.3.3 | 注射器头 |  |  |
| 1.3.3.1 | 规格 | 双筒，A侧针筒+B侧针筒可编程注射 | 具备 |
| 1.3.3.2 | 自动吸药 | 具备 | 具备 |
| 1.3.3.3 | 双马达 | 可同时电动吸药、排气 | 具备 |
| 1.3.3.4 | 空气检测提示键 | 按下空气检测确认键前，不能开始注射 | 具备 |
| 1.3.4 | 控制屏 |  |  |
| 1.3.4.1 | 显示屏 | 触摸式控制，真彩色显示屏 | 具备 |
| 1.3.4.2 | 显示界面 | 简便的人性化设置，方便操作 | 具备 |
| 1.3.5 | 主要技术参数 |  |  |
| 1.3.5.1 | 注射剂量： |  |  |
| 1.3.5.1.1 | 针筒A | 0.5~65ml | 具备 |
| 1.3.5.1.2 | 针筒B | 1~115ml | 具备 |
| 1.3.5.2 | 流速 | 0.01~10毫升/秒；0.01到3.1毫升/秒，0.01毫升/秒可调；3.1毫升/秒以上，0.1毫升/秒可调 | 具备 |
| 1.3.5.3 | 压力范围 | 最高压力值325PSI | 具备 |
| 1.3.5.4 | 扫描、注射延时 | 1~300s | 具备 |
| 1.3.5.5 | 暂停时相 | 1~900s | 具备 |
| 1.3.5.6 | 注射时相 | ≥6相，可以任意选择对比剂、盐水、保持或暂停 | 具备 |
| 1.3.5.7 | 注射历史信息保存 | ≥20个 | 具备 |
| 1.3.5.8 | 存储方案 | 32个 | 具备 |
| 1.3.5.9 | KVO保持静脉开放 | 集成式KVO（保持静脉开放）功能，KVO可自动开关 | 具备 |
| 1.3.5.10 | 秒表功能 | 显示注射开始后的时间 | 具备 |
| 1.3.6 | 注射针筒 |  |  |
| 1.3.6.1 | 针筒A | 一次性空针筒，65ml | 具备 |
| 1.3.6.2 | 针筒B | 一次性空针筒，115ml | 具备 |
| 1.3.6.3 | 连接管 | T型连接管带单向阀 | 具备 |
| 1.3.7 | 安装方式 |  |  |
| 1.3.7.1 | 标准安装方式 | 一体式 | 具备 |
| 1.4 | 中文操作手册 | 有 | 具备 |
| 1.5 | 技术及维修资料 | 有 | 具备 |
| 1.6 | 用户培训 | 有 | 具备 |
| 1.7 | 售后服务保障细节 | 有 | 具备 |
| 1.8 | 装机情况 | 国内装机超过800台 | 具备 |

- 关节超声波治疗仪

- 超声波治疗仪

技术参数：

1、柜式一体机，≥8寸彩色液晶显示器。

2、仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz。

3、输入功率：≥100VA。

4、额定输出功率：5W±20%。

5、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。

6、波束类型：准直型。

7、波束不均匀系数：≤8.0。

8、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。

9、治疗时间：≤30分钟。

10、输出模式：9档脉冲模式和1档连续模式。

11、仪器配有4个治疗探头，一个手持移动式1MHz治疗探头、一个手持移动式3MHz治疗探头和两个固定式1MHz治疗探头，

12、1MHz和3MHz治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。

13、治疗头有效辐射面积： 2.0cm2±20%；

- 制冰机

- 制冰量(kg/24h) ：70

- 储冰量(kg) ： 25

- 输入功率(w)   460

- 冷凝方式   风冷

- 进水方式   自来水自动进水

- 箱体外壳   不锈钢

- 冰形   不规则的细小颗粒雪花碎冰

- 压缩机/制冰剂   进口无氟/134a

- 采用不锈钢外壳，一体式结构，紧凑简洁，节省空间。

- 箱机隔热层为无氟发泡，保温好，内胆洁净节能

- 采用进口压缩机。

- 制冰过程采用全电脑程序控制，控制运行平稳。

- 采用行腔隔片式制冰蒸发器，制冷效率高，产冰量大。

- 螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，现实冰，水自动分离。冰刀刃口的优化设计，是使得所制冰形细小。

- 水箱浮球式进水系统，无残水余水，无除冰过程，无水损耗，节水节能。

- 骨创伤治疗仪

一、磁疗性能

1、磁场脉冲频率：2Hz～10Hz；

2、磁感应强度：中心表面最大磁场强度为50mT±15mT；

3、治疗定时范围：00-99，调节步长为1，单位为分钟；

4、磁疗模式：三种，聚焦模式（M1:极性相同，动态交变脉冲磁场）和顺磁模式（M2:极性相异，动态交变脉冲磁场），交替模式

5、磁疗强度：0-10档可调

二、电疗性能

1、电疗模式：F1、F2、F3三档；

2、输出脉冲频率：15Hz～38Hz；

3、输出脉冲宽度：0.15～100ms；

4、输出脉冲幅度：0～21V±2V；

5、治疗定时范围：00-99，调节步长为1，单位为分钟。

三、其他参数：

1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz；

2、输入功率：≤150VA+10%；

3、操作方式：触摸操作+一键飞梭；。

4、显示方式：彩色触摸屏；

5、治疗方式：磁疗，低频电疗；

6、通道数：单通道，通道里面包含2组电疗输出，1组磁疗输出；三组输出均可单独启停；

7、根据患者的病情不同，磁疗、电疗既可同时治疗，又可分开单独进行治疗

- 骨质疏松治疗仪

技术参数：

1、设备组成：微电脑操控台、两张治疗床、床面治疗器、四个个环状治疗器、红外加热垫；

2、磁场刺激方式：床面七节履带式磁疗器和可移动的双环状治疗器进行全方位治疗；

3、环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗，更加平稳安全；

4、最大磁场强度为4mT，10%～100%逐级调节；

5、工作频率：1Hz～100Hz连续可调，步长为1Hz，精度为±10%；

6、设备具有自动程序、编辑程序、手动程序，总计12种程序可供临床选择：

6.1、自动程序有6种治疗模式选择：老年性、绝经后、股骨头、颈椎、腿部、手臂，可针对全身治疗，也可针对局部部位；

6.2、具有十种编辑程序选择，6种治疗模式可供临床选择；

6.3、手动程序具有6种治疗模式，可进行磁场强度、频率、治疗时间等相关参数的调节；

7、五种输出波形：正弦波、半正弦波、方波、三角波、脉冲波。波形周期为 0.01s-1s，精度为±10% ；

8、治疗仪具有定时功能，可在 1min～99min 范围内设定所需时间，步距增量为 1min；

9、电源要求:AC 220V±10%，50Hz±2%；

10、设备功率：600VA；

11、参考尺寸：

治疗床尺寸：2090mm*653mm*659mm；

治疗环尺寸：928mm*816mm*260mm；

- 骨牵引架

- （布朗氏架）

长：1130mm

宽：230mm

高：430mm

最大牵引行程200mm

最大牵引强度20Kg

牵引锤0.5、1、2、3、5Kg

- 椎间孔镜系统

- 椎间孔镜手术系统

一、总体要求：（进口品牌）

1.1、内窥镜与手术器械为同一品牌

二、 高频/射频主机及配套电极1套，参数要求：

2.1、工作频率：1.71 MHz 调制射频

2.2、输入功率≥300VA 双极输出功率：切割≥90W；凝血≥70W

2.3、脚踏开关操作

2.4、安全性：采用定向射频电波发射技术，无电流通过人体，无电灼伤的风险

2.5、主机内设自我保护装置及系统自检和报警功能

2.6、内窥镜手术电极必须与主机相同品牌，电极工作端直径≥2.5mm。

电极必须为双层不锈钢管，其中一层为外套管，用于插入内窥镜工作通道；另一层牢固地外覆于电极芯并受手柄控制在外套管内前后移动，以便确保电极工作头端的可控性，提供良好触觉反馈

三、椎间孔镜1支，参数要求：

3.1、 视向角30°，

3.2、 视场角≥75°

3.3、 工作通道直径3.5mm～3.9mm，

3.4、 外径6.0 mm～6.5mm

3.5、 工作长度≥ 205mm

四、手术器械参数及配置要求：

4.1、 4种尺寸逐级扩张导管及3种尺寸导杆各1支，具有不同的颜色标记，前端为圆锥形。导管内径2.6mm～6.5mm；导管外径3.9mm～7.3mm，长度175mm～205mm。导杆内径1.0mm～7.5mm；导杆外径2.5mm～9.6mm，长度165mm～240mm。

4.2、 扩张导杆1支，外径≥7.8mm；边缘具有一个贯通的偏心内切圆，内切圆直径≥4.1mm

4.3、工作套管1支，前端为半齿冠状，内径≥8.0 mm，外径≥9.3mm，长度≤165mm

4.4、工作套管1支，前端为斜面半齿状，内径≥7.5 mm，外径≥9.0mm，长度≤175mm

4.5、扩孔器1支，长度≤210 mm，内径≥6.5 mm，外径≥7.5 mm

4.6、扩孔钻推进-取出器1支，外径≥6.0mm,长度≤280mm

4.7、双通道扩张导杆1支，2个直径≤1.5mm的内通道，外径≤6.3mm

4.8、凿型工作套管1支，前端为鸭舌状带锯齿，内表面具有毫米刻度；内径≥6.5mm，外径≤7.8 mm，长度≥185 mm

4.9、工作套管1支，后端为可拆卸式手柄，前端为斜面；内径≥6.5mm，外径≤7.5mm，长度≥205mm

4.10、内窥镜下使用剥离器1支，直径≥3.5mm，L型工作端长度≥3.3mm

4.11、骨凿1支，外径≥2.5mm，长度≤320mm

4.12、可曲性窥镜探棒及手柄各1支，能手动控制弯曲角度和伸缩长度，直径≥2.0mm

4.13、内窥镜下使用的勺型活检钳1把，直径≤2.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm

4.14、内窥镜下使用的带角度勺型活检钳1把，直径≥2.0mm，钳口上翘角度〉40°，长度≤320mm

4.15、内窥镜下使用的可随意控制弯曲弧度的半柔性抓钳1把，直径≥2.5mm，钳口上翘角度〉35°螺旋弹簧活动关节长度≥2.5mm，长度≤320mm

4.16、内窥镜下使用的勺型活检钳1把, 直径≥3.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm

4.17、内窥镜下使用的打孔钳1把，头端上翘〉10°，直径≥2.5mm，钳口长度≥4.5mm，长度≤320mm

4.18、内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度〈2.5mm

4.19、内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为90°，工作宽度〈2.5mm

4.20、可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，手柄内孔道≥5.5mm

4.21、18G穿刺针1支，配套的定位丝1支，直径0.8mm

4.22、配套器械包括缓冲榔头、钢尺、清洁线各1支。扩孔器配套手柄1支，能快装式拆卸。

4.23、能归类放置全部器械的原装消毒灭菌托盘2个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个

五、动力系统

5.1. 主机具备正转、反转、摆动模式

5. 2. 手柄电机最高转速≥40000转/分钟，刨削刀头的实际最高转速≥8000转/分钟

5.3. 主机可存储3组以上常用工作模式和转速

5.4. 手柄可高温高压灭菌，具备手控开关键

5. 5. 手柄具有自动抽吸功能，抽吸率与转速成正比，确保手术视野清晰

5.6.  导向鞘工作长度≥320mm，外径≥3.5mm，近端具有调整旋钮，可将远端任意设定为弯曲角度：12°/ 24°/ 36°

5.7.  可偏转球形切割刀头1支，长度≤360mm，工作部位可受控偏转角度12°/ 24°/ 36°，工作端球头直径≥3.5mm

5.8. 可偏转钻石形刀头1支，长度≤360mm，外径≥3.5mm，工作部位可受控偏转角度12°/ 24°/ 36°

5.9.  钻石形刀头1支，长度≥320mm，外径≥3.5mm

5.10.  桶形侧边切割刀头1支，带侧边保护唇，工作长度≥320mm，外径≥3.5mm

- 生物刺激反馈仪

- （东城骨科）

一、产品名称：生物刺激反馈仪（东城骨科）

三、适用范围：

对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，可以对患者的肌肉施加电刺激来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍

四、技术参数

（一）硬件参数：

1.独立4通道设备。

2.AD采样率：≥8192 Hz

3.AD采样位数：16

4. 刺激强度：0-100mA

5.刺激频率：0.5-999Hz

6.脉冲宽度：10μs～1000μs

7.上升下降时间：0-10s

8.内置放大器带宽：20Hz～500Hz(-3dB)

9.内置放大器测量范围：1-999μV（r.m.s）

10.内置放大器最高分辨率：≤2μV(r.m.s)

11.内置放大器输入噪声：＜1μV（r.m.s）

12.刺激波形：双相平衡波

13.彩色液晶触摸屏

14.物理调节：外置电流调节旋钮

（二）软件参数：

2. 内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存；

3. 具有神经肌肉电刺激功能；

4. 具有肌电触发电刺激功能；强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能；

5. 具有对侧控制性功能电刺激功能：以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢；促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心；

6.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。

7.具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案。

8.可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；提供常规刺激、载波调制和变频电刺激三种刺激形式选择，方案通道可自定义。

9.具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出。

- 手持多普勒胎心仪

- 手持式紧凑设计，一手掌握；

- 高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；

- 轻巧机身设计，整机重量小于300g。

- 超声工作频率  标配3MHz±10%，可选配2MHz±10%

- 高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；

- 探头与主机分体设计，探头可更换

- 超声输出强度：ISATA≤20mW/cm2；

- 胎心率检测范围  50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm

- 在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB

- 具有电量低提示功能；

- 无信号1分钟自动关机功能；

- 电源：可采用标准AA电池或镍氢充电电池供电，连续工作时间≥10小时；

- 内置扬声器；

- 具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；

- 公司在新疆有售后服务机构，保证服务的延续性。

- 盆底康复仪

- 生物刺激反馈仪（产科）

- 注册适用范围明确为用于盆底功能障碍的治疗。

- 至少具有两个电刺激通道、两个生物反馈通道、一个压力通道、一个电流调节通道。

- 肌电信号测量范围≥1-1500μV。

- 肌电信号分辨率≤0.5μV。

- 差模输入阻抗≥8 MΩ。

- 刺激频率≥2-200Hz。

- 刺激脉宽≥50-700μS。

- 压力测量范围 ≥10-105mmHg。

- 具有至少四种盆底肌肉肌电评估方案，经阴道肌电评估所用电极为一次性使用金属电极。

- 盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。

- 肌电评估报告具有盆底肌和腹肌双肌电图，且显示反映腹肌异常收缩的指标。

- 具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力。

- 具有标准盆底肌区分训练模块，可通过多媒体动画反馈盆底肌和协同肌的运动状态。

- 具有盆底电子病历系统，且疾病术语可自行添加和编辑。

- 预设治疗方案至少包括疗程方案和单个方案两个种方案类型，可自定义单个方案组合，且可编辑单个方案的参数。

- *在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 然后根据评估结果直接自动调整治疗方案的参数并显示，允许进一步手动调整。

- 治疗方法至少包括肌电触发电刺激、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。

- 可实现单次刺激后紧接单次反馈训练，且刺激为肌电触发电刺激。

- 可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练。

- 电流强度调节方式包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节，并支持远距离调节。

- 疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的收缩高度、模板宽度和收缩时间。

- 疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等。

- 治疗过程中显示监测指标可实时反映训练效果和肌肉疲劳状态，并可根据肌肉疲劳状态调整训练难度，包括自动和手动两种模式。

- 内置叫号功能，可与患者叫号系统对接，且可手动设置软件开机自动启动功能。

- 设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。

- 数据管理模块至少包括工作量自动统计、评估指标趋势分析和治疗指标趋势分析，其中工作量统计可按照医生、操作师以及不同时间段进行自动统计。

- 小儿吸痰器

一、商务部分：

1、在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。

2、提供相关质量管理体系认证及“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”

二、产品外观及性能要求：

（1）ABS一次成型全塑外壳；高分子吸引瓶，易消毒、清洗；

（2）无油泵，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；

（3）手提式，体积小，噪音低。

（4）适用于医疗单位吸痰和粘质分泌物，也可用于家庭急救吸痰。

三、技术要求：

电源：AC220V±10% 50Hz

泵结构：无油泵

抽气速率：≥15L/min

负压调节范围：0.013MPa～0.08MPa

吸液瓶:1000ml

输入功率:150VA

噪音：≤65dB

四、基本配置：

1.透明硅胶管             1根

2.一次性吸管             1根

3.熔丝管                 2个

- 产科中央监护系统（1拖6）

- 品牌主机：CPU:酷睿双核四线程，内存≥4G，硬盘≥1T，配备激光打印机。

- 液晶显示屏≥21″。

- 中央监护系统支持来自病人监护仪和胎儿监护仪端（心电，呼吸，无创血压,血氧,脉率，体温，有创血压，呼末二氧化碳，麻醉气体，心输出量，麻醉深度、胎心率、胎动、宫缩压）等参数的显示和数据存储。

- 配数据接口系统与医院 HIS 系统无缝连接，保证产网数据实现全院数据共享。

- 系统支持接入≥100台床边机和≥30个客户端；

- 采用用户分级机制，便于授权管理；

- 床旁监护仪和产网系统智能双向识别，可自动显示床旁机类型，床号。

- 远程双向控制：控制床旁机的孕妇信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。

- 采用无线网络分布式结构，可实现多产网系统统一服务器管理，跨围产科室（产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室）管理，实现孕妇完整档案管理

- 兼容一台或多台中央站系统，且与胎监/母胎监护之间数据共享，充分体现网络优越性。

- 提供短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图，健康成长一目了然。

- 支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。

- 系统支持KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；

- 提供短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图，健康成长一目了然。提供短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图，健康成长一目了然。

- 超长监护时间，满足长时间监护需求；

- 配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议。

- 报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；

- 支持转床功能，动态合并待产监护数据和产时监护数据；

- 支持转移功能，动态合并胎监参数监护数据；

- 支持双屏显示，支持上下、左右分屏显示；

- 智能走纸技术，自动记录有效数据，即使无人值守也可以很好地完成监护过程；

- 可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；

- 具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

- 可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；

- 符合国际标准的三级声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节；

- 报警信息置顶显示，方便医务人员快速定位报警床位和报警信息；

- 高质量、高速度的激光打印系统，支持选段打印；

- 能打印多种报告，包括支持KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统；

- 病历管理功能：支持≥５种条件的检索功能。

- 海量存储：支持≥10,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。

- 支持移动硬盘和U盘导入导出病例数据，具有掉电保存功能。

- 支持接入扫描枪，节约医生护士病人信息输入的时间，提高工作效率；

- 提供打印设置小工具，可以对打印模板中的部分内容进行个性化设置，包括报告布局，边距，字号、CTG曲线背景网格、胎心安全区域背景色及曲线颜色和粗细等，方便临床应用；

- 可同步云服务上的远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询、添加分析意见，以及将分析信息上传至云。

- 可接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理；

- 网络为无线网络布置。

床旁机胎儿母亲监护仪3台

1. 整机：

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

- ≥10英寸高清晰TFT屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；

- 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；飞梭和硅胶按键操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；隐藏式提手，方便移动；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印；

- 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

- 支持NIBP省纸打印；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)功能，母胎心率信号重合验证；

- 内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

- 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

- 回顾报警功能，可回顾最近的≥50条报警信息；

- ≥50小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 具有查找监护记录功能；

- 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

2. 胎儿无线探头监护指标：

2.1  胎心：1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定，

超声波束声强：Iob<5mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm ；（提供相关检查报告证明文件）

2.3  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

2.4  无线双胎心监护，双胎自动分配；

2.5  无线探头工作频段采用医用专用频段，不受民用信号干扰；

2.6  无线探头工作距离≥100m，满足临床科室使用需求；

2.7  无线探头内置锂电池：≥15小时的超强续航能力；

2.8  无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

2.9  无线探头彩屏显示，可显示探头类型、信号质量和信道号；

3.0  基站支持电池供电，可实现不间断监护。

3. 母亲监护指标：

3.1心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±1bpm；

3.2 无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg 平均压20~235mmHg舒张压10~215mmHg，测量误差：±8bpm 或±5%；

3.3 血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，测量误差：±1%；

3.4 呼吸 阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±1rpm；

3.5 脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±1bpm；

3.6 体温显示范围：0°C ~ +50°C，测量精度：±0.1°C。

4、产品质量认证：

4.1生产厂商在新疆设有注册的售后服务机构，保证售后服务的及时性和延续性。

4.2 提供无线探头注册证明文件。

床旁机胎儿监护仪3台

- 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；(提供相关的证明检测文件)

- 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±8%，归零方式：自动/手动；

- 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

- ≥10英寸高清晰液晶彩屏， 0-60°度内多角度翻转；

- 良好的人机对话界面，多种界面可选；

- 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

- 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；梭和硅胶按键操作；

- 易装纸打印结构设计，不用喂纸；隐藏式提手，方便移动；

- 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

- 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

- 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

- 双胎心率重合报警(SOV)；

- 内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式，同时支持NST报告，具备实时分析功能：可自动对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数指标进行计算分析，并实时提供数据；

- 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

- 支持外接U盘存储监护数据；

- 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

- 无线探头设计，支持无线双胎心监护；(提供相关的产品注册证明文件)

- 国内医用专用频段，不受民用信号干扰；

- 无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

- 无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

- 可选配外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

- 配置：主机一台，无线胎心探头和无线宫缩压探头各一个。

- 生产厂商在新疆设有注册的售后服务机构，保证售后服务的及时性和延续性。

- 盆底康复治疗仪

- 生物刺激反馈仪（妇科）

- 注册适用范围明确为用于盆底功能障碍的治疗。

- 至少具有三个电刺激通道、三个生物反馈通道、一个压力通道、两个电流调节通道。

- 肌电信号测量范围≥1-1500μV。

- 肌电信号分辨率≤0.5μV。

- 差模输入阻抗≥8 MΩ。

- 刺激频率≥2-200Hz。

- 刺激脉宽≥50-700μS。

- 压力测量范围 ≥10-105mmHg。

- 具有肌电评估和压力评估两种盆底肌肉功能评估方式，且压力气囊为自动充气，经阴道肌电评估所用电极为一次性使用金属电极。

- 预设至少六种肌肉功能评估方案，包括腰背肌肉评估方案。

- 盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。

- 盆底肌肉功能评估过程中，可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌四个部位同时进行实时监测，且腹肌、臀肌和内收肌阈值可调。

- 盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告。

- 评估报告具有盆底肌和协同肌双肌电图，且支持同时显示反映腹肌、臀肌及内收肌异常收缩的指标。

- 具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力。

- 具有标准盆底肌区分训练模块，可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态，并可通过多媒体动画反馈进行分区定位。

- 具有盆底电子病历系统，且疾病术语可自行添加和编辑。

- 预设治疗方案至少包括疗程方案、单次方案和单个方案三种方案类型。

- *在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 然后根据评估结果直接自动调整治疗方案的参数并显示，允许进一步手动调整。

- 治疗方法至少包括肌电触发电刺激、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。

- 可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练。

- 电流强度调节方式包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节，并支持远距离调节。

- 疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的收缩高度、模板宽度和收缩时间。

- 疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等。

- 治疗过程中显示监测指标可实时反映训练效果和肌肉疲劳状态，并可根据肌肉疲劳状态调整训练难度，包括自动和手动两种模式。

- 内置叫号功能，可与患者叫号系统对接，且可手动设置软件开机自动启动功能。

- 设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。

- 数据管理模块至少包括工作量自动统计、评估指标趋势分析和治疗指标趋势分析，其中工作量统计可按照医生、操作师以及不同时间段进行自动统计。

- 妇科动力刨削系统 (原装进口)

镜子:

1、柱状品体镜，非球面镜， 蓝宝石镜面:

2、平行目镜，标准目镜接口:

3、视向角6°，视场角≥90°:

4、LUER 灌流接口

5、4.5mm 橄榄型器械通道，带阀门开关:

6、双路灌流系统:

7、双路照明系统;

3、可高温高压消毒。

镜鞘:

1、360°旋转;

2、配套专用无损伤钝头闭孔器;3、直径≤24Fr;

4、LUER 接口;

5、镜鞘表面带厘米刻度术;6、可高温高压消毒;

三、刨削手柄:

1、人体工程学设计;

2、≥3种个性化设置握持方式;3、中央直排吸引通道;

4、往复切割模式:

5、切割速率≥5000次/分;6、便捷锁扣，360° 安装;7、可高温高压消毒。

四、刨削刀头:

1、钝性无创头端;

2、卵圆形、长方形两款开口，往复切割工作:3、直径≤4mm,长度≥32cm;

4、切割方向可360°旋转;

5、配备定位器，与切割窗口方向一-致;

6、含内、外切割刀管，可拆卸，360° 安装;

7、可重复使用，高温高压消毒。

五、动力主机:

1、自动识别器械，即插即用;

2、可手动设置最高限速:

3、液晶屏同时显示最高转速与实际转速;4、脚踏控制，无级变速;

5、最高转速≥4000转/分:

6、兼容妇科动力产品≥3种:

2、可与至少1款冲洗吸引泵产品实现双机联动:8、防水面板可擦拭消毒;

9、SCB模块，兼容一体化手术室。

六、具有冲洗吸引系统

1、高功率滚轮泵;

2、最高流速≥1000毫升/分:

3、手动、自动两种模式:

4、可与妇科动力主机实现双机联动:

5、可用于宫腔镜下吸引，腹腔镜下冲洗或吸引:

6、配备冲洗管路及吸引管路，可高温高压消毒:7、防水面板可擦拭消毒;

8、SCB模块，兼容一体化手术室OR1。

冲洗吸引泵

1、流量范围:宫腔镜模式0-500ml/min;腹腔镜模式0-1000ml/min;

2、压力范围:宫腔镜模式0-200mmHg;腹腔锐模式0-400mmHg;

3、负压吸引范围:宫腔镜模式0- (-0.5bar);腹腔镜模式0- (-0.8bar);

4、安全等级: 1级;

5、有微电脑测压系统，可避免子宫穿孔的危险;

6、智能化软件与设备自动识别精确的宫腔内压力控制;

7、可动态显示各种功能数据(如实际流量、实际压力等)，操作便捷;

8、电子控制系统可保证子宫腔在手术中的最佳膨胀状态;

9、具有防止TURP综合症的负压系统;

10、具有腹腔镜和宫腔镜两种工作模式;

11、预设置与实际值同时显示，方便观察;

12、可同时悬挂2袋液体，方便术中更换;

13、SCB 模块，兼容一体化手术室OR1。

八、冲洗吸引泵

1、流量范围:宫腔镜模式200/400/600m/min;腹腔镜模式0-1300m/min;

2、压力范围:宫腔镜模式0-200mmHg;腹腔镜模式100/300/500mmH:

3、负压吸引范围:宫腔镜模式0- (-0.8bar); 腹腔镜模式0- (-0.8bar);

4、卡带式管路系统，方便安装

5、安全等级: 1级;

6、有微电脑测压系统，可避免子宫穿孔的危险;

7、智能化软件与设备自动识别精确的宫腔内压力控制;

8、全彩触摸屏，可动态显示各种功能数据(如实际流量、实际压力等)，操作便捷:9、电子控制系统可保证了宫腔在手术中的最佳膨胀状态;

10、具有负压系统:

11、具有腹腔镜和宫腔镜两种工作模式;

12、可预设压力、流速及吸引最高值，超出范围即声光报警，确保下术安全:

13、 预设置与实际值同时显示，方便观察:

14、可同时悬排2袋液体，方便术中更换:15、SCB模块，兼容一体化手术室OR1。

九、冲洗吸引系统技术参数

1、全自动双滚轮泵系统，根据预设及术中实时压力及流速，实现冲洗与吸引功能的全自动管理，防止TURP综合症及了宫穿孔:

2、内置智能化微电脑控制系统，保证子宫腔在手术中的最佳膨胀状态;

3、全彩色液品触摸屏，可动态显示各种功能数据( 如实际流量、实际压力等)，操作便捷:

4、具有宫腔镜、电切镜及腹腔镜三种工作模式:

5、具有止血模式，可预设压力及流速，术中开启可快速恢复清晰术野，协助止血;

6、具有双极器械模式，根据预设宫腔镜鞘，自动优化5Fr.器械操作时膨宫效果:

7、可预设压力、流速计吸引最高值，超出范围自动停止工作并声光报警，确保手术安全:

8、预设值与实际值同时显示，方便观察;

9、可预设用户自定义工作模式，最多可支持99项;

10、内置10款以上宫腔镜参数规格，精确测量宫腔内真实压力，保证膨宫质量;

11、内置3款以上电切镜参数规格，精确测量宫腔内真实压力，保证膨宫质量;

12、宫腔镜及电切镜:压力≥100mmHg，流速≥200m/min,吸引全自动调节;

13、腹腔镜:压力≥1300mmHg，流速≥1300ml/min,吸引≥1300m/min;

14、安全等级: BF 级;

15、 可同时悬挂2袋液体，方便术中更换;

16、SCB 模块，兼容一体化手术室OR1。

- 妇科手术器械

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织剪 | 把 | 10 |  |
| 弯钳 | 把 | 8 |  |
| 勾剪 | 把 | 4 |  |
| 无损伤抓钳 | 把 | 6 |  |
| 桥卡10毫米 | 个 | 8 |  |
| 桥卡5毫米 | 个 | 8 |  |
| 持针器 | 把 | 2 |  |
| 举宫杯 | 个 | 1 |  |
| 电切环 | 个 | 5 |  |
| 合计 |  | 52 |  |

- 宫腔镜检查镜

原装进口:

1、HOPKINS II柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面;

2、国际通用标准目镜接口 ;

3、视向角30° ;

4、视场角≥90° ;

5、工作长度 ≥300mm

6、镜体外径 2.9mm,含2mm HOPKINS II柱状晶体镜及独立灌流通道;

7、内镜与灌流通道整合 ，提供更清晰视野、更长工作距离、更高工作稳定性及更长器械寿命;

8、LUER 灌流接口,带阀门开关;

9、导光束接口含≥3 种接头，可与不同厂家导光束连接;

10、镜体头端特殊人体工程学无创设计;

11、含自动化外鞘定位卡槽≥2个;

12、可高温高压消毒。

13、连续灌流操作鞘:

14外径≤4.4mm ,与镜体配合,操作更简单方便。

15、提供5Fr.器械通

- 电子阴道镜

  - 镜头性能要求：

  - 镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和1080p高清视频成像功能，整机系统水平分辨率≥900TVL，空间分辨率：≥14 lpm, 图像几何失真度≤1%，色彩还原度偏差不超过：-5%~+20%；

  - 放大倍数≥45倍,支持连续变倍和连续变焦；

  - 有效操作距离应满足：200mm～300mm，视场范围满足：≥80mm(3X), ≥15mm(20X)，景深：≥20mm(5X), ≥4mm(20X)；

  - 亮度可调的环形LED组光源，与镜头集成一体，30CM处光源照度≥5000Lux，色温范围：3000Kº~6000Kº

  - 有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

  - 由镜头按键控制计时，从“00:00”实时计时，非北京时间计时，采集图像及打印报告上均可显示计时时间；计时键可触发按检查流程时序自动图像采集功能；

  - 为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：计时显示、自动图像采集功能、按时序回放采集图像功能和进入报告记录界面功能；

  - 可“一键”进入观察检查操作界面，支持快速变倍观察图像，并可对检查前的工作距离进行定位，解决实际临床过程中因为图像不清楚反复调整工作距离的问题；

  - 具有白光三级成像模式，电子绿光三级成像模式，通过镜头按键控制；

  - 采用免调节阻尼机构云台，可靠耐用；

  - 全金属可升降直立式支架，确保镜头操作的稳定性和高可靠性；

  - 人字形支架底座，适应各种类型检查床应用，避免镜头焦距不够成像模糊限制。

  - 阴道镜工作站性能要求：

- 为方便观察，采用摇臂式显示支架，支持左右或上下调节显示器，使观察体位更舒适。

- 多功能操作台面，为检查和手术操作提供方便的放置平台；

- 配置无线键盘鼠标，方便维护；

- 能将阴道镜检查过程中所采集的图像按时序同屏显示（图像数量≥6幅），并支持镜头按键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联；

- 具有采集图像的智能质控管理功能，按质控流程自动采图和防治误操作提示，识别无效采图并标记；

- 具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像；

- 图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中;

- 提供阴道镜检查流程图像采集的智能质控管理和拟诊评估提示功能，能针对异常部位及活检部位提供轮廓和位置提示功能，须提供证明其功能的软件应用界面；

- 病历报告记录和报告打印支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，支持宫颈、阴道、外阴活检图像标注和报告打印功能；

- 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,便于医疗纠纷的追朔；

- 可对阴道镜检查拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生等进行统计分析，统计结果可以饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

  - 网络应用功能：

- 基于患者为中心的网络数据库系统，对不同阴道镜检查的数据进行统一管理。对患者的阴道镜转诊检查指征、所有的历史病例、诊断术语等进行规范化管理，保证患者数据的一致性局域网络；

- 支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）；

- 提供数据信息的自动备份与恢复功能;

- 为确保网络阴道镜系统使用的安全性及可靠性，在断网情况下，阴道镜也能支持单机运行，网络连通后单机阴道镜能自动恢复与服务器数据同步：

- 可选示教系统，支持阴道镜检查/LEEP手术治疗过程音视频同步传输给示教室，方便教学应用；

- 可选身份证模块，便于患者信息录入；

- 配叫号系统，便于患者的分流管理；

- 医用空气压缩机及电热湿化器

- 医用空气压缩机及电热湿化器

主要用于为呼吸机、麻醉机、自动呼吸器、空氧混合器、CPAP 等提供正压空气支持。高效无油压缩机芯及多级空气过滤、脱水、降温系统设计，可确保输出气体满足医用压缩空气的各项指标；

为患者呼吸回路进行加温湿化，保持肺泡湿润，利于吸痰和防止气道堵塞。产品设有无级调温，自动控温，过热保护，大屏幕实时监测使用温度。

一台医用空气压缩机需同时满足3台空氧混合器同时工作，医用空气压缩机和医用电热湿化器要保证为同一品牌，以保证配套售后及使用安全（安装完成后包含台车、安装支架、管路等，另需包含安装过程中所需一切配件，清单如下）。

技术参数：

输出压力：应在0.25MPa~0.4MPa之间

输出流量：60L/min

最高排气压力：0.7MPa

启动方式：应具有带压启动，

启动压力>0.5MPa

保护功能：高温过热保护功能噪音：≤55dB(A)

压力显示：压力表累时器：0~9999H

电源：a.c. 220V50Hz

功率：300VA

适用范围：具有加热、湿化气流作用

控制功能：无极自动控温控制（30℃~75℃）

保护功能：具有干烧、过热保护功能

温度监测：数字温度显示0℃~75℃

使用温度：30℃~75℃

最高温度：75℃

技术规格

电源：220V±22V 50Hz±1Hz

功率：≤85W+15%

体积：135*170*150（mm）

工作环境温度：5℃~40℃

贮存相对温度：-10℃~+40℃

贮存相对湿度：≤90%

大气压力：860hPa~1060hPa

湿化罐部分

最大水量：280ml

最大流量：180L/min

最大工作压力：2kPa

进口：15mm F

出口：22mm M

医用空气压缩机及电热湿化器配置单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用空气压缩机 | 台 | 1 |
| 2 | 空气输出管 | 条 | 2 |
| 3 | 电源线 | 条 | 1 |
| 4 | 保险管 | 粒 | 2 |
| 5 | 随机工具/附件 | 支 | 1 |
|  | 运输固定孔堵头 | 只 | 2 |
| 6 | 随机文件(使用说明书、保修卡、合格证)/医用空气压缩机 | 套 | 1 |
| 7 | 医用电热湿化器 | 套 | 3 |
| 8 | 随机文件(使用说明书、保修卡、合格证)/医用电热湿化器 | 套 | 1 |
| 9 | 空气出气分接头 | 个 | 2 |
| 10 | 空氧/电热湿化器固定支架 | 套 | 1 |
| 11 | 医用湿化器管路(重复使用) | 套 | 6 |
| 12 | 一次性双鼻氧管 | 套 | 50 |

- 移动式经皮脉氧饱和度测定仪

监护参数

标准配置参数：

血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

- 显示

- 背光屏幕，实时显示波形、数字

- 大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度

- 数据存储、回顾

- 长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾

- 性能特点

- 4节AA普通电池可供电48小时，配充电电池

- 具有三级声光报警功能，报警上下限可调

- 可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要

- 自动关机功能和实时时钟显示

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- 支持掉电数据存储功能

- 全面适用于成人、小儿、新生儿（主要适用于新生儿）

- 具有三级声光报警功能，报警上下限可调

- 公司在新疆有售后服务机构，保证服务的可持续性

- 小儿振动排痰仪

小儿科用振动排痰仪运用高频胸壁震荡技术进行呼吸气道清除排痰治疗。适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，促进气道清除排痰或改善支气管引流。

标准机柜推车式（不可拆分）

全胸震荡排痰机

小儿科用振动排痰仪系列产品（气道清除系统）采用“高频胸壁震荡”（HFCWO)技术，通过主机发出脉冲信号，使充分（或胸带）高速反复的产生高频震荡，形成定向资助引流作用，促使呼吸道及肺叶深部分泌物松弛、液化、脱落，从而使痰液从支气管移动到主气管后通过咳嗽或人工吸引将痰液排出体外。

适用范围

适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全者，引起促进起到清除排痰或者、改善支气管引流作用。

禁忌症

房额、室额、急性心梗、带有心脏起搏器患者及不能耐受振动的患者。

小儿科用振动排痰仪主要要求

1、全智能活液晶触摸大屏幕中文菜单，使其一目了然。

2、ABS工程塑料机箱，全模具打造的流线型外观，分为柜式和轻便式两种结构外形。

3、手动自动两种治疗模式，五种自定义自动模式，满足不同体征成人或儿童的不同年龄段患者的治疗。

4、快速一键式调节功率。

5、手持式释压装置，在各种状态下手动释放加压装置气压、措施，该措施只需一个动作就能完成。

5.显示方式：9.7寸彩色液晶触摸屏，彩色液晶界面全中文显示方式。

6.导气方式：采用二级导气软管同步向充气马甲充、放气。每个马甲同时连接2根导气软管，使马甲充气均匀。

7.正常工作条件标准

a)环境温度：5℃-40℃；

b)相对湿度：30%-85%;

c)电源电压：~220V士10%

d)频率：50Hz士1Hz。

8.排痰机振动频率范围：5Hz-20Hz,频率连续可调，步距增量为1Hz,误差为+20%。

9.治疗过程中的压强：治疗仪具有压强指示装置，压力调节范围分为10档，压强为0.5Kpa--3.2Kpa,误差士15%,初始值为3档。

10.工作模式：治疗仪具有手动模式、五种自动程序模式及用户自定义模式。

自动模式按体型不同而分级定制，共有5种自动程序模式：

儿童（1-7岁）模式、儿童（7-15岁）模式、成人（瘦弱）模式、成人（正常）模式、成人（丰脾）模式。

自定义模式：治疗前设定各时段的压力、频率及时间，治疗中不可调。

11.定时功能：自动模式定时时间5min--20min,手动模式定时时间1min--99min,步距为Imin。

12.排痰机工作噪声：正常工作的整机噪音≤50dB。

13.排痰机手动释压：治疗仪提供在各种状态下手动释放加压装置气压的措施。该措施只需一个动作就能完成。

13.充气马甲：马甲由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒。可选配一次性充气马甲及胸带。

14.马甲尺寸（单位：mm,尺寸可供选配）

标配：标准全胸充气马甲3个、简易半胸充气带3个。

成人马甲尺寸：1450*6401300*6401020*640成人胸带尺寸：1350*2001120*200920*200

儿童马甲尺寸：946*600827*526737*472

儿童胸带尺寸：800*180650*180500*180

15.公司在新疆有售后服务机构，保证服务的可持续性。

- 紫外线光疗仪

紫外线光疗仪简介及技术参数紫外线光疗仪是 SS 系列紫外线光疗仪中采用微处理器控制的三面全身辐照式 紫外线光疗设备，适用于银屑病、白癜风、湿疹等皮肤疾病的全身治疗。

产品特点：

1、采用 PHILIPS 进口 100W 大功率灯管，采用全身高强度照射，有多种灯管配置方案。

2、运用微处理器控制辐照强度和辐照时间，确保了控制精度，提高了治疗的准确性、一致 性；又可兼顾传统的时间控制经验方式，以方便医护人员的掌握。

3、辐照过程中，液晶显示屏实时监控设定的辐照剂量转换成的辐照剩余时间，并可显示设 定的辐照剂量和辐照强度值，方便医护人员随时监控设备运行状态。

4、机器前后都有“急停”按钮，以方便病人及医护人员操作。

5、灯管内均装有排气风扇，确保辐照室内通风良好和温度适当。

6、内装 10 只 100W 原装飞利浦紫外线灯管。 相本参数：输入电压/频率：220V±10%/50Hz 输入功率:≤1500VA 有效辐照面积：175*85cm2 外形尺寸：1050mm×580mm×2047mm 使用环境温度： 10℃ ～30℃ 使用环境湿度：45%～75% 电源需要的保险电流：16A 重 量:≤ 110Kg 灯管配置（可选） 灯管类型 波长范围 TL100W/01 311～313nm SS-09B-10 10 支 UVB 灯管

- 半导体激光治疗仪

使用电源:交流220V/50Hz

工作方式:体表垂直照射

显示方式:液晶触摸屏显示时间设置: 0-99 (min)可调激光媒介: GaAlAs

激光波长: 810nm

光斑面积: 120mm X 120mm

输出功率: 4X810nm/0 -500mW可调功率不稳定度:≤士5%

- LED红蓝光治疗仪

技术参数： 光 源：

集成芯片式 LED 红光波长：630nm±10nm

蓝光波长：430nm±10nm

黄光波长：590nm±10nm

光斑面积：d=35（直径）

半圆弧 大光斑红/蓝/输出强度：100-300mw/cm2±20%（10 档可调）

输出功率：300W（±5）

可调 灯管试用寿命:≥50000 小时

照射定时：0-90 分钟

可调 输出功率不稳定度：≤±10%

控制系统：不小于8 寸彩色液晶触摸屏

电 压：AC220V；50-60Hz

冷却方式：风扇自然冷却

- 中频治疗仪

- 电脑中频治疗仪

技术参数：

- 额定输入功率：130VA。

- 使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

- 尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。

- 显示方式：数码显示。

- 输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。

6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。

7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

11、干扰电性能：

工作频率：4kHz，允差±10％。

调制频率：0.125Hz，允差±10％。

差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

调幅度：0%、100%，允差±5％。

差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。

12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

18、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

- 超短波治疗仪

技术参数：

1、额定输入功率：700VA

2、输出功率：a）分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%

b)输出功率的稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%

3、治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s，治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束

4、外形尺寸：长mm×宽mm×高mm =430mm*330mm*830mm，允差±15％

5、工作频率：27.12MHz,允差±1.5％

6、输出线长度：1100mm，允差±10％

7、机器配带三种方型硅胶电极板

①规格：大  电极片长223mm，宽146mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长205mm，宽132mm。

②规格：中  电极片长195mm，宽125mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长173mm，宽111mm。

③规格：小  电极片长124mm，宽85mm，输出线接口端子长95mm，宽23mm，输出线接口端子两侧电极片长105mm，宽72mm。

- 机器配带三种方形电极片布套

①规格：大  电极片布套长274mm，宽200mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长230mm，宽160mm。

②规格：中  电极片布套长240mm，宽180mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长200mm，宽135mm。

③规格：小  电极片布套长173mm，宽123mm，输出线斜开口为60mm，斜开口两侧电极片布套长130mm，宽85mm。

- 电动推拿治疗床

- （多体位医用诊疗床）

技术参数：

1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。

2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。

3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。

4、配有患者呼吸孔。

5、诊疗床最大起升重量：200kg,允差±10kg。

- 脊柱解压牵引床

- （多功能牵引床）

技术参数：

1、电源电压：220V±22V   50Hz±1Hz.

2、额定输入功率：90VA

3、牵引行程：0～200mm，允差±10mm

4、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

5、牵引总时间：0～99min，级差1min，允差不大于30s

6、持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差不大于30s

7、间歇牵引时间：0～9min，级差1min，允差不大于30s

8、成角角度范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°

9、旋转角度范围：左右各25°连续可调，允差±2°

10、腰部热疗温度：≤50℃，允差±3℃

11、微电脑控制操作系统；

12、20种治疗方案存储并读取；

13、慢速牵引功能，具有持续牵引、间歇牵引、反复牵引、阶梯牵引等八种不同牵引模式，牵引力自动补偿功能；

- 检查床

参数：

1、规格外形尺寸：200*90cm，床面高度65cm

2、床架材质由碳钢金属冷轧钢板制造，具有抗静电功能

3、床垫规格：外形尺寸200*90*80cm

- 火罐（中大号）

参数：

玻璃火罐：是用耐热硬质玻璃烧制的。形似笆斗，肚大口小，罐口边缘略突向外，分1、2、3种号型，清晰透明，便于观察，罐口光滑吸拔力好。

- 深层肌肉刺激仪

- （筋膜枪治疗机）

技术参数

1、高频率，高静音，高转速马达

2、电池拆卸按钮

3、电池（电压 24V，容量 2400 毫安）

4、电机启动和调速按钮

5、电池通电指示灯

6、电池开关

7、充电插孔

8、按摩头（6 种）

9、电量指示灯（左起四个绿灯和一个红灯都亮为电量充足，随着使用从左到右绿灯依次熄灭，只剩红灯亮时电量耗尽，需要充电）

10、档位指示灯（绿灯亮为一档（脉冲频率为1800 转/ 分钟），黄灯亮为二档（脉冲频率为 2600 转/ 分钟），红灯亮为三档（脉冲频率为 3200转/ 分钟

- 特定电磁波治疗器（神灯）

产品样式： 立式

结构特点： 立柱带升降 电源开关，定时器

计时方式： 机械定时（0-60分钟及常通）

适用场所： 医院、诊所及其它事宜场所

技术参数： 电压V、功率W、频率Hz 220、250、50

光谱波光 μ M 2~21

辐射板直径mm 166

活动臂升缩范围mm 0~500

活动臂升降范围mm 0~600

升降杆升降范围mm 300

仰视角（度） 270

转角（度） 360

- 针治疗仪（电针灸治疗仪）

技术参数:

1、治疗仪额定输入功率：8VA。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。

3、连续波：

a）连续波频率：1Hz～100Hz连续可调,允差±15％；

b）脉冲宽度：0.35ms±0.1ms；

4、断续波：断续周期：2.3s～6s可调；允差±10％

5、疏密波：疏、密波变换周期：2.3s～6s可调;允差±10％。

6、每路输出脉冲强度为：0～12V，允差±20％（负载电阻250Ω）。

7、输出通道：5路输出。

- 干扰电治疗仪（立体动态干扰电治疗仪）

技术参数：

1、二组三维干扰电输出

2、治疗仪工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz分四档可调。

3、治疗仪差频频率范围：分五档可选

低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz

中：频率下限=40HZ，频率上限=60Hz

高：频率下限=80HZ，频率上限=120Hz

广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz

低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，一次循环。

治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA

治疗仪调制频率：0～120Hz；

调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；

动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选，允差±10%；动态位移不超过动态节律的±30%

差频周期：1/f（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，允差±10%。

定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。

可三维输出或二维输出

4个固定处方1个自编处方，数码显示窗口，提升视觉冲击，操作界面一目了然。

立式配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附输出线和吸附电极。

配备负压泵采用吸附式电极大、小各两套，治疗同时有近似拔罐功能。

负压泵压力连续可调。

- 脊椎矫正床（高级整脊按摩床）

技术参数：

1、电源：	220-240VAC、0.7A

2、工作环境：温度 10°C ~40°C，相对湿度 30%~90%

3、最大承重：225kg

4、规格：宽度：600mm；长度：1600mm；高度范围：540-980mm；

5、骨盆倾斜角度：0°~+15°

6、颈部顿压距离：22mm / 0.87”；

7、胸椎顿压距离：25mm / 1.0”

8、腰椎顿压距离：25mm / 1.0”；

9、骨盆顿压距离：17mm / 0.67”；

10、足部调整垂直距离140mm，足部调整水平距离280mm。

11、颈椎高度0--220mm可调。颈椎两个托垫左右分开0-5Omm可调。

12、电动升降多点位任意调节高度；床体左右及电源位置双重升降开关控制、方便使用者在床的不同位置调节合适床体高度。

13、小腿的高度和长短可以任意调节。

- 下肢功率车

- （多关节主被动训练仪）

技术参数

1、工作环境：
    a）环境温度范围：5℃～40℃；
    b）环境湿度范围：5％～90％；

c)大气压力范围：700hPa~1060hPa；

d)电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz。

e)额定输入功率：80VA。

2、外形尺寸（长×宽×高）：650mm×650mm×1200mm，允差±10%。

3、显示方式：触摸屏。

4、屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向0°～180°可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围0～100mm,允差±10%。

5、可选配情景互动。

6、主动模式：

提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分15档设定，步进为1Nm；初始设定为1档，每档递增1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示。

7、被动模式

a）训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为1min，默认20min；

b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；

c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；

d)电机输出分为高、中、低3档（允差±20%）：

e)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

f)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反。

8、训练结果显示

训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。

训练仪工作噪音≤60dB（A）。

- 根管测量仪（牙根管长度测定仪）

功能特点：

1. 极简、极精致设计

2. 精密的多频根管测量技术

3. 全触摸 TFT 液晶技术

4. 简洁的操作界面，极易操作

5. 丰富、多彩的屏幕信息，一目了然

6. 自动检测功能

7. 屏幕亮度、报警声音可调整

8. 可设定虚拟根尖位置

9. 测试线可兼容 VDW 公司 RAYPEX6 根管长度测量仪

参数：

1. 电压：100-240V，50/60HZ 输出：DC 5V 1A

2. 电池 3.7V/1800MAH 可充电锂电池

3. 充电时间：3 小时

配置 ：

1. 主机 * 1

2. 根测线 * 1

3. 夹持器 * 2

4. 唇钩 * 4

5. 适配器 * 1

6. 校验器 * 1

7. 说明书 * 1

- 热牙胶充填系统

第一部分：充填仪参数

功能特点：

1.无线式设计，操作简易

2.握持及操作极为舒适；

3.精确的温度控制及温度保护套可防止意外的烫伤

4.注射枪针可360°旋转，更容易到达填充位置；

5.注射枪针内螺丝设计，有效防止溢胶

6.30S即可加热到200℃，可熔化各种品牌牙胶

7.大容量电池供电，可长时间使用

技术参数：

1.可充锂离子电池：3.7V2200mAh

2.加热时间：30s to 200℃

3.工作温度：150℃，180℃，200°℃，230℃

4.电源适配器：输入电压：100V~240VAC Output输出电压：DC5V，1.5A

5.使用时间：1.5h

6.注射枪针规格：23G，25G

第二部分：充填笔（携热器）

功能特点

1.无线式设计，减少手腕疲劳

2.握持舒适，操作简易；

3.发热针简易锁紧结构，可360°旋转

4.可根据发热针型号选择加热方式；

5.快速加热，操作迅速；

6.大容量电池供电，双电池充电及备用电池

技术参数

1.可充锂离子电池：3.7V2600mAH

2.加热时间：5s

3.工作温度：150℃，180℃，200°℃230℃

4.电源适配器：t输入电压：100V~240VAC输出电压：DC5V，1.5A

5.使用时间：1.5h

6.发热针规格：F，F，MF，M，ML

配置

1充填枪*1

2.携热笔*1

3推进杆*1

4扳手*1

5隔热套*2

6银针*4

7发热针*5

8适配器*1

9清洁毛刷*1

- 机扩（根管治疗仪）

功能特点

1.大尺寸彩色液晶屏幕，显示信息丰富

2.触摸式按键，简单易用

3.可拆卸式手柄LED照明系统，操作视野更清晰

4.自动校准模式提供更精确的转速及扭矩

5.多语言系统

6.高效精准的马达驱动及多频根管测量技术，可同时实现根管测量与预备

7.内置当今主流根管扩大系统，无需设置，即选即用

8.进口专用马达，静音、大扭矩

9.使用16：1按压弯机

10.大容量可充电电池

11.三分钟不操作自动关机及记忆功能

技术参数

1.适配器工作电压：100-240Vac，50/60Hz

2.转速：150-650rpm可选择

3.扭力：0.6-5.2N.cm（6-52mN.m)可选择

配置

1.主机*1

2.马达手柄*1

3.16：1弯机头*1

4.适配器*1

5.根测线*2

6.边测边扩线*2

7夹持器*2

8唇勾*5

9.LED灯*2

10.校验器*1

- 牙片宝和便携式X线片机

| X射线发生器 | 高频逆变 |
| --- | --- |
| 管电压 | 60kV(固定) |
| 管电流 | 2mA(固定) |
| X射线管型式 | 固定式TOSHIBA) |
| X射线管焦点 | 0.7mm |
| 靶面角度 | 19° |
| 曝光时间 | 0.05~1.25秒-数码传感器 0.20~1.35秒-胶片 |
| 电源电压 | DC 14.2~16.8V |

特点：

最小X射线曝光

逆变高频电路

兼容市面上所有的数码传感器

尺寸和重量更为轻巧

方便更换电池

影像扫描器

- 扫描技术：C R技术；

- 机身尺寸：258mmx138mmx183mm

- 电    压：AC100-240V,50/60HZ

- 最高分辨率：17LP/mm；

- 灰    阶：14 bit；

- 扫描时间：10 S；

- 像素尺寸：常用的0#830X492，2# 972X768（像素点）；

- IP板有4种规格（0#、1#、2#、3#），配置4张IP板，500个保护套，12张清洁片；

- 中文网络版软件，端口开放，可连接多台电脑；

- 软件功能：多种的图像处理工具，包括缩放、镜像、亮度和对比调节、图像转换、强化边缘和定义尺寸等。具备网络、打印、归档等功能

(打印机可配黑白或彩色。彩色打印机可将图像打在像纸上，视觉上显得质量高更清晰)

- 快速手机

1、感控标准：100%零回吸（   --防交叉感染 ）

2、最大扭力：20W

3、径向跳动：<0.03㎜

4、工作噪音：<65dB

5、机芯结构：开放式

6、机头材质：不锈钢（ -防碰撞性更强 ）

7、机头结构：一体机头

8、冷却方式：3点出水

9、轴承品牌：进口

10、换针方式：按压式

11、工作转速：34--37万转/分钟

12、工作水压：0.2--0.23Mpa

13、工作气压：0.23--0.25Mpa

14、接口方式：4孔

15、ISO1797-1∮1.6外科手术用车针

16、消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌

- 慢速手机（弯）

1、轴承产地：进口

2、接口标准：符合ISO3964标准（YY1012）

3、弯机、直机径向跳动：<0.08㎜

4、工作噪音：<70dB

5、弯机机芯结构：筒夹式

6、马达转速：18000--20000转/分钟

7、冷却方式：外出水接管

8、工作水压：0.2--0.23Mpa

9、工作气压：0.28--0.30Mpa

10、弯机可承受最高转速：40000转/分钟

11、弯机换针方式：活动卡式

12、直机可承受最高转速：40000转/分钟

13、ISO1797-1∮2.35外科手术用车针

14、接口方式：4孔

15、消毒方式：可承受135℃高温高压灭菌

16、通配性：可通配国际标准弯机、马达

- CBCT

| 序号 | 条款要求 |
| --- | --- |
| 一 | 基本要求（原装进口） |
| 1 | 用于口腔科X射线的3D全方位摄影诊断，满足口内、口外、修复、种植、正畸、牙周等专业对三维影像的诊断需要，设备为三合一配置，可直接进行三维影像，二维全景及二维头颅片的拍摄。 |
| 二 | 技术要求 |
| 1 | 机械设计 |
| 1.1 | 开放式定位：无需镜面反射定位，侧位进入，视线清晰，整个操作更加流畅 |
| 1.2 | 自动准直器：根据临床所需要的成像视野大小，由计算机程序控制、微步进电机驱动的准直器自动控制射线束大小，无需手动调整准直器位置 |
| 1.3 | 全景位SID≥591mm |
| 1.4 | 头颅位SID≥1750mm |
| 1.5 | 设备安装尺寸≤1204*1832*2383mm（长*宽*高），设备设计精巧，对机房尺寸要求宽泛。 |
| 2 | 发生器和球管 |
| 2.1 | 发生器类型：恒压高频直流输出 |
| 2.3 | 电源电压：AC 100~120V / AC 200~230V, 50/60Hz |
| 2.4 | 管电压（kV）：60~90kV |
| 2.5 | 管电流（mA）：4~12mA |
| 2.6 | 焦点大小≤0.5mm*0.5mm |
| 2.7 | 球管阳极热容量≥35kJ |
| 3 | 影像系统 |
| 3.1 | 曝光方式：脉冲式 |
| 3.2 | 扫描时间：CT片≤14.5秒 全景片≤17秒 头颅片：≤4秒 |
| 3.3 | 数据获取探测器：平板探测器，像素尺寸≤100×100μｍ |
| 3.4 | 灰阶分辨率：≥12bit，保证影像更加清晰及细腻 |
| 3.5 | 体素大小：最高分辨率≤0.08×0.08×0.08mm |
| 3.6 | 成像视野（直径×高）：要求拥有8档以上视野范围可以调节，以针对不同诊断使用最小视野减少病人辐射剂量，标准视野：Φ140×80mm,最小视野≤Φ40×50mm,最大视野：Φ140×140mm； |
| 3.7 | 需配备三块独立的平板探测器，即3D,全景和头颅拍摄时分别用独立的探测器进行拍摄，大大延长了各平板的使用寿命 |
| 4 | 基本成像程序功能 |
| 4.1 | 标准全景程序：有 |
| 4.2 | 标准儿童全景程序：有 |
| 4.3 | 改进正交性全景程序：有 |
| 4.4 | 咬翼片：有 |
| 4.6 | 颞颌关节侧位程序：有 |
| 4.7 | 颞颌关节正位程序：有 |
| 4.8 | 颞颌关节正侧位程序：有 |
| 4.9 | 上颌窦程序：有 |
| 4.10 | 侧向上颌窦程序：颞颌关节正位程序：有 |
| 5 | 影像质量控制 |
| 5.2 | 恒定放大倍数：全景≤1.2；头颅定位≤1.14 |
| 5.3 | 具有自动消除颈椎干扰影像功能 |
| 6 | 头颅侧位功能 |
| 6.1 | 头颅定位成像功能种类：6+1种（即头影测量正位（后前/前后位）、侧位片、Submento头顶位、Water’s位、Towne’s位、掌骨片（正畸治疗前确定发育年龄）） |
| 6.2 | 头颅片拍摄有激光线定位 |
| 7 | 数字化系统 |
| 7.1 | 传感器：纳米级碲化镉图层探测器，极大地减少了散射线的产生，保证图像质量 |
| 7.2 | 病人拍片时有语音提示功能 |
| 7.3 | 曝光参数及拍摄程序调节集成在后处理软件内，且具备图形化定位提醒界面，方便操作者对病人进行摆位 |
| 8 | 软件功能 |
| 8 | 软件运行平台：软件可在WINDOWS XP/Win7，环境下运行，软件兼容二维及三维影像：可连接并采集同品牌CT、全景机、牙片机、口腔内窥镜影像，实现二维及三维影像统一管理 |
| 8.1 | 软件的基本三维处理：多平面重建，有标准的轴面、冠状面、矢状面视图，形成的三维影像有6种以上渲染方式可调，任意移动及旋转影像即时完成无需重新运算；有三维导航，结合旋转、缩放、透明化等功能 |
| 8.2 | 具备重建全景模块：在三维影像中可重建曲面断层全景影像，曲面断层的位置、数量、厚度及间距均可调，符合科学的解剖结构成像，并且无伪影干扰诊断 |
| 8.3 | 具备序列纵断面重建：可任意选取纵断面的位置及数量，形成连续的纵断面影像，位置、数量、厚度及间距均可调 |
| 8.4 | 具备种植计划模块 同品牌种植计划模块，无须调用第三方软件，实时诊断分析 提供种植体三维放置和神经管描绘工具，种植体库包含许多制造商的逼真种植体模型，极其有助于治疗计划，描绘工具可以清楚地标识下颌神经管。放置种植体后，可以进行种植体周围骨密度检测。 |
| 8.5 | 影像处理工具：二维影像编辑工具：图像移动、翻转、放大、对比度调节、亮度调节、画图标注；测量工具：距离、角度、骨密度测量、计算；三维影像显示： CT值调节、剖面影像 |
| 8.6 | 具有影像数据输出功能： DICOM单个文件输出 打印编辑器，可任意排版并打印 全功能浏览器输出功能，可在任意电脑浏览三维影像 直接刻录CD光盘，无需调用其他程序 |
| 9 | 工作站要求 |
| 9.1 | 处理器：英特尔酷睿处理器 3.4GHZ |
| 9.2 | 内存≥8G 内存 |
| 9.3 | 硬盘≥1000GB |
| 9.4 | 显卡≥1GB显存 |
| 9.5 | 网卡：以太网1000Mbps |
| 9.6 | 操作系统：Windows系统 |
| 9.7 | 显示器：21.5” LCD |

- 种植机、工具包（种植机）

| 牙科种植机： |  |
| --- | --- |
| 供应电压： | 220VAC |
| 容许电压波动： | + -10% |
| 额定电流： | 0.1-0.8A |
| 频率： | 50/60HZ |
| 电源保险丝： | 2*250V-T1.25AH |
| 最大功率消耗： | 170VA |
| 最大机械输出功率： | 70W |
| 最大马达扭矩： | 5-5N-cm |
| 额定电压范围的马达速度范围： | (100-40000) r/min |
| 100%时的冷却水流速： | >90ml/min |
| 马达是否带LED： | 是 |
| 操作模式： | S3[3min/10min] |
| 马达LED灯最大照度： | 2000lx |
| 种植系统工具套 | 一套 |
| 种植外科工具套 | 一套 |

- 非接触眼压仪

| 眼压测量范围 | 1mmHg～30mmHG/1mmHg～60mmHg(1mmHg精度）平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调 |
| --- | --- |
| 工作方式 | 非接触，轻柔的喷气得到稳定的眼压测量值 |
| 测量范围 | 1～30mmHG/1～60mmHg |
| 显示器 | ≧8寸WVGA彩色，LED显示器，触摸屏 |
| 数据传输方式 | USB(输入），RS232C(输出），LAN(输出） |
| 测量模式 | 基本模式/人工晶体模式 |
| 测量方式 | 自动测量/手动测量/单次测量模式和三次测量模式。 |
| 角膜厚度辅助模式 | 操作者可手动输入其他设备（如角膜测厚仪）测量得到的角膜厚度值，设备会自动计算调整后的眼压值，排除角膜厚度对病人眼压的影响，也可连接局域网，实现共享数据。 |
| 数据输出 | 自动打印切纸 |
| 可调控颌托 | 新型符合人体工学设计和头下颌托设计 |
| 打印机 | 内置打印机 |
| 安全限位 | 可设置， |
| 错误指示 | 明显，屏幕提示，并报警提示 |
| 固视标 | 内置固视标 |
| 节能模式 | 自带机器空闲期休眠模式 |
| 日常使用保养 | 喷气清洁保养频率降低，密封性良好的喷气口设计有效防止灰尘进入 |
| 显示： | 彩色触摸控制屏，左右自动检测和显示，可测量打印三次以上结果 |
| 电源 | 100～240V交流，50～60Hz,30～70VA |

- 全能麻醉机

- 货物名称：进口品牌麻醉机

- 数量：1台

- 技术规格

3．1	   工作条件

3．1．1   操作环境，温度：15℃至35℃，湿度：20至80％，大气压：700至

800 cmH2O

3．1．2   电源：220V(+10%), 50Hz(+2%)，后备电池使用时间大于等于45分

钟

3．1．3   机架：带推车，带抽屉

3．2   两气源：氧气，空气，

3．2．1   氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于140Kpa时报警

3．2．2   空气：具有空气气源及接口

3．2．3  快速充氧范围35－50 l/min

3．3   流量计

双管气体流量计：

要求最低氧流量200ml/min，以保证安全；

3．4   挥发罐

3．4．1   两个挥发罐的位置，标配一个原装同品牌七氟醚挥发罐

3．4．2   能够满足微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围

在200 ml/min-15 l/min之间

3．5   呼吸回路

3．5．1   模块式呼吸回路，所有模块可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内

交叉感染

3．5．2   大钠石灰吸收罐，罐容量不小于1.5升；

3．5．3   所有回路模块不含橡胶，避免过敏反应

3．5．4   APL阀自动切换，无需手动

3.   5.   5  呼吸回路带自动加热系统，非冷凝，不积水，并保证患者吸入温暖潮湿的气体

3．6   呼吸机

3．6．1   电动电控或气动电控呼吸机，供气故障时可利用室内空气继续工作。

3．6．2   通气模式：容量控制模式(VCV)、压力限制模 式(PLV)、压力控制通气（PCV）、手动通气、电子PEEP

3．6．3   容量控制模式下潮气量最小设置为（非压力模式下）：20ml

3．6．4   呼吸频率：4－60次/分钟

3．6．5   最大吸气流速：不小于70 L/min

3．6．6   吸呼比：4:1到1:4

3．6．7   压力流速范围：10到75 cmH2O

3．6．8   PEEP范围：0，1,2,3--20 cmH2O 连续可调，无机器内源性的PEEP

3．6．9  机器有泄漏顺应性测试并数值显示 。潮气量泄漏顺应性补偿功能

3．7   数字和波形监测

3．7．1   监测参数：吸入氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压

（峰压、平台压、平均压、PEEP）；气道压力可波形显示

3．7．2   潮气量监测范围：0到1400ml

3．7．3   报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息

3．7．4 与主机一体化的大于等于10英寸的彩色屏幕，全中文显示报警信息

3．8   传感器

3．8．1   热丝式流量传感器，监测精准，误差在±8%，监测值不受呼出分泌物及水汽影响，

3．8．2   标配氧电池

- 不锈钢套装器械台大中小

1.材质；不锈钢

2.尺寸：大号1000*600*900mm

中号800*500*850mm

小号700*480*800mm

- 电刀（高频电刀）

设备名称：高频电刀（要求：原装进口）

- 主要配置及技术要求：

（一）中性电极安全系统

可检测中性电极与病人的接触质量是否良好、中性电极与病人的接触面积是否得到有效的利用、中性电极与病人的接触面积与设定功率之间的关系是否合适，当负极板接触阻抗超过20-120Ω时自动关闭输出，文字显示故障原因，声音信号报警，自动存储故障信息，同时具有新生儿电极板安全监测模式，并配备5-15公斤小儿负极板和5公斤以下新生儿专用负极板。

（二）外观设计：整体模块式设计

（三）操作界面：液晶显示，中英文操作界面，整机原装进口，操作简便

（四）基本功能要求：系统具具有可根据组织的阻抗变化实时动态调整功率输出的智能化功率输出控制系统。独有的功率峰值补偿系统 (PPS)：在瞬间将电切增强至所需的输出功率，确保切割流畅。智能切割：持续监测并调节电流、电压、火花密度等参数，输出按照预置的范围动态调节，确保切割安全性。

（五）技术要求：

1、可根据需要存储临床经验设置程序；

2、插件式设计，可以软件升级；

3、具有自检、错误声光报警、文字提示及存储功能；

4、双极插座：1个

5、单极插座：2个

6、腔镜接口：4个

7、可与任何品牌的腔镜连接，并能满足前列腺电切镜、宫腔电切镜汽化电切等特殊手术需要。

（六）切割模式

1、自动电切，8种电切效果，最大峰值电压740V/500欧姆，最大输出功率≥300瓦

2、高能电切，8种电切效果，最大峰值电压950V/500欧姆，最大输出功率≥300瓦

3、无血电切，8种电切效果，最大峰值电压1450V/500欧姆，最大输出功率≥200瓦

4、增强无血电切，8种电切效果，最大峰值电压1450V/500欧姆，最大输出功率≥

200瓦

（七）凝血模式

1、柔和电凝，8种电凝效果，最大峰值电压190V/50欧姆，最大输出功率≥200瓦

2、强力电凝，4种电凝效果，最大峰值电压1800V/500欧姆，最大输出功率≥120瓦

3、快速电凝，8种电凝效果，最大峰值电压2500V/500欧姆，最大功率200W。

4、喷射电凝，2种电凝效果，最大峰值电压4300V/500欧姆，最大输出功率≥120瓦。

5、经典电凝，2种电凝效果，最大峰值电压1430V/500欧姆，最大输出功率≥60瓦。

6、双路电凝，8种电凝效果，最大峰值电压2000V/500欧姆，最大输出功率≥200瓦。

（八）双极模式

1、双极电切， 8种电切效果，最大峰值电压740V/500欧姆，最大功率100W。

2、双极柔和电凝，8种电凝效果，最大峰值电压190V/75欧姆，最大输出功率≥120瓦。

（九）启动模式

1、单极具备手控和脚控启动方式。

2、双极具备脚控和自动启动方式。

- 微通道肾镜（微创经皮肾镜）

1、微创经皮肾镜技术参数（原装进口）

1、镜视野角度：12° HD高清镜

2、椭圆形管鞘外径：8.5Fr/12Fr（2.83mm/4mm）

3、有效工作长度：250mm

4、有效使用工作通道：＞6Fr

5、双进出水通道及开关、带镜持环、喇叭口接头

6、防水减压装置、防水外喷漏

7、工作条件：+10°---+40°,相对湿度30％---70％,

大气压700hPa---  160hPa

可低温等离子、高温高压消毒。

取石钳5Frx340mm

配置清单

1、12度高清经皮肾镜 1支

2、 防水封垫 1包 （每包10个）

3、喇叭口接头  1个

4、清洗刷 1个

5、进水接头 1个

6、吹尘球 1个

7、取石钳1把

8、专用消毒盒1个

- 输尿管软镜（一次性输尿管成像导管）

一、一次性输尿管成像导管重要参数

1，采用高清电子成像技术

2，摄像头采用 CMOS 芯片，且要求具备 15 万以上像素

3，视场(FOV)不小于 95°

4，在无负载条件下双向弯曲角度不小于 275°；在 200um 光纤负载条件下双向弯曲角度不小于 274°

5，手柄与镜体同轴性为 1:1

6，最小弯曲半径不超过 8.4mm

7，插入管外径不超过 8.6Fr

8，操作通道内径不小于 3.6Fr

9，先端外径不大于 7.5Fr

10，重量不大于 190g

11，有更符合人体工程学的左右手不同型号供选择

- 输尿管肾镜（成人）

12°输尿管肾镜（8-9.8Fr）技术参数要求：

1、原装进口

2、适用于泌尿外科手术

3、输尿管肾镜，视向角12°；工作长度430mm，直径8-9.8Fr

通道5Fr.可容纳一个5Fr或两个3Fr的器械.

4、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。

5、无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。

6、金属外壳，海螺型卡口，操控性好。

7、可浸泡、蒸熏、低温等离子、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。

8、镜体采用优质不锈钢；连接桥阀体采用双通道连续对流式。

9、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、wolf等光源

- 肢体气压治疗仪

- 双路12腔叠加气囊设置，避免静脉逆流，保护静脉瓣膜，不留压痕。

- 数码显示，感应按键操作。

- 实时显示加压部位、压力值、运行模式、间歇时间、压力保持时间等。

- 4种单独或组合模式可选。

- 有静脉模式，适用于静脉回流不好的病人。

- 有MLD水肿增强模式，适用于兼有严重水肿病人。

- 有动脉组合模式，适用于有下肢动脉缺血情况。

- 有轻柔按摩模式，适用于老年病人及虚弱病人。

- 每腔压力0~200mmHg单独可调，可设置为零压力跳过伤口或脆弱部位。

- 治疗时间5~99分钟可调或连续运行。

- 腔室达到设置压力后保持时间0~12秒可调。

- 循环充气间隔时间0~90秒可调。

- 主机有实时压力检测及提示功能。

- 手持紧急制动按钮。

- 超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全。

- 低压、高压、漏气、空充等安全检测，声光报警。

- 可配上下肢耐用套筒，套筒有内衬布，方便拆洗，避免交叉感染。

- 可选配骨盆专用套筒，开展康复、塑形、水肿治疗。

- 肢体套筒均为医用级TPU材料。

- 肢体套筒均为圆周压力设计。

- 气囊漏气检测报警。

- 输尿管镜（小儿）

- 输尿管肾镜（小儿）

（小儿）输尿管肾镜（5°4.5--6.5Fr）

（1）、原装进口

（2）、适用于泌尿外科、男科手术

（3）、输尿管肾镜，视向角5度，工作长度430mm或315mm，直径4.5-6.5Fr.器械通道可容纳3Fr的器械.

（4）、蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。

（5）、无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。

（6）、金属外壳，海螺型卡口，操控性好。

（7）、可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。

（8）、镜体采用医用级优质不锈钢，阀体采用双通道连续对流式。

（9）、光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF等光源及摄像系统。

- 腹腔镜手术器械

| 腹腔镜器械清单（外科） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 科室 |
| 1 | 腹腔镜器械：trocar不锈钢磁片穿刺器 | φ5.5mm | 个 | 10 | 外科 |
|  |  | φ10.5mm | 个 | 5 |  |
|  |  | φ3.5mm | 个 | 4 |  |
|  |  | φ12.5mm | 个 | 3 |  |
| 2 | 腹腔镜器械：腹腔镜拉勾 | φ5×330mm | 把 | 2 | 外科 |
| 3 | 腹腔镜器械：腹腔镜电凝勾 | φ5×330mm | 个 | 10 | 外科 |
| 4 | 腹腔镜器械：腹腔镜剪 | 直剪φ5×330mm | 把 | 5 | 外科 |
|  |  | 弯剪φ5×330mm | 把 | 5 | 外科 |
| 5 | 腹腔镜器械：腹腔镜单极电凝线 | 三角平口4mm | 根 | 2 | 外科 |
|  |  | 三角口 4mm | 根 | 2 | 外科 |
|  |  | 4mm公头转4mm母头 | 根 | 2 | 外科 |
|  |  | 8mm公头转4mm母头 | 根 | 2 | 外科 |
| 6 | 腹腔镜器械：腹腔镜持针器 | φ5×330mm | 把 | 5 | 外科 |
| 7 | 腹腔镜器械：不锈钢塑料夹施夹钳 | 小号φ5×330mm | 把 | 2 | 外科 |
|  |  | 大号φ10×330mm | 把 | 2 | 外科 |
| 8 | 腹腔镜器械：不锈钢钛夹钳 | 小号φ5×330mm | 把 | 2 | 外科 |
|  |  | 大号φ10×330mm | 把 | 2 | 外科 |
|  |  | 开放式钛夹钳小号 | 把 | 2 | 外科 |
| 9 | 高流量气腹针 | φ2.2×120mm | 个 | 5 | 外科 |
| 10 | 疝气钩针/腹壁缝合针 | φ2.2×120mm | 个 | 5 | 外科 |
| 11 | 腹腔镜器械：腹腔镜三通吸引器 | φ5×330mm | 个 | 3 | 外科 |
| 12 | 腹腔镜器械：五叶扇形钳 | φ10×330mm | 把 | 1 | 外科 |
| 13 | 腹腔镜器械：三叶扇形嵌 | φ5×330mm | 把 | 1 | 外科 |
| 14 | 腹腔镜器械：腹腔镜甲状腺拉勾 | 左弯大号 | 把 | 1 | 外科 |
|  |  | 右弯大号 | 把 | 1 | 外科 |
| 15 | 腹腔镜器械：腹腔镜胆道取石钳 | 金属手柄φ5×330mm | 把 | 2 | 外科 |
| 16 | 腹腔镜器械：腹腔镜胆囊取石钳勺型 | 金属手柄φ10×330mm | 把 | 2 | 外科 |
| 17 | 腹腔镜器械：腹腔镜分离钳 | 直角分离钳（900）φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 小儿分离钳（700）φ2.8×300mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 直分离钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 弯分离钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
| 18 | 腹腔镜器械：腹腔镜无损伤抓钳 | 细齿无损伤抓钳鸭嘴抓钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 细齿肠钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 中空细齿肠钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 胃抓钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 粗齿无损伤抓钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 无齿无损伤抓钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 弹簧抓钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 胆囊抓钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 倒齿抓钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
|  |  | 阑尾抓钳φ5×330mm | 把 | 6 | 外科 |
| 19 | 腹腔镜器械：腹腔镜器械消毒盒 | 双层中号 | 个 | 5 | 外科 |
| 20 | 腹腔镜器械：高清直径5mm 30度腹腔镜镜头 | φ5×336mm | 个 | 1 | 外科 |
| 21 | 腹腔镜器械：高清直径10mm 30度腹腔镜镜头 | φ10×336mm | 个 | 2 | 外科 |
| 合计 |  |  |  | 180 |  |

- 超声刀（超声高频外科集成系统）

- 主机规格参数要求：

- 一台主机可分别输出双极能量和超声能量，便于术中连接双极电刀和超声刀刀头。

- 配备高分辨率广角触摸屏显示器

- 主机具备中文操作系统

- 主机可实时显示当前功率大小。

- 主机具备自检功能，且自检时间≤3秒。

- 主机可通过U盘更新软件，能够兼容同品牌耗材。

- 输出过程中，可调节音量大小。

- 设备为原装进口

- 当地经销商或者有分公司等售后服务网点

- 超声刀头要求：

1.刀头可安全处理7mm的血管

2.超声刀头振动频率≥55000Hz

3.超声刀头振动幅度:60～100微米。

4.超声刀头至少具备切割、凝血、夹持、分离等功能。

5.具有腔镜手术刀头与开放手术刀头。

6.刀头至少具有以下长度:9cm，17cm，23cm，36cm，45cm

7.具备弧形刀头。

8.具备一体化手控按钮，至少具备高低档位两个按钮。

9.具备组织感应技术，即将完成切割时具备提示音功能。

三．双极电刀刀头要求：

- 切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体。

- 可安全切割和凝闭最大7mm的脉管。

- 刀头具备温控设置，可将钳口温度控制在100℃以内。

- 可有效的将侧向热损伤控制在1mm以内。

- 刀头可左右旋转100°

四.配置要求:

1.11把超声刀刀头（9把枪式刀头，1把剪式刀头，1把高级双极电刀）

2.2条手柄连接线（1条枪式刀头连接线，1条剪式刀头连接线）

- 胆道镜

- 纤维胆道镜技术参数（原装进口）

1、原装进口，无创镜体先端设计，减少病人损伤。

2、标准摄像系统，无需摄像头转接头。

3、手柄符合人体工学设计，整体重量分布平衡，易于使用。

4、工作长度360mm,末端直径15.5Fr.,工作通道6fr,

5、视野方向：0°，视野范围110°，向上180°/向下100°,景深：3-100mm

6、扭矩完美1：1 制造。

7、正向、负向两种操作镜设计，贴合不同操作习惯的医生使用。

8、轻量化设计，减轻手术负担。

9、大器械通道,同时可以进行冲洗。

10、合理的先端扭转角度。

11、连续可控的大角度扭转，先端最大扭转可达180°

12、胆道镜必须与摄像主机同品牌，实现无缝衔接。

二、胆道镜手术器械以及配件一批：

1、抓钳，双动钳口，可弯曲，1.7mm，工作部分长度 600mm。

2、活检钳，可弯曲，双动钳口，椭圆形，尺寸1.7mm，工作部分长度 600mm。

3、取石篮,5Fr.,长度600mm。

4、测漏器。

5、清洗刷。

6、圆锥形LUER接口装置,可高温高压消毒。

7、置入引导管，与7mm穿刺器搭配使用，工作部分长度300mm。

8、适配器。

9、压力补偿封帽。

10、LUER适配器。

11、密封帽（工作通道）。

12、清洁适配器，长度：35mm,入端孔径：3.2mm,出端孔径：2.6mm。

13、封帽。

14、封帽（钻孔直径1.2mm)。

15、手提箱。

# 第三包参数

- 全自动生化分析仪

原装进口

分析类型 : 终点法、速率法、固定时间法和间接离子选择电极法（ISE）

分析方法：比色法、比浊法、乳胶凝集法、均相酶免疫分析法、间接离子选择电极法（ISE）

同时测定项目：双试剂测试≥54项

测试速度：分光光度法≥2000测试/小时，离子选择电极法≥900测试/小时

离子选择电极测试：至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换

样本类型：血清、血浆、尿液和其他体液

样本容量：样本架轨道式进样，同时可容纳样本数量≥400个

急诊测试：通过独立的急诊进样区（口）和独立的急诊进样轨道进行急诊样本进样

样本量：最小样本体积≤1.0μL（0.1μL步进）

试剂仓：在机试剂位≥100个；试剂仓均为冷藏

总反应体积：最小总反应体积≤80μL

反应杯：永久性玻璃反应杯或UV塑料反应杯

孵育方式：干式反应孵育系统

波长：同时提供≥12个固定波长，波长范围340–800nm，可进行单/双波长测试

校准：可预设≥100个校准品，可储存历史校准图形数据

质量控制：内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则，可预设≥100个质控品

试剂系统：试剂系统完全开放，同时可提供全套同试剂品牌的校准品

操作系统：基于Windows平台的图形化操作界面（或中文界面），并支持双向通讯及医院LIS系统。

水机：制水量>100 升/小时，仪器平均耗水≤65 升/小时（含离子选择电极单元）

工作环境：20℃±5℃ 专用的≥15安电源线，带UPS断电保护器，额定电压200-240伏交流电

维修服务：提供2年质保，免费安装并与医院LIS系统连接。生产厂家在本地区有专职售后工程师并提供联系方式

- 特种蛋白分析系统（特种蛋白分析仪）

• 光学系统：激光光源 (670nm)。

近红外光源(940nm)。
• 检测原理：速率散射比浊法。
            速率抑制散射比浊法。
            近红外颗粒速率透射法。
            近红外颗粒速率抑制透射法。
• 检测速度：180测试/小时。
• 检测精度：ng/mL。
• 样本类型：血清（浆）、尿液、脑脊液等。
• 样本位：72个，可连续进样。
• 试剂位：24个，伴有低温封闭的试剂仓。
• 定标：内置多点定标曲线，单点校正。
• 反应杯：39个。
• 降噪功能：全程反应的动力学空白对照。
• 扩展功能：50个用户自定义通道。
• 系统操作：键盘、鼠标、触摸式显示屏。
• 数据通讯：单向、双向、RS232标准接口。
• 温度控制：反应杯：37±0.5°C。
• 电源要求：100-120V，200-240V，50/60Hz
• 检测项目：类风湿疾病检测系列。
            免疫功能检测系列。
            早期肾功能损伤检测系列。
            心血管疾病风险检测系列。
            神经系统疾病检测系列。
            血液系统疾病检测系列。
            炎症状态检测系列。
            营养状态检测系列等。

。试剂要求：必须为喀什地区中标试剂。

。其他：提供2年质保，免费安装并与LIS系统连接。

- 血细胞分析仪（全自动血球分析仪）

血球部分：

- 检测参数：≥32个

- 直方图：≥4个

- 散点图：≥13个

- 检测速度：CBC+DIFF+NRBC ≥100样本/小时

- 检测光源：必须采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点

- 检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、低值血小板通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道

- 有核红细胞检测功能：具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正

- 白细胞计数：

  - 应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰

  - 标配NRBC计数，自动校准每个样本的白细胞总数

- 白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行

- 血小板计数：具有两种或者以上的方法进行血小板的计数

- 低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加3至5倍，结果更准确、可靠。

- 低值血小板检测：当遇到低值血小板样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值血小板检测模式，使血小板检测颗粒数比普通检测模式增加3至5倍，结果更准确、可靠。

- 体液检测功能：

1. 体液检测速度：≥40样本/小时

2. 可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数

3. 可以对体液中的白细胞分类

4. 具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能

5. 体液白细胞线性0-10,000x103/L、红细胞线性0-5,000,000x106/L

6. 体液红细胞定量计数需精确到1个/ul。

- 血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物

- 进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释

- 样本用血量：

1. 全自动进样模式时用血量≤88微升

2. 开盖模式时用血量≤88微升

3. 末梢血预稀释模式用血量≤20微升

- 检测模式：≥12个

- 自动进样架装载量：≥50样本

- 数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制

- 质控品：定期提供原厂配套的、在FDA注册的高、中、低值全套质控品。

1. 同一质控品中包含CBC、白细胞分类及网织红细胞等在内的所有报告项目；

2. 能提供体液质控。

- 校准品：定期提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。

1. 校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。

2. 能提供低值血小板校准品。

- 线性范围（静脉血）

1. 白细胞：0-440 109/L

2. 红细胞：0-8.6  1012/L

3. 血小板：0-5000  109/L

- 正确度（静脉血）

1.	白细胞：≤3.0%

2.	红细胞：≤2.0 %

3.	血红蛋白：≤2.0%

4.   血小板：≤5.0 %，当PLT＞100×10^9/L时，CV≤2.5%。

- 操作系统：仪器操作系统必须建立在Windows操作系统软件上

- 系统扩展性

1. 仪器具有系统可扩展性，可以连接自动玻片制作、染色机

2. 可扩展为双机或立式血流水线

3. 立式流水线上可任意数量血球分析仪和推片染片机连接

4. 立式流水线可根据实验室地形直角转弯

- 质控文件：≥99个

- 自动复检功能（Repeat）：由于设备操作原因导致未能顺利完成样本分析的情况发生时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。

- 自动复检功能（Rerun）：当规则（可以自定义）判断分析结果不可信时，仪器自动对该样本重测，无需人工干预。

- 自动复检功能（Reflex）：根据规则（可以自定义）设定，仪器自动追加检测项目，对样本再次检测，无需人工干预。

- 流程控制：附带流程控制软件Labman，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

CRP部分：

- 方法学：免疫散射比浊法

- 自动化：全自动（仪器自动采血样、自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动打印报告）

- 检测速度：≥180测试/小时

- CRP检测线性范围*：1-360.0mg/L

- 反应杯清洗方式*：反应杯可自动清洗并可重复使用,并保证无污染，降低人力成本

- 仪器内试剂制冷装置*：仪器内置试剂制冷装置，以保证试剂2—8摄氏度的保存环境

- 存储系统：系统可存储≥12000组数据

- 测量重复性*：CV≤4%

- 样本污染携带率：≤0.5%

- 样品类型：静脉全血、末梢全血、血清、预稀释血

- 条形码扫描功能：配条形码扫描器，样本信息可自动输入

- 质控功能：仪器自动统计过去一年内的质控数据，包括平均值，标准差及变异系数，并且自动绘制和打印质控曲线

- 外部接口：支持双向LIS系统连接功能，能实现实验数据信息化管理

- 打印功能：内置打印机，同时支持联网打印功能，中文打印报告

15.提供两年质保，免费安装并与医院LIS系统连接。

16.试剂要求：必须为喀什地区中标试剂。

- 尿沉渣分析仪

- 全自动尿液分析仪（含尿沉渣）

1、数字化流式形态学检测原理：

利用缓冲等张液鞘液的水动力聚集功能包裹标本送入流式细胞计数池，使细胞相对独立的分布在一个平面空间内，避免重叠的发生。鞘液及流式细胞计数池的层压可将标本恰好置于显微镜头适当的对焦深度范围内，水动力学聚集使不均匀粒子的最大剖面朝向图像捕获的方向，将其最大平面置于显微镜头前面，配合频率24次/s的闪光灯照射于每个拍摄视野，被CCD数字相机捕捉图像。

2、形态学检测理念，可以获得直观的有形成分颗粒图像，全面反应样本信息。

3、自动粒子识别（APR）功能 APR对每张照片中的颗粒图片进行分隔。可根据颗粒的大小，形状，质地，对比度的特征分析每个分隔开的颗粒，而每颗粒的特征透过一系列规则算法被转换成数值，与数据库里面的颗粒特征数据(26000个数据)比对，仪器的计算机系统可通过神经网络对颗粒进行自动识别和分类。

4、可将尿液有形成分自动划分为12个类别，包括红细胞、白细胞、白细胞簇、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、未分类管型、细菌、精子、粘液丝、结晶和酵母。并可进一步扩展分为27个亚分类。

5、与全自动尿液化学分析仪连机工作可升级为全自动尿液分析流水线。原厂生产系统有利于检测系统的稳定性和可比性。

6、具有自动释放功能，根据实验室阈值设定，可将异常样本及正常样本结果自动释放。

7、对于需要复查的样本，可直接通过屏幕结果界面进行检测结果的复查，缩短样本周转时间。

8、自动条码识别功能，也可以直接键盘输入条码信息。

9、可扩展体液检测功能，样本类型包括脑脊液、胸膜液、腹膜液、腹膜透析液、腹膜灌洗液、心包液、浆液、关节滑液。可提供全自动红细胞和有核细胞计数结果。

10、尿液检测与体液检测不需要转换检测模式，可同一批进行样本装载。

11、具有与原机配套的并由原厂提供的校准品和质控品。

12、12种项目类别：红细胞、白细胞、白细胞簇、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、未分类管型、结晶、细菌、酵母菌、精子、粘液丝

项目亚型：未分类管型：粒状管型、细胞管型、蜡样管型、宽大管型、红细胞管型、白细胞管型、上皮细胞管型、脂肪管型

结晶：碳酸钙、尿酸、磷酸钙、亮氨酸、胱氨酸、酪氨酸、无定形结晶、草酸钙、三磷酸盐

非鳞状上皮细胞：肾上皮细胞、移行上皮细胞

酵母菌：出芽酵母、假菌丝酵母

其他：红细胞簇、脂肪、椭圆形脂肪体、毛滴虫、异形红细胞、无临床意义颗粒、未分类

体液（可选）：红细胞、有核细胞、晶体、细菌、细胞总量、其他无临床意义颗粒(有核)、无临床意义颗粒(合计)

13、检测原理

含自动粒子识别（APR）功能的数字化流式形态学技术

13、检测速度：101 样本/小时

14、样本识别及装载量 ：自动识别条码或键盘输入 ，10个样本/架

最大装载量：60个样本；可选配加载/卸载工作站增至210个样本

15、样本量：3.0mL未离心尿

16、颗粒分类：使用神经网络的自动粒子识别（APR）功能

17、工作站：计算机，键盘，鼠标

18、数据存储 ≧10,000份患者结果

19、通讯接口：双向通讯

20、电源：显微镜模块:90 - 240 V, 50 - 60 Hz ，显示屏：100 - 240 V, 50 - 60 Hz

21.试剂耗材要求：与采购设备相匹配，为喀什地区中标的试剂。

免费安装并与医院LIS系统连接。

- 血凝分析仪（全自动血凝仪）

1、原装进口。

2、检测原理：包含光学凝固法、发色底物法、免疫比浊法、凝集法。

3、实验项目：可同时设定实验项目≥100个，包括PT、APTT、TT、FIB、DD、FDP、AT-III, PLG, α2-AP, PC, FXIII, PAI以及内外源凝血因子等检测项目（具有SFDA注册证），且检测程序可扩展新的项目，如VWF，血小板检测。

4、检测速度：PT速度≥400T/小时，D二聚体≥200T/小时。

5、检测通道：20通道（每个通道均进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法），(其中8个聚集法的通道)

6、智能检测：仪器可同时进行PT演算Fbg和Clauss法定量检测Fbg，两种方法可自动互换，提供PT和FIB同步检测试剂盒。

7、样本位：可同时装载样本数≥100个，具有连续进样功能。

8、样本监测：自动检查和标记异常标本 (溶血, 黄疸和脂血) ，且能对样本体积量进行监测和报警。可具备标本条码阅读功能。

9、试剂位置：试剂位≥45个，其中冷藏位40个，室温位5个，运行中可连续装载。关机后，冷藏位可独立运作。所有检测程序可自由设定修改，可随意选择试剂、随意开展项目，实现真正的全开放。

10、试剂位倾斜设计，减少试剂死腔量，有效节约使用成本。

11、试剂针、样本针：试剂针可实现闭盖穿刺取样，避免潜在生物污染。 试剂针、样本针分离，具有自动液面感应、防撞安全保护功能。

12、反应杯：一次性容量≥1000个；不中止实验，随时添加反应杯，不浪费，反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。

13、急诊测试：可随时插入急诊样本，立即优先处理。

14、稀释功能：具有自动预稀释，自动重稀释，自动重运行，自动重检测功能。

15、检测波长≥5个：340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长，并且可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度。

16、数据管理及存储： 仪器主机可存储≥10000个患者全部检测结果信息。RS232通讯接口，实时或批方式传输；可连接LIS、HIS系统。

17、可直接连接凝血流水线，无需更改配置。

- 流式细胞分析仪

1、工作条件：

1.1、 相对湿度：15%～80%

1.2、 环境温度：15℃～30℃

1.3、 电源: 220V，50/60Hz

2、功能用途：

包括但不限于淋巴细胞亚群分析、绝对计数、细胞活化、细胞因子等临床检测以及研究。同时满足科研应用，包括但不限于细胞周期凋亡分析、干细胞鉴定和功能分析、细胞增殖动力学、细胞死活鉴定、微生物分析等。

3、主要技术参数

3.1、激光器配置：配置488nm蓝色固体激光器、638nm红色固体激光器，功率均≥50mw，激光空间独立排列；预留升级第三根405nm紫激光空间。

3.2、检测通道设置：前向角散射光检测通道和侧向角散射光检测通道以及不少于4色荧光检测通道；仪器可升级至10色荧光以上且采用非共线检测器。

3.3、检测器：采用高灵敏度的二极管阵列检测器或光电倍增管检测器。

3.4、光路设计：固定校准的光路设计，每根激光间信号独立传播。

3.5、流动室：流动室：免校准石英杯流动室，NA＞1.3。

3.6、液流系统：正压泵或无脉冲蠕动泵上样，非注射泵

3.7、上样速度： 30,000颗粒/秒。

3.8、荧光灵敏度：FITC≤30 MESF，PE≤10MESF。

3.9、检测颗粒大小：0.2um-50um.

3.10、荧光分辨率：CV≤3%。

3.11、携带污染率：≤0.5%。

3.12、样本流速：默认高、中、低三档，10ul/min-240ul/min可调。。

3.13、上样方式：采用单管上样，适合多种上样管包括5ml流式管、1.5ml/2mlEP管等；仪器可选配30管以上自动进样装置和96孔板上样装置。。

3.14、液流维护：内置自动化的液流系统维护程序，例如开关机程序、启动（初始化）、每日清洗、排气泡、反冲等全部由自动软件控制。

3.15、质控程序：内置质控程序自动检测仪器配置，激光器功率、激光延迟、每个通道的CV值、增益值和平均荧光强度等

3.16、全自动质控程序：内置的质控程序自动检测仪器配置，激光器功率、激光延迟、每个通道的rCV值、增益值和平均荧光强度等。

3.17、补偿调节：全矩阵荧光补偿，可脱机补偿，自动补偿。支持补偿库功能，可以存储多色实验中荧光染料的溢出值；在新的实验中，可以调用库中任一补偿值组合成新的补偿矩阵，不用再新建单标管上样调补偿。

3.18、随机软件：开放式中英文分析软件,软件分析报告可导出PDF、电子表格、矢量图等多种文件格式，随机软件可免费安装于任意一台电脑用于分析导出的数据。

3.20、售后服务：免费质保期1年，生产厂家在新疆设有直属售后服务机构并配置专职工程师。

- 全自动粪便分析仪

1、检测速度:综合速度≥200标本/小时

2、检测通道：流动石英计数池，双通道

3、报告单位：镜检结果以XX个/HP或者XX个/LP或半定量梯度形式报告、胶体金结果以定性或半定量梯度形式报告

4、报告格式:A4、A5多种报告单格式可选，图文并茂，涵盖理学指标、镜检项目、胶体金项目结果

5、显微镜物镜：高低倍双物镜（10X与20X , 10X与40X两种选择）

6、摄像头：200万像素以上

7、镜检图片：预设6种拍摄模式，可拍摄视野2176个，可自定义视野数目

8、拍摄模式：针对大便标本分层，对表层和底层分开拍摄，每个视野可实现断层、多层扫描，细胞物质对比度强、立体感强

9、理学检测:自动拍摄保存样本性状图；自动判别样本颜色、性状

10、有形成分检测:检测红细胞、白细胞、虫卵等成分

11、结果判读：自动识别有形成分物质，阴性过筛率>70%

12、化学物质检测:粪便中隐血和转铁蛋白检测结果自动判读；可定性或半定量判读

13、消化道蛋白检测：半定量自动判读检测

14、细菌学检测:胃幽门螺旋杆菌检测结果自动判读

15、病毒菌检测:肠道腺病毒、轮状病毒、柯萨奇病毒自动判读检测

16、送样装置:轨道式进样、5排样本架、待检区可容纳50个标本;进样仓密封

17、急诊功能：特设急诊位，急诊样本随到随检

18、金标检测功能：同时检测6个以上不同反应时间的金标项目，检测通道独立，反应时间独立设定，反应时间最短3分钟，最长可设15分钟以上

19、金标检测卡贮存仓容量:5个卡盒，每个卡盒可容纳20个金标卡

20、双向通信:内置条码仪，真正双向通信21.试剂耗材要求：与采购设备相匹配，为喀什地区中标的试剂。

21.试剂耗材要求：与采购设备相匹配，为喀什地区中标的试剂

22.其他要求：提供1年质保，保修期的期限应以验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费，要求必须由原厂工程师提供服务。免费安装并与医院LIS系统连接

- 全自动血培养仪检测系统

| 序号 |  | 条目号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1一般工作条件 |  |  |  |
|  |  | 1.1 | 220伏，18 - 25ºC |
|  |  | 1.2 | 后备电源的不间断电源 (UPS) |
| 2满足临床要求 |  |  |  |
|  | 检测原理 | 2.1 | 必须通过培养瓶底乳液感受器对CO2引起的颜色变化分析，提供阈值、斜率与加速3种不同的计算分析方法，判定常规、会诊病例的阳性结果 |
|  | 检测范围 | 2.2 | 能同时对血液及各种非血液标本进行细菌及分枝杆菌培养、检测，并对结核分枝杆菌进行药敏试验 |
|  | 检测容量 | 2.3 | ≥120培养瓶位；分A、B两抽屉。各抽屉可设定各自培养条件。 |
|  |  | 2.4 | 具有延迟放进机内的培养瓶，应仍能检测阳性结果 |
|  |  | 2.5 | 应用标准需氧及厌氧瓶、儿童标本瓶、中和抗生素瓶、血标本分支杆菌培养瓶及痰标本分枝杆菌培养瓶。 |
|  |  | 2.6 | 各类培养瓶均为多层聚碳纤维尼龙结构瓶 |
|  |  | 2.7 | 每组培养箱的温度应可在25-45℃范围内设定 |
| 3.分析仪器主机 |  |  |  |
|  |  | 3.1 | 培养箱的每个孔都设有独立检测器、独立光学检测器、独立指示灯来核正、检测、和指示培养瓶实时情况 |
|  |  | 3.2 | 培养箱设有触摸式显示屏实时显示培养箱运行情况，确认培养瓶置入和移出过程 |
|  |  | 3.3 | 读出器/培养箱设有条码读出器，用来读取培养瓶及验单上的条码 |
| 4.数据分析系统 |  |  |  |
|  |  | 4.1 | 内置高容量250 MB Zip躯动器用来储存病人数据及报告。 |
|  |  | 4.2 | 双向介面连接读出器与实验室信息系统。软件必须支援ASTM标准 |
|  |  | 4.3 | 应提供以图形为主的非文字式用户介面，应可通过指令显示培养瓶的读数曲线。 |
|  |  | 4.4 | 应可产生最少3种不同的报告格式，每种报告格式应可由用户自行设定 |
| 5.维保 |  |  |  |
| 13 | 其他要求 | 质保 | 提供1年质保，免费安装并与医院LIS系统连接。 提供整机保修期≥1年，保修期的期限应以验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费，要求必须由原厂工程师提供服务。 |
|  |  | 试剂 | 必须为喀什地区中标试剂。 |

- 真菌培养箱（真菌、内毒素检测仪）

1.	电源:220V,50~60Hz

2.	光学系统:不少于12个测量通道,至少有1个参比通道

3	波长范围:340-750mm:保障内毒素和G试验等的结果准确性

4	测量方式多样,消除液面形态对测量结果的影响

5	质控:带质控系统,质控结果存储功能

6	定量测量:自动绘制标准曲线并保存

7	震荡功能,线性震荡功能,至少有3种可调的速度

8	可外接打印机或计算机并提供管理应用软件

9	能与lis整合,利于自动化操作

10	可联合检测G试验,GM试验,内毒素测定等项目

11	快速,重复性好,结果准确的特点

12	操作系统中文系统,

13	保修期:≥2年

15	操作温度:室温

16	试剂：喀什地区中标的试剂，并与设备相匹配。

- 全自动细菌、药敏鉴定仪

- 全自动细菌鉴定/药敏分析系统技术参数（原装进口）

1.检测方法：

1) 鉴定：具有显色法和荧光法或多波长色谱检测法和显色法

2) 药敏：具有动态比浊法或比浊法、显色法；

2. 鉴定实验：

1)鉴定菌库：菌库≥500种，能鉴定革兰氏阳性球菌，革兰氏阴性杆菌，革兰氏阳性杆菌，酵母菌，棒状杆菌，厌氧菌，嗜血杆菌，芽孢杆菌，奈瑟氏菌等；

2)鉴定速度：至少3-6小时。

3)  鉴定过程：操作简便，中途无需添加试剂及耗材，封闭检测。

3. 药敏实验：

1) 检测药物种类至少>65种，每种药物至少具有 3 个浓度,可以提供多达5个以上

2) 药敏速度：至少5-6小时。

3) 耐药机制：可直接检测报告ESBL、MRSA等耐药机制，无需专用耐药机制检测板条。

4) 细菌耐药机制检测无需附加实验确认。

5）具有检测肺炎链球菌、流感嗜血杆菌的快速药敏试验卡。

6）药敏试验标准：符合美国NCCLS、法国CASFM、德国DIN三种监测标准。

每种药敏试验卡提可提供15-35种抗生素试验结果，其中单一种抗生素试验完成即可单独发药敏报告，以便临床急救病人优先使用已完成的该抗生素结果。

4、测试卡包装：鉴定、药敏测试卡采用分开单个包装，可灵活组合，使用方便。

5、测试卡设计：采用符合生物安全的封闭式卡片设计 ，切实保护操作人员生物安全；

6、接种测试卡封口方式：全自动封口，无需手工操作。

7、判读结束后测试卡片处理方式：判读结束后仪器自动处理测试卡片

8、系统可以直接生成WHONET软件的数据格式和图表，可实现与WHONET软件的无缝链接。

9、具有电子比浊器，精确配置菌液浓度，达到质控目的。

10、加样：自动加样；标本加样简单方便，仪器自动稀释、自动加样，无需借助任何辅助设备及手工操作即可完成加样。

11、仪器操作全自动化程度要求：菌液充至测试卡、测试卡封口、测试卡移动和测定、专家系统结果分析、中文报告打印、废卡处理，整个过程自动化完成。

12.其他：免费安装并与LIS系统连接。操作界面可转化为中文界面

13、专家系统功能：

1）能确认鉴定及药敏结果的准确性；

2） 可检出每菌株拥有的一种或多种耐药表型；

3）可根据耐药表型提示200多种耐药机理，2000种耐药表型，及20000个定量MIC分布图；

4）可根据NCCLS或权威文献对药敏结果提出建议修改；

5）可以根据耐药机理等原理来推测未参加测试的抗生素结果并一同报告，同一报告中可以报告30-40种抗生素的结果；

6）在病人报告中依照临床特点提出有针对性用药指引；

14、操作系统：WINDOWS XP，提供LIS或HIS系统的接口，中文汉化报告自动传输软件，无需人工转换。

15、认证：仪器及相关试剂须具备FDA和SFDA注册证书。

16、服务要求：具备本地化服务（厂家或代理商在本地有专职工程技术服务人员，并提供相应资格证书），配备良好的技术服务和培训，并能及时提供免费的软件升级。

17、配置UPS电源一套

- 全自动血气分析仪

1、气体液体双定标：

1. 液体定标：充分保证电解质、代谢物等电极工作的精准度

2. 气体定标：能更充分保证O2、PO2电极工作的精准度。

3. 全自动1点和2点定标，定标间隔时间可根据需要调整。

2、高水平的质量控制系统：

>3个水平的质量控制品，确保设备在最精准的状态下运行。

3、采用样本中段吸入式测量：

保证结果不受空气、凝块干扰。

4、操作维护简单，经济的运行成本：

1. 样本用量少，多种选择模式：

全参数测量<200ul，微量模式测定<100ul

当血量不足时，自动按优先顺序选择重要参数提供结果，避免失败

2. 操作简单：只需三步即可完成样本检测，注入血气样本-输入患者信息-显示测量结果。内置视频操作演示教程，中文语音。

3. 测量时间短：全参数<100秒出结果，

4. 采用可换膜技术，大大延长电极使用寿命，降低电极更换成本。

5. 独立瓶包装试剂，保证每瓶试剂在用完后才进行更换，避免浪费。Standby模式：在长时间无标本的情况下，减少了试剂消耗，降低成本。

6. 结构简单，维护方便，全年保养维护时间总计小于2小时。

7、多种进样方式，多种样本选项：

血液、脑脊液、腹水、透析液、尿液、气体，更好的满足临床科研的需求

8、测量参数：

pH, PCO2, PO2, K, Na, Cl, Ga, SO2, ctHb, LAC

9、计算参数：

HCO3-、BE、Anion Gap (K+)、SaO2、 R/I、pO2(A-a) 、cHCO3-(P,st)等>30个参数，用户可自定义设置

- 提供两年质保，免费安装并与LIS系统连接。

- 试剂要求：必须为喀什地区中标试剂。

- 手持式血液（气）分析仪

- 血气生化分析仪

1.设备名称：血气生化分析仪

2.方法学：干式电化学法、交流阻抗

3.电极测量方式：免维护微电极技术

4.进样方式：自动平行进样

5.测试时间：吸样到显示结果≤60秒

6.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数

7.至少可提供两种9项试剂盒

8.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥34项

9.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种

10.定标方式：液体定标，测量前单点定标

11.试剂盒：试剂盒单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用

12.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、可自行选择质控液浓度

13.运输存储：试剂盒运输条件可达-10～37℃；试剂盒存储最低可到2℃，最高可达30℃

14.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

15.内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个

16.小巧便携，重量< 5Kg(含电池)

17.仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机

18.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

数据管理：仪器可自动存储≥10000个病人结果，连接POCT数据管理系统，同时可以与产网连接，规范病例数据的管理

19.检测参数的升级：院内联网升级软件，使用新的试剂盒即可完成，无需增加模块

20.使用环境要求：10-31℃

24.试剂盒种类≥40种

25.配套耗材：包含质控液耗材≤2种

26.用血量：仪器最低用血量为80ul

- 全自动酶免分析仪

- 全自动酶免工作站（一体机）

| 品目号 | 子项目名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工作模式 | 连续进样、连续进板、连续进试剂 |
|  |  | 机械臂系统 | 三个机械臂独立操作，实现加样、洗板、孵育同时进行 |
|  |  | 批检验酶标板处理量 | 可由软件自由设定，不受台面空间限制 |
|  |  | 各工作模块的独立性 | 洗板机、酶标仪均可在脱离主机的情况下独立工作并有完整操作及分析软件 |
|  |  | ※各工作模块可扩展性 | 加样针：双加样机械臂 16针，8根固定钢针，8根一次性针 孵育器： 18个孵育位 |
|  |  | 检测项目 | 同时在线20个检测项目，每板12项目 |
| 2 | 软件系统 | 软件平台 | Win 7 |
|  |  | 仪器运行软件 | 原厂开发的中文操作软件 |
|  |  | 与LIS系统的连接 | 可以提供ASTM标准文件格式的双向通讯 |
|  |  | 实验前预检系统 | 具有3维模拟仿真系统，可动画预演示实验全过程 |
| 3 | 条码识别 系统 | 条码扫描器 | 主动式扫描，水平、垂直均可扫描，3种扫描模式；可识别样品、试剂、质控、微孔板 |
|  |  | 扫描速度 | 96个/50s |
| 4 | 加样部分 | 加样针型 | 8根固定钢针和8根一次性针 |
|  |  | 加样针数目（标配） | 16通道 |
|  |  | 加样原理 | 双加样臂采用两种不同加样原理，基于管泵的液体置换加样原理和基于气体置换的加样原理，实现加样和加试剂分开。 |
|  |  | 加样模式 | 连续进样 |
|  |  | 加样量范围 | 0.5－1000ul，分辨率0.1ul（标配1000ul注射器） |
|  |  | 加样精度 | 100μL加样量，加样精度≤0.4%; 10ul ≤ 1.5%， 1ul ≤ 4% |
|  |  | 非接触式加样 | 非接触式加样最小体积可达0.5ul |
|  |  | 分配模式 | 一次吸样单次分配和一次吸样多次分配 |
|  |  | 样本处理（稀释、留样） | 通过程序编辑实现样本预稀释和留样全自动化 |
|  |  | 交叉污染 | 固定钢针小于1ppm，一次性加样针彻底杜绝交叉污染 |
|  |  | 血凝块检测 | 有 |
|  |  | 血凝块处理及对后续程序的影响 | 处理模式可任意设置：两次检测后自动跳过或者等待操作者处理完毕。可根据实际情况选择，将对后续程序的影响减至最少 |
|  |  | 液面感应功能 | 有 |
|  |  | 样本识别方式 | 条码识别、试管扫描及样品管位置多种识别方式 |
|  |  | 加样针洗涤方式 | 内外壁分开清洗，避免外壁样本残留 |
|  |  | 原始试管的适用性 | 16mm、13mm、10mm多种试管 |
| 5 | 酶标板传递系统 | 传递系统 | 三臂操作，2个独立加样臂、1个独立抓板臂，保证加样同时孵育、洗板功能同时进行 |
|  |  | 传感器功能 | 具有抓板传感器，遗失及位置错误自动报警 |
| 6 | 孵育部分 | 温控范围 | 室温＋5℃－46℃ |
|  |  | 孵育模式 | 避光、封闭、上下同时传热保证温度均匀，避免蒸发，可选振荡功能 |
| 7 | 试剂处理部分 | 试剂位 | 试剂位开放，不少于18个，可动态更换 |
|  |  | 试剂完全开放 | 试剂和试剂瓶开放，可根据用户需要任意厂家参数设置 |
|  |  | 试剂加样分配速度 | <3分钟/5整板 |
|  |  | 试剂混合 | 可在样品孔中吸打混合 |
|  |  | 试验中能否添加试剂 | 按程序需要可以在反应过程中随时添加，更换试剂 |
| 8 | 洗板部分 | 洗板机配置 | 独立洗板机2个，可脱离主机单独使用,具有注册证 |
|  |  | 洗板通道数 | 16头洗板机 |
|  |  | 洗板头堵孔报警功能 | 有 |
|  |  | 洗板程序的可编程性（灵活性） | 可同时设置2种洗板循环模式；洗液吸打参数、洗液吸取模式（两点或底部吸取）、浸泡时间、洗板次数可自定义 |
|  |  | 洗液瓶、废液瓶监测 | 系统液、洗液瓶、废液瓶及实时监测功能 |
|  |  | 洗后微孔板残液量 | <2ul |
|  |  | 洗液进液通道数 | 4通道 |
| 9 | 酶标仪部分 | 酶标仪配置 | 独立酶标仪，可脱离主机单独使用，具有注册证 |
|  |  | 滤光片数目 | 多达8个 |
|  |  | 波长范围及测量范围 | 400－750nm，0.000－4.000OD |
|  |  | 测量模式 | 终端法，动力学和多标记波长测量 |
|  |  | 分辨率 | 0.0001OD |
|  |  | 光源 | LED，自动校准 |
| 10 | 安全性 | 电子安全 | 具有多级用户管理权限、全试验过程监控（full audit trail）、电子记录（electronic records）、电子签名 |
|  |  | 硬件防护 | 具有安全防护面板，配备门锁，可防止非法进入工作台面 |
|  |  | #报警及监控 | 声光双重报警系统 |
|  |  | 法规认证 | 仪器和软件均需符合IVD-D标准，以保证检测结果被国际认可，具有国家药监局医疗器械注册证 |
| 11 | 电源要求 | 功率 | 1200 VA |
|  |  | 电压 | 100-120 VAC和220-240 VAC |
|  |  | 频率 | 50/60 HZ |
| 12 | 其他要求 | 质保 | 提供两年质保，免费安装并与医院LIS系统连接。 提供整机保修期≥2年，保修期的期限应以验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费，要求必须由原厂工程师提供服务。 |
|  |  | 维修服务 | 生产厂家在本地区有专职售后工程师并提供联系方式 |
|  |  | 试剂 | 必须为喀什地区中标试剂。 |

- 高速冷冻离心机

1、最高转速：23000转/分

2、最大离心力：33097*g

3、转速精度：±100转

4、温度范围：-20℃ ～ 40℃

5、控温精度：±2℃

6、定时范围：1min～99:99:59(hh:mm:ss)

7、角式转:  36×1.5ml/2.2ml

- 荧光显微镜

用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。

- 工作条件

1.1  适于在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  生物显微镜

2.1.1  光学系统：UIS2无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。显微镜把柄的颜色标明出显微镜可以握持的部位，移动搬运非常方便。

2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构

2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜。

2.1.5  照明系统：≥20000小时寿命LED光源，耗电小，使HE染色标本是色调更加鲜艳自然。

2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，左右两边的目镜都带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20

2.1.7  目镜：10X，带眼罩、都带屈光度调节，视场数≥20

2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。

2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）

2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理，

2.1.11  背部设有收纳箱，方便装载电源线。内置的锁槽可配防盗电线锁使用。

2.1.12   LED荧光光源，蓝色激发，亮度可调。

- ﹣80度低温冰箱（-80℃超低温冷冻储存箱）

一、应用范围

用于储存生物大分子、细胞、组织和器官等（人体器官组织、全血、血浆、血清、生物体液或经处理过的生物样本（DNA/RNA/蛋白等））

二、主要指标

- 温度范围：-50℃~-86℃（每档0.1℃，环境温度10℃~30℃）

- 有效容积：>360L

- 材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂

- 内门2扇（均附带锁扣）；外门1扇（附带锁扣，可配挂锁）

- 检测孔3个

- 压缩机	全封闭型

- 制冷剂	：环保型

- 安全装置：高/低温报警，断电报警，远程报警接点，传感器异常自我诊断报警，压缩机保护机能

- 冷却方式：直冷式

- 电源(V/Hz)	：单相220V/50Hz

- 电脑板温控；数字式温度显示

- 配备脚轮以及止动底角

- 配有可调隔板

- 具有显示屏密码保护机制

三、资质

医疗器械生产企业许可证

中华人民共和国医疗器械注册证

- 其他参数

1.电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-50℃~-86℃可调；

2.多种故障报警(高低温报警、传感器报警、断电报警、冷凝器高温保护、环温超标报警)；两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；

3.所有独立部件安全接地；

4.匹配复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全；

5.立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜；

- 全自动血型鉴定仪

| 检测速度 | >50测试/小时（正定型）； > 50测试/小时（正反定型） |
| --- | --- |
| 试剂区 | >9个 |
| 样本区 | >50个样本装置，连续装载，急诊优先，条形码扫描 |
| 机械手 | 1个，自动实现抓卡、放卡、刺破、条形码扫描；有防掉卡检测 |
| 取样针 | 双针，Teflon涂层，带液面传感器（液面探测/凝块探测）；有防撞针机制 |
| 条码枪 | 支持双向通讯 |
| 离心机 | 24卡离心机，转速0-2000 rpm可调 |
| 刺破 | 按需求实现1/3/6孔刺破，充分节省试剂卡使用 |
| 拍照 | CCD 300万像素，结果照片永久保存 |
| 用户软件 | Windows XP/Windows 7操作系统， 中/英文操作界面；MYSQL数据库； 双向LIS/HIS通讯 ；异常信息识别、提示，人机对话，试验项目随时新增，使用维护最简化 |
| 软件（流程控制） | 记忆测试功能（故障后重启，按原流程继续测试） |
| 软件（判读） | 支持个性化定制（针对医院的需求） |
| 试剂 | 喀什地区中标的试剂，并与仪器相匹配 |
| 维保 | 保修2年，期间配件免费更换。有厂家维修工程师24h服务。 |

- 二氧化碳培养箱

- 内容积：>150L

- 温控范围：室温以上5℃~50℃

- 温度控制精度：±0.1℃

- 温度均匀度：±0.2℃（设定温度37℃，环境温度20℃）

- CO2控制范围：0~20%

- CO2控制精度：±0.2%

- 内胆：具有消毒抑菌功能。

- 选用紫外消毒系统。（当采用UV灯选配功能时，需要安装加湿盘盖和水位探测器。）

- 带进气过滤器

- 液晶显示温度、CO2浓度及故障信息等参数

- 故障自诊断及报警功能：过湿报警功能、CO2报警范围不超过±0.5%

- 温度检测方式：Pt探测器

- 全微电脑控制

- 电源：230V/50Hz

- 标准配置有搁板、湿润盘、说明书及导管等

- 生物显微镜

1. 工作条件

1.1 电源 220V

1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2. 主要技术指标

2.1 生物显微镜

2.1.1 光学系统:无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准 45mm。

2.1.2 载物台:尺寸为:120 x 132mm;行程为:76mm(X)x 30mm(Y)

2.1.3 调焦机构:可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。

2.1.4 聚光镜:带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片

2.1.5 照明系统:>18000 小时寿命 LED 光源

2.1.6 双目观察筒:瞳距调整范围 48-75mm， 倾斜角度 30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式

2.1.7 目镜:10X，带眼罩

2.1.8 物镜:平场消色差物镜4X,10X,40X,100X

2.1.10 防霉装置:在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理

2.1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃

3.其他技术指标

3.1 配图像采集系统及工作站

3.2 免费安装调试

- 压力容器灭菌器（压力蒸汽灭菌器）

1.容积：>180L;

2.额定工作压力0.22Mpa

3.额定工作温度134℃

4.使用温度105～136℃

5.蒸汽内循环排气，通过灭菌程序设置，可以实现无蒸汽外排，避免灭菌液体溢出；

6.至少具三种工作灭活模式，每种模式可以预设程序参数；定时范围：<0.55min

7.压力容器符合 GB/T150-2011 设计标准，封头及筒体材料选用符合GB∕T 24511-2017标准的牌号S30408-2B不锈钢,可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告及卫生局认可的消毒评价文件。

8.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

9.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

10.电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

9.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

10.设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

11.灭菌腔体温度均匀性：0~+2℃。

12.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

- 储血冰箱（4℃血液冷藏箱）

(用于保存血液制品)

一、基本参数

- 温度范围：4℃±1℃（环境温度10℃~35℃）

- 有效容积：>300L

- 额定输入功率：230W

- 材料：喷涂钢板

- 外门1扇（带热反射膜发泡玻璃门1扇）；内门3扇（有机玻璃门）

- 压缩机采用全封闭型

- 制冷剂	：R134a(环保型）

- 安全装置：高/低温报警，门未关闭报警，冷凝器脏堵报警，冷凝器异常高温报警，传感器故障报警

- 配置：

- 电源(V/Hz)：单相220V/50Hz（内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时）

- 电脑板温控；LED数字式温度显示

- 配备脚轮以及止动底角

- 配有记录仪，并带有记录仪USB接口

20.具有电池寿命报警以及冷凝风机寿命报警

二、产品资质

1.医疗器械生产企业许可证

2.中华人民共和国医疗器械注册证

三、其他参数

- 三种报警方式( 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警)；

- 六种报警模式( 高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、电池寿命报警、冷凝风机寿命报警等)；

- 双重系统断电记录温度数据( 数字显示记录，记录仪记录)；

- 自动化霜功能，防止高湿度结霜；

- 安全门锁设计，防止随意开启；

- 大屏幕数字温度显示，便于观察；

- 血液分类分层存放，便于存取操作；

- 脚轮方便使用、内设照明灯。

- 生物安全柜

一、技术参数

1、安全柜基本参数：

（1）分类：B2型，100%外排，

（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；

（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

（4）台面距离地面高度：》700mm

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：1270 m³/h

（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤67dB（A）

（9）照明：≥1000lx

（10）过滤效率:送风和排风过滤器采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

（13）使用人数：2人及以上

2、生物安全性：

（1） 人员安全性：前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，脚轮与支架可通过调节脚轮支脚进行固定和调平；自动停止升降，便于操作

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

3.质量认证

（1）国家食品药品监督管理局核发的生物安全柜产品注册证

（2） 具有国家食品药品监督管理总局认可的实验室出具的符合《GB/T 18268.1-2010    测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性通用要求》标准的检测报告

- HPV检测仪

- ＨＰＶ检测仪及配套设施（核酸芯片检测仪）

技术参数及配置要求：

1.1.适用范围：一次性检测24种人体宫颈中的人乳头瘤病毒精确分型（生物芯片法）

1.2 检测原理：PCR体外扩增和DNA反相杂交法相结合的DNA芯片技术，全程全自动；

1.3 全自动分子检测平台，一键式操作，完成“从样本到结果”的全程检测；DNA矩阵与微流控芯片产品一体化，真正实现了核酸提取、纯化、扩增和基因分型检测的全程自动化；

1.4 每个测试平均耗用时间：≤12分钟/人份；

1.5  通量：4-24通道；

1.6  样本量：宫颈脱落细胞，200ul；

1.7 一个样本，多重检测，24亚型：18种高危型，6种低危型，对高危16、18亚型进行加强，防止漏检。18种高危型：16、18、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82、83；6种低危型：6、11、42、43、44、81。

1.8  全封闭，在整个检测过程中，样本、核酸、检测用试剂和废液均封闭保留在芯片内；极大减少了生物废物污染；从开始检测到结束，控制器一直关闭，最大限度避免了内/外界污染；

1.9  三维运动系统：X、Y、Z轴在运动范围内误差不超过±0.25mm；

1.10 信息采集：全自动摄像进行结果采集；

1.11 检测限：能稳定检出的HPV的病原体最小拷贝数为1000copies/ml；

1.12 质控：球蛋白（GB点）质控样本的采集及核酸提取过程，SP点质控反向杂交过程，在全自动检测的条件下保证了结果的可追溯性。

1.13 数据管理：样品管上的条形码可被芯片控制仪自动识别，连接医院LIS系统，轻松实现检测结果的自动化存储与调用。

1.14 无需专业技术人员，只需在实验前进行枪头检查，试剂、芯片、样本仓的安放即可。

1.15 试剂规格≤12人份/盒，所用试剂耗材在自治区中标目录。

1.16 故障响应时间4小时，24小时之内工程师到达现场，乌鲁木齐常备配件库房；

1.17  设备保修期至少2年，并永久免费提供软件升级服务，卖方在保修期内每半年免费进行一次状态检测。

1.18  买方在提供实验室场地、水电的基础上，卖方保证仪器及其配套设施到位后能够直接开展工作，并符合院感要求。

1.19  卖方为需方操作人员免费提供现场操作培训，仪器到位后免费提供500人份的首批试剂耗材，为需方工程师免费提供技术培训；

1.20  维修响应时间≤4小时，报修后24小时内维修工程师到达现场；

- 便携式余氯测定仪

技术参数：

1、测量范围：0.02-10.00mg/L （余氯）

0.02-10.00mg/L （总氯）

2.精确度：<±3%（F.S）

3.重复性：<±3%

4.zei低检出限：0.01mg/L

5.工作温度：5-40℃

- 医用冰箱（冰箱-20度）

1、工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。

2、样式：立式，双门。

3、有效容积：≥260L。

4、外部尺寸（宽*深*高mm）：700*640*1826。

5、内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏为600*510*657,冷冻为500*460*535。

6、内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。

7、无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

8、高清晰LCD数字温度显示，可根据用户需求设定高低温报警温度点。

9、高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度1℃。

10、冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

11、双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行。

12、完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能。

13、箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。

14、箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。

# 第四包参数

- 高端彩超1

- 全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪

一、设备名称：全数字化高档心脏彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：一套

三、原装进口

四、交货期：进口设备签订合同时明确

五、设备用途及说明：用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表器官；并具备二维经食管超声心动图成像技术，超声临床诊断应用和相关科研为主。

六、主要技术规格及系统概述：

6.1主机成像系统：

6.1.1高分辨率液晶显示器≥20英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

6.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

6.1.3 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像。

6.1.4监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单

6.1.5 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换，并可同时支持多支矩阵三维探头。

6.1.6 集束精准波束发射技术和海量并行处理技术，依次接收海量原始声学数据，系统进行全程动态聚焦。

6.1.7 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D）,多级可调（≥5级），支持所有探头。

6.1.8 数字化二维灰阶成像及M型显像单元

6.1.9 单晶体纯净波探头技术:支持相控阵、凸阵、矩阵成人及儿童、TEE；

6.1.10矩阵探头技术：具备纯净波矩阵探头技术，支持成人心脏、儿童心脏及经食管矩阵技术.

6.1.11解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量；

6.1.12  脉冲反向谐波成像单元

6.1.13彩色多普勒成像技术

6.1.14  彩色多普勒能量图技术

6.1.15 方向性能量图技术

6.1.16数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

6.1.17 动态范围≥280Db

6.1.18数字化通道≥6,000,000

6.1.19 智能全程聚焦技术

6.1.20 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

6.1.21空间复合成像技术，可同时用于发射和接收，可支持多线偏转（可作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头

6.1.22实时双同步/三同步能力

6.1.23 内置DICOM 3.0 标准输出接口

6.1.24 内有一体化超声工作站

6.1.25 系统主机内置1TB硬盘；

6.2二维灰阶成像单元

6.2.1所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示

6.2.2 纯净波单晶体探头技术用于经胸心脏探头、腹部凸阵探头、成人经食管矩阵探头、新生儿经食管矩阵探头；

6.2.3 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式，多级可调（≥5级）

6.2.4  实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5个

6.2.5 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度；

6.2.6 一键优化图像，可实时优化二维增益、TGC曲线

6.2.7 自动实时持续增益补偿

6.2.8侧向增益补偿技术，可支持相控阵、矩阵探头，且可视可调≥4级；

6.2.9 具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量；

6.2.10 分辨率和帧频可视可调，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头

6.2.11穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。

6.2.12全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21.5”，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。（附显示器全屏显示图）

6.2.13扩展成像技术：凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术

6.2.14具备专业心超工作者定制界面，提高心超医生易用性，可多达30余项功能操作位置自定义调节

6.3彩色多普勒血流成像单元

6.3.1具有二维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式

6.3.2  自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

6.3.3 彩色能量图及方向能量图（CPA）

6.3.4 单键预设血流成像参数

6.3.5 彩色实时同屏双幅对比显像

6.3.6 具备血流自动追踪技术，可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等）

6.3.7具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头

6.3.8彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头

6.4频谱多普勒成像单元

6.4.1 自适应多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；

6.4.2 提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像

6.4.3 实时自动多普勒测量分析，可提供参数选择≥15个参数

6.4.4一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程

6.4.5频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择

6.5组织多普勒成像单元

6.5.1高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

6.5.2二维、彩色M型、速度曲线同屏显示

6.5.3专业TDI测量软件包

6.5.4可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析

6.5.5提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价

6.6组织谐波成像单元

6.6.1 具备滤波式谐波技术

6.6.2脉冲反相谐波技术

6.6.3可显示谐波频率和基波频率

6.7超声造影成像单元

6.7.1造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术。

6.7.2 造影可与核磁像素优化技术结合使用，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头

6.7.3 造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头，可满足临床对心腔、心肌、腹部、血管、成像的需求

6.7.4 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影

6.7.5具有计时器及闪烁造影成像技术，且的闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发

6.7.6具有实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术

6.7.7具备二维心脏造影技术

6.7.8具备造影定量分析功能及运动补偿功能，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确

6.7.9具有低机械指数用于心肌造影成像

6.7.10具备在机及脱机造影定量分析，可提供≥8种参数；且造影连续采集时间≥6分钟

6.7.11分析结果自动导入系统工作表进行存储

6.8负荷超声成像单元

6.8.1内置专业负荷超声模板

6.8.2自定义编辑模板

6.8.3支持运动负荷、药物负荷

6.8.4支持室壁运动造影成像模板

6.8.5可提供负荷超声斑点追踪定量分析

6.8.6智能旋转角度可植入负荷超声模板中，加快工作流程

6.9.心功能定量、半定量技术

6.9.1自动二维左心室功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，ESV，EDV；

6.9.2自动二维左心房功能定量 依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF，最大体积，最小体积；

6.9.3也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF

6.9.4自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；

6.9.5可使用回放或存储剪辑分析，可在机、脱机分析

6.10.感兴趣区定量

6.10.1 高达 10 个用户自定义的区域

6.10.2像素密度分析，数据类型包括：灰阶回声、速度或能量（血管造影）

6.10.3 自动标记 ECG 触发，以实现特定心动周期时相的定量分析

6.10.4 平均值、中位数和标准差计算

6.10.5 时间－密度曲线

6.10.6曲线拟合工具

－ Gamma 变量(Wash-in/Wash-out)

－ 负指数方程

－ 线性方程

6.10.7 分析结果包括每一帧图像的 dB 数值、密度或速度/频率、达峰时间、"A” 值，曲线下面积和峰值密度

6.10.8心肌应变定量

6.10.8.1 实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示,单节段运动速度曲线、32节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示。（GE 8个节段）

6.10.8.2 各节段心动周期曲线显示，各节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示。

6.10.8.3心肌运动同步性定量分析，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。

6.10.8.4 同一时相任意节段数据对比

6.10.8.5血管中内膜厚度自动测量 : 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。

6.10.9自动心肌运动定量

6.10.9.1 根据选择的心脏长轴、短轴切面自动追踪相应节段，不依赖ECG、分析时无需切面顺序，无需手动操作（用户也可自行编辑感兴趣区），自动生成每个节段的整体长轴峰值应变值、位移曲线、心功能、达峰时间并生成表格，可在机分析内、中、外三层心肌，以17或18节段牛眼图显示，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。

6.10.9.2自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

6.10.9.3可使用存储剪辑分析，可在机、脱机分析心肌的内、中、外三层

6.10.10 负荷心肌运动定量:可对负荷试验左室整体和局部进行定量分析

6.11图像存储与（电影）回放重现及病案管理单元

6.11.1 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

6.11.2 硬盘≥1T，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1280帧.

6.11.3 具备主机硬盘图像数据存储；

6.11.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

6.11.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

6.12参考信号：心电

6.13输入和输出信号：

6.13.1输入：输入：DICOM DATA

6.13.2输出：S-视频、DP高清数字化输出

6.14图像管理与记录装置：

6.14.1内置图像管理系统

6.14.2主机内置硬盘≥1T, DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1280帧；

6.13.3可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等

6.15连通性

6.15.1 医学数字图像和通信协议， DICOM 3.0 版接口部件

6.15.2 支持DICOM 3D打印

七、技术参数及要求

7.1系统通用功能

7.1.1 监视器: 高分辨率液晶显示器≥20英寸, 分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

7.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

7.1.3标准成像探头接口≥4个，无针式微型接口，可通用

7.1.4功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

7.2探头规格

7.2.1频率:超宽频带探头, 探头频率1 MHz 到15 MHz

7.2.2类型:相控阵、凸阵、线阵、矩阵

7.2.3压电晶体材料：相控阵、凸阵、矩阵均采用单晶体材料

7.3二维成像主要参数:

7.3.1成人心脏相控阵: 超声频率 1-5MHz

儿童心脏相控阵：超声频率3－8 MHz

新生儿心脏相控阵：超声频率4－12 MH

浅表电子线阵: 超声频率 3-12MHz

腹部电子凸阵：超声频率1－5MHz

7.3.2扫描速率: 相控阵,全视野，17cm深度时，帧速率≥50帧/秒

凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥45帧/秒

线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥120帧/秒

7.3.3扫描深度：最大扫描深度40cm

7.3.4声束聚焦:发射接收动态连续聚焦

7.3.5回放重现及存储:灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥6分钟

7.3.6预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个

7.3.7增益调节:可独立调节, TGC分段≥8， LGC分段≥4

7.4.1 抗电刀干扰

7.4.2 加长缆线

7.4.3脑卒中疾病诊断相关技术
1)  可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果、

2)  自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值、

3)  计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比

7.5频率多普勒

7.5.1脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF

7.5.2多普勒探头与频率: PW，CW

7.5.3最大测量速度:PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s; CW，1.8MHz，0°时血流速度最大≥25m/s

7.5.4最低测量速度1mm/s (非噪声信号)

7.5.5显示方式:B/D、B/C/D、D

7.5.6电影回放:≥1000帧

7.5.7零位移动: ≥6级

7.5.8取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm; 分级

7.5.9滤波器:高通滤波或低通滤波两种,分级选择:PW高通≥10级,低通≥5级; CW高通≥8级,低通≥5级

7.5.10显示控制:反转显示(左/右,上/下),零移位, D扩展, B/D扩展,局放及移位

7.6彩色多普勒

7.6.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示;

7.6.2二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

7.6.3彩色显示角度: 20-90°选择

7.6.4彩色显示帧数: 85°, 18cm深,帧频≥10帧/秒

7.6.5 组织多普勒帧频：85°，18cm深，帧频≥110帧/秒

7.6.6显示位置调整:感兴趣的图像范围:-20°-+20°

7.6.7显示控制:零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比

7.6.8彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

7.7超声图像及病案管理系统

7.7.1动态图像采集,存储, 一次连续采集≥100幅

7.7.2同屏电影回放≥4画面,可调回放速度

7.7.3存储图像及文档:超大1TB硬盘,CD/DVD、5个USB存储

7.7.4报告存储,检索,统计

7.7.5为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储。

7.7.6 DICOM QVue图像阅读器

7.8.超声功率输出调节: B/M,PW,CDFI,输出功率选择≥8级可调

八、备件、专用工具、资料及其他

1备件

1.1卖方应随机向买方提供一套标准备件包,并列出清单及单价.

1.2为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必需的备件,并保证8年以上的供应期.如果需要买方自己储备一些备件,卖方必须提供备件的名称,价格及其有效期,保证供应期等

2专用工具: 卖方向买方提供设备维护的专用工具

3资料

3.1卖方须向买方提供操作手册,三级维修手册(包括详细的维修技术资料,维修线路图,软件等)各一套

3.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求,施工图纸及参数

4技术服务

4.1在货物到达使用单位后,卖方应在7天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,并承担由此发生一切费用.

4.2设备安装后,医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准,验收手册和部分验收专用仪器,并承担相关费用.

九、技术培训要求

1卖方应提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能.

2集中培训: 根据设备技术要求, 可向买方提供使用人员培训

十、售后服务要求:

1投标人应对所提供的货物提供36个月的免费维修服务。

2开机率 ≥ 98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。

3投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

4为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期

5提供800全国免费电话。

6生产厂家获得近六年全国级售后服务奖项（提供证明）

十一、其他配置

随机配置与设备配套的一体化超声工作站；全数字高清采集卡（工作站配件）可实现PACS系统从设备图像的采集，PACS系统接入端口费由供货方承担，配套计算机一台（23英寸显示器），电脑桌椅一套，彩色激光打印一套，泰乐康超声操作椅一把，泰乐康多功能超声可移动电动升降诊断床一张，配备UPS净化电源一个，3匹品牌柜机空调一台，手动图像采集器一个。

- 高端彩超2

- 高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪

- 设备名称：高档实时四维彩色多普勒超声波诊断仪

- 数    量：壹套

- 原装进口

- 设备用途说明：

妇产科、腹部、心脏、新生儿、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、新生儿、腹部、乳腺、泌尿领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。投标设备必须为各厂家高档的专业机型及最新版本。

五、主要规格及系统概述：

5.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

5.1.1高分辨率彩色显示器≧22英寸

5.1.2全数字化彩色超声诊断系统主机

5.1.3数字化二维灰阶成像单元

5.1.4数字化彩色多普勒单元

5.1.5数字化频谱多普勒显示和分析单元

5.1.6数字化能量血流成像单元

5.1.7连续波多普勒

5.1.8超高细微分辨血流技术，双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，

对微小血管显示的高度灵敏度， 减少彩色过溢， 支持所有探头

5.1.9全数字波束形成器

5.1.10实时二维扫描成像组件

5.1.11实时三维扫描成像组件

5.1.12组织二次谐波成像支持所有探头

5.1.13凸型扩展技术，用于二维和彩色血流

5.1.14频率复合成像技术，屏幕可显示

5.1.15实时三同步能力

5.1.16角度可偏转连续波多普勒,支持凸阵探头,获得更准确的胎儿心脏血流速度（附图证明）

5.1.17实时空间复合成像用于除相控阵外的所有探头（声束偏转线数均可调，分成3,5,7,9,11），7级别可调，加CFM后此技术不取消(附图证明)

5.1.18智能化斑点噪声抑制技术，可调级别6级。

5.1.19二维、胎儿面部三维成像，频谱多普勒模式自动图像优化调整

5.1.20 一体化实时立体成像技术, 容积成像速率达到46容积/秒（附技术白皮书证明：容积成像速率达到46容积/秒）

5.1.21容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头，无需移动探头，单键可拓展扫查视野，角度最大可达左右55度（附图证明）

5.1.22自动颈后透明层厚度测量，在获取合适切面的前提下，可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界，并自动测量颈后透明层厚度

5.1.23胎儿自动识别技术，可实时追踪自动识别胎儿及周围组织结构并自动调整容积观察取样线位置。

5.1.24颅内透明层自动测量功能：在孕期11-13周+6天内,获取合适切面的前提下，系统可识别胎儿颅内透明层边界（即第四脑室宽度），并获得自动测量颅内透明层的厚度，如果结构消失，可在早孕期高度提示有开放性脊柱裂的可能。

5.1.25胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标。

5.1.26容积对比成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理，有效地的抑制噪音， 显示具有厚度信息的平面，极大提高A、C平面的对比分辨率。所有容积探头均支持此技术。支持3D/4D两种模式。

5.1.27自由解剖切面, 用于3D/4D数据或存储的容积数据，对于不规则结构,  可结合厚度信息提高对比分辨率，此基础上可以获取任意切面。

5.1.28二维精细血流成像，无角度依赖，无取样框限制（附图证明：采用非多普勒原理，无取样框限制）。

5.1.29对比谐波造影功能，支持常规腹部、经腹部容积、经阴道容积. 其中经阴道子宫输卵管四维超声造影技术成熟可靠 (以市级及以上媒体平台公开发表的文献和书刊证明)，经阴道容积探头扫描角度178°(2D)×120°(3D) ；（附技术白皮书证明：经阴道容积探头扫描角度178°(2D)×120°(3D)）

5.1.30实时4D支持腹部，腔内类型容积探头。

5.1.31专业的妇科盆底测量软件包（附图证明），探头和成像模式满足盆底超声技术的要求，成熟可靠。

5.1.32不规则体积测量技术，通过阈值调节，可测量多个低回声的不规则体的体积，快速测量一个或多个低回声区的容积，并计算低回声区占正常组织的百分比。可以和反转成像模式结合使用。

5.1.33煊影轮廓剪影显示模式：全新的容积显示模式，三维突出显示不同组织的边界，可于三维模式中根据不同阈值显示液性区形态及骨骼、内脏等的轮廓。

5.1.34 STIC空间时间成像相关技术，可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，无需心电导联线可计算心率；可应用于容积腹部、容积腔内。

5.1.35通过对胎儿心脏容积数据的操作，在计算机辅助下自动快速获得符合ACOG和ISUOG的推荐胎儿心脏筛查切面包括左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接和动脉弓，导管弓（并可同屏显示所有切面）。

5.1.36计算机辅助自动计算多个不规则液性区的体积，并进行体积大小顺序进行排列。可用于生殖医学卵泡生长监测及脑室等液性区域的体积测量。

5.1.37系统支持多语言操作界面（附图证明支持中文界面）

5.1.38设备到货时，为该机器的最新硬件和软件版本；

5.1.39 具备ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）, ESGE（欧洲妇科内镜学会）和ASRM（美国生殖医学会）指南的子宫畸形分类法，方便判断子宫畸形分类。

5.1.40二维立体血流成像模式，二维彩色多普勒可以显示类似三维立体视觉效果（附图证明）。

5.1.41具备胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持,可自动识别符合国际妇产超声学会ISUOG关于胎儿颅脑扫查的4个标准切面，并自动测量并标注相关生物指标。

5.1.42支持超低速血流多普勒成像功能，能够敏感显示毛细血管等低速血流。

5.2  测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

- 一般测量

- 妇、产科测量

- 心脏功能测量

- 多普勒血流测量与分析

- 外周血管测量与分析

5.3图像存储与(电影)回放重现单元

- 超声图像静态、动态存储，以剪贴板形式显示在荧屏上，能以鼠标调用

- 可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度

- 一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

5.4输入/输出信号：

- 输入：USB

- 输出：S-Video、USB、VGA、HDMI

5.5图像管理与记录装置：

- 超声图像存档与病案管理系统（动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像）

- 硬盘≧500GB

    - USB接口5个，支持USB移动存储设备

- 技术参数及要求：

  - 系统通用功能：

6.1.1监 视 器：≧22寸高分辨率彩色显示器（提供白皮书证明）

6.1.2扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转

6.1.3探头接口4个，无针式接口，

6.1.4具备12英寸触摸屏（附技术白皮书证明），支持滑动翻页，可以在触摸屏上显示容积图像，并进行X/Y/Z轴调节、放大缩小、魔术剪、光源调节（附图证明）。

6.1.5操作控制台可实现单键电动调节高度，并可左右转动

6.1.6电缆防缠绕管理系统

6.2探头规格

6.2.1频率：超宽频、变频探头, 工作频率明确显示，变频探头中心频率可选

择  ≥3种，多普勒可选不同频率

6.2.2类型：高频探头中心频率≥10MHz

6.2.3振子：腔内容积探头阵元数≥192振子

6.2.4 B/D兼用：线   阵：B/PWD

凸   阵：B/PWD,B/CWD

6.2.5具有实时立体成像探头

  - 二维灰阶显像主要参数：

6.3.1扫描：

凸阵腹部探头1.5-6.0MHz一把

容积腹部探头2.0-6.0MHz一把

高频线阵探头：4.0-11.0MHz 一把

腔内容积探头：3.0-9.0MHz一把

6.3.2扫描速率：凸型探头，全视野，18cm深度时，帧速率43帧/秒

容积探头实时扫描速率达44容积/秒，

6.3.3扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

6.3.4发射声束聚焦：发射≥5段

6.3.5接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理，接收超声信号 动态范围270 dB（附技术白皮书证明：动态范围≥270 dB）

6.3.6数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变

迹，A/D≥12 Bits

6.3.7谐波成像基波频率个数≥3

6.3.8回放重现：灰阶图像回放5000幅、回放时间180秒；4D图像回放

400容积

6.3.9预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少

操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

6.3.10增益调节：B/M可独立调节

STC分段≥8

6.3.11放大功能：实时任意区域局部放大功能

6.3.12空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准

6.3.13系统最大探查深度≥45cm（附图及技术白皮书证明）

6.4频谱多普勒：

6.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率，CWD

6.4.2多普勒发射频率：支持高，中，低档可调

6.4.3最大测量速度：

PWD：血流速度最大16m/s; CWD， 血流速度最大为23m/s

6.4.4显示方式：B、B/D、B/M、B＋B、D

6.4.5电影回放： 580秒

6.4.6零位移动： 6级

6.4.7显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、

B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

6.5彩色多普勒

6.5.1显示方式：速度分散显示、能量显示，速度显示、分散显示

6.5.2经腹部凸形扫描角度：20°— 113°（附图证明：经腹部凸形扫描角度达到113°）

6.5.3彩色显示帧频：

凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥20帧/ S

6.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

6.5.5显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

6.5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)

6.6 超声功率输出调节：

B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

7  其它要求：

7.1整机原厂质保36个月。在货物到达使用单位后，卖方应派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

7.2生产厂家在中国境内有相应的备品备件库，在中标后承诺在喀什地区设立维修机构或分公司及专业技术人员

7.3随机配置与设备配套的一体化超声工作站；全数字高清采集卡（工作站配件）可实现PACS系统从设备图像的采集，PACS系统接入端口费由供货方承担，配套计算机一台（23英寸显示器），电脑桌椅一套，彩色激光打印一套，泰乐康超声操作椅一把，泰乐康多功能超声可移动电动升降诊断床一张，配备UPS净化电源一个，3匹柜机空调一台，手动图像采集器一个。

8   技术培训要求：

8.1现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

8.2对科室内现有医生，提供专项培训不少于2名，时间为各4个月，培训地点为疆外三甲医院。所有培训费用均有卖方承担。

8.3提供厂家原厂技术白皮书（Data Sheet）及相关资料（文字、图片）证明，如不满足将导致投标无效。