新疆生产建设兵团医院购置全院医疗设备一批采购项目

招标编号：CXD2021-01-066

招标文件

新疆创信达招标代理有限公司编制

2021年9月

目 录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	6

第三部分  采购需求	30

第四部分   评审方法	73

第五部分   政府采购合同	77

第六部分   投标文件格式	83

- 第一部分   招标公告

受 新疆生产建设兵团医院  (采购单位)委托，  新疆创信达招标代理有限公司 （代理机构）对 CXD2021-01-066新疆生产建设兵团医院购置全院医疗设备一批采购项目 （招标编号、项目名称）组织进行公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、项目基本情况
1、招标编号：CXD2021-01-066                                                    
2、项目名称：新疆生产建设兵团医院购置全院医疗设备一批采购项目
3、招标内容及要求：

| 分包 | 品目号 | 品目名称 | 数量（单位：台） | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额 | 是否是核心产品 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 手术无影灯 | 2 | 详见本文件 采购需求 | 88万元 |  | 否 |  |
|  | 1-2 | 电动手术床 | 2 |  |  |  | 否 |  |
| 2 | 2-1 | 纤维支气管镜 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 44万元 |  | 否 |  |
|  | 2-2 | 血液回收机 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 2-3 | 肌松检测仪 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 3 | 3-1 | 输尿管镜 | 2 | 详见本文件 采购需求 | 40万元 |  | 是 |  |
| 4 | 4-1 | 开颅动力系统 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 29万元 |  | 否 |  |
|  | 4-2 | 多参数脑科监护仪 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 5-1 | 双道微量泵 | 14 | 详见本文件 采购需求 | 62.8万元 |  | 否 | 麻醉科6台，神内一病区2台，神内二病区2台，干部保健科3台，内分泌科1台 |
|  | 5-2 | 多功能监护仪 | 2 |  |  |  | 否 |  |
|  | 5-3 | 多参数心电监护仪 | 2 |  |  |  | 否 |  |
|  | 5-4 | 多参数监护仪 | 6 |  |  | 是 | 否 |  |
|  | 5-5 | 转运用输液泵 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 5-6 | 麻醉深度检测仪 | 2 |  |  | 是 | 否 |  |
| 6 | 6-1 | 有创呼吸机 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 53万元 |  | 否 |  |
|  | 6-2 | 持续血液净化装置 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 7-1 | 微波治疗仪 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 26万元 | 是 | 否 |  |
|  | 7-2 | 药物熏蒸床 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 7-3 | 空气压力波治疗仪 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 8-1 | 胰岛素泵 | 5 | 详见本文件 采购需求 | 20万 |  | 是 |  |
| 9 | 9-1 | 图文系统显微镜 | 2 | 详见本文件 采购需求 | 130万元 |  | 否 |  |
|  | 9-2 | 离心机 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 9-3 | 光学显微镜 | 4 |  |  | 是 | 否 | 检验科3台，输血科1台 |
|  | 9-4 | 医用冰箱350L | 4 |  |  | 是 | 否 |  |
|  | 9-5 | 低温冰箱 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 9-6 | 低温操作台 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 9-7 | 生物安全柜 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 9-8 | 五头显微镜 | 1 |  |  | 是 | 是 |  |
| 10 | 10-1 | 数码皮肤显微镜 | 1 | 详见本文件采购需求 | 50万元 |  | 否 |  |
|  | 10-2 | 强脉冲光子治疗仪 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 11-1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 12万元 |  | 否 |  |
|  | 11-2 | 超声清洗机 | 1 | 详见本文件 采购需求 |  |  | 否 |  |
| 预算金额 |  |  | 554.8万元 |  |  |  |  |  |

- 4、采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（1）鼓励节能政策：财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

（2）鼓励环保政策：财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

（3）扶持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库【2011】181号）、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知。（财库【2014】68号）

二、申请人的资格要求

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被 “中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本项目的政府采购活动；

（4）投标人须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械经营许可证；

（5）投标人所投产品须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械注册证（含登记表）；

（6）投标人为代理商须具有制造商的授权证明文件（第三包、第八包、第九包中的）进口产品须提供）；

（7）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

符合资格的投标人应当在 2021年12月29日00:00 至 2022年1月6日23:59 期间在政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）网上下载文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（1）投标文件递交截止时间及开标时间：2022年1月20日上午11:00时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

（2）递交投标文件地点及开标地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）

网上开标

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

| 本项目采购人： | 新疆生产建设兵团医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 乌鲁木齐市天山区青年路232号 |  |  |
| 联系人姓名： | 夏主任 | 联系电话： | 0991-7580593 |
| 采购代理机构： | 新疆创信达招标代理有限公司 |  |  |
| 地址： | 乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦21F |  |  |
| 项目联系人： | 吴怡衡、李琦尔 | 联系电话： | 0991-8859860 |

- 第二部分  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 项目名称 |  | 新疆生产建设兵团医院购置全院医疗设备一批采购项目 |
| 2 | - 采购人 |  | 名 称：新疆生产建设兵团医院 地 址：乌鲁木齐市天山区青年路232号 联 系人：夏丽 联系电话：0991-7580593 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名 称：新疆创信达招标代理有限公司 地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦21F 联 系 人：吴怡衡、李琦尔 电 话：0991-8859860 电子邮箱：xjcxdzbdl@163.com |
| 4 | 投标人资格要求 |  | 1.投标人须符合政府采购法第二十二条款规定； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被 “中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本项目的政府采购活动。 5.投标人须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械经营许可证； 6.投标人所投产品须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械注册证（含登记表）； 7.投标人为代理商须具有制造商的授权证明文件（第三包、第八包、第九包中的进口产品须提供）； 8.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | 按本招标文件第四部分评审方法中资格审查评审标准的要求提供相关材料。 |
|  |  | 商务文件 | ☆投标函； ☆开标一览表； ☆投标报价明细表； ☆售后服务承诺书； ☆商务条款偏离说明表； 供应商认为有必要提供的声明及文件资料； 其他： |
|  |  | 技 术 文件 | 投标人自行编写的技术文件： ①货物主要技术指标和运行性能： <1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）； <2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）； <3>☆货物技术规范偏离表； ②货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单； ③货物安装方案及验收标准； ④质量保证措施和保证交货期措施； 其他： |
|  |  | 服务文件 | 投标人自行编写的服务文件： ①货物售后服务： <1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施； <2>响应时间和技术支持情况； <3>培训方案及内容； ②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表； ③服务项目偏离表。 其他： |
| 6 | 是否允许联合体投标 |  | £是。应满足要求： ☑否。 |
| 7 | 是否允许投报进口产品 |  | R是。 （第三包、第八包、第九包中允许，其他分包不允许） □否。 |
| 8 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | ☑否。 □是。 中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 9 | 踏勘现场 |  | ☑自行踏勘。 □统一组织。 联系人：/ 联系电话：/ 踏勘时间：/ 踏勘地点：/ |
| 10 | 答疑接受时间 |  | 2022年1 月10日18:30（北京时间）前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：吴怡衡、李琦尔 联系电话：0991-8859860 提交方式：将疑问或澄清文件、授权人证明文件加盖单位公章的纸质资料递交至新疆创信达招标代理有限公司。 注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。 |
| 11 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 12 | 投标截止时间（开标时间） |  | 详见本招标文件“第一部分招标公告” |
| 13 | 投标人在投标截止 时间前提交的文件 |  | 投标文件（具体要求见本表第15项） |
| 14 | 投标文件份数 |  | 采用不见面开标： 1.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点（政采云平台（https://www.zcygov.cn/）网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标无效。 2.投标响应截止时间之前投标人须将纸质响应文件三份（正本一份，副本两份）、格式为PDF的电子响应文件一份（U盘存储）送至或邮寄至采购代理机构处。 |
| 15 | 开标时间及地点 |  | □采用见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点： ☑采用不见面开标： 开标时间：详见本招标文件“第一部分招标公告” 开标地点：详见本招标文件“第一部分招标公告” 不见面开标默认解密时长： 30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 16 | 评标委员会的组成 |  | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表人 1人 评委确定方式：政采云专家库内随机抽取 |
| 17 | 投标保证金 |  | 缴纳方式：电汇、网银转账 金额：第一包：人民币17600元 第二包：8800元 第三包：8000元 第四包：5800元 第五包：12500元 第六包：10600元 第七包：5200元 第八包：4000元 第九包：26000元 第十包：10000元 第十一包：2400元 投标保证金必须以电汇或网银转账的形式由投标人的账户汇出，并汇入至新疆创信达招标代理有限公司保证金账户； 投标人必须在首次响应文件递交截止时间前2-3个工作日完成保证金缴纳工作。协商保证金的提交以新疆创信达招标代理有限公司保证金账户到账时间为准，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 以电汇或银行转账形式缴纳保证金的供应商注意事项： 在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号、包号（如分包）。每个项目须按照分包分别提交投标保证金，如：“CXD2021-01-066第几包” 开户名称：新疆创信达招标代理有限公司 银行名称：中国银行乌鲁木齐市建设路支行 行 号：104881006014 帐 号：107070741673 |
| 18 | 节能、环保要求 |  | 按国家有关节能环保政策执行： 采用综合评分法，加分幅度：详见本文件评审办法 采用最低评标价法，加分幅度：/ |
| 19 | 政府采购政策落实 |  | 19.1本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 19.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业制造业，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足以上（1）（2）两项条件并按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的投标总报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 （6）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 19.3节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见商务评审表。供应商须自行编写《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 20 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 |  | ☑否。 □是。 |
| 21 | 评审方法 |  | ☑资格后审 资格预审 ☑综合评分法 最低评标价法 综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 22 | 履约保证金 |  | 履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。 交纳金额：/ 收款单位：/ 开户银行：/ 银行账号：/ 项目完成验收合格无质量问题后退还。 |
| 23 | 代理服务费 |  | □不交纳。 ☑交纳。 交纳时间：中标人在收到中标通知书的同时，须向新疆创信达招标代理有限公司支付招标代理服务费 交纳金额：按本项目采购需求“招标代理服务费”条款所述执行 收款单位：新疆创信达招标代理有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 银行账号：146001516010004631 行 号：306881016853 |
| 24 | 付款方式 |  | 详见招标文件采购需求 |
| 25 | 交付日期 |  | 详见招标文件采购需求 |
| 26 | 交付地点 |  | 新疆生产建设兵团医院 |
| 27 | 保修期 |  | 详见招标文件采购需求 |
| 28 | 争议的解决 |  | 若采购人、中标人双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，可向采购人所在地法院提起诉讼 |
| 29 | 是否需要 提交样品 |  | ☑不需要 □需要，样品要求如下： |
| 30 | 现场陈述 |  | ☑不需要。 □需要，陈述要求如下： 陈述要求如下： 1、陈述内容：/ 2、陈述人员：/ 3、陈述时限：/ 4、陈述形式：/ 5、其他：(1)依照签到顺序依次进行；(2)投标人可放弃陈述，但需要签字确认。 |
| 31 | 其他 |  | 1、各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 |
| 32 | 招标人补充的其他内容 |  | 1.法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 2、各投标人按分包编制投标文件。 |

注：1、本表中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

4.投标文件制作工具，请在兵团公共资源交易信息网首页--下载中心--软件下载中进行下载。

- 投标人须知正文部分

一、总则

1.说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3 “服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的投标人。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人。

2.6 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7 “电子投标文件”指利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密和未加密的投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5 投标人在政采云平台内针对本项目报名并下载了电子采购文件。

3.6 投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4 除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1 投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2 投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

12.2.1 电子投标文件的编制

12.2.1.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4 本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7 本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1 技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2 暗标的编制要求

15.7.2.1 投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2 任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

四、投标保证金

16.投标保证金

16.1 投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2本项目采用不见面开标，投标截止时间之前投标人须将纸质投标文件三份（正本一份，副本两份）、格式为PDF的电子投标文件一份（U盘存储）送至或邮寄至采购代理机构处。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前加密上传至政采云平台。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

20.开标

20.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应使用电子密钥（电子证书）参加开标并签到。

20.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密电子投标文件在政采云开标大厅进行解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或最高限价的或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标人名称或组织结构与报名时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第四部分“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3 电子招投标的应急措施

27.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的投标人不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

除前款第四项规定的情形外，项目废标后，如未变更采购方式，采购代理机构将依法重新组织招标。

29.2 有前款第一项规定的情形导致废标时，投标人只有2家的，可以改为竞争性谈判方式，在书面征得投标人同意并报经财政部门核准后，由采购人、采购代理机构按照竞争性谈判方式的程序组织采购。

29.2.1 转为谈判后，若投标人未能在评标委员会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，作废标处理。

八、履约保证金

30.履约保证金

30.1 履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定，在签订合同前交纳。

30.2 中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

- 代理服务费

31.代理服务费

- 采购代理机构按照如下标准，采用差额累进方式计算服务费。

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

计费基数：计费基数为包中标金额。

十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1 中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第21、22、24条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选投标人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6 违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36.询问

36.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购投标人投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第三部分  采购需求

一、采购需实现的目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购需实现的目标

投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、为落实政府采购政策需满足的要求

2.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文件规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。中标、成交供应商为小型或微型企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为监狱企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.4 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

2.5 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点及付款方式：

3.1 采购标的的数量（货物需求一览表）

| 分包 | 品目号 | 品目名称 | 数量（单位：台） | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额 | 是否是核心产品 | 是否允许进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 手术无影灯 | 2 | 详见本文件 采购需求 | 88万元 |  | 否 |  |
|  | 1-2 | 电动手术床 | 2 |  |  |  | 否 |  |
| 2 | 2-1 | 纤维支气管镜 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 44万元 |  | 否 |  |
|  | 2-2 | 血液回收机 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 2-3 | 肌松检测仪 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 3 | 3-1 | 输尿管镜 | 2 | 详见本文件 采购需求 | 40万元 |  | 是 |  |
| 4 | 4-1 | 开颅动力系统 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 29万元 |  | 否 |  |
|  | 4-2 | 多参数脑科监护仪 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 5 | 5-1 | 双道微量泵 | 14 | 详见本文件 采购需求 | 62.8万元 |  | 否 | 麻醉科6台，神内一病区2台，神内二病区2台，干部保健科3台，内分泌科1台 |
|  | 5-2 | 多功能监护仪 | 2 |  |  |  | 否 |  |
|  | 5-3 | 多参数心电监护仪 | 2 |  |  |  | 否 |  |
|  | 5-4 | 多参数监护仪 | 6 |  |  | 是 | 否 |  |
|  | 5-5 | 转运用输液泵 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 5-6 | 麻醉深度检测仪 | 2 |  |  | 是 | 否 |  |
| 6 | 6-1 | 有创呼吸机 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 53万元 |  | 否 |  |
|  | 6-2 | 持续血液净化装置 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 7-1 | 微波治疗仪 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 26万元 | 是 | 否 |  |
|  | 7-2 | 药物熏蒸床 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 7-3 | 空气压力波治疗仪 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 8-1 | 胰岛素泵 | 5 | 详见本文件 采购需求 | 20万 |  | 是 |  |
| 9 | 9-1 | 图文系统显微镜 | 2 | 详见本文件 采购需求 | 130万元 |  | 否 |  |
|  | 9-2 | 离心机 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 9-3 | 光学显微镜 | 4 |  |  | 是 | 否 | 检验科3台，输血科1台 |
|  | 9-4 | 医用冰箱350L | 4 |  |  | 是 | 否 |  |
|  | 9-5 | 低温冰箱 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 9-6 | 低温操作台 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 9-7 | 生物安全柜 | 1 |  |  |  | 否 |  |
|  | 9-8 | 五头显微镜 | 1 |  |  | 是 | 是 |  |
| 10 | 10-1 | 数码皮肤显微镜 | 1 | 详见本文件采购需求 | 50万元 |  | 否 |  |
|  | 10-2 | 强脉冲光子治疗仪 | 1 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 11-1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 详见本文件 采购需求 | 12万元 |  | 否 |  |
|  | 11-2 | 超声清洗机 | 1 | 详见本文件 采购需求 |  |  | 否 |  |
| 预算金额 |  |  | 554.8万元 |  |  |  |  |  |

注：非单一产品采购项目时，将在“货物需求一览表”中标明其核心产品，不标明核心产品的产品均被视为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定处理。

3.2 采购项目交付或者实施的时间和地点及付款方式

（1）交货期：合同签订后国产设备30个日历日内交货，进口设备60个日历日内交货。

（2）交货地点：新疆生产建设兵团医院

（3）付款方式：安装调试验收合格后支付合同金额的30%，无故障运行半年后支付合同金额的60%，10%质保金，质保期满后一次性付清。

（4）报价要求：货交采购人指定地点/仓库人民币含税价(包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、相关税费以及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用)。如有遗漏，视为投标人免费提供。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

三、技术规格及参数，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、效率等要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格及参数 |
| --- | --- | --- |
| 第一包 |  |  |
| 1-1 | 手术无影灯 | 1.型式：子母双灯式； 2.手术灯最大照度：母灯≥160,000 Lux，子灯≥120,000 Lux； 3.色温：色温值≥4200K； 4.CRI（演色性）及R9（红色）指数：≥95； 5.照明深度（L1+L2）：母灯≥120cm，子灯≥130cm；(提供证明文件） 6.亮度调整：可于灯头悬臂上调整，亮度≥10段可调。（提供证明文件） 7.另配有红外线无线遥控器二种方式调整； 8.可调整光域范围：母灯≥18cm—32cm，子灯≥16cm—28cm；(提供证明文件） 9.进口LED灯泡，LED灯泡使用寿命：≥50000小时，提供报关单及相关测试报告。 10.LED数量：双灯头灯泡颗粒数≥151颗 11.灯臂系统：关节数≥6； 12.大灯头具有≥五组防撞握把，小灯头具有≥三组防撞握把，可防止灯头因移动靠近造成灯头破坏，另外可提供非刷手人员调整灯头角度使用。（提供证明文件） 13.制造商具有ISO-9001、ISO-13485等质量规范认证。 14.满足一体化手术室要求。（提供证明文件） |
| 1-2 | 电动手术床 | 1.制造商提供ISO-9001、ISO-13485规范认认证。 2.采用底座油电升降、平移齿条油压缸组。 3.方型底座设计，底座和床柱均为不锈钢外包，具有电动油压中央刹车式功能与非电动机械马达刹车系统。（提供证明文件） 4.技术参数： 4.1.床面为4段式，可纵向电动平移≥350mm，防水等级IPX4，床面全部可透X射线。（提供检测报告） 4.2.床面长度约2000mm。 4.3.床面宽度约500mm。 4.4.高度调节：低位≤600mm 4.5.床面升降范围≥350mm、最高高度≤950mm 4.6.纵转角度：≥±30°，横转角度：≥±20°，背上背下：≥80°/40° 4.7.双片式腿板设计，为角度可调节气压腿板，上/下：15°/90°，水平：0°~90°，腿板可拆装。 4.8.具有单键操作自动腰上≥220°自动腰下≥100°等复合动作功能。 4.9.床面体位调整为电动液压控制，具有不超过35秒内断电保护功能。 4.10.刹车系统为电动油压刹车具有自动水平功能，具有紧急刹车释放装置。 4.11.床面具有一键式自动水平复归装置。 4.12.具备两套功能一致的独立操作系统，一套为有线手控制器控制，另一套为手术床备用辅助操作控制系统，确保手术床在一套发生故障时，另一套仍能可靠运行。 4.13.最大承载力≥360KG 4.14.腰桥顶具高度≥120mm |
| 第二包 |  |  |
| 2-1 | 纤维支气管镜 | 1.整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容HDMI输出、吸痰、给药、吹氧等功能； 2.软管直径：≤5.2mm； 3.工作通道：≥3.0mm 4.前端蛇骨弯曲角度：双向≥360°向上≥180°，向下≥180°； 5.视场角：≥90°； 6.内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥2300Lux； 7.高分辨率摄像头，摄像头头端采用蓝宝石镜片； 8.TFT显示屏尺寸≥3.5″，像素≥320（RGB）x240；显示屏：≥12.1寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率：≥1280*800 9.景深：5-100mm； 10.显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒； 11.负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求； 12.≥12.1寸LCD触摸显示屏（支持多点触控，含白平衡、拍照、录像、图像冻结、回放等功能）； 13.充电器输入：100-240V AC，50-60Hz； 14.充电器输出：3.5显示器：5V DC,1A；12.1显示器：（12VDC,3.5A） 15.内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 3.5显示器电池容量≥3000mAH；（12.1显示器≥10000mAH） 16.成像原理：电子CMOS成像技术，工作软管通过光缆导光、图像传输，不含导像、导光纤维； 17.报警功能：电池电量低、电池耗尽、操作手柄未连接； 18.插入管有效工作长度≥600mm 19.具备≧16G大容量内存，支持同步视频输出功能，可配合外接显示器使用，方便教学和显示。 |
| 2-2 | 血液回收机 | - 功能：术血回收，大出血抢救、库血洗涤，引流液中的血液回收。 - 治疗模式：设备具备不少于成人模式和儿童模式两种模式。 - 操作模式：具备自动、半自动、手动等模式，可随意转换。 - 处理方式：具备慢速、中速、快速及紧急大出血等处理方式，满足不同手术的需要。 - 流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹，对流量进行可调式精确控制。管道安装要有明确的指示标识。 - 红细胞回收率：≥95% ，回收后血球压积：≥50% ，抗凝剂清除率：＞98% 破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率：＞98% - 离心机最高转速：不低于5600转/分钟。 噪声不大于55db。 - 液体滚压泵流量：不小于50-1000毫升/分钟，分级可调，每档50毫升增减。 - 中文操作界面，图文并茂液晶显示，人机友好对话，实时掌控运行程序。 - 血液回收罐容积：成人型≥250毫升、静态≥280毫升。儿童型≥125毫升。静态≥150毫升。 - 多重安全监测：具备气泡监测，血层监测，井盖安全监测，泵超负荷和压力监测等警示功能。 - 处理速度：常态下，≤3分钟可处理回收250毫升浓缩红细胞，紧急状态下，时间缩至到2分钟。 - 具备断电保护功能，抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足院内移动及车载条件下机器正常工作。 - 设备质保期3年。每年不少于4次的定期检查和维护。 |
| 2-3 | 肌松检测仪 | 1.主要技术参数： 1.1.≥3.5寸高分辨率彩色显示屏。 - 1.2.采用压电膜片监测原理。 - 1.3.具备TOF、T1、STS、DBS、PTC 等多种肌松监测方式。 1.4.刺激模式：具备四个成串刺激（TOF）、强直刺激后计数（PTC）、双短强直刺激（DBS）、单次刺激（STS）。 1.5.刺激电流: 1mA – 70mA，以1mA递增。 1.6.安全机制，最大刺激电压不超过350V。 1.7.刺激脉冲宽度：100µs、200µs、300µs。 1.8.最佳刺激电流具备自动校准功能。 1.9.趋势图显示，清晰直观了解肌松变化趋势。 1.10.柱状图显示，直观反映T1-T4的强度值。 1.11.趋势图事件标记功能。 1.12.设定上限报警提示，提示肌松药物追加。 1.13.电极阻抗检测功能，可检查自动检查电极粘贴是否可靠。 1.14.常用肌松药用药参考数据。 1.15.手部温度监测功能。 1.16.具有历史数据存储及导出功能，可通过USB接口将数据导出到电脑上。 1.17.电池：具有电池容量显示，充电10小时，可以持续工作不少于11小时以上。 1.18.电气安全II类 BF型 。 1.19.与医院现有的网络系统免费连接。 配备：外周神经丛刺激器 2.主要技术规格及配置要求 2.1.适用范围：适用于神经阻滞麻醉； 2.2.单极浅表神经探头：可进行浅表神经的无损伤定位，能够准确的定位肥胖、解剖变异等困难病人； 2.3.刺激针电流：0-6mA； 2.4.刺激脉宽：0.05ms-0.1ms-0.2ms-0.3ms-0.5ms-1.0ms可调偏差（±1%），六种脉宽选择能更好的满足不同病人对于感觉神经和运动神经的调节； 2.5.体表探头最大电流60mA：因体表阻力大，大电流能更好的满足体表四肢 的神经探测； 2.6.9V碱性电池：机器工作时间久，耗电少； 2.7.预设功能：开机后可以默认预设数值，节省时间，对于操作也更加简单； 2.8.刺激电压：0～65V（最大）； 2.9.刺激频率：1Hz/2Hz（±1%）； 2.10.电流消耗：＜6mA，最小3.3 mA； 2.11.允许加载电阻：0-12KΩ； 2.12.电流探测精度：±0.01mA； 2.13.电阻测量范围：目标刺激电流＞0.5mA时，1KΩ-12 KΩ； 2.14.自检功能：带刺激警报，出现错误时，有错误信息提示； 3.主要配置要求： 3.1.神经丛刺激器主机：1台 3.2. PEG单极刺激探头：1支 3.3.导线：1根 3.4.工具箱：1只 3.5.配套耗材：神经刺激阻滞针及套包 |
| 第三包 |  |  |
| 3-1 | 输尿管镜 | 1.输尿管镜（成人镜8-9.8Fr） 2.适用于泌尿外科手术 3.输尿管镜，视向角≤12°；工作长度≥430mm，直径≤8-9.8Fr 通道≥5.4Fr. 4.镜片要求纯平面透镜透光均匀、清晰。 5.无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。 6.金属外壳，海螺型卡口，操控性好；镜体采用一体式设计，防止漏水现象； 7.可浸泡、蒸熏、低温等离子、高温高压消毒，耐不低于134度高温3bar压力。 8.镜体采用优质不锈钢；连接桥阀体采用双通道连续对流式。 9.光束接口可连接Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、wolf等光源 |
| 第四包 |  |  |
| 4-1 | 开颅动力系统 | 一、主机部分 - 1.电源控制器1台：选用智能控制系统，柔性启动，匀速平稳，刹车即停。运行功率恒定，不会因为阻力增大而衰减，LED数字图形显示，实时记录主机工作状态，微电脑电路程序控制，工作状态双模式选择，有强力高速模式和高速平稳模式，可根据用途自由切换。动力输出选择，正向反向选择。 - 2.动力马达1支： - 2.1.全封闭稀土马达，防止交叉感染。启动扭矩强＞1600mN.m，运行转速高＞60000rpm，长时间运行不发热，温升＜15°，在负载情况下，转速衰减＜5%，不丢转、噪音＜65dB - 2.2.微型马达流线型设计，手感舒适，可实现笔式操作，一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径＜24mm - 2.3.马达直接驱动工作头，无功率丢失。 - 3.脚踏开关1支： - 3.1.控制方式：无极调速、转速可按要求设定。 - 3.2.停机有刹车即停功能，无惯性。 - 4.电源电压：220V±10% 50Hz±2% - 5.功率：不小于200W - 6.供电方式：交流电供电，柔性线缆可任意弯曲 7.安装方式： 7.1.马达与工作手柄安装为滚簧四维锁紧结构，方便快捷，连接可靠。 7.2.磨钻手柄与刀头安装为滚簧推拉结构，方便快捷，安全可靠。（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落） - 7.3.刀头具有快装接口（非抱紧式），方便安装。 8.既可用于磨钻又可用于开颅钻、开颅铣。 9.消毒方式：工作手柄、马达及连线可耐不小于132度高温高压消毒 10.最高转速：≥60000rpm 11.速度调节：无极调速 12.最高扭矩：≥1600mN.m 二、工作头部分 - 13.增力器1支：扭矩≥1600 mN.m 14.开颅钻头1支：直径：φ11mm 转速：≥1500rpm 切割量≥800mm³/s - 三齿设计：打透颅骨后，保留小骨片，在硬膜和钻头之间形成保护。安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离。 15.开颅钻头1支：直径：φ9mm 转速：≥1500rpm 切割量≥800mm³/s - 三齿设计：打透颅骨后，保留小骨片，在硬膜和钻头之间形成保护。安全自停触发结构，在钻透颅骨瞬间使钻头离合器与传动杆分离。 16.开颅铣1支：直径：φ2.35mm 转速：≥60000rpm 切割量≥5mm³/s - 螺旋状铣刀，切削速度快，小角度转弯，不易折断，避免骨屑滞留槽内 - 17.弯磨钻1支：长度：L142mm，转速≥60000 rpm，切割量≥5mm3/s，20度弯曲，刃具安装为推拉接口，快捷可靠，（非抱紧式，不会因为阻力增大而刀具脱落）加长超细手柄可用于经蝶垂体瘤等深部手术应用 - 18.切削头5支：直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm - 19.金钢砂磨头5支：直径φ1mm,φ2mm,φ3mm,φ4mm,φ5mm - 20.麻花钻头2支：φ1.8mm,φ2.0mm - 21.铣刀头5支、铣刀架、颅钻搬手、卡棍 |
| 4-2 | 多参数脑科监护仪 | 1.≥10寸彩色液晶显示 2.Windows系统操作 3.触摸屏操作 4.双USB接口，免费无缝接入我院信息化网络中。 5.临床支持硬膜外/下、脑室内监测方式 6．颅内压（ICP）测量方式：压力平衡测量 7．颅内压（ICP）测量范围：-5 KPa～+20KPa（-37.5mmHg～150mmHg） 8．颅内压（ICP）报警范围： 0KPa～+20KPa（0mmHg～150mmHg）任意设置 9. 颅内压（ICP）单位： mmHg/KPa 单位可切换 10. 颅内压（ICP）最大误差：≤0.25KPa(1.8mmHg) 11.脑灌注压（CPP）最大误差：≤0.1KPa(0.76mmHg) 12．脑灌注压（CPP）单位： mmHg/KPa 单位可切换 |
| 第五包 |  |  |
| 5-1 | 双道微量泵 | 1.可连接手术麻醉信息系统，实现用药数据保存自动化、电子化。 2.彩色显示屏≥4.3寸 3.使用单键飞梭旋钮和小键盘两种操作方式，操作更加人性化。 4.多种静脉给药模式：具备恒速注射模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。 5.具备速度异常（快、慢、停）报警，并且以声音、指示灯、中文文字同时提供，提高注射安全性。 6.数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过USB口实时导出用药信息及注射记录。 7.报警功能：具备遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。 8.机器内置≥24种注射器品牌，支持自校准注射器功能。 9.具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道阻塞报警； 10.具备KVO功能，维持静脉开通功能。 11.具有监控软件运行的功能。 12.具备自检功能。通过自检功能，可实现设备的定期维护，如果发生故障，能迅速定位故障点。 13.微泵体重模式，≥10种单位自动进行换算。 14.注射速率范围：5ml注射器0.1-150ml/h可调；10ml注射器0.1-300ml/h可调；20ml注射器0.1-600ml/h可调；30ml注射器0.1-900ml/h可调；50ml注射器 0.1-1200ml/h可调。 15.注射量误差：≤±2.0% 16.具备快速推注功能。 17.注射量总累积量：可显示0.001~99999ml或0.001mg~99999g可调显示方式。 18.交直流两用：交流100V~240V，50/60Hz。具有电池容量显示，充电满且电池可充电，持续工作≥3小时。 19.可调节压力报警阈，阻塞压力报警八个级别： L1：200mmHg，L2：300mmHg, L3： 400mmHg，L4：500mmHg, L5：600mmHg，L6：700mmHg L7：800mmHg，L8：900mmHg; - 20.整机保修五年,保修期内免费上门维护，免费供应零配件。 |
| 5-2 | 多功能监护仪 | 1整机要求： 1.1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2.配置提手,方便移动。 1.3.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4.屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5.显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7.可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。 1.8.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.9.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 1.10.监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 1.11.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。 1.12.防水等级≥IPX2，提供机器标贴证明材料 1.13.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2.监测参数： 2.1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。 2.3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 2.5.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。 2.6.支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。 2.9.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 2.14.提供辅助静脉穿刺功能。 2.15.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 3.系统功能： 3.1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2.支持肾功能计算功能，提供界面截图。 3.3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6.≥1000组NIBP测量结果 3.7.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8.支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。 3.12.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 3.13.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。 3.14.支持升级格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.15.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |
| 5-3 | 多参数心电监护仪 | 1整机要求： 1.1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2.配置提手,方便移动。 1.3.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4.屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5.显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7.可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。 1.8.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.9.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 1.10.监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 1.11.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。 1.12.防水等级≥IPX2，提供机器标贴证明材料 1.13.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2.监测参数： 2.1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。 2.3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 2.5.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。 2.6.支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。 2.9.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 2.14.提供辅助静脉穿刺功能。 2.15.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 3.系统功能： 3.1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2.支持肾功能计算功能，提供界面截图。 3.3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6.≥1000组NIBP测量结果 3.7.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8.支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。 3.12.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 3.13.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。 3.14.支持升级格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.15.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |
| 5-4 | 转运用输液泵 | 1.可连接手术麻醉信息系统，实现用药数据保存自动化、电子化。 2.彩色显示屏≥4.3寸 3.使用单键飞梭旋钮和小键盘两种操作方式，操作更加人性化。 4.多种静脉给药模式：具备恒速注射模式、时量推注模式、诱导维持模式、间断给药模式。 5.具备速度异常（快、慢、停）报警，并且以声音、指示灯、中文文字同时提供，提高注射安全性。 6.数据保持功能：自动记忆前次注射设置信息。可通过USB口实时导出用药信息及注射记录。 7.报警功能：具备遗忘操作、注射器脱落、注射器改变、注射器推柄正确安装检测报警、推空、管道阻塞、药物将尽、交流掉电、电量不足、注射完毕、系统自动报警，报警以声音和指示灯和中文同时提供。 8.机器内置≥24种注射器品牌，支持自校准注射器功能。 9.具有压力释放功能，当管路压力超过设定报警值后，自动释放压力，并触发管道阻塞报警； 10.具备KVO功能，维持静脉开通功能。 11.具有监控软件运行的功能。 12.具备自检功能。通过自检功能，可实现设备的定期维护，如果发生故障，能迅速定位故障点。 13.微泵体重模式，≥10种单位自动进行换算。 14.注射速率范围：5ml注射器0.1-150ml/h可调；10ml注射器0.1-300ml/h可调；20ml注射器0.1-600ml/h可调；30ml注射器0.1-900ml/h可调；50ml注射器 0.1-1200ml/h可调。 15.注射量误差：≤±2.0% 16.具备快速推注功能。 17.注射量总累积量：可显示0.001~99999ml或0.001mg~99999g可调显示方式。 18.交直流两用：交流100V~240V，50/60Hz。具有电池容量显示，充电满且电池可充电，持续工作≥3小时。 19.可调节压力报警阈，阻塞压力报警八个级别： L1：200mmHg，L2：300mmHg, L3： 400mmHg，L4：500mmHg, L5：600mmHg，L6：700mmHg L7：800mmHg，L8：900mmHg; - 20.整机保修五年,保修期内免费上门维护，免费供应零配件。 |
| 5-5 | 多参数监护仪 | 1整机要求： 1.1.一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2.配置提手,方便移动。 1.3.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。 1.4.屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5.显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7.可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。 1.8.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.9.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 1.10.监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 1.11.监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种。 1.12.防水等级≥IPX2，提供机器标贴证明材料 1.13.整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。 2.监测参数： 2.1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测 2.2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供注册证证明材料。 2.3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 2.5.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。 2.6.支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。 2.9.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 2.13.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 2.14.提供辅助静脉穿刺功能。 2.15.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 3.系统功能： 3.1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2.支持肾功能计算功能，提供界面截图。 3.3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6.≥1000组NIBP测量结果 3.7.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8.支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。 3.12.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 3.13.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。 3.14.支持升级格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 3.15.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 3.16.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 |
| 5-6 | 麻醉深度检测仪 | 1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。 2.≥18英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280 x 800像素，≥8通道显示，显示屏亮度可自动调节。 3.工作海拔高度4550米，满足高原地区。 5.采用无风扇设计。 6.内置锂电池，供电时间≥4小时。 7.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备支持无线、网络接口等连接方式，免费连接医院信息网络系统。 8.基本功能模块具备心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测。配备成人、婴幼儿、儿童及肥胖人群的血压袖带和血氧探头。 9.基本功能模块具备升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪具备病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸不小于5英寸，内置锂电池供电不小于7小时，无风扇设计 10.具备3/5导心电监测,具备12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，并提供监护截图证明材料。 11.具备房颤心律失常分析功能，≥20种实时心律失常分析,并提供监护截图证明材料 12.提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段，并提供监护截图证明材料 13.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供多个ST值报警，并具备相对应的报警限设置。 14.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护 15.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 16.提供QT和QTc模板显示。 17.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式 18.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测 19.配置指套式血氧探头，可浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7 20.具备双通道有创压IBP监测，具备升级多达8通道有创压监测 21.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测 22.具备8道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 23.具备麻醉气体监测模块、肌松、BISx4 24.具备BISx4监测模块，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测 25.支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。 26.支持升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况 27.支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况。 28.支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数 29.当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线 30.当同时监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。 31.具备NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。 32.标配EEG监测参数模块，支持进行4通道脑电的监测 33.支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。 34.支持与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。 系统功能： 35.大字体界面支持6个参数区的设置和显示 36.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易 37.所有参数报警限自动设置 38.能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。 39.标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料 40.40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。 41.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 42.事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。 43.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能 44.120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。 45.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。 46.具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。 47.具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。 48.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。 49.可升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。 50.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 51.可升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力 52.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 53.免费连接医院网络系统。 |
| 第六包 |  |  |
| 6-1 | 有创呼吸机 | # 1.基本特征 - 1.1.适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机 - 1.2.中文操作界面。 - 1.3.≥15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕。 - 1.4.屏幕显示：≥5道波形同屏显示，可提供≥4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 - 1.5.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 - 1.6.≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 - 1.7.气动电控呼吸机 - 1.8.配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作 - 1.9.具备实时气源压力电子显示。 - 1.10.具备有创通气模式、无创通气模式。 - 1.10.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 - 1.11.具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。 - 1.12.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。 - 1.13.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。 - 1.14.具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化 # 2.呼吸模式及功能 - 2.1.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式 - 2.2.高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力调节容量控制-同步间歇指令模式、容量支持通气、自适应分钟通气量通气、PSV-ST。 - 2.3.其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定 - 2.4.配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 - 2.5.具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 - 2.6.具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。 - 2.7.标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~50L/min）和氧浓度、高流速 - 2.8.配脱机功能， - 2.9.用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。 - 2.10.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能 # 3.设置参数 - 3.1潮气量：20ml—4000ml - 3.2.呼吸频率：1-100/min - 3.3.吸气流速：6-180L/min - 3.4.SIMV频率：1-60/min - 3.5.吸/呼比：4:1—1:10 - 3.6.最大峰值流速：180L/min - 3.7.吸气压力：1--100 cmH2O - 3.8.压力支持：0—100cmH2O - 3.9.PEEP：0~50 cmH2O - 3.10.压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF - 3.11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF - 3.12.氧浓度：21—100vol.% - 3.13.叹息功能：有 # 4.监测参数 - 4.1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 - 4.2.每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 - 4.3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 - 4.4.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 - 4.5.可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间 - 4.6.吸入氧浓度的监测 - 4.7.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。 - 4.8.肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。 - 4.9.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险 - 4.10.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险 - 4.11.可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，2000条报警和操作日志记录。 # 5.其他功能 - 5.1.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 - 5.2.能够和模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求 |
| 6-2 | 持续血液净化装置 | 1.功能 1.1.单纯血浆置换疗法(PE) 1.2.双重血液滤过疗法（DFPP） 1.3.血浆滤过透析（PDF） 1.4.血浆吸附（PA） 1.5.血液/血浆灌流疗法（HP/PP） 1.6.血浆滤过吸附(CPFA) 1.7.血浆置换（TPE） 1.8.SCUF ( 缓慢连续性超滤） 1.9. CVVH ( 连续性静脉—静脉血液滤过 ) 1.10. CVVHD ( 连续性静脉—静脉血液透析 ) 1.11. CVVHDF ( 连续性静脉—静脉血液透析滤过 ) 2.电气安全 2.1.防触电的保护类型 I级保护 2.2.防触电的保护程度B型 2.3.≥10.1英寸彩色液晶触摸屏 2.4.全中文显示 3.治疗参数 3.1.血泵BP速度：0，15～225ml/min 3.2.滤过液泵FP速度：0，5～120ml/min 3.3.透析液泵DP速度：0，2～50ml/min 3.4.置换液泵RP速度：0，4～120ml/min 3.5.脱水量：0～3000ml/h 4.肝素泵SP 持续流量： 0～20ml/h 5.液体平衡计量系统 5.1.电子称数量： 3个 5.2.称重范围： 0- 10KG 5.3.最大线性误差： 3‰ 6.加热系统 6.1.加温方式：双面板加温 6.2.加温范围： 35～40℃ 7.压力监测系统 7.1.数量：≥6个 7.2.动脉压：显示范围-400mmHg～300mmHg、精度±10mmHg 7.3.滤器入口压：显示范围-400mmHg～300mmHg、精度±10mmHg 7.4.静脉压：显示范围-400mmHg～300mmHg、精度±10mmHg 7.5.血浆入口压：显示范围-400mmHg～300mmHg、精度±10mmHg 7.6.一级膜外压：显示范围 -400mmHg～300mmHg、精度±10mmHg 7.7.二级膜外压：显示范围 -400mmHg～300mmHg、精度±10mmHg 7.8.跨膜压（系统计算）：显示范围-400mmHg～300mmHg、精度±10mmHg 8.空气检测器 8.1.数量：≥3个 8.2.检测位置：补液断流检测、血浆断流检测、静脉端气泡检测 8.3.检测方式：超声波检测方式 9.漏血检测器 9.1.测量方法：光学检测方式 9.2.敏感度：每升滤过液漏血≥1mL 10.管路截止阀 管路截止阀：≥4个，电磁开闭式 11.滤器夹持器 振摇夹持器，≥2个，电动驱动式 12.内置电池 锂电池，1个 13.新疆有常驻专业维修人员 |
| 第七包 |  |  |
| 7-1 | 微波治疗仪 | - 工作频率：2450MHz±50MHz. - 双头辐射器 - 配有可旋转支臂，方便医务人员操作 - 治疗时间：1～20min - 输出方式：连续式和脉冲式 - 最大输出强度：不小于150W - 微电脑控制，输出功率更加稳定； - 输出功率过载保护，治疗更加安全； |
| 7-2 | 药物熏蒸床 | 1.电源要求：AC220V/50Hz； 2.外观结构：机电一体式设计，可移动式熏蒸治疗床； 3.操控及显示方式：智能微电脑集成控制系统，人机交互通过亚克力触摸板进行操控，液晶显示屏可显示设定和实时治疗参数，床体具有三温区工作状态指示灯； 4.自动控温：使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围为35～45℃； 5.预热功能：启动预热功能后，液温升高至90℃后维持不少于10min，可用来煎药； 10min后液温逐渐降至75℃并维持在75℃。 6.自动控时：1～99min（任意设定），误差±10%，时间到达自动停止加热； 7.自动控送中药蒸汽：当启动治疗后，将自动启动蒸汽输出，气流柔和，循环转动，可对人体各关节进行熏蒸，效果显著； 8.自动防止干烧：水槽液位低于最低液位，120s后仍未加液至最高液位处，自动断电防止干烧； 9.超高温自动断电保护功能：蒸汽温度达到设定的保护温度时，会启动保护装置，自动切断电源； 10.熏蒸装置：由三个独立设定的温区组成，每个尺寸为不小于405×335×290mm，可支持颈部、肩部、背部、腰部、腿部等多温区独立或同时熏蒸治疗； 11.上下水方式：各温区可自动上水，手动下水，单区最大加液量4L，可自动控制液位，支持外接，支持地漏接口； 12.加热方式：各温区具有独立的加热器，采用变频温控技术，实时检测维持设定温度。 可独立开启某一个、两个温区或同时开启熏蒸治疗； 13.灭菌方式：具有臭氧消毒和高温灭菌两种灭菌功能； 14.内外选材：一次成型高密度亚克力材质，外表光滑易清洁，舱内四聚氨酯材料垫柔韧易清洁； 15.紧急停止功能：按下紧急停止按钮，熏蒸机自动切断电源，侧面板上的声光蜂鸣器红灯亮起并发出警报声。 16.本产品取得计算机软件著作权。 |
| 7-3 | 空气压力波治疗仪 | 1.柜式一体机，可同时使用两个六腔气囊。 2.≥7寸彩色触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。 3.时间设定功能时间范围为0～60min，步长1min。 4.生物波功能： 4.1.两组生物波输出； 4.2.输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式； 4.3.脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。 5.充气模式：八种基础充气模式，可任意组合治疗。 6.治疗仪压力范围：5～25kPa可调。 7.极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 8.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 9.手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施 |
| 第八包 |  |  |
| 8-1 | 胰岛素泵 | 1.主要技术参数： - 1.1.大剂量： - 1.1.1.大剂量增幅：不小于0.1u ﹑ 0.5u ﹑1.0u 1.1.2.最大剂量：不小于80u 1.1.3.大剂量输注方式：包括常规﹑方波﹑双波 1.2.基础量： - 1.2.1.基础量分段：不少于24段 - 1.2.2.基础量增量：不小于0.01u/h - 1.2.3.基础量输注频率：不少于4分钟/次 - 1.2.4.临时基础率：不少于12小时﹑0-200%﹑每小时10%增量方案 1.3.有大剂量向导计算器： - 1.3.1.碳水化合物计算 - 1.3.2.校正大剂量功能 - 1.3.3.跟踪活性胰岛素量 2.主要功能： - 2.1.检查和回顾/排气/暂停/键锁定 - 2.2.常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量 - 2.3.大剂量计算器/临时基础率/胰岛素智能分配 - 2.4.大剂量设置/基础量设置/时钟设置 - 2.5.医生模式 3.安全设置： 3.1. 每天完成自检，保证输注安全 - 3.2.多种报警功能：低电量﹑输注堵塞﹑更换储药器﹑血糖检查 - 3.3.医生模式：专业医护人员在此功能下可以进行许多重要的操作选择 - 3.4.限制：最大大剂量﹑最大日剂量﹑最大基础量 - 3.5.大剂量锁定功能：防止重复输注 - 3.6.键锁定功能：防止意外碰触按钮导致事故 - 3.7.输注误差：±2-4% 4.用户界面： - 4.1.显示器：中文图形界面﹑带背景灯液晶显示屏﹑ - 4.2.声音：蜂鸣 - 4.3.语言：支持本地语言（中文、英语） 5.其他要求： - 5.1.储药器容量：不少于300u (3ml) - 5.2.记忆功能：大剂量：不少于500次 排气：不少于500次 5.3.日总量：不少于500次 碳水化合物：不少于500次 - 5.4.防水功能：符合国际防水标准 |
| 第九包 |  |  |
| 9-1 | 图文系统显微镜 | 1.主要技术参数： 1.1. 生物显微镜，可作明场（BF）、相差（PH）、暗场（DF）的观察； 1.2. 光学系统：无限远色差校正系统； 1.3 调焦：粗微调同轴，粗调行程 30mm，微调精度 0.002mm，松紧调节装置和上限位装置，载物台托架组高度可调； 1.4 观察镜筒：30°倾斜，铰链式三目，360°旋转，瞳距调节 54mm-75mm，视度调节：±5 屈光度，两档分光比：0 :100 或 50:50； 1.5 照明装置：6V30W卤素灯，带可变视场光阑。100V-240V 宽电压输入，预定中心，亮度连续可调； 1.6 物镜：无限远平场正相衬物镜 平场相衬物镜10X/0.25,WD=12.1mm 平场相衬物镜20X/0.40,WD=1.5mm 平场相衬物镜40X/0.65,WD=0.36mm 平场相衬物镜100X/1.25,WD=0.18mm 1.7 载物台：采用双向线轨传动机构，平台面积：≥187X166mm,移动范围：≥80X55mm； 1.8 目镜：平场目镜，PL10X/22mm； 1.9 物镜转换器：内定位内倾式五孔转换器； 1.10聚光镜：NA1.25五孔盘型相衬聚光镜； 2显微图像控制及分析软件，通过图像系统采集到电脑上，出具图文报告。 2.1 有效像素：≥600万 2.2 芯片类型：Sony 1英寸彩色CCD传感器 2.3 数据接口：利用USB3.0快速稳定传输，传输速度高达5Gbits/s 2.4 色彩还原技术: 采用Ultra-Fine TM颜色处理引擎确保颜色精准再现 2.5 图像分辨率：≥2748x2200 2.6 图像速度：≥7.5幅/秒@2748x2200、14幅/秒@2748x1092 2.7 曝光时间：0.06ms~1h 2.8 光学接口：C型接口 2.9 像素点：4.54x4.54um 2.10 动态范围：≥60dB 2.11 QE峰值：56%@470nm 60%@525nm 55%@640nm 3显微图像控制及分析软件 3.1采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程。 3.2具有HDR（High Dynamic Range）高动态范围获取功能，保证充分获取到细节图像。 3.3 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作。 3.4对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像。 3.5可对多幅视野相邻的图像进行实时大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像。 3.6可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理。 3.7可以对不同Z轴平面的图像实时进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像。 3.8可以自动对图像切割、测量、计数、荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度等多种测量方式，所有的测量结果可以导出到EXCEL表格，以便进行后期的其他分析和存档等。 |
| 9-2 | 离心机 | 1.主要技术参数： 1.1.微机控制，直流无刷电机驱动。 1.2.触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。 1.3.数字屏显示，人性化界面，操作简单便捷。 1.4.实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 1.5.配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。 1.6.需要样本量≥2ml 2.基本参数 2.1.最高转速 不小于3000 r/min 2.2.最大离心力 不小于730xg 2.3.转子容量 不小于2ml×4 2.4.转速精度 不大于±30r/min 2.5.定时范围 1min～99 min 可调 2.6.噪 声 ＜65dB(A) |
| 9-3 | 光学显微镜 | 1.主要技术参数： 1.1. 生物显微镜，无限远光学系统，根据需要可以增加各种不同的附件，实现多种功能，拓展应用空间。 1.2. 光学系统：无限远色差校正系统； 1.3. 调焦：粗微调同轴，粗调行程30mm，微调精度0.002mm，松紧调节装置和上限位装置，载物台托架组高度可调； 1.4 观察镜筒：30°倾斜，铰链式三目，360°旋转，瞳距调节54mm-75mm，视度调节：±5屈光度，两档分光比：0:100或50:50； 1.5. 照明装置：6V30W卤素灯，带可变视场光阑。100V-240V 宽电压输入，预定中心，亮度连续可调； 1.6. 物镜：无限远平场正相衬物镜 平场相衬物镜10X/0.25,WD=12.1mm 平场相衬物镜20X/0.40,WD=1.5mm 平场相衬物镜40X/0.65,WD=0.36mm 平场相衬物镜100X/1.25,WD=0.18mm 1.7. 载物台：采用双向线轨传动机构，平台面积：≥187×166mm,移动范围：≥80×55mm； 1.8. 目镜：平场目镜，PL10X/22mm； 1.9. 物镜转换器：内定位内倾式五孔转换器； 1.10.聚光镜：NA1.25五孔盘型相衬聚光镜； |
| 9-4 | 医用冰箱 | 1.样式：立式，玻璃门。 2．总有效容积：≥390L 3．储存温度：2-8℃ 4.搁架数量：≥5个 5.箱体材料：冷轧钢板，喷塑。 6.内胆材料：SUS304不锈钢板。 7.保温材料：无CFC聚氨酯发泡。 8．箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 9.箱内顶部LED照明系统。 10.压缩机：采用名牌高效压缩机，国际品牌风扇电机，节能高效、静音。 |
| 9-5 | 低温冰箱 | - 1、样式：立式，玻璃门。 2、有效容积：≥720L。 3、双层透明保温玻璃门，箱体配锁，底部带有脚轮。 4、箱体材料为优质结构钢板，经先进防腐磷化喷涂工艺，内壁为喷涂铝板材质。 5、控温：高精度电脑温度控制系统；箱体内置精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统。 6、高亮度数码显示，在2～8℃范围内任意设定，温度显示精度≤0.1℃。 7、电加热玻璃门，门体防凝露设计，80%湿度环境下无凝露。 8、声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等多种声光报警功能。 9、箱内配有LED照明功能。 10、不少于12个优质钢丝浸塑搁架。 11、采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂。 12、标配不少于1个测试孔。 13、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 14、冷凝水自动蒸发。 |
| 9-6 | 低温操作台 | - 额定电压（V/Hz）：220±10%,50HZ - 额定功率：不低于1000W - 冷藏温度：2-8℃（可调） - 制冷方式：风冷 外部尺寸：不大于1500*850*750（MM） |
| 9-7 | 生物安全柜 | 一、技术参数 1.安全柜基本参数： 1.1.分类：A2型，30%外排，70%循环 1.2.外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm； 1.3.内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm。 1.4.台面距离地面高度：≥750mm（尺寸可根据要求修改） 1.5.风速： 平均下降风速：≥0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速≥0.53±0.025m/s 1.6.系统排风总量：≥500 m3/h 1.7.额定功率：≥1800W（包含操作区插座负载500W） 1.8.噪音等级：≤65dB（A） 1.9.照明：≥1000lx 1.10.过滤效率: 送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%） 2.生物安全性： 2.1. 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 2.2. 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 2.3. 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点： 1.柜体采用不小于10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2.安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 3.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 4.工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 5.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 6.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 7.合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 8.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 9.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 10.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 11.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 12.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 13.严格的气密性检测：安全柜内加压不低于500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。 14.前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 15.优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10% 16.完善的报警系统： 16.1.玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为不高于200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； 16.2.过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 16.3.过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； 16.4.气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警， 17.安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 17.1.安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命 17.2.紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全； |
| 9-8 | 五头显微镜 | 1.光路系统：模块化设计，第三代无限远光学系统设计及色差校正光学系统，镜头要求采用先进的防霉镀膜工艺，确保更长的使用寿命，光学设计最大限度地消除轴向及径向色差，提供高衬度、高分辩率的图像；整体设计符合人机工程学原理； 2.放大倍数及观察方式：不小于50x～1000x放大倍数范围。 3.目镜及镜筒：三目镜筒，瞳距可调55~75mm。 4.目镜：10x目镜带眼环，视场数不小于25mm，屈光度可调。 5.物镜转盘：不少于6孔电动物镜转换器；十个快捷操作键，可快速电动切换不同物镜。 6.光强自动调整，可根据不同物镜自动记忆并恢复用户的习惯光照强度。 7.平场半复消色差物镜：5X平场半复消色差物镜(NA=0.15) 、10X 平场半复消色差物镜(NA=0.32)、20X 平场半复消色差物镜(NA=0.55)、40X平场半复消色差物镜(NA=0.8)、100X平场半复消色差物镜(NA=1.32) 8.光源：高亮度LED冷光源，寿命不小于2.5万小时，可调光，配有色温平衡装置，恒定色温4500K，具有光强和光阑快速调节功能，其变化与物镜转换及观察方式转换连动； 9、透射光路：电动摆动式聚光镜，自动柯勒照明方式；自动匹配不同倍数物镜。 10.调焦机构：调焦旋钮的扭力可调，同轴三级调焦，配置有顶部对焦制动装置，不大于1um、4um千分尺刻度的粗调/中调/微调装置。聚焦手柄高度可调，降低操作疲劳； 11.载物台：物台高度限位装置可调整，可适应大样品。特有保护锁设计，使更换样品后无需重新调焦，实现样品与物镜双重保护，配置夹片器。 12. 多人共览：配置五人共览系统，视野数不小于22mm，目镜屈光度可调。 13.指示装置：不少于5人共览系统，带有LED指示装置。 14.图像软件：显微镜同品牌原厂进口图像处理软件（中文版），可在图像中自由标注，添加说明性文字，并具有对照片进行实物的长度尺寸测量功能，可通过该软件设定显微镜状态参数，而且与图像采集界面一体，方便图像的实时采集、存储与显示，能以多种形式的图像格式保存并方便被其他图形软件调用。实现采集图片，进行目标检测、尺寸分布测量，图案拼接、图像的放大比例关系、标注文字、定倍打印等功能。 15.分析软件：与显微镜同品牌原厂进口软件，对存储的图像进行自动测量，测量尺寸、形状、方向、强度等特征，进行面积百分比含量的测定，探测彩色和单色图像，提供二元图像处理方法，可手工修改、添加和删除选出特征。可显示特征列出、分类，可建立直方图，统计数据可输出到Excel文件存储。 16.服务器：CPU不低于IntelCOREi74核2.0GHz及以上；内存≥16GB；固态硬盘≥200G。客户端：CPU不低于IntelCOREi32核1.2GHz及以上；内存≥4GB；固态硬盘≥200G。软件环境：支持Windows 7（64位）、Windows8.1（64位）、 Windows10操作系统。 17.摄像头像素尺寸：不小于3.75*3.75μm；单幅图像像素：不小于1920*1080； 数字分辨率：40倍：0.259μm, 允差±5%；20倍：0.513μm, 允差±5%； 18.配备诊断图像软件：通过NMPA等相关认证，软件系统包含实施远程病理系统，无需安装APP接收端即可通过微信、qq等识别二维码交流镜下图像。同时可以开放升级轨迹追踪等人工智能病理辅助诊断功能。 19.附件：配备摄像头采集图像（采购项目中包含）、配备电脑一台（采购项目中包含）、配备3米长办公桌一张、配备椅子5把、标准电源线供电、外网网线连接、免费负责无缝接入我院信息化系统中。 |
| 第十包 |  |  |
| 10-1 | 数码皮肤显微镜 | - 1.名称：皮肤镜图像处理工作站 - 应用范围：对人体皮肤及皮肤附属器病变组织进行多维度多模态放大拍摄、实时动态观察，拍照采集皮肤镜影像图片，可进行图像处理、保存，建立包含病人完整信息的医生病历，打印图文报告 - 1.1.皮肤镜图像采集方法：非偏振光法、偏振光法和浸润法，三种方法一体式镜头采集，不需更换镜头； - 1.2.背景图像参比采集：可提供同图对比采集，保证图像采集角度的一致性； - 1.3.镜头放大原理：光学定倍，电子无限变倍； - 1.4.倍率误差：≤±5%； - 1.5.偏振度：偏振度满足80%-100%，偏振角度0-90度可调节； - 1.6.皮肤镜感光原件尺寸：＞1/3英寸 CMOS； - 1.7.像素缺陷：≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个； - 1.8.图像畸变率：≤±1%； - 1.9.对焦方式：调焦机构手动调节； - 1.10.防交叉感染：采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥85%； - 1.11.图像采集方式：实时采集，方式≥3种，需包含手柄采集、软件采集、脚踏开关采集； - 1.12.患者档案字段及查询统计：包含“姓名、年龄、籍贯、职业、ID号、检查号、病历号、科别、临床诊断、首诊医生、复诊医生、报告日期、观察分析、图像诊断、建议、关键词”等字段，同时可按任意字段单独、组合检索。直接在字段前端勾选激活检索条件，同时显示查询数量； - 1.13.诊断管理：支持按就诊日期顺序管理； - 1.14.权限管理：软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私； - 1.15.图像处理方法：≥6种； - 1.16.测量工具：≥6种： - 1.17.皮损图像辅助判断方法：≥8种： - 1.18.电源安全：配置专用经检测的隔离电源； - 1.19.台车：配置专用台车，支持可升降操作； 2.真菌镜检报告系统要求 2.1.功能概述 - 2.1.1.设置用户登录管理模块 - 2.1.2.病人信息的快速登记模块 - 2.1.3.图像显示与采集模块，包括鼠标采集、脚踏采集 - 2.1.4.诊断报告模板管理及诊断报告词库管理模块 - 2.1.5.诊断报告报表设计模块 - 2.1.6.病例数据库管理模块 - 2.1.7.病例检索模块 2.1.8.病例查阅模块，保证备份后的病例，离机查阅。 2.2.用户及权限管理:支持对从用户登录权限开关功能及权限控制如下：修改病例、删除病例、模板管理、报告设计、视频设置、图像设计等 2.3.影像处理模块 2.3.1.病人信息登记 可自由进行患者信息预约输入、批量录入。 2.3.2.影像观察： 工作站与显微镜下同步显示实时动态影像，全过程在大屏幕高分辨率显示器下观察。能自动或手动捕获实时影像，影像的解析度，支持视频：758*567*30fp、720*567*30fp、640*480*30fp等；USB300M支持2048×1536、1600×1200、1280×1024、640480, 320x240等，实时同步显示设备的图像信息。 2.3.3.图像采集方式: 2.3.3.1.可对图像区域全幅采集、截取采集。 2.3.3.2.支持鼠标采集，脚踏采集。 2.4.图像处理模块 2.4.1.查看图像： 根据临床的需要，可以对采集后的图片以医师认为合适的大小查看保存或显示，亦可以多列或单列显示，方便观察对比。 2.4.2.图像处理： 具有标注、测量、放大、反转、镜像、反色、伪彩等数十种图像处理方式。 2.5.诊断内容管理模块 2.5.1.诊断报告： 根据临床需要提供真菌、滴虫、霉菌、乳酸杆菌、红、白细胞、等几十项检查指标的快速录入（鼠标直接点击添加内容），同时还可以根据自己的习惯设计诊断模板库。 2.5.2.快捷字符： 对于医学上常用的字符，比如：％、‰、℃、×、α、β，因为键盘上没有，所以输入较为麻烦，影响诊断的速度，工作站系统提供了快捷字符输入区域，通过点击即可快速输入。 2.6.报告设计模块 2.6.1.报告样式多样化: 可根据医师的习惯、科室的性质以及医院的形象，设计报告样式。(注：工作站系统内包含多种报告样式,可以直接选择使用。) 2.6.2.打印纸张大小任意： 病人的报告可以在任意大小的纸张上打印，如：A4、B5等等，这样可保证新的诊断报告与医院传统病历用纸的统一，方便医院的病案管理 2.7.病历管理模块 2.7.1.病历查询： 提供高级查询和普通查询两种形式，可对病人的所有项目如：姓名、年龄等进行任意方式的组合或单独查询，查询结果可以打印成报表。 2.7.2.病历统计： 所有病人项目（姓名、性别、年龄、病种、费用）都可进行统计，统计结果可以打印成报表. 2.7.3.病历导出： 可根据需要导出病人的资料，导出的资料可用于光盘备份，上报医院相关科室、教学演示（配备专用的浏览程序）、论文撰写，病人留存等等. 2.8.打印模块:内嵌快捷的报告样式选择及打印系统。 2.9.具备数据备份功能。 3.免疫荧光显微镜 3.1.用途：对临床标本进行直接的显微镜检查，对检测阴性病例借助荧光反应，清晰准确的在显微镜视野中将真菌显现出来，有效提高检测的阳性率。 3.2.主要技术指标 3.2.1. 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离须为国际标准45mm 3.2.2. 载物台：钢丝传动，无齿条突出结构，避免因支架造成碰伤手指，低手位载物台 3.2.3. 调焦机构：具有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜损伤，左右手均有粗、微调旋钮，均衡受力，持久耐用 3.2.4. 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25 3.2.5 .照明系统：内置LED光源。 3.2.6. 观察筒：三目观察筒，视场数≥20，眼点高度可在378mm 至428mm 之间任意调节 3.2.7. 目镜：10X目镜，带眼罩，视场数≥20； 3.2.8. 物镜：平场消色差物镜，视场数≥20 4X（N.A.≥0.1，WD.≥18）10X（N.A.≥0.25, WD.≥8） 40X（N.A.≥0.65, WD.≥0.6）100X（N.A.≥1.25, WD.≥0.13） 3.2.9. 物镜转盘：向内倾斜的4孔物镜转换器，方便放置标本 3.2.10. 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 3.2.11.所采用光学元件均为环保无铅玻璃 |
| 10-2 | 强脉冲光子治疗仪 | - 光源：强脉冲光。 2．治疗头：一体式治疗头，可通过切换滤波片来切换治疗功能，而不必切换多个治疗头 3．波长范围：430nm ～1200nm，640nm～1200nm，560nm～1200nm 4. 产品组成:本治疗机主要由开关电源，微机控制液晶显示系统、储能电容、半导体循环冷却系统和光治疗头等部分组成。 5. 软件名称及操作系统：≥10寸液晶触摸显示屏，强脉冲光治疗仪嵌入式软件组件 6. 能量密度不稳定度:≤±10% 7. 光斑晶体面积：8x40mm² 8. 能量密度调节方式：阶梯式调整 1～50档。 9. 脉冲个数：脉冲个数≥7个，并且脉冲参数可独立可调。 10.单个脉冲最大能量密度：≥15J/cm² 11. 脉冲宽度： 脉冲宽度可在 1ms～10ms 任意设置（调整步长 1ms）； 12. 脉冲间隔： 脉冲间隔可在 10ms～50ms 任意设置（调整步长 1ms）； 13. 体系认证：符合ISO3485/ISO9001 医疗器械质量管理体系认证 14. 适应症:适用于老化皮肤外观的改善,皮肤浅表的色素性疾病、多毛症和毛细血管扩张的治疗。 15. 电磁兼容： 应符合 YY 0505-2012 的要求。 16.配套设备参数： 16.1.激光器：封离式二氧化碳激光器 16.2.冷却系统：内置水循环冷却 16.3.激光波长：10.6μm±1μm； 16.4.光束终端发散角：θ≤20mrad。 16.5.光斑(焦点)直径≤1mm； 16.6.终端输出激光功率：≥20W。 16.7.激光输出功率复现性 Rp：优于±10%。 16.8.瞄准光波长：650nm±5nm 16.9.瞄准光输出功率：≤ 5mw 16.10.导光系统：六关节导光臂 16.11.刀头配置：长度分别为 7cm、8cm、和带气体通道的 10cm 刀头 16.12.激光输出模式：连续输出方式 16.13.输出控制：轻触型数码管显示、脚踏开关控制 16.14.电磁兼容: 应符合 YY 0505-2012 的要求。 16.15.激光防护镜：防护镜对治疗治疗波长的光密度：≥4，可见光透射比：≥65%。 16.16.体系认证: 通过 ISO9001/ISO13485医疗器械质量管理体系认证 |
| 第十一包 |  |  |
| 11-1 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | - 1.投标产品名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪，以《产品注册证》产品名称为准。 - 2.国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件，需在《产品注册证》上要明确体现。 - 3.流量设置调节范围：2L≥调节范围≤70L/min。 - 4.可实现70L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。 - 5.支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-70L时调节精度为5L。 - 6.温度设置调节范围值为：32℃-37℃。在最高流速下温度也可设置为37℃。 - 7.温度设置调节精度：1℃。 - 8.具备多点温湿度传感器。 - 9.采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。 - 10.主机显示实时温度监测、流速监测以及氧浓度监测。 - 11.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示7天、3天、1天的温湿度、流量、氧流量治疗波形。 - 12.机器具备氧浓度自动调节功能，氧浓度设置范围：21%-100%。 - 13.机器可直接连接床头高压氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。 - 14.机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，调节精度：1%。 （手动调节外置氧流量阀控制不可）氧浓度不受流量变化影响。 - 15.内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。 - 16.具备低流量模式，在低流量模式下温度自动锁定为34℃。 - 17.≥4.0英寸液晶彩色显示屏，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。 - 18.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-90小时。 - 19.可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。 - 20.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。 - 21.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。 - 22.提供鼻塞（大中小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。 - 23.提供配套移动台车和吊臂。 - 24.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。 - 25.报警提示功能： 管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示。 - 26.具备报警消音功能。 - 27.服务要求：主机保修两年，一年包换。（必须以制造厂家承诺并盖章为准）。 |
| 11-2 | 超声清洗机 | 1.外形尺寸：≤530×330×380mm 2.容积：20L 3.功率：不低于500W(功率可调20%-100) 4.超声频率：80～120kHz双频可调 5.时间可调：0～99(Min)可调 6.工作温度：0～80℃可调 7.工作时间：连续工作≥8小时 8.工作篮框：≥2个 |

注：

1.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格及参数中有特殊要求的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格及参数的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格及参数中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料 （或证明材料）的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.如果所供产品有特殊的工作条件要求，投标人应在投标文件中加以说明。

3.投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标文件将按无效投标处理。

4.编制响应文件时，投标人应详细列出设备的品牌、型号、配置参数及所投产品的技术支持资料，不得复制招标文件中的技术参数，否自视为无效响应。

四、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在出厂前对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具出厂合格证书。

2.货物运抵采购项目交付的地点并安装、调试完成后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件、投标文件和国家或行业相关验收规范。经验收小组测试验收合格的，双方签署质量验收报告，视为产品验收合格，验收合格时间以质量验收报告上记载的时间为准。如验收时需要验收专用仪器或工具的,由中标人提供并承担相关费用。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包所有产品最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训，至用户设备操作人员可独立操作为止。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如果有）。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按生产厂家标准执行。

5.保修期：本项目为自设备安装、调试、验收合格之日起36个月（本采购需求中“三、技术规格及参数，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、效率等要求”中有不同要求的，按“三、技术规格及参数，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、效率等要求”的保修期（质保期）要求执行。保修范围应包括提供的所有软件、硬件（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满后，投标人仍应负责提供终身免费维修服务，只能收取零配件费（零部件应保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等。

6.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品至少十年的零配件供应及维修、保养。投标时须提供有关其投标产品新疆地区或西北地区或全国专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备、提供800或400全国免费电话等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.设备出现故障后，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，到达现场时间小于4小时，24小时内排除故障。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。如果是软件系统安全漏洞或程序 BUG成交供应商须提供软件终生的免费升级和维护。

- 第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明原件或复印件加盖公章 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度经审计的财务审计报告复印件加盖公章（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）；法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖供应商公章，银行存款证明无效）；法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖供应商公章，银行存款证明无效），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书； 供应商是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明原件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书； |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须附相关证明材料原件或书面声明原件 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收的记录 | 供应商须提供投标截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章。依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税。 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳社会保障资金的记录 | 供应商须提供投标截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）原件或复印件加盖公章（任意一个月即可）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明函原件 |  |  |
|  |  | 在“信用中国”网站“中国政府采购网”信用情况符合财库[2016]125号文件的规定 | 投标人须提供本单位“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询结果截图。截图含被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商、列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询的时间须为本项目公告之日至投标截止日之间），如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。 |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书及委托人身份证 | 委托代理人作为供应商代表的提供法定代表人授权委托书原件（授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章）及委托代理人身份证原件；法定代表人作为供应商代表的提供法定代表人资格证明文件原件及法定代表人身份证原件 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供医疗器械经营许可证原件或复印件加盖公章； 所投产品医疗器械注册证（含登记表）原件或复印件加盖公章； 投标人为代理商须具相关的授权证明文件（第三包、第八包、第九包中所投产品为进口产品须提供）原件或复印件加盖公章； |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 投标文件签章 | 投标文件是否按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 |  |  |
|  |  | 投标报价 | 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；报价超过项目/包预算或最高限价或经评标委员会认定低于成本的 |  |  |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件按照招标文件规定的内容填写 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 未按招标文件规定递交投标保证金的、投标保证金金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件规定的 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 实质性响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求： |  |  |
|  |  | 附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
|  |  | 其他 | 违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审（ 30 分） | 投标报价 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价 注：对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予6%的扣除。 | 30.00 |
|  | 商务标评审（ 10 分） | 业绩 | 投标单位提供近三年内承担所投品牌类似产品业绩，每项业绩得1分，最高4分；投标单位提供近三年所投品牌类似产品销售业绩，每项业绩得1分，最高4分；（若分包中设置核心产品，业绩则以核心产品的类似产品业绩为主，核心产品的类似业绩最高得4分）须提供合同复印件加盖公章，未提供不得分。 | 10.00 |
|  |  | 政府采购政策 | - 投标产品属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得 1 分，否则不得分。 - 2、投标产品属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得1分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |
|  | 技术标评审（ 60 分） | 对招标文件技术参数要求的响应程度 | 技术参数及要求中一般技术要求，全部满足得50分，一项不满足扣5分，扣完为止。 注：投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 | 60.00 |
|  |  | 售后服务方案 | 在满足招标文件要求的质保期前提下，对本项目实施的售后服务方案及承诺（包括但不限于响应时间、网点分布、售后服务措施等）进行综合评价： - 售后服务标准严格、承诺详尽且完善、保障措施合理；可操作性强且优势明显得10分； - 售后服务描述全面、承诺详尽且完善、保障措施合理；可操作性较强且具有一定优势得 7 分； - 售后服务描述全面、承诺较详尽、保障措施较详尽标准满足得 4 分； - 售后服务描述简单、保障措施描述简单、承诺内容不全面或未提供售后服务方案的，得 1 分； 注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的投标或未提供售后服务方案的得 0 分。 |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |
|  | 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |
| 废标条款 |  | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

本项目将对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 第五部分   政府采购合同

合同格式

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方: 新疆生产建设兵团医院

乙    方:

新疆生产建设兵团医院 （甲方）所需          (项目名称)经以              （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，具有同等法律效力：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式、合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物及设备的名称、生产日期、制造商（厂家具体名称）、产地及品牌、规格型号、计量单位、数量及合同金额。

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格也可详见合同货物清单或耗材明细（附件），同投标文件中报价明细表）。

四、交付日期、地点及质保期

1、交付日期：合同生效之日起        日内交付。

2、交付地点：

3、质保期：设备安装验收合格之日起质保        年。

本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

合同签订五年内，与我院的任何信息系统对接所产生的所有费用均由乙方承担，包括信息系统所有供应商数据接口（包括设备方和医院现有业务软件方接口）相关费用。

乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

五、设备的包装

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

六、设备的安装、质量标准和检验方式、以及相关培训

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，通过货物制造厂商的出厂检验的，符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范：                                         （详细明确质量遵循标准，并详细注明文件号及文件名称），并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求，同时提供质量合格证书、使用说明书等书面文件。

2、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准：

（上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准）。当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明、报关单，免检产品须附免检相关资料。此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署书面验收单，以此作为付款依据及乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

9、培训方式：

培训时间：

培训地点：

以及培训所达到的效果：                     （如“直至操作人员能熟练操作”）。

七、维修方式：

- 请详细注明维修联系人、维修方式（频次）、维修电话、邮箱、QQ号。

- 维修人员需在每次履行维修义务后前往相关科室签署书面维修确认单，经双方签字确认后方可被认为履行完维修义务。书面维修确认单需留存作为合同履行依据。

八、付款方式

付款方式：安装调试验收合格后支付合同金额的30%，无故障运行半年后支付合同金额的60%，10%质保金，质保期满后一次性付清。

九、违约责任

1、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，违约金按总货款年息24%计算每日的违约金或一次性按总货款30%支付违约金 。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时（如延期交货达一个月时），甲方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

4、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）如遇国家、自治区或兵团、乌鲁木齐市相关行业部门政策发生变化，甲方可单方面解除或终止合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以向乌鲁木齐垦区人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十三、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章时生效。

十四、其他约定事项

1、乙方不得将合同转让给第三人。

2、其他事项：                                                   。3、未尽事宜，经双方协商后可签定补充协议，与合同正本具有相同的法律效力。

4、本合同一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

传真：                                传真：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

电子邮箱：                            电子邮箱：

固定及移动联系方式：                  固定及移动联系方式：

签订地点：                            签订地点：

签订日期：                            签订日期：

- 第六部分   投标文件格式

封面格式

- 投标文件

### 招标编号：

### 招标项目名称/包号：

### 采购人名称：

### 投标人名称（盖公章）：

###### 法定代表人或其授权代表签字（或签章）

- 响应文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；响应文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。

            - 附件 1：

##### 报价函

致：新疆创信达招标代理有限公司

在审阅了   （项目名称）     招标文件（项目编号：CXD      )(包括确已收到的补充修改文件)我方下述签字人将按照 招标文件 的规定提供的总价为 小写：    大写：	（用文字和数字表示的总价）的货物和服务。其中由小型和微型企业提供服务的价格为 		（用文字和数字表示），占总价的   %。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为中标人，我们将按照评审后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面中标结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

投标人： 	             （公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）

日期： 	年 	月   日

            - 附件 2：

报价一览表

招标编号： 	              分包编号：                        币种：人民币

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 付款方式 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注 1：本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。

注 2：此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。

注 3：如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

投标人： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）	 日期： 	年 	月 日

            - 附件 3：

##### 分项报价表

项目名称： 	分包编号：            招标编号：            	币种：人民币

| 序号 | 分项名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

  - 如若中标，创信达公司将根据此表所报单价及总价进行中标结果公告，请保持单价汇总金额与总价一致。

投标人名称： 	（公章）

法人代表或其授权人： 	（签字或签章）

- 附件 4：

商务条款偏离表

项目名称：                      招标编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“响应文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“响应文件的商务条款”中填写“无偏离”。

- 2.未声明部分将被视为已接受采购文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。

- 3.投标人可根据其响应内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

投标人： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）

日期：年	月	日

            - 附件5：资格、资信证明文件（格式）

            - 附件 5-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

            - 附件 5-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年 	月 	日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职       务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真：

电      话 ：

后附：

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力。

            - 附件 5-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上2019年或2020年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等

说明：

1、投标人在响应文件中，必须提供本单位2019年或2020年度由会计师事务所出具的财务审计报告，审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。（复印件并加盖本单位公章）

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

            - 附件 5-4     投标保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证或保证金收据的复印件作为缴纳凭证放在响应文件中，复印件上应加盖本单位公章；

附件5-5 近六个月中任意一个月投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明；

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

附件5-6 近六个月中任意一个月投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件， 加盖公章）

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

            - 附件 5-7（统一格式）

致：采购人

##### 投标人声明函

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位未被列入“全国企业信用信息公示系统”的经营异常名录或者严重违法企业名单。

7、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

8、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

9、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称： 	（盖章）

投标人授权代表(签字或签章) ： 		日	期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：1.按照招标文件的规定提供，并加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

            - 附件 5-8（统一格式）

##### 虚假应标承担责任声明

            - 致：采购人

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、评审、中标公示过程）及履行合同期间

（包括验收过程）发现我公司提供的服务（或产品）与投标（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或签章)： 	日	期：

说明：1. 按照招标文件规定提供，并加盖公章（自然人参与投标的无需盖章，需要签字）。

            - 附件 5-9（统一格式）

##### 信用记录查询声明

致：采购人

我单位在参加本次采购活动前，经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如我单位提供的本声明与实际情况不符，将作虚假投标处理。

特此声明。

投标人名称：	（公章） 日期：

            - 附件 5-10（格式自拟）

##### 投标人关联单位的说明（格式自拟）

            - 附件 5-11	投标人须知资料表要求的其他资格证明文件（如适用）：

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

- 2.原件、复印件上均应加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

            - 附件 6：招标文件要求的其他资格证明文件（格式）

            - 附件 6-1

            - 投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称： 		（盖公章）	 法人代表或其授权人： 	（签字或签章）

日 期：

附件 6-2

            - 投标人单位简介

（包括但不限于业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

            - 附件 6-3 投标人同类型项目案例情况介绍【如有】

【须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页）复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效，原件备查。如：投标人提供的业绩为保密项目，则证明文件中只需提供的合同首尾页，完整的合同原件由投标人授权代表随身携带，在评审时交由评标委员会详细审查】

            - 业绩列表

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 是否属于保密项目 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料。

投标人名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人： 	（签字或签章）

日 期：

            - 附件7（统一格式）保证金信息表

- 退还保证金申请函

致：新疆创信达招标代理有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的，（项目名称）（项目编号）的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

            - 附件8	开票信息（统一格式）

新疆创信达招标代理有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的  （项目名称）（项目编号） 招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：投标人需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如投标人需要开具增值税专用发票的须附投标人开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰复印件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如投标人在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

            - 附件 9	投标人企业类型声明函（统一格式）

            - 附件 9-1

##### 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号） 的规定，本公司为  	（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 	   （请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

- 2.本公司 	（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 3.本公司参加        单位的           项目采购活动（按投标形式选择填写）：

- £本公司为直接投标人提供本企业制造的货物/服务，由本企业承担工程、提供服务。

- £本公司为代理商，提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

- £本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 	。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

            - 附：声明函附件

| 投标人基本情况 |  | 小微企业划型标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知---工信部联企业[2011]300 号》文件，投标人所属行业为 业，小微企业划型标准为： 。 |
| 从业人员（人) |  |  |
| 营业收入/资产总额（万元) |  |  |
| 是否符合小微企业条件 |  |  |
| 本项目中涉及小微企业的产品/服务的名称、价格 |  |  |

            - 9-2 残疾人福利性单位声明函（统一格式，如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日     期：

| 附件10 技术投标偏离表（统一格式） 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 项目名称：	  招标编号：

注：

- 1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

- 2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

- 3.被邀请投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

投标人名称：                    （公章）

法人代表或其授权人： 		（签字或签章）

日 期：

- 附件 11	技术方案

投标人应根据招标文件《第三章 采购需求》的规定自行编写， 详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

- 1.投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

- 2.主要采购需求和性能的详细说明。

- 3.从采购方开始使用至招标文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 4.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的投标，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

- 5.售后服务方案；

- 6.招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；

- 7.投标人认为其它需要说明的事宜。