新疆生产建设兵团医院医疗设备一批采购项目

招标编号：CXD2021-01-078

招标文件

新疆创信达招标代理有限公司编制

2021年10月

目 录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	5

第三部分  采购需求	29

第四部分   评审方法	60

第五部分   政府采购合同	64

第六部分   投标文件格式	70

- 第一部分   招标公告

受 新疆生产建设兵团医院 (采购单位)委托，新疆创信达招标代理有限公司 （代理机构）对 CXD2021-01-78新疆生产建设兵团医院医疗设备一批采购项目（招标编号、项目名称）组织进行公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况
1、招标编号：CXD2021-01-078                                                     
2、项目名称：新疆生产建设兵团医院医疗设备一批采购项目
3、招标内容及要求：

| 分包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额 | 最高限价 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 术前内镜检查系统 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 55万元 | / | 否 |
|  | 1-2 | 声阻抗仪 | 1台 |  |  |  | 是 |
| 2 | 2-1 | 多功能产床 | 2台 | 详见本文件 采购需求 | 46万元 |  | 否 |
|  | 2-2 | 无影灯（移动式LED） | 3台 | 详见本文件 采购需求 |  |  | 否 |
| 3 | 3-1 | 超声引导妇科宫腔手术仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 30万元 |  | 否 |
|  | 3-2 | 高清电子阴道镜 | 1台 |  |  |  | 否 |
| 4 | 4-1 | 胎心监护仪 | 1套 | 详见本文件 采购需求 | 59万元 |  | 否 |
|  | 4-2 | 1拖6中央监护 | 1套 |  |  |  | 否 |
| 5 | 5-1 | 全自动酶免分析仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 110万元 |  | 否 |
| 6 | 6-1 | 激光治疗仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 180万元（激光治疗仪最高限价：140万） |  | 否 |
|  | 6-2 | 电子膀胱软镜 | 1条 | 详见本文件 采购需求 |  |  | 否 |
| 7 | 7-1 | 自动液基薄层细胞制片染色机 | 2台 | 详见本文件 采购需求 | 14万元 |  | 否 |
| 8 | 8-1 | 脉动真空灭菌器 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 58万元 |  | 否 |
|  | 8-2 | 低温等离子灭菌器 | 1台 |  |  |  | 否 |
| 9 | 9-1 | 多道生理记录仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 70万元 |  | 否 |
| 10 | 10-1 | 城北检验科设备更新一批 | 1批 | 详见本文件 采购需求 | 90万元 |  | 否 |
| 11 | 11-1 | 消毒供应中心手术器械 | 1批 | 详见本文件 采购需求 | 20万元 |  | 否 |
| 12 | 12-1 | 肢体气压仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 21万元 |  | 否 |
|  | 12-2 | 微波治疗仪 | 1台 |  |  |  | 否 |
|  | 12-3 | 全胸振荡排痰机 | 1台 |  |  |  | 否 |
| 13 | 13-1 | 体外高频骨病治疗机 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 30万元 |  | 否 |
| 预算金额 |  |  | 833万元 |  |  |  |  |

4、采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（1）鼓励节能政策：财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

（2）鼓励环保政策：财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

（3）扶持中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库【2011】181号）、关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库【2017】141号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知。（财库【2014】68号）

二、申请人的资格要求

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被 “中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本项目的政府采购活动；

（4）投标人须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械经营许可证；

（5）投标人所投产品须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械注册证（含登记表）；

（6）投标人为代理商须具有制造商的授权证明文件（第一包中的进口产品须提供）；

（7）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

符合资格的投标人应当在 2021年12月29日00:00 至 2022年1月6日23:59 期间在政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）网上下载文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（1）投标文件递交截止时间及开标时间：2022年1月19日上午11:00时。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

（2）递交投标文件地点及开标地点：政采云系统平台（https://www.zcygov.cn/）

网上开标

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

| 本项目采购人： | 新疆生产建设兵团医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 乌鲁木齐市天山区青年路232号 |  |  |
| 联系人姓名： | 夏主任 | 联系电话： | 0991-7580593 |
| 采购代理机构： | 新疆创信达招标代理有限公司 |  |  |
| 地址： | 乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦21F |  |  |
| 项目联系人： | 吴怡衡、李琦尔 | 联系电话： | 0991-8859860 |

第二部分  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | - 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 项目名称 |  | 新疆生产建设兵团医院医疗设备一批采购项目 |
| 2 | - 采购人 |  | 名 称：新疆生产建设兵团医院 地 址：乌鲁木齐市天山区青年路232号 联 系人：夏丽 联系电话：0991-2668500 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名 称：新疆创信达招标代理有限公司 地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦21F 联 系 人：吴怡衡、李琦尔 电 话：0991-8859860 电子邮箱：xjcxdzbdl@163.com |
| 4 | 投标人资格要求 |  | 1.投标人须符合政府采购法第二十二条款规定； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被 “中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标人，不得参与本项目的政府采购活动。 5.投标人须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械经营许可证； 6.投标人所投产品须具有国家行政主管部门颁发的有效的医疗器械注册证（含登记表）； 7.投标人为代理商须具有制造商的授权证明文件（第一包中进口产品须提供）； 8.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查材料 | 按本招标文件第四部分评审方法中资格审查评审标准的要求提供相关材料。 |
|  |  | 商务文件 | ☆投标函； ☆开标一览表； ☆投标报价明细表； ☆售后服务承诺书； ☆商务条款偏离说明表； 供应商认为有必要提供的声明及文件资料； 其他： |
|  |  | 技 术 文件 | 投标人自行编写的技术文件： ①货物主要技术指标和运行性能： <1>☆技术明细表（详细描述货物技术指标及性能，包括采用的新工艺、新技术、新材料等）； <2>同货物型号一致的产品手册、彩页、说明书等技术文件（包括但不限于招标文件中要求提供的投标产品样本、使用保养说明书、图纸以及产品检测报告和认定证书等技术资料）； <3>☆货物技术规范偏离表； ②货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单； ③货物安装方案及验收标准； ④质量保证措施和保证交货期措施； 其他： |
|  |  | 服务文件 | 投标人自行编写的服务文件： ①货物售后服务： <1>货物的保修期和售后服务的程序、内容及措施； <2>响应时间和技术支持情况； <3>培训方案及内容； ②售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表； ③服务项目偏离表。 其他： |
| 6 | 是否允许联合体投标 |  | £是。应满足要求： ☑否。 |
| 7 | 是否允许投报进口产品 |  | ☑是。（第一包中的声阻抗仪设备允许进口产品，其他分包不允许） □否。 |
| 8 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | ☑否。 □是。 中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 9 | 踏勘现场 |  | ☑自行踏勘。 □统一组织。 联系人：/ 联系电话：/ 踏勘时间：/ 踏勘地点：/ |
| 10 | 答疑接受时间 |  | 2022年 1月10日18:30（北京时间）前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：吴怡衡、李琦尔 联系电话：0991-8859860 提交方式：将疑问或澄清文件、授权人证明文件加盖单位公章的纸质资料递交至新疆创信达招标代理有限公司。 注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。 |
| 11 | 投标有效期 |  | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 12 | 投标截止时间（开标时间） |  | 详见本招标文件“第一部分招标公告” |
| 13 | 投标人在投标截止 时间前提交的文件 |  | 投标文件（具体要求见本表第15项） |
| 14 | 投标文件份数 |  | 采用不见面开标： 1.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点（政采云平台（https://www.zcygov.cn/）网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标无效。 2.投标截止时间之前投标人须将纸质投标文件三份（正本一份，副本两份）、格式为PDF的电子投标文件一份（U盘存储）送至或邮寄至采购代理机构处。 |
| 15 | 开标时间及地点 |  | □采用见面开标： 开标时间：同投标截止时间 开标地点： ☑采用不见面开标： 开标时间：详见本招标文件“第一部分招标公告” 开标地点：详见本招标文件“第一部分招标公告” 不见面开标默认解密时长： 30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 16 | 评标委员会的组成 |  | 评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表人 1人 评委确定方式：政采云专家库内随机抽取 |
| 17 | 投标保证金 |  | 缴纳方式：电汇、网银转账 金额：第一包： 11000元 第二包：9200元 第三包：6000元 第四包：11800元 第五包：22000元 第六包:46000元 第七包：2800元 第八包：11600元 第九包：14000元 第十包：18000元 第十一包：4000元 第十二包：4200元 第十三包：6000元 投标保证金必须以电汇或网银转账的形式由投标人的账户汇出，并汇入至新疆创信达招标代理有限公司保证金账户； 投标人必须在首次响应文件递交截止时间前2-3个工作日完成保证金缴纳工作。协商保证金的提交以新疆创信达招标代理有限公司保证金账户到账时间为准，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 以电汇或银行转账形式缴纳保证金的供应商注意事项： 在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号、包号（如分包）。每个项目须按照分包分别提交投标保证金，如：“CXD2021-01-078第几包” 开户名称：新疆创信达招标代理有限公司 银行名称：中国银行乌鲁木齐市建设路支行 行 号：104881006014 帐 号：107070741673 |
| 18 | 节能、环保要求 |  | 按国家有关节能环保政策执行： 采用综合评分法，加分幅度：详见本文件评审办法 采用最低评标价法，加分幅度：/ |
| 19 | 政府采购政策落实 |  | 19.1本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 19.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业制造业，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足以上（1）（2）两项条件并按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的投标总报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 （6）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 19.3节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于品目内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志品目内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。价格项加分具体方法详见商务评审表。供应商须按照招标文件格式要求在《环境标志产品明细表》、《节能标志产品明细表》中列明并附证书，否则，不予加分。 |
| 20 | 技术部分是否采用 “暗标”评审方式 |  | ☑否。 □是。 |
| 21 | 评审方法 |  | ☑资格后审 资格预审 ☑综合评分法 最低评标价法 综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 22 | 履约保证金 |  | 履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。 交纳金额：/ 收款单位：/ 开户银行：/ 银行账号：/ 项目完成验收合格无质量问题后退还。 |
| 23 | 代理服务费 |  | □不交纳。 ☑交纳。 交纳时间：中标人在收到中标通知书的同时，须向新疆创信达招标代理有限公司支付招标代理服务费 交纳金额：按本项目采购需求“招标代理服务费”条款所述执行 收款单位：新疆创信达招标代理有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 银行账号：146001516010004631 行 号：306881016853 |
| 24 | 付款方式 |  | 详见招标文件采购需求 |
| 25 | 交付日期 |  | 详见招标文件采购需求 |
| 26 | 交付地点 |  | 新疆生产建设兵团医院 |
| 27 | 保修期 |  | 详见招标文件采购需求 |
| 28 | 争议的解决 |  | 若采购人、中标人双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，可向采购人所在地法院提起诉讼 |
| 29 | 是否需要 提交样品 |  | ☑不需要 □需要，样品要求如下： |
| 30 | 现场陈述 |  | ☑不需要。 □需要，陈述要求如下： 陈述要求如下： 1、陈述内容：/ 2、陈述人员：/ 3、陈述时限：/ 4、陈述形式：/ 5、其他：(1)依照签到顺序依次进行；(2)投标人可放弃陈述，但需要签字确认。 |
| 31 | 其他 |  | 1、各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 |
| 32 | 招标人补充的其他内容 |  | 1.法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 2、各投标人按分包编制投标文件。 |

注：1、本表中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正；

2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

3、本表中“”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

4.投标文件制作工具，请在兵团公共资源交易信息网首页--下载中心--软件下载中进行下载。

- 投标人须知正文部分

一、总则

1.说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3 “服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的投标人。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人。

2.6 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7 “电子投标文件”指利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密和未加密的投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5 投标人在政采云平台内针对本项目报名并下载了电子采购文件。

3.6 投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4 除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1 投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2 投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

12.2.1 电子投标文件的编制

12.2.1.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13.投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4 本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7 本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1 技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2 暗标的编制要求

15.7.2.1 投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2 任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

四、投标保证金

16.投标保证金

16.1 投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，投标截止时间之前投标人须将纸质投标文件三份（正本一份，副本两份）、格式为PDF的电子投标文件一份（U盘存储）送至或邮寄至采购代理机构处。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前加密上传至政采云平台。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

20.开标

20.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应使用电子密钥（电子证书）参加开标并签到。

20.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密电子投标文件在政采云开标大厅进行解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”“投标文件组成”部分中，带“☆”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“☆”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或最高限价的或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标人名称或组织结构与报名时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第四部分“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3 电子招投标的应急措施

27.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的投标人不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

除前款第四项规定的情形外，项目废标后，如未变更采购方式，采购代理机构将依法重新组织招标。

29.2 有前款第一项规定的情形导致废标时，投标人只有2家的，可以改为竞争性谈判方式，在书面征得投标人同意并报经财政部门核准后，由采购人、采购代理机构按照竞争性谈判方式的程序组织采购。

29.2.1 转为谈判后，若投标人未能在评标委员会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，作废标处理。

八、履约保证金

30.履约保证金

30.1 履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定，在签订合同前交纳。

30.2 中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

- 代理服务费

31.代理服务费

- 采购代理机构按照如下标准，采用差额累进方式计算服务费。

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

计费基数：计费基数为包中标金额。

十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1 中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第21、22、24条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选投标人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6 违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36.询问

36.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购投标人投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 第三部分  采购需求

注：本采购需求中中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。本采购需求中“★”号条款为核心参数，投标人如不实质性响应将按无效投标处理，其他条款要求为一般条款。

一、采购需实现的目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购需实现的目标

投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、为落实政府采购政策需满足的要求

2.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文件规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕181号文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。中标、成交供应商为小型或微型企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为监狱企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.4 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

2.5 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点及付款方式：

3.1 采购标的的数量（货物需求一览表）

| 分包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额 | 最高限价 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 术前内镜检查系统 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 55万元 | / | 否 |
|  | 1-2 | 声阻抗仪 | 1台 |  |  |  | 是 |
| 2 | 2-1 | 多功能产床 | 2台 | 详见本文件 采购需求 | 46万元 |  | 否 |
|  | 2-2 | 无影灯（移动式LED） | 3台 | 详见本文件 采购需求 |  |  | 否 |
| 3 | 3-1 | 超声引导妇科宫腔手术仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 30万元 |  | 否 |
|  | 3-2 | 高清电子阴道镜 | 1台 |  |  |  | 否 |
| 4 | 4-1 | 胎心监护仪 | 1套 | 详见本文件 采购需求 | 59万元 |  | 否 |
|  | 4-2 | 1拖6中央监护 | 1套 |  |  |  | 否 |
| 5 | 5-1 | 全自动酶免分析仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 110万元 |  | 否 |
| 6 | 6-1 | 激光治疗仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 180万元（激光治疗仪最高限价：140万） |  | 否 |
|  | 6-2 | 电子膀胱软镜 | 1条 | 详见本文件 采购需求 |  |  | 否 |
| 7 | 7-1 | 自动液基薄层细胞制片染色机 | 2台 | 详见本文件 采购需求 | 14万元 |  | 否 |
| 8 | 8-1 | 脉动真空灭菌器 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 58万元 |  | 否 |
|  | 8-2 | 低温等离子灭菌器 | 1台 |  |  |  | 否 |
| 9 | 9-1 | 多道生理记录仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 70万元 |  | 否 |
| 10 | 10-1 | 城北检验科设备更新一批 | 1批 | 详见本文件 采购需求 | 90万元 |  | 否 |
| 11 | 11-1 | 消毒供应中心手术器械 | 1批 | 详见本文件 采购需求 | 20万元 |  | 否 |
| 12 | 12-1 | 肢体气压仪 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 21万元 |  | 否 |
|  | 12-2 | 微波治疗仪 | 1台 |  |  |  | 否 |
|  | 12-3 | 全胸振荡排痰机 | 1台 |  |  |  | 否 |
| 13 | 13-1 | 体外高频骨病治疗机 | 1台 | 详见本文件 采购需求 | 30万元 |  | 否 |

注：非单一产品采购项目时，将在“货物需求一览表”中标明其核心产品，不标明核心产品的产品均被视为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定处理。

3.2 采购项目交付或者实施的时间和地点及付款方式

（1）交货期：进口产品：合同签订后60个日历日内交货。

国产产品：合同签订后30个日历日内交货。

（2）交货地点：新疆生产建设兵团医院

（3）付款方式：安装调试验收合格后支付合同金额的90%，剩余10%质保期满后、乙方如约履行维保义务后，无质量问题15日内付清。

（4）报价要求：货交采购人指定地点/仓库人民币含税价(包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、相关税费以及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用)。如有遗漏，视为投标人免费提供。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述所有费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

- 技术规格及参数，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、效率等要求

| 品目号 | 品目名称 | 技术规格及参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 |  |  |  |  |
| 1-1 | 术前内镜检查系统 | 1.医用彩色微型摄像机： 1.1摄像头CCD尺寸；1/3″ CCD； 1.2功能按键：一个（编辑按钮）双按键（实现白平稳、冻结功能）； 1.3防水等级：IPX 8（CE标准最高级） ； 1.4分辨率≥ 800×600 ； 1.5水平解像度≥600线 ； 1.6最低照度≤0.6Lux ； 1.7信噪比 ≤60dB以上； 1.8信号输出VBS2路、Y/C1路、DVI1路； 1.9图像显示电子放大镜像； 1.10测光模式：医疗专用测光模式； 1.11安全认证：通过欧盟EN 60601-1-2：2007（医用电气设备电磁兼容要求）实验； 1.12电磁兼容：通过欧盟EN 60601-1-2：2007（医用电气设备电磁兼容要求）实验；认证证书CE认证。 2.监视器： 2.1≥19英寸，支持16.7M 颜色， 2.2兼容数字信号与模拟信号，有六种以上信号输入接口； 2.3分辨率≥1280 x 1024。 3.LED冷光源： 3.1冷光源可提供手术照明使用，采用LED发光体，亮度高，使用寿命长等优点， 3.2灯泡：LED 30W-100W 3.3色温：约 6000 K，照度：≥5,800,000 Lx 3.4灯泡寿命：约40000小时 3.5该光源采用高节能、低噪音（不超过30dB(A)），寿命长（最高可达50,000小时）的高新技术LED灯泡；它的色温相当于太阳光的色温约6000k,可以达到最佳的照明和色彩还原效果，为耳鼻喉手术及检查提供了一个无与伦比的照明条件。 4.图文工作站 4.1主机：专业品牌主机酷睿双核2G/500G/ DVD光驱/512M/显卡； 4.2全中文控制内面。Windows操作系统，19寸液晶显示屏。 4.3操作软件：医学专用软件；适合宫腔镜、腹腔镜、关节镜、膀胱镜等专用模板；高清晰图文采集系统，具有图像冻结、采集、存储、录像、病历查询、打印报告功能； 4.4彩色喷墨打印机1台 4.5图文工作站专用台车1台。 5.0°鼻窦镜： 5.1视场角：60° 5.2视向角：0° 5.3分辨率：9LP/mm 5.4放大倍率：2x 5.5工作长度：175m 5.6观察景深：1---50mm 适用范围：用于鼻腔、鼻窦部位的检查及穿刺引流。 6.30°鼻窦镜 6.1视场角：60° 6.2视向角：30° 6.3分辨率：9LP/mm 6.4放大倍率：2x 6.5工作长度：175m 6.6观察景深：1---50mm 适用范围：用于鼻腔、鼻窦部位的检查及穿刺引流。 7.70°鼻窦镜 7.1视场角：60° 7.2视向角：70° 7.3辨率：9LP/mm 7.4放大倍率：2x 7.5工作长度：175m 7.6观察景深：1---50mm 适用范围：用于鼻腔、鼻窦部位的检查及穿刺引流。 |  |  |
| 1-2 | 声阻抗仪 | 1.基本功能技术参数： 1.1鼓室压测量 (包括筛查、临床诊断) 1.2声反射阈测试 1.3声反射衰减测试 1.4咽鼓管功能测试(包括完整鼓膜、穿孔鼓膜) 1.5电脑和主机同步显示测试结果数据,便于用户打印及储存测试结果。 1.6≥10英寸彩色触摸屏控制 1.7双探头选择：主机探头+诊断型探头 1.8打印功能：内置热敏打印机，可快速打印测试结果 1.9USB端口连接计算机：有 2.声阻抗测试参数： 2.1测试频率 : 226 Hz ± 1% 85 dBSPL 2.2高频探测音： 1000 Hz ±1% 69 dBSPL 2.3声顺范围：226Hz 0.1 to 8.0 ml 1000Hz 0.1 to 15.0 mmho 2.4压力范围 : +200 to -400 daPa 2.5精度: ± 5 % 或±10daPa 2.6耳道容积范围: 0.1 to 8.0 ml 2.7测试时间：3-5秒 3.声反射测试参数: 3.1测试频率 : 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz ±1% 3.2测试信号: 噪音刺激 LP, HP 和 WN 3.3测试方法: 同侧，对侧 3.4同侧刺激强度: 70 dBHL ... 105 dBHL 3.5对侧刺激强度: 70 dBHL ... 120 dBHL 3.6刺激强度设置: 自动或手动 3.7同侧反射测试: AGC 4.声反射衰减参数: 4.1测试频率 : 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz 4.2测试信号: 噪音刺激 LP, HP 和 WN 4.3测试方法: 同侧，对侧 4.4同侧刺激强度: 60 dBSPL ... 105 dBSPL 4.5对侧刺激强度: 60 dBSPL ... 110 dBSPL 5.咽鼓管测试参数: 5.1测试方式：完整鼓膜、穿孔鼓膜 5.2测试频率 : 226 Hz ± 1% 85 dBSPL 5.3压力范围: +400 to -400 daPa |  |  |
| 第二包 |  |  |  |  |
| 2-1 | 多功能产床 | 1.主要技术参数： 1.1床面尺寸： ≥长度 2000mm×宽度920mm 1.2辅助台尺寸：≥长度500mm×宽度540mm 1.3辅助台升降高度：不小于110mm（气动升降） 1.4床面高度：最低≤590mm最高≥1000mm 1.5背板折转角度：下折≥5°上折≥65° 1.6座板上折角度：≥20° 1.7腿板外摆角度：≥30° 1.8腿板上折角度：≥20°（电动） 1.9腿板伸缩长度：≥60mm（机械） 1.10脚板上折角度：≥35°（气动升降） 1.11护栏翻转角度：180度旋转 2.性能要求 2.1升降方式采用液压电控 2.2产床须配有手持式、脚踏式并连操作开关，可顺利地完成从病床到分娩台的自动转变过程。 2.3脚踝托部可根据产妇状态及分娩状态分别可左右自动开闭，也可单独左分和右分，便于左右侧位接生，靠背、脚托部可根据分娩方式进行前后调节角度，坐板设有独立的上翘、后倾功能和脚踏开关，可适用于仰卧位、坐位、侧卧位、半卧位、蹲位、匍匐位等多种体位的分娩方式。 2.4预防产妇分娩中和病症的发生抢救方便，产床必须带一键自动下降复位功能（头低脚高位的心肺复苏急救位功能）。 2.5床上须配有蓝牙音响，可调节产妇的紧张心理。 2.6床底盘罩、升降柱外罩均采用工程塑料模具一次成型。 2.7整床床面为进口（PU）皮，经模具无缝一体成型，床面带有防水凹槽，防止羊水外泄。 2.8床底座须带有万向轮。 2.9主要电机及元器件、密封件、油泵均采用进口知名品牌，实行PLC控制以确保产床各运动部件和电器的可靠性。 |  |  |
| 2-2 | 无影灯（移动式LED） | 一、性能要求： 1.采用进口的LED冷光源作为手术照明。 2.LED无影灯为纯直流供电，无频闪。 LED无影灯寿命≥(50000h)。 具有色温可调功能。 5.采用数字方式调节灯光照度。 6.可选配交直流两用。 二、技术规格： 照度lux ≥80000 色温k 6700≥Tc≥3000（多档可调） 输入功率VA 30±10％ 显色指数 100≥Ra≥85 |  |  |
| 第三包 |  |  |  |  |
| 3-1 | 超声引导妇科宫腔手术仪 | 1.主要技术参数 1.1显示模式：具备B、B+B、4B、B+M、M型 1.2阴道专用探头：探测深度：≥40mm。纵向（轴向）分辨率：≤1mm（深度≤40mm）；横向（侧向）分辨力：≤2mm（ 深度≤30mm）； 1.3腹部探头：最大探测深度250mm。纵向（轴向）分辨率：≤2mm（深度≤80mm）、≤3mm（80mm＜深度≤130mm）；横向（侧向）分辨率：≤3mm（ 深度≤80mm）、≤4mm（80mm＜深度≤130mm； 1.4电动吸引器：手术用负压值在设定范围自动控制。瞬间抽气速率≥20L/min 1.5测量功能：常规测量（距离、周长、面积、体积、比例）；心脏测量（左心室、主动脉瓣、二尖瓣、肺动脉瓣、三尖瓣、心率）；产科测量（双顶径、股骨长、腹围、头围、头臀长、孕囊、胎重、胎龄、预产期），报告自动生成 1.6激活探头接口≥2个 1.7≥15寸高分辨率液晶显示器 1.8体位标记：≥40种 1.9动态范围：100-130dB,有参数预置，可自行设定动态范围、边缘增强、帧相关、γ校正。 1.10成像技术：THI组织谐波成像技术 1.11具有数字波束形成器32路AD采样通道 1.12 16级深度可调 1.13图像调节：上下、左右、黑白、焦点数、焦点位置、焦点间距、线密度、帧相关、M速度、声功率等可调 1.14电影回放：≥500帧，可手动或自动回放 1.15外接端口：须支持高速USB2.0（设备）、RS-232口、VIDEO OUT视频输出 1.16全数字波束形成技术,深度可视可调 系统具有诊断报告功能、注释功能、穿刺引导功能等 |  |  |
| 3-2 | 高清电子阴道镜 | 1.技术参数 1.1摄像系统光照度：1.0×103Lx～1.5×104Lx 1.2摄像系统图像像素≥200万 1.3系统图像分辨率≥800TVL 1.4放大倍数：光学1～32倍放大，数字1～12倍放大 1.5聚焦距离：（80～320）mm 1.6紫外光主峰波长范围：300nm～400nm，主峰波长365nm±5nm 1.7紫外光辐照强度: （0.5～15）mw/cm2 2.性能要求 2.1全面支持Windows10操作系统 2.2 1080P高清数字图像，临床检查更清晰、更真实，为分辨细小病灶提供有力帮助。 2.3图像像素≥200万像素，提供检验报告。 2.4图像分辨率≥800TVL，提供检验报告。 2.5光学放大32倍，提供检验报告。 2.6有效工作距离80-320mm，景深更长，图像自动调节更清晰，提供CFDA检验报告。 2.7大屏高清显示系统。 2.8原装进口一体化高清成像模块，全光学放大，提供原产地证明。 2.9通过镜头按键控制及手柄遥控控制多种方式实现放大、缩小、计时显示、白光、绿光、白平衡调节、图像冻结、聚焦、光源亮度调节等功能。 2.10具有遥控操作功能，方便快捷防抖动。 2.11摄像系统具有智能休眠功能，节能环保。 2.12采用多点高亮度无阴影LED双圈环形光源，能够再现组织的真实颜色，光源亮度能根据临床要求进行1-8级自由调节且数码显示光强度。 ★2.13具有固有荧光诊断功能，适用于宫颈癌前病变及宫颈癌早期的精准筛查和诊断，提供检验报告。 2.14可实现荧光图像同屏对比，方便诊断。 2.15支持病灶区筛查，具有早期、边界明确、无损伤、无交叉感染等优势。 2.16多种图像采集方式，支持视频二次静态采集。 2.17多种图像保存格式。 2.18可全屏显示。 2.19具有醋酸反应及计时录像功能。 2.20可对活检部位做标识。 2.21临床检查中遇到的特殊病变可与仪器内保存的专家图片库进行对比分析。 2.22具有LEEP手术报告、RCI、R-way、SWEDE、ShafiNazeer评分报告，报告格式可根据用户要求自定义。 2.23具有白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式。 2.24模板编辑、快速写入报告。 2.25具有病例统计、查询、调阅、备份等管理功能。 2.26软件具备刻录功能，可将资料刻录到光盘。 2.27系统手动/自动恢复功能。 2.28全金属直立防抖支架，超强稳定性，升降与调节观察定位灵活方便。 |  |  |
| 第四包 |  |  |  |  |
| 4-1 | 胎心监护仪 | - 整机 - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）； - 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚； - 采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册，并提供相关证明文件。 - 集成式探头槽支持多维度无限制旋转，无线探头可随意安放，提高医护人员工作效率； - 多床位监护：工作站最少同时监护4床单胎孕妇；仪器支持升级同时无线监护≥8个孕妇，最大化节约医疗空间； - 显示：配置≥21.5英寸医用一体机，更安全可靠，同时支持全触摸屏和键盘输入操作；中文/英文操作界面，界面简洁，易学易用； - 具有监护计时提醒功能，0-60分钟可选； - 能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统； - 符合国际标准的高级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节； - 信号重合报警功能； - 具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； - 掉电保护功能：每分钟自动暂存； - 具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印； - 工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护16床，实现数据的统一管理； - 胎儿监护指标 无线探头： - 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定，超声波束声强：<1mW/cm2 - 新式探头防水设计: IPX8防水等级； - 标配单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置； - 无线探头工作距离≥20m（明视），满足临床科室使用需求； - 无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次； - 一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放； - 无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值； 无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段。 |  |  |
| 4-2 | 1拖6中央监护 | 1.中央站部分 1.1≥21寸彩色屏幕显示，可根据监测需求多屏显示，最多支持1200床的有线/无线和遥测接入。 1.2主机配置：I5及以上处理器，内存≥4GB，硬盘≥1024G（含各类软件），集线器≥16口，配置打印机。 1.3可根据科室使用需求组件多层中央监护网络构架，分成中央站、工作站、查看站等等；中央站直接连接床旁设备，具有最高权限，可接受、解除病人，管理报警等等；工作站可连接多个中央站，支持病人信息回顾，并可控制床旁设备；查看站可以从中央站中选取病人进行集中监护。 1.4可连接床旁监护仪、遥测监护仪、除颤监护仪、转运监护仪等，并可通过互联互通模块将麻醉机、呼吸机、输液工作站等设备集成在中央站显示、回顾。 1.5双向控制功能，可通过中央站控制监护仪报警、接收病人、解除病人、血压测量等等。 1.6支持ST段分析工具、动态血压分析工具、24小时心电概览等等。 1.7回顾功能：（1）每台床边机≥240小时趋势数据存储及回顾（2）每台床边机≥720条报警事件存储及回顾（3）≥72小时全息波形存储及回顾（4）≥20000个历史病人的数据管理功能（5）病人监护信息的软盘导出，导入功能。 2.遥测监护系统部分（6台） 2.1标配心电监测，呼吸监测，血氧饱和度监测，脉搏监测，无创血压监测功能，进行动态血压监测并打印报告。 2.2采用彩色电容液晶显示触摸屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，≥100小时连续监护。一键进行横竖屏切换，竖屏显示更大数值、更多波形，方便护士查看测量值，一屏查看更多参数；横屏显示更长的波形，方便医生分析心电波形。 2.3屏幕分辨率大于等于480 × 320像素。屏幕可同时显示至少3个参数和2道波形。通过上下拖动屏幕能够查看所有的波形和参数。 2.4图形化心电导联状态显示，帮助护士快速定位问题部位。 2.5医护人员可以根据临床需要，灵活打开或关闭发射盒的显示屏。比如医生查房时，打开显示屏方便掌上浏览信息；病人需要休息时，关闭显示屏，则仅在中央站显示完整的监护和报警信息，避免声光对病人的打扰。 2.6具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。 2.7提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。 2.8具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 2.9提供≥23种心律失常事件的分析，包括房颤。 2.10血氧饱和度测量范围：0 - 100%，可显示弱灌注指数（PI）。即插即用型SpO2模块，提供SpO2，PR和弱灌注指数PI和Pleth波形；超薄轻巧血氧模块。 2.11血压测量范围：10 – 270 mmHg，提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式。 2.12支持动态血压监测（ABPM）功能。 2.13防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌落测试。 |  |  |
| 第五包 |  |  |  |  |
| 5-1 | 全自动酶免分析仪 | 1.基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 2.试剂应用范围：完全开放试剂系统 3.加样精确度 CV≤2%;准确度≤3% 4.工作模式： 可连续进样、连续进板、随到随做 5.样本位同时容纳（非连续装载）≥240个样本位：满足大标本量需求，减少频繁的样本装载 6.加样针：≥8通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应 7.加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能 8.液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能 9.同时加样板位16块96孔微板 10.加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染 11.振荡孵育模块：振荡孵育模块16个，能够同时孵育≥16块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能. 12.洗板机：每个洗板头为96通道192针 13.洗板位置≥2个 14.洗板残留量 ≤3μl 15.机械手功能：具有红外抓板检测，运行中不掉板 16酶标仪：内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm 17.试剂仓：具有≥40位试剂舱 18.试剂仓容量：≥60ml 19.台面设置：样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载 20.报警处理可选择：重试、忽略、终止运行，可选择处理模式不影响整体实验运行 21.断点运行可以从实验的任何一个步骤恢复实验 22.运行保障智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行 |  |  |
| 第六包 |  |  |  |  |
| 6-1 | 激光治疗仪 | 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术规格及要求 |
|  |  | 1 | 激光类型 | 倍频的半导体泵浦的Nd:YAG激光 |
|  |  | 2 | 光束模式 | 多模 |
|  |  | 3 | 激光运行模式 | 间歇加载，连续运行 |
|  |  | 4 | 主波长 | 532nm或2100nm |
|  |  | 5 | 功率 | ≥160W |
|  |  | 6 | 激光输出功率不稳定度 | 激光输出功率不稳定度:≤10% |
|  |  | 7 | 可见光透射比 | ≥30% |
|  |  | 8 | 瞄准光 | 红色、半导体激光 |
|  |  | 9 | 瞄准光波长 | 635 ± 5nm |
|  |  | 10 | 激光安全类型 | 4类 |
|  |  | 11 | 冷却方式 | 内循环水，无需外接冷却水 |
|  |  | 12 | 激光倍频器装置方式 | 密封式激光倍频器 |
|  |  | 13 | 高能激光吸收装置类型 | 主动冷却式 |
|  |  | 14 | 断水保护 | 当冷却系统发生阻断故障时，激光电源应能自动切断 |
|  |  | 15 | 显示屏 | 电阻式触摸屏，含中文显示 |
|  |  | 16 | 脚踏开关防水级别 | IPX8 |
|  |  | 17 | 脚踏开关安全装置 | 防误触脚踏罩 |
|  |  | 18 | 光纤类型 | 至少两种类型，侧出光光纤和直出光光纤 |
|  |  | 19 | 光纤类型 | 侧出光光纤，用于软组织汽化 |
|  |  | 20 | 光纤类型 | 直出光光纤，用于软组织切割、剜除 |
|  |  | 21 | 光纤接口类型 | SMA-905国际标准光纤接头 |
|  |  | 22 | 光纤适用波长 | 532nm±5nm |
|  |  | 23 | 光纤传输效率不稳定度 | ≤10% |
|  |  | 24 | 光纤传输效率 | ≥80% |
|  |  | 25 | 光纤抗拉强度 | ≥10N |
|  |  | 26 | 光纤发散角 | 不超过0.44±0.10rad |
|  |  | 27 |  | 不超过70°± 20° |
|  |  | 28 | 光纤弯曲抗疲劳性 | 光纤在500mm最小弯曲工作半径条件下应能反复弯曲100次，弯曲抗疲劳试验后，光纤传输效率应不小于试验前的90% |
|  |  | 29 | 光纤总长度 | 300cm±30cm |
|  |  | 30 | 治疗部分长度 | 345mm±34mm |
|  |  | 31 | 侧出型光纤治疗头外径 | ＜2.1mm |
|  |  | 32 | 直出型光纤治疗头外径 | ＞1.0mm |
|  |  | 33 | 光纤环氧乙烷残留量 | ≤0.1mg/g |
| 6-2 | 电子膀胱软镜 | 1.电子膀胱肾盂内窥镜 1.1视向角：0°。 1.2视场角：110°。 1.3景深：5- 50 mm。 1.4尖端部外径：7.2 Fr。 1.5尖端部设计：锥形头端。 1.6插入部外径：8.5 Fr。 1.7半圆形工作通道，纵向3.6Fr，横向6.0Fr， 1.8工作长度：670 mm，总长≥950mm。 1.9弯曲角度：上弯285°，下弯285°。 1.10图像质量：高清画质。 1.11使用范围：尿道、膀胱、肾脏，为可重复使用电子软镜。 1.12可重复使用免维护型，低温等离子消毒。 1.13自带摄像系统及显示器（高清）或与现有摄像系统相匹配。 1.14．配原厂消毒盒一个、测漏器一个。 2.电子内窥镜控制器基本参数 2.1白平衡：手动调节。 2.2光源控制：手动点灯，自动亮度调节。 2.3特殊成像功能：血管增强功能。 2.4输出分辨率：1920×1080 （30Hz）。 2.5输出接口：DVI×1，HD-SDI×2。 2.6灯泡：30W (LED)。 2.7灯泡色温：5000K-6500K。 2.8灯泡寿命：大于1万小时。 3.电子内窥镜控制器功能参数 3.1用于电子内窥镜全高清1080P图像输出控制器。 3.2内置高亮度冷光源及摄像一体式≥21寸高清显示屏。 3.3采用HDR处理技术，视频和图像明亮清晰。 3.4预设≥7种硬性内窥镜工作模式，匹配多种硬性内窥镜及接口。 3.5带有录像和拍照存储功能，可接USB2.0或USB3.0 U盘。 3.6无级自动连续可调光源控制，能自动输出所需光源亮度。 3.7具有血管增强功能。 |  |  |
| 第七包 |  |  |  |  |
| 7-1 | 自动液基薄层细胞制片染色机 | - 根据人体不同类型细胞其比重不同的特点，病变细胞核增生明显、核较大、比重大、沉降速度快，能快速沉降到玻片上与载玻上的粘附剂结合，利用此特点可以有效的将病变细胞进行富集，选择性捕获病变细胞，使病变细胞和具诊断价值的细胞平铺在玻片上，经仪器自动染色，制成背景清晰、诊断线索明确的薄层细胞涂片。 - 用于细胞病理学检查，配套不同的试剂盒可应用于包括宫颈细胞、痰液细胞、尿液细胞、针吸细胞、浆膜腔积液甲状腺穿刺液、浆膜腔积液、内窥镜刷检及灌洗液、乳腺溢液等液基细胞学制片染色。 3、全自动一键式操作，实现保存液瓶上机后自动完成标本转移、梯度离心、标本沉降、标本制片、标本染色的过程。整过程时间不超过70分钟。 4、高精度离心机，运行平稳，轻松实现标本的梯度离心。五组注射泵设计，采用高精度液体分配技术，实现标本从分离液的预处理到制片染色全过程的自动精准分配，严格控制样本和试剂用量，保证制片及染色效果的统一性。 5、机械臂自动加样转移标本，实现标本上机后自动混合、自动转移，实现制片染色的标准化的同时，可建立标准的AI人工智能阅片系统，实现远程阅片。 6、染色深浅模式有多种模式可选，其中包括三个预设的深染色模式、中染色模式、浅染色模式，以及2个自定义染色模式，自定义染色模式可以由用户通过设定苏木素及EA/OG的染色时间来调节染色的深浅，满足客户的个体化需求。 7、多种机器运行模式，包括支持制片染色模式、单独加样模式，单独染色模式，沉降染色模式，满足临床各种制片染色要求。 8、全自动批量处理标本，6-48人份多种选择，轻松满足临床客户需求。 9、制成的玻片诊断面积直径为13mm的圆，为主流面积标准。 10、分离液加液量为3ml--6ml,可自定义设置，系统默认为4.0ml。 11、保存液标本加样离心标本量为2ml--5ml,可自定义设置，系统默认为4.0ml。 12、离心后标本加样沉降标本量为0.4ml-1.5ml,可自定义设置，系统默认1.0ml。 13、各种染色液加液量为0.6ml-1.5ml,可自定义设置，系统默认1.0ml。 14、标准制片板两块，4X6矩阵式，共48位。 15、仪器触摸屏：≥7寸，采用内置嵌入式触控操作系统，电阻式触摸屏设计，操作界面简洁明了，操作简便、人性化，无需另行配置电脑。 16、系统自动保存上次操作参数，机器运行过程实时监控，实时显示仪器的进行状态。制片结束机器有提示音。 |  |  |
| 第八包 |  |  |  |  |
| 8-1 | 脉动真空灭菌器 | 1.技术要求 1.1 主体 1.1.1容积：900L～1000L 1.1.2主体结构：环形加强筋结构，多点进汽，多段加热。 1.1.3材质： 内壳SUS316L 不锈钢,≥6mm，SUS316L 不锈钢，≥8mm。必须提供不锈钢板材质证明 1.1.4设计压力：-0.1/0.3Mpa 1.1.5设计温度：144℃ 1.1.6使用寿命：10年/20000次灭菌循环 1.1.7夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个。多点进汽，进汽口数量≥6个。 1.1.8主体保温： 岩棉，厚度≥60mm 1.2 密封门 1.2.1门数量： 双门互锁 1.2.2材质：门板SUS304不锈钢，齿板Q245R碳钢。 1.2.3结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个 1.2.4动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。 1.2.5安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 1.2.6双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。 1.2.7门胶圈：必须为圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。提供实际设备照片 1.3 管路系统 1.3.1管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接 1.3.2阀门数量：5个气动阀，2个电磁阀 1.3.3泵：进口品牌，单级直连式水环真空泵 1.3.4阀：原装进口气动阀和电磁阀。气动阀保证400万次无故障运行。蒸汽减压阀减压范围在 1.3.5压变：原装进口，精度等级 1.3.6蒸汽源：外接蒸汽源 1.3.7降噪系统：节水降噪装置 1.3.8水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源 1.3.9维修方式：因场地限制，要求设备为左侧维修，所有配件、管路、电器均在一侧，设备+维修空间（宽度）≤2米，提供实际设备照片 1.3.10 换热装置：进口板式换热器，换热效率高，使用寿命长 1.4 控制系统 1.4.1PLC外壳：外壳采用碳钢材质，强度韧性高，抗干扰性强 1.4.1.1程序容量：程序容量512K，数据容量512K(带电池备份) 1.4.1.2网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 1.4.1.3功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI） 1.4.1.4通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，1.4.1.5能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等） 1.4.2系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全； 1.4.2.1屏幕颜色：64K真彩触摸屏； 1.4.2.2屏幕尺寸：≥8.4寸； 1.4.2.3分辨率：分辨率≥640 × 480； 1.4.2.4容量：≥32M Flash和≥32M RAM。 1.4.2.5防护等级：前面板 IP 65； 1.4.2.6辅助功能： 拥有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取。 1.4.2.7通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 1.4.3记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； 1.4.3.1热敏打印机记录：程序运行过程中的相关信息通过内置热敏打印机打印出来； 1.4.4记录内容 灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在热1.4.4.1敏打印机和选配的监控电脑中存储，并可通过与电脑连接的喷墨打印机打印出来； 1.4.4.2报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 1.4.5数据保存热敏纸：长效热敏纸在适宜的环境下可保存5年； 4.4.5.1系统操作屏幕内有可重复打印功能，防止因无打印纸、打印机故障造成物理记录缺失 1.4.6权限管理 操作员：具有设备操作相关权限； 1.4.6.1工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限； 1.4.6.2管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限。 1.4.7安全保护 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； 1.4.7.1门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 1.5 程序系统 1.5.1程序种类及数量 灭菌类程序：≥8套； 1.5.1.1测试类程序：≥3套； 1.5.1.2辅助类程序：≥2套。 1.5.2程序名称：织物、器械、橡胶、重负载、快速、液体、自定义一、自定义二程序、BD、PCD、泄露测试、干燥程序和预热程序等。 1.5.3程序运行时间 标准循环≦55分钟。 1.5.4脉动次数 标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。 1.5.5灭菌温度 121℃和134℃， 105～138℃可设。 1.5.6灭菌时间 121℃ 20分钟， 134℃ 5分钟，0～166分钟可设。 1.5.7 干燥时间8分钟和10分钟，0～166分钟可设。 1.6 物品装载: 1.6.1物品装载方式：标配消毒车搬运车装载，消毒车材质为SUS304。可在合理范围内订制层间距，搬运车标配碳钢喷漆。 1.6.2材质：消毒车标配SUS304，搬运车标配碳钢烤漆。 1.7 整体参数: 1.7.1设备功率：4KW 2.标准配置: 2.1 主体 1个 2.2 导轨 1个 2.4 消毒车 1辆 2.5 搬运车 2辆 3.办证 3.1该设备属于压力容器，由供应商免费负责办理好该设备的压力容器使用证等相关证件，提供压力表安全阀等计量器具配件一套备用。 |  |  |
| 8-2 | 低温等离子灭菌器 | 1.器械类适用于软、硬式内镜（宫腔镜、腹腔镜等）镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、冷疗探子、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、纤维和附件电子设备和导 2灭菌材料可用于： 2.2.1金属中的不锈钢、铝、青铜、钛等大多数金属灭菌。 3.塑料类可用于聚乙烯、乳胶、聚丙碳酸脂、聚乙炳、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚炳烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等材料灭菌。 4.主要规格及系统概述： 4.1主要技术参数 4.1.1灭菌方法：过氧化氢低温等离子灭菌技术。 4.1.2灭菌剂：与本机型相匹配的过氧化氢灭菌剂。灭菌剂量（定量）：9ML过氧化氢（每循环定量4.5ML）。封装方式为透气不漏液瓶装，任意角度放置不漏液，瓶内压力与大气压力保持一致适合远途运输。 4.1.3注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式（非卡匣式）。 4.1.4灭菌周期：时间42分钟—75分钟（每种操作模式必须定时）。 4.1.5灭菌模式：三种可选择操作模式（快速、标准、加强） 4.1.6每种选择模式均为双循环模式 4.1.7操作界面：全中文显示。 4.1.8灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。 4.1.9灭菌循环温度： 45℃±5℃。 4.1.10灭菌腔为竹节式分段结构组装而成，单节可拆卸和更换。腔体有损，可以单节更换，降低成本。并有实用新型专利。腔体容积≥156L，有效使用容积≥120L。（提供专利） 4.1.11显示灭菌时间：倒计时。 4.1.12灭菌记录：设备具有自动USB储存灭菌记录功能。电脑打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。 4.1.13生物检测：提供权威部门出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC9372）和嗜热脂肪杆菌芽孢（ATCC7953）灭菌效果的检测报告。 4.1.14监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示。灭菌剂剩余量监测功能，可以在灭菌剂用尽前，提醒客户；灭菌剂质保期检测功能，可以对注入灭菌器内部的灭菌剂的质保期进行监测，确保灭菌剂安全使用。 4.1.15报警系统：具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素—真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警。 4.1.16灭菌舱门：非触碰式自动感应门。门未接触探出腔体外的器械，自动门就可以做出保护动作。 ★4.1.17.灭菌性能：必须对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度≤600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的国家级检测报告。 4.1.18提供化学指示物（指示卡、指示胶贴及化学指示灭菌包装袋）18个月有效期的国家级检测报告。 4.1.19.数据端口免费接入医院网络系统。 |  |  |
| 第九包 |  |  |  |  |
| 9-1 | 多道生理记录仪 | 1.技术参数 1.1体表通道：12道全体表SECG通道。 1.2心内通道：≥ 16双极输入通道。 1.3有创血压BP通道≥2道。 1.4导管的插接有可视化的图示。 1.5具备外刺激仪接口。 1.6具有体表信号输出功能。 1.7高通滤波：多档可选；低通滤波：多档可选。 1.8具备ABL专用通道接口(提供检测报告证明）。 1.9工频滤波：可对任意导联单独进行自适应、50Hz滤波开关设置。 1.10采样率≥4KHz、16bit/通道。 1.11体表输入阻抗≥5.5MΩ，心内输入阻抗≥5.0 MΩ(提供检测报告证明）。 1.12体表共模抑制比≥97dB，心内共模抑制比≥97dB(提供检测报告证明）。 1.13系统能自动生成单极标测功能。 1.14血压测量范围0-300 mmHg。血压灵敏度控制10、20、40、50mmHg/DIV。 1.15能升级为同一厂家三维标测系统，（需提供三维标测系统注册证证明）。 1.16体表、心内增益多档可调，体表心电和心内心电必须具有1、2、5、10、20、40、50、100 、200、400 mm/mV档增益可调 (提供检测报告证明）。 2.多道生理记录仪硬件配置 2.1计算机主机： 双核CPU 、内存≥2G 、硬盘≥1TB,必须具有双硬盘双系统功能。 2.2DVD刻录机：4.7GB普通大容量刻录光盘，支持同盘多个病例刻录。 2.3前置放大器到计算机的高质量信号传输方式：光纤数字传输。 2.4显示系统：两个≥22寸，分辨率≥1600*1050及以上专用高分辨率彩色液晶显示器。 2.5打印系统：高速高分辨率激光打印机一台。 2.6专用可移动的设备台车按不同安装需求提供。 2.7电源系统：专用隔离供电系统。 2.8整机具有除颤防护功能，安全标准要达到国家医疗仪器的最高标准：Ⅰ类，CF级。 2.9心内插盒单板支持电极输入数≥30个（应提供清晰的实物照片或照片打印证明资料）。 3.多道生理记录仪软件配置 3.1正版Windows 10 操作系统、Microsoft Office软件、DSP处理系统。 3.2根据不同术者习惯、手术需要，设置多套模板程序，在术中快速切换。 3.3系统能控制导管电极的任意组合，自动完成导管间隔、连续、跳跃三种排列方式。 3.4任意心内通道发放刺激，任意通道激动顺序标测功能。 3.5必须为内置程控刺激仪1-8V步进方式，步进1V。 3.6触发方式：连续刺激、R波感知、RS2方式。 3.7可实现分屏对比、Holter实时查找、Mark实时标注、刺激自动存储、实时存储回放、后台图形编辑、激光打印、支持多屏显示、支持USB移动硬盘和光盘存储。 3.8全程事件自动存储；具备放电、刺激、标注、冻结、归类查找功能，自动生成多种手术类型的手术报告版本。 3.9具备“三机一体”功能：通过鼠标能控制多导仪、射频仪、内置式程控刺激仪的所有操作；实现三机无缝隙联动。（不能在多道生理记录仪软件操作界面上显示出射频消融仪一致实时界面将不符合要求）。 3.10实时刺激探测功能：意导联均可以在设定的刺激触发位置与选定的参数图自动对位。 |  |  |
| 第十包：城北检验科设备更新一批 |  |  |  |  |
| 10-1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1.主要技术参数 1.1方法学:化学发光法 1.2检测样本:血清、血浆、尿液 1.3样本管:具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。 1.4样本位:采用轨道进样，可放置≥50个样本，随时连续进样，支持自动重测 1.5急诊进样系统:具有急诊通道，急诊样本，优先处理 1.6样本整体性控制:液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足标记和管理 1.7样本管理:具有在机稀释，自动重检功能 1.8检测速度:测试速度≥170测试/小时 1.9试剂位:具有≥23个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏 1.10试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记 1.11反应杯:一次性可在机放置≥170个反应杯，并可随时添加 1.12反应盘恒温装置：非水浴，日常免维护保养。 1.13促甲状腺激素（TSH）:功能灵敏度≦0.02mIU/L 1.14 TSH满足功能灵敏度≤0.02mIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测。 1.15所做项目至少包括：甲状腺功能、传染病、骨代谢、肿瘤标志物、感染标志物、激素、心肌标志物、贫血标志物等。 1.16定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准 1.17校准要求:符合国家标准的原厂校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件 1.18用户界面:≥17寸高分辨率彩色触摸显示器，Windows10（64bit）操作系统或Linux操作系统,中文操作界面 1.19网络连接能力:有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力，免费接入我院信息化系统。 1.20校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证。 1.21售后服务：本地区有仪器厂家设立的服务中心，提供新疆经工商注册的营业执照。 |  |  |
| 10-2 | 全自动生化分析仪 | 1.检测速度：生化比色分析恒速：≥800 测试/小时,支持选配离子模块 2.分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法； 3.同时在线最大分析项目：≥179 个 4.试剂位: ≥179个，具备 24 小时 2-8℃冷藏功能， 5.样本位：≥180 个，不算扩展。 6.加样针：具有自动液面检测、随量跟踪、立体防撞等功能 7.进样方式： 智能灵活，圆盘式进样，具有独立的样本盘。 8.样本管兼容：标准试管、原始采血管、微量样本杯 9.最小试剂量：≤10ul，≤1ul 步进 10.最小样本量：≤1.5uL，0.1ul 步进。 11.最小反应体积：≤75uL 12.反应杯位：≥160个。 13.温控系统：非水浴加热，免维护，免保养，控制温度 在 37℃±0.1℃ 。 14.反应杯清洗：比色杯八阶温水自动清洗. 15.具有酶线性拓展功能 16.光学系统：光栅后分光，波长范围：340-800nm 任选，≥13个波长。 17.吸光度线性范围: 0-3.4Abs； 18.杂散光：吸光度不小于 2.3 19.样本针携带污染率：≤0.07% 20.条码功能：具有试剂条码扫描功能。 21.运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换，节省操作时间。 22.系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，且可溯源至国际参考方法，并提供溯源文件。 23.支持全血糖化功能。 24.拥有 CNAS 认可的标准化实验室。并提供证明文件。 25.维修服务：新疆有经工商注册的厂家直属服务机构，厂家专职工程师超过10名并提供当地社保证明 |  |  |
| 10-3 | 血气分析仪 | 1.方 法 学：电化学法，交流阻抗法 2.配套试剂 ：配套研发生产的血气生化测试卡，血气生化试剂包 3.上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡 4.工作模式 ：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，吸样量≤90微升 5.测试速率 ：≥20个测试/小时 6.检测通道： ≥1个检测通道 7.显示系统 ：≥8寸全触摸彩屏 8.软件系统 ：自带Linux操作系统或Windows10操作系统测试控制管理软件，可使用虚拟键盘 9.结果数据管理：最多可存储结果数据50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理 10.扫描系统： 内置激光扫描器，可扫描二维条码 11.通讯支持 ：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接 12.电源输入接口：3P电源端口，自带移动电池，断电至少支持50个测试 14.辅助判断：自带酸碱平衡图 15.操作培训：仪器自带操作动画 16.液路：仪器本身无液路，不需液路维护 17.电源：AC220V，频率50HZ 18.试剂卡储存方式：试剂卡独立包装，常温至少储存六个月 19.测试技术 ：电化学和交流阻抗 20. 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出≥10项直测参数 21.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥34项 22.试剂内标： 独特的内部标准作为试剂盒内部质控，对每个测试的变异因素进行校正 |  |  |
| 10-4 | 全自动五分类血细胞分析仪 | - 1.检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 - 2.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 - 3.检测参数：≥24项可报告参数（不含散点图和直方图） - 4.研究参数：≥5项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息 - 5.检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 - 6.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能 - 7.进样器容量：≥35个 - 8.进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 - 9.样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤25μl - 10.检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时 - 11.进样方式：全自动进样，封闭进样 - 12.排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 - 13.WBC线性范围：0~300×109/L - 14.CRP线性范围：0.3~300mg/L - 15.CRP携带污染：≤1.0% - 16.具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 - 17.售后服务体系：生产厂家在本地有工商注册的办事机构及售后服务中心，并提供售后工程师名单。 |  |  |
| 10-5 | 全自动血凝分析仪 | 1.测试原理：磁珠法和免疫比浊法 测试速度： ≥180PT/H 2.D二聚体检测速度：≥50 T/H 3.凝固法检测通道：≥ 4个 4.免疫比浊法检测通道：≥3个独立通道 5.预温通道：≥12个 6.急诊位：急诊样品任意插入，优先检测，不占其他样品位 7.标本位： ≥60个，均带LED指示灯，原试管直接插入，并可兼容微量标本特殊试管 8.试剂位：≥10个，均带LED指示灯，带试剂冷藏 9.测试杯：≥1000个含钢珠测试杯自动单个连续导入 10.准确度： ±3％ 11.重复性误差：不大于3％ 12.温度稳定性：±0.2℃ 13.传送系统：具有高寿命、自动抓杯系统（自主研发，提供专利证明文件）；机械手带抓杯感应功能，抓杯滑脱时能报警提示； 14.加样系统：双加样针：试剂和样本均带液位检测，试剂针带恒温控制 15.自动稀释：样本自动稀释，支持多试剂因子实验，异常标本自动重发试验 16.自动定标：定标曲线，多点定标机内自动完成倍比稀释 17.质控体系：用户可定义的质量控制程序，提供标准质控文件和统计图 18.操作界面：视窗中文操作平台 19.质量认证：通过ISO9001或ISO13485质量体系认证 20.售后服务体系：生产厂家在本地有工商注册的办事机构及售后服务中心，并提供售后工程师名单和在新疆缴纳社保的证明（有证明资料） |  |  |
| 第十一包 |  |  |  |  |
| 11-1 | 消毒供应中心手术器械 | 手术室临床器械器具表. 名称; 规格; 数量. 弯钳; 12.5; 150. 直钳; 12.5; 300. 弯钳; 14; 200. 直钳; 14; 300. 敷料剪; 14; 200. 组织剪; 14; 100. 组织镊; 14; 150. 敷料镊; 14; 150. 弯钳; 16; 300. 组织镊; 16; 50. 敷料镊; 16; 50. 敷料剪; 16; 50. 组织剪; 16; 20. 精细五官科有齿镊; 50. 精细五官科无齿镊; 50. 精细五官科直剪; 50. 精细五官科弯剪; 20. 刀柄; 4号; 20. 刀柄; 7号; 100. 舌钳; 4. 开口器; 5. 金属压舌板; 10. 细头持针器; 16; 50. 不锈钢镊桶; 大号; 20. 不锈钢镊桶; 小号; 50. |
| 第十二包 |  |  |  |  |
| 12-1 | 肢体气压仪 | 1.柜式一体机，可同时使用两个十二腔气囊。 2. 7寸彩色触摸屏加旋转编码器操作，操作简便。 3.时间设定功能时间范围为不少于0～60min，步长1min。 4.生物波功能： 4.1生物波输出≥4组； 4.2输出模式≥3种； 4.3脉冲频率应为不少于1Hz～99Hz连续可调，步长为1Hz，脉冲宽度为500μs。 5.充气模式：基础充气模式≥8种。 6.治疗仪压力范围：5～25kPa可调。 7.极限压强≤40kPa，且超过2kPa的持续时间应不大于3min。 8.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施。 9.手动释压器：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施。 10.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识。 11.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于70dB。 12.本产品取得计算机软件著作权。 13.生物波输出模式分为连续波、正弦波和方波三种模式。 14.手动释压，功能开关。 |  |  |
| 12-2 | 微波治疗仪 | 1.技术参数： 1.1工作频率：2450MHz±50MHz. 1.2单头辐射器 1.3配有可旋转支臂，方便医务人员操作 1.4治疗时间：1～20min 1.5输出方式：连续式和脉冲式 1.6最大输出强度：不小于150W 1.7微电脑控制，输出功率更加稳定 1.8输出功率过载保护，治疗更加安全 |  |  |
| 12-3 | 全胸振荡排痰机 | - 1.适用范围：适用于肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。适用人群：成人和儿童。 - 2.主要构成：由电源线、主机、手持压缩器、充气背心\胸带、波纹连接管、压缩式雾化器组成。 - 3.机型：柜式机，方便移动。 - 4.成人，儿童一体机（有儿童专用自动模式） - 5.显示方式：真彩触摸屏。 - 6.操作方式：触摸操作。 - 7.压力范围：不小于0.4kPa~4.0kPa，步距0.3kPa。 - 8.振动频率：不小于5Hz~30Hz，步距1Hz，连续可调。 - 9.手动模式：治疗过程中可以随时更改治疗参数。 - 10.不小于6种自动模式：分为儿童模式和成人两大模式，又各有轻柔，标准，加强三种模式。 - 11.系统内设3种儿童专用模式。 - 12.自定义模式：将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节。 - 13.定时时间：1min-99min，连续可调，步长为1min。 - 14.手持线控器：治疗过程中一键急停。 - 15.防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒。 - 16.设备具有雾化功能。 |  |  |
| - 第十三包 |  |  |  |  |
| 13-1 | 体外高频骨病治疗机 | 1.产品适用于急性与亚急性炎症、损伤、肌腱损伤、肌肉损伤、关节炎、扭挫伤、血肿、肌筋膜炎等。 - 2.整机功能 - 2.1.高频源工作电压和工作电流显示； - 2.2.电压调节 - 2.3.阻抗调节 2.4.治疗时间设定 2.5.紧急停机按钮 2.6.可移动治疗床 2.7.电感式加热 3.技术参数 3.1.输出频率：30.32MHZ±1.5MHZ 3.2.输出功率：0～800VA无级可调；最大功率800VA±20% 3.3.额定输入功率：不大于3000VA+10% 3.4.仪器规格 3.4.1.主体：长*宽*高 约780*600*1100（mm） 3.4.2.床体：长*宽*高 约1230*700*750（mm） 3.4.3. 治疗筒：直径：约260mm；长：约500mm 腿部治疗筒：直径：约140mm；长：约500mm 3.4.4.托板：左右各一个，行程：150mm。 |  |  |

注：

1.投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格及参数中有特殊要求的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格及参数的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格及参数中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料 （或证明材料）的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.如果所供产品有特殊的工作条件要求，投标人应在投标文件中加以说明。

3.投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标文件将按无效投标处理。

4.编制响应文件时，投标人应详细列出设备的品牌、型号、配置参数及所投产品的技术支持资料，不得复制招标文件中的技术参数，否自视为无效响应。

5.投标人所投产品须为全新产品。

四、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在出厂前对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具出厂合格证书。

2.货物运抵采购项目交付的地点并安装、调试完成后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件、投标文件和国家或行业相关验收规范。经验收小组测试验收合格的，双方签署质量验收报告，视为产品验收合格，验收合格时间以质量验收报告上记载的时间为准。如验收时需要验收专用仪器或工具的,由中标人提供并承担相关费用。

五、采购标的的其他技术、服务等要求

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包所有产品最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训，至用户设备操作人员可独立操作为止。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1.投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如果有）。

2.投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

3.投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按生产厂家标准执行。

5.质保期：本项目为自设备安装、调试、验收合格之日起36个月（本采购需求中“三、技术规格及参数，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、效率等要求”中有不同要求的，按“三、技术规格及参数，需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、效率等要求”的质保期要求执行。保修范围应包括提供的所有软件、硬件（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。质量保证期满后，投标人仍应负责提供终身免费维修服务，只能收取零配件费（零部件应保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等。

6.投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品至少十年的零配件供应及维修、保养。投标时须提供有关其投标产品新疆地区或西北地区或全国专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备、提供800或400全国免费电话等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

7.设备出现故障后，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，到达现场时间小于4小时，24小时内排除故障。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

8.投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。如果是软件系统安全漏洞或程序 BUG成交供应商须提供软件终生的免费升级和维护。

- 第四部分   评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明原件或复印件加盖公章 |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商是法人的，法人单位成立一年以上的须提供投标截止日前上一年度经审计的财务审计报告复印件加盖公章（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）；法人单位成立一年以内的须提供成立当月至投标截止日前上个月的财务报表复印件加盖公章（须包括资产负债表、利润表、现金流量表等）或基本开户银行在投标截止日前三个月内开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖供应商公章，银行存款证明无效）；法人单位成立三个月以内的须提供基本开户银行开具的资信证明（原件或该原件的复印件，复印件须加盖供应商公章，银行存款证明无效），或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书； 供应商是其他组织或自然人的，须提供银行出具的资信证明原件或自行编写具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书； |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须附相关证明材料原件或书面声明原件 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收的记录 | 供应商须提供投标截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章。依法免税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税。 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳社会保障资金的记录 | 供应商须提供投标截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）原件或复印件加盖公章（任意一个月即可）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明函原件 |  |  |
|  |  | 在“信用中国”网站“中国政府采购网”信用情况符合财库[2016]125号文件的规定 | 投标人须提供本单位“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录若被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商、列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（查询的时间须为本项目公告之日至投标截止日之间），如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。 |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书及委托人身份证 | 委托代理人作为供应商代表的提供法定代表人授权委托书原件（授权委托书应由法定代表签名并加盖企业公章）及委托代理人身份证原件；法定代表人作为供应商代表的提供法定代表人资格证明文件原件及法定代表人身份证原件 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供医疗器械经营许可证原件或复印件加盖公章； 所投产品医疗器械注册证（含登记表）原件或复印件加盖公章； 投标人为代理商须具相关的授权证明文件原件或复印件加盖公章（第一包中的进口产品需提供）； |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标人名称 | 是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 投标文件签章 | 投标文件是否按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 |  |  |
|  |  | 投标报价 | 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；报价超过项目/包预算或最高限价或经评标委员会认定低于成本的 |  |  |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件按照招标文件规定的内容填写 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 未按招标文件规定递交投标保证金的、投标保证金金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件规定的 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 实质性响应 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求： |  |  |
|  |  | 附加条件 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |
|  |  | 其他 | 违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审（ 30 分） | 投标报价 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价 注：对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予6%的扣除。 | 30.00 |
|  | 商务标评审（ 10 分） | 业绩 | 提供近五年内类似产品业绩，每项业绩得1分，最高5分；投标单位提供近五年所投类似产品销售业绩，每项业绩得1分，最高4分；须提供合同复印件加盖公章，未提供不得分。 | 10.00 |
|  |  | 政府采购政策 | - 投标产品属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得 0.5分，否则不得分。 2、投标产品属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件）得0.5分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖本单位公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 |  |
|  | 技术标评审（ 60 分） | 对招标文件技术参数要求的响应程度 | 技术参数及要求中一般技术要求，全部满足得50分，一项不满足扣5分，扣完为止。 注：投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本采购文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 | 60.00 |
|  |  | 售后服务方案 | 在满足招标文件要求的质保期（保修期）前提下，对本项目实施的售后服务方案及承诺（包括但不限于响应时间、网点分布、售后服务措施等）进行综合评价： 售后服务标准严格、承诺详尽且完善、保障措施合理；可操作性强且优势明显得10分； 售后服务描述全面、承诺详尽且完善、保障措施合理；可操作性较强且具有一定优势得 7 分； 售后服务描述全面、承诺较详尽、保障措施较详尽标准满足得 4 分； 售后服务描述简单、保障措施描述简单、承诺内容不全面或未提供售后服务方案的，得 1 分； 注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的投标或未提供售后服务方案的得 0 分。 |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |
|  | 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |
| 废标条款 |  | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

本项目将对小型和微型企业产品（含监狱企业、残疾人福利性单位）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 第五部分   政府采购合同

合同格式

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方: 新疆生产建设兵团医院

乙    方:

新疆生产建设兵团医院 （甲方）所需          (项目名称)经以              （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，具有同等法律效力：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式、合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物及设备的名称、生产日期、制造商（厂家具体名称）、产地及品牌、规格型号、计量单位、数量及合同金额。

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格也可详见合同货物清单或耗材明细（附件），同投标文件中报价明细表）。

四、交付日期、地点及质保期

1、交付日期：合同生效之日起        日内交付。

2、交付地点：

3、质保期：设备安装验收合格之日起质保        年。

本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

合同签订五年内，与我院的任何信息系统对接所产生的所有费用均由乙方承担，包括信息系统所有供应商数据接口（包括设备方和医院现有业务软件方接口）相关费用。

乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

五、设备的包装

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

六、设备的安装、质量标准和检验方式、以及相关培训

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，通过货物制造厂商的出厂检验的，符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范：                                         （详细明确质量遵循标准，并详细注明文件号及文件名称），并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求，同时提供质量合格证书、使用说明书等书面文件。

2、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准：

（上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准）。当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明、报关单，免检产品须附免检相关资料。此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署书面验收单，以此作为付款依据及乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

9、培训方式：

培训时间：

培训地点：

以及培训所达到的效果：                     （如“直至操作人员能熟练操作”）。

七、维修方式：

请详细注明维修联系人、维修方式（频次）、维修电话、邮箱、QQ号。

维修人员需在每次履行维修义务后前往相关科室签署书面维修确认单，经双方签字确认后方可被认为履行完维修义务。书面维修确认单需留存作为合同履行依据。

八、付款方式

付款方式：安装调试验收合格后支付合同金额的90%，剩余10%质保期满后、乙方如约履行维保义务后，无质量问题15日内付清。

九、违约责任

1、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，违约金按总货款年息24%计算每日的违约金或一次性按总货款30%支付违约金 。

2、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

3、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时（如延期交货达一个月时），甲方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

4、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）如遇国家、自治区或兵团、乌鲁木齐市相关行业部门政策发生变化，甲方可单方面解除或终止合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以向乌鲁木齐垦区人民法院提起诉讼。

2、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十三、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章时生效。

十四、其他约定事项

1、乙方不得将合同转让给第三人。

2、其他事项：                                                   。3、未尽事宜，经双方协商后可签定补充协议，与合同正本具有相同的法律效力。

4、本合同一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。

甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

传真：                                传真：

开户行：                              开户行：

账号：                                账号：

邮政编码：                            邮政编码：

电子邮箱：                            电子邮箱：

固定及移动联系方式：                  固定及移动联系方式：

签订地点：                            签订地点：

签订日期：                            签订日期：

- 第六部分   投标文件格式

封面格式

- 投标文件

### 招标编号：

### 招标项目名称/包号：

### 采购人名称：

### 投标人名称（盖公章）：

###### 法定代表人或其授权代表签字（或签章）

- 响应文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；响应文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。

            - 附件 1：

##### 投标函

致：新疆创信达招标代理有限公司

在审阅了   （项目名称）     招标文件（项目编号：CXD      )(包括确已收到的补充修改文件)我方下述签字人将按照 招标文件 的规定提供的总价为 小写：    大写：	（用文字和数字表示的总价）的货物和服务。其中由小型和微型企业提供服务的价格为 		（用文字和数字表示），占总价的   %。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为中标人，我们将按照评审后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面中标结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

投标人： 	             （公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）

日期： 	年 	月   日

            - 附件 2：

报价一览表

招标编号： 	              分包编号：                        币种：人民币

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 付款方式 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注 1：本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。

注 2：此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。

注 3：如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

投标人： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）	 日期： 	年 	月 日

            - 附件 3：

##### 分项报价表

项目名称： 	分包编号：            招标编号：            	币种：人民币

| 序号 | 分项名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1. 如果按分项报价计算的结果与总价不一致,以分项报价为准修正总价。

  - 如若中标，创信达公司将根据此表所报单价及总价进行中标结果公告，请保持单价汇总金额与总价一致。

投标人名称： 	（公章）

法人代表或其授权人： 	（签字或签章）

- 附件 4：

商务条款偏离表

项目名称：                      招标编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“响应文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“响应文件的商务条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受采购文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。

3.投标人可根据其响应内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

投标人： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： 	（签字或签章）

日期：年	月	日

            - 附件5：资格、资信证明文件（格式）

            - 附件 5-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

            - 附件 5-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年 	月 	日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职       务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真：

电      话 ：

后附：

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力。

            - 附件 5-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上2019年或2020年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等

说明：

1、投标人在响应文件中，必须提供本单位2019年或2020年度由会计师事务所出具的财务审计报告，审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。（复印件并加盖本单位公章）

2、如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

            - 附件 5-4     投标保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证或保证金收据的复印件作为缴纳凭证放在响应文件中，复印件上应加盖本单位公章；

附件5-5 近六个月中任意一个月投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明；

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

附件5-6 近六个月中任意一个月投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件， 加盖公章）

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

            - 附件 5-7（统一格式）

致：采购人

##### 投标人声明函

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位未被列入“全国企业信用信息公示系统”的经营异常名录或者严重违法企业名单。

7、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

8、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

9、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称： 	（盖章）

投标人授权代表(签字或签章) ： 		日	期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：1.按照招标文件的规定提供，并加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

            - 附件 5-8（统一格式）

##### 虚假应标承担责任声明

            - 致：采购人

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、评审、中标公示过程）及履行合同期间

（包括验收过程）发现我公司提供的服务（或产品）与投标（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或签章)： 	日	期：

说明：1. 按照招标文件规定提供，并加盖公章（自然人参与投标的无需盖章，需要签字）。

            - 附件 5-9（统一格式）

##### 信用记录查询声明

致：采购人

我单位在参加本次采购活动前，经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如我单位提供的本声明与实际情况不符，将作虚假投标处理。

特此声明。

投标人名称：	（公章） 日期：

            - 附件 5-10（格式自拟）

##### 投标人关联单位的说明（格式自拟）

            - 附件 5-11	投标人须知资料表要求的其他资格证明文件（如适用）：

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.原件、复印件上均应加盖本单位公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

附件 6：招标文件要求的其他资格证明文件（格式）

            - 附件 6-1

            - 投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称： 		（盖公章）	 法人代表或其授权人： 	（签字或签章）

日 期：

附件 6-2

            - 投标人单位简介

（包括但不限于业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

            - 附件 6-3 投标人同类型项目案例情况介绍【如有】

【须提供业绩合同主要页（含：首页、服务内容信息页、合同金额页、签字盖章页）复印件加盖公章，时间以合同签订日期为准，合同签订方必须是投标人自身，存在控股、管理关系投标人之间签订的合同无效，原件备查。如：投标人提供的业绩为保密项目，则证明文件中只需提供的合同首尾页，完整的合同原件由投标人授权代表随身携带，在评审时交由评标委员会详细审查】

            - 业绩列表

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 是否属于保密项目 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料。

投标人名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人： 	（签字或签章）

日 期：

            - 附件7（统一格式）保证金信息表

- 退还保证金申请函

致：新疆创信达招标代理有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的，（项目名称）（项目编号）的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

            - 附件8	开票信息（统一格式）

新疆创信达招标代理有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的  （项目名称）（项目编号） 招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：投标人需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如投标人需要开具增值税专用发票的须附投标人开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰复印件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如投标人在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

            - 附件 9	投标人企业类型声明函（统一格式）

            - 附件 9-1

##### 投标人企业类型声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号） 的规定，本公司为  	（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为 	   （请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司 	（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本公司参加        单位的           项目采购活动（按投标形式选择填写）：

£本公司为直接投标人提供本企业制造的货物/服务，由本企业承担工程、提供服务。

£本公司为代理商，提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

£本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为 	。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

            - 附：声明函附件

| 投标人基本情况 |  | 小微企业划型标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知---工信部联企业[2011]300 号》文件，投标人所属行业为 业，小微企业划型标准为： 。 |
| 从业人员（人) |  |  |
| 营业收入/资产总额（万元) |  |  |
| 是否符合小微企业条件 |  |  |
| 本项目中涉及小微企业的产品/服务的名称、价格 |  |  |

            - 9-2 残疾人福利性单位声明函（统一格式，如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日     期：

            - 9-3	监狱企业声明函（统一格式，如适用）

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日     期：

附件10   技术投标偏离表（统一格式）

| 项目名称： 招标编号： 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.被邀请投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

投标人名称：                    （公章）

法人代表或其授权人： （签字或签章）

日 期：

- 附件 11	技术方案

投标人应根据招标文件《第三章 采购需求》的规定自行编写， 详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

2.主要采购需求和性能的详细说明。

3.从采购方开始使用至招标文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

4.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的投标，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

5.售后服务方案；

6.招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；

7.投标人认为其它需要说明的事宜。