乌鲁木齐国际医院公共卫生临床楼医疗设备采购项目（第一包：ICU手麻）

招标文件

项目名称：乌鲁木齐国际医院公共卫生临床楼医疗设备采购项目

（第一包：ICU手麻）

项目编号：JWZB(2025)Z-200-1

采购单位：乌鲁木齐国际医院

采购代理机构：新疆经纬招标有限责任公司

目  录

第一部分   招标公告	3

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第三部分   采购需求	33

第四部分   评审方法（综合评分法）	100

第五部分   合同格式及合同条款	107

第六部分   投标文件格式	119

- 第一部分   招标公告

项目概况 乌鲁木齐国际医院公共卫生临床楼医疗设备采购项目（第一包：ICU手麻）的潜在供应商应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年7月15日11:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JWZB（2025）Z-200-1

项目名称：乌鲁木齐国际医院公共卫生临床楼医疗设备采购项目（第一包：ICU手麻）

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6023230

最高限价（元）：6023230

采购需求：

标项名称：第一包：ICU手麻

数量：1

预算金额（元）:6023230

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：

合同履约期限：标项 1，合同签订后20天交货

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购项目；

3、本项目的特定资格要求：

【标项1】

- 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。

三、获取招标文件

时间：2025年5月26日至2025年6月3日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：政采云平台线上

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月15日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月15日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国

密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。
   3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：无

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：乌鲁木齐国际医院

地    址：乌鲁木齐市经济技术开发区莲湖路50号

联系方式：15099082859

2、采购代理机构信息

名   称：新疆经纬招标有限责任公司

地   址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室

项目联系人：王晓晶      项目联系方式：13999206711

第二部分   投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 乌鲁木齐国际医院公共卫生临床楼医疗设备采购项目（第一包：ICU手麻） |
| 2 | 采购人 |  | 名 称：乌鲁木齐国际医院 地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区莲湖路50号 联系方式：15099082859 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 名 称：新疆经纬招标有限责任公司 地 址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室 联系人：王晓晶 联系方式：13999206711 |
| 4 | 采购内容 |  | 第一包：ICU手麻（具体内容详见“第三部分采购需求”） |
| 5 | ★投标人资格要求 |  | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、特殊资格条件： 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项。 |
| 6 | 投标文件的组成部分 | 封面 | 投标文件封面； |
|  |  | 资格审查文件 | (1)★营业执照（自然人提供身份证明文件、事业单位提供事业单位法人证书）； (2)★法定代表人身份证明及授权委托书（法人组织提供授权委托书、其他组织提供负责人授权书、自然人提供身份证明文件）； 备注：自然人提供身份证 (3)★资质证书（所投货物属于医疗器械管理范畴的，投标供应商须提供） (4)★投标保证金(提供递交保证金的缴纳凭证）； (5) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料： (6)★《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；并在响应文件中提供下列材料： - ①具有独立承担民事责任的能力； - （法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明） - ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）； - 如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章； - 如供应商无法提供2023年度或2024年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明； - 银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。 - 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。 - ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - （提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；） - ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 - 缴纳税收资料：提供税务机构出具的递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。 - 缴纳社会保障资金资料：提供递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 - ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - （提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书；） - ⑥法律、行政法规规定的其他； - （7）★不参与围标串标承诺书； - （8）★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一标项的采购活动的承诺函； （9）★“信用中国”、“中国执行信息公开网” 及“中国政府采购网”查询结果。 |
|  |  | 商务 文件 | (1)★投标函； (2)★开标一览表； (3)★分项报价表； (4)★所投产品的医疗器械注册证（所投产品属于医疗器械产品的须提供）； (5)★商务条款偏离说明表； (6)中小企业声明函（中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。）（若供应商为监狱企业、残疾人福利企业，提供相应证明材料后享受中小企业同等政策。）； (7)类似项目业绩表； (8)用户使用评价； (9)供应商认为有必要提供的声明及文件资料。 |
|  |  | 技术 文件 | 供应商自行编写的技术文件： 1、货物主要技术指标和运行性能： <1>★技术明细表； <2>产品的检测报告、产品说明书及产品彩页等； <3>★货物技术规范偏离表； - 项目实施方案； - 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。 |
| 7 | ★是否允许联合体投标 |  | ☑否 □是 应满足要求： |
| 8 | ★是否允许投报进口产品 |  | □是 ☑否 |
| 9 | ★是否允许供应商将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | ☑否 □是 中标人按照合同约定或者经采购人同意，可以将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成。此时，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。 分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 10 | 踏勘现场 |  | ☑自行踏勘 □统一组织 联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 11 | ★投标有效期 |  | 自投标截止之日起60日历天。 |
| 12 | 递交投标文件截止时间 |  | 截止时间：2025年7月15日11:00 (北京时间) |
| 13 | 开标时间、地点 |  | ☑采用不见面开标： 开标时间：2025年7月15日11:00 (北京时间) （逾期未上传的投标文件将被拒绝接收，不符合要求的投标文件将被退回） 开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标大厅；本项目为不见面开标，供应商无需到达现场。 不见面开标默认解密时长：30分钟 |
| 14 | 供应商在截止 时间前提交的文件 |  | 投标文件（具体要求见本表第15项） |
| 15 | 投标文件份数 |  | ☑采用不见面开标： 1.本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 3.远程开标前，供应商务必在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境 |
| 16 | 评标委员会的组成 |  | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人。 评委确定方式：开标前于政采云专家库中抽取 |
| 17 | ★投标保证金 |  | 缴纳方式：电汇、网银转账或保函 |
|  |  |  | 投标保证金金额：贰万元整（￥20000元） |
|  |  |  | 单位名称：新疆经纬招标有限责任公司 开户行：乌鲁木齐银行天山区支行 行号：313881000027 账号：0000020070110084283987 打款备注：第一包 |
|  |  |  | 到账截止时间：同投标截止时间 注： (1)投标保证金必须以网银、银行柜台等转账的形式由供应商的企业账户汇出(个体工商户除外) (2)投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标公司账户，供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。故此，供应商可以在投标截止时间前2-3个工作日完成保证金缴纳工作。 (3)投标保证金的提交以招标公司账户到账时间为准。 (4)投标保证金的到款及退还业务，详情请致电代理公司财务：0991-8813422（李女士） (5)投标保证金以银行、保险公司或担保公司出具的保函形式递交的，在申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨询技术支撑方：95763。 |
| 18 | 中小微型企业 有关政策 |  | (1) 根据《政府采购促进中小企业展暂行办法》（财库【2020】46号文）；财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定执行； (2)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业 。 （3）本项目为非专门面向中小企业采购。 （4）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，对非专门面向中小企业采购的采购项目，采购人、采购代理机构将对小型或微型企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（扣除后的价格仅作为评标使用）。本项目对全部产品由小型和微型企业提供的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商同时满足监狱企业、残疾人福利性单位和小型、微型企业中一种或多种情形，不叠加享受价格扣除优惠政策，其报价仅扣除一次。 （5）根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （6）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （7）供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文 件中提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商须 对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照 《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法 律责任。 |
| 19 | 评审方法 |  | ☑资格后审 ☑综合评分法 注：综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终最高得分的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 注：投标方最低投标报价不是唯一中标条件。 |
| 20 | 履约保函 |  | 金 额：合同金额的10% 缴纳方式：履约保函（政采云电子保函、银行、保险公司或担保公司出具的保函形式递交） |
| 21 | 招标代理服务费 |  | 中标单位在收到中标通知书后，须向新疆经纬招标有限责任公司支付招标代理服务费。收取标准参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件收取。 |
| 22 | 付款途径 |  | 电汇或网银 |
| 23 | 付款方式 |  | 在签订合同并收到履约担保函后，预付款为总货款的30%;待货物送达并验收合格后，支付总货款的60%;最终在安装调试验收合格后，支付剩余的10%总货款。 |
| 24 | ★交货期 |  | 合同签订后20天交货 |
| 25 | 交付地点 |  | 乌鲁木齐国际医院 |
| 26 | ★质保期 |  | 质保期以参数约定为准，如无约定，以2年为准。 |
| 27 | 争议的解决 |  | 若甲、乙双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，可向项目所在地法院提起诉讼 |
| 28 | ★总价最高限价、单价最高限价 |  | 1、总价最高限价：6023230元 2、单价最高限价：详见“第三部分采购需求” 3、供应商所报价格不得超单价最高限价及总价最高限价。 |
| 29 | 核心产品 |  | 核心产品： 麻醉机 1、投标人提供的核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品。 - 2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 30 | 节能、环保要求 |  | 按国家有关节能环保政策执行： 采购产品为节能产品和环境标志产品参照财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第16号）；财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。 本次投标产品类别若属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 |
| 31 | 其他 |  | 本项目采用不见面开标，供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/），使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 |
| 注意事项 | 注：第六部分投标文件格式文件要求盖单位章、签字的地方，供应商均应加盖供应商的单位章，法定代表人或授权委托人均应盖章或签字。 |  |  |
| 备注 | 有下列情况之一的，投标无效： 1.供应商不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； 2.投标文件没有按招标文件的要求盖章或签字； 3.供应商不符合资格条件； 4.投标文件提供虚假材料； 5.供应商报价不确定或超过招标文件中列出的最高限价； 6.供应商未按招标文件要求交纳投标保证金； 7.供应商提供可调整的投标方案和报价； 8.投标文件须严格按照采购文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝； 9.法律、法规、规章及招标文件中规定属于响应无效的其他情形。 |  |  |
| 报价要求★ | 供应商投标报价内应当包含税收等伴随服务的一切费用，此类费用包含在投标报价内，不得单独列出。 |  |  |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“☑”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

- 投标人须知正文部分

- 一、总则

- 1.说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

- 2.定义

2.1 “采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2 “采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7 “电子投标文件”指利用政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/提供的“电子投标文件制作工具”编制加密和未加密的投标文件。

- 3.合格投标人的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5 投标人在政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/针对本项目下载了电子采购文件。

3.6 投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第7项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

- 4.投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 5.纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 6.通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

- 二、招标文件

7.招标文件组成

7.1 招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.技术答疑

8.1 本项目是否统一组织投标人现场踏勘见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项的规定。

9.知识产权

9.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过政采云平台下载答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在政采云平台上发布的同时，交易平台将通过信息提醒投标人进行查询。此信息仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到信息而引起的一切后果和法律责任。

10.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

- 三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1 投标文件分为资格审查文件、商务文件、技术文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指投标人提交的能够证明其提供的货物符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第6项规定提交资格审查文件、商务文件、技术文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2 投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第16、17项的规定。

12.2.1 电子投标文件的编制

12.2.1.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12.2.1.4 电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。

13.投标报价

13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2 投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3 除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4 本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第8项的规定。

13.5 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第9项的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6 投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7 投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9 最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第11项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

- 四、投标保证金

16.投标保证金

16.1 投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第17项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2 采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在合同生效后5个工作日内退还。

16.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

16.5如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。

- 五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

- 六、开标

20.开标

采用不见面开标方式

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

- 七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1 评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2 评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第6条“投标文件组成”部分中证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、报价超过最高限价或经评标委员会认定低于成本的；

E、投标有效期不足的；

F、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

G、不符合招标文件中有关分包规定的；

H、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

I、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件）无法满足正常开标、评标使用功能的；

J、投标人名称或组织结构与领取招标文件时不一致且无有效变更证明的；

K、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4 初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第19项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第四部分“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3 电子招投标的应急措施

27.3.1 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2 因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了最高限价；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

- 八、履约保证金

30.履约保证金

30.1 履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第20项规定。

- 九、代理服务费

31.代理服务费

31.1 代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第21项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

- 十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1 中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第30、31条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6 违反33.1条、33.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.审核合同

34.1 中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到政采云进行备案留存。

- 十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36.询问

36.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。供应商在法定投诉期内一次性提出针对同一采购程序环节的投诉。

- 十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

# 第三部分   采购需求

第一包：ICU手麻

| 序号 | 设备名称 | 基本配置 | 单位 | 数量 | 单价最高 限价 (元) | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械双臂外科吊塔 |  | 台 | 2 | 60000 | 120000 |  |
| 2 | 麻醉吊塔 |  | 台 | 2 | 65000 | 130000 |  |
| 3 | 双通道靶控泵 |  | 台 | 2 | 30000 | 60000 |  |
| 4 | 电动综合手术床 |  | 张 | 1 | 60000 | 60000 |  |
| 5 | 手术无影灯 |  | 个 | 2 | 65000 | 130000 |  |
| 6 | 对接转运床 |  | 张 | 1 | 20000 | 20000 |  |
| 7 | 除颤仪（监护仪） |  | 台 | 7 | 40000 | 280000 |  |
| 8 | 心电图机 |  | 台 | 6 | 20000 | 120000 |  |
| 9 | 吸引器 |  | 台 | 10 | 2000 | 20000 |  |
| 10 | 微量泵 |  | 台 | 167 | 3000 | 501000 |  |
| 11 | 转运车 |  | 辆 | 1 | 4800 | 4800 |  |
| 12 | 指脉氧 |  | 台 | 40 | 250 | 10000 |  |
| 13 | 电子喉镜（可视喉镜叶片可重复使用） |  | 台 | 2 | 45000 | 90000 |  |
| 14 | 多功能吊桥 |  | 台 | 40 | 50000 | 2000000 |  |
| 15 | 转运平车 | 患者转运平车 | 辆 | 2 | 5000 | 10000 |  |
| 16 | 电动吸引器 |  | 台 | 20 | 1200 | 24000 |  |
| 17 | 输液泵工作站 | 无线网 | 项 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 18 | 注射泵工作站 | 无线网 | 项 | 1 | 70000 | 70000 |  |
| 19 | 心电监护工作站 | 无线网 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |  |
| 20 | 输液车 |  | 辆 | 6 | 1800 | 10800 |  |
| 21 | 心电监护 |  | 台 | 6 | 20000 | 120000 |  |
| 22 | 呼吸湿化治疗仪 | 无创高流量湿化治疗仪 | 台 | 2 | 35000 | 70000 |  |
| 23 | 输液泵 |  | 台 | 20 | 4000 | 80000 |  |
| 24 | 注射泵台车 |  | 个 | 4 | 2500 | 10000 |  |
| 25 | 心电监护 | 带CO2模块 | 台 | 2 | 90000 | 180000 |  |
| 26 | 心电监护 | 带PICCO模块 | 台 | 2 | 140000 | 280000 |  |
| 27 | 自体血回收机 |  | 台 | 1 | 250000 | 250000 |  |
| 28 | 电子支气管内窥镜 |  | 套 | 1 | 300000 | 300000 |  |
| 29 | 转运监护仪 |  | 台 | 3 | 30000 | 90000 |  |
| 30 | 转运呼吸机 |  | 台 | 1 | 240000 | 240000 |  |
| 31 | 麻醉机 | 带AG模块 | 台 | 1 | 350000 | 350000 | 核心 产品 |
| 32 | 防褥疮床垫 |  | 套 | 40 | 1000 | 40000 |  |
| 33 | 控温仪（升降温毯） | 全自动 | 台 | 4 | 45000 | 180000 |  |
| 34 | 套囊压力表 |  | 台 | 10 | 1300 | 13000 |  |
| 35 | 氧气罐（小） | 10L | 台 | 8 | 280 | 2240 |  |
| 36 | 氧气流量表 |  | 台 | 10 | 200 | 2000 |  |
| 37 | 医用震动排痰仪 |  | 台 | 2 | 14400 | 28800 |  |
| 38 | 移动式无影灯 |  | 个 | 1 | 590 | 590 |  |
| 39 | 输液（血）加压袋 |  | 台 | 20 | 250 | 5000 |  |
| 40 | 转运抢救箱 |  | 个 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 总价最高限价（元） |  |  |  |  |  | 6023230 |  |

- 供应商需承诺所投设备安装时如需要与院内相关系统做链接，需开放端

- 口，并且承担对接系统接口相关费用。

- 验收时，中标单位，需组织院外专家团队（不得少于3人，且均有医院

- 工作经验专家）共同验收，并承担所有费用。

- 需要计量和强检设备需由中标单位做完检测后，并出具质检报告，并承

- 担所有费用。

技术参数要求

- 机械双臂外科吊塔

技术参数：

一、功能参数：

1、产品总体要求：

1.1、制造商必须通过ISO13485及ISO9001质量体系认证。

1.2、吊塔产品通过CE认证。

1.3、吊塔产品通过MDR认证。

1.4、通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001及有害物质管理体系认证。

2、主体功能：

2.1、悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统。

2.2、吊塔须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

2.3、吊塔采用气、电分离式设计，以保证使用安全，提供省级医疗器械检测所出具的检验报告。

2.4、托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉（提供实物照片证明）。

2.5、抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；抽屉内部可进行分隔管理。

2.6、可选配键盘托，采用抽拉式，可承载键盘。可选配置折叠托盘，便于移动呼吸机及台式呼吸机间的自由切换。

2.7、标配电源线、导联线、医用气管的收纳装置。

2.8、可配置专用脚踏收纳装置。

2.9、电源采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度位置。电源插座采用斜插式设计，不影响下列插座使用。插座插头可保证不低于2万次以上的插拔。

3、气源参数：

3.1、吊塔气管通过CE和生物相容性认证（提供检测报告）。

3.2、要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修。

3.3、气体终端可提供1万次插拔测试证明。

3.4、气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准。

3.5、医用软管符合EN ISO 5359标准，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试（提供检测报告）。

3.6、吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。

3.7、吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。

3.8、吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%。

3.9、医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm；负压的管吸引管道内部直径应≥6.3mm；

3.10、依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。

4、电源参数：电源模块符合GB9706.1。

二、性能参数：

1、双旋转臂结构，总长≥1500mm。

2、吊臂、气电箱旋转角度≥340°。

3、竖式气电箱长度≥600mm。

4、材质：

4.1、吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用（提供检测报告）。

4.2、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0。

5、承重：（提供相关检测报告）

5.1、符合吊桥四倍承重系数安全负载要求。

5.2、吊塔终端箱承重120kg时，终端箱倾斜角度应≤0.7°。

5.3、吊塔的最大承重为650kg。

6、稳定性：（提供相关检测报告）

6.1、吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，，且相对负载表面的偏移应≤10º。。

6.2、基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°。

6.3、具备轴承承载≥10万次证明。

7、安全性：

7.1、吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。。

7.2、吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V1级。

7.3、提供RoHS有害指令检测报告，保证使用者安全。

三、配件参数

1、标配德国标准气体插座（包括二次接口）：氧气≥1个；压缩空气≥1个，二氧化碳≥1个，负压吸引≥2个。每个气源配备两个外接头，并包含所有插头。

2、标配国标电源插座≥10个；含16A插座。

3、六类网络接口≥2个，等电位端子2个；

4、设备托盘≥三层，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢便于清洁，托盘最大标称工作称重应不小于80KG，抽屉最大标称工作称重应不小于15KG。

- 5、标配双臂泵架（含输液架）一套输液架最大标称工作称重应不小于30KG。

- 6、标配不锈钢网篮一个。

- 2、麻醉吊塔

技术参数：

一、功能参数：

1、产品总体要求：

1.1、制造商必须通过ISO13485及ISO9001质量体系认证。

1.2、吊塔产品必须通过CE认证。

1.3、通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001及有害物质管理体系认证。

2、主体功能：

2.1、悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统（提供检验报告）。

2.2、吊塔须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

2.3、吊塔采用气、电分离式设计（提供检验报告）。

2.4、托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉（提供实物照片证明）。

2.5、抽屉，采用抽拉式，且自带吸合功能；抽屉内部可进行分隔管理；（提供检验报告）。

2.6、可选配键盘托，采用抽拉式，可承载键盘（提供检验报告）。可选配置折叠托盘，便于移动呼吸机及台式呼吸机间的自由切换，给医护人员更多的操作空间（提供检验报告）。

2.7、标配电源线、导联线、医用气管的收纳装置（提供检验报告）。

2.8、可配置专用脚踏收纳装置（（提供检验报告）。

2.9、电源采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度位置。电源插座采用斜插式设计，不影响下列插座使用。插座插头可保证不低于2万次以上的插拔。

3、气源参数：

3.1、吊塔气管通过CE和生物相容性认证（提供检测报告）。

3.2、要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修。

3.3、气体终端可提供1万次插拔测试证明。

3.4、气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准（提供检验报告）。

3.5、医用软管符合EN ISO 5359标准，为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强，符合医疗标准无异味，通过生物相容性测试（提供检测报告）。

3.6、吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象（提供检验报告）。

3.7、吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象（提供检验报告）

3.8、吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%（提供检验报告）。

3.9、医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm；负压的管吸引管道内部直径应≥6.3mm（提供检验报告）；

3.10、依据ISO 11197 201.11.2.2.101要求，底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%（提供检验报告）。

4、电源参数：电源模块符合GB9706.1（提供检验报告）。

二、性能参数：

1、双旋转臂结构，总长≥1500mm。

2、吊臂、气电箱旋转角度≥340°。

3、竖式气电箱长度≥600mm。

4、材质：

4.1、吊塔主体材料要求为6005高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用（提供检测报告）。

4.2、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。（提供测试报告）。

5、承重：

5.1、符合吊桥四倍承重系数安全负载要求。

5.2、吊塔终端箱承重120kg时，终端箱倾斜角度应≤0.7°（提供检验报告）。

5.3、吊塔的最大承重为650kg（提供检验报告）。

6、稳定性：

6.1、吊塔承载部件经承受2倍额定安全载荷后，应无永久性的损坏，且相对负载表面的偏移应≤10º。（提供检验报告））。

6.2、基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°（提供检测报告）。

6.3、具备轴承承载≥10万次证明（提供检测报告）。

7、安全性：

7.1、吊塔的外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中IP20的规定。（提供检验报告）。

7.2、吊塔的外壳防火等级至少为UL94-V1级。（提供检验报告）

7.3、提供RoHS有害指令检测报告，保证使用者安全。

三、配件参数

1、标配标准气体插座（氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥1个，二氧化碳≥1个，麻醉气体排放1个），并包含所有插头；

2、标配国标电源插座≥10个，含16A插座一个；

3、六类网络接口≥2个，等电位端子2个；

4、设备托盘≥三层，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称工作称重应≥80KG，抽屉最大标称工作称重应≥15KG。

- 5、标配双臂泵架（含输液架）一套输液架最大标称工作称重应≥30KG。

- 6、标配不锈钢网篮一个。

3、双通道靶控泵

技术参数：

一、功能参数

1、靶控注射功能：血浆靶控模式（可选择阶梯诱导），效应室靶控模式。内

置十一种靶控注射的药物：丙泊酚、瑞芬太尼、阿芬太尼、舒芬太尼、芬太

尼、咪唑安定、依托米脂、氯胺酮、维库溴铵、阿曲库铵、罗库溴铵及其对

应的靶控模型。具有右美托咪定 Hannivoort 靶控模型。具有“OTCI”优化

靶控输注功能。

2、微量注射功能：恒速注射、诱导维持、简易时量推注模式、间断给药功能。

- 3、具有儿童模型：Kataria，Paedfusor（1-18岁）。

4、药代动力学模型：丙泊酚具备以下靶控模型，Marsh， Schnider，Kataria，

Paedfusor，具有Eleveld靶控模型，适用于肥胖（obese）患者的靶控注射。

5、集成两个注射通道，能实现两种药物在一台设备上同时注射。可升级为闭

环镇静，闭环肌松的智能化全凭静脉麻醉工作站。

6、具有压力释放功能，减小阻塞发生后的丸剂量。

7、彩色靶浓度曲线图。

8、可与麻醉信息系统连接，实现用药数据保存自动化、电子化。

9、可进行药库及模型的扩展。

10、具有注射器推柄正确安装检测功能。

11、具有速度异常（快、慢、停）功能，推座异常报警功能。防止注射过程

中出现过流、欠流。

12、注射管路压力动态监测系统（DPS），实时监测注射管路内的压力。

13、可根据药代动力学模型，通过药物半衰期，预测病人苏醒时间。

14、历史数据存储及导出：

14.1 可存储既往注射记录明细，且可根据客户需求进行扩展

14.2 U盘数据导出，直接通过机器内置的USB口将数据保存到U盘上。

14.3集成标准RS232串口，可用于实时导出输出当前用药信息及注射记录，

也可将历史数据保存到电脑上。

15、报警功能：交流掉电、电量将尽、电池电量不足、注射器脱落、注射器错误、注射器改变、药物将尽、药尽、推空、阻塞。

16、自检功能：能定期进行电机运行、注射精度及主板芯片等状况的自检，并将自检报告打印，作为设备运行状况的证明。

二、性能参数

1、注射量误差：±2.0%，包含机械误差：±1.0%

2、注射器规格：内置24种品牌及自定义注射器的5ml、10ml、 20ml、30ml、

50ml注射器，支持多种注射器品牌；注射器自动较准识别功能（适用所有品

牌注射器）

3、注射速率范围：

5ml 注射器： 0.1ml/h～150ml/h；

10ml注射器： 0.1ml/h～300ml/h；

20ml注射器： 0.1ml/h～600ml/h；

30ml注射器： 0.1ml/h～900ml/h；

50ml注射器： 0.1ml/h～1200ml/h；

4、阻塞压力报警可以进行8级设置

L1：200mmHg,   L2：300mmHg,

L3：400mmHg    L4：500mmHg,

L5：600mmHg,   L6：700mmHg

L7：800mmHg,   L8：900mmHg;

5、快速推注bolus功能

6、数据保持功能：在不通电的情况下，存储的记录可以保存5年以上。

7、折叠式7.0寸超大可视角度彩色液晶显示屏，800*480高分辨率，分页式

操作菜单。注射通道分区域显示，避免注射信息混淆。

8、 A、B通道切换键，A、B各通道独立运行和报警指示灯，运行状态大字体

显示。

9、交流供电，内置电池：

9.1、交流100V～240V，50/60Hz，宽网电电压适应范围；

9.2、可充电锂电池，具有电池容量显示，可以持续工作2小时以上。

10、工作环境适应能力：

环境温度：5℃～40℃；

相对湿度：≤90％；

大气压力范围：700hpa～1060hpa。

- 11、电气安全II类CF型 IP24。

三、配件参数

配多通道注射泵专用推架。承重能力大于25kg，带脚轮并具有锁止功能。带储物筐和输液架。

4、电动综合手术床

技术参数：

一、功能参数

1、手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。

2、手术床具备电动平移功能，不可采用机械限位方式，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

3、手术床配有品牌高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性（提供原厂手册说明）。

4、手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

5、手术床承重≥250kg（提供医疗器械检测所检测证明）。

6、手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

7、手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成。床垫接缝处采用无缝烫接技术（无针孔），防水透气易清洗，防静电。

8、手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折。

9、头板和腿板可前后互换。

10、独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

11、同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

12、手术床台面最低高度≤600mm（提供证明文件）。

13、手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件）。

14.手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。

二、技术参数：

1、手术床长度≥2040 mm。

2、手术床宽度≥520 mm。

3、手术床升降行程≥350mm。

4、台面前后倾角度：±25°。

5、台面左右倾角度：±20°。

6、背板折转角度：+80°/-40°。

7、腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°。

8、头板折转角度：+40°/-85°。

9、台面平移距离≥320mm（提供医疗器械检测所检测证明）。

10、内置腰桥升距≥120mm。

三、配件参数：

1、电动手术床主床, 配床垫。

2、头板。

3、分体式腿板。

4、主机（包含背板，臀板）。

5、台柱应急控制面板。

6、有线遥控器。

7、托手架一对。

8、麻醉屏架一个。

9、腰托一对。

5、手术无影灯

技术参数：

1、采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

2、灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果（提供证明材料）。

3、灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果（提供证明材料）。

4、手术灯灯头≥IP54防水防尘等级（提供证明材料）。

5、母灯中心照度≥160,000Lx，子灯中心照度≥140,000Lx。

6、20%光柱深度（大光斑）≥1200mm。

7、60%光柱深度（大光斑）≥700mm。

8、光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径≤150mm，最大光斑直径≥300mm。

9、光斑均匀性：d50/d10为60%。

10、母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%（提供证明材料）。

11、单遮板无影率：55%（提供证明材料）。

12、双遮板无影率：50%（提供证明材料）。

13、偏置单遮板无影率：70%。

14、显色指数Ra：99。

15、显色指数R9：97。

16、具备色温可调功能，可调范围3500K-5000K，≥5级可调。光源功率≤30W。

17、辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) 。

18、可选配具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑和照度调节。支持无线摄像，不小于8倍光学变焦。

19、无线摄像与多功能手柄无工具快速更换；多手术间共享摄像头

20、小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位（提供证明材料）。

21、腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔；光斑均匀性不低于50%；照度不低于3000lux（提供证明材料）。

22、无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统（提供证明材料）。

6、对接转运床

技术参数：

本产品由A床部分、B床部分、C床部分构成（如图所示），车体A床在手术室内，车体B床在手术室外，当调节它们到同一高度时，把B床推向A床，两车对接，然后C床可以沿着轨道从一张床移至另一张床。反之亦然。

产品配备床垫、盐水架。

产品参数：

整体尺寸长度：3630/A2040/B1850/C1930mm

宽度：640/760mm

车架结构稳固，推动灵活；两车架均可调节升降高度：670～910mm；

床面靠背部分可折起角度0～65±5°。

尺寸参数表

序号 类别 数值

1 L1 3630mm

2 L2 2040mm

3 L3 1930mm

4 W1 640mm

5 W2 760mm

6 Hmax1 1175mm

7 Hmax2 900mm

8 Hmin1 855mm

9 Hmin2 680mm

10 HT 480mm

11 LT 65°

7、除颤仪（监护仪）

技术参数：

1.重量：≤6kg，含电池、体外板和心电导联线。

2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3.支持中文操作界面。

4.标配具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

7.可配置体内除颤手柄，支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

8.体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

12.开机时间≤2s，除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

13.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s，从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

14.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

15.支持扩展体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

16.支持扩展CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供

即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

17.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

18.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

19.可扩展功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

20.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。

21.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、

25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg

（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

22.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

23.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

24.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

25.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

26.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

27.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

28.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），

支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

29.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

30.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

31.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试

验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

8、心电图机

技术参数：

1.12导心电波形能同时打印A4大小的热敏纸；

2.起搏器采样率≥16,000Hz；

3.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

4.电压分辨率≥1uV；

5.模数转换≥24位；

6.Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

7.开机出波形时间≤7秒；

8.内置存储容量≥800份；

9.电池单次充电可供打印≥400份报告；

10.屏幕可预览完整的心电图报告；

11.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

12.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

13.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

14.可支持条形码扫描枪接收患者；

15.U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

16.波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

17.记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

18.心电放大器：直流耦合；

19.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；

9、吸引器

技术参数

1.极限负压值： ≥0.09MPa(680mmHg)

2.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150~680mmHg)

3.抽气速率： ≥40L/min

4.贮液瓶：2500ml×2 只(玻璃)

5.噪声: ≤60dB(A)

6.电源：AC220V 50Hz

7.输入功率：250VA

10、微量泵

技术参数：

1、用途：在ICU、手术室等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2 注射泵通过附件实现床旁集中管理功能，所有注射泵叠放于工作站内，能够统一电源线供电，节约优化床旁空间，使科室整洁美观。可根据科室需求组合4通道丶6通道。

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP24、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.1.3压力报警阈值3档可调；（300mmHg，525mmHg，800mmHg）

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

3.1.6满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用

3.2 精度要求：

3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%；

3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间；

3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-1400ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

3.3.4 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

3.3.5 快推“bolus”：0.1-1400ml/h，以0.1ml/h递增, 具有自动和手动快推“bolus”可选；

3.3.6  KVO：0.5ml/h；

3.3.7  自动识别注射器规格：10ml、20ml、30ml、50ml/60ml；

3.3.8  屏幕≥2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.3.9  整机重量≤2kg，主机自带提手，方便携带

3.3.10 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.11 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落；

中级报警信息：系统异常、待机时间结束；

低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源

脱落、通讯中断、联机失效；

3.3.12 注射模式：速度模式；

3.3.13 电池工作时间﹥6小时@5ml/h，可升级至﹥12小时@5ml/h

3.3.14供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.15  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.16 可加装无线模块，实现无线联网监测；

3.3.17  全中文软件操作界面；

3.3.18锁键功能：自动加锁；关/1～5min。设置具体时间后，运行过程中，若在设定的锁键时间内无操作、无高级报警，按键面板自动锁定，防止误操作；

3.3.19无操作功能：关/1-3min。安装注射器后在设定时间内无操作自动触发报警，提示用户进行下一步操作；

3.3.20保修期：5年，终身维修，

- 提供4机位坞≥10台

11、转运车

技术参数：

1、规格：2020mm*740mm*580-880mm±1%

2、由推车及担架两部分组成。

3、床面及主要结构采用ABS工程塑料一次性注塑成型，背板最大倾斜角度：0-60°床面两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠， 整体升降幅度：580-880mm。

4、丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。

5、输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ19不锈钢圆管，挂钩采用采用Φ5CR冷拔圆钢，挂钩数量为3个；

6、床体配带氧气瓶放于氧气瓶架后同时锁紧两个氧气瓶固定开关

7、该车底座采用合金压铸成型，配5寸高级人造橡胶静音中控刹车系统稳定可靠，导向轮装置可轻松操作，方向可控；外罩包ABS防缠绕。

8、产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理

体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。

12、指脉氧

技术参数：

一、产品规格参数

1、测量范围：35%-100%

2、脉率：30-250bpm

3、测量精度：血氧饱和度70%-100%，范围：±2%、脉率：±3bmp。

4、2节AAA（7#）1.5V电池。

二、工作环境

1、湿度：（10-40)℃ 湿度：（30-75）%RH、大气压力：（70-106）KPa

三、存储环境

1、湿度：（-20—+55）℃ 湿度：≤93%RH、大气压力：（50-106）KPa

四、附件

1、挂绳、电池、使用说明书

13、电子喉镜（可视喉镜叶片可重复使用）

技术参数：

一：主机要求

1：主机屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，屏幕≥3.0寸，显示分辨率≥1024×768，采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

2：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放，内置操作使用视频，可通过有线或无线方式外接显示器，实现同屏实时显示传输。

3：具备USB、HDMI输出方式，具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

4：内置锂电池，容量不低于2400mAh，具备电量管理功能。

5：主机与手柄可带电一键插拔连接、分离，方便临床使用及携带。

6：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

7：采用智能主控芯片，可无缝兼容可视喉镜手柄、可视硬管手柄、可视软管手柄，无需转接。

二：可视喉镜手柄要求

1：采用数字电子成像技术，照明为LED灯，亮度≥1000LUX。

2：采用可调节的多功能手柄，可满足各种体型成人的插管需求无需更换手柄，手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号成人普通型、成人大号型。

3:一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理。

4：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力，手柄前端配备智能温控系统，非LED灯加热，以实现即时防雾功能无需预热。

5：可视喉镜适合最小开口度≤13mm。

6：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转。

7：配备无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器。

14、多功能吊桥

技术参数：ICU专用吊桥

- 一、总体性能要求：

1.提供认证机构出具产品的相关CE证书，生产厂商ISO13485、ISO9001证书。

- 2.提供涉及投标产品设计自主知识产权专利的证明文件。

3.吊桥吊架、桥梁等应采用高强度6061铝型材，须并提供型材证书。整体全密封设计，必须防腐蚀，便于清洁。

4.吊架旋转角度≥340度。

5.须提供德标气体接口，气体接口颜色及插口形状不同，具有防误插功能，须配二次接头。所有气体接口必须带三状态（通、断、拔），能带气维修。

6.采用进口医用优质气体管路，须为PVC三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，坚韧性强抗吊臂、箱体旋转时疲劳性折弯/扭转，最大抗暴压力达60 Bar。

符合医疗标准无异味。提供气源管的CE证书及生物相容性测试报告。

7. 所有气体接口必须带三状态（通、断、拔），能带气维修。

8.吊桥插座电源为交流电220V并有单独接地线，（接地线不得与吊桥接地共用）。

9. 须选用知名品牌强电、弱电插座（注明品牌），强电均须带防泼水外盖。

10. 所有吊架均应配有操作把手（在仪器平台上）。

11.抽屉须采用自弹出式带滑轨抽屉，使用时方便开关（提供实物标识说明）。

12.带边轨仪器平台，额定载重≥75kg（提供实物标识说明）。

二、技术参数要求：

横梁1.横梁长度：2500mm。桥梁带阅读灯，必须带调光/开关功能旋钮。气源、电源、弱电所有终端均安装于桥梁上

2每吊架净载重量：≥100Kg，可左右平移。

3.气源德标（包括二次接口）每套配备氧气3个；负压2个；压缩空气2个，并配备插头。

4.电源插座：12个（带2个等电位接地端子）含1个16A/PDU插座。

5.每台设备网络接口至少2个。

6.为40台吊架配备一台交换机，满足ICU需求。

干区 1.吊架1个，吊杆高度≥600mm。

2.带边轨仪器平台：3个（要求平台宽度≥530mm，深度≥500mm；平台的两侧必须带边轨，边框四周须配有防撞保护块）。

3.操作把手1套。

4. 自弹式抽屉1个。

湿区1.吊杆1个，长度≥1200mm。

2. 输液泵架（含四钩式吊钩）（高度≥1000mm）：2套。

3. 用于固定输液泵架的双关节旋转臂：2套。

- 转运平车

技术参数：

1、规格：2000*720*750mm ±20mm，与120急救车升降匹配。

2、材质：车架采用Φ32优质不锈钢管壁厚度≥1.5mm，焊接成型。

3、配两个大摩托车轮子，及两个5寸静音轮子，配不锈钢输液架。

4、带可移动不锈钢担架面一个，下配篮筐。

5、配进口高级人造革床垫。

16、电动吸引器

技术参数：

1.主机尺寸：≤270×150×240 mm

2.主机重量：≤2.6kg

3.输入电源：内部：DC12V，5A；外部: 100-240V~ 50/60Hz

4.瞬时抽气速率：≥20L/min

5.极限负压值：≥80kPa

6.负压精度：±5kPa

7.电源类别：电池驱动（内置电池）

8.负压指示器：表盘指针显示

9.过滤器：滞留颗粒物的装置

10.收集罐：1 L

11.最高噪音值：≤70dB

12.内置锂电池：14.8V，2600mAh

17、输液泵工作站

技术参数：

输液泵中央监护站

一、主机

1 选用品牌计算机主流机型，处理器至少为12代酷睿I7，内存32G并配备固态硬盘512G+2T

2 CPU：支持 HL7 协议的数据输出

3 USB接口≥4个

二、显示

1 可选择双屏显示，显示器≥50英寸两台彩色液晶显示器

2 分辨率≥1280×1024

3 具有标准显示和大字体显示两种功能

4 中央站支持≥60床位接入，单屏同时显示≥30张床位信息。

5 双屏显示时，可以一屏显示基本床位信息，另一屏显示重点监护床位所有参数信息

三、网络性能

1 具备密码保护功能，远程访问中央站上的数据，需输入密码

2 具备SSL通信加密

3具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失

4具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步。

5 网络连接方式：要求同时接入有线、无线两种组网方式，并提供注册证

6中央站支持连接同品牌输液泵

7中心监护系统可以控制输液泵进入待机模式

8 中央站/工作站支持备份或恢复中央站/工作站的配置

9 有双向通讯功能，在中央工作站可直接设置床边机信息，并提供注册证

10 要求中心监护系统能够显示该厂家品牌下的输注泵产品的用药信息

四、软件功能

1 具有声、光双重三级报警

2计算功能：药物剂量计算、滴定表计算。

3 阻塞报警显示

4工作站安装时需要与院内相关系统做链接，需开放端口，并且承担对接系统接口相关费用

18、注射泵工作站

技术参数：

一、输液信息采集系统

1.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持16通道，泵即插即用，与系统数据无缝连接

2.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

3.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求；

4.配备六通道工作站：配备注射泵5台、输液泵：1台

二、注射泵

1.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

3.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

4.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

5.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

6.支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

7.注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹

8.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能

10.3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

11.全中文软件操作界面

12.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13.支持药物库，可储存5000种药物信息

14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持30种颜色

15.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

16.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

17.压力报警阈值15档可调，最低50mmHg

18.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

19.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

20.信息储存：可存储3500条的历史记录

21.电池工作时间≥5小时@5ml/h

22.防异物及进液等级IP33

23.整机重量不超过1.6kg

24.满足EN1789标准，适合在救护车使用

三、输液泵

1.支持输血功能，支持临床常用输血管路，无需专用输血管路

2.可升级肠内营养液输液功能

3.输液精度≤±5%

4.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

5.快进流速范围：0.1-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7.泵门智能电动控制，可自动关闭或打开

8.全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开

9.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

10.9种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能

11.≥3.5英寸触摸屏

12.全中文软件操作界面

13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

14.支持药物库，可储存5000种药物信息。

15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持30种颜色

16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

18.压力报警阈值≥15档可调，最低50mmHg

19.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

20.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

21.具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

22.具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题

23.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

24.无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

25.信息储存：可存储3500条的历史记录

26.电池工作时间≥5小时@25ml/h

27.防异物及进液等级IP33

28.整机重量≤1.7kg

29.满足EN1789标准，适合在救护车使用

30.选用品牌计算机主流机型，处理器至少为12代酷睿I7，内存32G并配备固态硬盘512G+2T，显示器50寸及以上。

31.工作站安装时需要与院内相关系统做链接，需开放端口，并且承担对接系统接口相关费用

19、心电监护工作站

技术参数：

监护仪中央监护站

一、主机

1 选用品牌计算机主流机型，处理器至少为12代酷睿I7，内存32G并配备固态硬盘512G+2T，显示器50寸及以上。

2 CPU：支持 HL7 协议的数据输出

3 USB接口≥4个

二、显示

1 可选择双屏显示，显示器≥50英寸两台彩色液晶显示器

2 分辨率≥1280×1024

3 具有标准显示和大字体显示两种功能

4 中央站支持≥60床位接入，单屏同时显示≥30张床位信息。

5 重点观察中可同屏显示≥4小时全部参数趋势数据，双屏时可显示≥12道波形

6 双屏显示时，可以一屏显示基本床位信息，另一屏显示重点监护床位所有参数信息

7中央站支持与科室现有监护仪进行连接，并显示监护参数

三、网络性能

1 具备密码保护功能，远程访问中央站上的数据，需输入密码

2 具备SSL通信加密

3具备数据断网续传功能，至少保证断网48小时内，数据不会丢失

4具备时间同步功能，可与医院时钟服务器连接，并对联网的监护仪进行时间同步。

5 网络连接方式：要求同时接入有线、无线两种组网方式，并提供注册证

6 网络控制：中央站/工作站可以控制监护仪接收/解除/转移病人。

7 中央站/工作站可以控制监护仪启动/停止NIBP测量。

8 中央站/工作站可以控制监护仪启动/停止NIBP测量。

9 要求中央站/工作站可以控制监护仪报警暂停/复位，调整报警开关/级别/上下限

10中央站支持连接同品牌单机监护仪。

11中心监护系统可以控制监护仪进入待机模式

12 中央站/工作站支持备份或恢复中央站/工作站的配置

13 有双向通讯功能，在中央工作站可直接设置床边机信息，并提供注册证

14 有打印机接口，打印内容包括：病人信息、血液动力学计算结果、趋势图或趋势表、波形回顾、报警回顾、心排量回顾、NIBP回顾

四、软件功能

1 全息波形回顾：具有≥72小时的全息波形回顾

2 趋势图表回顾，历史病人数据存储，报警事件存储：≥240小时趋势图表回顾，≥20000个历史病人数据存储，≥720条报警事件存储，≥720条无创血压测量回顾、≥720条CO测量结果回顾

3 报警信息：具有全病理参数报警功能设置

4 报警参数：具有心电、血压、血氧、心率、呼吸、体温、呼吸末二氧化碳参数上、下限报警

5 具有声、光双重三级报警

6工作站安装时需要与院内相关系统做链接，需开放端口，并且承担对接系统接口相关费用

20、输液车

技术参数：

1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱铝合金材质；

2.上部：ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，ABS一体化护栏三面无空隙，台面包括护栏注塑工艺一次成形，凹陷台面高60-80mm台面配有透明软玻璃；

3.左边；网篮。洗手液支架。

4.右边；垃圾桶，网篮内置圆针桶。

5.车身配有二抽屉，高度120mm内空：424*375*110mm三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾款式、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入，另一侧可更换颜色；封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实；

6.车体背后：配有隐藏式双排伸缩龙门输液架

7.底部置物盆注塑一体成型尺寸：500*413*75mm可放入大量的物品。

8.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动。

21、心电监护

技术参数：

常规监护仪技术参数

1、标准监测功能：心电、心率、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、血氧灌注指数、体温端口。

2、屏幕≥12英寸彩色LED显示屏。

3、监护仪的监测附件连接端口（包括心电导联线、血氧线缆、血压线缆）漏电防护为“CF”类型。

4、支持通过U盘对数据进行导入及导出，锂电池待机时间≥4小时。

5、心  电：

5.1、导联模式：配用3/5导联心电；

5.2、具备多导同步心电信号处理方法及装置,可在部分导联脱落、干扰时仍

能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；

5.3、支持实时连续心律失常分析；

6、无创血压：

6.1、测量方式：手动、自动、连续快速等；自动测量间隔时间：可调；

6.2、测量范围：新生儿：10-135 mmHg，小 儿：10～200mmHg；

6.3、测量性能通过EHS和BHS验证；

6.4、产品具有NIBP同侧功能；

7、自带附件收纳盒，可靠性方面更强，一体式无缝设计，易清洁。

8、具有24小时心率分析及24小时血压分析功能。

9、主机质保3年，备件质保1年。

22、呼吸湿化治疗仪

技术参数：

1 、病人连接界面 A.鼻塞导管；B.气管切管连接管；C.呼吸面罩。

2、 温度调节范围 7档温度调节，范围31℃-37℃，步进1℃。

3 、流量设置范围 2-60L/min；

低流量模式：2-25L/min;

高流量模式：10-60L/min。

4 、氧浓度监测范围 21%--100%。

5、 气体湿化输出水平 在31℃目标温度时>10mg/L；在37℃目标温度时>33mg/L。

6 、湿化罐自动注水功能 当湿化罐中的水减少时，水袋中的水通过注水管路自动加水至水罐。

7 、气体参数监测显示功能 可监测参数包括：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

8、 氧气调节功能 需内置控制模块，精准控制氧浓度。

9、 报警功能 仪器应具有故障报警功能、漏气报警功能、阻塞报警功能、气体温度过高报警功能、水量不足报警功能、管路未接报警功能、氧浓度低报警功能、氧浓度高报警功能、温度未达到设定值报警功能、流量未达到设定值报警功能、工作条件不满足报警功能、异常断电报警功能等至少12种报警功能。

10、 消毒功能 单向阀门设计，气流不回流入主机，主机接口支持专用消毒管路高温消毒；90度高温。

11、 湿化罐接口 湿化罐接口为一次性耗材，无需消毒。

12、 气体过滤功能 采用可拆卸式海绵过滤设计，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

13、 数据存储 支持1000条治疗数据存储；支持治疗数据WIFI导出功能；支持数据查询功能。

14、 显示屏 ≥5英寸彩色触摸显示屏。

15、 台车 带有可移动台车，方便转运。

23、输液泵

技术参数：

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

2、主要技术和性能要求：

2.1安全要求：

2.1.1防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

2.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

2.1.3压力报警阈值对≥3档可调；

2.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路

压力，避免意外丸剂量伤害患者；

2.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

2.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个

气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul等多档可调，连续气泡

监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测

到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

2.1.7  自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

2.1.8满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用

2.2 精度要求：

2.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

2.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

2.3 基本要求：

2.3.1 速率范围：0.1-500ml/h, 递增：0.1ml；

2.3.2预置总量范围：0.1-999.9ml，递增：0.1ml；

2.3.3 安装固定：可固定在输液支架上；灵活支持横竖杆。

2.3.4 快推“bolus”：0.2-500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

2.3.5  KVO： 0.5ml/h；

2.3.6  可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

2.3.7  屏幕≥2.5寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池

容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

2.3.8  整机重量≤1.5kg，主机自带提手

2.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

2.3.10高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

2.3.11具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

2.3.12 电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

2.3.13  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

2.3.14 可加装无线模块，实现无线联网监测；

2.3.15全中文软件操作界面。

3、技术服务

3.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡；

3.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持；

4、售后服务及维修：

4.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h;

4.2 保修期：3年，终身维修；

24、注射泵台车

技术参数：

- 提供与原厂配套微量泵设备使用。

- 可移动。

- 25、心电监护

技术参数：

多参数监护系统技术参数

1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

2. 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明

3. ≥15.5英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4. 采用无风扇设计

5. 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

6. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

7. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

8. 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

9. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

10. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析.

11. 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料

12. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

13. 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

14. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc参数值的显示

15. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿

16. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点等多种测量模式

17. 提供辅助静脉穿刺功能

18. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

19. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

20. 提供灌注指数（PI）的监测

21. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

22. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥6通道有创压监测

23. 有创压适用于成人，小儿和新生儿

24. IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

25. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

26. 支持≥6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

27. 标配EtCO2监测模块，标配体温探头

28. 支持升级配备心肺复苏质量指数监测，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度

29. 可升级配备BIS模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度连接使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能、

30. 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

31. 具有连接有创血流动力学监测模块，或者连接有创血流动力学单机产品的功能，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可实现监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测

32. 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

33. 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量

34. 支持升级互联模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

35. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

36. 标配报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

37. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

38. 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

39. 标配参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

40. 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

41. 支持升级配备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料

42. 标配麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。

43. 提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

44. 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

45. 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

46. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

47. 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

48. 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

49. 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式.

50. 支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

- 51. 产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证

26、心电监护

技术参数：

多参数监护系统技术参数

监护仪结构

1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个

2. 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明

3. ≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作

4. 采用无风扇设计

5. 可内置高能锂电池，供电时间≥2小时

6. 配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数

7. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测

8. 基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计

9. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。

10. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析.

11. 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料

12. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

13. 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm

14. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc参数值的显示

15. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿

16. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点等多种测量模式

17. 提供辅助静脉穿刺功能

18. NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg

19. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿

20. 提供灌注指数（PI）的监测

21. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

22. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥6通道有创压监测

23. 有创压适用于成人，小儿和新生儿

24. IBP有创压测量范围：-50～360mmHg

25. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

26. 支持≥6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

27. 支持升级配备心肺复苏质量指数监测，实现评估人工心肺复苏质量，支持配置CPR按压传感器，直观显示按压频率和按压深度

28. 可升级配备BIS模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度连接使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能、

29. 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看

30. 标配有创血流动力学监测模块

31. 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数

32. 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量

33. 支持升级互联模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能

34. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

35. 标配报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别

36. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态

37. 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限

38. 标配参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警

39. 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料

40. 支持升级配备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料

41. 标配麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。

42. 提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系

43. 支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟

44. 支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

45. 具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能

46. 支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾

47. 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据

48. 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式.

49. 支持与除颤监护仪，遥测，生命体征监测仪、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理

产品设计与认证

- 产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证

- 标配PICCO模块，标配体温探头

- 27、自体血回收机

技术参数：

一、功能参数：

1、具有≥五种操作模式：自动模式、手动模式、紧急模式、应急模式，浓缩模式，可相互转换。

2、具有防红细胞流失调节功能。

3、血液成分分离功能。

4、具有全血回输功能。

5、具有气泡检测功能。

6、具有红细胞血层检测功能。

7、具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护。

8、具有血液洗净度检测功能。

9、具有离心井盖锁检测功能。

10、界面显示：≥7英寸大屏幕液晶显示屏，图文数据显示。

11、操作方式：一体化智能显示终端，多种功能性触键，反应迅速灵敏，触摸屏操作，中文操作界面。

12、具有三个蠕动泵设计结构，分别为进血泵、清洗泵、清空泵，正常工作时各司其职，紧急情况下可相互替代使用。

13、具有全血回收的三泵自体血液回收机控制系统,并提供相关证书证明。

14、具有内置常见故障排除系统。

15、设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作。

16、设备具有数据存储功能，可将离心机转速、三个蠕动泵转速、总进血量、总清洗量、总回收血量、报警开关状态等参数进行记忆。

17、设备具有打印输出功能，设备内置打印机（非热敏打印机）可将总进血量、总清洗量、总回收血量等手术信息打印留存。设备可设置外接打印机。

二、性能参数：

1、自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期。

2、紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输。

3、红细胞回收率：≥90%。

4、回收后血球压积：≥65%。

5、肝素清洗率：≥98%。

6、离心机转速最高≥5650转/分，分级可调。

7、蠕动泵流量：50-1000ml/分。

- 28、电子支气管内窥镜

技术参数：

- 一、操作手柄（含插入管条）：

1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

3视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

4景深：3-100mm。

5配备三根软镜，插入管外径≤5.0mm，工作管道内径≥2.6mm。

6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。

7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。

8操作手柄具备3个电子功能按键。

9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

10吸引阀座一体式防脱设计。

11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘。

12操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀。

13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

14操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。

15采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

16采用航空插针非触点式连接方式，不易氧化，传输信号更稳定。

二、图像处理器：

1具备医疗器械注册证。

2 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。

3 触摸屏：电容式触摸屏。

4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。

5显示功能：自带显示屏≥10.1英寸，开机时间≤5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。

6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

7预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

8调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。

9白平衡功能：具有白平衡调节功能。

10录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

11存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。

12视频转接线：线缆可180度旋转，操作更舒适，可满足不同医生的操作习惯。

13双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。

14视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。

- 三、图文管理软件：

1 软件支持WinXP、Win7、Win8，Win 10操作系统。

2视频接口支持DVI/HDMI/BNC常规信号。

3 实时视频特效。

4 图像裁剪，可自定义取图区域，取图形状可选矩形和圆形等。

5 对采集图片可以加日期标注。对采集区图像可以设置单列和两列等排列方式。

6 软件支持录像。

7 数据库存储容量大。

8 采集图像存储支持BMP和JPG两种方式。

9 多种报告格式可选，并提供打印预览功能。

10 填写报告时，对一些常用项目，可以通过下拉的方式选择，对这些项目也可以增加，修改和删除。

11 独立的报表设计器，可以利用模板快速设计出各种样式的报表。设计器提供文本，图像，线段等控件。

12 保存的报告数据存储在文件报表中，可以对该文件打印预览。同时可以把报告导出为JPG图片，方便查看。

13 病历查询，提供多种查询条件，可以查看病人的采集图像和检查结果，导出单个病人检查结果，也可导出病人列表。

14 数据库管理功能，可以删除部分或全部病人，可以恢复、备份、压缩数据库。

15 图像处理：软件支持定标、长度与面积的测量、滤色与伪彩、局部放大、文字与区域标注等基本图像处理功能。

四、配置

1 CPU：酷睿I7，内存：32G。

2 固态硬盘：512GB+2T的机械硬盘。

3 系统：WIN10 及以上。

4 显示屏：≥21.5寸，电容式多点触摸屏,支持10点触控。

5 屏幕比例：16:9。

五、要求

1.工作站安装时需要与院内相关系统做链接，需开放端口，并且承担对接系统接口相关费用。

2.打印机需提供独立彩色喷墨式打印机，与医院现有耗材相匹配。

3.配备工作站台车。

- 29、转运监护仪

技术参数：

一、功能参数

1、转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

2、适用于成人、小儿、新生儿的监测。

3、具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温、2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。

4、可显示弱灌注指数（PI）。

5、提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

6、提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

7、转运监护仪支持插入我院麻醉科、重症医学科现有多功能监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

8、具备后期可选配或升级功能：

8.1、可选配内置EtCO2监测，与主机一体化设计，最小抽气流速50ml/min。

8.2、选配便携插件箱，可扩展1个参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展。

8.3、可选配外置2通道IBP有创血压监测模块，主机最多支持4通道IBP有创压力监测。

8.4、可选配外置主流、旁流、微流EtCO2监测模块

8.5、可选配外置PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品。

8.6、可选配外接显示屏，将模块数据传输显示，进行大屏幕监护，满足临床护理人员在床旁的监护需要。

8.7、支持提供麻醉平衡软件工具，数字化指标显示病人镇静、镇痛、肌松三方面麻醉状态，自动提示病人三低状态，并予以计时，图形化显示病人脑状态，可进行Aldrete复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估，需提供产品截图证明材料

二、性能参数

1、具有多导心电监护算法 ，同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。

2、心率测量范围：成人15～300 bpm，小儿/新生儿15～350 bpm。

3、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

4、滤波模式提供诊断模式（0.05～150Hz），监护模式（0.5～40Hz），ST模式（0.05～40Hz），手术模式（1～20Hz）。

5、支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥25种实时心律失常分析。

6、提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

7、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

8、IBP测量范围：-50mmHg至 360 mmHg，支持实时PPV测量。

9、≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

10、≥800条NIBP测量结果回顾。

11、≥40小时全息波形回顾。

12、≥100小时趋势数据回顾。

13、≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。

14、整机重量＜1Kg。

15、IP44防尘防水，适用医院内外不同临床救治环境。

16、坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

17、整机无风扇设计。

18、内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

19、内置DC电源接口，可以进行车载充电。

20、通过国家III类注册证。

三、配件参数

1、标配心电导联线一套。

2、标配成人、小儿无创血压袖带各一套。

3、标配成人、小儿外周血氧探头各一套。

4、标配体表、腔内体温探头各一套。

- 30、转运呼吸机

技术参数：

- 功能参数

1、适用于成人、小儿和新生儿患者通气辅助及呼吸支持。

2、整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。

3、呼吸模式及功能

3.1、标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。

3.2、高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。

3.3、标配无创通气模式和氧疗模式。

3.4、具备呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。

3.5、标配动态肺视图。

3.6、标配增氧、吸痰、吸气保持功能。

3.7、标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。

3.8、配备脱机工具SBT，静态PV环和肺复张工具。

4、集成标配同品牌模块化转运监护仪(与本院现有监护仪相匹配），支持转运监护仪即插即用，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示。转运监护仪功能参数：详见转运监护仪技术参数。

5、可配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。

6、标配无消耗型氧传感器，无需校准和更换。支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

7、监测报警功能参数：

7.1、监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。

7.2波形监测：压力-时间、流速-时间、容量-时间、CO2-时间波形、SpO2-时间波形。

7.3报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。

8、信息化功能要求

8.1、信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的  远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。

8.2支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。

二、性能参数

1、通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，提供第三方检测报告。通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试，提供第三方检测报告。

2、通气设置参数

2.1、潮气量：20ml～4000ml

2.2、吸气压力：1～80 cmH2O

2.3、呼气末正压：0～50 cmH2O

2.4、吸入氧浓度：21～100%

2.5、吸气时间：0.1～10s

2.6、压力触发灵敏度：-20～- 0.5cmH2O，或 OFF

2.7、流速触发灵敏度：0.5～20L/min，或 OFF

2.8、呼气触发灵敏度：Auto, 1～85%

2.9、氧疗流量：2～80L/min

3、呼吸机整机重量≤6.5kg。具备提拿悬挂一体化多功能把手。

4、高性能涡轮，峰值流速≥260L/min。

5、电池续航时间：标配2块电池,续航时间≥10小时。

6、显示参数：

6.1、配置≥10英寸彩色电容触摸控制屏，可同时显示波形和监测参数。

6.2、关机状态下可显示电量。

7、环境适应性要求：

7.1、防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。

7.2、最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。

7.3、工作温度范围：-20℃～50℃，满足低温和高温环境下工作要求。

7.4、具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。

三、配件参数

标配台车与4L氧气瓶（标配减压器和德标氧气接口）。台车可集成输注泵。

- 31、麻醉机

技术参数：

一、功能参数

1、用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

2、气源

2.1、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气双气源。

2.2、标配氧联动系统，保证接入氧气氧浓度≥25%。

3、呼吸机功能参数

3.1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示。

3.2、提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配/升级PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式。

3.3、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。

3.4、标配吸入端，呼出端双流量传感器，具备动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。标配内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

3.5、标配肺保护工具：支持两种复张手法：单周期和多周期，可根据设定时间定时膨肺。

3.6、标配心肺旁流模式CPB，且心肺旁流模式可在机控通气下启动。

4、★标配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-60L/min。

5、标配辅助吸氧功能。

6、标配双麻醉挥发罐位。

7、呼吸回路

7.1、回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转≥30°，满足不同手术无需移动麻醉机的要求。

7.2、回路部件可以134℃高温高压消毒。

7.3、具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

7.4、低回路系统容积，可快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度。

7.5、配备共同新鲜气体输出口（ACGO），输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等。

7.6标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换。

7.7、标配智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

8、非待机状态转动关机旋钮，主机标配10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。

9、监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测、BIS监测。

10、标配三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。

11、内嵌式彩色电容触摸屏，显示尺寸≥15英寸，可以同屏幕显示3通道任意波形和环图（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形）。

12、集成内置≥3槽位功能插件槽，支持直接热插拔功能插件。插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。

13、★标配AG麻醉气体模块，监测五种麻醉气体、CO2以及氧气浓度。氧浓度监测采用顺磁氧监测技术，终身免维护。

14、可支持连接肌松模块或者肌松单机，图形化显示病人麻醉平衡状态。

15、监护仪参数可显示在麻醉机上。

16、可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，基于药代药效模型计算和显示。

17、可扩展连接支持HL7协议的设备。

二、性能参数

1、快速充氧范围25 L/min～75 L/min。

2、PCV模式潮气量设置范围：5ml～1500ml。

3、吸气压力设置范围：5～80cmH2O。

4、支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O。

5、呼吸频率：2～100次/分钟。

6、吸呼比范围≤4:1至1:8。

7、压力限制范围：10～100 cmH2O。

8、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3～30 cmH2O。

9、吸气暂停：OFF，5%～60%。

10、呼吸机吸气阀峰值流速：180L/min。

11、潮气量监测范围：0～3000ml。

12、分钟通气量监测范围：0-100L/min。

13、呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）。

14、接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，至少4个辅助电源接口。

15、机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车。

16、标配三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

三、配件参数

1、标配两节备用锂电池，断电使用时间≥150分钟。

2、标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐通过CE和FDA认证，标配压力、流速和温度补偿。

3、标配一个二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml。

4、可配备插件： BIS、 EtCO2。

5、其他配件：标配监护仪支架（一个），工作站支架（一个），泵架（一个）。

- 32、防褥疮床垫

- 技术参数：

- 1.规格：1950×900（mm）±1%

- 2.面料采用加厚高分子材料制作而成，经久耐用。无异味，透气。

- 3.低噪音气泵，更安静，更节能。

- 33、控温仪（升降温毯）

技术参数：

1、主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。

2、LCD液晶独立显示；供电电源：a.c.220V，50Hz；输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA；

3、采用进口品牌压缩机；

4、制冷量≥800W；

5、降温速度：空载降温速度每分钟不小于1℃ ；

6、噪声≤55dB(A)；

7、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃；

8、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃；

9、体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃；

10、水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃；

11、系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制；

12、降温毯材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用；

13、具备自锁快接装置，具有复温功能；

14、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min；

15、使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温；

16、双路输出，一路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作；

17、磁力泵流量≥12L/min；

18、报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警；

19、环境温度：5℃～40℃；

20、具有电磁兼容性，有EMC认证（提供第三方检测机构出具的检验报告）。

21、基本配置：

主机                 1台

降温毯               1套

降温毯防水套         2件

温度传感器           2套

- 降温帽              1套

- 34、套囊压力表

技术参数：

用途：气囊测压表和配件用于给气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管等的高容量低压气管插管充气、放气及压力检测。

规格：48mm

- 性能及组成：气囊测压表为弹簧管机械指针式压力表

- 35、氧气罐（小）

技术参数：

规格：10L

压力：≥15MPA，最大测试压力22.5MPA

高度：79cm±5%

壁厚：3.8mm±5%

直径：15.2cm±5%

重量：14kg±1kg

配气瓶推车(2台）

- 生产厂家需具有压力容器资质

- 36、氧气流量表

技术参数：

输出压力：0.2～0.3MPA

安全阀：0.35+_0.05MPA

流量调节：1L/min～10L/min

外形尺寸：185*65*240mm

- 技术参数：吸入器的减压器，高压部分在承受22.5Mpa持续3Min的水压测验后，高压部分无永远变形，各链接位置不漏气。

- 37、医用震动排痰仪

技术参数：

1. 振动频率

范围：通常为 5-50 Hz（赫兹）

作用：高频振动可松动大气道分泌物，低频适合小气道痰液清除。

调节方式：分档位（如低/中/高）或连续可调。

2. 振动强度/压力

范围：以压力（如 20-100 cmH₂O）或百分比（如20%-100%）表示。

作用：控制对胸壁的冲击力，需根据患者耐受度（如成人、儿童）调整。

安全保护：部分设备具备过压自动停止功能。

3. 治疗时间

单次时长：通常 5-20分钟，可预设固定时长（如10/15/20分钟）或自定义。

提醒功能：结束时自动停止并提示。

4. 工作模式

模式类型：

自动模式：预设程序自动调整频率和强度。

手动模式：医护人员根据患者情况实时调节。

间歇模式：振动与暂停交替（如振动30秒，暂停10秒）。

振动波形：常见正弦波、方波等，影响痰液松动效果。

5. 适用人群参数

成人/儿童模式：通过调节频率和压力适应不同体型（儿童需更低强度）。

体位调节：支持患者平卧、侧卧或半卧位治疗。

6. 安全性参数

过载保护：压力超限时自动停机。

紧急停止键：一键中断治疗。

报警功能：如运行异常、电量不足等提示。

7. 设备物理参数

电源：交流电（220V）或内置电池（便携式）。

噪音：低于50分贝（避免干扰）。

重量：便携式约2-5kg。

显示屏：触控或按键操作，实时显示频率、强度、时间等。

8. 配件与消毒

振动头：多种尺寸（适配成人/儿童）或一次性接触罩。

- 消毒方式：可拆卸部件支持高温高压或酒精擦拭。

- 38、移动式无影灯

技术参数：

主要性能参数：

灯头采用最科学的弧度，全封闭碟形，满足现代手术室层流净化和消毒要求。

光源采用多颗LED，由计算机模 辅助设计，组成多组光柱聚焦照射，达到最好的无影效果

控制面板采用液晶显示高敏度触摸式控制，采用多组多路集中控制，保证单路损坏不影响手术照明。

电路控制部分，操作与控制部分采用集成一体设计，便于安装与维修。

单独设立了腔镜照明光源，即可做腔镜手术照明，也可作普通照明用。

无影灯的照度、10级色温、10级显色指数、光斑大小、摄像聚焦均可据需求进行调节。

主悬臂彩用有色合金材一次成型，6关节弹簧臂  原装德国进口弹簧配件,结构轻巧,外型美观，防腐性能好，寿命长，保证手术医生和护士操作灯头一次定位成功,不会有漂流现象.满足手术中不同的高度和角度需求。

1.母灯头照度：60000-160000lux直径≥70cm，子灯头照度：40000-120000lux直径≥50cm。

2.色温（K）：3500-5000可调

3.光斑直径（mm）：120-300可调

4.辐照比≤3.6℃

5.温升≤1℃

6.光照深度（mm）：≥1400

7.显色指数：Ra85-96可调

8.灯泡功率120W+54W

9.灯珠寿命≥50000小时

10.活动半径（mm）：≥1800

11.旋转臂旋转角度≥360°

12.电源电压：AC-220V  50Hz

主要配置清单：

品名 型号 配置 数量 备注

LED子母冷光手术无影灯

LEDD700/500 LED灯头 2

平衡灯臂 2

主旋转臂 1

开关电源 2

手柄 4

安装盘 1

- 防尘罩 1

- 输液（血）加压袋

技术参数：

1.500ml储气囊。

- 2.挂钩，挂线。

- 3.网布。

- 4.气管。

- 5.压力显示表。

- 6.三向阀门 。

- 7.充气球 材料 袋身，网布，软管，充气球分别为尼龙聚氨酯复合面料，尼龙，PVC；塑料配件都为环保材料；所有材料均不含乳胶。

主要技术指标：

- 气密性: 输液加压袋应具有良好的气密性历时3h，应无泄漏。

- 防过压：输液加压袋压力超过使用最大压力时会自动泄气 。

- 输液加压袋的吊带承重：能承载1kg重量。

- 转运抢救箱

技术参数：

1、适用范围：

本品适用于运输高致病性病原微生物菌(毒)种标本。

2、尺寸：

外形尺寸：425*262*305mm±20mm

内部尺寸：325*170*225mm ±20mm

内部容积：≥12L

材质：PP

保温材质：PU

3、产品配置：

背带1条

数显温度计1个

95KPa生物安全运输罐2只

海绵试剂管托2只

吸附棉2片

蓄晶冰盒6个

托盘1个

4、产品特点：

箱体为吹＋注塑工艺，表面光洁无毛刺

蓄冷冰晶盒高分子吸水性树脂丙烯酸聚合物高效冷源，牢固结实安全，对皮肤无刺激

在冷冻成固体时，冷源最大厚度不超过未冻结时厚度的15%

在环境温度43℃以下，箱内温度2-8℃可维持24小时

- 第四部分   评审方法（综合评分法）

| 评分 因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 具备承担民事责任的能力 | 如投标人是企业，应提供在工商部门注册有效的营业执照；如投标人是事业单位，应提供有效的事业单位法人证书；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的个体工商户营业执照；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |  |  |
|  |  | 法人和授权代表资格 | 是否具备有效的法定代表人身份证明文件及法定代表人授权委托书（法人组织提供授权委托书、其他组织提供负责人授权书、自然人提供身份证明文件）。 |  |  |
|  |  | 特定资格 | - 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；所有证件必须真实、有效。 |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 是否按要求缴纳足额有效的投标保证金。 |  |  |
|  |  | 财务状况报告 | 会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）； 如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章； 如供应商无法提供2023年度或2024年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明； 银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。 |  |  |
|  |  | 依法缴纳税收证明 | 缴纳税收资料：提供税务机构出具的递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。 |  |  |
|  |  | 社会保障资金缴纳记录 | 缴纳社会保障资金资料：提供递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。 |  |  |
|  |  | 提供“参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书”及“不参与围标串标承诺书” | 是否提供“参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书”及“不参与围标串标承诺书”。 |  |  |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一标项的采购活动的承诺函 | 是否提供“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一标项的采购活动的承诺函”。 |  |  |
|  |  | “信用中国”、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”查询 结果 | 查询结果（全部包含）：1）未被列入重大税收违法案件当事人名单的投标人；2）未被列入失信被执行人；3）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（说明：1、信息查询记录及证据留存得方式：应当将信息查询记录的截图作为投标文件组成部分；2、具体查询信息截止时点：应当自本项目招标公告发布之日起至本项目投标截止之日止；3、供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询信息不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。）。 |  |  |
|  |  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明函。 |  |  |
|  | 符合性 检查 | 投标报价 | 投标报价具有唯一性，且未超过采购项目的单价最高限价及总价最高限价。 |  |  |
|  |  | 签字或盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。 |  |  |
|  |  | 质保期 | 是否符合招标文件规定按要求提供 |  |  |
|  |  | 交货期 | 是否符合招标文件规定按要求提供 |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 是否符合招标文件规定按要求提供 |  |  |
|  |  | 其他要求 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求 |  |  |
|  |  | 符合国家、行业技术标准的要求 | 符合国家、行业技术标准的要求 |  |  |

评标办法

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审 | 价格评审 | 投标报价 （30分） | 评标基准价=有效投标报价的最低价，有效投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。 | 30.00 |
|  | 商务标评审 | 类似业绩情况（10分） | 供应商近年（2022年6月1日至今）从事类似项目业绩进行评价，业绩以项目中标通知书及签订的采购合同为准，完整有效的合同应至少具备合同首页及最后盖章页且显示信息齐全，其中涉及中标产品关键信息（清晰反映产品名称、品牌型号、合同金额、合同签订时间等做到印章清晰可见，如出现字体模糊不清，印章不清晰，视为无效业绩），提供一个业绩得2分，最高得10分。 | 10.00 |
|  | 技术标评审 | 技术要求响应情况 （45分） | 根据供应商提供的投标产品对招标文件技术要求的响应程度综合评审：技术要求完全满足采购需求内容的得45分。经评标委员会认定： - “核心产品”对于技术要求负偏离或配置不详、不清，提供材料内容有缺项漏项：每有一项负偏离或材料缺漏项的扣1分，"★"参数每有一项负偏离或材料缺漏项的扣3分。 - 除“核心产品”以外的产品对于技术要求负偏离或配置不详、不清，提供材料内容有缺项漏项：每有一项负偏离或材料缺漏项的扣0.5分，"★"参数每有一项负偏离或材料缺漏项的扣1.5分，直至扣完该项分值为止。 - 注：供应商须对本招标文件采购需求中的内容及要求进行点对点应答且提供相应证明材料，如需引用招标文件内容的，应当在引用招标文件内容的基础上,逐条逐项进行响应、说明和解释，并提供相应证明材料（证明材料需体现实际数值所在页），未提供相关证明材料的视为不响应招标文件采购需求。 | 60.00 |
|  |  | 供货方案 （5分） | 对供应商提供的供货方案，包括时间安排、运输组织、保障供货的措施等进行评价。 1、有合理可行的交货方案的，得0.5分，不完善处每处扣0.25分； 2、交货方案明确总负责人和交验负责人的，得0.5分，负责人信息应当包含姓名、职务、联系方式、社保证明，提供的信息不全或缺少1人不得分； 3、交货方案包括时间进度计划表、进货计划、运输和交验方案的，分别得0.5分，总分1.5分，不合理处每处扣0.5分，扣完为止； 4、交货方案包括生产制作、运输、存储等环节安全保护措施的，得1分；有缺项的，得0.5分；无安全保护措施的，不得分； 5、时间进度表包含进货、运输、供货、交验等过程的，得0.5分；有缺项的，不得分；不合理处每处扣0.25分，扣完为止； 6、运输和交验方案包含具体实施人员及联系方式、运输路线、交验的，得0.5分；有缺项的，不得分。 7、货物出现紧缺时，有行之有效的应急供货保障方案的得0.5分，未提供或不具备操作性的不得分。 |  |
|  |  | 售后服务 （7分） | - 1、售后服务、应急（突发事件）处置方案、易损件维修件储存供应方案、优势服务等。方案完整详细、易实施且简单有效的得2分。 - 2、售后服务承诺及技术服务队伍、服务方案承诺，服务保障体系、响应时间、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护等）、服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话记录等），整体方案及优化建议等完全满足招标文件要求，易于操作且具有可行性的得5分，有缺失或不足处每处扣1分。 |  |
|  |  | 培训方案 （3分） | 培训方案，包括但不限于： - 培训人数；（2）培训方式；（3）培训时间；（4）人员配置；（5）培训效果。 ①供应商每提供一项以上内容，且内容完整清晰的，得0.3分，最多得1.5分； ②在上述得分基础上，每有一项内容符合项目实际需求，且有利于本项目实施的加0.3分，本项最多加1.5分。（符合项目实际需求是指：内容等与本项目对应，不存在凭空编造、逻辑漏洞的情形，不存在内容无法实施或与实际实施存在差异性，不存在套用其他项目的情形。） ③本项最多得3分。 |  |
|  | 合计 |  |  | 100.00 |
|  | 注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |  |  |
| 废标条款 | (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的 (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 (3) 不具备招标文件中规定的资格要求 (4) 报价超过招标文件中规定的最高限价的 (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |  |

# 第五部分   合同格式及合同条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订的为准）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年 月 日

年  月   日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：；

1.2.2 标的数量：；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：；

1.5.2 履行地点：；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   乌鲁木齐市头屯河区（经开区）   人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量监测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同名称： 合同编号： |
| 2 | 甲方名称： |
|  | 甲方地址： |
|  | 甲方联系人： 电话： |
| 3 | 乙方名称： |
|  | 乙方地址： |
|  | 乙方联系人： 电话： |
|  | 乙方开户银行名称： 账号： |
| 4 | 合同金额： |
| 5 | 服务期限： |
| 6 | 服务履行期： |
| 7 | 验收方式及标准： |
| 8 | 付款方式： |
| 9 | 履约保证金及其返还： |
| 10 | 合同履行期限： |

第六部分   投标文件格式

目  录

投标文件封面

资格审查文件

一、★营业执照

二、★法定代表人身份证明及授权委托书

三、★资质证书（所投货物属于医疗器械管理范畴的，投标供应商须提供）；

四、★投标保证金的缴纳凭证

五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

六、★《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

七、★不参与围标串标承诺书

八、★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一标项的采购活动的承诺函

九、★“信用中国”、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”查询结果。

商务文件

一、★投标函

二、★开标一览表

三、★分项报价表

四、★供应商所投产品的医疗器械注册证（所投产品属于医疗器械产品的须提供）；

五、★商务条款偏离说明表

六、中小企业声明函

七、类似项目业绩表

八、用户使用评价

九、供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

技术文件

一、货物主要技术指标和运行性能：

<1>★技术明细表；

<2>产品的检测报告、产品说明书及产品彩页等；

<3>★货物技术规范偏离表；

二、项目实施方案；

三、供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

- 一、投标文件封面

- （项目名称）

- （项目编号）

投标文件

投标人：（电子签章）

法定代表人：（签名或盖章）

日期（    年  月  日）

- 资格审查文件

- 一、★营业执照

- 二、★法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有      同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：                性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                        邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从  年  月   日起至  年  月  日止。

投标人（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：年  月  日

附：

代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

三、★资质证书

（所投货物属于医疗器械管理范畴的，投标供应商须提供）

所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准①投标人为制造商的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供第一类医疗器械生产备案证明，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供医疗器械生产许可证；②投标人为经销商的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供医疗器械经营许可证，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供医疗器械经营备案证明，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项。

- 四、★投标保证金

- 提供投标保证金缴纳凭证

- 五、供应商认为有必要提供的声明及文件资料

供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书；

- 六、★《中华人民共和国政府采购法》第二十二条应当具备的条件；

- （1）具有独立承担民事责任的能力证明材料

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

- 会计师事务所出具的2023年度或2024年度财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；

- 如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；

- 如供应商无法提供2023年度或2024年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明；银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

- 银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

- （提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

本供应商郑重声明：本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

供应商名称(签章)：

法定代表人或其委托代理人 (签章)：

日期：年  月  日

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料

- ①缴纳税收资料：提供税务机构出具的递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收等证明材料（刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳税收承诺书；如依法免税的企业，应提供相应文件证明其依法免税）。

- ②缴纳社会保障资金资料：提供递交投标文件截止时间前半年内任意一个月的社保缴纳证明（专用收据或社会保险缴纳清单），社保机构或税务机构出具的收据或清单均可，银行出具的回执单不予认可。（a.如为社会机构代缴代扣的，需提供和社会机构代缴代扣的协议。其他组织和自然人也需要提供缴纳社会保险的证明。b.刚成立不满一个月的企业，应提供依法缴纳社会保障资金承诺函；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）。

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明书

- （提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书；）

参加政府采购活动近三年无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）公开招标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的招标采购，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商名称(签章)：

法定代表人或其委托代理人 (签章)：

日期：年  月  日

注：近三年：成立三年以上的，为提交投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的为实际时间。

- 七、★不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

- 二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

年  月  日

- 八、★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一标项的采购活动的承诺函

## 我公司承诺在参加                          （项目编号、项目名称）的采购活动中，不存在以下情况：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加本项目同一标项的采购活动；

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

供应商法定代表人（签章）：

年  月  日

九、★“信用中国”、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”查询结果

供应商须提供本单位（具体查询信息截止时点：自本项目招标公告发布之日起至本项目投标截止之日止）“信用中国”网站、“中国执行信息公开网”及“中国政府采购网”已公布的信用记录查询截图。

截图含1）重大税收违法失信主体的供应商；2）被列入失信被执行人；3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

- 商务文件

- 一、★投标函

（采购人）：

(投标人名称)授权(投标人授权代理人姓名)(职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的 (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期   60  天内遵守本招标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括在政采云平台上传加密电子投标文件一份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、我方同意按照合同主要条款（包含交付日期、交付地点、质保期）约定与采购人签订合同，并保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在招标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标人法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

- 二、★开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 项目负责人及联系方式 |  |
| 备注： |  |

说明：1、投标供应商严格按照规定的格式填写。投标总报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。

2、任何有选择或有条件的投标总价或填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

投标供应商名称（签章）：

投标供应商法定代表人（签章）：

日期：年 月 日

- 三、★分项报价表

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 生产厂家 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标供应商必须按照规定要求完整填写《分项报价表》，如有缺失或变动表格相关内容，将导致投标被拒绝。

投标供应商名称（签章）：

投标供应商法定代表人（签章）：

日期：年 月 日

- 四、★供应商所投产品的医疗器械注册证

- （所投产品属于医疗器械产品的须提供）

- 提供供应商所投产品的医疗器械注册证

- 五、★商务条款偏离说明表

项目编号：

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应 情况 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如有偏离，须详细说明偏离及偏离说明。如不填写此表或未明确说明是否偏离，将视为投标文件对招标文件所列全部条款均响应。

投标供应商名称（签章）：

投标供应商法定代表人（签章）：

日期：年 月 日

- 六、中、小企业声明函

- 6.1中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）       的      （项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 本声明函中“标的名称”是指采购需求中计划采购的产品，供应商必须按采购需求中列明的全部产品逐一填写；“采购文件中明确的所属行业”是指投标人须知前附表中小微型企业有关政策中明确的行业，本项目明确所属行业为工业，供应商必须明确填写行业。

- 如供应商未填写或未按要求填写此表，评审时将不予认可。

- 后附大中小微型企业划分标准。详细内容请在中国政府采购网上查询获取。

附表1

- 大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

- 6.2投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物（由本企业（单位）承担工程、提供服务）。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（签章）：

日　期：

- 注：如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 6.3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（签章）：

日  期：

注：符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

- 七、类似项目业绩表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目单位名称 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 项目实施时间 |  |
| 项目内容说明 |  |

说明：每个业绩须单独附表，并附上相关证明材料（业绩须以提供的已完成项目中标通知书及签订的采购合同为准，完整有效的合同应至少具备合同首页及最后盖章页且显示信息齐全，其中涉及中标产品关键信息（清晰反映产品名称、品牌型号、合同金额、合同签订时间等做到印章清晰可见，如出现字体模糊不清，印章不清晰，视为无效业绩）。

投标供应商名称（签章）：

投标供应商法定代表人（签章）：

日期：          年      月     日

- 八、用户使用评价

- 提供具有采购单位公章的业主评价函

- 九、供应商认为有必要提供的其他资料

- 技术文件

一、货物主要技术指标和运行性能

<1>★技术明细表；

项目编号：

| 项 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 供应标准规格 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | … |  |  |

年  月  日

投标供应商名称（签章）：

投标供应商法定代表人（签章）：

年  月   日

<2>产品的检测报告、技术白皮书、产品说明书及产品彩页等；

<3>★货物技术规范偏离表

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件 参数要求 | 投标文件 响应情况 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

说明：

1.投标人须填写《技术明细表》、《货物技术规范偏离表》；

2.投标人需根据所投产品的实际参数逐项填写《货物技术规范偏离表》；

3.投标人须对本招标文件采购需求进行点对点应答，必须根据本招标文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释，并提供证明材料如：产品说明书、检测报告、白皮书、产品彩页，官方截图等。

## 二、项目实施方案

供应商应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。组织实施方案的内容应包括但不限于：

（1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围等）

（2）针对本项目的组织实施方案

（3）进度计划和保证项目完成的具体措施

（4）拟安排参加本项目的人员责任分工情况

（5）拟投入的设备计划

（6）质量保证措施

（7）售后服务承诺、后续跟踪服务承诺，本地服务能力及响应时间方案，沟通协调能力、综合配套服务和支持等

（8）培训方案

（9）其他（结合评审办法自行编制）

三、供应商认为有必要提供的声明及文件资料