标项一：全身彩色多普勒超声诊断系统设备采购项目（援疆资金一包）

技术参数

一、设备名称：全数字化旗舰彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：一套

三、交 货 期：一个月

四、用    途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

五、主要技术规格及系统概述：

5.1 主机成像系统：

★5.1.1  高分辨率液晶显示器≥23英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥11英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达360度。

5.1.3 全新集束精准发射技术。

5.1.4 脉冲优化处理技术。

5.1.5 海量并行处理技术。

5.1.6 自适应增益补偿技术。

5.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元。

5.1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量,支持所有探头5.1.9 脉冲反向谐波成像单元。

5.1.10 彩色多普勒成像技术。

5.1.11 彩色多普勒能量图技术。

5.1.12 方向性能量图技术。

5.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)。

5.1.14 动态范围≥300dB。

5.1.15 智能全程聚焦技术。

5.1.16 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像。

5.1.17空间复合成像技术。

5.1.18自适应核磁像素优化技术。

5.1.19 内置 DICOM 3.0 标准输出接口。

5.1.20 内有一体化超声工作站。

★5.1.21 要求所投机型为投标商最高档机型，2022年至2023年推出最新国产机型

（以注册证证书为准）并具备持续升级能力；

5.2 先进成像技术：

★5.2.1 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23”，显示比例≥16：

9，分辨率≥1080p（1920x1080）（附图证明）。

5.2.2超宽视野成像扫描技术

测量功能,电影回放功能；

★线阵、凸阵及容积探头具备；

结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用。

5.2.3超声声速自动校正技术：针对肥胖及困难病人，可用于乳腺检查，并可调整级别专门的预置条件。

5.2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

5.2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式。

★5.2.6术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。

5.2.7弹性成像技术

实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式；

★具备囊实性结构鉴别弹性成像技术；

★具备浅表及腔内弹性成像；

★主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

5.2.8具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。（附图证明）

5.2.9 血管中内膜自动测量与分析

要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计；

★计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出。

★5.2.10 具备智能多普勒血管检查技术

单键优化二维、多普勒图像质量；

★单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等；

★具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色

图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；

★5.2.11 脑卒中疾病诊断相关技术：可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、

中端、远端的血流速度测量结果；自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值；

计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比。

5.2.12心肌应变定量 ：

5.2.12.1节段心肌取样；

5.2.12.2多个心动周期数据显示；

5.2.12.3各个节段各个心动周期曲线显示，各个节段平；均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示；

5.2.12.4快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。

5.2.13自动心功能定量分析:依据选择的心脏切面一键自动完成描记相应节段，自动计算EF，ESV，EDV。TMAD可以自动对主动脉瓣环运动进行可视化及定量化分析，用以快速评估心脏整体功能趋势。

5.2.14自动心肌运动定量分析：依据选择的心脏切面自动描记相应节段，进而自动测量整体和节段功能并生成表格，17/18节段牛眼图，并可显示各种曲线。此外还可计算LVEF、ESV、EDV。

5.2.15可选配负荷超声成像(内置一体化)：具备二维负荷超声

5.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

5.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

5.3.3 外周血管测量和计算功能；

5.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);

5.3.5 心脏功能测量；

5.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

5.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

★5.4.2 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧；

5.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

5.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

5.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

5.5 输入/输出信号：

5.5.1 输入：DICOM DATA

5.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出

5.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

六、系统技术参数及要求：

6.1 系统通用功能：

★6.1.1探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头；

6.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节；

6.1.3 安全性能：符合国家医疗设备安全质量要求；

★6.1.4注册证管理类别为第三类注册，符合医疗器械分类目录的第三类要求。

6.2 探头规格

6.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从2 MHz 到18 MHz

6.2.2 二维、彩色多普勒均可独立变频；

6.2.3 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 、电子矩阵

★6.2.4 可选纯净波探头≥7把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、经食道、腹部容积全面纯净波单晶体探头支持

6.2.5 腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz）小器官线阵探头（3.0-12.0MHz）单晶体腹部微凸阵探头（3.0-10.0MHz）心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）

6.2.6 扫描深度≥39cm

6.2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD; 电子微凸阵：B/PWD电子矩阵：B/PWD；电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

6.2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

6.2.9 穿刺架可选用 Verza 和ultra pro 两种

6.3 二维显像主要参数：

6.3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒凸阵探头,

85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒； 扫描线：每帧线密度≥320超声线

★6.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，B/M可独立调

节高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

6.3.3 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

6.3.4 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

★6.4.5最低测量速度：≤0.25mm/s(非噪音信号)；

6.4.6 Doppler及M型电影回放：48 秒；

6.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

★6.4.8取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调；

6.4.9 零位移动：9级；

6.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

6.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

6.5 彩色多普勒：

6.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

6.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

6.5.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

6.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

6.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

6.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调

6.7 记录装置：

6.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

6.7.2 主机硬盘容量≥1T（1024GB）

6.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

6.7.4 USB接口≥5个，用于图像传输

6.8 技术手册：中文操作手册

七、售后服务要求:

7.1提供的货物提供三年的免费维修服务。

7.2开机率 ≥ 98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案；

7.3设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

7.4为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期。对设备进行检验、安装、调试，直至验收合格。

- 随机配置与设备配套的一体化超声工作站：

- 8.1立式空调一台（功率不低于2匹）

- 8.2数字高清采集卡（工作站配件）可实现PACS系统从设备图像的采集并支付相关费用；

- 8.3工作站可接入并使用院方所使用的体检软件并支付相关费用；

- 8.4配套计算机 一台（品牌电脑）、彩色激光打印 一套，办公桌、椅 一套、超声操作椅一把，配备UPS净化电源 一个。

标项二：膀胱镜、输尿管肾镜、灌注泵医疗设备采购项目（援疆资金三包）技术参数

1台膀胱镜（17.5Fr）允许进口

★1.膀胱镜规格：视向角30度，工作长度307mm，直径φ4mm

2.蓝宝石色镜头增加了抗擦伤性

★3.末梢焊接会减少因消毒而带来的磨损

4.光源接线柱显示理想光导束直径

5.可侵泡、熏蒸、高温高压消毒，能耐134℃、2bar高温高压

★6.具备超广角技术使视野更广

7.柱状镜体使镜子的光通量更大，图像更清晰，视野明亮均匀

★8.与镜头连接方式为撞入式

9.尿道膀胱镜鞘（17.5Fr），工作长度231mm，外径6.72/5.67mm，内径6.22/5.17mm

10. 闭孔器，工作长度250mm，外径5.98/4.75mm

11.活检钳，可弯曲，工作长度325mm，外径2.8mm开口长度9mm，最大张角90°

12.异物钳，可弯曲，工作长度325mm，外径2.8mm，开口长度9mm，最大张角90°

13.双通道调节器1把

14.质保3年

1台膀胱镜（19.5Fr）允许进口

★1.膀胱镜规格：视向角30度，工作长度307mm，直径φ4mm

2.蓝宝石色镜头增加了抗擦伤性

★3.末梢焊接会减少因消毒而带来的磨损

4.光源接线柱显示理想光导束直径

5.可侵泡、熏蒸、高温高压消毒，能耐134℃、2bar高温高压

★6.具备超广角技术使视野更广

7.柱状镜体使镜子的光通量更大，图像更清晰，视野明亮均匀

★8.与镜头连接方式为撞入式

9.尿道膀胱镜鞘（19.5Fr），工作长度231mm，外径7.4/5.8mm，内径6.9/5.3mm

10.闭孔器，工作长度250mm，外径6.64/4.84mm

11.活检钳，可弯曲，工作长度325mm，外径2.8mm开口长度9mm，最大张角90°

12.异物钳，可弯曲，工作长度325mm，外径2.8mm，开口长度9mm，最大张角90°

13.双通道调节器1把

14.质保3年

1台输尿管肾镜（F4.5）允许进口

1.超广角、适用于泌尿外科手术

★2.输尿管肾镜，视向角5度，工作长度430mm，直径4.5-6.5Fr

通道4Fr.可容纳一个3Fr的器械.

3.蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。

4.无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。

★5.金属外壳，海螺型卡口，操控性好。

★6.超广角，观察到的视野范围更广阔

★7.可浸泡、蒸熏、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。

8.专用消毒盒：700mm*100mm*100mm、带固定硅胶架、有盖带2个旋转锁扣

9.质保3年

1台输尿管肾镜(F7.5)

1.适用于泌尿外科结合气压弹道、钬激光、超声进行手术及检查。

★2.输尿管肾镜，视向角5°；工作长度430mm，直径6-7.5Fr。

3.蓝宝石纯平面透镜透光均匀、清晰。

4.无鱼眼现象，水无划痕，实用、新颖、不失真。

5.金属外壳，海螺型卡口，操控性好。

6.可浸泡、蒸熏、低温等离子、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。

★7.镜体采用优质不锈钢；连接桥采用四通道一体式设计防止分体连接桥的漏水及腐蚀现象；连续对流式。

★8.光束接口可连接Karl、Stoss、OLYMPUS、Stryker、wolf等光源及摄像系统。

9.硬性鼠齿抓钳2把、4Fr、工作长度550mm。

10.专用消毒盒：700mm×100mm×100mm、带固定硅胶架、有盖带2个旋转锁扣

11.质保3年

- 1台灌注泵

- 安全分类I类BF型

- 2、电源～220V 50Hz

3、额定功率≤150VA

★4、液晶屏显示，一目了然

5、压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～700mmHg

6、流量可以根据需要调节设定，流量设定范围10ml～1500ml/min

7、带吸引功能

★8、应用范围广，灌注，膨宫，冲洗，吸引都可以使用该设备

9、吸引压力设定范围100～400mmHg

10、吸引流量设定范围1000ml～30000ml/min

11可显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等），监测精准

- 管路可高温高压和低温等离子消毒

- 配件可与其他品牌通配

14电机采用国际知名品牌，噪音低，运行稳定

★15采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

16、运行方式连续运行

17、整机保修时间三年

18、噪声≤70dB(A)