招 标 文 件

（招标编号：XJYLHK-2022-028）

项目名称：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院128排高端螺旋CT采购项目

招标人：（盖章）新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

地址：乌鲁木齐市天山区延安路776号

联系人：热孜瓦古丽

联系电话：0991-6296610

招标代理机构：（盖章）新疆云联慧科工程咨询有限公司

法定代表人：（盖章）

联系人：邓丽娟、郑慧敏

电话：13629903024、17690987272

详细地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室

目    录

投标须知前附表	1

第一章  招标公告	5

第二章  投标须知	5

第三章  招标内容及技术要求	31

第四章  合同主要条款	31

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十投 标产品近三年同类产品销售业绩表

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院128排高端螺旋CT采购项目 项目编号：XJYLHK-2022-028 招标方式：公开招标 评分办法：综合评分法 |
| 2 | 招标内容：128排高端螺旋CT 项目采购预算：1400万元 |
| 3 | 采购人：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院 地址：乌鲁木齐市天山区延安路776号 联系人：热孜瓦古丽 联系电话：0991-6296610 |
| 4 | 采购代理机构：新疆云联慧科工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室 联系人：邓丽娟、郑慧敏 联系电话：13629903024、17690987272 |
| 5 | 投标保证金金额：人民币280000.00元（贰拾捌万元整）。 须以网银转账的形式由供应商的基本账户账户汇出，须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户，公示期结束后予以退还。 银行信息： 账户名称：新疆云联慧科工程咨询有限公司 开 户 行：中国银行腾飞大厦支行 账 号：107062161149 行 号：104881004112 备注：汇款时请备注项目简称 |
| 6 | 答疑接受时间：2022年03月23 日 18:00（北京时间）前，按照国家相关法律、法规接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：邓丽娟、郑慧敏 联系电话：13629903024、17690987272 地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室 |
| 7 | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定； 2、供应商须具有有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件； 3、具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证及医疗器械生产许可证； 4、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 6、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印） 7、本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。 |
| 9 | 投标报价：报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务和招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，并列分项清单明细。 |
| 10 | 投标截止时间：2022年04月 06日11:00时 （北京时间） |
| 11 | 纸质投标文件的数目：正本贰份、副本叁份。 电子版投标文件：需提供以U盘为介质的电子版投标文件一份（PDF格式，内容包含投标文件的所有内容） |
| 12 | 投标文件递交至：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室会议室 |
| 13 | 开标时间：2022年04月 06日11:00时（北京时间），逾期送达的投标文件将被拒收。 |
| 14 | 开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室会议室 |
| 15 | 交货期：自中标后二十个日历日内完成所有设备交付及验收工作，保证正常使用。 |
| 16 | 质保期：原厂保修≥3年（含管球），中标单位负责医院PACS接口端口费和设备首次计量检测以及设备到货、安装、培训所产生的全部手续及费用。 |
| 17 | 政府采购强制采购：(1)标记*符号的节能产品；(2)其他。 采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。 政府采购优先采购：(1)非标记*符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记*符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品： 投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。 |
| 18 | 支持中小企业发展：给予小型、微型企业的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。 |
| 19 | 供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有 “投标无效”字样的条款、以及加注“*”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。 |
| 20 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |
| 21 | 备注：开标时，供应商应在密封的投标文件之外随身携带法定代表人授权委托书原件被授权代表的身份证原件（如为法定代表人参与开评标活动则需携带法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证原件）、营业执照原件、医疗器械经营许可证原件（医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证），或者针对以上证件开具的公证书原件，以备开标时，采购人对其资格进行审查，若未完整提供，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 |
| 22 | 注： 1、中标单位负责机房装修防护工程含CT间铅门、操作间铅门、闭门器、铅玻璃等（具体施工方案要求与中标方对接）全部过程及费用。 2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 23 | 招标代理服务费： 按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准收费。在领取中标通知书时，由中标供应商一次性支付。 |

第一章    招标公告

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院128排高端螺旋CT采购项目

公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院128排高端螺旋CT采购项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室获取（下载）招标文件，并于2022年04月06日 11:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：XJYLHK-2022-028

2.项目名称：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院128排高端螺旋CT采购项目

3.预算金额（元）：14000000.00

最高限价（元）：14000000.00

4.采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆维吾尔自治区维吾尔医医院128排高端螺旋CT采购项目 | 1批 | 14000000.00 | 128排高端螺旋CT |

合同履行期限：详见招标文件。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、所采购产品需符合国家节能环保要求。结合本项目具体情况，根据财政部的相关规定符合政府采购促进中小企业发展政策的投标人为小、微型企业，产品有环境标志认证证书或节能标志认证证书的依据规定给予评审优惠。(详见招标文件)

2.2、监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。(详见招标文件)

3.本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须具有有效的工商营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件或“三证合一”的营业执照副本原件；

3.2、具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证及医疗器械生产许可证；

3.3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）；

3.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.5、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）

3.6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年03月11日至2022年03月18日，每天上午10:30至13:00，下午15:30至18:30（北京时间，线下获取文件法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室

方式：线下获取

售价（元）：300

投标人购买标书时应提交的资料：

所有投标人购买招标文件时请随身携带以下证件原件及复印件加盖公章两套交由采购代理公司存档：

（1）营业执照（正、副本均可）；

（2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；

（3）“中国政府采购网”网站截图材料及“信用中国”网站信用报告。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间： 2022年04月06日 11:00（北京时间）

投标地点（网址）：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室开标厅

开标时间：2022年04月06日 11:00（北京时间）

开标地点（网址）：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

地址：乌鲁木齐市天山区延安路776号

项目联系人（询问）：热孜瓦古丽

项目联系方式（询问）：18199172330
2.采购代理机构信息

名称：新疆云联慧科工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室

项目联系人（询问）：邓丽娟、郑慧敏

项目联系方式（询问）：13629903024、17690987272

第二章  投 标 须 知

一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆云联慧科工程咨询有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 关于投标文件的声明函

附件四 诚信投标承诺书

附件五 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标产品近三年同类产品销售业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 企业营业执照（复印件加盖公章，原件或者针对复印件开具的公证书原件开标时携带备查)。

(2) 投标代表的法人授权委托书(原件装订在正本，复印件装订在副本中，开标现场手持一份原件)及被授权人身份证复印件（身份证原件开标时携带备查），若为法定代表人参与开评标活动，则需提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证，形式同上。授权委托书应由法定代表签名或加盖私章并加盖企业公章。

(3) 具有医疗器械经营许可证；货物生产厂家须具备医疗器械注册证（含登记表）及医疗器械生产许可证；

(4) 上年度经审计的年度财务审计报告，新成立不满一年的单位无需提供（复印件加盖公章)。

(5) 近三个月企业缴纳社保证明材料和近一季度企业完税证明材料（复印件加盖公章）。

(6) 投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）

(7) 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(8) 投标保证金缴纳凭证（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(9) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书

(1) 投标书

(2) 开标一览表

(3) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(4) 商务条款偏离表

(5) 投标产品近三年同类产品销售业绩（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）

(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料或不全的视为无效；参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”中一一列出）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 实施方案及质量保证措施（结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，包含但不限于实施进度、供货方案、质量保证、应急处置等）

(5) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(6) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)项、第8.1.2条中第(1) (2) (3) (4) (5) (6)项、第8.1.3条中第(1) (2) (4)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.2.1 如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；

13.2.2 如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；

13.2.3 如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书（复印件）；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署及份数。

15.1 投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

15.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商授权代表签字或盖章。

15.3 未实质性对应响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。供应商应在投标文件封面左上角注明“正本”、“副本”字样，并编制目录及起始页码，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。

15.6 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式5份纳入投标书中。

15.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。

15.8 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：280000.00元（贰拾捌万元整）；须于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户。

16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，并将有效的银行汇款凭证作为相关证明材料附于投标文件中。以实际到账金额及时间为准，未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

在该项目评标公示期满后，新疆云联慧科工程咨询有限公司收到由供应商提供的以下资料后五个工作日内退还：

1）打印并加盖供应商公章的账户信息：行名、行号、户名、账号；

2）加盖投标人财务公章的第二联复写收据原件，收据中需写明项目名称及项目编号，金额各公司根据实际情况填写。

注：请各投标供应商，将以上资料随投标文件一起递交至开标现场，以便项目公示期结束后尽快予以退回。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 供应商应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标“正本”或“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。

17.2 供应商应将填好的开标一览表除投标文件内含有之外再单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

17.3 供应商应将电子版投标文件（U盘）单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“电子版投标文件”字样，作为投标文件的一部分。

17.4 所有投标文件信袋封口处均应加贴封条，封条上应写明：

⑴采购代理机构单位：新疆云联慧科工程咨询有限公司

⑵项目名称：

⑶招标编号：

⑷投标企业名称和地址：

⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”，“开标一览表”，“电子版投标文件”。

17.5 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

18.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 供应商对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。

19.2 供应商对投标文件的修改或撤回应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。

19.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

19.4 供应商不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2 开标时，供应商须在密封的投标文件之外随身携带营业执照原件（正、副本均可）、医疗器械经营许可证原件（或医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证）、法人授权委托书及被授权人身份证原件（如为法定代表人参与开评标活动，则须提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件），或者针对投标企业以上证件复印件所出具的公证件原件，以备开标时，采购人对其资格进行审查。

21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，供应商名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果供应商对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场公证人员及监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各供应商代表、公证人员和监标人员签字，作为各供应商投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，采购人按照本章第8.1.1条中第1-8项规定的内容对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占38%，其中价格满分为30分，商务条件满分为8分；技术部分权重占62%，满分为62分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

商务部分（38分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 |
| 业绩 | 8分 | 每提供1份业绩得2分，满分8分。以投标人提供的业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料或无效的，不计分。 |

B、技术部分（62分）

| 评审项目 | 分值 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 技术参数响应 | 38分 | 技术参数满足招标文件要求得38分；技术条款每偏离一条扣除3分，重要参数（带*号的参数）每偏离一条扣除5分，最低得0分，最高得38分。 |
| 技术支持资料 | 6分 | 有厂家授权文件及完整技术支持资料的得6分；无厂家授权文件扣3分，技术支持资料不完善扣3分，最低得0分，最高得6分。 |
| 投标产品性能 | 6分 | 供应商在应标过程中应充分考虑用户需求，在产品选型过程中，提供的投标产品应是功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求 可靠性、稳定性最匹配技术参数的投标产品得2分，一般的得0-1分。 可操作性、可维护性最匹配招标文件要求的得2分，一般的得0-1分。 产品性能优秀，施工工艺先进，综合评价优秀的得2分，综合评价一般得0-1分。 最低得0分，最高得6分。 |
| 实施方案 | 4分 | 结合本项目基本情况，充分为采购人及用户考虑，包含但不限于实施进度、供货方案、质量保证、应急处置等。实施方案叙述详尽、安排合理、可行性高、针对性强，得4分，一般得2-4分：仅有实施方案，但叙述不完善，涉及内容少、可行性低、针对性弱，得0-2分，未提供不得分。 |
| 质量保证措施 | 4分 | 有应急保障能力，质量保障措施详尽、完备、可行，得4分；质量保障措施较完备，可行性一般，得2-4分； 仅有质量保障措施，可行性差，安排不合理，得0-2分；未提供不得分。 |
| 售后服务 | 4分 | 针对投标人提供的售后服务方案进行比较评审： 售后服务承诺全面、实施周期科学、售后服务方案合理的，优秀的得4分，一般的得2-4分，不完善的得1-2分，未提供得0分。 |

24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑设备的技术参数响应情况、设备技术水平、工艺水平等因素，以及设备的功能性、整体配套性、经济性、先进性、稳定性等因素；设备故障率情况及故障响应时间等因素；售后服务应当考虑其服务的承诺内容、具体措施及其可行性等因素；业绩应当考虑投标产品近三年相同产品销售业绩，以确定供应商类似项目的供货经验及组织管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整供应商的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、供应商须提供23期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供21期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件；

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、其他事项

31. 中标服务费

31.1 按发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准收费。由中标供应商支付。

31.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

需要开具增值税专用发票，供应商请提供增值税专用发票开票信息（需加盖财务专用章）；

32. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆云联慧科工程咨询有限公司。

33. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆云联慧科工程咨询有限公司

通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景中央城10号写字楼1601室。

邮    编：830000

联 系 人：邓丽娟、郑慧敏

电    话：13629903024、17690987272

第三章   招标内容及技术要求

≥128排256层CT（1400万）

1.数据采集系统

1.1.探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或微平板探测器、或时空探测器

*1.2.探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥128排；

1.3.单圈扫描最大层数≥256层

1.4.探测器Z轴总覆盖宽度（等中心处）≥8cm

1.5.探测器每排物理单元数≥900

1.6.探测器总单元数≥140000个

1.7.探测器Z轴单元最小物理尺寸≤0.5mm

1.8.数据采样率≥4800view/圈

1.9.探测器数据采集系统电子噪声≤1个光子

1.10.探测器散射线比例≤9%（请提供技术白皮书）

1.11.具备3D防散射栅格

2.球管和高压

2.1.球管阳极热容量≥30MHU

2.2.球管使用液态金属轴承技术

2.3.球管阳极散热率≥1600kHU/min

2.4.焦点个数≥3

2.5.最小焦点尺寸≤0.4mm x 0.7mm

2.6.最大焦点尺寸≤1.1mm x 1.2mm

2.7.高压发生器最大功率≥100kW

2.8.最低输出管电流≤10mA

2.9.最高输出管电流（不含等效概念）≥800mA

2.10.管电流步进≤1mA

2.11.最长连续曝光时间≥100s

2.12.最低管电压≤60kV

2.13.最高管电压≥140kV

2.14.管电压可选档数≥6档（60kV，70kV，80kV，100kV，120kV，140kV）

2.15.具备X轴方向飞焦点

2.16.具备Z轴方向飞焦点

3.扫描机架

*3.1.机架物理最快转速（非等效）≤0.25s/圈

3.2.机架孔径≥75cm

3.3.机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30°

3.4.焦点到探测器距离≥110cm

3.5.焦点到等中心点距离≥60cm

3.6. 具备电磁直接驱动技术

3.7. 具备低压滑环

3.8.机架冷却方式：风冷或水冷

3.9.床旁提供患者信息、扫描床位置、扫描时间的显示

3.10. 具备机架可触控操作控制面板

3.11. 具备语音呼吸导航系统

3.12. 具备视觉呼吸导航系统

3.13. 具备内外激光定位灯

4.扫描床

4.1.最大水平移动范围≥250cm

4.2.最大螺旋可扫描范围≥200cm

4.3.最大水平移床速度≥440mm/s

4.4.垂直升降最低位置≤48cm

4.5.垂直升降最高位置≥95cm

4.6.最大垂直升降速度≥55mm/s

4.7.水平定位精度≤±0.25mm

4.8.最大承重≥300kg

4.9.具备扫描床控制脚踏开关

4.10.具备一体化集成生理信号门控单元，无需外接心电监测设备

5.扫描导航系统

5.1.3D摄像采集系统：具备

5.2.患者上床后可智能识别全身位置：具备

5.3.可识别的患者体位种类≥8种

5.4.具备智能追踪功能，患者移动时，可自动追踪识别新的患者全身位置

5.5.具备智能摆位功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置进床位置

5.6.具备智能等中心功能，可根据扫描协议和患者位置，自动设置床高以符合扫描等中心高度

5.7.具备看护功能，扫描中可实时观察患者情况

5.8.具备智能扫描计划功能，可根据扫描协议和定位像，自动设置扫描起始位置、扫描角度和FOV

5.9.具备协议选择优化功能，可根据使用频率优化扫描协议排序，将最常用的扫描协议排序至顶端，方便技师选择

6.主控制台及重建计算机系统

6.1.主控台计算机CPU≥4核

6.2.主控台计算机内存≥24GB

6.3.主控台硬盘容量≥2TB

6.4.主控台图像存储量（512x512矩阵，非压缩图像）≥3,000,000幅

6.5.主控台计算机操作系统：Windows 7或Windows 10

6.6.重建计算机CPU≥8核

6.7.重建计算机内存≥32GB

6.8.重建计算机硬盘容量≥4TB

6.9.显示器尺寸≥24英寸

6.10.显示器分辨率≥1920x1200

6.11.支持CD/DVD读取和刻录

6.12.具备USB外置硬盘接口

6.13.提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询

7.	扫描和重建参数

7.1.单圈轴扫最大Z轴覆盖范围≥8cm

7.2.单圈轴扫采集层数≥256层

7.3.轴扫最快扫描速度（360°，非等效）≤0.25s

7.4.螺旋扫描最大Z轴准直覆盖范围≥8cm

7.5.单次螺旋连续扫描时间≥100s

7.6.螺旋扫描最大螺距≥2.0

*7.7.螺旋扫描最小螺距≤0.1

7.8.螺旋扫描最快扫描速度（360°，非等效）≤0.25s

7.9.提供轴扫和螺旋融合扫描功能

7.10.提供门控和非门控融合扫描功能

7.11.最薄扫描图像层厚≤0.5mm

7.12.最大扫描FOV≥50cm

7.13.双能量扫描最大FOV≥50cm

7.14.重建FOV范围≥50cm

7.15.最大扩展重建FOV≥60cm

7.16.最大图像重建矩阵（非显示矩阵）≥1024x1024

7.17.图像显示矩阵≥1024x1024

7.18.最小CT值（非扩展）≤-1000HU

7.19.最大CT值（非扩展）≥8000HU

7.20.图像重建速度≥60幅/秒

7.21.具备宽体散射伪影校正算法

7.22.具备宽体锥束重建算法

7.23.具备单能扫描去金属伪影算法

7.24.心脏扫描机架最快物理旋转速度/360°（不含等效概念）≤0.25秒/360°

8.图像质量

8.1.X-Y平面空间分辨率 MTF 0%≥22lp/cm

8.2.Z方向空间分辨率 MTF 0%≥20lp/cm

8.3.低对比度分辨率2mm@0.3%≤22mGy

9.剂量控制方案

9.1.扫描剂量预估：提供

9.2.结构化剂量报告：提供

9.3.剂量监控和预警：提供

9.4.实时定位像：提供

9.5.  3D智能管电流调制：提供

9.6.  70kV低剂量扫描模式：提供

9.7.  60kV超低剂量扫描模式：提供

9.8.  10mA肺部超低剂量扫描技术：提供

9.9.自动管电压推荐：提供

9.10.根据扫描部位和患者体型，提供不同扫描FOV≥3种

9.11.出厂儿童协议：提供

9.12.各厂家提供最新发布的高端迭代技术

10.	临床应用软件

10.1.多平面重建（MPR）：提供

10.2.最大密度投影（MIP）：提供

10.3.最小密度投影（MinP）：提供

10.4.曲面重建（CPR）：提供

10.5.容积三维重建（VR）：提供

10.6.区域生长：提供

10.7.表面重建（SSD）：提供

10.8.提供多种容积三维重建模板：提供

10.9.三维仿真内窥镜显示功能：提供

10.10.图像剪影功能：提供

10.11.电影模式图像浏览功能：提供

10.12.组织裁剪功能：提供

10.13.可随扫描曝光进行实时MPR图像预览：提供

10.14.可随扫描曝光进行实时VR图像预览：提供

10.15.具备多期增强扫描技术

10.16. 具备CTA血管造影技术

10.17. 具备CTU尿路造影技术

10.18. 具备造影剂自动跟踪技术

10.19. 具备小剂量团注跟踪测试技术

10.20. 具备脑出血测量技术

10.21. 具备脑容积测量技术

11.	图像后处理工作站：一拖二

11.1.计算机CPU≥8核

11.2.计算机内存≥64GB

11.3.硬盘容量≥3TB

11.4.操作系统：Windows 7或Windows 10

11.5.显示器尺寸≥24英寸

11.6.显示器分辨率≥1920x1200

11.7.支持CD/DVD读取和刻录

11.8.具备USB外置硬盘接口

11.9.提供DICOM 3.0接口，支持DICOM 格式数据的传输、接收、打印、归档、查询

12.心血管成像及高级后处理软件包

12.1. 具备心脏扫描与图像重建技术

12.1.1. 具备心电门控技术及门控装置

12.1.2. 具备床旁心电图显示

12.1.3. 具备主控台心电图显示

12.1.4. 具备冠脉成像技术

12.1.5. 具备心功能成像技术

12.1.6. 具备胸痛三联一站式成像技术

12.1.7. 具备TAVI一站式成像技术

12.1.8. 具备心脑联合一站式成像技术

12.1.9. 具备前瞻式门控轴扫成像

12.1.10. 具备心脏扫描自动时相技术，根据病人心率不同自动选择曝光时相

12.1.11. 具备回顾式螺旋扫描

12.1.12. 具备心脏扫描自动螺距技术，根据病人心率不同自动选择螺距

12.1.13. 具备自动心律不齐检测和曝光调整

12.1.14. 具备ECG自动管电流调制

12.1.15. 具备图像预览功能，依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建，事先无需重建全心脏数据

12.1.16. 具备最佳时相自动重建功能，心脏扫描结束后自动重建最佳舒张期、收缩期图像，无需人为选择期相

12.1.17. 具备冠脉运动伪影校正技术

12.1.18. 具备针对房颤、室早等不同心律不齐，提供心电编辑软件

12.2. 具备心血管高级后处理软件包

12.2.1. 具备冠脉分析支持多期相数据加载

12.2.2. 具备心脏自动分割

12.2.3. 具备腔室自动分割

12.2.4. 具备冠脉自动分割

12.2.5. 具备中心线自动提取

12.2.6. 具备中心线自动命名

12.2.7. 具备中心线编辑

12.2.8. 具备区域增长（血管，软组织）

12.2.9. 具备单点冠脉半自动提取

12.2.10. 具备多点冠脉半自动提取

12.2.11. 具备手动编辑：裁剪、橡皮擦

12.2.12. 具备狭窄近端远端距离测量

12.2.13. 具备管径轮廓编辑

12.2.14. 具备狭窄参数计算（直径、截面积、长度、狭窄程度）

12.2.15. 具备斑块半自动提取

12.2.16. 具备斑块成分分析（钙化、纤维、脂质）

12.2.17. 具备斑块结果编辑

12.2.18. 具备斑块参数统计

12.2.19. 具备虚拟血管内超声显示

12.2.20. 具备心功能分析支持多期相数据加载及查看

12.2.21. 具备瓣膜快速定位（二尖瓣，三尖瓣，主动脉瓣）

12.2.22. 具备腔室结果编辑

12.2.23. 具备长短轴编辑

12.2.24. 具备支持心室参数计算：包括左右心室ED/ES容积，每搏净流量，射血分数，心输出量，心脏指数

12.2.25. 具备支持心房参数计算：包括左右心房容积，总排空体积，被动排空容积，主动排空容积，总排空分数，主动排空分数，被动排空分数

12.2.26. 具备自动标记心肌

12.2.27. 具备牛眼图显示室壁运动位移、厚度

12.2.28. 具备电影播放心脏多时相运动

12.2.29. 具备标记并以伪彩区分钙化点

12.2.30. 具备钙化点修改，支持用户确认或重命名钙化点

12.2.31.支持钙化点增加

12.2.32. 具备以质量积分计算钙化积分

12.2.33. 具备以agatston积分计算钙化积分

12.2.34. 具备以体积积分计算钙化积分

12.2.35.支持快速保存功能，用户可以一键式的将冠脉VR MPR等截图按预设进行保存

12.2.36.具备高级后处理结果一键发送到结构化报告

13.灌注成像及高级后处理软件包

13.1. 具备灌注扫描与图像重建技术

13.1.1.无需动床的最大灌注扫描范围≥8cm

13.1.2.灌注采样最短间隔时间≤1s

13.1.3. 具备灌注非等间隔采样功能

13.1.4. 具备摇篮床动态灌注扫描

13.1.5. 支持神经系统一站式成像，一次对比剂注射，可以完成全脑血管、全脑4D血流成像、全脑动态灌注成像

13.1.6. 具备70kV低剂量全脑容积灌注扫描

13.2. 具备脑部灌注分析软件包

13.2.1. 具备卒中协议

13.2.2. 具备肿瘤协议

13.2.3. 具备头部运动校正

13.2.4. 具备自动去骨分割

13.2.5. 具备自动脑脊液分割

13.2.6. 具备自动动静脉点选择

13.2.7. 同时支持手动选取动静脉点

13.2.8. 具备血管抑制屏蔽不参与计算的血管

13.2.9.支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示

13.2.10.支持自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值参数

13.2.11. 具备自动绘制感兴趣区的时间密度曲线

13.2.12. 具备自动生成中心线对称的ROI

13.2.13. 具备对称ROI对比统计分析

13.2.14. 具备根据灌注参数阈值的自动缺血半暗带，梗死和缺血区计算

13.2.15.不同程度滤波调节，可对噪声较大的图像进行降噪：提供

13.3. 具备体灌注分析软件包

13.3.1. 具备肝脏灌注分析协议

13.3.2. 具备肺部灌注分析协议

13.3.3. 具备肿瘤灌注分析协议

13.3.4. 具备肾脏灌注分析协议

13.3.5. 具备胰腺灌注分析协议

13.3.6. 具备脾脏灌注分析协议

13.3.7. 具备子宫灌注分析协议

13.3.8. 具备运动校正

13.3.9. 具备自动/手动软组织分割

13.3.10. 具备自动肝动脉和门静脉选择

13.3.11. 具备同时支持手动定义肝动脉和门静脉

13.3.12. 具备血管抑制屏蔽不参与计算的血管

13.3.13.支持自动计算BV、BF、HAP、PVP、HPI、MTT、TTP等灌注

13.3.14.支持计算ROI的面积、最大值、最小值、平均值和标准差

13.3.15. 具备自动绘制感兴趣区的时间密度曲线

13.3.16. 具备将参数图像和解剖图像进行3D 或2D 融合，直观显示灌注参数和解剖功能

14. 具备4D动态成像及高级后处理软件包

14.1. 具备动态扫描与图像重建技术

14.1.1.摇篮床动态扫描最大范围≥40cm

14.1.2. 具备动态扫描非等间隔采样功能

14.1.3. 具备70kV动态成像

14.2. 具备4D动态分析软件包

14.2.1. 具备多期相数据运动校正

14.2.2. 具备选择多时刻点进行数据融合

14.2.3. 具备动态数据电影播放功能

14.2.4. 具备具备自动绘制感兴趣区的时间密度曲线

14.2.5. 具备自动头部去骨

14.2.6. 具备自动体部去骨

14.2.7. 具备动静脉自动分离

14.2.8.支持通过区域生长编辑血管

15. 具备头颈部血管分析高级后处理软件包

15.1. 具备头颈部血管一键提取，无需平扫数据

15.2. 具备头颈部DSA剪影去骨

15.3. 具备一键分割和提取动脉瘤

15.4. 具备动脉瘤体积、截面积、直径自动计算

15.5. 具备自动去除静脉窦

15.6.支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑

15.7. 具备中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏

15.8.支持对血管狭窄异常进行手动标记

15.9.支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率

15.10.支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度：提供

16.体部血管分析高级后处理软件包

16.1. 具备体部血管一键提取，无需平扫数据

16.2. 具备泌尿系统一键提取（输尿管、膀胱、尿道）

16.3. 具备探针手动去骨

16.4.支持通过多点追踪、管径轮廓编辑、血管/骨区域生长对血管进行编辑

16.5. 具备中心线自动提取、中心线追踪、中心线编辑、显示/隐藏

16.6.支持对血管狭窄异常进行手动标记

16.7.支持狭窄程度计算：参考面选取、面积、直径、狭窄率

16.8.支持血管多参数计算：长度、直径、面积、角度

16.9. 具备一键式结构化报告，可将计算结果、截图直接发送至报告

17.结肠分析高级后处理软件包

17.1. 具备自动结肠分割

17.2. 具备自动中心线提取

17.3.支持电子清肠：具备自动清除残留造影剂的功能

17.4. 具备一键小肠隐藏，仅显示结肠结构

17.5. 具备自动息肉检测和分割

17.6.可使用手动标记工具对可疑息肉进行标记、分割

17.7.提供息肉参数信息：体积、长短径，CT值，距离肛门距离

17.8. 具备腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织

17.9. 具备多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织

18.肺结节分析高级后处理软件包

18.1. 具备肺结节自动检测和分割

18.2.支持不同类型结节的提取：实性结节、磨玻璃结节、混合性结节

18.3. 具备结节轮廓线可编辑

18.4. 具备自动测量结节直径、体积、CT值等参

18.5. 具备自动计算结节中不同密度成分占比并以图文形式展示

18.6.支持同一患者在不同时间段的两个序列的图像比较，同步翻页阅片

18.7.支持结节传递：随访数据的结节半自动分割

18.8.支持评估结节的变化曲线

19.肺实质分析高级后处理软件包

19.1. 具备肺自动分割

19.2. 具备肺轮廓编辑

19.3. 具备肺叶自动分割

19.4. 具备肺裂线调整、肺叶结果编辑

19.5.支持根据密度高低阈值调节的肺密度分析

19.6. 具备肺气肿量化测量和颜色标记

19.7.支持左肺右肺全肺体积等参数、肺叶体积等参数、密度直方图及表格等参数计算及显示

19.8.支持气管自动分割、中心线自动提取，多截面及拉直CPR显示

19.9.中心线手动提取、中心线校正、气管内外径轮廓编辑：提供

19.10.支持气道定量计算：提供截面积、气道壁面积和占比等参数

20.肝脏评估高级后处理软件包

20.1.具备平扫期、动脉期、门脉期、延时期多期相数据同时加载、同步浏览

20.2. 具备自动肝脏分割提取

20.3. 具备自动血管分割提取（肝动脉、门静脉、肝静脉）

20.4. 具备病灶支持半自动分割

20.5.提供VOI、区域生长等手动工具进行自定义组织提取

20.6.肝段分割模板≥6种

20.7.最多支持肝段分割数量≥8段

21.其他：

21.1配备进口无线蓝牙高压注射器（满足用户使用要求）

主要参数：1.★交流供电、蓝牙连接、可编程序的双筒注射器 ，双触摸屏，双筒可同时注射、有KVO功能（保持静脉血管畅通），铝合金37度恒温加热装置，自动吸药速度：1-5ml/s，最大注射量：2×200ml，部分注射容量：1-200ml，递增量为1ml，最大压力21bar（304psi），设定范围为5-21bar，递增量为1bar（72.5-304psi，递增量为14.5psi），2个独立单元注射单元的流速：0.1-10ml，递增量0.1ml/s；流速或时相时间可持交替输入，注射延迟时间：0-255s，时相延迟时间：0-255s，CT扫描延迟时间：0-255s，远程控制，注射参数和压力图像可交替显示，可设定、储存80条注射方案。

21.2配备5M医用会诊大屏，品牌由用户指定。

主要参数：尺寸（对角线）：86英寸;

21.3配备5M主任报告审核屏OLED 一台 ，品牌由用户指定。

主要参数：尺寸（对角线）：27英寸;

24.4配备4M报告屏OLED四台 ，品牌由用户指定。

主要参数：尺寸（对角线）：27英寸;

24.5具备Dicom接口：实现符合DICOM MR, US, PT, NM…）格式的医疗图像可视化、存储、复制和操作。DICOM服务器的标准化接口，确保通过PACS网络软件接收的影像数据完整与准确。支持保存的三维截图自动传输至PACS系统功能

24.6具备打印功能：支持Dicom激光相机胶片打印图像 和 windows打印机彩色纸质打印图像。支持自助胶片打印机接口。支持保存所需影像到打印排版，且调整页面布局。

24.7配备病人家属，医护人员防护用品2套

参数要求：铅衣，铅帽，铅围裙的铅当量≥0.5,铅毯一条：规格1.2米X0.7米、铅当量0.5.

24.8配电柜 ：满足128排256层CT机房运行要求

24.9配备立式空调：符合128排256层CT机房运行要求空调1台、挂壁空气消毒机1台

24.10中标单位负责机房装修防护工程含CT间铅门、操作间铅门、闭门器、铅玻璃等（具体施工方案要求与中标方对接）全部过程及费用。  （否定项）

24.11配备电脑桌椅一套。

25.原厂保修≥3年（含管球），中标单位负责医院PACS接口端口费和设备首次计量检测以及设备到货、安装、培训所产生的全部手续及费用。

26. 列出主要配件及耗材价格也作为评标条件。

第四章  合同主要条款

（具体以实际签订合同为主）

医院合同编号：2022-

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

医疗设备采购合同

需    方：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

供    方：

签订地点：新疆乌鲁木齐

签订时间：2022年  月  日

新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

医疗设备采购合同

甲方（即招标人、需方）：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

乙方（即中标人、供方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及甲方即（招标人、需方）招标文件及乙方即（中标人、供方）投标文件，甲乙双方本着平等、互惠互利的原则，就甲方设备的订购，经协商一致，确立本合同。

一、供货范围及价格：

1、甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的名称、价格、型号、数量等作为本条款的基础。（详见以下供货明细表）

2、甲乙双方约定的价格为包干总价，该包干价为乙方按照合同约定履行了全部义务后适用的总价格，在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款应当从上述约定的包干价中扣除。

3、上述约定的包干价，已综合考虑了各项因素和风险，乙方不得以任何理由要求调增约定的包干价标准。

4、上述约定的包干价，已包含乙方因履行合同而应支付的各项成本和费用，包括不限于税金、运输费、安装费、培训费及利润，乙方不再要求甲方支付其他费用。

供货明细表

| 序号 | 品牌 | 产品名称 | 型号及规格 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 合计(大写) |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

二、技术资料：

乙方应向甲方提供所购设备的相关技术资料，并提供一份医疗设备技术资料配置清单，该配置清单作为本合同的附件一，除招标文件的技术规范书中另有规定的外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料。

三、合同文件的优先次序：

1、招标文件；

2、投标文件；

3、中标通知书；

4、本合同；

5、补充协议。

四、产品技术规格及标准

本合同项下所供设备的技术规格应与招标文件第三部分关于货物需求及技术要求的标准相一致。若技术规格中无相应规定，设备则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

五、设备交货地点、时间

1、设备交货地点：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

2、交货时间：自中标后三十个日历日内完成所有设备交付及验收工作，保证正常使用。

六、付款方式

无首付款，所有设备等交付验收合格后付总价款的60%，正常使用半年后付总价款的30%，正常使用一年后付总价款的10%。具体以实际签订合同为准。

甲方支付任何一期款项前，乙方均应当事前依规定提交等额的税务发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为理由不履行合同。

七、设备发运、包装及运输：

1、乙方在交付医疗设备前2日将运输合同号、医疗设备名称、数量、件数，每件包装箱的尺码、毛重及对医疗设备的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、医疗设备在移交甲方之前因包装不善造成的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。

3、乙方保证确认医疗设备在装卸、运输中发生损坏或短缺后，不管其造成的原因（包括但不限于由第三方造成货物损坏或丢失），及时给予补齐缺件。

4、在合同价下，由乙方办理设备运输保险。

八、交货方式及验收

合同签订后，按甲方计划乙方必须按服务承诺负责将货物运至甲方指定的地点，由甲方负责验收，甲方出具验收合格的书面证明后视为医疗设备已交付。

九、质量保证及售后服务：

1、乙方应保证所供医疗设备是全新的、未使用过的，用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证其医疗设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有令甲方满意的性能。在医疗设备最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、乙方应提供给甲方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图等；

在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达甲方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

在保修期内，如设备出现故障，必须在3个日历日内完成维修工作，否则更换新机；

医疗设备的主机的保修期为  年，24小时售后响应，终身维修，保修期自质量保证期满起算。

3、医疗设备运至甲方指定的地点后,在验收之前,由乙方承担一切保管责任。

4、乙方提供医疗设备的质量保证期为经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起   年内。在保证期内对达不到使用要求者（具体要求按照《招标文件》技术要求），经双方协商，可按以下办法处理：

（1）退货处理

（2）更换医疗设备，由乙方承担由此所发生的所有费用。

5、乙方应履行其在投标文件中所作出的其他承诺。

十、验收、安装、培训条款：

1、乙方提供的设备应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

乙方交医疗设备前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

2、医疗设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的检验工作，配合甲方完成验收工作。形成经甲乙双方签字确认的一式两份的书面验收记录，双方各持一份存档备查。

3、乙方负责医疗设备的安装，乙方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

乙方免费负责设备在甲方的安装、调试，甲方协助开展工作，需甲方配合的事项以书面方式通知甲方，安装调试专家人员应及时到达甲方现场，直至安装调试结束、通过验收，乙方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，甲方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但乙方应及时给甲方补齐（中间产生的任何费用，均由乙方承担）；

经安装调试，设备能正常运行后，甲方向乙方出具验收合格的书面证明，一式两份，双方各持一份，自书面证明出具后视为验收合格。经验收不合格的，甲方有权拒收；

乙方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此为甲方造成的所有损失。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，同时乙方对甲方人员的培训应符合乙方在投标文件中对甲方在培训方面所作出的培训计划与培训方案。

十一、知识产权条款

乙方须保障甲方在使用其提供的医疗设备、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十二、违约责任：

（一）乙方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1、乙方同意甲方拒收设备并把被拒收设备的金额以合同规定的同类货币返还支付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需的其它必要费用。

2、根据设备的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

3、更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

4、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

（二）除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列约定承担违约责任：

1、乙方逾期交货，每逾期7天，支付迟交货物金额0.5%的违约金，不满7天按7天计算。

2、乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的10% 向甲方支付违约金。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方支付合同总价的 10 %的违约金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 5 %，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货且无需支付违约金者不在此列。

（三）乙方未履行本合同约定的培训义务，甲方有权在货款中扣除合同总价的10%作为违约金。

十三、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在甲方发出违约通知后30天内或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知（包括但不限于书面通知、邮箱通知、传真通知等）后5个工作日内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未终止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十四、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并于时间发生后15天内寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十五、争议解决

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方住所地人民法院诉讼。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、诉讼费用及因此而产生的包括但不限于律师费、文印费、查档费、交通费等，由败诉方承担。

十六、送达和通知

1、乙方确认以本合同尾页记载的地址作为本合同项下争议所涉诉讼/仲裁文书的送达地址。诉讼/仲裁文书包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、调解书、限期履行通知书等。

2、上述送达约定适用于仲裁和诉讼程序中的一审、二审、再审和执行各个阶段。对于上述送达地址，仲裁机构或法院进行送达时可直接邮寄送达。

3、乙方应确保本合同记载的地址、联系人、联系电话等各项信息的真实有效性，相关信息如有变更，乙方应及时书面通知甲方，否则按原地址信息进行的送达仍然有效，乙方应自行承担由此产生的法律后果。

十七、合同生效及其它

1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署作为本合同不可分割的部分，与本合同共同发生法律效力。

3、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式伍份，甲方持三份，乙方持两份。

甲方：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院  乙方：

地址：乌鲁木齐市延安路776号       地址：

电话：0991-6295158                 电话：

法定代表人签字：                   法定代表人签字：

开户行：                           开户行：

账户：                             帐号：

附件一：医疗设备技术资料配置清单

附件：投标书格式

项目

投标书

项目名称：

供应商名称：

地址：

供应商全权代表：

联系方式：

年      月      日

附件一

## 投  标  书

新疆云联慧科工程咨询有限公司：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价           元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二

## 法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；

地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

（需附法定代表人身份证正反面复印件）

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：

日  期：       年      月    日

## 法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

（需附委托代理人身份证正反面复印件）

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

附件三

## 关于投标文件的声明函

致：新疆云联慧科工程咨询有限公司：

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四

## 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

附件五

## 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

在          号（             项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）                    .

法人授权代表：（签字）                    .

项 目 经 理： （签字）                   .

公司签章       .

年      月     日

附件六

## 开   标   一   览   表

供应商名称：                                                                               单位：元

项目名称：新疆维吾尔自治区维吾尔医医院128排高端螺旋CT采购项目                          编号：XJYLHK-2022-028

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 数量 | 制造商名称及地区 | 单价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

注：1、除投标文件内正常制作外还需单独封装一份相同内容的开标一览表在信袋内单独提供。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

3、详细清单参照附件七。

附件七

## 投标产品名称、数量、规格明细报价表

（此表参照下表由各供应商按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单、价格、供货范围、名称、规格、技术参数、主要配件的品牌及供货厂家等。）                             编号：XJYLHK-2022-028

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（标明单位） | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （所投的全部货物内容） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                            投标单位公章：

附件八

## 技 术 规 格 偏 离 表

项目编号：XJYLHK-2022-028                                                    年     月    日

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 技术指标证明材料名称 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应逐条阅读招标文件第三章要求的技术规格要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。如投标文件与招标文件的要求存在正偏离，请在对应表格内填写“正偏离”；如投标文件与招标文件的要求存在负偏离，请在对应表格内填写“负偏离”；如投标文件与招标文件的要求无偏离，请在对应表格内填写“响应”。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件九

## 商 务 条 款 偏 离 表

项目编号：XJYLHK-2022-028                                                      年   月   日

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商须对招标文件商务条款或合同条款逐条列明是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“商务偏离表”中一一列出。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

附件十

## 投标产品近三年同类产品销售业绩表

项目编号：XJYLHK-2022-028                                              年     月    日

| 地区 | 项目名称 | 中标内容 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等复印件加盖公章）。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：