## Sheet1
设备清单
序号 | 设备名称型号图片 | 数量 | 参数配置 | 售后承诺质保年限 | 科室要求
1 | 超声多普勒血流分析仪（周围血管检测系统） | 1 | 1系统要求 1.1★设备采用双向多普勒 (Doppler)、光电容积描记 (PPG)、脉搏容积记录 (PVR) 和节段压力等无创检测方式，可用于全身外周血管检查。 1.2配有1 个 8MHz 多普勒探头，探头带有快捷按钮，可一键控制检测全过程。 1.3配有2个独立PPG端口，可以进行双侧手指或脚趾的同步测量。 1.4配有自适配动脉、静脉检测的PPG探头2个。 1.5配有4通道袖带选择装置和自动充放气系统，可全自动同步测量双路血压。 1.6配有大腿袖带2条，上臂袖带2条，楔形踝部袖带2条，指趾袖带2条。 1.7配有无线控制器1个，可一键操控检查全过程。 1.8配有专用的Windows中文血管分析软件。 1.9软件可自行设计报告单，可展示人数，性别，年龄分布，统计ABI、TBI异常率分布，支持分段检索、统计，支持数据一键备份和导出功能。 1.10软件支持HTTP、DICOM 和 HL7等多种数据对接方式。 1.11配有医疗移动式工作站1套。 2检测参数 2.1检测项目包含：上肢/下肢/足趾动静脉测量，踝臂指数 (ABI)，运动ABI、趾臂指数 (TBI)，节段血压 （SBP），PWV，阴茎血管功能/阳痿，静脉PPG回流检测等。 2.2支持全自动的ABI、TBI、运动ABI、节段血压、静脉瓣膜功能检查。 2.3多普勒工作频率：8MHz±10%。 2.4多普勒测量范围：双向连续波（CW），8MHz不窄于10-50cm/s。 2.5多普勒波形显示：采用FFT彩色频谱分析算法，以彩色编码显示血管内双向血流速度波形，支持正向，反向血流单独显示或叠加显示。 2.6多普勒参数显示： FS：收缩期峰值流速；FD：舒张期未期流速；FM：最小流速；TAM：平均流速；BPM心率；PI（搏动指数），RI（阻力指数）；S/D比值，压力指数等。 2.7PPG光电容积波形：5档增益调节。 2.8PPG脉率测量范围：35～185bpm，精度：±2 bpm。 2.9PVR脉搏波形：5档增益调节。 2.10PVR脉率测量范围：35～185bpm，精度：±2 bpm。 2.11支持多普勒法、PPG光电容积法、PVR示波法测量血压。 2.12★血压测量过程中的袖带识别，波形记录，充放气，压力识别，数据保存全部可以自动或手动进行。 2.13支持多普勒法，手固定探头情况下全自动测压。 2.14支持PPG光电容积法，双路全自动测压。 2.15支持PVR示波法，双路全自动测压。 2.16可实现一键全自动测量ABI或TBI。 2.17血压测量范围：0-300mmHg，最大误差±3mmHg。 2.18压力安全：＞280mmHg自动放气；＞100mmHg超过3分钟自动放气。 2.19放气速度： 2.5mmHg/秒。 | 3年
2 | 肌电图诱发电位仪 | 1 | 一、功能要求：通过检测诱发电位(VEP,AEP,SEP,MEP)、肌电图、神经电图等测试项目，为医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，实时反馈大脑神经的活动，指导医生（如神经内科、神经外科、骨科、耳鼻喉甲状腺科、胸外科等科室）开展门诊肌电图检查以及监测手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。 二、技术参数： （一）放大器 1、通道数：≥6通道。 2、陷波：50 Hz ★3、共模抑制比：≥124dB（提供食品药品监督局出具的检验报告） ★4、电压灵敏度：0.05mV/div到30mV/div分档控制 5、频率范围：0.5Hz～10kHz，电压测量误差+5%～-15% 6、阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测 ★7、噪声电压：≤0.3V（提供食品药品监督局出具的检验报告） ★8、输入阻抗≥3500MΩ（提供食品药品监督局出具的检验报告） 9、分辨率：24比特； （二）电刺激器 1、 高恒流电刺激脉冲强度：0.1 mA～100 mA（-5%～+5%）；低恒流电刺激最大脉冲强度：0.1 mA～5mA（-5%～+5%）； 2、 脉冲强度误差：-5%～+5%； 3、脉冲宽度：0.05 ms ～1ms（-5%～+5%）； 4、脉冲宽度误差：-5%～+5%； （三）声音刺激器 1、 最大Click声强：125～140dB（SPL 峰值）； 2 、最大白噪声强：105～115dB（SPL峰值）； 3 、声强在25dB至125dB范围内以不大于10dB的加减量分档选择. （四）视觉刺激器 1 、黑白翻转变化的棋盘格图像显示器； 2 、分别给与左、右和双眼刺激的LED闪光器； 3 、棋盘格图像在全场4×3格至128×96格范围内以2×2倍率分档选择； 4、 LED闪光器照度：20Lux～55Lux（10cm距离，直射）。 （五）软件功能要求 1、神经电图：运动传导、感觉传导、运动位移、感觉位移、传导速度分布、 F-波、H-反射、重复电刺激、运单数目、瞬目反射、皮肤反应、★心脏副交感、准备电位、多点MUNE、多道运动、面运动传导、自定义。 2、肌电图：静息单位电位、运动单位电位、干扰相、同步电位、单纤维、巨肌电图、皮层静息期、★运单指数（MUNIX） 3、诱发电位： 3.1体感诱发电位：上肢诱发电位、下肢诱发电位、三叉诱发电位、脊髓诱发电位、阴部体感诱发、长潜体感诱发、中潜体感诱发、多道体感诱发、坐骨海绵体反射、球海绵体反射、三叉神经颈反射、心电触发体感诱发电位、运动-皮层关联电位、自定义体感。 3.2、听觉诱发电位：脑干听觉、脑干听阈、40HZ稳态听觉、长潜听觉、中潜听觉、耳蜗电图、微音电位、高刺激率脑干听觉、颅顶慢反应、自定义。 3.3、视觉诱发电位：模式反转、LED闪光、长潜、中潜、自定义。 ★3.4、前庭诱发电位：ACS-cVEMP、BCV-cVEMP、GVS-cVEMP、ACS-oVEMP、BCV-oVEMP、GVS-oVEMP、ACS-mVEMP、BCV-mVEMP、GVS-mVEMP。（要求提供软件截图证明） 3.5、运动诱发电位（电刺激、可连接磁刺激）：上肢运动、下肢运动、运动阈值、对冲实验、三冲实验、SAI短潜伏期传入抑制。 ★4、震颤分析（要求提供软件截图证明） 5、事件相关电位：听觉 P300、视觉 P300、三重P300、听觉 P50 、视觉N400、伴随负电位、失匹配负波 6表面肌电：静息放松、肌张力评估、功能太A、功能太B、自定义 ★7、可升级为16道或32道术中神经电生理监测系统，与肌电图诱发电位仪一机两用。 三、配置要求及服务 1、系统工作站：具有处理软件功能；中央处理器：工控主机，主频≥1.7GHz处理器内存：≥2G、硬盘：≥320G、标准接口、显示器：≥21”液晶，打印机：黑白激光； 2、配稳压隔离电源。 3、免费质保期：≥1年，终生维修；保修期外收取零配件费，不收维修费； 4、接到用户维修通知后， 4小时内作出相应，并在24小时内派员到达用户现场实施维修； 四、整体要求 1、产品具备低噪声、高抗干扰能力的一体化台式系统和专用工控机，设置听觉、视觉和电刺激模块和接口；能够完成神经电图、肌电图、诱发电位等检测项目； 2、厂家应确保消耗品及维修备件八年内长期供应； | 3年
3 | 电子支气管内窥镜 | 1 | 1.操作手柄（含插入管）： 1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。 1.3 软镜插入管外径≤2.8mm，工作管道内径≥1.2mm。 1.4 插入部有效长度≥610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。 1.5 视场角≥120°。 1.6景深：3-100mm。 ★1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲210°，向下弯曲130°，双向弯曲340°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。 1.8 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。 ★1.9 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。 1.10 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。 1.11 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。 ★1.12操作手柄具有3个具备独立电子功能的按键。 1.13 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 ★1.14通道吸引量：≥100 ml/min。 1.15 连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。 1.16 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 1.17 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。 1.18 能通过3.5号及以上气管导管。 2.图像处理器 1.1具备医疗器械注册证。 1.2 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。 1.3 触摸屏：电容式触摸屏。 1.4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。 1.5显示功能：自带显示屏10.1英寸，开机时间5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。 1.6通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。 1.7预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 1.8调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。 1.9具有多种输出图像形状可选。 1.10亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。 1.11白平衡功能：具有白平衡调节功能。 1.12录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 1.13存储功能：具有外置可热插拔64G SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。 1.14视频转接线：线缆可180度旋转，操作更舒适。 1.15 双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。 1.16视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI转HDMI信号转换数据线，实现HDMI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。 1.17与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。 1.18录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。 1.19用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 1.20摆放方式：能独立平放置台面，节省操作空间。能按照一定角度竖立放置台面，便于观察。 1.21供电方式： （1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。 （2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。 内镜储存柜技术参数 1.22内镜储存柜（软镜旋转式） 二、配置清单 1 主机 1 台 2 电源线 1 条 3 内镜内腔干燥连接管 2 套 4 连接头 2 套 | 3年